## SKLOP GO
SKLOP GO
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
| PSST | preiskovalna svetilka, stenska izvedba | 2 |  |  | 0
GO1 |  | Lokacija:
- pritličje: 1x0 02 03; 1x0 03 03
Opis:
- LED tehnologija
- homogena distribucija svetlobe brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov,
- ohišje dvostensko, brez možnosti segrevanja nad telesno temperaturo,
- vrednost barvnega indeksa: vsaj 95
- pozicijsko območje dvoročnega sistema (brez svetilnega telesa): najmanj 150 cm
- svetilnost: najmanj 50.000 lux
- barva svetlobe v območju od 4000 K do 4500 K
- premer koncentriranega snopa na razdalji 1m: ne manj kot 16cm
- stikalo za vklop/izklop in nastavitev svetilnosti na korpusu luči
- transformator
Skladnost s standardi:
- Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
- SIST EN 61010-1: Varnostne zahteve za električno opremo
- SIST EN 60601-2-41
- EC certifikat
|  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  | DDV |  |  | 22% | 0
|  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0