Splošni pogoji za dobavo in montažo sklopa splošne laboratorijske opreme:

Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujene laboratorijske opreme:

| 1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001 ISO 14001 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Za proizvodnjo in montažo splošnega laboratorijskega pohištva: |  |
|  | - načrtovanje in montaža laboratorijskega pohištva | EN 14056 |
|  | - delovni laboratorijski pulti | EN 13150 |
|  | - metode testiranja pohištva za uporabo v javnih prostorih | EN 16121 in EN 16122 |
|  | - keramični pulti in korita | EN 12915, EN 12916 in EN 14879-6 |
|  | - HPL pulti (npr. Trespa Top Lab+) | ISO 2812-1, ISO 4628-1, VDI 2083 Part 17 |
| 3. | Za digestorije: | EN 14175 Part 1-7, EN 61010-1* * Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity) morajo biti izdani s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU skupaj s poročili o testih za vsak posamezni tip digestorija! |
| 4. | Za medijske celice: | EN 13150 |
| 5. | Za varnostne omare: | ISO 2812-1, ISO 4628-1, VDI 2083 Part 17 |
|  | - ognjeodporne | EN 14470-1 |
|  | - za tehnične pline | EN 14470-2 |
| 6. | Za odsesovalne roke: | izjavo, da proizvod ustreza direktivi "Product safety law 85/374/EEC" |
| 7. | Za armature za vodo na laboratorijskih pultih in medijskih celicah: | EN 13792, EN 12898, ISO 228/1 |
| 8. | Za armature za pline na laboratorijskih pultih in medijskih celicah: | EN 12918-2 |
| 9. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE |
|  | Dokazovanje obstojnosti ponujenih izdelkov na dezinfekcijo s H2O2 | Certifikat o obstojnosti materialov na H2O2 ali poročilo o testu |
| 10. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava |

Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:

- Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 20 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov.

- Garancijski rok je 3 leta od dneva primopredaje opreme naročniku.

- Ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

- Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.

- Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije, ki je pravočasno mora predati projektantu v pregled in potrditev. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklope na hišne instalacijske sisteme (vse vrste voda, kanalizacija, tehnični plini, prezračevanje, električne instalacije, podatkovne inštalacije) ki bodo predpripravljeni v neposredni bližini lokacij priklopov (oddaljenost največ 1-2 m), zagon in nastavitve ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).

- Pred pričetkom izdelave laboratorijskega pohištva mora izbran dobavitelj pripraviti vzorčne kose pohištva (Mock-Up), ki morajo vsebovati minimalno:

- en digestorij dim. 1.500x900x2.700 mm (šxgxv) z:

- delovno ploščo iz monolitne keramike in notranjimi oblogami iz laminata

- malim izlivnim koritom

- armaturo za hladno vodo,

- 1x podigestorijsko omarico za vnetljive snovi (F90) +1x podigestorijsko omarico za kisline in baze (K/B),

- 4x vtičnicami 230 V (2x v komori + 2x izven komore) in varovalkami na panelu,

- 1x odjemnim mestom za tehnične pline (N2),

- en sredinski pult, ki vsebuje:

- čelni element s pultom in pomivalnim koritom iz monolitne keramike z armaturami za hladno/toplo vodo, demi vodo, varnostnim tušem,

- zaščito proti pršenju iz varnostnega stekla na čelnem elementu

- dvostranski vzdolžni pult na C kovinskih podstavkih dolžine 2.400 mm z delovno površino iz Trespa Top Lab+, višine 900 mm in globine 750 mm

- medijsko celico dolžine 2.400 mm z električnim vtičnicami (navadne, DEA, UPS, 400 V 3F), podatkovnimi vtičnicami, 1x odjemnim mestom za tehnične pline (N2), linijske LED svetilke (2x po celotni dožnimi medijske celice – 2x2.400 mm), odlagalnimi policami

- podpultne omare na kolesih: 2x predalnik (1x600 + 1x900 mm širine), 2 omara (1x600 mm + 1x900 mm širine)

- eno visečo omarico s steklenimi drsnimi vrati dim. 900x350x760 mm (šxgxv)

- eno visečo omarico s polnimi krilnimi vrati dim. 600x350x760 mm (šxgxv)

- eno tehtalno mizo dim. 900x750x750 mm (šxgxv)

- eno odsesovalno roko po sestavi iz popisa

Po potrditvi vzorčnih kosov opreme proizvajalec lahko pristopi k proizvodnji opreme.

- Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju opreme za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.

- Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.

- Čas popravila napak in okvar opreme je 14 dni.

- Vsi načrti morajo biti izdelani v 3D programski opremi z obvezno omogočeno integracijo v BIM model stavbe z atributi, ki so določeni v BEP-u, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

- Dovoljena dimenzijska odstopanja opreme:

- pohištvena laboratorijska oprema (digestoriji, vse vrste omar, pulti, kovinska podnožja, tehtalne mize, medijske celice) morajo biti izdelani po standardu EN 14056 v predpisanih modulih. Zaradi modularne izvedbe odstopanj v dimenzijah ne sme biti razen v mejah dovoljenih toleranc ali če drugače ni zahtevano v opisih posameznih postavk.

- pri varnostnih omarah za shranjevanje vnetljivih snovi in jeklenk s tehničnimi plini (F90), kislin in baz (K/B), kombiniranih omar (F90-K/B) so dovoljene tolerance v mejah ±5% od navedenih dimenzij v popisih zaradi omejenega razpoložljivega prostora.

- Digestoriji, medijske celice in pohištvena laboratorijska oprema mora biti zaradi modularne zasnove in medsebojne kompatibilnost izdelana s strani enega proizvajalca in iste proizvodne serije/linije kot. npr. Waldner SCALA, Köttermann EXPLORIS, Wesemann  Delta 30, Labinterior PREGL SYSTEM ali enakovredno.

PRILOGE:

- Tlorisi vseh etaž po lamelah M 1:50

- Primeri površinskih načrtov M 1:25

- 3D pogledi notranjosti laboratorija – primer

- Shema gradbišča