## 1. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 1. sklop: Valjčni mešalec za epruvete - 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Digitalni, 10 valjčni mešalec epruvet, primeren za mešanje vzorcev krvi.
2. | Mešanje z zibanjem in rolanjem.
3. | Možnost nastavitve hitrosti mešanja
4. | Način delovanja: časovno, neprekinjeno delovanje
5. | Možnost odstranitve valjev (lažje čiščenje ob razlitju epruvete)
6. | Navodila za delo in navodila za redno vzdrževanje analizatorja v slovenskem jeziku

## 2. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 2. sklop: Avtomatski analizator hitrosti sedimentacije eritrocitov - 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Avtomatizirana meritev.
2. | Najmanj 10 merilnih mest.
3. | Modificirani Westergreenov postopek za analizo hitrosti sedimentacije eritrocitov (kot npr. SEDIKO M10 ali ekvivalent).
4. | Merilno območje: 0 - 120 mm/h
5. | Trajanje meritve 1 ura
6. | Uporaba epruvet z natrijevim citratom

## 3. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 3. sklop: Centrifuga - 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Namizna centrifuga z elektronsko nastavitvijo vrtljajev, časa, zavore in pospeška centrifugiranja
2. | Prepoznavanje rotorja
3. | Maksimalni Minimalni centrifugalni pospešek 3200 g
4. | Zaznavanje neuravnoteženosti
5. | Zračno hlajenje
6. | Štiri mestni nihajoči rotor 4 x 100 mL
7. | Adapterji za epruvete: 5 - 7 ml (12 x75 ali 13 x 75 ali 13 x 100 mm) in 12 ml (16x120 mm ali 13 x 75 mm ali 13 x 100 mm ali 16 x 75 mm ali 16 x 100 mm ali 17 x 120 mm)
8. | Centrifugalni prostor iz nerjavečega materiala (inox)
9. | Zračno hlajenje centrifuge
10. | Motor brez ščetk
11. | Zahteva je verifikacija časovnika in števila obratov s certificirano opremo ob postavitvi opreme ali dostava vseh verifikacijskih dokumentov vezanih na serijsko številko centrifuge ob postavitvi

## 4. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 4. sklop: Termometer/vlagometer - 7 0 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Merilnik temperature in vlage :
2. | prikaz vlažnosti, temperature, rosišča na priklic ter najvišjih in najnižjih vrednosti s podatkom o času
3. | merilno območje vlage : 1 - 99% rF
4. | natančnost merjenje vlažnosti: 3% rel.vl.%
5. | merilno območje temperature: od 0˚C do 50˚C
6. | osnovna točnost ±˚C: 1˚C
7. | optični in akustični alarm ob nedoseganju/preseganju mejnih vrednosti temperature in vlažnosti, ki se lahko poljubno nastavijo
8. | shranjevalnik podatkov za največ 50.000 podatkovnih nizov, ki se lahko prikličejo na prikazovalniku ali na računalniku prek brezžičnega /USB - vmesnika
9. | možnost priključitve do 8 brezžičnih senzorjev
10. | možnost določanja imen oddajnikov
11. | radijsko vodena ura z datumom
12. | stikalni izvod za alarm
13. | V ponudbi mora biti:
- termometer/vlagometer
- baterije
- brezžični USB ključ
- vsaj 2 brezžična senzorja
- stenska držala
Naročnik že razpolaga s termometri/vlagometri z opisanimi karakteristikami in jih je želel nadgraditi v določenih prostorih na zunanjih lokacijah.
Naročnik ima v drugem javnem naročilu zajete termometre/vlagometre s senzorji, zato iz tega razloga umika količino in bo tudi te termometre/vlagometre nadomestil s senzorji.

## 5. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 5. sklop: Termodezinfektor za pranje laboratorijske steklovine in pribora – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | termična dezinfekcija pri 93ºC in/ali kemična dezinfekcija
2. | vbrizg vode na enem ali dveh nivojih
3. | sušenje z električnim elementi ali vpihanim vročim zrakom, kar omogoča, da so oprani izdelki tudi popolnoma suhi
4. | dodaten prostor za kemikalije
5. | različne in raznovrstne vložne košare za čiščenje raznih predmetov
6. | črpalka s spremenljivim številom obratov (za namene optimalnega pranja in smotrnega ravnanja z elektriko in vodo)
7. | integrirana solnica v vratih
8. | tipski programi/cikli in programi, narejeni po meri uporabnika
9. | namestitev pod pultom
10. | ionski izmenjevalec s sistemom alarmiranja za pripravo vode

## 6. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 6. sklop: Aparat za demineralizirano vodo – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | sistem za proizvodnjo vode tipa 2
2. | kapaciteta proizvodnje vode 10L/h minimalno 7L/uro
3. | z vgrajenim 35 L minimalno 7 L rezervoarjem
4. | z vključenim začetnim paketom potrošnih materialov
5. | dimenzija sistema (v x š x g) 500 x 485 x 330 mm
6. | višina sistema največ 520 mm
7. | širina sistema največ 240 mm
8. | kombiniran modul, ki vključuje predobdelavo vode in reverzno osmozo
9. | vključuje notranjo črpalko, ki zagotavlja optimalno proizvodnjo vode, ne glede na tlak vhodne vode
10. | možnost namestitve na steno
11. | možnost avtomatske sanitizacije sistema za vodo

## 7. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 7. sklop: POCT Urinski analizatorji - 6 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Testni lističi morajo omogočati osnovno urinsko analizo: pH, levkociti, nitriti, proteini, glukoza, ketoni, urobilinogen, bilirubin, eritrocit in specifična gostota
2. | Analizator mora imeti ekran občutljiv na dotik
3. | Tehnologija testnih lističev mora biti taka, da komponente lepila ne predstavljajo interference in da je prelivanje med testnimi polji preprečeno
4. | Testni lističi morajo biti odporni (brez interferenc) na askorbinsko kislino pri koncentracijah do 750 mg/L pri eritrocitih, do 700 mg/L pri glukozi, do 250 mg/L pri bilirubinu, do 800 mg/L pri nitritih
5. | Analizator mora biti povezljiv v obstoječ program za vodenje POCT – Cobas inifnity POC
6. | Analizator mora imeti vsaj 2 USB vhoda in 1 LAN vhod ter mora biti povezljiv preko mrežnega kabla kot tudi brezžično
7. | Analizator mora omogočati priklop čitalca črtnih kod za namene identifikacije operaterjev, pacientov in vnos lotov urinskih testnih lističev ter kalibracijskih lističev

## 8. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 8. sklop: Stol za odvzem krvi – 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Sestavljen iz sedeža, naslona za noge, hrbtnega naslona in ročnih opiral na levi in desni strani stola
Podpora za roko za odvzem krvi iz gladke ABS nezlomljive plastike z režo za vstavitev esmarhove preveze, nastavljiva v vseh smereh in po višini
Možnost odstranitve ročnih opiral in podpor za roke
Vrtljiv 360 stopinj, z mehanizmom za zaklepaje vrtenja. Ročica zaklepa je pod sedežem stola na levi in na desni strani ali v podnožju stola
Nastavitev stola v položaj Trendellenburga, -18˚ z eno potezo
Sinhrono gibanje vseh delov stola (naslon nog, hrbtni naslon in naslon rok) z eno potezo sprožimo gibanje hrbtnega naslona, naslona nog in naslona za roke
Nosilec role za papir
Nosilec epruvet iz ABS plastike na naslonu roke levo in desno, za zahtevnejše odvzeme
Stol mora biti vrtljiv okoli svoje osi, 360 stopinj z mehanizmom za zaklepanje vrtenja in ne na vrtljivih kolesih
Višina stola je lahko fiksna
Premer koles je lahko cca 75 mm z zavoro
Garancija vsaj 5 let