## URS
Specifikacija zahtev uporabnika – URS | [5 empty] | Pregled zasnove za kvalifikacijo zasnove |  |  |  |  | Matrika sledljivosti
| Ime: | 250XXX_002_URS_A1.00_UserRequirementSpecification-BSL |  |  |  | Ime: |  |  |  |  | Ime:
| Različica: | A1.00 |  |  |  | Različica: |  |  |  |  | Različica:
| Datum: | 2025-01-30 |  |  |  | Datum: |  |  |  |  | Datum:
[6 empty] | Predlagana ocena projekta (dobavitelj) |  | Zahteve izpolnjene? |  |  | Ime dokumenta testa / poglavje, stran |  |  | Status kvalifikacije
Št. URS: | Postavka | Osnovne zahteve URS | Vrsta zahteve | Pomembnost | Opombe (vpisuje ponudnik!) | Opisano v dokumentu Ime / poglavje, stran | Utemeljitev za odločitev / komentar | DA/NE | Nedoseganje trenutne zahteve / komentar | Ukrepanje v primeru odstopa | Preskus IQ | Preskus OQ | Preskus PQ | Sklici na odstope | Sprejeto / Zavrnjeno | Podpis/datum
1.0 | Osnovne informacije o laboratoriju BSL-3
1.1 | Lokacija | Vrazov trg 5 (Ljubljana) | Zahteva projekta | -
1.2 | Naročnik | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (Inštitut za patološko fiziologijo – IPAFI) | Zahteva projekta | -
1.3 | Ime projekta | Kampus Vrazov trg, laboratorij BSL-3 | Zahteva projekta | -
2.0 | Informacije o postopku
2.1 | Predvidena uporaba | Raven biološke varnosti 3 se uporablja v kliničnih, diagnostičnih, izobraževalnih, raziskovalnih ali proizvodnih obratih, kjer se delo izvaja z avtohtonimi ali eksotičnimi agensi, ki lahko povzročijo resno bolezen ali smrt prek inhalacijske poti izpostavljenosti. Osebje laboratorija mora opraviti posebno usposabljanje za delo s patogenimi in potencialno smrtonosnimi agensi ter ga morajo nadzorovati znanstveniki, ki so usposobljeni za delo z nalezljivimi povzročitelji in povezane postopke. Vse postopke, ki vključujejo manipulacijo z infektivnimi materiali, je treba izvajati v pogojih varnosti, v bioloških varnostnih komorah ali drugih sistemih za fizično zadrževanje. Laboratorij BSL-3 ima posebne značilnosti za vidika inženirstva in zasnove. | Zahteva standarda
2.2 | Faze procesa | 1. Priprava in pooblastitev – Usposabljanje: Poskrbite, da so vsi zaposleni usposobljeni in pooblaščeni za delo v obratu BSL-3. – Nadzor dostopa: Dostop omejite na pooblaščene osebe. – Osebna varovalna oprema (OVO): Potrdite razpoložljivost in pravilno prileganje osebne varovalne opreme (OVO), vključno z rokavicami, haljami, respiratorji, zaščitnimi ščitniki za obraz in prekrivali za čevlje. 2. Protokol vstopa – Oblačenje OVO: Nadenite si zahtevano OVO v pravilnem vrstnem redu. – Dekontaminacija: Poskrbite, da so roke in materiali pred vstopom dekontaminirani. 3. Delovne prakse – Uporaba komore za biološko varnost: Vse postopke z nalezljivimi povzročitelji izvajajte v biološki varnostni komori. – Označi in zavaruj: Jasno označite in varno zapečatite vse vzorce ter biološko nevarne materiale. – Ravnanje z odpadki: Biološko nevarne odpadke odstranite v namenske posode in jih pred odstranitvijo avtoklavirajte. 4. Spremljanje in dokumentiranje – Spremljanje okolja: Neprekinjeno spremljanje razmer v laboratoriju. – Prijavljanje incidentov: Vodji laboratorija takoj poročajte o razlitjih, incidentih zaradi izpostavljenosti ali okvarah opreme. –Vodenje zapisov: Vodenje dnevnikov poskusov, porabe materiala in incidentov. | Zahteva standarda
2.2 | Faze procesa | 5. Dekontaminacija po delu – Sterilizacija: Biološko nevarne odpadke avtoklavirajte. – Čiščenje površin: Območje laboratorija temeljito čistite in razkužujte. 6. Protokol izhoda – Dekontaminacija materialov: Vso opremo in delovne površine dekontaminirajte z ustreznimi razkužili. – Slačenje OVO: Odstranite OVO v pravilnem vrstnem redu, da preprečite kontaminacijo, uporabljene predmete pa odvrzite v posode za biološko nevarne odpadke. – Higiena rok: Po odstranitvi rokavic si roke temeljito umijte. – Izhod: Laboratorij zapustite skozi namenski izhod in se prepričajte, da ne odnesete nobene kontaminirane snovi. 7. Redno vzdrževanje in presoje – Validacija opreme: Redno testirajte in vzdržujte varnostno opremo, kot so biološke varnostne komore, avtoklavi in sistemi za HEPA-filtracijo. – Varnostne vaje: Izvajajte rutinske vaje po scenarijih nujnih primerov, vključno z razlitji ali incidenti izpostavljenosti. – Pregledi skladnosti: Poskrbite, da vse aktivnosti ustrezajo standardom biološke varnosti v ustanovi in zakonodaji. | Zahteva standarda
3.0 | Splošno
3.1 | Odgovornost dobavitelja | Celoten laboratorij BSL-3 (in tudi oprema, vgrajena v stene, kot so prehodna komora, avtoklav, prehodna komora z dekontaminacijo s H2O2, umivalnik, omare …) mora izvesti en dobavitelj, ki prevzame odgovornost za pravilno delovanje v skladu z zahtevami URS (zapisane v naslednjih točkah tega URS). Celoten sistem mora biti zasnovan in izveden tako, da zagotavlja glavno funkcijo laboratorija BSL-3. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
3.1.1 | Izvedba laboratorija BSL-3 | Laboratorij BSL-3 je treba obravnavati kot napravo (vključuje stene, strop, zračne kanale, sistem HVAC) in mora biti izdelan v skladu z direktivo o strojih (2006/42/ES). Zahtevata se izjava o skladnosti in garancija. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.2 | Razpoložljivi mediji | Razpoložljivi mediji v stavbi (lokacije in moč/mere se določijo med projektom): – elektrika 400 V (3 faze) – elektrika 230 V (1 faza) – elektrika 400 V generator (3 faze) – elektrika 230 V generator (1 faza) – elektrika 230 V sistem UPS (1 faza) – elektrika 400 V sistem UPS (3 faze) – hladilna voda 7/12 °C (ocenjena hladilna zmogljivost 130 kW) – topla voda 55/40 °C (ocenjena grelna zmogljivost 130 kW) – voda brez vodnega kamna (velikost 1/2") – odtok Za tehnološki proces so potrebni tudi plini (lokacije in mere se določijo med projektom): – N2* – CO2* – stisnjeni zrak * Zaradi uporabe plinov v laboratoriju je treba zagotoviti senzorje za plin (O2 in CO2), ki zaznavajo plin (zaradi varnosti). Pravilno delovanje, ustrezno odzivanje in alarmiranje bo določeno v naslednji fazi projekta. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.3 | Vzorčni dokumenti dobavitelja | Dobavitelj mora poslati vzorce posameznih dokumentov v pregled (dokumenti DQ, FAT, IQ, OQ, PQ – glavni dokumenti, ki kažejo strukturo poglavij). Vzorčni dokumenti služijo kot dokaz obvladovanja in upravljanja dokumentacije na strani dobavitelja. Če ponudbi niso priloženi vzorčni dokumenti, se šteje za neustrezno. V tem primeru izvajalec ne izpolnjuje zahtev projekta. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.4 | Vzorec postavitve dobavitelja | Dobavitelj mora v pregled poslati vzorec razporeditve (laboratorija BSL-3). Razporeditev je podlaga za nadaljnjo razpravo in sodelovanje pri projektu. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.5 | Dobaviteljev vzorec osnutka sheme P&ID | Dobavitelj mora v pregled poslati vzorec osnovne sheme delovanja ali osnutek sheme P&ID (laboratorija BSL-3). Shema je podlaga za nadaljnjo razpravo in sodelovanje pri projektu. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.6 | Garancija za laboratorij BSL-3 | Dobavitelj je dolžan zagotoviti garancijo: – 2 leti na komponente od primopredaje naročniku – 2 leti na funkcijo/delovanje od primopredaje naročniku Obe primopredaji naročniku sta pogojeni s podpisanim poročilom o testiranju OQ. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.7 | Življenjska doba in rezervni deli | Ponujeni laboratorij BSL-3 mora imeti najmanj 8-letno življenjsko dobo, vključno z vzdrževanjem in rezervnimi deli. Obvezna priloga: izjava proizvajalca o razpoložljivosti rezervnih delov vsaj 8 let po preteku garancijskega obdobja (skupno 8 let po predaji). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.8 | Izjava o servisiranju | Dobavitelj naj priloži izjavo o servisiranju, ki potrjuje, da ima servisno službo in zaposlene na tem področju. Izjava je dokaz pravilnega delovanja servisne službe in zanesljivejših nujnih popravil. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.9 | Čas odziva servisa | V primeru izrednega servisiranja/težave (odstop, alarm) se mora dobavitelj odzvati v roku 24 ur. Vse popravila je treba izvesti v kar najkrajšem času. Prav tako se pričakuje, da dobavitelj opredeli kritične komponente, ki jih mora imeti na zalogi za hitro delovanje sistema (pričakovane napake). Pričakuje se dodatna pogodba o vzdrževanju. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.10 | Letna validacija laboratorija | Dobavitelj naj oblikuje ponudbo za možnost letne validacije in vzdrževalnih storitev celotnega laboratorija BSL-3 (za oboje po prvem letu delovanja). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.11 | Površina laboratorija | Laboratorij BSL-3 se razprostira na površini 51,5 m2 v obliki pravokotnika, s dimenzijami 8,75 x 5,93 m. Celoten laboratorij BSL-3 (z vsemi potrebnimi prostori) mora biti integriran v to površino. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.12 | Prostori v laboratoriju BSL-3 VHOD | Vhod s hodnika (zunaj) v laboratorij 1 in 2 je skozi: – predprostor 1 (kurir dostavi vzorec v laboratorij 1 skozi aktivno prehodno komoro; zahteva se nadzor dostopa); – predprostor 2 (operater se sleče in preobleče v laboratorijsko obleko; zahteva se nadzor dostopa); – laboratorij 1 (naj bo čim večji; dostava vzorca skozi aktivno prehodno komoro; vhod v laboratorij 2); – laboratorij 2 (naj bo čim večji; glavni laboratorij). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.13 | Prostori v laboratoriju BSL-3 IZHOD | Izhod iz laboratorija 1 in 2 na hodnik (zunaj) je skozi: – laboratorij 1 (izhod v izhodni prostor 1); – laboratorij 2 (izhod v izhodni prostor 1); – izhodni prostor 1 (operater se sleče; operater se stušira; operater si umije roke); – izhodni prostor 2 (izhod na hodnik). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.14 | Pot v laboratoriju BSL-3 ODPADKI | Izhod za odpadke skozi avtoklav ali komoro H2O2 (iz laboratorija 1 in 2) je: – laboratorij 1 (odpadki potujejo prek aktivne prehodne komore v laboratorij 2); – izhodni prostor 1 (odpadki potujejo skozi cev za odpadke v laboratorij 2); – laboratorij 2 (odpadki potujejo skozi avtoklav ali prehodne H2O2-dekontaminacijske komore v prostor za odpadke); – prostor za odpadke (odpadki iz avtoklava ali H2O2-komore); – izhodni prostor 2 (izhod na hodnik). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.15 | Temperature v laboratoriju | Dovoljena temperatura v laboratoriju je 19–25 °C. Izven tega območja se pričakuje alarm. Temperatura v laboratoriju BSL-3 mora biti nastavljena na 22 °C ± 3 °C. Izjema je prostor za odpadke, kjer se pričakujejo visoki toplotni dobitki in posledično (relativno velika) temperaturna nihanja. Temperatura v prostoru za odpadke ni merjena/alarmirana in ne vpliva na proces. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.16 | Vlažnost v laboratoriju | Dovoljena vlažnost v laboratoriju je 30–65 % Rh. Samodejno delovanje, merjenje in alarmiranje se izvaja samo v glavnih laboratorijskih prostorih (laboratorij 1 in laboratorij 2). V drugih laboratorijskih prostorih se pričakuje vlažnost z manjšim odstopom – ni kritično. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.17 | Tlak v laboratoriju | Predpostavlja se razlika tlaka v prostorih (relativna meritev glede na naravni zračni tlak): – predprostor 1 (−10 Pa; dopustno odstopanje največ ±4,5 Pa) – predprostor 2 (−20 Pa; dopustno odstopanje največ ±4,5 Pa) – laboratorij 1 (−30 Pa; dopustno odstopanje največ ±4,5 Pa) – laboratorij 2 (−40 Pa; dopustno odstopanje največ ±4,5 Pa) – izhodni prostor 1 (−20 Pa; dopustno odstopanje največ ±4,5 Pa) – izhodni prostor 2 (−10 Pa; dopustno odstopanje največ ±4,5 Pa) – prostor za odpadke (−20 Pa; dopustno odstopanje največ ±4,5 Pa) | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.1.18 | Model BIM laboratorija BSL-3 | Zahteva je, da dobavitelj ustvari 3D model – podroben načrt laboratorija BSL-3 vključno s tehničnimi prostori in ga vključi v model BIM celotne stavbe in ga opremi skladno z BEP TEH. Morebitno koordinacijo je treba reševati med celotno fazo zasnove. | Zahteva projekta | Pomembno
3.2 | Zasnova laboratorija | Laboratorij se projektira tako, da ga je mogoče preprosto očistiti in dekontaminirati. Gladke stene, tla in stropi s končno obdelavo, ki je odporna proti večkratnemu čiščenju in kemični dekontaminaciji. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
3.3 | Lokacija BSL-3 | Laboratorij BSL-3 naj bo ločen od nezavarovanih območij z veliko prometa. Razmislite o namestitvi objekta v zgornjem nadstropju. Upoštevajte lokacijo laboratorijev BSL-3 v povezavi z drugimi območji, kot so podporni laboratoriji BSL-2, pisarne in prostori za odmor, dvigala, nakladalne ploščadi itd., zaradi učinkov na tlak in pretok zraka v laboratoriju. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
3.3.1 | Mikrolokacija laboratorija BSL-3 | Območje za novi laboratorij BSL-3 v objektu je predvideno v 3. nadstropju – pod streho objekta. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.3.2 | Dostop do hodnika | Dostop do hodnikov, kjer je mogoč dostop do laboratorija BSL-3, je varovan. Dostop do hodnika je dovoljen le osebam s pooblastilom za dostop. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.3.3 | Požarni sektor | Laboratorij je v lastnem požarnem sektorju. Prehodi med sektorji (kanali, kabli) morajo biti ustrezno zavarovani v skladu s požarnim elaboratom ali zahtevami. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
3.4 | Zatesnitev prebojev instalacij | Zahtevani so zatesnjeni preboji instalacij (skozi predelne stene, stene, tla in strope). Zatesnjeni preboji instalacij morajo biti vidni zaradi lažjega pregleda in preverjanja. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
3.5 | Namestitev primarne naprave | Primarne zadrževalne naprave morajo biti nameščene tako, da je vpliv pretoka zraka v prostoru na delovanje/zadrževanje čim manjši. Oprema za primarno zadrževanje, kot je biološka varnostna komora, mora biti nameščena v prostoru tako, da na zadrževanje ne vplivajo napajalni difuzorji, izpušne rešetke, vrata, tok prometa ali druga oprema. | Zahteva standarda | Pomembno
4.0 | Opremljenost laboratorija BSL-3
4.1 | Zahteve za stene, strope | Delitve prostorov (stene …) morajo biti zasnovane tako, da prenesejo poškodbe zaradi nihajev zračnega tlaka med testiranjem sistema HVAC in da vzdržijo vodo in vlago. Zasnova sten in stropov mora biti takšna, da nimajo notranjih odprtin ali žepov, ki jih ni mogoče ustrezno dekontaminirati. Vsi spoji morajo biti izdelani tako, da jih je mogoče silikonizirati in zatesniti med montažo/po montaži. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
4.2 | Povezana zapora vrat laboratorija | Vrata laboratorija morajo biti samozapiralna in imeti mehanizem za povezano blokado. Vrata z mehansko povezano blokado morajo imeti preglasitev v sili. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
4.3 | Velikost laboratorija | Laboratorij mora biti ustrezne velikosti glede na zahteve programa, ki temeljijo na oceni tveganja (Risk Assessment, RA) in morebitni širitvi fokusa raziskav v prihodnosti. Laboratorij mora biti dimenzioniran v skladu z zahtevami požarnega elaborata. | Zahteva standarda | Pomembno
4.4 | Oprema laboratorija | Zagotovite laboratorij, ki je dovolj velik za postavitev klopi za preoblačenje, skladiščne police za čisti potrošni material (OVO), posodo za umazano perilo in posodo za odpadke. Če bo laboratorij glavni vhod za opremo, ga ustrezno dimenzionirajte za največji kos opreme, vključno z merami vrat. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
4.5 | Zasnova laboratorija | Zagotovite namenski laboratorij s prostorom za osebno varovalno opremo (OVO) in odpadke. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
5.0 | Integrirane naprave in pohištvo v laboratoriju
5.1 | Avtoklav | Avtoklav v laboratoriju BSL-3 je potreben, mora biti vključen v dobavo in vgrajen v steno. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
5.1.1 | Lokacija avtoklava | Avtoklav (npr. Systec, HX-200 2D ali podoben) se namesti v prostoru za odpadke in vgradi v panelno steno laboratorija 2. Avtoklav mora biti samostoječ. Pri postavitvi avtoklava v prostor je treba zagotoviti prostor za vzdrževanje. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.1.2 | Notranje mere avtoklava | Pričakovane notranje mere avtoklava morajo biti: premer pribl. 500 mm in globina pribl. 1000 mm. Prostornina komore je pribl. 210 L (skupna) in 200 L (nazivna). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.1.3 | Zunanje mere avtoklava | Zunanje dimenzije so pribl. 830 x 1410 x 1690 mm [Š x G x V]. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.1.4 | Material avtoklava | Tlačna posoda avtoklava mora biti izdelana iz korozijsko odpornega nerjavnega jekla (AISI 316). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.1.5 | Krmiljenje avtoklava | Za krmiljenje se pričakuje zaslon na dotik z več programi sterilizacije (vsaj 20). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.1.6 | Priključki medijev za avtoklav | Mediji se uskladijo med projektom, odvisno od ponujenega avtoklava. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.1.7 | Zmogljivost ogrevanja avtoklava | Pričakovana zmogljivost ogrevanja avtoklava znaša pribl. 9 kW. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.2 | Lokacija prehodne H2O2-dekontaminacijske komore | H2O2 dekontaminacijska komora v laboratoriju BSL-3 je potrebna, mora biti vključena v dobavo in vgrajena v steno. Naprava je namenjena za obdelavo površin odpadkov/opreme. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
5.2.1 | Lokacija prehodne H2O2-dekontaminacijske komore | Prehodna H2O2 dekontaminacijska komora (npr. Iskra PIO, KPR-75-100-82-A-FL-ND ali podobna) se namesti v prostoru za odpadke in vgradi v panelno steno laboratorija 2. Prehodna H2O2-dekontaminacijska komora mora biti prostostoječa. Pri postavitvi prehodne H2O2 dekontaminacijske komore v prostor je treba zagotoviti prostor za vzdrževanje. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.2.2 | Notranje mere prehodne H2O2 dekontaminacijske komore | Pričakovane notranje mere prehodne H2O2 dekontaminacijske komore morajo biti pribl. 750 x 825 x 1000 mm [Š x G x V] ali podobno. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.2.3 | Material prehodne H2O2-dekontaminacijske komore | Notranji element prehodne H2O2 dekontaminacijske komore mora biti izdelan iz nerjavnega jekla, odpornega proti koroziji (AISI 316). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.2.4 | Cikel in validacija prehodne H2O2-dekontaminacijske komore | Dobavitelj mora vključiti študijo validiranega razvojnega cikla in validacijskega cikla (PQ) celotnega sistema. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.3 | Sistem dekontaminacije izpustov (Effluent Decontamination System, EDS) | Sistem EDS v laboratoriju BSL-3 je potreben, mora biti vključen v dobavo in vgrajen v steno ali samostojno pritrjen na tla. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
5.3.1 | Sistem dekontaminacije izpustov (Effluent Decontamination System, EDS) | Sistem EDS (npr. Astel, Micro EDS ali podoben) mora biti sposoben obdelati do 250 litrov vode na dan. Dovodna voda je iz pipe, prhe in odtoka avtoklava. Rezervoar za zadrževanje pribl. 25 L. Namesti se v prostoru za odpadke. Ustrezni mediji se določijo med projektom. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.3.2 | Posoda za shranjevanje v sistemu EDS | Posoda za shranjevanje kontaminirane vode se lahko namesti poleg sistema EDS ali pod njim. Ker je odtok načrtovan v estrihu, se predvideva, da bo posoda za shranjevanje nameščena v estrihu in AB-plošči. Med projektom bo potrebno usklajevanje. Posoda za shranjevanje in instalacije morajo biti izdelane iz nerjavnega jekla. Mere pribl. 100 L. Poskrbeti je treba za črpalko, ki črpa to odpadno vodo v sistem EDS, in logiko delovanja/funkcije. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.3.3 | Mediji za EDS | Potrebni mediji in mere morajo biti usklajeni med projektom. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.4 | Biološka varnostna komora | Biološka varnostna komora (kot je Iskra PIO, MC 12-3 ali podobno) v laboratoriju BSL-3 je potrebna in mora biti vključena v dobavo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
5.4.1 | Lokacija biološke varnostne komore | Biološka varnostna komora mora biti nameščena v laboratoriju 2 (1 kos). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.4.2 | Velikost biološke varnostne komore | Pričakovane zunanje mere biološke varnostne komore so pribl. 1350 x 800 x največ 2400 mm [Š x G x V]. Notranje mere pribl. 1150 x 600 (pribl. 400 mm delovno območje) x 600 mm [Š x G x V]. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.4.3 | Filtracija biološke varnostne komore, zaščita | Biološka varnostna komora mora zagotoviti najvišjo raven zaščite za operaterja in čiste delovne pogoje ter varovati okolje pred kontaminacijo. Raven zaščite II – SIST EN 12469: 2000 in DIN 12980: 2005 Delovno mesto razreda A v skladu s standardom GMP, ISO 14644-1: 1999 Dvostopenjsko HEPA-filtriranje s predfiltri. Predfiltri najmanjše kakovosti H13 v skladu s standardom EN1822:2009. Preprost dostop in zamenjava predfiltrov H13 brez tveganja za kontaminacijo. Možnost preverjanja delovanja absolutnih filtrov. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.4.4 | Raven hrupa biološke varnostne komore | Raven hrupa 60 dB ali manj, z vgrajenim nizkohrupnim ventilatorjem. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.4.5 | Osvetlitev v biološki varnostni komori | Biološka varnostna komora mora imeti lastno svetilko nad delovnim območjem. Osvetlitev mora biti 800 luksov ali več. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.4.6 | Pomik sprednjega zaščitnega stekla na biološki varnostni komori | Motorizirano premikanje sprednjega zaščitnega stekla, samodejni dvig in spust na ustrezno višino. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.5 | Centralni dekontaminacijski sistem | Centralni dekontaminacijski sistem v laboratoriju BSL-3 je potreben in mora biti vključen v dobavo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
5.5.1 | Podroben opis centralnega dekontaminacijskega sistema | Podroben opis centralnega dekontaminacijskega sistema je podan v točkah spodaj v tem dokumentu URS (točka 20.10 in podtočke). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.6 | Aktivna prehodna komora | Aktivna prehodna komora v laboratoriju BSL-3 je potrebna in mora biti vključena v dobavo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
5.6.1 | Prezračevanje in filter aktivne prehodne komore | Aktivna prehodna komora (kot je Iskra PIO, KPR-40-40-40-A-SI-NN) mora vključevati prezračevalni sistem (aktivna prehodna komora) in filtracijo razreda H14 (razred A). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.6.2 | Notranje mere aktivne prehodne komore | Notranje mere aktivne prehodne komore morajo biti pribl. 400 x 400 x 400 mm [Š x G x V]. Brez police. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.6.3 | Vrata aktivne prehodne komore | Priporočljivo je, da so vrata opremljena s kaljenim varnostnim steklom (mogoč pogled v notranjost naprave in med prostori). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.6.4 | Aktivna prehodna komora s povezano blokado | Aktivna prehodna komora mora imeti integrirano povezano blokado (svetlobno in mehansko) na vsaki strani vrat ("interlock"). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.6.5 | Lokacija aktivne prehodne komore | Načrtovana je namestitev dveh aktivnih prehodnih komor med (skupno 2 kosa): – predprostorom 1 in laboratorijem 1, – laboratorijem 1 in laboratorijem 2. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.6.6 | Integracija aktivne prehodne komore | Aktivna prehodna komora je integrirana v dvojno steno. To prepreči dodatne mrtve kotičke, ki jih je težko očistiti. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.6.7 | Avtomatizacija aktivne prehodne komore | Prehodna komora naj ima krmilno ploščo/zaslon vmesnika človek–stroj (HMI). Uporaba naj bo preprosta. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.7 | Integrirana posoda za odpadke | Integrirana posoda za odpadke v laboratoriju BSL-3 je potrebna in mora biti vključena v dobavo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
5.7.1 | Lokacija integrirane posode za odpadke | Integrirano posodo za odpadke je treba namestiti v panelno steno med izhodnim prostorom 1 in laboratorijem 2 ter med predprostorom 2 in predprostorom 1 (skupaj 2 kosa). V izhodnem prostoru 1 lahko operater sleče oblačila in jih zavrže v integrirano posodo za odpadke. Na tej strani je treba zagotoviti pokrov. V predprostoru 2 lahko operater ustvari nekaj odpadkov, ki jih odvrže v integrirano posodo za odpadke. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.7.2 | Material integrirane posode za odpadke | Integrirana posoda za odpadke je izdelana iz nerjavnega jekla s plastično prevleko (certifikat FDA). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.7.3 | Vrečka za integrirano posodo za odpadke | Vrečka se namesti na integrirano posodo za odpadke ter pritrdi s silikonskim tesnilom in sponko. Varna menjava vrečke se ne zahteva. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.7.4 | Mere integrirane posode za odpadke | Integrirana posoda za odpadke je premera pribl. 200 mm. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.8 | Pult v laboratoriju 2 | Pult v laboratoriju 2 laboratorija BSL-3 je potreben in mora biti vključen v dobavo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
5.8.1 | Velikost pulta v laboratoriju 2 | V laboratoriju 2 mora biti vgrajen trden pult. Velikost naj bo največja, da omogoča optimalno gibanje operaterja. Pričakuje se približna mera 3000 x 900 mm [Š x G]. Pult mora biti prilagojen sedečemu položaju. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.8.2 | Podpultne omarice s predali | Načrtovane so 4 neodvisne podpultne omarice s predali (pod pultom). Vsaka enota je na kolesih in jo je mogoče premakniti na drugo mesto. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.8.3 | Varnostna omarica | Varnostna omarica v laboratoriju BSL-3 je potrebna in mora biti vključena v dobavo (integrirana v pult). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.8.4 | Podrobnosti varnostne omarice | Varnostna omarica (kot je LSS, AC 600/50 CM D) mora biti fiksno integrirana v pult (pod pult). Izdelana mora biti v skladu s standardoma EN 14470-1, EN 14727 s certifikatom TÜV. Pričakuje se različica s predalom. Notranje mere pribl. 67 L (za pribl. 30 L tekočin ali trdnih snovi). Zahteva se 90 min. požarne zaščite. Z dvema certificiranima ventiloma, ki se samodejno zapreta pri temperaturi 70 ± 10 °C ali podobno. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.8.5 | Izpuh zraka iz varnostne omarice | Izpuh zraka mora biti povezan z laboratorijskim izpuhom zraka s fiksno cevno povezavo. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.9 | Pult v laboratoriju 1 | Pult v laboratoriju 1 laboratorija BSL-3 je potreben in mora biti vključen v dobavo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
5.9.1 | Mere pulta v laboratoriju 1 | V laboratoriju 1 mora biti vgrajen trden pult. Velikost naj bo največja, da omogoča optimalno gibanje operaterja. Pričakujejo se približne mere 1200 x 900 mm [Š x G]. Pult mora biti prilagojen sedečemu položaju. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.9.2 | Podpultne omarice s predali | Načrtovani sta 2 neodvisni podpultni omarici s predali (pod pultom). Vsaka enota je na kolesih in jo je mogoče premakniti na drugo mesto. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.10 | Stoli | Za laboratorij 1 in 2 se zahteva 5 stolov. Stol mora imeti po višini nastavljiv sedež in naslonjalo. Površina stola mora biti pralna in omogočati razkuževanje. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.11 | Garderobne omare | Vse garderobne omare morajo biti vgrajene v panelne stene. Izdelane so iz materiala HPL (High Pressure Laminate) (sive barve). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.11.1 | Dvostranska garderobna omara za osebna oblačila | Zagotoviti je treba 4 dvostranske garderobne omare za osebna oblačila za 4 osebe. Vsaka garderobna omara mora imeti ločen edinstven ključ. Dostop skozi vrata iz predprostora 2 (ob vstopu) in izhodnega prostora 2 (ob izstopu). V garderobni omari je treba zagotoviti predal za čevlje, polico in obešalnik za oblačila. Omara je lahko ozka in visoka. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.11.2 | Omara za material | Zagotoviti je treba 6 (predprostor 2) + 2 (izhodni prostor 1) omari (skupaj 8 kosov). Vsaka omara mora imeti enak tip ključa. V omari morajo biti vsaj 3 police. Omara je lahko ozka in visoka. Pričakuje se, da je v notranjosti vtičnica za polnjenje osebne varovalne maske. Podrobnosti bodo opredeljene med projektom. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.11.3 | Omara s policami | Zagotoviti je treba 4 omare s policami. Pričakuje se omara s policami brez vrat (samo police). V omari morajo biti vsaj 3 police. Omara je lahko ozka in visoka. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.11.4 | Omara za čistila | Zagotoviti je treba 1 (laboratorij 1) + 1 (laboratorij 2) omaro za čistila (skupno 2 kosa). Vsaka omara mora imeti enak tip ključa. V omari morajo biti vsaj 3 police. Omara je lahko ozka in visoka. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.12 | Zaporna klop | V predprostoru 2 je treba zagotoviti zaporno klop, izdelano iz nerjavnega jekla. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
5.13 | Izven obsega naročila | Naprave, kot so zamrzovalnik z ultranizko temperaturo, inkubator za celice, mikroskopi, protivibracijski pult in nekatera druga manjša oprema (tudi potrošni material), niso v obsegu naročila. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
6.0 | Vrata
6.1 | Ključavnice | Vrata morajo imeti ključavnice za vrata z nadzorom dostopa, ki omogočajo hiter in učinkovit odvzem pooblastila za dostop, kot so kartice. Fizični ključi ne smejo biti del glavnega ključnega sistema in morajo biti zagotovljeni kot sistem, ki nadomesti elektronske zaklepe. Elektronske ključavnice morajo biti tipa "fail secure" (v primeru napake ali izpada ostati zaklenjene) z možnostjo obvoda za izhod. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
6.2 | Elektronska ključavnica | Elektronski sistemi zaklepanja morajo biti povezani z omejenim programskim sistemom za oddaljeni dostop. Za zapis je potrebna avtorizacija. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
6.3 | Biometrična ali PIN-ključavnica | Glede na oceno tveganja razmislite o vključitvi biometričnih (prstni odtisi ali obraz) ali PIN-/kartičnih naprav za ključavnice na vratih z nadzorom dostopa. | Zahteva standarda | Pomembno
6.4 | Samodejno zapiranje/samodejni zapah | Vrata se morajo samodejno zapirati in imeti samodejni zapah. Vrata s ključavnico se morajo samodejno zaklepati. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
6.5 | Izdelava vrat | Vrata morajo biti izdelana v skladu s standardoma EU GMP in ISO 14644. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
6.5.1 | Načelo odpiranja vrat | Zahteva se ročno odpiranje vseh vrat (z nogo ali roko). | Zahteva projekta | Pomembno
6.5.2 | Material vratnega krila | Konstrukcija vratnega krila je lahko iz aluminija. Priporočljivo je, da je polnilo iz aluminijastega satovja. Vrata naj bodo čim lažja, da se zlahka odpirajo in zapirajo. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
6.5.3 | Barva vratnega krila | Površina vratnega krila se lahko prekrije z zaščitno folijo v barvi RAL 9010. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
6.5.4 | Debelina vratnega krila | Debelina vrat mora biti enaka debelini stene. Dodatni robovi povzročajo težave pri postopku čiščenja in dekontaminacije ter so zato prepovedani. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
6.5.5 | Šipe v vratih | Za vsa vrata se pričakuje, da imajo šipe z merami pribl. 600 x 600 mm. Debelina mora biti enaka debelini vrat. Spoji morajo biti tesno zaprti. Nekatera vrata v predprostoru (kjer se osebje preobleče) so lahko brez šipe. To bo usklajeno med fazo DQ. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
6.5.6 | Mere vrat | Širina: 900 mm (ali največja mera, ki je mogoča) Višina: 2200 mm | Zahteva projekta | Zelo pomembno
6.6 | Les | Lesena vrata in okvirji niso dovoljeni. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
6.7 | Izvedba vrat | Samo enokrilna vrata. Vrata morajo biti brez spojev in brez utorov na zgornjem ali spodnjem robu. Izrezi v vratih in okvirjih naj bodo zatesnjeni za izboljšanje higiene in odpornosti proti vdoru zraka. Vrata in okovje vrat morajo biti brez ostrih robov. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
6.8 | Obvladovanje škodljivcev | Za obvladovanje škodljivcev je treba na vratih zagotoviti tesnila, ki morajo biti nastavljiva zaradi regulacije pretoka zraka noter. Živali in rastline, ki niso povezane z izvajanjem dela, v laboratoriju niso dovoljene. Na spodnjem robu vsakih vrat morajo biti nameščene metlice ali gumijasta tesnila. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
6.9 | Način odpiranja | Na notranjih vratih mora biti ploščica za odriv (s stopalom) ali potisk (z roko) iz nerjavnega jekla. Druga možnost so kljukice ali podobno. | Zahteva standarda | Pomembno
6.10 | Zunanja vrata | Vizualni paneli v zunanjih vratih morajo biti zatesnjeni in biti odporni proti 15-minutnemu poskusu vloma. Če steklo v zunanjih vratih predstavlja težavo (npr. zaradi vloma), ga je mogoče odstraniti. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
6.11 | Vrata za vstop | Dostop do laboratorija mora biti izveden skozi dvoje vrat s povezano blokado. Zagotoviti je treba preglasitev povezane blokade v sili. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
6.11.1 | Povezana blokada vrat | Vsaka laboratorijska vrata morajo imeti povezane blokade s svetlobnim signalom (vizualizacijo) in mehanskim varovalom (kot je zatič, magnet …). Za primer kritične situacije je treba zagotoviti varnost (gumb ob paniki …). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
6.12 | Vrata za izhod | Vrata za izhod so lahko enokrilna. Na zunanji strani vrat ni treba zagotoviti okovja. | Zahteva standarda | Pomembno
6.13 | Smer odpiranja | Smer odpiranja vrat je treba določiti v skladu z zahtevami požarnega elaborata. Načeloma: vrata se morajo odpirati v smeri pretoka zraka (od čistega proti umazanemu). | Zahteva standarda | Pomembno
6.14 | Prepovedane izvedbe | Brez dvokrilnih vrat, zgibnih vrat ali drsnih vrat. Omenjene vrste vrat niso dovoljene za vgradnjo v laboratorij BSL-3. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
6.15 | Zračni tlak na vratih | Vrata na lokacijah, ki zahtevajo usmerjen zračni tok, morajo biti konfigurirana tako, da omogočajo zadosten pretok zraka skozi spodnjo pripiro za dosego pravilnega delovanja brez pretiranega vleka ali pritiska pri zapiranju. Tok zraka skozi spodnjo pripiro omogoča pretok zraka v zaprt prostor in je pomemben pri vzpostavljanju operativnega tlaka med prostori, kar zahteva preverjanje višine in pretoka zraka za zagotovitev pravilnega kaskadnega nadzora tlaka v obratu. | Zahteva standarda | Pomembno
7.0 | Okna
7.1 | Zatesnitev oken | Vsa okna morajo biti ustrezno zatesnjena in brez možnosti odpiranja. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
7.1.1 | Okno za dnevno svetlobo | Dnevna svetloba je zelo priporočljiva, zato je zaželeno vgraditi šipe v panelne stene, kjer so na zgradbi načrtovana okna. Pričakuje se do 5 šip (laboratorij 1 in 2). Pričakovane mere pribl. 800 x 1200 mm [Š x V]. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
7.1.2 | Kovinski okvir AISI | Med šipo v laboratoriju in šipo fasade je treba vgraditi tesen kovinski okvir AISI (tunel). V ta okvir se vgradita senčilo in motor zanj. Dostop za vzdrževanje je zagotovljen z vrha (iz tehničnega območja nad laboratorijem). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
7.1.3 | Senčila | Na oknih na stavbi je treba namestiti senčila, ki se upravljajo z daljinskim upravljalnikom (ali stikalom na steni) iz laboratorija. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
7.2 | Okvir okna | Okvirji oken morajo biti popolnoma zvarjeni/zatesnjeni. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
7.2.1 | Debelina okna | Debelina oken mora biti enaka debelini stene. Dodatni robovi povzročajo težave pri postopku čiščenja in dekontaminacije ter so zato prepovedani. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
7.3 | Vrsta stekla | Okna je treba ustrezno zastekliti. Na vseh oknih v laboratoriju zagotovite laminirano in kaljeno steklo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
8.0 | Tla
8.1 | Prepovedani elementi | Preproge in itisoni v laboratoriju BSL-3 niso dovoljeni. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
8.2 | Vrsta tal | Zagotovite monolitne zvarjene vinilne (PVC) plošče ali naneseno epoksidno talno oblogo s celovitimi zaokrožnicami. Tla morajo biti kemično odporna in neprepustna za tekočine. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
8.2.1 | Električna upornost | Končna tla morajo biti disipativna. Zahteva se uporaba bakrenih trakov, grafitnega lepila in ustreznega talnega PVC-materiala. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
8.3 | Protizdrsnost | Tla morajo imeti protizdrsno zaključno obdelavo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
8.4 | Puščanje tal | Pri vgradnji talnih plošč iz PVC (na primer) je treba spoj dobro zatesniti. Zahteva velja za celoten laboratorijski prostor. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
8.5 | Preboji skozi tla | Preboji skozi tla morajo biti zaščiteni z dvignjenimi robniki ali obojkami (prelivni elementi). | Zahteva standarda | Zelo pomembno
8.5.1 | Vgradnja talnih obojk | Obojke morajo biti nameščene, pritrjene in zatesnjene pred polaganjem tal. Obvezna vgradnja na vseh prebojih skozi betonsko ploščo (tudi za odtoke). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
8.6 | Zaokrožnice | Tla morajo biti monolitna s celovito zaokrožnico, zatesnjeno na stenski zaključni sloj. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
9.0 | Stene
9.1 | Izvedba sten | Stene morajo biti trajne, monolitne in odporne proti kemikalijam in dezinfekcijskim sredstvom. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
9.2 | Zatesnitev sten | Stene morajo biti zatesnjene na dnu, stropu, vratnih okvirjih, pokrovih in vseh drugih odprtinah ter prebojih. Na vseh notranjih vogalih se zahtevajo polkrožnice (na zunanjih vogalih so priporočene – preproste za čiščenje). | Zahteva standarda | Zelo pomembno
9.3 | Zaščita površine | Zaželena sta epoksidna barva ali panelni kompozitni sistem. Pregrade (stena, strop) so lahko tudi prašno lakirane, vendar morajo biti odporne proti sredstvu za dekontaminacijo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
9.4 | Izdelava stene | Način gradnje stene in materiali za steno morajo biti izbrani tako, da zagotavljajo združljivost z zaključnim slojem in zagotavljajo gladko, brezprašno podlago (brez odprtin ali žepov). | Zahteva standarda | Zelo pomembno
9.4.1 | Izdelava stene | Panelni predelni (stena, strop) elementi, primerni za čiste prostore v skladu s standardoma ISO 14644 in GMP. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
9.4.2 | Izdelava stene | Notranja konstrukcija je izdelana iz pocinkanega profila s potrebnimi pritrdili. Panel mora biti vodoodporen. Vsi spoji morajo biti zatesnjeni z netoksičnim protiglivnim in protibakterijskim silikonom. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
9.4.3 | Polnilo sten | Za polnilo je priporočljivo uporabiti mineralno volno. Ognjevzdržnost po standardu DIN 4102-1. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
9.4.4 | Debelina stene | Pričakuje se, da bo debelina stene vsaj 60 mm ali več (določeno na podlagi izkušenj). Električne napeljave, vtičnice, stikala morajo biti skriti znotraj te debeline. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
9.4.5 | Barva | Površina panela se lahko prekrije z zaščitno folijo v barvi RAL 9010. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
9.4.6 | Talna vodila | Načrtovana je namestitev talnega vodila, na katerem stojijo stenske plošče (višina pribl. 100 mm). Na obeh straneh je treba namestiti zaokrožnice in jih do stene prekriti s talno oblogo iz PVC (spoj je treba zatesniti). Talno vodilo je lahko izdelano iz aluminija ali podobnega materiala. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
9.4.7 | Druge podrobnosti | Na vseh vidnih notranjih vogalih je treba namestiti kotni element za čisto sobo. Na vseh vidnih zunanjih vogalih je mogoče namestiti kotni element za čisto sobo (zelo priporočljivo). Element mora biti v isti barvi kot stenski paneli. Spoji med elementi morajo biti gladki in brez ostrih robov. Zaobljeni vogali pomembno vplivajo na učinkovitost čiščenja laboratorijskih prostorov. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
9.5 | Izvedba stena | Stenski paneli morajo biti polne višine (enodelni), ki segajo do zgornjega konstrukcijskega stropa. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
10.0 | Strop
10.1 | Izvedba stropa | Monolitni strop z zaključnim slojem iz trpežnega materiala, odpornega proti vlagi, kot je epoksidna barva ali prašna barva (pločevina), ki je odporna proti vsem kemikalijam in čistilom, ki se morda uporabijo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
10.2 | Stropna konstrukcija | Stropni sistemi morajo biti zasnovani tako močno, da so odporni proti poškodbam. Stropni material in podporni sistemi morajo biti zasnovani tako, da so odporni proti vlagi in povešanju. Stropi morajo biti trpežni in odporni proti vlagi, pranju in zvišanemu zračnemu tlaku. Stropi morajo biti monolitni, zatesnjeni na stene in z zatesnjenim revizijskim panelom, lučmi, difuzorji in drugimi napravami, nameščenimi na strop. Sistemi akustičnih plošč niso sprejemljivi. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
10.2.1 | Stropna konstrukcija | Stropna konstrukcija mora ustrezati zahtevam za stene. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
10.2.2 | Pohodni strop | Strop mora biti pohoden. Konstrukcija mora biti dovolj močna, da vzdrži operaterja (2 osebi) na pribl. 2 m2. Največja obremenitev stropa je vsaj 200 kg/m2. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
10.2.3 | Pritrditev stropa | Strop je pritrjen na betonski strop objekta z navojnimi palicami. Število navojnih palic in debelino je treba prilagoditi maksimalni obremenitvi. Položaje je treba prilagoditi glede na drugo opremo v tehničnem delu. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
10.2.4 | Barva stropa | Površina stropnega panela se lahko prekrije z zaščitno folijo v barvi RAL 9010. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
10.3 | Višina stropa | Strop mora biti dovolj visoko nad biološkimi varnostnimi komorami (in drugo opremo), da omogoča ustrezne kanalne priključke ali spojke z zračnim razmikom (thimble). Vključiti je treba možnosti za dostop zaradi vzdrževanja. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
10.3.1 | Višina stropa | Višina stropa v laboratoriju je predvidena vsaj 2,5 m do 2,75 m (notranja mera višine). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
11.0 | Pohištvo
11.1 | Osnovno | Laboratorijsko pohištvo mora biti trdno in sposobno podpirati pričakovane obremenitve in uporabe. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
11.2 | Čiščenje rež/tesnjenje | Prostori med pulti, omarami in opremo morajo biti dostopni za čiščenje. Majhne reže med stenami, tlemi in stropom je treba zatesniti. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
11.3 | Površine pultov | Delovne plošče (zgornje površine) morajo biti neprepustne za vodo in odporne proti toploti, organskim topilom, kislinam, alkalijam in drugim kemikalijam. Delovne plošče morajo biti iz epoksida, nerjavnega jekla ali fenolne smole. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
11.4 | Stol | Stoli morajo biti prekriti z neporoznim materialom, odpornim proti kemikalijam in dekontaminaciji. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
11.5 | Ergonomija stolov | Pri izbiri stolov upoštevajte ergonomske potrebe. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
11.6 | Police | Zahtevajo se regali odprte zasnove brez vrat ali drugače izvedeni, da omogočajo popolno čiščenje. Regali z režami in nedostopnimi skritimi območji niso dovoljeni. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
11.7 | Omarice | Omare morajo biti zasnovane brez nedostopnih območij, ki jih ni mogoče zlahka očistiti ali razkužiti. Spoji, luknje in sidra (vijaki) morajo biti zatesnjeni. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
11.8 | Pohištveni zaključki ali materiali | Pohištveni zaključki morajo biti odporni proti sredstvom, ki se uporabljajo za dekontaminacijo. V vlažnih ali korozivnih okoljih se morajo uporabiti nerjavno jeklo, fenolna smola ali drugi materiali, odporni proti koroziji. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
11.9 | Smernice za izdelavo pohištva | Čim bolj zmanjšajte velikost omar v laboratoriju BSL-3. Kadar je to mogoče, naj se uporabljajo premični pulti, premične osnovne enote in pulti na stenskih nosilcih. Kadar je treba uporabiti fiksne sestavne dele pohištva, jih je treba namestiti na monolitne podlage, da se olajša namestitev integralne talne obloge. Prazna območja za fiksnimi ohišji morajo biti zatesnjena na stene. Vsi fiksni predmeti morajo biti zatesnjeni na tla, stene in sosednje predmete. | Zahteva standarda | Pomembno
12.0 | Tesnjenje
12.1 | Rešetke dovodov in odvodov | Kanali morajo biti zatesnjeni tam, kjer prebijejo zaščitno pregrado. Rešetke dovodov in izpuhov morajo biti zatesnjene tam, kjer se stikajo s površino zaščitne pregrade. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
12.2 | Plinska napeljava | Vsi preboji v in skozi predelne stene, tla in strope morajo biti zatesnjeni za izboljšanje čiščenja, olajšanje dekontaminacije plinov in hlapov ter odpornost proti vdoru zraka. Cevi, kanalski sistemi, električne omarice in drugi prebojni elementi morajo biti trdno pritrjeni, da se uprejo premikom, ki bi lahko poškodovali tesnjenje. Preboji morajo biti vidni zaradi pregleda in vzdrževanja. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
12.3 | Silikon | Spoji med stenami, tlemi in stropi ter med vsemi različnimi materiali morajo biti popolnoma zatesnjeni. Tesnilno maso na gibljivih spojih je treba nanesti po namestitvi visokozmogljivih zaključnih slojev, da se prepreči razpokanje. Kjer se montira protipožarna zaščita, tesnilno maso nanesite pred montažo protipožarne zaščite (v skladu z zahtevami požarnega elaborata). | Zahteva standarda | Zelo pomembno
12.4 | Lastnosti silikona | Silikon, uporabljen za vse laboratorije, mora biti visoko kakovosten, nevtralen, elastičen. Zahteva se silikon, ki je bil razvit za tesnjenje v bolnišnicah, laboratorijih in farmacevtski industriji (z izjavo FDA). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
12.5 | Nanos silikona | Tesnilno maso je treba nanesti enakomerno, gladko in neprekinjeno, da se doseže zaključek brez prekinitev, luknjic, ostrih robov ali odvečnega tesnila. Tesnilna masa mora biti združljiva z vsemi materiali, s katerimi pride v stik, vključno z drugimi tesnilnimi masami. Tesnilna masa mora biti kemijsko odporna, fleksibilna, trpežna, oprijemljiva in imeti druge lastnosti, primerne za njeno uporabo. | Zahteva standarda | Pomembno
13.0 | Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija (sistem HVAC)
13.1 | Osnove sistema HVAC | Sistem HVAC laboratorija mora biti zasnovan tako, da omogoča preprosto vzdrževanje, tako da je dostop do kritične mehanske opreme zunaj zadrževalnega okolja. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.2 | Lokacija opreme HVAC | Oprema HVAC mora biti dostopna za vzdrževanje, popravila in letno preverjanje. – Zaporni ventili morajo biti v prostorih zunaj zadrževalnega okolja. – Prostori mehanizacije HVAC morajo biti v medetažnem prostoru/tleh/strehi polne velikosti. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.2.1 | Lokacija sistema HVAC | Sistem HVAC (izpuh in dovod zraka) je nameščen na strehi stavbe. Del sistema HVAC za izpušni zrak je v ločenem prostoru na strehi. Del sistema HVAC za dovod zraka je na prostem. Zrak med tema sistemoma je treba ločiti. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.3 | Izmenjava zraka | V okolju BSL-3 mora biti najmanj 6 izmenjav zraka na uro. Hitrost izmenjave zraka je odvisna od največje od naslednjih vrednosti. Notranji toplotni dobitki (hladilna obremenitev), oprema z odsesovanjem (digestorij, rokavična komora …) ali najmanj v skladu s to zahtevo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.3.1 | Filtri v dovodu sistema HVAC | V enoti sistema HVAC za dovod zraka je treba zagotoviti filter M5 in za tem F9. Zagotovljena mora biti možnost zamenjave. Stanje zamašenosti filtra je treba spremljati s stikali za diferenčni tlak ali senzorji. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.3.2 | Filter H14 laboratorija | V stropu laboratorija so dovodne komore z vgrajenim gelskim filtrom H14 (v skladu z EN779 in EN1822). Sistem zamenjave mora omogočati izmenjavo iz laboratorijskega prostora. Stanje zamašenosti filtra je treba za natančnejše spremljanje nadzorovati s senzorji diferenčnega tlaka. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.3.3 | Dovodni/izpušni zračni kanali | Zrak iz dovodne enote sistema HVAC se po zračnih kanalih vodi v laboratorij. Zračni kanali so lahko pocinkani in morajo biti zrakotesni v skladu s standardom EN 1507:2006, razred zrakotesnosti B. Po namestitvi se ob navzočnosti stranke izvede preskus tesnosti filtrov HEPA. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.3.4 | Dušilniki zvoka | Dušilnike zvoka je treba namestiti na dovodne in izpuhne vode (za okolico) ter na dovod in izpuh zraka iz laboratorijev (za uporabnika). Narediti je treba vse, da se prepreči širjenje hrupa. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.3.5 | Hrup v laboratoriju | Najvišja dovoljena raven hrupa v prostoru je 60 dB (DIN 18041 Akustična kakovost prostorov – Specifikacije in navodila za akustično oblikovanje prostora). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.3.5 | Položaji vsesavanja in izpuha zraka | Dovod svežega zraka in izpuh izpušnega zraka (na strehi) morata biti dovolj narazen, da ne pride do mešanja dovodnega in izpušnega zraka. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.4 | Povezana blokada ventilatorjev | Okolje BSL-3 mora imeti povezano blokado napajalnega/izpušnega ventilatorja (redundanca z zagotavljanjem povezanih blokad). S povezano blokado dovoda/izpuha se prepreči/zmanjša obračanje zračnega toka v primeru okvare izpušnega ventilatorja in prepreči/zmanjša pregloboko znižanje tlaka delovanje laboratorija ob okvari dovodnega ventilatorja. Sprejemljiva je fizična ali programska povezana blokada. Blokado nadzoruje laboratorijski sistem (programska oprema), da se zagotovi vzdrževanje ustreznega ravnovesja zraka. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.5 | Varčevanje z energijo sistema HVAC | Upoštevanje najnovejše različice energetskih predpisov bo zagotovilo skladnost z lokalnimi in državnimi zahtevami. Uporabljena oprema mora biti najsodobnejša oziroma v skladu z najnovejšimi standardi. | Zahteva standarda | Pomembno
13.5.1 | Rekuperacija glikola sistema HVAC | Rekuperacija glikola je potrebna med dovodno in izpušno enoto. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.6 | Redundanca izpuha | Zagotovite namenski izpušni kanalski prezračevalni sistem z enim prehodom. Sistem izpušnih ventilatorjev mora biti redundanten (najmanj N + 1) in mora zagotavljati usmerjen pretok zraka od najmanj nevarnega območja do potencialno najnevarnejšega. Laboratorijski izpušni zrak ne sme ponovno krožiti v nobenem drugem delu stavbe. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.6.1 | Koncept redundance izpušnega prezračevanja | Primarno napajanje prezračevalnega sistema podpirata dva neodvisna vira energije. Vsak vir energije ima dodatno rezervo z dvema ločenima generatorjema. Poleg tega je treba za vzdrževanje pogojev minimalnega tlaka namestiti sistem neprekinjenega napajanja (UPS) z rezervnim ventilatorjem, ki zagotavlja neprekinjeno delovanje med zagonom generatorja ali izpadom vira energije. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.7 | Ločen izpušni sistem | Izpušni kanali BSL-3 se ne smejo uporabljati skupaj s prostori ali stavbo, ki niso razreda BSL-3. Namenski prezračevalni sistem (dovod in izpuh) bo omogočil hitrejši odziv sistema upravljanja, saj bo lahko izoliral objekt BSL-3, ne da bi vplival na preostali del stavbe. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.8 | Usmerjen pretok zraka | Pri normalnem delovanju mora sistem zagotavljati usmerjen pretok zraka in se odvajati v zunanjost. Z ohranjanjem usmerjenega pretoka zraka od prostorov z majhno nevarnostjo k prostorom z veliko nevarnostjo se bo zmanjšala navzkrižna kontaminacija prostorov. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.9 | Tlačna območja | Tlačno območje mora biti predvideno in vzdrževano med vsakim prostorom s kaskado ter preverjeno z dokumenti PQ. Če je v laboratoriju ali laboratorijskem objektu več zadrževalnih območij, je treba zaporedoma vzpostaviti večje razlike v negativnem tlaku, tako da imajo bolj kontaminirani prostori višji podtlak. Preizkus z dimom je le hitra kontrola, s katero se preveri smer zračnega toka, vendar je potrebno spremljanje in nadzor tlaka v vseh območjih. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.10 | Dopolnilna redundanca | Za laboratorijske prostore z visoko stopnjo zadrževanja je potrebna redundanca N + 1. Zmogljivost in velikost dopolnilnega sistema zraka, ki oskrbuje zadrževalne naprave/opremo, morata ustrezati 100 % programiranih zadrževalnih naprav/opreme ter rezervi za prihodnjo zmogljivost. Priporočljivo je uporabiti namenski sistem za obdelavo zraka. Razmislite je treba o zasnovah z več ventilatorji, izolacijskimi loputami in krmiljenjem, ki so morda zasnovani tako, da izpolnjujejo zahteve N + 1. Pri načrtovanju sistema HVAC je treba upoštevati, ali gre za sistem s konstantnim ali spremenljivim volumnom. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.11 | Hlajenje HVAC | AHU (HVAC) mora zagotavljati dovolj zmogljivosti za prihodnje nadgradnje. Zmogljivost hladilnega sistema mora vključevati potrebe po hlajenju v okviru programa in rezervo za prihodnjo razširitev glede na notranje toplotne dobitke. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.12 | Dovodni zrak | Zagotovite 100-odstotni dovod zunanjega zraka v laboratorij BSL-3, ki se nato neposredno odvaja. Zagotavljanje zunanjega zraka zmanjša navzkrižno kontaminacijo med prostori. Zagotovite namenski dovod (prezračevalna enota in kanali). | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.13 | Meritev tlaka | Na vseh vratih, ki vodijo v novo tlačno območje, je treba zagotoviti digitalni monitor ali analogni merilnik Magnehelic. Enote »kroglica v cevi« niso sprejemljive. Monitor tlaka mora laboratorijskemu osebju omogočati, da preveri, ali je v laboratoriju podtlak. Alarm se pošlje ustreznemu osebju in objektom. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.13.1 | Lokacija merilnikov "Magnehelic" | Potrebna je vgradnja mehanskih merilnikov "Magnehelic" (vgrajenih v steno), ki morajo meriti absolutno vrednost tlaka v prostorih. Merjenje mora biti mehansko in ločeno od krmilne enote (druga varovalka). Zahtevana lokacija je pred vrati laboratorija ali podobno (v laboratorij 1 in 2) (skupaj 2 kosa). Operaterji v glavnih laboratorijskih prostorih ločeno preverjajo dejansko stanje tlaka v prostoru. Lokacija mora biti takšna, da lahko operater vidi oba merilnika Magnehelic iz ene sobe. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.14 | Zvočni in vizualni alarmi | Zagotoviti je treba zvočne in vizualne alarme za obveščanje osebja o prekinitvi pretoka zraka. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.14.1 | Zvočni in vizualni alarmi (zanesljivost) | Krmilni elementi in kritične komponente morajo biti zasnovani tako, da zagotavljajo minimalno raven učinkovitosti (PL) c v skladu s standardom ISO 13849-1. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.15 | Požarni alarm | Lokalni alarmi obvestijo laboratorijsko osebje o težavah v objektu. Alarm mora biti posredovan osebju v objektu in sistemu za upravljanje stavbe (BMS) po nastavljeni vrednosti zakasnitve alarma. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.15.1 | Požarni alarm (zanesljivost) | Krmilni sistem mora biti zasnovan tako, da zagotavlja minimalno raven delovanja (PL) c v skladu s standardom ISO 13849-1. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.16 | Lokacija izpušnega zraka | Izpušni zrak mora biti filtriran s filtrom HEPA. Izpušni zrak iz laboratorijske stavbe je treba razpršiti stran od naseljenih območij in od vstopnih mest za dovod zraka v stavbi. Filter HEPA očisti zrak, preden se ta izpusti v okolje. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.17 | Izpuh s filtrom HEPA | Zagotovite namenski izpušni sistem z dvojnimi zaporedno nameščenimi filtri HEPA. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.18 | Izpušne nape | Izpušne nape na »umazani« strani avtoklavov z dvojnimi vrati ali BCS morajo biti priključene na sistem izpušnega zraka BSL-3. S priključitvijo izpušne nape na izpušni sistem BSL-3 se bo v primeru okvare zmanjšala kontaminacija prostorov, ki niso namenjeni zadrževanju. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.19 | BIBO | Ohišja filtrov HEPA morajo imeti plinotesne izolacijske lopute, odprtine za dekontaminacijo in zmožnost v vrečko/iz vrečke (BIBO, angl. bag-in/bag-out) (z ustreznimi postopki dekontaminacije). To omogoča dekontaminacijo ohišja filtra HEPA, preden je potrebno popravilo in/ali vzdrževanje. – Izolacijske lopute, odprtine za dekontaminacijo in modul BIBO morajo biti nameščeni na lahko dostopnih mestih z dovolj prostora za vzdrževanje/izmenjavo filtrov. – Ohišje filtra HEPA mora biti iz varjenega nerjavnega jekla. – Vsak filter HEPA mora omogočati dekontaminacijo in situ in skeniranje celotne površine filtra. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
13.19.1 | Lokacija BIBO | Modul BIBO je nameščen v ločenem prostoru na strehi stavbe. Zrak iz prostora je treba dodatno odsesati in filtrirati kot izpušni zrak BSL-3. Mogoče je zgraditi dodaten prostor iz montažnih plošč (kot sistem plošč TRIMO z izolacijo). Med razvojem projekta se je treba uskladiti z naročnikom in arhitektom. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.19.2 | Ohišje BIBO | Zaželeno je, da je ohišje filtrirnega modula BIBO izdelano iz materiala AISI. Ohišje mora imeti odstranljive pokrove s priključki, ki jih zahteva modul BIBO za varno zamenjavo filtra. Biti mora samostoječe z možnostjo pritrditve na tla. Konstrukcija mora omogočati pritrditev zračnih kanalov neposredno na ohišje modula BIBO (z obeh strani). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.19.3 | Konstrukcija BIBO | BIBO je sestavljen iz dveh enakih kompletov. Vsak sklop sam omogoča celoten potreben pretok izpušnega zraka. V primeru zamenjave filtra H14 se en sklop zapre, drugi pa zamenja. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.19.4 | Komplet BIBO | Vsak komplet vsebuje dva zaporedno vstavljena filtra HEPA. Dimenzije filtrov morajo biti standardne in lahko dostopne. Filter mora biti mogoče zamenjati samo ročno (brez orodja). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.19.5 | Lopute BIBO | Vsak komplet mora imeti dve integrirani zrakotesni loputi (na začetku in na koncu kompleta). V primeru zamenjave se morajo lopute zapreti (pogon). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.19.6 | Potrošni material BIBO | Proizvajalec mora zagotoviti potrošni material (vrečke, tesnila …) v dveh kompletih. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
13.20 | Testiranje BIBO | Ohišje filtra HEPA mora omogočati preskušanje tesnosti vsakega filtra in sklopa. Puščanje filtrov HEPA je treba letno preverjati. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.0 | Električna napeljava
14.1 | Zatesnitev kablov | Vsi električni preboji se na meji zadrževalnega prostora znotraj zrakotesno zatesnijo. Glejte območja BSL-3, potrebo po zatesnitvi in vrsto tesnila (s kabelskimi uvodnicami ali podobno). Za dekontaminacijo in usmerjen pretok zraka so potrebni zatesnjeni preboji. Stikalna omarica je zatesnjena, na vlažnih območjih pa je treba uporabiti pokrov vtičnic. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.1.1 | Zahteve za tip kabla | Za posebna nevarna območja je treba uporabljati brezhalogenske kable. | Zahteva projekta | Pomembno
14.2 | Nadzorna plošča naprav | Električne upravljalne plošče/nadzorna plošča in naprave morajo biti odporne proti rutinski dekontaminaciji, pa tudi proti razlitju, brizganju ali drugi morebitni kontaminaciji. – Uporaba pene in gume mora biti čim manjša. | Zahteva standarda | Pomembno
14.3 | Vtičnice in stikala | Stenske električne vtičnice in stikala ter stropne vtičnice morajo biti samozapiralne, odporne proti vremenskim vplivom, z zaobljenimi robovi pokrivnih plošč z neoprenskim tesnilnim materialom z zaprtimi celicami za vse stenske naprave. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.3.1 | Vgrajene inštalacije | Pričakuje se, da bodo inštalacije (kot so vtičnice, ethernet …) vgrajene v steno iz plošč. Izvedbe s površinsko montažo niso primerne. Trifazne vtičnice so zaradi svoje velikosti lahko nameščene na stensko ploščo. Kabli morajo biti vgrajeni v steno (v debelino stene). Zagotovljeno mora biti tesnjenje vsakega elementa oziroma kabla. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
14.4 | Osnovna priporočila glede dekontaminacije s H2O2 | Laboratorije BSL-3 mora biti mogoče dekontaminirati, ne da bi to vplivalo na električne komponente. V prostorih, v katerih se bodo uporabljali protokoli dekontaminacije s H2O2, uporabite krovne plošče iz nerjavnega jekla za stikala in vtičnice. Na podlagi metod razkuževanja razmislite o zagotovitvi električnih relejev za krmiljenje električnih vtičnic za opremo za proizvodnjo razkužila, opremo za mešanje in opremo za proizvodnjo nevtralizacijskega sredstva (če to zahteva razkužilo), ki jih je mogoče nadzorovati zunaj prostora. Zagotovite napajanje opreme za razvlaževanje, ki jo zahteva protokol razkužila. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.5 | Metoda preboja | Tog kabelski kanal z navojem in zatesnjenimi preboji na izolacijski pregradi zagotavlja dolgoročno in trajno pot, ki izpolnjuje zahteve za zrakotesno izolacijo. | Zahteva standarda | Pomembno
14.6 | Napajanje v sili – osnovno | Objekti BSL-3: vsi sestavni deli sistema HVAC (dovod in izpuh), alarmi, zasilna razsvetljava in laboratorijske vtičnice za osnovno opremo (biološke varnostne omare, zamrzovalniki, avtoklav itd.) morajo biti priključeni na rezervni sistem napajanja. – Vsa oprema BSL-3 in krmilniki, ki so priključeni na rezervno napajanje, se napajajo z rezervnim napajanjem prek zaprtega stikala za prenos. Krmilniki BAS in biološke varnostne komore imajo neprekinjeno napajanje (npr. UPS) s časom delovanja najmanj 120 sekund. – Sistem UPS mora biti nameščen tako, da ga je mogoče zlahka redno nadzorovati in zamenjati. Rezervno napajanje laboratorija in pripadajočih sistemov mora biti na posebnih tokokrogih iz generatorja. – Vsa oprema HVAC mora omogočati samodejen ponovni zagon po izpadu električne energije. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.7 | Napajanje v sili – generator | Laboratoriji BSL-3 morajo imeti zasilno napajanje za kritično opremo. Zasilni generator mora biti na voljo za napajanje vse potrebne opreme za laboratorij BSL-3. Zagotovite povezavo s centralnim hišnim generatorjem za zagotavljanje zasilne energije in energije v pripravljenosti. Če je mogoče, zagotovite 100-odstotno rezervo generatorja. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.8 | Naprave na zasilnem napajanju | Zagotovite zasilno napajanje za naslednjo osnovno opremo: 1. HVAC 2. Alarmi 3. Zasilna razsvetljava 4. Komore za biološko varnost 5. Zamrzovalniki 6. Inkubatorji V fazi načrtovanja je treba z uporabniki objekta pregledati opremo in določiti potrebe po rezervnem zasilnem napajanju. Pri zasilnem napajanju je treba na električne sisteme v pripravljenosti priključiti naslednja bremena: – Ogrevalne in hladilne enote za kritične podporne funkcije. – Vtičnice za izbrano opremo, ki je v programu opredeljena kot kritična. – Splošna razsvetljava v laboratorijih. – Sistem stisnjenega zraka za kritično krmilno in zadrževalno opremo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.9 | Standardi za zasilno napajanje | Sistem za zasilno napajanje mora biti zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Kapaciteta zasilne električne napeljave mora zadostovati trenutnim in prihodnjim potrebam po zasilni električni napeljavi. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.10 | Bremena, povezana z zagotavljanjem življenjskih pogojev | Bremena, povezana z zagotavljanjem življenjskih pogojev, morajo biti ožičena ločeno od normalno napajanih, zakonsko zahtevanih in neobveznih bremen v pripravljenosti. Bremena, povezana z zagotavljanjem življenjskih pogojev, lahko vključujejo vse ali nekatere od naslednjih elementov: – Razsvetljava zasilnih izhodov. – Oznake za izhod. – Komunikacijski sistemi (vključno s sistemi obveščanja). – Sistemi za javljanje požara in sistemi za množično obveščanje (BMS). – Samostojna baterijska razsvetljava na mestu generatorja. – Sistemi za gašenje požara (požarne črpalke, črpalke, kompresorji, ventili …). | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.11 | Sistem UPS | Zagotovite napajanje UPS za vse alarme in elektronske sisteme dostopa s ključi. Med fazo načrtovanja skupaj z uporabnikom objekta preglejte dodatno opremo, ki bo morda potrebovala rezervno napajanje UPS. – Komore za biološko varnost, hladilniki in zamrzovalniki morajo biti priključeni na ločene tokokroge. Povezava s centralnim sistemom UPS je potrebna za zagotavljanje energije vseh nizkonapetostnih sistemov v stavbi, ki so bistveni za delovanje zadrževanja, varno zaustavitev objekta in za kritična bremena, specifične za BSL-3. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.12 | Stikalna omarica | Stikalne omarice morajo biti ulite in/ali zrakotesno zaprte. Zagotovite lite škatle z nastavki za zunanjo montažo, zunanjim pestom in tesnilnimi krovnimi ploščami naprav. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.13 | Lokacija glavne nadzorne plošče | Glavna nadzorna plošča mora biti nameščena zunaj zadrževalnega prostora. Električna oprema, ki potrebuje servis, se ne sme namestiti v območju zadrževanja. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.13.1 | Nadzor dostopa | Operaterji morajo imeti možnost nastavljanja in nadzora parametrov prek računalniških zaslonov ali pametnih naprav, ki so zunaj čistih prostorov, da bi zmanjšali tveganje kontaminacije. Vmesniki morajo biti uporabniku prijazni in intuitivni, kar zagotavlja učinkovito delovanje in spremljanje. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
14.14 | Izolacija ožičenja | Prepričajte se, da je proizvajalčeva izolacija ožičenja kemično združljiva s tesnilnimi snovmi. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.15 | Redundanca električne opreme | Električna oprema mora ustrezati konfiguraciji N + 1 za kritične mehanske sisteme. Če so na voljo redundantne mehanske komponente sistema, mora biti električni sistem zasnovan tako, da se omeji vpliv izpada ene same električne komponente (če sta na voljo dva ventilatorja v konfiguraciji N + 1, mora biti vsak ventilator napajan iz ločenih razdelilnih plošč, tako da lahko N enot opreme nadaljuje z delovanjem ob izpadu katere koli posamezne komponente električnega sistema). Strojna in programska oprema je lahko izdelana tudi v izvedbi SIL, ki omogoča zanesljivo delovanje električnih komponent in programov. Izvedbo SIL je treba dokazati z izračuni in dokumenti, ki so del dokumentacije. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.15.1 | Zasnova F-SAFE | Če je to zahtevano in določeno z RA (ISO 12100), mora biti posamezna Fail-SAFE funkcija izvedena v skladu z EN ISO 13849-1 ali EN 62061 (IEC 61508). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
14.16 | Zasilna razsvetljava | V vsakem prostoru objekta BSL-3 je treba zagotoviti zasilno razsvetljavo. Vgradnja zasilne razsvetljave mora biti v skladu z naslednjimi zahtevami: – Vsaj 50 % svetlobnih virov v laboratorijih mora biti priključenih na zasilno napajanje. – V laboratorijskih prostorih zagotovite vsaj eno svetilko na prostor z zasilnim baterijskim balastom s samotestiranjem. Svetilke z zasilnim balastom priključite na tokokroge lokalnega zasilnega generatorja brez stikal. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
14.17 | Raven svetlobe | Raven svetlobe mora biti zadostna za opravljanje nalog. Razsvetljava mora biti primerna za natančno delo in mora ustrezati privzetim delovnim standardom. Zaželena je delna izpostavljenost dnevni svetlobi. Zahtevani standard za svetlobo in razsvetljavo je SIST EN 12464-1. | Zahteva standarda | Pomembno
14.18 | Konstrukcija osvetlitve | Svetilke so vgrajene v strop tako, da je spodnji rob svetilke poravnan s spuščenim stropom. Dovoljene so tudi nizke zunanje svetilke s topimi vogali. Luči morajo biti zatesnjene (brez odprtin v stropnih ploščah). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
15.0 | Krmilni sistem
15.1.1 | Platforma krmilnega sistema PLC | Strojna in programska oprema krmilnega sistema je po možnosti proizvajalčeva standardna, s strojno opremo SIEMENS S7-1500 ter programsko opremo SIEMENS WinCC Runtime (Advanced/Professional). Dobavitelj mora zagotoviti življenjski cikel komponent in ravnanje pri zastarelosti. Vsa glavna nadzorna oprema mora biti potrjena z NAROČNIKOM v fazi DQ in podrobno razložena v namenski dokumentaciji (npr. HDS). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
15.1.2 | Programska oprema - platforma | Zahtevana je različica platforme Siemens TIA PORTAL V15.1 ali novejša. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
15.1.3 | Zapisovanje zgodovinskih podatkov | Sistem mora omogočati zapisovanje preteklih podatkov procesov v zunanji sistem, podatkovno zbirko ali dnevnik. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
15.1.4 | Načelo shranjevanja podatkov | Zgodovinski procesni podatki se hranijo lokalno, dokler zunanji sistem, podatkovna zbirka ali dnevnik ne potrdi arhiviranja. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
15.1.5 | Medpomnilnik za procesne podatke | Sistem mora biti sposoben lokalno shraniti najmanj 31 dni procesnih podatkov v medpomnilniku. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
15.1.6 | Zagotavljanje sledljivosti (Audit) | Vse elektronske zapise, podatke, metapodatke in ustrezne revizijske sledi je treba zaščititi pred namernim in nenamernim uničenjem ali spreminjanjem. Potrebno je shranjevanje v podatkovne strežnike NAROČNIKA. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
15.1.7 | Elektronski podpis | Za kritične ukrepe, kot so spremembe sistemskih parametrov, morajo biti uvedeni elektronski podpisi. Vsak elektronski podpis mora biti edinstven za posameznika. Sistem mora preprečiti urejanje, brisanje, kopiranje ali prenašanje elektronskih podpisov, da se prepreči ponarejanje elektronskega zapisa v običajnem poslovnem procesu in zagotovi, da podpisnik ne more zanikati, da je podpisani zapis resnično njegov. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
15.1.8 | Delovanje ob izgubi napajanja | Vse komponente sistema morajo v primeru izpada električne energije ohraniti svoj trenutni program in/ali konfiguracijo. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
15.1.9 | Primarna komunikacija | Vsa oprema uporabniškega vmesnika in nadzorna oprema, med drugim PLC, HMI, osebni računalniki in strežniki, kot primarno komunikacijo uporablja ethernet. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
15.1.10 | Programska oprema – zasnova | Programska oprema mora biti zasnovana tako, da je modularna, dobro komentirana (v splošno sprejetem jeziku, ki se uporablja v panogi na lokaciji), brez mrtve kode in varna. Zasnova programske opreme mora biti podrobno razložena v posebnih dokumentih (npr. SDS). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
15.1.11 | Domenski uporabniki (Active Directory) | Sistem mora biti sposoben overjanja s krmilnikom domene korporativnega krmilnega omrežja LAN. Omejitve uporabniških imen in zahtevnost gesel morajo biti skladne z omejitvami, opredeljenimi v varnostnem pravilniku imeniške zbirke Active Directory. Skupine AD in povezava z nadzornim sistemom dobavitelja bosta opredeljena v fazi DQ. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
15.1.12 | OPC UA | Podatki dobaviteljevega krmilnega sistema morajo biti na voljo NAROČNIKOVIM krmilnim sistemom prek protokolov, skladnih z OPC UA. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
15.1.13 | Oddaljeni dostop | Potrebna je rešitev za oddaljeni dostop za aktivno elektronsko podporo. Dobavitelj je dolžan predlagati konceptualno rešitev za podporo dostopa na daljavo v primerih, ko je potrebna nujna pomoč. Končni koncept bo v celoti pregledan in potrjen v fazi kvalifikacije zasnove (DQ). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
16.0 | Splošno (procesi in avtomatizacija)
16.1.1 | Instrumenti | Vsi instrumenti morajo biti nadzorovani glede okvar, ob ugotovitvi okvare pa morajo sprožiti alarm. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
16.1.2 | Obratovalna zmogljivost | Oprema mora biti sposobna delovati brez stalnega nadzora, razen posebnih, vnaprej določenih izjem. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
16.1.3 | Izvajanje umerjanja | Vsi ožičeni kabli senzorjev morajo biti dovolj dolgi, da je mogoče izvesti umerjanje na ravni tal. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
16.1.4 | Analogni instrumenti | Napeljava analognih instrumentov mora biti iz kablov z oklopljeno zvito parico (npr. Beldon 8760). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
16.1.5 | Načini krmiljenja | Oprema in naprave imajo ločene načine za redno/normalno delovanje, ročno delovanje in vzdrževanje. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
16.1.6 | Ethernet – kategorija | Vsi ethernetni kabli morajo imeti specifikacijo CAT 6a ali višjo, da se zagotovi osnovna hitrost 10 Gb/s, ki omogoča dolgoročno integracijo v prihodnosti. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
16.1.7 | Napajalni vodi | Za različne krmilne skupine je treba zagotoviti ločene dovode električne energije: – strojna oprema PLC – strojna oprema HMI – komunikacija – instrumenti – druga potrebna redundanca | Zahteva projekta | Zelo pomembno
16.1.8 | Alarmi – potrditev | Vsi alarmi, ki zahtevajo potrditev operaterja, ostanejo aktivni, dokler se alarm ne potrdi in dokler se alarmno stanje ne vrne v normalne pogoje delovanja. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
16.1.9 | Stikalo za vklop | Glavno stikalo mora biti skladno z lokalnimi LOTO (Lockout-Tagout) zahtevami objekta. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
16.1.10 | Varnostna stikala | Varnostna stikala morajo biti zasnovana tako, da jih ni mogoče zlahka odstraniti. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
17.0 | Integracija in za stavbo specifične zahteve
17.1.1 | Električne in omrežne vtičnice | Potrebne bodo različne vrste električnih in komunikacijskih vtičnic (kabelski kanali z oporniki): – standardni SCHUKO 230 VAC – UPS 230 VAC – DEA 230 VAC – LAN (CAT 6a) – 400 VAC (za določeno opremo) Končno postavitev, število vtičnic in natančne tipe je treba potrditi v fazi DQ. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
17.1.2 | Povezljivost omrežnih kablov | Vsi omrežni kabli morajo biti neposredno povezani s stikali NAROČNIKA na kraju samem: (uporaba vmesnih stikal ali dodatnih priključnih točk ni dovoljena) – vtičnice LAN --> omrežno stikalo – povezave kamer PoE --> omrežno stikalo PoE Odgovornosti dobavitelja: – Povezovanje in testiranje podanih omrežnih kablov, ki so zaključeni s priključki RJ45. – Zagotovitev neodvisnega poročila o preskusu po zaključku. Odgovornosti naročnika: Za vse povezave med priključno ploščo (PP) in stikali je v celoti odgovoren NAROČNIKOV IT-oddelek. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
17.1.3 | Senzorji, povezani z zgradbo | Posebni senzorji in sistemi za zaznavanje, povezani s stavbo (npr. zaznavanje dima, požara in plina), morajo biti nemoteno povezani z obstoječim sistemom za nadzor zgradbe NAROČNIKA. Odgovornosti dobavitelja: – Ergonomska vključitev senzorjev v sistem. – Zagotovitev ustrezne priprave kabelskih prebojev, pri čemer so upoštevane posebne zahteve za montažo konstrukcije in omejitve zaščite, povezane z inštalacijo. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
17.1.4 | Integracija nadzora vrat in dostopa | Sistemi za nadzor vrat in nadzor dostopa morajo biti v celoti integrirani z obstoječim centralnim sistemom za upravljanje stavbe, ki podpira format RFID. Kot referenčna točka zasnove se uporabi obstoječi sistem proizvajalca SPICA. (rešitev za dostop do območja) Kot povezovalni vmesnik med sistemom za nadzor dostopa in obstoječim sistemom za upravljanje stavbe se uporabi komunikacija po ethernetu. Odgovornosti dobavitelja: – Integriranje vse potrebne opreme za nadzor dostopa za obseg projekta. – Priprava priključne točke (ethernet/RJ45) za nemoteno integracijo s centralnim sistemom stavbe. Posebne podrobnosti, sestavni deli in vrste opreme se pregledajo in potrdijo v fazi kvalifikacije zasnove (DQ). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
17.1.5 | Zasilna razsvetljava – sistemi | Zasilne luči v prostorih so integrirane v obstoječo infrastrukturo NAROČNIKOVEGA sistema za zasilno delovanje. Odgovornosti dobavitelja: – Vključite zasilno osvetlitev in pripravite priključne točke za integracijo z glavnim sistemom stavbe. Posebne podrobnosti in natančne mikrolokacije se opredelijo v fazi načrtovanja (DQ). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
17.1.6 | Integracija omrežnih storitev | Računalniški sistem – potrebna je integracija s centralnimi omrežnimi sistemskimi storitvami: – NTP (sinhronizacija časa) – shranjevanje podatkovnih datotek v skupni rabi – storitve AD – storitve OPC UA (če so potrebne) | Zahteva projekta | Zelo pomembno
17.1.7 | Splošni koncept povezljivosti | Kadar je potrebna povezljivost sistema, je treba upoštevati naslednje prednostne koncepte: – signali s fiksnim ožičenjem (brezpotencialno/"suho") (Uporablja se za izmenjavo ključnih in pomembnih signalov o stanju in krmiljenju.) – komunikacija po ethernetnem omrežju (Uporablja se za izmenjavo podatkov o diagnostiki, spremljanju procesov ter spremljanju specifičnih signalov) | Zahteva projekta | Zelo pomembno
17.1.8 | Stanje globokega zamrzovalnika | Globoki zamrzovalniki v domeni NAROČNIKA so (bodo) opremljeni z zunanjimi diagnostičnimi indikatorji stanja (stanje releja OKVARA in DELOVANJE). Ti signali morajo biti povezani in nadzorovani s centralnim krmilnim sistemom (opozorila, alarmi), po možnosti prek brezpotencialnih kontaktov. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
18.0 | Inštalacije
18.1 | Oznake | Zagotoviti je treba označene zaporne ventile za komunalne vode, ki oskrbujejo območje BSL-3, in jih namestiti zunaj zadrževalne pregrade. Vodovodni elementi, ki jih je morda treba vzdrževati, morajo biti zunaj območja zadrževanja. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
18.2 | Lokacija plina | Plini v jeklenkah se speljejo iz sosednjih prostorov zunaj objekta BSL-3. Zagotoviti je treba zaklenjeno omaro za pline v jeklenkah (v bližini laboratorija BSL-3). | Zahteva standarda | Zelo pomembno
18.3 | Protipovratni elementi | Protipovratne elemente je treba zagotoviti na vsakem vodovodnem priključku. Protipovratne elemente je treba zagotoviti na vsaki vodovodni pipi. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
18.4 | Območje komunalnih napeljav | Količino komunalnih napeljav, nameščenih na območju ob laboratoriju BSL-3, je treba kar najbolj zmanjšati. Izpostavljeni cevovodi morajo biti kemično združljivi, neporozni, gladki, imeti sanitarno površino, na njih pa se morajo uporabiti sanitarne cevne objemke in nosilci. Nosilci/objemke in vsi pripadajoči nastavki morajo odporni proti koroziji (običajno iz nerjavnega jekla s plastičnimi uvodnicami), brez ostrih delov.. | Zahteva standarda | Pomembno
18.5 | Stisnjeni zrak | V objekt BSL-3 se stisnjen zrak ne dovaja. Uporaba stisnjenega zraka povečuje tveganje za aerosolno razpršitev mikroorganizmov. Vdihavanje kužnih aerosolov je glavni način prenosa laboratorijsko pridobljenih okužb. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
18.6 | Fiksiranje cevi | Vsi cevovodi v BSL-3 morajo biti zavarovani, da se prepreči premikanje, ki bi lahko porušilo zadrževalno pregrado in ogrozilo zunanjost. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
18.7 | Distribucija vode | Vodovodni sistem je zasnovan tako, da zagotavlja potreben pretok in tlak za hidravlično najzahtevnejšo armaturo/opremo. Sistem mora biti skladen z lokalnimi predpisi in industrijskimi standardi. Cevovodi so zasnovani tako, da dosežejo največji izračunani pretok in zagotovijo 20-odstotni pribitek za prihodnje širitve. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
18.8 | Sistem dekontaminacije odpadnih voda | Potreben je sistem dekontaminacije odpadnih voda (EDS). Vodovodna napeljava mora biti nameščena znotraj zadrževalnega območja. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
18.9 | Oprema in lokacija umivalnikov | Zagotoviti je treba stensko nameščen umivalnik za umivanje rok iz nerjavnega jekla tipa 304 z električnimi ventili za predhodno mešanje vroče/hladne vode (možnost) blizu glavnega vhoda/izhoda v vsak prostor v laboratorijskem objektu. Zatesnite vse odprtine v umivalniku. – V predprostoru je ob umivalniku treba namestiti napravo za papirnate brisače brez uporabe rok in dozirnik za milo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
18.9.1 | Oprema in lokacija umivalnikov | Po delu s potencialno nevarnimi snovmi in pred odhodom iz laboratorija si morajo uslužbenci umiti roke. Umivalniki morajo biti v bližini izhodnih vrat. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
18.10 | Umivalnik | Zagotovite umivalnik s prostoročnim upravljanjem za umivanje rok z električnimi ventili na vsakem območju v laboratoriju BSL-3. Umivalnik mora biti zasnovan tako, da preprečuje brizganje. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
18.10.1 | Odtok iz umivalnika | V območju zadrževanja v laboratoriju se je treba izogibati namestitvi odtokov iz umivalnika. Odtočne cevi morajo biti odporne proti tekočemu dekontaminantu, ki se uporablja v objektu. Odtoki so speljani v sistem EDS. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
18.10.2 | Položaj umivalnika | Umivalnik mora biti trajno nameščen v izhodnem prostoru 1. Zagotoviti je treba prostostoječi umivalnik, ki stoji na tleh. Potrebne medije je mogoče zagotoviti med projektom, prav tako lokacijo medijev. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
18.10.3 | Material umivalnika | Umivalnik mora biti izdelan iz nerjavnega jekla. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
18.10.4 | Postaja za izpiranje oči | Nad umivalnikom je treba namestiti tudi postajo za izpiranje oči. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
18.11 | Vodovodne pipe | Vodovodne pipe morajo biti oblikovane tako, da je brizganje med umivanjem rok in drugimi postopki čim manjše. Vodovodne pipe morajo delovati samodejno (senzor rok). | Zahteva standarda | Zelo pomembno
18.12 | Pretok pip | Pretok pip mora biti najmanj 7 l/min. | Zahteva standarda | Ni kritično
18.13 | Varnostni tuš | Varnostni tuš je potreben. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
18.13.1 | Lokacija varnostnega tuša | Varnostni tuš je ob izhodu iz laboratorija (izhodni prostor 1). Potrebne medije je mogoče zagotoviti med projektom, prav tako lokacijo medijev. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
18.13.2 | Konstrukcija varnostnega tuša | Konstrukcija je izdelana iz pločevine AISI ali panelnih sten okoli kadi. Na steno mora biti pritrjena pipa z ventilom. Odtoki so speljani v sistem EDS. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
18.13.3 | Odtok varnostnega tuša | Predpostavlja se, da je odtok speljan v estrih. Med projektom bo potrebno usklajevanje. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
18.14 | Talni odtok | V območju zadrževanja se je treba izogibati namestitvi talnih odtokov/talnih umivalnikov. Odtočne cevi morajo biti odporne proti tekočemu dekontaminantu, ki se uporablja v objektu. | Zahteva standarda | Pomembno
19.0 | Telefonija, varnost in dokumentacija
19.1 | Telefonija | V vsakem prostoru, vključno s predsobo, je treba zagotoviti domofon ali telefon za prostoročno telefoniranje. – Sistem mora biti priključen na lokacijo, kjer je ves čas opravljanja dela v laboratoriju BSL-3 na voljo osebje za ukrepanje v nujnih primerih. – Objavljene informacije morajo vključevati stopnjo biološke varnosti laboratorija, ime nadzornika (ali drugega odgovornega osebja), telefonsko številko in zahtevane postopke za vstop v laboratorij in izstop iz njega. | Zahteva standarda | Pomembno
19.2 | Prenos informacij | Zagotovite način za elektronski prenos informacij v okolje zunaj prostora z zadrževanjem (skener, kamera, iPad …). | Zahteva standarda | Pomembno
19.3 | Revizijska sled | Elektronski nadzor dostopa je potreben za dostop do predsobe, dostop do objekta BSL-3 in dostop do tehnične sobe. Sistem mora zagotavljati zgodovino dostopa. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
19.3.1 | Računalniška validacija sistema | Sistem je treba validirati v skladu s Prilogo 11 (EU GMP Annex 11: Computerised Systems) k smernicam EU za dobro proizvodno prakso, da se zagotovi zanesljivo in skladno delovanje. Celovitost podatkov: Uvesti je treba ukrepe, kot so nadzor dostopa, revizijske sledi in redni pregledi delovanja sistema, da se zavarujejo točnost, doslednost in zanesljivost podatkov. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
19.3.2 | Shranjevanje in arhiviranje podatkov | Vsi podatki morajo biti shranjeni in arhivirani prek varnega strežnika, kar zagotavlja skladnost z regulativnimi standardi in dostopnost za revizije. Metode arhiviranja morajo omogočati dolgoročno hrambo ob ohranjanju celovitosti podatkov in preprosto iskanje. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
19.3.3 | Prijava v sistem | Sistem mora omogočati več ravni prijave z različnimi pravicami za vsako od njih (4 ravni). Sistem mora omogočati aktivacijo določenih pravic za določeno skupino (možnost naknadne določitve pravic). Na primer: operater, tehnolog, servisni tehnik, skrbnik. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
19.4 | Videooprema | Videonadzorne kamere je treba namestiti tako, da omogočajo sprotno spremljanje in snemanje dejavnosti zunaj varovanega prostora in v notranjih prostorih za dejavnosti ter pokrivajo pomembne materiale. IP, visoka ločljivost (preferirano 3 megapiksli oziroma najmanj 1080p Full HD), napajanje po internetu (PoE) in širok dinamični razpon. – Naprave sistema za nadzor dostopa in videonadzor morajo biti usklajene, da omogočajo snemanje in spremljanje dogodkov ob vstopu in izstopu. Zaradi občutljivosti raziskav je treba sisteme fizičnega varovanja integrirati tako, da se zagotovita spremljanje v realnem času ter revizija videonadzora in elektronskih sistemov za poznejši nadzor dostopa. – V laboratorijskih prostorih, kjer se opravlja delo, je treba namestiti sisteme za obveščanje v nujnih primerih/obveščanje o nevarnosti. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
19.4.1 | Lokacija videoopreme | V glavnem laboratoriju 1 in 2 je treba namestiti videokamero (po ena kamera v vsaki sobi). Postavitev je treba načrtovati tako, da so glavne naprave/procesi v prostoru vidni. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
19.4.2 | Tehnični podatki o kameri | Osnovne (minimalne) zahteve za kamere: – zaščita IP: IP54 – najmanjša ločljivost: 1080p (Full HD) – povezljivost: profil ONVIF G/M/S (RTSP) – PoE: podprto (IEEE 802.3af, največ 15,4 W) * Vse tipe kamer je treba uskladiti z NAROČNIKOM v fazi DQ! | Zahteva projekta | Zelo pomembno
19.5 | Omejitev nepooblaščenih uporabnikov | Dostop do mehanskih in podpornih prostorov mora biti načrtovan tako, da omejuje nepooblaščene uporabnike. Razmisliti je treba o metodi za vodenje evidence o nadzoru dostopa do strojnih/podpornih prostorov. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
19.6 | Postopek vzdrževanja in letna obveznost | Pred začetkom obratovanja je treba preveriti in dokumentirati zasnovo objekta BSL-3, njegove operativne parametre in postopke. Objekte je treba ponovno preveriti in dokumentirati vsaj enkrat na leto. Izvajalec se mora zavezati k ustreznemu in dokumentiranemu vzdrževanju in vsakoletnemu potrjevanju. Objekti BSL-3 so med najzahtevnejšimi za načrtovanje, gradnjo in delovanje. Kompleksne sisteme je treba temeljito dokumentirati, dobavitelj opreme in sistema BSL-3 pa mora osebje objektov usposobiti za vzdrževanje različnih sistemov. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
19.7 | Seizmična zaščita | Vsa visoka in/ali težka oprema mora biti opremljena s seizmičnimi oporami, ki so zasnovane tako, da prenesejo tresljaje, enakovredne 7,0 po Richterjevi lestvici (EMS VII). S tem se preprečijo poškodbe opreme v primeru potresa. Visoke in/ali premične omare morajo biti seizmično sidrane. Sidrišča, ki predrejo zaščitno pregrado, je treba ustrezno zatesniti. | Zahteva standarda | Pomembno
20.0 | Varnost in dekontaminacija
20.1 | Shranjevanje varnostne opreme | Zagotovite ustrezno skladiščenje varnostne opreme in potrebščin v prostoru BSL-3, vključno s kompleti za biološka in kemična razlitja. Varnostna oprema, ki je takoj na voljo, olajša ukrepanje v nujnih primerih. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
20.2 | Izpiranje oči brez uporabe rok | Zagotoviti je treba izpiranje obeh oči brez uporabe rok. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
20.3 | Zasilna prha | Zagotoviti je treba kombinirano enoto za zasilno prhanje in izpiranje oči. Točno lokacijo uskladite glede na oceno tveganja. Enoto je treba postaviti na osrednje mesto v laboratoriju/objektu BSL-3. Lokacija enote za zasilno prhanje in umivanje oči v sili mora biti skladna s predpisi. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
20.4 | Gasilni aparat | Zagotoviti je treba montiran gasilni aparat tipa ABC na strani vrat predprostora, ki je v zadrževalnem območju. Potreba po dodatnih gasilnih aparatih se določi z oceno tveganja in zahtevami požarnega elaborata. Največja razdalja do gasilnika je pribl. 15 m. V odprtih laboratorijih mora biti gasilni aparat nameščen čim bližje izhodnim vratom. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
20.4.1 | Gasilni aparat | Predvideni in dovoljeni gasilni aparati so na CO2 ali na peno. Po požaru je treba gasilno sredstvo varno zbrati, odstraniti in dekontaminirati. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
20.4.2 | Samodejni gasilni sistem | Samodejni gasilni sistem na osnovi plina ali vode (npr. pršilniki) ni primeren zaradi nevarnosti prenosa nevarnih patogenov z okuženo vodo ali odprtimi ventili za aktivni gasilni sistem na osnovi plina. Tudi gašenje z vodnim curkom ni dovoljeno. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
20.5 | Zvočni in vizualni alarmi | Zagotovite lokalne zvočne in vizualne alarme za naslednje: – Nevarnost požara. – Okvara HVAC. – Diferenčni tlak ob katerih koli vratih je zunaj območja. – Preklop na zasilno napajanje. – Alarmi morajo biti jasno slišni nad ravnjo hrupa okolja ter slišni in vidni po celotnem laboratoriju. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
20.5.1 | Alarmni sistem | Vizualni in zvočni alarm: Sistem mora oddajati jasne alarme (utripajoči indikatorji in zvočni signali), ko nadzorovani parametri presežejo vnaprej določene mejne vrednosti specifikacij. Telekomunikacijska povezljivost: Alarmi morajo biti konfigurirani tako, da obveščajo določeno osebje po telekomunikacijskih kanalih, kot so SMS, e-pošta ali specializirani sistemi obveščanja, kar zagotavlja hiter odziv na kritične dogodke. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
20.6 | Napajanje alarma | Alarmi morajo biti priključeni na napajanje UPS. Alarmi se morajo med seboj razlikovati (v sistemu BMS), da jih je mogoče zlahka prepoznati. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
20.7 | Avtoklav za temperaturno obdelavo | V objektu BSL-3 je treba zagotoviti prehodni avtoklav. – Na čisti in umazani strani avtoklavov z dvojnimi vrati je treba zagotoviti izpušne nape. Napa na umazani strani mora biti priključena na izpušni sistem BSL-3. Napa na čisti strani je povezana s splošnim laboratorijskim izpuhom. – Zagotovite prostor ob avtoklavu na umazani in čisti strani prehodnega avtoklava za zbiranje in odlaganje odpadkov. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
20.8 | Odvodnjavanje avtoklava | Tekoče odpadne vode iz avtoklavov BSL-3 se lahko odvajajo v sanitarno kanalizacijo ali ustrezno regenerirajo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
20.9 | Izpušni zrak iz avtoklava | Zrak, izpuščen iz komore avtoklava pred ciklom dekontaminacije, se šteje za potencialno onesnažen in zahteva filtriranje HEPA ali drugo validirano metodo. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
20.10 | Oprema za ravnanje z odpadki, nastalimi z obdelavo površin | Laboratorij mora biti mogoče zapreti za protokole, ki zahtevajo dekontaminacijo s plini in/ali hlapi. Objekt mora biti mogoče popolnoma zapreti za namene dekontaminacije. | Zahteva standarda | Zelo pomembno
20.10.1 | Lokacija centralnega sistema za dekontaminacijo | Centralni sistem za dekontaminacijo laboratorijskih prostorov je nameščen tako, da so šobe v laboratoriju, nadzorna plošča pa na strani hodnika (zunaj laboratorija). Polnilna posoda sredstva za dekontaminacijo je dostopna s hodnika (zunaj laboratorija). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
20.10.2 | Centralni dekontaminacijski sistem | Vzpostaviti je treba centralni sistem za dekontaminacijo, ki ima v vsaki sobi laboratorija nameščene šobe za ustvarjanje meglice. Šobe morajo biti nameščene tako, da je učinek dekontaminacije čim večji. Nadzor se izvaja zunaj laboratorija (glavna nadzorna plošča). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
20.10.3 | Avtomatika centralnega sistema za dekontaminacijo | Avtomatika centralnega sistema za dekontaminacijo mora biti povezana s sistemom HVAC in mora med postopkom vklopiti/izklopiti izpušne ventilatorje. Treba je zagotoviti kar največji učinek dekontaminacije. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
20.10.4 | Centralni sistem za dekontaminacijo – šobe | Vse šobe morajo biti od istega proizvajalca in istega tipa. Na voljo morajo biti za postopek vzdrževanja. Zamenjavo in vzdrževanje šob mora opraviti laboratorij. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
20.10.5 | Zmanjšanje zaradi dekontaminacije | Zahtevano in dokumentirano je zmanjšanje 6 log na površinah laboratorija (stene, strop, tla). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
20.10.6 | Centralni sistem za dekontaminacijo – razvojni cikel | Potreben je razvojni cikel za laboratorij. Cikel je treba preizkusiti med validacijami (PQ) kot validiran proces. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
20.10.7 | Sredstvo za dekontaminacijo | Predpostavlja se uporaba vodikovega peroksida (H2O2). Koncentracija H2O2 naj bi bila 6 %. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
20.11 | Oznake nevarnosti | Na vsej laboratorijski opremi morajo biti oznake za biološko nevarnost, prav tako na vhodnih vratih v laboratorij. Ko operater vstopi v laboratorij, ga oznaka opozori na morebitne nevarnosti v laboratoriju. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
21.0 | Dokumentacija
21.1.1 | Pregled dokumentacije v prostorih naročnika | Pričakuje se, da bo naročnik pregledal vsak korak dokumentacije pred posameznim korakom projekta. Naročnik ima pravico do pregleda in pripomb glede ustreznosti dokumentacije ter do predložitve lastnih pripomb. Pripombe je treba skrbno preučiti in jih upoštevati, če so smiselne. Faze projekta: – DQ – FAT – IQ – OQ – PQ – SAT | Zahteva projekta | Zelo pomembno
21.1.2 | Oznake ožičenja | Vsak kabel mora biti označen v skladu z oznako iz električnega načrta. Oznake morajo biti vidno pritrjene na priključnih točkah (začetek in konec). | Zahteva projekta | Zelo pomembno
21.1.3 | Dokumentacija DQ | Pregled laboratorija se opravi z dokumenti DQ (Design Qualifiaction, kvalifikacija zasnove), ki jih je treba pred izvedbo preskusa predložiti naročniku v pregled in potrditev. Pričakuje se, da bodo opravljeni testi naslednjih postavk: – DS (ali FDS) – FS (ali FDS) – SRA (izbirno v fazi DQ) – QPP – HDS (izbirno v fazi DQ) – SDS (izbirno v fazi DQ) – skica (z razporeditvijo, tlačnimi conami, smerjo pretoka oseb, materiala, vzorcev, opreme, odpadkov …) – shema P&ID – elektroshema (neobvezna v fazi DQ) Poleg tega je treba pripraviti podroben časovni načrt za izvedbo/realizacijo projekta. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
21.1.4 | Dokumentacija FAT | FAT za laboratorij BSL-3 se ne izvede v celoti. Po potrebi se FAT izvede za predvideno nameščeno opremo. Potreba se določi med projektom. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
21.1.5 | Dokumentacija IQ | Pregled laboratorija se izvaja s testi IQ (Installation Qualifiaction, kvalifikacija montaže), ki jih je treba predložiti naročniku v pregled in potrditev pred izvedbo testov in po njej. Test IQ mora vključevati celoto (električne in mehanske elemente). Pričakuje se, da bodo opravljeni testi naslednjih postavk: – protokol – poročilo – dokumentacija – komunalni vod – mehanska oprema – električne komponente – kabelske povezave – prenos SW – digitalni signali – analogni signali – namestitev aplikacij – obnovitev sistema | Zahteva projekta | Zelo pomembno
21.1.6 | Dokumentacija OQ | Pregled laboratorija se izvaja s testi OQ (Operation Qualifiaction, kvalifikacija obratovanja), ki jih je treba predložiti naročniku v pregled in potrditev pred izvedbo testov in po njej. Test OPQ mora vključevati celoto (električne in mehanske elemente). Pričakuje se, da bodo opravljeni testi naslednjih postavk: – protokol – poročilo – mehanski deli – prikaz SCADA – povezane blokade – izpad napajanja – dejanja uporabnika – alarmi – preskus delovanja – spremembe parametra | Zahteva projekta | Zelo pomembno
21.1.7 | Dokumentacija PQ | Pregled laboratorija se izvaja s testi PQ (Performance Qualification, kvalifikacija delovanja), ki jih je treba predložiti naročniku v pregled in potrditev pred izvedbo testov in po njej. Test PQ mora vključevati celoto (električne in mehanske elemente). Pričakuje se, da bodo opravljeni testi naslednjih postavk: – protokol – poročilo – certifikati merilnih instrumentov – prostornina pretoka zraka – celovitost filtrov – štetje delcev – rekuperacija – tlačna območja – diferencialni tlak – temperatura in vlaga – raven svetlobe – raven hrupa – biološka dekontaminacija | Zahteva projekta | Zelo pomembno
21.1.8 | Papirnata in elektronska kopija dokumentacije | Dobavitelj mora dostaviti vsaj en izvod dokumentacije v papirni obliki in vsaj en izvod celotne dokumentacije (vključno z dokumentacijo poddobavitelja) v elektronski obliki. Elektronsko obliko je treba zagotoviti na ključku USB ali CD-ju ali DVD-ju v standardni obliki Adobe PDF. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
21.1.9 | Matrika sledljivosti | Iz te matrike sledljivosti mora biti mogoče izpeljati povezave med specifikacijami uporabniških zahtev (URS), specifikacijami funkcionalne in programske zasnove (FDS, SDS) ter dejansko dobavljenim sistemom, strojem ali opremo. Jasno je treba navesti, kje natančno v dokumentaciji IQ in OQ je mogoče preveriti izvajanje kritičnih zahtev iz specifikacij uporabniških zahtev. | Zahteva projekta | Pomembno
21.1.10 | Certifikati: | Za proizvodno opremo so pričakovane naslednje deklaracije in/ali certifikati: – Izjava o skladnosti z vsemi varnostnimi predpisi EU: – direktiva o strojih 2006/42/ES – nizkonapetostna direktiva 2014/35/EU – … – Certifikat o prvem umerjanju instrumentov. – Certifikat materiala. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
21.1.11 | Jezik dokumentacije | Priložena navodila za uporabo in vzdrževanje morajo biti v jeziku stranke (v slovenščini). Enako velja za deklaracijo o skladnosti in garancijo. Drugo dokumentacijo o preskusih je priporočljivo napisati v angleškem jeziku, da jo bodo tuji revizorji bolje razumeli. | Zahteva projekta | Zelo pomembno
21.1.12 | Usposabljanje uporabnikov in vzdrževalnega osebja | V okviru dokončanja ali predaje laboratorija BSL-3 je treba opraviti tudi usposabljanje uporabnikov in vzdrževalcev. Dobavitelj mora pripraviti ustrezno dokumentacijo. | Zahteva projekta | Zelo pomembno

## LEGENDE
Pomembnost
Zelo pomembno
Pomembno
Ni kritično
-
Zahteva izpolnjena?
Da
Ne
-
Status kvalifikacije
Sprejeto
Zavrnjeno
-
Vrsta zahteve
Zahteva standarda
Zahteva projekta