## Rekapitulacija
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  |  | datum: |  | December 2024
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
| 6 | SECIRNE MIZE | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
|  | DDV 22% | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ z DDV | [5 empty] | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[14 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[10 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo sklopa secirne mize:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujene laboratorijske opreme:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Za secirne mize: | DIN EN 13779,
EU 2002/91/EG,
EnEV 2009,
DIN EN 14 175,
DIN 1946,
DIN EN 12 056,
DIN 1988 part 4,
DIN EN 1717,
TrinkwV 2001,
DIN 18015,
VDE - DIN 100
3. | Za anestezijske postaje: | DIN 18015,
VDE - DIN 100
4. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE
| Dokazovanje obstojnosti ponujenih izdelkov na dezinfekcijo s H2O2 | Certifikat o obstojnosti materialov na H2O2 ali poročilo o testu
5. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov.
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme naročniku.
3. Ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.
5. Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije, ki je pravočasno mora predati projektantu v pregled in potrditev. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklope na hišne instalacijske sisteme (vse vrste voda, kanalizacija, tehnični plini, prezračevanje, električne instalacije, podatkovne inštalacije) ki bodo predpripravljeni v neposredni bližini lokacij priklopov, zagon in nastavitve ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
6. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju opreme za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
7. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.
8. Čas popravila napak in okvar opreme je 14 dni.
9. Vsi načrti morajo biti izdelani v 3D programski opremi z obvezno omogočeno integracijo v BIM model stavbe z atributi, ki so določeni v BEP-u, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

## 6 Secirne mize
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: |  | december 2024
| 1.4.3. | POPIS OPREME
SECIRNE MIZE
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
SPLOŠNI OPIS IZVEDBE
Opis lokacij:
Pred pričetkom izdelave in montaže opreme mora izbrani ponudnik opraviti ogled vsake posamezne lokacije, opraviti izmere za izvedbo, ugotovitil lokacije priključnih mest za priključevanje na hišne inštalacijske sisteme (električni priključek, vodovodni priključek, prezračevanje, ...)
IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE:
Izbrani ponudnik mora pred pričetkom fizične izdelave izdelati delavniško dokumentacijo za vsako napravo posebej.
Iz delavniške dokumentacije morajo biti razvidne dimenzije potek tras, izračuni in dimenzioniranje, potek trase profilov, cevovodov in električnih vodnikov, uporabljeni materiali in oprema, dokazila, ki bodo sestavni del Dokazila o zanseljivosti (DZO) - izjave o skladnosti, certifikati, ipd.
Izdelano delavniško dokumentacijo mora izbrani dobavitelj/proizvajalec pravočasno dostaviti v pregled odg. vodji projekta, odg. projektantu opreme laboratorijev, odg. projektantu strojnih in elektro inštalacij ter odg. nadzornikom.
Po pregledu in potrditvi delavniške dokumentacije zgoraj navedenih odgovornih oseb dobavitelj lahko pristopi k izvedbi in montaži.
Vse predaje in potrditve dokumentacije se izvajajo v pisni obliki (velja za vse udeležence) in po protokolu, ki ga določi naročnik (npr. Dalux)
IZVAJANJE DEL NA OBJEKTU:
Izvajanje del na objektu mora potekati usklajeno z izvajanjem ostalih del na objektu. Za koordinacijo skrbi glavni izvajalec del na objektu, če ne bo drugače dogovorjeno.
Trase poteka vodov morajo biti usklajene s potekom ostalih tras inštalacijskih vodov. Križanja treba izvajati na ustreznih razdaljah.
Vse spremembe poteka tras ali drugih podatkov, ki se bodo razlikovale od tistih v delavniški dokumentaciji je treba pravočasno sporočiti in uskladiti pred pričetkom izvajanja del po spremenjeni dokumenetaciji.
Izvajalec del mora poskrbeti za dnevno ločevanje in odvažanje odpadkov na ustrezno deoponijo odpadkov.
Za vse vrste odpadkov mora pridobiti evidenčne liste, ki bodo priloga Dokazilu o zanesljivosti (DZO).
Izvajalec mora voditi Gradbeni dnevnik skladno s pravili stroke, ki bo priloga DZO.
Izvajalec del mora zagotoviti končno čiščenje.
PREIZKUS DELOVANJA, MERITVE, TESTIRANJA, NASTAVITVE DELOVANJA IN ŠOLANJE UPORABNIKOV
Opraviti vse potrebne protokole in testiranja DQ, IQ, PQ
Po zaključku montaže mora izvajalec del oz. dobavitelj opraviti zagon naprave, preveriti delovanje sistemov, opraviti teste.
Za vsa opravljena testiranja in meritve morajo biti izdelana poročila, ki bodo sestavni del DZO
Dobavitelj mora opraviti nastavitve delovanja dvigal pred končno primopredajo naročniku.
Pred primopredajo naročniku, mora dobavitelj izvesti šolanje uporabnikov, ki se zapisniško evidentira in priloži k primopredajni dokumentaciji.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati vnos, montaži in priklop na hišni sistem vseh potrebnih instalacij. Upoštevati je ves potrebno material in delo do izvedbe uspešnega testa delovanja naprave.
Vsi priključki bodo pripeljani v prostor montaže. Za priklop naprav upoštevati dolžine razvodov cca 20m.
Izdelati je potrebno delavniško dokumentacijo montaže naprav, ki jo potrdi projektant.
| NL.MS.01.01 | premična secirna miza brez ventilacije, 220x75 cm | 3 | [5 empty] | 0
- premična secirna miza za študente
- Material: v celoti izdelana iz brušenega nerjavečega jekla (material 1.4301 / ANSI 304)
- Stabilna konstrukcija mize, čvrsto in stabilno podvozje v obliki profila »H«, ki onemogoča torzijo.
- Dimenzija: cca 220x75x75-90 cm
- Premična miza: 4 koleščki iz gume premični in vodljivi v vse smeri, ki se lahko zaklenejo z zavoro na »nožni način« iz nerjavečega jekla
- Gladka delovna površina mize, z višjim robom mize in z negativno inklinacijo oblikovano diagonalno proti odtoku za odpadno vodo.
- Dovoljeno čiščenje mize s kemikalijami, uporaba formalina, fiksativa, kislin.
- Odpadna voda: vertikalni odtok iz nerjavečega jekla za odpadno vodo iz površine mize DN 50 dolžine 100-150 mm, lociran na delovni površini mize bližje eni od krajših strani mize (zaradi posode za zbiranje na podvozju).
- Na spodnji površini mize 2-3 cm od odtoka za odpadno vodo proti sredini mize neodstranljivo montiran kavelj za zbirno posodo za odpadne vode z nosilnostjo min. 15 kg.
Ročno nastavljiva višina na obeh straneh od 750 do 950 mm; višina mize se lahko fiksira vsakih 20 mm
- Nosilnost mize: 200 kg ali več
kot npr.: Kugel Mobile Washing and Autopsy Table WT 10/655 - on Both Sides Manually Height-Adjustable
| NL.MS.01.02 | premična secirna miza brez ventilacije, 150x80 cm | 16 | [5 empty] | 0
Premična miza, nastavljiva po višini
Material: v celoti izdelana iz brušenega nerjavečega jekla (material 1.4301 / ANSI 304)
Stabilna konstrukcija mize, čvrsto in stabilno podvozje v obliki profila »H«, ki onemogoča torzijo.
Dimenzije dolžina: 1500-1700 mm
Dimenzije širina: 700-750 mm
Dimenzije višina: spodnja višina 750 mm ali manj, zgornja višina najmanj 950 mm, višina mize se lahko fiksira vsakih 20 mm.
Nastavitev višine se regulira mehanično ali avtomatsko.
Premična miza: 4 koleščki iz gume premični in vodljivi v vse smeri, ki se lahko zaklenejo z zavoro na »nožni način« iz nerjavečega jekla
Gladka delovna površina mize z negativnim naklonom diagonalno proti odtoku za odpadno vodo.
Dovoljeno čiščenje mize s kemikalijami, uporaba formalina, fiksativa, kislin.
Odpadna voda: vertikalni odtok iz nerjavečega jekla za odpadno vodo iz površine mize DN 50 dolžine 100-150 mm, lociran na delovni površini mize bližje eni od krajših strani mize (zaradi posode za zbiranje na podvozju).
Na spodnji površini mize 2-3 cm od odtoka za odpadno vodo proti sredini mize neodstranljivo montiran kavelj za zbirno posodo za odpadne vode z nosilnostjo min. 15 kg.
Nosilnost mize: 100 kg ali več
Teža mize: 70 kg
kot npr.: Kugel Height-Adjustable Autopsy Table for Small Animals KST 1500-MH
| NL.MS.02 | premična secirna miza z ventilacijo, odvod zraka z mize navzgor | 2 | [5 empty] | 0
Premična secirna miza z ventilacijo fiksne višine
Material: v celoti izdelana iz brušenega nerjavečega jekla (material 1.4301 / ANSI 304)
Stabilna konstrukcija mize, čvrsto in stabilno podvozje v obliki profila »H«, ki onemogoča torzijo.
Dimenzije dolžina: 1700-2200 mm
Dimenzije širina: 720 - 800 mm
Dimenzije višina: 850 - 950 mm
Premična miza: 4 koleščki iz gume premični in vodljivi v vse smeri, ki se lahko zaklenejo z zavoro na »nožni način« iz nerjavečega jekla.
Gladka delovna površina mize ima na vseh stranicah ob robu perforacije za odstranjevanje vonjav, ki so odstranljive, delovna površina ima višji rob z negativno inklinacijo oblikovano diagonalno proti odtoku za odpadno vodo.
Dovoljeno čiščenje mize s kemikalijami, uporaba formalina, fiksativa, kislin.
Odpadna voda: vertikalni odtok iz nerjavečega jekla za odpadno vodo iz površine mize DN 50 dolžine 100-150 mm, lociran na delovni površini mize bližje eni od krajših strani mize (zaradi posode za zbiranje na podvozju).
Neposredno pod odtokom za odpadno vodo (na »križu« podvozja) je na podvozju pladenj velikosti najmanj 200 x 200 mm iz nerjavečega jekla.
Nosilnost: 150 kg ali več
Odsesovanje zraka: miza ima v podvozju dodatek – cev za odsesovanje iz nerjavečega materiala, ki se poveže s sistemom odsesovanja v steni prostora, cev mora biti iz enega dela, v celotnem delu mora biti neprodušna, da zrak iz cevi ne uhaja ven; enostavni priklop »easy plug-in« mize na centralni sistem odsesovanja zraka, premer cevi za odsesovanje: DN 200; cev mora biti odstranljiva, da omogoča čiščenje notranjosti cevi in samega sistema, ventilacijski sistem z minimalno močjo min. 750 m³/h,
- odvod zraka je pritrjena na sredini mize. Položaj izpušne cevi omogoča tudi sedeče delo za mizo.
- cev za odsesovanje iz nerjavečega materiala se poveže na hišni prezračevalni sistem
- izvajalec opreme mora dobaviti ves potreben material in delo za priklop mize na centralni prezračevalni sistem, v prostoru bo pod stropom zagotovoljen odvodni prezračevalni kanal, naloga izvajalca opreme je izvesti priklop mize na ta odvodni kanal
kot npr. KUGEL Medical, Anatomy Autopsy Table AST 10/700 With Air Extraction Unit
| NL.MS.03.01 | fiksna secirna miza z ventilacijo, odvod zraka z mize navzgor | 1 | [5 empty] | 0
- fiksna miza s predinštaliranim integriranim odsesovanjem, vodovodnim sistemom in električno napeljavo.
- Stabilna konstrukcija mize, podporni steber z vratci ob daljših stranicah mize
- Material: v celoti izdelana iz brušenega nerjavečega jekla (material 1.4301 / ANSI 304)
- Na krajši stranici je brezspojno integrirano vodno korito (š x g x v): 400 x 500 x 200 mm iz nerjavečega jekla z dvignjenim robom
- dimenzija: cca 260x80x90 cm
- Topla/hladna voda, mešalna armatura in dodaten priključek za izpiralno cev
- 3m dolga cev z ročnim pršilom
- 2 vodotesni električni vtičnici na podpornem stebru
- 3-delna delovna površina z velikim koritom za odpad in mrežico
- Dvojno dno (zgornje za kadaver in fiksative – tekočine) spodnja komora je za odsesovanje
- Gladka delovna površina mize ima na vseh stranicah ob robu perforacije za odstranjevanje vonjav, ki so odstranljive, delovna površina ima višji rob z negativno inklinacijo oblikovano diagonalno proti odtoku za odpadno vodo, ki je na koncu mize bližje umivalniku
- Spodnje dno mize z negativno inklinacijo proti odtoku, ki je lociran pod perforirano površino.
- Dovoljeno čiščenje mize s kemikalijami, uporaba formalina, fiksativa, kislin.
- Nosilnost: 150 kg ali več
- cev za odsesovanje iz nerjavečega materiala
- cev mora biti odstranljiva oz. dostopna preko vrat stebra, da omogoča čiščenje notranjosti cevi in samega sistema
- priklop na centralni hišni sistem prezračevanja
- vodovodna, kanalizacijska in električna napeljava je vgrajena v podporni steber in je enostavno dostopna preko vrat za pregled in čiščenje.
- odvod zraka poteka z nivoja delovne površine navzgor in se naveže na hišni prezračevalni sistem
- priklop na centralni prezračevalni sistem mora biti izveden enostavno, »easy plug-in«, omogočen mora biti enostaven odklop mize za potrebe čiščenja
- izvajalec opreme mora dobaviti ves potreben material in delo za priklop mize na centralni prezračevalni sistem, v prostoru bo pod stropom zagotovoljen odvodni prezračevalni kanal, naloga izvajalca opreme je izvesti priklop mize na ta odvodni kanal
- izvajalec opreme mora med gradnjo objekta dobaviti in vgraditi del prezračevalnega kanala, ki poteka pod tlemi
- izvajalec opreme mora med gradnjo objekta pripraviti vse potrebno za kasnejšo montažo mize
priključki: - odvod zraka, - topla voda, - hladna voda, - elektrika, - odtok vezan na tehnološko kanalizacijo
kot npr. Sic Experts SIC28338D ali kot npr. Mortech Manufacturing, Downdraft Necropsy Workstation
| NL.MS.03.02 | fiksna secirna miza z ventilacijo, odvoz zraka v tla | 4 | [5 empty] | 0
- fiksna miza s predinštaliranim integriranim odsesovanjem, vodovodnim sistemom in električno napeljavo.
- Stabilna konstrukcija mize, centralni podporni steber z vratci ob daljših stranicah mize
- Material: v celoti izdelana iz brušenega nerjavečega jekla (material 1.4301 / ANSI 304)
- Na krajši stranici je brezspojno integrirano vodno korito (š x g x v): 400 x 500 x 200 mm iz nerjavečega jekla z dvignjenim robom
- dimenzija: cca 260x80x75-105 cm
- višinsko nastavljiva miza na integrirani elektronski sistem (gumb na tleh, ki ga premikaš z nogo ali 2 stikali (UP / DOWN button) za nastavitev višine mize
- Topla/hladna voda, mešalna armatura in dodaten priključek za izpiralno cev
- 3m dolga cev z ročnim pršilom
- 2 vodotesni električni vtičnici na podpornem stebru
- 3-delna delovna površina z velikim koritom za odpad in mrežico
- Dvojno dno (zgornje za kadaver in fiksative – tekočine) spodnja komora je za odsesovanje
- Gladka delovna površina mize ima na vseh stranicah ob robu perforacije za odstranjevanje vonjav, ki so odstranljive, delovna površina ima višji rob z negativno inklinacijo oblikovano diagonalno proti odtoku za odpadno vodo, ki je na koncu mize bližje umivalniku. Miza ima mrežico, ki preprečuje odtekanje majhnih delcev tkiv.
- Spodnje dno mize z negativno inklinacijo proti odtoku, ki je lociran pod perforirano površino.
- Dovoljeno čiščenje mize s kemikalijami, uporaba formalina, fiksativa, kislin.
- Nosilnost: 300 kg ali več
- cev za odsesovanje iz nerjavečega materiala
- cev mora biti odstranljiva oz. dostopna preko vrat stebra, da omogoča čiščenje notranjosti cevi in samega sistema
- priklop na centralni hišni sistem prezračevanja
- odsesovalna, vodovodna, kanalizacijska in električna napeljava je vgrajena v podporni steber in je enostavno dostopna preko vrat za pregled in čiščenje.
- odvod zraka poteka pod tlemi in se naveže na hišni prezračevalni sistem
- priklop na centralni prezračevalni sistem mora biti izveden enostavno, »easy plug-in«, omogočen mora biti enostaven odklop mize za potrebe čiščenja
- izvajalec opreme mora dobaviti ves potreben material in delo za priklop mize na centralni prezračevalni sistem, v prostoru bo pri tleh zagotovoljen odvodni prezračevalni kanal, naloga izvajalca opreme je izvesti priklop mize na ta odvodni kanal
- izvajalec opreme mora med gradnjo objekta dobaviti in vgraditi del prezračevalnega kanala, ki poteka pod tlemi
- izvajalec opreme mora med gradnjo objekta pripraviti vse potrebno za kasnejšo montažo mize
priključki: - odvod zraka, - topla voda, - hladna voda, - elektrika, - odtok vezan na tehnološko kanalizacijo
kot npr. Kugel Medical, Autopsy Table STV 10/850 with Ingetrated Down-Draft-System – Height-Adjustable
| NL.MS.04 | miza z ventilacijo za posege na glodalcih | 1 | [5 empty] | 0
- popolnoma integrirano postajo za anestezijo miši in podgan na ergonomskem, stabilnem, prostornem in varnem delovnem okolju
- za izvajanje zelo natančnih protokolov anestezije glodalcev (mikroinjekcija, stereotaksija, mikrokirurgija) na delovnem prostoru, posebej pripravljenem za celotno instrumentacijo.
- delovni prostor je prost vseh kablov in cevi
- digitalni nadzor anestezije in prezračevanja
- pripravljeno za namestitev stereotaksične opreme, opreme za nadzor temperature, fotoaparata in mikroskopa
- primerna za glodalce
- možen priklop različnih laboratorijskih plinov (zrak, kisik, CO2, dušik in toksični plini)
- centralni kontrolni zaslon na dotik
- Ogrevalni sistem z rektalno sondo za termoregulacijo
- Namensko ohišje pripravljeno za namestitev kamer, TVHD ali head-up zaslona, stereotaksični digitalni nadzor z integriranim upravljalnim zaslonom, električnimi vtičnicami (4x), lučmi, ...
- USB vhod za uvoz/izvoz anestezijskih protokolov, posodobitev programske opreme, spremljanje statistike uporabe
- maska za miši in podgane s senzorjem prisotnosti živali
- indukcijska komora: vgrajena v delovno površino, opremljena s sistemom zaznavanja odprtnosti.
- ustrezen vaporizator učinkovito izvajanje anestezije ( kot npr GE, Tec 850)
- odsesovalne odprtine v delovni površini, odvod 600m3/h
- z integriranim ustreznim kompresorjem
- dimenzija cca 120x70x120 cm
- elektronski nadzor pretoka medicinskih plinov
- 2x grelna blazina
- ustreza European Directive 2010/63 / EU, ISO 8835-3 standard
- možnost autoklaviranja indukcijske komore in maska za živali
- vizualni indikator stanja filtrov
- enostavno čiščenje
kot npr. TEM SEGA, Gas anesthesia table for rodents
| NL.MS.04.01 | Delovna miza sa seciranje in perfuzijo s formalinom laboratorijskih živali | 1 | [5 empty] | 0
Dolžina minimalno 110 cm
površine pralne iz nerjavečega jekla ali plastificirane
perforirana delovna površina in odtok iz nerjavečega jelka
posoda za shranjevanje fiksirnega sredtva (npr. formalin) z indikatorjem napolnjenosti oz. saturacije
aktiven navzdoljni vlek hlapov s priklopom na ventilacijo zgradbe ali kroženje zraka preko filtra z aktivnim ogljem z indikatorjem saturacije
vgrajena delovna luč ali vtičnice za namizno luč
vtičnica za napajanje za peristaltično črpalko
Mešalna armatura s snemljivo prho
vodovodna napeljava in odtok odpadne vode
zaščitni pokrov ali pregrada za varno delo (preprečuje brizg fiksativa v obraz)
Kot npr. Tem Sega perfusion table
| NL.MS.05.01 | miza z ventilacijo za pripravo vzorcev | 1 | [5 empty] | 0
- delovna miza zagotavlja laboratorijsko okolje brez onesnaževanja med rezanjem in pripravo tkiv za histo(pato)loško preiskavo
- Zrak se sesa navzdol po celotnem delovnem območju, da se zagotovi optimalno odstranjevanje hlapov
- najvišje dovoljene koncentracije formalina so pod najvišjo dovoljeno vrednostjo po celotnem vakuumskem območju. Delovna miza je opremljena z permanganatnim oglenim filtrom
- deluje v načinu kroženja zraka in je ni treba priključiti na odvod zraka
- Celotna konstrukcija je iz nerjavečega jekla (št. materiala 1.4301 – ANSI 304)
- Fiksna osvetlitev s kakovostjo "dnevne svetlobe" približno 4000° K
- Vključuje dve vtičnici, odporni na udarce 230 V (nameščeni na vrhu sistema osvetlitve)
- Čvrsta samonosna podkonstrukcija, nastavljive noge
- Delovna površina vključuje brezšivno zvarjen umivalnik dimenzij 370 x 150 mm
- Mešalna pipa z raztegljivo ročno prho
- Zelo robustne, perforirane vstavljive delovne plošče (približno 10 mm nižje), vrtanje D17, T60
dve odlagalni polici nad celo širino delovnega območja
- Hitrost zraka na perforirani površini: min. 0,4 m/s
- integriran brizgalni sistem z nastavljivim ventilom za čiščenje kadičke, ki se nahaja pod perforirano delovno površino delovne plošče
- odtok za formalin, z mrežico za prestrezanje delcev tkiv
Sistem za točenje formalina, ki se upravlja s pedalom na nogo
- Priključek za odpadno vodo in formalin ter toplo in hladno vodo
- nastavljiva višina od 850 do 1100 mm s pomočjo integriranega električnega pogona
- Perforirano delovno območje: pribl. 960 x 670 mm
- Mere mize Š/G/V: 1500 x 800 x 850 / 1950 mm
- Kapaciteta izmenjave zraka: pribl. 750 m³/h
Podajalnik zloženih brisač iz nerjavečega jekla
- vertikalni in horizontalni nosilci za namestitev dodatne opreme (lupa, računalnik, ...)
kot npr. KUGEL Medical, GrossPath GP-1500, ECO-line
| NL.MS.05.02 | Premična miza za pripravo vzorcev s samoprezračevalno ventilacijo | 1 | [5 empty] | 0
Delovna miza zagotavlja laboratorijsko okolje brez onesnaževanja med rezanjem in pripravo tkiv za histo(pato)loško preiskavo
Zgornji del postaje za grobo obdelavo vsebuje prezračevalni kanal za izločanje zraka. Nameščen je sistem za samoizpihovanje zraka. Hlapi se skozi prezračevalni kanal na zadnji strani postaje usmerjajo v zgornjo napo. Zrak se filtrira skozi filtre v zrncih aktivnega aluminijevega oksida, namočenih v kalijevem permanganatu. Vnos zraka zagotavlja centrifugalni električni ventilator, opremljen s potenciometrom za nastavitev prezračevanja. Prefiltrirani zrak se odvaja skozi perforirano mrežo, nameščeno na zadnji strani postaje. Na sprednji plošči sta dva filtra iz kalijevega permanganata.
Celotna konstrukcija je iz nerjavečega jekla (št. materiala 1.4301 – ANSI 304)
Dimenzije: cca 91 cm dolžine x 55 cm globine x 135 cm višine
Dodatne lastnosti:
Perforirana delovna površina
Stikalo za zaviranje tokokroga
LED luč s stikalom za vklop/izklop
Vtičnica USB
Zadnja prezračevalna mreža
Izpiralo za razkužilo
Okvir za noge s koleščki
Upravljanje hitrosti ventilatorja
Stikalo za vklop/izklop ventilatorja
Odtočna cev
kot npr. HIPLAAS, Grossing Station Freestanding 90cm Self Exhaust Ventilation ¦ 4FW22
| NL.MS.05.03 | miza z ventilacijo za pripravo vzorcev | 1 | [5 empty] | 0
Obojestranski delovni pult za pripravo histoloških vzorcev z odsesovanjem hlapov navzdol Dvojna delovna postaja s spodnjim odsesovanjem- namenska delovna miza ali pult, ki zagotavlja varno delo pri pripravi histoloških preparatov z rezanjem in oblikovanjem fiksiranega tkiva. Tok zraka preko celotne delovne površine se preko perforirane površine odsesava navzdol in tako odstranjuje zdravju škodljive hlape. Izmerjene vrednosti formalina morajo biti pod dovoljeno mejo nad celotno delovno površino. Izpušni sistem je usmerjen na stran – stenski odtok.
Specifikacije:
- Obojestranski pristop do delovne površine
- Nizka skupna višina zgornje konstrukcije za čimvečji prostor za noge v sedečem položaju
- širina mize približno 100 cm (80-110)
- Višina 76 cm (ali nastavljiva z min 75 cm)
- Dolžina 150 (130-160) cm
- Celotna konstrukcija iz nerjavečega jekla, noge z možnostjo fine izravnave
-- Delovna površina vključuje brezšivno zvarjen umivalnik okvirnih dimenzij 400 x 400 x 200 mm
- Pomivalno korito vključuje integriran odvod zraka
- robustne, perforirane in odstranljive delovne plošče, vstavljene rahlo poglobljeno od obrobe (luknje D17, T60), možnost ločenega pranja plošč in čiščenja spodnje površine
- Odvod zraka z regulacijo pretoka zraka
- Integrirana vodovodna napeljava z zapornim ventilom (pod pultom)
- korito s sitom za odtok formalina
- Mešalna armatura s snemljivo prho
- Izpušni kanal na levi ali desni strani
Kapaciteta izpušnega zraka: 1000 m³/h
Hitrost zraka na perforirani površini: min. 0,4 m/s
Material: brušeno nerjaveče jeklo – material št. 1.4301 (ANSI 304)
Perforirano delovno območje: pribl. Š/G 96 x 90 cm
Priključek za hladno/toplo vodo ½”
Priključek za odpadno vodo 2”
Premer izpušnega kanala 200 mm
kot npr. Kugel medical, Down-Draft Grossing Table Dual Working Place UCS-1500-D
0