## Rekapitulacija
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  |  | datum: |  | December 2024
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
| 7 | POMIVANJE | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
|  | DDV 22% | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ z DDV | [5 empty] | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[14 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[10 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo sklopa pomivanje:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujene laboratorijske opreme:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Sistem upravljanja z energijo | EN ISO 50001
3. | Za pomivalne in sušilne stroje: | Machinery Directive 2006/42/EC
4. | Za dezinfektor steklovine: | 2006/95/EEC,
93/68/EEC,
2004/108/EEC,
EN 61010-1,
EN 61010--2-040, EN 61326:1997+A1:1998
5. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE
| Dokazovanje obstojnosti ponujenih izdelkov na dezinfekcijo s H2O2 | Certifikat o obstojnosti materialov na H2O2 ali poročilo o testu
6. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov.
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme naročniku.
3. Ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.
5. Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije, ki je pravočasno mora predati projektantu v pregled in potrditev. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklope na hišne instalacijske sisteme (vse vrste voda, kanalizacija, tehnični plini, prezračevanje, električne instalacije, podatkovne inštalacije) ki bodo predpripravljeni v neposredni bližini lokacij priklopov, zagon in nastavitve ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
6. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju opreme za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
7. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.
8. Čas popravila napak in okvar opreme je 14 dni.
9. Vsi načrti morajo biti izdelani v 3D programski opremi z obvezno omogočeno integracijo v BIM model stavbe z atributi, ki so določeni v BEP-u, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

## 7 Pomivanje
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: |  | december 2024
| 1.4.3. | POPIS OPREME
POMIVANJE
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
SPLOŠNI OPIS IZVEDBE
Opis lokacij:
Pred pričetkom izdelave in montaže opreme mora izbrani ponudnik opraviti ogled vsake posamezne lokacije, opraviti izmere za izvedbo, ugotovitil lokacije priključnih mest za priključevanje na hišne inštalacijske sisteme (električni priključek, vodovodni priključek, prezračevanje, ...)
IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE:
Izbrani ponudnik mora pred pričetkom fizične izdelave izdelati delavniško dokumentacijo za vsako napravo posebej.
Iz delavniške dokumentacije morajo biti razvidne dimenzije potek tras, izračuni in dimenzioniranje, potek trase profilov, cevovodov in električnih vodnikov, uporabljeni materiali in oprema, dokazila, ki bodo sestavni del Dokazila o zanseljivosti (DZO) - izjave o skladnosti, certifikati, ipd.
Izdelano delavniško dokumentacijo mora izbrani dobavitelj/proizvajalec pravočasno dostaviti v pregled odg. vodji projekta, odg. projektantu opreme laboratorijev, odg. projektantu strojnih in elektro inštalacij ter odg. nadzornikom.
Po pregledu in potrditvi delavniške dokumentacije zgoraj navedenih odgovornih oseb dobavitelj lahko pristopi k izvedbi in montaži.
Vse predaje in potrditve dokumentacije se izvajajo v pisni obliki (velja za vse udeležence) in po protokolu, ki ga določi naročnik (npr. Dalux)
IZVAJANJE DEL NA OBJEKTU:
Izvajanje del na objektu mora potekati usklajeno z izvajanjem ostalih del na objektu. Za koordinacijo skrbi glavni izvajalec del na objektu, če ne bo drugače dogovorjeno.
Trase poteka vodov morajo biti usklajene s potekom ostalih tras inštalacijskih vodov. Križanja treba izvajati na ustreznih razdaljah.
Vse spremembe poteka tras ali drugih podatkov, ki se bodo razlikovale od tistih v delavniški dokumentaciji je treba pravočasno sporočiti in uskladiti pred pričetkom izvajanja del po spremenjeni dokumenetaciji.
Izvajalec del mora poskrbeti za dnevno ločevanje in odvažanje odpadkov na ustrezno deoponijo odpadkov.
Za vse vrste odpadkov mora pridobiti evidenčne liste, ki bodo priloga Dokazilu o zanesljivosti (DZO).
Izvajalec mora voditi Gradbeni dnevnik skladno s pravili stroke, ki bo priloga DZO.
Izvajalec del mora zagotoviti končno čiščenje.
PREIZKUS DELOVANJA, MERITVE, TESTIRANJA, NASTAVITVE DELOVANJA IN ŠOLANJE UPORABNIKOV
Opraviti vse potrebne protokole in testiranja DQ, IQ, PQ
Po zaključku montaže mora izvajalec del oz. dobavitelj opraviti zagon naprave, preveriti delovanje sistemov, opraviti teste.
Za vsa opravljena testiranja in meritve morajo biti izdelana poročila, ki bodo sestavni del DZO
Dobavitelj mora opraviti nastavitve delovanja dvigal pred končno primopredajo naročniku.
Pred primopredajo naročniku, mora dobavitelj izvesti šolanje uporabnikov, ki se zapisniško evidentira in priloži k primopredajni dokumentaciji.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati vnos, montaži in priklop na hišni sistem vseh potrebnih instalacij. Upoštevati je ves potrebno material in delo do izvedbe uspešnega testa delovanja naprave.
Vsi priključki bodo pripeljani v prostor montaže. Za priklop naprav upoštevati dolžine razvodov cca 20m.
Izdelati je potrebno delavniško dokumentacijo montaže naprav, ki jo potrdi projektant.
| NL.PS.01 | pomivalni stroj za laboratorijsko steklovino | 9 | [5 empty] | 0
za pomivanje laboratorijske steklovine s sušenjem z vročim zrakom.
x Možnost vgradnje pod pult višine cca ≤ 87 cm
x Zunanje dimenzije: cca 85x60x60 cm (vxšxg)
x Dvoplaščna konstrukcija z vmesno toplotno in zvočno izolacijo.
Oprema:
x Pomivalna komora iz legiranega jekla
x 1 pršilna ročica iz legiranega jekla
x Sistem priklopa za zgornje košare/injektorski voziček
x 4x filtrski sistem za lug
x Filtrski sistem v dovodnih ceveh
x Obtočna črpalka Qmaks.=400l/min
x odtočna črpalka
x WES mehčalec hladne in tople vode do 70ºC: kapaciteta pri 6ºdH=21600l trde vode
pri 3600l; kapaciteta pri 15ºdH=19500l trde vode pri 1300l
x TA sušilni agregat z vročim zrakom z DK kondenzatorjem za paro
x Dozirne naprave za praškasta sredstva v vratih
x Dozirna naprava za tekoče medije v vratih 180ml, nastavljiva 1-9 ml
x Dozirna črpalka DOS 10/30 za kisle medije
x Predal posode za tekoče medije
x 2 posodi po 5l
x Elektronsko krmiljenje s 6 programi in funkcijskimi tipkami za programiranje (PFT)
sprememb parametrov pomivanja. Možnost izbire temp. med pomivanjem in splakovanjem 40/50/60/70/85/93ºC.
x Prikaz poteka programa, prikaz motenj med delovanjem
Dodatna oprema:
X 1 kos - poševen pokrov iz legiranega jekla (DE-CS7-78)
X 1 kos - zgornja košara, podstavek, prazna (O190/2)
X 1 kos - spodnja košara, podstave, prazna (U874/1)
X 1 kos - vložek za epruvete (E 104/1)
X 1 kos - ½ vložek za namestitev različnih čaš in manjših predmetov (AK 12)
X 1 kos - injektorski vložek za namestitev steklovine z ozkim grlom (E329)
X 1 kos - vložek za epruvete (E 139/1)
X 1 kos - pokrov za vložek (E139/1)
X 1 kos - vložek za epruvete ( E 149)
Potrebni priključki:
x Električni priključek: priključna napetost 3N AC 400V 50 Hz; moč gretja 9,0 kW; 3x 20A, obtočna črpalka 0,7 kW
x Vodovodni priključek:
2x hladna voda
1x topla voda
x odtok
kot npr.: Miele, G7883, el.moč: 9,7kW
| NL.PS.02 | dezinfektor za laboratorijsko steklovino, kot npr.: Smeg, GW6090 | 5 | [5 empty] | 0
za pomivanje laboratorijske steklovine s sušenjem z vročim zrakom.
x Zunanje dimenzije: cca 200x80x90 cm (vxšxg)
x Dvoplaščna konstrukcija z vmesno toplotno in zvočno izolacijo.
Oprema:
x Pomivalna komora iz inoxa kvalitete AISI 304
x Zunanje ohišje iz inoxa kvalitete AISI 316L
x min 3 ravni pomivanja, možnost nstavljanja željenih ravni pomivanja glede na velikost posode
x min 3x pršilna ročica iz legiranega jekla
x sistem direktnega vbrizgavanja na vseh treh ravneh pomivanja
x Sistem priklopa za zgornje košare/injektorski voziček
x 4x filtrski sistem za lug
x Filtrski sistem v dovodnih ceveh
x 2x Obtočna črpalka Qmaks.=400l/min
x odtočna črpalka: 18l/min
x TA sušilni agregat z vročim zrakom z DK kondenzatorjem za paro
x Dozirne naprave za praškasta sredstva v vratih
x Dozirna naprava za tekoče medije v vratih 180ml, nastavljiva 1-9 ml
x Dozirna črpalka DOS 10/30 za kisle medije
x Predal posode za tekoče medije
x 2 posodi po 5l
x Elektronsko krmiljenje z min 20 standardnimi programi in funkcijskimi tipkami za programiranje (PFT),
dodatno najmanj 10 nastavljivih programov
x Možnost izbire temp. med pomivanjem in splakovanjem 40/50/60/70/85/93ºC.
x Prikaz poteka programa, prikaz motenj med delovanjem
x LCD display
x temperatura delovanja: 5ºC - 95ºC, natančnost 0.1ºC
x varnostne naprave: varnostni termostat, interlock sistem vrat
x HEPA klasa S filtracija zraka
x temperatura zraka za sušenje: 75ºC - 100ºC
x vgrajen generator pare
x maksimalni nivo hrupa 50dB
x aparat mora biti skladen z naslednjimi standardi: 2006/95/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EEC,
EN 61010-1, EN 61010--2-040, EN 61326:1997+A1:1998
x integriran printer za izpis podatkov o delovanju
x merilec nivoja čistilnega sredstva
x merilec trdote odpadne vode
x črpalka za dovod mehčane vode
x merilec pretoka dovoda dodatkov
x LAN kartica
Dodatna oprema:
x 1kos inox košara za namestitev širokih posod, min 25x 1000ml do 5000ml (PB6000)
x 1kos injekcijski pladenj (L685)
x 1x injekcijski pladenj (L680)
x 1x injekcijski pladenj (L690)
x 1x vložni voziček (C61)
x 1x vložni voziček (C63)
x 1x vložni voziček (C62)
Potrebni priključki:
x Električni priključek: priključna napetost 3/N/PE 400V 50 Hz; 18.5kW
x Vodovodni priključek:
2x hladna voda, 2-5bar, 8l/min, max 40ºC, 3/4", max 10Fº, max 1000μS
1x topla voda, 2-5bar, 8l/min, max 70ºC, 3/4", max 10Fº, max 1000μS
1x mehčana voda, 2-5bar, 8l/min, max 70ºC, 3/4", max 5Fº, 30μS
x odtok
x RS 232 port
x USB port
kot npr.: Smeg, GW6090, el.moč: 18,5kW
| NL.PS.03 | pralni stroj profesionalni | 2 | [5 empty] | 0
x. Profesionalni pralni stroj, električno ogrevanje
x. Prostornina bobna min 180 l
x. Kapaciteta: min 20kg
x. Povezan prek LAN in WLAN
x. Sprednje polnjenje
x poraba vode: do 7.8l / kg
x. Poraba vode na cikel: max 144 l
x. Dolžina programa: do 45 min
x. Hitrost vrtenja: min 950 obratov / min
x g faktor: 361
x. 3 predali za prašek
x zvočna obremenitev: max 67 dB
kot npr. Miele Professional PWM 520
| NL.SS.01 | susilni stroj profesionalni | 2 | [5 empty] | 0
x. Profesionalni sušilni stroj, električno ogrevanje s toplotno črpalko
x. Prostornina bobna min 400 l
x. Kapaciteta: 16 do 22 kg
x. Povezan prek LAN in WLAN
x. Sprednje polnjenje
x. Toplotna črpalka 16kW
x. Dolžina programa: do 45 min
x. Poraba elektrike max 0.21 kWh/kg
x zvočna obremenitev: max 53 dB
kot npr. Miele Professional PDR 922 HP
| NL.PS.02.01 | DEZINFEKTOR | 3 | [5 empty] | 0
1. Namembnost termodezinfektorja
Polno avtomatski termodezinfektor namenjen za pranje in termično
dezinfekcijo kirurških inštrumentov, steklovine in anestezijskega materiala s sušenjem.
2. Postavitev
- prehodni model
3. Zunanje dimenzije
Zunanje dim: cca 650 x 700 x 1900 mm (ŠxGxV) +/- 10 % zaradi prost. omejitve
4. Dimezije in kapacitete komore
Dim komore: cca 550 x 600 x 650 mm (ŠxGxV) – cca 225 litrov +/-10%
5. Postopek dezinfekcije in sušenja
Termična dezinfekcija 90 - 93°C ( po Ao 3000/600 konceptu )
Sušenje z vgrajenim HEPA filtrom, toplotnim izmenjevalcem in ventilatorjem.
Po končanem procesu mora biti material 100% suh.
5. Komora
- Izdelana iz kislinsko odpornega jekla 316 L
- Notranjost komore visoko polirana - lažje čiščenje
- Notranji robovi komore zaokroženi
- Več priključkov dovoda vode v komoro
- Na dnu komore nameščen fini in grobi filter za enostavno čiščeje
- Primerno izolirana
- Validacijski priključek
- Luč v komori zaradi lažje vizualne kontrole procesa
6. Vrata
- Vrata naj imajo vgrajeno okno transparentno po celi površini vrat,
zaradi lažje vizualne kontrole procesa
- Vrata naj se odpirajo ročno iz zaprtega vertikalnega položaja v odprti
horizontalni položaj.
- Polnjenje/praznenje na stojni višini.
- Vrata naj služijo kot vložna polica za vozičke v termodezinfektor.
7. Kontrolna enota
Opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča avtomatsko vodenje in kontrolo
pranja in dezinfekcije, alarmni sistem, prikazovanje kod napak, ser. prog.itd.
- Kompatibilna z mikroprocesorsko enoto sterilizatorja zaradi morebitne
povezave v celovit sistem računalniško vodenega nadzora sterilizacijskega
materiala v centralni sterilizaciji.
8. Dodatne karakteristike
Termodezinfektor naj ima za dovod vode dva priključka v komori in priključek
za brizgalno ročico v vsakem nivoju vložnega vozička.
Vgrajen printer za izpis procesa
Opremljen z avtomatsko dozirno napravo za detergente s kontrolo nivoja
dozirnih sredstev.
3 mikroprocesorsko vodene dozirne črpalke
Prostor za shranjevanje detergentov naj bo v ogrodju termodezinfektorja
Gretje z vgrajenim električnim grelcem za gretje vode
9. Priključki :
• Elektrika: max 10 kW, 380 v 3 N
• Voda vroča in mrzla mehčana 1-8 bar
• Deimi voda za končno izpiranje 1-8 bar
• Odtok v tleh Ø 50 mm
10. Standardi in certifikati:
Izdelan naj bo po EN ISO 15883-1/-2
CE oznaka s številko ( MDD certifikat ) - priložiti k ponudbi
Deklaracija o ustreznosti z MDD 93/42/ EEC - priložiti k ponudbi
EC certifikat proizvajalca z listo proizvodov - priložiti k ponudbi
Certifikat, da je aparat izdelan v skladu z EN ISO 15883-1/-2-priložiti k ponudbi
11. Dodatna oprema za termodezinfektor:
1 KOSA
• 5 etažni vložni voziček za pranje inštrumentov za 10 DIN košar (480x250x50).
Pralne ročice in police v vložnem vozičku, se morajo dati odstraniti v vsakem
nivoju zaradi možnosti fleksibilnega polnjenja.
- priložiti sliko uporabe vozička z odstranjenimi policami
5 KOS
• DIN inštrumentnih košaric dim: 480 x 250 x 50 mm
1 KOS
• košarica za drobne inštrumente s pokrovom dim: 310x210x40 mm-
mreža v rastorju 1,5 mm visoko pol.
MEHČALEC VODE
Avtomatski, mehanski mehčalec vode, delujoč na principu izmenjave ionov,
ki iz razpoložljive trde vode slednjo spreminja v zmehčano vodo.
Sestoji se iz plastične posode za sol, dveh filtrirnih patron iz fiber -stekla ,
krmilne enote in pokrova.
Naprava deluje brez elektrike, programska ura se krmili izključno
z vodnim pritiskom.
Kapaciteta: pri 10 stop.skupne trdote kontinuiran pretok najmanj 20 lit/min,
brez prekinitve za regeneracijo.
Poraba soli; največ 0,3 kg za vsako regeneracijo.
Temperatura dotoka vode max. 60°C
NAPRAVA ZA POPOLNO RAZSOLJEVANJE VODE
Naprava za predpripravo vode, ki deluje na osnovi izmenjave ionov
ter razpoložljivo trdo vodo spreminja v popolnoma razsoljeno
(zmehčano vodo). Napravo se montira v dotok vode pred "uporabnikom°.
Naprava se sestoji iz posode iz krom/nikljevega jekla v posodi
nameščene in za regeneracijo sposobne mase ionskega izmenjevalca ter
mehanskega merilca pretoka.
Omogočeno mora biti, da ko je mehčalec iztrošen se izrabljeno ionsko
maso lahko zamenja z novo.
Kapaciteta: pri 10stop.skupne trdote vode vsaj 5.500 litrov.
Napravo za popolno razslojevanje bodo za nemoteno delovanje
potrebovale vodne pištole.
0