## REKAPITULACIJA
SPLOŠNA LABORATORIJSKA OPREMA
PONUDBENA REKAPITULACIJA
1. | 2. KLET | 0
2. | 1. KLET | 0
3. | PRITLIČJE | 0
4. | 1. NADSTROPJE | 0
5. | 2. NADSTROPJE | 0
6. | 3. NADSTROPJE | 0
7. | RAZNA OPREMA | 0
8. | NEPREDVIDENA DELA 3% | 0
9. | SKUPAJ | 0
10. | DDV 22% | 0
11. | SKUPAJ Z DDV | 0

## 2. KLET
|  | POPIS LABORATORIJSKE OPREME - 2. KLET |  | SKUPAJ | 0
2. KLET
IBC, IBFL, LSI
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
IBCL1.1 |  | LABORATORIJ
IBCL1.1 | IBCL1.1-1 | Dvovišinski obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.000x750x900/750 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 1.600x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.200x750x8 mm
> 1x 1.600x750x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
> 1x 750x750x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 750 (500-zgornji rob)x500x8mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.900 mm (1x600+1x900+2x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBCL1.2 |  | LABORATORIJ
IBCL1.2 | IBCL1.2-1 | Obstenski delovni pult dim. 4.000x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x750x25 mm
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.600x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x750x8 mm
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.400x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x360x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (1x600+2x900+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBCL1.3 |  | LABORATORIJ
IBCL1.3 | IBCL1.3-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.000x750x900 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.900 mm (2x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBCL1.3 | IBCL1.3-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBCL1.3 | IBCL1.3-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm (delovna plošča se ne tesni na stiku s steno!)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
IBCL1.4 |  | LABORATORIJ
IBCL1.4 | IBCL1.4-1 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunaje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
IBCL2 |  | LABORATORIJ
IBCL2 | IBCL2-1 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretokom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 350 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x hladna voda HV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.100/570/600 mm, notranje dimenzije: 980/450/500mm (š/g/v)
> 2x vrata, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=11.5L (spodaj)
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IBCL2 | IBCL2-2 | Obstenski delovni pult dim. 750x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 750x900x25 mm (izdelati izrez v delovni plošči premera ca. 150 mm za prehod prezračevalne cevi, dimenzijo in lokacijo uskladiti z dobaviteljem OK komore!)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 750x750x8 mm
> 1x 900x750x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 600x750x720 mm
IBCL2 | IBCL2-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm (na prečni steni)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x720 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBCL2 | IBCL2-4 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 600x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> notranje dimenzije: ca. 450x520x1.750 mm
> 1x krilna vrata (odpiranje: 1xD), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 4x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz PP V=11 L, nosilnosti 50 kg/predal
> 1x spodnja lovilna posoda iz PP V =11 L
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Acecos S-CLASSIC-90 model S90.196.060.R ali enakovredno
IBCL2 | IBCL2-5 | Odsesovalna roka: | 2 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi (delovna površina s katere roka odsesava je na višini 750 mm od tal, višino montaže po potrebi prilagoditi!)
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IBCL2 | IBCL2-6 | Dvodelna konstrukcija za nameščanje opreme | 1 |  | 0
Zgornji jekleni del:
> izdelan iz prašno barvanih Fe cevi 50x50x3 mm vijačena v steno preko navarjenih ploščic 100x100x6 mm
> konstrukcija protikorozijsko zaščitena in prašno barvana barvi RAL 7035
> zunanje dimenzije okvirja 1.200x600x1.200 mm (šxdxv)
> teža 38 kg (ocena)
> v ceni upoštevati ves pritrdilni material
Spodnji del:
> izdelan iz tipskih modularnih alu profilov po sistemu kot npr. Bosch Rexroth ali enakovredno
> zunanje dimenzije okvirja ca. 1.300x450x900 mm (šxdxv)
> mora omogočati namestitev po višini nastavljive police v 3 nivojih
> tipski spojni elementi
> na konstrukcijo pritrjene police iz Trespa TopLab d=18 mm 3x
IBFL1.9 |  | LABORATORIJ
IBFL1.9 | IBFL1.9-1 | Obstenski delovni pult dim. 720x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 720x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 600x750x870 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje,1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFL1.9 | IBFL1.9-2 | Obstenski delovni pult dim. 900x600x900 mm na podpultnih omarah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x600x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara 900x600x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje)
IBFL1.9 | IBFL1.9-3 | Obstenski delovni pult dim. 900x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x750x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFL1.9 | IBFL1.9-4 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 2x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 600x620x2.050 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunaje dimenzije: 600x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 450x420x1.860 mm
> 1x krilna vrata, 1xD odpiranje, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.060
IBFL1.9 | IBFL1.9-5 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunaje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
IBFL1.9 | IBFL1.9-6 | Premični rack kovinski regali | 2 |  | 0
> izdelan iz tipskih modularnih alu eloksiranih profilov dim. 45x45 mm po sistemu kot npr. Bosch Rexroth ali enakovredno
> na 4 kolesih (2x z zavoro) ø 80-100 mm
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police iz Trespa TopLab+
> nosilnost 80 kg/polico
> dim. 600x600x2.000 mm
IBFL1.6 |  | LABORATORIJ
IBFL1.6 | IBFL1.6-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
Viseče omarice:
> 3x omarica brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFL1.6 | IBFL1.6-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.700x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
Viseče omarice:
> 4x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (2xL/2xD odpiranje,1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (4x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFL1.6 | IBFL1.6-3 | Podpultne omare na kolesih: | 1 |  | 0
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
IBFL1.5 |  | LABORATORIJ
IBFL1.5 | IBFL1.5-1 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
Maksimalni zračni pretok 520 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 3 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Tehnični plini, vakuum, komprimiran zrak:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.100/570/600 mm, notranje dimenzije: 980/450/500mm (š/g/v)
> 2x vrata, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=11.5L (spodaj)
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IBFL1.5 | IBFL1.5-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.150x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x750x720 mm
IBFL1.5 | IBFL1.5-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x750x870 mm
Viseče omarice:
> 2x odprta omarica brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFL1.5 | IBFL1.5-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.370x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.370x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x870 mm
IBFL1.5 | IBFL1.5-5 | Obstenski delovni pult dim. 1.550x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.550x750x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje,1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFL1.7 |  | LABORATORIJ
IBFL1.7 | IBFL1.7-1 | Obstenski delovni pult dim. 2.100x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje,1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFL1.7 | IBFL1.7-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x750x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x600x870 mm
IBFL1.8 |  | LABORATORIJ
IBFL1.8 | IBFL1.8-1 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175-7
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij Za delo z visokimi koncentracijami kislin in visokimi temperaturami po EN14175-7
> minimalni zračni pretok 900 m3/h (kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz keramike
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 300 mm
> dodatni odsesi: 2x poddigestorijska omarica (1x K/B, 1x F90) priključek DN90 (75) (2x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Tehnični plini, vakuum, komprimiran zrak:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 3 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 900/570/600 mm, notranje dimenzije: 770/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predal, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=5,5L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.089.S ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IBFL1.8 | IBFL1.8-2 | Obstenski delovni pult dim. 780x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 780x900x30 (37) mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 600x750x870 mm
IBFL1.8 | IBFL1.8-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 1x 600x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x300 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x870 mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xD odpiranje,1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
LSI5.1 |  | LABORATORIJ
LSI5.1 | LSI5.1-1 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 520 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatno: mora biti opremljen s HEPA filtrom, ki ga je možno enostavno menjati!
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) +1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 3 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 900/570/600 mm, notranje dimenzije: 770/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predal, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=5,5L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.089.S ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
LSI5.1 | LSI5.1-2 | Dvostranski delovni pult dim. 3.300x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=3.300 mm z delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na C in H podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.500 mm
> 1x1.200 mm
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1x1,500+1x1.200 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 6.600 mm (2x3.300mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 600x750x25 mm
> 2x 1.500x750x25 mm
> 2x 1.200x750x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 5x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 3x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (3xL odpiranje)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 600x600x870 mm
> 2xH podstavek 1.500x600x870 mm
> 2xC podstavek 1.200x600x870 mm
Električni priključki z napeljavami:
> 24x VT 230/16A V (12x na vsaki strani medijske celice)
> 6x DEA VT 230/16A V (3x na vsaki strani medijske celice)
> 4x UPS VT 230/16A V (2x na vsaki strani medijske celice)
> 6x LAN (samo vtičnica) (3x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 10 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
LSI5.1 | LSI5.1-3 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 3.600x900x900 mm na podpultnih omaricah in podpultnem hladilniku in zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.800x900x30 (37) mm
> 2x korito dim. 380x380x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x vertikalna zapora 350x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (1x150+1x200+1x400 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x870 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.800x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 2x hladna voda HV (priklop na cirkulacijo) - 1x za ledomat
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 6x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (4xL/2xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (6x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
LSI5.1 | LSI5.1-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje,1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
LSI5.2 |  | LABORATORIJ
LSI5.2 | LSI5.2-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.600x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.800x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.800x750x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.800x750x8 mm
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD odpiranje,1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 3x omarica brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (6x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
LSI5.2 | LSI5.2-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 2x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 1x visoka kombinirana omara spodaj s predali, zgoraj s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (spodaj: 4x predal: 1x100+3x150+1x300 mm; zgoraj: 1x vrata; 1xL odpiranje, 3x police)
LSI5.4 |  | LABORATORIJ
LSI5.4 | LSI5.4-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.600x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.800x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.800x750x870 mm
2. KLET
MEC
MECL1.1 |  | GARDEROBA
MECL1.1 | MECL1.1-1 | Garderobne omare na podstavkih: | 1 |  | 0
6x dvodelna garderobna omara dim.350x500x2.150 mm
> en segment vsebuje dva shranjevalna dela: 1x spodaj širine 350x600x300 mm ter vertikalni del širine ca. 150x600x1.500 mm + 1x zgoraj širine 350x600x300 mm ter vertikalni del širine ca. 150x600x1.500 mm
> vertikalni del za obešanje oblek opremljeni s kljukicami 2x
> vrata opremljena s klučavnico
> korpusi in vrata izdelani iz Trespa Top Lab d=13 mm
MECL2.1 |  | PROSTOR ZA NASTANITEV ŽIVALI
MECL2.1 | MECL2.1-1 | Miza | 1 |  | 0
> miza v celoti izdelana iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla AISI 316 (1.4401) na kolesih z dodatno odlagalno površino (polico) spodaj
> miza in odlagalna površina izdelana kot popolnoma zaprta "škatla" s polnilom (togost, nosilnost) zaradi lažjega čiščenja
> Konstrukcija iz kvadratnih nerjavečih cevi 40x40x3 mm; 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
> vsi robovi zaokroženi v radiju min 5 mm, brez ostrih robov
> vsi zvari elektrpolirani
> dim. 900x750x900 mm
MECL2.2 |  | PROSTOR ZA NASTANITEV ŽIVALI
MECL2.2 | MECL2.2-1 | Miza | 1 |  | 0
> miza v celoti izdelana iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla AISI 316 (1.4401) na kolesih z dodatno odlagalno površino (polico) spodaj
> miza in odlagalna površina izdelana kot popolnoma zaprta "škatla" s polnilom (togost, nosilnost) zaradi lažjega čiščenja
> Konstrukcija iz kvadratnih nerjavečih cevi 40x40x3 mm; 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
> vsi robovi zaokroženi v radiju min 5 mm, brez ostrih robov
> vsi zvari elektrpolirani
> dim. 900x750x900 mm
MECL3.1 |  | FILTER
MEC3.1 | MECL3.1-1 | Obstenski premični delovni pult dim. 1.200x750x750 mm na premičnih podstavkih | 1 |  | 0
> 1x delovna miza na kolesih - miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm - Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi 40x40x3 mm - H podstavek; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro - dim. 1.200x750x750 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
MECL3.2 |  | PROSTOR ZA PREVZEM IN NASTANITEV ŽIVALI - KARANTENA
MECL3.2 | MECL3.2-1 | Miza | 1 |  | 0
> miza v celoti izdelana iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla AISI 316 (1.4401) na kolesih z dodatno odlagalno površino (polico) spodaj
> miza in odlagalna površina izdelana kot popolnoma zaprta "škatla" s polnilom (togost, nosilnost) zaradi lažjega čiščenja
> Konstrukcija iz kvadratnih nerjavečih cevi 40x40x3 mm; 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
> vsi robovi zaokroženi v radiju min 5 mm, brez ostrih robov
> vsi zvari elektrpolirani
> dim. 750x600x900 mm
MECL5 |  | SKLADIŠČE
MECL5 | MECL5-1 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 350 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.100/570/600 mm, notranje dimenzije: 980/450/500mm (š/g/v)
> 2x vrata, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=11.5L (spodaj)
> barva: RAL 7035
MECL5.1 |  | GARDEROBA
MECL5.1 | MECL5.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.200x750x900 mm na podpultnih omarah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom z zavihkom h=200 mm zadaj/desno
> 1x 1.200x750x30/200 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x400x8 mm
> 1x 750x400x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL5.1 | MECL5.1-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 5x police)
MECL5.1 | MECL5.1-3 | Garderobne omare na podstavkih: | 1 |  | 0
2x dvodelna garderobna omara dim.350x500x2.150 mm
> en segment vsebuje dva shranjevalna dela: 1x spodaj širine 350x550x300 mm ter vertikalni del širine ca. 150x600x1.500 mm + 1x zgoraj širine 350x600x300 mm ter vertikalni del širine ca. 150x600x1.500 mm
> vertikalni del za obešanje oblek opremljeni s kljukicami 2x
> vrata opremljena s klučavnico
> korpusi in vrata izdelani iz Trespa Top Lab d=13 mm
MECL10.2 |  | PRALNICA
MECL10.2 | MECL10.2-1 | Korito za pranje kletk in ostale opreme za nastanitev živali | 1 |  | 0
> dim. 2.800x900x900 mm
> 2x korito dim. 700x600x400 mm
> zavihek zadaj h=500 mm po celotni dolžini (širini) korita
> vsi prehodi v radiju min 5 mm
> montaža na tla na 3 prečnih nogah dim 80x900 mm
> izdelano iz nerjaveče pločevine v kvaliteti AISI 316
> vse površine gladke in enostavne za čiščenje, vsi robovi zaokroženi; zvari elektropolirani
> izrezi v zgornji površini za 2x izvlečno armaturo HV/TV (uskladiti z izvajalcem vodovodnih inštalacij!)
MECL13 |  | HODNIK
MECL13 | MECL13-1 | Obstenski premični delovni pult dim. 1.200x750x750 mm na premičnih podstavkih | 1 |  | 0
> 1x delovna miza na kolesih - miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm - Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi 40x40x3 mm - H podstavek; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro - dim. 1.200x750x750 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
MECL13 | MECL13-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 600x750x900 mm na podpultnih omaricah - sanitarni blok. | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 600x750x30/200 (37) mm
> 1x korito dim. 360x360x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 600x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm (1xL odpiranje)
> 1x zapora 200x870x200 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 600x400x8 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
MECL14 |  | LABORATORIJ
MECL14 | MECL14-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.660x900x900 mm na podpultnih omarah, C podstavkih in podpultnem zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine brez protirazlivnega roba z zavihkom h=200 mm zadaj
> 1x 2.100x900x30/200 mm (zavihek: zadaj/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 350x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.560x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 900x750x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL14 | MECL14-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.450x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 950x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 600x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
MECL14 | MECL14-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (3x150+1x300 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL14 | MECL14-4 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 600x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> notranje dimenzije: ca. 450x520x1.750 mm
> 1x krilna vrata (odpiranje: 1xL), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 4x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz PP V=11 L, nosilnosti 50 kg/predal
> 1x spodnja lovilna posoda iz PP V =11 L
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Acecos S-CLASSIC-90 model S90.196.060.R ali enakovredno
MECL14 | MECL14-5 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
MECL16.1 |  | GARDEROBA
MECL16.1 | MECL16.1-1 | Garderobne omare na podstavkih: | 1 |  | 0
5x dvodelna garderobna omara dim.350x500x2.150 mm
> en segment vsebuje dva shranjevalna dela: 1x spodaj širine 350x600x300 mm ter vertikalni del širine ca. 150x600x1.500 mm + 1x zgoraj širine 350x600x300 mm ter vertikalni del širine ca. 150x600x1.500 mm
> vertikalni del za obešanje oblek opremljeni s kljukicami 2x
> vrata opremljena s klučavnico
> korpusi in vrata izdelani iz Trespa Top Lab d=13 mm
MECL16.1 | MECL16.1-2 | Garderobne omare na podstavkih: | 1 |  | 0
3x dvodelna garderobna omara dim.350x500x2.150 mm
> en segment vsebuje dva shranjevalna dela: 1x spodaj širine 350x600x300 mm ter vertikalni del širine ca. 150x600x1.500 mm + 1x zgoraj širine 350x600x300 mm ter vertikalni del širine ca. 150x600x1.500 mm
> vertikalni del za obešanje oblek opremljeni s kljukicami 2x
> vrata opremljena s klučavnico
> korpusi in vrata izdelani iz Trespa Top Lab d=13 mm
MECL17.1 |  | LABORATORIJ
MECL17.1 | MECL17.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.700x750x900 mm na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine brez protirazlivnega roba z zavihkom h=200 mm zadaj
> 1x 2.700x750x30/200 mm (zavihek: zadaj/levo/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (3x150+1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL17.1 | MECL17.1-2 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
MECL17.2 |  | PROSTOR ZA NASTANITEV ŽIVALI
MECL17.2 | MECL17.2-1 | Miza | 1 |  | 0
> miza v celoti izdelana iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla AISI 316 (1.4401) na kolesih z dodatno odlagalno površino (polico) spodaj
> miza in odlagalna površina izdelana kot popolnoma zaprta "škatla" s polnilom (togost, nosilnost) zaradi lažjega čiščenja
> Konstrukcija iz kvadratnih nerjavečih cevi 40x40x3 mm; 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
> vsi robovi zaokroženi v radiju min 5 mm, brez ostrih robov
> vsi zvari elektrpolirani
> dim. 750x600x900 mm
MECL18.1 |  | LABORATORIJ
MECL18.1 | MECL18.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.800x750x900 mm na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine brez protirazlivnega roba z zavihkom h=200 mm zadaj
> 1x 1.800x750x30/200 mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 450 mm
> 1x krilna vrata 450 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 350x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL18.1 | MECL18.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x750x900 mm na C podstavkih in podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (3x150+1x300 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica); dim. 600x380x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL18.1 | MECL18.1-3 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
MECL18.2 |  | PROSTOR ZA NASTANITEV ŽIVALI
MECL18.2 | MECL18.2-1 | Miza | 1 |  | 0
> miza v celoti izdelana iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla AISI 316 (1.4401) na kolesih z dodatno odlagalno površino (polico) spodaj
> miza in odlagalna površina izdelana kot popolnoma zaprta "škatla" s polnilom (togost, nosilnost) zaradi lažjega čiščenja
> Konstrukcija iz kvadratnih nerjavečih cevi 40x40x3 mm; 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
> vsi robovi zaokroženi v radiju min 5 mm, brez ostrih robov
> vsi zvari elektrpolirani
> dim. 750x600x900 mm
MECL19 |  | HODNIK
MECL19 | MECL19-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 600x750x900 mm na podpultnih omaricah - sanitarni blok. | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 600x750x30/200 (37) mm
> 1x korito dim. 360x360x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 600x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm (1xL odpiranje)
> 1x zapora 200x870x200 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 600x400x8 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
MECL19 | MECL19-2 | Kombinirana kovinska varnostna omara za shranjevanje kislin in baz (K/B) ter vnetljivih snovi (F90) skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-1 dim. 1.200x620x2.000 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> police (F90)
> z izvlečnimi predali z lovilnimi posodami (K/B)
> notranje dimenzije - F90 (levo) : 450x524x1.742 mm
> notranje dimenzije - K/B (zgoraj desno): 491x542x1.862 mm
> notranje dimenzije - K/B (spodaj desno): 491x542x1.862 mm
> police (F90) - 3x, nosilnost 30 kg/polico
> spodnja odlagalna površina (F90) - perforirani vložek, nosilnost 70 kg
> volumen zadrževalne posode (F90) - V=22 L
> izvlečne police (K/B) - 6x, nosilnost 25 kg/predal
> volumen zadrževalnih posod (F90) - V=11 L (na izvlečni vsaki polici)
> zaklepanje s cilindrično klučavnico
> barva: RAL 7035
> Kot npr. Acecos K-PHOENIX Vol.2-90 model K90.196.120.MF.FWAC
MECL20.2 |  | LABORATORIJ
MECL20.2 | MECL20.2-1 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x vgradna omara s polnimi vrati dim. 2.020x1.150x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 3x polica) brez vmesne predelbe(!), polica noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost in dimenzije!
> 1x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 2.020x1.150x900 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) brez vmesne predelbe(!), polica noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost in dimenzije!
> cev/letev za pritrditev lestve L=2.000 mm
> 1x alu lestev dim. ca.450x2.300 mm z obešalom
MECL20.3 |  | LABORATORIJ
MECL20.3 | MECL20.3-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x400 mm)
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL20.3 | MECL20.3-2 | Konstrukcija za nameščanje opreme | 1 |  | 0
> izdelan iz tipskih modularnih alu profilov po sistemu kot npr. Bosch Rexroth ali enakovredno
> zunanje dimenzije okvirja ca. 1.800x1.800x800 mm (šxdxv)
> mora omogočati namestitev po višini
> tipski spojni elementi
> montaža na dvoslojni gips kartonski strop
MECL20.4 |  | LABORATORIJ
MECL20.4 | MECL20.4-1 | Obstenski delovni pult dim. 2.100x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (2x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL20.5 |  | LABORATORIJ
MECL20.5 | MECL20.5-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.300x750x900 mm na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine brez protirazlivnega roba in zavihkom h=200 mm zadaj/desno
> 1x 2.300x750x30/200 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150+1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL20.5 | MECL20.5-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.450x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 1.250x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.200x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x640 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 4x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/2xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (4x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL26 |  | PREDPROSTOR
MECL26 | MECL26-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 600x750x900 mm na podpultnih omaricah - sanitarni blok. | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 600x750x30/200 (37) mm
> 1x korito dim. 360x360x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 600x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm (1xL odpiranje)
> 1x zapora 200x870x200 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 600x400x8 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
MECL26 | MECL26-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 5x police)
MECL25.2 |  | NADZORNA SOBA PET-CT
MECL25.2 | MECL25.2-1 | Obstenski premični delovni pult dim. 2.400x600x750 mm na premičnih podstavkih | 1 |  | 0
> 2x delovna miza na kolesih - miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm - Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi - H podstavek; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro - dim. 1.200x600x750 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL22 |  | LABORATORIJ
MECL22 | MECL22-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.350x750x900 mm na podpultnih omarah, C podstavkih in podpultnem zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine brez protirazlivnega roba in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 2.100x750x30/200 mm (zavihek: zadaj/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.250x750x25 mm
> 1x 1.050x750x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (3x150+1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 900x600x870 mm
> 1x C podstavek 600x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (3x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL22 | MECL22-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 5x police)
MECL22 | MECL22-3 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
MECL23 |  | PROSTOR ZA NASTANITEV ŽIVALI
MECL23 | MECL23-1 | Miza | 1 |  | 0
> miza v celoti izdelana iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla AISI 316 (1.4401) na kolesih z dodatno odlagalno površino (polico) spodaj
> miza in odlagalna površina izdelana kot popolnoma zaprta "škatla" s polnilom (togost, nosilnost) zaradi lažjega čiščenja
> Konstrukcija iz kvadratnih nerjavečih cevi 40x40x3 mm; 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
> vsi robovi zaokroženi v radiju min 5 mm, brez ostrih robov
> vsi zvari elektrpolirani
> dim. 750x600x900 mm
MECL24 |  | LABORATORIJ
MECL24 | MECL24-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.700x750x900 mm na podpultnih omarah, C podstavkih in podpultnem zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine brez protirazlivnega roba in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 2.700x750x30/200 mm (zavihek: zadaj/levo)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 2x demi voda DV (priklop na cirkulacijo) - 1x za Milly Q
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL24 | MECL24-2 | Odsesovalna roka: | 2 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
MECL25.1 |  | PROSTOR ZA PET-CT
MECL25.1 | MECL25.1-1 | Obstenski premični delovni pult dim. 2.400x600x750 mm na premičnih podstavkih | 1 |  | 0
> 1x delovna miza na kolesih - miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm - Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi - H podstavek; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro - dim. 1.500x600x750 mm
> 1x delovna miza na kolesih - miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm - Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi - H podstavek; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro - dim. 900x600x750 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
> 1x predalnik 900x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL28 |  | LABORATORIJ
MECL28 | MECL28-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.200x750x900 mm na podpultnih omarah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim po celotm obodu in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 1.200x750x30/200 mm (zavihek: zadaj/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV - električne senzorske artmature!
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL28 | MECL28-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x750x900 mm na podpultnih omarah, C podstavkih in podpultnem zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim po celotm obodu in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 1.800x750x30/200 mm (zavihek: zadaj/desno)
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (3x150+1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL28 | MECL28-3 | Miza | 1 |  | 0
> miza v celoti izdelana iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla AISI 316 (1.4401) na kolesih z dodatno odlagalno površino (polico) spodaj
> miza in odlagalna površina izdelana kot popolnoma zaprta "škatla" s polnilom (togost, nosilnost) zaradi lažjega čiščenja
> Konstrukcija iz kvadratnih nerjavečih cevi 40x40x3 mm; 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
> vsi robovi zaokroženi v radiju min 5 mm, brez ostrih robov
> vsi zvari elektrpolirani
> dim. 750x600x900 mm
MECL28 | MECL28-4 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
MECL29 |  | LABORATORIJ
MECL29 | MECL29-1 | Obstenski delovni pult dim. 2.400x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 900x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x C podstavek 600x750x870 mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL odpiranje,1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (2x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL29 | MECL29-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
MECL30 |  | LABORATORIJ
MECL30 | MECL30-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.350x750x900 mm na podpultnih omarah, C podstavkih in podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine brez protirazlivnega roba in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 2.100x750x30/200 mm (zavihek: zadaj/levo)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 1.050x750x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150+1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 900x600x870 mm
> 1x C podstavek 600x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x hladna voda HV - 1x ledomat
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MECL30 | MECL30-2 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
MECL6 |  | LABORATORIJ
MECL6 | MECL6-1 | Kovinski regali | 2 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 120 kg/polico
> dim. 1.400x800x1.900 mm
2. KLET
MRCL, MRCS
MRCL1 |  | LABORATORIJ
MRCL1 | MRCL1-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 3.880x900x900 mm na podpultnih omarah in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 1.500x900x30/200 mm (zavihek: zadaj/levo)
> 1x 2.380x900x30/200 mm (zavihek: zadaj/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
> 1x korito dim. 360x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 350x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x400x8 mm
> 1x 1.200x400x8 mm
> 1x 1.180x400x8 mm
> 2x 900x400x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 900x750x870 mm
> 1x H podstavek 1.200x750x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (2x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL1 | MRCL1-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.520x750x900 mm na podpultnih omarah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 1.520x750x30/200 (37) mm (zavihek: zadaj/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 20x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.520x400x8 mm
> 1x 750x400x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL1 | MRCL1-3 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
MRCL7.1 |  | HODNIK
MRCL7.1 | MRCL7.1-1 | Kombinirana kovinska varnostna omara za shranjevanje kislin in baz (K/B) ter vnetljivih snovi (F90) skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-1 dim. 1.200x620x2.000 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> police (F90)
> z izvlečnimi predali z lovilnimi posodami (K/B)
> notranje dimenzije - F90 (levo) : 450x524x1.742 mm
> notranje dimenzije - K/B (zgoraj desno): 491x542x1.862 mm
> notranje dimenzije - K/B (spodaj desno): 491x542x1.862 mm
> police (F90) - 3x, nosilnost 30 kg/polico
> spodnja odlagalna površina (F90) - perforirani vložek, nosilnost 70 kg
> volumen zadrževalne posode (F90) - V=22 L
> izvlečne police (K/B) - 6x, nosilnost 25 kg/predal
> volumen zadrževalnih posod (F90) - V=11 L (na izvlečni vsaki polici)
> zaklepanje s cilindrično klučavnico
> barva: RAL 7035
> Kot npr. Acecos K-PHOENIX Vol.2-90 model K90.196.120.MF.FWAC
MRCL7.1 | MRCL7.1-2 | Kovinski regali | 2 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 120 kg/polico
> dim. 900x600x2.000 mm
MRCL2 |  | LABORATORIJ
MRCL2 | MRCL2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.600x750x900 mm na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 1.500x750x30/200 (37) mm (zavihek: zadaj)
> 1x 2.100x750x30/200 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x300 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x400x8 mm
> 1x 2.100x400x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV - električne senzorske artmature!
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (1x600+1x900+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL2 | MRCL2-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.100x900x750 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine brez protirazlivnega roba in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 1.200x900x30/200 mm (zavihek: zadaj)
> 1x 900x900x30/200 mm (zavihek: zadaj)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.000x750x8 mm (za tehtalno mizo)
> 1x 2.100x550x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.200x750x720 mm
> 1x H podstavek 900x750x720 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (1x1.200+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL2 | MRCL2-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine brez protirazlivnega roba in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 1.800x750x30/200 mm (zavihek: zadaj/desno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150+1x300 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.320x750x8 mm (za antivibracijsko mizo)
> 1x 1.800x400x8 mm
> 1x 750x400x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 900x600x870 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (1x1.200+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL2 | MRCL2-4 | Tehtalna miza 900/750/750 mm | 1 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošča iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
MRCL2 | MRCL2-5 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
MRCL3 |  | LABORATORIJ
MRCL3 | MRCL3-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 7.400x750x900 mm na podpultnih omarah, C podstavkih, steni ter na podpultnem hladilniku in zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 2.300x750x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu stene, montaža preko L profila tudi na steno)
> 2x 1.800x750x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (1x150+1x200+1x400 mm)
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x300 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 2x 1.800x600x8 mm
> 1x 1.550x600x8 mm
> 1x 1.050x600x8 mm (na poševni steni)
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.800x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 8x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (5xL/3xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 6.600 mm (8x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL3 | MRCL3-2 | Obstenski delovni pult dim. 7.500x1.050x750 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 5x 1.500x1.050x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 5x predalnik 900x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 6x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.050x750x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 5x H podstavek 1.500x750x720 mm
MRCL4.1 |  | LABORATORIJ
MRCL4.1 | MRCL4.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.800x900x900 mm na podpultnih omarah in podpultnem zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerajaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 1.800x900x30/200 (37) mm (zavihek: zadaj/levo/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (1x600+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL4.1 | MRCL4.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x900x750 mm na C podstavkih in steni | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerajaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom 200 mm zadaj
> 1x 1.800x900x30/200 (37) mm (vpasano okoli stebra) (zavihek: zadaj/ levo/desno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL4.1 | MRCL4.1-3 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi (površina s katere se odsesava zrak je na višini 750 mm od tal - po potrebi prilagoditi višino montaže!)
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
MRCL4.2 |  | LABORATORIJ
MRCL4.2 | MRCL4.2-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x400 mm)
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150+1x400 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x750x870 mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL4.2 | MRCL4.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x600x900 mm na podpultnih omarah in podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x600x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x600x790 mm 3x predal (1x150+1x200+1x400 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL4.2 | MRCL4.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 600x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 600x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 600x750x720 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica brez vrat (1x polica); dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL5 |  | LABORATORIJ
MRCL5 | MRCL5-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.430x750x900 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in podpultnem zamrzovalniku in hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.430x750x25 mm
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.430x600x8 mm
> 2x 750x600x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 750 (500-zgornji rob)x500x8mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL5 | MRCL5-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.350x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 1.550x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x750x8 mm
> 1x 1.550x750x8 mm
> 1x 900x750x8 mm (na prečni steni)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x C podstavek 1.800x750x720 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
|  | Voziček | 1 |  | 0
> Dvonivojski voziček na kolesih s odlagalnimi površinami iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
ograjica h=50 mm na obeh policah po celotnem obodu
> dim. 900x750x750 mm
MRCL5 | MRCL5-3 | Delovna miza na kolesih | 1 |  | 0
- miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm - Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi - H podstavek; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro - dim. 900x750x750 mm
MRCL5 | MRCL5-4 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi (površina s katere se odsesava zrak je na višini 750 mm od tal - po potrebi prilagoditi višino montaže!)
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
MRCL5 | MRCL5-5 | Dvodelna konstrukcija za nameščanje opreme | 1 |  | 0
Zgornji jekleni del:
> izdelan iz prašno barvanih Fe cevi 50x50x3 mm vijačena v AB strop preko navarjenih ploščic 100x100x6 mm - višina medstropovja 1,8 m!
> konstrukcija protikorozijsko zaščitena in prašno barvana barvi RAL 7035
> zunanje dimenzije okvirja 1.200x600x2.000 mm (šxdxv)
> teža 70 kg (ocena)
> v ceni upoštevati ves pritrdilni material
Spodnji del:
> izdelan iz tipskih modularnih alu profilov po sistemu kot npr. Bosch Rexroth ali enakovredno
> zunanje dimenzije okvirja ca. 1.300x450x900 mm (šxdxv)
> mora omogočati namestitev po višini nastavljive police v 3 nivojih
> tipski spojni elementi
> na konstrukcijo pritrjene police iz Trespa TopLab d=18 mm 3x
MRCL6 |  | LABORATORIJ
MRCL6 | MRCL6-1 | Dvovišinski obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 5.000x750x900/750 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in podpultnim zamrzovalnikom | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločćevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom h=200 oz. 350 mm zadaj/levo/desno
> 1x 1.800x750x30/200 (37) mm - (zavihek zadaj/desno)
> 1x 3.200x750x30/350 (37) mm - (zavihek zadaj/levo)
> 2x korito dim. 360x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x400x8 mm
> 1x 750x400x8 mm (na prečni steni)
> 1x 900x400x8 mm
> 1x 1.200x400x8 mm
> 1x 1.100x400x8 mm
> 1x 750x400x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
> 2x C podstavek 900x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x predalnik 900x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati 2x vrata (1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x900+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL6 | MRCL6-2 | Odsesovalna roka: | 2 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi (površina s katere se odsesava zrak je na višini 750 mm od tal - po potrebi prilagoditi višino montaže!)
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
MRCL10.1 |  | LABORATORIJ
MRCL10.1 | MRCL10.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.100x900x900 mm na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerajaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom 200 mm zadaj/levo/desno
> 1x 2.100x900x30/200 (37) mm (zavihek: zadaj/levo/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 2.100x400x8 mm
> 2x 900x400x8 mm (na prečnih steniah)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x750x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL10.1 | MRCL10.1-2 | Miza - pult dim. 1.900x850x900 mm | 1 |  | 0
> Dvonivojska miza v celoti izdelana iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla AISI 316 (1.4401) z odlagalnimi površinami na dveh nivojih
> zgornji nivo na višini 900 mm od tal; spodnji nivo na višini 250 mm od tal
> odlagalne površine izdelane kot popolnoma zaprta "škatla" s polnilom (togost, nosilnost) zaradi lažjega čiščenja
> Konstrukcija iz kvadratnih nerjavečih cevi 40x400x3 mm
> vsi robovi zaokroženi v radiju min 5 mm, brez ostrih robov
> vsi zvari elektropolirani
> dim. 1.900x850x900 mm
MRCL10.1 | MRCL10.1-3 | Viseče omarice in stenske obloge | 1 |  | 0
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 2.100x750x8 mm
> 2x 900x750x8 mm (na prečnih steniah)
MRCL10.1 | MRCL10.1-4 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
MRCL10.2 |  | LABORATORIJ
MRCL10.2 | MRCL10.2-1 | Obstenski delovni pult dim. 900x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x750x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
MRCL10.2 | MRCL10.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.300x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.300x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.300x600x8 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x380x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL12 |  | LABORATORIJ
MRCL12 | MRCL12-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.300x750x900 mm na podpultnih omaricah in podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom na zadnji stranici ob steni h=200 mm
1x 1.200x750x30 (37) mm, zavihek h=200 mm (zavihek: zadaj/levo)
1x 1.100x750x30 (37) mm, zavihek h=200 mm (zavihek: zadaj/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev) - iztok v lovilno posodo pod pultom!
Podpultna omara pod koritom - specialna izvedba brez iztoka v kanalizacijo in z zbiralnikom kontaminirane tekočine kot npr. Capintec Lead-Lined Sink and Waste Cabinet ali enakovredno :
> 1x omara 1.200x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x posoda s svincem za zaščito pred sevanjem na kolesih in s pokrovom iz svinca, volumen posode 50 L
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (1x150+1x200+1x400mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x400x8 mm
> 1x 2.100x400x8 mm
> 2x 750x400x8 mm (na prečnih stenah) - 1x z izrezom za prehodno komoro
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV - električne senzorske artmature!
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCL12 | MRCL12-2 | Obstenski delovni pult dim. 5.000x1.000x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom na zadnji stranici ob steni h=200 mm
> 1x 2.700x1.000x30 mm; zavihek h=200 mm (zavihek: zadaj/levo)
> 1x 2.300x1.000x30 mm; zavihek h=200 mm (zavihek: zadaj/desno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 2.700x400x8 mm
> 1x 2.300x400x8 mm
> 2x 1.000x400x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
> 2x H podstavek 1.200x750x870 mm
> 1x H podstavek 900x750x870 mm
MRCL12 | MRCL12-3 | Odsesovalna roka: | 2 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
MRCS1.2 |  | LABORATORIJ
MRCS1.2 | MRCS1.2-1 | Delovna miza na kolesih | 1 |  | 0
- miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm - Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi - H podstavek; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro - dim. 1.200x750x750 mm
MRCS1.3 |  | LABORATORIJ
MRCS1.3 | MRCS1.3-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.800x900x900 mm na podpultnih omaricah in podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm (rob: spredaj/zadaj/levo)
> 1x 600x900x30 (37) mm (rob: spredaj/zadaj/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x600x8 mm
> 2x 900x600x8 mm (na prečnih stenah)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 2x demi voda DV (priklop na cirkulacijo) - 1x za Milly Q
> 1x hladna voda HV - 1x za ledomat
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCS2 |  | POMIVALNICA
MRCS2 | MRCS2-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 3.600x900x900 mm na podpultnih omaricah in podpultnem pomivalnem stroju | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
> 1x 900x900x30 (37) mm protirazlivni rob: spredaj/zadaj)
> 1x 1.500x900x30 (37) mm protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 2x korito dim. 380x380x250 mm (leva postavitev - segment š=1.200 mm)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (1x150+1x200+1x400 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x vertikalna zapora 350x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijek steklovine dim 900x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (3x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCS2 | MRCS2-2 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 2.700x900x900 mm na podpultnih omaricah in podpultnem pomivalnem stroju | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
> 1x 1.500x900x30 (37) mm protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 2x korito dim. 360x360x250 mm (leva postavitev - segment š=1.200 mm)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x vertikalna zapora 350x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (1x150+1x200+1x400 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijek steklovine dim 900x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRCS2 | MRCS2-3 | Obstenski delovni pult dim. 2.300x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
> 1x 1.100x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.100x600x8 mm
> 2x 900x600x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.200x750x870 mm
> 1x H podstavek 900x750x870 mm
MRCS2 | MRCS2-4 | Voziček | 4 |  | 0
> Dvonivojski voziček na kolesih s odlagalnimi površinami iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
ograjica h=50 mm na obeh policah po celotnem obodu
> dim. 900x600x900 mm
2. KLET
SKLADIŠČA
SKL6 |  | SKLADIŠČE KEMIKALIJ
SKL6 | SKL6-1 | Kovinska varnostna omara za shranjevanje kislin in baz (K/B) ter negorljivih nervarnih snovi skladno z EN 16121 in EN 16122, GS certificirano, dim. 1.200x620x2.000 mm | 3 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> po višini dva hermetično ločena dela za ločeno shranjevanje kislin in baz
> z izvlečnimi predali z lovilnimi posodami
> notranje dimenzije: 2x 485x570x1.870 mm
> levi del: 4 izvlečna polca z lovilno posodo, nosilnost 25 kg, V=7 L + 1x posebni zaprt predal za shranjevanje fluorovodikove kisline nosilinosti 25 kg, V=7 L; plošče prevlečena z melaminsko smolo/PP
> desni del: 4 izvlečna polca z lovilno posodo, nosilnost 25 kg, V=11 L; plošče prevlečena z melaminsko smolo/PP
> zaklepanje s cilindrično klučavnico
> barva: RAL 7035 ali 9016
> Kot npr. Acecos SL-CLASSIC model SL.196.120.MV ali enakovredno
SKL6 | SKL6-2 | Kovinska varnostna omara za shranjevanje negorljivih nevarnih snovi in stupov skladno z EN 16121 in EN 16122, dim. 1.050x520x1.950 mm | 3 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> z izvlečnimi predali z lovilnimi posodami
> notranje dimenzije: 9950x490x1.830 mm
> 3 izvlečna polca z lovilno posodo, nosilnost 30 kg, V=33 iz PE
> posebna omarica znotraj omare odpornosti F30
> zaklepanje s cilindrično klučavnico
> barva: RAL 7035 ali 9016
> Kot npr. Acecos CS-CLASSIC-GF model CS.195.105.F.WDFW ali enakovredno
SKL6 | SKL6-3 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 1.200x620x1.970 mm | 3 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: ca. 1.200x620x1.970 mm
> notranje dimenzije: ca. 1.050x520x1.750 mm
> 2x krilna vrata (odpiranje: 1xD), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 6x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz prašno barvane pločevine V=29 L, nosilnosti 60 kg/predal
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Acecos S-CLASSIC-90 model S90.196.120.WDAS ali enakovredno
SKL6 | SKL6-4 | Kovinski regali | 4 |  | 0
> kovinski regali iz profilov nerjavečega jekla
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> lovilne posode iz polipropilena PP na vsaki polici; V=50 L/polico
> regali ozemljeni
> nosilnost 100 kg/polico
> dim. 1.200x600x2.000 mm
SKL6 | SKL6-5 | Horizontalna zamrzovalna skrinja | 2 |  | 0
> gospodinjska zamrzovalna skrinja na kolesih
> dim. 1.115x630xx847 mm (šxgxv)
> temp. delobanja: -20°C
> funkcija hitrega zamrzovanja
> funkcija "freeze protect " -15°C
> razred eneregtske učinkovitosti E ali višje
> volumen: ca. 300 L
> zmožnost zmrzovanja: ca 16 kg/24 h
> shranjevalni čas ob motnjah: 40 h
> ocenjena letna poraba energije ca 230 kWh
> LED prikazovalnik
> ročno odtaljevanje
> 3x košara
> LED osvatlitev v notranjosti
> klučavnica - OBVEZNO!
> hladilno sredstvo R600
> priključna moč 140 W
Zamrzovalna skrinja kot npr. Gorenje FH30EAW ali enakovredno
THN S9.1 |  | SKLADIŠČE KEMIKALIJ
THN S9.1 | THN S9.1-1 | Kovinska varnostna omara za shranjevanje kislin in baz (K/B) ter negorljivih nervarnih snovi skladno z EN 16121 in EN 16122, GS certificirano, dim. 1.200x620x2.000 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> po višini dva hermetično ločena dela za ločeno shranjevanje kislin in baz
> z izvlečnimi predali z lovilnimi posodami
> notranje dimenzije: 2x 485x570x1.870 mm
> levi del: 4 izvlečna polca z lovilno posodo, nosilnost 25 kg, V=7 L + 1x posebni zaprt predal za shranjevanje fluorovodikove kisline nosilinosti 25 kg, V=7 L; plošče prevlečena z melaminsko smolo/PP
> desni del: 4 izvlečna polca z lovilno posodo, nosilnost 25 kg, V=11 L; plošče prevlečena z melaminsko smolo/PP
> zaklepanje s cilindrično klučavnico
> barva: RAL 7035 ali 9016
> Kot npr. Acecos SL-CLASSIC model SL.196.120.MV ali enakovredno
THN S9.1 | THN S9.1-2 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 1.200x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: ca. 1.200x620x1.970 mm
> notranje dimenzije: ca. 1.050x520x1.750 mm
> 2x krilna vrata (odpiranje: 1xD), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 6x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz prašno barvane pločevine V=29 L, nosilnosti 60 kg/predal
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Acecos S-CLASSIC-90 model S90.196.120.WDAS ali enakovredno
THN S9.1 | THN S9.1-3 | Kovinska varnostna omara za shranjevanje negorljivih nevarnih snovi in stupov skladno z EN 16121 in EN 16122, GS certificirano, dim. 810x520x1.950 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> z izvlečnimi predali z lovilnimi posodami
> notranje dimenzije: 750x490x1x830 mm
> 5 izvlečna polca z lovilno posodo, nosilnost 30 kg, V=7 22 iz PP
> zaklepanje s cilindrično klučavnico
> barva: RAL 7035 ali 9016
> Kot npr. Acecos CS-CLASSIC model CS.195.081 ali enakovredno
SKL5.1 |  | SKLADIŠČE RADIOAKTIVNIH SNOVI
SKL5.1 | SKL5.1-1 | Horizontalna zamrzovalna skrinja | 1 |  | 0
> gospodinjska zamrzovalna skrinja na kolesih
> dim. 1.115x630xx847 mm (šxgxv)
> temp. delobanja: -20°C
> funkcija hitrega zamrzovanja
> funkcija "freeze protect " -15°C
> razred eneregtske učinkovitosti E ali višje
> volumen: ca. 300 L
> zmožnost zmrzovanja: ca 16 kg/24 h
> shranjevalni čas ob motnjah: 40 h
> ocenjena letna poraba energije ca 230 kWh
> LED prikazovalnik
> ročno odtaljevanje
> 3x košara
> LED osvatlitev v notranjosti
> klučavnica - OBVEZNO!
> hladilno sredstvo R600
> priključna moč 140 W
Zamrzovalna skrinja kot npr. Gorenje FH30EAW ali enakovredno

## 1. KLET
|  | POPIS LABORATORIJSKE OPREME - 1. KLET |  | SKUPAJ | 0
1. KLET
SREDNJA LAMELA
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
IFETV1 |  | VAJALNICA
IFETV1 | IFETV1-1 | Dvostranski delovni pult dim. 2.850x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=2.100 mm s čelnim pultom z delovno površino in pomivalnim koritom iz monolitne keramike ter delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na podpultnih omarah in C podstavkih | 2 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.500 mm
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1,500 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 4.200 mm (2x2.100mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.600x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 600x750x25 mm
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.500 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.600x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x stranska zapora 200x870x20 mm
> 1x hrbtna zapora 1.600x870x20 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 4x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 2x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.500x600x870 mm
> 2xC podstavek 600x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Tehnični plini, vakuum, komprimiran zrak:
> 1 x izpust, CO2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar (dostopen z obeh strani pulta)
> 1 x izpust komprimiran zrak CA (dostopen z obeh strani pulta)
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 1.200 (900-zgornji rob)x500x8mm
električni priključki z napeljavami:
> 20x VT 230/16A V (10x na vsaki strani medijske celice)
> 2x DEA VT 230/16A V (1x na vsaki strani medijske celice)
> 2x UPS VT 230/16A V (1x na vsaki strani medijske celice)
> 4x LAN - samo vtičnice (2x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 9 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
odcejalnik steklovine:
> stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na vertikalo medijske celice oz. nad stekleno zaščito proti pršenju nad koritom
IFETV3 |  | PRIPRAVLJALNICA
IFETV3 | IFETV3-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.100x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm (protirazlivni rob spredaj/zadaj/levo)
> 1x 900x750x30 (37) mm (protirazlivni rob spredaj/zadaj/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x zapora dim. 200x870x20 mm med omaro in steno
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x hladna voda HV - 1x za ledomat
> 2x demi voda DV (priklop na cirkulacijo) - 1x za MiliQ
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (2x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETV3 | IFETV3-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.200x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm med omaro in steno
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.200x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (3x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETV3 | IFETV3-3 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
IFETV3 | IFETV3-4 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
Visoke izvlečne omare (izvlek za shranjevanje trdnih kemikalij v ustrezni embalaži po EN 14727 (ni dovoljeno shranjevati kislin in baz ter vnetljivih kemikalij!); omara s kovinskim mrežastimi policami z ograjo na spodnjih in zgornjih vodilih (nosilnost police 10 kg (5x), nosilnost celotnega predala 120 kg (5x police)
> 1x dvodelna omara (dva izvlečna elementa) dim. 600x550x2.100 mm
IFETV3 | IFETV3-5 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 2x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 600x620x2.050 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunaje dimenzije: 600x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 450x420x1.860 mm
> 1x krilna vrata, 1xL odpiranje, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.060
IBKMGV1 |  | VAJALNICA
IBKMGV1 | IBKMGV1-1 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 350 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
> 1x zapora 100x2.300x20 mm med digestorijem in steno
IBKMGV1 | IBKMGV1-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 6.100x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm med omaro in steno
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.600x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.600x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 2x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 4x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 4x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (4xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 6.000 mm (4x600+4x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGV1 | IBKMGV1-3 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 8.750x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm med omaro in steno
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.420x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 1.750x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 1.070x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x200x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 2x C podstavek 900x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 2x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 2x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
IBKMG-SPI8-1 |  | VAJALNICA
IBKMG-SPI8-1 | IBKMG-SPI8-1-1 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
>maksimalni zračni pretok 450 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) + 1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV/TV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
> 1x zapora 100x2.300x20 mm med digestorijem in steno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 600/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x krilna (1xD odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
> 1x zapora 100x2.300x20 mm med digestorijem in steno
IBKMG-SPI8-1 | IBKMG-SPI8-1-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.750x750x900 mm na podpultnih omaricah ter C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm med omaro in steno
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.250x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.250x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x H podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x H podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 2x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (3xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.500 mm (3x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMG-SPI8-1 | IBKMG-SPI8-1-3 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 6.100x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm med omaro in steno
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.920x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 1.170x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x200x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 2x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
IBKMG-SPI8-2 |  | VAJALNICA
IBKMG-SPI8-2 | IBKMG-SPI8-2-1 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 450 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (KF90) priključek DN90 (75)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV/TV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.400/570/600 mm, notranje dimenzije: 1.280/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predal, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=6L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=11,5L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.140.2S ali enakovredno
> 1x zapora 300x2.300x20 mm med digestorijem in steno
IBKMG-SPI8-2 | IBKMG-SPI8-2-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.020x750x900 mm na podpultnih omaricah ter C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm med omaro in steno
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 2.020x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 2.020x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x H podstavek 1.800x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 4x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/3xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.200 mm (4x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMG-SPI8-2 | IBKMG-SPI8-2-3 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 6.000x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm med omaro in steno
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.420x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 1.310x750x25 mm
> 1x 1.750x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x200x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 2x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
IBKMG-SPI8-3 |  | VAJALNICA
IBKMG-SPI8-3 | IBKMG-SPI8-3-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 6.600x750x900 mm na podpultnih omaricah in C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 1x 900x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara 900x550x870mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x zapora 200x870x20 mm med omaro in steno
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 3x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x H podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 2x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 2x demi voda DV (priklop na cirkulacijo) 1x za Milly Q
> 1x hladna voda HV 1x za ledomat
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 5x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/4xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 4x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 6.600 mm (5x600+4x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMG-SPI8-3 | IBKMG-SPI8-3-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.500x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm med omaro in steno
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.900 mm (2x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMG-SPI8-3 | IBKMG-SPI8-3-3 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 4x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
1. KLET
JUŽNA LAMELA
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
IPAFIV2 |  | PRIPRAVLJALNICA
IPAFIV2 | IPAFIV2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.400x750x900 mm na podpultnih omaricah ter C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm med omaro in steno
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.200x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 4x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (4x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFIV2 | IPAFIV2-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 3x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (2xD/1xL odpiranje, 5x police)
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
IFV3 |  | PRIPRAVLJALNICA
IFV3 | IFV3-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 6.500x600x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 900x600x30 (37) mm
> 1x korito dim. 380x380x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 450 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 6x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (1x150mm+1x200+1x400 mm)
> 3x omara 600x550x870 mm 1x vrata (3xD odpiranje, 1x polica)
> 1x zapora dim. 200x870x20 mm med omaro in steno
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.800x600x8 mm
> 1x 2.000x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 600x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 9x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (4xL/5xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 6.300 mm (1x900+9x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFV3 | IFV3-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara brez vrat dim. 600x350x2.100 mm (5x police)
> 4x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x350x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)

## PRITLIČJE
|  | POPIS LABORATORIJSKE OPREME - PRITLIČJE |  | SKUPAJ | 0
PRITLIČJE - CUKV
SEVERNA LAMELA
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
CUKVSP1 |  | VAJALNICA
CUKVSP1 | CUKVSP1-1a | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.000x600x900 mm na podpultnih omaricah | 2 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz kerrocka s pomivalnim koritom in zavihkom h=200 mm (zadaj/desno); d=12 mm
> 1x 3.000x600x30 mm/200 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x korito dim. 400x400x300 mm Kerrock AVA-UN
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x600x870 mm:
> 1x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 450 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 2x predalnik 600x600x870 mm 3x predal (1x150+1x200+1x400 mm)
> 1x omara 600x600x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x 100x870x20 mm zapora
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 900x400x8 mm
> 1x 1.200x400x8 mm
> 1x 600x400x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV za medicinsko uporabo s podaljšano ročico
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x460 mm
> 6x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x460 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x900+2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
CUKVSP1 | CUKVSP1-1b | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.000x600x900 mm na podpultnih omaricah | 4 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz kerrocka s pomivalnim koritom in zavihkom h=200 mm (zadaj/desno); d=12 mm
> 1x 3.000x600x30 mm/200 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x korito dim. 400x400x300 mm Kerrock AVA-UN
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x600x870 mm:
> 1x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 450 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 2x predalnik 600x600x870 mm 3x predal (1x150+1x200+1x400 mm)
> 1x omara 900x600x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 900x400x8 mm
> 1x 1.200x400x8 mm
> 1x 600x400x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV za medicinsko uporabo s podaljšano ročico
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x460 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x460 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x900+2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
CUKVSP1 | CUKVSP1-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.920x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz kerrocka s pomivalnim koritom in zavihkom h=200 mm v območju pulta s koritom L=1.400 mm (zadaj/desno); d=12 mm
> 1x 3.920x750x900/200 mm (pult iz dveh delov, vpasano okoli stebra in lepljeno na licu mesta; stranski robovi prilagojeni kotu stika med fasado in prečnimi stenami)
> 1x korito dim. 500x400x300 mm Kerrock CARA-UN
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1zapora 200x870x20 mm med omaro in steno
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
> 1x C podstavek 600x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV za medicinsko uporabo s podaljšano ročico
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
CUKVSP1 | CUKVSP1-3 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.920x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz kerrocka s pomivalnim koritom in zavihkom h=200 mm v območju pulta s koritom L=1.400 mm (zadaj/levo); d=12 mm
> 1x 3.920x750x900/200 mm (stranski robovi prilagojeni kotu stika med fasado in prečnimi stenami)
> 1x korito dim. 500x400x300 mm Kerrock CARA-UN
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1zapora 200x870x20 mm med omaro in steno
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.200x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV za medicinsko uporabo s podaljšano ročico
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
CUKVSP1 | CUKVSP1-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.920x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz kerrocka
> 1x 2.920x750x900/200 mm (vpasano okoli stebra, stranski robovi prilagojeni kotu stika med fasado in prečnimi stenami)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.200x600x870 mm
CUKVSP1 | CUKVSP1-5 | Obstenski delovni pult dim. 2.920x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz kerrocka
> 1x 2.920x750x900/200 mm (vpasano okoli stebra, stranski robovi prilagojeni kotu stika med fasado in prečnimi stenami)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.200x600x870 mm
CUKVSP1 | CUKVSP1-6 | Obstenski delovni pult dim. 2.920x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz kerrocka
> 1x 2.920x750x900/200 mm (stranski robovi prilagojeni kotu stika med fasado in prečnimi stenami)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
CUKVSP1 | CUKVSP1-7 | Visoke in nadgradne omare: | 2 |  | 0
1x visoka kombinirana omara s polnimi krilnimi vrati in predali dim. 1.400x900x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police) za shranjevanje lutk in drugih pripomočkov za izvajanje vaj
> spodnji del višine 850 mm (vključno z 10 cm podstavka) 2x predal po celotni širini in globini omare (1x300+1x480 mm), nosilnost predala 50 kg, 100% izvlek
> zgornji del omara s krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 2x polica), brez vmesne predelbe(!), police noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> 1x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 1.400x900x600 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) brez vmesne predelbe(!), polica noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> cev/letev za pritrditev lestve L=1.400 mm
> 1x alu lestev dim. ca.450x2.2.300 mm z obešalom (lestev samo 1x(!) za obe omari!
CUKVSP1 | CUKVSP1-8 | Delovna miza na kolesih | 12 |  | 0
> Miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi - H podstavek; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro
> dim. 1.500x600x750 mm
CUKVSP1 | CUKVSP1-9 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x600x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz kerrocka
> 1x 1.500x600x750 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
CUKVSP1 | CUKVSP1-10 | Akustično - absobcijske zavese med pregledovalnimi boksi | 12 |  | 0
Zavese na vodilih pritrjene na strop za pregrajevanje na vhodih v posamezne bokse - ordinacije za simulacije
> antibakterijski material
> čim večja absobcija zvoka
> gostota 315 g/m2 (±5%)
> obstojnost na svetlobo: 6
> enostavno vzdrževanje
> negorljiv material: klasa 1 po EN13773
> koeficient absopcie zvoka alfa: 0,99/1 kHz
> tkanina kot npr. Tivoli 300 SR FR saounproof KA International ali enakovredno
> karnisa iz eloksiranega aluminija: širina tira 6 mm, debelina stene 1-1,2 mm, maksimalna obremenitev 6 kg/m'; kot npr. karnisa QUADRO 1200 ali enakovredno
> višina 2.75 m (od tal do stropa); montaža karnise neposredno na strop
> segmenti (navedene so neto dolžine; nabor: 1,5: 1x3,00 m (skupna neto dolžina 3.00 m; bruto ca. 4,50 m)
CUKVSP3 |  | VAJALNICA
CUKVSP3 | CUKVSP3-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.900x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 2 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz kerrocka s pomivalnim koritom in zavihkom h=200 mm (zadaj/levo/desno); d=12 mm
> 1x 2.920x750x30 mm/200 mm
> 1x korito dim. 500x400x300 mm Kerrock CARA-UN
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x600x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD opiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.700x400x8 mm
> 1x 1.200x400x8 mm
> 2x 750x400x8 mm (na prečnih stenah)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV za medicinsko uporabo s podaljšano ročico
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x460 mm
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x460 mm
> 1x zapora 180x760x20 mm vertikalno + 2x 180x350x20 mm horizontalno
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (1x900+3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
CUKVSP3 | CUKVSP3-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x600x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz kerrocka
> 2x 1.500x600x750 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x720 mm
CUKVSP3 | CUKVSP3-3 | Delovna miza na kolesih | 4 |  | 0
> Miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi - H podstavek; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro
> dim. 1.500x600x750 mm
CUKVSP8 |  | VAJALNICA
CUKVSP8 | CUKVSP8-1 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
4x visoka kombinirana omara s polnimi krilnimi vrati in predali dim. 1.400x900x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police) za shranjevanje lutk in drugih pripomočkov za izvajanje vaj
> spodnji del višine 850 mm (vključno z 10 cm podstavka) 2x predal po celotni širini in globini omare (1x300+1x480 mm), nosilnost predala 50 kg, 100% izvlek
> zgornji del omara s krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 2x polica), brez vmesne predelbe(!), police noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> 4x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 1.400x900x600 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) brez vmesne predelbe(!), polica noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> cev/letev za pritrditev lestve L=5.600 mm
> 1x alu lestev dim. ca.450x2.2.300 mm z obešalom
CUKVSP8 | CUKVSP8-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
1x visoka kombinirana omara s polnimi krilnimi vrati in predali dim. 950x900x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police) za shranjevanje lutk in drugih pripomočkov za izvajanje vaj
> spodnji del višine 850 mm (vključno z 10 cm podstavka) 2x predal po celotni širini in globini omare (1x300+1x480 mm), nosilnost predala 50 kg, 100% izvlek
> zgornji del omara s krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 2x polica), brez vmesne predelbe(!), police noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> 2x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 950x900x600 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) brez vmesne predelbe(!), polica noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> cev/letev za pritrditev lestve L=1.900 mm
> lestev zajeta v POZ. CUKVSP8-1
CUKVSP8 | CUKVSP8-3 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 2 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunaje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
PRITLIČJE - CUKV
SREDNJA LAMELA
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
CUKVSP7 |  | SKLADIŠČE
CUKVSP7 | CUKVSP7-1 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
4x visoka kombinirana omara s polnimi krilnimi vrati in predali dim. 1.400x900x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police) za shranjevanje lutk in drugih pripomočkov za izvajanje vaj
> spodnji del višine 850 mm (vključno z 10 cm podstavka) 2x predal po celotni širini in globini omare (1x300+1x480 mm), nosilnost predala 50 kg, 100% izvlek
> zgornji del omara s krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 2x polica), brez vmesne predelbe(!), police noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> 3x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 1.400x900x600 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) brez vmesne predelbe(!), polica noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> cev/letev za pritrditev lestve L=4.200 mm
> 1x alu lestev dim. ca.450x2.2.300 mm z obešalom
CUKVSP7 | CUKVSP7-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
2x visoka kombinirana omara s polnimi krilnimi vrati in predali dim. 950x900x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police) za shranjevanje lutk in drugih pripomočkov za izvajanje vaj
> spodnji del višine 850 mm (vključno z 10 cm podstavka) 2x predal po celotni širini in globini omare (1x300+1x480 mm), nosilnost predala 50 kg, 100% izvlek
> zgornji del omara s krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 2x polica), brez vmesne predelbe(!), police noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> 2x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 950x900x600 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) brez vmesne predelbe(!), polica noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
1x visoka kombinirana omara s polnimi krilnimi vrati in predali dim. 1.400x900x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police) za shranjevanje lutk in drugih pripomočkov za izvajanje vaj
> spodnji del višine 850 mm (vključno z 10 cm podstavka) 2x predal po celotni širini in globini omare (1x300+1x480 mm), nosilnost predala 50 kg, 100% izvlek
> zgornji del omara s krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 2x polica), brez vmesne predelbe(!), police noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> 1x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 1.400x900x600 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) brez vmesne predelbe(!), polica noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> cev/letev za pritrditev lestve L=3.300 mm
> lestev zajeta v POZ. CUKVSP7-1
CUKVSP7 | CUKVSP7-3 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunaje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
CUKVSP7 | CUKVSP7-4 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 2x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 600x620x2.050 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunaje dimenzije: 600x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 450x420x1.860 mm
> 1x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.060
CUKVSP2 |  | VAJALNICA
CUKVSP2 | CUKVSP2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.910x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 2 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz kerrocka s pomivalnim koritom in zavihkom h=200 mm (zadaj/desno); d=12 mm
> 1x 5.910x900x30 mm/200 mm (navedena skupna dimenzija pulta; lahko se izvede v segmentih in zalepi segmente na licu mesta)
> 1x korito dim. 500x400x300 mm Kerrock CARA-UN
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 2x omara 600x550x790 mm 1x vrata (2xD opiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.500x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.710x400x8 mm
> 1x 1.200x400x8 mm
> 2x 1.500x400x8 mm
> 1x 900x400x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV za medicinsko uporabo s podaljšano ročico
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x460 mm
> 4x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (4xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x460 mm
> 1x zapora 210x760x20 mm vertikalno + 2x 210x350x20 mm horizontalno
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 5.100 mm (3x900+4x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
CUKVSP2 | CUKVSP2-2 | Delovna miza na kolesih | 8 |  | 0
> Miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi - H podstavek; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro
> dim. 1.500x600x750 mm
CUKVSP2 | CUKVSP2-3 | Delovna miza na kolesih | 5 |  | 0
> Miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi - H podstavek; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro
> dim. 1.200x750x900 mm
CUKVSP2 | CUKVSP2-4 | Delovna miza na kolesih | 2 |  | 0
> Miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi - H podstavek; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro
> dim. 900x750x900 mm
CUKVSP2 | CUKVSP2-5 | Dvižna delovna miza na kolesih s predalnikom | 16 |  | 0
> Miza s predalnikom na kolesih z dvižno delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm
> dim elementa: 1.000x1.000x750/1.100 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi - T podstavek; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; stranski T elementi 3x povezani na spodnjem nivoju s kvadratnimi cevmi, kot podlaga za montažo predalnika
> ročni mehanizem za dvig delovne površine (ročica), kot npr. pri podnožju Manual Ergoles; višina dviga 750 - 1.100 mm
> predalnik z dvostranskimi predali (2x150+2x350 mm - na vsaki strani po 1x); 2x predal globine 600 mm + 2x predal globine 300mm
> predali: 100% izvlek, mehko zapiranje
> predalnik dim. 820x960x520 mm vijačen v podnožje mize
CUKVSP6.2 |  | SKLADIŠČE
CUKVSP6.2 | CUKVSP6.2-1 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
2x visoka kombinirana omara s polnimi krilnimi vrati in predali dim. 1.400x900x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police) za shranjevanje lutk in drugih pripomočkov za izvajanje vaj
> spodnji del višine 850 mm (vključno z 10 cm podstavka) 2x predal po celotni širini in globini omare (1x300+1x480 mm), nosilnost predala 50 kg, 100% izvlek
> zgornji del omara s krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 2x polica), brez vmesne predelbe(!), police noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> 2x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 1.400x900x600 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) brez vmesne predelbe(!), polica noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> cev/letev za pritrditev lestve L=4.200 mm
> 1x alu lestev dim. ca.450x2.2.300 mm z obešalom
CUKVSP6.2 | CUKVSP6.2-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
1x visoka kombinirana omara s polnimi krilnimi vrati in predali dim. 1.400x900x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police) za shranjevanje lutk in drugih pripomočkov za izvajanje vaj
> spodnji del višine 850 mm (vključno z 10 cm podstavka) 2x predal po celotni širini in globini omare (1x300+1x480 mm), nosilnost predala 50 kg, 100% izvlek
> zgornji del omara s krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 2x polica), brez vmesne predelbe(!), police noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> 1x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 1.400x900x600 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) brez vmesne predelbe(!), polica noslinosti 50 kg (izvedba iz vezane ploče + ultrapas in nalimek ali iz Trespa TopLab plošče ustrezne debeline glede na zahtevano nosilnost!
> cev/letev za pritrditev lestve L=4.200 mm
> lestev zajeta v POZ. CUKVSP6.2-1
CUKVSP4.2 |  | GARDEROBA
CUKVSP4.2 | CUKVSP4.2-1 | Garderobne omare na podstavkih: | 1 |  | 0
10x dvodelna garderobna omara dim.350x600x2.150 mm
> en segment vsebuje dva shranjevalna dela: 1x spodaj širine 350x600x300 mm ter vertikalni del širine ca. 150x600x1.500 mm + 1x zgoraj širine 350x600x300 mm ter vertikalni del širine ca. 150x600x1.500 mm
> vertikalni del za obešanje oblek opremljeni s kljukicami 2x
> vrata opremljena s klučavnico
> korpusi in vrata izdelani iz Trespa Top Lab d=13 mm
CUKVSP6.1 |  | NADZORNA SOBA
CUKVSP6.1 | CUKVSP6.1-1 | Obstenski delovni pult dim. 4.300x750x750 mm na C podstavkih | 2 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča Trespa Top Lab
> 2x 1.600x750x25 mm (prilagodti kotu fasade in prečnih sten (glej tloris!)
> 1x 1.200x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.200x600x720 mm
CUKVSP6.1 | CUKVSP6.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.900x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča Trespa Top Lab
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 900x600x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm)
> 1x omara 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpirabnje, 1x polica)
CUKVSP6.1 | CUKVSP6.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča Trespa Top Lab
> 1x 1.500x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm)
CUKVSP6.1 | CUKVSP6.1-4 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 3x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
PRITLIČJE - IBF
JUŽNA LAMELA
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
IBFSL1.1 |  | LABORATORIJ
IBFSL1.1 | IBFSL1.1-1 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 520 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) + 1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 900/570/600 mm, notranje dimenzije: 770/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predal, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=5,5L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.089.S ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IBFSL1.1 | IBFSL1.1-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.620x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.620x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.700x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 2x demi voda DV (priklop na cirkulacijo) - 1x za MiliQ
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.900 mm (2x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL1.1 | IBFSL1.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Viseče omarice:
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL1.1 | IBFSL1.1-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x720 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL1.1 | IBFSL1.1-5 | Obstenski delovni pult dim. 3.100x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.600x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IBFSL5.2 |  | LABORATORIJ
IBFSL5.2 | IBFSL5.2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.590x750x900 mm na podpultnih omaricah in pomivalnem stroju | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm med pomivalnim strojem in steno
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.090x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.090x600x8 mm
> 2x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL5.2 | IBFSL5.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.590x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.270x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 1.310x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.020x600x8 mm
> 1x 1.060x600x8 mm
> 2x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 900x550x870 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x zapora 160x870x20 mm med omaro in stebrom
> 1x zapora 130x870x20 mm med omaro in stebrom
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x zapora: 1x vertikalno: 160x760x20 mm + 2x horizontalno 160x350x20 mm
> 1x zapora: 1x vertikalno: 130x760x20 mm + 2x horizontalno 130x350x20 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL1.2 |  | LABORATORIJ
IBFSL1.2 | IBFSL1.2-1 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 450 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) + 1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV/TV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 600/500/600mm, notranje dimenzije: 470/380/500mm (š/g/v)
> mehko zapiranje vrat, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x krilna, 1x D odpiranje
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x fiksna polica: nosilnost 30 kg
> 1x fiksna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 75 kg, V=10 L
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB90.060.059.050.TR ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IBFSL1.2 | IBFSL1.2-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.700x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL1.2 | IBFSL1.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.315x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.315x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.315x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x640 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600+ mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL1.2 | IBFSL1.2-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.850x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.550x750x25 mm
> 1x 1.300x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IBFSL1.2 | IBFSL1.2-5 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 3x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x350x2.100 mm 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 5x police)
IBFSL5.3 |  | LABORATORIJ
IBFSL5.3 | IBFSL5.3-1 | Obstenski delovni pult dim. 900x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.850x750x8 mm (tudi za tehtalno mizo)
> 2x 750x750x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x zapora: 1x vertikalno: 50x760x20 mm + 2x horizontalno 50x350x20 mm med omarico in steno
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm 2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL5.3 | IBFSL5.3-2 | Tehtalna miza 900/750/750 mm | 1 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošča iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
IBFSL2.1 |  | LABORATORIJ
IBFSL2.1 | IBFSL2.1-1 | Obstenski delovni pult dim. 900x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x750x8 mm
> 1x 2.270x750x8 mm (za antivibracijsko mizo in regalom)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
IBFSL2.1 | IBFSL2.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.640x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.140x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.140x750x8 mm
> 2x 750x750x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (1x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL2.1 | IBFSL2.1-3 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 5x police)
IBFSL2.1 | IBFSL2.1-4 | Premični rack kovinski regali | 1 |  | 0
> izdelan iz tipskih modularnih alu eloksiranih profilov dim. 45x45 mm po sistemu kot npr. Bosch Rexroth ali enakovredno
> na 4 kolesih (2x z zavoro) ø 80-100 mm
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police iz Trespa TopLab+
> nosilnost 80 kg/polico
> dim. 600x600x2.000 mm
IBFSL2.1 | IBFSL2.1-5 | Dvodelna konstrukcija za nameščanje opreme | 1 |  | 0
Zgornji jekleni del:
> izdelan iz prašno barvanih Fe cevi 50x50x3 mm vijačena v AB stropno ploščo preko navarjenih ploščic 100x100x6 mm
> konstrukcija protikorozijsko zaščitena in prašno barvana barvi RAL 7035
> zunanje dimenzije okvirja 1.200x600x1.200 mm (šxdxv)
> teža 38 kg (ocena)
> v ceni upoštevati ves pritrdilni material
Spodnji del:
> izdelan iz tipskih modularnih alu profilov po sistemu kot npr. Bosch Rexroth ali enakovredno
> zunanje dimenzije okvirja ca. 1.300x450x900 mm (šxdxv)
> mora omogočati namestitev po višini nastavljive police v 3 nivojih
> tipski spojni elementi
> na konstrukcijo pritrjene police iz Trespa TopLab d=18 mm 3x
IBFSL2.2 |  | LABORATORIJ
IBFSL2.2 | IBFSL2.2-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+ (pulti se po montaži ne tesnijo!)
> 2x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x750x8 mm
> 2x 1.870x750x8 mm (za antivibracijsko mizo in rack regalom)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IBFSL2.2 | IBFSL2.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+ (pulti se po montaži ne tesnijo!)
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.950x750x8 mm (za antivibracijsko mizo in rack regalom)
> 1x 850x750x8 mm (za rack regalom)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL2.2 | IBFSL2.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 6.000x750x750 mm na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+ (pulti se po montaži ne tesnijo!)
> 1x 925x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 1.780x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.800x750x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x720 mm 3x predal (3x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IBFSL2.2 | IBFSL2.2-4 | Dvostranski delovni pult dim. 1.500x1.500x750 mm s stropno dvostransko medijsko celico L=1.500 mm s delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Stropne medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij, montaža na AB strop
> rozete na prehodnih vertikalnih nosilcev skozi tehnični strop
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x900 mm
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 750 mm) oddaljen najmanj 1.050 mm z možnostjo nakknadne spremembe višine
2x odlagalna polica/medijsko celico (1x900 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/800 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x1.500mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Električni priključki z napeljavami:
> 6x VT 230/16A V (3x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+ (pulti se po montaži ne tesnijo!)
> 2x 1.500x750x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x omara s polnimi vrati 600x550x640 mm 1x vrata (1xL/1xD odpiranje)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.500x600x720 mm
IBFSL2.2 | IBFSL2.2-5 | Premični rack kovinski regali | 3 |  | 0
> izdelan iz tipskih modularnih alu eloksiranih profilov dim. 45x45 mm po sistemu kot npr. Bosch Rexroth ali enakovredno
> na 4 kolesih (2x z zavoro) ø 80-100 mm
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police iz Trespa TopLab+
> nosilnost 80 kg/polico
> dim. 600x600x2.000 mm
IBFSL3.1.1 |  | LABORATORIJ
IBFSL3.1.1 | IBFSL3.1.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.100x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 600x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 600x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 600x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL3.1.1 | IBFSL3.1.1-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka kombinirana omara spodaj s predali, zgoraj s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (spodaj: 4x predal: 1x100+3x150+1x300 mm; zgoraj: 1x vrata; 1xL odpiranje, 3x police)
IBFSL3.1.1 | IBFSL3.1.1-3 | Klop | 1 |  | 0
> dvovišinska klop izdelana iz Trespa Top Lab d=19 mm v celoti zaprta po obodu
> 1x 800x300x450 mm
> 1x 800x300x100 mm
IBFSL3.1.1 | IBFSL3.1.1-4 | Obešalnik | 1 |  | 0
> obešalnik izdelan iz Trespa Top Lab d=16 mm
> dim. 550x1.800x15 mm
> > 4x obešalna kljukica RF
IBFSL3.1.2 |  | LABORATORIJ
IBFSL3.1.2 | IBFSL3.1.2-1 | Obstenski dvovišinski delovni pult dim. 5.350x750x900/750 mm na C podstavkih in podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 2.000x750x25 mm
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.850x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 2.000x600x8 mm
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.850x750x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 2x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (3x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL3.1.2 | IBFSL3.1.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
IBFSL3.1.2 | IBFSL3.1.2-3 | Podpultne omare na kolesih: | 2 |  | 0
> 1x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IBFSL3.1.2 | IBFSL3.1.2-4 | Premični rack kovinski regali | 1 |  | 0
> izdelan iz tipskih modularnih alu eloksiranih profilov dim. 45x45 mm po sistemu kot npr. Bosch Rexroth ali enakovredno
> na 4 kolesih (2x z zavoro) ø 80-100 mm
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police iz Trespa TopLab+
> nosilnost 80 kg/polico
> dim. 600x600x2.000 mm
IBFSL3.1.2 | IBFSL3.1.2-5 | Dvodelna konstrukcija za nameščanje opreme | 1 |  | 0
Zgornji jekleni del:
> izdelan iz prašno barvanih Fe cevi 50x50x3 mm vijačena v AB stropno ploščo preko navarjenih ploščic 100x100x6 mm
> konstrukcija protikorozijsko zaščitena in prašno barvana barvi RAL 7035
> zunanje dimenzije okvirja 1.200x600x1.200 mm (šxdxv)
> teža 38 kg (ocena)
> v ceni upoštevati ves pritrdilni material
Spodnji del:
> izdelan iz tipskih modularnih alu profilov po sistemu kot npr. Bosch Rexroth ali enakovredno
> zunanje dimenzije okvirja ca. 1.300x450x900 mm (šxdxv)
> mora omogočati namestitev po višini nastavljive police v 3 nivojih
> tipski spojni elementi
> na konstrukcijo pritrjene police iz Trespa TopLab d=18 mm 3x
IBFSL4.1.1 |  | LABORATORIJ
IBFSL4.1.1 | IBFSL4.1.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.680x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.680x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 180x870x20 mm (med omaro in steno)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL4.1 |  | LABORATORIJ
IBFSL4.1 | IBFSL4.1-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.600x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.800x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.800x600x720 mm
Viseče omarice:
> 5x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/3xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (5x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL4.1 | IBFSL4.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.870x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.360x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IBFSL4.1 | IBFSL4.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.400x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.400x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
IBFSL4.1 | IBFSL4.1-4 | Obstenski delovni pult dim. 900x900x750 mm na podpultnih omarah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x900x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara 900x550x720 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 2x zapora 350x720x20 mm (med omaro in steno)
IBFSL4.2 |  | LABORATORIJ
IBFSL4.2 | IBFSL4.2-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.600x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.800x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Viseče omarice:
> 6x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/4xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (6x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL4.2 | IBFSL4.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.720x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.220x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IBFSL4.2 | IBFSL4.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.250x900x750 mm na podpultnih omarah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.250x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSL4.2 | IBFSL4.2-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x900x750 mm na podpultnih omarah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 2x predalnik 600x550x720 mm 3x predal (3x200 mm)
> 1x omara 600x550x720 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
IBFSL5.1 |  | LABORATORIJ
IBFSL5.1 | IBFSL5.1-1 | Obstenski delovni pult dim. 2.740x750x900 mm na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.240x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.250x600x8 mm
> 2x 750x600x8 mm (na prečnih stenh)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm 4x predal (4x200 mm)
> 1x omara 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (2x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSP4 |  | LABORATORIJ
IBFSP4 | IBFSP4-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.870x750x25 mm (vpasano za omaro)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.870x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Viseče omarice:
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSP4 | IBFSP4-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.970x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.970x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.970x600x8 mm
> 1x 1.950x750x8 mm (za antivibracijsko mizo in rack regalom)
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x750x870 mm
IBFSP4 | IBFSP4-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFSP4 | IBFSP4-4 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x kombinirana visoka omara s polnimi vrati in predali dim. 600x550x2.100 mm; spodnji del h=900 mm 4x predal (1x150+3x200 mm); zgornji del h=1.100 mm; 1x vrata (1xL odpiranje, 3x police)
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 5x police)
IBFSP4 | IBFSP4-5 | Premični rack kovinski regali | 1 |  | 0
> izdelan iz tipskih modularnih alu eloksiranih profilov dim. 45x45 mm po sistemu kot npr. Bosch Rexroth ali enakovredno
> na 4 kolesih (2x z zavoro) ø 80-100 mm
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police iz Trespa TopLab+
> nosilnost 80 kg/polico
> dim. 600x600x2.000 mm
K0.8 |  | HODNIK
K0.8 | K0.8-1 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
PRITLIČJE - IBF
VZHODNA LAMELA
IBFV1 |  | VAJALNICA
IBFV1 | IBFV1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.100x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2 vertikalna zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x400 mm)
> 3x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 4x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/3xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.200 mm (4x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFV2 |  | VAJALNICA
IBFV2 | IBFV2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.100x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2 vertikalna zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x400 mm)
> 3x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 4x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/3xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 5.100 mm (4x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBFV3 |  | VAJALNICA
IBFV3 | IBFV3-1 | Visoke in nadgradne omare: | 2 |  | 0
> 3x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
IBFV3 | IBFV3-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 3x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x350x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)

## 1. NADSTROPJE
|  | POPIS LABORATORIJSKE OPREME - 1. NADSTROPJE |  | SKUPAJ | 0
1. NADSTROPJE - IF
SEVERNA LAMELA
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
IFL1.1 |  | LABORATORIJ
IFL1.1 | IFL1.1-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 4.380x750x900 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
> 1x korito dim. 380x380x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.380x750x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.200 mm (4x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFL1.1 | IFL1.1-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 2x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 5x police)
IFL1.1 | IFL1.1-3 | Voziček | 2 |  | 0
> Dvonivojski voziček na kolesih s odlagalnimi površinami iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
ograjica h=50 mm na obeh policah po celotnem obodu
> dim. 900x600x750 mm
IFL1.2 |  | LABORATORIJ
IFL1.2 | IFL1.2-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 3.000x750x900 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
> 1x korito dim. 380x380x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFL1.2 | IFL1.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.410x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.920x750x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.800x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.800x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 2x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.300 mm (4x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFL1.2 | IFL1.2-3 | Voziček | 2 |  | 0
> Dvonivojski voziček na kolesih s odlagalnimi površinami iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
ograjica h=50 mm na obeh policah po celotnem obodu
> dim. 900x600x750 mm
IFL1.3 |  | LABORATORIJ
IFL1.3 | IFL1.3-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.750x600x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz kerrocka s pomivalnim koritom in zavihkom h=200 mm (zadaj/desno); d=12 mm
> 1x 3.750x600x30 mm/200 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x korito dim. 400x400x300 mm Kerrock AVA-UN
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 450 mm s posodo za odpadke
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x600x25 mm
> 1x 1.650x600x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x400x8 mm
> 1x 1.200x400x8 mm
> 1x 1.650x400x8 mm
> 2x 600x400x8 mm (na prečnih stenah)
Podpultne omare na podstavkih:
> 3x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x vertikalna zapora150x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x vertikalna in horizontalna zapora (vertikalno: 150x760x20 mm; horizontalno 2x150x380x20 mm) med visečo omarico in steno
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (3x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFL1.3 | IFL1.3-2 | Mobilna miza | 1 |  | 0
> Miza na kolesih iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro
> dim. 1.200x750x750 mm
IFL.1 |  | LABORATORIJ
IFL2.1 | IFL2.1-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 4.600x750x900 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
> 1x korito dim. 380x380x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.600x750x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.900 mm (2x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFL2.1 | IFL2.1-2 | Voziček | 2 |  | 0
> Dvonivojski voziček na kolesih s odlagalnimi površinami iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
ograjica h=50 mm na obeh policah po celotnem obodu
> dim. 900x600x750 mm
IFL3.1 |  | LABORATORIJ
IFL3.1 | IFL3.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.600x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.600x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.500 mm (3x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFL3.1 | IFL3.1-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 2x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xD/1xL odpiranje, 5x police)
IFL3.1 | IFL3.1-3 | Voziček | 1 |  | 0
> Dvonivojski voziček na kolesih s odlagalnimi površinami iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
ograjica h=50 mm na obeh policah po celotnem obodu
> dim. 900x600x750 mm
IFL3.3 |  | SKLADIŠČE
IFL3.3 | IFL3.3-1 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 4x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
IFL3.3 | IFL3.3-2 | Kombinirana kovinska varnostna omara za shranjevanje kislin in baz (K/B) ter vnetljivih snovi (F90) skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-1 dim. 1.200x620x2.000 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> police (F90)
> z izvlečnimi predali z lovilnimi posodami (K/B)
> notranje dimenzije - F90 (levo) : 450x524x1.742 mm
> notranje dimenzije - K/B (zgoraj desno): 491x542x1.862 mm
> notranje dimenzije - K/B (spodaj desno): 491x542x1.862 mm
> police (F90) - 3x, nosilnost 30 kg/polico
> spodnja odlagalna površina (F90) - perforirani vložek, nosilnost 70 kg
> volumen zadrževalne posode (F90) - V=22 L
> izvlečne police (K/B) - 6x, nosilnost 25 kg/predal
> volumen zadrževalnih posod (F90) - V=11 L (na izvlečni vsaki polici)
> zaklepanje s cilindrično klučavnico
> barva: RAL 7035
> Kot npr. Acecos K-PHOENIX Vol.2-90 model K90.196.120.MF.FWAC
IFL3.3 | IFL3.3-3 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 2 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
IFL4.1 |  | LABORATORIJ
IFL4.1 | IFL4.1-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 8.180x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
> 1x 900x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
> 1x korito dim. 380x380x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x 900x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 450 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 100x870x20 mm med omaro in steno
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm med omaro in steno
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 3x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.480x750x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1000x600x8 mm
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.480x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 4x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x vertikalna in horizontalna zapora (vertikalno: 100x760x20 mm; horizontalno 2x100x350x20 mm) med visečo omarico in steno
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.500 mm (3x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFL4.1 | IFL4.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.830x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.330x750x25 mm (stranski rob prilagoditi sosednjem pultu)
> 1x 1.500x750x25 mm (stranski rob prilagoditi stebru)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
IFL4.1 | IFL4.1-3 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 2.350x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
> 1x 900x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x 900x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 450 mm s posodo za odpadke
> 2x vertikalna zapora 200x870x20 mm med omaro in steno
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x zapora 250x750x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (2x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFL4.1 | IFL4.1-4 | Obstenski delovni pult dim. 3.300x750x900 mm C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.800x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.800x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.800x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFL4.1 | IFL4.1-5 | Visoke in izvlečne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
Visoke izvlečne omare
Visoke izvlečne omare (izvlek za shranjevanje trdnih kemikalij v ustrezni embalaži po EN 14727 (ni dovoljeno shranjevati kislin in baz ter vnetljivih kemikalij!); omara s kovinskim mrežastimi policami z ograjo na spodnjih in zgornjih vodilih (nosilnost police 10 kg (5x), nosilnost celotnega predala 120 kg (5x police)
> 2x dvodelna omara (dva izvlečna elementa) dim. 600x550x2.100 mm
IFL4.1 | IFL4.1-6 | Visoke in izvlečne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
Visoke izvlečne omare
Visoke izvlečne omare (izvlek za shranjevanje trdnih kemikalij v ustrezni embalaži po EN 14727 (ni dovoljeno shranjevati kislin in baz ter vnetljivih kemikalij!); omara s kovinskim mrežastimi policami z ograjo na spodnjih in zgornjih vodilih (nosilnost police 10 kg (5x), nosilnost celotnega predala 120 kg (5x police)
> 1x dvodelna omara (dva izvlečna elementa) dim. 600x550x2.100 mm
IFL4.1 | IFL4.1-7 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> ppremer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IFL5.1 |  | LABORATORIJ
IFL5.1 | IFL5.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.600x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.600x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimii krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.500 mm (3x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFL5.1 | IFL5.1-2 | Visoke omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
IFL5.2 |  | LABORATORIJ
IFL5.2 | IFL5.2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.930x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.430x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimii krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 5.700 mm (5x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFL6.1 |  | LABORATORIJ
IFL6.1 | IFL6.1-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 5.000x750x900 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
> 1x korito dim. 380x380x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x200 (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
> 1x 1.700x750x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.800x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 5x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (3xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.800 mm (5x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFL6.1 | IFL6.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.780x600x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x600x25 mm
> 1x 600x600x25 mm
> 1x 680x600x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 2x C podstavek 600x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
IFL6.1 | IFL6.1-3 | Visoke omare: | 1 |  | 0
> 3x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
IFL6.1 | IFL6.1-4 | Voziček | 2 |  | 0
> Dvonivojski voziček na kolesih s odlagalnimi površinami iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
ograjica h=50 mm na obeh policah po celotnem obodu
> dim. 900x600x750 mm
IFL6.2 |  | LABORATORIJ
IFL6.2 | IFL6.2-1 | Voziček | 1 |  | 0
> Dvonivojski voziček na kolesih s odlagalnimi površinami iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
ograjica h=50 mm na obeh policah po celotnem obodu
> dim. 900x600x750 mm
1. NADSTROPJE - IBKMG
SREDNJA LAMELA
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
IBKL2.2 |  | LABORATORIJ - HLADILNICA
IBKL2.2 | IBKL2.2-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.160x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x750x25 mm
> 1x 760x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.200x600x870 mm
> 1x C podstavek 600x600x870 mm
IBKL3.1 |  | LABORATORIJ
IBKL3.1 | IBKL3.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.200x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.200x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.720x750x8 mm (za tehtalno mizo, do fasade)
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x hladna voda HV (za ledomat)
> 2x demi voda (priklop na cirkulacijo) - (1x za MilliQ)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.900 mm (2x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL3.1 | IBKL3.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 5.920x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 3x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.420x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.420x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x750x870 mm
> 1x C podstavek 600x750x870 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xL odpiranje,1x polica)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (3xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.200 mm (4x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL3.1 | IBKL3.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 2.930x750x900 mm na C podstavkih in stebru | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 2.025x750x25 mm
> 1x 925x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 600x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
IBKL3.1 | IBKL3.1-4 | Tehtalna miza 900/900/750 mm | 1 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošča iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
IBKL3.1 | IBKL3.1-5 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> ppremer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IBKL4.1 |  | LABORATORIJ
IBKL4.1 | IBKL4.1-1 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 520 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) + 1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 900/570/600 mm, notranje dimenzije: 770/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predal, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=5,5L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.089.S ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IBKL4.1 | IBKL4.1-2 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 5.900x900x900 mm na podpultnih omaricah, C in podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
> 1x korito dim. 380x380x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.400x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x870 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
> 2x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 4x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (3xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.200 mm (4x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL4.1 | IBKL4.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 1.200x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 2x vertikalna zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL4.1 | IBKL4.1-4 | Obstenski delovni pult dim. 900x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x600x8 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 2x vertikalna zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
IBKL4.2 |  | LABORATORIJ
IBKL4.2 | IBKL4.2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.700x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Podpultne omare na podstavkih:
> 2x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL4.2 | IBKL4.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 900x750x750 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.000x750x8 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x720 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL4.2 | IBKL4.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.780x750x750 mm na C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x750x25 mm
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.380x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x750x8 mm
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.380x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
> 1x H podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x H podstavek 1.200x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (1x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL4.2 | IBKL4.2-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.100x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 2.100x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm)
IBKL4.3 |  | LABORATORIJ
IBKL4.3 | IBKL4.3-1 | Dvostranski delovni pult dim. 3.300x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=3.300 mm s delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.500 mm (s podkonstrukcijo za montažo odsesovalne roke na vsaki strani MC)
> 1x1.200 mm
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1x1,500+1x1.200 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 5.400 mm (2x2.700mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 600x750x25 mm
> 2x 1.500x750x25 mm
> 2x 1.200x750x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 4x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (2xD odpiranje)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 600x600x870 mm
> 2xC podstavek 1.500x600x870 mm
> 2xC podstavek 1.200x600x870 mm
Električni priključki z napeljavami:
> 28x VT 230/16A V (14x na vsaki strani medijske celice)
> 4x DEA VT 230/16A V (2x na vsaki strani medijske celice)
> 2x UPS VT 230/16A V (1x na vsaki strani medijske celice)
> 4x LAN (samo vtičnica) (2x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 13 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
IBKL4.3 | IBKL4.3-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.900x750x900 mm na podpultnih omaricah in C in podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL4.3 | IBKL4.3-3 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.320x750x900 mm na podpultnih omaricah in C in podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.320x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 650x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x870 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x vertikalna zapora 120x870x20 mm (med omaro in steno)
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x hladna voda HV (za ledomat)
> 2x demi voda (priklop na cirkulacijo) (1x za MilliQ)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimikrilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL4.3 | IBKL4.3-4 | Odsesovalna roka: | 3 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na steno+2x montaža na medijsko celico; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> ppremer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IBKL4.3 | IBKL4.3-5 | Kovinski regali | 1 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 120 kg/polico
> dim. 1.200x600x2.000 mm
IBKL10.2 |  | LABORATORIJ
IBKL10.2 | IBKL10.2-1 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 350 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 3 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.100/570/600 mm, notranje dimenzije: 980/450/500mm (š/g/v)
> 2x vrata, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=11.5L (spodaj)
> barva: RAL 7035
IBKL10.2 | IBKL10.2-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.200x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.2 | IBKL10.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.300x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.300x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.300x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje,1x polica)
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.2 | IBKL10.2-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.400x750x900 mm na C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.2 | IBKL10.2-5 | Obstenski delovni pult dim. 3.100x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.600x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
IBKL10.3 |  | LABORATORIJ
IBKL10.3 | IBKL10.3-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (2xD odpiranje,1x polica)
> 2x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.3 | IBKL10.3-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.700x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.700x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje,1x polica)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.3 | IBKL10.3-3 | Obstenski delovni pult dim. 2.450x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 950x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 950x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje,1x polica)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.3 | IBKL10.3-4 | Obstenski delovni pult dim. 3.100x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.600x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
IBKL10.4 |  | LABORATORIJ
IBKL10.4 | IBKL10.4-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.200x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.4 | IBKL10.4-2 | Obstenski delovni pult dim. 4.810x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.550x900x25 mm
> 1x 1.760x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.760x600x8 mm
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.550x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 2x H podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x H podstavek 900x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (2x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.4 | IBKL10.4-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.700x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.700x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje,1x polica)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.4 | IBKL10.4-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.840x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 1.640x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 450x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
IBKL10.4 | IBKL10.4-5 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na AB steber; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> ppremer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IBKL10.5.1 |  | LABORATORIJ
IBKL10.5.1 | IBKL10.5.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.830x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 900x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (sredinska postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 930x750x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 450 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x vertikalna in horizontalna zapora (vertikalno: 30x760x20 mm; horizontalno 2x30x350x20 mm) med visečo omarico in steno
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.5.2 |  | LABORATORIJ
IBKL10.5.2 | IBKL10.5.2-1 | Obstenski delovni pult dim. 2.730x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 1.530x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.5.2 | IBKL10.5.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.760x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.260x750x25 mm
> 1x 1.500x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xL odpiranje,1x polica)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
IBKL10.6 |  | LABORATORIJ - SKLADIŠČE
IBKL10.6 | IBKL10.6-1 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 3x visoka omara s steklenimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 3x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 900x550x610 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> cev/letev za pritrditev lestve L=2.700 mm
> 1x alu lestev dim. ca.450x2.300 mm z obešalom
IBKL10.6 | IBKL10.6-2 | Kombinirana kovinska varnostna omara za shranjevanje kislin in baz (K/B) ter vnetljivih snovi (F90) skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-1 dim. 1.200x620x2.000 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> police (F90)
> z izvlečnimi predali z lovilnimi posodami (K/B)
> notranje dimenzije - F90 (levo) : 450x524x1.742 mm
> notranje dimenzije - K/B (zgoraj desno): 491x542x1.862 mm
> notranje dimenzije - K/B (spodaj desno): 491x542x1.862 mm
> police (F90) - 3x, nosilnost 30 kg/polico
> spodnja odlagalna površina (F90) - perforirani vložek, nosilnost 70 kg
> volumen zadrževalne posode (F90) - V=22 L
> izvlečne police (K/B) - 6x, nosilnost 25 kg/predal
> volumen zadrževalnih posod (F90) - V=11 L (na izvlečni vsaki polici)
> zaklepanje s cilindrično klučavnico
> barva: RAL 7035
> Kot npr. Acecos K-PHOENIX Vol.2-90 model K90.196.120.MF.FWAC
IBKL10.7 |  | LABORATORIJ
IBKL10.7 | IBKL10.7-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.200x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.000x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.000x600x8 mm
> 2x 750x600x8 mm (na prečnih stenah)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x vertikalna in horizontalna zapora (vertikalno: 100x760x20 mm; horizontalno 2x100x350x20 mm) med visečo omarico in steno
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (2x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.7 | IBKL10.7-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.200x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 1.000x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.000x600x8 mm
> 2x 750x600x8 mm (na prečnih stenah)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje,1x polica)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.7 | IBKL10.7-3 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> ppremer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IBKL10.1 |  | LABORATORIJ
IBKL10.1 | IBKL10.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.400x750x900 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 900x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (sredinska postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 2.500x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 2.300x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečnih stenah)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 450 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x870 mm 1x vrata (1xD odpiranje,1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x vertikalna in 2x horizontalna zapora (vertikalno: 1x200x760x20 mm; horizontalno 2x200x380x20 mm) med visečimi omaricami
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.8 |  | LABORATORIJ
IBKL10.8 | IBKL10.8-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.560x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.850x900x25 mm
> 1x 1.710x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x C podstavek 1.800x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IBKL10.8 | IBKL10.8-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 3x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
IBKL10.8 | IBKL10.8-3 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 3x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 5x police)
> 1x visoka kombinirana omara spodaj s predali, zgoraj s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (spodaj: 4x predal: 1x100+3x150+1x300 mm; zgoraj: 1x vrata; 1xD odpiranje, 3x police)
IBKL10.9 |  | LABORATORIJ
IBKL10.9 | IBKL10.9-1 | Obstenski delovni pult dim. 5.920x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 3x 1.200x900x25 mm
> 1x 1.270x900x25 mm
> 1x 1.050x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.200x750x8 mm
> 1x 1.270x750x8 mm
> 1x 1.050x750x8 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x750x720 mm
> 4x C podstavek 1.200x750x720 mm
Viseče omarice:
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (3xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 450x350x760 mm
> 5x odprta omarica brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 5.250 mm (8x600+1x450 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.9 | IBKL10.9-2 | Obstenski delovni pult dim. 5.920x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 3x 1.200x900x25 mm
> 1x 1.270x900x25 mm
> 1x 1.050x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.200x750x8 mm
> 1x 1.270x750x8 mm
> 1x 1.050x750x8 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x750x720 mm
> 4x C podstavek 1.200x750x720 mm
Viseče omarice:
> 4x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (4xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 450x350x760 mm
> 4x odprta omarica brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 5.250 mm (8x600+1x450 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL10.10
IBKL10.10 | IBKL10.10-1 | Garderobne omare na podstavkih: | 1 |  | 0
9x dvodelna garderobna omara dim.350x600x2.150 mm
> en segment vsebuje dva shranjevalna dela: 1x spodaj širine 350x600x300 mm ter vertikalni del širine ca. 150x600x1.500 mm + 1x zgoraj širine 350x600x300 mm ter vertikalni del širine ca. 150x600x1.500 mm
> vertikalni del za obešanje oblek opremljeni s kljukicami 2x
> vrata opremljena s klučavnico
> korpusi in vrata izdelani iz Trespa Top Lab d=13 mm
IBKL11.1 |  | LABORATORIJ
IBKL11.1 | IBKL11.1-1 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretokom zraka (active air suply) in regulacijo volumna zraka (VAV-variable air volume)
> maksimalnii zračni pretok 350 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x K/B)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 3 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IBKL11.1 | IBKL11.1-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.250x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.750x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x200x8 mm (pod oknom)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
IBKL11.1 | IBKL11.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.930x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.450x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 980x750x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje,1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
IBKL11.1 | IBKL11.1-4 | Obstenski delovni pult dim. 4.500x900x900 mm na C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 3x 1.500x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
IBKL11.2 |  | LABORATORIJ
IBKL11.2 | IBKL11.2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.970x750x900 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in steni/stebru | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 970x750x25 mm (vpasano okoli stebra; montaža na stransko omaro in C podstavek ter steber)
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.550x600x8 mm
> 1x 1.920x600x8 mm
>1x 750x600x8 mm (na prečnih stenah)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x380x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL11.2 | IBKL11.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 4.980x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.980x750x25 mm
> 2x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.980x600x8 mm
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 4x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (2xL/2xD odpiranje,1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.800x600x870 mm
Viseče omarice:
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (3xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL11.2 | IBKL11.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.970x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.270x900x25 mm
> 1x 1.200x900x25 mm
> 1x 1.500x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje,1x polica)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+350 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
> 2x H podstavek 1.200x720x870 mm
IBKL11.2 | IBKL11.2-4 | Sredinski delovni pult dim. 1.500x750x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x600x870 mm
IBKL11.2 | IBKL11.2-5 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> ppremer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IBKL11.2 | IBKL11.2-6 | Odsesovalna napa: | 1 |  | 0
Napa za odsesovanje zraka nad napravo iz nerjaveče pločevine AISI 316 (1.4401)
> dim. 1.200x800x550 mm (šxgxv)
> odvodni nastavek premera DN 200
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
> 1x montaža na steno; višina montaže ca 1.850 mm nad tlemi
> zračni tok: 350 m3/h
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 200 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IBKL11.4 |  | LABORATORIJ - HLADILNICA
IBKL11.4 | IBKL11.4-1 | Obstenski delovni pult dim. 2.530x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 1.330x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
K1.16 | K1.16 | PREDPROSTOR
K1.16 | K1.16-1 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
K1.8 |  | HODNIK
K1.8 | K1.8-1 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 2 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
1. NADSTROPJE - IBKMG
JUŽNA LAMELA
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
IBKL1.1 |  | LABORATORIJ
IBKL1.1 | IBKL1.1-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.350x900x900 mm na na podpultnem hladilniku in zamrzovalniku | 2 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.350x900x25 mm
Zapore:
> 1x zapora 150x870x20 mm (med hladilnikom in steno
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL1.1 | IBKL1.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x750x870 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL1.1 | IBKL1.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x750x870 mm
IBKL1.1 | IBKL1.1-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.100x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
> 1x 900x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x870 mm
> 1x C podstavek 900x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+350 mm)
IBKL1.2 |  | LABORATORIJ
IBKL1.2 | IBKL1.2-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x900x900 mm na na podpultnem hladilniku in zamrzovalniku | 2 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL1.2 | IBKL1.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 4.730x600x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.730x600x25 mm
> 2x 1.500x600x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 3x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
> 3x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (2x150+350 mm)
> 1x vertikalna zapora 230x870x20 mm med omaro in steno
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (3xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.500 mm (3x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL1.2 | IBKL1.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.680x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.680x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
IBKL1.2 | IBKL1.2-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.900x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.900x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
IBKL1.3 |  | LABORATORIJ
IBKL1.3 | IBKL1.3-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL1.3 | IBKL1.3-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (3x150+1x300 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL1.3 | IBKL1.3-3 | Obstenski delovni pult dim. 900x600x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x600x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL1.3 | IBKL1.3-4 | Obstenski delovni pult dim. 3.300x600x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 900x600x25 mm
> 1x 1.500x600x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 2x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
> 1x predalnik 600x550x870 mm 4x predal (4x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.300 mm (1x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL1.4 |  | LABORATORIJ
IBKL1.4 | IBKL1.4-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.500x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL1.5 |  | LABORATORIJ
IBKL1.5 | IBKL1.5-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.890x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.700x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 390x870x20 mm (vertikalno med omaro in steno)
> 1x zapora 180x550x20 mm (horizontalno med keramičnim pultom in steno)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL1.5 | IBKL1.5-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1XL/1xD odpiranje, 5x police)
IBKL1.6 |  | LABORATORIJ
IBKL1.6 | IBKL1.6-1 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x kombinirana visoka omara s polnimi vrati in predali dim. 600x550x2.100 mm; spodnji del h=900 mm 4x predal (1x150+3x200 mm); zgornji del h=1.100 mm; 1x vrata (1xL odpiranje, 3x police); zapora nad omaro š=600 mm x h=600 mm (250 mm vertikalno + 350 mm v naklonu 45°)
IBKL2.1 |  | LABORATORIJ - HLADILNICA
IBKL2.1 | IBKL2.1-1 | Obstenski delovni pult dim. 2.750x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.250x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL2.1 | IBKL2.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.120x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.120x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
IBKL5 | IBKL5 | LABORATORIJ
IBKL5 | IBKL5-1 | Obstenski delovni pult dim. 2.500x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 1.300x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.200x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x750x8 mm
> 1x 1.300x750x8 mm
Viseče omarice:
> 4x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (4x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL5 | IBKL5-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.680x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.880x750x25 mm
> 1x 1.800x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IBKL5 | IBKL5-3 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1XL/1xD odpiranje, 5x police)
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 5x police)
IBKL5.1 |  | PREDPROSTOR
IBKL5.1 | IBKL5.1-1 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 4 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
IBKL7.3 |  | LABORATORIJ
IBKL7.3 | IBKL7.3-1 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 520 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Tehnični plini, vakuum, komprimiran zrak:
> 2 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.400/570/600 mm, notranje dimenzije: 1.280/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predali, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> večji prekat 890 mm: 1x izvlečna polica: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj); RF
> večji prekat 890 mm: 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=6L (zgoraj); RF
> manjši prekat: 1x izvlečna polica: nosilnost 50 kg; V=12L (spodaj); RF
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB-S-90 model UB90.060.140.2S ali enakovredno
IBKL7.3 | IBKL7.3-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.950x750x900 mm na podpultnih omaricah in H profilih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 750x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 600x600x870 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm (vertikalno med omaro in steno)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečno steno)
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL7.3 | IBKL7.3-3 | Obstenski delovni pult dim. 2.740x750x900 mm na C podstavkih, podpultnem hladilniku in zamrzovalniku in steni | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 1.540x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
IBKL7.3 | IBKL7.3-4 | Tehtalna miza 900/750/750 mm | 1 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošča iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
IBKL6 |  | LABORATORIJ
IBKL6 | IBKL6-1 | Pultni digestorij dim 2.100/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 600 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 2.100x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 300 mm
> dodatni odsesi: 2x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h); poddigestorijska omarica (1xK/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.100/570/600 mm, notranje dimenzije: 980/450/500mm (š/g/v)
> 2x vrata, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=11.5L (spodaj)
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IBKL6 | IBKL6-2 | Dvostranski delovni pult dim. 3.150x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=2.400 mm s čelnim pultom z delovno površino in pomivalnim koritom iz monolitne keramike ter delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x600 mm
> 1x1.200 mm (+ podkonstrukcija za montažo odseovalnih rok na vsaki strani MC)
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (600+1,200 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 4.800 mm (2x2.400mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.600x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 4x 1.200x750x25 mm
> 2x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.200+600 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.600x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x stranska zapora 200x870x20 mm
> 1x hrbtna zapora 1.600x870x20 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 2x omara 600x550x790 mm 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 4xC podstavek 1.200x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 1.200 (900-zgornji rob)x500x8mm
električni priključki z napeljavami:
> 20x VT 230/16A V (10x na vsaki strani medijske celice)
> 2x DEA VT 230/16A V (1x na vsaki strani medijske celice)
> 4x UPS VT 230/16A V (2x na vsaki strani medijske celice)
> 4x LAN - samo vtičnice (2x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 10 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
IBKL6 | IBKL6-3 | Obstenski delovni pult dim. 4.250x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.250x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.250x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (2x150+1x450 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (1x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL6 | IBKL6-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x600x8 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 2x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (2x150+1x450 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x870 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
> 2x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Viseče omarice:
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL6 | IBKL6-5 | Obstenski delovni pult dim. 7.850x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 3x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.095x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 2.255x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x C podstavek 1.800x750x720 mm
> 1x C podstavek 900x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 4x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+350 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
IBKL6 | IBKL6-6 | Odsesovalna roka: | 3 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na steno+2x montaža na medijsko celico; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> ppremer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
IBKL6 | IBKL6-7 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 600x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> notranje dimenzije: ca. 450x520x1.750 mm
> 1x krilna vrata (odpiranje: 1xL), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 4x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz PP V=11 L, nosilnosti 50 kg/predal
> 1x spodnja lovilna posoda iz PP V =11 L
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Acecos S-CLASSIC-90 model S90.196.060.R ali enakovredno
IBKL7.1 |  | LABORATORIJ
IBKL7.1 | IBKL7.1-1 | Pultni digestorij dim 2.100/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 600 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 2.100x750x30(37) mm
> 1x korito dim ca. 380x380x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 300 mm
> dodatni odsesi: 2x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h); poddigestorijska omarica (1xK/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.100/570/600 mm, notranje dimenzije: 980/450/500mm (š/g/v)
> 2x vrata, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=11.5L (spodaj)
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IBKL7.1 | IBKL7.1-2 | Dvostranski delovni pult dim. 3.150x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=2.400 mm s čelnim pultom z delovno površino in pomivalnim koritom iz monolitne keramike ter delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.800 mm (+ podkonstrukcija za montažo odseovalnih rok na vsaki strani MC)
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1,800 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 4.800 mm (2x2.400mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.600x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 600x750x25 mm
> 2x 1.800x750x25 mm
> 1x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.800 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.600x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x stranska zapora 200x870x20 mm
> 1x hrbtna zapora 1.600x870x20 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.800x600x870 mm
> 2xC podstavek 600x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 1.200 (900-zgornji rob)x500x8mm
električni priključki z napeljavami:
> 16x VT 230/16A V (8x na vsaki strani medijske celice)
> 2x DEA VT 230/16A V (1x na vsaki strani medijske celice)
> 4x UPS VT 230/16A V (2x na vsaki strani medijske celice)
> 4x LAN - samo vtičnice (2x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 9 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
IBKL7.1 | IBKL7.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 4.250x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.250x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.250x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 2x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (2x150+1x450 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (2x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL7.1 | IBKL7.1-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x600x8 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 3x omara s polnimi vrati 600x550x870 mm 1x vrata (1xL/2xD odpiranje, 1x polica)
> 2x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Viseče omarice:
> 3x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL7.1 | IBKL7.1-5 | Obstenski delovni pult dim. 7.620x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 4x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.620x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 4x C podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 5x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+350 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
IBKL7.1 | IBKL7.1-6 | Odsesovalna roka: | 3 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na steno+2x montaža na medijsko celico; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> ppremer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
IBKL7.1 | IBKL7.1-7 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 600x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> notranje dimenzije: ca. 450x520x1.750 mm
> 1x krilna vrata (odpiranje: 1xD), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 4x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz PP V=11 L, nosilnosti 50 kg/predal
> 1x spodnja lovilna posoda iz PP V =11 L
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Acecos S-CLASSIC-90 model S90.196.060.R ali enakovredno
IBKL7.2 |  | LABORATORIJ
IBKL7.2 | IBKL7.2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.700x900x900 mm na podpultnih omaricah ter podpultnem hladilniku in zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL7.2 | IBKL7.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 4.200x900x900 mm na C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.200x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 1.500x750x870 mm
> 1xH podstavek 1.500x750x870 mm
> 1xC podstavek 1.200x750x870 mm
IBKL8 |  | LABORATORIJ
IBKL8 | IBKL8-1 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 450 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.400/570/600 mm, notranje dimenzije: 1.280/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predali, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> večji prekat 890 mm: 1x izvlečna polica: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj);RF
> večji prekat 890 mm: 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=6L (zgoraj); RF
> manjši prekat: 1x izvlečna polica: nosilnost 50 kg; V=12L (spodaj); RF
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB-S-90 model UB90.060.140.2S ali enakovredno
IBKL8 | IBKL8-2 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 8.360x900x900 mm na podpultnih omaricah in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
> 1x korito dim. 380x380x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 2.060x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x H podstavek 1.500x750x870 mm
> 2x H podstavek 1.800x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.800x600x8 mm
> 1x 2.060x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 9x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (5xL/4xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 7.200 mm (2x900+9x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL8 | IBKL8-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL8 | IBKL8-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL8 | IBKL8-5 | Obstenski delovni pult dim. 1.350x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.350x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 680x600x8 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x zapora: 1x 80x760x20 mm (vertikalno med omarico in stebrom - spredaj) + 2x 80x180x20 mm (horizontalno med omarico in stebrom - spodaj/zgoraj)
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL8 | IBKL8-6 | Obstenski delovni pult dim. 2.050x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 2.050x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 450x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm)
IBKL8 | IBKL8-7 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> ppremer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
IBKL9.1 |  | LABORATORIJ
IBKL9.1 | IBKL9.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.050x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.550x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.550x600x8 mm
> 2x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL9.1 | IBKL9.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Viseče omarice:
> 1x omarica s s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL9.1 | IBKL9.1-3 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> ppremer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
IBKL9.2.1
IBKL9.2.1 | IBKL9.2.1-1 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 350 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Tehnični plini, vakuum, komprimiran zrak:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.100/570/600 mm, notranje dimenzije: 980/450/500mm (š/g/v)
> 2x vrata, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=11.5L (spodaj)
> barva: RAL 7035
IBKL9.2.1 | IBKL9.2.1-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.600x900x900 mm na podpultnih omaricah ter C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.600x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.600x600x8 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (1x900+3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL9.2.1 | IBKL9.2.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.600x900x900 mm na H podstavkih ter podpultnem hladilniku in zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.800x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.800x750x870 mm
> 1x H podstavek 600x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.800x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm
Viseče omarice:
> 4x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (4x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL9.2.1 | IBKL9.2.1-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.840x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 900x750x25 mm
> 1x1.040x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 900x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
IBKL9.2.1 | IBKL9.2.1-5 | Odsesovalna roka: | 3 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 3x montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> ppremer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
IBKL9.2.2 |  | LABORATORIJ
IBKL9.2.2 | IBKL9.2.2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.600x900x900 mm na podpultnih omaricah ter podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.600x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm (1x s posodo za odpadke)
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.600x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKL9.2.2 | IBKL9.2.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.500x750x870 mm
IBKL9.2.2 | IBKL9.2.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 1.200x750x720 mm
IBKL9.2.2 | IBKL9.2.2-4 | Zatemnitvena zavesa ob delovni postaji z mikroskopom | 1 |  | 0
Zavesa na vodilih pritrjena na strop za ločitev delovne postaje z mikroskopom
> antibakterijski material
> 100% zatemnitev
> enostavno vzdrževanje
> negorljiv material
> izdelano v več segmentih
> višina 2.75 m (od tal do stropa); montaža vodila neposredno na strop
> segmenti (navedene so neto dolžine; nabor: 1,5: 1x2,50 (skupna neto dolžina 2,50 m; bruto ca. 3.75 m)
IBKL3.2 |  | LABORATORIJ
IBKL3.2 | IBKL3.2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.650x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.650x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 450x550x870 mm 3x predal (1x150+1x200+1x400 mm)
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.650x600x8 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x hladna voda HV (za ledomat)
> 2x demi voda DV (priklop na cirkulacijo) (1x za MiliQ
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica); dim. 450x350x760 mm

## 2. NADSTROPJE
|  | POPIS LABORATORIJSKE OPREME - 2. NADSTROPJE |  | SKUPAJ | 0
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
2. NADSTROPJE - IPAFI
SEVERNA LAMELA
IPAFISL8.1 |  | LABORATORIJ
IPAFISL8.1 | IPAFISL8.1-1 | Dvovišinski obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.900x900x900/750 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora med omarico in steno 350x870x20 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.700x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.500x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 2x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x omara 900x550x640 mm 2x polna vrata (1xL/1xD odpiranje; 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 2x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.700x750x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 750 (500-zgornji rob) x500x8mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s 1x polnimi vrati (2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica,); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.200 mm (2x600+2x900+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL8.1 | IPAFISL8.1-2 | Mobilna miza | 2 |  | 0
> mobilna miza na H podstavku na 4 kolesih (2x z zavoro) dim. 900x750x750 mm
> delovna plošča iz Trespa Top Lab
IPAFISL8.1 | IPAFISL8.1-3 | Zatemnitvene zavese med delovnimi postajami z mikroskopi | 1 |  | 0
Zavese na vodilih pritrjene na strop za pregrajevanje med delovnimi postajami z mikroskopi
> antibakterijski material
> 100% zatemnitev
> enostavno vzdrževanje
> negorljiv material
> izdelano v več segmentih
> višina 2.75 m (od tal do stropa); montaža vodila neposredno na strop
> segmenti (navedene so neto dolžine; nabor: 1,5: 1x2,50 + 1x2,00 + 2x1,80 m (skupna neto dolžina 8.10 m; bruto ca. 12.15 m)
IPAFI8.3 |  | LABORATORIJ
IPAFISL8.3 | IPAFISL8.3-1 | Dvovišinski obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.900x900x900/750 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in steni/stebru | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora med omarico in steno 350x870x20 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.700x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x C podstavek 900x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x omara 900x550x640 mm 2x polna vrata (1xL/1xD odpiranje; 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 2x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.700x750x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 750 (500-zgornji rob) x500x8mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s 1x polnimi vrati (2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica,); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.200 mm (2x600+2x900+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL8.3 | IPAFISL8.3-2 | Mobilna miza | 2 |  | 0
> mobilna miza na H podstavku na 4 kolesih (2x z zavoro) dim. 900x750x750 mm
> delovna plošča iz Trespa Top Lab
IPAFISL8.3 | IPAFISL8.3-3 | Zatemnitvene zavese med delovnimi postajami z mikroskopi | 1 |  | 0
Zavese na vodilih pritrjene na strop za pregrajevanje med delovnimi postajami z mikroskopi
> antibakterijski material
> 100% zatemnitev
> enostavno vzdrževanje
> negorljiv material
> izdelano v več segmentih
> višina 2.75 m (od tal do stropa); montaža vodila neposredno na strop
> segmenti (navedene so neto dolžine; nabor: 1,5: 1x2,50 + 1x2,00 + 2x1,80 m (skupna neto dolžina 8.10 m; bruto ca. 12.15 m)
IPAFISL8 |  | LABORATORIJ
IPAFISL8 | IPAFISL8-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.700x750x900 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in podpultnem hladilniku in zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora med omarico in steno 150x870x20 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.200x7500x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm x predal (4x150 mm)
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm) - pod laminarijem!
> 2x omara 900x550x790 mm 2x polna vrata (1xL/1xD odpiranje; 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 600 (500-zgornji rob) x500x8mm
Odcejalnik steklovine:
> stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijek steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom
Viseče omarice:
> 3x omarica s 1x polnimi vrati (3xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica,); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.900 mm (3x600+1x900+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL8 | IPAFISL8-2 | Obstenski delovni pult dim. 5.830x750x900 mm na podpultnih omaricah, C in H podstavkih in podpultnem hladilniku in zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.630x750x25 mm (poševni zaključek ob fasadi)
> 1x 1.200x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x H podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm x predal (4x150 mm)
> 2x omara 900x550x790 mm 2x polna vrata (1xL/1xD odpiranje; 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.630x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 3x omarica s 1x polnimi vrati (3xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica,); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.800 mm (3x600+2x900+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL8 | IPAFISL8-3 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 450 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) + 1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV/TV
> 1 x odtočna instalacija
Tehnčni plini, komprimiran zrak, vakuum vključno z inštalacijami:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 600/500/600mm, notranje dimenzije: 470/380/500mm (š/g/v)
> mehko zapiranje vrat, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x krilna (1xD odpiranje)
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x fiksna polica: nosilnost 30 kg
> 1x fiksna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 75 kg, V=10 L
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB90.060.059.050.TR ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IPAFISL8 | IPAFISL8-4 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IPAFISL8 | IPAFISL8-5 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 1.200x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: ca. 1.200x620x1.970 mm
> notranje dimenzije: ca. 1.050x520x1.750 mm
> 2x krilna vrata (odpiranje: 1xD/1xL), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 6x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz prašno barvane pločevine V=29 L, nosilnosti 60 kg/predal
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Acecos S-CLASSIC-90 model S90.196.120.WDAS ali enakovredno
IPAFISL9.1 |  | LABORATORIJ
IPAFISL9.1 | IPAFISL9.1-1 | Dvovišinski obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.050x900x900/750 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora med omarico in steno 350x870x20 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.350x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 2x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.350x750x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 750 (500-zgornji rob) x500x8mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s 1x polnimi vrati (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica,); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (1x600+1x900+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL9.1 | IPAFISL9.1-2 | Mobilna miza | 1 |  | 0
> mobilna miza na H podstavku na 4 kolesih (2x z zavoro) dim. 900x750x750 mm
> delovna plošča iz Trespa Top Lab
IPAFISL9.2 |  | LABORATORIJ
IPAFISL9.2 | IPAFISL9.2-1 | Dvovišinski obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.200x900x900/750 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in steni/stebru | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora med omarico in steno 350x870x20 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
> 1x 1.800x900x25 mm (vpasano okoli stebra, stranski zaključek prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.200x750x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.200x750x8 mm
> 1x 1.800x750x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 750 (500-zgornji rob) x500x8mm
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (3x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL9.2 | IPAFISL9.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.900x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
> 1x 1.700x900x25 mm (stranski zaključek prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x750x8 mm
> 1x 1.700x750x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica,); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL9.2 | IPAFISL9.2-3 | Mobilna miza | 1 |  | 0
> mobilna miza na H podstavku na 4 kolesih (2x z zavoro) dim. 900x750x750 mm
> delovna plošča iz Trespa Top Lab
IPAFISL9.2 | IPAFISL9.2-4 | Zatemnitvene zavese okoli delovne postaje z mikroskopom | 1 |  | 0
Zavese na vodilih pritrjene na strop za pregrajevanje med delovnimi postajami z mikroskopi
> antibakterijski material
> 100% zatemnitev
> enostavno vzdrževanje
> negorljiv material
> izdelano v več segmentih
> višina 2.75 m (od tal do stropa); montaža vodila neposredno na strop
> segmenti (navedene so neto dolžine; nabor: 1,5: 2x2,30 + 2x1,80 m (skupna neto dolžina 8.2 m; bruto ca. 12.30 m)
IPAFISL9.3 |  | LABORATORIJ
IPAFISL9.3 | IPAFISL9.3-1 | Dvovišinski obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.800x900x900/750 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora med omarico in steno 350x870x20 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.100x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x C podstavek 900x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.100x750x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 750 (500-zgornji rob) x500x8mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s 1x polnimi vrati (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica,); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (1x600+1x900+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL9.3 | IPAFISL9.3-2 | Mobilna miza | 1 |  | 0
> mobilna miza na H podstavku na 4 kolesih (2x z zavoro) dim. 900x750x750 mm
> delovna plošča iz Trespa Top Lab
IPAFISL9.3 | IPAFISL9.3-3 | Dvodelna konstrukcija za nameščanje opreme | 1 |  | 0
Zgornji jekleni del:
> izdelan iz prašno barvanih Fe cevi 50x50x3 mm vijačena v AB stropno ploščo preko navarjenih ploščic 100x100x6 mm
> konstrukcija protikorozijsko zaščitena in prašno barvana barvi RAL 7035
> zunanje dimenzije okvirja 1.300x700x1.200 mm (šxdxv)
> teža 42 kg (ocena)
> v ceni upoštevati ves pritrdilni material
Spodnji del:
> izdelan iz tipskih modularnih alu profilov po sistemu kot npr. Bosch Rexroth ali enakovredno
> zunanje dimenzije okvirja ca. 1.250x450x900 mm (šxdxv)
> mora omogočati namestitev po višini nastavljive police v 3 nivojih
> tipski spojni elementi
> na konstrukcijo pritrjene police iz Trespa TopLab d=18 mm 3x
> glej prikaz na površinskem načrtu!
IPAFISL9.4 |  | LABORATORIJ
IPAFISL9.4 | IPAFISL9.4-1 | Dvovišinski obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.750x900x900/750 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in steni/stebru | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora med omarico in steno 350x870x20 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 2.070x900x25 mm (vpasano okoli stebra, stranski zaključek prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 2.070x750x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 750 (500-zgornji rob) x500x8mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s 1x polnimi vrati (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica,); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (1x600+1x900+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL9.4 | IPAFISL9.4-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm (stranski zaključek prilagoditi kotu predelne stene)
> 1x 1.800x750x25 mm (stranski zaključek prilagoditi kotu predelne stene)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IPAFISL9.4 | IPAFISL9.4-3 | Mobilna miza | 1 |  | 0
> mobilna miza na H podstavku na 4 kolesih (2x z zavoro) dim. 900x750x750 mm
> delovna plošča iz Trespa Top Lab
IPAFISL9.6 |  | LABORATORIJ
IPAFISL9.6 | IPAFISL9.6-1 | Obstenski delovni pult dim. 2.100x900x750 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x720 mm; 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x720 mm; 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik 600x550x720 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x zapora med omarico in steno 350x720x20 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x900x25 mm
> 1x 1.200x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x750x8 mm
> 1x 1.200x750x8 mm
> 1x 900x750x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica,); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL9.6 | IPAFISL9.6-2 | Mobilna miza | 1 |  | 0
> mobilna miza na H podstavku na 4 kolesih (2x z zavoro) dim. 900x750x750 mm
> delovna plošča iz Trespa Top Lab
IPAFISL9.5 |  | LABORATORIJ
IPAFISL9.5 | IPAFISL9.5-1 | Dvovišinski obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.000x750x900/750 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora med omarico in steno 200x870x20 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.500x750x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 2x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 600 (500-zgornji rob) x500x8mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s 1x polnimi vrati (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica,); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (1x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL9.5 | IPAFISL9.5-2 | Mobilna miza | 1 |  | 0
> mobilna miza na H podstavku na 4 kolesih (2x z zavoro) dim. 900x750x750 mm
> delovna plošča iz Trespa Top Lab
IPAFISL9.5 | IPAFISL9.5-3 | Podstavek za opremo | 1 |  | 0
> podstavek za opremo na kovinskem H podstavku dim. 900x900x350 mm; dimenzije cevi 40x40x3 mm
> plošča iz Trespa Top Lab
IPAFISL9.5 | IPAFISL9.5-4 | Zatemnitvena zavesa med delovnima postajama z mikroskopov | 1 |  | 0
Zavese na vodilih pritrjene na strop za pregrajevanje med delovnimi postajami z mikroskopi
> antibakterijski material
> 100% zatemnitev
> enostavno vzdrževanje
> negorljiv material
> izdelano v več segmentih
> višina 2.75 m (od tal do stropa); montaža vodila neposredno na strop
> segmenti (navedene so neto dolžine; nabor: 1,5: 1x2,70 (skupna neto dolžina 2,70 m; bruto ca. 4,05 m)
IPAFISL9.7 |  | LABORATORIJ
IPAFISL9.7 | IPAFISL9.7-1 | Obstenski delovni pult dim. 4.000x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.000x750x25 mm (stranski zaključek prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.000x750x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 2x omarica s 1x polnimi vrati (2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica,); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL9.7 | IPAFISL9.7-2 | Mobilna miza | 1 |  | 0
> mobilna miza na H podstavku na 4 kolesih (2x z zavoro) dim. 900x750x750 mm
> delovna plošča iz Trespa Top Lab
IPAFISL10 |  | LABORATORIJ
IPAFISL10 | IPAFISL10-1 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175-7
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij Za delo z visokimi koncentracijami kislin in visokimi temperaturami po EN14175-7
> minimalni zračni pretok 750 m3/h, (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> omogočiti nastavitev: max. zračni pretok 900 m3/h
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz keramike
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) +1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV/TV
> 1 x odtočna instalacija
Tehnični plini, komprimiran zrak, vakuum vključno z inštalacijami:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 600/500/600mm, notranje dimenzije: 470/380/500mm (š/g/v)
> mehko zapiranje vrat, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x krilna (1xL odpiranje)
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 30 kg
> 1x fiksna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 70 kg
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB90.060.059.050.TR ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IPAFISL10 | IPAFISL10-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.400x900x900 mm na podpultnih omaricah in hladilniku in zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.400x900x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.400x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> hladna voda HV (za ledomat)
> 2x demi voda (priklop na cirkulacijo; 1x priklop za MiliQ)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s 1x polnimi vrati (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica,); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL10 | IPAFISL10-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.150x750x900 mm na C podstavkih in podpultnih omaricah ter hladilniku in zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.650x750x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 450x550x870 mm 3x predal (2x150+1x450 mm)
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1L/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.650x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 3x omarica s 1x polnimi vrati (1xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s 1x polnimi vrati (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 450x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.250 mm (3x600+1x450 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL10 | IPAFISL10-4 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 2x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
IPAFISL10 | IPAFISL10-5 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IPAFISL10.3 |  | LABORATORIJ
IPAFISL10.3 | IPAFISL10.3-1 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 450 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) + 1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV/TV
> 1 x odtočna instalacija
Tehnični plini, komprimiran zrak, vakuum vključno z inštalacijami:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 600/500/600mm, notranje dimenzije: 470/380/500mm (š/g/v)
> mehko zapiranje vrat, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x krilna (1xD odpiranje)
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x fiksna polica: nosilnost 30 kg
> 1x fiksna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 75 kg, V=10 L
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB90.060.059.050.TR ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IPAFISL10.3 | IPAFISL10.3-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.350x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.350x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x870 mm
IPAFISL10.3 | IPAFISL10.3-3 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.800x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora med omarico in steno 350x870x20 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 600x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 600x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x hladna voda HV (za vakuumsko črpalko)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 750 (500-zgornji rob) x500x8mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s 1x polnimi vrati (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (1x600+1x1,200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL10.3 | IPAFISL10.3-4 | Obstenski delovni pult dim. 3.710x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x900x25 mm
> 1x 1.310x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.200x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 4x predal (4x150 mm)
IPAFISL10.2 |  | LABORATORIJ
IPAFISL10.2 | IPAFISL10.2-1 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 450 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) + 1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV/TV
> 1 x odtočna instalacija
Tehnični plini, komprimiran zrak, vakuum vključno z inštalacijami:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 600/500/600mm, notranje dimenzije: 470/380/500mm (š/g/v)
> mehko zapiranje vrat, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x krilna (1xD odpiranje)
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x fiksna polica: nosilnost 30 kg
> 1x fiksna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 75 kg, V=10 L
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB90.060.059.050.TR ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IPAFISL10.2 | IPAFISL10.2-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 6.400x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.600x900x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x hladna voda HV (za vakuumsko črpalko)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 4x omarica s 1x polnimi vrati (1xL/3xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 5.400 mm (4x600+2x900+1x1,200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL10.2 | IPAFISL10.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x900x900 mm na podpultnem hladilniku in zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm (montaža na podpultni hladilnik in zamrzovalnik)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x380x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x1,200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL10.2 | IPAFISL10.2-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.700x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150 mm, 1x300 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s 1x polnimi vrati (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x380x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (1x600+1x900+1x1,200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL10.2 | IPAFISL10.2-5 | Podstavek za opremo | 2 |  | 0
> podstavek za opremo na kovinskem H podstavku dim. 900x900x350 mm; dimenzije cevi 40x40x3 mm
> plošča iz Trespa Top Lab
IPAFISL10.4 |  | LABORATORIJ
IPAFISL10.4 | IPAFISL10.4-1 | Dvostranski delovni pult dim. 2.700x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=2.700 mm s delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na C podstavkih ter podpultnem hladilnku in zamrzovalniku | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.200
> 1x 900
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1x1,200+1x900 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 5.400 mm (2x2.700mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x750x25 mm
> 2x 900x750x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
> 2x 600x750x25 mm (montaža na podpultni hladilnik in zamrzovalnik)
> vmesna polnila v širini konstrukcije medijske celice modularne mere: 1x1.200+900 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xD/1xL odpiranje)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.200x600x870 mm
> 2xC podstavek 900x600x870 mm
električni priključki z napeljavami:
> 22x VT 230/16A V (11x na vsaki strani medijske celice)
> 2x DEA VT 230/16A V (1x na vsaki strani medijske celice)
> 2x UPS VT 230/16A V (1x na vsaki strani medijske celice)
> 2x VT 230/16A V (pod pultom za napajanje hladilnika in zamrzovalnika - zajeto v popisu električnih inštalacij, montažo izvajati v sodelovanju iz izvajalecm na objektu!)
> 2x DEA VT 230/16A V (pod pultom za napajanje hladilnika in vakuumske črpalke - zajeto v popisu električnih inštalacij, montažo izvajati v z izvajalcem el. instalacij na objektu!
> 1x LAN (pod kontrolo delovanja hladilnika in zamrzovalnika - zajeto v popisu električnih inštalacij, montažo izvajati v sodelovanju z izvajalcem el. instalacij na objektu!)
> montaža detektorjev plinov O2 in CO2 na kanalu medijske celice (zajeto v popisu električnih inštalacij, montažo izvajati v sodelovanju z izvajalcem el. instalacij na objektu!)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 12 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Tehnični plini, vakuum, komprimiran zrak vključno z napeljavami:
> 1 x dvojni izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar (montaža pod inštalacijskim kanalom medijske celice - dostopno z obeh strani pulta!)
IPAFISL10.4 | IPAFISL10.4-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x900x900 mm na podpultnem hladilniku in zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm (montaža na podpultni hladilnik in zamrzovalnik)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x1,200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL10.4 | IPAFISL10.4-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.070x900x900 mm na H podstavku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.070x900x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 1xH podstavek 900x750x870 mm
K2.4 |  | HODNIK
K2.4 | K2.4-1 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 3 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
2. NADSTROPJE - IPAFI
SREDNJA LAMELA
IPAFI11.1 |  | LABORATORIJ
IPAFI11.1 | IPAFI11.1-1 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 520 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x900x30(37) mm
> 1x korito dim ca. 350x350x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 2x poddigestorijska omarica (1x K/B, 1x F90) priključek DN90 (75) (2x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1 x armatura - DV (priklop na cirkulacijo)
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 3 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Tehnični plini, vakuum, komprimiran zrak:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
> 1 x izpust, CO2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
> 1x komprimiran zrak (KZ)
> 1x vakuum (VAC)
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 900/570/600 mm, notranje dimenzije: 770/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predal, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=5,5L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.089.S ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IPAFI11.1 | IPAFI11.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm (izrez v plošči ø150 (preveriti na licu mesta!) za dovodno cev zraka iz filterske enote za sosednjo odsesovalno komoro Iskra Pio OK9; filterska enota pod pultom!)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.700x750x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm. Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI11.1 | IPAFI11.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 4.500x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 3x 1.500x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150 mm+1x300 mm)
IPAFI11.1 | IPAFI11.1-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x750x750 mm na C podstavkih in visoke omare | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> 1x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x380x760 mm (1xD odpiranje)
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (1x1.200+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI11.1 | IPAFI11.1-5 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s steklenimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 1x nadgradna omara polna vrata dim. 900x550x610 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> cev/letev za pritrditev lestve L=900 mm
IPAFI11.1 | IPAFI11.1-6 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s steklenimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje 5x police)
> 1x nadgradna omara polna vrata dim. 900x550x610 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x nadgradna omara polna vrata dim. 600x550x610 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
> cev/letev za pritrditev lestve L=1.500 mm
> 1x alu lestev dim. ca.450x2.2.300 mm z obešalom
Visoke izvlečne omare (izvlek za shranjevanje trdnih kemikalij v ustrezni embalaži po EN 14727 (ni dovoljeno shranjevati kislin in baz ter vnetljivih kemikalij!); omara s kovinskim mrežastimi policami z ograjo na spodnjih in zgornjih vodilih (nosilnost police 10 kg (5x), nosilnost celotnega predala 120 kg (5x police)
> 1x dvodelna omara (dva izvlečna elementa) dim. 600x550x2.100 mm
IPAFI11.1 | IPAFI11.1-7 | Dvostranski delovni pult dim. 2.550x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=1.800 mm s čelnim pultom z delovno površino in pomivalnim koritom iz monolitne keramike ter delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.200 za nastavkom in pritrdili za montažo odsesovalne roke
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1,200 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (2x1.800mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.600x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.800x750x25 mm
> 1x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.200 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.600x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x stranska zapora 200x870x20 mm
> zapora zadaj 1.600.870.20 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x 600x550x870 mm (1x vrata 1xL odpiranje, 1x polica) - za montažo vakuumske črpalke (izrezi za prehod cevi in kablov)
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 2x omara 600x550x790 mm 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.200x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 1.200 (900-zgornji rob)x500x8mm
Električni priključki z napeljavami:
> 14x VT 230/16A V (7x na vsaki strani medijske celice)
> 2x DEA VT 230/16A V (1x na vsaki strani medijske celice)
> 2x UPS VT 230/16A V (1x na vsaki strani medijske celice)
> 2x VT 230/16A V (pod pultom za napajanje hladilnika in vakuumske črpalke)
> 1x DEA VT 230/16A V (pod pultom za napajanje hladilnika in vakuumske črpalke)
> 1x LAN (pod kontrolo delovanja hladilnika in vakuumske črpalke )
> montaža detektorjev plinov O2 in CO2 na kanalu medijske celice (zajeto v popisu električnih inštalacij, montažo izvajati v sodelovanju z izvajalcem el. instalacij na objektu!)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 9 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Tehnični plini, vakuum, komprimiran zrak:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar (montaža pod inštalacijskim kanalom medijske celice - dostopno z obeh strani pulta!)
> 1 x izpust, CO2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar (montaža pod inštalacijskim kanalom medijske celice - dostopno z obeh strani pulta!)
> 1x napeljava vakuum od vakuumske črpalke do vrha mediske celice
IPAFI11.1 | IPAFI11.1-8 | Odsesovalna roka: | 2 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 2x montaža na medijsko celico; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IPAFI11.2 |  | LABORATORIJ
IPAFI11.2 | IPAFI11.2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.500x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 350x870x20 mm med omaro in steno
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 2x demi voda (priklop na cirkulacijo) - 1x za MiliQ
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s polnimi vrati dim. 600x350x760 mm 1x vrata (1xD, 1x polica);
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Opomba: na pultu je predvidena postavitev naprave MiliQ
IPAFI11.2 | IPAFI11.2-2 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 350 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1 x armatura - DV (priklop na cirkulacijo)
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Tehnični plini, vakuum, komprimiran zrak:
> 1x komprimiran zrak (KZ)
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.100/570/600 mm, notranje dimenzije: 980/450/500mm (š/g/v)
> 2x vrata, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=11.5L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.110.2S ali enakovredno
IPAFI11.2 | IPAFI11.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.520x900x900 mm na C podstavkih in steni/stebru | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.520x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 600x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.520x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x300 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x380x760 mm (1xD odpiranje)
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI11.2 | IPAFI11.2-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.700x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 900x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x750x720 mm
> 1x C podstavek 900x750x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x750x8 mm
> 1x 900x750x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (1x vrata, 1x polica, ; dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (1x1.200+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI11.2 | IPAFI11.2-5 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 1.200x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: ca. 1.200x620x1.970 mm
> notranje dimenzije: ca. 1.050x520x1.750 mm
> 2x krilna vrata (odpiranje: 1xD/1xL), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 6x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz prašno barvane pločevine V=29 L, nosilnosti 60 kg/predal
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Acecos S-CLASSIC-90 model S90.196.120.WDAS ali enakovredno
IPAFI11.2 | IPAFI11.2-6 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 2x visoka omara s steklenimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 2x nadgradna omara polna vrata dim. 900x550x610 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje; 1x polica;)
> cev/letev za pritrditev lestve L=1.800 mm
> lesetev zajeta v poziciji IPAFISL11.1-6
IPAFI11.2 | IPAFI11.2-7 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IPAFI11.4 |  | LABORATORIJ
IPAFI11.4 | IPAFI11.4-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.670x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
> 1x 1.270x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
> 2x omara 900x550x640 mm 2x polna vrata (1xL/1xD odpiranje; 1x polica)
> 1x omara 450x550x640 mm 1x polna vrata (1xD odpiranje; 1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s 1x polnimi vrati (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (1x vrata, 1x polica) ; dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x900+1x600mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI11.4 | IPAFI11.4-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x300 mm)
> 1x omara 600x550x790 mm 1x polna vrata (1xD odpiranje; 1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (1x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev) ; dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x1.200mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI11.5 |  | LABORATORIJ
IPAFI11.5 | IPAFI11.5-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.960x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom
> 1x 1.200x750x30 (37) mm (proti razlivni rob levo+spredaj-zadaj)
> 1x 750x750x30 (37) mm (proti razlivni rob desno+spredaj-zadaj)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 450 mm s posodo za odpadke
> vertikalna zapora 150x870x20 mm
Podpultne omare na podstavku:
>1 predalnik dim. 600x550x870 mm 4x predal (4x150 mm)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> 1x omarica s 1x polnimi vrati (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (1x1200+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI11.6 |  | LABORATORIJ
IPAFI11.6 | IPAFI11.6-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.200x750x900 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih, podpultnem hladilniku in steni/stebru | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 1.500x750x25 mm (vpasano okoli stebra, montaža na hladilnik, steno, steber)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora med omaro in steno 150x870x20 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> 2x omarica s 1x polnimi vrati (2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.300 mm (1x1.200+1x900+2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI11.6 | IPAFI11.6-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.100x750x750 mm na C podstavkih, steni/stebru | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 2.100x750x25 mm (vpasano okoli stebra, montaža na steno, steber)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
IPAFI11.7 |  | LABORATORIJ
IPAFI11.7 | IPAFI11.7-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.000x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih, | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora med omaro in steno 150x870x20 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s 1x polnimi vrati (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (2x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI11.7 | IPAFI11.7-2 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 2x montaža na medijsko celico; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IPAFI12.1 |  | LABORATORIJ
IPAFISL12.1 | IPAFISL12.1-1 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 2x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (2xL odpiranje, 5x police)
> 1x visoka omara s steklenimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 2x nadgradna omara polna vrata dim. 600x550x610 mm 1x vrata (2xL odpiranje, 1x polica)
> 1x nadgradna omara polna vrata dim. 900x550x610 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje 1x polica)
> cev/letev za pritrditev lestve L=2.100 mm
> lestev zajeta pri poziciji IPAFISL12.3-1
IPAFISL12.1 | IPAFISL12.1-2 | Viseče omarice: | 1 |  | 0
> 2x omarica brez vrat (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x900+2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL12.1 | IPAFISL12.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.750x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 750x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 600x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IPAFISL12.1 | IPAFISL12.1-4 | Voziček | 1 |  | 0
> Dvonivojski voziček na kolesih s odlagalnimi površinami iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
ograjica h=50 mm na obeh policah po celotnem obodu
> dim. 900x600x750 mm
IPAFISL12.1 | IPAF7SL12.1-5 | Zavese med pregledovalnimi boksi | 1 |  | 0
Zavese na vodilih pritrjene na strop za pregrajevanje med posameznimi ležišči
> antibakterijski material
> čim večja absobcija zvoka
> enostavno vzdrževanje
> negorljiv material: klasa 1 po EN13773
> izdelano v več segmentih
> karnisa iz eloksiranega aluminija: širina tira 6 mm, debelina stene 1-1,2 mm, maksimalna obremenitev 6 kg/m'; kot npr. karnisa QUADRO 1200 ali enakovredno
> dolžina karnis:11,40 m (5 segmentov)
> višina 2.75 m (od tal do stropa); montaža karnise neposredno na strop
> segmenti (navedene so neto dolžine; nabor: 1,5: 1x2,70 + 2x2,20 + 1x1,50 + 1x3,70 m (skupna neto dolžina 12,30 m; bruto ca. 18,50 m)
IPAFI12.2 |  | LABORATORIJ
IPAFISL12.2 | IPAFISL12.2-1 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 3x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (3xD odpiranje, 5x police)
> 3x nadgradna omara polna vrata dim. 600x550x610 mm 1x vrata (3xD odpiranje, 1x polica)
> cev/letev za pritrditev lestve L=2.100 mm
> lestev zajeta pri poziciji IPAFISL12.3-1
IPAFISL12.2 | IPAFISL12.2-2 | Viseče omarice: | 1 |  | 0
> 4x omarica brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (4x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL12.2 | IPAFISL12.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.850x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.925x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
IPAFISL12.2 | IPAFISL12.2-4 | Premična delovna miza na kovinskem podstavku in kolesih | 2 |  | 0
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x720 mm; 4x kolesa (2x z zavoro)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IPAFISL12.2 | IPAFISL12.2-5 | Zavese med pregledovalnimi boksi | 1 |  | 0
Zavese na vodilih pritrjene na strop za pregrajevanje med posameznimi ležišči
> antibakterijski material
> čim večja absobcija zvoka
> enostavno vzdrževanje
> negorljiv material: klasa 1 po EN13773
> izdelano v več segmentih
> karnisa iz eloksiranega aluminija: širina tira 6 mm, debelina stene 1-1,2 mm, maksimalna obremenitev 6 kg/m'; kot npr. karnisa QUADRO 1200 ali enakovredno
> dolžina karnis:13,20 m (5 segmentov)
> višina 2.75 m (od tal do stropa); montaža vodila neposredno na strop+1x na steni (na prehodu med prostori)
> segmenti (navedene so neto dolžine; nabor: 1,5: 1x2,70 + 1x2,50 + 1x2,20 + 2x3,80 + 1x2,00 m (skupna neto dolžina 17.00 m; bruto ca. 25.50 m)
IPAFISL12.3 |  | LABORATORIJ
IPAFISL12.3 | IPAFISL12.3-1 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 5x police)
> 1x visoka omara s steklenimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 1x nadgradna omara polna vrata dim. 600x550x610 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
> 1x nadgradna omara polna vrata dim. 900x550x610 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje; 1x polica)
> cev/letev za pritrditev lestve L=1.500 mm
> 1x alu lestev dim. ca.450x2.300 mm z obešalom
IPAFISL12.3 | IPAFISL12.3-2 | Viseče omarice: | 1 |  | 0
> 2x omarica brez vrat (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL12.3 | IPAFISL12.3-3 | Prostostoječi delovni pult dim. 1.800x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IPAFISL12.3 | IPAFISL12.3-4 | Obstenski delovni pult dim. 3.850x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.925x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IPAFISL12.3 | IPAFISL12.3-5 | Premična delovna miza na kovinskem podstavku in kolesih | 2 |  | 0
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.800x750x720 mm; 4x kolesa (2x z zavoro)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IPAFISL12.3 | IPAFISL12.3-6 | Zavese med pregledovalnimi boksi | 1 |  | 0
Zavese na vodilih pritrjene na strop za pregrajevanje med posameznimi ležišči
> antibakterijski material
> čim večja absobcija zvoka
> enostavno vzdrževanje
> negorljiv material: klasa 1 po EN13773
> izdelano v več segmentih
> karnisa iz eloksiranega aluminija: širina tira 6 mm, debelina stene 1-1,2 mm, maksimalna obremenitev 6 kg/m'; kot npr. karnisa QUADRO 1200 ali enakovredno
> dolžina karnis: 3,85 m (1 segment)
> višina 2.75 m (od tal do stropa); montaža vodila neposredno na strop
> segmenti (navedene so neto dolžine; nabor: 1,5: 1x3,85 m (skupna neto dolžina 3,85 m; bruto ca. 5,70 m)
IPAFISL13 |  | LABORATORIJ
IPAFISL13 | IPAFISL13-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.850x750x900 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih, podpultnem hladilniku in steni/stebru | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 850x750x25 mm (vpasano okoli stebra, montaža na hladilnik, steber/steno)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> zapora med omaro in steno 150x870x20 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x300 mm)
> 1x omara z vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x200x8 mm
IPAFISL13 | IPAFISL13-2 | Viseče omarice: | 1 |  | 0
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL14.3 |  | LABORATORIJ
IPAFISL14.3 | IPAFISL14.3-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 2.150x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah z zavihkom h=200 mm zadaj/levo/desno:
> 1x 2.150x750x30/200 (37) mm
> 2x korito dim. 380x380x250 mm (sredinska postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara 2x vrata dim. 900x550x870 mm (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespe TopLab:
> 1x 2.150x400x1.5 mm
> 1x 750x400x1.5 mm (na prečni steni + ob digestoriju)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV (na senzor!)
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo) (na senzor!)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (1x1.200+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI14.3 | IPAFI14.3-2 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm za delo z izotopi po DIN 25466 | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175, DIN 25466
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> minimalni zračni pretok 500 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> maksimalni zračni pretok 1.000 m3/h
> delovna plošča iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz nerjaveče pločevine integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz nerjaveče pločevine
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1 x armatura - DV (priklop na cirkulacijo)
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 3 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.100/570/600 mm, notranje dimenzije: 980/450/500mm (š/g/v)
> 2x vrata, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=11.5L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.110.2S ali enakovredno
IPAFISL14.1 |  | LABORATORIJ
IPAFISL14.1 | IPAFISL14.1-1 | Obstenski delovni pult dim. 2.400x900x900 mm na podpultnih omarah, hladilniku in steni: | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine z zavihkom h=200 mm zadaj/levo/desno:
> 1x 2.400x900x30/200 (37) mm (vpasano okoli stebra)
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara z vrati dim. 900x550x870 mm, 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x vertikalna zapora dim. 250x870x20 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab:
> 1x 2.400x400x1,5 mm
> 1x 900x400x1,5 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica, ); dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (1x vrata, 1x polica, ; dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL14.1 | IPAFISL14.1-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom s in dim. 3.550x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine z oz. brez protirazlivnega roba na vseh stranicah z zavihkom h=200 mm zadaj/desno in ob stebru:
> 1x pult 1.200x750x30/200 (37) mm s protirazlivnmim robom in pomivalnim koritom
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
> 1x pult 2.350x750x30/200 mm brez protirazlivnega roba
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara 1x vrata dim. 600x550x870 mm (1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik dim. 600x550x870 mm; 4x predal (4x150 mm)
> 1x vertikalna zapora dim. 320x870x20 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab:
> 1x 750x400x1.5 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV (na senzor!)
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo) (na senzor!)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
IPAFI14.1 | IPAFI14.1-3 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm za delo z izotopi po DIN 25466 | 1 |  | 0
po EN 14175
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z integriranim filtrom delcev H13 nad komoro (učinkovitost: MPPS; 99,95% absopcija delcev)
> prikazovalnik nasičenosti filtrov mora biti vključen
> prikazovalnik padca tlakov mora biti vključen
> minimalni zračni pretok 800 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> maksimalni zračni pretok 1.000 m3/h
> delovna plošča iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz nerjaveče pločevine integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz nerjaveče pločevine (100% tesnenje med delovno ploščo in vertikalnimi oblogami)
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 6 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija iz nerajvečih cevi (enako, kot hišna inštalacija)
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.400/570/600 mm, notranje dimenzije: 1270/450/500mm (š/g/v)
> 3x vrata, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
>1x polica (v širšem delu): nosilnost 30 kg; RF
> 1x polica s perforiranim vložkom (v širšem delu): nosilnost 75 kg, V=22 L; RF
> 1x izvlečna polica (v ožjem delu): nosilnost 75 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom (v ožjem delu): nosilnost 50 kg; V=11.5L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-ST-90 model UB90.060.140.S2T ali enakovredno
Doadatno: > 1x vertikalna zapora med digestorijem in steno dim. 165x2.700x20 mm
IPAFISL14.2 |  | LABORATORIJ
IPAFI14.2 | IPAFI14.2-1 | Obstenski dvovišinski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.350x750x900/750 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine z oz. brez protirazlivnega roba na vseh stranicah z zavihkom h=200 mm zadaj/desno:
> 1x 900x750x30/200 (37) mm s protirazlivnim robom
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (sredinska postavitev)
> 1x 1.800x750x30/350 mm brez protirazlivnerga roba
> 1x 750x150x1,5 mm (vertikalna zapora med višjim in nižjim pultom)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 450 mm s posodo za odpadke
> 2x vertikalna zapora dim. 200x870x20 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab:
> 1x 1.500x400x1.5 mm (višji pult s koritom)
> 1x 1.800x400x1.5 mm (nižji pult na C podstavku)
> 1x750x400x1,5 mm (na prečni steni)
> 1x 750x150x1,5 mm (vertikalna zapora med višjim in nižjim pultom)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica, ); dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (1x vrata, 1x polica, ; dim. 900x350x760 mm
> 1x vertikalna zapora 50x760x20 mm (vertikala) +2x horizontalna zapora-spodaj/zgoraj 50x350x20 mm - med steno in omarico s polnimi vrati
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV (na senzor!)
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo) (na senzor!)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
IPAFI14.2 | IPAFI14.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.400x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine z zavihkom h=350 mm zadaj/desno:
> 1x 1.400x900x30/350 (37) mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab:
> 1x 1.400x400x1.5 mm
> 1x 900x400x1,5 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
IPAFISL |  | LABORATORIJ
IPAFISL | IPAFISL-1 | Obstenski delovni pult dim. 800x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 600x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.900x600x8 mm
> 2x 900x600x8 mm (na prečnih stenah)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
IPAFISP6 |  | LABORATORIJ
IPAFISP6 | IPAFISP6-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x750x870 mm
K2.5 |  | HODNIK
K2.5 | K2.5-1 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
K2.6 |  | HODNIK
K2.6 | K2.6-1 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 2x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 600x620x2.050 mm | 2 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunaje dimenzije: 600x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 450x420x1.860 mm
> 1x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.090
2. NADSTROPJE - IPAFI
JUŽNA LAMELA
IPAFI1.1. |  | LABORATORIJ
IPAFI1.1 | IPAFI1.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 6.000x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih, | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.800x900x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora dim. 350x20x870 mm (zapora med omaro in steno ob strani)
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x 900x550x870 mm (2x vrata, 1x polica)
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (150+150+350mm)
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (150+150+350mm)
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 1.500x750x870 mm
> 1xC podstavek 1.800x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x1.800x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x odprta omarica brez vrat (1x polica); dim. 600x350x750 mm
> 3x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x350x760 mm (2xD+ 1xL odpiranje)
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 5.100 mm (1x900+5x600+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Opomba: v sklopu pulta je predvidena montaža nizkega podpultnega zamrzovalnika dim 600x600x820 mm (zajeto v posebnem popisu!).
IPAFI1.1 | IPAFI1.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 5.700x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih, | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 3x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.200x900x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x 900x550x870 mm 3x predal (150x200x400mm)
> 2x zapora dim. 350x20x870 mm (zapora med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (150+150+350mm)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.500x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 3x 1.500x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x odprta omarica brez vrat (1x polica); dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x350x760 mm (2xD odpiranje)
> 3x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 5.700 mm (3x900+3x600+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Opomba: v sklopu pulta je predvidena montaža dveh nizkih podpultnih zamrzovalnikov dim 600x600x820 mm (zajeto v posebnem popisu!).
IPAFI1.1 | IPAFI1.1-3 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IPAFI1.1 | IPAFI1.1-4 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175 1-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman ali podoben digestorij
> maksimalni zračni pretok 450 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> omogočiti nastavitev: maksimalni zračni pretok 1.500 m3/h
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz keramike
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 315 mm
> dodatni odsesi: 2x poddigestorijska omarica (1x K/B, 1x F90) priključek DN90 (75) (2x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1 x armatura - DV (priklop na cirkulacijo)
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Tehnični plini, komprimiran zrak, vakuum:
> 1x komprimiran zrak (CA)
> 1x vakuum (VAC)
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 600/500/600mm, notranje dimenzije: 470/380/500mm (š/g/v)
> mehko zapiranje vrat, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x krilna (levo odpiranje)
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 30 kg
> 1x fiksna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 70 kg
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB90.060.059.050.TR ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 1.100/570/600mm, notranje dimenzije: (2x) 489/531/562 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IPAFI1.2 |  | LABORATORIJ
IPAFI1.2 | IPAFI1.2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.900x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih, | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 2x korito dim. 380x380x250 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.700x900x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x zapora dim. 350x20x870 mm (zapora med omaro in steno ob strani)
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x 450x550x870 mm; 3x predal (150+150+350mm)
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (150+150+350mm)
> 2x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (150+150+350mm)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.500x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x1.700x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x odprta omarica brez vrat (1x polica); dim. 900x350x750 mm
> 3x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x350x760 mm (2xD+ 1xL odpiranje)
> 1x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 450x350x760 mm (1xD odpiranje)
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 5.250 mm (2x900+3x600+1x450+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI1.2 | IPAFI1.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x900x900 mm na hladilniku in zamrzovalniku (!) | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.550x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm. Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Opomba: v sklopu pulta je predvidena montaža enega nizkega podpultnega zamrzovalnika in enega nizkega podpultnega hladilnika dim. 600x600x820 mm (zajeto v posebnem popisu!)
IPAFI1.2 | IPAFI1.2-3 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IPAFI1.2 | IPAFI1.2-4 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175 1-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman ali podoben digestorij
> maksimalni zračni pretok 450 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> omogočiti nastavitev: maksimalni zračni pretok 1.500 m3/h
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz keramike
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 315 mm
> dodatni odsesi: 2x poddigestorijska omarica (1x K/B, 1x F90) priključek DN90 (75) (2x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1 x armatura - DV (priklop na cirkulacijo)
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Tehnični plini, komprimiran zrak, vakuum:
> 1x komprimiran zrak (CA)
> 1x vakuum (VAC)
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 600/500/600mm, notranje dimenzije: 470/380/500mm (š/g/v)
> mehko zapiranje vrat, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x krilna (levo odpiranje)
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 30 kg
> 1x fiksna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 70 kg
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB90.060.059.050.TR ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IPAFI1.2 | IPAFI1.2-5 | Visoke izvlečne omare | 1 |  | 0
Visoke izvlečne omare (izvlek za shranjevanje trdnih kemikalij v ustrezni embalaži po EN 14727 (ni dovoljeno shranjevati kislin in baz ter vnetljivih kemikalij!); omara s kovinskim mrežastimi policami z ograjo na spodnjih in zgornjih vodilih (nosilnost police 10 kg (5x), nosilnost celotnega predala 120 kg (5x police)
> 1x dvodelna omara (dva izvlečna elementa) dim. 600x550x2.100 mm
> 1x enodelna omara (en izvlečni element) dim. 300x550x2.100 mm
IPAFI1.2 | IPAFI1.2-6 | Tehtalna miza 900/750/750 mm | 1 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošča iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
IPAFI2.1 |  | LABORATORIJ
IPAFI2.1 | IPAFI2.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.600x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih, | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 2x korito dim. 380x380x250 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm (montaža na podpultni zamrzovalnik in hladilnik)
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.700x900x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke (pod koritom-višina!)
> 1x zapora dim. 350x20x870 mm (zapora med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x 150 mm)
> 2x omara 900x550x790 mm (2x vrata; 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.500x750x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x350x760 mm (1xD odpiranje)
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.800 mm (1x600+2x900+2x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Opomba: v sklopu pulta je predvidena montaža enega nizkega podpultnega zamrzovalnika in enega nizkega podpultnega hladilnika dim. 600x600x820 mm (zajeto v posebnem popisu!)
IPAFI2.1 | IPAFI2.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.400x900x750 mm C podstavkih v segmentih med laminar komorami | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 900x900x25 mm
> 1x 600x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 900x550x640 mm 2x predal (150+350 mm)
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x 150 mm)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 900x750x720 mm
> 1xC podstavek 600x750x720 mm
Viseče omarice:
> 1x odprta omarica brez vrat (1x polica); dim. 600x380x750 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Opomba: v sklopu pulta je predvidena montaža dveh laminar komor (zajeto v posebnem popisu!).
IPAFI4.1 |  | LABORATORIJ
IPAFI4.1 | IPAFI4.1-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x900x900 mm na hladilniku in zamrzovalniku (!) + montaža na steno/steber in digestorij | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 2.000x750x25 mm (vpasan okoli stebra)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+350 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.350x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm. Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Opomba: v sklopu pulta je predvidena montaža enega nizkega podpultnega zamrzovalnika in enega nizkega podpultnega hladilnika dim. 600x600x820 mm (zajeto v posebnem popisu!)
IPAFI4.1 | IPAFI4.1-2 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175 1-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman ali podoben digestorij
> maksimalni zračni pretok 450 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> omogočiti nastavitev: maksimalni zračni pretok 1.500 m3/h
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz keramike
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 315 mm
> dodatni odsesi: 2x poddigestorijska omarica (1x K/B, 1x F90) priključek DN90 (75) (2x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1 x armatura - DV (priklop na cirkulacijo)
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Tehnični plini, komprimiran zrak, vakuum:
> 1x komprimiran zrak (CA)
> 1x vakuum (VAC)
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 600/500/600mm, notranje dimenzije: 470/380/500mm (š/g/v)
> mehko zapiranje vrat, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x krilna (levo odpiranje)
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 30 kg
> 1x fiksna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 70 kg
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB90.060.059.050.TR ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IPAFI4.1 | IPAFI4.1-3 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.400x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih, | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 900x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (sredinska postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 450 mm s posodo za odpadke (pod koritom-višina!)
> 1x zapora dim. 150x20x870 mm (zapora med omaro in steno ob strani)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x 150+300 mm)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x 150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 1.500x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1800 mm (2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI4.1 | IPAFI4.1-4 | Obstenski delovni pult dim. 900x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 900x600x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 2.000x750x8 mm (desno do stene, tudi za antivibracisko mizo)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI4.1 | IPAFI4.1-5 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IPAFI4.1 | IPAFI4.1-6 | Zatemnitvene zavese ob vhodnih vratih | 1 |  | 0
Zavese na vodilih pritrjene na strop
> antibakterijski material
> 100% zatemnitev
> enostavno vzdrževanje
> negorljiv material
> izdelano v več segmentih
> višina 2.75 m (od tal do stropa); montaža vodila neposredno na strop
> segmenti (navedene so neto dolžine; nabor: 1,5: 1x2,00 m; bruto ca. 3.00 m)
IPAFI4.2 |  | LABORATORIJ
IPAFI4.2 | IPAFI4.2-1 | Obstenski delovni pult dim. 900x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 900x600x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.900x750x8 mm (levo do stene, tudi za antivibracijsko mizo)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI4.2 | IPAFI4.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.100x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x750x25 mm
> 1x 1.200x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 900x600x720 mm
> 1xC podstavek 1.200x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x640 mm 2x predal (1x 150+300 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x750x8 mm
> 1x 1.200x750x8 mm
> 1x 1.350x750x8 mm (levo do stene, tudi za antivibracijsko mizo)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vmesna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x 1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI4.3 |  | LABORATORIJ
IPAFI4.3 | IPAFI4.3-1 | Obstenski delovni pult dim. 2.750x900x900 mm na C podstavkih in podpultnem zamrzovalniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.550x900x25 mm (montaža tudi na steno!)
> 1x 1.200x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 900x750x870 mm
> 1xC podstavek 1.200x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 1.200x550x640 mm 3x predal (2x 150+300 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.550x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
> 2x 900x600x8 mm (na prečnih stenah)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI4.3 | IPAFI4.3-2 | Zatemnitvene zavese ob vhodnih vratih | 1 |  | 0
Zavese na vodilih pritrjene na strop
> antibakterijski material
> 100% zatemnitev
> enostavno vzdrževanje
> negorljiv material
> izdelano v več segmentih
> višina 2.75 m (od tal do stropa); montaža vodila neposredno na strop
> segmenti (navedene so neto dolžine; nabor: 1,5: 1x2,00 m; bruto ca. 3.00 m)
IPAFI5.1.2 |  | LABORATORIJ
IPAFI5.1.2 | IPAFI5.1.2-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x 150+300 mm)
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x 150+300 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x350x760 mm (1xL odpiranje)
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI5.1.2 | IPAFI5.1.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 1.800x750x720 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x350x760 mm (1xL odpiranje)
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI5.1.2 | IPAFI5.1.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.100x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.600x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.500x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x 150 mm)
IPAFI5.1.2 | IPAFI5.1.2-4 | Obstenski delovni pult dim. 3.400x900x750 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.900x900x25 mm (montaža tudi na steno; vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1xH podstavek 1.500x750x720 mm
> 1xH podstavek 1.200x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x640 mm 2x predal (1x 150+300 mm)
> 1x omara 900x550x640 mm (2x vrata; 1x polica)
IPAFI5.1.2 | IPAFI5.1.2-5 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 600x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> notranje dimenzije: ca. 450x520x1.750 mm
> 1x krilna vrata (odpiranje: 1xD), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 4x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz PP V=11 L, nosilnosti 50 kg/predal
> 1x spodnja lovilna posoda iz PP V =11 L
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Asecos S-CLASSIC-90 model S90.196.060.R ali enakovredno
IPAFI5.1.4 |  | LABORATORIJ
IPAFI5.1.4 | IPAFI5.1.4-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.800x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.800x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm 4x predal (1x150+3x200mm)
> 1x zapora dim. 350x20x870 mm (zapora med omaro in steno ob strani)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (1x900+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI5.1.4 | IPAFI5.1.4-2 | Tehtalna miza 900/900/750 mm | 1 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošča iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI5.1.3 |  | LABORATORIJ
IPAFI5.1.3 | IPAFI5.1.3-1 | Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> 1x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x350x760 mm (1xD odpiranje)
IPAFI5.2 |  | LABORATORIJ
IPAFI5.2 | IPAFI5.2-1 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175-7
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij Za delo z visokimi koncentracijami kislin in visokimi temperaturami po EN14175-7
> minimalni zračni pretok 750 m3/h, (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> omogočiti nastavitev: maksimalni zračni pretok 1.000 m3/h
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x korito dim ca. 350x350x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz keramike
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 315 mm
> dodatni odsesi: 2x poddigestorijska omarica (1x K/B, 1x F90) priključek DN90 (75) (2x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1 x armatura - DV (priklop na cirkulacijo)
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 600/500/600mm, notranje dimenzije: 470/380/500mm (š/g/v)
> mehko zapiranje vrat, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x krilna (levo odpiranje)
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 30 kg
> 1x fiksna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 70 kg
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB90.060.059.050.TR ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatnih plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IPAFI5.2 | IPAFI5.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.850x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.050x750x25 mm
> 1x 1.800x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 900x600x720 mm
> 1xC podstavek 1.800x600x720 mm
IPAFI5.2 | IPAFI5.2-3 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.900x900x900 mm na podpultnih omaricah in C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.850x900x25 mm
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 750x900x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora dim. 350x20x870 mm (zapora med omaro in steno ob strani)
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x 150mm)
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1xH podstavek 1.800x750x870 mm
> 1xC podstavek 1.800.750.870 mm
> 1x H podstavek 600x600x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.850x600x8 mm
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.900x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x350x760 mm (1xD odpiranje)
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.900 mm (1x900+1x600+2x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI6.1 |  | LABORATORIJ
IPAFI6.1 | IPAFI6.1-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150+1x300 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x350x760 mm (1xD odpiranje)
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI6.1 | IPAFI6.1-2 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175-7
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij Za delo z visokimi koncentracijami kislin in visokimi temperaturami po EN14175-7
> minimalni zračni pretok 750 m3/h, (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> omogočiti nastavitev: maksimalni zračni pretok 1.000 m3/h
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz keramike
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 315 mm
> dodatni odsesi: 2x poddigestorijska omarica (1x K/B, 1x F90) priključek DN90 (75) (2x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1 x armatura - DV (priklop na cirkulacijo)
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 600/500/600mm, notranje dimenzije: 470/380/500mm (š/g/v)
> mehko zapiranje vrat, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x krilna (levo odpiranje)
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 30 kg
> 1x fiksna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 70 kg
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB90.060.059.050.TR ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IPAFI6.1 | IPAFI6.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.920x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 920x900x25 mm (upasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.500x750x720 mm
> 1xC podstavek 600x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IPAFI6.1 | IPAFI6.1-4 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.100x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x900x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora dim. 350x20x870 mm (zapora med omaro in steno ob strani)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 900x550x790 mm 1x vrata (1xL, 1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 900x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x.1200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI6.2 |  | LABORATORIJ
IPAFI6.2 | IPAFI6.2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.900x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 900x900x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora dim. 350x20x870 mm (zapora med omaro in steno ob strani)
Podpultne omare na kolesih:
> 2x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL, 1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 900x750x870 mm
> 1xC podstavek 1.500x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x350x760 mm (1xD odpiranje)
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (2x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI6.2 | IPAFI6.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.920x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 920x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.500x750x720 mm
> 1xC podstavek 600x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IPAFI6.2 | IPAFI6.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x omara 600x550x640 mm 1x vrata (1xD, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x750x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1xvertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x1.200mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI6.2 | IPAFI6.2-4 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 600x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> notranje dimenzije: ca. 450x520x1.750 mm
> 1x krilna vrata (odpiranje: 1xD), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 4x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz PP V=11 L, nosilnosti 50 kg/predal
> 1x spodnja lovilna posoda iz PP V =11 L
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Acecos S-CLASSIC-90 model S90.196.060.R ali enakovredno
IPAFI6.2 | IPAFI6.2-5 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IPAFI6.3 |  | LABORATORIJ
IPAFI6.3 | IPAFI6.3-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.900x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.400x900x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora dim. 350x20x870 mm (zapora med omaro in steno ob strani)
Podpultne omare na kolesih:
> 2x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL, 1xD odpiranje, 1x polica)
> 3x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 1.200x750x870 mm
> 2xC podstavek 1.500x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.400x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x350x760 mm (3xD odpiranje)
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.500 mm (3x900+3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI6.3 | IPAFI6.3-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.050x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 2.050x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 1.800x600x720 mm
IPAFI6.3 | IPAFI6.3-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.300x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.300x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 600x550x640 mm 1x vrata (1xL, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 1.200x600x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 650x750x8 mm
IPAFI6.3 | IPAFI6.3-4 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175-7
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij Za delo z visokimi koncentracijami kislin in visokimi temperaturami po EN14175-7
> minimalni zračni pretok 750 m3/h, max. (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> omogočiti nastavitev: maksimalni zračni pretok 1.000 m3/h
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz keramike
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 300 mm
> dodatni odsesi: 2x poddigestorijska omarica (1x K/B, 1x F90) priključek DN90 (75) (2x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1 x armatura - DV (priklop na cirkulacijo)
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 600/500/600mm, notranje dimenzije: 470/380/500mm (š/g/v)
> mehko zapiranje vrat, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x krilna (levo odpiranje)
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 30 kg
> 1x fiksna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 70 kg
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB90.060.059.050.TR ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IPAFI6.3 | IPAFI6.3-5 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IPAFI7 |  | LABORATORIJ
IPAFI7 | IPAFI7-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.350x900x750 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.850x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD, 1x polica)
> 1x predalnik 900x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x H podstavek 1.800x750x720 mm
IPAFI7 | IPAFI7-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.400x900x750 mm v dveh segmentih na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.750x900x25 mm
> 1x 1.650x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x750x720 mm
IPAFI7 | IPAFI7-3 | Obstenski delovni pult dim. 600x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 600x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 600x550x640 mm 1x vrata (1xL, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 600x750x720 mm
IPAFI7 | IPAFI7-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xD, 1x polica)
> 2x predalnik 900x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x750x870 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1xvertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> 1x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x350x760 mm (1xD odpiranje)
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (1x1.200+1x600mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI5.1.1 |  | LABORATORIJ
IPAFI5.1.1 | IPAFI5.1.1-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.700x750x900 mm na C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 700x750x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xL, 1x polica)
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (3x150 mm+1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x H podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 600x600x870 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x350x760 mm (3xL odpiranje)
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (1x900+3x600mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFI5.1.1 | IPAFI5.1.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.450x900x750 mm na C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.850x900x25 mm
> 1x 1.550x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x750x720 mm
> 1x H podstavek 1.500x750x720 mm
IPAFI5.1.1 | IPAFI5.1.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.450x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x900x25 mm
> 1x 1.050x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x omara 600x550x640 mm 1x vrata (1xD, 1x polica)
> 2x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.200x750x720 mm
> 1x C podstavek 900x750x720 mm
IPAFI5.1.1 | IPAFI5.1.1-4 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 600x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> notranje dimenzije: ca. 450x520x1.750 mm
> 1x krilna vrata (odpiranje: 1xL), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 4x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz PP V=11 L, nosilnosti 50 kg/predal
> 1x spodnja lovilna posoda iz PP V =11 L
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Acecos S-CLASSIC-90 model S90.196.060.R ali enakovredno
IPAFI5.1.1 | IPAFI5.1.1-5 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IPAFI3.1 |  | LABORATORIJ
IPAFI3.1 | IPAFI3.1-1 | Obstenski delovni pult dim. 900x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x640 mm 2x predal (1x150 +1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x750x720 mm
IPAFI3.1 | IPAFI3.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 600x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 600x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 600x750x720 mm
Viseče omarice:
> 1x odprta omarica brez vrat (1x polica); dim. 600x380x750 mm
IPAFI3.1 | IPAFI3.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 900x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x640 mm 2x predal (1x150 +1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x750x720 mm
IPAFI3.1 | IPAFI3.1-4 | Obstenski delovni pult dim. 5.600x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.800x900x25 mm
> 1x 2.000x900x25 mm (montaža na 1 podpultni hladilnik in 1 podpultni zamrzovalnik + montaža na steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xL, 1x polica)
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150 mm+1x300 mm)
> 2x predalnik 1.200x550x790 mm 3x predal (2x150 mm+1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.800x750x870 mm
> 1x C podstavek 600x750x870 mm
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1 vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> 2x omarica (1x vrata, 1x polica); dim. 600x350x760 mm (1xL/1xD odpiranje)
IPAFISL3.3 |  | LABORATORIJ
IPAFISL.3 | IPAFISL3.3-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.500x750x900 mm na podpultnih omaricah, podpultnem hladilniku in zamrzovalniku in steni | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 900x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (sredinska postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.600x750x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 450 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 150x870x20 mm (med omaro in steno)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 750 (500-zgornji rob)x500x8mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
K2.7 |  | HODNIK
K2.7 | K2.7-1 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 2 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunaje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
K2.7 | K2.7-2 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 900x610x2.050 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunaje dimenzije: 900x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 750x420x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.090
K2.7 | K2.7-3 | Visoke izvlečne omare | 1 |  | 0
Visoke izvlečne omare (izvlek za shranjevanje trdnih kemikalij v ustrezni embalaži po EN 14727 (ni dovoljeno shranjevati kislin in baz ter vnetljivih kemikalij!); omara s kovinskim mrežastimi policami z ograjo na spodnjih in zgornjih vodilih (nosilnost police 10 kg (5x), nosilnost celotnega predala 120 kg (5x police)
> 1x dvodelna omara (dva izvlečna elementa) dim. 600x550x2.100 mm
> 1x enodelna omara (en izvlečni element) dim. 300x550x2.100 mm
2. NADSTROPJE - IPAFI
VZHODNA LAMELA
IPAFISL15.1 |  | LABORATORIJ
IPAFISL15.1 | IPAFISL15.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.350x750x900 mm na podpultnih omaricah in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 1x 1.150x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
> 2x korito dim. 380x380x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 150x870x20 mm (med omaro in steno)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 900x600x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.150x600x8 mm
> 2x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL15.1 | IPAFISL15.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.100x750x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 2.100x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.800x600x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 2.100x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL15.2 |  | LABORATORIJ
IPAFI15.2 | IPAFI15.2-1 | Obstenski delovni pult dim. 2.300x750x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 1.100x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.200x600x870 mm
> 1x H podstavek 900x600x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.100x600x8 mm
> 2x 750x600x8 mm (na prečnih stenah)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x300 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, ; dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (1x1.200+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL15.3 |  | LABORATORIJ
IPAFISL15.3 | IPAFISL15.3-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.200x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 150x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISL15.3 | IPAFISL15.3-2 | Zatemnitvene zavese med delovnimi postajami z mikroskopi | 1 |  | 0
Zavese na vodilih pritrjene na strop za pregrajevanje med delovnimi postajami z mikroskopi
> antibakterijski material
> 100% zatemnitev
> enostavno vzdrževanje
> negorljiv material
> izdelano v več segmentih
> višina 2.75 m (od tal do stropa); montaža vodila neposredno na strop
> segmenti (navedene so neto dolžine; nabor: 1,5: 2x2,90 (skupna neto dolžina 5.80 m; bruto ca. 8.70 m)
IPAFISP3 |  | LABORATORIJ
IPAFISP3 | IPAFISP3-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.900x900x900 mm na podpultnih omaricah in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 900x900x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati dim. 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje 1x polica)
> 2x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica s 1x polnimi vrati (2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.900 mm (3x900+2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISP3 | IPAFISP3-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.400x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 900x900x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 2x omara s polnimi vrati dim. 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje 1x polica)
> 1x omara s polnimi vrati dim. 600x550x870 mm 1x vrata (1xD odpiranje 1x polica)
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s 1x polnimi vrati (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (2x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISP3 | IPAFISP3-3 | Obstenski delovni pult dim. 2.400x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 900x900x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 2x omara s polnimi vrati dim. 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje 1x polica)
> 1x omara s polnimi vrati dim. 600x550x870 mm 1x vrata (1xD odpiranje 1x polica)
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s 1x polnimi vrati (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (2x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISP7 |  | LABORATORIJ
IPAFISP7 | IPAFISP7-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 6.450x900x900 mm na podpultnih omaricah in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 900x900x25 mm
> 1x 1.050x900x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Kovinski podstavki:
> 2x H podstavek 1.500x750x870 mm
> 2x H podstavek 900x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (150+150+350mm)
> 2x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (150+150+350mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 1.050x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 4x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s 1x polnimi vrati (1xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 5.400 mm (4x900+3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISP7 | IPAFISP7-2 | Obstenski delovni pult dim. 6.400x900x900 mm na podpultnih omaricah, H podstavkih, podpultnem hladilniku in zamrzovalniku, steni/stebru | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.200x900x25 mm
> 1x 2.200x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 3x H podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (150+150+350mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 2.200x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> 2x omarica s 1x polnimi vrati (2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 5.100 mm (3x900+2x600+1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISP8 |  | LABORATORIJ
IPAFISP8 | IPAFISP8-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.100x900x900 mm na podpultnih omaricah in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.600x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.600x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 2x demi voda (priklop na cirkulacijo, 1x priklop za Mily Q)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s 1x polnimi vrati (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica,); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (1x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISP8 | IPAFISP8-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.750x900x900 mm na podpultnih omaricah in pomivalnim strojem | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 1x 900x900x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj)
> 1x 1.200x900x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj)
> 1x 1.450x900x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
> 2x korito dim. 380x380x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati dim. 600x550x870 mm (1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik dim. 600x550x870 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x predalnik dim. 450x550x870 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x predalnik dim. 900x550x870 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x zapora 50x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.200x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 1.450x600x8 mm
> 2x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica,); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.300 mm (2x1.200+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISP8a |  | LABORATORIJ
IPAFISP8a | IPAFISP8a-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.550x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.550x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (150+150+350mm)
> 1x omara s polnimi vrati dim. 900x550x790 mm (2x vrata, 1xD/1xL odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.550x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s 1x polnimi vrati (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x380x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x90+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISP8a | IPAFISP8a-2 | Voziček | 1 |  | 0
> Dvonivojski voziček na kolesih s odlagalnimi površinami iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
ograjica h=50 mm na obeh policah po celotnem obodu
> dim. 900x600x750 mm
IPAFISP9 |  | LABORATORIJ
IPAFISP9 | IPAFISP9-1 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksiimalni zračni pretok 350 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.100/570/600 mm, notranje dimenzije: 980/450/500mm (š/g/v)
> 2x vrata, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=11.5L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.110.2S ali enakovredno
IPAFISP9 | IPAFISP9-2 | Tehtalna miza 900/750/750 mm | 3 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošča iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
IPAFISP9 | IPAFISP9-3 | Obstenski delovni pult dim. 2.400x750x900 mm na H podstavkih, podpultne m zamrzovalniku in hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.200x600x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.200x600x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica, 1x vertikalna delitev); dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x1.200 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFISP9 | IPAFISP9-4 | Viseče omarice in stenske oboge nad tehtalnimi mizami | 1 |  | 0
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi drsnimi vrati (2x vrata, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 900x750x8 mm
Po končani montaži oblog se montira elektro parapetni kanal (PP). Za prehode kablov upoštevati izreze v oblogah za PP kanalom. Montažo PP kanalov in oblog izvajati v sodelovanju z elektro monterji!

## 3. NADSTROPJE
|  | POPIS LABORATORIJSKE OPREME - 3. NADSTROPJE |  | SKUPAJ | 0
3. NADSTROPJE - IFET
SEVERNA LAMELA
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
IFETL1 |  | LABORATORIJ
IFETL1 | IFETL1-1 | Dvostranski delovni pult dim. 3.450x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=2.700 mm s čelnim pultom z delovno površino in pomivalnim koritom iz monolitne keramike ter delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x900 mm
> 1x1.200 mm
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (900+1,200 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 5.400 mm (2x2.700mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.600x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x750x25 mm
> 2x 1.500x750x25 mm
> 2x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.200+900 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.600x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x stranska zapora 200x870x20 mm
> 1x hrbtna zapora 1.600x870x20 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 2x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.200x600x870 mm
> 2xC podstavek 900x600x870 mm
> 2xC podstavek 600x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 1.200 (900-zgornji rob)x500x8mm
električni priključki z napeljavami:
> 24x VT 230/16A V (12x na vsaki strani medijske celice)
> 4x DEA VT 230/16A V (2x na vsaki strani medijske celice)
> 4x UPS VT 230/16A V (2x na vsaki strani medijske celice)
> 4x LAN - samo vtičnice (2x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 10 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
IFETL1 | IFETL1-2 | Obstenski delovni pult dim. 5.600x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 3x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.100x900x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x C podstavek 900x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.100x600x8 mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.900 mm (2x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETL1 | IFETL1-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x300 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
IFETL1 | IFETL1-4 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 5x police)
IFETL3 |  | LABORATORIJ
IFETL3 | IFETL3-1 | Dvostranski delovni pult dim. 2.400x1.900x900 mm z dvostransko medijsko celico L=2.400 mm s delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.800 mm
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1x1,800mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 4.800 mm (2x2.400mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.800x900x25 mm
> 2x 600x900x25 mm
> vmesna polnila v širini konstrukcije medijske celice modularne mere: 1x1.800 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150mm)
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.800x750x870 mm
> 2xC podstavek 600x750x870 mm
Električni priključki z napeljavami:
> 22x VT 230/16A V (11x na vsaki strani medijske celice)
> 2x DEA VT 230/16A V (1x na vsaki strani medijske celice)
> 4x UPS VT 230/16A V (2x na vsaki strani medijske celice)
> 4x LAN (samo vtičnica) (2x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 11 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
IFETL3 | IFETL3-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.200x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steni)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.200x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 750x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 4x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.200 mm (4x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETL3 | IFETL3-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.350x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 1.550x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x600x8 mm
> 1x 1.550x600x8 mm
> 1x 750x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x750x870 mm
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 4x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.300 mm (4x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETL3 | IFETL3-4 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 520 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) + 1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 3 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 900/570/600 mm, notranje dimenzije: 770/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predal, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=5,5L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.089.S ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IFETL3 | IFETL3-5 | Obstenski delovni pult dim. 3.920x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.850x750x25 mm
> 1x 2. 070x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm)
IFETL3 | IFETL3-6 | Obstenski delovni pult dim. 2.920x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 1.120x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm)
IFETL3 | IFETL3-7 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xD odpiranje, 5x police)
> 1x kombinirana visoka omara s polnimi vrati in predali dim. 600x550x2.100 mm; spodnji del h=900 mm 4x predal (1x150+3x200 mm); zgornji del h=1.100 mm; 1x vrata (1xL odpiranje, 3x police)
IFETL4 |  | LABORATORIJ
IFETL4 | IFETL4-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 8.200x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 1.900x900x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.800x600x8 mm
> 1x 1.900x600x8 mm
> 1x 900x600x8 (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x C podstavek 1.800x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 4x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
> 3x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 5x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/3xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 5.700 mm (5x600+3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETL4 | IFETL4-2 | Dvovišinski obstenski delovni pult dim. 4.950x900x900/750 mm na podpultnih omaricah, C in H podstavkih ter steni/stebru | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.950x900x25 mm (montaža tudi na steno/steber; stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.350x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica); dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (1x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETL4 | IFETL4-3 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 520 m3/h(ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h); 1x poddigestorijska omarica (K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 3 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 900/570/600 mm, notranje dimenzije: 770/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predal, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=5,5L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.089.S ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IFETL4 | IFETL4-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.950x900x750 mm na C podstavku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.950x900x25 mm (zadnji rob prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x750x720 mm
IFETL4 | IFETL4-5 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 2x montaža na medijsko celico; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IFETL5 |  | LABORATORIJ
IFETL5 | IFETL5-1 | Dvostranski delovni pult dim. 2.400x1.900x900 mm z dvostransko medijsko celico L=2.400 mm z delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.800 mm
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1x1,800mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 4.800 mm (2x2.400mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.800x900x25 mm
> 2x 600x900x25 mm
> vmesna polnila v širini konstrukcije medijske celice modularne mere: 1x1.800 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150mm)
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.800x750x870 mm
> 2xC podstavek 600x750x870 mm
Električni priključki z napeljavami:
> 22x VT 230/16A V (11x na vsaki strani medijske celice)
> 2x DEA VT 230/16A V (1x na vsaki strani medijske celice)
> 2x UPS VT 230/16A V (1x na vsaki strani medijske celice)
> 4x LAN (samo vtičnica) (2x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 10 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
IFETL5 | IFETL5-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.400x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.700x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 4x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (4x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETL5 | IFETL5-3 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksmalni zračni pretok 520 m3/h(ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) + 1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
> omarica z varovalkami vključno z avtomatsko varovalko (FID)
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 3 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 900/570/600 mm, notranje dimenzije: 770/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predal, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=5,5L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.089.S ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IFETL5 | IFETL5-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.100x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
IFETL5 | IFETL5-5 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 2x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xD odpiranje, 5x police)
> 2x visoka omara s steklenimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xD odpiranje, 5x police)
> 1x kombinirana visoka omara s polnimi vrati in predali dim. 600x550x2.100 mm; spodnji del h=900 mm 4x predal (1x150+3x200 mm); zgornji del h=1.100 mm; 1x vrata (1xL odpiranje, 3x police)
IFETLS8 |  | LABORATORIJ
IFETLS8 | IFETLS8-1 | Dvovišinski obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.750x900x900/750 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in steni/stebru | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
> 1x 1.350x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x200x8 mm (pod okenskim parapetom)
> 1x 900x600x8 (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
> 1x C podstavek 900x750x720 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 750 (500-zgornji rob)x500x8mm
IFETLS8 | IFETLS8-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 2x kombinirana visoka omara s polnimi vrati in predali dim. 600x550x2.100 mm; spodnji del h=900 mm 4x predal (1x150+3x200 mm); zgornji del h=1.100 mm; 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 3x police)
IFETL2.2 |  | LABORATORIJ
IFETL2.2 | IFETL2.2-1 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 2x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 600x620x2.050 mm | 2 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunaje dimenzije: 600x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 450x420x1.860 mm
> 1x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.060
IFETL2.2 | IFETL2.2-2 | Mobilna miza | 1 |  | 0
> mobilna miza na H podstavku na 6 kolesih (4x z zavoro) dim. 2.300x900x750 mm
> delovna plošča iz Trespa Top Lab
> dimenzije mize uskladiti z dobaviteljem opreme, ki bo namešečena na mizi
IFETL2.2 | IFETL2.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.150x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.150x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.150x750x8 mm
> 1x 900x750x8 (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x750x720 mm
IFETLS1 |  | LABORATORIJ
IFETLS1 | IFETLS1-1 | Dvovišinski obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.400x900x900/750 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 900x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (sredinska postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm (1x s posodo za odpadke)
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETLS1 | IFETLS1-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.120x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.120x900x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x750x870 mm
IFETLS1 | IFETLS1-3 | Obstenski delovni pult dim. 2.550x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.650x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 900x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETLS1 | IFETLS1-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.650x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.650x750x25 mm (zadnji rob prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm)
IFETLS2 |  | LABORATORIJ
IFETLS2 | IFETLS2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.100x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETLS2 | IFETLS2-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.400x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.400x900x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade, vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
IFETLS2 | IFETLS2-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.830x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.830x900x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
IFETLS2 | IFETLS2-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.030x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 2.030x900x25 mm (zadnji rob prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x640 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
> 2x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IFETLS2 | IFETLS2-5 | Podstavek za opremo | 2 |  | 0
> podstavek za opremo na kovinskem H podstavku dim. 750x750x350 mm; dimenzije cevi 40x40x3 mm
> plošča iz Trespa Top Lab
IFETLS3 |  | LABORATORIJ
IFETLS3 | IFETLS3-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.400x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 4x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (4x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETLS3 | IFETLS3-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
IFETLS3 | IFETLS3-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.900x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.900x900x25 mm (stranski rob prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x750x720 mm
IFETLS3 | IFETLS3-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.780x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.780x900x25 mm (zadnji rob prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
IFETLS3 | IFETLS3-5 | Podstavek za opremo | 2 |  | 0
> podstavek za opremo na kovinskem H podstavku dim. 750x750x350 mm; dimenzije cevi 40x40x3 mm
> plošča iz Trespa Top Lab
IFETLS4 |  | LABORATORIJ
IFETLS4 | IFETLS4-1 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 350 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 3 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.100/570/600 mm, notranje dimenzije: 980/450/500mm (š/g/v)
> 2x vrata, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=11.5L (spodaj)
> barva: RAL 7035
IFETLS4 | IFETLS4-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.750x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom h=200mm
> 1x 1.200x900x30 (37)/200 mm (zavihek: zadaj/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine in zavihkom h=200 mm
> 1x 1.550x900x25 mm (zavihek: zadaj/levo)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x400x8 mm (pod oknom)
> 1x 1.550x400x8 mm
> 2x 900x400x8 (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
IFETLS4 | IFETLS4-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine z zavihkom h=200mm
> 1x 1.500x900x25/200 mm (zavihek: zadaj/levo)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x400x8 (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xD/1xD odpiranje, 1x polica)
IFETLS6 |  | LABORATORIJ
IFETLS6 | IFETLS6-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.750x900x900 mm na podpultnih omaricah in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.550x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x200x8 mm (pod oknom)
> 1x 900x600x8 (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
IFETLS6 | IFETLS6-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900/670x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900/670x25 mm (zadnjo stranico vpasati okoli jaška)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.180x750x8 mm (spredaj na jašku)
> 1x 240x750x8 mm (ob strani na jašku)
> 1x 300x750x8 (na steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x380x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETLS6 | IFETLS6-3 | Zatemnitvene zavese pred vrati | 1 |  | 0
Zavese na vodilih pritrjene na strop
> antibakterijski material
> 100% zatemnitev
> enostavno vzdrževanje
> negorljiv material
> izdelano v več segmentih
> višina 2.75 m (od tal do stropa); montaža vodila neposredno na strop
> segmenti (navedene so neto dolžine; nabor: 1,5: 1x2,40: bruto ca. 3,6 m)
IFETLS5 |  | LABORATORIJ
IFETLS5 | IFETLS5-1 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 520 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) + 1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 3 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 900/570/600 mm, notranje dimenzije: 770/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predal, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=5,5L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.089.S ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IFETLS5 | IFETLS5-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.950x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.750x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.750x600x8 mm
> 1x 900x600x8 (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (2x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETLS5 | IFETLS5-3 | Obstenski delovni pult dim. 4.720x900x750 mm na C podstavkih in steni | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm (zadnji rob prilagoditi kotu fasade)
> 1x 1.750x900x25 mm (zadnji rob prilagoditi kotu fasade)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 3x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm)
IFETLS14 |  | LABORATORIJ
IFETLS14 | IFETLS14-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.750x750x900 mm na H podstavkih v dveh segmentih z vmesnim prostrom za raziskovalno opremo | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x H podstavek 900x600x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 950x600x8 mm
> 1x 1.300x600x8 mm
> 1x 750x600x8 (na prečni steni)
IFETLS13 |  | POMIVALNICA
IFETLS13 | IFETLS13-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 2.700x900x900 mm na podpultnih omaricah, pomivalnem stroju in H podstavku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm (protirazlivni rob spredaj/zadaj/levo)
> 1x 1.500x900x30 (37) mm (protirazlivni rob spredaj/zadaj/desno)
> 2x korito dim. 380x380x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 600x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Odcejalnik steklovine:
> stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijek steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETLS13 | IFETLS13-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x600x900 mm na C podstavkih in steni | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x600x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.200x600x870 mm
IFETLS13 | IFETLS13-3 | Obstenski delovni pult dim. 2.080x750x750 mm na C podstavkih in steni | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x750x25 mm
> 1x 1.180x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x750x8 mm
> 1x 1.180x750x8 mm
> 1x 750x750x8 (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 900x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik 900x550x640 mm (2x predal; 1x150+1x300 mm)
IFETLS15 |  | LABORATORIJ
IFETLS15 | IFETLS15-1 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s steklenimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
IFETLS15 | IFETLS15-2 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara za shranjevanje strupenih snovi skladno z EN 16121/EN 16122, CE skladnost: dim. ca. 600x620x1.970 mm | 2 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: ca. 600x620x1.970 mm
> notranje dimenzije: ca. 4850x560x1.850 mm
> 1x krilna vrata (odpiranje: 1xD), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 6x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz PP V=1 L, nosilnosti 25 kg/predal
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Acecos SLX-CLASSIC model SLX.230.060.MH ali enakovredno
IFETLS15 | IFETLS15-3 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 1.200x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: ca. 1.200x620x1.970 mm
> notranje dimenzije: ca. 1.050x520x1.750 mm
> 2x krilna vrata (odpiranje: 1xD), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 6x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz prašno barvane pločevine V=29 L, nosilnosti 60 kg/predal
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Acecos S-CLASSIC-90 model S90.196.120.WDAS ali enakovredno
IFETLS15 | IFETLS15-4 | Prostostoječa visoka varnostna omara za shranjevanje kislin in baz skladno z EN 16121, CE skladnost: dim. ca. 1.200x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> vertikalna delitev po celotni višini omare
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 1.200/620/2.100mm, notranje dimenzije: 2x 560/560/1.950 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na vrhu omare DN 90 (75)
> 6x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz prašno barvane pločevine V=25 L, nosilnosti 50 kg/predal
> barva: RAL 7035
IFETLS15 | IFETLS15-5 | Voziček | 1 |  | 0
> Dvonivojski voziček na kolesih s odlagalnimi površinami iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
ograjica h=50 mm na obeh policah po celotnem obodu
> dim. 900x600x750 mm
IFETLS9 |  | LABORATORIJ
IFETLS9 | IFETLS9-1 | Tehtalna miza 900/750/750 mm | 3 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošča iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
IFETLS9 | IFETLS9-2 | Viseče omarice in stenske obloge: | 1 |  | 0
> 4x omarica brez vrat (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (4x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 4x 900x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm (na prečni steni)
IFETLS |  | LABORATORIJ
IFETLS | IFETLS-1 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 350 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija
Tehnični plini, vakuum, komprimiran zrak:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
> 1 x izpust, CO2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
> 1 x izpust, CO - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.100/570/600 mm, notranje dimenzije: 980/450/500mm (š/g/v)
> 2x vrata, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=11.5L (spodaj)
> barva: RAL 7035
IFETLS | IFETLS-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.650x900x900 mm na podpultnih omaricah in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 900x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (sredinska postavitev)
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x900x25 mm
> 1x 1.350x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 3x H podstavek 1.200x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETL2.1 |  | LABORATORIJ
IFETL2.1 | IFETL2.1-1 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 520 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) + 1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 3 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 900/570/600 mm, notranje dimenzije: 770/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predal, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=5,5L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.089.S ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IFETL2.1 | IFETL2.1-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.200x900x900 mm na podpultnih omaricah ter C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x750x8
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 4x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/3xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.200 mm (4x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETL2.1 | IFETL2.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.850x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 2.050x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.800x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+350 mm)
IFETL2.1-3 | IFETL2.1-4 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xD odpiranje, 5x police)
> 1x kombinirana visoka omara s polnimi vrati in predali dim. 600x550x2.100 mm; spodnji del h=900 mm 4x predal (1x150+3x200 mm); zgornji del h=1.100 mm; 1x vrata (1xL odpiranje, 3x police)
K3.3 |  | HODNIK
K3.3 | K3.3-1 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 2 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
K3.3 | K3.3-2 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 2x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 600x620x2.050 mm | 5 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: 600x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 450x420x1.860 mm
> 1x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.060
3. NADSTROPJE - MRC
SREDNJA LAMELA
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
IBKMGL1.1 |  | LABORATORIJ
IBKMGL1.1 | IBKMGL1.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.200x900x900 mm na podpultnih omaricah in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 900x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.800x750x870 mm
> 1x H podstavek 900x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vratal (1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 4x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.300 mm (1x900+4x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGL1.1 | IBKMGL1.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.800x750x870 mm
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGL1.1 | IBKMGL1.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.800x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGL1.1 | IBKMGL1.1-4 | Obstenski delovni pult dim. 3.680x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 2.180x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x C podstavek 1.800x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
IBKMGL1.2 |  | LABORATORIJ
IBKMGL1.2 | IBKMGL1.2-1 | Dvostranski delovni pult dim. 3.450x1.900x900 mm z dvostransko medijsko celico L=2.700 mm s čelnim pultom z delovno površino in pomivalnim koritom iz monolitne keramike ter delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x 900 mm
> 1x1.200 mm s podkonstrukcijo na vsaki strani za montažo odsesovalne roke
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (900+1,200 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 5.400 mm (2x2.700mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.900x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x900x25 mm
> 2x 900x900x25 mm
> 2x 600x900x25 mm
> 2x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.200+900 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.900x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x stranska zapora 200x870x20 mm
> 1x hrbtna zapora 1.900x870x20 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Podpultne omare na podstavkih:
> 2x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (2x150mm+1x450mm)
> 1x omara 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x omara 600x550x870 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 1.200x750x870 mm
> 1xC podstavek 900x750x870 mm
> 1xC podstavek 600x750x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 1.500 (1.300-zgornji rob)x500x8mm
električni priključki z napeljavami:
> 24x VT 230/16A V (12x na vsaki strani medijske celice)
> 2x DEA VT 230/16A V (1x na vsaki strani medijske celice)
> 4x UPS VT 230/16A V (2x na vsaki strani medijske celice)
> 4x LAN - samo vtičnice (2x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 9 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
IBKMGL1.2 | IBKMGL1.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 5.900x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 2.000x900x25 mm
> 1x 2.100x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.800x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 2x omara 600x550x790 mm 1x vratal (2xD odpiranje, 1x polica)
IBKMGL1.2 | IBKMGL1.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 900x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
IBKMGL1.2 | IBKMGL1.2-4 | Odsesovalna roka: | 2 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na medijsko celico; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IBKMGL1.3 |  | LABORATORIJ
IBKMGL1.3 | IBKMGL1.3-1 | Dvostranski delovni pult dim. 2.700x1.900x900 mm z dvostransko medijsko celico L=1.800 mm z delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na podpultnih omarah ter C in H podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.200 mm
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1,200 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (2x1.800mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x900x25 mm
> 2x 900x900x25 mm
> 2x 600x900x25 mm
> 2x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.200+900 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 600x750x870 mm
> 1xH podstavek 600x750x870 mm
> 2xH podstavek 900x750x870 mm
> 2xH podstavek 1.200x750x870 mm
električni priključki z napeljavami:
> 14x VT 230/16A V (7x na vsaki strani medijske celice)
> 4x DEA VT 230/16A V (2x na vsaki strani medijske celice)
> 4x UPS VT 230/16A V (2x na vsaki strani medijske celice)
> 2x LAN - samo vtičnice (1x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 9 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
IBKMGL1.3 | IBKMGL1.3-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.400x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 900x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x C podstavek 900x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 3x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (3xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (2x900+3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGL1.3 | IBKMGL1.3-3 | Obstenski delovni pult dim. 5.550x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 900x900x25 mm
> 1x 1.200x900x25 mm
> 1x 1.930x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x H podstavek 1.200x750x870 mm
> 1x H podstavek 900x750x870 mm
> 1x H podstavek 1.800x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 6x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/4xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.500 mm (1x900+6x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGL1.3 | IBKMGL1.3-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.500x900x900 mm na H podstavkih stebru/steni in pultu poz. IBKMGL1.3-1 | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 2.500x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
IBKMGL1.3 | IBKMGL1.3-5 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
IBKMGL1.3 | IBKMGL1.3-6 | Odsesovalna napa: | 2 |  | 0
Napa za odsesovanje zraka nad napravo iz nerjaveče pločevine AISI 316 (1.4401)
> dim. 1.200x800x550 mm (šxgxv)
> odvodni nastavek premera DN 200
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
> 1x montaža na steno; višina montaže ca 1.850 mm nad tlemi
> zračni tok: 350 m3/h
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 200 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IBKMGL1.4 |  | LABORATORIJ
IBKMGL1.4 | IBKMGL1.4-1 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 520 m3/h(ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 900/570/600 mm, notranje dimenzije: 770/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predal, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=5,5L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.089.S ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IBKMGL1.4 | IBKMGL1.4-2 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 3.300x900x900 mm na podpultnih omaricah in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
> 1x korito dim. 380x380x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1 zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.800x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.800x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (1x900+3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGL1.4 | IBKMGL1.4-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 750x750x8 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGL1.4 | IBKMGL1.4-4 | Obstenski delovni pult dim. 900x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 900x550x790 mm 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x600x8 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGL1.4 | IBKMGL1.4-5 | Obstenski delovni pult dim. 3.850x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
> 1x 2.050x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm)
IBKMGL2.1 |  | LABORATORIJ
IBKMGL2.1 | IBKMGL2.1-1 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 520 m3/h (kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) + 1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Tehnični plini, komprimiran zrak, vakuum vključno z inštalacijami:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
> 1 x izpust, N2 - čistost 6.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
> 1x vakuum (VAC)
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 900/570/600 mm, notranje dimenzije: 770/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predal, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=5,5L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.089.S ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IBKMGL2.1 | IBKMGL2.1-2 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 1.500x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
> 1x korito dim. 380x380x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGL2.1 | IBKMGL2.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.850x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.850x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.800x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 900x550x790 mm 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.850x600x8 mm
> 1x 750x750x8 mm
IBKMGL2.1 | IBKMGL2.1-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.400x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 900x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x C podstavek 900x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x omara 900x550x790 mm 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 1.100x750x8 mm
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGL2.1 | IBKMGL2.1-5 | Obstenski delovni pult dim. 3.850x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
> 1x 2.050x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm)
IBKMGL2.1 | IBKMGL2.1-6 | Tehtalna miza 900/750/750 mm | 1 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošča iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
IBKMGL2.1 | IBKMGL2.1-7 | Odsesovalna roka: | 2 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 1x montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IBKMGL2.1 | IBKMGL2.1-8 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 600x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> notranje dimenzije: ca. 450x520x1.750 mm
> 1x krilna vrata (odpiranje: 1xL), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 4x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz PP V=11 L, nosilnosti 50 kg/predal
> 1x spodnja lovilna posoda iz PP V =11 L
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Acecos S-CLASSIC-90 model S90.196.060.R ali enakovredno
IBKMGL2.2.1 |  | LABORATORIJ
IBKMGL2.2.1 | IBKMGL2.2.1-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGL2.2.1 | IBKMGL2.2.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.600x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.800x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x H podstavek 1.800x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.800x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
IBKMGL2.2.1 | IBKMGL2.2.1-3 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 1.200x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: ca. 1.200x620x1.970 mm
> notranje dimenzije: ca. 1.050x520x1.750 mm
> 2x krilna vrata (odpiranje: 1xD), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 6x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz prašno barvane pločevine V=29 L, nosilnosti 60 kg/predal
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Acecos S-CLASSIC-90 model S90.196.120.WDAS ali enakovredno
IBKMGL3 |  | LABORATORIJ
IBKMGL3 | IBKMGL3-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.750x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
> 1x 1.950x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm)
IBKMGL3 | IBKMGL3-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 2x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
IBKMGL2.2.2 |  | LABORATORIJ
IBKMGL2.2.2 | IBKMGL2.2.2-1 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 350 m3/h(ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) - (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Tehnični plini, komprimiran zrak, vakuum vključno z inštalacijami:
> 1 x izpust, N2 - čistost 6.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x dvodelna varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 1.100/570/600 mm, notranje dimenzije: 980/450/500mm (š/g/v)
> 2x vrata, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=3L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=11.5L (spodaj)
> barva: RAL 7035
IBKMGL2.2.2 | IBKMGL2.2.2-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.200x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora med omaro in steno 350x870x20 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.200x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x C podstavek 1.200x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x200x8 mm
> 1x 1.200x200x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
IBKMGL2.2.2 | IBKMGL2.2.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 2.400x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x H podstavek 1.200x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.200x600x8 mm
IBKMGL2.2.2 | IBKMGL2.2.2-4 | Premični obstenski delovni pult dim. 2.600x900x750 mm na H podstavkih za namestitev opreme | 2 |  | 0
> dvodelni pult na Fe profilih z vmesnimi povezavami pod nivojem pulta in nad kolesi za čim večjo stabilnost
> vsi kovinski deli prašno barvani v enaki barvi kot standardni C in H podstavki
> 6x noga
> 6x kolesa ø100 mm; nosilnosti 100 kg/kolo; vsa z zavoro; tekalna površina iz gume/silikona, ki ne pušča sledi na tlaku
> pult iz Trespa TopLab+ dim 2.600x900x25 mm
IBKMGL2.2.2 | IBKMGL2.2.2-5 | Premični obstenski delovni pult dim. 3.300x900x750 mm na H podstavkih za namestitev opreme | 1 |  | 0
> trodelni pult na varjenih Fe profilih z vmesnimi povezavami pod nivojem pulta in nad kolesi za čim večjo stabilnost
> vsi kovinski deli prašno barvani v enaki barvi kot standardni C in H podstavki
> 8x noga
> 8x kolesa ø100 mm; nosilnosti 100 kg/kolo; vsa z zavoro; tekalna površina iz gume/silikona, ki ne pušča sledi na tlaku
> pult iz Trespa TopLab+ dim 3.300x900x25 mm
IBKMGL2.2.2 | IBKMGL2.2.2-6 | Odsesovalna roka - stenska: | 3 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno/steber; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
IBKMGL2.2.2 | IBKMGL2.2.2-7 | Odsesovalna roka - stropna: | 2 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na strop; višina montaže ca 3.700 mm nad tlemi; vertikalna podporna/odsesovalna cev višine (od stropa do roke) ca. 1.450 mm
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
IBKMGL2.2.2 | IBKMGL2.2.2-8 | Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm: | 1 |  | 0
> 2x 1.350x750x8 mm
> 1x 900x750x8 mm (na prečni steni)
IBKMGL2.2.2 | IBKMGL2.2.2-9 | Odsesovalna napa: | 4 |  | 0
Napa za odsesovanje zraka nad napravo iz nerjaveče pločevine AISI 316 (1.4401)
> dim. 1.200x800x550 mm (šxgxv)
> odvodni nastavek premera DN 250
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
> 1x montaža na steno; višina montaže ca 1.900 mm nad tlemi
> zračni tok: 500 m3/h
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 250 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IBKMGL4 |  | LABORATORIJ
IBKMGL4 | IBKMGL4-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 5.160x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora med omaro in steno 350x870x20 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 1.860x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.800x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 4x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.800x600x8 mm
> 1x 1.950x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 6x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (3xL/3xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.500 mm (1x900+6x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGL4 | IBKMGL4-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.150x750x8 mm (za antivibracijsko mizo)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGL4 | IBKMGL4-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 750x750x8 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x900+1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBKMGL4 | IBKMGL4-4 | Obstenski delovni pult dim. 3.750x750x900 mm na C podstavkih in stebi/stebru | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
> 1x 1.950x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
MRC1.3 |  | LABORATORIJ
MRC1.3 | MRC1.3-1 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 2 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
> maksimalni zračni pretok 520 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h) +1x poddigestorijska omarica (1x K/B) priključek DN90 (75) (1x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x armatura HV
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 900/570/600 mm, notranje dimenzije: 770/450/500mm (š/g/v)
>izvlečni predal, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x izvlečna fronta
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 25 kg; V=5,5L (zgoraj)
> 1x izvlečna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 50 kg; V=20L (spodaj)
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB-S-90 model UB90.060.089.S ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
MRC1.3 | MRC1.3-2 | Dvostranski delovni pult dim. 3.150x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=2.400 mm s čelnim pultom z delovno površino in pomivalnim koritom iz monolitne keramike ter delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x600 mm
> 1x1.200 mm za nastavkom in pritrdili za montažo odsesovalne roke
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1,200+600 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 4.800 mm (2x2.400mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.600x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x750x25 mm
> 4x 600x750x25 mm
> 2x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.200+600 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x stranska zapora 200x870x20 mm
> 1 hrbtna zapora 1.600x870x20 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.200x600x870 mm
> 4xC podstavek 600x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 1.200 (900-zgornji rob)x500x8mm
električni priključki z napeljavami:
> 20x VT 230/16A V (10x na vsaki strani medijske celice)
> 1x DEA VT 230/16A V
> 4x UPS VT 230/16A V (2x na vsaki strani medijske celice)
> 4x LAN (2x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 10 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
MRC1.3 | MRC1.3-3 | Dvostranski delovni pult dim. 1.800x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=1.800 mm z delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.200 mm za nastavkom in pritrdili za montažo odsesovalne roke
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1,200 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (2x1.800mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x750x25 mm
> 2x 600x750x25 mm
> 1x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.200 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 4x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 2x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.200x600x870 mm
> 2xC podstavek 600x600x870 mm
električni priključki z napeljavami:
> 14x VT 230/16A V (7x na vsaki strani medijske celice)
> 1x DEA VT 230/16A V
> 2x UPS VT 230/16A V (1x na vsaki strani medijske celice)
> 2x LAN (1x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 7 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
MRC1.3 | MRC1.3-4 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.700x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora med omaro in steno 200x870x20 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x750x8 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRC1.3 | MRC1.3-5 | Obstenski delovni pult dim. 4.500x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 3x 1.500x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x350 mm)
> 2x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x750x8 mm
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (3xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (3x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
MRC1.3 | MRC1.3-6 | Obstenski delovni pult dim. 2.925x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.450x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 1.475x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.200x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
MRC1.3 | MRC1.3-7 | Obstenski delovni pult dim. 5.810x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 2.050x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 1.960x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.800x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
MRC1.3 | MRC1.3-8 | Odsesovalna roka: | 2 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na medijsko celico; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
MRC2 |  | LABORATORIJ
MRC2 | MRC2-1 | Mobilna miza | 1 |  | 0
> Mobilna miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro
> dim. 1.200x600x750 mm
K3.5 |  | HODNIK
K3.5 | K3.5-1 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 3 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
K3.5 | K3.5-2 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 2x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 600x620x2.050 mm | 2 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: 600x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 450x420x1.860 mm
> 1x krilna vrata (1xL+1xD odpiranje) zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.060
3. NADSTROPJE - MRC
JUŽNA LAMELA
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
IBC2.1 |  | LABORATORIJ
IBC2.1 | IBC2.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.200x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora med omaro in steno 200x870x20 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 2x demi voda DV (priklop na cirkulacijo) - 1x za MiliQ
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBC2.1 | IBC2.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.900x900x750 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.900x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.800x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x omara 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
IBC2.1 | IBC2.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm (izdelati izrez premera ca. 150 mm za prehod prezračevalne cevi - dimenzijo uskladiti z dobaviteljem OK komore!)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBC2.2.2 |  | LABORATORIJ
IBC2.2.2 | IBC2.2.2-1 | Kombinirana kovinska varnostna omara za shranjevanje kislin in baz (K/B) ter vnetljivih snovi (F90) skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-1 dim. 1.200x620x2.000 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> police (F90)
> z izvlečnimi predali z lovilnimi posodami (K/B)
> notranje dimenzije - F90 (levo) : 450x524x1.742 mm
> notranje dimenzije - K/B (zgoraj desno): 491x542x1.862 mm
> notranje dimenzije - K/B (spodaj desno): 491x542x1.862 mm
> police (F90) - 3x, nosilnost 30 kg/polico
> spodnja odlagalna površina (F90) - perforirani vložek, nosilnost 70 kg
> volumen zadrževalne posode (F90) - V=22 L
> izvlečne police (K/B) - 6x, nosilnost 25 kg/predal
> volumen zadrževalnih posod (F90) - V=11 L (na izvlečni vsaki polici)
> zaklepanje s cilindrično klučavnico
> barva: RAL 7035
> Kot npr. Acecos K-PHOENIX Vol.2-90 model K90.196.120.MF.FWAC
IBC2.2 |  | LABORATORIJ
IBC2.2 | IBC2.2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.100x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
> 1x 900x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 900x550x870 mm 3x predal (1x150+1x200+1x450 mm
> 1x zapora med omaro in steno 200x870x20 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x hladna voda HV - 1x za ledomat
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (2x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBC2.2 | IBC2.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 900x900x750 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x900x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x 900x550x720 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje; 1x polica)
> 2x zapora med omaro in steno 350x720x20 mm
IBC2.2 | IBC2.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x900x750 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.800x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x omara 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
IBC2.2 | IBC2.2-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 1x omara 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
IBC2.2 | IBC2.2-5 | Obstenski delovni pult dim. 900x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x750x720 mm
IBC2.2 | IBC2.2-6 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x200 mm)
> 1x omara 600x550x640 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBC2.2 | IBC2.2-7 | Obstenski delovni pult dim. 3.800x900x750 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.600x900x25 mm
> 1x 2.200x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x H podstavek 1.800x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
IBC2.2 | IBC2.2-8 | Podstavek za opremo | 1 |  | 0
> podstavek za opremo na kovinskem H podstavku dim. 900x900x350 mm; dimenzije cevi 40x40x3 mm
> plošča iz Trespa Top Lab
IBC2.3 |  | LABORATORIJ
IBC2.3 | IBC2.3-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x900x750 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x200 mm)
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBC2.3 | IBC2.3-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.400x900x750 mm na C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 900x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x H podstavek 900x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x200 mm)
> 1x omara 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču visečih omaric. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IBC2.3 | IBC2.3-3 | Obstenski delovni pult dim. 2.620x900x750 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 820x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 600x750x720 mm
> 1x H podstavek 1.800x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x200 mm)
IBC2.3 | IBC2.3-4 | Podstavek za opremo | 1 |  | 0
> podstavek za opremo na kovinskem H podstavku dim. 900x900x350 mm; dimenzije cevi 40x40x3 mm
> plošča iz Trespa Top Lab
IFETL1MRC |  | LABORATORIJ
IFETL1MRC | IFETL1MRC-1 | Dvostranski delovni pult sestavljen iz nepovezanih miz skupne dim. 3.000x1.800x750 mm z dvostransko stropno medijsko celico L=2.100 mm s delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na C in H podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Stropne medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (višina obešanja 1,90 m do AB plošče oz. 0,90 do tehničnega stropa); v ponudbi upoštevati ev. Fe podkonstrukcije v medstropovju in ves pritrdilni material.
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.500 mm
> višino spodnjega roba medijske celice uskladiti z uporabniki
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 4.200 mm (2x2.100mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 4x 1.500x900x25 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 450x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
Kovinski podstavki:
> 4x H podstavek 1.500x750x720 mm
Električni priključki z napeljavami:
> 20x VT 230/16A V (10x na vsaki strani medijske celice)
> 2x DEA VT 230/16A V (2x na eni strani medijske celice)
> 4x UPS VT 230/16A V (2x na vsaki strani medijske celice)
> 4x LAN (samo vtičnica) (2x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 10 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
IFETL1MRC | IFETL1MRC-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.400x9750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
> 1x 1.200x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.200x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETL1MRC | IFETL1MRC-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x900x750 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.200x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
IFETL1MRC | IFETL1MRC-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x750x8 mm
> 1x 900x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
IFETL1MRC | IFETL1MRC-5 | Obstenski delovni pult dim. 4.200x900x750 mm na C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.200x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.200x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x H podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x H podstavek 1.200x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 450x550x640 mm 2x predal (1x200+1x400 mm)
> 2x omara 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETL1MRC | IFETL1MRC-6 | Obstenski delovni pult dim. 6.850x900x750 mm na C in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.910x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.750x900x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 1.680x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
> 2x H podstavek 1.500x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 450x550x640 mm 2x predal (1x150+1x300 mm)
IFETL1MRC | IFETL1MRC-7 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
IFETL2MRC |  | LABORATORIJ
IFETL2MRC | IFETL2MRC-1 | Dvostranski delovni pult dim. 2.850x2.100x900 mm z dvostransko medijsko celico L=2.100 mm s čelnim pultom z delovno površino in pomivalnim koritom iz monolitne keramike ter delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.500 mm
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1,500 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 4.200 mm (2x2.100mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 2.100x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x1.000x25 mm
> 2x 600x1.000x25 mm
> 1x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.500 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 750 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x omara 600x550x870 mm 1x vrata, (1xD odpiranje, 1x polica)
> 2x stranska zapora 200x870x20 mm
> 1x hrbtna zapora 2.100x870x20 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 2x omara 600x550x790 mm 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.500x750x870 mm
> 2xC podstavek 600x750x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 1.700 (1.100-zgornji rob)x500x8mm
električni priključki z napeljavami:
> 16x VT 230/16A V (8x na vsaki strani medijske celice)
> 1x DEA VT 230/16A V (1x na eni strani medijske celice)
> 4x UPS VT 230/16A V (2x na vsaki strani medijske celice)
> 2x LAN - samo vtičnice (1x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 9 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
IFETL2MRC | IFETL2MRC-2 | Obstenski delovni pult dim. 5.160x1.000x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 3x 1.200x1.000x25 mm
> 1x 1.560x1.000x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.560x600x8 mm
> 1x 750x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.200x750x870 mm
> 1x C podstavek 1.500x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 4x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150+1x400 mm)
> 3x omara 600x550x790 mm 1x vrata (3xD odpiranje, 1x polica)
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 4x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.300 mm (4x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IFETL2MRC | IFETL2MRC-3 | Obstenski delovni pult dim. 5.190x1.000x750 mm na C in H podstavkih ter steni | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x1.000x25 mm
> 1x 2.190x1.000x25 mm (vpasano okoli stebra; fiksirano tudi na steno in steber preko L profila)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x750x8 mm
> 1x 2.190x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x H podstavek 1.500x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x400 mm)
> 2x omara 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
IFETL2MRC | IFETL2MRC-4 | Obstenski delovni pult dim. 5.850x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.660x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.180x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm)
IFETL2MRC | IFETL2MRC-5 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 600x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> notranje dimenzije: ca. 450x520x1.750 mm
> 1x krilna vrata (odpiranje: 1xD), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 4x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz PP V=11 L, nosilnosti 50 kg/predal
> 1x spodnja lovilna posoda iz PP V =11 L
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Asecos S-CLASSIC-90 model S90.196.060.R ali enakovredno
LSI1.1 |  | LABORATORIJ
LSI1.1 | LSI1.1-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 4.240x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom na zadnji stranici ob steni h=200 mm
> 1x 2.700x900x30 (37) mm, zavihek h=200 mm (zadaj, desno ob steni)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev) - iztok v lovilno posodo pod pultom!
> 1x korito dim. 360x360x250 mm (desna postavitev) - iztok v kanalizacijo
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) brez protirazlivnega roba
> 1x 1.540x900x30 mm; zavihek h=200 mm (zadaj)
> zgornje pulte izvesti iz enega kosa s prehodi v radiju min. 5 mm
Podpultna omara pod koritom - specialna izvedba brez iztoka v kanalizacijo in z zbiralnikom kontaminirane tekočine kot npr. Capintec Lead-Lined Sink and Waste Cabinet ali enakovredno :
1x omara 900x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x posoda s svincem za zaščito pred sevanjem na kolesih in s pokrovom iz svinca, volumen posode 50 L
> omara brez podstavka (nameščanje lovilne posode!)
1x omara 600x550x870 mm:
> 1x izvlečna vrata s posodo za odpadke 600 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara 1.200x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x400x8 mm
> 1x 1.200x400x8 mm
> 1x 1.540x400x8 mm
> 1x 900x400x8 mm
> 1x 900x400x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV - električne senzorske artmature!
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava (iz korita š=450 iztok v lovilno posodo pod pultom!)
> 2x odvodni priključek na koritu (iz korita š=450 iztok v lovilno posodo pod pultom!)
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (3xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (3x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
LSI1.1 | LSI1.1-2 | Dvovišinski obstenski delovni pult dim. 2.700x900x900/750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) brez protirazlivnega roba
> 1x 1.500x900x30 mm; zavihek h=200 mm (zadaj)
> 1x 1.200x900x30 mm; zavihek h=350 mm (zadaj)
> vertikalna zapora med pultoma na različnih višinah 900x150x30 mm
> zgornje pulte izvesti iz enega kosa s prehodi v radiju min. 5 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x200mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x640 mm 2x vrata (1x/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x H podstavek 1.200x750x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x400x8 mm
> 1x 1.200x400x8 mm
> 1x 900x400x8 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
LSI1.1 | LSI1.1-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.850x900x750 mm na podpultnih H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) brez protirazlivnega roba
> 1x 2.000x900x30 mm; zavihek h=350 mm (desno)
> 1x 1.850x900x30 mm; zavihek h=350 mm (levo)
Kovinski podstavki:
> 2x H podstavek 1.800x750x720 mm
LSI1.1 | LSI1.1-4 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 2x montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
LSI1.2 |  | LABORATORIJ
LSI1.2 | LSI1.2-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 5.140x900x900 mm na podpultnih omaricah in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom na zadnji stranici ob steni h=200 mm
> 1x 2.700x900x30 (37) mm, zavihek h=200 mm (zadaj, levo ob steni)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
> 1x korito dim. 360x360x250 mm (leva postavitev)
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) brez protirazlivnega roba
> 1x 2.440x900x30 mm; zavihek h=200 mm (zadaj) - vpasano okoli stebra
> 1x zavihek okoli stebra 220+500+220 mm, h=200 mm
> zgornje pulte izvesti iz enega kosa s prehodi v radiju min. 5 mm
Podpultna omara pod koritom:
> 1x omara 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata s posodo za odpadke 600 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara 1.200x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x400x8 mm
> 1x 1.200x400x8 mm
> 1x 940x400x8 mm
> 1x 900x400x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV (električne senzorske artmature!)
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 4x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.200 mm (4x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
LSI1.2 | LSI1.2-2 | Dvovišinski obstenski delovni pult dim. 2.700x900x900/750 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) brez protirazlivnega roba
> 1x 1.500x900x30 mm; zavihek h=200 mm (zadaj)
> 1x 1.200x900x30 mm; zavihek h=350 mm (zadaj)
> vertikalna zapora med pultoma na različnih višinah 900x150x30 mm
> zgornje pulte izvesti iz enega kosa s prehodi v radiju min. 5 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x200mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x H podstavek 1.200x750x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x400x8 mm
> 1x 1.200x400x8 mm
> 1x 900x400x8 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
LSI1.2 | LSI1.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 2.960x900x750 mm na podpultnih H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) brez protirazlivnega roba
> 1x 1.050x900x30 mm; zavihek h=350 mm (desno)
> 1x 1.850x900x30 mm; zavihek h=350 mm (levo) - vpasano okoli stebra
> 1x zavihek okoli stebra 220+500+220 mm, h=350 mm
> zgornje pulte izvesti iz enega kosa s prehodi v radiju min. 5 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x720 mm
> 1x H podstavek 900x750x720 mm
LSI2.1 |  | LABORATORIJ
LSI2.1 | LSI2.1-1 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm za delo z izotopi po DIN 25466 z obdigestorijsko komoro z dodatno 3 stopenjsko filtracijo | 1 |  | 0
po EN 14175
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij s 3 stopenjsko filtracijo v obdigestorijski komori: 1. filtrom delcev H13 (učinkovitost: MPPS; 99,95% absopcija delcev) 2. filter z aktivnim ogljem (filter klase F7 po EN 779) 2. filter delcev H11 po EN 1822 (učinkovitost: MPPS; 95% absopcija delcev) - montaža z aktvnim filtrom za prestrezanje delcev aktivnega oglja
> prikazovalnik nasičenosti filtrov (razen filtra za aktivnim ogljem) mora biti vključen
> prikazovalnik padca tlakov mora biti vključen
> minimalni zračni pretok 600 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> maksimalni pretok 1.000 m3/h
> delovna plošča iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> posoda za tekoče RA odpadke na kolesih pod komoro digestorija s prikazovalnikom nivoja tekočih odpadkov v posodi
> notranja vertikalna obloga iz nerjaveče pločevine (100% tesnenje med delovno ploščo in vertikalnimi oblogami)
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controler)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> 6 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Tehnični plini, vakuum, komprimiran zrak:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
> 1 x izpust, CO2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
LSI2.1 | LSI2.1-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.300x750x900 mm na podpultnih omaricah in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom na zadnji stranici ob steni h=200 mm
> 1x 2.700x750x30 (37) mm, zavihek h=200 mm (zadaj)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (leva postavitev) - iztok v lovilno posodo pod pultom!
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) brez protirazlivnega roba
> 1x 1.600x750x30 mm; zavihek h=200 mm (zadaj) - vpasano okoli stebra
> zgornje pulte izvesti iz enega kosa s prehodi v radiju min. 5 mm
Podpultna omara pod koritom - specialna izvedba brez iztoka v kanalizacijo in z zbiralnikom kontaminirane tekočine kot npr. Capintec Lead-Lined Sink and Waste Cabinet ali enakovredno :
> 1x omara 1.200x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x posoda s svincem za zaščito pred sevanjem na kolesih in s pokrovom iz svinca, volumen posode 50 L
> omara brez podstavka (nameščanje lovilne posode!)
> 2x zapora 200x870x20 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik 900x550x870 mm 4x predal (4x200mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x400x8 mm
> 1x 1.850x400x8 mm
Izrezi in armature na pultu - :
> 1x mešalna baterija HV/TV (električne senzorske artmature)
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
LSI2.2 |  | LABORATORIJ
LSI2.2 | LSI2.2-1 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm za delo z izotopi po DIN 25466 | 1 |  | 0
po EN 14175
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z integriranim filtrom delcev H13 nad komoro (učinkovitost: MPPS; 99,95% absopcija delcev)
> prikazovalnik nasičenosti filtrov mora biti vključen
> prikazovalnik padca tlakov mora biti vključen
> minimalni zračni pretok 600 m3/h (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> maksimalni pretok 1.000 m3/h
> delovna plošča iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> posoda za tekoče RA odpadke na kolesih pod komoro digestorija s prikazovalnikom nivoja tekočih odpadkov v posodi
> notranja vertikalna obloga iz nerjaveče pločevine (100% tesnenje med delovno ploščo in vertikalnimi oblogami)
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> 6 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Tehnični plini, vakuum, komprimiran zrak:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
> 1 x izpust, CO2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
LSI2.2 | LSI2.2-2 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.200x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom na zadnji stranici ob steni h=200 mm
> 1x 1.200x900x30 (37) mm zavihek h=200 mm (zadaj, desno, levo ob digestoriju)
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x400x8 mm
> 2x 900x400x8 mm (na prečni steni in na digestoriju)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV (električne senzorske artmature)
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/1xD; 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (2x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču viseče omarice. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
LSI2.2 | LSI2.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x600x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) brez protirazlivnega roba
> 1x 3.000x600x30 mm; zavihek h=200 mm (zadaj)
Podpultne omare na podstavkih:
> 2x omara 900x600x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 2x predalnik 600x600x870 mm 4x predal (4x200mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x400x8 mm
> 1x 900x400x8 mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
LSI2.2 | LSI2.2-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.740x900x750 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) brez protirazlivnega roba
> 1x 900x900x30 mm; zavihek h=350 mm (levo)
> 1x 1.840x900x30 mm; zavihek h=350 mm (desno)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.800x750x720 mm
> 1x H podstavek 900x750x720 mm
LSI3 |  | LABORATORIJ
LSI3 | LSI3-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 2.700x900x900 mm na podpultnih omaricah in pomivalnem stroju | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom na zadnji stranici ob steni h=200 mm
> 1x 2.700x900x30 (37) mm, zavihek h=200 mm (zadaj, levo)
> 2x korito dim. 360x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultna omara pod koritom:
> 1x omara 1.200x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x zapora 350x870x20 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (2x200+1x400 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x400x8 mm
> 1x 1.500x400x8 mm
> 1x900x400x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV (električne senzorske armature)
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (3x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
LSI3 | LSI3-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka dvodelna omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police) za shranjevanje opreme za čiščenje
> levi del opremljen s premičnimi policami (5x)
> desni del brez polic z obešalnimi kljukicami za obešanje pripomočkov in zaščitnih oblek
LSI3 | LSI3-3 | Predalnik za shranjevanje radioaktvnih odpadkov | 2 |  | 0
> 3x predal
> ključavnica za zaklepanje predalov
> ohišje izdelano iz nerjaveče pločevine in HPL plošč
> material za zaščito - svinec debeline 12.5 mm po celotnem obodu ohišja s preklopi
> zunaje dimenzije: 730x550x1.000 mm (šxgxv)
> notranje dimenzije predalov: 3x 360x450x115 mm (šxgxv)
> teža: ca 400 kg
> predalnik kot npr. Nuclear Shields tip. SC123 ali enakovredno
LSI4 |  | LABORATORIJ
LSI4 | LSI4-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 5.900x900x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) s protirazlivnim robom na vseh stranicah in zavihkom na zadnji stranici ob steni h=200 mm
> 1x 1.800x900x30 (37) mm, zavihek h=200 mm (zadaj, desno)
> 2x korito dim. 360x360x250 mm (leva postavitev)
Podpultna omara pod koritom:
> 1x omara 1.200x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) brez protirazlivnega roba
> 1x 1.500x900x30 mm; zavihek h=200 mm (zadaj)
> 1x 1.710x900x30 mm; zavihek h=200 mm (zadaj)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x7508720 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm 3x predal (2x200+1x400 mm)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x200mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x400x8 mm
> 1x 900x1.400(!)x8 mm (za koritom za razvijanje filmov - korito ni predmet ponudbe!)
> 1x 1.500x400x8 mm
> 1x 1.710x400x8 mm
> 1x 900x400x8 mm na prečni steni
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 4x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.200 mm (4x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
LSI4 | LSI4-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.850x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz nerjaveče pločevine (AISI 314) brez protirazlivnega roba
> 1x 850x900x30 mm;
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x200mm)
LSI4 | LSI4-3 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s steklenimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
K3.6 |  | HODNIK
K3.6 | K3.6-1 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 3 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
K3.6.1 |  | HODNIK
K3.6.1 | K3.6.1-1 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 2 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunanje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
3. NADSTROPJE - MRC
VZHODNA LAMELA
IPAFIL1.1 |  | LABORATORIJ
IPAFIL1.1 | IPAFIL1.1-1 | Kovinski regali | 2 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 120 kg/polico
> dim. 900x400x2.000 mm
IPAFIL1.2 |  | LABORATORIJ
IPAFIL1.2 | IPAFIL1.2-1 | Dvovišinski obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.430x900x900/750 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.430x900x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x200+1x400 mm)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.430x750x8 mm
> 1x 1.900x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica brez vrat (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omarica brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFIL1.2 | IPAFIL1.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.950x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
> 1x 950x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 450x550x640 mm 3x predal (3x200 mm)
> 1x omara 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
IPAFIL4.2 |  | LABORATORIJ
IPAFIL4.2 | IPAFIL4.2-1 | Dvovišinski obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.430x900x900/750 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
> 1x 1.430x900x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (1x200 mm)
> 1x omara 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.430x750x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (3x600+2x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFIL4.2 | IPAFIL4.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x750x8 mm (1x za mobilno mizo)
> 1x 1.200x750x8 mm (za mobilno mizo)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x200 mm)
> 1x omara 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL/2xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x600+1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFIL4.2 | IPAFIL4.2-3 | Mobilna miza | 1 |  | 0
> Mobilna miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro
> dim. 1.500x900x750 mm
IPAFIL4.2 | IPAFIL4.2-4 | Mobilna miza | 1 |  | 0
> Mobilna miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro
> dim. 1.200x900x750 mm
IPAFIL4.2 | IPAFIL4.2-5 | Mobilna miza | 2 |  | 0
> Mobilna miza na kolesih z delovno površino iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro
> dim. 900x750x750 mm
IPAFIL4.2 | IPAFIL4.2-6 | Dvodelna konstrukcija za nameščanje opreme | 1 |  | 0
Zgornji jekleni del:
> izdelan iz prašno barvanih Fe cevi 50x50x3 mm vijačena v AB stropno ploščo preko navarjenih ploščic 100x100x6 mm
> konstrukcija protikorozijsko zaščitena in prašno barvana barvi RAL 7035
> zunanje dimenzije okvirja 1.400x1.800x1.200 mm (šxdxv)
> teža 60 kg (ocena)
> v ceni upoštevati ves pritrdilni material
Spodnji del:
> izdelan iz tipskih modularnih alu profilov po sistemu kot npr. Bosch Rexroth ali enakovredno
> zunanje dimenzije okvirja ca. 1.800x600x900 mm (šxdxv)
> mora omogočati namestitev po višini nastavljive police v 3 nivojih
> tipski spojni elementi
> na konstrukcijo pritrjene police iz Trespa TopLab d=18 mm 3x
> glej prikaz na površinskem načrtu!
IPAFIL4 |  | LABORATORIJ
IPAFIL4 | IPAFIL4-1 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175-7
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij za delo z visokimi koncentracijami kislin in visokimi temperaturami po EN14175-7
> minimalni zračni pretok 750 m3/h, (ob odprtih dvižnih vratih (sash) h=500 mm; kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> omogočiti nastavitev: max. zračni pretok 1.000 m3/h
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> 1x malo izlivno korito dim ca. 350x150x150 mm iz monolitne keramike integrirano na delovni plošči
> notranja vertikalna obloga iz keramike
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo (airflow controller)
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 2x poddigestorijska omarica (1x K/B, 1x F90) priključek DN90 (75) (2x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Sanitarne instalacije vključno z dovodnimi in odvodnimi instalacijami.
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1 x armatura - DV (priklop na cirkulacijo)
> 1 x odtočna instalacija
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Ognjevarne omare F90
> 1x varnostna omara za shranjevane nevarnih vnetljivih snovi v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 14470-1 in DIN EN 16121/16122; GS certificirano; Tip 90
> odpornost na ogenj 90 minut
> zunanje dimenzije: ca. 600/500/600mm, notranje dimenzije: 470/380/500mm (š/g/v)
> mehko zapiranje vrat, ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine,
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna (100% izvlek)
> varnostni elementi na zunanji strani ohišja zaradi večje zaščite pred korozijo
> predali ozemljeni
> lovilne posode, v primeru požara se predali samodejno zaprejo
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x krilna (levo odpiranje)
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica: nosilnost 30 kg
> 1x fiksna polica z lovilno posodo in perforiranim vložkom: nosilnost 70 kg
> barva: RAL 7035
> kot npr. Asecos UB90.060.059.050.TR ali enakovredno
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 840/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 400/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
IPAFIL4 | IPAFIL4-2 | Dvostranski delovni pult dim. 2.550x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=1.800 mm s čelnim pultom z delovno površino in dvojnim pomivalnim koritom iz monolitne keramike ter delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.200 mm s podkonstrukcijo na vsaki strani za montažo odsesovalne roke in detektorjev plinov
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1,200 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (2x1.800mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.600x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 450x360x250 mm (desna postavitev)
> 1x korito dim. 380x380x250 mm (leva postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x750x25 mm
> 2x 600x750x25 mm
> 1x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.200 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.600x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x stranska zapora 200x870x20 mm
> 1x hrbtna zapora 1.600x870x20 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
> 3x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 1.200x600x870 mm
> 2xC podstavek 600x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Tehnični plini, komprimiran zrak, vakuum vključno z inštalacijami:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
> 1 x izpust, O2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
električni priključki z napeljavami:
> 12x VT 230/16A V (6x na vsaki strani medijske celice)
> 1x DEA VT 230/16A V (1x na eni strani medijske celice)
> 1x UPS VT 230/16A V (1x na eni strani medijske celice)
> 2x LAN - samo vtičnice (1x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 6 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 1.200 (900-zgornji rob)x500x8mm
IPAFIL4 | IPAFIL4-3 | Dvostranski delovni pult dim. 2.400x1.600x750 mm z dvostransko medijsko celico L=2.400 mm s delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 2x900 mm s podkonstrukcijo na vsaki strani za montažo odsesovalne roke in detektorjev plinov
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 450 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (2x900mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 4.800 mm (2x2.400mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 900x750x25 mm
> 2x 600x750x25 mm
> vmesna polnila v širini konstrukcije medijske celice modularne mere: 1x900 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x200mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x640 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x640 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 900x600x720 mm
> 2xC podstavek 600x600x720 mm
Tehnični plini, komprimiran zrak, vakuum vključno z inštalacijami:
> 1 x izpust, O2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
Električni priključki z napeljavami:
> 18x VT 230/16A V (9x na vsaki strani medijske celice)
> 1x DEA VT 230/16A V (1x na eni strani medijske celice)
> 1x UPS VT 230/16A V (1x na eni strani medijske celice)
> 2x LAN (samo vtičnica) (1x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 8 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
IPAFIL4 | IPAFIL4-4 | Obstenski delovni pult dim. 600x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 600x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 600x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 600x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x200+1x400 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFIL4 | IPAFIL4-5 | Obstenski delovni pult dim. 1.000x900x750 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.000x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.000x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 900x750x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x200+1x400 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
IPAFIL4 | IPAFIL4-6 | Obstenski delovni pult dim. 1.920x900x750 mm na podpultnih omarah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.920x900x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 2x predalnik 600x550x720 mm 3x predal (3x200 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x720 mm 1x vrata (1xD odpiranje)
> 1x zapora dim. 120x720x20 mm med omaro in steno
> 1x zapora dim. 350x720x20 mm med omaro in steno
IPAFIL4 | IPAFIL4-7 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s steklenimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 1x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 900x550x610 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 600x550x610 mm 2x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
> cev/letev za pritrditev lestve L=1.500 mm
> 1x alu lestev dim. ca.450x2.2.300 mm z obešalom
Visoke izvlečne omare (izvlek za shranjevanje trdnih kemikalij v ustrezni embalaži po EN 14727 (ni dovoljeno shranjevati kislin in baz ter vnetljivih kemikalij!); omara s kovinskim mrežastimi policami z ograjo na spodnjih in zgornjih vodilih (nosilnost police 10 kg (5x), nosilnost celotnega predala 120 kg (5x police)
> 1x dvodelna omara (dva izvlečna elementa) dim. 600x550x2.100 mm
IPAFIL4 | IPAFIL4-8 | Tehtalna miza 900/750/750 mm | 2 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošča iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
IPAFIL4 | IPAFIL4-9 | Tehtalna miza 900/900/750 mm | 1 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošča iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
IPAFIL4 | IPAFIL4-10 | Odsesovalna roka: | 2 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> 2x montaža na medijsko celico; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> premer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MEK 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
IPAFIL4 | IPAFIL4-11 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 600x620x1.970 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> notranje dimenzije: ca. 450x520x1.750 mm
> 1x krilna vrata (odpiranje: 1xD), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> 4x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz PP V=11 L, nosilnosti 50 kg/predal
> 1x spodnja lovilna posoda iz PP V =11 L
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. Asecos S-CLASSIC-90 model S90.196.060.R ali enakovredno
MRC3 |  | LABORATORIJ
MRC3 | MRC3-1 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s steklenimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 1x visoka omara s steklenimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 5x police)
MRC3 | MRC3-2 | Kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje 4x50L plinskih jeklenk skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-2 dim. 1.200x610x2.050 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> zunaje dimenzije: 1.200x610x2.050 mm
> notranje dimenzije: 1.050x400x1.860 mm
> 2x krilna vrata, zaklepanje s cilindrično ključavnico
> odvodne cevi za priklop na hišni prezračevalni sistem na vrhu omare
> držala jeklenk in pripadajoči napenjalni jermeni
> preklopna klančina za lažji vnos/iznos jeklenk v/iz omare s pneumatskim blažilcem, L=350mm;
> armature za priklop in priklop na inštalacijo tehničnih plinov zajet v načrtu strojnih inštalacij
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> Kot npr. Acecos G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
MRC3 | MRC3-3 | Stensko držalo za dve 50 L plinski jeklenki s pripadajoči napenjalni jermeni | 1 |  | 0
MRC4 |  | LABORATORIJ
MRC4 | MRC4-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 3.680x900x900 mm na podpultnih omaricah, pomivalnem stroju | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm (protirazlivni rob spredaj/zadaj/desno)
> 1x 900x900x30 (37) mm (protirazlivni rob spredaj/zadaj)
> 1x 1.580x900x30 (37) mm (protirazlivni rob spredaj/zadaj/levo)
> 2x korito dim. 380x380x250 mm (sredinska postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm 4x predal (4x200 mm)
> 1x predalnik 900x550x870 mm 3x predal (2x200+1x400 mm)
> 1x zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 1.580x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm
> 1x 900x600x8 (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Odcejalnik steklovine:
> stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijek steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.600 mm (3x600+2x900 m). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
> podpultom se montira laboratorijski pomivalni stroj dim 900x600x820 mm (zajeto v posebnem popisu)
MRC4 | MRC4-2 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 3.680x900x900 mm na podpultnih omaricah, pomivalnem stroju | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x900x30 (37) mm (protirazlivni rob spredaj/zadaj/desno)
> 1x 900x900x30 (37) mm (protirazlivni rob spredaj/zadaj)
> 1x 1.580x900x30 (37) mm (protirazlivni rob spredaj/zadaj/levo)
> 2x korito dim. 380x380x250 mm (sredinska postavitev)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm 4x predal (4x200 mm)
> 1x omara 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x zapora 350x870x20 mm med omaro in steno
> 1x zapora 80x870x20 mm med omaro in steno
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 1.580x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm
> 1x 900x600x8 (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 2x demi voda DV (priklop na cirkulacijo) (1x za Milly Q)
> 1x hladna voda HV (za ledomat)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Odcejalnik steklovine:
> stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijek steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom
Viseče omarice:
> 3x omarica s steklenimi krilnimi vrati 1x vrata (2xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x zapora 80x760x20 mm vertikalno + 2x zapora 80x380x20 mm med visečo omarico in steno
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x600+1x900 m). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
> podpultom se montira laboratorijski pomivalni stroj dim 900x600x820 mm (zajeto v posebnem popisu)
MRC4 | MRC4-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.850x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x30 mm;
> 1x 2.050x750x30 mm;
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.800x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150+1x250 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)

## RAZNA OPREMA
|  | POPIS LABORATORIJSKE OPREME - RAZNA OPREMA IN DELA |  | SKUPAJ | 0
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
STENSKI ODCEJALNIKI
| os-01 | Odcejalnik steklovine: | 30 |  | 0
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijek steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
> lokacije montaž po laboratorijih določi predstavnik uporabnikov
STOLČEK NA KOLESIH - PRUČKE
| pr-01 | Stolček na kolesih - pručka: | 20 |  | 0
> stolček na kolesih iz trdne jeklene prašno barvane pločevine
> enostavno pomikanje neobremenjenih stolčkov
> velika stabilnost
> nedrseča in udobna pohodna površina
> tri vzmetena drsna kolesa
> višina: 430 mm; pod obremenitvijio: 420 mm
> premer (zgoraj/spodaj): 290/435 mm
> GS certificirano
> lokacije montaž po laboratorijih določi predstavnik uporabnikov
IZREZI V PULTIH ZA PREHODE INŠTALACIJ (za kable, cevi ipd.)
|  | Izrezi v pultih iz Trespa TopLab+, korpusih omar in ostalih pohištvenih elementih | 150 |  | 0
> razni izrezi v pultih za prehode inštalaciji
> premera Ø30 do Ø150 mm
> lokacije izrezov po laboratorijih in opremi določi predstavnik uporabnikov