## UKC Ljubljana 1.5T
SKLOP 3- Nakup MR aparata z montažo za UKC Ljubljana (1. naprava)
post.št. | Tehnične specifikacije za magnetno resonančni tomograf jakosti 1.5 T
Splošne zahteve
Predmeti razpisne dokumentacije so: - MR tomograf, ki mora omogočati izvajanje diagnostičnih kliničnih preiskav celega telesa - demontaža in odstranitev starega MR aparata in pripadajoče opreme MR aparata vključno z RF kletko in hladilnim sistemom za hlajenje aparata in MR prostora - vnos, namestitev in montaža novega MR aparata, RF kletke in hladilnih sistemov za hlajenje aparata in prostora vključno s potrebnimi prilagoditvami instalacijskih priljučkov Osnova MR aparata mora biti superprevodni magnet z gostoto magnetnega polja 1.5 T, ki omogoča vse standardne in napredne klinične preiskave ter znanstveno in raziskovalno delo. Vsa oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti, ki jo ponudnik mora predložiti ob prevzemu. Materiali zahtevanih komponent morajo biti primerni za delo v magnetnem polju MR aparata. Ponujeni MR aparat mora izpolnjevati GSPR (General Safety and Performance Requirements) in imeti CE oznako, ki dokazuje, da sistem ustreza EU zahtevam za varno uporabo v medicinskem okolju. Ponudnik mora ob prevzemu predložiti dokument iz katerega je razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo. Aparat mora biti nov, iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene. Ob prevzemu mora izbrani ponudnik naročniku predati t.i. teste za zagotavljanje kakovosti delovanja MRI aparata in ostale opreme, s katerimi lahko uporabnik preverja pravilnost in kakovost delovanja strojne in programske opreme. Priloženi morajo biti ustrezni fantomi za preverjanje in zagotavljanje kakovosti delovanja (Quality Assurance). Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre. Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in A-testno dokumentacijo. Navodila za uporabo in vzdrževanje mora predati vsaj en mesec pred namestitivijo MR tomografa. Ponudnik mora zagotoviti, da bo vsa oprema dobavljena pod pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji in v vzorcu pogodbe.
| Poskusni zagon aparata, testiranje in primopredaja | Izpolnjevanje zahtev: DA / NE | Dokazilo (stran)
Po uspešno opravljenem testu tehnične kakovosti aparata, testu delovne postaje, povezav in integracije v PACS okolje ter pregledu prostorov (»tehnični prevzem«), se opravi poskusno obratovanje in izobraževanje osebja za delo z MR aparatom. Prvo aplikacijsko izobraževanje mora biti izvedeno pred končno primopredajo.
1 | Magnet
1.1 | Magnet mora biti zgrajen na osnovi superprevodne tehnologije in mora ustvarjati statično magnetno polje z gostoto 1,5 T.
1.2 | Odprtina magneta (gantry) mora biti premera najmanj 70 cm.
1.3 | Zajemanje podatkov (scan range) najmanj 200 cm.
1.4 | Ponudnik naj navede širino, višino in globino instaliranega MR tomografa z nameščenimi pokrovi.
1.5 | Ponudnik naj navede dolžino MR sistema (magnet z gradientnimi tuljavami, nameščenimi pokrovi in z mizo).
1.6 | Ponudnik naj navede dimenzije magneta pri transportu.
1.7 | Ponudnik naj navede bruto skupno težo MR sistema v delujočem stanju, vključno s priporočeno količino helija ter pokrovi.
1.8 | Ponudnik naj navede skupno priporočeno količino helija za delovanje Mr tomografa.
1.9 | Polje zajema (FOV) minimalno 50 x 50 x 50 cm.
1.10 | Sistem mora omogočati hlajenje brez izgube helija ("Helium Zero Boil Off") z nizko verjetnostjo spontane izgube magnetnega polja.
1.11 | Magnet mora uporabljati tehnologijo aktivnega ščitenja pred sipanjem magnetnega polja v prostor in zunanjimi motnjami.
1.12 | Omogočati mora možnost volumskega homogeniziranja magnetnega polja-volume shim.
1.13 | Sistem za shimming naj vključuje 3 ali več linearne kanale za osnovni shimming prvega reda in še vsaj 5 nelinearnih kanalov za shimming drugega reda.
1.14 | Dolgoročna stabilnost magnetnega polja mora biti <0,1 ppm/h v 24h.
1.15 | Zahtevane so vrednosti homogenosti magnetnega polja znotraj sferičnega in eliptičnega volumna:
1.16 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DEV premera 50 x 50 x 45 cm (zagotovljen Vrms ≤ 3,0 ppm).
1.17 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 45 cm (zagotovljen Vrms ≤ 2,0 ppm).
1.18 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 40 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0,75 ppm).
1.19 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 30 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0,2 ppm).
1.20 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 20 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0,07 ppm).
1.21 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 10 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0,02 ppm).
1.22 | Sipanje magnetnega polja mora biti minimalno in ne sme segati izven prostora MR tomografa (limit je < 5 Gauss oz. toliko, kot v trenutku dobave zahtevajo minimalni standardi). Ponudnik mora ob prevzemu MR aparata predložiti potrdilo o izvedenih meritvah o sipanju magnetnega polja izven MR prostora.
1.23 | MR tomograf mora biti opremljen z avtomatskim izračunavanjem SAR vrednosti in omejitvami snemanj oz. opozorili pri preseženih SAR vrednostih. Imeti mora sistem za znižanje SAR vrednosti ob nespremenjeni kakovosti slik.
2 | Gradientni sistem in RF sistem
2.1 | Največja jakost gradientnih tuljav mora biti vsaj 44 mT/m za vsako od treh osi pri 100 % obremenitvi (100 % »duty cycle«).
2.2 | Največja hitrost gradientnih tuljav (»slew rate«) mora v območju do zgoraj navedene največje jakosti znašati vsaj 200 mT/m/ms za vsako od treh osi.
2.3 | Gradientne tuljave morajo biti aktivno ščitene.
2.4 | RF sistem mora omogočati močno in čim bolj brezšumno oddajanje RF pulza.
2.5 | Največje vidno polje slikanja, ki ga še omogočajo obravnavane gradientne tuljave mora biti najmanj 50 cm x 50 cm x 50 cm.
2.6 | Največje jakosti in hitrosti gradientnega sistema pri uporabi, ko se gradienti vseh treh osi seštevajo.
3 | RF tuljave
3.1 | Sistem mora omogočati avtomatsko zaznavanje priključenih tuljav.
3.2 | Sistem mora omogočati samodejno prilagajanje homogenosti magnetnega polja.
3.3 | Tuljave morajo omogočati slikanje s paralelnimi tehnikami - tako v 2D kot 3D.
Vključene morajo biti naslednje slikovne tuljave:
3.4 | Namenska sprejemna tuljava za angiografijo spodnjih okončin ali sistem integriranih tuljav z vsaj 36 tuljavnimi elementi.
3.5 | Set loop tuljav vsaj 3 različnih velikosti.
Glava in vrat
3.6 | Namenska nefleksibilna sprejemna tuljava za glavo in vrat z minimalno 20 tuljavnimi elementi. Omogočati mora prikazovanje vratnega žilja brez dodatnega repozicioniranja. Omogočati mora možnost nagiba (tilt) ali mehanizem v sami tuljavi ali dodatek k tuljavi. Imeti mora ogledalo za možnost pogleda navzven.
3.7 | Namenska nefleksibilna oddajno - sprejemna tuljava za glavo
Hrbtenica
3.8 | Integrirana tuljava za prikaz celotne hrbtenice.
Telo/trup
3.9 | Namenska tuljava (body/torso coil) za preiskave srca, trebuha, medenice. Število tuljavnih elementov naj bo vsaj 16.
3.10 | Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov brez nameščanja dodatne opreme, za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave.
3.11 | Senzorski sistem za zaznavanje EKG in perifernega pulza - za sinhronizacijo s slikovnim protokolom.
Okončine in sklepi (MSK)
3.12 | Rama: Fiksna trdna tuljava z vsaj 16 tuljavnimi elementi
3.13 | Mala fleksibilna tuljava z vsaj 16 tuljavnimi elementi za slikanje področij kot so: majhna rama, komolec, zapestje, roka.
3.14 | Velika fleksibilna tuljava z vsaj 16 tuljavnimi elementi za slikanje področij kot so: srednje velika ali velika rama, kolk, koleno, gleženj, roka. V kolikor ponudnik velike fleksibilne tuljave za pregled omenjenih področij ne more ponuditi, lahko namesto te tuljave ponudi namensko nefleksibilno tuljavo za roko/zapestje in namensko nefleksibilno tuljavo za gleženj.
3.15 | Zapestje in dlan: Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje zapestja in dlani z minimalno 16 tuljavnimi elementi.
3.16 | Koleno: Fiksna trdna oddajno/sprejemna ali sprejemna tuljava za koleno z vsaj 16 tuljavnimi elementi.
3.17 | Gleženj in stopalo: Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje gležnja/stopala z minimalno 16 tuljavnimi elementi.
3.18 | Sistem podpor za kolena in stopala.
Pediatrija
3.19 | Namenska tuljava za slikanje glave in vratu novorojenčkov, dojenčkov in malih otrok z vsaj 8 tuljavnimi elementi ali večnamenska fleksibilna tuljava.
3.20 | Sistem za lažje fiksiranje novorojenčkov, dojenčkov in malih otrok med preiskavo.
Dodatno
3.21 | V kolikor proizvajalec za posamezne tuljave namesto števila tuljavnih elementov navaja število kanalov, namesto minimalnih zahtevanih števil tuljavnih elementov pri vseh zgoraj naštetih tuljavah enakovredno velja tudi število kanalov iz te tuljave, ki sodelujejo pri nastanku slike v enem polju pregleda (FOV).
3.22 | Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov brez nameščanja dodatne opreme, za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave.
3.23 | Senzorski sistem za zaznavanje EKG in perifernega pulza - za sinhronizacijo s slikovnim protokolom.
3.24 | Enostavno priklapljanje slikovnih RF tuljav neposredno v mizo (brez kablov) ali s kabli preko enostavnih vklopov.
3.31 | Programska oprema za obdelavo podatkov MR srca z veljavno licenco za obdobje garancijske dobe in dobe pogarancijskega vzdrževanja, ki mora omogočati:
3.32 | prikaz in naknadno obdelavo posnetkov, ki so bili zajeti v DICOM formatu
3.33 | povezavo s PACS sistemom UKC Ljubljana, ki omogoča obojestransko izmenjavo podatkov
3.34 | avtomatsko analizo volumnov in mase levega ter desnega prekata iz posnetkov kratke osi (short-axis) in dolge osi (biplanar function), ki temelji na algoritmih umetne inteligence
3.35 | avtomatsko detekcijo papilarnih mišic in trabekul levega in desnega prekata z možnostjo prištevanja k masi prekatov
3.36 | semi-avtomatsko analizo volumnov prekatov, med drugim s treshold-based edge detection
3.37 | analizo volmnov preddvorov
3.38 | kvantifikacijo poznega barvanja z gadolinijem (LGE) z različnimi metodami (Full-Width-Half-Max, ±10 std.deviations)
3.39 | kvantifikacijo mikrovaskularne obstrukcije
3.40 | kvantifikacijo edema na podlagi standarnih T2 posnetkov (npr. T2-STIR)
3.41 | analizo T2*
3.42 | izdelavo in analizo T1, T2, ECV map
3.43 | analizo perfuzije
3.44 | analizo pretokov na fazno-kontrastnih sekvencah z naprednimi korekcijskimi možnostmi (npr- offset correction) in samodejnim računanjem razmerja Qp/Qs
3.45 | analizo 4D flow posnetkov - vizualni prikaz, semi-kvantitativne meritve, semi-avtomatsko računanje razmerja Qp/Qs, Wall Shear Stress, Pressure Mapping, Energy Loss and Pulse Wave Velocity
3.46 | Mora biti modularne narave z možnostjo nadaljne nadgradnje z orodji za:
3.47 | analizo mehanične deformacije (feature tracking)
3.48 | popolnoma avtomatsko kvantitativno analizo perfuzije z umetno inteligenco
3.49 | integracijo orodij za slikanje fibroze, namenjenim predvsem elektrofiziološkim laboratorijem, ki imajo možnost samodejnega prepoznavanja in kvantificiranja podorčij fibroze v levem prekatu in atriju in ustvariti večplasti za navigacijo med endokardom do epikardom s 3D analizo in vizualizacijo aritmičnih koridorjev tkiva
3.50 | podpira razširitev za obdelavo CT posnetkov z možnostjo priprave simulacij transkateterske poprave/zamenjave aortne zaklopke. To omogoča nadgradnjo programske opreme z naprednimi funkcijami, ki omogočajo pripravo posegov pri strukturnih boletznih srca v kardiologiji.
4 | Sekvence / slikovna zaporedja in programska oprema
4.1 | Ponujene morajo biti najnovejše različice programske opreme.
4.2 | Ponudnik naj navede lastno ime ponujenih slikovnih zaporedij in programske opreme.
4.3 | K zahtevanim slikovnim zaporedjem mora ponudnik ponuditi tudi programsko opremo za obdelavo in prikaz vključenih sekvenc.
4.4 | Osnovna slikovna zaporedja za slikanje anatomskih področij: glava/vrat, hrbtenica, sklepi, srce, žilje, trebušni organi, medenica, prostata.
4.5 | DIXON (tako za TSE/FSE kot GRE/FFE sekvence) z istočasnim zajemom 4 vrste slik: samo voda, v fazi, iz faze, samo maščoba. Kompatibilnost z ASSET/SENSE/mSENSE paralelnimi tehnikami in Propeller/Blade/MultiVane ali enakovrednimi tehnikami za korekcijo gibanja.
4.6 | Napredne DIXON tehnike za visokoresolucijsko 2D in 3D slikanje pri hitrih SE in GRE sekvencah.
4.7 | Sekvence za korekcijo artefaktov premikanja za GRE oz FFE 3D radialne zajeme s prostim dihanjem za abdomen, glavo, vrat, hrbtenico, medenico, ki se jih da kombinirati tudi za DIXON/IDEAL/mDIXON algoritmi za supresijo maščobe
4.8 | Možnost rekonstrukcije s pomočjo metod umetne inteligence "deep learning". Rekonstrukcijska tehnologija mora omogočati zvišanje razmerja signal/šum pri rekonstrukciji podatkov iz pospešenih akvizicij. Tehnologija mora podpirati pospešene akvizicije bodisi na osnovi paralelnega slikanja ali na osnovi compressed sensing. Podprta morajo biti naslednja anatomska področja: glava, srce, hrbtenica, mišično-skeletni sistem, preiskave telesa (body) in preiskave perifernega žilja
4.9 | MR angiografija z uporabo kontrastnega sredstva (slikanje, programsko obdelavo in prikaz žilja) za vsa anatomska področja.
4.10 | Metode za korekcijo artefaktov pretoka za vse anatomije in kontraste.
4.11 | 3D TSE izotropne sekvence za prikaz možganov z izničenjem signala iz vaskularnega sistema - tipa Black Blood Imaging
4.12 | 4D dinamična angiografija s kontrastom.
4.13 | Slikovna zaporedja za angiografsko slikanje abdominalnega in perifernega žilja brez uporabe kontrastnega sredstva, z možnostjo ločenega prikaza arterij in ven.
4.14 | Slikovno zaporedje za 3D MR mielografijo.
4.15 | uTE in zero TE sekvence - za slikanje pljuč in kostnih struktur
4.16 | Proton Resonance Shift Thermometry - sekvenca, ki omogoča prikaz spremembe temperature med lokalnimi ablativnimi metodami (npr. PRFS - proton resonance frequency shift).
4.17 | Sekvence, ki omogočajo kvantifikacijo koncentracije železa v jetrnem parenhimu in programska oprema, ki omogoča izračun le tega. Sekvence, ki omogočajo merjenje vrednosti vsebnosti železa na podlagi sprememb v času sproščanja signala T2* ali R2*)
4.18 | Whole-body diffusion weighted MRI (STIR, DWI). Tehnika za slikanje celotnega telesa (npr. pri multiplem mielomu), ki omogoča oceno razširjenosti bolezni po celotnem telesu in kvantifikacijo obsega tumorskih sprememb.
4.19 | 2D in 3D slikovna zaporedja za slikanje s spinskim odmevom (SE) za vsa anatomska področja:
4.20 | Osnovna SE zaporedja
4.21 | Hitra SE zaporedja
4.22 | Single shot SE zaporedja
4.23 | 3D hitra SE zaporedja z različnimi odklonilnimi koti
4.24 | SE za T1, T2, PD (proton density) obtežitve
4.25 | Dual echo SE za T2 in PD kontrast v enem slikanju brez zvišanja časa frekvence na račun kakovosti
4.26 | Dark blood tehnike
4.27 | True IR za visok T1 kontrast
4.28 | Turbo SE, Fast SE (TSE, FSE)
4.29 | TSE za T1, T2 in PD kontrast
4.30 | Dual contrast TSE v posameznem slikanju (PD in T2)
4.31 | 3D TSE z variabilnim flip kotom za vse kontraste in vse dele telesa
4.32 | 2D in 3D slikovna zaporedja za slikanje z gradientnim odmevom (GRE) za vsa anatomska področja:
4.33 | Osnovna GRE zaporedja
4.34 | 2D in 3D TOF angiografija.
4.35 | Fazno kontrastna angiografija.
4.36 | Spoiled GRE zaporedja na področju srca, žilja, prsnega koša, trebuha in skeleta. Spoiled GRE (Flash, Spoiled GRASS, T1-FFE): 2D in 3D tehnike, Dual Echo tehnike za in-phase/out-phase za slikanja neoplazem in metastaz skeleta, Ultra hitri GRE za kontrastne MR angiografije z najkrajšimi TR in TE, 3D tehnike morajo biti kompaibilne z eliptičnim in centric eliptičnim zajemanjem signala.
4.37 | GRE z delno transverzalno povrnitivijo faze (GRASS, FISP, FFE) v 2D in 3D
4.38 | GRE z RF povrnitvijo (CE-FST, PSIF, T2-FFE) v 2D in 3D
4.39 | Fast GRE s pripravljalnimi pulzi (Turbo Flash, MPRAGRE, MOGRASS, TFE) v 2D in 3D
4.40 | GRE s popolno transverzalno povrnitvijo faze (TrueFISP, B-FFE, FIESTA) v 2D in 3D. V kolikor ima proizvajalec na voljo več različnih sekvenc tega tipa, mora biti vključena sekvenca, ki ima najmanj banding artefaktov.
4.41 | Multi Echo Data Image Combination sekvenca ali ekvivalentno
4.42 | True Fisp/Dual excitation sekvenca
4.43 | Double Echo Steady State sekvenca
4.44 | Steady state GRE zaporedja na vseh navedenih anatomskih področjih kjer je to uporabno.
4.45 | Koherentna GRE zaporedja (refokusiranje FID, Echo, Balanced FID/Echo, Dual excitation,...) na vseh navedenih anatomskih področjih kjer je to uporabno.
4.46 | Ultrafast (npr. compressed sensing) na vseh anatomskih področjih, kjer je to uporabno
4.47 | Zaporedje za ehoplanarno slikanje (EPI)
4.48 | 2D in 3D zaporedja za slikanje z obratom magnetizacije (IR - Inversion Recovery) kot so short tau (STIR), long tau, Double IR, Turbo Inversion Recovery (Turbo STIR), Turbo Dark Fluid FLAIR, True Inversion Recovery za močan T1 kontrast.
4.49 | Hibridna SE/GRE hitra zaporedja
4.50 | Visokoresolucijska TSE sekvenca
4.51 | Difuzijsko obteženo slikanje (DWI) za vsa anatomska področja, vključno z DWI celotnega telesa.
4.52 | Omogočeno mora biti popravljanje artefaktov premikanja.
4.53 | Avtomatski izračun ADC map.
4.54 | EPI difuzijska sekvenca s korekcijo geometričnega popačenja za boljše ujemanje z anatomskimi sekvencami in možnost boljše resolucije.
4.55 | DTI difuzijsko obteženo slikanje z možnostjo uporabe difuzijskih gradientov v vsaj 128 različnih smereh in pri vsaj 16 različnih difuzijskih obtežitvah (b vrednosti) skupaj s programsko opremo za izračun anizotropije preiskovanega tkiva: mape ADC, FA
4.56 | Difuzijsko obteženo slikanje celotnega telesa, s tehnologijo za zmanjševanje artefaktov na prehodih med posameznimi postajami.
4.57 | EPI sekvence za prikaz DWI glave, hrbtenice in prostate z zmanjšanim FOV do največ 200x50 mm, brez artefaktov okolnih tkiv, ki niso vključena v polje pregleda
4.58 | Sekvenca z možnostjo redukcije artefaktov premikanja pri EPI difuzijski sekvenci na osnovi 2D navigatorja
4.59 | Možnost mapiranja B0
4.60 | DWI sekvence, kompatibilne z Propeller/ Blade/Multivane ali podobno korekcijo premikanja, za pospešitev TSE difuzijskega slikanja z izboljšano resolucijo. Ponujene naj bodo sekvence z najboljšo možno korekcijo tako velikih kot drobnih premikov med preiskavo.
4.61 | Ne EPI tehnike difuzijskega slikanja z zmanjšanim popačenjem v predelih z visokimi vrednostmi magnetne susceptibilnosti - temporalna kost, hrbtenica, prostata - v primerjavi s standardno EPI sekvenco - TSE ali TGSE difuzijska sekvenca z možnostjo korekcije artefaktov premikanja
4.62 | Sekvence in programska orodja za obdelavo (izračun) za neinvazivno merjenje pretoka cerebrospinalnega likvorja
4.63 | Izotropna 3D TSE sekvenca za visokoresolucijski prikaz hrbtenice z možnostjo uporabe paralelnega slikanja
4.64 | Sekvence za prikaz hrbtenjače s supresijo artefaktov pulziranja likvorja in pretočnih artefaktov krvi in z prikazom razlike v kontrastu med sivino in belino hrbtenjače.
4.65 | Sekvenca za 3D izotropni prikaz perifernih živcev, brahialnega in lumbalnega plexusa s tehnikami za homogeno supresijo maščevja v pregledovanem področju.
4.66 | 3D susceptibilnostno slikanje možganov z visoko resolucijo in kontrastom, možnost prikaza fazne slike.
4.67 | Pospeševalne tehnike za hitrejše slikanje SWI
4.68 | MR spektroskopija za spektroskopske preiskave možganov in prostate
4.69 | Single voxel spektroskopija
4.70 | CSI 2D in 3D spektroskopija
4.71 | Prikaz in obdelava MR spektroskopskih podatkov na MR konzoli
4.72 | semi-LASER sekvenca za CSI možganov.
4.73 | fMRI
4.74 | Dinamičen zajem BOLD fMRI podatkov z visoko časovno resolucijo za prikaz aktivacijskih map glede na stimulus z multiplimi rezi in zmožnostjo zajema vsaj 10000 slik
4.75 | Procesiranje in prikaz fMRI podatkov na MR konzoli v realnem času - med samim zajemom
4.76 | Možnost izvoza fMRI podatkov na zunanji računalnik v realnem času za real-time fMRI eksperimente
4.77 | Perfuzijsko slikanje z uporabo kontrastnih sredstev (T2* DSC, T1 DCE in permeabilnost), ASL
4.78 | Sekvence za DSC, DCE in Permeabilnostno perfuzijsko slikanje
4.79 | Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov premikanja
4.80 | Omogočeno naj bo kreiranje in izračun perfuzijskih map (Percentage Bolus at Peak, Time to Peak)
4.81 | 3D ASL slikanje z možnostjo izračuna mape relativnega cerebralnega toka krvi
4.82 | MR T1 perfuzija - relativno obarvanje, maksimalno obarvanje, TTP, wash-in in wash-out
4.83 | MR permeabilnost - prepuščanje gadolinijevega kontrastnega sredstva v ekstracelularni prostor - izračun vsaj parametrov ktrans, kep, ve, vp. Za vse anatomije.
4.84 | MR DSC T2* perfuzija - z možnostjo samodejne poravnave premikov, avtomatske ali ročne nastavitve arterijske vhodne funkcije z izračunom vseh relevantnih parametričnih barvno kodiranih map z naprednimi algoritmi (CBV, CBF, MTT, Tmax, itd.) Vsebovati mora možnost izračuna neujemanja med perfuzijo in difuzijo, možnost analize perfuzijskih parametrov po interesnih področjih (ROI, VOI) ter možnost izvoza statističnih podatkov. Omogočati mora segmentacijo omejenih sprememb v možganovini ter prikaz parametričnih map, prekritih z anatomskimi slikami.
4.85 | Dinamično (večfazno) 2D in izotropno 3D slikanje mehkih organov (npr. prostata, jetra in ostali trebušni organi, hipofiza):
4.86 | Omogoča naj korekcijo artefaktov premikanja.
4.87 | Omogočena je možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja ter zajem slik v breathhold in free-breathing zajem.
4.88 | Omogočene naj bodo rekonstrukcije 3D sekvenc (MPR) in substrakcija (kjer se uporablja) že med preiskavo (inline).
4.89 | Sistem naj vključuje tudi hitra slikovna zaporedja za slikanje jeter z možnostjo izračuna deleža vode in maščobe ter ocene koncentracije presežnega železa.
4.90 | Slikovna zaporedja, ki so neobčutljiva na premikanje, z radialnim zajemom signala v k-prostoru z najvišjo možno temporalno resolucijo za 3D slikanje abdomna, glave, vratu, hrbtenice, prsnega koša in medeničnega predela v free-breathing načinu.
4.91 | Slikovna zaporedja, ki omogočajo 2D/3D slikanje srca in jeter v free-breathing načinu z uporabo zaznavanja pacientovega dihanja brez uporabe respiratornega pasu.
4.92 | Sekvence in programska oprema za izračun T1, T2 in T2* ter grafični prikaz teh parametrov za jetra
4.93 | Omogočajo naj možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja.
4.94 | Ponujene naj bodo tudi sekvence z visoko temporalno resolucijo (4D sekvence).
4.95 | Susceptibilno obteženo slikanje (SWI) in možnost prikaza fazne slike.
4.96 | Napredne metode za slikanje hrustanca.
4.97 | Slikovna zaporedja na osnovi hitrih SE in GRE zaporedij za zajem relaksacijskih časov hrustanca T1, T2 in T2*, skupaj z možnostjo izračuna map relaksacijskih časov in karakterizacije hrustančnega tkiva.
4.98 | Napredna slikovna zaporedja za slikanje mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov z zmožnostjo zmanjšanja popačenj zaradi prisotnosti različnih osteosintetskih materialov. (Zahtevane so osnovne tehnike npr: VAT, SEMAC ali enakovredno in napredne tehnike napr: MAVRIC SL ali enakovredno).
4.99 | Vsaj ena tehnika za slikanje v bližini ortopedskih vsadkov z zmožnostjo zmanjšanja popačenj mora imeti možnost pospešitve za skrajšanje časa zajema z nekoherentnim vzorčenjem k- prostora z iterativno rekonstrukcijsko metodo
4.100 | Slikovno zaporedje z T2/T1 obtežitvijo za izboljšano razlikovanje med hrustančnim tkivom in tekočino.
4.101 | Tiha slikovna zaporedja za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti, brez pomembnega vpliva na čas preiskave ali kvaliteto slike. Ta zaporedja so omogočena vsaj za: standardne sekvence za preiskave možganov, hrbtenice in perifernih sklepov, vred z lokalizatorji.
4.102 | Slikanje, programsko obdelavo in prikaz srca:
4.103 | Omogočeno naj bo slikanje z breath-hold in free-breathing opcijama.
4.104 | Omogoča naj oceno morfoloških in funkcionalnih parametrov, CINE slikanje (tako SSFP kot GRE sekvence ter realtime CINE), perfuzijo in karakterizacijo tkiva ter oceno poznega obarvanja tkiva; vključno s fazno občutljivim IR (PSIR).
4.105 | 3D sekvenca za prikaz srca in žil brez uporabe KS z respiratornim in EKG proženjem
4.106 | Zahtevane so tudi "black blood" T1 in T2 obtežene sekvence brez in z izničenjem signala maščobe, single shot black blood TSE sekvence (npr: HASTE, SS-FSE, SSH-TSE ali odgovarjajoče) in "steady state free precession single shot" sekvence.
4.107 | Time resolved MRA
4.108 | Enostavno izključevanje v primeru aritmije srca.
4.109 | Sistem mora omogočati (pol)avtomatsko zaznavanje arterijskega in venskega optimalnega bolusa (bolus trigger ali test bolus).
4.110 | Napredna pospešena slikovna tehnika z nekoherentnim vzorčenjem k prostora in iterativno rekonstrukcijsko metodo za dinamično 2D slikanje srca v cine (kino) načinu.
4.111 | Omogočeno naj bo tudi slikanje s fazno občutljivim IR (PSIR).
4.112 | Sekvence in programska oprema za izračun T1, T2 in T2* ter grafični prikaz teh parametrov za srce.
4.113 | Sekvence za prikaz koronarnih arterij
4.114 | LGE sekvence vključno s PSIR, 3D in IR SSFP z možnostjo korekcije premikanja. Omogočen mora biti prikaz tako v zadržanem dihu kot s prostim dihanjem ter wide band LGE prikaz.
4.115 | Sekvence in programska oprema za merjenje pretoka, vključno z 4D flow
4.116 | 3D whole-heart phase sensitive inversion recovery
4.117 | Myocardial tagging + orodje za analizo regionalnih motenj krčljivosti miokarda.
4.118 | Sistem mora omogočati vzbujanje in zajem signala iz več rezin sočasno (t.i. Multiband zajem) vsaj za slikanje glave
4.119 | Sistem mora omogočati vzbujanje in zajem signala iz več rezin sočasno (npr. Multiband zajem ali ekvivalent) vsaj za slikanje glave
4.120 | Sistem mora omogočati sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (npr. Multiband zajem ali ekvivalent) za fMRI (BOLD) preiskave
4.121 | Sistem mora omogočati sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (npr. Multiband zajem ali ekvivalent) za DTI slikanje glave.
4.122 | Sistem mora omogočati sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (npr. Multiband zajem ali ekvivalent) za difuzijsko slikanje glave (EPI sekvenca)
4.123 | Napredne pospešene slikovne tehnike za pospešitev statičnih in dinamičnih 2D in 3D preiskav.
4.124 | Zajemalna in rekonstrukcijska tehnika, ki temelji na nekoherentnem vzorčenju k-prostora, transformiranju razpršenosti podatkov in na iterativni rekonstrukciji slike (npr. Compressed Sensing, Compressed Sense, HyperSense … ali podobno). Mora biti na voljo vsaj za srce, 3D slikanje glave, telesa, perifernih sklepov in hrbtenice, T1, T2 in PD poudarjeno, vključno s TOF preiskavo glave.
4.125 | Napredne 3D izotropne pospešene slikovne tehnike z nekoherentnim vzorčenjem k prostora in iterativno rekonstrukcijo slike za pospešitev T1, T2 in protonsko obteženega slikanja glave, telesa in mišičnoskeletnega sistema.
4.126 | Napredne pospešene GRE slikovne tehnike za dinamično (4D) izvajanje angiografskih preiskav in slikanje abdomna.
4.127 | Napredne visokoločljive in pospešene GRE slikovne tehnike, neobčutljive na gibanje, za statično slikanje abdomna, toraksa in medenice, v free-breathing načinu in neobčutljive za premikanje, tudi z možnostjo izključitve signala maščobe.
4.128 | Napredne pospešene slikovne tehnike z zmanjšanim zajemom podatkov za izboljšano susceptibilnostno obteženo slikanje (SWI) glave.
4.129 | Prilagojene sekvence za slikanje novorojenčkov, dojenčkov in majhnih otrok
5 | Miza
5.1 | Največja dovoljena obremenitev mize (dvigovanje in premikanje plošče med preiskavo) mora biti ≥250kg.
5.2 | Pomik pacientove mize omogoča efektivno vidno polje vsaj 200 cm.
5.3 | Višina mize v najnižjem položaju največ 60 cm.
5.4 | Miza ali del mize, ki omogoča enako funkcionalnost kot odklopna miza, mora biti odklopen. Omogočati mora pripravo pacienta izven MR prostora z namestitvijo tuljav.
6 | MR konzola - upravljanje sistema
6.1 | Ponujene morajo biti najnovejše različice programske opreme. Potrebno je navesti ime in različico ponujenega paketa programske opreme.
6.2 | Upravljalna konzola mora biti opremljena z dvema najmanj 24 palčnima zaslonoma.
6.3 | Na konzoli naj bo nameščena programska oprema za izvedbo preiskav.
6.4 | Ponudnik mora izvajati posodabljanje operacijskega sistema in aplikacij na MR konzoli ter delovni postaji celotno življenjsko dobo MR aparata.
6.5 | Zunanje shranjevanje: USB port, DVD-drive, DICOM STD-CTMR and E-MR format
6.6 | Licence za pošiljanje slik na več računalnikov v omrežju.
6.7 | MR konzola inženirja mora biti priklopljena na sistem brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki mora biti dovolj zmogljiv, da omogoča varno zaustavitev sistema in zagotavlja dovolj časa, da se zagotovi hramba slikovnih podatkov trenutne preiskave.
6.8 | Omogočen mora biti urgenten vnos pacientov.
6.9 | Programska oprema na konzoli inženirja naj omogoča izvedbo večpostajnih (multistation) preiskav (kombinacija in lepljenje različnih FOV, resolucij, geometrij in pospeševalnih faktorjev paralelnega slikanja).
6.10 | Pri vseh preiskavah, kjer je to predvideno, mora sistem omogočati proženje sekvenc glede na EKG, periferne pulz parametre in dihanje.
6.11 | Omogočeno mora biti prosto izbiranje parametrov za anatomsko specifične protokole.
6.12 | Omogočeno mora biti prosto določanje dodatnih protokolov in postopkov dela.
6.13 | Omogočeno mora biti prilagajanje protokola med samo preiskavo, brez prekinitve preiskave (dodajanje ali odstranitev še ne zajetih sekvenc).
6.14 | Zahtevane so napredne funkcije, ki omogočajo optimizirano in reproducibilno načrtovanje, vodenje in avtomatizacijo izbranega slikovnega protokola v čim manj korakih (poravnava in prilagajanje števila rezin glede na anatomski predel, vodenje čez korake preiskave, itd).
6.15 | Sistem mora omogočati samodejno poravnavo rezin v standardne ravnine preiskave pri področjih glave in kolena.
6.16 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za glavo.
6.17 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za hrbtenico z možnostjo avtomatskega označevanja vretenc
6.18 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za koleno
6.19 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za kolk
6.20 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za ramo
6.21 | Slikanje celega telesa - možnost slikanja več sekvenc na posamezni postaji z možnostjo poravnave oz združitve posameznih sekvenc v enotno sliko.
6.22 | Sistem naj omogoča direktno povezavo s svetovalnim centrom proizvajalca za oddaljeno pomoč.
7 | Delovna postaja
7.1 | Strežniška delovna postaja, ki omogoča delo vsaj 5 uporabnikom hkrati z licencami vseh zahtevanih funkcionalnosti. Delovna postaja mora omogočati napredno obdelavo MR podatkov (točke 7.3 - 7.15). Omogočati mora uvoz in izvoz vseh podatkov v DICOM formatu in mora biti integrirana v obstoječe PACS okolje.
7.2 | Zahtevana je 1 samostojna delovna postaja (klient) z diagnostičnim zaslonom velikosti vsaj 24 palcev
7.3 | Osnovne funkcije prikaza - MPR, MIP, minIP, VRT.
7.4 | Orodja za 2D in 3D vizualizacijo ter napredno obdelavo vaskularnih struktur - avtomatski izračun stenoz na vratnih in intrakranialnih arterijah, izravnava prikazanih žilnih struktur.
7.5 | MR T1 perfuzija - relativno obarvanje, maksimalno obarvanje, TTP, wash-in in wash-out
7.6 | Avtomatska volumetrija možganovine in primerjava s standardiziranimi vrednostmi
7.7 | MR permeabilnost - prepuščanje gadolinijevega kontrastnega sredstva v ekstracelularni prostor - izračun vsaj parametrov ktrans, kep, ve, vp. Za vse anatomije.
7.8 | MR DSC T2* perfuzija - z možnostjo samodejne poravnave premikov, avtomatske ali ročne nastavitve arterijske vhodne funkcije z izračunom vseh relevantnih parametričnih barvno kodiranih map z naprednimi algoritmi (CBV, CBF, MTT, Tmax, itd.) Vsebovati mora možnost izračuna neujemanja med perfuzijo in difuzijo, možnost analize perfuzijskih parametrov po interesnih področjih (ROI, VOI) ter možnost izvoza statističnih podatkov. Omogočati mora segmentacijo omejenih sprememb v možganovini ter prikaz parametričnih map, prekritih z anatomskimi slikami.
7.9 | MR traktografija - omogočena mora biti avtomatska prepoznava serij difuzijskega tenzorskega slikanja (DTI), izdelava map parametrov FA, AD, RD, b0, ADC, izdelava slik MR traktografije na podlagi začetnih točk ("seed"), ravnin ali področij, prepoznanih s fMRI metodo. Omogočati mora prostoročno določanje interesnih področij (ROI) in izvoz statističnih podatkov v formatu .csv.
7.10 | Prikaz in napredna obdelava MR spektroskopskih podatkov, prikaz parametrskih map na anatomskih rezih. Programska oprema za obdelave spektroskopskih podatkov single voxel kot tudi 2D in 3D multivoxel chemical shift imaging.
7.11 | MR spektroskopija - obdelava zajetih podatkov in grafični prikaz
7.12 | MR subtrakcija za izračune pri dinamičnih študijah in izračun Magnetization Transfer Contrast slik.
7.13 | Omogočena mora biti analiza fMRI. Omogočati mora hkraten prikaz več fMRI kontrastov, koregistracijo več serij BOLD ter tudi anatomskih slik in traktografije, 3D prikaz fMR aktivacij, analizo krivulj časovnega poteka signala, izračun statističnih kart vrednosti t in izvoz statističnih rezultatov.
7.14 | Možnost kombiniranega prikaza fMRI aktivacijskih map, traktografije na 3D anatomskih sekvencah
7.15 | Omogočen mora biti izvoz podatkov v anonimizirani obliki, možnost izvoza na USB shranjevalni medij.
8 | Integracija z RIS/PACS sistemom in sistemom EDMO
8.1 | Povezava MR aparata in MR delovne postaje v omrežje bolnišnice in v sistem RIS/PACS mora biti narejena tako, da je omogočena polna funkcionalnost kot za ostale modalitete v obstoječem sistemu.
8.2 | Pri izvedbi inštalacij in integracije je ponudnik dolžan sodelovati s službo za informatiko javnega zavoda in ponudnikom sistema RIS/PACS.
8.3 | Ponudnik je ob sodelovanju s pooblaščenimi osebami naročnika dolžan urediti tudi vnos RIS seznama MR preiskav na MR aparat (RIS mapping).
8.4 | Povezava MR aparata preko sistem PACS oziroma ustreznega vmesnika v sistem EDMO (evidenca drage medicinske opreme) ali drugače poimenovanega z enakim namenom, kar je ponudnik dolžan izvesti v sodelovanju s službo za informatiko javnega zavoda in ponudnikom sistema PACS.
Povezave z RIS/PACS sistemom naj bodo narejene na osnovi DICOM protokolov, na voljo morajo biti vsaj:
8.5 | DICOM Send/Store
8.6 | DICOM SC Storage commitment
8.7 | DICOM Modality Worklist
8.8 | DICOM MPPS Modality performed procedures steps
8.9 | DICOM Query/Retrieve
8.10 | DICOM Structured Reports
8.11 | Ponudnik nosi vse stroške integracije v sistem RIS/PACS.
9 | Nadzor in delo s pacientom, varnost, kakovost
9.1 | MRI aparat mora imeti možnost večstopenjskega nastavljanja osvetljenosti ter prezračevanja magnetne odprtine.
9.2 | Ponudba mora vsebovati set blazin, peščenih vrečk in podobnih pripomočkov za udobno pozicioniranje in stabilno imobilizacijo pacientov in tuljav.
9.3 | Ponudba mora vsebovati opremo za proženje preiskav s fiziološkimi parametri (EKG za proženje npr. slikanja celotnega cikla srčnega utripa, periferni pulz za sinhronizacijo slikanja s pulzirajočim tokom krvi, respiracijo npr. za sinhronizacijo slikanja z respiratornim gibanjem).
9.4 | Sistem za zaznavanje dihanja brez uporabe pasov preko trupa (infrardeči ali druga tehnologija).
9.5 | Ponudnik mora dobaviti naglavne slušalke za zaščito bolnika pred hrupom med MRI preiskavo, slušalke morajo omogočiti komunikacijo s pacientom ter predvajanje glasbe (npr. za otroke), z nastavljivo glasnostjo.
9.6 | Paket sekvenc za zajem podatkov z zmanjšanim hrupom.
9.7 | Stikalo za izklop MR aparata v sili.
9.8 | MRI aparat mora imeti tipko za proženje alarma med preiskavo, ki jo uporablja bolnik (pumpica).
9.9 | Ponudba naj vključuje kamero za nadzor pacienta v območje MR diagnostike in monitor za nadzor v komandnem prostoru.
9.10 | Ponudnik mora urediti varnostno označevanje dostopov v prostore MR diagnostike ter v prostor MR. Urediti mora označevanje varnostnih območij (kot npr. z napisi, talnimi oznakami), skladno s priporočili standardov kakovosti.
9.11 | Ponudba mora vsebovati ustrezne fantome oziroma pripomočke, s katerimi lahko uporabnik preverja ločljivost in kakovost MRI slik. Priloženi morajo biti vsi fantomi za testno slikanje (QAQC).
9.12 | Sistem mora omogočati samodejno pozicioniranje slikane anatomije v izocenter magneta brez uporabe laserskih žarkov, na podlagi inteligentnih anatomskih telesnih modelov (vsaj za glavo, vratno, torakalno in lumbarno hrbtenico, ramena, srce, jetra, prsi, kolke, medenico, koleno in gleženj) za zagotavljanje visoke stopnje kvalitete in ponovljivosti preiskav.
9.13 | Sistem mora programsko omogočati enostavno načrtovanje slikovnega protokola iz različnih anatomskih delov telesa.
9.14 | Sistem mora vključevati prikaz pacientovih fizioloških parametrov na ohišju magneta z namenom enostavnega spremljanja pacientovih funkcij.
9.15 | Prikazovalnik temperature in stopnje vlažnosti v MR prostoru.
10 | Avtomatski injektor kontrastnega sredstva za MR preiskave
10.1 | Avtomatski injektor kontrastnega sredstva za MR preiskave mora biti integriran z akvizicijsko delovno postajo.
10.2 | Kapaciteta rezervarja za kontrastno sredstvo najmanj 65 ml.
10.3 | Kapacieta rezervarja za fiziološko raztopino najmanj 115 ml.
10.4 | Ponudnik mora nuditi tudi potrebni potrošni material za injektor za čas, ko se izvaja testno obratovanje in osnovno aplikacijsko šolanje, to je pred dokončno primopredajo opreme.
10.5 | Možnost nastavitve pretoka od 0,1 do 10 ml/s v korakih po 0,1 ml/s.
10.6 | Možnost nastavitve omejitve tlaka do 200 PSI.
10.7 | Avtomatizirano polnjenje sistema in priprava na injiciranje.
10.8 | Možnost ročnega pavziranja injiciranja z možnostjo nadaljevanja injiciranja.
10.9 | Možnost oddaljenega servisnega dostopa.
10.10 | Možnost shranjevanja protokolov injiciranja.
10.11 | Prikaz časa (čas injiciranja, pretečeni čas od začetka injiciranja).
10.12 | Število protokolov, ki jih je možno shraniti vsaj 60
10.13 | Število bolusev na en protokol injiciranja vsaj 6.
10.14 | Ponudnik mora podati cene potrošnega materiala za avtomatski injektor.
11 | RF kletka
11.1 | V ponudbi mora biti zajeta kvalitetna RF kletka z vso potrebno opremo (vtičnice, svetila in ostala oprema kletke) z instalacijo kletke.
11.2 | RF kletka mora biti pripravljena tako, da omogoča povezavo dodatne periferne opreme za fiziološke meritve iz kontrolne sobe v RF kletko.
11.3 | Pri izvedbi kletke je potrebno upoštevati zahteve glede zvočne izolacije in predvidene sprejemljive ravni hrupa v sosednjih prostorih. Raven hrupa v sosednjih prostorih, ki mejijo na prostor MR med izvajanjem preiskav, ne sme presegati 40 dB(A) (hrup povzročen s strani MR aparata) pri nobeni od sekvenc. Za dosego tega je potrebno upoštevati predvideno sestavo sten (v gradbenih načrtih) in izdelati kletko z ustrezno izolativnostjo. Ponudnik mora predložiti podatke o zvočni izolativnosti ponujene MR kletke.
12 | Hladilni sistem
12.1 | V ponudbo mora biti vključen sistem za strojno hlajenje sistema vključno z redundanco, ki prepreči izgubo helija v primeru izpada osnovne hladilne enote.
12.2 | Sistem za primarno in rezervno strojno hlajenje sistema.
12.3 | Hlajenje MR sistema in prostora
13 | Ostala oprema
13.1 | K ponudbi naj bo dodan anestezijski aparat, ki je primeren za delo v območju MR aparata z jakostjo 3.0 T in monitor za nadzor vitalnih funkcij pacienta.
MR kompatibilen monitor za nadzor bolnika
13.2 | Ponujeni sistem mora biti obvezno v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi in regulativami in mora imeti CE certifikat.
13.3 | Monitor naj bo skladen s standardi IEC 60601-1-2, 93/42/EEC
13.4 | Naj bo priložena izjava o uspešnem testiranju na različnih MRi sistemih
13.5 | Monitor mora biti združljiv s MR 3.0 Tesla
13.6 | Mora biti združljiv vsaj s 5000 Gauss, 4 W/kg SAR, 7.2 μT B1ms
13.7 | Oddajnik mora biti varen za uporabo v odprtini magneta do 3.0 Tesla, oddajnik mora biti odporen proti defibrilaciji in postopkov elektrokirurgije
13.8 | Zaslon, procesorska in napajalna enota v istem ohišju, ne sme presegati 50 kg
13.9 | Enota naj vsebuje monitor na vozičku, brezžični EKG modul, brezžični SpO2 modul, polnilno enoto baterij za brezžične module, komplet baterij za zagon, monitor za kontrolno sobo in anteno
13.10 | Enota naj bo na vozičku, z zaporo na kolesih, katera preprečuje premikanje (magnetna vlečna sila)
13.11 | Možen brezžični daljinski nadzor in upravljanje iz kontrolne sobe preko dodatnega monitorja s upravljanjem na dotik s glavnim monitorjem za spremljanje zahtevanih parametrov.
13.12 | Brezžična komunikacija med merilnimi moduli, monitorjem v MR prostoru in nadzornim monitorjem v kontrolni sobi
13.13 | Možnost dodatnega zunanjega nadzornega monitorja na dotik, naj omogoča pregled statusa priklopljenih naprav in stanje baterij modulov,tiskanje poročila na navadnem tiskalniku in možnost povezave s bolnišničnim omrežjem (shranjevanje poročil), HL7
13.14 | Priložen naj bo povezovalni kabel za sinhronizacijo za kardio preiskave za MRI
13.15 | Na zaslonu mora biti indikator baterije za vse priključene naprave
13.16 | Vzdržljive baterije brezžičnih merilnih modulov za 8 ur delovanja, ki se lahko po potrebi zamenja s novimi polnimi.
13.17 | Monitor naj zagotavlja vsaj 6 ur neprekinjenega avtonomnega delovanja pri kontinuiranemu spremljanju EKG, SpO2, 2xIBP, anestezijskih plinov in NBP vsakih 5 min
13.18 | Monitor mora imeti vizualni in zvočni alarm
13.19 | Tehnične alarme, kot npr. ni priklopljena žica, nepravilno nameščen senzor, Indikacija ob SpO2 izključeni sondi itd
13.20 | Napredni alarmi (Extreme Bradycardia, Extreme Tachycardia, Desaturation, Apnea, Low O2), po želji avtomatično nastavljivi vsi alarmni limiti z eno tipko
13.21 | Zaslon mora imeti indikator komuniciranja med monitorjem in brezžičnim senzorjem
13.22 | Zaslon naj bo barvni vsaj 15'' s upravljanjem na dotik
13.23 | Zaslon mora omogočati hkratno obdelavo in prikaz šest (6) krivulj in številčne vrednosti za vsak parameter
13.24 | Enostaven format zaslona za pregled krivulj in številčnih parametrov, ki se barvno razlikujejo
13.25 | Nastavitev kategorije pacientov na odrasli, otroci in novorojenčki
13.26 | Zaslon naj prikazuje EKG, SpO2, dihanje (preko CO2 ali pnevmatsko), 2x invazivni krvni tlak (IBP), neinvazivni krvni tlak (NIBP), CO2, anestezijske pline, temperaturo, O2, N2O
13.27 | Možnost pregleda I, II, III, AVR, AVL, AVF -EKG odvodov, možnost T-wave Suppression (omogoča zmanjšanje T-vala zaradi MDH magnetnohidrodinamičnega učinka
13.28 | EKG filtri za kvalitetno EKG krivuljo pri različnih sekvencah MRI aparata, brez motenj
13.29 | Mora omogočati brezžični monitoring SpO2 vključno s opcijo pneumatske respiracije
13.30 | Mora omogočati enostavno montažo »Plug-n-play« SpO2 senzorja na istem kablu za vse kategorije odrasle, otroške, novorojenčke
13.31 | Mora zagotavljati periferni SpO2
13.32 | Mora omogočati prikazovanja srčnega utripa preko saturacije
13.33 | Trend puščice na zaslonu za merjenje parametre, prikaz stanja stabilnosti pacienta
13.34 | Možnost uporabe potrošnega materiala za enkratno uporabo (Infection Control)
13.35 | Priložen naj bo potrošni material primeren za MR za vse kategorije pacientov za večkratno in enkratno uporabo za zagon:
13.36 | 6x baterij za brezžične module
13.37 | 1x optični kabel za SpO2
13.38 | 2x ščipalka za SpO2 odrasli
13.39 | 2x ščipalka za SpO2 otroška
13.40 | 20x prijemalk za SpO2 za paciente 5-15kg enkratna uporaba
13.41 | 20x prijemalk za SpO2 za paciente 1-5kg enkratna uporaba
13.42 | 1x cevka za NBP
13.43 | 1x cevka za NBP za neonatal
13.44 | 1x manšeta NBP večkratna uporaba 27,5-36cm
13.45 | 1x manšeta NBP večkratna uporaba 35-45cm
13.46 | 1x manšeta NBP večkratna uporaba 20,5-28,5cm
13.47 | 1x manšeta NBP večkratna uporaba 14-21,5cm
13.48 | 1x manšeta NBP večkratna uporaba 10-15cm
13.49 | 10x manšeta NBP enkratna uporaba 5,8-10,9cm
13.50 | 10x manšeta NBP enkratna uporaba 3,1-5,7cm
13.51 | 1x 4 žilni EKG kabel
13.52 | 1x 4 žilni EKG kabel za neonatal
13.53 | 25x standardne EKG elektrode (Quadtrode)
13.54 | 25x EKG elektrode (CV Quadtrode)
13.55 | 25x EKG elektrode (neonatal Quadtrode)
13.56 | 2x povezovalni kabel IKT za Edwards sisteme
MR kompatibilen anestezijski aparat
13.57 | Anestezijski aparat za anestezijo odraslih, otrok in novorojenčkov, kompatibilen z MR slikovno tehniko
13.58 | Minimalne karakteristike:
13.59 | Sistem mora biti v celoti kompatibilen z MR okoljem in sicer mora delovati skladno tudi v magnetnih poljih do 40 mTesle in mora biti uporaben z 1,5 in 3,0 T MR sistemi
13.60 | Aparat mora imeti vključen senzor jakosti magnetnega polja za ustrezno postavitev aparata
13.61 | Aparat mora omogočati uporabo pri odraslih, otrocih in novorojenčkih z dihalnimi volumni od 3 ml naprej
13.62 | Za anestezijo s skoraj zaprtim dihalnim sistemom za uporabo Low- Flow oz. Minimal- Flow
13.63 | Za anestezijo z nepovratnim dihalnim sistemom in ločenim izhodom svežega plina.
13.64 | Za anestezijo s povratnim dihalnim sistemom
13.65 | Ponujeni sistem mora biti obvezno v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi in regulativami - imeti mora CE certifikat (CE Mark).
13.66 | Načini/Tipi/Oblike dihanja, lastnosti in nastavitve
13.67 | Oblike predihavanja:
13.68 | volumsko kontrolirana ventilacija IPPV, SIMV
13.69 | tlačno kontrolirana ventilacija PCV
13.70 | sinhronizirana tlačno kontrolirana ventilacija S-PCV
13.71 | tlačna podpora PS
13.72 | ročna ventilacija MAN
13.73 | spontano dihanje SPONT
13.74 | Nastavitve parametrov vsaj v območjih:
13.75 | dihalni volumni od 3 ml naprej, PEEP vsaj do 20 mbar, inspiratorni tlaki Pi oz. PS vsaj do 50 mbar, frekvenca dihanja vsaj do 40 vd/min pri odraslih in vsaj do 80 vd/min pri otrocih
13.76 | nastavitev I:E razmerja oziroma inspiratornega časa Ti in časa platoja glede na čas vdiha
13.77 | nastavitev občutljivosti pretočnega prožilnika
13.78 | Alarmi
13.79 | aparat naj ponuja nastavljive alarmne limite in prednastavljene alarme za tlak, dihalni in minutni volumen, FiO2, CO2, anestetike, odklopitev sistema, pomanjkanje svežega plina, itd.
13.80 | alarmi naj bodo ločljivi po prioritetah in vidno razpoznavni, vidni alarm naj bo razviden na vseh straneh anestezijskega aparata
13.81 | vključeni naj bodo alarmi za delovanje v MR okolju
13.82 | Monitoring Prikaz podatkov, vrednosti in krivulj:
13.83 | predstavitev krivulj in paramtetrov na grafičnem barvnem ekranu dimenzije diagonale vsaj 30 cm (vsaj približno 12")
13.84 | hkratno spremljanje do štirih krivulj časovnih potekov parametrov
13.85 | ekran naj deluje po principu ekrana na dotik (t.i. "touch screen")
13.86 | Tlaki: največji (Ppeak), srednji (Pmean), na koncu izdiha (PEEP)
13.87 | izdihani minutni dihalni volumen (MV), dihalni volumen (VT), frekvenca (f)
13.88 | inspiratorna in ekspiratorna koncentracija oksidula (N2O), anestetika (Halothane, Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane, Desflurane) in ogljikovega dioksida (CO2)
13.89 | inspiratorna koncentracija kisika O2
13.90 | statična podajnost (compliance), upornost in indeks prenapihnjenosti C20/C
13.91 | samodejna prepoznava vrste inhalacijskega anestetika
13.92 | spremljanje MAC vrednosti
13.93 | spremljanje zgodovinskih potekov - trendov, vsaj za zadnjih 48 ur
13.94 | Dihalni sistem:
13.95 | integriran absorber ogljikovega dioksida
13.96 | ročni nastavljalniki pretoka - rotametri za O2, N2O in zrak, ki naj bodo barvno ločeni
13.97 | ogrevani pacientni del (za ogrevanje dihalne zmesi)
13.98 | nadzorovanje vhodnih tlakov plinov iz centralne oskrbe z medicinskimi plini in jeklenk
13.99 | zagotavlja minimalno koncentracijo kisika (ORC) pri Low- Flow in Minimal- Flow anesteziji
13.100 | izpiranje sistema s čistim kisikom (O2- Flush)
13.101 | Napajanje, povezovanje in plinsko dovajanje:
13.102 | električno napajanje preko omrežnega napajanja in s pomočjo integrirane baterije, ki naj zagotavlja vsaj 1 uro neodvisnosti
13.103 | Prenos parametrov na zunanji monitor v nadzorni sobi
13.104 | povezava na bolnišnični visoko-tlačni vir plinov
13.105 | Aparat naj ima integriran aspirator za bronhialno aspiracijo z vgrajenim regulatorjem
13.106 | Priključen cevi za pline naj imajo ustrezne kompatibilne priključke bolnišničnemu sistemu
13.107 | Natični priključni sistem za dva hlapilnika
13.108 | 1x temperaturni senzor za večkratno uporabo
13.109 | MRI kompatibilna omara za zdravila.
13.110 | MRI kompatibilna omara za tuljave.
13.111 | Ročni detektor feromagnetnih kovin, ki mora biti ustrezno certificiran in A testiran.
13.112 | MRI kompatibilen organizator infuzijskih črpalk za odrasle, otroke in novorojenčke. Imeti mora zaslon/indikator za prikaz stanja sistema in za prikaz stanja baterije ter zaslon za prikaz alarma črpalk. Delovanje organizatorja s polno baterijo mora biti najmanj 6 ur.
13.113 | MRI kompatibilna omara za zdravila na koleščkih.
13.114 | MRI kompatibilna omara za tuljave. Omare za fantome in dodaten material.
13.115 | MRI kompatibilen transportni voziček za paciente, nastavljiv po višini.
13.116 | MRI kompatibilna hodulja - rolator.
Oprema za MR vodeno biopsijo prostate
13.112 | Strojna in programska oprema za izvedbo MR vodene robotske transrektalne biopsije prostate (daljinsko vodeni manipulator).
13.113 | Enota za oddaljeno načrtovanje in upravljanje (kontrolni manipulator) iz kontrole sobe, ki je povezana z robotsko napravo za biopsijo.
13.114 | Programska oprema za načrtovanje in izvedbo MR vodene biopsije (omogoča koregistracijo diagnostičnih sekvenc in lokacijskih sekvenc ter planiranje biopsijske poti).
13.115 | Robotska enota za avtomatsko izvedbo biopsije.
13.116 | MRI kompatibilne biopsijke igle za celoletno uporabo (200 igel).
Oprema za MR elastografijo
13.117 | Strojna in programska oprema za izvedbo MR elastografije v področju abdomna, skeleta, toraksa in glave.
13.118 | Generator vibracij (v ločeni sobi) z ustreznimi kabli, nadzorno enoto in modulom, ki se ga pritrdi na pacienta.
13.119 | Omogočene sekvence in protokoli v MR aparatu, ki omogočajo izvedbo meritev elastografskih parametrov tkiva.
13.120 | Programska oprema za prikaz elastografskih map na osnovi sekvenc.
13.121 | K sistemu mora biti dodan ležeči vozicek-stretcher primeren za transport in prekladanje bolnika za prostore, kjer so vgrajeni magneti. Voziček mora biti brez kovinskih mas, tako da se lahko z njim dostavi nepokretnega bolnika v RF kletko, kjer se nahaja MR aparat in z njim povezano elektromagnetno polje. Ležeči vozicek-Stretcher je namenjen uporabi v primeru okvare odklopne mize.
13.122 | Senzorji za dihanje.
14 | Šolanje
14.1 | Pred pričetkom šolanja mora ponudnik oz. aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve MR aparata (osnovne protokole, RIS-mapping in podobno).
14.2 | Šolanje naj bo izvedeno v treh delih (osnovno, nadaljevano in napredno), pri čemer skupni čas šolanja on-site ne sme biti krajši od 20 delovnih dni (delovni dan traja najmanj 7 ur šolanja dnevno).
14.3 | Ponudnik mora po koncu šolanja udeležencem izdati potrdila/certifikate o usposobljenosti.
15 | Servis in vzdrževanje
15.1 | MR aparat mora imeti direktno oddaljeno povezavo s servisnim centrom za hitro odkrivanje in reševanje napak.
15.2 | Garancija MR tomografa najmanj 24 mesec.
15.3 | Vzdrževanje opreme najmanj 6 let po preteku garancijske dobe.
15.4 | Ponudnik MR tomografa mora podati ponudbo za 6 letno vzdrževanje MR tomografa po sistemu ˝all inclusive˝.
15.5 | Odzivni čas serviserjev je lahko največ 2 h od prejetja informacije o okvari.
15.6 | Ponudnik mora zagotoviti strokovno usposobljenega serviserja za MR aparature z uradnim certifikatom o usposobljenosti.
15.7 | Ponudnik mora podati popis rednih preventivnih pregledov.
16 | Raziskovalno delo
16.1 | Aparat mora imeti funkcionalnosti, potrebne za raziskovalno delo. S strani ponudnika se zahteva raziskovalno sodelovanje ves čas do izteka pogarancijskega vzdrževanja. Način raziskovalnega sodelovanja in pogoji se dogovorijo po dobavi MR aparata, najkasneje do primopredaje.
16.2 | Omogočen mora biti izvoz podatkov v anonimizirani obliki, možnost izvoza na USB shranjevalni medij
16.3 | Omogočena mora biti enostavna možnost prenosa modificiranih pulznih sekvenc drugih uporabnikov podobnih MR sistemov.
16.4 | Omogočena mora biti modifikacija pulznih sekvenc na MR aparatu.
17 | Izpolnjevanje dodatnih tehničnih kriterijev | Lestvica točkovanja | DA - po lestvici | Dokazilo (stran):
št.merila | Ponudnik mora navesti številko strani v priloženi dokumentaciji, ki dokazuje izpolnjevanje zahteve. |  | NE - 0 točk
1 | Največja jakost gradientnih tuljav 45 mT/m in najvišji slew rate 200 T/m/s, ki jih aparat lahko dosega istočasno. | 5
2 | Skupna količina helija manj kot 10l, zaprt sistem. | 5
3 | Sistem z možnostjo hkratnega zajema 64 neodvisnih kanalov v enem FOV, z 48 ali več tuljavnimi elementi za slikanje hrbtenice v integrirani posteriorni tuljavi. | 5
4 | Visoko zmogljiv računalnik za rekonstrukcijo slik z dvema vsaj 10 jedrnima procesorjema s frekvenco vsaj 2.4 MHz, z 128 GB RAM ali več, z vsaj dvema diskretnima grafičnima procesorskima enotama. | 3
5 | Namenska tuljava za preiskave telesa z najmanj 16 tuljavnimi elementi z zaznavanjem srčnega utripa v sami tuljavi. | 5
6 | Programske aplikacije za pomoč pri planiranju in izvedbi preiskav srca, žilja, trebuha, preiskav celotnega telesa, trebuha, prostate, vsebnosti maščobe in železa v jetrih. | 2
7 | Napredna pospešena slikovna tehnika z nekoherentnim vzorčenjem k prostora z iterativno rekonstrukcijsko metodo, ki omogoča izvajanje dinamičnih kontrastnih preiskav abdomna (4D) v free-breathing načinu in brez proženja in brez uporabe dodatne opreme za proženje ter z retrospektivno izbiro in označevanjem štirih faz: pred-kontrastne, arterijske, portalne-venske in zakasnele faze (tudi samodejno). | 2
8 | Namenska površinska tuljava za visokoločljivostno slikanje plakov na karotidnih arterijah z vsaj 4 kanali. | 1
9 | Sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za difuzijsko obteženo slikanje (DWI) za glavo, abdomen in medenico in TSE in TSE Dixon slikanje mišičnoskeletnega sistema | 3
10 | Vključen je paket naprednih tehnik za izboljšanje kvalitete slik za vse anatomije: | 4
- lokalno razšumljenje MR slik v slikovnem prostoru z iterativnim preverjanjem konsistentnosti podatkov v k-prostoru
- ne-interpolacijsko AI podvojevanje prostorske ločljivosti v slikovnem prostoru s preverjanjem konsistentnosti podatkov s centralnim delom k-prostora)
- AI deep learning rekonstrukcijska metoda za razšumljenje pospešenih MR zajemov
| Skupaj | 35