TEHNIČNE SPECIFIKACIJE – NUJNO REŠEVALNO VOZILO

Reševalno vozilo tip-B - nujno reševalno vozilo

- Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu EN 1789:2020 ali najnovejši različici glede na zahtevani tip vozila.

- Notranjost – interier reševalnega vozila mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Raven hrupa v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Notranja osvetlitev mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Električni/elektronski sistemi, nameščeni v reševalnem vozilu, morajo izpolnjevati zahteve  standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Električni/elektronski sistemi, deli in podsistemi reševalnega vozila ter vsa trajno vgrajena oprema morajo biti označeni z "e" v skladu s spremenjeno direktive Sveta 72/245/EGS ali najnovejšo različico.

- Zunanji sistem električnega napajanja mora ustrezati standardu EN 1789:2020 ali najnovejši različici.

- Predelna stena mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali najnovejše različice.

- Dimenzije vrat morajo ustrezati minimalnim dimenzijam za odprtine v bolniškem prostoru v skladu s standardom EN 1789:2020 ali novejšo različico.

- Dimenzije oken morajo ustrezati minimalnim dimenzijam za odprtine v bolniškem prostoru v skladu z EN 1789:2020 ali novejšo različico.

- Prostor za vstop pacienta mora biti tehnično zasnovan tako, da izpolnjuje zahteve v skladu z EN 1789:2020 ali novejšo različico.

- Dimenzije prostora za bolnike po predelavi osnovnega vozila v reševalno vozilo morajo ustrezati minimalnim dimenzijam bolniškega prostora v skladu z EN 1789:2020 ali novejšo različico.

- Vsi sedeži za paciente in zdravstveno osebje morajo izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Sistem varnostnih pasov in zložljivih varnostnih ograjic na obeh straneh glavnih nosil morajo izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Inštalacija za kisik mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Sistem za gretje mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Sistem za hlajenje mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Pospeševanje vozila mora biti v skladu z zahtevami standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Vse police in predali morajo biti označeni z največjo težo, ki jo lahko varno prenesejo, v skladu s standardom EN 1789:2020 ali novejšo različico.

- Dobavitelj mora kupcu za določeno predelavo reševalnega vozila zagotoviti homologacijo Evropske skupnosti za celotno vozilo (ECWVTA) za reševalno vozilo (2. stopnja homologacije).

- Dobavitelj mora predložiti dokazilo, da je bil za določeno predelavo reševalnega vozila v skladu z EN 1789 opravljeno varnostno testiranje (z silo 10G) z uspešnim rezultatom.

- Dobavitelj mora dokazati, da je opravil testiranje vlečenja z uspešnim rezultatom za vse sedeže in transportne stole, ki se uporabljajo v določeni predelavi vozila reševalnega vozila.

- Dobavitelj mora dokazati, da je za določeno predelavo vozila opravil in uspešno opravil klimatski preskus v skladu s standardom EN 1789:2020.

- Vse konfiguracije opozorilnih luči in siren v sili morajo biti skladne s standardom EN 1789:2020.

- Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Pri končni teži vozila je treba upoštevati naslednjo masno rezervo, odvisno od tipa reševalnega vozila: tip B - 225kg

DOBAVNI ROK:

- Dobavni rok za vozilo z nadgradnjo je največ 120 dni od podpisa pogodbe.

GARANCIJSKE ZAHTEVE:

- Osnovno vozilo mora imeti v Sloveniji veljavno garancijo za najmanj 5 let ali 300.000 km.

- Osnovno vozilo mora imeti vsaj 12-letno protikorozijsko zaščito, veljavno v Sloveniji.

- Za predelavo reševalnega vozila mora veljati vsaj 5-letna garancija, veljavna v Sloveniji.

- Za polepitev vozila mora veljati garancija najmanj 2 leti.

- Za popravilo, ki zajema predelavo (nadgradnja vozila iz osnovnega v reševalno vozilo) vozila v garancijskem roku, mora biti, ob prijavi napake dopoldan delovnega dne, prevzeto isti dan, in  prijava napake popoldan delovnega dne, vsaj naslednji delovni dan. Popravilo nadgradnje se mora izvajati prednostno.

- Za čas popravila nadgradnje v garancijskem roku se zagotovi enakovredno reševalno vozilo, ki se ga dostavi na sedež naročnika oz. po dogovoru z naročnikom.

- V kolikor napake na predelavi ni možno odpraviti v 45 dnevih, mora izvajalec ta del zamenjati z novim, ki ima enake ali boljše karakteristike. Če se napaka na predelavi vozila ali opremi ponovi trikrat, je izvajalec, na zahtevo naročnika, dolžan to opremo zamenjati za novo opremo, ki brezhibno deluje, na račun izvajalca.

- Rezervni deli za predelavo vozila so zagotovljeni najmanj 10 let od prevzema vozila oz. registracije vozila (podpisan zapisnik o predaji vozila).

- Ob predaji novega vozila se tudi določijo komunikacijske poti za prijavo napak in prevzem vozila iz popravila.

OSNOVNO VOZILO:

- Tip - oblika: Furgon.

- Motor: dizelski motor z turbinskim polnilnikom min. 1.950 ccm, max. 2.100 cmm.

- Moč motorja (Kw): min. 130.

- Emisijski razred: najmanj EURO 6.

- Pogon: štirikolesni pogon z zaporo diferenciala.

- Menjalnik: Avtomatski menjalnik z možnostjo ročnega zmanjševanja in višanja prestav za eno stopnjo.

- Največja skupna teža (kg): 3.880.

- Barva: RAL 1016.

- Velikost rezervoarja za gorivo (v litrih): min.75.

- Medosna razdalja. Minimalno: 3.600 mm.

ZUNANJE MERE REŠEVALNEGA VOZILA:

- Dolžina: min. 5.900 mm. in max. (vključno s stopnico) 6.100 mm.

- Višina: min. 2.700 mm in  max. (vključno z opozorilnimi lučmi, razen anten) 2.800mm.

- Širina: min. 2.350 mm in max. (vključno z ogledali) 2.430 mm.

NOTRANJE MERE BOLNIŠKEGA PROSTORA:

- Dolžina: min. 3.200 mm (na najdaljši točki).

- Višina: min. 1.800 mm (na najvišji točki).

- Širina: min 1.700mm (na najširši točki).

OSNOVNA OPREMA VOZILA:

- Več funkcijski zaslon in potovalni računalnik (min. 10 inch) s sistemom Android avto z Bluetooth povezavo.

- Prikazovalnik prestav avtomatskega menjalnika.

- Servo volan – hidravlični, nastavljiv po višini in globini.

- Originalni žarometi LED za kratke in dolge luči.

- Sprednje luči za meglo.

- Zadnje luči za meglo.

- Sistem za kontinuiran tek motorja (neprekinjeno delovanje motorja, ko odstranite ključe), z jasno označeno tipko za vklop.

- Predgretje motorja.

- Električno nastavljiva in ogrevana ter avtomatsko poklopna zunanja ogledala.

- Električni pomik sprednjih stekel.

- Toplotno izolirano vetrobransko steklo.

- Dodatna bralna lučka na A stebričku na sovoznikovi strani.

- Daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat ( tudi ob uporabi kontinuiranega teka).

- Notranji vzvod za odpiranje zadnjih vrat.

- Ojačan akumulator: 520 A. 92 Ah.

- Ojačan alternator najmanj: 250 A.

- Digitalni radio (DAB+).

- Stranske markirne luči.

- Zavesice na sprednjih in zadnjih kolesih.

- Vozilo mora biti opremljeno z najmanj 2 ključema vozila s funkcijo daljinskega upravljanja.

- Originalni priročnik za uporabo vozila v slovenskem jeziku.

- Prednje in zadnje disk zavore ki so okrepljene za reševalno vozilo.

- ABS (protiblokirni zavorni sistem).

- TCS (sistem proti zdrsu pogonskih koles).

- ESP (elektronski nadzor stabilnosti).

- Sprednji in zadnji parkirni senzorji.

- Kamera za vzvratno vožnjo z prikazom na osnovnem monitorju na armaturni plošči.

- Voznikova in sovoznikova sprednja zračna blazina ter stranske varnostni blazini.

- Pomoč pri bočnem vetru.

- Pomoč pri zaviranju v sili.

- Osnovno vozilo mora imeti ojačano vzmetenje, amortizerje in ojačane stabilizatorje, primerne za uporabo vozila, kot reševalno vozilo.

- Okrepljena sprednja os (dovoljena obremenitev sprednje osi do 1.800 kg).

- Tempomat.

- Side assist; nadzor menjave voznega pasu.

- Sistem za prepoznavanje prometnih znakov.

- Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, z numeričnim prikazom na osnovnem monitorju v armaturni plošči.

VRATA IN OKNA:

- Vozilo mora imeti drsna vrata na levi in desni strani.

- Drsna vrata na levi strani ne smejo imeti okna.

- Zadnja vrata vozila morajo biti zastekljena.

- Zadnja vrata morajo imeti povečan kot odpiranja do 270 stopinj.

- Zadnja vrata morajo biti v odprtem stanju zaklenjena, da se prepreči njihovo nenamerno zapiranje.

- Na zgornjem delu zadnjih vrat, na mestu okoli oken, v bolniškem delu, mora biti raztegljiva mreža za shranjevanje.

- Zadnja vrata morajo imeti nameščene signalne oranžne luči, ki se aktivirajo ob odprtju in de aktivirajo ob zaprtju.

- Širina odprtine zadnjih vrat, ko so vrata odprta, ne sme biti manjša od 1500 mm (na najširši točki).

- Višina odprtine zadnjih vrat po odprtju vrat ne sme biti manjša od 1700 mm (na najvišji točki).

- Širina odprtine drsnih vrat z oknom na desni strani, ko so vrata odprta, ne sme biti manjša od 1.200 mm (na najširši točki).

- Višina odprtine vrat na desni strani, ko so vrata odprta, ne sme biti manjša kot 1.700 mm (na najvišji točki).

- Širina odprtine drsnih vrat, ko so vrata odprta, ne sme biti manjša kot 1.200 mm (na najširši točki).

- Višina odprtine vrat na levi strani, ko so vrata odprta, ne sme biti manjša kot 1.700 mm (v najvišji točki).

- Na stropu v bolniškem delu (nad sedežem za spremljevalca kateri nameščen na predelno steno)  mora biti dodatno strešno okno.

- Strešno okno v bolniškem delu mora imeti najmanj naslednje mere: 480 mm x 480 mm.

- Strešno okno v bolniškem delu mora biti opremljeno z zatemnitvenim rolojem in komarnikom.

ELEKTRO OPREMA IN STIKALA:

- Najmanjša zahtevana moč alternatorja: 250 A.

- Glavni akumulator mora biti vsaj: 520 A, 92 Ah.

- Dodatni akumulator mora biti vsaj : 520 A, 92a.

- Pretvornik energije iz 12 V v 230 V, minimalna moč 2000 W.

- Zunanji polnilnik z vtičnico mora biti nameščen na levi strani, pred voznikovimi vrati (točno lokacijo potrdi naročnik) z enostavnim dostopom za voznika. Ko je priključen kabel na zunanji polnilnik, mora biti onemogočen zagon motorja. 230-voltne vtičnice morajo biti v bolniškem dela na naslednjih lokacijah:

  - 2 vtičnici na levi steni vozila blizu nosilcev za medicinsko opremo;

  - 1 vtičnica na desni steni vozila blizu nadzorne plošče;

  - 1 vtičnica na predelni steni v bližini nosilca za tiskalnik;

- 12-voltne vtičnice morajo biti v vozili na naslednjih lokacijah (vrsta se določi ob predelavi):

  - 2 vtičnici v bolniškem delu na levi steni vozila blizu nosilcev za medicinsko opremo;

  - 1 vtičnica v tehničnem prostoru za shranjevanje imobilizacijske opreme za levimi drsnimi vrati;

  - 1 vtičnica v omari na levi steni v bolniškem delu blizu nosilca za aspirator;

  - 1 vtičnica nameščena v voznikovi kabini

- USB vtičnice, moči min. 65 W morajo biti na naslednjih lokacijah:

  - 1 USB-A vtičnica na predelni steni v bolniškem delu blizu nosilca za tiskalnik;

  - 1 USB-C vtičnica na predelni steni v bolniškem delu blizu nosilca za tiskalnik;

  - 1 USB-A vtičnica na desni steni v bolniškem delu blizu nadzorne plošče;

  - 1 USB-C vtičnica na desni steni v bolniškem delu blizu nadzorne plošče;

- Natančno lokacijo vtičnic določi in potrditi naročnik pred začetkom proizvodnje vozila.

GRETJE, KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE VOZILA:

- Električni grelec z močjo 2.100W, nameščen v bolniškem delu vozila mora pri zaprtem vozilu, zagotavljati minimalno 18 stopinj Celzija v vseh temperaturnih pogojih pod 18 stopinj Celzija.

- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno umeščenim rešetom za optimalno ogrevanje prostora z močjo 7,6kW.

- Dodatni dizelski grelec zraka z močjo 5,5kW nameščen v bolniškem delu.

- Klimatska naprava za bolniški del vozila. Kroženje zraka klimatske naprave mora biti ločeno za vozniški del in bolniški del.

- Reševalno vozilo mora biti opremljeno z ventilatorjem v bolniškem delu vozila, kateri mora omogočati preklop med pihanjem/sesanjem zraka iz bolniškega dela vozila, kot tudi v bolniški del vozila.

SIGNALIZACIJA:

- Vse signalne luči in konfiguracije siren morajo biti v skladu z standardom EN 1789:2020.

- Vse signalne luči in sirene je potrebno upravljati z ene same nadzorne plošče, ki je nameščena v vozniški kabini, na dosegu roke voznika.

- Nadzorna plošča za signalne luči in sirene, ki je smiselno vgrajena v vozniško kabino (točno lokacijo potrdi naročnik) mora imeti naslednje funkcije:

  - Vklop/izklop signalnih luči.

  - Vklop/izklop sirene.

  - Vklop/izklop zadnjih delovnih luči.

  - Vklop/izklop levih delovnih luči.

  - Vklop/izklop desnih delovnih luči.

  - Vklop/izklop notranje osvetlitve v bolniškem prostoru.

  - Vklop/izklop ogrevanja v bolniškem delu.

  - Vklop/izklop klimatske naprave v bolniškem delu.

  - Sistem mora omogočati različne nastavitve uporabe signalnih luči (dnevni, nočni, megla).

- Ob vključeni sireni je možno spreminjati ton sirene z pritiskom na glavno hupo vozila na volanu

- Vgrajene modre signalne luči morajo biti nameščene spredaj na strehi vozila. En modul na levi strani in en modul na desni strani s povezovalno ploščo na sredini. Vsi moduli morajo biti pobarvani v isti barvi kot osnovno vozilo. Leče v signalnih lučeh morajo biti modre barve. Na povezovalni plošči med moduli na desni strani in levi strani na streho, mora biti osvetljen napis ''URGENCA''. Moduli morajo biti enostavni za odstranitev ob vzdrževanju. Moduli morajo biti izdelani iz trpežnega ABS materiala in/ali polikarbonata. Moduli ne smejo povečati skupne višine osnovnega vozila za več kot 50mm.

- Vgrajene modre signalne luči morajo biti nameščene zadaj na strehi vozila. En modul na levi strani in en modul na desni. Moduli morajo biti enostavni za odstranitev ob vzdrževanju. Moduli morajo biti izdelani iz trpežnega ABS materiala in/ali polikarbonata. Moduli ne smejo povečati skupne višine osnovnega vozila za več kot 50mm.

- Na strehi vozila zadaj morajo biti vgrajeni v module z modrimi signalnimi lučmi vgrajeni tudi dve delovni luči.

- Delovne luči morajo biti vgrajene na levo in desno stran vozila. Nameščeni morajo biti poravnane z karoserijo v zgornjem delu vozila na strehi.

- Štiri LED signalne luči morajo biti nameščene v okrasno masko vozila spredaj (dve beli in dve modri), ki utripata izmenično.

- Ena LED modra signalna luč mora biti nameščena obrnjena navzven na sprednji blatnik na obeh straneh.

- Ena LED modra signalna luč mora biti nameščena na vsakem stranskem ogledalu, usmerjena naprej.

- Štiri LED modre signalne luči morajo biti nameščene na sprednjem odbijaču, dve obrnjene naprej in dve navzven.

- Dve signalni luči (oranžna/rumena) morajo biti nameščeni na zadnji strani vozila. Integrirani morajo biti v module z modrimi signalnimi lučmi, ena na levi modul in ena na desni modul.

- Zvočnik sirene mora biti vgrajen v sprednji odbijač vozila minimalno 2x 100W.

RADIO/TELEKOMUNIKACIJE:

- V vozilu mora biti nameščeno napajanje in antene za UKV po dogovoru z naročnikom pred izdelavo avtomobila.

- V vozilu mora biti tudi predpriprava za priklop UKV radijske postaje DM 4601e.

- Na vozilu mora biti nameščena zunanja GPS, LTE, 5G, WiFi antena enaka kot model LG- IN 2457- LC ali boljša.

- Na vozilu mora biti nameščen sistem sledenja in podatkovnega povezovanja ter brezžični usmerjevalnik (router), ki je enak ali boljši kot Teltonika. Vsa ta Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT)se uskladi z našim ponudnikom teh storitev Mediointeractive d.o.o., Ljubljanska cesta 24, 4000 Kranj in z naročnikom.

- GSM telefon (brez SIM kartice) enak ali boljši kot Samsung Galaxy Xcover 7.

VOZNIŠKA KABINA:

- V vozniški kabini mora biti baterijska svetilka (s fiksnim nosilcem na ne polnilne baterije). Svetilka mora imeti najmanj 900 lumnov in doseg svetlobe najmanj 250 metrov.

- Nosilci za shranjevanje dveh zaščitnih čelad morajo biti nameščeni na predelni steni v vozniški kabini in ustrezati namestitvi čelad po naročilu naročnika, točno lokacijo in tip nosilca potrdi naročnik.

- V vozniškem delu morajo biti nameščene gumijaste talne preproge

- V vozniški kabini mora biti na sovoznikovi strani nameščena bralna lučka, katere položaj je mogoče spreminjati

- Položaj za radijsko postajo mora biti z vso napeljavo na nad voznikovem sedežu v zgornjem prostoru, PPT je nameščena na sredini zgornjega prostora.

- Nosilec za GSM telefon, enak ali boljši  RAM X-Grip Phone Mount mora biti nameščen v srednjem delu armaturne plošče oz po dogovoru z naročnikom.

- V vozniškem delu mora biti vgrajen zvočnik in mikrofon za integrirano komunikacijo/domofon med bolniškim in vozniškim delom.

- Vozniška kabina mora biti opremljena z gasilnim aparatom kapacitete najmanj 2kg.

ZUNANJOST VOZILA:

- Vozilo mora imeti zadnjo stopnico, vgrajeno v zadnji odbijač osnovnega vozila

- Vozilo mora biti opremljeno z električno stransko stopnico, dimenzije najmanj 380mm dolžine in 280mm širine, ki omogoča enostaven dostop skozi desna stranska drsna vrata. Stopnica mora imeti nosilnost najmanj 150 kg.

- Ko so desna stranska vrata odprta, se mora električna stranska stopnica odpreti s pritiskom na gumb. Ko so desna drsna stranska vrata zaprta, pa se mora električna stranska stopnica samodejno pospraviti/zapreti.

- Desna stranska stopnica mora imeti zaščito za glavni mehanizem.

- Desna stranska stopnica mora imeti v vozniški kabini zvočni in svetlobni signal, ki voznika opozori, kadar je desna stranska stopnica odprta.

ŠTEVILO SEDEŽEV/NOSIL IN LEGA LE TEH:

- Vozilo mora biti registrirano za vožnjo s skupno petimi potniki (vključno z voznikom in pacientom na nosilih).

- 1x voznikov sedež v vozniški kabini.

- 1x sovoznikov sedež v vozniški kabini.

- 1x izvlečna miza s pritrdiščem za nosila v bolniškem delu na levi strani vozila ob levi steni vozila.

- 1x sedež z naslonom za glavo za spremljevalca v bolniškem delu obrnjen nazaj (v nasprotno smer vožnje), kateri je nameščen blizu predelne stene .

- 1x sedež za spremljevalca v bolniškem delu na desni steni vozila ob nosilih. Sedež mora biti vrtljiv z nastavljivim naslonom za glavo in nasloni za roke.

BOLNIŠKI PROSTOR – NADZORNA PLOŠČA:

- Nadzorna plošča v bolniškem prostoru mora biti dosegljiva ob sedenju na sedežu na desni strani vozila in imeti naslednje funkcije:

  - Vklop/izklop glavnih delovnih luči v bolniškem prostoru.

  - Spreminjanje osvetlitve v bolniškem prostoru (normalna osvetlitev, osvetlitev z zmanjšano jakostjo, nočna-modra osvetlitev).

  - Vkop/izklop reflektorjev nad nosili in reflektorja nad delovnim pultom ob predelni steni v sprednjem levem delu bolniškega prostora.

  - Upravljanje ogrevanja z nastavitvijo želene temperature v bolniškem delu vozila, prikaz mora biti numeričen z možnostjo spreminjanja temperature za min. 0.5 do max. 1o C.

  - Upravljanje hlajenja z nastavitvijo želene temperature v bolniškem delu vozila, prikaz mora biti numeričen z možnostjo spreminjanja temperature za min. 0.5 do max. 1oC.

BOLNIŠKI PROSTOR – TALNA KONSTRUKCIJA:

- Tla v bolniškem prostoru morajo biti toplotno izolirana, izdelana iz negorljivega materiala.

- Talna obloga v bolniškem prostoru mora biti nedrseča, odporna na vlago, mehanske poškodbe in razkužila.

- Talna obloga v bolniškem prostoru mora biti enostavna za čiščenje.

- Vsi talni spoji v bolniškem prostoru morajo biti gladki in zatesnjeni.

- Tla morajo biti prilagojena tako, da omogočajo varno pritrditev mize z pritrdiščem za glavna nosila.

BOLNIŠKI PROSTOR – PREDELNA STENA:

- Vozniška kabina mora biti od bolniškega dela vozila ločena z predelno steno.

- Na sredini predelne stene mora biti drsno okno (v največji velikosti 0,2 m2), ki omogoča neposreden vizualni stik z voznikom in jo je mogoče odpreti in zapreti. Drsno okno mora biti zavarovano proti samodejnem odpiranju. Drsno okno mora prav tako imeti rolo, upravljan s strani voznika, kateri preprečuje, da bi svetloba v bolniškem deli ponoči motila voznika med vožnjo

- Na desni strani predelne stene bo omara (višina omare, vključno z delovno površino mora biti najmanj 1.100 mm) poleg desnih drsnih vrat:

  - Omara bo imela na vrhu dva izvlečna predala.

  - Na vrhu omare bo delovna površina (širine najmanj 400 mm in dolžine najmanj 400  mm) prekrita z kovinsko zaščito.

  - Nad omaro mora biti stenski nosilec za tiskalnik s težo do 5 kg (v bližini stenskega nosilca za tiskalnik mora biti električno napajanje za izbrani tiskalnik).

  - Na dnu omarice je prostor za reanimacijski nahrbtnik, kateri mora biti dostopen iz notranjosti in zunanjosti vozila, ko so stranska desna vrata odprta. Najmanjše mere reanimacijskega nahrbtnika so; višina 550 mm, širina 450 mm in globina 300 mm.

  - Levo od reanimacijskega nahrbtnika na dnu omare sta najmanj dva predala. Eden predal se lahko uporablja kot koš za odpadke, v enem pa mora biti nameščen grelec za infuzijske steklenice.

  - Grelec za infuzijske steklenice mora imeti nastavljiv termostat, ki ga je mogoče nastaviti tako, da vzdržuje temperaturo do 40 o C v vseh običajnih vremenskih razmerah. Nastavitev temperature je mogoča za min. 0.5 do maks. 1o C. Grelni predal mora biti dovolj velik, da se lahko vanj namesti najmanj 6 steklenic s 500 ml NaCl in mora imeti zaslon, ki prikazuje dejansko in ciljno temperaturo.

- Na predelni steni mora biti nameščena digitalna ura z datumom, ki je lahko vidna iz celotnega prostora bolniškega dela vozila.

- Med omarico na desni strani in omaro na levi steni bolniškega dela vozila mora biti omarica, na kateri je delovna površina (prekrita z kovinsko zaščito) na enaki višini kot delovna površina na omarici na desni strani predelne stene. Ta omarica mora biti za sedežem spremljevalca, kateri je neposredno povezan z predelno steno.

- V delovni površini za sedežem spremljevalca na predelni steni mora biti odprtina, v katero je možno vstaviti plastično posodo/koš za medicinske ostre odpadke dimenzij: širina 73 mm, dolžina 167 mm in globine 190 mm ali drugačnih dimenzij.

- Na predelni steni pred sredinsko omarico na kateri je delovna površina, mora biti sedež za spremljevalca, kateri je obrnjen nazaj. Sedež mora imeti tritočkovni varnostni pas, nastavljiv naslon za glavo in dva naslona za roke.

- Pod sedežem za spremljevalca na predelni steni mora biti predal za shranjevanje posteljnine.

- Nosilec za papirnate brisače, po dogovoru z naročnikom.

BOLNIŠKI PROSTOR – LEVA STENA / LEVI BOK BOLNIŠKEGA PROSTORA:

- Leva stena bolniškega prostora mora biti prekrita z plastičnimi elementi, kateri omogočajo enostavno čiščenje in so odporni na dezinfekcijo.

- Nameščenih mora biti pet omaric pod stropom vozila, katera morajo imeti prozorna sprednja vrata, katere se odpirajo navzgor. Vseh pet omaric mora imeti ločeno osvetlitev prostora v omarici, ki se samodejno vklopi, ko se vrata odprejo. Omarice morajo biti opremljene s podstavki za zaščito pred izpadanjem predmetov iz omaric.

- Pod stropnimi omaricami bo sistem drsnih panelov, ki omogočajo montažo medicinskih pripomočkov:

  - Za namestitev nosilcev medicinskih pripomočkov morajo biti na voljo 3 plošče, katere morajo biti pritrjene na tirnice in morajo omogočati spremembo njihovega položaja. V kolikor bi bila velikost medicinskih pripomočkov prevelika, se lahko ena plošča pritrdi neposredno na steno.

  - Na prvi plošči, gledano iz zadnjega dela bolniškega prostora naprej, mora biti nosilec za namestitev dveh infuzijskih črpalk/perfuzorjev.

  - Na drugi plošči mora biti možnost namestitev nosilca za monitor/defibrilator.

  - Na tretji plošči mora biti možnost namestitev nosilca za ventilator/respirator.

  - Vsi nosilci (defibrilator, ventilator, aspirator) morajo biti direktno priključeni na električno napeljavo, razen infuzijskih črpalk.

- Na levi steni proti sprednjem delu vozila mora biti omara:

  - Zgornji del omare mora vsebovati prostor za shranjevanje ampul/ampularij, kateri mora imeti roletna vrata in možnost zaklepanja (širina prostora mora biti najmanj 600 mm in višina 400 mm).

  - Neposredno pod ampularijem mora biti prostor za shranjevanje rokavic, kjer mora biti prostor za namestitev najmanj 4 škatel za medicinske rokavice.

  - Neposredno pod prostorom za shranjevanje rokavic mora biti prostor za shranjevanje majhnega potrošnega medicinskega materiala. Na tem prostoru mora biti najmanj 8 škatel iz trde plastike, ki jih je mogoče enostavno odstraniti za čiščenje. Za dostop do vsebine mora biti mogoče škatle odpreti  in sicer vsako škatlo navzven z vrha. Vsaka škatla mora biti popolnoma zaprta in mora imeti sprednjo stran izdelano iz prozorne trde plastike.

  - Pod prostorom za shranjevanje majhnega potrošnega medicinskega materiala mora biti prostor na namestitev aspiratorja, ob tem mora biti tudi električna napeljava za napajanje aspiratorja.

  - Zraven aspiratorja mora biti tudi koš za odpadke.

  - Ta omarica mora imeti roletna vrata.

- Ob tej omari mora biti prostor za shranjevanje kisika, do katerega mora biti omogočen dostop z zunanje strani vozila. Nosilca za dve kisikovi jeklenki morata biti za levimi drsnimi vrati, vendar mora v bolniškem delu biti okno, ki omogoča neposreden dostop do kisikovih jeklenk iz bolniškega prostora.

- Na levi strani pri zadnjih vratih mora biti omara za shranjevanje, katera mora zapolniti celoten prostor med dnom bolniškega prostora in stropnimi omaricami (najmanjša širina te omarice mora biti 300 mm):

  - V omarici mora biti hladilnik, ki mora imeti najmanj 7 litrov prostornine in mora omogočati vzdrževanje temperature 4 0C  v vseh običajnih vremenskih razmerah. Nastavitev temperature je mogoče za min. 0.5 do maks. 1o C. Hladilnik mora imeti tudi zaslon, ki prikazuje dejansko in ciljno temperaturo.

  - Pod hladilnikom mora biti majhen predal, ki ga je mogoče zakleniti in je namenjen shranjevanju narkotikov.

- Med prostorom za shranjevanje kisika in omarico s hladilnikom na zadnji strani vozila mora biti ravna površina, na kateri morajo biti po želji kupca nameščeni trakovi za shranjevanje naprave za stiskanje prsnega koša. Ob tem mora biti prostor za shranjevanje dodatnega reanimacijskega kovčka (najmanjše mere: višina 550 mm, širina 450 mm, globina 200 mm), ki se na levo steno pritrdi z trakovi.

- Na levi strani na tleh ob levi steni mora biti nameščena izvlečna miza za nosila. Miza mora biti v skladu z EN1789:2020 in testirana s silo najmanj 10G. Na mizi morajo biti nameščeni nosilci za podvozje transportnih nosil, enakih ali boljših kot STRYKER POWER-LOAD. Višina mize mora biti najmanj 150 mm nad dnom bolniškega prostora. Širina mize mora biti najmanj 600 mm, dolžina mize mora biti najmanj 1.900 mm. Miza mora imeti funkcijo drsenja od leve proti desni strani bolniškega prostora za najmanj 300 mm.

BOLNIŠKI PROSTOR – DESNA STENA / DESNI BOK BOLNIŠKEGA PROSTORA:

- Desna stena bolniškega prostora mora biti prekrita s plastičnimi elementi, ki omogočajo enostavno čiščenje in so odporni na dezinfekcijo.

- Nameščene morajo biti štiri omarice pod stropom vozila, ki morajo imeti prozorna sprednja vrata, ki se odpirajo navzgor. Vse štiri omarice morajo imeti ločeno osvetlitev prostora v omarici, ki se samodejno vklopi, ko se vrata odprejo. Omarice morajo biti opremljena s podstavki za zaščito pred izpadanjem predmetov iz omaric.

- Na desni strani vozila mora biti na desni steni za desnimi drsnimi vrati nameščen sedež za zdravstveno osebje. Sedež mora biti vrtljiv za 90 stopinj. Sedež mora biti opremljen z dvema naslonoma za roke, vgrajenim tritočkovnim varnostnim pasom, nastavljivim kotom naslonjala, vertikalno nastavljivim naslonom za glavo in vertikalno zložljivim sedalnim delom sedeža.

- Na desni steni vozila mora biti nameščen nosilec za prenosni računalnik ali tablični računalnik, enak ali boljši od znamke RAM Vertical in nameščen tako, da omogoča udobno uporabo s sedeža na desni strani bolniškega prostora vozila.

- Na desni steni mora biti kovinska škatla za shranjevanje map z dokumenti. Škatla mora biti nameščena desno od transportnega stola. Škatla mora imeta najmanjše dimenzije: širina 210 mm, višina 290 mm, globina 50 mm.

- Na desni steni mora biti nadzorna plošča za upravljanje notranjih luči, hlajenja, ogrevanja in zunanjih reflektorjev, dosegljiva s sedeža na desni strani bolniškega prostora vozila.

- Na voljo mora biti kontrolnik za interkom, ki omogoča neposredno komunikacijo med voznikom v vozniški kabini in zdravstvenim osebjem v bolniškem prostoru, mogoča uporabo s sedeža na desni strani bolniškega prostora vozila.

- Ročaja za lažji vstop morata biti nameščena znotraj v bolniškem prostoru na obeh straneh vhoda pri desnih drsnih vratih.

- Ročaj za lažji vstop mora biti nameščen znotraj v bolniškem prostoru na desni steni pri zadnjih desnih krilnih vratih.

- Proti zadnjemu delu vozila na desni strani mora biti nameščena omarica, v kateri je dodatni vodni grelnik bolniškega prostora. Na vrhu te omarice mora biti prostor za shranjevanje reanimacijskega nahrbtnika (najmanjše dimenzije nahrbtnika; višina 600 mm, širina 300 mm, globina 200 mm) na katerem so nameščeni trakovi za pritrditev le tega. Pod prostorom za shranjevanje reanimacijskega nahrbtnika mora biti izvlečna delovna površina.

BOLNIŠKI PROSTOR – STROP:

- Strop bolniškega prostora mora biti prekrit s plastičnimi elementi, ki omogočajo enostavno čiščenje in so odporni na dezinfekcijo.

- Na stropu mora biti ročaj z najmanjšo dolžino 1.000 mm. Ročaj mora potekati po dolžini vozila nad glavnimi nosili.

- V stropu mora biti držalo za vsaj 3 infuzijske steklenice. Držalo mora imeti možnost, da se popolnoma zapre v strop vozila, ko se ne uporablja.

- Stropna obloga se mora integrirati s strešnim oknom.

- V strop morata biti vgrajena najmanj 1 glasbeni zvočnik in 1 zvočnik za interkom komunikacijo.

- Strop mora omogočati prostor za pravilno montažo zračnikov in ventilatorjev glede na zahteve ogrevanja in hlajenja.

BOLNIŠKI PROSTOR – DEL NAD ZADNJIMI VRATI:

- Web kamera (AXIS P3925-R Network Camera) s POI napajanjem in možnostjo fizične priključitve na router Teltonica. Oprema se namesti po navodilu oz. shemi podjetja Mediointeractive d.o.o., Ljubljanska cesta 24, 4000 Kranj in z dogovorom naročnika.

TEHNIČNI PROSTOR (ZUNANJI PROSTOR ZA LEVIMI DRSNIMI VRATI):

- Za levimi drsnimi vrati mora biti prostor namenjen shranjevanju naslednje opreme:

  - Kardiološki stol z gosenicami (stol za prenašanje pacientov).

  - Zajemalna nosila.

  - Pedipac.

  - KED.

  - Ekstremitetne vakumske opornice.

  - Prenosna torba za 2l kisikovo jeklenko.

  - Pas za imobilizacijo medenice.

  - Vratne opornice.

  - Imobilizacijske pasove.

  - Opora za fiksacijo glave na zajemalna nosila.

  - Nahrbtnik za množične nesreče.

  - Reševalna oprema (lopata, škarje, sekira).

- V tehničnem prostoru morata biti nameščena nosilca za dve 10-litrski jeklenki za kisik.

OSVETILITEV BOLNIŠKEGA PROSTORA:

- 6 LED luči, nameščenih na obeh straneh stropa v bolniškem prostoru, kar mora zagotavljati popolno osvetlitev medicinskega prostora. Omogočati morajo spreminjanje osvetlitve v bolniškem prostoru (normalna osvetlitev, osvetlitev z zmanjšano jakostjo, nočna-modra osvetlitev).

- 2x halogenski reflektorji nad nosili na stropu.

- 1x halogenski reflektor nad delovno površino ob predelni steni.

- Dodatna LED osvetlitev mora biti nameščena v tehničnem prostoru, ki se samodejno vključi ob odprtju levih drsnih vrat in se izklopi, ko se leva drsna vrata zaprejo.

KISIK:

- Reševalno vozilo mora biti opremljeno z fiksnim cevnim kisikovim sistemom.

- V bolniškem prostoru morajo biti 4 izhodi za kisik.

- Izhodi za kisik morajo biti nameščeni na naslednjih mestih:

  - 1x na stropu bolniškega prostora,

  - 3x na levi steni bolniškega prostora (točno lokacijo mora potrditi naročnik pred izvedbo), kateri morajo izpolnjevati specifikacije DIN šesterokotne odprtine.

- Izhod kisika na stropu nad nosili mora biti preprost izhod kisika, ki mora omogočati neposredno povezavo s kisikovo masko ali katetrom. Ta izhod kisika mora biti krmiljen z nadzorne plošče kisika na desni steni blizu električne nadzorne plošče. Zdravstveno osebje, ki sedi na naprej obrnjenem sedežu ob desni steni mora imeti lahek dostop do krmilnika/nadzorne plošče kisika, ki mora omogočati nastavitev pretoka kisika v naslednjih korakih: 1,2,3,4,5,6,7,9,12,15,25 l/min. Največji pretok mora biti 25 l/min. Nastavljena stopnja pretoka mora biti jasno prikazana na sprednji strani krmilnika.

- En izhod kisika na levi steni mora biti opremljen z regulatorjem kisika, ki mora omogočati neposredno povezavo s kisikovo masko ali katetrom. Ta regulator mora omogočati izbiro različnih stopenj pretoka kisika od 0+25 l/min.

OSTALA OPREMA V REŠEVALNEM VOZILU:

- V bolniškem delu mora biti:

  - Gasilni aparat, najmanj 2kg.

  - Podajalec papirnatih brisač, ki mora biti nameščen na steno na lahko dostopnem mestu.

  - Nosilec za razkužilo za roke, ki mora biti nameščen na steno na lahko dostopnem mestu.

  - Kladivo za razbijanje zasilnega okna, ki mora biti nameščeno na steno na lahko dostopnem mestu.

  - Škarje za nujno reševanje, ki morajo biti nameščene na steno na lahko dostopnem mestu.

  - Nož za rezanje varnostnega pasu, ki mora biti nameščen na steno na lahko dostopnem mestu.

- V tehničnem prostoru mora biti:

  - Kolesni klin .

  - Komplet orodja in dvigalo za avtomobile proizvajalca osnovnega vozila.

  - Komplet za popravilo pnevmatik.

POLEPITEV VOZILA:

- Celotna polepitev vozila mora biti homologirana po ECE 104, razred E.

- Celotna polepitev vozila mora izpolnjevati minimalne standarde ORALITE 5600E ali enakovrednega

- Zasnova polepitve vozila mora biti v skladu z dogovorom z kupcem, kateri končno polepitev potrdi pred realizacijo.

ZDRAVSTVENA OPREMA V VOZILU:

- Multifunkcijska naprava za monitoring, defibrilacijo in snemanja EKG, enakih ali boljših lasnostih kot LP 15.

- Nosilec, ki je testiran za sile 10 G in polnilec 12V ali 230V za multifunkcijsko napravo z direktnim priklopom na napajanje

- Nosila s podvozjem enakih ali boljših lastnosti, kot STRYKER POWER-PRO XT AMBULANCE COT z opremo: XPS ograjica, SMRT charger z dvema baterijama, dvostopenjsko infuzijsko stojalo na pacientovi levi strani, ter podaljšek za glavo z vključenim vzglavnikom.

- Izvlečna miza za nosila, z vključenimi vodili za kolesa, kompatibilna z zgoraj dobavljenimi nosili s podvozjem, z električnim sistemom za upravljanje, enakih ali boljših lastnosti kot STRYKER POWER-LOAD.

- Nosilec za aspirator Weinmann, direkten priklop na elektriko + Aspirator Weinmann acuvac pro.

- Nosilec za ventilator Weinmann Medumat Standard2, direkten priklop na elektriko.

- O-TWO CARE vent ALS.

- Kardio stol z gosenicami, enak ali boljši Strayker Stair-PRO.