## 1. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 1. sklop: Polimerizacijska lučka – 8 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
širok valovni spekter, ki pokriva vse vrste foto-iniciatorjev polimerizacije: minimalni razpon od 390 – 510 nm
zagotovljeno hlajenje svetlobnega led generatorja, oziroma lučka mora biti brez prekinitve sposobna polimerizirati, vsaj 30 zaporednih polimerizacijskih strjevanj po 15 s
lučka mora biti brezžična. kompaktna baterija mora zagotavljati 60 min delovanja s prekinitvami – brez polnitve (240 polnih strjevanj), v primeru izpraznitve baterije mora imeti možnost takojšnjega delovanja s priklopom na električno napajanje
jakost polimerizacije 20000 v razponu 1200-2000 mw/cm2 pri čemer naj se le ta izvaja preko svetlobnega prevodnika premera 1 cm
dovoljenja so odstopanja +/- 10 %
garancijska doba aparata (brez baterije) 3 leta

## 2. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 2. sklop: Nasadni instrumenti – 57 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Rdeči kolenčnik – 15 kom
1:5 z luxom
višina glave do 15 mm
uporaba turbinskih svedrov 1.6
jakost prevajanja svetlobe 25000 luxov
s keramičnimi ležaji
tih in z malo vibracijami
protizdrsna površina
voda za hlajenje iz najmanj 3 šob
100˚ / 19˚ delovni kot
Modri kolenčnik – 23 kom
1:1 z luxom
jakost prevajanja svetlobe 25000 luxov
z možnostjo zamenjave glave
z glavo za RA svedre - razmerje 1:1
s protizdrsno površino
Zeleni kolenčnik – 3 kom
prenos 2,7:1
moč svetlobe 25000 luxov
možnost zamenjave glave
glava za svedre s prenosom 2:1
notranje vodno hlajenje
protizdrsna površina
notranji sprej
Turbina – 9 kom
vsi za multiflex sklopko B200
voda za hlajenje prihaja iz najmanj 4 šob
zamenljiv mikrofilter za hladilno vodo
protizdrsno površino
jakost prevajanja svetlobe 25000 luxov
višina glave do 15 mm
z nepovratnim ventilom
Turbina z manjšo glavo 1 – 4 kom
vrtenje turbine se zaustavi v 1 sekundi
nedrseče gladko ohišje
vsaj 30 w delovna moč
mala dimenzija glave (višina: 12,1 12,5 mm / ø: 10,8 11 mm)
svetlobna vlakna v notranjosti (25.000 lux)
znižan nivo zvoka (59 db)
keramični ležaji
100° delovni kot
koleno je pod kotom 19°
zamenljiv vodni mikro filter
moč klešč do 32n
izvod vode skozi 3 luknje, ki ne prečijo poti svetlobe
zamenljiv vodni mikro filter
lahko je umita in sterilizirana (do 135°c)
prikop na multiflex spojko
Turbina z manjšo glavo 2 – 1 kom
vrtenje turbine se zaustavi v 1 sekundi
zapora povratnega zraka
1 vsaj 30 w delovna moč
mala dimenzija glave (višina 13,1 13,3 mm / ø: 12,5 mm)
svetlobna vlakna v notranjosti (25.000 lux)
znižan nivo zvoka (57 db)
snemanje svedra s pritiskom
moč klešč do 32n
keramični ležaji
izvod vode skozi 4 luknje, ki ne prečijo poti svetlobe
avtomatska nastavitev pogonskega zraka
zamenljiv vodni mikro filter
100° delovni kot
koleno je pod kotom 19°
lahko je umita in sterilizirana (do 135°c)
prikop na multiflex spojko
Ročnik – 2 kom
prenos hitrost 1:1
primeren za dolge in kratke svedre
nedrseč ročaj
svetlobna vlakna v notranjosti (25000 luxov)
ohišje iz nerjavečega jekla
lahko se umije in sterilizira

## 3. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 3. sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba – 6 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
zvezni prikaz lokacije sonde po celem kanalu
svetlobno in zvočno opozorilo na konec kanala
preklopni displej

## 4. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 4. sklop: Ultrazvočni čistilec zobnega kamna – 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
s supra in subgingivalnim peskalnikom
LED tehnologija svetlobe
programi General, Perio, Endo
ločene zamenljive posode za UZ čistilec ter supra in subgingivalno peskanje
prah gre iz rezervoarja direktno v cev (ne skozi stroj), kar preprečuje zamašitve cevi v notranjosti
možnost uporabe obstoječih NSK-nastavkov in ključev
sterilni nastavki za enkratno uporabo za subgingivalno peskanje
enostavno čiščenje po uporabi
možnost steriliziranja ročnika
avtomatska prepoznava in preklop med UZ in peskalnikom
komplet mora vsebovati 2 UZ ročnika, 2 supragingivalna in 1 subgingivalni peskalnik
nožni pedal s kovinskim lokom za lažje premikanje med delom
ustrezni prah za subgingivalno peskanje (cena za 100g)
ustrezni nastavki za subgingivalno peskanje za enkratno uporabo (cena za nastavek)
ustrezni prah za supragingivalno peskanje (cena za 100g)

## 5. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 5. sklop: Stol – 21 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Stol za asistentko – 12 kom
ergonomsko oblikovan
barva po izbiri
na kolesih
z naslonom oz. oporo za hrbet
naslon vrtljiv za 360° in višji dvig sedala nad 58 cm
premer nog med kolesi 60 cm
Stol terapevtski za zobozdravnika – 7 kom
anatomsko oblikovan delovni stol – jahač z aluminijasto bazo sedež velikosti določen individualno glede na potrebe posameznika
mehanizem za aktivni položaj sedenja
nadzor obsega gibanja sedalnega dela nadzorovan preko rotirajočega kroga pod sedežem višina nastavljiva individualno glede na velikost posameznika (sistem za dvig in spust sedišča z nožnim mehanizmom)
ledvena opora
barva po izbiri
premer nog med kolesi 60 cm
Stol terapevtski za zobozdravnika brez ledvene opore – 2 kom
anatomsko oblikovan delovni stol – jahač z aluminijasto bazo sedež velikosti določen individualno glede na potrebe posameznika
mehanizem za aktivni položaj sedenja
nadzor obsega gibanja sedalnega dela nadzorovan preko rotirajočega kroga pod sedežem višina nastavljiva individualno glede na velikost posameznika (sistem za dvig in spust sedišča z nožnim mehanizmom)
brez ledvene opore
barva po izbiri
premer nog med kolesi 60 cm

## 6. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 6. sklop: Lupa z lučko – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
narejene po meri, individualno:
upošteva se dioptrija posameznika
upošteva se delovna razdalja (ergonomija) posameznika
upošteva se prileganje okvirja na obraz
okvirji iz titana ali karbona:
uravnotežen okvir, ki se ga lahko individualno prilagodi ("zvije") za popolno prileganje na obraz (da "ne leze")
titan je edina bio-kompatibilna kovina, ki dokazano ne povzroča alergij
karbon je močan in hkrati ultra-lahek material
sistem lup TTl (through the lens)
premer notranjega okularja vsaj 12 mm ali več
HI-Index večslojne leče
so lažje in tanjše, kar pripomore k manjši teži
anti-refleksni premaz na vseh lečah
zmanjšuje odseve in manj utruja oči
možnost deklinacije okularjev do 40°
možnost kasnejše spremembe delovne razdalje
možnost kasnejše spremembe dioptrije
okvir lup mora imeti vodilo za električni kabel od osvetlitve, da prosto ne visi in ne moti dela
osvetlitev naj bo enakomerna po celotnem polju
svetloba naj ima čim manj "modre" komponente oz. naj bo ustrezne valovne dolžine, da čim manj vpliva na strjevanje kompozitnih materialov
lučka mora imet več stopenj jakosti
gumb za vklop luči mora biti dovolj velik, da ga lahko prižgeš s komolcem ali podlaktjo zaradi čistosti pri delu

## 7.sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 7. sklop: UQUICK SLEEPER 5 – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Intraosealni injektor lokalnega anestetika z elektronsko kontroliranim iztokom tekočine. Lahko se uporablja skupaj z karpulnimi anestetiki. Omogoča vse tipe lokalne anestezije v zobozdravstvu.
brezžični pedal za nazor vrtenja igle in iztoka tekočine brez baterije
izbira hitrosti ztoka tekočine: počasni, hitri in itraosealni
možnosti nazora preko pedala: injekcija, rotacija, aspiracija, izbira funkcije, odvijanje igle
rotacija igle do 15.000 ppm (elektronski nadzor)
uporaba v kombinaciji z DHT iglami, ki s svojo obliko omogočajo prodiranje igle v kosti
možna je sterilizacija kovinskih nastavkov na glavi ročnika
možnost intraosealne anestezije

## 8. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 8. sklop: Peč – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Peč za keramiko – 1 kom
visoki rezultati pri peki keramike
vnaprej programiranimateriali IPS e.Max, IPS d.Sing in In Line
možnost individualne nastavitve programov
avtomatsko kontroliranje pregretja
reduciranje pokanja keramike
avtomatiziran proces zapiranja peči
proces kontroliranega ohlajevanja z infrardečo kamero
v kompletu z vakumsko črpalko

## 9, sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 9. sklop: Strojno širjenje kanalov – 4 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
z recipročno tehniko z inovativnimi instrumenti in klasično preparacijsko tehniko s klasičnimi rotacijskimi NiTi sistemi (Mtwo, Flexmaster, Protaper, GatesGliden, K3, Universal)
enostaven navigacijski meni in jasen displej
ergonomske oblike
udobno delovanje baterije, da se aparat lahko uporablja tudi med polnjenjem baterij
dodaten program »zdravnikova izbira«, ki omogoča 15 osebnih nastavitev aparata
funkcija Avto-stop Reverse
specialni ANA program (za kanale s težjo anatomijo)
Reciproc reverse
Integriran apex lokator (različne možnosti nastavitve) s funkcijo Apical Auto Stop.
KOLENČNIK
za ponujen aparat za strojno širjenje koreninskih kanalov (6:1 contra-angle kolenčnik)
omogočiti izobraževanje za uporabo aparata

## 10. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 10. sklop: Strecher – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
voziček za transport pacientov
hidravlična nastavitev višini s stopalko na obeh straneh vozička
razpon višine med od 57 56 do 59 in 88 do 104 cm, merjeno do vrha fiksnega oblazinjenja
zunanja dimenzija transportnega vozička od 208 do 220x od 75 do 80 83 cm
dimenzija ležišča od 190 do 202x od 56 do 65 cm
dvodelno ležišče z nastavljivim hrbtnim delom
dolžina hrbtnega dela je od 70 do75 cm, hrbtni del nastavljiv s pomočjo sistema plinskega dvižnika v razponu od 0 do 78 stopinj, dopusten je razpon tudi od 0 do 75 stopinj in od 0 do 90 stopinj
trendelnburg položaja 13 med 12 in 15 stopinj, nastavljiv s pomočjo sistema plinskega dvižnika z ročico na obeh straneh
voziček ima fiksno oblazinjenje debeline 8 cm, zgornji sloj pene debeline 2 cm predstavlja spominska pena
oblazinjenje je tapecirano v pu tapeciran, nepremočljiv, ognjevaren material, šivi so varjeni, tako da je oblazinjenje v celoti odporno na tekočine
pu material je antistatičen, črne barve oz. barve po izbiri naročnika glede na barvno paleto
voziček se premika s pomočjo vsaj 150mm koles s funkcijo smernega kolesa in centralnim zaklepom s stopalkami ob vseh štirih kolesih/vogalih
podnožje vozička je pokrito s pokrovom izdelanim iz abs materiala, odpornim na lom in praske
pokrov podnožja ščiti vitalne dele vozička in zagotavlja enostavno in učinkovito čiščenje
voziček je opremljen z gumiranimi odbojniki na vogalih, dimenzije 160 150 mm (+/- 10%), odbojniki ne puščajo sledi
voziček je opremljen z potisnimi ročaji na obeh straneh ležišča, pri nogah so ročaji fiksni oz. odstranljivi v nivoju obalzinjenja, pri vzglavnem delu so zložljivi
voziček ima na obeh straneh vzdolžno nameščene varnostne ograjice, izdelane v celoti iz nerjavečega jekla, le povezovalni členi prečk in povezave so iz trdne plastike, brez dodatnih utorov, vijakov, ki bi onemogočali učinkovito čiščenje
varnostna ograjica se v zloženem stanju spusti pod nivo oblazinjenja
swl vsaj 250 kg, maksimalna teža pacienta vsaj 200 kg
infuzijsko stojalo je teleskopsko, nastavljivo po višini v dveh delih, zgornji del se nastavlja enoročno, s vsaj 3 kljukicami za obešanje z nosilnostjo 2kg/kljukico
infuzijsko stojalo je odstranljivo in ga je možno pritrditi na vse štiri vogale
voziček je opremljen z horizontalnim nosilcem za jeklenko kisika pod vzglavjem

## 11. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 11. sklop: Monitor vitalnih funkcij in perfuzor – 3 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Monitor vitalnih funkcij – 2 kom
ponujeni sistem mora biti obvezno v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi in regulativami in mora imeti ce certifikat
funkcionalnost, fizične karakteristike in skladnost
lcd ekran z barvnim zaslonom velikosti vsaj 10,4'' z delovanjem na dotik ("touch screen") in ločljivostjo vsaj 800x600 točk
zaradi funkcije transporta naj skupna teža ne presega 4,0 kg.
hlajenje monitorja brez ventilatorjev.
monitor mora biti integralne oblike, napajalnik, procesorska enota, ekran in baterija naj bodo vgrajeni v ohišje monitorja.
možnost transporta z avtonomijo baterije vsaj 6 ur.
"vsak monitor mora omogočati pogled vsaj 8 monitorjev naenkrat ter dostop do podatkov iz poljubnega drugega monitorja, ki je priključen v isto mrežno povezavo (""multi-bed"", ""bed to bed overview"").
zagotoviti je potrebno brezžično povezavo z obstoječim monitorjem, za nadzor pacientov po posegih, v kolokor povezava ni mogoča ponudite dodaten monitor s povezavo"
prikazovalnik, nastavitve, monitorirani parametri
prikaz do 5 krivulj in vseh numeričnih podatkov.
prikaz grafičnih navodil za uporabo na samem ekranu.
različne prednastavitve zaslona (velikosti prikazanih numeričnih vrednosti, različna postavitev krivulj).
možnost nadgradnje dodatnih programskih funkcij.
omogočati morajo nadzor vsaj sledečih parametrov:
ekg s 3 žilnim kablom in možnostjo prikaza ustreznih odvodov.
st analiza in več kanalna detekcija aritmije.
rr - respiracijo preko ekg kablov.
nibp - neinvazivno merjenje krvnega tlaka.
nibp naj vključuje algoritem, ki meri tlak ob napihovanju manšete za dosego čimkrajšega časa merjenja ali NIBP naj meri tlak ob napihovanju ali spuščanju manšete. Čas merjenja NIBP naj bo tudi v slabih stanjih pacienta največ 90 sekund za novorojenčke in največ 120 sekund za odrasle/otroke
spo2 - pulzno oksimetrijo z naprstno ščipalko za odrasle bolnike
temperaturo
merjenje co2 v izdihanem zraku po mainstream metodi
Vsaj 120 urno hranjenje parametrov v trendih z možnostjo izpisa vrednosti parametrov v izbrani točki, grafični ali tabelarični prikaz, priklic in pregled aritmij. Vsa okna trenda naj bodo časovno sinhronizirana (npr. pogled enega okna ob določenem času naj prikaže drugo okno trenda ob enakem času)
Vsaj 120 urno hranjenje in prikaz krivulj ("Full disclosure" vsaj za eno krivuljo).
Monitor naj podpira standardne komunikacijske protokole (HL7, LAN,wifi), .
Alarmi
Pregled vseh alarmov, pregled časa alarmov
Lučka za vidni alarm
Pribor:
"Vsi senzorji, kabli, povezave za spremljanje odraslih bolnikov in otrok, manšete za meritve krvnega tlaka (8-13 cm, 13-18 cm, 18-23 cm, 23-33 cm, 33-45 cm ali 7-13 cm, 10-19 cm, 18-26 cm, 25-35 cm, 33-47 cm oz. tudi velikosti, ki so drugačne od zahtevanih), pulzni oksimeter.Ponudnik priloži sliko povezovalnih kablov in konekta z monitorjem, da lahko naročnik ugotovi, če je kompatibilno z že obstoječimi napravami. Ponudnik v ponudbo navede nalepne elektrode za enkratno uporabo, v kolikor so specifične za ponujeno napravo.
možnost merjenje tlaka ob praznjenju manšete (deflacijska metoda)
ustrezni so tudi monitorji, ki merijo tlak ob spuščanju manšete
EKG (tudi seznam potrošnega materiala ekg elektrod otroških in odraslih kompatibilnih z monitorjem in priloženimi kabli)"
Monitor mora imeti držalo za transport
premično stojalo za monitor vitalnih funkcij na kolesih in dodatno shranjevalno poličko
Monitor mora zagotavljati brezžično povezavo med monitorjem, ki bo montiran na anestezijskem aparatu, eden bo v vzbujevalnem prostoru in eden v pripravljalnici in mora zagotavljati prenos podatkov o vitalnih funkcijah pacienta iz enega monitorja na drugega, ki je glavni. Obstoječi monitor omogoča nadzor vseh vitalnih funkcij pacienta. Tako lahko anesteziolog nadzira funkcije različnih pacientov, ki so v različnih stopnjah anestezije hkrati (v premedikaciji, splošni anesteziji in v zbujanju).
Priložena mora biti tehnična dokumentacija za monitorje, iz katere bo jasno razvidno, kako bo delovala povezava med monitorji, ki bodo montirani v različni prostorih.
Naročnik razpolaga z obstoječim monitorjem Vismo. Ker gre za razširitev monitoringa pacienta, mora biti dokupljeni monitor kompatibilen z že obstoječim
Zahtevani standardi: NIBP (ISO 80601-2-30), merjenje temperature (ISO 80601-2-56), merjenje saturacije (ISO 80601-2-61), merjenje EKG ( IEC 60601-2-27, IEC 60601-2-25), invazivno merjenje krvnega tlaka (IEC 60601-2-34), CO2 merjenje (ISO 80601-2-55).
Perfuzor – 1 kom
napajanje 220V
zaščita pred nihanjem električne napetosti,
odpornost proti defibrilaciji
pretok v razponu 0,01 do 1200 ali 2300 ml/h (0,01-99,99ml/h v koraku po 0,01ml; od 100,0-999,9ml/h v koraku po 0,1ml; od 1000-2300 ml/h v koraku po 1 ml/h ali 0,01 ml/uro za območje 0,10 - 9,99 ml/uro, 0,1 ml/uro za območje 10,0 - 99,9 ml/uro, 1 ml/uro za območje 100 - 999 ml/uro, 10 ml/uro za območje 1000-1200 ml/uro)
natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/-1,8% kontinuiran pretok ali +-2% za pretoke nad 1 ml/uro
vnos parametrov preko barvnega zaslona občutljivega na dotik ali LCD pregleden enobarvni zaslon velikosti 35 x 167 mm ( 6,73''), ki ni občutljiv na dotik
velikost barvnega kapacitivnega zaslona vsaj 7''
številsko prikazan tlak v sistemu (ne grafično)
ne prikazuje povezave z omrežjem
samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije
samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine
nastavitev VTBI
funkcija KVO
možnost nastavitve okluzijskega pritiska v 15 stopnjah (prikaz tudi v mmHg)
shranitev zadnje nastavljene funkcije (”Stand by”)
pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (knjižica zdravil) glede na želje uporabnika
prikazovalnik delovanja infuzije, trenutne hitrosti pretoka, VTBI, volumen že infudirane tekočine, tlaka v sistemu (grafično in številsko), povezave z omrežjem, stanja napolnjenosti baterije v %, sporočilo o alarmih.
možnost spremembe hitrosti pretoka infuzije med samim delovanjem, brez potrebe po ustavljanju infuzije
uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije in povrnitev v prvotno stanje - funkcija anti-bolus
uporaba bolusov z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo prednastavitve količine bolusa in časa trajanja bolusa in povrnitev v prvotno stanje
stanje napolnjenosti baterije prikazuje grafično
možnost prednastavitve količine bolusa in hitrosti pretoka bolusa (ne časa trajanja)
hitrost bolusa nastavljiva med 0,01-2300ml/h ali 10 do 1200 ml/uro
možnost dovajanja bolusa avtomatsko in ročno
uporaba brizgalk od 1-60ml ali 5 do 50 ml (različnih proizvajalcev), ki jih perfuzor samodejno prepozna.
zvočni in vizualni alarm, ki se glede na stopnjo alarma razlikujejo po barvi/frekvenc
poljubna možnost pritrditve perfuzorja na infuzijsko stojalo, tirnico ali v organizator črpalk
delovanje na vgrajeno baterijo vsaj 11 ur pri pretoku 5 ml/h ali delovanje na baterijo 6 ur pri pretoku 5 ml/uro
možnost različnih načinov dovajanja: TCI mode, TIVA mode, Rate mode, Dose mode, Dose Time Mode, Time mode, Sequential Mode, Intermittent Mode, Loading Dose Mode, Ramp Up/Down Mode, Micro-infusion Mode
nima možnosti različnih načinov dovajanja
ima možnost baze zdravil z nastavitvami za uporabo in varnostnim sistemom proti neželjenim prekoračitvam doze
TCI/TIVA licenca mora biti vključena v ponudbo

## 12. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 12. sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki – 2 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
združuje digitalni apexlokator, mikromotor z LED indikatorjem s kontrolo navora in hitrosti,
polnilni ročnik,
UZ ročnik
patentiran naj ima sistem avtomatskega zaznavanja parametrov
podatkovna baza endodontskih instrumentov vseh večjih proizvajalcev na trgu
konfiguracija sekvenc po željah
nastavitev priljubljenih programov na začetno stran
zelo hitro gretje polnila z nastavki različnih velikosti
optimalna kontrola pretoka polnila s polnilnim ročnikom
velik in pregleden LCD zaslon na dotik
mobilnost s polnilno baterijo in brezžično stopalko
modularno nadgradljiv sistem
brezžična Bluetooth stopalka

## 13. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 13. sklop: Stol za delo ob mikroskopu – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
anatomsko oblikovan delovni stol za zobozdravnika, na kolescih
upogljiv v vseh smereh, da sledi gibom hrbtenice
ledvena opora
za delo pod mikroskopom, s podporo za roke, nastavljive po višini
premer nog med kolesi 60 cm
material in barva po izbiri

## 14. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 14. sklop: Mešalec kapsul za GIC ali amalgam – 6 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
univerzalni mešalnik za kapsule
za predhodno odmerjene zobne komponente
za mešanje amalgama, stekloionomernega cementa ali cementov za cementiranje v kapsulah
primeren za vse običajne kapsule in kapsule za brizge različnih oblik in velikosti
mešalni vzorec številka 8
prilagodljive mešalne vilice
homogeni in enakomerni rezultati mešanja
frekvenca mešanja 4500 vrt/min
enostavno čiščenje
enostavno in intuitivno upravljanje
nastavljiv čas mešanja

## 15. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 15. sklop: Dentalni elektro- kirurški nož – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
elektrokiruška enota z ročnim ali nožnim stikalom
z elektrodo V2A
7 elektrod
nevtralna elektroda ročnega cilindra
dve vrst toka za gladko rezanje
fulguracija

## 16. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 16. sklop: Peskalnik/ nasadni inštrument za turbinsko sklopko – 3 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
za odstranjevanje oblog in zabarvanja
poliranje sklenine
multiflex povezava
natančno fokusiran izpust zraka in praška
4 možnosti uporaba praha: perle nevtral, prah mint, prah malina ali prah pomaranča
opcija PROPHYflex PERIO set - subgingival
Kot npr. PROPHY Perio set - subgingival ali enakovredno

## 17. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 17. sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
se enostavno nasadi na Kavo Multiflex
se uporablja z nastavki za profilakso, parodontologijo in endodontijo
v setu s tremi nastavki za odstranjevanje zobnega kamna in lučjo
Kot npr. KAVO Soniflex quick LUX 2008 L ali enakovredno

## 18. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 18. sklop: Sterilizator – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
globina sterilizacijske komore 45 cm
prostornina 22 litrov
priklop na vodo iz vodovodnega omrežja preko demineralizatorja
s tremi pladnji
v skladu z EU standardom EN13060
omogočati mora mikroprocesorsko delovanje
sušenje z vakuumsko črpalko
avtomatsko zapiranje vrat
imeti mora bakteriološki filter
opremljen mora biti z zaslonom, ki omogoča kontrolo nastavitev in informacijo o stanju avtoklava
programi pri temperaturi nad 130°C ter en program nad 120°C
3 testni programi

## 19. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 19. sklop: Hitri sterilizator – 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
samostoječ sterilizator tipa s po standardu en 13060
čista in umazana voda sta v sterilizatorju
možen priklop na deminiralizirano vodo in odtoke različnih proizvajalcev
velikost komore vsa ø 25x45 cm
globina sterilizatorja ne sme presegat 65 cm (izvedba za pult 60cm)
električna moč ne sme presegat 2.2.kw
skupen čas delovanja v univerzalnem programu 134 c ne sme presegat 50 min skupaj z sušenjem
čas sušenja pri hitrem programu ne sme presegati 5 min
min čas sterilizacije pri 134 c je 5,5 min
teža ne sme presegati 50 kg (ker je namizna izvedba)
min teža sprejema instrumentov 5 kg ali vsaj 1kg tekstila
velikost komore vsaj 23 l
dokumentacija preko usb ali mreže
možnost priklopa na zunanji dokumentarni sistem enakega proizvajalca kot je sterilizator
izpust čiste in umazane vode iz sterilizatorja možen preko cevi
program varčnega načina delovanja (power save) naprava gre v mirovanje
uporabniku prijazna in optimizirana menjava filtrov in tesnila vrat

## 20. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 20. sklop: Odsesovalna naprava – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
sesalna naprava sesanja za 1 delovno mesto

## 21. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 21. sklop: Kompresor – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Enofazni motor
Max moč 1,6 KW
Max posoda 30l
Min proizveden zrak pri 5 bar 150Nl/min
Glasnost ne sme presegat 72dB
Vsaj za 2 delovna mesta
Avtomatsko dreniranje vode v zunanjo posodo

## 22. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 22. sklop: Varilec folije – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Čas ogrevanja: cca 2 min.
Širina šiva 12 mm
Hitrost tesnjenja 1 m/min
Teža cca 7,3 kg
Dimenzije: cca 43,5 x 16 x 13,5 cm
Naprava potrjena v skladu z ISO 11607-2
Parametri tlaka, temperature in časa

## 23. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 23. sklop: Sesalna enota – 5 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Ujemanje z mizami KAVO EWL in KAVO FLEX SPACE (to so obstoječe mize)
temeljito varnost pred mikroprahom (imeti mora izhodni filter za sesalnim motorjem)
fleksibilna kombinacija filtrske vrečke , mikrofiltra in ogljikovega filtra
različne stopnje sesalne moči : 18 , 22, 25 , 31 l / s
možnost izbire med avtomatiko ali neprekinjenim delovanjem
zelo tiho delovanje z sesalnim nastavkom pri maksimalni moči pod na razdalji 30 cm 75db
kot filtrski v predalu
v skladu z direktivami BIA
ujemati se mora v integrirano mizo za dva delovna mesta v obstoječi nosilec
nujno ujemanje z mikromotorji kavo. možnost avtomatskega vklopa sesalca na začetku dela z motorjem (saj imamo samo kavo mikromotorje)
obvezen ogled miz (zaradi ujemanja z nosilci, ki so integrirani na mizo)
pooblaščen servis mora biti v Sloveniji

## 24. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 24. sklop: Namizni sterilizator – 4 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Namizna izvedba
Upravljanje programov preko prikazovalnika-zaslona, ki omogoča nastavitev in informacijo o stanju
Vgrajen tiskalnik ali dodan kot dodatni del, ki omogoča izpis uspešno izvedenega programa sterilizacije (zaporedna št. cikla, datum, čas pričetka in konec cikla, čas delovanja, trajanje sterilizacije na 121°C oz. 134°C, čas sušenja, dosežen nivo tlaka...
Globina sterilizacijske komore vsaj 58 cm in premera vsaj 24 cm (zaželjena globina 60 cm)
Prostornina komore vsaj 28 l (zaželjena 29 l)
Max teža vložnih instrumentov mora biti vsaj 6 kg
Programi pri temperaturi nad 120°C in pri 134°C
Čas sterilizacije na hitrem programu ne sme presegat 25 min s sušenjem vred
Čas sterilizacije na univerzalnem programu ne sme presegat 55 min s sušenjem vred
Možnost priklopa na internet preko pretvornika
Priklop na zunanjo demineralizirano vodo
Vsebovati mora nosilec pladnjev in vsaj tri pladnje (zaželjeno 5 pladnjev)
Nosilec pladnjev mora biti primeren za nošenje zaprtih kirurških in implatoloških setov

## 25. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 25. sklop: Artikulator Artex CR – 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Nastavljiv naklon kondilne steze od -20° do +60°
Bennettov kot nastavljiv od -5° do +30°
Izboklina: 0 do 6 mm
Retruzija: 0 do 2 mm
ISS (takojšnji stranski pomik): 0 do 0,5 mm (na stran)
Odvračanje pozornosti: 0 do 3 mm
Sistem hitrega pritrjevanja z magneti skozi dve polosi
Splitex uporaben za kalibracijo artikulatorja