## REKAPITULACIJA
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  |  | datum: |  | December 2024
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
| 4.1 | DIGESTORIJI | [5 empty] | 0
| 4.2 | ODSESOVALNE ROKE, NAPE | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
|  | DDV 22% | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ z DDV | [5 empty] | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[14 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[10 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo sklopa digestoriji, odsesovalne roke, nape:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujene laboratorijske opreme:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Za digestorije: | EN 14175 Part 1-7,
EN 61010-1*
* Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity) morajo biti izdani s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU skupaj s poročili o testih za vsak posamezni tip digestorija!
3. | Za odsesovalne roke in nape: | izjavo, da proizvod ustreza direktivi "Product safety law
85/374/EEC"
4. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE
| Dokazovanje obstojnosti ponujenih izdelkov na dezinfekcijo s H2O2 | Certifikat o obstojnosti materialov na H2O2 ali poročilo o testu
5. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov.
2. Garancijski rok je 2 leta od dneva primopredaje opreme naročniku.
3. Ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.
5. Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije, ki je pravočasno mora predati projektantu v pregled in potrditev. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklope na hišne instalacijske sisteme (vse vrste voda, kanalizacija, tehnični plini, prezračevanje, električne instalacije, podatkovne inštalacije) ki bodo predpripravljeni v neposredni bližini lokacij priklopov (oddaljenost največ 1-2 m), zagon in nastavitve ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
6. Pred pričetkom izdelave laboratorijskega pohištva mora izbran dobavitelj pripraviti vzorčne kose pohištva (Mock-Up), ki morajo vsebovati minimalno:
1. en digestorij dim. 1.500x900x2.700 mm (šxgxv) z:
- delovno ploščo iz monolitne keramike in notranjimi oblogami iz laminata ali kovine
- malim izlivnim koritom
- armaturo za hladno vodo,
- 1x podigestorijsko omarico za vnetljive snovi (F90) +1x podigestorijsko omarico za kisline in baze (K/B),
- 4x vtičnicami 230 V (2x v komori + 2x izven komore) in varovalkami na panelu,
- 1x odjemnim mestom za tehnične pline (N2),
2. eno odsesovalno roko po sestavi iz popisa
3. eno napo dim. 90x60 cm po sestavi iz popisa
Po potrditvi vzorčnih kosov opreme proizvajalec lahko pristopi k proizvodnji opreme.
7. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju opreme za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
8. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.
9. Čas popravila napak in okvar opreme je 14 dni.
10. Vsi načrti morajo biti izdelani v 3D programski opremi z obvezno omogočeno integracijo v BIM model stavbe z atributi, ki so določeni v BEP-u, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

## 4.1 Digestoriji
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: |  | december 2024
| 1.4.3. | POPIS OPREME
DIGESTORIJI
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
SPLOŠNI OPIS IZVEDBE
Opis lokacij:
Pred pričetkom izdelave in montaže opreme mora izbrani ponudnik opraviti ogled vsake posamezne lokacije, opraviti izmere za izvedbo, ugotovitil lokacije priključnih mest za priključevanje na hišne inštalacijske sisteme (električni priključek, vodovodni priključek, prezračevanje, ...)
IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE:
Izbrani ponudnik mora pred pričetkom fizične izdelave izdelati delavniško dokumentacijo za vsako napravo posebej.
Iz delavniške dokumentacije morajo biti razvidne dimenzije potek tras, izračuni in dimenzioniranje, potek trase profilov, cevovodov in električnih vodnikov, uporabljeni materiali in oprema, dokazila, ki bodo sestavni del Dokazila o zanseljivosti (DZO) - izjave o skladnosti, certifikati, ipd.
Izdelano delavniško dokumentacijo mora izbrani dobavitelj/proizvajalec pravočasno dostaviti v pregled odg. vodji projekta, odg. projektantu opreme laboratorijev, odg. projektantu strojnih in elektro inštalacij ter odg. nadzornikom.
Po pregledu in potrditvi delavniške dokumentacije zgoraj navedenih odgovornih oseb dobavitelj lahko pristopi k izvedbi in montaži.
Vse predaje in potrditve dokumentacije se izvajajo v pisni obliki (velja za vse udeležence) in po protokolu, ki ga določi naročnik (npr. Dalux)
IZVAJANJE DEL NA OBJEKTU:
Izvajanje del na objektu mora potekati usklajeno z izvajanjem ostalih del na objektu. Za koordinacijo skrbi glavni izvajalec del na objektu, če ne bo drugače dogovorjeno.
Trase poteka vodov morajo biti usklajene s potekom ostalih tras inštalacijskih vodov. Križanja treba izvajati na ustreznih razdaljah.
Vse spremembe poteka tras ali drugih podatkov, ki se bodo razlikovale od tistih v delavniški dokumentaciji je treba pravočasno sporočiti in uskladiti pred pričetkom izvajanja del po spremenjeni dokumenetaciji.
Izvajalec del mora poskrbeti za dnevno ločevanje in odvažanje odpadkov na ustrezno deoponijo odpadkov.
Za vse vrste odpadkov mora pridobiti evidenčne liste, ki bodo priloga Dokazilu o zanesljivosti (DZO).
Izvajalec mora voditi Gradbeni dnevnik skladno s pravili stroke, ki bo priloga DZO.
Izvajalec del mora zagotoviti končno čiščenje.
PREIZKUS DELOVANJA, MERITVE, TESTIRANJA, NASTAVITVE DELOVANJA IN ŠOLANJE UPORABNIKOV
Opraviti vse potrebne protokole in testiranja DQ, IQ, PQ
Po zaključku montaže mora izvajalec del oz. dobavitelj opraviti zagon naprave, preveriti delovanje sistemov, opraviti teste.
Za vsa opravljena testiranja in meritve morajo biti izdelana poročila, ki bodo sestavni del DZO
Dobavitelj mora opraviti nastavitve delovanja dvigal pred končno primopredajo naročniku.
Pred primopredajo naročniku, mora dobavitelj izvesti šolanje uporabnikov, ki se zapisniško evidentira in priloži k primopredajni dokumentaciji.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati vnos, montaži in priklop na hišni sistem vseh potrebnih instalacij. Upoštevati je ves potrebno material in delo do izvedbe uspešnega testa delovanja naprave.
Vsi priključki bodo pripeljani v prostor montaže. Za priklop naprav upoštevati dolžine razvodov cca 20m.
Izdelati je potrebno delavniško dokumentacijo montaže naprav, ki jo potrdi projektant.
Splošni opis:
Digestoriji morajo biti izdelani, montirani, testirani in vzdrževani skladno s standardi:
| x | DIN EN 14175-2
| x | DIN EN 14175-3
| x | Directive 2014/34/EU (ATEX) za eksplozijsko varne digestorije
Splošno:
| x | Digestoriji različnih dimenzij (po DIN EN 14175) in značilnosti, Specifikacije posameznih digestorijev (dimenzije, material notranjosti delovne komore, pulta in korit, dimenzije in pozicija korit, število vtičnic, priključkov, armatur, tip poddigestorijske omarice, pozicija digestorija...) so razvidne v Prilogi, ki je sestavni del popis.
| x | Ponudniki morajo v ponudbi upoštevati priklop vseh medijev, električnih instalacij in podatkovnih instalacij, ki so v sklopu posameznega digestorija na hišno instalacijo. Hišna instalacija se zaključuje z venili, oziroma električnimi vodniki v prostoru
| x | Dobavitelj digestorijev mora v ceni upoštevati koordinacijo in sodelovanje z izvajalci strojnih, elektro in CNS instalacij pred dobavo v fazi montaže in prikljapljanja ter ob izvajanju meritev.
| x | Delavniške risbe za posamezne digestorije nariše izbrani proizvajalec in jih pred izdelavo odda v pregled in potrditev projektantu. Pred pričetkom montaže digestorijev bo na objektu montirana naslednja oprema in izvedena naslednja elektro in strojna instalacijska dela za potrebe delovanja digestorijev:
- Odvodni ventilatorji z frekvenčnimi pretvorniki,
- Tipalo absolutnega tlaka vgrejeni pred ventilatorjih s frekvenčnimi pretvorniki,
- Dovodne sanitarne in plinske instalacije v prostor, zaključene z ventili.
- Dovodni električni vodniki in ozemljiveni vodniki ter vodniki za priklop na CNS.
Ponudniki morajo poleg digestorijev po specifikaciji ponuditi:
| x | Ustrezen krmilnik za komunikacijo digestorija s hišno instalacijo po protokolu ModBus - potrebno usklajevanje z izvajalci strojnih, elektro in CNS instalacij
| x | Tipka oziroma stikalo za vklop ventilatorja na strehi,
| x | Glavno stikalo za električno napajanje
Opis digestorijev in vgrajene opreme:
| x | Zunanje ohišje izdelano iz oplemenitene iverke debeline min.19 mm ali kovinsko (prašno epoksi zaščiteno), vsi robovi zaščiteni.
| x | Dvodelno okno z varnostnim steklom, vertikalni pomik okna (vertikalni pomik z ergonomskim držalom za enoročno upravljanje).
| x | Delovna površina s protirazlivno obrobo po celotnem obodu iz monolitne keramike.
| x | Pulti morajo vsebovati izreze za vodovodne in plinske armature. Vse skladno s specifikacijo posameznih digestorijev.
| x | Delovna plošča iz monolitne keramike.
| x | Stene digestorijev opremljene z nastavki iz umetne mase za pritrditev nosilnih profilov (stativov).
| x | Pri nekaterih digestorijih so v delovno ploščo vgrajene izlivke iz monolitne keramike, (iz enakega materiala kot je delovna plošča).
- izlivka dimenzij cca 10x25x10 cm (šxdxg)
| x | Skupaj s koriti izvajalec ponudi tudi vse odtočne armature, sifone ter cevi potrebne za priključitev na najbližje priključno mesto. Material cevi, ki jih nabavi in vgradi izvajalec tehnološke opreme mora biti kompatibilna materialu cevi vgrajenem na objektu. Lokacije priključnih mest in tip materiala so razvidni iz načrta strojnih instalacij.
| x | Keramični pulti morajo biti v kvaliteti kot npr. SystemCeram ali enakovredno.
| x | Vsak digestorij mora vsebovati VAV (Variable air volume) nadzorno enoto po DIN EN 14175-6, ki vsebuje kontrolo pretoka zraka, senzor položaja vrat, senzor hitrosti zraka, senzor tlaka (polno variabilna) ter stikalo za luč in vklop/izklop ventilatorja ter ostale dele skladno s standardom DIN EN 14175-6.
| x | Pod digestoriji so vgrajene:
- varnostna omara za kisline/baze (prezračevana) oz.
- varnostna omara za vnetljive snovi (prezračevana).
| x | Varnostna omara pod digestorijem za kisline/baze:
Korpus iz iverala ali iz iverala, oplaščenega s prašno zaščitenim kovinskim obodom, ali korpus prašno zaščitene kovine ali iz viokotlačnega laminata, ali polipropilena. Oprema omare: 2x izvlečna polica, 1x sistem za zaklepanje omare, 1x odsesovalni nastavek
Varnostna omara pod digestorijem za shranjevanje vnetljivih snovi po standardu EN 14470-1 (tip 90) ali enakovredno, z odpornostjo proti ognju v času > 90 min. Korpus omare iz jeklene pločevine, prevlečene s praškovnim nanosom . Lovilna posoda, perforiran vložek in police iz nerjavečega jekla. Avtomatski toplotni zapiralni mehanizem v primeru požara: zapiranje vrat, če temperatura naraste na 70°C (±10°C). Prezračevalni priključek ustreza standardu cca DN50. Izravnalne nogice omogočajo vodoravno poravnavo omare.
Električni priključki in naprave:
V digestorije so vgrajene električne vtičnice z zaščitnim pokrovom (varnostni razred IP44), varnostno stikalo - fit in avtomatski odklopniki, vgrajeni v okvir z zaščitnim pokrovom (varnostni razred IP44),
Število priključkov je razvidno iz specifikacije posameznega digestorija. Vsaka vtičnica v notranjosti digestorija mora biti opremljena s stikalom za vklop/izklop vtičnice, nameščenim na zunanjem panelu digestorija.
Vsi digestoriji imajo svetilko izven delovnega prostora komore s svetilnostjo 500 lux s stikalom za vklop, razred zaščite minimalno IP66, razen za digestorije, kjer je specificiran svetilka v eksplozijsko varni izvedbi.
V primeru, da imajo digestoriji odjemna mesta (armature) za H2 (vodik) ,CO (ogljikov
monoksid), C2H2 (acetilen), NH3 (amonijak), CH4 (metan) in zemeljski plin, morajo v sklopu digestorija biti tudi senzorji z alarmno napravo za navedene pline z možnostjo povezave na hišni sistem detekcije plinov (podatki v načrtu strojnih in električnih instalacij).
Vodovodni priključki in napeljave:
V digestorijih so predvideni priključki za vodovodne armature (po specifikaciji posameznega digestorija)
Laboratorijske mešalne baterije - pipe za hladno vodo, morajo biti izdelane, montirane, testirane in vzdrževane skladno s standardi:
x EN13792:2000
x DIN12898
Predvidene so armature:
x Pipa za hladno vodo, L oblike, minimalna višina od plošče do izliva cca 220mm.
Obvezeni piktogrami, ki označujejo pipe za posamezne vrste vode (hladna, topla, demineralizirana) skladno z EN13792:2000.
Priključki za tehnične pline in napeljave:
V digestorije so vgrajeni priključki za tehnične pline, zemeljski (gorilini) plin (po specifikaciji posameznega digestorija).
Končni elementi - armature za laboratorijske tehnične pline (armatura za montažo na steno digestorija) v kvaliteti kot npr. Spectron EM55-AW-10-0-CV ali enakovredno. Armatura
vključuje ploščico z oznako tehničnega plina in izvaja naslednje funkcije: zapiranje plina, regulacija tlaka plina, prikazovalnik tlaka plina oz. vsebuje:
x zapornim ventil,
x regulacijski ventil in končni dozirni ventil
Ohišje armature je izdelano iz korozijsko odpornega polipropilena GF30 ali enakovrednega
materiala. Tesnila PTFE, notranji deli iz medenine in nerjavnega jekla. Armature morajo imeti
potrdilo o 100% tesnosti, ki se preveri s helijem. Vključno z navojno montažno spojko za
priključno cev.
Izvajalec ponudi tudi vse priključne spojke (fitinge), ventile, cevi, elektro in podatkovne kable
potrebne za priključitev digestorija na najbližje priključno mesto ter priklop digestorija na vse
instalacijske sisteme. Vsi dovodi (cevi za pline, elektrika in podatkovni vodniki bodo
predpripravljeni na stropovih ter odvodi (odtoki) v tlaku oz. steni. Kvaliteta in tip materiala za
cevi, ki jih izvajalec nabavi in vgradi v digestorije mora biti kompatibilna materialu in tipu cevi
vgrajenem na objektu. Lokacije priključnih mest in tip materiala so razvidni iz načrta strojnih
instalacij in elektroinstalacij.
V primeru, da so v sklopu digestorija predvidene prezračevane omare za shranjevanje
kemikalij ponudniki morajo v ponudbi upoštevati poleg cevi za odvod zraka iz komore
digestorija tudi dobavo in montažo cevi za priklop omar na prezračevalni sistem odvoda
zraka iz prezračevanih omar za kemikalije. Kvaliteta in tip materiala za cevi, ki jih nabavi in
vgradi izvajalec tehnološke opreme mora biti kompatibilna materialu in tipu cevi vgrajenem
na objektu. Lokacije priključnih mest in tip materiala so razvidni iz načrta strojnih instalacij.
Ponudniki morajo ponuditi digestorije ustrezne višine glede na projektirano višino prostorov. Prezračevalni kanali so montirani neposredno pod AB stropom. Ponudniki imajo možnost vpogleda v načrte arhitekture in instalacij..
Pred pričetkom montaže digestorijev in ostale opreme bodo izvedena vsa GOI dela rezen v delu, ki se navezuje na montažo in priklope tehnološke opreme na instalacijske sisteme.
Vsi digestoriji bodo priklopljeni na diesel agregat - DEA in centralni nadzorni sistem - CNS.
| NL.DIG.01 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 210x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za organska topila
| NL.DIG.04 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za kisline in baze
| NL.DIG.05 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za kisline in baze
| NL.DIG.06 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 180x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za kisline in baze
| NL.DIG.07 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 180x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za kisline in baze
| NL.DIG.08 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za organska topila
| NL.DIG.09 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 210x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za organska topila
| NL.DIG.10 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 210x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za organska topila
| NL.DIG.11 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za organska topila
| NL.DIG.12 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 210x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za organska topila
| NL.DIG.13 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 210x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za organska topila
| NL.DIG.14 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za kisline in baze
| NL.DIG.15 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 210x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za organska topila
| NL.DIG.16 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 210x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za organska topila
| NL.DIG.17 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za organska topila
| NL.DIG.18 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za organska topila
| NL.DIG.19 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za kisline in baze
| NL.DIG.20 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za kisline in baze
| NL.DIG.21 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 180x95x270
elektrika: /
voda: /
spodaj prezračevane omare za kemikalije
| NL.DIG.23 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 90x64x135
elektrika: da
voda: /
zemeljski plin: da
spodaj prezračevane omare za kemikalije
kot npr.: Koettermann Pharmacy Hood
| NL.DIG.24 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica zunaj
voda: da (izlivka)
zemeljski plin: da
spodaj prezračevane omare za kemikalije
| NL.DIG.25 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica zunaj
voda: da (izlivka)
zemeljski plin: da
spodaj prezračevane omare za kemikalije
| NL.DIG.26 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica zunaj
voda: da (izlivka)
zemeljski plin: da
spodaj prezračevane omare za kemikalije
| NL.DIG.29 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica zunaj
voda: da (izlivka)
zemeljski plin: da
spodaj prezračevane omare za kisline in baz
| NL.DIG.30 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica zunaj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za vnetljive kemikalije
| NL.DIG.31 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 6x vtičnica znotraj + 4x vtičnica zunaj
voda: da (izlivka)
dušik: 1x
kisik: 1x (regulacijski ventil z manometrom)
ogljikov dioksid: 1x (regulacijski ventil z manometrom)
zemeljski plin: da
spodaj prezračevane omare za kemikalije
| NL.DIG.32 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica zunaj
voda: da (izlivka)
zemeljski plin: da
dušik: 1x
spodaj prezračevane omare za vnetljive kemikalije
| NL.DIG.33 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4 x vtičnica zunaj in 2 x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
spodaj prezračevane omare za vnetljive kemikalije
| NL.DIG.34 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 120x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj; 2x vtičnica zunaj
voda: da (izlivka)
spodaj prezračevane omare za vnetljive kemikalije
| NL.DIG.35 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 3x UTP vtičnica zunaj
voda: da (korito)
spodaj prezračevane omare za vnetljive kemikalije
| NL.DIG.36 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 3x UTP vtičnica zunaj
voda: da (korito)
spodaj prezračevane omare za vnetljive kemikalije
| NL.DIG.37 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 3x UTP vtičnica zunaj
voda: da (korito)
spodaj prezračevane omare za kisline in baze
| NL.DIG.40 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 120x95x270
elektrika: 4x vtičnica zunaj
voda: da (izlivka)
dušik: 1x
spodaj prezračevane omare za vnetljive kemikalije
| NL.DIG.40.1 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 120x95x270
elektrika: 4x vtičnica zunaj
voda: da (izlivka)
dušik: 1x
spodaj prezračevane omare za vnetljive kemikalije
| NL.DIG.41 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 3x vtičnica zunaj
voda: da (korito)
spodaj prezračevane omare za vnetljive kemikalije
| NL.DIG.42 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica zunaj
voda: da (izlivka)
spodaj prezračevane omare za vnetljive kemikalije
| NL.DIG.43 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: /
voda: /
spodaj prezračevane omare za vnetljive kemikalije
| NL.DIG.44 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 3x UTP vtičnica znotraj
voda: da (korito)
spodaj prezračevane omare za vnetljive kemikalije
| NL.DIG.45 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica zunaj
voda: da (izlivka)
spodaj prezračevane omare za vnetljive kemikalije
| NL.DIG.46 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 150x95x270
elektrika: /
voda: /
spodaj prezračevana omara za kemikalije
| NL.DIG.47 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
dimenzija: 90x64x135
elektrika: da
voda: /
zemeljski plin: da
spodaj prezračevana omara za kemikalije
kot npr.: Koettermann Pharmacy Hood
Eksplozijsko varni digestoriji
Zunanje ohišje:
Melamin
Notranja obloga:
Nerjavno jeklo AISI 316
Delovna plošča:
Nerjavno jeklo AISI 316 s protirazlivnim robom
Kontrolna in nadzorna enota:
VAV - Nadzorna in krmilna enota, polno variabilna
Indikacija stanja pretoka zraka (nizek,ok,visok)
Vgrajeni upravljalni gumbi za vklop in izklop ventilatorja ter razsvetljave
Vgrajene opcije kontrole pretoka (min,max)
Vizualni in akustični alarm ob neustreznem vleku
Vizualni in akustični alarm ob preodprtju digestorijskega okna
Povezava na CNS preko MODBUS
Z rezervnim baterijskim napajanjem
Venturi cev z elektromotorno loputo, DN 250 mm, nerjavno jeklo
Hrbet:
Dvojni hrbet digestorija, z inox regami za zajem zraka in odvodom kondenza
Razsvetljava:
Razsvetljava komore, LED, IP66, Ex ATEX94/9/CE, Cona II, nameščena izven delovnega prostora
| NL.DIG.02 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
eksplozijsko varna izvedba
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotraj
voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za organska topila
| NL.DIG.03 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
eksplozijsko varna izvedba
dimenzija: 150x95x270
elektrika: 4x vtičnica znotra
voda: da (izlivka)
destilirana voda: da (izlivka)
dušik: 2x
spodaj prezračevane omare za organska topila
| NL.DIG.27 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
eksplozijsko varna izvedba
dimenzija: 120x95x270
elektrika: /
voda: /
spodaj prezračevane omare za kemikalije
| NL.DIG.28 | Digestorij | 1 | [5 empty] | 0
eksplozijsko varna izvedba
dimenzija: 150x95x270
elektrika: /
voda: /
spodaj prezračevane omare za kemikalije
|  | Skupaj | [6 empty] | 0

## 4.2 Odsesovalne roke, nape
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: |  | december 2024
| 1.4.3. | POPIS OPREME
ODSESOVALNE ROKE IN LABORATORIJSKE NAPE
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
| NL.R.01 | Odsesovalna roka | 22 | [5 empty] | 0
Odsesovalna roka montirana na steno, premična v vse smeri, trije premični zglobi, fi200
- material: anodiziran aluminij, PP
- za priključitev na prezračevalni sistem
- nujna preverba kompatibilnosti z načrtom prezračevanja
kot npr.: Alsident z vsem pritrdilnim materialom
| NL.N.01 | napa, 90x60 cm | 3 | [5 empty] | 0
- laboratorijska stenska napa
- material: AISI 316L/EN 1.4404
- LED osvetlitev
- regulacijska loputa
- priklop na hišni ventilacijski sistem
- dimenzija: 90x60 cm
| NL.N.02 | napa, 150x90 cm | 3 | [5 empty] | 0
- laboratorijska stenska napa
- material: AISI 316L/EN 1.4404
- LED osvetlitev
- regulacijska loputa
- priklop na hišni ventilacijski sistem
- dimenzija: 150x90 cm
| NL.N.03 | napa, 240x90 cm | 1 | [5 empty] | 0
- laboratorijska stenska napa
- material: AISI 316L/EN 1.4404
- LED osvetlitev
- regulacijska loputa
- priklop na hišni ventilacijski sistem
- dimenzija: 240x90 cm
|  | Skupaj | [6 empty] | 0