## Rekapitulacija
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  |  | datum: |  | December 2024
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
| 8 | AVTOKLAVI | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
|  | DDV 22% | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ z DDV | [5 empty] | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[14 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[10 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo avtoklavov:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujenega avtoklava:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Sistem upravljanja z energijo | EN ISO 50001
3. | Načrtovanje, proizvodnja in ugotavljanje skladnosti nepremične tlačne opreme z najvišjim dovoljenim tlakom nad 0,5 bara. | PED 2014/68/EU
3. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), CE oznaka
4. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov. Izbrani ponudnik mora zagotavljati rezervne dele vsaj 8 let po izteku garancijske dobe (skupno 10 let po primopredaji).
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme.
3. Izbrani ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije oz. vseh relevantnih podatkov/dokumentov potrebnih za transport opreme skozi objekt, montažo na lokaciji, predpripravo inštalacij ipd., ki je pravočasno mora predati projektantu, nadzorniku in izvajalcu GOI del v pregled in potrditev.
5. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
6. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklop na hišne instalacijske sisteme, zagon in nastavitve delovanja ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
7. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.
8. Čas popravila napak in okvar opreme je 5 dni.
9. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško do dokumentira.
10. Dovoljena dimenzijska odstopanja opreme: dovoljene so tolerance v mejah ±5% od navedenih dimenzij v popisih zaradi omejenega razpoložljivega prostora na mestu montaže sterilizatorja ter zaredi ev. naknadne dobave dodatnega prehodnega nizkotemperaturnega sterilizatorja.

## 8 Avtoklavi
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: |  | december 2024
| 1.4.3. | POPIS OPREME
AVTOKLAVI
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
SPLOŠNI OPIS IZVEDBE
Opis lokacij:
Pred pričetkom izdelave in montaže opreme mora izbrani ponudnik opraviti ogled vsake posamezne lokacije, opraviti izmere za izvedbo, ugotovitil lokacije priključnih mest za priključevanje na hišne inštalacijske sisteme (električni priključek, vodovodni priključek, prezračevanje, ...)
IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE:
Izbrani ponudnik mora pred pričetkom fizične izdelave izdelati delavniško dokumentacijo za vsako napravo posebej.
Iz delavniške dokumentacije morajo biti razvidne dimenzije potek tras, izračuni in dimenzioniranje, potek trase profilov, cevovodov in električnih vodnikov, uporabljeni materiali in oprema, dokazila, ki bodo sestavni del Dokazila o zanseljivosti (DZO) - izjave o skladnosti, certifikati, ipd.
Izdelano delavniško dokumentacijo mora izbrani dobavitelj/proizvajalec pravočasno dostaviti v pregled odg. vodji projekta, odg. projektantu opreme laboratorijev, odg. projektantu strojnih in elektro inštalacij ter odg. nadzornikom.
Po pregledu in potrditvi delavniške dokumentacije zgoraj navedenih odgovornih oseb dobavitelj lahko pristopi k izvedbi in montaži.
Vse predaje in potrditve dokumentacije se izvajajo v pisni obliki (velja za vse udeležence) in po protokolu, ki ga določi naročnik (npr. Dalux)
IZVAJANJE DEL NA OBJEKTU:
Izvajanje del na objektu mora potekati usklajeno z izvajanjem ostalih del na objektu. Za koordinacijo skrbi glavni izvajalec del na objektu, če ne bo drugače dogovorjeno.
Trase poteka vodov morajo biti usklajene s potekom ostalih tras inštalacijskih vodov. Križanja treba izvajati na ustreznih razdaljah.
Vse spremembe poteka tras ali drugih podatkov, ki se bodo razlikovale od tistih v delavniški dokumentaciji je treba pravočasno sporočiti in uskladiti pred pričetkom izvajanja del po spremenjeni dokumenetaciji.
Izvajalec del mora poskrbeti za dnevno ločevanje in odvažanje odpadkov na ustrezno deoponijo odpadkov.
Za vse vrste odpadkov mora pridobiti evidenčne liste, ki bodo priloga Dokazilu o zanesljivosti (DZO).
Izvajalec mora voditi Gradbeni dnevnik skladno s pravili stroke, ki bo priloga DZO.
Izvajalec del mora zagotoviti končno čiščenje.
PREIZKUS DELOVANJA, MERITVE, TESTIRANJA, NASTAVITVE DELOVANJA IN ŠOLANJE UPORABNIKOV
Opraviti vse potrebne protokole in testiranja DQ, IQ, PQ
Po zaključku montaže mora izvajalec del oz. dobavitelj opraviti zagon naprave, preveriti delovanje sistemov, opraviti teste.
Za vsa opravljena testiranja in meritve morajo biti izdelana poročila, ki bodo sestavni del DZO
Dobavitelj mora opraviti nastavitve delovanja dvigal pred končno primopredajo naročniku.
Pred primopredajo naročniku, mora dobavitelj izvesti šolanje uporabnikov, ki se zapisniško evidentira in priloži k primopredajni dokumentaciji.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati vnos, montaži in priklop na hišni sistem vseh potrebnih instalacij. Upoštevati je ves potrebno material in delo do izvedbe uspešnega testa delovanja naprave.
Vsi priključki bodo pripeljani v prostor montaže. Za priklop naprav upoštevati dolžine razvodov cca 20m.
Izdelati je potrebno delavniško dokumentacijo montaže naprav, ki jo potrdi projektant.
| NV.A.01 in NL.A.01 | Avtoklav samostoječ | 10 | [5 empty] | 0
| 1. | Parni sterilizator - avtoklav
| 2. | Ohišje,nosilni okvir izdelani iz nerjaveče pločevine
| 3. | Tlačna posoda izdelana iz nerjaveče pločevine 316L
| 4. | Vertikalna izvedba , okrogla Φ500 mm x 750 mm
| 5. | Volumen delovne komore 150 litrov ali več
| 6. | Maximalna priklučna moč 9 KW
| 7. | Dimenzije +/- 10%: 1100 mm(višina) x 650 mm (širina) x 900 mm (globina)
| 8. | Vgrajen parni agregat
| 9. | Število sterilizacijskih programov 14 ali več
| 10. | Nastavljiva temperatura sterilizacije do 140ºC
| 11. | Nastavljiv čas sterilizacije do 9999 min
| 12. | Nastavljiv čas sušenja do 9999 min
| 13. | Program za sterilzacijo suhih in poroznih materialov 3x
| 14. | Program za sterilizacijo suhih odpadkov 2x
| 15. | Program za sterilizacijo tekočinskih odpadkov z kontroliranim hlajenjem
| 16. | Program za sterilizacijio odprtih, priprtih in hermetično zaprtih steklenic napolnjenih z tekočino brez izgube tekočine 3x
| 17. | Program za sterilizacijo tekočin z samoohlajevanjem
| 18. | Program za čiščenje
| 19. | Vakuum test
| 20. | Bowie&Dick test
| 21. | Večnivojsko programiranje parametrov zaščiteno z različnimi gesli
| 22. | Možnost nastavitve avtomatskega odpiranja vrat po končanem ciklu
| 23. | Zapiranje in tesnjenje vrat samodejno brez vijačenja
| 24. | Varnostni mehanizem, ki preprečuje odpiranje vrat v primeru okvare
| 25. | Varnostni mehanizem, ki preprečuje odpiranje vrat če je temperatura nad 80ºC v mediju
| 26. | Gibljivo temperaturno tipalo v komori aparata
| 27. | Hitro vodno hlajenje plašča aparata
| 28. | Radialni ventilator v komori aparata, ki omogoča enakomerno razporeditev temperature med sterilizacijo in hitreješe ohlajevanje v fazi hlajenja medija
| 29. | Večkratno predvakuumiranje in vakuumsko sušenje
| 30. | Vakuumski sistem odstranjevanja zraka z elektromotorno črpalko tesnjeno z vodnim obročem
| 31. | LCD zaslon za prikaz in funkcijske tipke
| 32. | Možnost preračunavanja akumulirane energije v tekočini - Fo vrednosti
| 33. | Vgrajen infektivni filter za sterilizacijo kužnih odpadkov (izpušna filtracija za varno sterilizacijo nevarnih snovi skozi 0,2 µm filter)
| 34. | Vgrajen interni spomin za 500 ciklov
| 35. | Vgrajeni tiskalnik za izpis delovnih parametrov in faz programa
| 36. | Možnost programskega zagona aparata po času oziroma dnevu
| 37. | Vgrajen hladilec izhodnega kondenza (Max. 70ºC)
| 38. | Avtomatsko polnjenje generatorja pare z demineralizirano vodo
| 39. | Vložne košare mrežaste 3x
| 40. | Polna posoda iz inoxa (z odprtinami na vrhnjem robu) 2x
| 41. | V ceno mora biti vključena avtomatska ionska mehčalna naprava za hladilno vodo kompatibilna z avtoklavom
| 42. | CE certifikat
| 43. | IQ, OQ dokuentacija proizvajalca z izvedbo s strani pooblaščenega izvajalca
| 44. | Pooblaščen servis z izjavo proizvajalca
| 45. | Reference dobavitelja v RS; Dobava petih enakih aparatov v zadnjih treh letih
| 46. | Izobraževanje in usposobljanje uporabnika za delo z aparatom
| 47. | Izvajalec del priskrbi vso potrebno dokumentacijo in poskrbi za priglasitev – vnos v evidenco sterilizatorja ustreznim ustanovam
| 48. | dobaviti z ustreznim kompresorjem za pripravo komprimiranega zraka
kot npr.: Systec VX150
| NL.A.02 | avtoklav namizni | 8 | [5 empty] | 0
- volumen cca 28,5l
- avtoklav je namenjen sterilizaciji instrumentov z ovojnino ali brez, poroznih in drugih predmetov, ki se uporabjajo v zobozdravstvu, medicini in veterini, v ambulantah prve pomoči, bolnišnicah, laboratorijih itd.. Avtoklav ponuja nabor avtomatskih programov, namenjenih določenim materialom za sterilizacijo. Sušenje se izvaja z zaprtimi vrati.
Sestavni deli in oprema AVTOKLAVA:
- Enostenska delovna komora z izoliranim pokrovom, ki se ročno centralno zapira.
- Zunanje ohišje.
- Vakuum črpalka s pripadajočo avtomatiko.
- Sistem gretja z električnimi grelci.
- Lastni parni agregat.
- Sistem za izpust vroče vode in pare preko sistema za kondenzacijo in hlajenjem.
- Sterilni filter preko katerega vpihujemo zrak v avtoklav.
- Elementi za kontrolo tlaka, vakuuma, temperature in varnostni element za preprečevanje prekoračitev postavljenih parametrov.
- Notranjost in pokrov sta izdelana iz nerjavnega jekla kvalitete AISI 316.
- dimenzija cca 65 x 48 x 44 cm
- dobaviti z ustreznim kompresorjem za pripravo komprimiranega zraka
- rezervoar za demineralizirano vodo
- aparat omogoča odstranitev zračnih žepov iz ovojnin in poroznih predmetov ter iz različnih vrst cevi (gumijaste, plastične itd.) s pomočjo vakuuma v različnih fazah cikla.
- Sušilna faza po sterilizaciji, ki temelji na kombiniranem delovanju toplote in vakuuma ter pulznega dovajanja zraka.
Za priključitev avtoklava so potrebni naslednji priključki:
Trifazni elektro priključek 230 V, 50 Hz, za priključno moč 2,2KW
kot npr.: Tuttnauer, Elara 11D
| NL.ST.01 | sterilizator | 3 | [5 empty] | 0
- namizni avtoklav s sprednjim polnjenjem
- volumen cca 100l
- Mikroprocesor za nadzor celotnega postopka sterilizacije.
- lasten generator pare
- filtracija odpadne vode
- filtracija odpadnega zraka
- radialni ventilator
- magnetno mešalo
- namenjen sterilizacije erlenmajeric in steklenic
- vsaj 25 programov sterilizacije
- možnost namestitve12 steklenic po 1l
- dimenzija: maksimalno 850x850x750 mm
- upravljanje preko barvnega LED displeja na dotik
- delovna temperatura: cca 140ᵒC
- delovni tlak: cca 4bar
- dodatni senzor za temperaturo odvoda kondenza
- s kodo varovano vnašanje nastavitev
- dodaten program za sterilizacijo odpadkov
- vodno hlajen odvod pare
- programabilno avtomatsko odpiranje vrat na koncu programa
- Integriran printer za dokumentiranje
- dobaviti z ustreznim kompresorjem za pripravo komprimiranega zraka
Potrebni priključki aparata:
- RS 232/485 vmesnik
- elektrika: 3x 400V+N+PE, 50/60Hz, 16A, CEE vtičnica
- demineralizirana voda: 1bar, maximalno 0.02 mmol/l, prevodnost 0.1 do 15 mikroS/cm
- hladna voda: 1bar, maximalno 2.0 mmol/l, prevodnost maksimalno 300 mikorS/cm, 11ᵒdH, 200mg/l CaCO3, 3/4"
- odtok: temperaturno odporna instalacija (103ᵒC), maximalno 40cm nad tlemi, 3/4"
- komprimiran zrak: 3-10bar, 50l/min, klasa 4 po DIN ISO 8573, NW 7.2
- oddajanje toplote 700W/h
kot npr.: Systec D-100
| NL.ST.02 | sterilizator | 1 | [5 empty] | 0
- namizni avtoklav s sprednjim polnjenjem
- volumen cca 45l
- Mikroprocesor za nadzor celotnega postopka sterilizacije.
- lasten generator pare
- filtracija odpadne vode
- filtracija odpadnega zraka
- radialni ventilator
- magnetno mešalo
- namenjen sterilizacije erlenmajeric in steklenic
- vsaj 25 programov sterilizacije
- možnost namestitve 8 steklenic po 1l
- dimenzija: maksimalno 650x650x500 mm
- upravljanje preko barvnega LED displeja na dotik
- delovna temperatura: cca 140ᵒC
- delovni tlak: cca 4bar
- dodatni senzor za temperaturo odvoda kondenza
- s kodo varovano vnašanje nastavitev
- dodaten program za sterilizacijo odpadkov
- vodno hlajen odvod pare
- programabilno avtomatsko odpiranje vrat na koncu programa
- Integriran printer za dokumentiranje
- dobaviti z ustreznim kompresorjem za pripravo komprimiranega zraka
Potrebni priključki aparata:
- RS 232/485 vmesnik
- elektrika: 3x 240V+N+PE, 50/60Hz, 16A, CEE vtičnica
- rezervoar za vodo
- odtok: temperaturno odporna instalacija (103ᵒC), maximalno 40cm nad tlemi, 3/4"
kot npr.: Systec D-45
| NL.ST.03 | sterilizator | 1 | [5 empty] | 0
- namizni avtoklav s sprednjim polnjenjem
- volumen cca 23l
- Mikroprocesor za nadzor celotnega postopka sterilizacije.
- lasten generator pare
- filtracija odpadne vode
- filtracija odpadnega zraka
- radialni ventilator
- magnetno mešalo
- namenjen sterilizacije erlenmajeric in steklenic
- vsaj 25 programov sterilizacije
- možnost namestitve 3 steklenice po 1l
- dimenzija: maksimalno 650x650x500 mm
- upravljanje preko barvnega LED displeja na dotik
- delovna temperatura: cca 140ᵒC
- delovni tlak: cca 4bar
- dodatni senzor za temperaturo odvoda kondenza
- s kodo varovano vnašanje nastavitev
- dodaten program za sterilizacijo odpadkov
- vodno hlajen odvod pare
- programabilno avtomatsko odpiranje vrat na koncu programa
- Integriran printer za dokumentiranje
- dobaviti z ustreznim kompresorjem za pripravo komprimiranega zraka
Potrebni priključki aparata:
- RS 232/485 vmesnik
- elektrika: 3x 240V+N+PE, 50/60Hz, 16A, CEE vtičnica
- rezervoar za vodo
- odtok: temperaturno odporna instalacija (103ᵒC), maximalno 40cm nad tlemi, 3/4"
kot npr.: Systec D-23
| NL.ST.04 | sterilizator | 6 | [5 empty] | 0
- samostoječi prehodni avtoklav
- volumen cca 430l
- Mikroprocesor za nadzor celotnega postopka sterilizacije.
- lasten generator pare
- filtracija odpadne vode
- filtracija odpadnega zraka
- radialni ventilator
- magnetno mešalo
- namenjen sterilizacije erlenmajeric in steklenic
- vsaj 100 programov sterilizacije
- možnost namestitve12 steklenic po 1l
- dimenzija: maksimalno 850x850x750 mm
- upravljanje preko barvnega LED displeja na dotik
- delovna temperatura: cca 140ᵒC
- delovni tlak: cca 4bar
- dodatni senzor za temperaturo odvoda kondenza
- s kodo varovano vnašanje nastavitev
- dodaten program za sterilizacijo odpadkov
- vodno hlajen odvod pare
- programabilno avtomatsko odpiranje vrat na koncu programa
- Integriran printer za dokumentiranje
- dobaviti z ustreznim kompresorjem za pripravo komprimiranega zraka
Potrebni priključki aparata:
- RS 232/485 vmesnik
- elektrika: 3x 400V+N+PE, 50/60Hz, 16A, CEE vtičnica
- demineralizirana voda: 1bar, maximalno 0.02 mmol/l, prevodnost 0.1 do 15 mikroS/cm
- hladna voda: 1bar, maximalno 2.0 mmol/l, prevodnost maksimalno 300 mikorS/cm, 11ᵒdH, 200mg/l CaCO3, 3/4"
- odtok: temperaturno odporna instalacija (103ᵒC), maximalno 40cm nad tlemi, 3/4"
- komprimiran zrak: 3-10bar, 50l/min, klasa 4 po DIN ISO 8573, NW 7.2
- oddajanje toplote 700W/h
kot npr.: Systec HX-430-2D
| NL.ST.05 | sterilizator | 1 | [5 empty] | 0
- namizni sterilizator
- dimenzije: (W x D x H): cca 125 x 140 x 205 mm
- omogoča takojšnjo dezinfekcijo in sterilizacijo vseh majhnih instrumentov neposredno na delovnem mestu.
- posebej primeren za laminarne omare
- temperatura 250 °C
- posoda iz nerjavečega jekla
- omejevalnik temperature
- vgrajen termometer
- visoko natančen termostat
- kovinski pokrov
- teža polnjenja: 300g
kot npr. Steri350
0