## Rekapitulacija
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  |  | datum: |  | December 2024
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
| 9 | IZOLATOR ZA PTICE | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
|  | DDV 22% | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ z DDV | [5 empty] | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[14 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[10 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo sklopa Izolator za ptice:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujene opreme:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Za BSL3 opremo Izolator za ptice: | Izpolnjevanje pogojev za ABSL-3 laboratorijev
3. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE
| Dokazovanje obstojnosti ponujenih izdelkov na dezinfekcijo s H2O2 | Certifikat o obstojnosti materialov na H2O2 ali poročilo o testu
4. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov.
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme naročniku.
3. Ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.
5. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju opreme za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
6. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.
7. Čas popravila napak in okvar opreme je 14 dni.
8. Vsi načrti morajo biti izdelani v 3D programski opremi z obvezno omogočeno integracijo v BIM model stavbe z atributi, ki so določeni v BEP-u, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

## 9 Izolator za ptice
objekt: |  | Veterinarska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  |  | datum: |  | december 2024
| 1.4.3. | OPISI OPREME
IZOLATOR ZA PTICE
Zap. | Koda | Opis | Lokacija | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
[5 empty] | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
SPLOŠNI OPIS IZVEDBE
Opis lokacij:
Pred pričetkom izdelave in montaže opreme mora izbrani ponudnik opraviti ogled vsake posamezne lokacije, opraviti izmere za izvedbo, ugotovitil lokacije priključnih mest za priključevanje na hišne inštalacijske sisteme (električni priključek, vodovodni priključek, prezračevanje, ...)
IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE:
Izbrani ponudnik mora pred pričetkom fizične izdelave izdelati delavniško dokumentacijo za vsako napravo posebej.
Iz delavniške dokumentacije morajo biti razvidne dimenzije potek tras, izračuni in dimenzioniranje, potek trase profilov, cevovodov in električnih vodnikov, uporabljeni materiali in oprema, dokazila, ki bodo sestavni del Dokazila o zanseljivosti (DZO) - izjave o skladnosti, certifikati, ipd.
Izdelano delavniško dokumentacijo mora izbrani dobavitelj/proizvajalec pravočasno dostaviti v pregled odg. vodji projekta, odg. projektantu opreme laboratorijev, odg. projektantu strojnih in elektro inštalacij ter odg. nadzornikom.
Po pregledu in potrditvi delavniške dokumentacije zgoraj navedenih odgovornih oseb dobavitelj lahko pristopi k izvedbi in montaži.
Vse predaje in potrditve dokumentacije se izvajajo v pisni obliki (velja za vse udeležence) in po protokolu, ki ga določi naročnik (npr. Dalux)
IZVAJANJE DEL NA OBJEKTU:
Izvajanje del na objektu mora potekati usklajeno z izvajanjem ostalih del na objektu. Za koordinacijo skrbi glavni izvajalec del na objektu, če ne bo drugače dogovorjeno.
Trase poteka vodov morajo biti usklajene s potekom ostalih tras inštalacijskih vodov. Križanja treba izvajati na ustreznih razdaljah.
Vse spremembe poteka tras ali drugih podatkov, ki se bodo razlikovale od tistih v delavniški dokumentaciji je treba pravočasno sporočiti in uskladiti pred pričetkom izvajanja del po spremenjeni dokumenetaciji.
Izvajalec del mora poskrbeti za dnevno ločevanje in odvažanje odpadkov na ustrezno deoponijo odpadkov.
Za vse vrste odpadkov mora pridobiti evidenčne liste, ki bodo priloga Dokazilu o zanesljivosti (DZO).
Izvajalec mora voditi Gradbeni dnevnik skladno s pravili stroke, ki bo priloga DZO.
Izvajalec del mora zagotoviti končno čiščenje.
PREIZKUS DELOVANJA, MERITVE, TESTIRANJA, NASTAVITVE DELOVANJA IN ŠOLANJE UPORABNIKOV
Opraviti vse potrebne protokole in testiranja DQ, IQ, PQ
Po zaključku montaže mora izvajalec del oz. dobavitelj opraviti zagon naprave, preveriti delovanje sistemov, opraviti teste.
Za vsa opravljena testiranja in meritve morajo biti izdelana poročila, ki bodo sestavni del DZO
Dobavitelj mora opraviti nastavitve delovanja dvigal pred končno primopredajo naročniku.
Pred primopredajo naročniku, mora dobavitelj izvesti šolanje uporabnikov, ki se zapisniško evidentira in priloži k primopredajni dokumentaciji.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati vnos, montaži in priklop na hišni sistem vseh potrebnih instalacij. Upoštevati je ves potrebno material in delo do izvedbe uspešnega testa delovanja naprave.
Vsi priključki bodo pripeljani v prostor montaže. Za priklop naprav upoštevati dolžine razvodov cca 20m.
Izdelati je potrebno delavniško dokumentacijo montaže naprav, ki jo potrdi projektant.
Izolator za živali s 6 priključki za rokavice omogoča delo z določenimi vrstami živali v načinu izolacije ali zadrževanja. Za ohranjanje izolacije živali pred morebitnimi onesnaževalci v prostoru je treba izolator nastaviti v načinu „pozitivnega tlaka“. Če se izolator uporablja za preprečevanje uhajanja kontaminantov, povezanih z živaljo, v prostor, je treba izolator nastaviti v načinu „negativnega tlaka“.
| NV.PZ.IK.02 | izolator za ptice, 220x80 cm | 2 | [6 empty] | 0
- sisteme za izolacijo in zadrževanje perutnine in drugih vrst ptic
- zunanja dimenzija: cca 220x80x190 cm (širina x globina x višina)
- notranja dimenzija: cca 200x70x80 cm (širina x globina x višina)
- okvir iz nerjavečega jekla AISI 304 z velikimi okni iz polikarbonata
- zmožnost negativne in pozitivne izolacije
- primerno za BSL3 prostore
- HEPA filtracija za dovod in odvod zraka
- 3-stopenjski nadzor ventilatorja
- magnetni merilnik tlaka
- 3-stopenjski nadzor ventilatorja
- sterilna dostopna odprtina na eni strani - interlock
- avtomatski vodni sistem z nastavljivo višino pitnika
- 6 rokavic iz polietilenske gume, sistem za varno menjavo rokavic
- nastavljiv podajalnik
- 3-delna viseča tla za enostavno čiščenje
- nagnjena posoda za iztrebke z odstranljivo posodo za odpadke
- 5" kolesa iz nerjavečega jekla, 2 z zavoro, odporna na vročino, čistilna sredstva, pari, jedke raztopine ali druga jedka sredstva
- Rezervna baterija
- Dodatno ogrevanje z gumbom za upravljanje
- Notranji električni vtič in luč
- Cev za notranje pranje z razpršilcem
- Sistem vodnih lovilcev za uporabo vode kot vstopne ali izstopne pregrade
- vrtljiva kolesa iz nerjavnega jekla z zavorami
- Vse komponente iz nerjavečega jekla je treba očistiti, razkužiti in sterilizirati, kjer je to primerno, preden jih damo v uporabo. Pri čiščenju bodite previdni, da preprečite korozijo, ki lahko skrajša življenjsko dobo. Čistilne raztopine, ki vsebujejo visoko vsebnost klora, niso priporočljive za dele iz nerjavečega jekla.
- 5 letna garancija na material in izdelavo
kot npr. Alternative design 6-Glove Port Animal Isolator
0
[15 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[11 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;