## REKAPITULACIJA
SPLOŠNA LABORATORIJSKA OPREMA
PONUDBENA REKAPITULACIJA
1. | 1. KLET | 0
3. | PRITLIČJE | 0
4. | 1. NADSTROPJE | 0
5. | TERASNA ETAŽA | 0
8. | NEPREDVIDENA DELA 3% | 0
9. | SKUPAJ | 0
10. | DDV 22% | 0
11. | SKUPAJ Z DDV | 0

## SPLOŠNA LABORATORIJSKA OPREMA
|  | POPIS LABORATORIJSKE OPREME |  | SKUPAJ
Dobava in montaža laboratorijske opreme (pulti, omarice, viseče omarice, stenske obloge, digestoriji, varnostne omare, medijske celice, odsesovalni sistemi itd.) mora biti izvedena v skladu s splošnimi pogoji iz razpisne dokumentacije ter zahtevami za kakovost, varnost in trajnostni razvoj. Ponujena laboratorijska oprema mora ustrezati zahtevam evropskih in mednarodnih standardov, med drugim: ISO 9001 (sistem vodenja kakovosti), ISO 14001 (sistem ravnanja z okoljem), EN 14056 (načrtovanje in montaža laboratorijskega pohištva), EN 13150 (delovni laboratorijski pulti), EN 16121, EN 16122 (testiranje pohištva za uporabo v javnih prostorih), EN 12915, EN 12916, EN 14879-6 (keramični pulti in korita), ISO 2812-1, ISO 4628-1, VDI 2083 Part 17 (HPL pulte – npr. Trespa TopLab+), EN 14175 Part 1-7 (digestoriji), EN 61010-1 (varnost električnih naprav za merjenje, nadzor in laboratorijsko uporabo), EN 13150 (medijske celice – varnostne zahteve in testne metode), ISO 2812-1, ISO 4628-1, VDI 2083 Part 17 (varnostne omare – splošne varnostne zahteve), EN 14470-1, EN 14470-2 (varnostne omare za vnetljive snovi in tehnične pline), Izjava o skladnosti z direktivo "Product Safety Law 85/374/EEC" (odsesovalni sistemi – varnostni standard), EN 13792, EN 12898, ISO 228/1 (armature za vodo – varnostne zahteve in specifikacije materialov), EN 12918-2 (armature za pline – varnost in kakovost izvedbe), EN 12464-1 (osvetlitev delovnih mest v notranjih prostorih – laboratorijska svetila), IEC 60598-1 (varnost svetil – električne svetilke in vgrajeni LED sistemi), EU Ecodesign Directive (2009/125/EC) (direktiva o ekodizajnu – energetske zahteve za svetila in LED razsvetljavo).
V skladu z načelom DNSH (Do No Significant Harm) mora biti pri izbiri materialov in tehnoloških rešitev zagotovljena minimalna obremenitev okolja. - Uporabljeni materiali morajo biti nizkoemisijski in pridobljeni iz trajnostnih virov (npr. Trespa TopLab+ s certifikati FSC/PEFC, reciklirano nerjaveče jeklo, prašno barvani kovinski elementi brez topil). - Vgrajene električne komponente morajo biti energetsko učinkovite (A++ certifikat ali boljše) in omogočati pametno upravljanje porabe energije. - Kabliranje in povezave morajo biti izvedene nevidno znotraj konstrukcije opreme, pri čemer mora biti zagotovljena servisna dostopnost. - Konstrukcija opreme mora omogočati popravila in ponovno uporabo posameznih komponent, s čimer se podaljšuje življenjska doba izdelkov in zmanjšuje količina odpadkov. Dobavitelj je dolžan zagotoviti celotno tehnično dokumentacijo, vključno z: • Izjavami o skladnosti (CE certifikat) za vse ponujene elemente, • Dokazili o obstojnosti materialov na dezinfekcijo s H₂O₂, • Poročili o opravljenih testih skladnosti z EU regulativami, • Navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. Zahteve so opredeljene tudi v Splošnih pogojih za dobavo in montažo skopa splošne laboratorijske opreme in so zavezujoče pri dobavi in montaži navedene laboratorijske opreme iz popisa.
|  | KLET - VARGO - FIGE |  |  | 0
D1 |  | SPREJEMNICA VZORCEV
D1 | D1-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 3.600x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.800x900x30 (37) mm ; 2x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo/desno)
> 2x korito dim. 360x360x250 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.800x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x vertikalna zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm, 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x predalnik 900x550x870 mm, 4x predal (4x 150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.800x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV
> 2x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omara brez vrat (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omara brez vrat (1x polica) dim. 1x1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.700 mm (3x900 mm).Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
primer odcejalnika (velja za vse nadaljne postavke v popisu!):
D1 | D1-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 2x H podstavek 1.500x750x870 mm
D1 | D1-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
Viseče omarice:
> 1x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omara brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600 + 1x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
D1 | D1-4 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 1.200x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
D1 | D1-5 | Kovinski regali | 1 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 120 kg/polico
> dim. 1.200x600x2.000 mm
D2 |  | HLADILNICA - SADIKE
D2 | D2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.200x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm ; 1x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo/desno)
> 1x korito dim. 460x360x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
S1 |  | SPREJEMNICA VZORCEV
S1 | S1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.800x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.800x750x30 (37) mm ; 1x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo/desno)
> 1x korito dim. 460x360x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 450 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm, 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x750x8 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omara brez vrat (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (2x900 mm).Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
S1 | S1-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.420x750x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.470x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
> 1x 1.950x750x25 mm (vpasano okoli stebra)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.980x600x8 mm
> 2x 450x600x8 mm
> 2x150x600x8 mm
> 2x350x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.200x600x870 mm
> 1x H podstavek 1.800x600x870 mm
S1 | S1-3 | Obstenski delovni pult dim. 2.400x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.000x750x8 mm (za tehtalno mizo)
Kovinski podstavki:
> 2x H podstavek 1.200x750x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
S1 | S1-4 | Tehtalna miza 900/750/750 mm | 1 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošče iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
S1 | S1-4 | Kovinski regali | 2 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 150 kg/polico
> dim. 900x800x2.000 mm
S3.1 |  | DODELAVA SEMENA 1
S3.1 | S3.1-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 2.400x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 2.400x750x30 (37) mm ; 2x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo/desno)
> 2x korito dim. 360x360x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.800x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm, 4x predal (4x 150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x600x8 mm
> 1x 600x600x8 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x hladna voda HV
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
S3.1 | S3.1-2 | Mobilna delovna miza | 1 |  | 0
> Dvonivojska miza na kolesih z delovno ploščo iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah in spodnjo odlagalno površino iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi 60x60x4 mm; prašno barvano, 6 koles ø80 mm, 4x z zavoro; nosilnost koles 100 kg/kolo
> dim. 3.400x1.200x900 mm
S3.1 | S3.1-3 | Kovinski regali | 1 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 150 kg/polico
> dim. 1.200x800x2.000 mm
S3.1 | S3.1-4 | Kovinski regali | 2 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 150 kg/polico
> dim. 1.500x800x2.000 mm
S3.1 | S3.1-5 | Napa | 1 |  | 0
Napa za odsesovanje prašnih delcev izdelana iz nerjaveče pločevine, stropne izvedbe, kompletno z LED svetilkami po celotnem obodu nape,stikalo za vklop svetilk na sami napi, skupaj z obešalnim materialom za pritditev na strop.Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Zaradi velikosti nape se predvidijo ojačitve in uporabi ustrezna debelina nerjaveče pločevine
> pretok zraka 2.400m3/h
> dim. 3.500x3.000x550mm
> priključek za zračni kanal 500x500 mm
V ceni mora biti vključena izdelava, dobava, montaža in priklop na odsesovalni kanal.
S3.2 |  | DODELAVA SEMENA 2
S3.2 | S3.2-1 | Obstenski dvovišinski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.400x750x900/750 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm ; 1x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo/desno)
> 1x korito dim. 460x360x250 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.200x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 750 (400-zgornji rob)x500x8mm
Viseče omarice:
> 1x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> 1x omara brez vrat (1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (2x1.200 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
S3.2 | S3.2-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.000x750x8 mm (za tehtalno mizo)
Kovinski podstavki:
> 2x H podstavek 1.500x750x870 mm
Viseče omarice:
> 1x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 1x omara brez vrat (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omara brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600 + 2x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
S3.2 | S3.2-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x600x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x600x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
S3.2 | S3.2-4 | Tehtalna miza 900/750/750 mm | 1 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošče iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
S3.1 | S3.1-5 | Kovinski regali | 2 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 150 kg/polico
> dim. 1.200x600x2.000 mm
S14.1 |  | PREDPROSTOR HLADILNICE in ZAMRZOVALNICE
S14.1 | S14.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.300x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm ; 1x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo/desno)
> 1x korito dim. 460x360x250 mm
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine brez protirazlivnega roba
> 1x 2.100x750x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 900x550x870 mm, 4x predal (4x 150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 1.200x550x870 mm, 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 2.100x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omara brez vrat (1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> 1x omara brez vrat (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.300 mm (1x900 + 2x1.200 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
S14.1 | S14.1-2 | Kovinski regali | 1 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 150 kg/polico
> dim. 1.200x600x2.000 mm
V_T1 |  | PRALNICA - PROSTOR ZA ČISTILKE
|  | Korito za pranje terenske opreme in pripomočkov iz nerjaveče pločevine | 1 |  | 0
> dim. 3.000x650x750 mm (šxgxv)
> 1x korito dim. 2.800x500x400 mm (šxgxv)
> zavihek zadaj ob steni h=800 mm po celotni dolžini (širini) korita
> vsi prehodi v radiju min 5 mm
> montaža na tla na 3 prečnih nogah dim 80x550 mm
> izdelano iz nerjaveče pločevine
> vse površine gladke in enostavne za čiščenje, vsi robovi zaokroženi; zvari elektropolirani
> izrezi v zgornji površini za 4x izvlečno armaturo HV/TV
> 4x industrijska izvlečna mešalna baterija na držalu (priklop na vodovodno in kanalizacijsko inštalacijo vključen v ceni)
> priklope na inštalacijo (vodovod/kanalizacija) uskladiti z izvajalecem hišnih napeljav
V_T1 | V_T1-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 2x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
V_T1 | V_T1-3 | Garderobne omare na podstavkih: | 1 |  | 0
3 delna garderobna omara skupne dimenzije 900x550x2.100 mm (šxgxv)
> en segment vsebuje polico za čevlje in izvlečni drog za obešanje oblek in 2 kljukici na vratih dim. 300x550x2.100 mm
> vrata opremljena s klučavnico
> korpusi in vrata izdelani iz Trespa Top Lab d=13 mm
V_T1 | V_T1-4 | Garderobna kabina za čistilke: | 1 |  | 0
> izdelano iz Trespa Top Lab d=13 mm
> dimenzije 1.000x1.400 mm, višine 2.100 mm; enokrilna vrata dim. 750x2.000 mm; 1xD odpiranje
> element dvignjen od tal 100 mm
> fiksni deli elementa pritrjeni v stene in tla s tipskim okovjem iz nerjavečega jekla.
> nasadila vrat: 3 po višini.
> kljuka: nerjavno jeklo - satiniran inox, dvodelna z ločenim ščitom za ključavnico
> ključavnica tipska iz nerjavnega jekla za sanitarne kabine
> vse mere konstrolirati na mestu vgradnje.
tloris garderobne kabine:
V_T1 | V_T1-5 | Viseče omarice: | 1 |  | 0
> 2x omara brez vrat (1x polica) dim. 900x350x760 mm
V_T4 |  | MATERIAL S TERENA
V_T4 | V_T4-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.300x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm ; 1x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo/desno)
> 1x korito dim. 460x360x250 mm
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine brez protirazlivnega roba
> 1x 2.100x750x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 900x550x870 mm, 3x predal (2x 150+1x 300 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 1.200x550x870 mm, 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 2.100x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna industriska izvlečna baterija HV/TV
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
V_T4 | V_T4-2 | Kovinski regali | 14 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 150 kg/polico
> dim. 1.000x500x2.000 mm
V_T4 | V_T4-3 | Klop | 1 |  | 0
> klop na kovinskem H podstavku dim. 1.500x450x450 mm; dimenzije cevi 40x40x3 mm
> sedalna plošča iz Trespa Top Lab
V_T4 | V_T4-4 | Garderobne omare na podstavkih: | 1 |  | 0
7 delna garderobna omara skupne dimenzije 2.100x550x2.100 mm (šxgxv)
> en segment vsebuje polico za čevlje in izvlečni drog za obešanje oblek in 2 kljukici na vratih dim. 300x550x2.100 mm
> vrata opremljena s klučavnico
> korpusi in vrata izdelani iz Trespa Top Lab d=13 mm
Z1 |  | PREGLEDOVANJE VZORCEV
Z1 | Z1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 2.400x600x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 900x600x30 (37) mm ; 1x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo/desno)
> 1x korito dim. 360x360x250 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x600x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 900x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 450 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm, 4x predal (4x 150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm, 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 1.500x600x8 mm
> 2x 600x600x8 mm (na prečnih stenah)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Z1 | Z1-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.400x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 900x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
Z2 |  | ZBIRKA ENTOMO
Z2 | Z2-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
Z2 | Z2-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
Z3 |  | ZBIRKA MIKO in HERBARIJ
Z2 | Z3-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
Z2 | Z3-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
TP10+TP9A |  | ODPADKI A + SKLADIŠČE KEMIKALIJ
TP10+TP9A | TP10+TP9A-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
TP10+TP9A | TP10+TP9A-2 | Visoka kovinska varnostna omara za shranjevanje kislin in baz (K/B) skladno z EN 16121 in EN 16122 dim. 1.200/600/1.960 mm | 3 |  | 0
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh vertikalno ločenih delih
> vertikalna delitev na dva dela (levo/desno)
> skladno z EN 16121/16122
> zunanje dimenzije: 1.200/600/1.960mm, notranje dimenzije: 2x 480/570/1.870 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine odporne na korozivne snovi ali iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (1xL/1xD odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x4 izvlečne police z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 6x V=11L, nosilnost 25 kg; PP
> barva: RAL 7035
> Kot npr. Acecos SL-CLASSIC model SL.196.120.MV ali enakovredno
TP11+TP9B |  | ODPADKI B + SKLADIŠČE KEMIKALIJ
TP11+TP9B | TP11+TP9B-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
TP11+TP9B | TP11+TP9B-2 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 1.200x620x1.970 mm | 3 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> notranje dimenzije: ca. 1.050x520x1.750 mm
> vertikalna delitev na dva dela
> 2x krilna vrata (odpiranje: 1xL/1xD), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> v primeru požara se vrata samodejno zaprejo
> 6x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz prašno barvane pločevine V=5 L, nosilnosti 25 kg/predal
> 3x pladnji z lovilnimi posodami iz PP V=11 L, nosilnosti 50 kg/predalna policah
> 1x spodnja lovilna posoda iz PP V =11 L
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. AcecosS-CLASSIC-90 model S90.196.120.MV.WDAS ali enakovredno
TP12+TP9C |  | ODPADKI C + SKLADIŠČE KEMIKALIJ
TP12+TP9C | TP12+TP9C-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x750x870 mm
TP12+TP9C | TP12+TP9C-2 | Prostostoječa visoka kovinska varnostna omara (F90) za shranjevanje vnetljivih snovi skladno z EN 16121/EN 16122 in EN 14470-1, GS certificirano, CE skladnost: dim. ca. 1.200x620x1.970 mm | 2 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> notranje dimenzije: ca. 1.050x520x1.750 mm
> vertikalna delitev na dva dela
> 2x krilna vrata (odpiranje: 1xL/1xD), zaklepanje s cilindrično ključavnico
> v primeru požara se vrata samodejno zaprejo
> 6x izvlečni predali z lovilnimi posodami iz prašno barvane pločevine V=5 L, nosilnosti 25 kg/predal
> 3x pladnji z lovilnimi posodami iz PP V=11 L, nosilnosti 50 kg/predalna policah
> 1x spodnja lovilna posoda iz PP V =11 L
> prezračevalna odvodna cev: DN90 (75)
> barva ohišja in vrat: RAL 7035
> kot npr. AcecosS-CLASSIC-90 model S90.196.120.MV.WDAS ali enakovredno
TP12+TP9C | TP12+TP9C-3 | Visoka kovinska varnostna omara za shranjevanje kislin in baz (K/B) skladno z EN 16121 in EN 16122 dim. 1.200/600/1.960 mm | 1 |  | 0
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh vertikalno ločenih delih
> vertikalna delitev na dva dela (levo/desno)
> skladno z EN 16121/16122
> zunanje dimenzije: 1.200/600/1.960mm, notranje dimenzije: 2x 480/570/1.870 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine odporne na korozivne snovi ali iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (1xL/1xD odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x4 izvlečne police z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 6x V=11L, nosilnost 25 kg; PP
> barva: RAL 7035
> Kot npr. Acecos SL-CLASSIC model SL.196.120.MV ali enakovredno
|  | PRITLIČJE - FIGE |  |  | 0
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
D5.1 |  | LABORATORIJ
D5.1 | D5.1-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 4.200x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm ; 1x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 1x 1.500x750x30 (37) mm; (protirazlivni rob: spredaj/zadaj)
> 1x 1.500x750x30 (37) mm; (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
> 1x korito dim. 460x360x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na podstavkih:
> 2x predalnik 900x550x870 mm 4x predal (4x150 mm)
> 2x omara s polnimi vrati 600x550x870 mm 1x vrata (2xL odpiranje, 1x polica)
> 1x vertikalna zapora150x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 2x 1.500x600x8 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omara s polnimi krilnimi vrati (2xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> 2x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
D7.1+D7.2 |  | LABORATORIJ
D7.1+D7.2 | D7.1+D7.2-1 | Pultni digestorij dim 1.500/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
Minimalni zračni pretok 450 m3/h (kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.500x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 2x navadna poddigestorijska omarica priključek DN90 (75) (2x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 4 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
> 1x dvodelna omara za shranjevane nenevarnih snovi v delovnih prostorih s polico (z možnostjo kasnejšega priklopa varnostne omare F90 ali K/B)
> zunanje dimenzije: ca. 900/570/600 mm (š/g/v)
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> barva: enako, kot ostalo pohištvo
> 1x enodelna omara za shranjevane nenevarnih snovi v delovnih prostorih s polico (z možnostjo kasnejšega priklopa varnostne omare F90 ali K/B)
> zunanje dimenzije: ca. 450/570/600 mm (š/g/v)
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> barva: enako, kot ostalo pohištvo
D7.1+D7.2 | D7.1+D7.2-2 | Dvostranski delovni pult dim. 3.600x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=3.600 mm z delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 2x1.500 mm
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (2x1,500 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 7.200 mm (2x3.600mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 600x750x25 mm
> 4x 1.500x750x25 mm
> 2x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.500 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 4x predalnik 900x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 6x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (3xL/3xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 600x600x870 mm
> 4xC podstavek 1.500x600x870 mm
Električni priključki z napeljavami:
> 12x VT 230/16A V (6x na vsaki strani medijske celice)
> 1x 3F VT 400V
> 4x 2LAN (2x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 6 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
D7.1+D7.2 | D7.1+D7.2-3 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 2.400x900x900 mm na podpultnih omaricah in pomivalnem stroju | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm ; 2x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 1x 900x900x30 (37) mm; (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo); montaža na pomivalni stroj)
> 2x korito dim. 360x360x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 1.500x600x8 mm
> 2x 900x600x8 mm (1x na prečni steni + 1x na digestoriju)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x hladna voda HV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
D7.1+D7.2 | D7.1+D7.2-4 | Obstenski delovni pult dim. 1.070x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.070x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.820x600x8 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
D7.1+D7.2 | D7.1+D7.2-5 | Obstenski delovni pult dim. 6.700x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.550x750x25 mm
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.800x750x25 mm
> 1x 1.850x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 2.080x600x8 mm
> 1x 1.970x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 2x C podstavek 1.800x600x870 mm
D7.1+D7.2 | D7.1+D7.2-6 | Obstenski delovni pult dim. 900x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x750x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x750x8 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Viseče omarice:
> 1x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
D7.1+D7.2 | D7.1+D7.2-7 | Tehtalna miza 900/750/750 mm | 2 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošče iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
D7.1+D7.2 | D7.1+D7.2-8 | Viseče omarice in stenske obloge | 1 |  | 0
> 2x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (2x900 mm).Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x750x8 mm
D7.4+D8.2 |  | LABORATORIJ
D7.4+D8.2 | D7.4+D8.2-1 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
Minimalni zračni pretok 350 m3/h (kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x poddigestorijska omarica (1x F90)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
> 1x dvodelna omara za shranjevane nenevarnih snovi v delovnih prostorih s polico (z možnostjo kasnejšega priklopa varnostne omare F90 ali K/B)
> zunanje dimenzije: ca. 1.150/570/600 mm (š/g/v)
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> barva: enako, kot ostalo pohištvo
D7.4+D8.2 | D7.4+D8.2-2 | Dvostranski dvovišinski delovni pult dim. 3.600x1.600x900/750 mm z dvostransko medijsko celico L=3.600 mm z delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 2x1.500 mm
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (2x1,500 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350(1.500 - na nižji strani pulta!) mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 7.200 mm (2x3.600mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 600x750x25 mm
> 4x 1.500x750x25 mm
> 2x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.500 mm
> 2x vertikalno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.500 mm, kot zapora med višjo in nižjo linijo pulta
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 900x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 2x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
> 3x omara s polnimi vrati 600x550x790 mm 1x vrata (3xL odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 1xC podstavek 600x600x870 mm
> 1xC podstavek 600x600x720 mm
> 2xC podstavek 1.500x600x870 mm
> 2xC podstavek 1.500x600x720 mm
Električni priključki z napeljavami:
> 12x VT 230/16A V (6x na vsaki strani medijske celice)
> 1x 3F VT 400V
> 4x 2LAN (2x na vsaki strani medijske celice)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 6 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
D7.4+D8.2 | D7.4+D8.2-3 | Obstenski delovni pult s trojnim pomivalnim koritom dim. 3.000x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.800x900x30 (37) mm ; 3x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
> 1x 1.200x900x30 (37) mm ; (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 3x korito dim. 360x360x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.800x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 1.200x550x870 mm 4x predal (4x150 mm)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
> 2x 900x600x8 mm (1x na prečni steni + 1x na digestoriju)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x hladna voda HV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 3x odvodna napeljava
> 3x odvodni priključek na koritu
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
D7.4+D8.2 | D7.4+D8.2-4 | Obstenski delovni pult dim. 750x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 750x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 600x750x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
D7.4+D8.2 | D7.4+D8.2-5 | Obstenski delovni pult dim. 6.650x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.550x750x25 mm
> 1x 1.500x750x25 mm
> 2x 1.800x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 2.080x600x8 mm
> 1x 1.920x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150 + 1x350 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 2x C podstavek 1.800x600x870 mm
Viseče omarice:
> 1x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omara brez vrata (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600 + 1x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
D7.4+D8.2 | D7.4+D8.2-6 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 2x visoka omara brez vrat dim. 900x550x2.100 mm (5x police)
D7.4+D8.2 | D7.4+D8.2-7 | Kovinski regali | 1 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 120 kg/polico
> dim. 1.500x600x2.000 mm
D9.1 |  | LABORATORIJ
D9.1 | D9.1-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 3.600x900x900 mm na podpultnih omaricah in H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.800x900x30 (37) mm ; 2x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo/desno)
> 2x korito dim. 360x360x250 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.800x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.800x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm (na prečni steni)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x550x790 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.800x750x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omara brez vrat (1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> 1x omara brez vrat (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.100 mm (1x1.200 + 1x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
D9.1 | D9.1-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
D9.1 | D9.1-3 | Voziček | 1 |  | 0
> Dvonivojski voziček na kolesih s odlagalnimi površinami iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
ograjica h=50 mm na obeh policah po celotnem obodu
> dim. 900x600x900 mm
D9.3 |  | LABORATORIJ
D9.3 | D9.3-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.600x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.800x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.800x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 2x H podstavek 1.800x750x870 mm
D9.3 | D9.3-2 | Kovinski regali | 2 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 120 kg/polico
> dim. 1.200x600x2.000 mm
F_T2.1 |  | SHRAMBA
F_T2.1 | F_T2.1-1 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 2x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 2x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 900x550x610 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> cev/letev za pritrditev lestve L=1.800 mm
> 1x alu lestev dim. ca.450x2.300 mm z obešalom
F_T2.1 | F_T2.1-2 | Visoka kovinska varnostna omara za shranjevanje kislin in baz (K/B) skladno z EN 16121 in EN 16122 dim. 600/600/1.960 mm | 1 |  | 0
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> horizontalna delitev na dva dela (spodnji/zgornji)
> skladno z EN 16121/16122
> zunanje dimenzije: 600/600/1.960mm, notranje dimenzije: 2x 480/570/910 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz prašno barvane pločevine odporne na korozivne snovi ali iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (spodnja/zgornja; 2xL odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x3 izvlečne police z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 6x V=11L, nosilnost 25 kg; PP
> barva: RAL 7035
> Kot npr. Acecos SL-CLASSIC model SL.196.060.MH
F_T2.1 | F_T2.1-3 | Kombinirana kovinska varnostna omara za shranjevanje kislin in baz (K/B) ter vnetljivih snovi (F90) skladno z EN 16121 in EN 16122 in EN 14470-1 dim. 1.200x620x2.000 mm | 1 |  | 0
> izdelano iz galvanizirane in prašno barvane pločevine
> police (F90)
> z izvlečnimi predali z lovilnimi posodami (K/B)
> notranje dimenzije - F90 (levo) : 450x524x1.742 mm
> notranje dimenzije - K/B (zgoraj desno): 491x542x1.862 mm
> notranje dimenzije - K/B (spodaj desno): 491x542x1.862 mm
> police (F90) - 3x, nosilnost 30 kg/polico
> spodnja odlagalna površina (F90) - perforirani vložek, nosilnost 70 kg
> volumen zadrževalne posode (F90) - V=22 L
> izvlečne police (K/B) - 6x, nosilnost 25 kg/predal
> volumen zadrževalnih posod (F90) - V=11 L (na izvlečni vsaki polici)
> zaklepanje s cilindrično klučavnico
> barva: RAL 7035
> Kot npr. Acecos K-PHOENIX Vol.2-90 model K90.196.120.MF.FWAC
F_T2.3 |  | SHRAMBA
F_T2.3 | F_T2.3-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.920x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.920x750x30 (37) mm ; 1x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 900x550x870 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x vertikalna zapora 120x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.920x600x8 mm
> 2x 750x600x8 mm (na prečnih stenah)
Viseče omarice:
> 2x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (2x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
F_T2.3 | F_T2.3-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 2x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
S5.1 |  | LABORATORIJ
S5.1 | S5.1-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 5.700x900x900 mm na podpultnih omaricah in pomivalnem stroju in podpultnem hladilnku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.800x900x30 (37) mm ; 2x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo/desno), montaža tudi na pomivalni stroj in steno
> 2x korito dim. 360x360x250 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
> 1x 900x900x25 mm (montaža na podpultni hladlnik in steno)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 350x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x600x8 mm
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
> 2x 900x600x8 mm (2x na prečni steni)
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150 + 1x350 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x750x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omara s polnimi krilnimi vrati (1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> 2x omara s polnimi krilnimi vrati (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (1x1.200 + 2x900 mm).Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
S5.1 | S5.1-2 | Obstenski delovni pult dim. 5.400x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 3x 1.800x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.800x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm (na prečni steni)
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150 + 1x350 mm)
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.800x600x720 mm
Viseče omarice:
> 3x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje; 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omara brez vrat (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 4.500 mm (5x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
S6 |  | LABORATORIJ
S6 | S6-1 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
Minimalni zračni pretok 350 m3/h (kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x navadna poddigestorijska omarica priključek DN90 (75) (1x80 m3/h); 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Električni priključki:
> 3 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 3 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
> 1x dvodelna omara za shranjevane nenevarnih snovi v delovnih prostorih s polico (z možnostjo kasnejšega priklopa varnostne omare F90 ali K/B)
> zunanje dimenzije: ca. 1.150/570/600 mm (š/g/v)
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> barva: enako, kot ostalo pohištvo
S6 | S6-2 | Obstenski delovni pult z enojnim pomivalnim koritom dim. 1.500x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm ; 1x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo/desno)
> 1x korito dim. 360x360x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 2x 900x600x8 mm (1x na prečni steni + 1x na digestoriju)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
S6 | S6-3 | Obstenski delovni pult dim. 800x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 800x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 600x600x720 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.550x750x8 mm
S6 | S6-4 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x750x8 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150 + 1x350 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x720 mm
Viseče omarice:
> 2x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje; 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omara brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600 + 2x900 mm).Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
S6 | S6-5 | Obstenski delovni pult dim. 3.370x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.870x750x25 mm
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.920x750x8 mm
> 1x 120x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
S6 | S6-6 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 1.200x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
S8 |  | SHRAMBA - TEKOČI DUŠIK
S8 | S8-1 | Voziček | 1 |  | 0
> Dvonivojski voziček na kolesih s odlagalnimi površinami iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
ograjica h=50 mm na obeh policah po celotnem obodu
> dim. 900x600/900 mm
S8 | S8-2 | Kovinski regali | 1 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 120 kg/polico
> dim. 1.200x600x2.000 mm
D9.2 |  | SHRAMBA
D9.2 | D9.2-1 | Kovinski regali | 1 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 120 kg/polico
> dim. 1.200x600x2.000 mm
D9.2 | D9.2-2 | Kovinski regali | 1 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 120 kg/polico
> dim. 900x600x2.000 mm
D8.3 |  | RTG - ANALIZA SEMENA
D8.3 | D8.3-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 3.300x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm ; 2x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj)
> 1x 600x900x30 (37) mm ; (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
> 1x 1.200x900x30 (37) mm ; 1x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 2x korito dim. 360x360x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 600x550x870 mm 4x predal (4x150 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 1.200x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med podpultno omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 600x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omara brez vrat (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x omara brez vrat (1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> 2x omara brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.300 mm (2x600 + 1x900 + 1x1.200 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
D8.3 | D8.3-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.800x750x870 mm
D8.3 | D8.3-3 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 1.200x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
S12 |  | LABORATORIJ - DODELAVA SEMENA 4 in 5
S12 | S12-1 | Pultni digestorij dim 1.800/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175-7
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij Za delo z visokimi koncentracijami kislin in visokimi temperaturami po EN14175-7
> minimalni zračni pretok 900 m3/h (kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.800x750x30(37) mm
> odprtina v delovni plošči (izliv) d=60 mm z neposredno povezavo v poddigestorijsko omarico za shranjevanje odpadnih kislin/baz v podpultni vsebnik za odpadne kisline.
> električni indikator nivoja odpadne tekočine v posodi s prikazovalnikom na nadzorni plošči digestorija
> notranja vertikalna obloga iz keramike
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 300 mm
> dodatni odsesi: 2x poddigestorijska omarica (1x K/B, 1x F90) priključek DN90 (75) (2x80 m3/h)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Tehnični plini, vakuum, komprimiran zrak:
> 1 x izpust, N2 - čistost 5.0; Izhod: on-off, regulator pritiska, dozirni ventil; Delovni pritisk: do 10 bar
Električni priključki:
> 4 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 3 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> pripravljena doza za 2x LAN vtičnico znotraj ; vtičnica ni predmet ponudbe
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane odpadnih kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predalom za postavitev vsebnika odpadnih kislin/baz z neposredno povezavo z odprtino v delovni plošči
> zunanje dimenzije: 600/550/740mm (šxgxv*), *v = skupaj s podstavkom
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predala
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 1x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 1x izvlečna polica za vsebnik odopadnih kislin
> 2x posoda za zbiranje odpadnih kislin 1x V=12 L + 1x V=20 L
> povezava na električni indikator nivoja odpadne tekočine v posodi s prikazovalnikom na nadzorni plošči digestorija
> barva: RAL 7035
Omare za kisline/baze:
> 1x varnostna omara za shranjevane kislin/baz v delovnih prostorih z izvlečnimi predali v dveh višinah
> skladno z EN 16121
> zunanje dimenzije: 1.150/570/650mm, notranje dimenzije: 2x 550/530/600 mm (š/g/v)
> ohišje izdelano iz visoko odpornih fenol-laminatni plošč
> okovje zaščiteno proti koroziji z viskokvalitetnimi barvami
> mehko zapiranje vrat, 100% izvlek predalov
> predali ostanejo odprti v vsaki poziciji, notranjost predalov popolnoma vidna
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x krilna (L/D odpiranje)
> priključki za odvod zraka na hrbtni stranici
> 2x2 izvlečni polici z lovilno posodo v vsaki polovici omare: 4x V=10L, nosilnost 30 kg
> barva: RAL 7035
S12 | S12-2 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 2.100x900x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm ; 2x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 1x 600x900x30 (37) mm ; (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
> 2x korito dim. 360x360x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.500x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x870 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 600x600x8 mm
> 2x 900x600x8 mm (1x na prečni steni + 1x na digestoriju
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
S12 | S12-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.900x900x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.500x900x30 (37) mm ; (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 1x 1.500x900x30 (37) mm ;(protirazlivni rob: spredaj/zadaj)
> 1x 900x900x30 (37) mm ; (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 900x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x C podstavek 900x750x870 mm
Viseče omarice:
> 2x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje; 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omara brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600 + 2x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
S12 | S12-4 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 5x police)
S13 |  | LABORATORIJ - DODELAVA SEMENA 6
S13 | S13-1 | Dvostranski delovni pult dim. 2.400x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=2.400 mm z delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.800 mm
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1,800 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 4.800 mm (2x2.400mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 600x750x25 mm
> 2x 1.800x750x25 mm
> 1x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.800 mm
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 600x600x870 mm
> 2xC podstavek 1.800x600x870 mm
Električni priključki z napeljavami:
> 6x VT 230/16A V (3x na vsaki strani medijske celice)
> 1x 3F VT 400V
> 2x 2LAN
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 9 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
S13 | S13-2 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 3.600x750x900 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in pomivalnem stroju | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.800x750x30 (37) mm ; 2x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo/desno), montaža tudi na pomivalni stroj
> 2x korito dim. 360x360x250 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.800x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (2x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
S13 | S13-3 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s steklenimi vrati dim. 1.200x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
|  | 1. NADSTROPJE - VARGO |  |  | 0
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
E1.2 |  | PREDPROSTOR
E1.2 | E1.2-1 | Obešalnik | 2 |  | 0
> stenski obešalnik izdelan iz Trespa Top Lab d=16 mm
> dim. 400x1.800x16 mm
> 3x obešalna kljukica RF
E1.2 | E1.2-2 | Ogledalo | 2 |  | 0
> stenski ogledalo na podlagi iz iverala d=16 mm
> dim. 1.000x2.000x6 mm
> montaža na steno
E1.2 | E1.2-3 | UV svetilka | 1 |  | 0
> montaža na strop
> min. oddaljenost od sten 100 mm
> LED tehnologija
> valovna dolžina 400-470 nm
> lokacijo montaže uskladiti z uporabniki!
E2 |  | LABORATORIJ
E2 | E2-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.300x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 800x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno)
> 1x 1.200x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj; korito: leva postavitev)
> 1x 1.300x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo)
> 1x korito dim. 460x360x250 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 1.200x550x870 mm 2x vrata (1xD/1xD odpiranje,1x polica)
> 1x predalnik, 600x550x870 mm 4x predal (4x 200 mm)
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med predalnikom in steno)
> 1x vertikalna zapora 100x870x20 mm (med predalnikom in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.370x600x8 mm
> 1x 800x200x8 mm (pod oknom)
> 2x 750x600x8 mm (na prečnih stenah)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 2.400 mm (2x1.200 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
E2 | E2-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.300x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.970x750x8 mm
> 2x 750x750x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150+1x350 mm)
E2 | E2-3 | Delovna miza | 1 |  | 0
> Dvonivojska delovna miza z odlagalno površino spodaj
> delovna površina zgoraj: lepljen les d=5 cm, brušen, oljen
> odlagalna polica spodaj: Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano
> dim. 1.500x900x900 mm
E2 | E2-4 | Odsesovalna roka: | 1 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> ppremer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MESH 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
E3 |  | LABORATORIJ
E3 | E3-1 | Obstenski delovni pult dim. 4.850x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.850x900x25 mm
> 2x 1.500x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.850x600x8 mm
> 2x 1.500x600x8 mm
> 2x 900x600x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 2x H podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x H podstavek 1.800x750x870 mm
E3 | E3-2 | Kovinski regali | 3 |  | 0
> kovinski regali iz nerjavečega jekla
> spodnja in zgornja fiksna polica; 2x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 120 kg/polico
> dim. 1.500x800x3.000 mm
E3 | E3-3 | Svetilke pod policami | 1 |  | 0
> LED svetilke pod policami za simulacijo dnevno/nočnega režima s prižiganjem na timer
> 9x LED svetilke dolžine ca 1.300 mm navadne (skupno 9 svetilk)
> 3x timer za prižiganje vsake linije polic posebej
> 3x kabelske povezave med svetilkami vključno vtičem za šuko vtičnico
> montaža svetilk pod police na kovinskih regalih iz POZ E3-2
E4 |  | LABORATORIJ
E4 | E4-1 | Obstenski delovni pult dim. 3.300x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 1.500x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x750x8 mm
> 1x 1.500x750x8 mm
> 2x 900x750x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x750x720 mm
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
E4 | E4-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.300x900x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x900x25 mm
> 1x 1.500x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.970x750x8 mm
> 2x 900x750x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x750x720 mm
> 1x C podstavek 1.500x750x720 mm
E8 |  | LABORATORIJ
E8 | E8-1 | Obstenski delovni pult dim. 4.850x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.850x900x25 mm
> 2x 1.500x900x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 2.100x600x8 mm
> 2x 900x600x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 2x H podstavek 1.500x750x870 mm
> 1x H podstavek 1.800x750x870 mm
E8 | E8-2 | Kovinski regali | 3 |  | 0
> kovinski regali iz nerjavečega jekla
> spodnja in zgornja fiksna polica; 2x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 120 kg/polico
> dim. 1.500x800x3.000 mm
E8 | E8-3 | Svetilke pod policami | 1 |  | 0
> LED svetilke pod policami za simulacijo dnevno/nočnega režima s prižiganjem na timer
> 9x LED svetilke dolžine ca 1.300 mm navadne (skupno 9 svetilk)
> 3x timer za prižiganje vsake linije polic posebej
> 3x kabelske povezave med svetilkami vključno vtičem za šuko vtičnico
> montaža svetilk pod police na kovinskih regalih iz POZ E3-2
E5+M3 |  | LABORATORIJ
E5+M3 | E5+M3-1 | Dvostranski delovni pult dim. 3.750x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=3.000 mm s čelnim pultom z delovno površino in pomivalnim koritom iz monolitne keramike ter delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na podpultnih omarah in C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.500 mm
> 1x 900 mm
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1,200 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 6.000 mm (2x3.000mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.600x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 460x360x250 mm (sredinska postavitev)
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 4x 1.500x750x25 mm
> 2x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.500+900 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.600x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x stranska zapora 200x870x20 mm
> zapora zadaj 1.600.870.20 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 3x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150mm+1x350mm)
Kovinski podstavki:
> 4xC podstavek 1.500x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Zaščita proti pršenju:
> 1x zaščita proti pršenju iz varnostnega stekla dim. 1.200 (900-zgornji rob)x500x8mm
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
Električni priključki z napeljavami:
> 18x VT 230/16A V (9x na vsaki strani medijske celice)
> 1x 3F VT 400V
> 4x 2LAN
> montaža detektorja plinov ZP na kanalu medijske celice (zajeto v popisu električnih inštalacij, montažo izvajati v sodelovanju z izvajalcem el. instalacij na objektu!)
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 9 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Tehnični plini, vakuum, komprimiran zrak:
> 2x dvojni izpust, ZP (zemeljski plin) - montaža pod inštalacijskim kanalom medijske celice - dostopno z obeh strani pulta!)
E5+M3 | E5+M3-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.150x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150 + 1x300 mm)
E5+M3 | E5+M3-3 | Obstenski delovni pult dim. 5.700x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 3x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.200x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.200x750x8 mm
> 2x 750x750x8 mm (na stranskih stenah)
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 600x550x640 mm 1x vrata (1xD odpiranje; 1x polica)
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x omarica brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x900 + 2x600 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
E5+M3 | E5+M3-4 | Obstenski delovni pult dim. 7.770x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 4x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.770x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.970x750x8 mm
> 1x 2.070x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 5x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
E5+M3 | E5+M3-5 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
E5+M3 | E5+M3-6 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 3x visoka omara s steklenimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 3x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 900x550x610 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> cev/letev za pritrditev lestve L=2.700 mm
> 1x alu lestev dim. ca.450x2.300 mm z obešalom
E5+M3 | E5+M3-7 | Odsesovalna roka: | 2 |  | 0
> zvezno nastavljiva odsesovalna roka v treh smereh
> vključno z ventilom za nastavitev vleka in on/off funkcijo
izvedba:
> montaža na steno; višina montaže ca 2.250 mm nad tlemi
> deli iz umetne mase iz PP, v beli barvi
> kovinski deli in eloksiranega aluminija
> nosilni deli in vzmeti iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
> priključna cev premera 100 mm
> končni odsesni element (kapa/hood) tip 75 izdelan iz prozornega polikarbonata in priključen na odsesno cev
> ppremer končnega elementa: 350 mm (napa/hood);
> zračni tok: 150 m3/h
> kot npr. FUMEX Model ME 1500-75; Hood: MESH 350-75 (PP); nosilec: MVK ali enakovredno
> v ceni upoštevati priklop na hišni sistem odovoda zraka s kislinsko odporno gibljivo cev Ø 100 mm
> dela izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnega prezračevalnega sistema
M1 |  | LABORATORIJ
M1 | M1-1 | Dvostranski delovni pult dim. 2.400x1.600x900 mm z dvostransko medijsko celico L=2.400 mm z delovno površino iz Trespa TopLab+ na vzdolžnih stranicah pulta na C podstavkih | 1 |  | 0
Medijske celice:
Medijske celice za razvode instalacij in pritrditev odjemnih mest instalacij (h=2.250 mm)
> 1x600 mm za nastavkom in pritrdili za dovod medijev iz stropa
> 1x1.800 mm
> spodnji rob medijske celice mora biti nad delovnim pultom (višina 900 mm) oddaljen najmanj 300 mm;
2x odlagalna polica/medijsko celico (1,200 mm) - 1x neposredno nad kanalom+1x nad kanalom z možnostjo regulacije višine
1x dvostranska zapora instalacij med delovnim pultom in vrhom medijske celice dim. 600/1.350 mm iz Trespa Top Lab d=8mm; demontažna izvedba!; pritrdila za fiksiranje instalacij (voda, plini, elektrika)
>po celotni dolžini na obeh straneh kanala medijske celice vgrajena linijska LED svetilka. Skupna dolžina svetilk: 4.800 mm (2x2.400mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v kanalu medijske celice oz. skladno z standardno izvedbo izbranega dobavitelja)
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 600x750x25 mm
> 2x 1.800x750x25 mm
> 1x vmesno polnilo v širini konstrukcije medijske celice modularne mere 1.800 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 750x600x8 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 4x predal (4x150 mm)
Kovinski podstavki:
> 2xC podstavek 600x600x870 mm
> 2xC podstavek 1.800x600x870 mm
Viseče omarice:
> 4x omarica s steklenimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
Električni priključki z napeljavami:
> 16x VT 230/16A V (8x na vsaki strani medijske celice)
> 1x 3F VT 400V
> 2x 2LAN
Elektro oprema:
> omarica s stikali in odklopniki
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 9 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
M1 | M1-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.400x750x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.600x600x8 mm
> 1x 770x200x8 mm (pod oknom)
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x H podstavek 900x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150 + 1x350 mm)
M1 | M1-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 900x550x790 mm 3x predal (2x150 + 1x350 mm)
M1 | M1-4 | Obstenski delovni pult dim. 4.720x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.720x750x25 mm
> 2x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 2.080x750x8 mm
> 2x 750x750x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 3x C podstavek 1.500x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
M1 | M1-5 | Obstenski delovni pult dim. 900x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 900x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 900x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 3x predal (3x150 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
M1 | M1-6 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 1.200x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
M2+E1 |  | LABORATORIJ
M2+E1 | M2+E1-1 | Sredinski enostranski delovni pult dim. 3.000x900x900 mm na H podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x900x25 mm
Kovinski podstavki:
> 2x H podstavek 1.500x750x870 mm
Opomba: na hrbni strani se pod delovni pult montira el. parapetni kanal, ki je zajet v popisu elektroinštalacij. Montažo izvajati v sodelovanju z izvajalcem hišnih elektroinštalacij!
M4+M6 |  | LABORATORIJ
M4+M6 | M4+M6-1 | Pultni digestorij dim 1.200/900/900/2.700 mm | 1 |  | 0
po EN 14175; 14175-6
> Secuflow Waldner, DELTAguard Wesseman, Koettermann ali podoben digestorij z zmanjšanim pretolom zraka (active air suply)
Minimalni zračni pretok 350 m3/h (kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je potrebno priložiti poročilo o meritvah ob preizkusu delovanja)
> delovna plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah dim 1.200x750x30(37) mm
> notranja vertikalna obloga iz Trespa Top Lab+
> sprednji stekleni panel iz varnostnega vroče obdelanega stekla
> razsvetljava - lP65, LED svetilka
> kontrola, monitoring: pretok zraka kontroliran z zračno loputo
> zagon krmilnika pretoka zraka mora biti vključen v ceni
> nadzorna enota dvižnih steklenih vrat, pogon dvižnih vrat, senzor ovire, senzor premika morajo biti vključeni v ceni
> priključek na odvod zraka DN 250 mm
> dodatni odsesi: 1x navadna poddigestorijska omarica priključek DN90 (75) (1x80 m3/h); 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 9 pritrdilnih mest za rack panel na hrbtni strani komore
> 2 servisna modula
V ceni morajo biti zajeti vsi priklopi na instalacijske sisteme (prezračevanje, vodovod, kanalizacija, tehnični plini, elektrika, podatkovne instalacije ipd.), ki bodo predpripravljeni v neposredni lokaciji digestorija kakor tudi zagon in nastavitve delovanja digestorija.
Električni priključki:
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - v komori na servisnem modulu
> 2 x vtičnica 230 V - 16 A - izven komore na servisnem modulu
Elektro oprema:
> 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A
> 2 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B
> 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B
> 1x stikalo za izklop vtičnic v sili - Emergency switch
Poddigestorijske varnostne omare:
> 1x dvodelna omara za shranjevane nenevarnih snovi v delovnih prostorih s polico (z možnostjo kasnejšega priklopa varnostne omare F90 ali K/B)
> zunanje dimenzije: ca. 1.150/570/600 mm (š/g/v)
> zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
> vrata: 2x
> priključki za dovod/odvod zraka na hrbtni stranici
> barva: enako, kot ostalo pohištvo
M4+M6 | M4+M6-2 | Sredinski enostranski delovni pult dim. 2.700x750x900 mm na H podstavkih in s stranskima visokima omarama in vertikalnim ohišjem za napeljavo inštalacij | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x H podstavek 1.800x750x870 mm
> 1x H podstavek 900x750x870 mm
Visoke omare na podstavkih:
> 2x čelna kombinirana zaključna omara; dim. 600x350x2.100 mm
> spodaj omara z vrati, 1x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
> zgoraj (nad nivojem pulta) odprte premične police (2x premična polica, vrhnja polica fiksna)
> omari povezani s H podstavki pulta
Vertikalni ohišji za napeljavo instalacij:
> 2x čelna zapora instalacij dim. 150x350x2.100 mm
> vijačeni v omari in H podstavka pulta
> zgoraj odprto za napeljavo instalacij in zračenje
> v ohišja na strani pultov nameščene vtičnice: - 2x6 vtičnica 230 V - 16 A (6x na vsakem ohišju) - 2x2 2LAN (1x na vsakem ohišju)
> 2x odjemno mesto za ZP (zemeljski plin)
> 2x alu rešetka pri tleh za prezračevanje ohišja (ZP!) - 1x na vsakem ohišju dim 200x200 mm
Opomba: Montažo instalacij izvajati v sodelovanju z izvajalci hišnih strojnih in elektroinštalacij!
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150 + 1x350 mm)
M4+M6 | M4+M6-3 | Obstenski delovni pult s trojnim pomivalnim koritom dim. 5.400x750x900 mm na podpultnih omaricah, C podstavkih in pomivalnem stroju | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo; 2x korito)
> 1x 900x750x30 (37) mm (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/desno; 1x korito: desna postavitev)
> 3x korito dim. 360x360x250 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm (montaža na pomivalni stroj)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x 900x550x870 mm:
> 2x krilna vrata 450 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 1.200x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 3x 1.200x600x8 mm
> 2x 900x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 2x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 3x odvodna napeljava
> 3x odvodni priključek na koritu
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
M4+M6 | M4+M6-4 | Obstenski delovni pult dim. 2.100x750x900 mm na podpultnih omarah in podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x870 mm 1x vrata (1xL odpiranje,1x polica)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
M4+M6 | M4+M6-5 | Obstenski delovni pult dim. 600x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 600x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 600x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 600x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150 + 1x350 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
M4+M6 | M4+M6-6 | Tehtalna miza 900/750/750 mm | 1 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošče iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
M4+M6 | M4+M6-7 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 2x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 2x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 900x550x610 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> cev/letev za pritrditev lestve L=1.800 mm
> 1x alu lestev dim. ca.450x2.300 mm z obešalom
M9+M7 |  | LABORATORIJ
M9+M7 | M9+M7-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 2.250x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm ; 2x korito
> 2x korito dim. 360x360x250 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 570x750x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
Podpultne omare na podstavkih:
> 2x omara s polnimi vrati 450x550x870 mm 1x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
> 2x zapora 120x870x20 mm (med omarami)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.350x600x8 mm
> 2x 1.200x600x8 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
M9+M7 | M9+M7-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.150x750x900 mm na podpultnih omaricah in steni | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.650x750x25 mm (montaža tudi na steno preko L profila)
> 1x 1.500x750x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x omara s polnimi vrati 600x550x870 mm 1x vrata (1xL odpiranje,1x polica)
> 1x predalnik dim. 900x550x870 mm 4x predal (2x150 + 1x 350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 900x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.650x600x8 mm
> 1x 1.500x600x8 mm
M9+M7 | M9+M7-3 | Obstenski delovni pult dim. 4.350x750x900 mm na podpultnih omaricah in steni | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.650x750x25 mm (montaža tudi na steno preko L profila)
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.200x750x25 mm
Podpultne omare na podstavkih:
> 1x predalnik 900x550x870 mm 4x predal (2x150+1x350 mm)
> 1x omara s polnimi vrati 1.200x550x870 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
> 4x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 600x550x790 mm 1x vrata (1x polica; 1x L odpiranje)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.650x600x8 mm (1x izrez za montažo odjemnega mesta za ZP)
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x600x8 mm (1x izrez za montažo odjemnega mesta za ZP, 1x izrez za montažo detektorja ZP)
M9+M7 | M9+M7-4 | Kovinski regali | 2 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 120 kg/polico
> dim. 1.200x600x2.000 mm
E10+G9 |  | SKLADIŠČE
E10+G9 | E10+G9-1 | Kovinski regali | 5 |  | 0
> kovinski regali iz prašno barvanih profilov
> spodnja in zgornja fiksna polica; 4x vmesne po višini nastavljive police
> nosilnost 120 kg/polico
> dim. 1.200x600x2.000 mm
> regali se medseboj vijačijo!
G1 |  | LABORATORIJ
G1 | G1-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.800x600x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x600x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x870 mm
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (2x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
G1 | G1-2 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 900x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 1.200x550x2.100 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 5x police)
> 1x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 900x550x610 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> 1x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 1.200x550x610 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
> cev/letev za pritrditev lestve L=2.100 mm
> 1x alu lestev dim. ca.450x2.300 mm z obešalom
G1 | G1-3 | Visoke in nadgradne omare: | 1 |  | 0
> 1x visoka omara s polnimi vrati dim. 600x550x2.100 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 5x police)
> 1x nadgradna omara s polnimi vrati dim. 600x550x610 mm 1x vrata (1xL odpiranje, 1x polica)
G2 |  | LABORATORIJ
G2 | G2-1 | Obstenski delovni pult dim. 2.100x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x750x8 mm
> 1x 900x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150 + 1x350 mm)
G2 | G2-2 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x750x900 mm na podpultnih hladilnikih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm (montaža na podpultna hladilnika)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x1.200 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
G2 | G2-3 | Obešalnik | 1 |  | 0
> stenski obešalnik izdelan iz Trespa Top Lab d=16 mm
> dim. 550x1.800x16 mm
> 4x obešalna kljukica RF
G2 | G2-4 | Predajna komora | 1 |  | 0
> pasivna predajna za predajo laboratorijskega materiala iz enega laboratorija v drug
> notranje dimenzije ca. 400x400x400 mm
> notranjost in zuanjost iz nerjavečega jekla AISI 316
> vrata z zasteklitvijo iz varnostnega stekla
> ročaj za zapiranje na obeh straneh komore
> vgradnja v montažno gipskartonsko steno d=10 cm
> dobava in montaža z vsem pritrdilnim materialom
G3 |  | LABORATORIJ
G3 | G3-1 | Obstenski delovni pult dim. 2.100x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 900x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x750x8 mm
> 1x 900x750x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
G3 | G3-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.550x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.050x750x25 mm
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.980x750x8 mm
> 1x 750x750x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 900x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150 + 1x350 mm)
G3 | G3-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.200x750x900 mm na podpultnih hladilnikih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm (montaža na podpultna hladilnika)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x1.200 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
G3 | G3-4 | Obešalnik | 1 |  | 0
> stenski obešalnik izdelan iz Trespa Top Lab d=16 mm
> dim. 400x1.800x16 mm
> 3x obešalna kljukica RF
G3 | G3-5 | Predajna komora | 1 |  | 0
> pasivna predajna za predajo laboratorijskega materiala iz enega laboratorija v drug
> notranje dimenzije ca. 400x400x400 mm
> notranjost in zuanjost iz nerjavečega jekla AISI 316
> vrata z zasteklitvijo iz varnostnega stekla
> ročaj za zapiranje na obeh straneh komore
> vgradnja v montažno gipskartonsko steno d=10 cm
> dobava in montaža z vsem pritrdilnim materialom
G4 |  | LABORATORIJ
G4 | G4-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 2.860x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm ; 2x korito
> 2x korito dim. 360x360x250 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.660x750x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.660x600x8 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x odprta omarica brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.500 mm (1x600+1x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
G4 | G4-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.300x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.970x600x8 mm
> 2x 750x600x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.800x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150 + 1x350 mm)
G4 | G4-3 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x600x8 mm
> 1x 950x750x8 mm (za tehtalno mizo)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x omara 600x550x790 mm 2x vrata (2xD odpiranje, 1x polica)
Viseče omarice:
> 2x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 2x odprta omarica brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x600+2x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
G4 | G4-4 | Obstenski delovni pult dim. 3.300x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.800x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.800x200x8 mm (pod oknom)
> 1x 1.500x200x8 mm (pod oknom)
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.800x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x150 + 1x350 mm)
G4 | G4-5 | Tehtalna miza 900/750/750 mm | 1 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošče iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
G4 | G4-6 | Obešalnik | 2 |  | 0
> stenski obešalnik izdelan iz Trespa Top Lab d=16 mm
> dim. 400x1.800x16 mm
> 3x obešalna kljukica RF
G5 |  | LABORATORIJ
G5 | G5-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 1.200x750x900 mm na podpultnih omaricah | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz kislinsko odporne nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm
> 1x korito dim. 460x360x250 mm
> 1x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Viseče omarice:
> 1x odprta omarica brez vrat (1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
G5 | G5-2 | Obstenski delovni pult z 2x malim izlivnim koritom dim. 3.500x600x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz kislinsko odporne nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.850x600x30 (37) mm (protirazlivni rob na vseh stranicah) 1x malo izlivno korito)
> 1x 1.650x600x30 (37) mm (protirazlivni rob na vseh stranicah) 1x malo izlivno korito)
> 2x malo izlivno korito dim. 350x150x150 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.850x600x8 mm
> 1x 1.650x600x8 mm
> 2x 750x600x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Viseče omarice:
> 2x odprta omarica brez vrat (1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.800 mm (2x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Izrezi in armature na pultu:
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na malem izlivnem koritu
> napeljave iz odtokov malih izlivnih korit speljati pod pultom do izliva iz korita iz POZ G5-1!
G5 | G5-3 | Obešalnik | 1 |  | 0
> stenski obešalnik izdelan iz Trespa Top Lab d=16 mm
> dim. 550x1.800x16 mm
> 4x obešalna kljukica RF
G5 | G5-4 | UV-C svetilka | 1 |  | 0
> montaža na strop
> min. oddaljenost od sten 100 mm
> LED tehnologija
> svetilnost do 2.200 LUX na razdalji 1,4 m
> temperatra barve 6500 K
> dezinfekcijska učinkovitost do 99,5%
> možnost nastavljanja ciklov dezinfekcije
> dim. ca. 1.600x650 mm
> upravljanje svetilnosti z daljinskim upravljalcem ali aplikacijo
> lokacijo montaže uskladiti z uporabniki!
> UV-C svetilka kot npr. SIDEREA BKL ali enakovredno
G6 |  | LABORATORIJ
G6 | G6-1 | Obstenski delovni pult dim. 1.560x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.560x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
G6 | G6-2 | Obstenski delovni pult dim. 2.700x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
> 1x 1.200x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x750x8 mm
> 1x 1.200x750x8 mm
> 1x 980x750x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x150 + 1x350 mm)
Viseče omarice:
> 1x omarica s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x1.200 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
G6 | G6-3 | Obstenski delovni pult dim. 600x750x900 mm na podpultnem hladilniku | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 600x750x25 mm (montaža na podpultni hladilnik)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 600x600x8 mm
Viseče omarice:
> 1x odprta omarica brez vrat (1x polica) dim. 600x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Skupna dolžina svetilk: 600 mm (1x600 mm). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu pod visečimi omaricami. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
G7 |  | LABORATORIJ
G7 | G7-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 2.860x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm ; 2x korito
> 2x korito dim. 360x360x250 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.660x750x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 900x550x790 mm 2x vrata (1xL/1xD odpiranje,1x polica)
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 1.660x600x8 mm (izrez za odjemno mesto ZP)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x izpiralka za oči, vertikalna ekstrakcija
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
G7 | G7-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.370x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.800x750x25 mm
> 1x 1.570x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.920x600x8 mm
> 2x 750x600x8 mm (na prečnih stenah)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.800x600x870 mm
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x omara 600x550x790 mm 2x vrata (1xD odpiranje, 1x polica)
G7 | G7-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.500x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.500x600x8 mm
> 1x 1.200x750x8 mm (za tehtalno mizo)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x 150 + 1x 350 mm)
G7 | G7-4 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.500x750x25 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 2x 1.500x200x8 mm (pod oknom)
> 1x 750x600x8 mm (na prečni steni)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.500x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 2x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x 150 + 1x 350 mm)
G7 | G7-5 | Tehtalna miza 900/750/750 mm | 1 |  | 0
> kovinska nosilna konstrukcija
> umerjena merilna plošče iz kamna ali umetnega kamna v ravnini z oblogo iz laminata v ravnini pulta
> pult iz Trespa TopLab+
> kovinski del mize v celoti obložen z oblogo iz malaminske plošče v enaki kvaliteti, kot korpusi omar
G7 | G7-6 | Obešalnik | 2 |  | 0
> stenski obešalnik izdelan iz Trespa Top Lab d=16 mm
> dim. 400x1.800x16 mm
> 3x obešalna kljukica RF
LVG_L4 |  | LABORATORIJ
LVG_L4 | LVG_L4-1 | Podstavek za montažo tuš kadi dim. 800x800x300 mm | 1 |  | 0
> okvir (podstavek) za montažo tuš kadi izdelan iz profilov dim. 50x50x3 mm iz nerjavečega jekla (okvir + noge) s spodnje strani z navarjenimi ploščicami dim. 80x80x5 mm za vijačenje v tla
> dimenzijo okvirja uskladiti z dobavljeno tuš kadjo (tuš kad ni predmet ponudbe!)
> tristranska demontažna zapora (obroba) iz prašno barvane pločevine iz nerjavečega jekla v višini podstavka h= ca. 300 mm; debelina pločevine 1 mm; r.š.=2.500 mm skupaj z nastavki za pritrjevanje na podstavek: barva pločevine enaka barvi stenskih panelov čistih prostorov (predvidoma RAL 9006).
> stik med tuš kadjo in zaporo zatesnjen s trajnoelatičnim antibaktericidnim kitom
> na stiku tal in zapore spodaj se izvede zaokrožnica s tlakom, kot na vseh ostalih stikih tlaka in stene. Zaokrožnico izvede dobavitelj tlaka.
LVG_L5 |  | LABORATORIJ
LVG_L5 | LVG_L5-1 | Obstenski delovni pult z dvojnim pomivalnim koritom dim. 3.600x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz monolitne keramike s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm ; 2x korito
> 2x korito dim. 360x360x250 mm
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 2x 1.200x750x25 mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 2x zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Podpultne omare na kolesih:
> 2x omara 600x550x790 mm 1x vrata (2xD odpiranje, 1x polica)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 1.200x600x870 mm
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 2x odvodna napeljava
> 2x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 900 mm (1x900 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
Odcejalnik steklovine:
> 1x stenski odcejalnik steklovine iz polipropilena z nastavki za sušenje epruvet in druge laboratorijske steklovine dim 600x500x80 mm
> vključno s fleksibilno cevjo za odvod vode iz lovilnega korita spodaj
> montaža na stensko oblogo nad koritom, medijsko celico, zaščito pred pršenjem ipd.
LVG_L5 | LVG_L5-2 | Obstenski delovni pult dim. 3.000x750x750 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.200x750x25 mm
> 1x 1.800x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x720 mm
> 1x C podstavek 1.800x600x720 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x640 mm 2x predal (1x 150 + 1x 350 mm)
LVG_L5 | LVG_L5-3 | Obstenski delovni pult dim. 1.920x750x900 mm na C podstavkih, podpultnem hladilniku in steni | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 1.920x750x25 mm (montaža na hladilnik in steno)
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 1.200x600x870 mm
Podpultne omare na kolesih:
> 1x predalnik 600x550x790 mm 3x predal (2x 150 + 1x 350 mm)
Viseče omarice:
> 1x omara s polnimi krilnimi vrati (1xL/1xD odpiranje, 1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 1.200 mm (1x1.200 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v v dvojnem hrbtišču omare. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
LVG_L5 | LVG_L5-4 | Obstenski delovni pult dim. 600x750x900 mm na C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz Trespa TopLab+
> 1x 600x750x25 mm
Kovinski podstavki:
> 1x C podstavek 600x600x870 mm
LVG_L5 | LVG_L5-5 | UV-C svetilka | 1 |  | 0
> montaža na strop
> min. oddaljenost od sten 100 mm
> LED tehnologija
> svetilnost do 2.200 LUX na razdalji 1,4 m
> temperatra barve 6500 K
> dezinfekcijska učinkovitost do 99,5%
> možnost nastavljanja ciklov dezinfekcije
> dim. ca. 1.600x650 mm
> upravljanje svetilnosti z daljinskim upravljalcem ali aplikacijo
> lokacijo montaže uskladiti z uporabniki!
> UV-C svetilka kot npr. SIDEREA BKL ali enakovredno
> montaža na strop
> min. oddaljenost od sten 100 mm
> LED tehnologija
> valovna dolžina 400-470 nm
> lokacijo montaže uskladiti z uporabniki!
|  | TERASNA ETAŽA - FIGE |  |  | 0
D3 |  | SPREJEMNICA VZORCEV
D3 | D3-1 | Obstenski delovni pult s pomivalnim koritom dim. 3.120x750x900 mm na podpultnih omaricah in C podstavkih | 1 |  | 0
Delovne plošče:
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine s protirazlivnim robom na vseh stranicah
> 1x 1.200x750x30 (37) mm ; 1x korito (protirazlivni rob: spredaj/zadaj/levo/desno)
> 1x korito dim. 460x360x250 mm
Delovne plošče iz nerjaveče pločevine brez protirazlivnega roba
> 1x 1.920x750x30 (37) mm
Podpultne omare pod koritom:
> 1x 1.200x550x870 mm:
> 1x krilna vrata 600 mm
> 1x izvlečna vrata 600 mm s posodo za odpadke
> 1x vertikalna zapora 200x870x20 mm (med omaro in steno)
Kovinski podstavki:
> 2x C podstavek 900x600x870 mm
Stenske obloge iz Trespa TopLab d=8mm:
> 1x 1.200x600x8 mm
> 1x 900x600x8 mm
> 1x 1.020x600x8 mm
> 2x 750x600x8 mm (na prečnih stenah)
Izrezi in armature na pultu:
> 1x mešalna baterija HV/TV
> 1x demi voda DV (priklop na cirkulacijo)
> 1x odvodna napeljava
> 1x odvodni priključek na koritu
Viseče omarice:
> 1x omara s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje; 1x polica) dim. 1.200x350x760 mm
> 2x omara s polnimi krilnimi vrati 2x vrata (1xL/1xD odpiranje; 1x polica) dim. 900x350x760 mm
> 1x zapora 130x760x20 mm (vertikalno) + 2x (130x350x20 mm) (horizontalno)
> vse omarice imajo za sprednjim robom nameščeno vgradno linijsko LED svetilko po celotni širini omaric. Skupna dolžina svetilk: 3.000 mm (2x900 + 1x1.200 mm). Svetila morajo biti energetsko učinkovita in okolju manj škodljiva (npr. A++ certifikat). Napajalnik(e) 12V DC se namesti v parapetnem kanalu. Kabliranje se izvede nevidno znotraj ohišja omaric!
D3 | D3-2 | Voziček | 1 |  | 0
> Dvonivojski voziček na kolesih s odlagalnimi površinami iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi; prašno barvano, 4 kolesa ø80 mm, 2x z zavoro; ročaj
ograjica h=50 mm na obeh policah po celotnem obodu
> dim. 900x600x900 mm
D4.4 |  | RASTLINJAK 4
D4.4 | D4.4-1 | Mobilna delovna miza dim. 3.000x750x900 mm | 1 |  | 0
> Dvonivojska miza na kolesih z delovno ploščo iz nerjaveče pločevine in spodnjo odlagalno površino iz Trespa TopLab d=25 mm
> Konstrukcija iz kvadratnih Fe cevi 60x60x4 mm; prašno barvano, 6 koles ø80 mm, 4x z zavoro; nosilnost koles 80 kg/kolo
> dim. 3.000x750x900 mm