Tehnične zahteve za MR sistem 1,5 T

V tehničnih zahtevah naročnika, ki so navedene v Tabeli 1 (Tehnične zahteve naročnika) in Tabeli 2 (Izbrane tehnične zahteve), so zahtevane dejanske fizikalne vrednosti (t.i. efektivnih ali performančnih ali podobnih izpeljanih vrednosti preko drugih parametrov, se ne sme navajati in niso sprejemljive kot odgovor na zahtevane specifikacije), razen če je to pri posamezni tehnični zahtevi navedeno drugače. Vse zahtevane vrednosti morajo biti dosegljive uporabniku pri normalnem delu v kliničnem okolju.

Tabela 1: Tehnične zahteve naročnika.

| Št. | Tehnične zahteve | Stran v priloženi dokumentaciji oz. katalogu, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev |
| --- | --- | --- |
| 1. | SUPERPREVODNI MAGNET JAKOSTI 1,5T |  |
| 1.1 | Široka odprtina za pacienta (minimalno 70 cm). |  |
| 1.2 | Maksimalno polje zajema (FOV) minimalno 50 x 50 x 50 cm. |  |
| 1.3 | Sistem mora omogočati hlajenje brez izgube helija ("Helium Zero Boil Off") z nizko verjetnostjo spontane izgube magnetnega polja. |  |
| 1.4 | Zajemanje podatkov (scan range) najmanj 200 cm. |  |
| 1.5 | Dolgoročna stabilnost magnetnega polja mora biti <0,1 ppm/h. |  |
| 1.6 | Magnet mora uporabljati tehnologijo aktivnega ščitenja pred sipanjem magnetnega polja v prostor in zunanjimi motnjami. |  |
| 1.7 | Dolžina gantry-a skupaj s pokrovi največ 170 cm. |  |
| 2. | Miza |  |
| 2.1 | Največja dovoljena obremenitev mize (dvigovanje in premikanje plošče med preiskavo) mora biti ≥250kg. |  |
| 2.2 | Pomik pacientove mize omogoča efektivno vidno polje vsaj 200 cm. |  |
| 2.3 | Sistem mora vsebovati mizo za pacienta, ki jo je mogoče odpeljati iz prostora in v pripravljalnem prostoru v celoti pripraviti pacienta in namestiti tuljave za preiskavo. |  |
| 3. | GRADIENTI |  |
| 3.1 | Maksimalna jakost gradienta minimalno 45 mT/m za vsako os (X, Y, Z). Ponudnik mora navesti dejanske fizikalne vrednosti. T.i. efektivnih ali performančnih ali podobnih izpeljanih vrednosti preko drugih parametrov, se ne sme navajati in niso sprejemljive kot odgovor na zahtevane specifikacije. |  |
| 3.2 | Hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) minimalno 200 T/m/s. |  |
| 3.3 | Omogočena mora biti uporaba vsote gradientov po vseh oseh najmanj jakosti 75 mT/m. |  |
| 4. | RF SISTEM |  |
| 4.1 | Število neodvisnih sprejemnih kanalov minimalno 48, oz. brezkanalni sistem. Ponujena konfiguracija aparata in tuljav mora omogočati, da se pri zajemu podatkov za sliko v enem vidnem polju hkrati uporabi do 48 tuljavnih elementov/kanalov. Ponudnik naj navede klinični primer, kjer je s ponujeno konfiguracijo to omogočeno. |  |
| 4.2 | Za zagotavljanje optimalnega razmerja signal-šum mora biti RF podsistem nameščen v gantry-ju v preiskovalnem prostoru. |  |
| 5. | TULJAVE |  |
| 5.1 | Ponudnik naj za vsako tuljavo (sistem tuljav) navede število kanalov, ki se doseže pri enem slikanju. |  |
| 5.2 | Sistem mora omogočiti avtomatsko zaznavanje in izbor posameznih tuljav in tuljavnih elementov v vidnem polju preiskave (FOV) ter kombiniranje tuljav tudi za različna anatomska področja brez dodatnega repozicioniranja pacienta ali tuljav. |  |
| 5.3 | Tuljave morajo omogočati tudi slikanje s paralelno tehniko (z vsaj 1 paralelno tehniko). |  |
| 5.4 | Zaželeno je, da je vključen sistem za samodejno prilagajanje homogenosti magnetnega polja pri difuzijskem slikanju. Homogenost polja se prilagaja od rezine do rezine zajema in omogoča zmanjšanje artefaktov susceptibilnosti, ki nastanejo pri prehodih med postajami preiskave ali pri stiku tkiv z različnimi susceptibilnostmi. Merilo 1: Prilagajanje homogenosti pri DWI. |  |
| 5.5 | Poleg osnovne integrirane oddajno sprejemne tuljave in posteriorne integrirane tuljave za slikanje hrbtenice v mizi mora ponudba vključevati še navedene tuljave: |  |
| 5.6 | Namenska nefleksibilna tuljava za glavo in vrat z minimalno 20 kanali, omogočati mora tudi slikanje vratnega žilja brez dodatnega repozicioniranja. Tuljava za glavo in vrat mora vključevati opcijo nagiba. |  |
| 5.7 | Zaželeno je, da ima tuljava za glavo in vrat vključuje integrirane dodatne elemente, ki so namenjeni dodatnemu shimmingu magnetnega polja, po namestitvi pacienta za slikanje, za izboljšanje homogenosti v zahtevnih predelih z namenom izboljšanja kvalitete slike ter v izogib ponavljanja preiskav. Shimming poteka samodejno in se prilagaja slikanemu območju ter vsakemu pacientu posebej. Merilo 2: Dodatne shimming tuljave v tuljavi za glavo in vrat. |  |
| 5.8 | Ena velika telesna tuljava z minimalno 18 kanali. |  |
| 5.9 | Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje zapestja z minimalno 16 kanali. |  |
| 5.10 | Namenska nefleksibilna sprejemna tuljava za slikanje kolena z minimalno 16 kanali. |  |
| 5.11 | Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje gležnja/stopala z minimalno 16 kanali. |  |
| 5.12 | Fleksibilna velika tuljava z minimalno 4 kanali in fleksibilna mala tuljava z minimalno 4 kanali. |  |
| 5.13 | Zaželeno je, da imata velika in mala fleksibilna tuljava, vsaka vsaj 18 kanalov. Merilo 3: Visoko-kanalni fleksibilni tuljavi. |  |
| 5.14 | Sistem podpor za kolena in stopala. |  |
| 5.15 | Namenska prejemna tuljava za angiografijo spodnjih okončin ali sistem integriranih tuljav z vsaj 32 tuljavnimi elementi. Pokritost pacienta vzdolž mize mora biti vsaj 85 cm. |  |
| 5.16 | Tuljava ali kombinacija tuljav za multiparametrično slikanje prostate (transabdominalno), vsaj 30 kanalov skupaj. |  |
| 5.17 | Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov brez nameščanja dodatne opreme, za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave. |  |
| 5.18 | Senzorski sistem za zaznavanje pacientovega srčnega utripa za sinhronizacijo s slikovnim protokolom. |  |
| 5.19 | Enostavno priklapljanje slikovnih RF tuljav neposredno v mizo (brez kablov) ali s kabli preko enostavnih vklopov. |  |
| 6. | SEKVENCE IN PROGRAMSKA OPREMA |  |
| 6.1 | Ponujene morajo biti najnovejše verzije programske opreme. |  |
| 6.2 | Ponudnik naj navede lastno ime ponujenih sekvenc in programske opreme (ime, s katerim jo imenuje proizvajalec) in paket, v katero so vključene. Poleg zahtevanih sekvenc mora ponudnik ponuditi tudi programsko opremo za obdelavo in prikaz vključenih sekvenc (vsaj osnovne opcije, če niso zahtevane napredne opcije). |  |
| 6.3 | Zahtevani so paketi sekvenc in programske opreme, ki omogočajo slikanje na anatomskih področjih: glava/vrat, hrbtenica, sklepi, srce, žilje, trebušni organi, medenica, prostata. |  |
| 6.4 | SE 2D in 3D sekvence za vsa anatomska področja: |  |
| 6.5 | Osnovne SE |  |
| 6.6 | Hitre (npr. TSE, FSE) |  |
| 6.7 | Single shot |  |
| 6.8 | 3D hitre SE z različnimi odklonilnimi koti (FA) |  |
| 6.9 | GRE 2D in 3D sekvence: |  |
| 6.10 | Osnovne za vsa anatomska področja |  |
| 6.11 | Spoiled in steady state sekvence, na področju srca, žilja, toraksa in trebuha |  |
| 6.12 | Koherentne (refokusiranje FID, Echo, Balanced FID/Echo, Dual excitation,...), na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno |  |
| 6.13 | Ultrafast za na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno |  |
| 6.14 | Ehoplanarne |  |
| 6.15 | "Inversion recovery" 2D in 3D sekvence ("short tau", "long tau", "Double IR") |  |
| 6.16 | Hibridne hitre SE / GRE sekvence |  |
| 6.17 | Dodatno so poleg osnovnih sekvenc in pripadajoče programske opreme zahtevane sekvence in programska oprema, ki omogočajo: |  |
| 6.18 | Difuzijsko obteženo slikanje (DWI) za vsa anatomska področja, vključno z DWI celotnega telesa: |  |
| 6.19 | Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov premikanja |  |
| 6.20 | Omogočeno naj bo avtomatsko kreiranje ADC map že med preiskavo (inline) |  |
| 6.21 | Zahtevana je možnost visokoločljivostnega difuzijskega slikanja, tudi v predelu temporalne kosti in prostate (visokoresolucijske DWI sekvence kot so PROPELLER DWI, FASE DWI, DWIBS) |  |
| 6.22 | Multishot EPI sekvenca, s segmentacijo v smeri bralnega gradienta s korekcijo faze z drugim odmevom za zmanjšanje popačitev ter izboljšanje resolucije difuzijskih slik |  |
| 6.23 | Napredne opcije za izključitev signala maščevja v eni in več ravninah (FS – chemical shift, IR sekvence, Dixon) za vsa anatomska področja: |  |
| 6.24 | Napredna opcija Dixon tehnike za 2D in 3D slikanje pri GRE in hitrih SE sekvencah, obdelavo in prikaz vseh faz oz. kontrastov ("in phase", "out of phase”, voda in maščoba) |  |
| 6.25 | Osnovne in napredne rešitve za zmanjševanje učinka pacientovih, fizioloških in elastičnih premikov tkiva za vsa anatomska področja brez povečanja časa zajema |  |
| 6.26 | Sekvence, neobčutljive za premikanje, z radialnim zajemom signala v k-prostoru za hitro 3D slikanje abdomna, glave, vratu, hrbtenice, prsnega koša in medeničnega predela v free-breathing načinu (npr. BLADE) |  |
| 6.27 | Sekvence za 3D slikanje z visoko ločljivostjo in močno T2 obtežitvijo za natančen prikaz struktur notranjega ušesa ter živcev v glavi in vratu z možnostjo reformatiranja podatkov v treh oseh |  |
| 6.28 | Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov premikanja |  |
| 6.29 | MR mielografijo in MRCP |  |
| 6.30 | Dinamično (večfazno) 2D in izotropno 3D slikanje mehkih organov (npr. prostata, jetra in ostali trebušni organi, hipofiza): |  |
| 6.31 | Omogoča naj korekcijo artefaktov premikanja |  |
| 6.32 | Omogoča naj možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja, "Breathhold" in "Freebreathing" zajem |  |
| 6.33 | Omogočene naj bodo rekonstrukcije 3D sekvenc (MPR) in substrakcija (kjer se uporablja) že med preiskavo (inline) |  |
| 6.34 | MR angiografija z uporabo KS (slikanje, programsko obdelavo in prikaz žilja) za vsa anatomska področja: |  |
| 6.35 | Omogočajo naj možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja |  |
| 6.36 | Ponujene naj bodo tudi sekvence z visoko temporalno rezolucijo (4D sekvence) |  |
| 6.37 | Susceptibilno obteženo slikanje (SWI) in možnost prikaza fazne slike |  |
| 6.38 | Zaželeno je, da sistem vključuje napredno in robustno tehniko SWI slikanja z zajemalno shemo oscilirajočih gradientov. Merilo 4: Napredno SWI slikanje. |  |
| 6.39 | Napredne rešitve pri vizualizaciji mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov ter zmanjšanje popačenj, ki jih povzročajo različni osteosintetski materiali (VAT in SEMAC/MAVRIC/MAR tehnika - zahtevani sta obe tehniki, SEMAC tudi z opcijo dodatne pospešitve za skrajšanje časa zajema. |  |
| 6.40 | Skrajšanje časa preiskav in slikanje s paralelno tehniko v več ravninah |  |
| 6.41 | Zahtevane so sekvence za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti, brez pomembnega vpliva na čas preiskave ali kvaliteto slike. Tihe sekvence morajo biti omogočene za – Scout, TSE, SE, GRE sekvence za T1, T2 in Dark Fluid, tihe SWI in Difuzijske sekvence ter kompatibilne z vsemi tuljavami. |  |
| 6.42 | Sistem mora omogočati vzbujanje in zajem signala iz več rezin sočasno (t.i. Multiband zajem) za difuzijsko obteženo slikanje glave. |  |
| 6.43 | Zaželeno je da sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za TSE sekvence za slikanje mišičnoskeletnega sistema, tudi z napredno opcijo izločevanja maščobnega tkiva Dixon. Merilo 5: TSE in TSE Dixon sekvence za sočasno vzbujanje in zajem več rezin. |  |
| 6.44 | Napredne pospešene slikovne tehnike za pospešitev statičnih in dinamičnih 2D in 3D preiskav. |  |
| 6.45 | Napredne pospešene slikovne tehnike za pospešitev presiskav za slikanje glavne, telesa in mišičnoskeletnega sistema |  |
| 6.46 | Napredne pospešene slikovne tehnike za slikanje glavne, telesa in mišičnoskeletnega sistema s časom preleta (Time of Flight) |  |
| 6.47 | Napredne pospešene slikovne tehnike za slikanje glavne, telesa in mišičnoskeletnega sistema z rešitvami za zmanjševanje artefaktov v bližini vsadkov iz osteositetičnih vsadkov |  |
| 6.48 | Zaželeno je, da je vključena 3D sekvenca z iterativno rekonstrukcijsko metodo, ki omogoča izvajanje dinamičnih kontrastnih preiskav abdomna (4D), brez zadrževanja diha in brez proženja ter z retrospektivno izbiro in označevanjem nativne, arterijske, portalne-venske in zakasnele faze (tudi samodejno). Sekvenca temelji na tehniki GRASP in se izvaja skozi celotno preiskavo. Merilo 6: Dinamično kontrastno slikanje abdomna. |  |
| 6.49 | Slikovna zaporedja, ki so neobčutljiva na premikanje, z radialnim zajemom signala v k-prostoru za hitro 3D slikanje abdomna, glave, vratu, hrbtenice, prsnega koša in medeničnega predela v free-breathing načinu. |  |
| 6.50 | 3D visokoresolucijske sekvence, namenjene T2 slikanju hrustanca z možnostjo reformatiranja v vseh treh oseh. |  |
| 6.51 | Omogočeno naj bo slikanje, programska obdelava in vizualna predstavitev T2 map za MSK |  |
| 6.52 | Zaželeno je, da ima MR sistem na zajemalni delovni postaji sekvence za zajem in programsko opremo za izračun T1, T2 in T2* ter grafični prikaz teh parametrov za jetra. Merilo 7: Mapping relaksacijskih časov za jetra. |  |
| 6.53 | Sistem naj omogoča avtomatsko oz. pol avtomatsko zaznavo arterijskega/venskega optimalnega bolusa (»bolus trigger« in/ali »test bolus«). |  |
| 6.54 | Tiha slikovna zaporedja za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti. |  |
| 6.55 | Zaželeno je, da je vključen paket naprednih tehnik za izboljšanje kvalitete slik za vse anatomije: - - lokalno razšumljenje MR slik v slikovnem prostoru z iterativnim preverjanjem konsistentnosti podatkov v k-prostoru - - ne-interpolacijsko AI deep learning podvojevanje prostorske ločljivosti v slikovnem prostoru s preverjanjem konsistentnosti podatkov s centralnim delom k-prostora) - - AI deep learning rekonstrukcijska metoda za razšumljenje pospešenih MR zajemov Merilo 8: Odstranjevanje šuma in izboljšanje prostorske ločljivosti MR slik. |  |
| 6.56 | Sekvence s posebno oblikovanimi RF pulzi za krajevno selektivno vzbujanje, za visokoločljivo difuzijsko obteženo slikanje omejenih anatomij z majhnimi vidnimi polji (kot na primer prostata). |  |
| 7. | MR KONZOLA IN UPRAVLJANJE SISTEMA |  |
| 7.1 | Ponujene morajo biti najnovejše verzije programske opreme. Potrebno je navesti ime in verzijo ponujenega paketa programske opreme. |  |
| 7.2 | Upravljalna konzola mora biti opremljena z dvema vsaj 19 palčnima monitorjema ali enim 24 palčnim monitorjem. |  |
| 7.3 | Na konzoli naj bo nameščena programska oprema za izvedbo preiskav |  |
| 7.4 | MR konzola inženirja mora biti priklopljena na sistem brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki omogoča varno zaustavitev sistema in dovolj časa, da se zagotovi hramba slikovnih podatkov trenutne preiskave |  |
| 7.5 | Omogočen mora biti urgenten vnos pacientov |  |
| 7.6 | Programska oprema na konzoli inženirja naj omogoča: |  |
| 7.7 | Izvedbo večpostajnih (multistation) preiskav (kombinacija in lepljenje različnih FOV, resolucij, geometrij in pospeševalnih faktorjev paralelnega slikanja) |  |
| 7.8 | Pri vseh preiskavah, kjer je to predvideno, mora sistem omogočati proženje sekvenc glede na EKG, periferne pulz parametre ali respiracijo |  |
| 7.9 | Omogočeno mora biti prosto izbiranje parametrov za anatomsko specifične protokole |  |
| 7.10 | Omogočeno mora biti prosto določanje dodatnih protokolov in postopkov dela |  |
| 7.11 | Omogočeno mora biti prilagajanje protokola med samo preiskavo, brez prekinitve preiskave(dodajanje ali odstranitev še ne zajetih sekvenc) |  |
| 7.12 | Zahtevane so napredne funkcije, ki omogočajo optimizirano in reproducibilno načrtovanje, vodenje in avtomatizacijo izbranega slikovnega protokola v čim manj korakih (poravnava in prilagajanje števila rezin glede na anatomski predel, vodenje čez korake preiskave,...) |  |
| 7.13 | Sistem omogoča samodejno poravnavo rezin v za preiskavo standardne ravnine pri področjih glave, hrbtenice in velikih sklepov (vsaj koleno in rama) |  |
| 7.14 | Samodejno prilagajanje števila rezin (FOV) za popolno pokrivanje anatomije glave, hrbtenice in velikih sklepov (kolena, kolka, ramena), samodejno označevanje vretenc. |  |
| 7.15 | Sistem naj omogoča direktno povezavo s svetovalnim centrom proizvajalca, za oddaljeno pomoč. |  |
| 7.16 | Možnost oddaljenega dostopa do sistema preko lokalnega omrežja za načrtovanje slikovnih protokolov in obdelavo zajetih slik |  |
| 8. | INTEGRACIJA Z RIS/PACS SISTEMOM |  |
| 8.1 | Povezava MR aparata in MR delovne postaje v omrežje bolnišnice in v sistem RIS/PACS mora biti narejena tako, da je omogočena polna funkcionalnost kot za ostale modalitete v obstoječem sistemu |  |
| 8.2 | Pri izvedbi inštalacij in integracije je ponudnik dolžan sodelovati s službo za informatiko SB Jesenice in ponudnikom sistema RIS/PACS. |  |
| 8.3 | Ponudnik je ob sodelovanju s pooblaščenimi osebami naročnika dolžan urediti tudi vnos RIS seznama MR preiskav na MR aparat (RIS mapping) |  |
| 8.4 | Povezave z RIS/PACS sistemom naj bodo narejene na osnovi DICOM protokolov, na voljo morajo biti vsaj: - DICOM send/store, DICOM basic print, DICOM Storage commitment, DICOM Get Worklist, DICOM MPPS, DICOM query/retrive, DICOM SR |  |
| 8.5 | Ponudnik nosi vse stroške integracije v sistem RIS/PACS |  |
| 9. | NADZOR IN DELO S PACIENTOM, VARNOST, KAKOVOST |  |
| 9.1 | MRI aparat mora imeti možnost nastavljanja osvetljenosti ter prezračevanja magnetne odprtine. |  |
| 9.2 | Ponudba mora vsebovati tudi set blazin, peščenih vrečk in pripomočkov za pozicioniranje in imobilizacijo pacientov in tuljav |  |
| 9.3 | Ponudba mora vsebovati opremo za proženje preiskav s fiziološkimi parametri (EKG, periferni pulz, respiracijo). |  |
| 9.4 | Ponudnik mora dobaviti naglavne slušalke za zaščito bolnika pred hrupom med MRI preiskavo, slušalke morajo omogočiti komunikacijo s pacientom ter predvajanje glasbe (npr. za otroke) |  |
| 9.5 | MRI aparat mora imeti tipko za proženje alarma med preiskavo, ki jo uporablja bolnik (pumpica) |  |
| 9.6 | Ponudba mora vsebovati interkom v prostoru operaterja za komunikacijo s preiskovancem |  |
| 9.7 | Ponudba naj vključuje kamero za nadzor pacienta v območje MR diagnostike in monitor za nadzor v komandnem prostoru |  |
| 9.8 | Ponudnik mora urediti varnostno označevanje dostopov v prostore MR diagnostike ter prostor MR ter označevanje varnostnih območij (kot npr. z napisi, talnimi oznakami), skladno s priporočili standardov kakovosti |  |
| 9.9 | Ponudba mora vsebovati ustrezne fantome oziroma pripomočke, s katerimi lahko uporabnik preverja ločljivost in kakovost MRI slik |  |
| 9.10 | Sistem mora omogočati samodejno pozicioniranje slikane anatomije v izocenter magneta brez uporabe laserskih žarkov (vsaj za glavo, vratno, torakalno in lumbarno hrbtenico, koleno), za zagotavljanje visoke stopnje kvalitete in ponovljivosti preiskav. |  |
| 9.11 | Sistem mora programsko omogočati enostavno načrtovanje slikovnega protokola iz različnih anatomskih delov telesa. |  |
| 9.12 | Upravljalna zaslona občutljiva na dotik (touchscreen) na levi in desni strani odprtine gantrija. |  |
| 9.13 | Samodejno predvajanje predhodno posnetih sporočil, ki vodijo pacienta skozi celoten potek preiskave. |  |
| 10. | AVTOMATSKI INJEKTOR KONTRASTNEGA SREDSTVA ZA MR PREISKAVE |  |
| 10.1 | Troglavi avtomatski injektor (za 2 steklenici kontrasta in 1 za fiziološko raztopino) |  |
| 10.2 | Kapaciteta rezervoarja za kontrastno sredstvo najmanj 65 ml. |  |
| 10.3 | Kapaciteta rezervoarja za fiziološko raztopino najmanj 115 ml. |  |
| 10.4 | Ponudnik mora nuditi tudi potrebni potrošni material za injektor za čas, ko se izvaja testno obratovanje in osnovno aplikacijsko šolanje, to je pred dokončno primopredajo opreme. |  |
| 10.5 | Možnost nastavitve pretoka od 0,1 do 10 ml/s v korakih po 0,1 ml/s. |  |
| 10.6 | Možnost nastavitve omejitve tlaka do 200 PSI. |  |
| 10.7 | Avtomatizirano polnjenje sistema in priprava na injiciranje. |  |
| 10.8 | Možnost ročnega pavziranja injiciranja z možnostjo nadaljevanja injiciranja. |  |
| 10.9 | Brezžična povezava med injektorjem v preiskovalni sobi in terminalom v kontrolni sobi |  |
| 10.10 | Možnost shranjevanja protokolov injiciranja. |  |
| 10.11 | Prikaz časa (čas injiciranja, pretečeni čas od začetka injiciranja). |  |
| 10.12 | Število protokolov, ki jih je možno shraniti vsaj 60 |  |
| 10.13 | Število bolusov na en protokol injiciranja vsaj 6. |  |
| 11. | RF KLETKA |  |
| 11.1 | V ponudbi mora biti zajeta kvalitetna RF kletka z vso potrebno opremo (vtičnice, svetila in ostala oprema kletke) z instalacijo kletke. |  |
| 11.2 | RF kletka mora biti pripravljena tako, da omogoča povezavo dodatne periferne opreme za fiziološke meritve iz kontrolne sobe v RF kletko. |  |
| 11.3 | Pri izvedbi kletke je potrebno upoštevati zahteve glede zvočne izolacije in predvidene sprejemljive ravni hrupa v sosednjih prostorih. Raven hrupa v sosednjih prostorih, ki mejijo na prostor MR med izvajanjem preiskav (razen v tehničnem prostoru z lastnimi izvori hrupa), ne sme presegati 55 dB(A) (hrup povzročen s strani MR aparata) pri nobeni od sekvenc. Za dosego tega je potrebno upoštevati predvideno sestavo sten (v gradbenih načrtih) in izdelati kletko z ustrezno izolativnostjo. Ponudnik mora predložiti podatke o zvočni izolativnosti ponujene MR kletke. |  |
| 11.4 | RF kletka mora vsebovati sistem za predvajanje pomirjujočih filmov po celem(vidnem) prostoru brez popačenj. |  |
| 12. | OSTALO |  |
| 12.1 | Ponujeni sistem mora ustrezati vsem standardom (CE), ki so v veljavi v Evropi in Sloveniji in obravnavajo varnost delovanja sistemov v medicinskem okolju. Ponudnik mora predložiti dokument iz katerega je razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo |  |
| 12.2 | Aparat mora biti nov, iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene |  |
| 12.3 | Ponudnik mora poskrbeti za namestitev in montažo vse dobavljene opreme, pri čemer mora poskrbeti tudi za morebitne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov |  |
| 12.4 | Izbrani ponudnik mora ob prevzemu naročniku predati t.i. teste za zagotavljanje kakovosti delovanja MRI aparata in ostale opreme, s katerimi lahko uporabnik preverja pravilnost in kakovost delovanja strojne in programske opreme |  |
| 12.5 | Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre |  |
| 12.6 | Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in atestno dokumentacijo ter navodila za uporabo in vzdrževanje |  |
| 12.7 | Ponudnik mora zagotoviti, da bo vsa oprema dobavljena pod pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji in v vzorcu pogodbe |  |
| 13. | HLADILNI SISTEM |  |
| 13.1 | V ponudbo mora biti vključen sistem za strojno hlajenje sistema vključno z redundanco, ki prepreči izgubo helija v primeru izpada osnovne hladilne enote. |  |
| 13.2 | Sistem za primarno in rezervno strojno hlajenje sistema. |  |
| 13.3 | Hlajenje MR sistema in prostora |  |
| 14. | OPREMA ZA ANALIZO DIAGNOSTIČNIH SLIK |  |
| 14.1 | Naročnik že razpolaga strežnikom in programsko opremo syngo.via. |  |
| 14.2 | Sistem za obdelavo diagnostičnih slik, z uporabo različnih orodij/aplikacij. Sistem mora temeljiti na arhitekturi klient – strežnik (v primero nekompatibilnosti z obstoječo opremo naročnika). |  |
| 14.3 | Tri delovne postaje – klienti (v primeru nekompatibilnosti z obstoječo opremo naročnika). |  |
| 14.4 | Vsaka delovna postaja (klient) v konfiguraciji strežnik/klient mora imeti barvni monitor z nativno ločljivostjo vsaj 1900 x 1200 pikslov (širina x višina) in z velikostjo ekrana od 23 do 25 palcev (v primeru nekompatibilnosti z obstoječo opremo naročnika). Monitorji morajo biti ustrezno certificirani za pregledovanje medicinskih slik — diagnostično delo (IEC 60601-1 in/ali FDA 510 (k)) in kalibrirani po standardu DICOM 3.14. |  |
| 14.5 | Pregledovanje slik in serij v različnih tehnikah prikaza slike: 2D, 3D, 4D za vse radiološke, MR, UZ in NM vire slik. Sistem mora omogočati programska orodja za rutinske preiskave s predefiniranimi delovnimi procesi pregleda, razvrščanja in prikaza slik. Sistem mora imeti specifična orodja za pregledovanje in analizo slikovnega materiala za nevrološke, onkološke, kardiotorakalne , kostnomišične indikacije s področja radiologije. Specifična orodja omogočajo hitrejšo in ciljano obdelavo slik glede na tehniko slikanja in indikacijo. Specifična orodja mora imeti prilagojene predloge. |  |
| 14.6 | Primerjava slik zajetih z različnimi tehnikami prikaza. |  |
| 14.7 | Časovna primerjava slik zajetih z različnimi tehnikami prikaza ali enakimi tehnikami druga ob drugi. |  |
| 14.8 | Omogočena mora biti: manipulacije slike, evaluacija slike in postprocesiranje slike ter samodejno razpoznavanje anatomije. |  |
| 14.9 | Manipulacija slike mora vključevati vsaj: povečavo, premikanje in nastavitev okna za prikaz izbrane anatomije. |  |
| 14.10 | Ocenjevanje slike mora omogočati vsaj: označevanje teksta na sliki, merjenje kotov razdalj in dodajanje markerjev, sinhroniziranje listanje skozi serijo in več serij istočasno, označevanje ROI in VOI. |  |
| 14.11 | Omogočene morajo biti glede na tehniko prikaza slik vsaj naslednje funkcionalnosti: 2D, prikaz multiplanarna rekonstrukcije (MPR), MPR z izbiro debeline reza, MPR fuzija, MIP, MIP z izbiro debeline reza, MiniP, volumska tehnika prikaza (VRT), cinematična tehnika prikaza (CRT). Omogočeno mora biti pregledovanje aksialnih, koronarnih in sagitalnih rezov.Omogočeno mora biti pregledovanje raztegnjene slike (CPR). Prikazane morajo biti referenčne linije v 2D in 3D pregledu. Omogočeno mora biti avtomatsko označevanje vretenc hrbtenice in reber na CT slikah. Omogočeno mora biti avtomatsko označevanje vretenc hrbtenice na MR slikah. |  |
| 14.12 | Omogočeno mora biti napredno dokumentiranje in vizualizacija rezultatov v tekstovni in slikovni obliki glede na posamezen sistem v: PDF, tekst, HTML, DOCX, RTF, DICOM, DICOM SC formatu vsem uporabnikom z odobrenim dostopom. Omogočena mora biti možnost tiskanja rezultatov . Sistem mora imeti prednastavljene izvidne predloge za avtomatični zajem rezultatov in slik in možnostjo ročnega dodajanja poljubnih slik. |  |
| 14.13 | Programska oprema za osnovne funkcije (primerjava 2 ali več študij, združevanje slik, filtracija slik, 2D/3D pregled, subtrakcija in generiranje difuzijskih slik, ADC mape za poljubne b-vrednosti. Omogočenih mora biti več predefiniranih tipov za pregledovanje ene/več serij od ene do vsaj slik na zaslon. |  |
| 14.14 | Omogočeno mora biti samodejno in ročno združevanje slik. Omogočena mora biti možnost prekrivajočih se anatomskih področij iz različnih preiskav, v sliko večjega formata, tudi če imajo različno resolucijo, matriko, FOV in debelino rezine. Možnost izvajanja absolutnih meritev na sestavljeni sliki. |  |
| 14.15 | Za vsaj enega sočasnega uporabnika morajo biti omogočene naslednje napredne funkcionalnosti: |  |
| 14.15.1 | Omogočena mora biti semi avtomatična segmentacija in volumetrična analiza lezij (3D pogled). |  |
| 14.15.2 | Omogočati mora prikaz MRA žilja v MPR, MIP, CPR in VRT. Omogočati mora polsamodejno prepoznavanje segmentov ožilja. Omogočena mora meritve vaskularnih lezij, npr. ocena stenoze. |  |
| 14.15.3 | Možnost 4D izračuna parametrov farmakokinetičnega modela MR prostate iz dinamičnih MR serij (Kep, Ktrans, Ve, Wash-in, Wash-out, peak enhancement, TTP) s samodejno poravnavo in registracijo. |  |
| 14.15.4 | Omogočati mora oceno perfuzijskih setov z možnostjo samodejne poravnave premikov. Barvno kodirani izračun in prikaz vsaj naslednjih parametrov: relativni MTT, relativni CBV, relativni CBF, TTP, PBP in Tmax. Omogočati mora prikaz funkcionalnosti AIF. Možnost ocenjevanja perfuzija-difuzija. Omogočati mora samodejno avtomatsko izdelavo parametričnih map iz surovih podatkov DSC MR perfuzijskega slikanja, kvantitativno analizo s pomočjo ročno oblikovanih interesnih področij (ROI), ocenjevanje in kalkulacijo tkiva. |  |
| 15. | ŠOLANJE |  |
| 15.1 | Pred pričetkom šolanja mora ponudnik oz. aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve MR aparata (osnovne protokole, RIS-mapping in podobno) |  |
| 15.2 | Šolanje naj bo izvedeno v treh delih (osnovno, nadaljevalno, napredno) pri čemer skupni čas šolanja “on site” ne sme biti krajši od 20 delovnih dni (delovni dan traja najmanj 7 ur šolanja dnevno)za radiološke inženirje, fizike in zdravnike za vso ponujeno opremo. Ponudba mora vsebovati podatke o dolžini predvidenega izobraževanja za posamezne sklope preiskav in skupine uporabnikov. Izbrani ponudnik krije vse stroške takega izobraževanja. |  |
| 15.3 | Ponudnik naj za čas obratovanja aparata zagotovi periodično (na 2 leti) izobraževanje (“on site” ali v lastnem izobraževalnem centru) na lastne stroške |  |
| 15.4 | Ponudnik mora po koncu šolanja udeležencem izdati potrdila/certifikate o usposobljenosti |  |
| 16. | POSKUSNI ZAGON APARATA, TESTIRANJE TER PRIMOPREDAJA |  |
| 16.1 | Po uspešno opravljenem testu tehnične kakovosti aparata, delovne odčitovalne postaje, povezav in integracije ter pregledu prostorov (»tehnični prevzem«) se opravi poskusno obratovanje ter izobraževanje osebja za delo z aparatom ob prisotnosti aplikatorja, kar je osnova za končno primopredajo |  |

MERILO za izbiro najugodnejše ponudbe:

Kupec izbere najugodnejšo ponudbo glede na število točk, ki jih zbere posamezen ponudnik, glede na spodnje kriterije:

1. Skupna cena ponudbe (z DDV) posameznega ponudnika (Cj) je določena kot vsota ponudnikove cene za MR aparat (z garancijo 12 mesecev), cene za 6-letno polno pogarancijsko »all-inclusive« vzdrževanje ponujene opreme in cene za vsa GOI dela za izgradnjo prostora.

Najnižja ponujena cena (Cmin) je določena kot najnižja izmed vseh prejetih ponudb.

Izračun točk po merilu cena: T_cena = 60 x Cmin/Cj

2. Izračun točk po merilu izbranih tehničnih zahtev (Tabela 2):

T_točke = število doseženih točk ponudnika

3. Skupno število točk se izračuna kot vsota števila točk po merilu cena in števila točk izbranih tehničnih zahtev:

T_skupno = T_cena + T_točke

Tabela 2:

| ## Št. | Merila za kakovost | Maksimalno število točk | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Število doseženih točk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Merilo 1: Prilagajanje homogenosti pri DWI. Vključen je sistem za samodejno prilagajanje homogenosti magnetnega polja pri difuzijskem slikanju. Homogenost polja se prilagaja od rezine do rezine zajema in omogoča zmanjšanje artefaktov susceptibilnosti, ki nastanejo pri prehodih med postajami preiskave ali pri stiku tkiv z različnimi susceptibilnostmi. - ne (0 točk) - da (5 točke) | 5 |  |  |
| 2. | Merilo 2: Dodatne shimming tuljave v tuljavi za glavo in vrat. Tuljava za glavo in vrat vključuje integrirane dodatne elemente, ki so namenjeni dodatnemu shimmingu magnetnega polja, po namestitvi pacienta za slikanje, za izboljšanje homogenosti v zahtevnih predelih z namenom izboljšanja kvalitete slike ter v izogib ponavljanja preiskav. Shimming poteka samodejno in se prilagaja slikanemu območju ter vsakemu pacientu posebej. - ne (0 točk) - da (5 točke) | 5 |  |  |
| 3. | Merilo 3: Visoko-kanalni fleksibilni tuljavi. Velika in mala fleksibilna tuljava imata vsaka vsaj 18 kanalov. - ne (0 točk) - da (3 točke) | 3 |  |  |
| 4. | Merilo 4: Napredno SWI slikanje. Sistem vključuje napredno in robustno tehniko SWI slikanja z zajemalno shemo oscilirajočih gradientov - ne (0 točk) - da (5 točke) | 5 |  |  |
| 5. | Merilo 5: TSE in TSE Dixon sekvence za sočasno vzbujanje in zajem več rezin. Sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za TSE sekvence za slikanje mišičnoskeletnega sistema, tudi z napredno opcijo izločevanja maščobnega tkiva Dixon. - ne (0 točk) - da (5 točke) | 5 |  |  |
| 6. | Merilo 6: Dinamično kontrastno slikanje abdomna. Vključena je 3D sekvenca z iterativno rekonstrukcijsko metodo, ki omogoča izvajanje dinamičnih kontrastnih preiskav abdomna (4D), brez zadrževanja diha in brez proženja ter z retrospektivno izbiro in označevanjem nativne, arterijske, portalne-venske in zakasnele faze (tudi samodejno). Sekvenca temelji na tehniki GRASP in se izvaja skozi celotno preiskavo. - ne (0 točk) - da (8 točke) | 8 |  |  |
| 7. | Merilo 7: Mapping relaksacijskih časov za jetra. MR sistem ima na zajemalni delovni postaji sekvence za zajem in programsko opremo za izračun T1, T2 in T2* ter grafični prikaz teh parametrov za jetra: - ne (0 točk) - da (3 točke) | 3 |  |  |
| 8. | Merilo 8: Odstranjevanje šuma in izboljšanje prostorske ločljivosti MR slik. Vključen je paket naprednih tehnik za izboljšanje kvalitete slik za vse anatomije: - lokalno razšumljenje MR slik v slikovnem prostoru z iterativnim preverjanjem konsistentnosti podatkov v k-prostoru, - ne-interpolacijsko AI deep learning podvojevanje prostorske ločljivosti v slikovnem prostoru s preverjanjem konsistentnosti podatkov s centralnim delom k-prostora), - AI deep learning rekonstrukcijska metoda za razšumljenje pospešenih MR zajemov. - ne (0 točk) - da (6 točke) | 6 |  |  |
|  | Skupno število možnih točk: | 40 | Število doseženih točk ponudnika: |  |