TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Visokozmogljivi refraktometer za analizo biomolekulskih interakcij mora omogočati oz. vsebovati:

- Tehnologija detekcije: Površinska plazmonska resonanca (SPR).

- Programska oprema: Program, ki omogoča opravljanje meritev in analizo rezultatov (določitev kinetskih parametrov interakcij, določitev aktivnih koncentracij vzorcev brez umeritvene krivulje). Programska oprema naj tudi vsebuje posebna programska orodja za preverjanje afinitete in kinetike LMW spojin in fragmentov, lahko kot razširitev osnovne programske opreme.

- Izhodni podatki: Podatki o kinetiki in afiniteti (KD, ka in kd), specifičnosti, selektivnosti, koncentraciji ter termodinamiki interakcije.

- Število pretočnih celic:  6, ki jih je mogoče uporabiti posamezno, v parih ali zaporedno, kar omogoča večjo prilagodljivost pri analizah.

- Volumen vzorca za injiciranje: 1-400 ml.

- Pretok:	1–100 ml/min.

- Kapaciteta vzorcev in reagentov:  2x mikrotitrna plošča s 96 ali 384 jamicami za vzorce, s sistemom za preprečevanje evaporacije. Minimalno 20 reagentnih vial, kar omogoča učinkovito avtomatizacijo analiz.

- Temperaturno območje analize: 4–40 °C.

- Temperaturno območje predela z vzorci: 4–40 °C .

- Vzorci:	Molekule z nizko molekulsko maso, brez omejitve velikosti navzdol, DNA, RNA, polisaharidi, proteini in virusi.

- Možnost zaporednega vbrizgavanja več raztopin brez vmesnega izpiranja, kar omogoča bolj kompleksne interakcijske analize.

- Avtomatsko odštevanje signala z referenčnih pretočnih celic.

- Koncentracija vzorcev: ≥ 1 pM.

- Izbira pufra: Avtomatsko preklapljanje med 4 pufri.

- Delovno območje: Hitrostne konstante asociacije (ka): do 3×109 M-1s-1,

- Hitrostne konstante disociacije (kd): 10-6– 5 s-1.

- Šum:  < 0.01 RU.

- Hitrost zajema podatkov:  40 Hz.

- Delovno okolje: Možnost kasnejše nadgradnje v GxP način. Brand name PC in 2x monitor za optimalno procesno zmogljivost.

- Potrošni material ob zagonu: Potrebni kiti oz. potrošni material, ki je potreben za zagon in preverbo delovanja aparature, dodatna dva kompleta potrošnega materiala za letni servis PM kit (mikrofluidika, siringe, cevke za pnevmatiko itd.).