## OBR-10 Predračun
5 LABORATORIJSKI MATERIAL
STROKOVNE ZAHTEVE IN KRITERIJI ZA MATERIAL ZA ODVZEM KRVI (32 ter 33 sklop)
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. za vsak ponujeni proizvod je potrebno navesti proizvajalca, kataloško številko in naziv ter pakiranje
2. ponudnik mora priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode (navedba št. sklopa in zaporedne štev. artikla)
3. ponudnik mora predložiti vzorce tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno pisno zahtevo naročnika
4. dostavljeni artikli morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj šest mesecev od dneva dobave, z izjemo epruvet, ki imajo krajši rok uporabe. Ponudnik mora predložiti ustrezne dokumente za dokazovanje skladnosti z evropsko direktivo o medicinskih pripomočkih, IVDR (EU2017/746 oz. MDR (EU) 2017/745, EC certifikate za artikle in izjave oz. dokazila o skladnosti z ISO 13485, ISO 11137 in ISO 14001) . Ponudnik mora za vse ponujene artikle predložiti CE Declaration of Conformity
5. ponudnik mora zagotoviti brezplačno strokovno izobraževanje (natančna predstavitev vseh izdelkov, ki so predmet razpisa, praktičen prikaz le teh in uvajanje v uporabo) na zahtevo naročnika
6. ponudnik mora imeti registracijo za opravljanje dejavnosti pri ustreznem organu, predložiti dokazilo o zastopništvu proizvajalca v Sloveniji - Letter of Autorization
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
|  |  | 1. | Ponujen mora biti zaprt in varen vakuumski sistem za odvzem krvi za enkratno uporabo, ki zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti pred vbodom in okužbo za zdravstvenega delavca in pacienta. Pripomočki ne smejo vsebovati lateksa. ( Priložiti dokazilo)
|  |  | 2. | Sistem za odvzem krvi mora biti sestavljen iz igle, držala za iglo ter epruvete in mora biti med seboj kompatibilen in varen, kot celovit celovit sistem enega proizvajalca, kar je skladno s priporočili SZKKLM (Priporočeni postopek za odvzem venske krvi - II. izdaja, 2021) in GP41 A7, EFLM Recmmentation for venous blood sampling. (Priložiti dokazilo)
|  |  | 3. | V epruvetah mora biti ustrezen podtlak za optimalno polnjenje. Stabilnost podtlaka v epruvetah in prebodnost zamaška morata biti v skladu z veljavnimi standardi. (Priložiti dokazilo).
|  |  | 4. | Sterilne epruvete iz patentirane prosojne plastike PET in steklene, silikonizirane, s standardnimi dimenzijami 13x75 mm, 13x100 mm, 16x100 mm različnih volumnov in z različnimi aditivi. Epruvete morajo zadostiti zahtevam standardov CLSI H1-A5 in H3-A5, standardne barvne kode zamaškov (ISO 6710). Na vsaki epruveti mora biti oznaka CE, označeni morajo biti vrsta in količina dodatka, volumen in nivo polnjenja, kataloška in serijska številka, rok uporabnosti, indikator sterilnosti in morajo imeti oznako za enkratno uporabo z varnim zamaškom. Na zahtevo naročnika mora ponudnik dostaviti certifikat kontrole kvalitete za vsak lot. Zamašek epruvete mora biti brez navoja z enostavnim odpiranjem in kvalitetno gumo. Sestavljen iz zunanjega plastičnega dela in notranjega gumijastega dela, ki se ne lušči pri prebadanju. Zunanji plastični del, mora biti dovolj dolg za lažje odpiranje in na katerega se ne prijema kri. Gumijasti del mora biti hemorepelenten, da se zmanjša stik krvi z zamaškom ter onemogoča nastajanje krvnega roba na epruveti.
|  |  | 5. | Za vse ponujene epruvete morajo biti narejene klinične študije. Dokazila morajo biti na vpogled po zahtevi naročnika.
|  |  | 6. | Ponudnik mora zagotoviti epruvete, ki morajo biti kompatibilne z obstoječimi predanalitičnimi, analitičnimi sistemi in prilagojene centrifugam. Naročnik bo preveril ustreznost po prejemu ponujenih artiklov.
|  |  | 7. | Epruvete z inertnim gelom (akrilni gel), epruvete z gelom primerne tudi za določanje zdravil in hormonov. Gel mora po ustreznem centrifugiranju tvoriti pregrado med celicami in krvno tekočino. Gel mora zagotavljati minimalno 48 urno bariero za vse preiskave in ne sme povzročati interferenc z analiti, ne sme mašiti in kontaminirati vzorčnih igel analizatorjev in njegovih sestavnih delov. (Dokazilo o kliničnem preizkušanju)
|  |  | 8. | Epruvete za hemogram, imunohematološke in genetske preiskave morajo vsebovati napršeno suho K2EDTA tako, da je zagotovljena njena končna koncentracija v krvi 1,5 do 2,0 mg EDTA/ml krvi.
|  |  | 9. | Epruvete z Li heparinom: koncentracija Li Heparina mora biti 10-30 USP enot/ml krvi. Li heparin mora biti napršen na stene epruvet, da ne povzroči razredčitve krvi.
|  |  | 10. | Epruvete za teste hemostaze morajo vsebovati 0,105-0,109 M 3,2 % pufran Na citrat. Epruvete z dvojno steno (epruveta v epruveti ali sendvič) iz dveh različnih materialov in optimalnim polnjenjem. Po odvzemu krvi prazen prostor ne sme presegati 20% celotnega notranjega volumna epruvete. Na voljo morajo biti tudi epruvete dimenzij 13 x 75 mm z zmanjšanim volumnom odvzete krvi, ki mora biti v območju od 1,8 do 3,0 ml.
|  |  | 11. | Igle: obojestranske, silikonizirane, treh standardnih dimenzij, navadne in z varnostnim zaklepom in drugimi izboljšavami.Varne igle morajo ustrezati zahtevam CLSI CLSI H3-A5 ter MDD BS EN 6009 (Medical Device Directive) in biti v skladu z določili Uredbe vlade RS o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodbe z ostrimi pripomočki (UL. RS,ŠT46/13), ki predpisuje uporabo izdelkov z izboljšavami za preprečevanje poškodb z ostrimi medicinskimi pripomočki in prenosom okužbe v zdravstvu. Varne igle morajo imeti zaklep na igli, ki ne sme ovirati postopka odvzema, mora se enoročno zakleniti in preprečiti ponovni kontakt z vrhom igle oz. kapljico krvi. Predložiti je potrebno izjavo proizvajalca, da so varni pripomočki skladni s kriteriji Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki(UL RS, št.46/13).
|  |  | 12. | Material za kapilarni odvzem mora zadostiti zahtevam CLSI H4-A4.
|  |  | 13. | Lancete za kapilarni odvzem: različnih globin, maksimum 2,0 mm, morajo biti samosprožilne ob dotiku.
|  |  | 14. | Ponujeni artikli v skupini 05.02.02 Epruvete za vac. odvzem in 05.03 Material za vac. odvzem morajo biti kompatibilni - od istega proizvajalca.
[17 empty] | ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek) | ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja) | TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.
(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)
SKLOP | Nivo4 | Razpisna šifra | Medicinski pripomoček (opis) | KOLIČINA za obdobje 2 let | KOLIČINA (za obdobje 4 let) | EM | Pakiranje/EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV (9.5, 0, 22) | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV 4 LETNA | VREDNOST z DDV 4 LETNA | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PONUDNIK | 28717648176689 | 8717648176685 | GTIN | OCENJENA VREDNOST Z DDV | ZAČETEK VELJAVNOSTI POGODBE/OS | KONEC VELJAVNOSTI POGODBE /OS | OZNAKA JAVNEGA NAROČILA | OZNAKA POGODBE | VRSTA IZVEDENEGA POSTOPKA | VRSTA ZALOGE lastna/konsignacija | DOBAVNI ROK | OPOMBA
1 | 05.01.01.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- BUČKE | 05.01.01.01.001 | BUČKA ERLENMAJERICA 2000ML s širokim vratom, steklena | 5 | 10 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
1 |  | 05.01.01.01.002 | BUČKA ERLENMAJERICA 250ML s širokim vratom, steklena | 1 | 2 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
1 |  | 05.01.01.01.003 | BUČKA ERLENMAJERICA 500ML s širokim vratom, steklena | 10 | 20 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
1 |  | 05.01.01.01.004 | BUČKA MERILNA 2000ML , steklena s steklenim zamaškom | 10 | 20 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
1 |  | 05.01.01.01.005 | BUČKA MERILNA 1000ML , steklena s steklenim zamaškom | 8 | 16 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
1 |  | 05.01.01.01.006 | BUČKA MERILNA 100ML, steklena s steklenim zamaškom | 8 | 16 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
1 |  | 05.01.01.01.007 | BUČKA MERILNA 200ML, steklena s steklenim zamaškom | 7 | 14 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
1 |  | 05.01.01.01.008 | BUČKA MERILNA 50ML, steklena s steklenim zamaškom | 2 | 4 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
1 |  |  | VREDNOST 1. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
2 | 05.01.02.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- ČAŠE | 05.01.02.01.001 | ČAŠA LABORATORIJSKA NIZKA, steklena, 1000ML | 50 | 100 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  | 05.01.02.01.002 | ČAŠA LABORATORIJSKA NIZKA , steklena, 100ML | 4 | 8 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  | 05.01.02.01.003 | ČAŠA LABORATORIJSKA NIZKA, steklena, 150ML | 60 | 120 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  | 05.01.02.01.004 | ČAŠA LABORATORIJSKA NIZKA, steklena, 250ML | 30 | 60 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  | 05.01.02.01.005 | ČAŠA LABORATORIJSKA NIZKA, steklena, 50ML | 20 | 40 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  | 05.01.02.01.006 | ČAŠA LABORATORIJSKA NIZKA, steklena, 600ML | 6 | 12 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  | 05.01.02.01.007 | ČAŠA LABORAT.NIZKA , steklena, 2000ML | 2 | 4 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  | VREDNOST 2. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
3 | 05.01.03.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- FOTOBANJICE | 05.01.03.01.001 | FOTOBANICA 20X15X4 | 100 | 200 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  | 05.01.03.01.002 | FOTOBANJICA 24X30X6 | 160 | 320 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  | 05.01.03.01.003 | FOTOBANJICA 250X350X40X3MM | 60 | 120 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  | 05.01.03.01.004 | FOTOBANJICA 300X400X45X3MM | 50 | 100 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  | VREDNOST 3. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
4 | 05.01.04.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- LIJAKI | 05.01.04.01.001 | LIJAK STEKLEN 100MM | 20 | 40 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  | 05.01.04.01.002 | LIJAK STEKLEN 150MM | 4 | 8 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  | 05.01.04.01.003 | LIJAK STEKLEN 55MM | 10 | 20 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  | 05.01.04.01.004 | LIJAK STEKLEN KRATKA CEV 70MM | 17 | 34 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  | VREDNOST 4. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
5 | 05.01.05.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- MENZURE | 05.01.05.01.001 | MENZURA STEKLENA VISOKA 500 ML | 3 | 6 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  | 05.01.05.01.002 | MENZURA STEKLENA NIZKA 1000ML | 1 | 2 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  | 05.01.05.01.003 | MENZURA STEKLENA VISOKA 100ML | 4 | 8 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  | 05.01.05.01.004 | MENZURA STEKLENA VISOKA 1000ML | 8 | 16 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  | 05.01.05.01.005 | MENZURA STEKLENA VISOKA 250ML | 2 | 4 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  | 05.01.05.01.006 | MENZURA STEKLENA VISOKA 50ML | 4 | 8 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  | 05.01.05.01.007 | MENZURA STEKLENA VISOKA 2000ML | 4 | 8 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  | VREDNOST 5. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
6 | 05.01.06.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- NASTAVKI ZA PIPETE BIOHIT | 05.01.06.01.001 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE BIOHIT 0,5-10 MCL, nesterilni, brez filtra, kat. 781349, flexi bulk | 2000 | 4000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  | 05.01.06.01.002 | NASTAVKI ORIGINAL BIOHIT 10 ML, nesterilni, brez filtra, kat. LH-780316, flexi bulk tips | 2000 | 4000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  | 05.01.06.01.003 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE BIOHIT 200 MCL, nesterilen, brez filtra, OPTIFIT -960 tipsov kat.LH-B790204 | 31000 | 62000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  | 05.01.06.01.004 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE BIOHIT 100-5000 MCL, nesterilni, brez filtra, flexi bulk tips, kat.780308 | 2000 | 4000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  | 05.01.06.01.005 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE BIOHIT 50-1000 mcl, nesterilni, brez filtra,OPTIFIT A 480, kat. LH -B791004 | 47000 | 94000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  | VREDNOST 6. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
7 | 05.01.07.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- NASTAVKI ZA PIPETE EPPENDORF | 05.01.07.01.001 | NASTAVKI ORIGINAL EPPENDORF 50-1000 MCL,nesterilni, brez filtra, kat. 0030000919, flexi bulk tips | 2000 | 4000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  | 05.01.07.01.002 | NASTAVKI ORIGINAL EPPENDORF 100- 5000 mcl, nesterilen, brez filtra, kat. 0030000978, flexi bulk tips | 7000 | 14000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  | 05.01.07.01.003 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE EPPENDORF 2-200 MCL, nesterilen, brez filtra, kat. 0030000870, flexi bulk tips | 5000 | 10000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  | VREDNOST 7. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
8 | 05.01.08.01-NASTAVKI ZA PIPETE SOCOREX | 05.01.08.01.001 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE SOCOREX 0,5 - 5 ML, SX0256, kat. 312.05B | 12000 | 24000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  | 05.01.08.01.002 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE SOCOREX 1000 MCL,SX1422, nesterilni, brez filtra, kat.3070.1000B | 12000 | 24000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  | 05.01.08.01.003 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE SOCOREX 200 MCL, SX1423, nesterilni, brez filtra, kat. 3070.0200B | 12000 | 24000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  | 05.01.08.01.004 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE SOCOREX 200 MCL, SX1423, nesterilni, brez filtra, kat. 3070.0200R | 1000 | 2000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  | VREDNOST 8 SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
9 | 05.01.09.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- TARILNICE | 05.01.09.01.001 | PESTILO PORCELANASTO 115MM | 2 | 4 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  | 05.01.09.01.002 | PESTILO PORCELANSATO 150MM | 10 | 20 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  | 05.01.09.01.003 | TARILNICA PORC. 90X55 | 6 | 12 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  | 05.01.09.01.004 | TARILNICA PORCELAN 63X40 | 100 | 200 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  | VREDNOST 9. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
10 | 05.01.10.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- PIPETE MERILNE | 05.01.10.01.001 | PIPETA MERILNA 1ML | 1 | 2 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  | 05.01.10.01.002 | PIPETA MERILNA 2ML | 10 | 20 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  | 05.01.10.01.003 | PIPETA MERILNA 10ML | 19 | 38 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  | 05.01.10.01.004 | PIPETA MERILNA 5ML | 1 | 2 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  | VREDNOST 10. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
11 | 05.01.11.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- POKROVNA IN PREDMETNA STEKLA | 05.01.11.01.001 | POKROVNA STEKLA 24X24 | 200000 | 400000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  | 05.01.11.01.002 | POKROVNA STEKLA 24X50 | 280000 | 560000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  | 05.01.11.01.003 | PREDMETNA STEKLA 76X26 MATIRANA | 120000 | 240000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  | VREDNOST 11 SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
12 | 05.01.12.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- RAZKUŽEVALNIKI | 05.01.12.01.001 | RAZKUŽEVALNIK 200X150X100 | 2 | 4 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  | 05.01.12.01.002 | RAZKUŽEVALNIK 290X300X200 8L173,24 | 6 | 12 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  | 05.01.12.01.004 | RAZKUŽEVALNIK 300X200X125 | 30 | 60 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  | 05.01.12.01.005 | RAZKUŽEVALNIK 500X340X100 | 2 | 4 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  | VREDNOST 12 SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
13 | 05.01.13.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- STOJALA ZA EPRUVETE | 05.01.13.01.001 | STOJALO ZA EPRUVETE Fi 18/12 epruvet | 20 | 40 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  | 05.01.13.01.002 | STOJALO ZA EPRUVETE FI 16MM, za 50-60 epruvet | 20 | 40 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  | 05.01.13.01.003 | STOJALO ZA EPRUVETE FI 13MM, za 84 epruvet | 4 | 8 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  | 05.01.13.01.004 | STOJALO ZA EPRUVETE FI14 X 24 ŽIČNO | 10 | 20 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  | 05.01.13.01.005 | STOJALO ZA EPRUVETE FI18 X 48 ŽIČNO/PLAS. | 10 | 20 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  | 05.01.13.01.006 | STOJALO, ZA 12 EPRUVET, PLEKSI STEKLO (ZA EPRUVETE PREMERA 18 MM) | 40 | 80 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  | 05.01.13.01.007 | STOJALO MINI ZA PIPETE-GRAY STOJALO ZA PIPETE | 4 | 8 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  | VREDNOST 13. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
14 | 05.01.14.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- VRČI | 05.01.14.01.001 | VRČ PVC 1000ML | 30 | 60 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  | 05.01.14.01.002 | VRČ MERILNI PP GRADUIRAN 2000ML | 20 | 40 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  | 05.01.14.01.003 | VRČ PVC 3000ML | 50 | 100 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  | 05.01.14.01.004 | VRČ MERILNI PP GRADUIRAN 5000ML | 10 | 20 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  | VREDNOST 14. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
15 | 05.01.15.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- POSODICE | 05.01.15.01.001 | POSODICA REAK.0.5ML | 18000 | 36000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  | 05.01.15.01.002 | POSODICA REAK.1.5ML | 8000 | 16000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  | VREDNOST 15. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
16 | 05.01.16.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- ŠKATLE ZA PREDMETNA STEKLA | 05.01.16.01.001 | ŠKATLA ZA PREDMETNA STEKLA 76X26mm (za 25kd) | 5 | 10 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  | 05.01.16.01.002 | ŠKATLA ZA PREDMETNA STEKLA - ZA 100 KD | 5 | 10 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  | 05.01.16.01.003 | ŠKATLA ZA PREDMETNA STEKLA - ZA 50 KD | 20 | 40 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  | 05.01.16.01.004 | POSODICA(kaseta) PVC ZA PREDMETNA STEKLA ( za 5 stekel) | 100 | 200 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  | VREDNOST 16. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
17 | 05.01.17.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- EPRUVETE BACTO | 05.01.17.01.001 | EPRUVETA BACTO 16X160MM, okroglo dno, steklo. | 1600 | 3200 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  | VREDNSOT 17. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
18 | 05.01.18.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- EPRUVETE PS | 05.01.18.01.001 | EPRUVETA PS 16X100, okroglo dno | 64000 | 128000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  | 05.01.18.01.002 | EPRUVETA PS ZA CENTRIFUGO 12ML, konično dno, graduirana, nesterilna, brez navoja in brez zamaška | 120000 | 240000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  | 05.01.18.01.003 | EPRUVETA PS 12X75, 5 ML, okroglo dno | 28000 | 56000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  | 05.01.18.01.004 | ZAMAŠEK PVC ZA EPRUVETE FI 12 | 110000 | 220000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  | 05.01.18.01.005 | ZAMAŠEK PVC ZA EPRUVETE FI 13 | 109000 | 218000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  | VREDNSOT 18. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
19 | 05.01.19.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- EPRUVETE PS | 05.01.19.01.001 | EPRUVETA PS 13X75, 5 ML, okroglo dno, kompatibilna s predanalitskim sistemom Cobas p 612 | 600000 | 1200000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  | 05.01.19.01.002 | ZAMAŠEK PVC ZA EPRUVETE FI 16 | 21000 | 42000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  | VREDNOST 19. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
20 | 05.01.20.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- EPRUVETE PP | 05.01.20.01.001 | EPRUVETA CENTRIF.PP 50ML STERIL.ASEPT. | 1500 | 3000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  | 05.01.20.01.002 | EPRUVETA CENTRIF.PP 50ML NESTER. GRADUIRANA | 2500 | 5000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  | 05.01.20.01.003 | EPRUVETA STEKLENA 10X100 MM. BREZ ROBA, DEBELINA STENE 0,9 MM) | 2000 | 4000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  | VREDNOST 20. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
21 | 05.01.21.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- FILTRI | 05.01.21.01.001 | FILTER MINISART NML, 26 mm, SFCA membrana, Velikost por: 0.8 μm, sterilen | 2000 | 4000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  | VREDNOST 21. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
22 | 05.01.22.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- STERILNI NASTAVEK ZA ODVZEM HEMOKULTURE | 05.01.22.01.001 | STERILNI NASTAVEK ZA ODVZEM HEMOKULTURE Z METULJČKOM 21 Gx 3/4, 200 mm | 6000 | 12000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | iz EN
22 |  |  | VREDNOST 22. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
23 | 05.01.23.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- FILTER PAPIR | 05.01.23.01.001 | FILTER PAPIR V POLAH ( KREP) 580X580MM. Razred: 5H/N. Čas filtriranja: hitro – 3 sec. Mokra moč pokanja: >40kPa. Debelina: 0,28 mm. Ohranjanje delcev: >40µm. Material: >95% alpha-celuloza. | 140 | 280 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  | VREDNOST 23. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
24 | 05.01.24.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- KAPILARE HEPARIN | 05.01.24.01.001 | KAPILARA HEPARIN 75MM | 1000 | 2000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  | VREDNOST 24. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
25 | 05.01.25.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- KIVETE, PIPETE | 05.01.25.01.001 | KIVETA STEKLENA za barvanje objektnih stekelc ( dimenzije 76x26 mm) , s pokrovom dimenzija kivete je 85x70x45 mm. | 20 | 40 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  | VREDNOST 25. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
26 | 05.01.26.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL-PARAFILM | 05.01.26.01.001 | PARAFILM 10CMX38MM | 70 | 140 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  | VREDNOST 26. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
27 | 05.01.27.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL-PIPETE PASTEUR | 05.01.27.01.001 | PIPETA PASTER PE 3ML | 280000 | 560000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  | VREDNOST 27. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
28 | 05.01.28.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL-PIPETE | 05.01.28.01.001 | EPRUVETA ZA SEDIMETACIJO 1,6 ml, Na citrat 0,129 M, 13X75 mm, papirna nalepka | 40000 | 80000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  | 05.01.28.01.002 | PIPETA SEDIKO | 30000 | 60000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  | 05.01.28.01.003 | PIPETA VACUPETA | 2000 | 4000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  | VREDNOST 28. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
29 | 05.01.29.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- RAZNO | 05.01.29.01.001 | SPREY KAVO 500 ML | 40 | 80 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  | 05.01.29.01.002 | ŠČETKA ZA EPRUVETE Z VOLNENO KONICO 10MM | 400 | 800 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  | 05.01.29.01.003 | TERMOMTER ALKOHOLNI OD 0-100 ˚ C | 5 | 10 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  | 05.01.29.01.004 | URINOMETER PO VOGLU | 3 | 6 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  | 05.01.29.01.005 | ŽOGICA ZA PIPETIRANJE UNIVERZALNA | 6 | 12 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  | VREDNOST 29. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
30 | 05.01.30.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- BRIZGE Z AVTOMATSKIM VENTILOM | 05.01.30.01.001 | BRIZGA z avtomatskim ventilom ter iglo z integriranim zaklepom PAAK 22G. Brizga 3 ml z dodanim aditivom Ca balansiran heparin, razpršen po steni brizge. Set mora vsebovati iglo 0,7x25mm z vgrajenim varsnostnim zaklepom na igli ter zamašek, ki omogoča dobro zapiranje brizge z zunanje strani. | 10000 | 20000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  | VREDNOST 30. SKLOP: | [7 empty] | 0 | 0
31 | 05.01.31.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- LANCETE ZA KAPILARNI ODVZEM | 05.01.31.01.001 | Lanceta za kapilarni odvzem krvi z varnim mehanizmom, samosprožilne ob dotiku na odvzemno mesto, ergonomsko oblikovane, igla 30G x 1,5 mm | 150000 | 300000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  | 05.01.31.01.002 | Lanceta za kapilarni odvzem krvi z varnim mehanizmom, samosprožilne ob dotiku na odvzemno mesto, ergonomsko oblikovane, igla 21G x 1,8 mm | 90000 | 180000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  | 05.01.31.01.003 | Lanceta za kapilarni odvzem krvi z varnim mehanizmom, samosprožilne ob dotiku na odvzemno mesto, ergonomsko oblikovane, rezilo 1,5 x 2,0 mm | 7500 | 15000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  | VREDNOST 31. SKLOP: | [7 empty] | 0 | 0
32 | 05.02.01.01 - EPRUVETE ZA KAPILARNI ODVZEM | 05.02.01.01.001 | EPRUVETA ZA KAPILARNi ODVZEM Z INTEGRIRANIM LIJEM, prosojna plastika, graduirana 200-400 mikro litrov, litijev heparin, za BIKARBONAT (HCO3) | 50 | 100 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  | EPR. PLAZMA LIHEP. 6 ML ZEL PL 13X100 | 400 | 800 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  | 05.02.01.01.002 | EPRUVETA ZA ODVZEM MALIH KOLIČIN KAPILARNE ( ALI VENOZNE) KRVI PRI NOVOROJENČKIH, integriran lij, Fluorid/EDTA za LAKTAT – sivi zamašek | 700 | 1400 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  | 05.02.01.01.003 | EPRUVETA ZA ODVZEM MALIH KOLIČIN KAPILARNE ( ALI VENOZNE) KRVI PRI NOVOROJENČKIH, integriran lij, 400-600 nl, z gelom, ZA BIOKEMIJO. | 5600 | 11200 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  | 05.02.01.01.004 | EPRUVETA ZA KAPILARNI ODVZEM Z INTEGRIRANIM LIJEM IN PREBODLJIVIM ZAMAŠKOM, 13X 75 mm, za avtomatiziran proces z dodanim suhim aditivom K2EDTA , graduirana 250-500 mikro litrov- dokazilo o kompatibilnosti z aparatom. | 5200 | 10400 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  | VREDNOST 32. SKLOP: | [7 empty] | 0 | 0
33 | 05.02.02.01 - EPRUVETE ZA VAC. ODVZEM volumni +-0,5 ml do 1,0 ml | 05.02.02.01.001 | EPRUVETA ACD 6 ml STEKLENA 13x100 mm | 16000 | 32000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.002 | EPRUVETA ZA HEMATOLOGIJO 6 ML, K2EDTA, 13 x 100 mm, papirna nalepka | 84000 | 168000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.003 | EPRUVETA ZA BIOKEMIJO 8,5-9 ML clot.act.GEL 16X100 mm | 4000 | 8000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.004 | EPRUVETA ZA BIOKEMIJO 5 ML clot.act. GEL 13X100 mm | 220 | 440 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.005 | EPRUVETA ZA BIOKEMIJO 9- 10 ML, clot.act. , 16 x 100 mm papirna nalepka | 6400 | 12800 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.006 | EPRUVETA ZA BIOKEMIJO 6 ML, clot.act., 13 x 100 mm papirna nalepka | 110000 | 220000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.007 | EPRUVETA BIOK RDEČA 4ml clot.act. 13X75 mm papirna nalepka | 225000 | 450000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.008 | EPRUVETA ZA BIOKEMIJO 2 ML, clot.act., 13 x 75 mm | 8500 | 17000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.009 | EPRUVETA BREZ ADITIVA 11ml 16X100 mm papirna nalepka | 5500 | 11000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.010 | EPRUVETA BREZ ADITIVA 6 ML 13x100 mm prebodljiv zamašek papirna nalepka | 24000 | 48000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.011 | EPRUVETA 2-3 ML, 13 x 75 mm, brez aditiva | 45000 | 90000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.012 | EPRUVETA ZA PLAZMO 2 ML, Litij Heparin, 13 x 75 mm, papirna nalepka | 12000 | 24000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.013 | EPRUVETA ZA GLUKOZO 2 ML PLAST oksalat/EDTA 13X75 mm papirna nalepka | 35000 | 70000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.014 | EPRUVETA ZA KOAGULACIJO 3 ML, Na citrat 0,109M, 13X75mm papirna nalepka, minimalni prazni volumen v epruveti po odvzemu krvi | 2000 | 4000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.015 | EPRUVETA ZA KOAGULACIJO 1,8 ML, Na citrat 0,109 M, 13 x 75 mm, papirna nalepka, minimalni prazni volumen v epruveti po odvzemu krvi | 12000 | 24000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.016 | EPRUVETA ZA HEMATOLOGIJO K3EDTA 2ML 13 X 75 mm, papirna nalepka | 250000 | 500000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.017 | EPRUVETA ZA DOLOČANJE ELEMENTOV V SLEDOVIH, K2EDTA. 6 ml, 13x100mm papirna nalepka | 800 | 1600 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.018 | EPRUVETA K2EDTA HEMAT. 9-10 ml 16x100mm papirna nalepka | 200 | 400 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.019 | EPRUVETA BREZ ADITIVA ZA URIN 10,5 - 11 ml, 16X100 mm prebodljiv zamašek papirna nalepka | 800 | 1600 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.02.02.01.020 | EPRUVETA ZA BIOKEMIJO RDEČA STEKL 5 ML 13X75 mm (iz vzamemo iz zaprtega sklopa) | 10000 | 20000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 | 05.03.01.01 - MATERIAL ZA VAC ODVZEM | 05.03.01.01.001 | Adapter luer, sterilen za enkratno uporabo pri luer iglah ali brizgalkah, če nadaljujemo z rekord nastavki. | 112000 | 224000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.03.01.01.002 | Igla z ventilom, sterilna za enkratno uporabo za odvzem krvi na vakum, primerno ostra. 0,8x38 mm, 21G | 60000 | 120000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.03.01.01.003 | IGLA Z VENTILOM, sterilna za enkratno uporabo za odvzem krvi na vakum, primerno ostra. 0.7x38 mm, 22G | 1000 | 2000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.03.01.01.004 | Nastavek za igle za enkratno uporabo. | 8000 | 16000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.03.01.01.005 | IGLA Z VENTILOM, sterilna za enkratno uporabo za odvzem krvi na vakum z integriranim zaklepom za igle, 21G | 1000 | 2000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.03.01.01.006 | IGLA ZA ODVZEM KRVI 21 G z dobro vidno kapilaro,z integriranim zaklepom na igli, za varno zapiranje igle takoj po odstranitvi iz vene 0,8x25 mm. | 16000 | 32000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.03.01.01.007 | METULJČEK ZA ODVZEM KRVI, z luer adapterjem 21 G 0,8 X 19 mm, dolžina katetra 18 cm z ročnim zapiranjem po odstranitvi iz vene. | 169000 | 338000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.03.01.01.008 | METULJČEK ZA ODVZEM KRVI, z avtomatskim varnostnim sistemom, ki se aktivira, ko je igla še v veni 23 G 0,6 X 19 mm, dolžina katetra 18 cm . Igla z povečanim notranjim premerom, ki omogoča dober pretok, z minimalnim nelagodjem pri vbodu za pacienta, za dostop do težkih ven (v skladu z ISO 9626 ali enakovredno). | 31000 | 62000 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 05.03.01.01.009 | Nastavek za igle za vac. odvzem, za večkratno uporabo, z možnostjo enoročnega izpusta igle iz držala kompatibilen z iglami. | 4600 | 9200 | KOS |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  | VREDNOST 33. SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
Žig in podpis ponudnika: