## Rekapitulacija
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  |  | datum: |  | December 2024
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
| 1.1 | ANTIVIBRACIJSKE MIZE | [5 empty] | 0
| 1.2 | MEDIJSKE CELICE | [5 empty] | 0
| 1.3 | KONSTRUKCIJA LAB. MIZ | [5 empty] | 0
| 1.4 | MOBILNE MIZE | [5 empty] | 0
| 1.5 | OMARE, KORITA, STOLI | [5 empty] | 0
| 1.6 | DELOVNE PLOŠČE | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
|  | DDV 22% | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ z DDV | [5 empty] | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[14 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[10 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo sklopa splošne laboratorijske opreme:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujene laboratorijske opreme:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Za proizvodnjo in montažo splošnega laboratorijskega pohištva:
| - načrtovanje in montaža laboratorijskega pohištva | EN 14056
| - delovni laboratorijski pulti | EN 13150
| - metode testiranja | EN 16121 in EN 16122
pohištva za uporabo v javnih prostorih
| - keramični pulti in korita | EN 12915, EN 12916 in
EN 14879-6
| - HPL pulti (npr. Trespa Top Lab+) | ISO 2812-1, ISO 4628-1, VDI 2083 Part 17
3. | Za medijske celice: | EN 13150
4. | Za varnostne omare: | ISO 2812-1, ISO 4628-1, VDI 2083 Part 17
| - ognjeodporne | EN 14470-1
| - za tehnične pline | EN 14470-2
5. | Za armature za vodo na laboratorijskih pultih in medijskih celicah: | EN 13792, EN 12898, ISO 228/1
6. | Za armature za pline na laboratorijskih pultih in medijskih celicah: | EN 12918-2
7. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE
8. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 15 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov.
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme naročniku.
3. Ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.
5. Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije, ki jo mora pravočasno predati projektantu v pregled in potrditev. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklope na hišne instalacijske sisteme (vse vrste voda, kanalizacija, tehnični plini, prezračevanje, električne instalacije, podatkovne inštalacije) ki bodo predpripravljeni v neposredni bližini lokacij priklopov, zagon in nastavitve ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
6. Pred pričetkom izdelave laboratorijskega pohištva mora izbran dobavitelj pripraviti vzorčne kose pohištva (Mock-Up), ki morajo vsebovati minimalno:
1. en sredinski pult, ki vsebuje:
- čelni element s pultom in pomivalnim koritom iz monolitne keramike z armaturami za hladno/toplo vodo, demi vodo, varnostnim tušem,
- zaščito proti pršenju iz varnostnega stekla na čelnem elementu
- dvostranski vzdolžni pult na C kovinskih podstavkih dolžine 2.400 mm z delovno površino iz Trespa Top Lab+, višine 900 mm in globine 750 mm
- medijsko celico dolžine 2.400 mm z električnim vtičnicami (navadne, DEA, UPS, 400 V 3F), podatkovnimi vtičnicami, 1x odjemnim mestom za tehnične pline (N2), linijske LED svetilke (2x po celotni dožnimi medijske celice – 2x2.400 mm), odlagalnimi policami
- podpultne omare na kolesih: 2x predalnik (1x600 + 1x900 mm širine), 2 omara (1x600 mm + 1x900 mm širine)
2. eno visečo omarico s polnimi krilnimi vrati dim. 600x350x760 mm (šxgxv)
3. eno tehtalno mizo dim. 900x750x750 mm (šxgxv)
Po potrditvi vzorčnih kosov opreme proizvajalec lahko pristopi k proizvodnji opreme.
7. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju opreme za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
8. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.
9. Čas popravila napak in okvar opreme je 14 dni.
10. Vsi načrti morajo biti izdelani v 3D programski opremi z obvezno omogočeno integracijo v BIM model stavbe z atributi, ki so določeni v BEP-u, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Dovoljena dimenzijska odstopanja opreme:
- pohištvena laboratorijska oprema (vse vrste omar, pulti, kovinska podnožja, tehtalne mize, medijske celice) morajo biti izdelani po standardu EN 14056 v predpisanih modulih. Zaradi modularne izvedbe odstopanj v dimenzijah ne sme biti razen v mejah dovoljenih toleranc ali če drugače ni zahtevano v opisih posameznih postavk.
- pri varnostnih omarah za shranjevanje vnetljivih snovi in jeklenk s tehničnimi plini (F90), kislin in baz (K/B), kombiniranih omar (F90-K/B) so dovoljene tolerance v mejah ±5% od navedenih dimenzij v popisih zaradi omejenega razpoložljivega prostora.
12. Medijske celice in pohištvena laboratorijska oprema mora biti zaradi modularne zasnove in medsebojne kompatibilnost izdelana s strani enega proizvajalca in iste proizvodne serije/linije kot. npr. Waldner SCALA, Köttermann EXPLORIS, Wesemann Delta 30, Labinterior PREGL SYSTEM ali enakovredno.

## 1.1 Antivibracijske mize
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: | december 2024
| 1.4.3. | POPIS OPREME
ANTIVIBRACIJSKE MIZE
Zap. | Koda | Opis | Kos | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | v EUR | v EUR
Laminatne tehtalne mize na kovinski konstrukciji
na neodvisnem, antivibracijskem, kovinskem podnožju z obtežitvijo. Podnožje mora biti ločeno od lesenega dela tehtalne mize zaradi možnega prenosa vibracij na tehtalno površino.
| NL.MA.12.75.90 | antivibracijska miza 120x75x90 cm | 2 |  | 0
x dimenzija: 120x75x90 cm
x za namestitev analitske tehtnice
x miza ima vgrajeno ločeno kamnito tehtalno ploščo z blažilnikom dimenzije min. 40x40 cm
x višinsko nastavljivo podnožje
x nosilnost: min 50kg
kot npr. LAB Interior Balance table
| NL.MA.90.60.80 | antivibracijska miza v mikroskopirnici | 20 |  | 0
x miza za delo z mikroskopom
x dimenzija: 90x60x80 cm
x izrez v delovni površini na sprednji strani
x masivna in stabilna kovinska nosilna konstrukcija
x vrtljiva kolesa z zaklepanjem, izdelano iz težkega hladno valjanega jekla in ima kaljene dvojne kroglične kanale za dodatno moč in izjemno dolgo življenjsko dobo. Pocinkan zaključek, odporen proti koroziji.
x spodnja polica
kot npr. Formaspace, Standard microscop table BASIX
| NL.MA.90.75.90 | antivibracijska miza 90x75x90 cm | 7 |  | 0
x dimenzija: 90x75x90 cm
x za namestitev analitske tehtnice
x miza ima vgrajeno ločeno kamnito tehtalno ploščo z blažilnikom dimenzije min. 40x40 cm
x višinsko nastavljivo podnožje
x nosilnost: min 50kg
kot npr. LAB Interior Balance table
0

## 1.2 Medijske celice
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: | december 2024
| 1.4.3. | POPIS OPREME
MEDIJSKE CELICE
Zap. | Koda | Opis | Kos | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | v EUR | v EUR
SPLOŠNI OPIS IZVEDBE
Opis lokacij:
Pred pričetkom izdelave in montaže opreme mora izbrani ponudnik opraviti ogled vsake posamezne lokacije, opraviti izmere za izvedbo, ugotovitil lokacije priključnih mest za priključevanje na hišne inštalacijske sisteme (električni priključek, vodovodni priključek, prezračevanje, ...)
IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE:
Izbrani ponudnik mora pred pričetkom fizične izdelave izdelati delavniško dokumentacijo za vsako napravo posebej.
Iz delavniške dokumentacije morajo biti razvidne dimenzije potek tras, izračuni in dimenzioniranje, potek trase profilov, cevovodov in električnih vodnikov, uporabljeni materiali in oprema, dokazila, ki bodo sestavni del Dokazila o zanseljivosti (DZO) - izjave o skladnosti, certifikati, ipd.
Izdelano delavniško dokumentacijo mora izbrani dobavitelj/proizvajalec pravočasno dostaviti v pregled odg. vodji projekta, odg. projektantu opreme laboratorijev, odg. projektantu strojnih in elektro inštalacij ter odg. nadzornikom.
Po pregledu in potrditvi delavniške dokumentacije zgoraj navedenih odgovornih oseb dobavitelj lahko pristopi k izvedbi in montaži.
Vse predaje in potrditve dokumentacije se izvajajo v pisni obliki (velja za vse udeležence) in po protokolu, ki ga določi naročnik (npr. Dalux)
IZVAJANJE DEL NA OBJEKTU:
Izvajanje del na objektu mora potekati usklajeno z izvajanjem ostalih del na objektu. Za koordinacijo skrbi glavni izvajalec del na objektu, če ne bo drugače dogovorjeno.
Trase poteka vodov morajo biti usklajene s potekom ostalih tras inštalacijskih vodov. Križanja treba izvajati na ustreznih razdaljah.
Vse spremembe poteka tras ali drugih podatkov, ki se bodo razlikovale od tistih v delavniški dokumentaciji je treba pravočasno sporočiti in uskladiti pred pričetkom izvajanja del po spremenjeni dokumenetaciji.
Izvajalec del mora poskrbeti za dnevno ločevanje in odvažanje odpadkov na ustrezno deoponijo odpadkov.
Za vse vrste odpadkov mora pridobiti evidenčne liste, ki bodo priloga Dokazilu o zanesljivosti (DZO).
Izvajalec mora voditi Gradbeni dnevnik skladno s pravili stroke, ki bo priloga DZO.
Izvajalec del mora zagotoviti končno čiščenje.
PREIZKUS DELOVANJA, MERITVE, TESTIRANJA, NASTAVITVE DELOVANJA IN ŠOLANJE UPORABNIKOV
Po zaključku montaže mora izvajalec del oz. dobavitelj opraviti zagon naprave, preveriti delovanje sistemov, opraviti teste.
Za vsa opravljena testiranja in meritve morajo biti izdelana poročila, ki bodo sestavni del DZO
Pred primopredajo naročniku, mora dobavitelj izvesti šolanje uporabnikov, ki se zapisniško evidentira in priloži k primopredajni dokumentaciji.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati vnos, montaži in priklop na hišni sistem vseh potrebnih instalacij. Upoštevati je ves potrebno material in delo do izvedbe uspešnega testa delovanja naprave.
Vsi priključki bodo pripeljani v prostor montaže. Za priklop naprav upoštevati dolžine razvodov cca 3m.
Izdelati je potrebno delavniško dokumentacijo montaže naprav, ki jo potrdi projektant.
Medijske celice - dvostranske na sredinskih pultih
Energijske celice morajo imeti dokazilo, da ustrezajo zahtevam standardov:
x DIN EN 13150 : 2001
Energijska celica, dvostranska, dvovišinska z 2 odlagalnima policama in energijskim
kanalom.
Energijska celica je sestavljena iz nosilnih cevi. Nosilni elementi so prašno barvani,
Na nosilno konstrukcijo je pritrjen energijski kanal iz ekstrudiranega vlečenega aluminija ali iz
prašno barvane pločevine z epoxy barvo. Energijski kanal je poševno prirezan, prašno barvan,
Med kanalom energijske celice in pultom ne sme biti ovir razen vertikalnih nosilcev celice.
Energetska celica mora imeti, nad nivojem dlovne površine dve polici, in sicer, reagenčno iz mrežnega ali varnostnega stekla ter odlagalno iz fenol laminatne plošče. Zgornja odlagalna površina mora biti nastavljiva po višini.
Vsaka energijska celica mora imeti predvgrajene razvode za pline in električne priključke.
Izvajalec ponudi tudi vse priključne spojke (fitinge), ventile, cevi ter elektro in podatkovne
kable potrebne za priključitev celice na najbližje priključno mesto ter priklop celice na vse
instalacijske sisteme. Vsi dovodi (cevi za pline, elektrika in podatkovni vodniki bodo
predpripravljeni na stropovih. Kvaliteta in tip materiala za cevi, ki jih nabavi in vgradi izvajalec
tehnološke opreme v celice mora biti kompatibilna materialu in tipu cevi vgrajenem na
objektu. Lokacije priključnih mest in tip materiala so razvidni iz načrta strojnih instalacij.
V sklopu celice morajo biti upoštevani vertikalni kanali v podaljšku vertikalnega nosilca celice
v katerih se vodijo cevi in električni vodniki od stropa do celice. Potrebno število vertikalnih
kanalov oceni ponudnik sam glede na število priključkov na posamezni celici in dimenzije
preseka kanalov.
Dobavitelj opreme mora v ceni upoštevati koordinacijo in sodelovanje z generalnim
izvajalcem strojnih, elektro in CNS instalacij pred dobavo v fazi montaže in prikljapljanja energijskih celic ter ob izvajanju meritev.
V energijski kanal so vgrajene električne vtičnice z zaščitnim pokrovom (varnostni razred IP44), varnostno stikalo - fit za posamično dvojno vtičnico, vgrajeno v okvir z zaščitnim pokrovom (varnostni razred IP44), dvojne podatkovne vtičnice z zaščitnim pokrovom. Število priključkov je razvidno v načrtu elektro in strojnih instalacij.
V energijski kanal so vgrajeni priključki za tehnične pline.
Ohišje armature je izdelano iz korozijsko odpornega polipropilena GF30 ali enakovrednega
materiala. Tesnila PTFE, notranji deli iz nerjavečega jekla. Armature morajo imeti
potrdilo o 100% tesnosti, ki se preveri s helijem. Vključno navojne montažne spojke za
priključno cev.
Končni elementi - armature za laboratorijske tehnične pline v kvaliteti kot npr. Messer EM55 ali enakovredno.
Armatura vključuje ploščico z oznako tehničnega plina in izvaja naslednje funkcije: zapiranje plina oz. vsebuje:
x zapornim ventil,
x končni dozirni ventil
Ohišje armature je izdelano iz korozijsko odpornega polipropilena GF30 ali enakovrednega
materiala. Tesnila PTFE, notranji deli iz medenine in nerjavnega jekla. Armature morajo imeti
potrdilo o 100% tesnosti, ki se preveri s helijem. Vključno z navojno montažno spojko za priključno cev.
Število priključkov je razvidno v načrtu elektro in strojnih instalacij.
Vsaka energijska celica mora vključevati vse spojne elemente, objemke, pipe, konektorje za elektroinštalacije, varovalke, hitre spojke itd., kar je potrebno glede na predvideno število
priključkov posamezne energijske celice (elektro in strojnih), z možnostjo nadgradnje sistema (dodajanje vtičnic, podatkovnih vtičnic, plinskih priključkov...).
Delavniške risbe posamezne energijske celice nariše izbrani proizvajalec in jih pred izdelavo odda v pregled projektantu.
Medijske celice - stropne
Stropni kanali so pritrjeni v strop.
Vedno so dvostranski.
Dimenzije:
dolžina: cca 600,900,1200,1500 mm
Vsak stropni kanal mora imeti predvgrajene razvode za pline in električne priključke.
Izvajalec ponudi tudi vse priključne spojke (fitinge), ventile, cevi ter elektro in podatkovne
kable potrebne za priključitev kanala na najbližje priključno mesto ter priklop kanala na vse
instalacijske sisteme. Vsi dovodi (cevi za pline, elektrika in podatkovni vodniki bodo
predpripravljeni na stropovih. Kvaliteta in tip materiala za cevi, ki jih nabavi in vgradi izvajalec
tehnološke opreme v kanale mora biti kompatibilna materialu in tipu cevi vgrajenem na
objektu. Lokacije priključnih mest in tip materiala so razvidni iz načrta strojnih instalacij.
Ponudniki morajo v ponudbi upoštevati priklop vseh medijev, električnih instalacij in
podatkovnih instalacij, ki so v sklopu energijske kanala na hišno instalacijo.
V sklopu kanala morajo biti upoštevani vertikalni kanali,
v katerih se vodijo cevi in električni vodniki od stropa do kanala. Potrebno število vertikalnih
kanalov oceni ponudnik sam glede na število priključkov na posameznem kanalu in dimenzije
preseka kanalov.
Dobavitelj opreme mora v ceni upoštevati koordinacijo in sodelovanje z generalnim
izvajalcem strojnih, elektro in CNS instalacij pred dobavo v fazi montaže in prikljapljanja stropnih kanalov ter ob izvajanju meritev.
V stropni kanal so vgrajene električne vtičnice z zaščitnim pokrovom (varnostni razred IP44), varnostno stikalo - fit za posamično dvojno vtičnico, vgrajeno v okvir z zaščitnim pokrovom (varnostni razred IP44), dvojne podatkovne vtičnice z zaščitnim pokrovom. Število priključkov je razvidno v načrtu elektro in strojnih instalacij.
V stropni kanal so vgrajeni priključki za tehnične pline.
Ohišje armature je izdelano iz korozijsko odpornega polipropilena GF30 ali enakovrednega
materiala. Tesnila PTFE, notranji deli iz medenine. Armature morajo imeti
potrdilo o 100% tesnosti, ki se preveri s helijem. Vključno navojne montažne spojke za
priključno cev.
Končni elementi - armature za laboratorijske tehnične pline (armatura za montažo na steno digestorija) v kvaliteti kot npr. Messer EM55 ali enakovredno.
Armatura vključuje ploščico z oznako tehničnega plina in izvaja naslednje funkcije: zapiranje plina oz. vsebuje:
x zapornim ventil,
x končni dozirni ventil
Ohišje armature je izdelano iz korozijsko odpornega polipropilena GF30 ali enakovrednega
materiala. Tesnila PTFE, notranji deli iz medenine. Armature morajo imeti
potrdilo o 100% tesnosti, ki se preveri s helijem. Vključno z navojno montažno spojko za priključno cev.
Število priključkov je razvidno v načrtu elektro in strojnih instalacij.
Vsak stropni kanal mora vključevati vse spojne elemente, objemke, pipe, konektorje za elektroinštalacije, varovalke, hitre spojke itd., kar je potrebno glede na predvideno število
priključkov posameznega kanala (elektro in strojnih), z možnostjo nadgradnje sistema (dodajanje vtičnic, podatkovnih vtičnic, plinskih priključkov...).
Delavniške risbe posameznega stropnega kanala nariše izbrani proizvajalec in jih pred izdelavo odda v pregled projektantu.
| NL.MC.Box.15.90.p1 | medijska celica, talna, box | 7 |  | 0
x dolžina 150cm, za mizo višine 90cm
x 16 vtičnic za moč, 230V
x 2 dvojni komunikacijski vtičnici
x ozemljitev
x 1 plinska armatura
x vertikalni kanal na vsaki strani mize z vmesno mostno povezavo
x na povezavo vgrajena škatla z električnimi priključki
x na povezavo vgrajena plinska armatura
kot npr.: MomoLine, Okvir za razvod instalacij / banchi con fascia
kot npr.: MomoLine, Škatla za električne priključke / Utility box
kot npr.: MomoLine, Plinska armatura na okvirju / fascia con rubinetto gas
| NL.MC.Box.15.90.p2 | medijska celica, talna, box | 2 |  | 0
x dolžina 150cm, za mizo višine 90cm
x 16 vtičnic za moč, 230V
x 2 dvojni komunikacijski vtičnici
x ozemljitev
x 2 plinski armaturi
x vertikalni kanal na vsaki strani mize z vmesno mostno povezavo
x na povezavo vgrajena škatla z električnimi priključki
x na povezavo vgrajena plinska armatura
kot npr.: MomoLine, Okvir za razvod instalacij / banchi con fascia
kot npr.: MomoLine, Škatla za električne priključke / Utility box
kot npr.: MomoLine, Plinska armatura na okvirju / fascia con rubinetto gas
| NL.MC.Box.18.90.p1 | medijska celica, talna, box | 4 |  | 0
x dolžina 180cm, za mizo višine 90cm
x 16 vtičnic za moč, 230V
x 2 dvojni komunikacijski vtičnici
x ozemljitev
x 1 plinska armatura
x vertikalni kanal na vsaki strani mize z vmesno mostno povezavo
x na povezavo vgrajena škatla z električnimi priključki
x na povezavo vgrajena plinska armatura
kot npr.: MomoLine, Okvir za razvod instalacij / banchi con fascia
kot npr.: MomoLine, Škatla za električne priključke / Utility box
kot npr.: MomoLine, Plinska armatura na okvirju / fascia con rubinetto gas
| NL.MC.S.12.90.p3 | medijska celica, stropni most, kot npr.: Mikro+Polo, L.CSG.120.HXXX.205 | 2 |  | 0
x dolžina 120cm, za mizo višine 90cm
x 16 vtičnic za moč, 230V
x 2 dvojni komunikacijski vtičnici
x ozemljitev
x 3 plinske armature
x kanal razdeljen na dva prekata: plinski in električni
kot npr.: Mikro+Polo, L.CSG.120.HXXX.205
| NL.MC.S.15.90.p3 | medijska celica, stropni most, kot npr.: Mikro+Polo, L.CSG.150.HXXX.205 | 1 |  | 0
x dolžina 150cm, za mizo višine 90cm
x 16 vtičnic za moč, 230V
x 2 dvojni komunikacijski vtičnici
x ozemljitev
x 3 plinske armature
x kanal razdeljen na dva prekata: plinski in električni
kot npr.: Mikro+Polo, L.CSG.120.HXXX.205
| NL.MC.T.09.90.p1 | medijska celica, talni most za otok, kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.090.IBOX.205 | 1 |  | 0
x dolžina 90cm, za mizo višine 90cm
x 12 vtičnic za moč
x 2 dvojni komunikacijski vtičnici
x ozemljitev
x 1 plinska armatura
x kanal razdeljen na dva prekata: plinski in električni
kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.090.IBOX.205
| NL.MC.T.12.90.p1 | medijska celica, talni most za otok, kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.120.IBOX.205 | 2 |  | 0
x dolžina 120cm, za mizo višine 90cm
x 12 vtičnic za moč
x 2 dvojni komunikacijski vtičnici
x ozemljitev
x 1 plinska armatura
x kanal razdeljen na dva prekata: plinski in električni
kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.090.IBOX.205
| NL.MC.T.12.90.p2 | medijska celica, talni most za otok, kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.120.IBOX.205 | 2 |  | 0
x dolžina 120cm, za mizo višine 90cm
x 12 vtičnic za moč
x 2 dvojni komunikacijski vtičnici
x ozemljitev
x 2 plinski armaturi
x kanal razdeljen na dva prekata: plinski in električni
kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.090.IBOX.205
| NL.MC.T.15.90.p1 | medijska celica, talni most za otok, kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.150.IBOX.205 | 9 |  | 0
x dolžina 150cm, za mizo višine 90cm
x 12 vtičnic za moč
x 2 dvojni komunikacijski vtičnici
x ozemljitev
x 1 plinska armatura
x kanal razdeljen na dva prekata: plinski in električni
kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.090.IBOX.205
| NL.MC.T.15.90.p2 | medijska celica, talni most za otok, kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.150.IBOX.205 | 35 |  | 0
x dolžina 150cm, za mizo višine 90cm
x 12 vtičnic za moč
x 2 dvojni komunikacijski vtičnici
x ozemljitev
x 2 plinski armaturi
x kanal razdeljen na dva prekata: plinski in električni
kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.090.IBOX.205
| NL.MC.T.15.90.p6 | medijska celica, talni most za otok, kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.150.IBOX.205 | 3 |  | 0
x dolžina 150cm, za mizo višine 90cm
x 12 vtičnic za moč
x 2 dvojni komunikacijski vtičnici
x ozemljitev
x 6 plinskih armatur
x kanal razdeljen na dva prekata: plinski in električni
kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.090.IBOX.205
| NL.MC.T.18.90.p1 | medijska celica, talni most za otok, kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.180.IBOX.205 | 5 |  | 0
x dolžina 180cm, za mizo višine 90cm
x 12 vtičnic za moč
x 2 dvojni komunikacijski vtičnici
x ozemljitev
x 1 plinska armatura
x kanal razdeljen na dva prekata: plinski in električni
kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.090.IBOX.205
| NL.MC.T.18.90.p3 | medijska celica, talni most za otok, kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.180.IBOX.205 | 1 |  | 0
x dolžina 180cm, za mizo višine 90cm
x 12 vtičnic za moč
x 2 dvojni komunikacijski vtičnici
x ozemljitev
x 3 plinske armature
x kanal razdeljen na dva prekata: plinski in električni
kot npr.: Mikro+Polo, L.ECG.090.IBOX.205
| NV.STAT.04 | stropni stativ v vajalnici | 21 |  | 0
Medijski steber
Kanal za medije mora biti neprepusten za tekočino in zaprt z vseh strani. Zaščita pred brizganjem vode v skladu z IP44 mora biti zagotovljena in preverjena. Dimenzije stropnega sistema Širina: približno 350 mm Globina: približno 350 mm Višina: približno 250 mm Kasnejša dodajanje instalacijskih elementov mora biti mogoče brez razdiranja medijskih celic. Odjemne točke so običajno na višini cca 2,10 m. Ohišje medisjke celice je iz jeklene pločevine, prašno lakirano, omogočena mora biti fleksibilna montaža (navojne palice, sidrne letve ali podobno; med montažo je potrebno upoštevati obstoječe instalacije na mestu vgradnje, kot so npr. prezračevalni kanali). Obešenja morajo biti dimenzionirana tako, da prevzamejo vso potrebno težo. Dodatne opore je navadno težko namestiti zaradi gostote instalacijskih elementov na stropu.
Vertikalno razporejen medijski kanal kot osrednje dovodno mesto za distribucijske instalacijske elemente z odjemnimi točkami je praviloma nameščen nad delovno površino. Steber medija mora biti neprepusten za tekočino in zaprt z vseh strani. Zaščita pred brizganjem vode v skladu z IP44 mora biti zagotovljena in preverjena.
Opremljen s priključki :
- 8 x šuko vtičnica 230 V z pokrovom
- 8 x izenačitev potenciala,
- 2 x dvojna vtičnica za šibki tok (tipa RJ45)
kot npr. LAB Interior, stropni medijski stebriček
| NV.STAT.05 | stropni stativ v ambulanti za konje kombiniran | 9 |  | 0
| 1. | Medijski steber
Kanal za medije mora biti neprepusten za tekočino in zaprt z vseh strani. Zaščita pred brizganjem vode v skladu z IP44 mora biti zagotovljena in preverjena. Dimenzije stropnega sistema Dolžina: glejte na tlorisno dispozicijo Globina: približno 350 mm Višina: približno 250 mm Kasnejša dodajanje instalacijskih elementov mora biti mogoče brez razdiranja medijskih celic. Odjemne točke so običajno na višini cca 2,10 m. Ohišje medisjke celice je iz jeklene pločevine, prašno lakirano, omogočena mora biti fleksibilna montaža (navojne palice, sidrne letve ali podobno; med montažo je potrebno upoštevati obstoječe instalacije na mestu vgradnje, kot so npr. prezračevalni kanali). Obešenja morajo biti dimenzionirana tako, da prevzamejo vso potrebno težo. Dodatne opore je navadno težko namestiti zaradi gostote instalacijskih elementov na stropu.
Vertikalno razporejen medijski kanal kot osrednje dovodno mesto za distribucijske instalacijske elemente z odjemnimi točkami je praviloma nameščen nad delovno površino. Steber medija mora biti neprepusten za tekočino in zaprt z vseh strani. Zaščita pred brizganjem vode v skladu z IP44 mora biti zagotovljena in preverjena.
Opremljen s priključki :
- 4 x šuko vtičnica 230 V z pokrovom
- 4 x izenačitev potenciala,
- 1 x dvojna vtičnica za šibki tok (tipa RJ45)
kot npr. LAB Interior, stropni medijski stebriček
| 2. | električni podaljšek
- Ohišje iz lakiranega jekla in polimera - Stopnja zaščite IP65 - Vodoravni in navpični hod (odvisno od možnosti) - Od 1 do 12 vodnikov, od 1 mm² do 25 mm² - Kolektor 20A, 50A ali 100A odvisno od modela - Visokokakovostno jekleno vzmeti (dolgotrajno) - Dobavljeno brez pritrdilnega nosilca, vodila za kabel ali raglje (glejte možnosti) Možnosti so dostavljene razstavljene - Priložen kabel. Na voljo brez kabla (namestitev kabla na odgovornost stranke) - Temperatura uporabe - 5 °C/+50 °C - Maksimalna hitrost navijanja: 30 m/minuto - Izolacijska napetost kolektorja 2,5 kV - dolžina 22m - za tri različne kable
kot npr. Cable Equipments, Avtomatski navijalec Steel 500
| 3. | podaljšek za O2
Največji tlak do 10 barov Dolžina: brez cevi do 8 metrov Notranji Ø cevi: od 8 do 25 mm (od 5/16’’ do 1’’) Delovna temperatura: od -5°C do +50°C Vrsta cevi: PVC Ohišje iz aluminija in lakiranega jekla Izbirna fiksna prirobnica Stop zatič (odstranljiv) Kabelski vodnik
kot npr. SUPERREEL, Chemical hose reel, Medical oxygen hose reel, ASSH370D
| NV.STAT.07 | stropni stativ v secirnici kombiniran | 7 |  | 0
| 1. | Medijski steber
Kanal za medije mora biti neprepusten za tekočino in zaprt z vseh strani. Zaščita pred brizganjem vode v skladu z IP44 mora biti zagotovljena in preverjena. Dimenzije stropnega sistema Dolžina: glejte na tlorisno dispozicijo Globina: približno 350 mm Višina: približno 250 mm Kasnejša dodajanje instalacijskih elementov mora biti mogoče brez razdiranja medijskih celic. Odjemne točke so običajno na višini cca 2,10 m. Ohišje medisjke celice je iz jeklene pločevine, prašno lakirano, omogočena mora biti fleksibilna montaža (navojne palice, sidrne letve ali podobno; med montažo je potrebno upoštevati obstoječe instalacije na mestu vgradnje, kot so npr. prezračevalni kanali in tirno dvigalo). Obešenja morajo biti dimenzionirana tako, da prevzamejo vso potrebno težo. Dodatne opore je navadno težko namestiti zaradi gostote instalacijskih elementov na stropu.
Vertikalno razporejen medijski kanal kot osrednje dovodno mesto za distribucijske instalacijske elemente z odjemnimi točkami je praviloma nameščen nad delovno površino. Steber medija mora biti neprepusten za tekočino in zaprt z vseh strani. Zaščita pred brizganjem vode v skladu z IP44 mora biti zagotovljena in preverjena.
Opremljen s priključki :
- 4 x šuko vtičnica 230 V z pokrovom
- 4 x izenačitev potenciala,
- 1 x dvojna vtičnica za šibki tok (tipa RJ45)
kot npr. LAB Interior, stropni medijski stebriček
| 2. | električni podaljšek
- Ohišje iz lakiranega jekla in polimera - Stopnja zaščite IP65 - Vodoravni in navpični hod (odvisno od možnosti) - Od 1 do 12 vodnikov, od 1 mm² do 25 mm² - Kolektor 20A, 50A ali 100A odvisno od modela - Visokokakovostno jekleno vzmeti (dolgotrajno) - Dobavljeno brez pritrdilnega nosilca, vodila za kabel ali raglje (glejte možnosti) Možnosti so dostavljene razstavljene - Priložen kabel. Na voljo brez kabla (namestitev kabla na odgovornost stranke) - Temperatura uporabe - 5 °C/+50 °C - Maksimalna hitrost navijanja: 30 m/minuto - Izolacijska napetost kolektorja 2,5 kV - dolžina 22m - za tri različne kable
kot npr. Cable Equipments, Avtomatski navijalec Steel 500
| 3. | podaljšek za vodo
Največji tlak do 10 barov Dolžina: brez cevi do 8 metrov Notranji Ø cevi: od 8 do 25 mm (od 5/16’’ do 1’’) Delovna temperatura: od -5°C do +50°C Vrsta cevi: PVC Ohišje iz aluminija in lakiranega jekla Izbirna fiksna prirobnica Stop zatič (odstranljiv) Kabelski vodnik
kot npr. Cable Equipments, Avtomatski navijalec Hose reel
| STR.KONST. | Stropna konstrukcija za nameščanje stativov | 20 |  | 0
| 1 | V prostorih pritličja, ki so visoki 6m, je predvidena stropna tipska modularna konstrukcija iz aluminijsatih profilov s policami. Predvideti je potrebno tudi vse tipske vezne elemente. Na alu profile se pritrdi po višini nastavljive police iz visokotlačne laminatne plošče (HPL), kot npr Trespa TopLab debeline 18mm. Stropna konstrukcija iz alu profilov mora omogočati namestitev parapetnega kanala, odsesovalnih rok in odjemnih mest za pline ter komprimiran zrak, stropnih stativov, PP kanalov, odsesovalnih rok in odjemnih mest za pline oz komprimiran zrak. Sistem mora omogočati enostavno sestavljanje in prilagajanje sestava brez varjenja. Vsi elementi morajo biti vzdržljivi in odporni proti koroziji. Posamezna stropna konstrukcija mora zagotavljati nosilnost 200 kg. Stropni regali omogočajo nameščanje razne raziskovalne opreme in merilnih naprav nad sredinskimi delovnimi pulti in pritrjevanje na betonsko konstrukcijo.
| 2 | dimenzija osnovnega modula nosilne konstrukcije: 100x100x320 cm
0

## 1.3 Konstrukcija lab. miz
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: | december 2024
| 1.4.3. | POPIS OPREME
KONSTRUKCIJA LABORATORIJSKIH MIZ
Zap. | Koda | Opis | Kos | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | v EUR | v EUR
Mize in nosilni okvirji za mize
Nosilna konstrukcija
Material:
Material za podnožja delovnih pultov naj bo prašno barvano jeklo
Variacije:
Osnovni elementi so lahko v pravokotni ali osemkotni izvedbi.
Nosilnost:
- običajno podnožje v obliki črk - obrnjeni U ali C - 200kg
Zasnova konstrukcije:
Osnovni nosilni element sta dve nogi v obliki črk - obrnjeni U ali C, ki sta locirani na skrajnih straneh. Izdelani sta iz pravokotne jeklene cevi. Vsaka izmed nog ima dve višinsko nastavljivi nogici (cca -5/+15 mm).
Skladno s standardom EN 13150.
| NL.MI.10.75.75 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 100x75x75 cm | 1 |  | 0
| NL.MI.12.12.75 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 120x120x75 cm | 2 |  | 0
| NL.MI.12.60.75 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 120x60x75 cm | 7 |  | 0
| NL.MI.12.75.75 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 120x75x75 cm | 173 |  | 0
| NL.MI.12.75.90 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 120x75x90 cm | 19 |  | 0
| NL.MI.12.90.75 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 120x90x75 cm | 38 |  | 0
| NL.MI.12.90.90 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 120x90x90 cm | 8 |  | 0
| NL.MI.15.60.75 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 150x60x75 cm | 2 |  | 0
| NL.MI.15.60.90 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 150x60x90 cm | 8 |  | 0
| NL.MI.15.75.75 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 150x75x75 cm | 169 |  | 0
| NL.MI.15.75.90 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 150x75x90 cm | 110 |  | 0
| NL.MI.15.90.75 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 150x90x75 cm | 48 |  | 0
| NL.MI.15.90.90 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 150x90x90 cm | 13 |  | 0
| NL.MI.18.10.75 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 180x100x75 cm | 4 |  | 0
| NL.MI.18.60.75 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 180x60x75 cm | 12 |  | 0
| NL.MI.18.60.90 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 180x60x90 cm | 6 |  | 0
| NL.MI.18.75.75 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 180x75x75 cm | 66 |  | 0
| NL.MI.18.75.75 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, H-frame, 180x75x75 cm | 1 |  | 0
| NL.MI.18.75.90 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 180x75x90 cm | 16 |  | 0
| NL.MI.18.90.75 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 180x90x75 cm | 25 |  | 0
| NL.MI.18.90.90 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 180x90x90 cm | 5 |  | 0
| NL.MI.90.75.75 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 90x75x75 cm | 9 |  | 0
| NL.MI.90.75.90 | konstrukcija mize, kot npr. LAB Interior, 90x75x90 cm | 1 |  | 0
0

## 1.4 Mobilne mize
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: | december 2024
| 1.4.3. | POPIS OPREME
MOBILNE LABORATORIJSKE MIZE
Zap. | Koda | Opis | Kos | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | v EUR | v EUR
Vozički
Variacije:
- z melaminsko delovno površino in eno polico
Dimenzije:
- širine: cca 900, 1200, 1500mm
- globine: cca 600, 750, 900mm
Nosilnost:
- ploskovna obremenitev - 150kg
Zasnova konstrukcije:
Nosilna konstrukcija je izdelana iz pravokotnik jeklenih cevi, 4 kolesa, dve fiksni. Vozičke naj bo možno opremiti z visečimi podpultnimi omaricami.
| NL.MI.KO.12.12.75 | mobilna miza, kot npr. LAB Interior, Mobile Table, 120x120x75 cm | 3 |  | 0
| NL.MI.KO.12.75.75 | mobilna miza, kot npr. LAB Interior, Mobile Table, 120x75x75 cm | 2 |  | 0
| NL.MI.KO.12.90.75 | mobilna miza, kot npr. LAB Interior, Mobile Table, 120x90x75 cm | 9 |  | 0
| NL.MI.KO.15.12.75 | mobilna miza, kot npr. LAB Interior, Mobile Table, 150x120x75 cm | 2 |  | 0
| NL.MI.KO.15.75.75 | mobilna miza, kot npr. LAB Interior, Mobile Table, 150x75x75 cm | 1 |  | 0
| NL.MI.KO.15.75.75inox | mobilna miza inox, kot npr. LAB Interior, Mobile Table, 150x75x75 cm | 1 |  | 0
| NL.MI.KO.15.90.75 | mobilna miza, kot npr. LAB Interior, Mobile Table, 150x90x75 cm | 6 |  | 0
| NL.MI.KO.90.75.90 | mobilna miza, kot npr. LAB Interior, Mobile Table, 90x75x90 cm | 1 |  | 0
0

## 1.5 Omare, korita, stoli
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: | december 2024
| 1.4.3. | POPIS OPREME
OMARE, KORITA, STOLI
Zap. | Koda | Opis | Kos | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | v EUR | v EUR
1 |  | Podpultne omarice
Material:
Material za korpuse, police, vrata in predale naj bo oplemenitena iverka z melaminsko prevleko..
Variacije:
- stoječe fiksne omarice
- obešene na A ali C podkonstrukcijo miz
- omarice na kolesih
Stoječe fiksne omarice
Možnosti:
- odprte police
- s krilnimi vrati ali predali
- kot omarica za smeti z nožnim odpiranjem
- kot omarica za kemikalije z ali brez ventilatorja
Dimenzije:
- širine: cca 450, 600, 900, 1200mm
- globina: cca 500mm
- višina: cca 720mm (sedeče delo), cca 870mm (stoječe delo)
Korpus:
Korpus zaprt s štirih strani in snemljivim hrbtiščem. Deli korpusa so med seboj povezani z vijaki.
| NL.O1.12.60.75 | podpultna omarica na coklu, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Plinth, 120x60x75 cm | 49 |  | 0
| NL.O1.12.60.90 | podpultna omarica na coklu, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Plinth, 120x60x90 cm | 26 |  | 0
| NL.O1.60.60.75 | podpultna omarica na coklu, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Plinth, 60x60x75 cm | 4 |  | 0
| NL.O1.60.60.90 | podpultna omarica na coklu, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Plinth, 60x60x90 cm | 23 |  | 0
| NL.O1.90.60.75 | podpultna omarica na coklu, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Plinth, 90x60x75 cm | 22 |  | 0
| NL.O1.90.60.90 | podpultna omarica na coklu, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Plinth, 90x60x90 cm | 12 |  | 0
| NL.OU.13.60.90 | podpultna omarica na coklu za vgradnjo umivalnika, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Plinth, neserijska dimenzija 130x60x90 cm | 3 |  | 0
| NL.OU.90.60.90 | podpultna omarica na coklu za vgradnjo umivalnika, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Plinth, 90x60x90 cm | 17 |  | 0
| NL.OU.90.75.90 | podpultna omarica na coklu za vgradnjo umivalnika, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Plinth, 90x75x90 cm | 91 |  | 0
| NL.OU.90.90.90 | podpultna omarica na coklu za vgradnjo umivalnika, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Plinth, 90x90x90 cm | 10 |  | 0
| NL.OU.162.60.90 | podpultna omarica na coklu za vgradnjo umivalnika, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Plinth, neserijska dimenzija 162x60x90 cm | 4 |  | 0
| NL.OU.162.75.90 | podpultna omarica na coklu za vgradnjo umivalnika, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Plinth, neserijska dimenzija 162x75x90 cm | 11 |  | 0
| NL.OU.177.75.90 | podpultna omarica na coklu za vgradnjo umivalnika, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Plinth, neserijska dimenzija 177x75x90 cm | 2 |  | 0
| NL.OU.182.75.90 | podpultna omarica na coklu za vgradnjo umivalnika, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Plinth, neserijska dimenzija 182x75x90 cm | 2 |  | 0
2 |  | Podpultne omarice na kolesih
| NL.OP.K.45.60.75 | podpultna omara na kolesih, kot npr. LAB Interior, Underbench Units on Castors, 45x60x75 cm | 27 |  | 0
3 |  | Visoke omare
| NL.O2.12.45 | visoka omara, kot npr. LAB Interior, Tall Cabinets, 120x45x205 cm | 24 |  | 0
| NL.O2.12.60 | visoka omara, kot npr. LAB Interior, Tall Cabinets, 120x60x205 cm | 18 |  | 0
| NL.O2.45.45 | visoka omara, kot npr. LAB Interior, Tall Cabinets, 45x45x205 cm | 14 |  | 0
| NL.O2.60.45 | visoka omara, kot npr. LAB Interior, Tall Cabinets, 60x45x205 cm | 32 |  | 0
| NL.O2.60.60 | visoka omara, kot npr. LAB Interior, Tall Cabinets, 60x60x205 cm | 4 |  | 0
| NL.O2.90.45 | visoka omara, kot npr. LAB Interior, Tall Cabinets, 90x45x205 cm | 292 |  | 0
| NL.O2.90.45 | visoka omara, kot npr. LAB Interior, Tall Cabinets, 90x45x205 cm | 6 |  | 0
| NL.O2.90.60 | visoka omara, kot npr. LAB Interior, Tall Cabinets, 90x60x205 cm | 49 |  | 0
4 | NL.O3.15.60.21 | kovinska omara z drsnimi vrato, kot npr.: ZAK, SBM 1400, 150x60x210 cm | 9 |  | 0
5 |  | Stenske omare
| NL.OS1.12.30.75 | viseča omarica z LED lučjo spodaj, kot npr. LAB Interior, Hanging Cabinets, 120x30x75 cm | 91 |  | 0
| NL.OS1.60.30.75 | viseča omarica z LED lučjo spodaj, kot npr. LAB Interior, Hanging Cabinets, 60x30x75 cm | 9 |  | 0
| NL.OS1.90.30.75 | viseča omarica z LED lučjo spodaj, kot npr. LAB Interior, Hanging Cabinets, 90x30x75 cm | 87 |  | 0
7 |  | KORITA
V keramične pulte so vgrajena:
1. keramična podvgradna pomivalna korita,. Pomivalna korita so različnih dimenzij.
x Enojno korito dimenzij cca 50x45x 27 cm (šxdxg)
x Enojno korito dimenzij cca 35x40x27 cm (šxdxg)
x Dvojno korito dimenzij cca 90x45x27 cm (šxdxg) izdelano iz enega kosa
V inox pulte so vgrajena:
1. inox podvgradna pomivalna korita,. Pomivalna korita so različnih dimenzij.
x Enojno korito dimenzij cca 50x45x 27 cm (šxdxg)
x Enojno korito dimenzij cca 35x40x27 cm (šxdxg)
x Dvojno korito dimenzij cca 90x45x27 cm (šxdxg) izdelano iz enega kosa
Skupaj z koriti izvajalec ponudi tudi vse odtočne armature, sifone ter cevi potrebne za
priključitev na najbližje priključno mesto ter izvedbo priklopa. Material cevi, ki jih nabavi in vgradi izvajalec tehnološke opreme mora biti kompatibilna materialu cevi vgrajenem na objektu. Lokacije priključnih mest in tip materiala so razvidni iz načrta strojnih instalacij.
Nekatera korita so opremljena z zaščitnimi zasloni proti pršenju vode.
Višina zgornjega roba zaščitnega zaslona je cca 1750mm od tal.
Zaščitni zasloni so izdelani iz varnostnega stekla debeline 8mm.
Stenske obloge nad pomivalnimi koriti
izdelane iz visokotlačne laminatne plošče z visoko kemično odpornostjo, odporna na kisline in luge (kvalitete kot npr.:Trespa Top Lab+), d = 13 mm, obojestransko obdelana. Na
stenske obloge so običajno pritrjeni odcejalniki laboratorijske steklovine.
Stenske obloge imajo običajno kotno postavitev (v primeru, ko je korito v kotu oz. ko je ob
visokem elementu opreme kot npr. digestorij, laminar flow, hladilnik, visoka omara ipd.
Stik dveh stenskih oblog mora biti izvedene vodotesno s kislinsko odpornim tesnilnim kitom
ali tesnilom. V primeru tesnenja s kitom morajo biti fuge enakomerno debele, ravne in
minimalnih dimenzij. Enako velja za stik med stenskimi oblogami in pultom (praviloma
keramičnim).
Laboratorijske mešalne baterije, pipe za hladno vodo, pipe za demineralizirano vodo
Laboratorijske mešalne baterije, pipe za hladno vodo, pipe za demi vodo morajo biti izdelani, montirani, testirani in vzdrževani skladno s standardi:
x EN13792:2000
x DIN12898
Predvidene so armature:
x Mešalne baterije za toplo in hladno vodo, za vgradnjo v pult, enoročne s podaljšano
ročico, na enojnem nosilcu, minimalna višina od plošče do izliva cca 230mm.
x Pipa za demi vodo, L oblike, minimalna višina od plošče do izliva cca 220mm.
x Pipa za hladno vodo za vakuumske črpalke, L oblike, minimalna višina od plošče do izliva cca 220mm.
Obvezeni piktogrami, ki označujejo za posamezne vrste vode (hladna, topla, demineralizirana, varnostni tuš) skladno z EN13792:2000.
Skupaj z armaturami izvajalec ponudi tudi vse priključne spojke (fitinge), ventile ter cevi
potrebne za priključitev na najbližje priključno mesto ter izvedbo priklopa. Material za cevi, ki
jih nabavi in vgradi izvajalec tehnološke opreme mora biti kompatibilen z materialom cevi
vgrajenem na objektu. Lokacije priključnih mest in tip materiala so razvidni iz načrta strojnih
instalacij.
| NL.P.KO.01k in NL.P.KO.01 | korito z odcejalnikom vgrajeno integralno v nivo pultne plošče, monolitna keramika, cca 80x45 cm, s stoječo armaturo, armaturo za mehčano vodo | 134 |  | 0
| NL.P.KO.02 | dvojno korito vgrajeno integralno v nivo pultne plošče, monolitna keramika, cca 2x 80x45 cm, s stoječo armaturo, armaturo za mehčano vodo | 2 |  | 0
8 |  | STOLI
Delovni laboratorijski in pisarniški stoli morajo ustrezati pogojem iz standarda:
x DIN 68877 ali enakovrednem (delovni stoli)
x DIN 53168 (obstojnost umetnega usnja) ali enakovrednem
Delovni laboratorijski stoli z naslonjalom - visoki
Sedalo iz polne poliuretanske pene v RAL 9005 (črna) z nosilnostjo cca 120 kg.
Po višini nastavljiva kovinska opora za noge iz nerjavečega jekla. 5 krako prašno barvano podnožje s koleščki. Nastavitev višine sedalnega dala od/do cca 675-885 mm; nastavitev hrbtišča po višini cca 60mm; nastavitev kota hrbtišča cca 10° naprej in cca 20° nazaj;
nastavitev sedalnega dela cca 5° naprej in cca 4° nazaj. Širina sedalnega dela cca 440mm, globina sedalnega dela cca 420mm. Hrbtišče višine cca 300mm in širine 420mm.
| NL.STOL.90 | laboratorijski delovni stol, kot npr.: Pivk, Laboratorijski stol POLO visok V52/V521/V522/V5201/V5211/V5221 (črna PVC zvezda s koleščki, ALU obroč za noge) | 134 |  | 0
Delovni laboratorijski stoli z naslonjalom - nizki
Sedalo iz polne poliuretanske pene v RAL 9005 (črna) z nosilnostjo cca 120 kg.
5 krako prašno barvano podnožje s koleščki. Nastavitev višine sedalnega dala od/do cca 475-670 mm
nastavitev hrbtišča po višini cca 60mm; nastavitev kota hrbtišča cca 10° naprej in cca 20° nazaj
nastavitev sedalnega dela cca 5° naprej in cca 4° nazaj. Širina sedalnega dela cca 440 mm,
globina sedalnega dela cca 420mm. Hrbtišče višine cca 300mm in širine 420mm.
| NL.STOL.75 | laboratorijski delovni stol, kot npr. Pivk, Laboratorijski stol POLO G V511/ POLO CG V512 (podnožje črna PVC zvezda z gumi koleščki) | 225 |  | 0
9 | NL.ZZ.165 | pregrada med koritom in delovnim pultom, 165x80 cm | 10 |  | 0
0

## 1.6 Delovne plošče
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: | december 2024
| 1.4.3. | POPIS OPREME
DELOVNA PLOŠČA
Zap. | Koda | Opis | Kos | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | v EUR | v EUR
Delovni pulti
Delovne plošče:
Delovne plošče morajo biti izdelane (certificirana) skladno s z EN 13150
Laminatni pulti izdelani iz visokotlačne laminatne plošče z visoko kemično odpornostjo z ali brez protirazlivnega roba odporni na kisline in luge (kvalitete kot npr.: Trespa Top Lab+), d = vsaj 16 mm, Polkrožni rob za delovne plošče brez vgrajenih pomivalnih korit. V popisih so navedene skupne dimenzije pultov. Pulti večjih dimenzij se smiselno razdelijo na manjše segmente. Načrti delitve pultov morajo biti obdelane v delavniški dokumentaciji, ki jo izvajalec predloži v potrditev projektantu pred pričetkom del.
Keramični pulti izdelani iz monolitne keramike s protirazlivnim robom. Pulti morajo izpolnjevati zahteve standardov: - DIN 28062 - odpornost na kemikalije - DIN 51102 - odpornost na kisline - DIN 12916 - izvedba pultov večjih dimenzij Ustreznost se dokazuje z izjavo o izpolnjevanju pogojev iz standardov. V keramične pulte so vgrajena: 1. keramična podvgradna pomivalna korita,. Pomivalna korita so različnih dimenzij. x Enojno korito dimenzij cca 50x45x 27 cm (šxdxg) x Enojno korito dimenzij cca 35x40x27 cm (šxdxg) x Dvojno korito dimenzij cca 90x45x27 cm (šxdxg) izdelano iz enega kosa Pulti morajo vsebovati izreze za vodovodne in plinske armature ter izreze za prehode kablov in cevi raziskovalne opreme. Vse skladno s popisi posameznih pultov. V popisih so navedene skupne dimenzije pultov. Pulti večjih dimenzij se smiselno razdelijo na manjše segmente. Načrti delitve pultov morajo biti obdelane v delavniški dokumentaciji, ki jo izvajalec predloži v potrditev projektantu pred pričetkom del.
Pulti izdelani inoxa (nerjaveče pločevine) z ali brez protirazlivnega roba. Pulti so izdelani iz materiala kakovosti AISI 316. V pulte so vgrajena korita enakih dimenzij kot pri keramičnih. Pulti večjih dimenzij se izdelajo v enem kosu razen v primeru, ko tehnologija izdelave to onemogoča.
| NL.PL.12.60 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 120x60cm | 1 |  | 0
| NL.PL.12.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 120x75 cm | 15 |  | 0
| NL.PL.12.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 120x90cm | 3 |  | 0
| NL.PL.13.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 130x75cm | 2 |  | 0
| NL.PL.14.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 140x75cm | 2 |  | 0
| NL.PL.15.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 150x75cm | 45 |  | 0
| NL.PL.15.75k | plošča, keramika, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stoneware, 150x75cm | 21 |  | 0
| NL.PL.15.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 150x90cm | 9 |  | 0
| NL.PL.16.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 160x75cm | 7 |  | 0
| NL.PL.16.75inox | plošča, inox, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stainless Steel, 160x75cm | 1 |  | 0
| NL.PL.16.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 160x90cm | 1 |  | 0
| NL.PL.17.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 170x75cm | 2 |  | 0
| NL.PL.18.60 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 180x60cm | 14 |  | 0
| NL.PL.18.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 180x75cm | 32 |  | 0
| NL.PL.18.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 180x90cm | 5 |  | 0
| NL.PL.19.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 190x75cm | 3 |  | 0
| NL.PL.20.60 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 200x60cm | 2 |  | 0
| NL.PL.20.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 200x75cm | 10 |  | 0
| NL.PL.21.60 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 210x60cm | 1 |  | 0
| NL.PL.21.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 210x75cm | 7 |  | 0
| NL.PL.21.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 210x90cm | 1 |  | 0
| NL.PL.22.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 220x75cm | 6 |  | 0
| NL.PL.23.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 230x75cm | 4 |  | 0
| NL.PL.24.60 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 240x60cm | 2 |  | 0
| NL.PL.24.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 240x75cm | 8 |  | 0
| NL.PL.24.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 240x90cm | 4 |  | 0
| NL.PL.25.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 250x75cm | 3 |  | 0
| NL.PL.25.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 250x90cm | 3 |  | 0
| NL.PL.26.12 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 260x120cm | 1 |  | 0
| NL.PL.26.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 260x75cm | 3 |  | 0
| NL.PL.26.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 260x90cm | 1 |  | 0
| NL.PL.27.60 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 270x60cm | 1 |  | 0
| NL.PL.27.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 270x75cm | 9 |  | 0
| NL.PL.27.75k | plošča, keramika, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stoneware, 270x75cm | 1 |  | 0
| NL.PL.27.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 270x90cm | 2 |  | 0
| NL.PL.28.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 280x75cm | 6 |  | 0
| NL.PL.28.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 280x90cm | 2 |  | 0
| NL.PL.29.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 290x75cm | 6 |  | 0
| NL.PL.29.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 290x90cm | 1 |  | 0
| NL.PL.30.60 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 300x60cm | 1 |  | 0
| NL.PL.30.60k | plošča, keramika, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stoneware, 300x60cm | 4 |  | 0
| NL.PL.30.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 300x75 cm | 19 |  | 0
| NL.PL.30.75inox | plošča, inox, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stainless Steel, 300x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.30.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 300x90 cm | 5 |  | 0
| NL.PL.31.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 310x75 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.31.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 310x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.32.60 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 320x60 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.32.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus320x75 cm | 6 |  | 0
| NL.PL.33.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 330x75 cm | 16 |  | 0
| NL.PL.33.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 330x90 cm | 4 |  | 0
| NL.PL.34.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 340x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.34.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 340x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.35.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 350x75 cm | 7 |  | 0
| NL.PL.35.75k | plošča, keramika, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stoneware, 350x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.35.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 350x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.36.60 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 360x60 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.36.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 360x75 cm | 6 |  | 0
| NL.PL.36.75k | plošča, keramika, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stoneware, 360x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.36.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 360x90 cm | 3 |  | 0
| NL.PL.36.100 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 360x100 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.37.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 370x75 cm | 3 |  | 0
| NL.PL.38.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 380x75 cm | 5 |  | 0
| NL.PL.38.75inox | plošča, inox, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stainless Steel, 380x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.38.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 380x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.39.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 390x75 cm | 4 |  | 0
| NL.PL.39.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 390x90 cm | 3 |  | 0
| NL.PL.40.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 400x75 cm | 12 |  | 0
| NL.PL.40.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 400x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.41.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 410x75 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.42.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 420x75 cm | 6 |  | 0
| NL.PL.42.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 420x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.42.90k | plošča, keramika, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stoneware, 420x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.43.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 430x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.43.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 430x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.44.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 440x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.45.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 450x75 cm | 3 |  | 0
| NL.PL.45.75k | plošča, keramika, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stoneware, 450x75 cm | 8 |  | 0
| NL.PL.45.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 450x90 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.46.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 460x75 cm | 3 |  | 0
| NL.PL.46.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 460x90 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.47.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 470x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.48.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 480c75 cm | 5 |  | 0
| NL.PL.49.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 490x75 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.50.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 500x75 cm | 3 |  | 0
| NL.PL.50.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 500x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.53.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 530x75 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.54.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 540x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.54.75k | plošča, keramika, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stoneware, 540x75 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.54.90k | plošča, keramika, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stoneware, 540x90 cm | 3 |  | 0
| NL.PL.56.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 560x75 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.57.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 570x75 cm | 3 |  | 0
| NL.PL.58.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 580x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.60.60 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 600x60 cm | 5 |  | 0
| NL.PL.60.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 600x75 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.60.75inox | plošča, inox, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stainless Steel, 600x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.61.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 610x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.62.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 620x75 cm | 3 |  | 0
| NL.PL.62.90k | plošča, keramika, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stoneware, 620x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.65.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 650x75 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.65.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 650x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.67.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 670x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.68.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 680x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.70.60 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 700x60 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.72.90 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 720x90 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.75.60 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 750x60 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.75.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 750x75 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.80.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 800x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.82.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 820x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.85.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 850x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.88.80 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 880x80 cm | 1 |  | 0
| NL.PL.90.60 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 900x60 cm | 2 |  | 0
| NL.PL.90.75 | plošča, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 900x75 cm | 4 |  | 0
| NL.PL.90.90k | plošča, keramika, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stoneware, 900x90 cm | 2 |  | 0
| NL.PLU.13.60k | plošča z izrezom za korito, keramika, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stoneware, 130x60 cm | 3 |  | 0
| NL.PLU.15.75 | plošča z izrezom za korito, Trespa Toplab Plus, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 150x75 cm | 1 |  | 0
| NL.PLU.16.60 | plošča z izrezom za korito, Trespa Toplab Plus, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 160x60 cm | 2 |  | 0
| NL.PLU.90.60 | plošča z izrezom za korito, Trespa Toplab Plus, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 90x60 cm | 12 |  | 0
| NL.PLU.90.75 | plošča z izrezom za korito, Trespa Toplab Plus, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 90x60 cm | 1 |  | 0
| NL.PLU.90.75 | plošča z izrezom za korito, Trespa Toplab Plus, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 90x75 cm | 80 |  | 0
| NL.PLU.90.75inox | plošča z izrezom za korito, inox, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stainless Steel, 90x75 cm | 2 |  | 0
| NL.PLU.90.75k | plošča z izrezom za korito, keramika, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stoneware, 90x75 cm | 6 |  | 0
| NL.PLU.90.90 | plošča z izrezom za korito, Trespa Toplab Plus, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 90x90 cm | 11 |  | 0
| NL.PLU.162.60 | plošča z izrezom za korito, Trespa Toplab Plus, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 162x60 cm | 4 |  | 0
| NL.PLU.162.75 | plošča z izrezom za korito, Trespa Toplab Plus, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 162x75 cm | 3 |  | 0
| NL.PLU.162.75k | plošča z izrezom za korito, keramika, kot npr. LAB Interior, Worktop, Stoneware, 162x75 cm | 8 |  | 0
| NL.PLU.177.75 | plošča z izrezom za korito, Trespa Toplab Plus, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 177x75 cm | 2 |  | 0
| NL.PLU.182.75 | plošča z izrezom za korito, Trespa Toplab Plus, kot npr. LAB Interior, Worktop, Solid Grade Laminate Trespa Toplab Plus, 182x75 cm | 2 |  | 0
0