## Rekapitulacija
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  |  | datum: |  | December 2024
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
| 5 | HLADNE SOBE | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
|  | DDV 22% | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ z DDV | [5 empty] | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[14 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[10 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo sklopa hladilnih sob:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujenih sistemov in izvedbe hladilnic in zamrzovalnice:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Sistem upravljanja z energijo | EN ISO 50001
3. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE
4. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov. Izbrani ponudnik mora zagotavljati rezervne dele vsaj 8 let po izteku garancijske dobe (skupno 10 let po primopredaji).
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme naročniku.
3. Ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije oz. vseh relevantnih podatkov/dokumentov potrebnih za transport skozi objekt, montažo na lokaciji, predpripravo inštalacij ipd., ki je pravočasno mora predati projektantu, nadzorniku in izvajalcu GOI del v pregled in potrditev.
5. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
6. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklop na hišne instalacijske sisteme, zagon in nastavitve delovanja ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
7. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 1 dan, kolikor naročnik ne določi daljšega roka.
8. Čas popravila napak in okvar opreme je 5 dni, v kolikor naročnik ne določi daljšega roka.
9. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.
10. Pred pričetkom izdelave hladilnic in zamrzovalnice mora izbran dobavitelj pripraviti vzorčne kose panelov sten in stropa za hladilnice in zamrzovalnice, svetil, hladilnih agregatov, kondenzatorjev ipd.
Po potrditvi vzorčnih kosov opreme proizvajalec lahko pristopi k proizvodnji hladilnic in zamrzovalnice.
11. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju opreme za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
12. Vsi načrti morajo biti izdelani v 3D BIM programski opremi z obvezno omogočeno integracijo v BIM model stavbe z atributi, ki so določeni v BEP-u, ki je sestavni del razpisne dokumentacije

## 5 Hladne sobe
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: | december 2024
| 1.4.3. | POPIS OPREME
HLADNE SOBE
Zap. | Koda | Opis | Kos | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | v EUR | v EUR
SPLOŠNI OPIS HLADILNIC (HLADNIH SOB) IN ZAMRZOVALNIC
Opis lokacij:
Hladne sobe predstavljajo posamične prostore v različnih delih objekta (v različnih lamelah in nadstropjih).
Na lokacijah hladnih sob bodo prostori neobdelani, brez izvedenega estriha in finalnih tlakov.
Pred pričetkom izdelave in montaže hladilnic mora izbrani ponudnik opraviti ogled vsake posamezne lokacije, opraviti izmere za izvedbo hladne komore, ugotovitil okacije priključnih mest za priključevanje notranjih in zunanjih enot na hišne inštalacijske sisteme (električni priključek, odvod kondenza ipd.)
IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE:
Izbrani ponudnik mora pred pričetkom fizične izdelave hladilnic izdelati delavniško dokumentacijo za vsako hladilnico/zamrzovalnico posebej.
Iz delavniške dokumentacije morajo biti razvidne dimenzije (notranje in zunanje) hladilnic in zamrzovalnice, debeline panelov, lokacije notarnjih in zunanjih enot, izračuni in dimenzioniranje, potek trase cevovodov in električnih vodnikov, uporabljeni materiali in oprema, dokazila, ki bodo sestavni del Dokazila o zanseljivosti (DZO) - izjave o skladnosti, certifikati, ipd.
Izdelano delavniško dokumentacijo mora izbrani dobavitelj/proizvajalec pravočasno dostaviti v pregled odg. vodji projekta, odg. projektantu opreme laboratorijev, odg. projektantu strojnih in elektro inštalacij ter odg. nadzornikom.
Po pregledu in potrditvi delavniške dokumentacije zgoraj navedenih odgovornih oseb dobavitelj lahko pristopi k izvedbi in montaži hladilnic.
Vse predaje in potrditve dokumentacije se izvajajo v pisni obliki (velja za vse udeležence) in po protokolu, ki ga določi naročnik (npr. Dalux)
IZVAJANJE DEL NA OBJEKTU:
Izvajanje del na objektu mora potekati usklajeno z izvajanjem ostalih del na objektu. Za koordinacijo skrbi glavni izvajalec del na objektu, če ne bo drugače dogovorjeno.
Trase poteka vodov morajo biti usklajene s potekom ostalih tras inštalacijskih vodov. Križanja treba izvajati na ustreznih razdaljah.
Vse spremembe poteka tras ali drugih podatkov, ki se bodo razlikovale od tistih v delavniški dokumentaciji je treba pravočasno sporočiti in uskladiti pred pričetkom izvajanja del po spremenjeni dokumenetaciji.
Izvajalec del mora poskrbeti za dnevno ločevanje in odvažanje odpadkov na ustrezno deoponijo odpadkov.
Za vse vrste odpadkov mora pridobiti evidenčne liste, ki bodo priloga Dokazilu o zanesljivosti (DZO).
Izvajalec mora voditi Gradbeni dnevnik skladno s pravili stroke, ki bo priloga DZO.
Izvajalec del mora zagotoviti končno čiščenje komor in prostora nad komorami. Po zaključenih deli ne smejo ostati ostanki materiala in smeti v, okoli in nad komorami.
Vse trase vodov morajo biti označeni z mediji, ki se v njih nahajajo in smerjo poteka medijev.
PREIZKUS DELOVANJA, MERITVE, TESTIRANJA, NASTAVITVE DELOVANJA IN ŠOLANJE UPORABNIKOV
Po zaključku montaže mora izvajalec del oz. dobavitelj opraviti zagon naprave, preveriti delovanje sistemov, opraviti tlačne teste, smiselno mora opraviti testiranja inštalacij (tlačni testi) pred zapiranjem vertikalnih inštalacijskih jaškov in stropov (med izvajanjem del)
Za vsa opravljena testiranja in meritve morajo biti izdelana poročila, ki bodo sestavni del DZO
Dobavitelj mora opraviti nastavitve delovanja hladilnic in zamrzovalnic pred končno primopredajo naročniku.
Pred primopredajo hladilnic in zamrzovalnice naročniku, mora dobavitelj izvesti šolanje uporabnikov, ki se zapisniško evidentira in priloži k primopredajni dokumentaciji.
TEHNIČNA IZVEDBA HLADILNIC
Stene in stropovi iz toplotnoizolacijskih panelov iz okolju prijaznega poliuretana z naslednjmi lastnostmi: > poliuretan brez vsebnosti HCFC ali HFC > visoke gostote 40-42 kg/m3: > topolotna prehodnost za hladilnice max: 0,34 W/m2K > topolotna prehodnost za zamrzovalnico max: 0,20 W/m2K > toplotna prevodnost max: 22,2 mW/m°K > kompresijska odpornost: 0,20 N/mm2 > odziv na ogenj vsaj B-s3,d0 po EN 13501-1 > območje uporabe: -40 do +60°C
Debelina stenskih in stropnih izolacijskih plošč/panelov za hladilnice min. 7 cm oz skladno z izračuni za posamezno hladilnico glede na temperaturno območje delovanja.
Debelina stenskih in stropnih izolacijskih plošč/panelov za zamrzovalnico min. 10 cm oz. skladno z izračuni za zamrzovalnico glede na temperaturno območje delovanja.
Talni izolacijski paneli s finalno oblogo iz nedrseče in nerjaveče pločevine so predvideni v vseh hladilnicah in zamrzovalnici: > finalna obloga iz nedrseče in nerjaveče pločevine AISI 304 > debelina: 1,2 mm > faktor zdrsnosti R12 > enakomerno porazdeljena stastična obremenitev do 1000 kg/m2 > največja dinamična obremenitev 90 kg/kolo z voziček z mehkimi gumijastimi kolesi in najnmanjšo širino kolesa 40mm > koncentrirana obremenitev največ 80kg / 100 cm2 (10x10 cm)
Vse vidne notranje obloge iz bele plastificirane pocinkane ali alu pločevine odporne na kemikalije.
Vsi stiki med posameznimi paneli miorajo biti zatesnjen s kislinsko odpornim trajnoelastičnim kitom odpornim na nizke temperature v barvi panelov.
Vsi notranji vogali zaobljeni v radiju 2-3 cm in zatesnjeni (stena/tla; stena/stena; stena/strop) .
Vsi stiki (stena/tla; stena/stena; stena/strop) izvedeni brez toplotnih mostov.
Svetla višina hladilnic 2.500 mm
Krilna vrata svetle širine min. 1.000 mm z zunanjim hladilniškim ročajem s ključavnico in kljuko in notranjo varnostno ključavnico.
V vseh hladlnicah in zamrzovalnivici je predvidena detekcija plina O2 in CO2 (zajeto v elektro delih); montaža v sodelovanju z izvajalcem elektroinštalacij!
V ponudbi upoštevati dobavo in montažo parapetnih kanalov in vtičnic skladno s popisom za vsako posamezno hladilnico. Priklop na posamezne tokokroge, kot so določeni v načrtu elektroinštalacij. Izvaja se v sodelovanju z izvajalcem elektroinštalacij objekta.
Za vsako hladilnico in zamrzovalnico je predviden 3 fazni elektropriključek v območju posamezne hladilnice (pod stropom).
Razsvetljava hladilnice z nadgradnimi LED svetilkami za zahtevano temperaturno območje. Prižiganje avtomatsko ob vstopu v hladilnico/zamrzovalnico z možnostjo nastavljanja časa prižgane razsvetljave. Minimalna osvetljenost prostorov hladilnic/zamrzovalnice min. 750 lux/m2 na nivoju delovne površine z možnostjo nastavljanja jakosti, barva svetlobe: bela (4.500-6.000 K)
V območju hladilnic ne bo izveden talni estrih in zvočna izolacija v skupni višini 15 cm. Višinski razliko od spodnjega roba talnega izolacijskega panela do AB plošče izvede izvajalec s ustrezno nosilnim materialom, ki ga določi skladno s svojo tehnologijo izvedbe. Med tlakom sosednjih prostorov in tlakom v hladilnici ne sme biti višinske razlike oz. prag! Prehod tlakov se izvede s RF trakom odpornim na udarce in kolesa vozičkov v enaki noslilnosti, kot tla hladilnice, ki ga dobavi in montira dobavitelj hladilnic. Zahtevana nosilnost tal hladilnice ja navedena v opisu talnih panalev.
V nekaterih hladilnicah bodo nameščene regalne police, ki so predmet ponudbe. Regali izdelani iz nerjavečega jekla AISI 304 z možnotjo nastavljenja višine posameznih polic. Police morajo biti ozemljene. Nosilnost polic min 80 kg/m1. Število polic: 6x. Število in dimenzije regalov za vsako posamezno hladilnico ali zamrzovalnico bodo določene v specifikacijah vsake posamezne hladilnice. Prti nekaterih hladilnicah so zahtevane regalne police na kolesih. Vse ostale zahteve so enake, kot pri fiksnih razen ozemljitve.
V nekataterih hladilnicah je predvidena namesetitev pohištvene opreme (pulti, podopuptne omare, viseče omarice, ipd., ki ni predmet ponudbe. Dobavi jih dobavitelj splošne laboratiorijske opreme.
Vse hladilnice in zamrzovalnice se priklopijo na Centralni nadzorni sistem (CNS). Podatki, ki jih bo potrebno spremljati bodo minimalno: spremljanje trenutne temperature, beleženje zgodovine temperature, alarmiranje ob nedelovanju ali ne neustrezni temperaturi, alarmiranje ob pomanjkajnu olja, alarmiranje ob odprtih vratin (možnost nastavitev časa dovoljene odprtosti) puščanje sistema ipd. možnost nastavljanja temperature ipd.
V hladilnicah in zamrzovanici mora biti omogočen klic v sili, ki se sporoča preko CNS-a ter s svetlobnim signalom.
Alarmiranje in spremljanje delovanja mora biti omogočeno tudi preko signala mobilne telefonije!
Tehnologija hlajenja:
Vsaka hladilnica mora imeti 100 % redundanco pri čemer je mišljeno, da mora imeti dvojni vir zagotavljanja delovanja hladilnice (dvojni kompresor oz. tandem) z regulacijo števila delovnih ur in njuno izenačevanje.
Vir napajanja bo priključen na diesel agregat.
Predvidena lokacija kompresorjev je na strehi objekta.
Zunanje enote (kondenzatorji) bodo locirane na strehi objekta.
Predvideti izvedbo sifonov na vsake 3 m višinske razlike - hladilnice so locirane v različnih etažah in različnih lamelah in so dvižni vodi različnih dolžin. V prilogi vsake hladilnice so sheme z lokacijami po lamelah in etažah iz katerih je razviden potek in dolžine horizontalnih in dvižnih vodov.
Predviden mora biti dušilec zvoka na tlačnem vodu za zmanjšanje prenašanja hrupa po cevovodih in mikrovibracij.
V hladilnicah kjer je predvideno daljše zadrževanje osebja (izvajanje poskusov) hitrost zraka ne sme biti večja od 0,4 m/s. V katerih hladilnicah se pričakjuje daljše zadrževanje osebja je specificirano pri opisu vsake posamezne hladilnice.
Za hladilni medij je dovoljeno uporabiti hladilni plin R448a ali R 452, ki je negorljiv. V primeru, da želi dobavitelj uporabiti drug hladilni plin mora predhodno pridobiti soglasje odgovornega projektanta požarne varnosti objekta. V delavniški dokumentaciji mora obvezno biti navedena vrsta hladilnega plina in priložen tehnični list!
Hladne sobe priklopljene na DEA napajanje.
| NT.HL.01 | Hladna soba | 1 |  | 0
| 1 | zunanje dim. (ŠxGxV): 3,60 x 3,80 x 5,00 (v) m
| 2 | s talnimi elementi
| 3 | prostornina 68,4 m³, temperatura +5°C (temp. območje +2°/+8°C)
| 4 | relativna vlažnost: 40-60%
| 5 | v prostoru bo: zamrzovalne skrinje
| 6 | lokacija: pritličje, IPD 0.23
| 7 | ocenjena dožina vertikalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: 25 m
ocenjena dolžina horizontalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: > znotraj etaže do vert. instalacijskega jaška: 10 m > na strehi: 10 m
| 8 | dvokrilna vrata, neenaki krili, odprtina 1500 X 3000(v) mm, okno v fiksnem krilu
| 9 | regalne police: NE
| 10 | število regalov: /
| 11 | dimenzije regalov (šxgxv): /
| 12 | pohištvena oprema: /
| 13 | pričakovano daljše zadrževanje osebja: NE
| 14 | talno ogrevanje pod talnimi paneli: NE
| 15 | tirnica za dvigalo montirana na strop komore, odprtina nad vrati komore dimenzije 30x30 cm za vstop tirnice v hladno sobo
odprtina za tirnico opremljena z gumijasto zaporo za preprečitev prehajanja zraka
| 16 | OPIS KOMORE
- izolacija poliuretan 70mm
- notranja in zunanja obloga stenskih in stropnih elementov: belolakirana pocinkana pločevina
- notranja obloga tal iz nerjaveče pohodne pločevine AISI304
- v kotih zaokroženi sanitarni profili
| 17 | KONDENZACIJSKA ENOTA
- kompaktna v ohišju , izolirana – hrup 39dB(A) 10m
- tloris 1050 x 430mm
| 18 | POVEZOVALNE FREONSKE CEVI:
- sesalna ø15mm, izolirana
- tlačna ø12mm
| 19 | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 3N 400V 50Hz
- največji delovni tok 7A
- dovodni vodnik 5 x 2,5mm²
- varovano z avt. odklopnikom C16A/3p
Stikalna omarica bo montirana na komoro ob vratih, dovodni vodnik naj na tem mestu sega od stropa do tal
| 20 | CEV ZA ODTOK KONDENZATA
Ø32mm, višina od tal 2000mm, zaključek s kotnim elementom 45°.
Ob zadnji steni nasproti vrat (na sredini). Če je komora potisnjena do stene, mora biti v steni utor za cev.
| NT.HL.02 | Hladna soba | 1 |  | 0
| 1 | zunanje dim. (ŠxGxV): 3,60 x 3,80 x 5,00 (v) m
| 2 | s talnimi elementi
| 3 | prostornina 68,4 m³, temperatura +5°C (temp. območje +2°/+8°C)
| 4 | relativna vlažnost: 40-60%
| 5 | v prostoru bo: vozički z deli živali
| 6 | lokacija: pritličje, IPD 0.22
| 7 | ocenjena dožina vertikalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: 25 m
ocenjena dolžina horizontalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: > znotraj etaže do vert. instalacijskega jaška: 10 m > na strehi: 10 m
| 8 | dvokrilna vrata, odprtina 2200 X 3000(v) mm, okno v fiksnem krilu
| 9 | regalne police: NE
| 10 | število regalov: /
| 11 | dimenzije regalov (šxgxv): /
| 12 | pohištvena oprema: /
| 13 | pričakovano daljše zadrževanje osebja: NE
| 14 | talno ogrevanje pod talnimi paneli: NE
| 15 | tirnica za dvigalo montirana na strop komore, odprtina nad vrati komore dimenzije 30x30 cm za vstop tirnice v hladno sobo
odprtina za tirnico opremljena z gumijasto zaporo za preprečitev prehajanja zraka
| 16 | OPIS KOMORE
- izolacija poliuretan 70mm
- notranja in zunanja obloga stenskih in stropnih elementov: belolakirana pocinkana pločevina
- notranja obloga tal iz nerjaveče pohodne pločevine AISI304
- v kotih zaokroženi sanitarni profili
| 17 | KONDENZACIJSKA ENOTA
- kompaktna v ohišju , izolirana – hrup 39dB(A) 10m
- tloris 1050 x 430mm
| 18 | POVEZOVALNE FREONSKE CEVI:
- sesalna ø15mm, izolirana
- tlačna ø12mm
| 19 | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 3N 400V 50Hz
- največji delovni tok 7A
- dovodni vodnik 5 x 2,5mm²
- varovano z avt. odklopnikom C16A/3p
Stikalna omarica bo montirana na komoro ob vratih, dovodni vodnik naj na tem mestu sega od stropa do tal
| 20 | CEV ZA ODTOK KONDENZATA
Ø32mm, višina od tal 2000mm, zaključek s kotnim elementom 45°.
Ob zadnji steni nasproti vrat (na sredini). Če je komora potisnjena do stene, mora biti v steni utor za cev.
| NT.HL.04 | Hladna soba | 1 |  | 0
| 1 | zunanje dim. (ŠxGxV): cca 3,20 x 2,20 x 3,00 (v) m
| 2 | s talnimi elementi
| 3 | prostornina 16,8 m³, temperatura +5°C (temp. območje +2°/+8°C)
| 4 | relativna vlažnost: 40-60%
| 5 | v prostoru bo: odpadki
| 6 | lokacija: pritličje, S VF 0.9
| 7 | ocenjena dožina vertikalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: 25 m
ocenjena dolžina horizontalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: > znotraj etaže do vert. instalacijskega jaška: 10 m > na strehi: 10 m
| 8 | dvokrilna vrata, neenaki krili, odprtina 1200 X 2100(v) mm, okno v fiksnem panelu ob vratih
| 9 | regalne police: NE
| 10 | število regalov: /
| 11 | dimenzije regalov (šxgxv): /
| 12 | pohištvena oprema: /
| 13 | pričakovano daljše zadrževanje osebja: NE
| 14 | talno ogrevanje pod talnimi paneli: NE
| 15 | OPIS KOMORE
- izolacija poliuretan 70mm
- notranja in zunanja obloga stenskih in stropnih elementov: belolakirana pocinkana pločevina
- notranja obloga tal iz nerjaveče pohodne pločevine AISI304
- v kotih zaokroženi sanitarni profili
| 16 | KONDENZACIJSKA ENOTA
- kompaktna v ohišju , izolirana – hrup 39dB(A) 10m
- tloris 1050 x 430mm, v=1250mm
| 17 | POVEZOVALNE FREONSKE CEVI:
- sesalna ø15mm, izolirana
- tlačna ø12mm
| 18 | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 3N 400V 50Hz
- največji delovni tok 7A
- dovodni vodnik 5 x 2,5mm²
- varovano z avt. odklopnikom C16A/3p
Stikalna omarica bo montirana na komoro ob vratih, dovodni vodnik naj na tem mestu sega od stropa do tal
| 19 | CEV ZA ODTOK KONDENZATA
Ø32mm, višina od tal 2000mm, zaključek s kotnim elementom 45°.
Ob zadnji steni nasproti vrat (na sredini). Če je komora potisnjena do stene, mora biti v steni utor za cev.
| 20 | parapetni (PP) kanal /dolžina: NE
| 21 | 1x nadometna vtičnica ob vhodu
| NT.HL.05 | Hladna soba | 1 |  | 0
| 1 | zunanje dim. (ŠxGxV): 6,00 x 4,70 x 3,00 (v) m
| 2 | s talnimi elementi
| 3 | prostornina 71,46 m³, temperatura -10°C (temp. območje -15°/-8°C)
| 4 | relativna vlažnost: 40-60%
| 5 | v prostoru bo: deli živali v formalinu
| 6 | lokacija: 2.nadstropje, IPV 0.1.3
| 7 | ocenjena dožina vertikalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: 12 m
ocenjena dolžina horizontalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: > znotraj etaže do vert. instalacijskega jaška: 10 m > na strehi: 10 m
| 8 | dvokrilna vrata, neenaki krili, odprtina 1200 X 2100(v) mm, okno v fiksnem panelu ob vratih
| 9 | regalne police: NE
| 10 | število regalov: /
| 11 | dimenzije regalov (šxgxv): /
| 12 | pohištvena oprema: /
| 13 | pričakovano daljše zadrževanje osebja: NE
| 14 | talno ogrevanje pod talnimi paneli: NE
| 16 | OPIS KOMORE
- izolacija poliuretan 100mm
- notranja in zunanja obloga stenskih in stropnih elementov: belolakirana pocinkana pločevina
- notranja obloga tal iz nerjaveče pohodne pločevine AISI304
- v kotih zaokroženi sanitarni profili
- ventil za izenačevanje tlaka v komori
| 17 | KONDENZACIJSKA ENOTA
- kompaktna v ohišju , izolirana – hrup 41dB(A) 10m
- tloris 1050 x 430mm, v=1250mm
| 18 | POVEZOVALNE FREONSKE CEVI:
- sesalna ø22mm, izolirana
- tlačna ø12mm
| 19 | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 3N 400V 50Hz
- največji delovni tok 14,7A
- dovodni vodnik 5 x 4mm²
- varovano z avt. odklopnikom C20A/3p
Stikalna omarica bo montirana na komoro ob vratih, dovodni vodnik naj na tem mestu sega od stropa do tal
| 20 | CEV ZA ODTOK KONDENZATA
Ø32mm, višina od tal 2000mm, zaključek s kotnim elementom 45°.
Ob zadnji steni nasproti vrat (na sredini). Če je komora potisnjena do stene, mora biti v steni utor za cev.
| 21 | parapetni (PP) kanal /dolžina: NE
| 22 | 1x nadometna vtičnica ob vhodu
| 23 | Po EEO elaboratu moramo zagotoviti 4 izmenjave zraka – kar znaša ob upoštevanju 3m višine 280m3/h Zrak za vpihovanje bo potrebno iz ca.18 – 24°C ohladiti na temperaturo prostora (-10°C). Hlajenje zraka pred vpihovanjem ter ves s tem povezan material in delo je del obveznosti dobavitelja hladne sobe.
| NT.HL.06 | Hladna soba | 1 |  | 0
| 1 | zunanje dim. (ŠxGxV): 3,80 x 3,10 x 3,00 (v) m
| 2 | s talnimi elementi
| 3 | prostornina 30,24 m³, temperatura +4°C (temp. območje +2°/+8°C)
| 4 | relativna vlažnost: 40-60%
| 5 | v prostoru bo: skladišče kemikalij na odprtih policah
| 6 | lokacija: 2.nadstropje, IPV 0.16
| 7 | ocenjena dožina vertikalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: 12 m
ocenjena dolžina horizontalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: > znotraj etaže do vert. instalacijskega jaška: 10 m > na strehi: 10 m
| 8 | dvokrilna vrata, neenaki krili, odprtina 1000 X 2100(v) mm, okno v fiksnem panelu ob vratih
| 9 | regalne police: NE
| 10 | število regalov: /
| 11 | dimenzije regalov (šxgxv): /
| 12 | pohištvena oprema: /
| 13 | pričakovano daljše zadrževanje osebja: NE
| 14 | talno ogrevanje pod talnimi paneli: NE
| 15 | OPIS KOMORE
- izolacija poliuretan 70mm
- notranja in zunanja obloga stenskih in stropnih elementov: belolakirana pocinkana pločevina
- notranja obloga tal iz nerjaveče pohodne pločevine AISI304
- v kotih zaokroženi sanitarni profili
| 16 | KONDENZACIJSKA ENOTA
- kompaktna v ohišju , izolirana – hrup 39dB(A) 10m
- tloris 1050 x 430mm
| 17 | POVEZOVALNE FREONSKE CEVI:
- sesalna ø15mm, izolirana
- tlačna ø12mm
| 18 | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 3N 400V 50Hz
- največji delovni tok 7A
- dovodni vodnik 5 x 2,5mm²
- varovano z avt. odklopnikom C16A/3p
Stikalna omarica bo montirana na komoro ob vratih, dovodni vodnik naj na tem mestu sega od stropa do tal
| 19 | CEV ZA ODTOK KONDENZATA
Ø32mm, višina od tal 2000mm, zaključek s kotnim elementom 45°.
Ob zadnji steni nasproti vrat (na sredini). Če je komora potisnjena do stene, mora biti v steni utor za cev.
| NT.HL.07 | Hladna soba | 1 |  | 0
| 1 | zunanje dim. (ŠxGxV): 5,20 x 2,30 x 3,00 (v) m
| 2 | s talnimi elementi
| 3 | prostornina 28 m³, temperatura -8°C do -4°C
| 4 | relativna vlažnost: 40-60%
| 5 | v prostoru bo: skladišče
| 6 | lokacija: 3.nadstropje, IMP 2.12
| 7 | ocenjena dožina vertikalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: 8 m
ocenjena dolžina horizontalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: > znotraj etaže do vert. instalacijskega jaška: 10 m > na strehi: 10 m
| 8 | enokrilna vrata, odprtina 1000 X 2100(v) mm, okno v fiksnem panelu ob vratih
| 9 | regalne police: NE
| 10 | število regalov: /
| 11 | dimenzije regalov (šxgxv): /
| 12 | pohištvena oprema: /
| 13 | pričakovano daljše zadrževanje osebja: NE
| 14 | talno ogrevanje pod talnimi paneli: NE
| 15 | OPIS KOMORE
- izolacija poliuretan 100mm
- notranja in zunanja obloga stenskih in stropnih elementov: belolakirana pocinkana pločevina
- notranja obloga tal iz nerjaveče pohodne pločevine AISI304
- v kotih zaokroženi sanitarni profili
- ventil za izenačevanje tlaka v komori
| 16 | KONDENZACIJSKA ENOTA
- kompaktna v ohišju , izolirana – hrup 40dB(A) 10m
- tloris 1050 x 430mm, v=1250mm
| 17 | POVEZOVALNE FREONSKE CEVI:
- sesalna ø22mm, izolirana
- tlačna ø12mm
| 18 | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 3N 400V 50Hz
- največji delovni tok 11,2A
- dovodni vodnik 5 x 4mm²
- varovano z avt. odklopnikom C20A/3p
Stikalna omarica bo montirana na komoro ob vratih, dovodni vodnik naj na tem mestu sega od stropa do tal
| 19 | CEV ZA ODTOK KONDENZATA
Ø32mm, višina od tal 2000mm, zaključek s kotnim elementom 45°.
Ob zadnji steni nasproti vrat (na sredini). Če je komora potisnjena do stene, mora biti v steni utor za cev.
| NT.HL.08 | Hladna soba | 1 |  | 0
| 1 | zunanje dim. (ŠxGxV): 5,90 x 2,30 x 3,00 (v) m
| 2 | s talnimi elementi
| 3 | prostornina 36 m³, temperatura +2°C do +8°C
| 4 | relativna vlažnost: 40-60%
| 5 | v prostoru bo: skladišče
| 6 | lokacija: 3.nadstropje, IMP 2.20
| 7 | ocenjena dožina vertikalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: 8 m
ocenjena dolžina horizontalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: > znotraj etaže do vert. instalacijskega jaška: 10 m > na strehi: 10 m
| 8 | enokrilna vrata, odprtina 1000 X 2100(v) mm, okno v fiksnem panelu ob vratih
| 9 | regalne police: NE
| 10 | število regalov: /
| 11 | dimenzije regalov (šxgxv): /
| 12 | pohištvena oprema: /
| 13 | pričakovano daljše zadrževanje osebja: NE
| 14 | talno ogrevanje pod talnimi paneli: NE
| 15 | OPIS KOMORE
- izolacija poliuretan 70mm
- notranja in zunanja obloga stenskih in stropnih elementov: belolakirana pocinkana pločevina
- notranja obloga tal iz nerjaveče pohodne pločevine AISI304
- v kotih zaokroženi sanitarni profili
- ventil za izenačevanje tlaka v komori
| 16 | KONDENZACIJSKA ENOTA
- kompaktna v ohišju , izolirana – hrup 39dB(A) 10m
- tloris 1050 x 430mm, v=1250mm
| 17 | POVEZOVALNE FREONSKE CEVI:
- sesalna ø15mm, izolirana
- tlačna ø12mm
| 18 | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 3N 400V 50Hz
- največji delovni tok 11,2A
- dovodni vodnik 5 x 4mm²
- varovano z avt. odklopnikom C16A/3p
Stikalna omarica bo montirana na komoro ob vratih, dovodni vodnik naj na tem mestu sega od stropa do tal
| 19 | CEV ZA ODTOK KONDENZATA
Ø32mm, višina od tal 2000mm, zaključek s kotnim elementom 45°.
Ob zadnji steni nasproti vrat (na sredini). Če je komora potisnjena do stene, mora biti v steni utor za cev.
| NT.HL.09 | Hladna soba | 1 |  | 0
| 1 | zunanje dim. (ŠxGxV): 3,80 x 2,30 x 3,00 (v) m
| 2 | s talnimi elementi
| 3 | prostornina 21 m³, temperatura +10°C do +18°C
| 4 | relativna vlažnost: 40-60%
| 5 | v prostoru bo: skladišče
| 6 | lokacija: 4.nadstropje, IVHKO 4.29.1
| 7 | ocenjena dožina vertikalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: 5 m
ocenjena dolžina horizontalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: > znotraj etaže do vert. instalacijskega jaška: 10 m > na strehi: 10 m
| 8 | enokrilna vrata, odprtina 1000 X 2100(v) mm, okno v fiksnem panelu ob vratih
| 9 | regalne police: NE
| 10 | število regalov: /
| 11 | dimenzije regalov (šxgxv): /
| 12 | pohištvena oprema: /
| 13 | pričakovano daljše zadrževanje osebja: NE
| 14 | talno ogrevanje pod talnimi paneli: NE (oz. po presoji in izračunih dobavitelja)
| 15 | OPIS KOMORE
- izolacija poliuretan 70mm
- notranja in zunanja obloga stenskih in stropnih elementov: belolakirana pocinkana pločevina
- notranja obloga tal iz nerjaveče pohodne pločevine AISI304
- v kotih zaokroženi sanitarni profili
- ventil za izenačevanje tlaka v komori
| 16 | KONDENZACIJSKA ENOTA
- kompaktna v ohišju , izolirana – hrup 39dB(A) 10m
- tloris 1050 x 430mm, v=1250mm
| 17 | POVEZOVALNE FREONSKE CEVI:
- sesalna ø15mm, izolirana
- tlačna ø12mm
| 18 | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 3N 400V 50Hz
- največji delovni tok 7A
- dovodni vodnik 5 x 2,5mm²
- varovano z avt. odklopnikom C16A/3p
Stikalna omarica bo montirana na komoro ob vratih, dovodni vodnik naj na tem mestu sega od stropa do tal
| 19 | CEV ZA ODTOK KONDENZATA
Ø32mm, višina od tal 2000mm, zaključek s kotnim elementom 45°.
Ob zadnji steni nasproti vrat (na sredini). Če je komora potisnjena do stene, mora biti v steni utor za cev.
| NT.HL.10 | Hladna soba | 1 |  | 0
| 1 | zunanje dim. (ŠxGxV): 4,40 x 2,90 x 3,00 (v) m
| 2 | s talnimi elementi
| 3 | prostornina 31 m³, temperatura +2°C do +8°C
| 4 | relativna vlažnost: 40-60%
| 5 | v prostoru bo: skladišče
| 6 | lokacija: 4.nadstropje, IVHKO 4.29.2
| 7 | ocenjena dožina vertikalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: 5 m
ocenjena dolžina horizontalnih vodov med notranjo in zunanjo enoto: > znotraj etaže do vert. instalacijskega jaška: 10 m > na strehi: 10 m
| 8 | enokrilna vrata, odprtina 1000 X 2100(v) mm, okno v fiksnem panelu ob vratih
| 9 | regalne police: NE
| 10 | število regalov: /
| 11 | dimenzije regalov (šxgxv): /
| 12 | pohištvena oprema: /
| 13 | pričakovano daljše zadrževanje osebja: NE
| 14 | talno ogrevanje pod talnimi paneli: NE
| 15 | OPIS KOMORE
- izolacija poliuretan 70mm
- notranja in zunanja obloga stenskih in stropnih elementov: belolakirana pocinkana pločevina
- notranja obloga tal iz nerjaveče pohodne pločevine AISI304
- v kotih zaokroženi sanitarni profili
- ventil za izenačevanje tlaka v komori
| 16 | KONDENZACIJSKA ENOTA
- kompaktna v ohišju , izolirana – hrup 39dB(A) 10m
- tloris 1050 x 430mm, v=1250mm
| 17 | POVEZOVALNE FREONSKE CEVI:
- sesalna ø15mm, izolirana
- tlačna ø12mm
| 18 | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 3N 400V 50Hz
- največji delovni tok 7A
- dovodni vodnik 5 x 2,5mm²
- varovano z avt. odklopnikom C16A/3p
Stikalna omarica bo montirana na komoro ob vratih, dovodni vodnik naj na tem mestu sega od stropa do tal
| 19 | CEV ZA ODTOK KONDENZATA
Ø32mm, višina od tal 2000mm, zaključek s kotnim elementom 45°.
Ob zadnji steni nasproti vrat (na sredini). Če je komora potisnjena do stene, mora biti v steni utor za cev.
0