## Rekapitulacija
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  |  | datum: |  | December 2024
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
| 8 | AVTOKLAVI | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
|  | DDV 22% | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ z DDV | [5 empty] | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[14 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[10 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo avtoklavov:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujenega avtoklava:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Sistem upravljanja z energijo | EN ISO 50001
3. | Načrtovanje, proizvodnja in ugotavljanje skladnosti nepremične tlačne opreme z najvišjim dovoljenim tlakom nad 0,5 bara. | PED 2014/68/EU
3. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), CE oznaka
4. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov. Izbrani ponudnik mora zagotavljati rezervne dele vsaj 8 let po izteku garancijske dobe (skupno 10 let po primopredaji).
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme.
3. Izbrani ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije oz. vseh relevantnih podatkov/dokumentov potrebnih za transport opreme skozi objekt, montažo na lokaciji, predpripravo inštalacij ipd., ki je pravočasno mora predati projektantu, nadzorniku in izvajalcu GOI del v pregled in potrditev.
5. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
6. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklop na hišne instalacijske sisteme, zagon in nastavitve delovanja ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
7. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.
8. Čas popravila napak in okvar opreme je 5 dni.
9. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško do dokumentira.
10. Dovoljena dimenzijska odstopanja opreme: dovoljene so tolerance v mejah ±5% od navedenih dimenzij v popisih zaradi omejenega razpoložljivega prostora na mestu montaže sterilizatorja ter zaredi ev. naknadne dobave dodatnega prehodnega nizkotemperaturnega sterilizatorja.

## 8 Avtoklavi
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: | december 2024
| 1.4.3. | POPIS OPREME
AVTOKLAVI
Zap. | Koda | Opis | Kos | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | v EUR | v EUR
SPLOŠNI OPIS IZVEDBE
Opis lokacij:
Pred pričetkom izdelave in montaže opreme mora izbrani ponudnik opraviti ogled vsake posamezne lokacije, opraviti izmere za izvedbo, ugotovitil lokacije priključnih mest za priključevanje na hišne inštalacijske sisteme (električni priključek, vodovodni priključek, prezračevanje, ...)
IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE:
Izbrani ponudnik mora pred pričetkom fizične izdelave izdelati delavniško dokumentacijo za vsako napravo posebej.
Iz delavniške dokumentacije morajo biti razvidne dimenzije potek tras, izračuni in dimenzioniranje, potek trase profilov, cevovodov in električnih vodnikov, uporabljeni materiali in oprema, dokazila, ki bodo sestavni del Dokazila o zanseljivosti (DZO) - izjave o skladnosti, certifikati, ipd.
Izdelano delavniško dokumentacijo mora izbrani dobavitelj/proizvajalec pravočasno dostaviti v pregled odg. vodji projekta, odg. projektantu opreme laboratorijev, odg. projektantu strojnih in elektro inštalacij ter odg. nadzornikom.
Po pregledu in potrditvi delavniške dokumentacije zgoraj navedenih odgovornih oseb dobavitelj lahko pristopi k izvedbi in montaži.
Vse predaje in potrditve dokumentacije se izvajajo v pisni obliki (velja za vse udeležence) in po protokolu, ki ga določi naročnik (npr. Dalux)
IZVAJANJE DEL NA OBJEKTU:
Izvajanje del na objektu mora potekati usklajeno z izvajanjem ostalih del na objektu. Za koordinacijo skrbi glavni izvajalec del na objektu, če ne bo drugače dogovorjeno.
Trase poteka vodov morajo biti usklajene s potekom ostalih tras inštalacijskih vodov. Križanja treba izvajati na ustreznih razdaljah.
Vse spremembe poteka tras ali drugih podatkov, ki se bodo razlikovale od tistih v delavniški dokumentaciji je treba pravočasno sporočiti in uskladiti pred pričetkom izvajanja del po spremenjeni dokumenetaciji.
Izvajalec del mora poskrbeti za dnevno ločevanje in odvažanje odpadkov na ustrezno deoponijo odpadkov.
Za vse vrste odpadkov mora pridobiti evidenčne liste, ki bodo priloga Dokazilu o zanesljivosti (DZO).
Izvajalec mora voditi Gradbeni dnevnik skladno s pravili stroke, ki bo priloga DZO.
Izvajalec del mora zagotoviti končno čiščenje.
PREIZKUS DELOVANJA, MERITVE, TESTIRANJA, NASTAVITVE DELOVANJA IN ŠOLANJE UPORABNIKOV
Opraviti vse potrebne protokole in testiranja DQ, IQ, PQ
Po zaključku montaže mora izvajalec del oz. dobavitelj opraviti zagon naprave, preveriti delovanje sistemov, opraviti teste.
Za vsa opravljena testiranja in meritve morajo biti izdelana poročila, ki bodo sestavni del DZO
Dobavitelj mora opraviti nastavitve delovanja dvigal pred končno primopredajo naročniku.
Pred primopredajo naročniku, mora dobavitelj izvesti šolanje uporabnikov, ki se zapisniško evidentira in priloži k primopredajni dokumentaciji.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati vnos, montaži in priklop na hišni sistem vseh potrebnih instalacij. Upoštevati je ves potrebno material in delo do izvedbe uspešnega testa delovanja naprave.
Vsi priključki bodo pripeljani v prostor montaže. Za priklop naprav upoštevati dolžine razvodov cca 20m.
Izdelati je potrebno delavniško dokumentacijo montaže naprav, ki jo potrdi projektant.
| NV.A.01 in NL.A.01 | Avtoklav samostoječ | 10 |  | 0
Parni sterilizator - avtoklav
Ohišje,nosilni okvir izdelani iz nerjaveče pločevine
Tlačna posoda izdelana iz nerjaveče pločevine 316L
Vertikalna izvedba , okrogla Φ500 mm x 750 mm
Volumen delovne komore 150 litrov ali več
Maximalna priključna moč 9 KW; 400VAC/16A
Dimenzije +/- 10%: 1120 mm(višina) x 650 mm (širina) x 935 mm (globina)
Vgrajen parni agregat
Možnost kreiranja do 100 uporabniških programov
Nastavljiva temperatura sterilizacije do 140ºC
Nastavljiv čas sterilizacije
Nastavljiv čas sušenja
Program za sterilzacijo suhih in poroznih materialov
Program za sterilizacijo suhih odpadkov
Program za sterilizacijo tekočinskih odpadkov z kontroliranim hlajenjem
Program za sterilizacijio odprtih, priprtih in hermetično zaprtih steklenic napolnjenih z tekočino brez izgube tekočine
Vakuum test
Bowie&Dick test
Večnivojsko programiranje parametrov zaščiteno z različnimi gesli
Možnost nastavitve avtomatskega odpiranja vrat po končanem ciklu
Zapiranje in tesnjenje vrat samodejno brez vijačenja
Varnostni mehanizem, ki preprečuje odpiranje vrat v primeru okvare
Varnostni mehanizem, ki preprečuje odpiranje vrat če je temperatura nad 80ºC v mediju
Gibljivo temperaturno tipalo v komori aparata
Hitro vodno hlajenje plašča aparata
Radialni ventilator v komori aparata, ki omogoča enakomerno razporeditev temperature med sterilizacijo in hitreješe ohlajevanje v fazi hlajenja medija
Večkratno predvakuumiranje in vakuumsko sušenje
Vakuumski sistem odstranjevanja zraka z elektromotorno črpalko tesnjeno z vodnim obročem
Hitro in enostavno upravljanje preko barvnega zaslona na dotik, HMI občutljiv na dotik, min. 5,7
Aplikacija za naprave iOS (Apple) in Android, ki nudi informacije o trenutnem stanju avtoklava in o programskih sekvencah v realnem času
Notranji pomnilnik za varnostno kopiranje podatkov za najmanj 10 let
Možnost preračunavanja akumulirane energije v tekočini - Fo vrednosti
Vgrajen infektivni filter za sterilizacijo kužnih odpadkov (izpušna filtracija za varno sterilizacijo nevarnih snovi skozi 0,2 µm filter)
Sterilizacija kondenzata med sterilizacijskim ciklom pri avtoklaviranju kužnega materiala
Vgrajeni tiskalnik za izpis delovnih parametrov in faz programa
Možnost programskega zagona aparata po času oziroma dnevu
Podatke dokumentacije je mogoče prenesti iz avtoklava na pogon USB prek povezave USB, v obliki datoteke PDF in/ali CSV
Vgrajen hladilec izhodnega kondenza (Max. 70ºC)
Avtomatsko polnjenje generatorja pare z demineralizirano vodo
Vložne košare mrežaste 3x
Polna posoda iz inoxa (z odprtinami na vrhnjem robu) 2x
Potrebni priključki aparata:
- Ethernet vmesnik
- elektrika: 3x 400V+N+PE, 50/60Hz, 16A, CEE vtičnica
- demineralizirana voda: 1bar, maximalno 0.02 mmol/l, prevodnost 0.1 do 15 mikroS/cm
- hladna voda: 1bar, maximalno 2.0 mmol/l, prevodnost maksimalno 300 mikorS/cm, 11ᵒdH, 200mg/l CaCO3, 3/4"
- odtok: temperaturno odporna instalacija (103ᵒC), maximalno 40cm nad tlemi, 3/4"
- komprimiran zrak: 3-10bar, 50l/min, klasa 4 po DIN ISO 8573, NW 7.2
kot npr.: Systec VX150
| NL.A.02 | avtoklav namizni | 8 |  | 0
- volumen cca 27,2l
- avtoklav je namenjen sterilizaciji instrumentov z ovojnino ali brez, poroznih in drugih predmetov, ki se uporabjajo v zobozdravstvu, medicini in veterini, v ambulantah prve pomoči, bolnišnicah, laboratorijih itd.. Avtoklav ponuja nabor avtomatskih programov, namenjenih določenim materialom za sterilizacijo. Sušenje se izvaja z zaprtimi vrati.
Sestavni deli in oprema AVTOKLAVA:
- Enostenska delovna komora z pokrovom, ki se ročno centralno zapira.
- Zunanje ohišje.
- Vakuum črpalka s pripadajočo avtomatiko.
- Sistem gretja z električnimi grelci.
- Lastni parni agregat.
- Sistem za izpust vroče vode in pare preko sistema za kondenzacijo in hlajenjem.
- Sterilni filter preko katerega vpihujemo zrak v avtoklav.
- Elementi za kontrolo tlaka, vakuuma, temperature in varnostni element za preprečevanje prekoračitev postavljenih parametrov.
- Notranjost in pokrov sta izdelana iz nerjavnega jekla kvalitete AISI 316.
- dimenzija cca 58 x 50 x 50 cm
- rezervoar za demineralizirano vodo
- aparat omogoča odstranitev zračnih žepov iz ovojnin in poroznih predmetov ter iz različnih vrst cevi (gumijaste, plastične itd.) s pomočjo vakuuma v različnih fazah cikla.
- Sušilna faza po sterilizaciji, ki temelji na kombiniranem delovanju toplote in vakuuma ter pulznega dovajanja zraka.
Za priključitev avtoklava so potrebni naslednji priključki:
Elektro priključek 230 V, 50 Hz, 16A
kot npr.: Tuttnauer T Edge 11
| NL.ST.01 | sterilizator | 3 |  | 0
- namizni avtoklav s sprednjim polnjenjem
- volumen cca 100l
- Mikroprocesor za nadzor celotnega postopka sterilizacije.
- lasten generator pare
- sterilizacija odpadne vode - kondenza med ciklom
- filtracija odpadnega zraka preko bio hazard filtra 0,2µm
- radialni ventilator
- namenjen sterilizacije erlenmajeric in steklenic
- vsaj 100 programov sterilizacije
- možnost namestitve12 steklenic po 1l
- dimenzija: maksimalno 850x850x750 mm
- hitro in enostavno upravljanje preko barvnega zaslona na dotik, HMI občutljiv na dotik, min. 5,7"
- delovna temperatura: cca 140ᵒC
- gretje komore pri avtoklaviranju steklovine, instrumentov, poroznega materiala
- delovni tlak: cca 4bar
- dodatni senzor za temperaturo odvoda kondenza
- s kodo varovano vnašanje nastavitev
- dodaten program za sterilizacijo odpadkov
- vodno hlajen odvod pare
- programabilno avtomatsko odpiranje vrat na koncu programa
- Integriran printer za dokumentiranje
- Polna posoda za avtoklaviranje odpadkov
- Mrežasta košara inox
Potrebni priključki aparata:
- Ethernet vmesnik
- elektrika: 3x 400V+N+PE, 50/60Hz, 16A, CEE vtičnica
- demineralizirana voda: 1bar, maximalno 0.02 mmol/l, prevodnost 0.1 do 15 mikroS/cm
- hladna voda: 1bar, maximalno 2.0 mmol/l, prevodnost maksimalno 300 mikorS/cm, 11ᵒdH, 200mg/l CaCO3, 3/4"
- odtok: temperaturno odporna instalacija (103ᵒC), maximalno 40cm nad tlemi, 3/4"
- komprimiran zrak: 3-10bar, 50l/min, klasa 4 po DIN ISO 8573, NW 7.2
kot npr.: Systec DX100
| NL.ST.02 | sterilizator | 1 |  | 0
- namizni avtoklav s sprednjim polnjenjem
- volumen cca 45l
- Mikroprocesor za nadzor celotnega postopka sterilizacije.
- lasten generator pare
- sterilizacija odpadne vode - kondenza med ciklom
- filtracija odpadnega zraka preko bio hazard filtra 0,2µm
- radialni ventilator
- namenjen sterilizacije erlenmajeric in steklenic
- vsaj 100 programov sterilizacije
- možnost namestitve 8 steklenic po 1l
- dimenzija: maksimalno 555x525x885 mm
- hitro in enostavno upravljanje preko barvnega zaslona na dotik, HMI občutljiv na dotik, min. 5,7"
- delovna temperatura: cca 140ᵒC
- gretje komore pri avtoklaviranju steklovine, instrumentov, poroznega materiala
- delovni tlak: cca 4bar
- dodatni senzor za temperaturo odvoda kondenza
- s kodo varovano vnašanje nastavitev
- dodaten program za sterilizacijo odpadkov
- vodno hlajen odvod pare
- programabilno avtomatsko odpiranje vrat na koncu programa
- Integriran printer za dokumentiranje
- Polna posoda za avtoklaviranje odpadkov
- Mrežasta košara inox
Potrebni priključki aparata:
- Ethernet vmesnik
- elektrika: 240V+N+PE, 50/60Hz, 16A
- rezervoar za vodo
- odtok: temperaturno odporna instalacija (103ᵒC), maximalno 40cm nad tlemi, 3/4"
kot npr.: Systec DX40
| NL.ST.03 | sterilizator | 1 |  | 0
- namizni avtoklav s sprednjim polnjenjem
- volumen cca 23l
- Mikroprocesor za nadzor celotnega postopka sterilizacije.
- lasten generator pare
- sterilizacija odpadne vode - kondenza med ciklom
- filtracija odpadnega zraka preko bio hazard filtra 0,2µm
- radialni ventilator
- namenjen sterilizacije erlenmajeric in steklenic
- vsaj 100 programov sterilizacije
- možnost namestitve 3 steklenice po 1l
- dimenzija: maksimalno 650x650x500 mm
- hitro in enostavno upravljanje preko barvnega zaslona na dotik, HMI občutljiv na dotik, min. 5,7"
- delovna temperatura: cca 140ᵒC
- gretje komore pri avtoklaviranju steklovine, instrumentov, poroznega materiala
- delovni tlak: cca 4bar
- dodatni senzor za temperaturo odvoda kondenza
- s kodo varovano vnašanje nastavitev
- dodaten program za sterilizacijo odpadkov
- vodno hlajen odvod pare
- programabilno avtomatsko odpiranje vrat na koncu programa
- Integriran printer za dokumentiranje
- Polna posoda za avtoklaviranje odpadkov
- Mrežasta košara inox
Potrebni priključki aparata:
- Ethernet vmesnik
- elektrika: 240V+N+PE, 50/60Hz, 16A
- rezervoar za vodo
- odtok: temperaturno odporna instalacija (103ᵒC), maximalno 40cm nad tlemi, 3/4"
kot npr.: Systec DX25
| NL.ST.04 | sterilizator | 3 |  | 0
- samostoječi prehodni avtoklav
- volumen cca 430l
- Mikroprocesor za nadzor celotnega postopka sterilizacije.
- lasten generator pare
- sterilizacija odpadne vode - kondenza med ciklom
- filtracija odpadnega zraka preko bio hazard filtra 0,2µm
- radialni ventilator
- namenjen sterilizacije erlenmajeric in steklenic, infektivnih odpadkov
- vsaj 100 programov sterilizacije
- gretje komore pri avtoklaviranju steklovine, instrumentov, poroznega materiala
- HMI na obeh straneh
- možnost namestitve12 steklenic po 1l
- dimenzija: maksimalno 970x1490x1870 mm
- hitro in enostavno upravljanje preko barvnega zaslona na dotik, HMI občutljiv na dotik, min. 5,7"
- delovna temperatura: cca 140ᵒC
- delovni tlak: cca 4bar
- dodatni senzor za temperaturo odvoda kondenza
- s kodo varovano vnašanje nastavitev
- dodaten program za sterilizacijo odpadkov
- vodno hlajen odvod pare
- programabilno avtomatsko odpiranje vrat na koncu programa
- Integriran printer za dokumentiranje
- notranji nosilec polic z vsaj dvema policama (spodnji in srednji nivo)
- Polna posoda za avtoklaviranje odpadkov
- Mrežasta košara inox, 2 kos
Potrebni priključki aparata:
- RS 232/485 vmesnik
- elektrika: 3x 400V+N+PE, 50/60Hz, 32A, CEE vtičnica
- demineralizirana voda: 1bar, maximalno 0.02 mmol/l, prevodnost 0.1 do 15 mikroS/cm
- hladna voda: 1bar, maximalno 2.0 mmol/l, prevodnost maksimalno 300 mikorS/cm, 11ᵒdH, 200mg/l CaCO3, 3/4"
- odtok: temperaturno odporna instalacija (103ᵒC), talni nivo
- komprimiran zrak: 3-10bar, 50l/min, klasa 4 po DIN ISO 8573, NW 7.2
kot npr.: Systec HX-430-2D
| NL.ST.05 | sterilizator | 1 |  | 0
- namizni sterilizator
- dimenzije: (W x D x H): cca 125 x 140 x 205 mm
- omogoča takojšnjo dezinfekcijo in sterilizacijo vseh majhnih instrumentov neposredno na delovnem mestu.
- posebej primeren za laminarne omare
- temperatura 250 °C
- posoda iz nerjavečega jekla
- omejevalnik temperature
- vgrajen termometer
- visoko natančen termostat
- kovinski pokrov
- teža polnjenja: 300g
kot npr. Steri350
| NL.ST.04.01 | sterilizator | 1 |  | 0
Splošne zahteve
Parni sterilizator – kapacitete 4 STE z vgrajenim električnim parnim generatorjem;
Polno avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo različnega sterilizacijskega materiala, obstojnega pri temperaturah 121 °C in 134 °C;
Prehoden model z dvojnimi vertikalnimi avtomatsko pomičnimi vrati;
Priprava pare preko električnega generatorja pare vgrajenega v ohišje sterilizatorja.
Zahteve za komoro
Kapaciteta komore: 4 STE (1 STE;600mm x 300mm x 300mm);
Priporočljiv volumen: 314 litrov, vendar ne manj kot 4STE;
Komora izdelana iz nerjavečega jekla kvalitete vsaj AISI316L, pravokotne oblike;
Plašč komore ogrevan z paro, izdelan iz nerjavečega jekla kvalitete vsaj AISI316Ti/AISI316L;
Komora in plašč toplotno izolirana;
Polirana notranjost komore min. Ra 1,25µm;
Vodila v komori za vložni polici;
Validacijski priključek.
Zahteve za parni generator
Električni generator pare vgrajen v sterilizatorju;
Avtomatsko polnjenje;
Avtomatsko čiščenje – praznjenje;
Vgrajen sistem za razplinjevanje nekondezirajočih plinov;
Zahteve za vrata sterilizatorja
Popolnoma avtomatsko pomična vertikalna električno gnana vrata;
Plošča vrat izdelana iz nerjaveče pločevine, kvalitete vsaj AISI316L;
Varnostni sistem zaustavljanja pri zapiranju vrat;
Tesnjenje vrat s silikonskim tesnilom s pomočjo pare ali zraka izza tesnila vrat;
Varnostni sistem proti odpiranju vrat, če je pritisk v komori višji od okolice;
Vrata toplotno izolirana.
Zahteve za inštalacijo
Vsi procesni ventili pnevmatski; ventili in cevni razvodni sistem za paro izdelani iz nerjavečega jekla;
Inštalacija v sterilizatorju in generatorju toplotno izolirana.
Zahteve za osnovne in dodatne vložne košare
Inox, elektropolirane mrežaste košare dimenzij 1STE – 4 kos;
Inox, elektropolirane mrežaste košare dimenzij 1/2 STE – 4 kos.
Zahteve za police v komori
Izdelani iz nerjaveče pločevine kvalitete vsaj AISI304, dve polici, periformirani.
Zahteve za programe
Program Inštrumenti in tekstil pri 134 °C;
Program Inštrumenti, tekstil, plastika, guma pri 121 °C;
Program za predgretje;
Bowie&Dick testni program;
Program za test tesnosti sterilizatorja – Vakuum test;
Možnost avtomatskega zagona sterilizatorja z nastavitvijo programov (dan/čas/program);
Možnost kreiranja uporabniških programov.
Zahteve za krmilno – regulacijski sistem, uporabniški vmesnik HMI
Izdelan v skladu z standardom EN285, dvojna temperaturna sonda (nadzor/regulacija), dvojni tlačni pretvornik (nadzor/regulacija);
Mikroprocesorska kontrolna enota za vodenje procesa sterilizacije z "barvnim zaslonom občutljivim na dotik – uporabniškim vmesnikom HMI (touch screen) na obeh straneh, dimenzij min.10" na vložni strani z tekstovnim, shematskim in grafičnim prikazom;
Vgrajen Ethernet vmesnik;
Uporabniški meni v slovenskem jeziku;
Spreminjanje parametrov in nastavitev varovana z gesli na več nivojih.
Vizualni in zvočni alarmni sistem za napake;
Servisni program z nastavitvijo servisnih intervalov;
Avtomatsko vodenje vseh procesov sterilizacije z možnostjo nastavitve avtomatskega odpiranja vrat po končanem programu;
Vgrajen tiskalnik za izpis parametrov in faz programov.
Ostale tehnične zahteve
Vgrajena tiha dvostopenjska vakuumska črpalka z elektromotorjem, nameščena na vibracijskih izolatorjih;
Vgrajen varčevalni sistem za porabo vode;
Vgrajeno hlajenje kondenzata;
Kontrola – monitoring hladilne vode in komprimiranega zraka, alarmiranje v primeru izpada;
Zračni sterilni filter za vstopni zrak v komoro;
Varnostno mehansko stikalo za izklop sterilizatorja v sili.
LED osvetlitev komore
Električni priklop 400VAC, 24,5 KW za generator pare
Električni priklop 400VAC, 2 KW za sterilizator
Dovod mehke hladne vode 3,0 do 5,0 bar DN15
Dovod stisnjenega zraka 5,0 do 10 bar DN15
Dovod demineralizirane vode 1,0 do 5,0 bar DN 15
Odtok DN70
Standardi in certifikati
Dokazilo, da je aparat izdelan v skladu z standardom EN285
CE certifikat MDR 2017/745/EU2014/68/EU in 2011/65/EU
Izjava o skladnosti
CE_EU_PED certifikat
kot npr.: MMM Selectomat PL Compact Line 666-2
| NL.ST.04.02 | sterilizator | 1 |  | 0
Splošne zahteve
Parni sterilizator – kapacitete 6 STE z vgrajenim električnim parnim generatorjem;
Namenjen za sterilizacijo različnega infektivnega odpadnega materiala razen tekočin pri
temperaturi 121 stopinj C in 134 stopinj C ter sterilizaciji različnega sterilizacijskega materiala
obstojnega pri temperaturah 121 °C in 134 °C;
Prehoden model z dvojnimi vertikalnimi avtomatsko pomičnimi vrati;
Priprava pare preko električnega generatorja pare vgrajenega v ohišje sterilizatorja.
Zahteve za komoro
Kapaciteta komore: 6 STE (1 STE;600mm x 300mm x 300mm);
Priporočljiv volumen: 453 litrov, vendar ne manj kot 6STE;
Komora izdelana iz nerjavečega jekla kvalitete vsaj AISI316L, pravokotne oblike;
Plašč komore ogrevan z paro, izdelan iz nerjavečega jekla kvalitete vsaj AISI316Ti/AISI316L;
Komora in plašč toplotno izolirana;
Polirana notranjost komore min. Ra 1,25µm;
Vodila v komori za vložni polici;
Validacijski priključek.
Zahteve za parni generator
Električni generator pare vgrajen v sterilizatorju;
Avtomatsko polnjenje;
Avtomatsko čiščenje – praznjenje;
Vgrajen sistem za razplinjevanje nekondezirajočih plinov;
Zahteve za vrata sterilizatorja
Popolnoma avtomatsko pomična vertikalna električno gnana vrata;
Plošča vrat izdelana iz nerjaveče pločevine, kvalitete vsaj AISI316L;
Varnostni sistem zaustavljanja pri zapiranju vrat;
Tesnjenje vrat s silikonskim tesnilom s pomočjo pare ali zraka izza tesnila vrat;
Varnostni sistem proti odpiranju vrat, če je pritisk v komori višji od okolice;
Vrata toplotno izolirana.
Zahteve za inštalacijo
Vsi procesni ventili pnevmatski; ventili in cevni razvodni sistem za paro izdelani iz nerjavečega jekla;
Inštalacija v sterilizatorju in generatorju toplotno izolirana.
Zahteve za osnovne in dodatne vložne košare
Inox, elektropolirane mrežaste košare dimenzij 1STE – 6 kos;
Inox, elektropolirane mrežaste košare dimenzij 1/2 STE – 6 kos.
Zahteve za police v komori
Izdelani iz nerjaveče pločevine kvalitete vsaj AISI304, dve polici, periformirani.
Zahteve za programe
Program Inštrumenti in tekstil pri 134 °C ;
Program Inštrumenti, tekstil, plastika, guma pri 121 °C;
Program za predgretje;
Bowie&Dick testni program
Program za sterilizacijo infektivnih materialov pri 121 °C
Program za sterilizacijo infektivnih materialov pri 134 °C
Program za test tesnosti sterilizatorja – Vakuum test;
Možnost avtomatskega zagona sterilizatorja z nastavitvijo programov (dan/čas/program);
Možnost kreiranja uporabniških programov.
Zahteve za krmilno – regulacijski sistem, uporabniški vmesnik HMI
Dvojna temperaturna sonda (nadzor/regulacija), dvojni tlačni pretvornik (nadzor/regulacija);
Mikroprocesorska kontrolna enota za vodenje procesa sterilizacije z "barvnim zaslonom občutljivim na dotik – uporabniškim vmesnikom HMI (touch screen) na obeh straneh dimenzij min.10" na vložni strani z tekstovnim, shematskim in grafičnim prikazom;
Vgrajen Ethernet vmesnik;
Uporabniški meni v slovenskem jeziku;
Spreminjanje parametrov in nastavitev varovana z gesli na več nivojih.
Vizualni in zvočni alarmni sistem za napake;
Servisni program z nastavitvijo servisnih intervalov;
Avtomatsko vodenje vseh procesov sterilizacije z možnostjo nastavitve avtomatskega odpiranja vrat po končanem programu;
Vgrajen tiskalnik za izpis parametrov in faz programov.
Ostale tehnične zahteve
Vgrajena tiha dvostopenjska vakuumska črpalka z elektromotorjem, nameščena na vibracijskih izolatorjih;
Vgrajen varčevalni sistem za porabo vode;
Vgrajeno hlajenje kondenzata;
Kontrola – monitoring hladilne vode in komprimiranega zraka, alarmiranje v primeru izpada;
Zračni sterilni filter za vstopni zrak v komoro;
Izhodni absolutni sterilni filter;
Sterilizacija izhodnega kondenza kontrolirana z dodatno temperaturno sondo;
Varnostno mehansko stikalo za izklop sterilizatorja v sili;
LED osvetlitev komore
Električni priklop 400VAC, 38 KW za generator pare
Električni priklop 400VAC, 3,2 KW za sterilizator
Dovod mehke hladne vode 3,0 do 5,0 bar DN15
Dovod stisnjenega zraka 7,0 do 10 bar DN15
Dovod demineralizirane vode 1,0 do 5,0 bar DN 15
Odtok DN70
Standardi in certifikati
CE certifikat
Izjava o skladnosti
CE_EU_PED certifikat
kot npr.: MMM Vaculab PL Compact Line 669-2
|  |  | Vsota |  | 0