Obrazec št. 3A

Popravljene TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

za SKLOP 1: NAKUP ROBOTSKEGA KIRURŠKEGA SISTEM

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

| Št. | SESTAVNI DELI ROBOTSKEGA SISTEMA IN OSTALE SPLOŠNE ZAHTEVE | Izpolnjevanje pogoja DA/NE | Obvezno navesti in jasno označiti, kje v tehnični dokumentaciji je navedena zahteva. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ponujeni robotski kirurški sistem mora biti primeren za klinično uporabo na naslednjih specializiranih področjih,: urologija, splošna kirurgija, ginekologija, senologija. Vsa navedena specializirana področja morajo certificirana s certifikatom CE. Ponudnik v ponudbi predloži ustrezno dokazilo. |  |  |
| 2 | Omogočati mora delo kirurga z upravljanjem inštrumentov in endoskopa z uporabo ročnih upravljalnikov in pedalov (nožno upravljanje funkcij). |  |  |
| 3 | Konzola mora biti opremljena s potopnim pregledovalnikom 3D HD oz. integriranim 3D optičnim sistemom, preko katerega vodilni kirurg vizualizira celotno operativno polje, torej brez potrebe po pomožnih napravah (npr. 3D očalih, dodatnih zaslonih…). Sistem mora v istem trenutku omogočati nativen in naraven pogled v trebušno votlino, brez vmesnega postopka prilagajanja projekcije (naročnik ne bo sprejel rešitve, kot npr. koncept očala – ekran, ki ob morebitnem premiku glave privede do spremenjene percepcije operativnega polja). |  |  |
| 4 | Kirurško sliko mora spremljati grafični vmesnik, ki v realnem času zagotavlja potrebne in koristne podatke (predvsem (ne izključno) pa podatke kot so oznaka aktivnih robotskih rok, vrsta inštrumenta v posamezni robotski roki, energetske nastavitve uporabljenih električnih inštrumentov, varnostni kazalci kontrole uporabljenih inštrumentov) o stanju sistema in inštrumentov oz. endoskopa. |  |  |
| 5 | Konzola mora vsebovati interfon sistem (mikrofon/zvočniki). |  |  |
| 6 | Konzola mora biti opremljena s senzorji in varnostnimi sistemi, ki preprečujejo nenamerno aktiviranje inštrumentov in endoskopa. |  |  |
| 7 | Konzola mora omogočati nastavitev sestavnih delov v 4 oseh. |  |  |
| 8 | Konzola mora vsebovati kolesa, ki omogočajo lažje in hitrejše premikanje celotne robotske kirurške konzole. |  |  |
| 9 | Konzola mora omogočati nastavitev več personaliziranih profilov (za več kirurgov). To pomeni, da lahko kirurg nastavi svoj uporabniški profil, v katerem so shranjene vse uporabniške nastavitve (kot npr. ergonomske nastavitve, nastavitve pregledovanja oz. optičnega prikaza in elektro-kirurške vrednosti inštrumentov…). |  |  |
| 10 | Konzola mora poleg kirurške slike iz endoskopa omogočati tudi prikazovanje diagnostične slike (kot npr. ultrazvok…) v realnem času in v obliki slika v sliki. |  |  |
| 11 | Konzola mora omogočati priključitev simulatorja (simulator mora biti vključen v ponudbo) z virtualno platformo, pripravljeno in zagotovljeno s strani proizvajalca, ki omogoča dostop do simulacijskih posegov in vaj z namenom izboljšanja sposobnosti uporabe robotskega sistema. |  |  |
| 12 | Voziček mora biti operativni del sistema. |  |  |
| 13 | Robotski delovni voziček mora imeti samo en vznožni del na motoriziranih kolesih, držalni steber in vsaj štiri enake delovne roke, ki so vpete na isti držalni steber. En vznožni del vozička mora omogočati zasedenost le ene strani operacijske postelje, preostale proste 3 strani pa omogočajo lažje delo na bolniku s strani preostalega zdravstvenega osebja. |  |  |
| 14 | Vse delovne roke robotskega vozička morajo omogočati poljubno namestitev tako kirurških inštrumentov kot endoskopa, natančneje omogočen mora biti priklop inštrumenta ali endoskopa na vsakega izmed delovnih rok robotskega sistema. |  |  |
| 15 | Robotski delovni voziček mora omogočati delo v vseh štirih kvadrantih trebuha. To mora biti zagotovljeno z možnostjo rotacije in nagiba, brez premika vozička s stebrom in delovnimi rokami ter brez odklapljanja robotskih rok z delovnih troakarjev. |  |  |
| 16 | Robotski voziček mora omogočati možnost premika optične kamere na kateregakoli izmed delovnih rok in troakarjev, brez premika robotske delovne roke in vozička. |  |  |
| 17 | Robotski voziček mora vsebovati krmilo in motor s pomožnim pogonom ter kolesa, kar omogoča tekoče in lahko prestavljanje eni osebi. |  |  |
| 18 | Robotski voziček mora biti opremljen z laserskimi kazalniki, ki usmerjajo in olajšajo premikanje ter nameščanje vozička. Laserski sistem mora omogočati standardizirano in predefinirano ter preprogramirano postavitev vozička glede na bolnika. S tem so zagotovljeni enaki pogoji dela, tako za medicinsko osebje kot tudi bolnika. |  |  |
| 19 | Robotski voziček mora biti opremljen s prednastavitvami v integriranem računalniškem sistemu za točno določitev področja dela oz. organskega sistema in sistemom, ki usmeri postavitev robotskega vozička in določi položaj posameznih delovnih robotskih rok za najvarnejše delovno okolje. |  |  |
| 20 | Robotski voziček mora biti opremljen z varnostnimi napravami in sistemi (vključno s samodejnimi zavorami), ki zagotavljajo varnost, ko je voziček pritrjen na bolnika. |  |  |
| 21 | Robotski voziček mora omogočati sterilno prekrivanje le tega in delovnih rok z materiali za enkratno uporabo z vgrajenimi nastavki, na katere so pritrjeni kirurški inštrumenti. |  |  |
| 22 | Voziček mora vsebovati vsaj 24’’- palčni zaslon, 2D in na dotik, preko katerega ima zdravstveno osebje dostop do nastavitev in prikazuje kirurško sliko endoskopa. |  |  |
| 23 | Zaslon iz prejšnje alineje mora omogočati interaktivnost (kot npr. risanje oz. markiranje struktur na le-tem). Označbe na zaslonu vozička za vizualni nadzor morajo biti vidne tudi v kirurški konzoli. Zagotovljena mora biti dvosmerna povezava interaktivnega zaslona s kirurško konzolo. |  |  |
| 24 | Voziček mora vključevati integrirani električni skalpel na katerega je mogoče priključiti robotske, laparoskopske in odprte kirurške inštrumente. Električni skalpel mora podpirati monopolarne, bipolarne in napredne bipolarne radiofrekvenčne inštrumente. |  |  |
| 25 | Voziček mora vključevati vir svetlobe LED, ki združuje belo svetlobo in fluorescenčni vidni sistem (detekcija ICG), reža USB za shranjevanje posnetkov zaslona, jedro, elektronsko procesno središče robotskega sistema in police, ki so na voljo za namestitev insuflatorja, snemalne naprave itd., držalo za jeklenke ter avdio in video priključki (vhodi in izhodi). |  |  |
| 26 | Voziček mora omogočati internetno povezavo preko katere lahko pooblaščeno osebje spremlja delovanje in stanje robotskega sistema ter posreduje v primeru okvare ali preventivno zamenja dele, da se izogne morebitni dejanski okvari. Preko tega sistema povezave mora omogočati, da pooblaščeno osebje na zahtevo kirurške ekipe pomaga tudi med samo operacijo. Ponudnik lahko omogoča tovrstno rešitev tudi preko prenosnega računalnika, ki je priključen na voziček. |  |  |
| 27 | Voziček mora vsebovati povezovalne elemente med posameznimi komponentami za nemoteno delovanje sistema (kot npr. optični kabli,…) |  |  |
| 28 | Robotski sistem mora vsebovati tudi drugo kirurško konzolo, ki je enaka prvi (opisani v točki 1) za potrebe zahtevnih onkoloških operacij z več specialisti. |  |  |
| 29 | Druga kirurška konzola mora omogočati enak pogled in vidno polje (kirurško sliko in morebitne diagnostične slike) ter hkratno usklajeno upravljanje kirurškega robota oz. inštrumentov. |  |  |
| 30 | Druga kirurška konzola mora omogočati upravljanje sistema virtualnih kazalcev, ki se jih aktivira v eni konzoli in se prikažejo v obeh konzolah. |  |  |
| 31 | Robotski sistem mora vključevati tudi robotsko prilagojeno operativno mizo, ki omogoča intraoperativno premikanje le te, brez odklapljanja robotskih rok. |  |  |
| 32 | Operativna miza mora biti z robotskim sistemom povezana s pomočjo ustreznega vmesnika (zagotovljenega s strani ponudnika robotskega sistema), ki omogoča medsebojno povezavo in komunikacijo. |  |  |
| 33 | Kompleten sistem robotskega sistema in povezane pripadajoče operacijske mize mora omogočati premestitev bolnika med operacijo, ne da bi bilo treba odklopiti robotske delovne roke vozička za delo na pacientu iz trokarjev. |  |  |
| 34 | Vsi robotski inštrumenti morajo omogočati upravljanje preko robotske kirurške konzole. |  |  |
| 35 | Robotski sistem mora ponujati možnost uporabe sledečih različnih inštrumentov: vsaj dve vrsti različnih monopolarnih inštrumentov, vsaj štiri vrste različnih bipolarnih inštrumentov, vsaj dve vrsti različnih naprednih bipolarnih inštrumentov, vsaj tri vrste različnih držal za igle, vsej pet vrst različnih oprijemalnih inštrumentov, vsaj tri vrste različnih aplikatorjev sponk, vsaj tri vrste različnih črevesnih steplerjev, vsaj eno vrsto robotskega aspiratorja z možnostjo irigacije. |  |  |
| 36 | Ponudnik mora v ponudbo vključiti tudi dodatne 3 sete materiala, ki je nujno potreben za izvedbo posega (12x robotski troakar, 3x vodilo troakarja, 3x monopolarni kabel, 3x bipolarni kabel). |  |  |
| 37 | Optični sistem mora omogočati 3D HD sliko in uporabo endoskopov 0° in 30°, ki jih je mogoče sterilizirati v celoti in so opremljeni s samodejnim ostrenjem, umerjanjem beline in samodejnim 3D. |  |  |
| 38 | Optični sistem mora omogočati uporabo naravne svetlobe (LED) in fluorescenčne svetlobe (detekcija ICG). |  |  |
| 39 | Robotski sistem mora omogočati preklop med naravno in fluorescenčno (ICG) svetlobo brez zamenjave endoskopa ali položaja endoskopa. |  |  |
| 40 | Ponudba mora obsegati 3x 0º in 3x 30º optiko. |  |  |
| 41 | Garancija kirurškega sistema mora biti 12 mesecev. |  |  |
| PONUDNIK MORA V SVOJI PONUDBI PREDLOŽITI USTREZNO TEHNIČNO DOKUMENTACIJO (PROSPEKT, KATALOG ALI DRUG USTREZEN URADEN MATERIAL, KAMOR SPADA TUDI IZJAVA PROIZVAJALCA PONUJENE OPREME, KI PA MORA BITI PODKREPLJENA Z DOKAZILI) IZ KATERE MORA BITI JASNO RAZVIDNO IZPOLNJEVANJE VSEH TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ PREDMETA JAVNEGA NAROČILA. NAROČNIK KOT USTREZNEGA DOKAZILA NE BO ŠTEL IZJAVE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI NI PROIZVAJALEC PONUJENEGA PROIZVODA. |  |  |  |

2. IZOBRAŽEVANJE / ŠOLANJE

a. OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE / ŠOLANJE: Osnovno izobraževanje (šolanje) za delo z aparatom bo potekalo na lokaciji naročnika za vse uporabnike naročnika, in sicer med delovniki, med 7:00 in 15:00 uro. Izobraževanje je potrebno izvesti takoj po inštalaciji aparata in pred končnim prevzemom. Naročnik želi izobraževanje prve stopnje za kader, ki upravlja robotski kirurški sistem (v primeru naročnika kader zdravstvene nege).

b. NAPREDNO IZOBRAŽEVANJE / ŠOLANJE: Napredno celostno šolanje in izpopolnjevanje s certificiranjem zdravstvenega osebja, ki bo z robotskim sistemom delalo, bo potekalo po končnem prevzemu opreme. Naročnik dopušča možnost, da se del (naprednega) izobraževanja izvede na lokaciji ponudnika/proizvajalca, pri čemer naročnik ne nosi nobenih dodatnih stroškov. V kolikor se bo izobraževanje izvajalo na lokaciji ponudnika/proizvajalca, bosta naročnik in ponudnik sporazumno dogovorila termine in kraj izvajanja (ponudnik predlagati termine najmanj sedem (7) delovnih dni pred samo izvedbo).

Ponudnik mora v ponudbi predložiti celoten program edukacijskega postopka in postopka certificiranja s strani proizvajalca za ves zdravstveni kader, ki bo robotski kirurški sistem uporabljal.

Vsi stroški izobraževanja/šolanja (a. in b.) morajo biti vključeni v ceno aparata.

3. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE:

Ponujeno pogarancijsko vzdrževanje mora biti kot »ALL INCLUSIVE«, kar pomeni, da veljajo enake zahteve naročnika kot to velja za garancijsko vzdrževanje (kot je navedeno v pogodbi). V ceno vzdrževanja so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja, rezervni deli…).

Pogarancijsko vzdrževanje ALL INCLUSIVE mora obsegati:

- odpravo okvar ob normalni uporabi,

- preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca (vsaj 1x letno),

- izredno vzdrževanje in servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov,

- zagotavljanje najnovejše verzije programske opreme,

- stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

- ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Ponudnik ne odgovarja za nedelovanje, ki je posledica naklepnih dejanj s strani naročnika ali tretjih oseb in v primeru, ko naročnik z opremo ne ravna skladno z navodili. Breme dokazovanja je na izbranem ponudniku.

Odzivni čas pri pogarancijskem vzdrževanju ALL INCLUSIVE:

Izvajalec zagotavlja naročniku odzivni čas najkasneje v roku 2 ur po prejemu obvestila o napaki (odzivni čas je čas, v katerem se pristopi k odpravljanju napake) ter odpravo napak v maksimalno 48 urah po prejemu obvestila o napaki (med delovnikom od 7 do 20 ure). V primeru, da napaka ni odpravljena v 48 urah po prejemu obvestila o napaki, mora izvajalec za čas daljšega od pogodbeno dogovorjenega popravila zagotoviti nadomestno opremo istih ali boljših karakteristik na lastne stroške. V kolikor izvajalec ne odpravi napake v predvidenem roku ali ne zagotovi nadomestne opreme je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v skladu s pogodbenimi določili.

4. POTROŠNI MATERIAL

Ponudnik mora v obrazcu št. 2B: Ponudbeni predračun za potrošni material (II. zavihek ponudbenega predračuna levo spodaj) navesti ves potrošni material, ki ga naročnik potrebuje za normalno uporabo sistema za 200 preiskav letno, in sicer:

- Osnovni komplet potrošnega materiala potreben za vsak poseg – sterilni prekrivni material za op. polje, sterilni prekrivni material za robotske roke, sterilni priključki za robotske roke in robotske inštrumente.

- Set inštrumentov za robotski kirurški poseg (upravljanje vseh inštrumentov preko robotske kirurške konzole) – monopolarne škarje s pripomočki, bipolarna prijemalka, držalna prijemalka, robotska napredna bipolarna prijemalka.

- Posebna protizdrsna podloga za posege v Trendelenburg položaju.

Naveden je samo potrošni material, ki ga ima naročnik namen uporabljati. Ponudniki morajo kot prilogo ponudbenega predračuna predložiti še INFORMATIVNI CENIK, kjer morajo navesti še ostali potrošni material (dodatni robotski inštrumenti, ki se uporabljajo občasno pri določenih kirurških posegih), ki se uporablja za popolno funkcionalnost sistema za izvajanje kirurškega posega v primeru, da bo naročnik potreboval še ostali potrošni material. EM pri teh postavkah mora biti 1.

Pogodba se za potrošni material se sklepa za obdobje 5 let.

| Datum in kraj: ______________________________ |  |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: _______________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obrazec št. 3B

Popravljene TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

za SKLOP 2: NAKUP INSUFLATORJA

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

| Št. |  | Splošne zahteve | Izpolnjevanje pogoja DA/NE | Obvezno navesti in jasno označiti, kje v tehnični dokumentaciji je navedena zahteva. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem za kontinuirano vpihovanje CO2, s konstantnim merjenjem intraabdominalnega tlaka brez vmesnih merilnih pavz. |  |  |
| 2 | Možnost vpihovanja vsaj 40 litrov CO2 na minuto (insuflacijska enota) in zagotavljanje stabilnosti pnevmoperitoneja tudi ob aktivni aspiraciji ali izgubi plina preko troakarja s pretokom CO2 vsaj 21 l/min (kar pomeni, da je vključen tudi 30l/min). |  |  |
| 3 | Odsesavanje laparoskopskega dima z aktivnim filtriranjem z ULPA filtrom. |  |  |
| 4 | Možnost priključitve na CO2 napeljavo ali uporabo jeklenk. |  |  |
| 5 | Set naj vsebuje: - Insuflacijska enota z napajalnimi kabli. - Troakar, cevi za odsesavanje kirurškega dima in ostali material za popolno funkcionalnost sistema za izvajanje kirurškega posega. Naročnik želi vodilni troakar, ki omogoča zapisane pretoke plina. V kolikor je insuflacijski troakar kompatibilen z robotskimi nastavki je to dobrodošlo, ni pa nujno. - Cevi za povezavo s CO2 jeklenko. |  |  |
| 6 | Garancija mora biti 12 mesecev. |  |  |
| 7 | Naročnik poleg predpisanih zahtev zahteva insuflator z gretjem plina. Funkcija vlaženja je zaželjena, ni pa nujna. |  |  |
| PONUDNIK MORA V SVOJI PONUDBI PREDLOŽITI USTREZNO TEHNIČNO DOKUMENTACIJO (PROSPEKT, KATALOG ALI DRUG USTREZEN URADEN MATERIAL, KAMOR SPADA TUDI IZJAVA PROIZVAJALCA PONUJENE OPREME, KI PA MORA BITI PODKREPLJENA Z DOKAZILI) IZ KATERE MORA BITI JASNO RAZVIDNO IZPOLNJEVANJE VSEH TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ PREDMETA JAVNEGA NAROČILA. NAROČNIK KOT USTREZNEGA DOKAZILA NE BO ŠTEL IZJAVE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI NI PROIZVAJALEC PONUJENEGA PROIZVODA. |  |  |  |

2. IZOBRAŽEVANJE / ŠOLANJE

a. OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE / ŠOLANJE: Osnovno izobraževanje (šolanje) za delo z aparatom bo potekalo na lokaciji naročnika za vse uporabnike naročnika, in sicer med delovniki, med 7:00 in 15:00 uro. Izobraževanje je potrebno izvesti takoj po inštalaciji aparata in pred končnim prevzemom. Naročnik želi izobraževanje prve stopnje za kader, ki upravlja robotski kirurški sistem (v primeru naročnika kader zdravstvene nege).

Vsi stroški izobraževanja/šolanja morajo biti vključeni v ceno aparata.

3. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE:

Ponujeno pogarancijsko vzdrževanje mora biti kot »ALL INCLUSIVE«, kar pomeni, da veljajo enake zahteve naročnika kot to velja za garancijsko vzdrževanje (kot je navedeno v pogodbi). V ceno vzdrževanja so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja, rezervni deli…).

Pogarancijsko vzdrževanje ALL INCLUSIVE mora obsegati:

- odpravo okvar ob normalni uporabi,

- preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca (vsaj 1x letno),

- izredno vzdrževanje in servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov,

- zagotavljanje najnovejše verzije programske opreme,

- stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

- ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Ponudnik ne odgovarja za nedelovanje, ki je posledica naklepnih dejanj s strani naročnika ali tretjih oseb in v primeru, ko naročnik z opremo ne ravna skladno z navodili. Breme dokazovanja je na izbranem ponudniku.

Odzivni čas pri pogarancijskem vzdrževanju ALL INCLUSIVE:

Izvajalec zagotavlja naročniku odzivni čas najkasneje v roku 2 ur po prejemu obvestila o napaki (odzivni čas je čas, v katerem se pristopi k odpravljanju napake) ter odpravo napak v maksimalno 48 urah po prejemu obvestila o napaki (med delovnikom od 7 do 20 ure). V primeru, da napaka ni odpravljena v 48 urah po prejemu obvestila o napaki, mora izvajalec za čas daljšega od pogodbeno dogovorjenega popravila zagotoviti nadomestno opremo istih ali boljših karakteristik na lastne stroške. V kolikor izvajalec ne odpravi napake v predvidenem roku ali ne zagotovi nadomestne opreme je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v skladu s pogodbenimi določili.

4. POTROŠNI MATERIAL

Ponudnik mora v obrazcu št. 2B: Ponudbeni predračun za potrošni material (II. zavihek ponudbenega predračuna) navesti ves potrošni material, ki ga naročnik potrebuje za normalno uporabo sistema za 200 preiskav letno, in sicer:

- Insuflacijska enota z napajalnimi kabli.

- Troakar, cevi za odsesavanje kirurškega dima in ostali material za popolno funkcionalnost sistema za izvajanje kirurškega posega.

- Cevi za povezavo s CO2 jeklenko

Naveden je samo potrošni material, ki ga ima naročnik namen uporabljati. Ponudniki morajo kot prilogo ponudbenega predračuna predložiti še INFORMATIVNI CENIK, kjer morajo navesti še ostali potrošni material (dodatni robotski inštrumenti, ki se uporabljajo občasno, pri določenih kirurških posegih), ki se uporablja za popolno funkcionalnost sistema za izvajanje kirurškega posega v primeru, da bo naročnik potreboval še ostali potrošni material. EM pri teh postavkah mora biti 1.

Pogodba za potrošni material se sklepa za obdobje 5 let.

| Datum in kraj: ______________________________ |  |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: _______________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obrazec št. 4

Naziv in sedež ponudnika, ki oddaja ponudbo: .……………..…………………………………..

Predmet javnega naročila: NAKUP ROBOTSKEGA KIRURŠKEGA SISTEM, INSUFLATORJA IN PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA

- Sklop 1: NAKUP ROBOTSKEGA KIRURŠKEGA SISTEM (S POTROŠNIM MATERIALOM IN POGARANCIJSKEM VZDRŽEVANJEM)

- Sklop 2: NAKUP INSUFLATORJA (S POTROŠNIM MATERIALOM IN POGARANCIJSKEM VZDRŽEVANJEM)

(ustrezno obkroži)

Številka javnega naročila: JN-0014/2025

IZJAVA, DA JE PONUDNIK POOBLAŠČEN ZA PRODAJO IN SERVIS PONUJENE OPREME

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo s strani proizvajalca ponujene opreme pooblaščeni za prodajo in servis ponujene opreme za območje Republike Slovenije.

Ponudnik mora v prilogi tega obrazca predložiti kot dokazilo pooblastilo s strani proizvajalca ponujene opreme (v slovenskem ali angleškem jeziku).

Datum in kraj:_______________			      Ime in priimek odgovorne osebe:

__________________________

__________________________

Podpis odgovorne osebe

Žig