## REKAPITULACIJA
Investitor: | Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Urad republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
Objekt: | ETAPA 1.C-finalizacija in oprema prostorov etape 1 (2., 3. in 5. nadstropje objektov E1 in F1) nadomestne novogradnje splošne bolnišnice Celje - NNSBC in pripadajoča zunanja ureditev
SKLOP 2
SKUPNA REKAPITULACIJA
|  | Vrednost investicije | Vrednost 7-letnega vzdrževanja | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Medicinska oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ, brez DDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| + 22%DDV: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H. Medicinska oprema
Nadomestna novogradnja
SB Celje
Etapa 1.C
Finalizacija in oprema prostorov Etape 1 (2., 3. in 5. nadstropje objektov E1 in F1 ter etažne avle) nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje
REKAPITULACIJA
H. | Medicinska oprema
|  | Vrednost investicije | 7-letno vzdrževanje | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
1 | Splošna medicinska oprema
1.1 | Splošna medicinska oprema 2N KARDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Splošna medicinska oprema 3N ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Oprema ambulant
2.1 | Oprema ambulant 2N KARDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Oprema ambulant 3N ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Medicinske naprave 3N.OP-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Medicinske naprave 3N.OP-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Medicinske naprave 3N.OP-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Razna ORL ambulantna medicinska oprema | 0
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.1.1 KARDIO Med. op. - splošna
H.1.1 | MEDICINSKA OPREMA - SPLOŠNA - 2N - KARDIO | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €.
** TEHNIČNA SPECIFIKACIJA VELJA ZA VSE VOZIČKE, KI SO OZNAČENI Z (**)
· Ohišja in predalniki je narejeni iz dveh plasti pločevine v samo podporni konstrukciji. Zunanja stena ohišja je izdelana v enem kosu.
· Vsa vrata in predali so opremljeni s tesnilnimi trakovi, ki so narejeni iz plastičnega materiala, ki je varen pred okužbami.
· Predali so nameščeni na vodilih na krogličnih ležajih, ki ne povzročajo hrupa. Vsi predali imajo sistem, ki predale avtomatično povleče nazaj, kar zagotavlja, da ostanejo zaprti, tudi kadar se voziček premika.
· Vodila predalov so skrita v konstrukciji predala.
· Fronte predalov je možno sneti za boljše čiščenje notranjosti.
· Vsi vozički imajo električno prevodna vrtljiva dvojna kolesa fi 125 mm. Dva kolesa sta opremljena z zavorama, eno kolo pa s smerno zavoro. Vsa vrtljiva kolesa so opremljena z zaščitnimi odbijači.
· Barva ohišja, front in ročajev po izboru uporabnika po RAL lestvici.
H1. 06 | **VOZIČEK PRIPRAVA MATERIALA | 8 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· Dimenzije 900 x 1010 x 560 mm (š x v x g)
· Predali z vrha: 2 po celotni dolžini višine 147 mm, 5 predalov v dveh vrstah. Na levi strani trije predali višine 147 mm, na desni dva enake predala dimenzije147 mm in eden višji 300 mm.
· Delovna površina obdana s tristransko galerijo
· Na hrbtni strani sistem cevnih nosilcev s tremi šinami za dodatno opremo
· Na levi strani šina
· Na desni strani ročaj za vodenje in šina
· Štiri košare iz nerajvečega materiala, po dve vrsti, dimenzije 300 x 200 x 100 mm.
· Košara iz nerjaveče pločevine, dimenzije 575 x 280 x 260 mm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 14 | **Voziček za reanimacijo | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Material vozička: aluminij in plastika ABS, ki omogoča lahko in učinkovito čiščenje in razkuževanje, zaobljena oblika delovne površine onemogola nalaganje prahu in umazanije ter ščiti pred udarci.
Reanimacijski voziček mora biti lahko vodljiv do 60 kg.
Dimenzije vozička: Višina s kolesi 1100 mm; širina 580 mm z zaščito pred poškodbami; globina 580 mm z zaščito pred poškodbami.
Voziček naj vsebuje 7 predalov:
1. višina predala 109 mm, v prvem predalu pregrada za zdravila
2. višina predala 128 mm
3. višina predala 160 mm
4. višina predala 96 mm
5. višina predala 96 mm
6. višina predala 96 mm
7. višina predala 160 mm
Predali vozička so opremljeni z lahkim vakumskim mehanizmom, ki omogoča samostojno zapiranje predalov. Predali se morajo zaklepati.
Delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana iz ABS materiala, zadaj in ob straneh naraščajoče dvignjena in mora omogočati varno rokovanje z zdravili in onemogočati prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička.
Hrbtna stran vozička mora imeti 4 vtičnice za elektriko in desko za reanimacijo.
Hrbtna stran vozička mora vsebovati držalo za infuzijsko stojalo z vključenim infuzijskim stojalom.
desna stran vozička: dodatna dvižna delovna mizica z zatičem leva stran vozička: aluminijasta konzola.
Imeti mora nastavek za centralno zaklepanje vozičke ob predalih.
Odbijač za zaščito pred poškodbami; vozički so v celoti obdani z zaščito pred poškodbami vozička, varovano je ogrodje vozička, predali in ročaji, v primeru trka onemogoča poškodba ogrodja ali odstranitev barve.
Štiri antistatična kolesa 125 mm, vsaj dva kolesa z zavorami.
Ogrodje svetlo sivo, stranice in ročaji rdeče barve.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 15 | **Negovalni voziček | 8 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
1. približne dimenzije 640x480x930 mm,
2. opremljen z ročajem za vodenje ali potiskanje,
3. odlagalna površina s stranko galerijo-rob,
4. antistatična kolesa z zavoro fi 125 mm,
5. Dodatna oprema:
6. s strani konzola za dodatke,
7. predali ter razporeditev kot na sliki,
8. Omogočeno enostavno čiščenje in dezinfekcija.
9. Ponudnik predloži paleto barv.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 17 | Pulzni oksimeter | 8 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
1. barvni TFT zaslon
2. prikaz vrednosti
-Spo2,
-srčne frekvence
- PI(perfuzijski index)
- prikaz pletizmograma
3. zvočni in vizualni alarmi
4. indikator stanja baterije
5. delovanje AA baterije (največ tri) za vsaj 36 ur delovanja
6. vsaj 72 ur shranjevanja podatkov
7. primeren za odrasle ter otroke
8. omogoča uporabo senzorjev za enkratno in večkratno uporabo
9. natančnost Spo2: ±2% pri 70-100%
10. ustreza standardu IEC 60601-1-1-4th
Opomba: Glej tudi Portal javnih naročil Objava 15.05.2025 13:42 (Vprašanja in odgovori)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 19 | ELEKTRONSKI MERILNIK KRVNEGA TLAKA | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
1. Elektronski
2. Nadlaktni
3. LCD zaslon
4. Manšeta za odrasle v razponu 22-42 cm (za večkratno uporabo)
5. Manšeta za otroke (za večkratno uporabo)
6. Indikator pravilne namestitev manšete
7. Indikator normalnega ter povišanega tlaka
8. Odtisnjena serijska številka
9. Aparat mora biti overljiv
10. Klinična validacija
11. Na baterije ter priključitev na omrežje
12. material odporen na dezinfekcijo in vlažno čiščenje
Opomba: Glej tudi Portal javnih naročil Objava 15.05.2025 13:42 (Vprašanja in odgovori)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 21 | PRELAGALNA DESKA | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
1. Dolžina vsaj 180 cm
2. Širina vsaj 60 cm
3. Antibakterijska prevleka
4. Negorljiv material
5. Omogočati mora mokro čiščenje in uporabo sredstev za dezinfekcijo
6. Nosilnost vsaj 180 kg
7. Prepogljiva z nosilcem za obešanje
8. Teža prelagalne deske največ 3 kg
9. Vogalniki morajo biti zaščiteni za samo nosilnost ter preprečevanje odrgnin pri premeščanju
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 23 | Invalidski voziček | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
1. nosilnost do vsaj 150 kg
2. lahko vodljiv
3. kolesa iz poliuretana
4. dimenzija zadnjih koles Ø 350 mm,
5. dimenzija sprednjih koles koles Ø 250 mm,
6. sprednja kolesa s protivibracijskimi ležaji,
7. parkirna zavora zadaj,
8. širina sedalnega ter hrbtnega dela najmanj 50 cm,
9. fiksno naslonjalo za roke
10. snemljiva naslonjala za noge-podnožniki
11. voziček naj ne bo zložljiv
12. dopuščati mora suho ter mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 24 | Tehnica za pacienta (sedeča) | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Tehnica za pacienta (sedeča) z naslednjimi zahtevami:
Udobno in širše sedalo, naslon za roke in noge, zaslon dobro berljiv, Led 25mm, čas delovanja baterije vsaj 40 ur, samodejno varčevanje z baterijo, ko stol ni v uporabi, vmesnik za prenos podatkov na računalnik, natančnost 100g, baterijsko napajanje, funkcija HOLD in TARA avtomatski izklop, tipsko odobrena, žigosana in kalibrirana tehnica, razred III, nosilnost min. 200kg, primerna za uporabo v zdravstvenih ustanovah, kolesa z zavoro.
3. - funkcija HOLD in TARA
4. - overjena tip
5. - razred III
7. za uporabo v bolnišnici (oznaka M)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 25 | TEHTNICA IN VIŠINOMER | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Elektromehanska osebna tehtnica kapacitete nad 200 kg, z višinomerom, višinomer z merjenjem od 60 cm do 220 cm na stebru display z digitalnim prikazom teže, natančnost 100 g, razred točnosti III; kalibrirana, z adapterjem za napajanje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 27 | Bolniška postelja | 44 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Tehnične zahteve za konstrukcijo, ležišče postelje
Električna bolniška postelja s štiridelnim ležiščem in tremi nastavljivimi pregibi ležalne ploskve.
Postelja ne sme imeti žične ali lesene podlage za posteljne vložke.
Dolžina ležišča postelje (vzmetnice) najmanj 200 cm, in ga je možno podaljšati.
Širina ležišča (vzmetnice) najmanj 84 cm oz. največ 92 cm.
Zunanja dimenzija širina postelje maksimalno 105 cm (vključno z posteljnimi ograjicami ter odbojniki).
Dovoljena delovna obremenitev postelje najmanj 220 kg.
Hrbtni del plošče se pri dvigovanju oddaljuje, razmik zmanjša pritisk na ledveni del, kar preprečuje drsenje pacienta pri dvigovanju hrbtne plošče. Avtoregresija.
Konstrukcija mora omogočati, da se pri spremembi naklona ležišča (trednelenburg, antitredelenburg in vzglavja), vzglavna ter vznožna stranica ne premikata, da sta fiksni.
Tehnične zahteve za posteljne stranice
Vzglavna in vznožna stranica morata biti v zgornjem delu na ob straneh zaobljeni. Stranici morata biti stabilni in iz materiala, ki dopušča dnevne obremenitve.
Vznožna stranica mora omogočati namestitev temperaturne table velikosti A3 (mape za bolnikovo dokumentacijo). Max debelina stranice na mestu za temperaturno tablico 3,5 cm.
Plastificirano polnilo vzglavne in vznožne stranice mora biti gladko brez zarez.
Vznožna stranica mora imeti tudi možnost enostavne postavitve v odlagalno polico ali dodatno izvlečno polico, ki prevzame funkcijo odlagalne police.
Stranici morata biti ob sprostitvi mehanizma enostavno odstranljivi ter trdno fiksirani.
Postelja mora imeti odbojnike na vseh štirih vogalih, ki jo ščitijo pred udarci s sprednje in bočne strani .
Tehnične zahteve za kolesa
Postelja naj bo opremljena s štirimi kolesi Ø 150 mm.
Mehanizem koles mora zagotavljati vodljivost postelje, možnost usmerjanja koles v smeri vožnje.
Postelja mora imeti centralni zavorni sistemom na vsa štiri kolesa. Sistem blokiranja koles mora biti zanesljiv in lahko dostopen na nožnem delu postelje.
Guma na kolesih ne sme puščati sledi na tleh.
Tehnične zahteve za posteljne ograjice
Štiridelne posteljne ograjice, ustrezne standardu EN 60601-2-52.
Posteljne ograjice, ki se neodvisno dvigujejo ali spuščajo in jih je možno enostavno spustiti. Spuščati se morajo nadzorovano in enakomerno s pomočjo plinskega cilindra. Ograjice pri spuščanju ne padejo prosto in se ne dotikajo tal.
Ograjice pri spuščanju ne smejo bistveno povečati širine postelje.
Komande integrirane v vzglavnem delu obeh posteljnih ograjic. Omogočati morajo manipulacijo z zunanje ter notranje strani.
Posteljne ograjice morajo biti stabilne in iz materiala, ki dopušča dnevne obremenitve.
Tehnične zahteve za upravljanje bolniške postelje
Električna bolniška postelja.
Postelja mora imeti baterijo za rezervno napajanje, ki avtomatsko prevzame električno funkcijo v primeru transporta oz. izpada električnega toka. Polnjenje baterije mora biti avtomatsko, ko je postelja priključena na omrežje, kar je razvidno na komandni plošči. Maksimalno polna baterija mora zagotavljati upravljanje vseh funkcij namestitve ter transporta postelje za vsaj 16 ur.
Postelja mora omogočati električno nastavitev vsaj naslednjih položajev: 1. nastavitev višine postelje 2. nastavitev vzglavnega oz. hrbtnega dela ležišča 3. nastavitev kolenskega dela, 4. nastavitev trendeleburg položaja 5. nastavitev antitrendeleburg položaja.
Namestitev vzglavnega dela, antitrendeleburg ter trendelenburg položaja ležišča v stopinjah.
Postelja mora imeti možnost nastavitve v CPR položaj z enim manevrom. Ročici za hitri spust postelje morata biti na obeh straneh postelje.
Električne nastavitve se izvajajo s pomočjo komand integriranih v zunanji in notranji strani obeh posteljnih ograjic ter centralne komandne plošče, ki je nameščena na vznožju postelje.
Postelja mora imeti varnostna stikala za zaklepanje komand.
Tehnične zahteve za posteljne dodatke
Infuzijsko stojalo oblike S iz inox nerjavečega materiala, z možnostjo nastavitve višine ter štirimi nosilci, ki se ne snemajo. Možnost enostavne namestitve infuzijskega stojala na vzglavnem in vznožnem delu postelje.
Postelja mora imeti posteljni trapez. Trak na katerega je nameščen nosilec mora biti iz materialov, ki omogoča mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo.
Šinski nosilec za obešanje dodatkov kot. npr. urinska vrečka. Nameščen mora biti na obeh straneh postelje in sicer približno na sredini zunanjega dela ogrodja postelje in biti mora enostavno dostopen.
Posteljni vložek mora biti enodelen, prilagojen na različne položaje postelje. Posteljni vložek mora biti primeren za mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo. Obvezna prevleka iz tkanine kot ecolastik. Višina posteljnega vložka min.14 cm.
Dodatna oprema bolniške postelje je tudi temperaturna tabla:
OPIS:
- format A3
- plastificirana na preklop
- primerna za razkuževanje
- možnost obešanja na posteljo
- vprenjalna sponka za dokumente
- na sprednji strani s prozornim žepkom za nalepke
Tehnične zahteve - ostalo
Vsa oprema mora biti dobavljena hkrati s posteljo.
Postelja mora omogočati suho ter mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo.
Celotni elektro-sistem mora biti vodoodporen, stopnja zaščite celotnega elektro sistema je vsaj IP54.
Strukturni in gibljivi deli postelje morajo biti vgrajeni tako, da zagotavljajo 100% varnost in so v skladu z vsemi mednarodnimi standardi in atesti. Ustrezati mora standardu EN 60601-2-52.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 32 | PREGLEDOVALNA MIZA za UZ s čepom | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Pregledovalna miza za opravljanje ultrazvočnih preiskav srca, zgradba iz jeklenih, prašno barvanih jeklenih cevi, višina nastavljiva električna, vzglavje nastavljivo mehansko, oblazinjena in oblečena v pralni skaj, dimenzije: 195 x 70 x višina nastavljiva od tal med 55-90 cm. Kolesa z zavorami, nosilec za kolut zaščitnega papirja. Nosilnost mize vsaj 180 kg.
Ležišče pregledne mize vključuje odprtino v velikosti vsaj 29 cm x 24 cm, za lažji dostop do pacienta, vključno s pripadajočim čepom za prekrivanje odprtine.
Po naklonu nastavljivo vzglavje + vznožje.
Barve po izbiri Uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 33 | MOBILNA OMARICA OB POSTELJI 30/50 cm | 44 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Ob-posteljna omarica na koleščkih z izvlečno mizico, ki je nastavljiva po kotu in višini dimenzij 60 -63 cm/ 80-84 cm/ ter 110 -115 cm z dvignjenim pladnjem in enim predalom ter omarico z vratci
Nočna omarica je narejena iz obstojnih (plastičnih in kovinskih) materialov, ki imajo antibakterijsko zaščito, se lahko mehanično čistijo in razkožujejo (čiščenje pod pritiskom vodnega curka in s kemičnimi sredstvi) v skladu s higienskimi standardi SB Celje.
Omarica je obojestranska, tako, da se lahko uporablja iz leve in desne strani postelje -prilagojena smer odpiranja vratc omarice vsaj pod kotom 180 stopinj glede na stran uporabe.
Vrhnja polica ob-posteljne omarice mora biti rahlo poglobljena, enodelno oblikovana z zaobljenimi dvignjenimi robovi, enostavna za čiščenje in razkuževanje v skladu s higienskimi standardi bolnišnice.
Opremljena je z integrirano konzolno mizico, z možnostjo 360° rotacije, nastavitve višine ter z možnostjo izvleka pladnja nad posteljo. Pladenj naj bo dimenzij 50- 55 x35-40cm in mora imeti dvignjene robove, da se prepreči izliv tekočin.
Predal naj bo ob dokončnem izvleku blokiran, razen za potrebe čiščenja omarice v posteljni postaji, kjer se lahko razstavi, predal mora med odpiranjem/zapiranjem gladko teči brez uporabe sile.
Ročaji predalov morajo biti gladki, enostavno oblikovani, da omogočajo dobro čiščenje in razkuževanje (lahko so zunanji ali oblikovani v površino). Vsi deli omarice morajo biti gladki in imeti zaobljene robove.
Omarica mora imeti v korpusu na zunanji strani integrirana vsaj en nastavek za odlaganje steklenic ter nosilec za brisačko.
Notranjost omarice mora biti izdelana na način, da je omogočeno enostavno čiščenje in razkuževanje (notranje površine brez ostrih prehodov med stranicami in brez prostorov, kjer se lahko nabira umazanija).
Omarica mora biti stabilna, tudi ob maksimalno obremenjenem odprtem predalu in vratcih.
Kolesa: Zavora koles na vseh štirih kolesih, premer kolesa najmanj 5 cm. Omogočati morajo premikanje po prostoru v vseh smereh brez posebnega napora in ne smejo puščati sledi po tleh (izdelana morajo biti za prevoz po trdi podlagi iz umetnih mas).
Mehanizem koles mora zagotavljati dobro vodljivost, tako da si položaj omarice lahko uravnava pacient sam.
Sistem de/blokiranja koles mora biti zanesljiv, s sprožilcem zavore in lahko dostopen z nogo.
Opomba: Glej tudi Portal javnih naročil Objava 21.05.2025 13:18 (Vprašanja in odgovori) in Objava 21.05.2025 13:19 (Vprašanja in odgovori)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 34 | SERVIRNA OBPOSTELJNA MIZICA | 44 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Servirna obposteljna mizica (konzolna) iz nerjavečega jekla (samo ogrodje), lahko tudi ogrodje prašno barvano, barva mora biti usklajena z ostalo opremo, s štirimi kolesi in blokado koles ter stabilnim podnožjem, nastavljiva po višini med 75 in 100 cm toleranca +/- 10 %, mizna ploskev omogoča spreminjanja lege oz. naklona, dimenzije mizne ploskve 45x75cm. Mizna ploskev je iz pvc materiala z zaokroženimi robovi (preprečen izliv tekočine). Omogočeno mora bit enostavno čiščenje in dezinfekcija.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 37 | MERILNIK KRVNEGA TLAKA | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
1. Anerodini
2. Ročni
3. Nadlaktni
4. Manometer (kovinsko ohišje)
5. Vijak za odvod zraka
6. Odtisnjena serijska številka
7. Manšeta za odrasle standard (za večkratno uporabo)
8. Manšeta za odrasle močna roka( za večkratno uporabo)
9. Aparat mora biti overljiv
10. Klinična validacija
11. Torbica za hranjenje
12. Napravljeno iz materialov, ki omogočajo mokro čiščenje in dezinfekcijo
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 38 | BLAZINA PROTI PRELEŽENINAM - ANTIDEKUBITUSNA BLAZINA S KOMPRESORJEM | 28 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Posteljne blazine proti preležaninam - antidekubitusna blazina se uporabljajo za ležeče bolnike za zdravljenje dekubitusa in preprečevanje dekubitusa pri daljšem ležanju in negi v postelji. Delujejo preventivno ali kurativno.
Antidekubitusna blazina z naslednjimi tehničnimi zahtevami:
Sistem dvojnih prekatov.
V primeru reanimacije se blazina popolno sprazni najpozneje v 20-tih sekundah.
Blazina dimenzije 195 x 90 x cca 6 cm in teže cca 2 kg.
Zunanja plast je narejena iz najlona prekritega s PVC. Material ne prepušča vode. Notranja plast je iz najlona in prevlečena s PVC.
Kompresor teže največ 2 kg.
Kompresor naj ima možnost, da se pričvrsti na posteljo - obešanko.
Nastavitev trdote blazine, glede na težo pacienta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 64 | MOBILNI WC | 4 | kom | 0 | 0
Voziček z ogrodjem iz nerjaveče pločcevinem z ročaji, odporen na rjo, z integrirano snemljivo straniščno posodo
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 44 | ASPIRATOR MOBILNI | 20 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Kompletna dobava mobilnega aspiratorja s sledečimi karakteristikami:
Vakumski električni aspirator z zmogljivostjo vsaj 90 kPA oz. 0,9 bara, z brezstopenjsko regulacijo vleka od 0 do minimalno 55 l/minuto, vključuje dve aspiracijski posodi po izbiri (aspiracijske posode za večkratno uporabo: od 1000 do 3000 ml in aspiracijske vreče za enkratno uporabo od 1000 do 3000 ml), varnostno posodo, bakterijski filter, voziček z nosilci za posode, kolesi z zavoro in vsemi potrebnimi cevmi in vstopnimi priključki.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 48 | PERFUZIJSKA ČRPALKA - PERFUZOR | 22 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
PERFUZOR s sledečimi karakteristikami in možnostmi:
nastavitev VTBI, funkcija KVO, možnost nastavitve okluzijskega pritiska, shranjevanje zadnjih podatkov nastavljene funkcije, pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe, prikazovalnik, ki izkazuje najmanj: trenutno hitrost pretoka, celotni volumen infundirane tekočine, tlak s katerim aparat infundira tekočino, delovanje na omrežno napetost ali baterijo, sporočilo o alarmu, uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije in povrnitev v prvotno stanje, uporaba bolusov z začasnim prikazom pretoka, samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije, samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, doze in koncentracije zdravila, samodejno prepoznavanje brizgalk, sistem proti prostemu pretoku zdravila, sporočilo o vzroku alarma , slovenski menu oz. priložena kratka pisna navodila za delo z aparatom v slovenskem jeziku, analogna vsebini menija v angleškem jeziku z naknadno (brezplačno) nadgradnjo menija v slovenskem jeziku v roku 6-ih mesecev po primopredaji.
Tehnične zahteve:
napajanje 220 V - 240 V, stopnja električne zaščite po normativih IEC
zaščita pred nihanjem električne napetosti, odpornost proti defibrilaciji
pretok v razponu 0,1 do 999,9 ml oz. pretok v razponu od 0,1 do 1200 ml/h
natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 2%, kontinuiran pretok
prednastavitev volumna od 0,1 do 999,9
omogočiti mora uporabo brizgalk: 5, 10, 20, 50 in 60 ml., možnost pritrditve infuzorja na inf.stojalo ali tirnico, delovanje na akumulatorsko baterijo vsaj 6 ur pri maksimalni hitrosti infzndiranja
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 50 | INFUZIJSKO STOJALO, mobilno | 20 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Stojalo za infuzijo iz nerjavečega jekla, 5-nožno stojalo za stabilnost s trdnim plastičnim spojem na dnu, vsaj 4 varnostne kljuke za infuzijske vrečke / posodice, največja teža obremenitve kljukice do 2 kg, skupna teža obremenitve do 8 kg. Višina je poljubno nastavljiva minimalna višina: ca. 120 cm, največja višina: ca. 210 cm. Tiha kolesa Ø 50 mm (2 zavorni kolesci, 2 varnostni in eno antistatično).
Opomba: Glej tudi Portal javnih naročil Objava 21.05.2025 13:19 (Vprašanja in odgovori)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 53 | EKG APARAT 12 kanalni s tiskalnikom na vozičku | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
12 kanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf z možnostjo ročnega izpisovanja. Frekvenčno območje snemanja od 0 do 250 Hz.
Barvni LCD zaslon diagonale najmanj 200 mm, z resolucijo najmanj 640x480 točk.
Na zaslonu omogočen prikaz vseh 12 odvodov.
Alfa-numerična tipkovnica za vnos bolnikovih podatkov, tipkovnica mora biti zaščitena pred prahom, odporna na škropljenje s tekočino in enostavna za čiščenje.
Simultano snemanje 12 odvodov.
Dolgotrajno snemanje (do 5 minut) EKG-ja (vseh 12 odvodov) in shranjevanje (“full disclosure”).
Program za meritve na EKG in interpretacijo EKG za odrasle in otroke.
Možnost uvoza delovne liste iz informacijskega sistema naročnika (Birpis).
Vgrajeni filtri proti motnjam v zapisu.
Vgrajen termični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir ali termoaktivni papir v roli.
Tipka za takojšnji izpis EKG-ja.
Različni izpisni formati.
USB vmesnik, ki omogoča priključitev USB naprav (npr. čitalnik črtne kode, zunanja USB tipkovnica, laserski tiskalnik, USB spominski ključ). Vsi podatki v slovenskem jeziku (č, š, ž)
LAN in WLAN vmesnika za priklop na osebni računalnik in mrežo z omogočenim prenosom podatkov ter izvedba direktne povezljivosti v bolnišnični informacijski sistem Birpis 21 - avtomatski prenos EKG zapisa v slikovnem ali pdf formatu (vključeni vsi stroški za povezavo v Birpis).
Aparat mora omogočati digitalni izpis.
Delovanje na elektriko in iz lastnega akumulatorja za avtonomno delovanje aparata - ki mora omogočati izpis 100 posnetkov EKG ali 3 ure kontinuiranega prikaza.
Dodatna oprema:
- Vakuumske elektrode, ki morajo imeti možnost nastavitve jakosti in avtomatsko regulacijo podtlaka (za odrasle).
- Vakuumske elektrode, ki morajo imeti možnost nastavitve jakosti in avtomatsko regulacijo podtlaka (za otroke)
- Pripadajoči voziček z vrtljivimi kolesi v vse smeri in nosilna roka za analogno/digitalni procesorski del.
- Papir.
- Vsi potrebni napajalni kabli, adapterji.
- Navodila za delo/uporabo v slovenskem jeziku.
Opomba: Glej tudi Portal javnih naročil Objava 15.05.2025 13:42 (Vprašanja in odgovori)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 55 | APARAT ZA MEHANSKO VENTILACIJO | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Ventilator za mehansko ventilacijo s sledečimi karakteristikami:
- volumsko in tlačno kontrolirano CMV ventilacijo.
- tlačno kontrolirana ventilacija s ciljnim dihalnim volumnom (npr. PRVC, AutoFlow ali podobno),
- ventilacija na dveh tlačnih nivojih z možnostjo tlačne podpore (PS) spontanim vdihom,
- spontano dihanje in CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) s tlačno podprtim s spontanimi vdihi (PS),
- samodejni preklop na tlačno ali volumsko ventilacijo ob zaznanju zastoja ventilacije (Backup ventilation),
- ročno sprožanje vdiha,
- neinvazivna ventilacija (NIV) preko skafandra in maske s samodejno kompenzacijo puščanja oz. izgube (Leak).
- protokol za samodejno odvajanje od ventilatorja,
- neinvazivna ventilacija z visokim pretokom (ang. High Flow),
- ročne nastavitve frekvenca dihanja (CMV): vsaj do 80 vdihov/minute,
- ročne nastavitve razmerja vdih: izdih (I:E): vsaj med 1:9 do 4:1,
- ročne nastavitve PEEP/CPAP: vsaj PEEP od 0 do 30 cm H2O, vsaj CPAP od 3 do 30 cm H2O.,
- ročne nastavitve tlak: PS in P CMV vsaj 80 cmH2O,
- izbor med vsaj dvema avtomatsko pred-definiranima krivuljama pretoka,
- ročna nastavitev pretočnega prožilca,
- ročna nastavitev tlačnega prožilca,
- ročna nastavitev hitrosti dviga tlaka,
- ročna nastavitev občutljivosti ekspiratornega prožilnika (ETS),
- algoritem za odvajanje od ventilatorja mora poleg samodejnih nastavitev omogočati še ročne nastavitve podpore ventilacije,
- omogočati mora ventilacijo, namenjeno tako aktivnim kot pasivnim bolnikom, ki samodejno prilagaja minutni volumen ali parametre oksigenacije (PEEP, FiO2) bolnikovim fiziološkim inputom (etCO2, SpO2),
- kompenzacijo upora umetne dihalne poti,
- nastavitev mej alarmov vsaj za: nizka/visoka minutna ventilacija, dihalni volumen, tlak, frekvenca dihanja, čas apnoe, Alarm pa mora biti tudi za izguba (Leak), obstrukcijo/okluzijo dihalnih poti ter tehnični alarmi,
- merjenje bolnikovega etCO2,
- raspirator mora omogočati neposredno povezavo z aparatom za inhalacijo
ZAHTEVE ZA SPREMLJANJE BOLNIKOVEGA STANJA
- izbor vrste bolnika: odrasel, mladostnik,
- ob začetku ventilacije priporočen dihalni volumen ali minutno ventilacijo, ki pa jo je možno ročno spremeniti,
- sočasen prikaza vsaj treh krivulj, ki temeljijo na tlaku, volumnu in pretoku v dihalnih poteh,
- sočasen prikaza vsaj dveh zank, ki temeljijo na tlaku, volumnu in pretoku v dihalnih poteh,
- aparat naj ima možnost izbire grafičnih in numeričnih prikazov trendov v realnem času, brez povezav oz. uporabe dodatne opreme vsaj za 24 ur. Hkrati pa mora biti zagotovljen prenos, podatkov v digitalno tablico,
- naj omogoča prikaz parametrov pljučne mehanike (poleg klasičnih: frekvenca, DV, minutna ventilacija….,pa tudi auto-PEEP, upornost, statična komplianca, P0,1….).
DODATNE ZAHTEVE:
- vsaj 15-inčni barvni ekran,
- funkcija »Stand by«,
- vgrajen razpršilnik (lahko tudi zunanja enota),
- sistem za aktivno vlaženje in ogrevanje dihalnih cevi (lahko tudi zunanja enota),
- ventilator mora omogočati dele s cevmi s pasivnim vlaženjem (HME-filter),
- delovati mora preko električnega omrežja 230 V ter lastnega vira (baterija),
- baterija naj omogoča vsaj 60 minut delovanja brez električnega omrežja in jo je možno nadgraditi za daljše obdobje delovanja,
- aparat mora imeti vsaj dva podatkovna izhoda: prvi mora omogočati povezavo v digitalno tablico (tip konektorja RS 232 9- pinski), kar omogoča povezavo v oddelčni elektronski nadzorni sistem (General Electric); drugi pa izvoz digitalnih in grafičnih podatkov. Povezovalni kabel, ki mora omogočati delovanje povezave med ventilatorjem ter digitalno tablico, mora biti v sklopu ponudbe,
- nosilna konzola z nosilcem za dihalne cevi, mobilna, na kolesih,
- hitra in enostavna priprava za uporabo.
Opomba: Glej tudi Portal javnih naročil Objava 20.05.2025 13:03 (Vprašanja in odgovori)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
Opomba: Glej tudi Portal javnih naročil Objava 21.05.2025 13:26 (Vprašanja in odgovori)
H1. 56 | GRELNA OMARA, dimenzije 60/60/180 cm | 2 | kom | 0 | 0
Grelna omara z naslednjimi zahtevami:
Zunanje dimenzije 600/600 mm, višina 1800 mm, notranje dimenzije 550/550/1600 mm, uporabni volumen cca. 450 l, polna vrata, število polic 3 kom, vse police so perforirane in nastavljive po višini. Temperaturno območje je do + 60 °C. Omara ima digitalni prikaz temperature ter regulator temperature.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 59 | INFUZIJSKA ČRPALKA | 18 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Infuzijska črpalka z naslednjimi karakteristikami:
1. napajanje na električno omrežje in notranji vir (akumulatorska baterija) z avtonomijo baterije, ki deluje vsaj 4 ure pri pretoku min. 25 ml/uro,
2. natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 5 %,
3. pretok v razponu od 0,1 do 1.200 ml/uro,
4. prednastavitev volumna od 0,1 do 9999 ml,
5. vsi meniji, ukazi in sporočila v slovenskem jeziku,
6. možna sprememba pretoka med točenjem,
7. samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, želene doze in koncentracije učinkovine,
8. nastavitev VTBI,
9. osvetljeni prikazovalnik kaže istočasno: trenutno hitrost pretoka; količino iztočene infuzije; čas do dosega želenega ciljnega iztočenega volumna, ime zdravila, prikaz trenutnega tlaka ter nastavitve nivoja tlaka za alarm,
10. indikator delovanje na omrežno napetost ali na baterijo,
11. indikator delovanja črpalke (infuzija teče ali ustavitev),
12. izpis sporočilo o vzroku za alarm na ekranu
13. uporaba bolusov z začasnim prikazovanjem pretoka in povrnitev v prvotno stanje
14. pritrditev črpalke mora biti omogočena na infuzijsko stojalo, tirnico,
15. ima detektor za zrak z zvočnim alarmom in avtomatsko vstavitvijo infundiranja tekočine
16. vizualne in zvočne alarme za: tlak, prekinitev infuzije, pred alarm izpraznitve baterij (indikator polnosti ali opozorilo, pri čemer se le ta signalizira do popolne izpraznitve baterije), alarm za baterije, ki ne delajo, alarma za zrak v sistemu ter alarm za končno dozo,
17. varnostno programsko opremo, ki preprečuje predoziranje zdravila ter hkrati omogoča beleženje takih dogodkov ter izvoz teh podatkov za analize uporabe zdravil
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 61 | STENSKI DOZATOR ZA KISIK, dvojni (merilec pretoka) | 49 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Stenski dozator kisika (dvojni), vhodni tlak 5 barov, regulacija izhodnega pretoka 0-15l/min, (+-10%). Stenski dozator naj omogoča tudi inhalacijo.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 62 | MOBILNO STOJALO ZA RTG PLAŠČE IN PREDPASNIKE | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Kompletna dobava in montaža prilagojenega mobilnega namenskega stojala posebej za RTG zaščitne svinčene plašče in predpasnike. Namensko stojalo vključno z obešalniki za min. pet plaščev, z možnostjo blokiranja koles, dimenzij cca. 90 x 50 x 155. Obešalniki oziroma sistem za obešanje mora biti prilagodljiv.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 74 | **Voziček za tablete | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Material: aluminij in plastika, ABS (Acryinitril-Butadien-Styrol), omogoča lahko in učinkovito čiščenje in razkuževanje, zaobljena oblika delovne površine onemogoča nalaganje prahu in umazanije ter ščiti pred udarci.
Dimenzije vozička : - višina vozička s kolesi: 1080mm (+/-3%), - širina: 630 (+/-3%) mm, - globina: 580 (+/-3%) mm.
Dodatna oprema: - infuzijsko stojalo, - koš za odpadke, - ob strani dodatna zložljiva mizica.
Voziček naj vsebuje 5 predalov enake višine po celotni višini vozička.
Predali vozička so opremljeni z lahkim vakumskim mehanizmom, ki omogoča samostojno zapiranje predalov.
Delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana iz ABS materiala, z dvignjenim robom in mora omogočati varno rokovanje z zdravili in onemogočati prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička.
Voziček opremljen z ročajem za vodenje ali potiskanje, z antistaičnimi kolesi z zavoro.
Voziček mora vsebovati štiri antistatična kolesa, pomična v vse smeri, kolesa ne smejo puščati sledov ob stiku z drugimi materiali; dva kolesa z zavorami.
Zaščita pred poškodbami: voziček mora biti spodaj v celoti obdan z zaščito pred poškodbami vozička, ki je široka toliko, da varuje ogrodje vozićka, predale in ročaje zaprtih predalov. V primeru trka mora biti onemogočena poškodba ogrodja ali ostranitev barve vozička.
Ogrodje svetlo sivo, stranice in ročaji v barvah po željah Uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 76 | **Voziček za injekcije in zdravila (mali) | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Material: aluminij in plastika, ABS (Acryinitril-Butadien-Styrol), omogoča lahko in učinkovito čiščenje in razkuževanje, zaobljena oblika delovne površine onemogoča nalaganje prahu in umazanije ter ščiti pred udarci.
Ogrodje vozička: aluminijasto ogrodje, ki vsebuje plastične kontejnerje (zgornja vrsta 5 malih in spodnja vrsta 3 velike), ogrodnje pritrjeno nad delovno površino vozička.
Dimenzije vozička : - višina vozička s kolesi: 1065mm (+/-3%), - širina: 780 (+/-3%) mm z zaščito pred poškodbami, - globina: 580 (+/-3%) mm z zaščito pred poškodbami.
Voziček naj vsebuje 5 predalov:
1. višina predala 160 mm, v prvem predalu pregrada za zdravila
2. višina predala 128 mm
3. višina predala 128 mm
4. višina predala 128 mm
5. višina predala 224 mm, s pregradami za steklenice
Predali vozička so opremljeni z lahkim vakumskim mehanizmom, ki omogoča samostojno zapiranje predalov.
Delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana iz ABS materiala, zadaj in ob straneh naraščajoče dvignjena in mora omogočati varno rokovanje z zdravili in onemogočati prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička.
Leva stran vozička: aluminijasta konzola za držalo za kontejner za iglice, z vključenim držalom.
Desna stran vozička: dodatna dvižna delovna miza z zatičem. Desna stran vozička: koš za odpadke, s pokrovom, volumen 23l.
Voziček mora vsebovati štiri antistatična kolesa fi 125 mm, pomična v vse smeri, kolesa ne smejo puščati sledov ob stiku z drugimi materiali; dva kolesa z zavorami.
Zaščita pred poškodbami: voziček mora biti spodaj v celoti obdan z zaščito pred poškodbami vozička, ki je široka toliko, da varuje ogrodje vozićka, predale in ročaje zaprtih predalov. V primeru trka mora biti onemogočena poškodba ogrodja ali ostranitev barve vozička.
Ogrodje svetlo sivo, stranice in ročaji rdeče barve.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ MEDICINSKA OPREMA - SPLOŠNA - 2N - KARDIO: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.1.2 ORL Med. op. - splošna
H.1.2 | MEDICINSKA OPREMA - SPLOŠNA - 3N - ORL | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €.
** TEHNIČNA SPECIFIKACIJA VELJA ZA VSE VOZIČKE, KI SO OZNAČENI Z (**)
· Ohišja in predalniki je narejeni iz dveh plasti pločevine v samo podporni konstrukciji. Zunanja stena ohišja je izdelana v enem kosu.
· Vsa vrata in predali so opremljeni s tesnilnimi trakovi, ki so narejeni iz plastičnega materiala, ki je varen pred okužbami.
· Predali so nameščeni na vodilih na krogličnih ležajih, ki ne povzročajo hrupa. Vsi predali imajo sistem, ki predale avtomatično povleče nazaj, kar zagotavlja, da ostanejo zaprti, tudi kadar se voziček premika.
· Vodila predalov so skrita v konstrukciji predala.
· Fronte predalov je možno sneti za boljše čiščenje notranjosti.
· Vsi vozički imajo električno prevodna vrtljiva dvojna kolesa fi 125 mm. Dva kolesa sta opremljena z zavorama, eno kolo pa s smerno zavoro. Vsa vrtljiva kolesa so opremljena z zaščitnimi odbijači.
· Barva ohišja, front in ročajev po izboru uporabnika po RAL lestvici.
H1. 01 | **VOZIČEK ZA KONZILJARNE PREGLEDE | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· Dimenzije 600 x 1010 x 560 mm (š x v x g)
· Predali z vrha: dva po celotni dolžini višine 147 mm, spodaj vrata omare
· Na desni strani šina z žično košaro iz nerjavečega jekla dimenzije 300 x 200 x 200 mm in 150 x 100 x 480 mm
· Na desni strani ročaj za vodenje in šina
· Na levi strani zložljiva polica dimenzije 500 x 580 x 25 mm, nosilnost 20 kg
· Na hrbtni strani električni razdelilec
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 02 | **VOZIČEK ZA ŠIVALNI MATERIAL | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· Dimenzije 900 x 1010 x 560 mm (š x v x g)
· Predali z vrha: 2 po celotni dolžini višine 147 mm, 5 predalov v dveh vrstah. Na levi strani trije predali višine 147 mm, na desni dva enake predala dimenzije147 mm in eden višji 300 mm.
· Delovna površina obdana s tristransko galerijo
· Na hrbtni strani sistem cevnih nosilcev z nosilcem 40. predalčkov za šivalni material 8 v vrsti in 5 po višini
· Na levi strani cevni nosilec s šino z nosilcem za tri škatle rokavic, ki je nastavljiv po širini
· Na desni strani ročaj za vodenje in šina
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 03 | **PODPULTNI VOZIČEK | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· Dimenzije 600 x 860 x 560 mm (š x v x g)
· Predali z vrha: eden po celotni dolžini višine 147 mm in šest predalov v dveh stolpih s po tremi na vsaki strani. Dimenzije 147 mm x 295 mm.
· Na desni strani ročaj za vodenje in šina
· Na levi strani šina za dodatke
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 04 | GRELNA POSODA | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· v celoti izdelana iz nerjavečega materiala
· Stojalo z električnim grelcem
· temperatura nastavljiva v meji med 35° C in 60° C z varnostnim termostatom
· temperatura vidna na skali
· petkrako podnožje iz nerjavečega jekla, kolesa fi 75 mm z zavoro. Vsaj tri kolesa so antistatična
· Nastavitev višine od 1020 mm do 1310 mm
· Posoda kapacitete 5L s skalo
· Ozemljitveni priklop
· CE certifikat
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 05 | MAJO MIZICA | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· Nastavljiva po višini hidravlično/nožno od 950 do 1350 mm
· V celoti izdelana iz nerjavečega jekla
· Dimenzija plošče 700 x 500 mm z zaobljenimi robovi in robom
· Plošča nastavljiva 360 °
· Dvojna kolesa fi 75 mm, antistatična
· Delovna obremenitev v vseh položajih 30 kg
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 06 | **VOZIČEK PRIPRAVA MATERIALA | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· Dimenzije 900 x 1010 x 560 mm (š x v x g)
· Predali z vrha: 2 po celotni dolžini višine 147 mm, 5 predalov v dveh vrstah. Na levi strani trije predali višine 147 mm, na desni dva enake predala dimenzije147 mm in eden višji 300 mm.
· Delovna površina obdana s tristransko galerijo
· Na hrbtni strani sistem cevnih nosilcev s tremi šinami za dodatno opremo
· Na levi strani šina
· Na desni strani ročaj za vodenje in šina
· Štiri košare iz nerajvečega materiala, po dve vrsti, dimenzije 300 x 200 x 100 mm.
· Košara iz nerjaveče pločevine, dimenzije 575 x 280 x 260 mm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 07 | INŠTRUMENTARSKA MIZA VEČJA | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· V celoti izdelana iz nerjavečega jekla
· Dve polici, ki sta odstranljivi in imata rob
· Dimenzija police 900 x 600 mm
· Višina mize 800 mm
· Dvojna kolesa fi 75 mm, antistatična, dva z zavoro
· Odbojna kolesa na vseh štirih vogalih
· Delovna obremenitev police 50 kg
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 08 | INŠTRUMENTARSKA MIZA MANJŠA | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· V celoti izdelana iz nerjavečega jekla
· Dve polici, ki sta odstranljivi in imata rob
· Dimenzija police 700 x 600 mm
· Višina mize 800 mm
· Dvojna kolesa fi 75 mm, antistatična, dva z zavoro
· Odbojna kolesa na vseh štirih vogalih
· Delovna obremenitev police 50 kg
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 09 | Koš za prevoz umazanega perila | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
- Odpiranje pokrova na nožni pedal,
- Pokrov z obročem za pritrditev vreč
- namenjen za prevoz čistega in istočasno zbiranje umazanega perila.
- v celoti je izdelan iz inox nerjavečega materiala
- Opremljen je s tremi policami in dvema nosilcema vreč ter s sledečo osnovno opremo: pokrovoma, posebnima obročema za pritrditev vreč, kolesi fi 100 mm ali fi 125 mm, od tega imata dve kolesi vgrajen zavorni sistem.
- dimenzije pribl. 920mm x 620mm x 1020 mm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 10 | Transportni voziček za perilo | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
1. Osnova iz nerjaveče pločevine, narejen iz ene plošče brez nepotrebnih spojev
2. Vogalne obloge proti udarcem
3. Vrata se odpirajo 270 *
4. Blokiranje vrat v odprtem položaju
5. Za zapiranje vrat blokada zgoraj in spodaj
6. Držalo za papir A4 na zunanji strani
7. Vlečni priklop za transport
8. Ključavnica s ključi
9. Ročaji za potiskanje na ožjem delu na obeh straneh
10. Vrtljiva kolesa iz gume, ki ne puščajo sledov premera 20cm
11. Nameščeni dve polici, enako oddaljeni, nosilnost vsaj 100kg vsaka polica
12. Zunanje mere pribl.: dolžina 125cm, širina 80cm, višina brez koles 150 cm
13. Notranji volumen vsaj 115 x 115cm x 64cm (širina police)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 11 | VOZIČEK ZA MATERIAL - LEKAR. - AMBULANTA | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· Ohišje je narejeno iz dveh plasti pločevine v samo podporni konstrukciji. Zunanja stena ohišja je izdelana v enem kosu.
· Vsi vozički imajo električno prevodna vrtljiva dvojna kolesa fi 125 mm. Dva kolesa sta opremljena z zavorama, eno kolo pa s smerno zavoro. Vsa vrtljiva kolesa so opremljena z zaščitnimi odbijači.
· Dimenzije 900 x 860 x 560 mm (š x v x g)
· Delovna površina obdana s tristransko galerijo
· Fronta vozička odprta z 2 ali 3 policami
· Na levi strani nosilec s šino
· Na desni strani ročaj za vodenje
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 12 | **VOZIČEK ANESTEZIJA - MATERIAL | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· Dimenzije 900 x 1010 x 560 mm (š x v x g)
· Predali z vrha: 2 po celotni dolžini višine 147 mm, 5 predalov v dveh vrstah. Na levi strani trije predali višine 147 mm, na desni dva enake predala dimenzije147 mm in eden višji 300 mm.
· Delovna površina obdana s tristransko galerijo
· Na levi strani nosilec s šino
· Na desni strani ročaj za vodenje
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 13 | **VOZIČEK za ČISTILA | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Voziček za čistila, dimenzij vozička cca. 130 x 50 x 100 cm, ogrodje iz aluminija ali iz nerjaveče pločevine, na ogrodje so pritrjene tri police iz PVC ter nastavek za pritrditev vreče za odpadke, na štirih gumiranih kolesih z zavoro.
V kompletu z vozičkom so:
- 4 majhna vedra
- dve večji vedri z ožemalnikom
- plastična vreča
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 14 | **Voziček za reanimacijo | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Material vozička: aluminij in plastika ABS, ki omogoča lahko in učinkovito čiščenje in razkuževanje, zaobljena oblika delovne površine onemogola nalaganje prahu in umazanije ter ščiti pred udarci.
Reanimacijski voziček mora biti lahko vodljiv do 60 kg.
Dimenzije vozička: Višina s kolesi 1100 mm; širina 580 mm z zaščito pred poškodbami; globina 580 mm z zaščito pred poškodbami.
Voziček naj vsebuje 7 predalov:
1. višina predala 109 mm, v prvem predalu pregrada za zdravila
2. višina predala 128 mm
3. višina predala 160 mm
4. višina predala 96 mm
5. višina predala 96 mm
6. višina predala 96 mm
7. višina predala 160 mm
Predali vozička so opremljeni z lahkim vakumskim mehanizmom, ki omogoča samostojno zapiranje predalov. Predali se morajo zaklepati.
Delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana iz ABS materiala, zadaj in ob straneh naraščajoče dvignjena in mora omogočati varno rokovanje z zdravili in onemogočati prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička.
Hrbtna stran vozička mora imeti 4 vtičnice za elektriko in desko za reanimacijo.
Hrbtna stran vozička mora vsebovati držalo za infuzijsko stojalo z vključenim infuzijskim stojalom.
desna stran vozička: dodatna dvižna delovna mizica z zatičem leva stran vozička: aluminijasta konzola.
Imeti mora nastavek za centralno zaklepanje vozičke ob predalih.
Odbijač za zaščito pred poškodbami; vozički so v celoti obdani z zaščito pred poškodbami vozička, varovano je ogrodje vozička, predali in ročaji, v primeru trka onemogoča poškodba ogrodja ali odstranitev barve.
Štiri antistatična koleso 125 mm, dva z zavorami.
Ogrodje svetlo sivo, stranice in ročaji rdeče barve.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 16 | Servirni voziček | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
1. S tremi policami iz laminata
2. Držalo za potiskanje
3. Police imajo ograjico, ki prepreči zdrs
4. Dimenzije 800x500x800mm
5. Ogrodje iz nerjavečega jekla
6. Velikost koles fi 100mm ali fi 125mm
7. Omogočeno je suho ter mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo
8. Modre barve
Opomba: Glej tudi Portal javnih naročil Objava 21.05.2025 13:20 (Vprašanja in odgovori)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 17 | Pulzni oksimeter | 9 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
1. barvni TFT zaslon
2. prikaz vrednosti
-Spo2,
-srčne frekvence
- PI(perfuzijski index)
- prikaz pletizmograma
3. zvočni in vizualni alarmi
4. indikator stanja baterije
5. delovanje AA baterije (največ tri) za vsaj 36 ur delovanja
6. vsaj 72 ur shranjevanja podatkov
7. primeren za odrasle ter otroke
8. omogoča uporabo senzorjev za večkratno uporabo ter enkratno uporabo
9. natančnost Spo2: ±2% pri 70-100%
10. ustreza standardu IEC 60601-1-1-4th
Opomba: Glej tudi Portal javnih naročil Objava 15.05.2025 13:42 (Vprašanja in odgovori)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 19 | ELEKTRONSKI MERILNIK KRVNEGA TLAKA | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
1. Elektronski
2. Nadlaktni
3. LCD zaslon
4. Manšeta za odrasle v razponu 22-42 cm (za večkratno uporabo)
5. Manšeta za otroke (za večkratno uporabo)
6. Indikator pravilne namestitev manšete
7. Indikator normalnega ter povišanega tlaka
8. Odtisnjena serijska številka
9. Aparat mora biti overljiv
10. Klinična validacija
11. Na baterije ter priključitev na omrežje
12. material odporen na dezinfekcijo in vlažno čiščenje
Opomba: Glej tudi Portal javnih naročil Objava 15.05.2025 13:42 (Vprašanja in odgovori)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 20 | Inhalator (ultrazvočni) | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Ultrazvočni Inhalator za profesionalno rabo.
Pretok 8 litrov, 1,4 bara, čas inhalacije 1,5 – 5,5 minut za 2,5 ml
Napajanje 220V/50Hz, priključek na omrežje, obrazna maska, kontrolna lučka, količina razpršenih delcev: 0,4 ml/min, enostavna dezinfekcija, vključno s priročno zaščitno torbico.
Za profesionalno uporabo
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 21 | PRELAGALNA DESKA | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
1. Dolžina vsaj 180 cm
2. Širina vsaj 50 cm do 60 cm
3. Antibakterijska prevleka
4. Negorljiv material
5. Omogočati mora mokro čiščenje s sredstvi za dezinfekcijo
6. Nosilnost vsaj 180 kg
7. Prepogljiva z nosilcem za obešanje
8. Teža prelagalne deske največ 3 kg
9. Vogalniki morajo biti zaščiteni za samo nosilnost ter preprečevanje odrgnin pri premeščanju
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 22 | INVALIDSKI VOZIČEK (zložljiv) | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Dobava in montaža zložljivega invalidskega vozička širine sedeža 48 cm, maksimalne nosilnosti 120 kg, teža vozička cca. 20 KG, z gibljivima nastavkoma za noge, pasom, s prašno barvanim jeklenim ogrodjem z enojnim križem, sedišče in hrbtni naslon iz umetnega usnja, dvižne stranice z oblazinjenim naslonom za roke iz najlona, podnožniki nastavljivi po višini in snemljivi (regulacija višine s pomočjo zatiča), podnožna plošča dvižna ter s pasom ki preprečuje zdrs stopala, spredaj mala polna kolesa, zadaj velika polna kolesa, zavorna ročica za blokado zadnjih koles, kolesa varovana proti prevrnitvi (prekucu).
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 25 | TEHTNICA IN VIŠINOMER | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Elektromehanska osebna tehtnica kapacitete do 200 kg (lahko tudi do 250 kg), z višinomerom, višinomer z merjenjem od cca. 60 cm do 200 cm (lahko tudi višinomer od 88cm do 200cm), na stebru display z digitalnim prikazom teže, natančnost 100 g, razred točnosti III; kalibrirana, z adapterjem za napajanje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 26 | OTROŠKA BOLNIŠKA POSTELJICA s snemljivimi ograjicami | 4 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Kompletna dobava otroške posteljice dolžine minimalno 1500 mm, širina z ograjicami minimalno 810 mm, dolžino ležišča minimalno 1370mm, širina minimalno 700 mm, ležišče 2 delno in narejeno iz ABS materiala, odstranljivo, postelja se dviga s pomočjo motorja, električno nastavljiva višina ležišča ad 740 da 1020 mm, nastavitev višine s pomočjo daljinskega upravljalca, nastavljiv hrbtno vzglavni del do 72°, nastavljiv trende in anti-trendelenburg +/-12°, 4 ergonomsko oblikovani stebrički postelje za lažje manevriranje postelje (drzalo), nosilnost postelje (obremenitev) do 120 kg, par enodelnih zaščitnih ograjic s centralnim zaklepanjem, možna nastavitev na treh različnih pozicijah, višina ograjic 800mm, narejene iz epoksi barvanih jeklenih profilov, odstranljiva vzglavna stranica in stranica ob nogah (ki sta izdelani brez vertikalnih prečk s transparentnim polnilom na katerega je izvedena poslikava prijazna otroku) iz epoksi barvanih jeklenih profilov, okrogli odbijači, kot zaščita proti udarcem na vseh 4-ih straneh postelje.
Kolesa premera cca. 125 mm s centralno zavoro, guma na kolesih ne pušča sledi po podu, mehanizem koles zagotavlja vodljivost postelje le eni osebi, premikanje postelje po prostoru brez posebnega napora, barva postelje po izbiri naročnika, obstojne barve ogrodja in ročajev na razkužila in čistila v zdravstvu, dvigovanje in spuščanje ograjice z minimalnim naporom, mehanizem odporen na večkratno vsakodnevno premikanje in brez možnosti za poškodbe otrok ali zdravstvenega osebja.
Posteljna ograjica mora biti enodelna, višine 80 cm, za manipulacijo v treh položajih enostavna, dvigovanje in spuščanje z minimalnim naporom, za manipulacijo ograjice mora biti vgrajeno varnostno položajno stikalo. Kadar so spuščene, ne smejo povečati širine postelje, ne smejo ovirati dostopa do bolnika, ter se ne smejo dotikati tal. Ograjice morajo biti odporne na mehanske poškodbe in na pogosto makro čiščenje in razkuževanje - čiščenje z vodo, čistili in razkužili.
Odprtine v stranskih ograjicah ne smejo biti večje od 80 mm.
Omogočena mora biti takojšnja izravnava ležišča za primer reanimacije. Varen in robusten mehanizem zaklepanja varnostnih ograjic (test 30.000 ciklov). Konstrukcija postelj mora omogočiti pritrditev infuzijskega stojala, jeklenk s kisikom in drugih medicinskih pripomočkov.
Posteljne stranice: Vzglavna in vznožna stranica naj bosta izdelani
brez vertikalnih prečk s transparentnim polnilom na katerega je izvedena poslikava prijazna otroku (zajeti v ceni) na posteljo montirani tako, da se ju lahko zelo enostavno odstrani, ter opremljeni s posebnim mehanizmom, kateri preprečuje nekontrolirano snetje končnic.
Vzmetnica: Vzmetnica narejena iz poliuretanske pene gostote 30kg/dm3, s prevleko izdelane iz materiala odpornega na trganje, ki zagotavlja visoko odpornost proti obrabi, odporna na bakterije in plesni, paro propustna in vodotesna, odstranljiva, z možnostjo pranja, minimalne dimenzije vzmetnic: 1300x650x10Omm,končne mere vzmetnic ponudnik uskladi z naročnikom.
Otroška posteljica mora ustrezati normativom za uporabo v bolnišnicah (npr EN 50637 ali podobno).
Dodatna oprema bolniške postelje je tudi temperaturna tabla:
OPIS:
- format A3
- plastificirana na preklop
- primerna za razkuževanje
- možnost obešanja na posteljo
- vprenjalna sponka za dokumente
- na sprednji strani s prozornim žepkom za nalepke
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 27 | Bolniška postelja | 29 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Tehnične zahteve za konstrukcijo, ležišče postelje
Električna bolniška postelja s štiridelnim ležiščem in tremi nastavljivimi pregibi ležalne ploskve.
Postelja ne sme imeti žične ali lesene podlage za posteljne vložke.
Dolžina ležišča postelje (vzmetnice) najmanj 200 cm, in ga je možno podaljšati.
Širina ležišča (vzmetnice) najmanj 84 cm oz. največ 92 cm.
Zunanja dimenzija širina postelje maksimalno 105 cm (vključno z posteljnimi ograjicami ter odbojniki).
Dovoljena delovna obremenitev postelje najmanj 220 kg.
Hrbtni del plošče se pri dvigovanju oddaljuje, razmik zmanjša pritisk na ledveni del, kar preprečuje drsenje pacienta pri dvigovanju hrbtne plošče. Avtoregresija.
Konstrukcija mora omogočati, da se pri spremembi naklona ležišča (trednelenburg, antitredelenburg in vzglavja), vzglavna ter vznožna stranica ne premikata, da sta fiksni.
Tehnične zahteve za posteljne stranice
Vzglavna in vznožna stranica morata biti v zgornjem delu na ob straneh zaobljeni. Stranici morata biti stabilni in iz materiala, ki dopušča dnevne obremenitve.
Vznožna stranica mora omogočati namestitev temperaturne table velikosti A3 (mape za bolnikovo dokumentacijo). Max debelina stranice na mestu za temperaturno tablico 3,5 cm.
Plastificirano polnilo vzglavne in vznožne stranice mora biti gladko brez zarez.
Vznožna stranica mora imeti tudi možnost enostavne postavitve v odlagalno polico ali dodatno izvlečno polico, ki prevzame funkcijo odlagalne police.
Stranici morata biti ob sprostitvi mehanizma enostavno odstranljivi ter trdno fiksirani.
Postelja mora imeti odbojnike na vseh štirih vogalih, ki jo ščitijo pred udarci s sprednje in bočne strani .
Tehnične zahteve za kolesa
Postelja naj bo opremljena s štirimi kolesi Ø 150 mm.
Mehanizem koles mora zagotavljati vodljivost postelje, možnost usmerjanja koles v smeri vožnje.
Postelja mora imeti centralni zavorni sistemom na vsa štiri kolesa. Sistem blokiranja koles mora biti zanesljiv in lahko dostopen na nožnem delu postelje.
Guma na kolesih ne sme puščati sledi na tleh.
Tehnične zahteve za posteljne ograjice
Štiridelne posteljne ograjice, ustrezne standardu EN 60601-2-52.
Posteljne ograjice, ki se neodvisno dvigujejo ali spuščajo in jih je možno enostavno spustiti. Spuščati se morajo nadzorovano in enakomerno s pomočjo plinskega cilindra. Ograjice pri spuščanju ne padejo prosto in se ne dotikajo tal.
Ograjice pri spuščanju ne smejo bistveno povečati širine postelje.
Komande integrirane v vzglavnem delu obeh posteljnih ograjic. Omogočati morajo manipulacijo z zunanje ter notranje strani.
Posteljne ograjice morajo biti stabilne in iz materiala, ki dopušča dnevne obremenitve.
Tehnične zahteve za upravljanje bolniške postelje
Električna bolniška postelja.
Postelja mora imeti baterijo za rezervno napajanje, ki avtomatsko prevzame električno funkcijo v primeru transporta oz. izpada električnega toka. Polnjenje baterije mora biti avtomatsko, ko je postelja priključena na omrežje, kar je razvidno na komandni plošči. Maksimalno polna baterija mora zagotavljati upravljanje vseh funkcij namestitve ter transporta postelje za vsaj 16 ur.
Postelja mora omogočati električno nastavitev vsaj naslednjih položajev: 1. nastavitev višine postelje 2. nastavitev vzglavnega oz. hrbtnega dela ležišča 3. nastavitev kolenskega dela, 4. nastavitev trendeleburg položaja 5. nastavitev antitrendeleburg položaja.
Namestitev vzglavnega dela, antitrendeleburg ter trendelenburg položaja ležišča v stopinjah.
Postelja mora imeti možnost nastavitve v CPR položaj z enim manevrom. Ročici za hitri spust postelje morata biti na obeh straneh postelje.
Električne nastavitve se izvajajo s pomočjo komand integriranih v zunanji in notranji strani obeh posteljnih ograjic ter centralne komandne plošče, ki je nameščena na vznožju postelje.
Postelja mora imeti varnostna stikala za zaklepanje komand.
Tehnične zahteve za posteljne dodatke
Infuzijsko stojalo oblike S iz inox nerjavečega materiala, z možnostjo nastavitve višine ter štirimi nosilci, ki se ne snemajo. Možnost enostavne namestitve infuzijskega stojala na vzglavnem in vznožnem delu postelje.
Postelja mora imeti posteljni trapez. Trak na katerega je nameščen nosilec mora biti iz materialov, ki omogoča mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo.
Šinski nosilec za obešanje dodatkov kot. npr. urinska vrečka. Nameščen mora biti na obeh straneh postelje in sicer približno na sredini zunanjega dela ogrodja postelje in biti mora enostavno dostopen.
Posteljni vložek mora biti enodelen, prilagojen na različne položaje postelje. Posteljni vložek mora biti primeren za mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo. Obvezna prevleka iz tkanine kot ecolastik. Višina posteljnega vložka min.14 cm.
Dodatna oprema bolniške postelje je tudi temperaturna tabla:
OPIS:
- format A3
- plastificirana na preklop
- primerna za razkuževanje
- možnost obešanja na posteljo
- vprenjalna sponka za dokumente
- na sprednji strani s prozornim žepkom za nalepke
Tehnične zahteve - ostalo
Vsa oprema mora biti dobavljena hkrati s posteljo.
Postelja mora omogočati suho ter mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo.
Celotni elektro-sistem mora biti vodoodporen, stopnja zaščite celotnega elektro sistema je vsaj IP54.
Strukturni in gibljivi deli postelje morajo biti vgrajeni tako, da zagotavljajo 100% varnost in so v skladu z vsemi mednarodnimi standardi in atesti. Ustrezati mora standardu EN 60601-2-52.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 28 | BOLNIŠKA POSTELJA OTROŠKA | 2 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Električna otroška postelja, namenjena pacientom do višine 155 cm, dimenzije ležalne površine 78x180cm, ostale karakteristike enake kot pri bolniški postelji za odrasle, le da ima stransko ograjico (enodelno) višine 40 cm (mora glede varnosti ustrezati standardom za bolniške postelje za otroke in mladostnike).
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 29 | STRETCHER | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· Dolžina vozička 2160 mm, dolžina ležišča 1950 mm
· Širina ležišča 620 mm
· Nastavitev višine iz obeh strani stretcherja od 550 do 870 mm.
· Hidravlična nastavitev višine preko stebrov.
· Razmik med nosilnima stebroma 1075 mm.
· Dolžina hrbtnega dela 730 mm.
· Nastavitev kota vzglavnega dela je od 0° do 90°
· Nastavitev Trendelenburg/Anti trendelenburg položaj 15°
· Varna delovna obremenitev 300 kg
· Nastavitev vzglavja s plinsko vzmetjo
· Oblazinjenje antistatično, nepremočljivo, debeline 8 cm.
· Pritrditev blazine na ležišče s pomočjo samolepljivih blazinic
· Ročaja za vodenje pri vzglavju in vznožju.
· Ob strani nameščena ograja z varnostnim položajnim zatičem
· Izpostavljena mesta (ročaj za vodenje, ograje) pobarvane z antimikrobno barvo
· Centralni zavorni sistem, dosegljiv na vseh štirih vogalih.
· Sproščena kolesa se vrtijo v vse smeri
· 5 kolo v podnožju dimenzije 100 mm omogoča lažjo vodljivost po ozkih hodnikih in obračanje na mestu.
· Kolesa dimenzije 200 mm, ne puščajo sledi, dva sta antistatična.
· Na vseh štirih vogalih vrtljivi odbojniki.
· Integriran prostor za osebne stvari in kisik jeklenko s pritrdilnim pasom.
· Omogoča enostavno čiščenje in dezinfekcijo, tako suho kot mokro.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 30 | STRETCHER z oblazinjenimi stranicami - ograja | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· Dolžina vozička 2160 mm, dolžina ležišča 1950 mm
· Širina ležišča 620 mm
· Nastavitev višine iz obeh strani stretcherja od 550 do 870 mm.
· Hidravlična nastavitev višine preko stebrov.
· Razmik med nosilnima stebroma 1075 mm.
· Dolžina hrbtnega dela 730 mm.
· Nastavitev kota vzglavnega dela je od 0° do 90°
· Nastavitev Trendelenburg/Anti trendelenburg položaj 15°
· Varna delovna obremenitev 300 kg
· Nastavitev vzglavja s plinsko vzmetjo
· Oblazinjenje antistatično, nepremočljivo, debeline 8 cm.
· Pritrditev blazine na ležišče s pomočjo samolepljivih blazinic
· Ročaja za vodenje pri vzglavju in vznožju.
· Ob strani nameščena ograja z varnostnim položajnim zatičem
· Izpostavljena mesta (ročaj za vodenje, ograje) pobarvane z antimikrobno barvo
· Centralni zavorni sistem, dosegljiv na vseh štirih vogalih.
· Sproščena kolesa se vrtijo v vse smeri
· 5 kolo v podnožju dimenzije 100 mm omogoča lažjo vodljivost po ozkih hodnikih in obračanje na mestu.
· Kolesa dimenzije 200 mm, ne puščajo sledi, dva sta antistatična.
· Na vseh štirih vogalih vrtljivi odbojniki.
· Integriran prostor za osebne stvari in kisik jeklenko s pritrdilnim pasom.
· Omogoča enostavno čiščenje in dezinfekcijo, tako suho kot mokro.
· Na vseh štirih stranicah nameščena ograja z oblazinjenjem
· Pri vzglavju zaprta/polna in oblazinjena končnica višine cca 35 cm
· Zaščitno in na notranji strani oblazinjeno pokrivalo za ograjice po celotni dolžini (par)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 31 | PREGLEDOVALNA MIZA | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Zgradba iz jeklenih, prašno barvanih jeklenih cevi, višina nastavljiva hidravlično s pomočjo pedala, vzglavje nastavljivo mehansko, oblazinjena in oblečena v pralni skaj, dimenzije: 195 x 70 x h 54-92 cm. Teža: 81 kg, kolesa z zavorami, nosilec za kolut zaščitnega papirja. Po naklonu nastavljivo vzglavje + vznožje. Barve po izbiri Uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 33 | MOBILNA OMARICA OB POSTELJI 30/50 cm | 29 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Ob-posteljna omarica na koleščkih z izvlečno mizico, ki je nastavljiva po kotu in višini dimenzij 60 -63 cm/ 80-84 cm/ ter 110 -115 cm z dvignjenim pladnjem in enim predalom ter omarico z vratci
Nočna omarica je narejena iz obstojnih (plastičnih in kovinskih) materialov, ki imajo antibakterijsko zaščito, se lahko mehanično čistijo in razkožujejo (čiščenje pod pritiskom vodnega curka in s kemičnimi sredstvi) v skladu s higienskimi standardi SB Celje.
Omarica je obojestranska, tako, da se lahko uporablja iz leve in desne strani postelje -prilagojena smer odpiranja vratc omarice vsaj pod kotom 180 stopinj glede na stran uporabe.
Vrhnja polica ob-posteljne omarice mora biti rahlo poglobljena, enodelno oblikovana z zaobljenimi dvignjenimi robovi, enostavna za čiščenje in razkuževanje v skladu s higienskimi standardi bolnišnice.
Opremljena je z integrirano konzolno mizico, z možnostjo 360° rotacije, nastavitve višine ter z možnostjo izvleka pladnja nad posteljo. Pladenj naj bo dimenzij 50- 55 x35-40cm in mora imeti dvignjene robove, da se prepreči izliv tekočin.
Predal naj bo ob dokončnem izvleku blokiran, razen za potrebe čiščenja omarice v posteljni postaji, kjer se lahko razstavi, predal mora med odpiranjem/zapiranjem gladko teči brez uporabe sile.
Ročaji predalov morajo biti gladki, enostavno oblikovani, da omogočajo dobro čiščenje in razkuževanje (lahko so zunanji ali oblikovani v površino). Vsi deli omarice morajo biti gladki in imeti zaobljene robove.
Omarica mora imeti v korpusu na zunanji strani integrirana vsaj en nastavek za odlaganje steklenic ter nosilec za brisačko.
Notranjost omarice mora biti izdelana na način, da je omogočeno enostavno čiščenje in razkuževanje (notranje površine brez ostrih prehodov med stranicami in brez prostorov, kjer se lahko nabira umazanija).
Omarica mora biti stabilna, tudi ob maksimalno obremenjenem odprtem predalu in vratcih.
Kolesa: Zavora koles na vseh štirih kolesih, premer kolesa najmanj 5 cm. Omogočati morajo premikanje po prostoru v vseh smereh brez posebnega napora in ne smejo puščati sledi po tleh (izdelana morajo biti za prevoz po trdi podlagi iz umetnih mas).
Mehanizem koles mora zagotavljati dobro vodljivost, tako da si položaj omarice lahko uravnava pacient sam.
Sistem de/blokiranja koles mora biti zanesljiv, s sprožilcem zavore in lahko dostopen z nogo.
Opomba: Glej tudi Portal javnih naročil Objava 21.05.2025 13:18 (Vprašanja in odgovori) in Objava 21.05.2025 13:19 (Vprašanja in odgovori)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 36 | STOL ZA PREISKAVE ZA ZDRAVNIKA | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Kompletna dobava in montaža stola za zdravnika z naslonom, višina nastavljiva od 55 do 75 cm, hidravlično nastavljiv po višini, z centralno zavoro, vrtljiv 360°, premer stola med 40 in 45cm, na okroglem stojalu s petimi antistatičnimi kolesi. Prevleka je iz sintetičnega usnja.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 41 | STOPNIČKE, enovišinske | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
OP stopnice, enovišinske 22 cm, nedrseče, elektroprevodne ( toleranca +/-10%).
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 43 | VOZIČEK ZA PREVOZ UMRLIH - hidravlični | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Voziček za prevoz umrlih, dimenzij cca. 205x65x48/85, toleranca +5%. Podvozje vozička je izdelano iz jeklenih prašnobarvanih cevi. Ležišče vožička je izdelano iz inox pločevine z zaobljenimi robovi. Voziček je opremljen z odbojnimi kolesi, ročaji za prevoz, bočnimi zložljivimi ograjicami in s štirimi večjimi kolesi (fi 125 mm ali podobno) s centralnim zavornim sistemom. Omogočeno mora biti pranje in dezinfekcija vozička na 85 °C.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 44 | ASPIRATOR MOBILNI | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Kompletna dobava mobilnega aspiratorja s sledečimi karakteristikami:
Vakumski električni aspirator z zmogljivostjo vsaj 90 kPA oz. 0,9 bara, z brezstopenjsko regulacijo vleka od 0 do minimalno 55 l/minuto, vključuje dve aspiracijski posodi po izbiri (aspiracijske posode za večkratno uporabo: od 1000 do 3000 ml in aspiracijske vreče za enkratno uporabo od 1000 do 3000 ml), varnostno posodo, bakterijski filter, voziček z nosilci za posode, kolesi z zavoro in vsemi potrebnimi cevmi in vstopnimi priključki.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 45 | ASPIRATOR STENSKI NAD VSAKO POSTELJO | 17 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Kompletna dobava aspiratorja s sledečimi karakteristikami:
Aspirator z zmogljivostjo vsaj 90 kPA oz 0,9 bara, kapaciteto pretoka minimalno 55L/minuto.
Ejektor s pogonom na stisnjen zrak ali kisik, namestitev na stensko tirnico, vključuje bakterijski filter, silikonsko cev fi 6 mm in vhodno sondo.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 47 | ULTRAZVOČNI ČISTILEC | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Kapaciteta komore min 60 l.
Velikost komore: 60x50x28 cm,( +/- 10%) nerjavna jeklena površina.
Nastavljiv timer, termostat za regulacijo gretja in sistem za razplinjavanje vode.
Frekvenca od 37 kHz.
DODATNA OPREMA:
- Pokrov
- Vložna košara za inštrumente
- Odtočni ventil in cev
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 48 | PERFUZIJSKA ČRPALKA - PERFUZOR | 15 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
PERFUZOR s sledečimi karakteristikami in možnostmi:
nastavitev VTBI, funkcija KVO, možnost nastavitve okluzijskega pritiska, shranjevanje zadnjih podatkov nastavljene funkcije, pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe, prikazovalnik, ki izkazuje najmanj: trenutno hitrost pretoka, celotni volumen infundirane tekočine, tlak s katerim aparat infundira tekočino, delovanje na omrežno napetost ali baterijo, sporočilo o alarmu, uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije in povrnitev v prvotno stanje, uporaba bolusov z začasnim prikazom pretoka, samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije, samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, doze in koncentracije zdravila, samodejno prepoznavanje brizgalk, sistem proti prostemu pretoku zdravila, sporočilo o vzroku alarma , slovenski menu oz. priložena kratka pisna navodila za delo z aparatom v slovenskem jeziku, analogna vsebini menija v angleškem jeziku z naknadno (brezplačno) nadgradnjo menija v slovenskem jeziku v roku 6-ih mesecev po primopredaji.
Tehnične zahteve:
napajanje 220 V - 240 V, stopnja električne zaščite po normativih IEC
zaščita pred nihanjem električne napetosti, odpornost proti defibrilaciji
pretok v razponu 0,1 do 999,9 ml oz. pretok v razponu od 0,1 do 1200 ml/h
natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 2%, kontinuiran pretok
prednastavitev volumna od 0,1 do 999,9
uporaba brizgalk od 20 do 60 ml oz. brizgalk: 5, 10, 20, 30 in 50 ml., možnost pritrditve infuzorja na inf.stojalo ali tirnico, delovanje na akumulatorsko baterijo vsaj 6 ur zvočni in vizualni alarmi čas trajanja baterije pri raznih pretokih (pri 100 ml/uro-vsaj 6 ur oz. čas trajanja baterije pri raznih pretokih (5 ml/uro- vsaj 10 ur) oz. 20 ml/uro - vsaj 14 ur
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 49 | INFUZIJSKA ČRPALKA | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Infuzijska črpalka s sledečimi karakteristikami in možnostmi:
Nastavitev VTBI, funkcija KVO, z možnostjo nastavitve okluzijskega pritiska ter samodejnim izračunom pretoka ob vnosu volumna in časa inf., samodejnim izračunom preteka na osnovi telesne teže, doze in koncentracije zdravila, z možnostjo spremembe pretoka brez zaustavitve inf., prikazovalnikom, ki izkazuje najmanj: trenutno hitrost pretoka, kol. iztočene inf., delovanjem na omrežno napetost ali na baterijo, shranjevanje zadnjih podatkov nastavljene funkcije, pomnilnikom za zdravila in njihov način uporabe, z možnostjo dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka, možnost prednastavitve količine bolusa in časa trajanja bolusa in povrnitev v prvotno stanje, z možnostjo uporabe kot črpalka za točenje krvi, s možnostjo prikaza sporočila o vzroku alarma, slovenski menijem oz. priloženimi pisnimi navodili za delo z aparatom, v slovenskem jeziku, analogno vsebino menija v angleškem jeziku z naknadno (brezplačno) nadgradnjo menija v slovenskem jeziku.
Tehnične zahteve:
Napajanje 220 V - 240 V, stopnje električne zaščite po normativih IEC, zaščito pred nihanjem el. napetosti, odpornost proti defibrilaciji, pretok v razponu od 0,1 do 1200 ml, natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 5%, kontinuiran pretok, prednastavitev volumna od 1 do 9999 ml, detektor za zrak, kapljični senzor, varnostna objemka, ki preprečuje prosti pretok, ko so vrata črpalke odprta ali, ko je črpalka ugasnjena, delovanje na akumulatorsko baterijo vsaj 4 ure pri pretoku 100 ml/h oz. vsaj 6 ur pri pretoku 25 ml/uro, zvočni in vizualni alarmi , možnostjo pritrditve črpalke na inf. stojalo in na tirnico.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 50 | INFUZIJSKO STOJALO, mobilno | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Stojalo za infuzijo iz nerjavečega jekla, 5-nožno stojalo za stabilnost s trdnim plastičnim spojem na dnu, vsaj 4 varnostne kljuke za infuzijske vrečke / posodice, največja teža obremenitve kljukice do 2 kg, skupna teža obremenitve do 8 kg. Višina je poljubno nastavljiva minimalna višina: ca. 120 cm, največja višina: ca. 210 cm. Tiha kolesa Ø 50 mm (2 zavorni kolesci, 2 varnostni in eno antistatično).
Opomba: Glej tudi Portal javnih naročil Objava 21.05.2025 13:19 (Vprašanja in odgovori)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 51 | GRELEC TEKOČIN (grelni predalnik) | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Grelec tekočin je naprava z dvema predaloma za ogrevanje infuzij v steklenicah ali vrečah, instrumentov in tkanin, elektronski in mehanski sistem preprečevanja prekomerne temperature, prikaz temperature, proženje alarma, če je predal odprt dlje kot 2 minuti, delovna temperatura pri sobni temperaturi 22 °C: 39 ° C + / - 2° C, kapaciteta naprave: vsaj 18 okroglih steklenic po 1 l ali vsaj 30 ovalnih steklenic po 500 ml. Naprava mora biti mobilna, z ročajem za lažje premikanje. Prednji kolesi morata imeti zavoro. Širina naprave manjša od 400 mm, višina pod 800 mm. Možnost uporabe predalnika kot podvozja za druge naprave z maso do 30 kg. Naprava mora biti enostavna za uporabo in čiščenje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 52 | GRELEC PLAZME | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Grelec za segrevanje sveže zamrznjene plazme, krvi, krvnih derivatov in infuzijskih tekočin.
Naprava mora omogočati segrevanje zamrznjene plazme, krvi, krvnih derivatov in infuzijskih tekočin, omogočati mora enostavno rokovanje in zanesljivo delovanje
Imeti mora programe: krvi in krvnih derivatov, plazme, HPC.
Uporabnikovi programi (možnost nastavitve časa pred-ogrevanja, odtaljevanja, segrevanja in nastavitev mešanja z valovanjem, imeti mora nastavljivo temperaturo segrevanja in začetno temperaturo).
Imeti mora program za neprekinjeno segrevanje.
Naprava mora imeti zaščito pred pregrevanjem, alarm v primeru puščanja, prostornina prostora za segrevanje mora biti do 4 enote po 500 ml ali 2 enoti po 800 ml, v nujnih primerih do 8 enot po 250 ml, napajanje mora biti 230 V, 50Hz, nastavljivo temperaturno območje mora biti od 37˚С do 45˚С. Dimenzij cca 340x600x320mm, teža naprave naj ne presega 18 kg.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 53 | EKG APARAT 12 kanalni s tiskalnikom na vozičku | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
12 kanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf z možnostjo ročnega izpisovanja. Frekvenčno območje snemanja od 0 do 250 Hz.
Barvni LCD zaslon diagonale najmanj 200 mm, z resolucijo najmanj 640x480 točk.
Na zaslonu omogočen prikaz vseh 12 odvodov.
Alfa-numerična tipkovnica za vnos bolnikovih podatkov, tipkovnica mora biti zaščitena pred prahom, odporna na škropljenje s tekočino in enostavna za čiščenje.
Simultano snemanje 12 odvodov.
Dolgotrajno snemanje (do 5 minut) EKG-ja (vseh 12 odvodov) in shranjevanje (“full disclosure”).
Program za meritve na EKG in interpretacijo EKG za odrasle in otroke.
Možnost uvoza delovne liste iz informacijskega sistema naročnika (Birpis).
Vgrajeni filtri proti motnjam v zapisu.
Vgrajen termični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir ali termoaktivni papir v roli.
Tipka za takojšnji izpis EKG-ja.
Različni izpisni formati.
USB vmesnik, ki omogoča priključitev USB naprav (npr. čitalnik črtne kode, zunanja USB tipkovnica, laserski tiskalnik, USB spominski ključ). Vsi podatki v slovenskem jeziku (č, š, ž)
LAN in WLAN vmesnika za priklop na osebni računalnik in mrežo z omogočenim prenosom podatkov ter izvedba direktne povezljivosti v bolnišnični informacijski sistem Birpis 21 - avtomatski prenos EKG zapisa v slikovnem ali pdf formatu (vključeni vsi stroški za povezavo v Birpis).
Aparat mora omogočati digitalni izpis.
Delovanje na elektriko in iz lastnega akumulatorja za avtonomno delovanje aparata - ki mora omogočati izpis 100 posnetkov EKG ali 3 ure kontinuiranega prikaza.
Dodatna oprema:
- Vakuumske elektrode, ki morajo imeti možnost nastavitve jakosti in avtomatsko regulacijo podtlaka (za odrasle).
- Vakuumske elektrode, ki morajo imeti možnost nastavitve jakosti in avtomatsko regulacijo podtlaka (za otroke)
- Pripadajoči voziček z vrtljivimi kolesi v vse smeri in nosilna roka za analogno/digitalni procesorski del.
- Papir.
- Vsi potrebni napajalni kabli, adapterji.
- Navodila za delo/uporabo v slovenskem jeziku.
Opomba: Glej tudi Portal javnih naročil Objava 15.05.2025 13:42 (Vprašanja in odgovori)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 57 | DEFIBRILATOR Z MONITORJEM | 3 | kom | 0 | 0
EKG zaslon, AED, ročke ze defibrilacijo+ SpO2 in NBP, CO2
odporen na prah in vodoodporen: vsaj IP 33
Teža defibrilatorja ( z baterijo) največ 7 kg
Pri delovanju na baterijo naj bo čas polnjenja do maksimalne energije manj kot 6 sek.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 60 | STENSKI DOZATOR ZA KISIK (merilec pretoka) | 39 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Stenski dozator kisika (enojni), vhodni tlak 5 barov, regulacija izhodnega pretoka 0-15l/min, (+-10%).
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 63 | STOJALO ZA NOČNE POSODE | 2 | kom | 0 | 0
Stojalo za nočne poside iz nerjaveče pločevine za 12 nočnih posod, vključno z 12 nočnimi posodami, kot so v uporabi v SB Celje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 64 | MOBILNI WC | 1 | kom | 0 | 0
Voziček z ogrodjem iz nerjaveče pločevine z ročaji, odporen na rjo, z integrirano snemljivo straniščno posodo
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 66 | KOŠ Z VEDROM NA KOLESIH OP | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Koš iz nerjaveče pločevine na podnožju s kolesi višine cca 45 cm, fi cca 33cm, z vedrom in ročajem za prevoz.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 67 | VOZIČEK – TROJNI KOŠ 3x20l OP | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Voziček inox za prevoz odpadkov, trojni, dimenzij 105x54 x 92 (+-5%), konstrukcija vozička je izdelana iz inox nerjavečih cevi. Voziček je opremljen s sledečo osnovno opremo: posebnima obročema za pritrditev vreč, kolesi fi 75mm in odbojnimi kolesi, brez pokrovov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 68 | VOZIČEK TRANSPORTNI (VELIK, ZAPRT, dim 120x75x150cm) | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Kompletna dobava vozička iz kvalitetne nerjaveče pločevine dimenzij 120x75x150 cm, z izvlečnimi policami in dvojnimi vrat, vrata se odpirajo do kota 270°, police se lahko izvlečejo do 4/5 dolžine, imajo blokado proti izvleku, primeren za prevoz kontejnerjev in košar za sterilizacijo, ročaj za potiskanje vozička je nameščen ob strani vozička, površina vozička je protiprašno zaščitena, robovi vozička so zaokroženi, kolesa so premera 200 mm, guma na kolesih ne sme puščati sledov in mora omogoča tiho premikanje vozička, odbojniki na spodnjih robovih vozička so izdelani iz gume, ki ne pušča sledov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 69 | VOZIČEK TRANSPORTNI (MALI, ZAPRT, dim 80x60x100cm) | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Kompletna dobava vozička iz kvalitetne nerjaveče pločevine dimenzij 80x60x100 cm, z izvlečnimi policami in dvojnimi vrat, vrata se odpirajo do kota 270°, police se lahko izvlečejo do 4/5 dolžine, imajo blokado proti izvleku, primeren za prevoz kontejnerjev in košar za sterilizacijo, ročaj za potiskanje vozička je nameščen ob strani vozička, površina vozička je protiprašno zaščitena, robovi vozička so zaokroženi, kolesa so premera 200 mm, guma na kolesih ne sme puščati sledov in mora omogoča tiho premikanje vozička, odbojniki na spodnjih robovih vozička so izdelani iz gume, ki ne pušča sledov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 70 | INŠTRUMENTALNA MIZICA, mobilna hidravlična konzolna | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Mizica instrumentarna, hidravlična, konzolna (mayo), dim: 60x40x80-120 cm +-10%), s snemljivim in vrtljivim pladnjem, iz nerjaveče pločevine, odporno na kisline, elektroprevoden.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 71 | INŠTRUMENTARSKA MIZA NAJMANJŠA | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· V celoti izdelana iz nerjavečega jekla
· Dve polici, ki sta odstranljivi in imata rob
· Dimenzija police 650 x 500 mm
· Višina mize 800 mm
· Dvojna kolesa fi 75 mm, antistatična, dva z zavoro
· Odbojna kolesa na vseh štirih vogalih
· Delovna obremenitev police 50 kg
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 75 | **Negovalni voziček - voziček za perilo | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Material: aluminij in plastika, ABS (Acryinitril-Butadien-Styrol), omogoča lahko in učinkovito čiščenje in razkuževanje, zaobljena oblika delovne površine onemogoča nalaganje prahu in umazanije ter ščiti pred udarci.
Ogrodje vozička mora biti iz aluminijastega ohišja v celoti, ki zagotavlja največjo moč in stabilnost , kar pomeni da so voziček mora biti lahek in omogočati varno in enostavno premikanje vozička. Ker ima voziček v celoti aluminijasto ogrodje, je voziček zelo trden in močan.
Delovna površina vozička mora biti ergonomsko oblikovana, iz ABS (Acryinitril-Butadien-Styrol) materiala, zadaj in ob straneh naraščajoče dvignjena, omogoča varno rokovanje z zdravili ter onemogoča prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička.
Dimenzije vozička : - višina vozička s kolesi: 1015mm (+/-3%), - dolžina: 949 (+/-3%) mm z zaščito pred poškodbami,860 mm delovna površina - širina : 480 (+/-3%) mm, z zaščito pred poškodbami 580 mm.
Na levi bočni strani mora biti nameščeno: dve držali za vrečke za perilo, aluminijasta platforma na dnu(vrečke uporabnik)
Na desni bočni strani vozička mora biti nameščena: držalo za mrežasto košaro(400/300/200) in aluminijsta konzola za pripomočke zgoraj,spodaj mrežasta košara( 435/350/200) in alumijasta platforma na dnu
voziček mora imeti dve polici,dvoja viseča vrata za zapiranje
Voziček mora vsebovati štiri dvojna antistatična kolesa fi 125 mm ali fi 100 mm, pomična v vse smeri, kolesa ne smejo puščati sledov ob stiku z drugimi materiali; dva kolesa z zavorami.
Zaščita pred poškodbami: voziček mora biti spodaj v celoti obdan z zaščito pred poškodbami, ki je široka toliko, da zajame ogrodje, in ročaje zaprtih predalov. V primeru trka mora biti onemogočena poškodba ogrodja ali ostranitev barve vozička.
Ogrodje svetlo sivo,
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 76 | **Voziček za injekcije in zdravila (mali) | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Material: aluminij in plastika, ABS (Acryinitril-Butadien-Styrol), omogoča lahko in učinkovito čiščenje in razkuževanje, zaobljena oblika delovne površine onemogoča nalaganje prahu in umazanije ter ščiti pred udarci.
Ogrodje vozička: aluminijasto ogrodje, ki vsebuje plastične kontejnerje (zgornja vrsta 5 malih in spodnja vrsta 3 velike), ogrodnje pritrjeno nad delovno površino vozička.
Dimenzije vozička : - višina vozička s kolesi: 1065mm (+/-3%), - širina: 780 (+/-3%) mm z zaščito pred poškodbami, - globina: 580 (+/-3%) mm z zaščito pred poškodbami.
Voziček naj vsebuje 5 predalov:
1. višina predala 160 mm, v prvem predalu pregrada za zdravila
2. višina predala 128 mm
3. višina predala 128 mm
4. višina predala 128 mm
5. višina predala 224 mm, s pregradami za steklenice
Predali vozička so opremljeni z lahkim vakumskim mehanizmom, ki omogoča samostojno zapiranje predalov.
Delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana iz ABS materiala, zadaj in ob straneh naraščajoče dvignjena in mora omogočati varno rokovanje z zdravili in onemogočati prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička.
Leva stran vozička: aluminijasta konzola za držalo za kontejner za iglice, z vključenim držalom.
Desna stran vozička: dodatna dvižna delovna miza z zatičem. Desna stran vozička: koš za odpadke, s pokrovom, volumen 23l.
Voziček mora vsebovati štiri antistatična kolesa fi 125 mm, pomična v vse smeri, kolesa ne smejo puščati sledov ob stiku z drugimi materiali; dva kolesa z zavorami.
Zaščita pred poškodbami: voziček mora biti spodaj v celoti obdan z zaščito pred poškodbami vozička, ki je široka toliko, da varuje ogrodje vozićka, predale in ročaje zaprtih predalov. V primeru trka mora biti onemogočena poškodba ogrodja ali ostranitev barve vozička.
Ogrodje svetlo sivo, stranice in ročaji rdeče barve.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 77 | **Voziček za pripravo materiala - oddelek | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Material: aluminij in plastika, ABS(Acryinitril-Butadien-Styrol), omogočati mora lahko in učinkovito čiščenje in razkuževanje, delovna površina mora biti zaobljene oblika, kar onemogoča nalaganje prahu in umazanije ter ščiti pred udarci.
Ogrodje vozička mora biti iz aluminijastega ohišja v celoti, ki zagotavlja največjo moč in stabilnost , kar pomeni da so voziček mora biti lahek in omogočati varno in enostavno premikanje vozička. Ker ima voziček v celoti aluminijasto ogrodje, je voziček zelo trden in močan.
Delovna površina vozička mora biti ergonomsko oblikovana, iz ABS (Acryinitril-Butadien-Styrol) materiala, zadaj in ob straneh naraščajoče dvignjena.Omogoča varno rokovanje z zdravili ter onemogoča prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička.
Dimenzije vozička : - višina vozička s kolesi: 1015 mm (+/-3%), - dolžina: 765 (+/-3%) mm z zaščito pred poškodbami, - širina: 580 (+/-3%) mm, z zaščito pred poškodbami.
Na desni bočni strani dodatna delovna dvižna mizica, z zatičem, enostavno rokovanje
Na levi bočni strani mora biti nameščeno: dve aluminijasti konzoli za pripomočke (rumen kontejner, kontejner za razkuževanje),
sprednja stran ob predalih konzola za centralno zaklepanje vozička(ključavnica žabica)
Voziček vsebuje 5 predalov od tega prvi s pregradami zadnji višji za steklenice. Predali: 1. predal višine 160mm, s plastičnimi pregradami za zdravila 2. predal višine 128 mm,s pregradami za ampule 3. predal višine 128 mm, 4. predal višine 128 mm, 5. predal višine 224 mm,s pregradami za steklenice Predali vozička morajo biti opremljeni z lahkim vakumskim mehanizmom, ki omogoča samostojno zapiranje predalov. Onemogočeno prevračanje vozička.
Voziček mora vsebovati štiri dvojna antistatična kolesa fi 125 mm ali fi 100 mm, pomična v vse smeri, kolesa ne smejo puščati sledov ob stiku z drugimi materiali; dva kolesa z zavorami.
Zaščita pred poškodbami: voziček mora biti spodaj v celoti obdan z zaščito pred poškodbami, ki je široka toliko, da zajame ogrodje, in ročaje zaprtih predalov. V primeru trka mora biti onemogočena poškodba ogrodja ali ostranitev barve vozička.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 78 | **Voziček za zdravila - velik | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Material: aluminij in plastika, ABS(Acryinitril-Butadien-Styrol), omogočati mora lahko in učinkovito čiščenje in razkuževanje, delovna površina mora biti zaobljene oblike, kar onemogoča nalaganje prahu in umazanije ter ščiti pred udarci.
Ogrodje vozička: mora biti iz aluminijastega ogrodja v celoti, kar zagotavlja največjo moč in stabilnost, kar pomeni, voziček mora biti lahek in omogočati mora biti varno in enostavno premikanje vozička. Ker ima voziček v celoti aluminijasto ogrodje, je voziček zelo trden in močan. Vsebuje plastične kontejnerje ( zgornja vrsta 5 malih, spodnja vrsta 4 velike), desna stran vključeno držalo za 3 škatle za rokavice). Ogrodje pritrjeno nad delovno površino vozička.
Dimenzije vozička : - višina vozička s kolesi: 1065 mm (+/-3%), - širina: 780 (+/-3%) mm z zaščito pred poškodbami, - globina: 580 (+/-3%) mm z zaščito pred poškodbami.
Voziček naj vsebuje 9 predalov, od tega:
Vozičkova desna polovica naj vsebuje 4 predale:
1. višina predala 128 mm, v prvem predalu pregrada za zdravila
2. višina predala 160 mm
3. višina predala 192 mm
4. višina predala 288 mm, s pregradami.
Vozičkova leva polovica naj vsebuje 5 predalov:
1. višina predala 128 mm, v prvem predalu pregrada za zdravila
2. višina predala 160 mm
3. višina predala 160 mm
4. višina predala 160 mm
5. višina predala 160 mm, s pregradami.
Predali vozička so opremljeni z lahkim vakumskim mehanizmom, ki omogoča samostojno zapiranje predalov.
Delovna površina vozička mora biti ergonomsko oblikovana, iz ABS (Acryinitril-Butadien-Styrol) materiala, zadaj in ob straneh naraščajoče dvignjena. Omogoča mora varno rokovanje z zdravili ter onemogočati prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička.
Leva stran vozička: aluminijasta konzola za držalo za kontejner za iglice, z vključenim držalom.
Desna stran vozička: dodatna dvižna delovna mizica z zatičem. Desna stran vozička koš za odpadke, s pokrovom, volumen 23l.
Voziček mora vsebovati štiri antistatična kolesa fi 125 mm, pomična v vse smeri, kolesa ne smejo puščati sledov ob stiku z drugimi materiali; dva kolesa z zavorami.
Zaščita pred poškodbami: voziček mora biti spodaj v celoti obdan z zaščito pred poškodbami vozička, ki je široka toliko, da varuje ogrodje vozićka, predale in ročaje zaprtih predalov. V primeru trka mora biti onemogočena poškodba ogrodja ali ostranitev barve vozička.
Ogrodje svetlo sivo, stranice in ročaji rdeče barve.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 79 | **Voziček za prenosni računalnik in dokumentacijo | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Material: aluminij in plastika, ABS(Acryinitril-Butadien-Styrol), omogočati mora lahko in učinkovito. čiščenje in razkuževanje, delovna površina mora biti zaobljene oblika, kar onemogoča nalaganje prahu in umazanije ter ščiti pred udarci. Ogrodje vozička mora biti iz aluminijastega ohišja v celoti, ki zagotavlja največjo moč in stabilnost , kar pomeni da so voziček mora biti lahek in omogočati varno in enostavno premikanje vozička. Ker ima voziček v celoti aluminijasto ogrodje, je voziček zelo trden in močan.
Dimenzije vozička : - višina vozička s kolesi: 1015 mm (+/-3%), - dolžina: 765 (+/-3%) mm z zaščito pred poškodbami,685 mm delovna površina - širina : 480 (+/-3%) mm, z zaščito pred poškodbami 580 mm.
Delovna površina vozička mora biti ergonomsko oblikovana, iz ABS (Acryinitril-Butadien-Styrol) materiala, zadaj in ob straneh naraščajoče dvignjena, omogoča varno rokovanje z zdravili ter onemogoča prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička.
Voziček mora vsebovati:
• desna stran vozička: 1. predal za prenosni računalnik 130 mm, s ključavnico;2.predal 288mm, s pregradami za steklenice in opremo, 3.predal 192mm, s plastičnimi pregradami, 4.predal 128mm, s plastičnimi pregradami
• znotraj predala za viseče mape prostor/vložek širine 150mm;
• hrbtna stran vozička: štiri vtičnice in kabel za elektriko 230-250 cm;
• desna stran vozička dodano držalo za čitalec bar kod zdravil in potrošnega materiala, dvojna kljuka za obešanje temperturne mape za dokumentacijo, vklučno z visečimi mapami
• leva stran vozička kompakten ročaj, za varno in lahko pomikanje vozička;
Zaščita pred poškodbami: voziček mora biti spodaj v celoti obdan z zaščito pred poškodbami, ki je široka toliko, da zajame ogrodje, in ročaje zaprtih predalov. V primeru trka mora biti onemogočena poškodba ogrodja ali ostranitev barve vozička.
Voziček mora vsebovati štiri dvojna antistatična kolesa fi 125 mm ali fi 100 mm, pomična v vse smeri, kolesa ne smejo puščati sledov ob stiku z drugimi materiali; dva kolesa z zavorami.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 80 | **Servirni voziček - inox | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
- iz nerjaveče pločevine (inox) 8/10
- omogočeno mora biti enostavno čiščenje z običajnimi čistilnimi sredstvi
- primeren za uporabo v bolnišnicah
- s tremi policami,
- dimenzij 85x53x94cm
- protihrupna zaščita polic
- izvedba brez ostrih robov
- tiha sintetična kolesa
- močne police
- stabilnost
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 82 | **ANESTEZIJSKI VOZIČEK | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
· Dimenzije 600 x 1010 x 560 mm (š x v x g)
· Predali z vrha: 2 po celotni dolžini višine 72 mm, 8 predalov v dveh stolpih. Po štirje dimenzije 295 x 147 mm.
· Zgornja dva predala s centralnim zaklepanjem in vložnim razdelilnikom v enem kosu
· Delovna površina obdana s tristransko galerijo
· Na desni strani šina s košem na kolensko odpiranje kapacitete 20 L
· Na levi strani šina z žično košaro iz nerjavečega jekla dimenzije 575 x 280 x 260 mm. Cevni nosilec za nosilec za tri škatle rokavic, ki je nastavljiv po širini. Na šini nosilec za razkužila z dozatorjem.
· Na hrbtni strani sistem cevnih nosilcev s po višini nastavljivo polico z robom dimenzije 450 x 300 mm, dispenzerjem z dvema vrstama predalčkov. V zgornji vrsti pet manjših predalov, spodaj trije manjši.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ MEDICINSKA OPREMA - SPLOŠNA - 3N - ORL: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.2.1 KARDIO Med. op. - Ambul.
H.2.1 | MEDICINSKA OPREMA - AMBULANTE - 2N - KARDIO | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €.
H2. 40 | DEFIBRILATOR Z EKG MONITORJEM | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Defibrilator mora omogočite sledeče: merjenje naslednjih parametroc, EKG, SpO2, neinvazivno merjenje krvnega tlaka, tribarvni TFT LCD zaslon, diagonala najman 16cm, ki mora omogočiti prikaz vsaj 3 krivulj, vgrajen mora imeti termodisklanik, tehnologija defibriliranja .bifazična, sinhrona in asihrona defibrilacija z možnostjo izbire energije šoka do 200 Joulov, pri izboru nizkih energij mora omogočiti natančne nastavitve izbranih energij od 1 do 10 Joulov, mora omogočati tudi zunanjo elektrosimulacijo srca preko ustreznih zunanjih nalepk kot tudi kardio verzijo/defibrilacijo preko njih, možnost AED polavtomatskega načina defibriliranja za otroke in odrasle, delovanje na 220V oziroma na LI.ion baterijo, ki mora omogočati najmanj 2,5 ure, spremljanje pacienta (kontinuirano EKG in SpO2, NPB na vsakih 15 minut, oziroma najmanj 20 defibracij, omogočiti mora natačno nastasvite izbrane energije na 1-10J, imeti mora nastavitev alarmnih mej in alarmnih mej in alarmov za merjene parametre, možnost shranjevanja podatkov vsaj 8ur zapisa EKG krivulj in dogodkov v interni spomin, osnovna detekcija aritmij. Teža defibrilatorja z baterijo naj ne presega 8,5 kg. Defibrilator mora biti odporen na šok, tresljaje, sunek in primeren za uporabo tudi med elektrokirurškimi postopki.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. lista:
H2. 41 | 3D/4D KARDIOVASKULARNI DIAGNOSTIČNI UZ APARAT S TEE SONDO | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnostični ultrazvočni aparat z popolnoma digitalizirano tehnologijo. 2. Operacijski sistem Windows 10. 3. Frekvenčno območje obdelave UZ signala: 1 – 25 MHz Zahtevani prikazi: 4. 2D prikaz (dinamika prikaza vsaj 3000 slik/s) 5. 2D Barvni Doppler (dinamika prikaza vsaj 700 slik/s) 6. 2D Angio (Power) Doppler 7. M-prikaz v kombinaciji s Tkivnim Dopplerjem 8. Kontinuiran (CW) Doppler 9. M-Prikaz 10. Pulzni Doppler 11. Anatomski M-Prikaz 12. Ukrivljen anatomski M-prikaz 13. Barvni tkivni Doppler (dinamika prikaza vsaj 1200 slik/s) 14. Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking)
4. Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking) 15. Pulzni tkivni Doppler 16. Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, brez uporabe kontrastnih sredstev in Dopplerja (kot npr. B-Flow) 17. Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki 18. Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz 19. Simultani (triplex) prikaz: 2D+PW+Barvni Doppler 20. Bi- plani , Tri-plani in 4D prikaz 21. Bi-plani in Tri-plani prikaz z Barvnim Dopplerjem 22. 4D prikaz srca z različnimi načini obdelave tkiva (omogočati mora 4D prikaz tudi pri maksimalni širini UZ sektorja brez proženja z EKG signalom) 23. Vsaj 21-inčni LCD monitor,
24. Vsaj 5 aktivnih priključnih mesta za UZ sonde, od tega vsaj 3 z brez pinskimi konektorji, za boljši prenos signala med UZ sondo in UZ sprejemnikom. 25. Penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 50 cm. 26. Nastavitev upravljalne konzole gor-dol in levo-desno. 27. Upravljanje z aparatom z vsaj 12-inčnim dotikalnim zaslonom. 28. Zaradi narave dela naj bodo odlagalna mesta za UZ sonde in UZ gel na obeh straneh upravljalne konzole. 29. Zaradi večje fleksibilnosti naj teža UZ aparata ne presega 75 kg, višina s položenim monitorjem pa naj ne presega 120 cm. 30. Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij. 31. Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz. 32. Programska oprema za kardiovaskularne meritve. 33. Avtomatična optimizacija 2D UZ slike, Kontinuiranega (CW) in Pulznega (PW) Dopplerja .
34. Avtomatične Dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki. 35. Modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja, ter omogoča da je aparat v zelo kratkem času pripravljen za delo . 36. DICOM vmesnik. 37. Aparat mora biti kompatibilen z že obstoječimi 3D TEE UZ sondami (GE-6VT) 38. Popolna kompatibilnost z že vzpostavljenim sistemom za arhiviranje in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov in 3D/4D UZ posnetkov (GE – ImageVault-EchoPac). 39. Wi-Fi adapter za brezžično povezavo v lokalno omrežje. 40. Črno/beli video termični tiskalnik. 41. EKG modul s priborom.
UZ sonde: 42. Kardiološka UZ sonda, z aktivno matriko: 1,5 – 4,5 MHz. 43. Linearna UZ sonda: 2,4 – 10 MHz Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%
Možnost naknadne nadgradnje UZ, te točke niso predmet tega naročila (točke od 44 do 51 v naslednji vrstici):
44. Avtomatična meritev debeline stene Intime Medie (IMT). 45. 3D/4D Transezofagealna (4D TEE) UZ sonda: 3 – 8 MHz 46. Programska oprema za izboljšanje orientacije v 3D/4D posnetku (kot npr. 4D Markers) 47. Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo anulusa aortne zaklopke iz 4D posnetka. 48. Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo mitralne zaklopke iz 4D posnetka. 49. Programska oprema za Kvantitativno analizo levega prekata (Strain, Strain rate, TSI...).50. Programska oprema za avtomatično kantifikacijo desnega prekata iz 4D UZ posnetka. 51. Avtomatična meritev iztisnega deleža ( kot npr.Auto EF)
Delovna postaja skladni s sledčimi zahtevami
1. Programska podpora za kardiološke in vaskularne meritve in analize. 2. Kreiranje poročil in strukturiranih izvidov v slovenskem jeziku po zadnjih smernicah Združenja kardiologov Slovenije, ter prenos in avtorizacija izdelanih izvidov v HIS. 3. Popolnoma enak in kompatibilen izbor kardioloških meritev in protokolov, kot na UZ aparatu. 4. Programska oprema za avtomatizirano meritev krčljivosti segmentov levega prekata, desnega prekata in levega preddvora na osnovi sledenja karakterističnih vzorcev (speckle tracking). 5. Programska oprema za izračun koristnega in nekoristnega dela levega prekata s pomočjo longitudinalnega Straina (kot npr. Myocardial work).
6. Obdelava surovih UZ posnetkov, ter naknadno shranjevanje. 7. Programska oprema za enostaven prenos enega ali več pacientov, skupaj s posnetimi slikami, slikovnimi sekvencami in meritvami na zunanji USB spominski medij. 8. Izbira že pripravljenih predlog za poročila in priprava lastnih predlog. 9. Stress Echo analiza. 10. DVD enota. 11. Dva 24-inčna LCD monitorja. 12. Zmogljiva strojna oprema za obdelavo UZ preiskav. 13. Vsaj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov, ter avtorizacija in zaklepanje zaključenih izvidov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. lista:
H2. 42 | 3D/4D KARDIOVASKULARNI DIAGNOSTIČNI UZ APARAT | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnostični ultrazvočni aparat z popolnoma digitalizirano tehnologijo. 2. Operacijski sistem Windows 10. 3. Frekvenčno območje obdelave UZ signala: 1 – 25 MHz Zahtevani prikazi: 4. 2D prikaz (dinamika prikaza vsaj 3000 slik/s) 5. 2D Barvni Doppler (dinamika prikaza vsaj 700 slik/s) 6. 2D Angio (Power) Doppler 7. M-prikaz v kombinaciji s Tkivnim Dopplerjem 8. Kontinuiran (CW) Doppler 9. M-Prikaz 10. Pulzni Doppler 11. Anatomski M-Prikaz 12. Ukrivljen anatomski M-prikaz 13. Barvni tkivni Doppler (dinamika prikaza vsaj 1200 slik/s) 14. Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking)
Pulzni tkivni Doppler 16. Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, brez uporabe kontrastnih sredstev in Dopplerja (kot npr. B-Flow) 17. Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki 18. Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz 19. Simultani (triplex) prikaz: 2D+PW+Barvni Doppler 20. Bi- plani , Tri-plani in 4D prikaz 21. Bi-plani in Tri-plani prikaz z Barvnim Dopplerjem 22. 4D prikaz srca z različnimi načini obdelave tkiva (omogočati mora 4D prikaz tudi pri maksimalni širini UZ sektorja brez proženja z EKG signalom) 23. Vsaj 21-inčni LCD monitor,
24. Vsaj 5 aktivnih priključnih mesta za UZ sonde, od tega vsaj 3 z brez pinskimi konektorji, za boljši prenos signala med UZ sondo in UZ sprejemnikom. 25. Penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 50 cm. 26. Nastavitev upravljalne konzole gor-dol in levo-desno. 27. Upravljanje z aparatom z vsaj 12-inčnim dotikalnim zaslonom. 28. Zaradi narave dela naj bodo odlagalna mesta za UZ sonde in UZ gel na obeh straneh upravljalne konzole. 29. Zaradi večje fleksibilnosti naj teža UZ aparata ne presega 75 kg, višina s položenim monitorjem pa naj ne presega 120 cm. 30. Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij. 31. Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz. 32. Programska oprema za kardiovaskularne meritve. 33. Avtomatična optimizacija 2D UZ slike, Kontinuiranega (CW) in Pulznega (PW) Dopplerja . 34. Avtomatične Dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki. 35. Modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja, ter omogoča da je aparat v zelo kratkem času pripravljen za delo . 36. DICOM vmesnik.
37. Aparat mora biti kompatibilen z že obstoječimi 3D TEE UZ sondami (GE-6VT) 38. Popolna kompatibilnost z že vzpostavljenim sistemom za arhiviranje in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov in 3D/4D UZ posnetkov (GE – ImageVault-EchoPac). 39. Wi-Fi adapter za brezžično povezavo v lokalno omrežje. 40. Črno/beli video termični tiskalnik. 41. EKG modul s priborom.
UZ sonde: 42. Kardiološka UZ sonda, z aktivno matriko: 1,5 – 4,5 MHz. 43. Linearna UZ sonda: 2,4 – 10 MHz Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%
Možnost naknadne nadgradnje UZ, te točke niso predmet tega naročila (točke od 44 do 51 v naslednji vrstici):
44. Avtomatična meritev debeline stene Intime Medie (IMT). 45. 3D/4D Transezofagealna (4D TEE) UZ sonda: 3 – 8 MHz 46. Programska oprema za izboljšanje orientacije v 3D/4D posnetku (kot npr. 4D Markers) 47. Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo anulusa aortne zaklopke iz 4D posnetka. 48. Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo mitralne zaklopke iz 4D posnetka. 49. Programska oprema za Kvantitativno analizo levega prekata (Strain, Strain rate, TSI...). 50. Programska oprema za avtomatično kantifikacijo desnega prekata iz 4D UZ posnetka. 51. Avtomatična meritev iztisnega deleža ( kot npr.Auto EF)
Delovna postaja v skladu s sledečimi zahtevami:
1. Programska podpora za kardiološke in vaskularne meritve in analize. 2. Kreiranje poročil in strukturiranih izvidov v slovenskem jeziku po zadnjih smernicah Združenja kardiologov Slovenije, ter prenos in avtorizacija izdelanih izvidov v HIS. 3. Popolnoma enak in kompatibilen izbor kardioloških meritev in protokolov, kot na UZ aparatu. 4. Programska oprema za avtomatizirano meritev krčljivosti segmentov levega prekata, desnega prekata in levega preddvora na osnovi sledenja karakterističnih vzorcev (speckle tracking).
Programska oprema za izračun koristnega in nekoristnega dela levega prekata s pomočjo longitudinalnega Straina (kot npr. Myocardial work). 6. Obdelava surovih UZ posnetkov, ter naknadno shranjevanje. 7. Programska oprema za enostaven prenos enega ali več pacientov, skupaj s posnetimi slikami, slikovnimi sekvencami in meritvami na zunanji USB spominski medij. 8. Izbira že pripravljenih predlog za poročila in priprava lastnih predlog. 9. Stress Echo analiza. 10. DVD enota. 11. Dva 24-inčna LCD monitorja. 12. Zmogljiva strojna oprema za obdelavo UZ preiskav. 13. Vsaj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov, ter avtorizacija in zaklepanje zaključenih izvidov. .
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. lista:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ MEDICINSKA OPREMA - AMBULANTE - 2N - KARDIO: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.2.2 ORL Med. op. - Ambul.
H.2.2 | MEDICINSKA OPREMA - AMBULANTE - 3N - ORL | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €.
H2. 22 | ELEKTROKIRURSKI NOZ 100 W | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Bipolarni generator Avtomatska regulacija moči, električnega toka in napetosti Bipolarni izhod 1x Moč rezanja 100 W Moč koagulacije največ 80W način rezanja: auto-cut, dry cut način koagulacije: soft, forced, bipolar soft, avtomatska zaščita pred napakami, vizualna in zvočna opozorila varnostni razred 1 po standardu SIST EN60601-1,. obvezno nožno stikalo z dvema tipkama, bipolarna pinceta, dolžine 19 cm, ravna in zakrivljena s priključnim kablom.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 25 | VIDEO NAZOFARINGOSKOP fi 2,9mm, | 4 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Video nazofaringoskop za pedatrijo (samo za PES Pilot HDpro 15.6" LED ) – fi 2.9 mm, 310 mm delovna dolžina – 130°/130° angulacija, 90° kot pogleda – C-Mos chip
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 26 | VIDEO NAZOFARINGOSKOP fi 3,9mm, | 4 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Video nazofaringoskop chip on the tip stroboskop VN-S Otopront (samo za PES Pilot HDpro 15.6" LED ali stroboskopijo) – posebej optimizirano za stroboskopsko funkcijo – fi 3.9 mm, 310 mm delovna dolžina – 130°/130° angulacija, 90° kot pogleda – CCD chip, PAL resolucija 291,000 pikslov
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 29 | TELELARINGOSKOP 90ᵒ SLIM LINE vključno s sterilnim kontejnerjem | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 29a | TELELARINGOSKOP 70ᵒ SLIM LINE vključno s sterilnim kontejnerjem | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 30 | OPTIKE 30 stopinj 4mm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 31 | OPTIKE 0 stopinj 2,7mm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 32 | OPTIKE 30 stopinj 2,7mm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 33 | NAGLAVNA LED SVETILKA - baterijska s polnilcem | 14 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
- Visoko zmogljivo LED svetilo
- teža 350gr
- čas uporabe minimalno 3,5ur,
- polje osvetlitve 11-130mm
- temperatura barve cca. 6000 stK.
- črne barve
- Li-Ion baterija integrirana v naglavnem traku.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 34 | LARINGOSKOP, 1 komplet | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
- LED svetloba
- držalo z razsvetljavo
- akumulatorsko polnjenje - baterija vključena v ceno
- polnilna enota
- lopatke MacIntosh in Miller velikosti 00, 1, 2, 3, 4, 5
- material nerjaveče jeklo, za večkratno uporabo
- v kovčku
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 35 | STETOSKOP | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 36 | UZ aparat | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Tehnične lastnosti UZ aparata:
1. Vrhunski diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno in programsko opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko zaradi natančnejšega fokusiranja UZ snopa po celotni globini.
2. Vsaj 23,8 palčni nastavljivi LED LCD monitor visoke ločljivosti .
3. Izvlačljiva alfanumerična tipkovnica pod upravljalno konzolo.
4. Upravljalna konzola nastavljiva levo-desno, ter po višini; primerno tudi za delo stoje.
5. Upravljanje s pomočjo dotikalnega zaslona z diagonalo vsaj 10 palcev.
6. Vsaj 4 aktivna priključna mesta za slikovne UZ sonde.
7. Možni prikazi:
· B prikaz
· M prikaz
· PW (Pulzni)Doppler,
· CW Doppler,
· PD (Power) Doppler,
· Barvni Doppler,
· Triplex prikaz (B + PW + Barvni Doppler)
8. Penetracija UZ snopa vsaj do 48 cm.
9. Zmogljivost generiranja UZ slike: vsaj 3200 UZ slik/s
10. Frekvenčno območje generatorja UZ snopa: 2 – 22 MHz
11. Programska oprema za eliminiranje šuma in izboljšanje kontrasta v UZ sliki (»speckle reduction«).
12. Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (»compound«) –UZ slika sestavljena iz vsaj 9-ih pod različnimi koti posnetih UZ slik, tudi v kombinaciji z Barvnim Dopplerjem, Kodiranimi harmoniki in pulznim Dopplerjem..
13. Dinamično območje sistema vsaj 400 dB.
14. Večstopenjska povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (»write zoom« in »read zoom«) .
15. Zaradi lažjega in enostavnejšega transportiranja naj teža ne presega 70 kg.
16. Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk in USB spominske medije, kakor tudi shranjevanje surovih ( Raw data) UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave
17. Programska in strojna oprema za Harmonski prikaz tkiva (tkivni harmonik) na vseh ponujenih UZ sondah, kakor tudi prikaz s kodiranimi harmoniki.
18. Programska oprema za izboljšan prikaz igle pri punkcijah in žilnih pristopih.
19. Avtomatična optimizacija B-slike, TGC ter Spektralnega Dopplerja.
20. Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.
21. Zraven tovarniških tudi pred nastavitve po želji uporabnika.
22. Čitalnik črtne kode.
23. Vgrajen grelec za gel.
24. DICOM 3.0 vmesnik
25. Črno-beli termični tiskalnik.
Pripadajoče ultrazvočne sonde:
Dovoljena odstopanja od predpisanih parametrov pri UZ sondah so lahko v mejah +/- 5%.
1. Širokopasovna (4- 15 MHz) linearna UZ sonda z aktivno matriko,
· Širina UZ snopa 50 mm,
· Vsaj 1000 kristalnih elementov.
· Pripadajoč set za punkcije
2. Širokopasovna linearna UZ sonda ( 3 – 12 MHz)
· Vsaj 192 kristalnih elementov
· Širina UZ snopa 37 mm
· Pripadajoč set za punkcije
Možne nadgradnje UZ aparata:
1. Možnost nadgradnje z linearno UZ sondo (7 – 20 MHz)
2. Prikaz pretokov krvi brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev, neodvisen od kota insonacije (kot npr. B-Flow)
3. Možnost enostavne nadgradnje v skladu z nadaljnjim tehnološkim razvojem.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 36a | Vrhunski prenosni ultrazvočni aparat za punkcije bezgavk | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
A.Tehnične zahteve:
1. Vrhunski prenosni diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo strojno in programsko opremo.
2. Vsaj 15,6 -inčni barvni LCD monitor
3. Integriran SSD trdi disk.
4. Zahtevani prikazi:
· 2D prikaz
· Pulzni Doppler(PW),
· Barvni in barvni angio Doppler (Power Doppler),
· Simultani (triplex) prikaz; 2D+PW+Barvni Doppler.
5. Prikaz s kodiranimi fazno invertiranimi harmoniki na vseh ponujenih UZ sondah.
6. Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, neodvisen od kota insonacije, brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev (kot npr.B-Flow).
7. Hitrost osveževanja UZ slike: vsaj do 1790 slik/s.
8. Dinamično območje vsaj 269 dB.
9. Frekvenčno območje generatorja UZ snopa od 1,7 – 18 MHz
10. Sestavljeni (Compound) UZ prikaz (sestavi UZ sliko iz vsaj 9 različnih kotov insonacije). Tudi v kombinaciji z Barvnim Dopplerjem.
11. Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (speckle reduction); tudi v kombinaciji z barvnim Dopplerjrm.
12. Programska oprema za primerjavo starejših posnetkov z aktualnimi s popolnoma enakimi nastavitvami B-slike in barvnega Dopplerja , ter fuzijo aktualnih in predhodnih posnetkov (kot npr. Follow-up Tool)
13. Avtomatična optimizacija 2D ,Pulznega Dopplerja.
14. Avtomatične meritve pretokov v živi, kakor tudi v zamrznjeni sliki.
15. Virtualni konveksni prikaz na linearnih UZ sondah.
16. Programska oprema za izboljšan prikaz igle pri punkcijah.
17. Visoko kvalitetna povečava v živi in zamrznjeni UZ sliki.
18. Simultani prikaz 2D, PW in Barvnega Dopplerja (triplex prikaz).
19. Penetracija-globina UZ sektorja najmanj do 33 cm.
20. Teža UZ aparata največ do 5 kg.
21. DICOM 3.0 vmesnik.
22. Dodatni baterijski modul, ki omogača vsaj 3 h delovanja brez omrežne napetosti.
23. Mobilno stojalo-voziček, nastavljiv po višini za namestitev UZ aparata, termičnega video tiskalnika.
B.Shranjevanje in dokumentiranje slik
1. Shranjevanje surovih (raw data) statičnih in dinamičnih UZ slik na notranji trdi disk, ter možnost naknadne obdelave le teh (možnost naknadnega spreminjanja: povečave, ojačanja sive skale, nastavitev Barvnega in Pulznega Dopplerja ,naknadne meritve… )
2. Prenašanje slik s pomočjo USB pomnilnega medija
3. Č/B video tiskalnik
C.Zahtevane pripadajoče UZ sonde:
Dovoljena odstopanja parametrov za UZ sonde so lahko v mejah +/- 5%.
1. Linearna visokofrekvenčna UZ sonda: 4,2 - 13 MHz
2. Število kristalnih elementov: 192
3. Pripadajoče punkcijsko vodilo.
D.Možnosti nadgradnje:
1. Možnost nadgradnje s programsko opremo za panoramski prikaz
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 38 | NAPRAVA ZA TESTIRANJE ODZIVOV MOŽGANSKEGA DEBLA S PREISKAVAMI ASSR,cVEMP,APMD, | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Naprava za testiranje akustičnega potencijala možganskega debla. Poleg APMD mora omogočati, glede na izbrano licenco tudi testiranje ušesnega sevanja (TE in DP), objektivnega testiranja sluha brez sodelovanja pacienta (ASSR) in testiranje ravnotežja (VEMP, cVEMP in oVEMP). Osnovna lecenca APMD EP25 ima vključene vse standardne signale vzbujanja, kot sta burst in click in zdaj že nepogrešljivo družino stimulusov CE-Chirp za določanje praga zaznavanja sluha. Fmp je še ena nepogrešljiva funkcija, ki omogoča neprekinjeno spremljanje in potrditev odziva na draženje. Za optimizacijo časa preiskave uporablja Bayesian-ovo uteženje, ki minimizira vpliv premikanja pacienta med preiskavo in na ta način bistveno skrajša čas preiskave. Preiskave, ki jih omogoča mora omogočiti naprava:: ABR (APMD) – nevrološko in pražno testiranje Cohlear microphonic testiranje ASSR – VEMP – Funkcionlani test ravonotežnega organa (cVEMP in oVEMP) eABR – APMD z električnim draženjem (eAPMD) ECochG – elektrokohleografija za ugotavljanje električnega potenciala kohlee Neujemanje negativnosti (MMN/P300) MLR – Odziv srednje latence
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ MEDICINSKA OPREMA - AMBULANTE - 3N - ORL: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.3 Med. napr. - 3N.OP-14
H.3 | MEDICINSKE NAPRAVE 3N.OP-14 | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €.
14.1.2 | Anestezijski aparat mobilni (prevozni) | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Anestezijski aparat za inhalacijsko anestezijo odraslih, otrok in novorojenčkov z uporabo samodejne in ročne ventilacije ter spontanega dihanja.
Aparat mora imeti oziroma omogočati:
- barvni zaslon, občutljiv na dotik, velikosti najmanj 15";
- delovanje aparata na vgrajene baterije vsaj 90 minut (monitoring in ventilacija ventilacija);
- vgrajena nastavljiva osvetlitev delovne površine;
- elektronski mešalnik plinov;
- pretok svežega plina do najmanj 15 l/min;
elektronsko krmiljen in nadzorovan anestezijski ventilator z dihalnim volumnom do najmanj 1500 ml;
- vdihni tlak do najmanj 80 cm H2O;
- tlačna podpora nad PEEP do najmanj 30 cm H2O;
- nastavljiv sprožilnik (triger) vsaj od 0,3 do 10 l/ min;
- frekvenca ventilacije do najmanj 100 vdihov/ min;
- razmerje I:E vsaj od 1:8 do 2:1;
- največji vdihni pretok do najmanj 120 l/ min;
- PEEP/CPAP do najmanj 30 mbar;
- načini ventilacije: MAN/SPON, PC-CMV, VC-CMV, CPAP-PS;
- pri samotestiranju mora samodejno preveriti resnično prisotnost kisika (real gas O2 test);
- ventilator za svoje delovanje ne sme uporabljati medicinskih plinov;
- slovenska programska oprema in navodila za uporabo;
- samodejni preklop na kontrolirano ventilacijo z nastavljivo frekvenco ob zastoju spontanega dihanja;
- posoda za CO2 absorber za enkratno uporabo;
- merjenje koncentracij plinov O₂, N₂O, CO₂ in anestetikov ob vdihovanju in izdihovanju s samodejnim zaznavanjem enflurana, izoflurana, sevoflurana in desflurana;
Merjenje in prikaz vsaj naslednjih parametrov:
- minutni volumen (MV) in dihalni volumen (VT);
- hitrost respiracije (RR);
- maksimalni inspiracijski tlak (PIP), plato-tlak (Pplat), povprečni tlak dihalnih poti (Pmean), PEEP, podajnost- komplianca (C);
- sočasno prikazovanje vsaj treh krivulj: koncentracij v realnem času za CO₂/O₂/anestetik, tlaka dihalnih poti ter pretokov vdiha in izdiha;
- pretočne merilce za O₂, ZRAK in N₂O;
- prikazovalnik oskrbe s plini (centralni plinski sistem in jeklenka kisika);
- porabo plinov in hlapnega anestetika;
- odmerjanje O₂ in anestetikov med ventilacijo MAN/SPON, tudi če je naprava izklopljena;
- podatkovne vmesnike RS 232, 1x USB;
- možnost menjave absorberja med delovanjem;
- podatek o minimalni anestetični koncentraciji (MAC) in večkratnika MAC (xMAC);
- ekonometer za prikaz učinkovitosti pretoka svežega plina;
- natični priključek za hlapilnik;
Monitor:
- monitoring za nadzor vitalnih funkcij naj bo sestavljen iz delovne postaje in transportnega monitorja;
- monitor naj omogoča kontinuiran nadzor, beleženje podatkov in parametrov med celotnim procesom obravnave pacienta;
- transportni monitor mora omogočati merjenje EKG, NiBP, iBP, SPO2;
- monitor naj prenese energijo, ki jo oddaja defibrilator, brez okvar, v skladu z IEC 60601-1;
- ničelne nastavitve pritiska naj bodo možne tako na monitorju kot tudi na transportnem monitorju;
- monitor in transportni monitor naj zagotavljata neinvazivno spremljanje krvnega tlaka za odrasle, otroke in novorojenčke;
- monitor naj ima barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na dotik, z diagonalo najmanj 17";
- monitor mora imeti prilagodljivo osvetljenost zaslona;
- monitor mora meriti globino anestezije, nevromuskulano transmisijo in bolečino;
Transportni monitor mora omogočati:
- EKG/ respiracija;
- pulzna oksimetrija SPO2;
- neinvazivno merjenje krvnega tlaka NiBP;
- invazivno merjenje krvnega tlaka iBP;
- merjenje telesne temperature T;
- s preglednim TFT zaslonom, upravljanje na dotik, velikosti vsaj 6";
- teža (vključno z baterijo) ne sme biti ne več kot 1,5 kg ±10%);
- odporen na udarce, zaščiten pred vdorom vode vsaj IPX4;
- omogočeno naj bo najmanj 3-urno baterijsko delovanje za potrebe transporta;
- prikazovati mora vsaj 3 krivulje v realnem času in velike številke z alarmnimi mejami;
Ponudnik mora ponudbi priložiti certifikat o kompatibilnosti (Declaration Of Compatibility- DOC) ponujenega anestezijskega stativa in anestezijskega aparata, izdanega s strani proizvajalca, s katerim potrjuje, da se kombinacija ponujenega stativa in aparata lahko uporablja kot sistem.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.3.2 | Operacijski stol za operaterja mikrokirurgije | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
1. – stol za operaterja vpet na 5krako podnožje, izdelano iz nerjavečega materiala,
2. – nastavitev višine stola z nogo, preko obroča nameščenega na 5krakim podnožjem,
3. – centralni zavorni sistem, aktiviranje z nogo, 5 dvojnih antistatičnih koles,
4. – 3 dimenzionalno nastavljiva naslona za roki, prav tako longitudinalno pomikanje naslona in višinsko nastavljiva naslona za roki,
5. – Nastavitev višine stola vsaj med 600 – 790mm,
6. – nastavljiva hrbtna opora z podporo lordose,
7. – ergonomsko oblikovano sedišče dimenzije: 460x420mm +/-5%, ne okroglo
8. – možno nastavljati kot sedišča +5/-8°, s pomočjo ročice.
9. – nosilnost stola do 120kg
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.4 | KIRURŠKI NOŽ 300W | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
VISOKOFREKVENČNA ELEKTROKIRURŠKA ENOTA
Univerzalen aparat za rezanje in koagulacijo pri klasičnih in endoskopskih posegih
Minimalne zahteve:
Naprava mora imeti vsaj 9 inčen barvni zaslon na dotik, ki omogoča preprosto uporabo. Zaslon mora biti zaščiten z varnostnim steklom.
Zaslon se zaradi varnostih razlogov samodejno zaklene. Uporabnik lahko nastavitev preprosto uredi/odklene.
Imeti mora priklop za vsaj: 1 unipolarno in 1 bipolarno napravo; 1 nevtralna elektroda; 2 nožni stopalki.
Naprava mora imeti možnost istočasnega priključitve dveh instrumentov za operacije. Možna mora biti hkratna uporaba dveh instrumentov (1 unipolaren, 1 bipolaren) ter dveh stopalk.
Omogočati mora, da uporabnik shrani vsaj 300 procedur; shrani se ime in parametri procedure.
Vsaj 20 prednastavljenih procedur.
USB - servisni port, ki omogoča posodobitve ter nadgradnje programske opreme in dodatne funkcionalnosti.
CF vtičnica za priklop; za največjo varnost pacientov in uporabnika.
Stalna kontrola kontaktne površine nevtralne elektrode med unipolarno uporabo.
Možnost zamenjave aktivne vtičnice z ohranitivijo sterlinosti (s stopalko).
Možnost spremembe načina dela in nastavitev z ohranitivijo sterilnosti (s stopalko).
Aktivacija naprave mogoča preko stopalke ali ročnika z integriranimi tipkami.
Samotestiranje vseh relevantnih parametrov in funkcionalnosti za maksimalno varnost pacienta in uporabnika.
Tehnični podatki:
Napajanje: 220-240 V, 50/60 Hz
Dimenzije (š,v,g) (max): 447x177x457 mm
Maksimalna poraba energije: 1150Va/ 700 W
Maksimalna teža naprave: 12,5 kg
Tip: IEC 60601-1, CE acc. to MDD.
Razred zaščite: I/CF, medical device of class IIb.
Dodatne zahtevane lastnosti:
Implementirane varnostne kontrole voltaže in loka.
Artro VAP način delovanja
Resekcijski C- rez (C-Cut) in suhi rez (Dry Cut) - intermitentni programi za rezanje-koagulacijo
Vsaj 14 unipolarnih programov za rezanje: Standard, Micro, Suhi (Dry), Resekcijski C-Cut, Argon, Resekcija, SupraLoop, Laparoskopija, Gastro zanke (Gastro Loop počasen, Gastro Loop srednji, Gastro Loop hiter), Gastro nož (Gastro Knife počasen, Gastro Knife srednji, Gastro Knife hiter).
Vsaj 11 unipolarnih koagulacijskih programov: Srednje (Moderate), Prisiljena koagulacija, Prisiljena mešana (Forced mixed), Prisiljeno rezanje (Forced cutting), Sprej (Spray), Argon odrpta, Argon Flex, Argon Flex Pulse, Resekcija, GastroCUT koagulacija, Laparoskopija.
Vsaj 3 bipolarni programi za rezanje: Standard, Artro VAP rezanje, Bipolarni rez s škarjami.
Vsaj 8 bipolarnih koagulacijskih programov: Prijemalke Standard, Prijemalke Standard AUTO, Prijemalke Mikro, Prijemalke prisiljeno (Forceps Forced), Artro VAP koagulacija, Bipolarne škarje - koagulacija, Laparoskopija, RoBi.
Naprava mora vsebovati naslednje varnostne sisteme: avtomatski samotest naprave, nadzor nad delovanjem nevtralne elektrode, EASY sistem ali enakovredno (dinamičen in dvojni, eno in dvo površinski NE), neonatalni način delovanja (z omejitvijo delovanja do 50 vatov pri unipolarnem delovanju), nadzor nad LF/HF pretokom moči, aktivacijski čas, možnost prekinitve delovanja po oziroma med aktivacijo HF.
Unipolarni generator, ki omogoča vsaj 400 vatov visokofrekvenčne napetosti
Omogočati mora natančno nastavitev moči, v razmakih po 1 vat.
Vsaj 9 nastavitev efektov hemostaze pri unipolarnem delovanju.
Bipolarni generator, ki omogoča vsaj 200 vatov visokofrekvenčne napetosti
Bipolarna funkcija avtomatskega zagona.
Komplet mora vsebovati:
HF elektrokirurška naprava
Napajalni kabel
Trinožna stopaika za monopolarno in bipolarno delo
Kabel za nevtralno elektrodo
Nevtralna elektroda za enkrato uporabo (150 kom)
Mono kabel z ročnikom; 3 kos
Bipolarni kabel; 3 kos
Set nastavkov za odprto kirurgijo
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.5 | IZVOR SVETLOBE LED 300 | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
življenjska doba LED žarnice vsaj 30.000 ur
tiho delovanje
barvna temperatura: vsaj 6000 K
jakost svetlobe: vsaj 2.000 lm (lumnov)
upravljanje preko zaslona na dotik
omogoča naj avtomatsko nastavitev oz. prilagoditev jakosti svetlobe ob približanju tkivu
s hitro tipko za vklop stanja pripravljenosti (zmanjšano delovanje jakosti svetlobe na minimalno)
nastavitev jakosti svetlobe je mogoče upravljati v sterilnem polju in izven sterilnega polja
vgrajen barvni zaslon na dotik za enostavno in intuitivno upravljanje prek funkcij vira svetlobe
okolju prijazno, saj LED diode ne vsebujejo svinca in živega srebra. Skladno z RoHS 2
zagotavlja naj priklop različnih svetlobnih kablov
zaščitni razred CF defib za svetlobne kable KARL STORZ
Certificiran za medicinske namene.
Komplet mora vsebovati:
izvor svetlobe
komunikacijski kabel za povezavo med ostalimi enotami endoskopskega stolpa
svetlobni kabel, premera 3.5 mm, dolžine 300 cm (5 KOS)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.6 | Radiofrekvenčna naprava za rezanje in koagulacijo v ORL kirurgiji | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS: Štirje načini delovanja: rezanje, koagulacija in rezanje, monopolarna koagulacija (neprekinjen in pulzirajoči način), bipolarna koagulacija (neprekinjeni, pulzirajoč in avtomatski način).
Nadzor in spreminjanje nastavitev delovanja na ročniku.
Naprava si zapomni zadnje nastavljene vrednosti.
Največja moč koagulacije 90 W pri 1 kOhm.
Največja moč rezanja 100 W pri 1 kOhm.
Delovna frekvenca 2,2 MHz.
Z monopolarnim kompletom, po specifikaciji:
Rezalni ročnik za elektrode 1,6 mm.
Koagulacijski ročnik za elektrode 1,6 mm.
Rezalna igličasta elektroda dolga 100 mm, fleksibilna, fina žica za rezanje.
Koagulacijska elektroda, krogličasta, dodatna dolžina 100 mm, fleksibilno vodilo, premer konice 2,3 mm.
Rezalna elektroda, tip zanke, dolžine 128 mm, fleksibilna ovojnica zanke, premer zanke 9 mm, izredno fina rezalna žica.
Nevtralna elektroda za večkratno uporabo.
Kabel za nevtralne elektrode.
Bipolarna pinceta, kratka, ravna, dolga 110 mm, konica 0,5 mm.
Nožno stikalo z 2,5 m kabla.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.7 | NAGLAVNA OP SVETILKA S KABLOM | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Naglavna OP svetilka, z odstranljivim dvojnim “Y” svetlobnim kablom za priključitev na izvor svetlobe.
Dolžina svetlobnega kabla 290 cm.
Minimalne kapacitete 175.000 luxov.
Z nastavljivim fokusom osvetljenega polja od 20 – 80 mm na delovni razdalji 40 cm.
Naglavna krona z nastavljivim obsegom in nosilcem preko glave za idealno pozicioniranje.
Svetilka nastavljiva v vseh smereh x-y-z, z ročajem za nastavitev pozicije svetilke tudi v sterilnih pogojih (avtoklaviren).
MDD certifikat
V setu z naglavnim trakom in Y-fiber optičnim kablom.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.8 | FLEKSIBILNI INTUBACIJSKI VIDEO ENDOSKOP 5.5 MM (1 kos) | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Endoskop kompatibilen z zgoraj opisanim monitorjem.
CMOS tehnologija
Z integriranim LED izvorom svetlobe v povezavi s ponujenim monitorjem.
Omogoča prikaz slike na ekranu v formatu 4 : 3.
Omogočena video dokumentacija s pomočjo gumbov (3) na endoskopu.
Površina uvajalnega dela endoskopa, primerna za aplikacijo tubusa.
Z nastavkom za fiksacijo endotrahealnega tubusa.
Primeren tudi za uvajanje dvolumenskih tubusov.
Zunanji premer distalnega dela 5.5 mm.
Delovna dolžina endoskopa vsaj 65 cm.
Celotna dolžina endoskopa max. 94 cm.
Kot gledanja 0°.
Vidni kot: 100°.
Angulacija gor/dol: 140°/140°.
Z delovnim kanalom notranjega premera vsaj 2.1 mm.
Enostavno upravljanje s pomočjo vzvoda za nastavitev distalnega dela, z akustičnim in mehansko prepoznavnim začetnim položajem.
Vodoodporen – z možnostjo potapljanja (čiščenje/dezinfekcija).
Namenjen čiščenju v plasma sterilizaciji (Sterrad), kemijski sterilizaciji kot je Steris, ETO plinski sterilizaciji ter razkuževanju z razkužilnimi sredstvi.
V setu s testerjem tesnosti, s pokrovčkom za izravnavo tlaka, z nastavkom za fiksacijo tubusa, z ustnikom, s sukcijskimi ventilčki ter z adapterjem za irigacijo.
Ponujeni endoskop mora biti kompatibilen s ponujenim monitorjem, ki je opisan v postavki 14.10.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.9 | HD FLEKSIBILNI VIDEO RINO-LARINGOSKOP 3.7MM | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
HD Fleksibilni Video rino-laringoskop, s širokim vidnim kotom in upogljivim distalnim delom
CMOS tehnologija
Enostavno upravljanje s pomočjo vzvoda za nastavitev distalnega dela
S funkcijskimi gumbi na glavi endoskopa
Dimenzije: 3.7mm x 30cm
Angulacija oz. upogibanje distalnega dela gor/dol: vsaj 140⁰/140⁰
Vidni kot: 100⁰
Kot gledanja: 0⁰
Zunanji premer distalnega dela: 3.7mm
Delovna dolžina endoskopa: max. 30cm
Vodoodporen – z možnostjo potapljanja (čiščenje/dezinfekcija)
Omogoča izvajanje stroboskopije s pomočjo dodatnega seta za stroboskopijo
Namenjen čiščenju v plasma sterilizaciji (Sterrad), kemijski sterilizaciji kot je Steris ter razkuževanju z razkužilnimi sredstvi.
Kaseta za sterilizacijo in hrambo endoskopa.
V setu s testerjem tesnosti in s pokrovčkom za izravnavo tlaka.
Omogočen mora biti priklop na monitor, ki je opisan pod točko 18.4.8.
Nosilec za video rionolaringoskop mora biti pritrjen na anestezijski stativ oziroma
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.9.1 | FLEKSIBILNI VIDEO RINO LARINGOSKOP ZA ENKRATNO UPORABO (1 pak) | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Sterilen, za enkratno uporabo.
S kotom gledanja 0°.
Z vidnim kotom 90°.
Z zunanjim premerom 3.5 mm.
Delovne dolžine 30 cm.
Angulacija gor/dol: 140°/140°.
Z vgrajenim visokokakovostnim CMOS čipom na distalnem delu in LED virom svetlobe.
Kompatibilen s ponujeno in z obstoječo opremo KARL STORZ.
Pakiranje po 6 kosov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.9.2 | RIGIDNI INTUBACIJSKI VIDEO ENDOSKOP S FLEKSIBILNO KONICO kot npr.VideoStylet (1 kos) | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Rigidni video endoskop s fleksibilnim upogljivim distalnim delom.
Primeren za paciente z omejeno možnostjo odpiranja ust.
CMOS tehnologija.
Visoke resolucije ("pixel-free" slika).
Brez "Moire" efekta.
Omogoča naj video dokumentacijo s pomočjo multifunkcijskega gumba na endoskopu.
Z možnostjo dovajanja kisika preko priloženega adapterja.
Kompatibilen s ponujenim kot tudi z obstoječim monitorjem.
Z enostavnim upravljanjem s pomočjo vzvoda za nastavitev konice oz. distalnega dela.
Z zunanjim premerom največ 5.5mm.
Delovne dolžine vsaj 41 cm.
Celotna dolžina endoskopa max. 60 cm.
Z angulacijo gor/dol: 60°/ 0°.
S kotom gledanja 0°.
Z vidnim kotom 100°.
Odporen na reprocesiranje do 65°C; omogočena naj bo plasma sterilizacija.
Endoskop naj bo v celoti vodotesen.
V setu s kaseto za shranjevanje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.9.3.1 | FLEKSIBILNI INTUBACIJSKI VIDEOENDOSKOP ZA ENKRATNO UPORABO 5.3 mm (1 pak) | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Z zunanjim premerom distalnega dela 5.3 mm, delovne dolžine 65 cm, z delovnim kanalom premera 2.2 mm; angulacija gor/dol: 180°/180°; s kotom gledanja 0° in z vidnim kotom 90°.
Z visokokakovostnim CMOS čipom in LED virom svetlobe na distalnem delu.
Z barvnim nastavkom za tubus.
Kompatibilen s ponujenim in obstoječim C-MAC monitorjem in elektronskim modulom »E-BOX«.
Pakiranje po 6 kosov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.9.3.2 | FLEKSIBILNI INTUBACIJSKI VIDEOENDOSKOP ZA ENKRATNO UPORABO 3.5 mm (1 pak) | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Z zunanjim premerom distalnega dela 3.5 mm, delovne dolžine 65 cm, z delovnim kanalom premera 1.2 mm; angulacija gor/dol: 180°/180°; s kotom gledanja 0° in z vidnim kotom 90°.
Z visokokakovostnim CMOS čipom in LED virom svetlobe na distalnem delu.
Z barvnim nastavkom za tubus.
Kompatibilen s ponujenim in obstoječim C-MAC monitorjem in elektronskim modulom »E-BOX«.
Pakiranje po 6 kosov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.10 | VIDEOLARINGOSKOP Z VSEMI VELIKOSTMI ŽLIC | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Komplet LCD monitor z videoprocesorjem, LED izvorom svetlobe, s kompletom video-laringoskopskih žlic ter s fleksibilnim video bronhoskopom na prevoznem stojalu.
LCD monitor:
LCD širokokotni monitor, občutljiv na dotik, velikosti vsaj 8".
Resolucija vsaj 1920 x 1200 točk (Full HD).
Prikaz slike v formatu 16:9.
Funkcija slike v sliki ter slike ob sliki.
Integriran izvor svetlobe LED tehnologije.
2x video vhod za sočasno priključitev 2 inštrumentov.
Interni spomin za potrebe dokumentiranja vsaj 16 GB.
Omogoča naj snemanje 2 video izvorov hkrati.
Omogoča naj zajem videa in zvoka hkrati (integriran mikrofon).
Prenos podatkov preko USB izhoda.
HDMI video izhod za priključitev večjega monitorja.
Integrirana Li-Ion baterija z avtonomijo vsaj do 120 min.
Teža monitorja naj ne presega 1300 g.
Primeren za dezinfekcijo z brisanjem.
*Monitor naj bo kompatibilen z vsemi videolaringoskopi, videolaringoskopi za enkratno uporabo, fleksibilnimi intubacijskimi endoskopi, bronhoskopi ter s fleksibilnimi intubacijskimi endoskopi z.a enkratno uporabo proizvajalca Karl Storz
Namestitev:
Namestitev monitorja za videloaringoskop mora biti izvedena na anestezijskem stativu.
Komplet mora vsebovati tudi nosilec za fleksibilni endoskop ter tulce za shranjevanje in transport čistega endoskopa.
Videolaringoskpske žlice za težko intubacijo
Integrirana CMOS tehnologija.
Odpornost žlic za sterilizacijo do 93 ͦC.
Z integriranim gumbom za izvajanje dokumentiranja.
Velikost priloženih žlic: Macintosh 0, 2, 3, 4 in D-blade žlica za posebne primere (namenjena težki intubaciji odraslih) ter Miller 0, 1, 2 in D-blade pediatrična žlica za posebne primere (namenjena težki intubaciji otrok).
Priložen povezovalni kabel za priključitev videolaringoskopa na monitor (2 kos)
Priložen vmesnik za uporabo žlic za enkratno uporabo (odrasli in pediatrični vmesnik) za paciente z visoko verjetnostjo okužbe
V kompletu dobaviti tudi 1 pakiranje (10 kos) intubacijskih žlic za enkratno uporabo velikosti: MAC velikost 3, 4 in D (za težko intubacijo); Miller velikost 0 in 1
SKLADNOST S STANDARDI:
Vsa oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene 93/42.
Zaščita monitorja pred prašnimi delci in pred vdorom vode - standard IP54.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.11.1 | Komplet LCD monitor z videoprocesorjem, LED izvorom svetlobe: | 2 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
LCD monitor:
LCD širokokotni monitor, občutljiv na dotik, velikosti vsaj 8".
Resolucija vsaj 1920 x 1200 točk (Full HD).
Prikaz slike v formatu 16:9.
Funkcija slike v sliki ter slike ob sliki.
Integriran izvor svetlobe LED tehnologije.
2x video vhod za sočasno priključitev 2 inštrumentov.
Interni spomin za potrebe dokumentiranja vsaj 16 GB.
Omogoča naj snemanje 2 video izvorov hkrati.
Omogoča naj zajem videa in zvoka hkrati (integriran mikrofon).
Prenos podatkov preko USB izhoda.
HDMI video izhod za priključitev večjega monitorja.
Integrirana Li-Ion baterija z avtonomijo vsaj do 120 min.
Teža monitorja naj ne presega 1300 g.
Primeren za dezinfekcijo z brisanjem.
*Monitor naj bo kompatibilen z vsemi videolaringoskopi, videolaringoskopi za enkratno uporabo, fleksibilnimi intubacijskimi endoskopi, bronhoskopi ter s fleksibilnimi intubacijskimi endoskopi za enkratno uporabo proizvajalca Karl Storz.
* V setu z elektronskim vmesnikom kot npr. "E-box".
Namestitev:
Prenosna torba
Komplet mora vsebovati tudi nosilec za fleksibilni endoskop ter tulce za shranjevanje in transport čistega endoskopa.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.11.2 | CMOS Fleksibilni Video rino-laringoskop 2.9 mm | 3 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Fleksibilni Video rino-laringoskop, s širokim vidnim kotom in upogljivim distalnim delom.
CMOS tehnologija.
Enostavno upravljanje s pomočjo vzvoda za nastavitev distalnega dela.
S funkcijskimi gumbi na glavi endoskopa.
Dimenzije: 2.9mm x 30cm.
Angulacija oz. upogibanje distalnega dela gor/dol: vsaj 140⁰/140⁰.
Vidni kot: 100⁰.
Kot gledanja: 0⁰.
Zunanji premer distalnega dela: 2.9mm.
Delovna dolžina endoskopa: max. 30cm.
Vodoodporen – z možnostjo potapljanja (čiščenje/dezinfekcija).
Namenjen čiščenju v plasma sterilizaciji (Sterrad), kemijski sterilizaciji kot je Steris.
V setu s testerjem tesnosti in s pokrovčkom za izravnavo tlaka.
Kaseta za sterilizacijo in hranjenje endoskopa.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.12 | Aspirator vlek 55 L, mobilni | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Močna kirurška sukcijska naprava /aspirator
Hitrost pretoka zraka vsaj 55 litrov na minuto ki vedno zagotavlja prost pogled v operacijskem polju.
Delovanje skoraj brez hrupa; nizek šum delovanja ne vpliva na koncentracijo v OP (max 39 dB).
Enostavno rokovanje, z neomejeno stopenj prilagodljivosti moči vakuuma.
Podpirati mora sisteme posod in vrečk za enkratno uporabo.
Zanesljiv: visoka tehnologija, brez nevarnosti okvare.
Priključki morajo biti prilagojeni določeni namembnosti, kar izključuje možnost priklopa napačnih priključkov.
Enostavna, hitra in temeljita ponovna obdelava ter čiščenje.
Hiter zagon naprave.
Naprava mora biti mobilna; vsaj 4 kolesa, vsaj 2 kolesi morata imeti zavore.
Naprava certificirana za uporabo v medicinske namene.
Tehnične zahteve:
Sukcijska kapaciteta: vsaj 55 l/minuto
Moč vakuuma: 98 kPA oziroma 980 mbar
Razpon kontrle vakuuma: 0 do 980 mbar
Način nadzora: kontinuiran
Voltaža: 230 V, 50/60 Hz
Maksimalne dimenzije aparata (višina x širina x dolžina): 950 x 500 x 400
Teža: do 25 kilogramov
Maksimalna glasnost med delovanjem: 39 dB(A)
Set vključuje:
- Močna kirurška sukcijska naprava/aspirator z vgrajeno tirnico
- Varnostna posoda z 250 ml volumna z integiranim antibakterijskim filtrom, varnostno hidrofobno zaporo, ki preprečuje prelivanje in adapterje za različne posege.
- Dve posodi za večkratno uporabo Medela, volumna 2,5 litra, za uporabo z aspiracijskimi vrečami za enkratno uporabo. Vsebuje vse potrebno za montažo na tirnico.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.13 | ASPIRATOR NA CENTR. VAKUUM Z ASPIRACIJSKIMI VREČKAMI ZA ENKRATNO UPORABO 2,5L X 2 na anast. stativu | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Aspirator na centralni vakuum
Vakuumski regulator za neprekinjeno sesanje je primeren za vse medicinske sesalne aplikacije v bolnišnicah.
Naprava je izdelana iz močnega tehnopolimernega ohišja, s hitrim preklopnim gumbom I/0, gumbom za nastavitev sesanja, gumbi za enostavno rokovanje s pozicijskim sistemom “Pritisni in zakleni” in merilnikom vakuuma.
Tehnične zahteve:
Dimenzije (DxŠxV): 91x106x185 mm
Teža: 0,37 kg
Največji sesalni pretok: 115 L/min.±5 L/min.pri -950 mbar
Največji razpoložljivi negativ: -950 mbar
Vakuumski merilnik: 0 ÷ -1000 mbar
Sistem za nastavitev vrednosti sesanja: z membrano
Standardna dovodna povezava: DIN vakuum konekt
Izhodni priključek: sistem za hitro sprostitev za povezavo varnostnega kozarca
I-O stikalo: gumb za hitro stikalo
Ločljivost branja: 1 mbar/hPa (1 mmHg)
2x posoda za aspiracijske vrečke za enkratno uporabo; volumen 2,5 l. graduirane z volumnom posode
Aspiracijske vrečke za enkratno uporabo volumen 2,5 L, z gelom, z integriranim protipolivnim mehanizmom.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.14 | VARILNIK ZA STER. EMBAL. - rotacijski varilnik | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
- Primeren za hitro in zanesljivo zapiranje sterilizacijske opreme, za varjenje sterilizacijske embalaže, ki se uporablja za zaščito inštrumentov: laminirana embalaža, papirnata embalaža primerna za varjenje, embalažni material Tyvek
- Ni primeren za materiale: polietilenska folija, PVC folija, poliamidna folija, polipropilenska folija
- Naprava je opremljena s funkcijo, ki meri najpomembnejše parametre med varjenjem: TEMPERATURA, HITROST VARJENJA, SILA
- Tehnični podatki: temperaturno območje 100-200 °C, var širine 12mm, hitrost delovanja 8,5m/min±5 %, pritisk 100 N ±5 %, poraba energije max. 365W, povprečna 180W, dimenzije: 405 × 290 × 160 mm, teža:12kg
- Varilniki so bili v celoti preizkušeni in delujejo v skladu z najnovejšimi evropskimi direktivami za naprave za toplotno varjenje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.15.1 | OP stol - 1 | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Nastavitev višine od 560 do 790 mm.
Nastavitev višine preko nožnega obroča.
Pet krako podnožje z odbojnim obročem in antistatičnimi dvojnimi kolesi fi 50 mm.
Avtomatska blokada koles, kadar stol ni obtežen.
Sedalni del sedlaste oblike z antistatičnim črnim oblazinjenjem debeline 80 mm.
Širina sedeža 400 mm.
Hrbtni naslon z antistatičnim črnim oblazinjenjem.
Varna delovna obremenitev 135 kg.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.15.2 | OP stol - 2 | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Nastavitev višine od 560 do 790 mm.
Nastavitev višine preko nožnega obroča.
Pet krako podnožje z odbojnim obročem in antistatičnimi dvojnimi kolesi fi 50 mm.
Avtomatska blokada koles, kadar stol ni obtežen.
Sedalni del okrogle oblike fi 360 mm z antistatičnim črnim oblazinjenjem debeline 80 mm.
Hrbtni naslon v loku z antistatičnim črnim oblazinjenjem.
Varna delovna obremenitev 135 kg.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ OPREMA: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.4 Med. napr. - 3N.OP18
H.4 | MEDICINSKE NAPRAVE 3N.OP-18 | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €.
18.3.5 | EKSOSKOP 3D | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
· Rigidni 3D stereoskopski eksoskop za vizualizacijo pri mikrokirurgiji in odprti kirurgiji; z lečnim sistemom, z integriranim zoom-om in fokusom
· CMOS tehnologija
· Z vgrajenima dvema 4K senzorjema
· Spremenljiv prilagodljiv zoom
· Vidni kot: 90°
· Integrirana horizontalna poravnava – z integriranim gumbom za poravnavo slike: +/- 90°
· Integrirana osvetlitev iz optičnih vlaken z dvema svetlobnima lečama
· Z natančno poravnavo obeh senzorjev, kar omogoča optimiziranim 3D učinek
· S funkcijo enostavnega preklapljanja med 2D in 3D načinom
· S funkcijo brezstopenjskega zooma
· S sistemom za stabilizacijo avtomatskega nadzora osvetlitve
· Omogoča naj izjemno globinsko ostrino tako v 2D kot v 3D načinu
· Delovna razdalja: 20-50 cm
· Teža naj ne presega 1000g
· Združljiv z delovanjem na frekvenci tako 50 Hz kot 60 Hz
· Instrument oznake CF
· S povečavo 8 – 30 x na delovni razdalji 30 cm
· Z napredno funkcijo izravnave osvetlitve
· S funkcijo izbire območja prikaza med povečavo
· S funkcijo »PIP-swap« za hiter preklop med eksoskopom sočasno priključeno endoskopsko kamero
· V kombinaciji s snemalno dokumentacijsko enoto naj omogoča zajemanje slik v 2D in 3D načinu ter snemanje videa v Full HD ter naj omogoča dvojni zajem slike/videa istočasno
· Združljiv s platformo endoskopskega sistema omogoča kombinacijo endoskopije in mikrokirugije/odprte kirurgije preko ene platforme kamere
· Omogoča naj avtomatsko upravljanje svetlobe preko povezave s komunikacijskim kablom na viru svetlobe
· Omogoča naj daljinsko upravljanje vseh glavnih menijskih funkcij s pomočjo ločene krmilne naprave, iz sterilnega polja
· Z mobilnim stojalom z roko za lahko in hitro postavljanje/premikanje iz/v operacijsko dvorano
· Primeren za dezinfekcijo z brisanjem
· Komplet naj vsebuje:
- eksoskop
- svetlobni kabel za eksoskop
- krmilno napravo s 4 programskimi funkcijami in USB vhodom, za intuitivno kontrolo oz. krmiljenje kamere in povezanih enot, za uporabo s 3D eksoskopom in 3D digitalnim modulom
- roko za pritrditev krmilne naprave na op mizo
- sponko za pritrditev eksokopa
- stopalko za upravljanje eksoskopa s funkcijo zooma, fokusa ter s štirimi programsko nastavljivimi gumbi, dvema gumboma za vstop/izstop iz menija ter s funkcijo izbire območja prikaza
- zaščito za eksoskop
- 3D očala
-adapter za CO2 laser, z vpenjalnim cilindrom za namestitev laserja
-ploščo za adapter mikromanipulatorja s hitro sprostitveno sklopko, za uporabo z mikroskopom
· Komplet naj vsebuje tudi začetni sterilni set za prekrivanje eksoskopa:
- sterilna prevleka za eksoskop
- sterilna prevleka za krmilno napravo - konzolo
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.5.1 | Sistem za nadzor in premikanje eksoskopa, ki se pritrdi na OP mizo. | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
možnost premikanja ročno, robotsko s pomočjo upravljaljnika (joystick), opcijsko tudi zvočno upravljanje
upravljanje brez teresljajev, stabilnost mora biti zagotovljena tudi med zahtevnimi psoegi
položaj eksoskopa determiniran, kar olajša pozicioniranje eksoskopa med psoegom
sistem mora biti mogoče zaščititi s sterilno zasščito ali avotklavirati
montaža na OP mizo, ki mora imeti standardno tirnico(DIN EN 19054)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.6 | IZVOR SVETLOBE LED 300 | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
· življenjska doba LED žarnice vsaj 30.000 ur
· tiho delovanje
· barvna temperatura: vsaj 6000 K
· jakost svetlobe: vsaj 2.000 lm (lumnov)
· upravljanje preko zaslona na dotik
· omogoča naj avtomatsko nastavitev oz. prilagoditev jakosti svetlobe ob približanju tkivu
· s hitro tipko za vklop stanja pripravljenosti (zmanjšano delovanje jakosti svetlobe na minimalno)
· nastavitev jakosti svetlobe je mogoče upravljati v sterilnem polju in izven sterilnega polja
· vgrajen barvni zaslon na dotik za enostavno in intuitivno upravljanje prek funkcij vira svetlobe
· okolju prijazno, saj LED diode ne vsebujejo svinca in živega srebra. Skladno z RoHS 2
· zagotavlja naj priklop različnih svetlobnih kablov
· zaščitni razred CF defib za svetlobne kable
· Certificiran za medicinske namene.
Komplet mora vsebovati:
- izvor svetlobe
- komunikacijski kabel za povezavo med ostalimi enotami endoskopskega stolpa
- svetlobni kabel, premera 3.5 mm, dolžine 300 cm (5 KOS)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.7 | ENOTA SHAVERJA, VRTALNIK, ŽAGA | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Multidisciplinarni motorni sistem - enota za uporabo z elektro mehanskim motorjem, žago, s svedri, z mikro ušesnimi svedri, shaverji; s črpalko z barvnim zaslonom na dotik (1 kos)
· Z avtomatskim prepoznavanjem priključenega motorja/ročnika
· Z barvnim zaslonom na dotik
· S stekleno sprednjo stranjo za lažje čiščenje in vzdrževanje
· Z dvema priključkoma, za sočasen priklop dveh motorjev/ročnikov
· Z možnostjo priključitve motorja/ročnika z do 80.000 vrtljajev/minuto
· Vse nastavitve naj bo možno upravljati oz. nadzorovati preko integriranega zaslona na dotik
· S spremenljivim razponom hitrosti
· Z možnostjo vnaprej nastavljive maksimalne hitrosti
· S konstantno visoko močjo delovanja motorja v celotnem območju vrtljajev
· Z modularno črpalko za hlajenje in izpiranje (2 kos)
· Omogočena naj bo avtomatska irigacija ob aktiviranju motorne enote
· S črpalko, nadzorovano preko stopalke
· Z dvojno stopalko, ki omogoča spreminjanje smeri vrtenja in spreminjanje hitrosti vrtenja in nastavitve irigacije
· S kontinuirano nastavljivo hitrostjo vrtenja
· Omogoča naj integrirano komunikacijo enote preko ethernet vmesnika
· Omogoča naj priklop/uporabo ročnikov z visokimi vrtljaji, shaver ročnikov, mikro ušesnih svedrov (12.000 vrtljajev/minuto)
· Z dvema priključkoma za stopalko, z enim spredaj in z enim z zadnje strani
· Z USB vhodom
· Z ethernet vhodom
· Z brezžično stopalko ter z možnostjo priključitve klasične stopalke
· Brezžična stopalka:
- z delovanjem baterije do 32 ur
- z LED osvetlitvijo
- s funkcijo »stop« za pozicioniranje odprtine shaverja
- s proti zdrsno zarezo
- z varnostno funkcijo upravljanja stopalke le, ko je ta na tleh
- z gladko površino, ki omogoča dezinfekcijo z brisanjem
- z vključenim napajalnikom
· Moč: 100-240 VAC, 50/60 Hz
· Stopnja zaščite proti električnemu udaru: vsaj tip BF
· Vrsta zaščite proti električnemu udaru: class I
· Z dokazilo o IPX11 testu vodotesnosti
· Certifikati: IEC 60601-1, UL 60601-1, CE, MDR
· Medicinska naprava class IIa
Komplet naj vsebuje:
- Motorno enoto
- Črpalko, povezljivo s komunikacijksim protokolom "HIVE", modularno-za hlajenje in izpiranje,s homogeno zmogljivostjo izpiranja v celotnem območju izpiranja, z ekranom na dotik
- Dvojno stopalko – brezžično
- Osnovni set sterilnih cevi za črpalko
- Priključitvene kable
- Omrežni kabel
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.7.1 | OPREMA ZA ENOTO SHAVERJA IN VRTALNIKA (mikromotorji, ročniki, nastavki in pripadajoče kasete za sterilizacijo) | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
1. VRTALNIK
z višjim navorom, z integrirano ventilacijo, ki preprečuje pregrevanje, za visoko zmogljivost; do 80.000 vrtljajev/minuto; premera 21 mm; teža naj ne presega 115 g (5 kos)
Ročnik za svedre za mikromotor s hitrostjo vrtenja do 80.000 vrtljajev/minuto, z možnostjo prilagajanja dolžine nastavka (do 3 različne pozicije):
- ukrivljeni, kratek, dolžine 70 mm, 80.000 vrtljajev/minuto, z integriranim izpiranjem, kompatibilen z zgornjim mikro motorjem (4 kos)
- ravni, kratek ročnik dolžine 70 mm, 80.000 vrtljajev/minuto, z integriranim izpiranjem, kompatibilen z zgornjim mikro motorjem (5 kos)
- ročnik ukrivljen, dolg, dolžine 150 mm, za 80.000 vrtljajev (1 kos)
- ročnik kratek, ukrivljen, dolžine 95 mm, za 80.000 vrtljajev (2 kos)
- ročnik z dvema gumboma, premera 6 mm, z rumenim gumbom za monopolarno rezanje ter z modrim gumbom za monopolarno koagulacijo 2 KOSA
- visoko-frekvenčni kabel, dolžine 400 cm, monopolarni, premera 5 mm, za uporabo z zgoraj navedenim ročnikom -2KOSA
- KIRSCHNER elektroda - špatula, ravna, za uporabo z zgoraj navedenim ročnikom. 2 KOSA
NASTAVKI - SVEDRI-BURRI 70 mm ZA VEČKRATNO UPORABO ZA VRTALNIK:
- tungsten carbide, dolžine 70 mm, premera 0.5 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (5 kos)
- visoko hitrostni diamantni burr dolžine 70 mm, premera 0.6 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (6 kos)
- visoko hitrostni diamantni burr dolžine 70 mm, premera 0.8 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (6 kos)
- visoko hitrostni standardni burr dolžine 70 mm, premera 0.8 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (6 kos)
- visoko hitrostni standardni burr dolžine 70 mm, premera 1.0 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (6 kos)
- visoko hitrostni diamantni burr dolžine 70 mm, premera 1.0 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (6 kos)
- tungsten carbide, dolžine 70 mm, premera 1.0 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (4 kos)
- visoko hitrostni standardni burr dolžine 70 mm, premera 1.4 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (6 kos)
- visoko hitrostni diamantni burr dolžine 70 mm, premera 1.4 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (6 kos)
- visoko hitrostni standardni burr dolžine 70 mm, premera 1.8 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (6 kos)
- visoko hitrostni standardni burr dolžine 70 mm, premera 2.3 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (6 kos)
- visoko hitrostni diamantni burr dolžine 70 mm, premera 2.3 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (6 kos)
- tungsten carbide, dolžine 70 mm, premera 2.3 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (4 kos)
- visoko hitrostni standardni burr dolžine 70 mm, premera 3.1 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (6 kos)
- visoko hitrostni diamantni burr dolžine 70 mm, premera 3.1 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (6 kos)
- visoko hitrostni standardni burr dolžine 70 mm, premera 4.0 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (6 kos)
- visoko hitrostni diamantni burr dolžine 70 mm, premera 4.0 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (6 kos)
- visoko hitrostni standardni burr dolžine 70 mm, premera 5.0 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (4 kos)
- visoko hitrostni diamantni burr dolžine 70 mm, premera 5.0 mm, max.hitrost 50.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim ročnikom za mikromotor (4 kos)
NASTAVKI ZA SVEDER 95mm (80.000 vrtljajev/minuto) ZA ENKRATNO UPORABO:
- diamantni, premera 1.0 mm (3 kos)
- standardni, premera 2.3 mm (3 kos)
- diamantni, premera 2.3 mm (3 kos)
- standardni, premera 3.1 mm (3 kos)
- diamantni, premera 3.1 mm (3 kos)
- standardni, premera 4.0 mm (3 kos)
NASTAVKI ZA SVEDER 150mm (80.000 vrtljajev/minuto) ZA ENKRATNO UPORABO:
- diamantni, premera 1.0 mm (1 kos)
- standardni, premera 3.1 mm (1 kos)
- diamantni, premera 3.1 mm (1 kos)
- standardni, premera 4.0 mm (1 kos)
- diamantni, premera 4.0 mm (1 kos)
NASTAVKI INTRA BURRI (za INTRA ročnike oz. INTRA mikromotorje):
- Standardni ravni burr, "barrel" sodčaste oblike, dolžine 70 mm, premera 2.0 mm (1 kos)
- Standardni ravni burr, "barrel" sodčaste oblike, dolžine 70 mm, premera 4.0 mm (1 kos)
- Nastavek, konični LINDEMANN, dolžine 70 mm (1 kos)
2. SHAVER ROČNIK
univerzalen za shaver rezila in sinus svedre; kompatibilen s sinus svedri s hitrostjo vrtenja 1.500 - 35.000 vrtljajev/minuto ter s shaver rezili s hitrostjo vrtenja do 10.000 vrtljajev/minuto (v načinu oscilacije 1.500 – 10.000 vrtljajev/minuto) (3 kos)
SET NASTAVKOV ZA SHAVER ROČNIK, ZA VEČRATNO UPORABO:
- nastavek nazobčan, raven, s pravokotnim rezalnim oknom, premera 4 mm, dolžine 12 cm (2 kos)
- nastavek dvojno nazobčan, raven, s pravokotnim rezalnim oknom, premera 3 mm, dolžine 12 cm (2 kos)
- nastavek nazobčan, nazobčan nazaj, ukrivljen, 35°, s pravokotnim rezalnim oknom, premera 4 mm, dolžine 12 cm (1 kos)
- nastavek dvojno nazobčan, nazobčan naprej, ukrivljen 40°, s pravokotnim rezalnim oknom, premera 4 mm, dolžine 12 cm (2 kos)
- nastavek nazobčan, nazobčan nazaj, ukrivljen, 65°, s pravokotnim rezalnim oknom, premera 4 mm, dolžine 12 cm (1 kos)
- nastavek dvojno nazobčan, nazobčan naprej, ukrivljen 65°, s pravokotnim rezalnim oknom, premera 4 mm, dolžine 12 cm (2 kos)
SET NASTAVKOV ZA ENKRATNO UPORABO:
- laringealni nastavek - shaver, max. hotrost 12.000 vrtljajev/minuto, dolžine 27 cm, distalno ukrivljen za 18°, proksimalno ukrivljen za 30°, z ovalnim rezalnim delom in ovalnim rezalnim oknom, premera 4mm, pakiran po 5 kos, za enkratno uporabo (2 pak)
-laringealni nastavek - shaver, max. hotrost 12.000 vrtljajev/minuto, dolžine 27 cm, distalno ukrivljen za 18°, proksimalno ukrivljen za 30°, z ovalnim rezalnim delom in ovalnim rezalnim oknom, premera 3mm, pakiran po 5 kos, za enkratno uporabo (2 pak)
NASTAVKI ZA SINUS VRTALNIK ZA ENKRATNO UPORABO (35.000 vrtljajev/minuto) (pakirani po 5 kosov):
- cilindrični sinusni vrtalnik 35K, z integrirano irigacijo, ukrivljen za 40°, premera 3mm, šaft 4mm, dolžine 12 cm (1 pak)
- sinusni vrtalnik 35K, z integrirano irigacijo, ukrivljen za 15°, premera 4mm, šaft 4mm, dolžine 12 cm (1 pak)
- diamantni sinusni vrtalnik 35K, z integrirano irigacijo, premera 5mm, šaft 4mm, dolžine 12 cm (1 pak)
- diamantni sinusni vrtalnik 35K, z integrirano irigacijo, premera 3.6 mm, šaft 4mm, dolžine 12 cm (1 pak)
- diamantni sinusni vrtalnik 35K, z integrirano irigacijo, ukrivljen za 40°, diamantne oblike, premera 4mm, šaft 4mm, dolžine 12 cm (1 pak)
3. MIKRO UŠESNI VRTALNIK
s hitrostjo vrtenja 2.000 - 12.000 vrtljajev/minuto; teža naj ne presega 60 g; z upognjenim distalnim delom; s 15° angulacijo za boljšo vidljivost distalnega dela; za uporabo s fleksibilnimi ukrivljenimi mikro nastavki za enkratno uporabo: (4 kos)
- s karbidnimi svedri premera od 0.5 do 2.3 mm
- z diamantnimi svedri premera od 0.6 do 2.3 mm
- s perforatorjem iz nerjavečega jekla premera 0.35 mm
ZAČETNI SET NASTAVKOV ZA MIKRO UŠESNI VRTALNIK ZA ENKRATNO UPORABO NAJ VSEBUJE:
- tungsten carbide ušesni burr, premera 0.5mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (1 kos)
- tungsten carbide ušesni burr, premera 0.6mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (1 kos)
- tungsten carbide ušesni burr, premera 0.7mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (1 kos)
- tungsten carbide ušesni burr, premera 0.8mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (1 kos)
- tungsten carbide ušesni burr, premera 1.0mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (4 kos)
- tungsten carbide ušesni burr, premera 1.4mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (4 kos)
- tungsten carbide ušesni burr, premera 1.8mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (4 kos)
- tungsten carbide ušesni burr, premera 2.3mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (1 kos)
- diamantni ušesni burr, premera 0.6mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (4 kos)
- diamantni ušesni burr, premera 0.7mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (1 kos)
- diamantni ušesni burr, premera 0.8mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (1 kos)
- diamantni ušesni burr, premera 1.0mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (4 kos)
- diamantni ušesni burr, premera 1.2mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (4 kos)
- diamantni ušesni burr, premera 1.4mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (4 kos)
- diamantni ušesni burr, premera 1.8mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (1 kos)
- diamantni ušesni burr, premera 2.3mm, max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto, kompatibilen z zgornjim mikro ušesnim vrtalnikom (1 kos)
- diamantni perforator ušesni burr, premera 0.35 mm, za večkratno uporabo, sterilen, za max.hitrost 12.000 vrtljajev/minuto (4 kos)
4. INTRA - mikro motor za žagice (1 kos)
- z avtomatskim prezračevanjem, za visoko zmogljivost do 80.000 obratov/minuto
· Mikro žagice (1 kos)
- mikro žagice z integrirano cevko za irigacijo, oscilacijske, z viličastim ključem
- v setu z žaginimi listi:
kratki: delovne dolžine 11 m, premera 6 mm in 10 mm (vsakih po 1 kos)
dolgi: delovne dolžine 26 mm, premera 6 mm in 10 mm (vsakih po 1 kos)
5. INTRA - mikro motor za dermatom (1 kos)
· Dermatom (1 kos)
-za odstranjevanje kože in sluznic
-z optimalno nastavitvijo globine reza
-lahke konstrukcije
-v kompletu s sterilnimi rezili (1 pak)
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna s ponujeno enoto shaverja in vrtalnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.8 | VIDEOLARINGOSKOP Z VSEMI VELIKOSTMI ŽLIC | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Komplet LCD monitor z videoprocesorjem, LED izvorom svetlobe, s kompletom video-laringoskopskih žlic ter s fleksibilnim video bronhoskopom na prevoznem stojalu.
LCD monitor:
- LCD širokokotni monitor, občutljiv na dotik, velikosti vsaj 8"
- resolucija vsaj 1920 x 1200 točk (Full HD)
- prikaz slike v formatu 16:9
- funkcija slike v sliki ter slike ob sliki
- integriran izvor svetlobe LED tehnologije
- 2x video vhod za sočasno priključitev 2 inštrumentov
- interni spomin za potrebe dokumentiranja vsaj 16 GB
- omogoča naj snemanje 2 video izvorov hkrati
- omogoča naj zajem videa in zvoka hkrati (integriran mikrofon)
- prenos podatkov preko USB izhoda
- HDMI video izhod za priključitev večjega monitorja
- integrirana Li-Ion baterija z avtonomijo vsaj do 120 min
- teža monitorja naj ne presega 1300 g
- primeren za dezinfekcijo z brisanjem.
*Monitor naj bo kompatibilen z vsemi videolaringoskopi, videolaringoskopi za enkratno uporabo, fleksibilnimi intubacijskimi endoskopi, bronhoskopi ter s fleksibilnimi intubacijskimi endoskopi za enkratno uporabo
Namestitev:
namestitev monitorja za videloaringoskop mora biti izvedena na anestezijskem stativu
komplet mora vsebovati tudi nosilec za fleksibilni endoskop ter tulce za shranjevanje in transport čistega endoskopa
Videolaringoskpske žlice za težko intubacijo
- integrirana CMOS tehnologija
- odpornost žlic za sterilizacijo do 93 ͦC
- z integriranim gumbom za izvajanje dokumentiranja
- velikost priloženih žlic: Macintosh 0, 2, 3, 4 in D-blade žlica za posebne primere (namenjena težki intubaciji odraslih) ter
Miller 0, 1, 2 in D-blade pediatrična žlica za posebne primere (namenjena težki intubaciji otrok);
'- priložen povezovalni kabel za priključitev videolaringoskopa na monitor (2 kos)
priložen vmesnik za uporabo žlic za enkratno uporabo (odrasli in pediatrični vmesnik) za paciente z visoko verjetnostjo okužbe
v kompletu dobaviti tudi 1 pakiranje (10 kos) intubacijskih žlic za enkratno uporabo velikosti: MAC velikost 3, 4 in D (za težko intubacijo); Miller velikost 0 in 1
SKLADNOST S STANDARDI:
- vsa oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene 93/42;
- zaščita monitorja pred prašnimi delci in pred vdorom vode - standard IP54
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.8.1 | HD FLEKSIBILNI VIDEO RINO-LARINGOSKOP 3.7MM z nosilcem | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
· HD Fleksibilni Video rino-laringoskop, s širokim vidnim kotom in upogljivim distalnim delom
· CMOS tehnologija
· Enostavno upravljanje s pomočjo vzvoda za nastavitev distalnega dela
· S funkcijskimi gumbi na glavi endoskopa
· Dimenzije: 3.7mm x 30cm
· Angulacija oz. upogibanje distalnega dela gor/dol: vsaj 140⁰/140⁰
· Vidni kot: 100⁰
· Kot gledanja: 0⁰
· Zunanji premer distalnega dela: 3.7mm
· Delovna dolžina endoskopa: max. 30cm
Vodoodporen – z možnostjo potapljanja (čiščenje/dezinfekcija)
Omogoča izvajanje stroboskopije s pomočjo dodatnega seta za stroboskopijo
· Namenjen čiščenju v plasma sterilizaciji (Sterrad), kemijski sterilizaciji kot je Steris ter razkuževanju z razkužilnimi sredstvi.
· Kaseta za sterilizacijo in hrambo endoskopa.
V setu s testerjem tesnosti in s pokrovčkom za izravnavo tlaka.
Omogočen mora biti priklop na monitor, ki je opisan pod točko 18.4.8.
Nosilec za video rionolaringoskop mora biti pritrjen na anestezijski stativ oziroma
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.9 | KIRURŠKI NOŽ 300W | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
VISOKOFREKVENČNA ELEKTROKIRURŠKA ENOTA
Univerzalen aparat za rezanje in koagulacijo pri klasičnih in endoskopskih posegih
Minimalne zahteve:
Naprava mora imeti vsaj 9 inčen barvni zaslon na dotik, ki omogoča preprosto uporabo. Zaslon mora biti zaščiten z varnostnim steklom.
Zaslon se zaradi varnostih razlogov samodejno zaklene. Uporabnik lahko nastavitev preprosto uredi/odklene.
Imeti mora priklop za vsaj: 1 unipolarno in 1 bipolarno napravo; 1 nevtralna elektroda; 2 nožni stopalki.
Naprava mora imeti možnost istočasnega priključitve dveh instrumentov za operacije. Možna mora biti hkratna uporaba dveh instrumentov (1 unipolaren, 1 bipolaren) ter dveh stopalk.
Omogočati mora, da uporabnik shrani vsaj 300 procedur; shrani se ime in parametri procedure.
Vsaj 20 prednastavljenih procedur.
USB - servisni port, ki omogoča posodobitve ter nadgradnje programske opreme in dodatne funkcionalnosti.
CF vtičnica za priklop; za največjo varnost pacientov in uporabnika.
Stalna kontrola kontaktne površine nevtralne elektrode med unipolarno uporabo.
Možnost zamenjave aktivne vtičnice z ohranitivijo sterlinosti (s stopalko).
Možnost spremembe načina dela in nastavitev z ohranitivijo sterilnosti (s stopalko).
Aktivacija naprave mogoča preko stopalke ali ročnika z integriranimi tipkami.
Samotestiranje vseh relevantnih parametrov in funkcionalnosti za maksimalno varnost pacienta in uporabnika.
Tehnični podatki:
Napajanje: 220-240 V, 50/60 Hz
Dimenzije (š,v,g) (max): 447x177x457 mm
Maksimalna poraba energije: 1150Va/ 700 W
Maksimalna teža naprave: 12,5 kg
Tip: IEC 60601-1, CE acc. to MDD.
Razred zaščite: I/CF, medical device of class IIb.
Dodatne zahtevane lastnosti:
Implementirane varnostne kontrole voltaže in loka.
Artro VAP način delovanja
Resekcijski C- rez (C-Cut) in suhi rez (Dry Cut) - intermitentni programi za rezanje-koagulacijo
Vsaj 14 unipolarnih programov za rezanje: Standard, Micro, Suhi (Dry), Resekcijski C-Cut, Argon, Resekcija, SupraLoop, Laparoskopija, Gastro zanke (Gastro Loop počasen, Gastro Loop srednji, Gastro Loop hiter), Gastro nož (Gastro Knife počasen, Gastro Knife srednji, Gastro Knife hiter).
Vsaj 11 unipolarnih koagulacijskih programov: Srednje (Moderate), Prisiljena koagulacija, Prisiljena mešana (Forced mixed), Prisiljeno rezanje (Forced cutting), Sprej (Spray), Argon odrpta, Argon Flex, Argon Flex Pulse, Resekcija, GastroCUT koagulacija, Laparoskopija.
Vsaj 3 bipolarni programi za rezanje: Standard, Artro VAP rezanje, Bipolarni rez s škarjami.
Vsaj 8 bipolarnih koagulacijskih programov: Prijemalke Standard, Prijemalke Standard AUTO, Prijemalke Mikro, Prijemalke prisiljeno (Forceps Forced), Artro VAP koagulacija, Bipolarne škarje - koagulacija, Laparoskopija, RoBi.
Naprava mora vsebovati naslednje varnostne sisteme: avtomatski samotest naprave, nadzor nad delovanjem nevtralne elektrode, EASY sistem ali enakovredno (dinamičen in dvojni, eno in dvo površinski NE), neonatalni način delovanja (z omejitvijo delovanja do 50 vatov pri unipolarnem delovanju), nadzor nad LF/HF pretokom moči, aktivacijski čas, možnost prekinitve delovanja po oziroma med aktivacijo HF.
Unipolarni generator, ki omogoča vsaj 400 vatov visokofrekvenčne napetosti
Omogočati mora natančno nastavitev moči, v razmakih po 1 vat.
Vsaj 9 nastavitev efektov hemostaze pri unipolarnem delovanju.
Bipolarni generator, ki omogoča vsaj 200 vatov visokofrekvenčne napetosti
Bipolarna funkcija avtomatskega zagona.
Komplet mora vsebovati:
HF elektrokirurška naprava
Napajalni kabel
Trinožna stopaika za monopolarno in bipolarno delo
Kabel za nevtralno elektrodo
Nevtralna elektroda za enkrato uporabo (150 kom)
Mono kabel z ročnikom; 3 kos
Bipolarni kabel; 3 kos
Set nastavkov za odprto kirurgijo
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.10 | NAGLAVNA OP SVETILKA S KABLOM | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
· naglavna OP svetilka, z odstranljivim dvojnim “Y” svetlobnim kablom za priključitev na izvor svetlobe
· dolžina svetlobnega kabla 290 cm
· minimalne kapacitete 175.000 luxov
· z nastavljivim fokusom osvetljenega polja od 20 – 80 mm na delovni razdalji 40 cm
· naglavna krona z nastavljivim obsegom in nosilcem preko glave za idealno pozicioniranje
· svetilka nastavljiva v vseh smereh x-y-z, z ročajem za nastavitev pozicije svetilke tudi v sterilnih pogojih (avtoklaviren)
· MDD certifikat
- V setu z naglavnim trakom in Y-fiber optičnim kablom.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.13.1 | Optika 0° 4 mm | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Rigidni endoskop, nosni, kot HOPKINS, s kotom gledanja 0°, premera največ 4 mm, dolžine 18 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.13.2 | Optika 30° 4 mm | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Rigidni endoskop, nosni, kot HOPKINS, s kotom gledanja 30°, premera največ 4 mm, dolžine 18 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.13.3 | Optika 30° 2.7 mm | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Rigidni endoskop, kot HOPKINS, s kotom gledanja 30°, premera največ 2.7 mm, dolžine 18 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.13.4 | Optika 0° 2.7 mm | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Rigidni endoskop, kot HOPKINS, s kotom gledanja 0°, premera največ 2.7 mm, dolžine 18 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.13.5 | Optika 0° 2.7 mm OTO | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Rigidni endoskop, otološki, kot HOPKINS, s kotom gledanja 0°, premera največ 2.7 mm, dolžine 11 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.13.6 | Sterilizacijske kasete za optike | 25 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Plastična sterilizacijska kaseta, primerna za avtoklav, plazma in plinsko sterilizacijo, perforirana, s pokrovom; zunanje dimenzije (dxšxv): 321 x 90 x 45 mm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.13.7 | Držalo za optiko 0° 4mm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
STAMMBERGER držalo za optiko, ploščato, standardni model, dolžine 11 cm, za uporabo s HOPKINS optikami 0° in premera 4mm ter dolžine 18 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.13.8 | Držalo za optiko 30° 4mm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
STAMMBERGER držalo za optiko, okrogle oblike, standardni model, dolžine 11 cm, za uporabo s HOPKINS optikami 30° - 120° in premera 4mm ter dolžine 18 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.13.9 | Držalo za optiko 2.7 mm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
STAMMBERGER držalo za optiko, okrogle oblike, dolžine 11 cm, za uporabo s HOPKINS optikami premera 1.9/2.7 mm ter dolžine 18 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.4 | Nevrokirurški mikroskop za ORL operacije na talnem prevoznem stativu | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Zaslon občutljiv na dotik velikosti vsaj 22" HD ločljivosti , kot centralni uporabniški vmesnik, pritrjen direktno na stativ mikroskopa:
- Spremljanje in kontrola vseh funkcij
- uporabniški vmesnik mora biti v slovenskem jeziku
- Nastavitve posameznih uporabnikov (vsaj 25 uporabnikov)
Mikroskop mora biti lahko premakljiv, za prevoze iz ene operacijske dvorane v drugo, z velikimi 4 kolesi (vsaj 150mm), od katerih mora biti vsaj eden opremljen z zavoro. Kolesa morajo biti opremljena s sistemom da se ne povozi kablov
- vrtljiv okrog nosilne osi za več kot 360°
- doseg nosilne roke vsaj 1600 mm
- omogočena »overhead« pozicija za delo v položaju »face to face«. Delovno višino okularjev (kirurg + asistent) za delo v tem načinu mora biti mogoče nastavljati do višine vsaj 2000mm za delo stoje, oziroma najnižja pozicija objektiva mora biti največ 1000mm od tal, za delo sede
Sistem avtomatskega odsesavanja zraka iz sterilnih prevlek
Izvor svetlobe/osvetlitveni sistem
- dvojna ksenonova osvetlitev moči največ 300 W
- prikaz preostanka življenjske dobe žarnice, detekcija okvarjenih žarnic z avtomatsko menjavo žarnice
- zasilno delovanje/ ročna menjava žarnic
- popolnoma integrirano optično vlakno
- kontinuirano nastavljiva intenziteta, začetne vrednosti poljubno nastavljive za vsakega uporabnika
- Koaksialna osvetlitev, z nastavljivo točkovno osvetlitvijo. Najmanjša velikost 10mm.
- Avtomatsko spreminjanje intenzitete osvetlitve pri spreminjanju povečave. Hitrost spreminjanja mora biti mogoče nastavljati.
Robotizirano premikanje s funkcijo aktivnega dušenja tresljajev, popolnoma prosto in lahko premikanje v vseh oseh sistema. Sistem mora pri sproščenih zavorah prosto lebdeti.
Sistem avtomatskega uravnoteženja
- Celotno uravnoteženje sistema samo s pritiskom na gumb,
- Brez vidnih protiuteži nosilnega sistema
Priključki na mikroskopu
- gumb za vklop in izklop
- video priključek za priklop endo kamer (Y/C) za injeciranje slike
- mrežni konektor
- konektor nožnega kontrolnega panela
Navigacijski vmesnik za priklop nevronavigacije
baza pacientov zaščitena z geslom za urejanje/spreminjanje/uvoz in izvoz pacientov, slik in videa
vgrajena servisna datoteka in sistemska baza podatkov, do katere se lahko dostopa na daljavo preko omrežnega vmesnika
Mikroskop
· kompaktno telo mikroskopa, brez zunanjih modulov in kablov
· optično vlakno popolnoma vgrajeno v notranjost mikroskopa
· popolnoma integrirana 3 čipovna 4K video kamera polne ločljivosti (2160p)
· popolnoma integriran delilnik žarka z optimizacijo svetlobe preko drsnega zrcala za lateralno asistenco ali za »face to face« posege
· kontrola mikroskopa preko brezžičnega nožnega kontrolnega panela (vključ z lateralni pomiki mikroskopa preko krmilne palice)
· Ročna fokusna stop pozicija
· -X/Y fina nastavitev motoriziranih osi, nastavljiva hitrost, avtomatska nastavitev hitrosti glede na povečavo
· Glavo mikroskopa mora biti mogoče nagniti naprej/nazaj vsaj v območju 160°
Optični sistem/fokus/povečava
· celotna optika mikroskopa mora biti apokromatska
· nastavljiva delovna razdalja vsaj v območju od 200-625mm, brez dodatne optike, motorizirana, ročna ali preko avto fokusa, nastavljive hitrosti
· začetno delovno razdaljo mora biti mogoče poljubno nastaviti za posameznega uporabnika
· Zoom povečava v razmerju 1:6, motorizirana in ročna, nastavljive hitrosti
· Osnovna povečava vsaj od 1,3 x do vsaj 25,5x
· Zložljivi tubus za glavnega operaterja, s funkcijo vrtenja in funkcijo hitrega povečevalnega faktorja za 50% ( končna največja povečava mora biti vsaj 38,2 brez menjave optičnih komponent)
· Asistenca v poziciji »face to face« z vsaj 180° nagibnim tubusom za asistenta z vrtenjem za boljšo ergonomijo, in povečevalnim faktorjem za 50%, za doseganje enake končne povečave kot jo ima glavni kirurg.
· Dodatna stranska stereo koobservacija z vsaj 180° nagibnim tubusom
· 12,5x okularji primerni za delo z očali in ametropično korekcijo, za vse tri tubuse
· integrirana elektronsko kontrolirana zaslonka za nastavitev globinske ostrine
Avtofokusni sistem
· Visoko hitrostni avto fokus
· ročna aktivacija in avtomatska aktivacija, kadar se popustijo zavore
· vidna pomoč fokusiranja z dvema laserskima točkama, avtomatska in ročna
· Aktivacija povezave fokus-zoom, za avtomatsko nastavitev hitrosti fokusiranja pri dani povečavi
Video sistem
Celoten video sistem mora biti certificiran za uporabo v operacijskih dvoranah in mora biti popolnoma integriran v stativ mikroskopa
V glavo mikroskopa popolnoma integrirana 3-čipovna barvna kamera 4K ločljivosti (2160p), kontrolirana preko zaslona občutljivega na dotik, držal na mikroskopu in nožnega kontrolnega panela
integrirana funkcija zamrznitve slike, izbirni video formati: TIFF, JPG ali BMP, s funkcijo shranjevanja in editiranja na trdi disk, arhiviranje preko USB 3.0.
Povezava preko mrežnega priključka po standardu DICOM v bolnišnični PACS sistem (brez dodatnih potrebnih modulov)
Prikaz zamrznjene slike tudi na dodatnem monitorju
Funkcija slike v sliki prikaza žive slike, kadar je na zaslonu zamrznjena slika
video izhod na nosilnem delu mikroskopa
Analogni komponentni Y/C, YPb Pr izhod
Digitalni DVI/HDMI in HD-SDI izhod
· Celotna video veriga mora biti popolnoma integrirana v stativ mikroskopa in kontrolirana preko uporabniškega vmesnika celotnega sistema
Intraoperativna diagnostika
Sistem mora omogočati fluorescenčno intraoperativno diagnostiko s pomočjo kontrastnega Indocianin zeleno (ICG).
· Fluorescenčni modul mora biti popolnoma integriran v glavo in stativ mikroskopa zaradi enostavnega čiščenja in dezinfekcije
· Fluorescenčni modul mora biti programabilen in kontroliran preko centralnega vmesnika na dotik.
· Modul ne sme spremeniti dimenzij mikroskopa ali dodati dodatne teže ali zmanjšati delovne razdalje.
· Modul mora omogočati avtomatsko nastavitev fokusa, zooma in osvetlitve za optimalno fluorescenčno vizualizacijo.
· Sistem mora omogočati vzporedno avtomatsko snemanje fluorescenčnega videa in videa pri standardni beli osvetlitvi.
· Fluorescenčna kamera mora omogočati avtomatsko in ročno kontrolo ojačitve signala za nastavitev kvalitete posnetka.
· Nastavljivo preko držal na mikroskopu ali nožnem kontrolnem panelu
· Dokumentacija video sekvenc v integrirano bazo pacientov
· Dodana morata biti vsaj 1TB zunanji disk USB in set sterilnih prevlek za vsaj 25 operacij.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.5 | Radiofrekvenčna naprava za rezanje in koagulacijo v ORL kirurgiji | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Štirje načini delovanja: rezanje, koagulacija in rezanje, monopolarna koagulacija (neprekinjen in pulzirajoči način), bipolarna koagulacija (neprekinjeni, pulzirajoč in avtomatski način).
Nadzor in spreminjanje nastavitev delovanja na ročniku.
Naprava si zapomni zadnje nastavljene vrednosti.
Največja moč koagulacije 90 W pri 1 kOhm.
Največja moč rezanja 100 W pri 1 kOhm.
Delovna frekvenca 2,2 MHz.
Z monopolarnim kompletom, po specifikaciji:
Rezalni ročnik za elektrode 1,6 mm.
Koagulacijski ročnik za elektrode 1,6 mm.
Rezalna igličasta elektroda dolga 100 mm, fleksibilna, fina žica za rezanje.
Koagulacijska elektroda, krogličasta, dodatna dolžina 100 mm, fleksibilno vodilo, premer konice 2,3 mm.
Rezalna elektroda, tip zanke, dolžine 128 mm, fleksibilna ovojnica zanke, premer zanke 9 mm, izredno fina rezalna žica.
Nevtralna elektroda za večkratno uporabo.
Kabel za nevtralne elektrode.
Bipolarna pinceta, kratka, ravna, dolga 110 mm, konica 0,5 mm.
Nožno stikalo z 2,5 m kabla.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.6 | INTRAOPERATIVNI SISTEM ZA NEVROMONITORING | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
-sistem z ekranom na dotik za EMG monitoring operacij ščitnice, paratoide, facialisa in disekcije vratu
-slikovni prikaz postavljanja elektrod na ekranu sistema( odvisno od vrste operacije)
-stimulacijski razpon 0,01 mA do 30mA
-zvočni in vizualni odziv sistema za čas stimulacije
-prikazni modus časovne skale 50mS do 10s
-možnost monitoringa in stimulacije za čas bipolarne kavterizacije
-možnost spremljanja 4 kanalov istočasno ( mišično – živčna kombinacija)
-sistem ima vgrajeno programsko opremo za detekcijo artefakta, ki mehanične, kemijske ali termalne dražljaje prikazuje v drugačni barvi od električnih dražljajev
-možnost menjave moči stimulacije za čas posega
-možnost delovanja z dvema stimulatorjema naenkrat
-možnost zamrznitve slike na ekran
-možnost integracije
-možnost shranitve podatkov na USB ključ ali PDF format
-teža sistema manjša od 8kg
-možnost priključitve dodatnega monitorja za kirurga
-možnost integracije in stimulacije s kompatibilnim električnim vrtalnikom za detekcijo oddaljenosti od živca
POTROŠNI MATERIAL:
-monopolarna sonda za električno stimulacij - 50 kos
-dvo ali štiri kanalne subdermalne igličaste elektrode - 50 kos
-enotrahealni tubus z integriranimi senzorji iz zelo prevodnega materiala, ki omogočajo prepoznavanje in analizo signala od gornjega laringealnega živca ( SLN) - 50 kos velikosti 7,5
-elektroda okrogle oblike s konstantno stimulacijo, ki zagotavlja enostavno postavljanje okrog vagusnega živca z vseh strani in onemogoča odklop od živca zaradi mehanskih vzrokov med posegom - 50 kos
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.7.1 | Koblator | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Tehnologija koblacija »coblation« uporablja nadzorovan proces pri katerem se tvori plazma, ki je oblika energije, ki ne uporablja toplotnega vira in koagulira z denaturacijo tkiva brez nekroze tkiva. Polje plazme ima polmer okoli 100 μm-200 μm okoli elektrod in je stabilno z neprekinjenim dovajanjem fiziološke raztopine. Plazemsko polje tvori bipolarna energija med negativnimi in pozitivnimi ioni, ki jih proizvaja plazma in istočasno omogoča kontrolo nad natančno količino plazme kar preprečuje poškodbo okolijskih tkiv.
Plazma nima toplotnega učinka na tkivo: vpliva le kemično. Polje plazme proizvaja pozitivno nabite vodikove ione (H+) in negativno nabite hidroksilne ione (OH-), kar plazmi omogoča lokalizirano razgradnjo tkiva in preprečuje poškodbo okolijskih tkiv
Najnovejša generacija ENT sistema z ročnikom je sposobna spreminjati obliko plazme v realnem času glede na potrebe delovanja se lahko plazma:
razširjena na celotno elektrodo, uporabi za nadaljevanje "hitrega odstranjevanja volumna tkiva"
možno je spremeniti njegovo obliko in vso plazmo skoncentrirati samo na konico in izvesti »fino disekcijo«, ki reže tkiva kot pravi plazemski skalpel.
Ta sprememba oblike je možna s preprostim dotikom zaslona na dotik ali nožnega pedala.
Poleg tega ima Halo ročnik dve (2) ločeni koagulacijski elektrodi: poleg glavne, ki se uporablja tudi za rezanje, ima še eno elektrodo na zadnji strani konice palice, namenjeno samo koagulacijski funkciji.
Irigacija s fiziološko raztopino je zagotovljena preko integrirane valjčne črpalke v ENT generatorju.
Sesalni sistem je optimiziran za preprečevanje zamašitev tudi v primeru upogibanjem nastavka zahvaljujoč ojačani notranji strukturi proti zvijanju.
Koblacijski generator ENT ima sledeče lastnostmi:
· 100 KHz bipolarni radiofrekvenčni generator
· Večnamenski zaslon na dotik
· Vgrajena valjčna črpalka za dovod fiziološke raztopine z nastavljivim pretokom
· Nožno pedalo preko katerega se aktivira funkciji koblacija/koagulacija
elektroda ima naslednje lastnosti - dobava 20 kom:
• Dvojna koagulacijska elektroda (2 ločeni elektrodi)
• Možnost spreminjanja oblike plazme v realnem času
• Aktivna elektroda v obliki "žlice".
• Integriran aspiracijski kanal
• nastavek za čiščenje sesalnega kanala
• možnost dodatnega ukrivljanja elektrode, ne da bi to vplivalo na delovanje
• Ojačana notranja struktura elektrode, ki preprečuje zvijanje
• konica nastavka ukrivljena pod 20° kotom
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.7.2 | Set za kobolator | 1 | kpl | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Nastavek za opreracije mandljev in žrelnice s postopkom koblacije za 1x uporabo | 10 | kom
- elektroda na konici kjer se formira plazma
- integriran dovod za fiziološko raztopino (IV line)
- integriran aspiracijski kanal s priklopom za aspirator
| Nastavek za opreracije mandljev in žrelnice s postopkom koblacije za 1x uporabo | 10 | kom
Kompletna dobava.
- elektroda na konici kjer se formira plazma z ojačano funkcijo
- integriran dovod za fiziološko raztopino (IV line)
- integriran aspiracijski kanal s priklopom za aspirator
| Nastavek za redukcijo nosnih školjk s postopkom koblacija za 1x uporabo | 10 | kom
Kompletna dobava.
| nastavek za posege na mehkem nebu s postopkom koblacija za 1x uporabo | 10 | kom
Kompletna dobava.
| nastavek z dovodom fiziološke raztopine za posege na mehkem nebu s postopkom koblacija za 1x uporabo | 10 | kom
Kompletna dobava.
| za redukcijo nosnih školjk s postopkom koblacija za 1x uporabo | 5 | kom
Kompletna dobava.
| laringealni nastavek namenjena posegom na glasilkah s podaljšanim in zoženim dovodom za 1x uporabo | 10 | kom
Kompletna dobava.
18.8.1 | Bipolarni instrument za tonzilektomijo | 10 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Lastnosti instrumenta aparata za tonzilektomijo so:
· 12 cm dolžina gredi (shaft) za optimalen dostop
· Zakrivljena čeljust, ki sledi obliki tonzila
· Ergonomski ročaj je prilagojen za delo levičarjev ali desničarjev
· Spajanje in rezanje tkiva in žil s premerom do 3 mm
Mora biti napredni bipolarni instrument za spajanje in rezanje tkiva. Deluje v povezavi z energetsko platformo, ki:
· Meri impedanco prijetega tkiva
· Prilagaja izhodno energijo, da ustvarite trajno spojitev
· Samodejno preneha z dobavo energije, ko je spojitev končana
Kompatibilno in polno povezljivo z 18.8.2. Elektro kirurško enoto.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.8.2 | Elektro kirurška enota | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Enota naj vključuje štiri elektro kirurške generatorje :
1. Modul za monopolarno elektrokirurško rezanje in koagulacijo,
2. Modul za bipolarno koagulacijo,
3. Modul za bipolarno lepljenje žil do 7 mm,
Aparat naj ima enostaven ekran na dotik, vsaj štiri izhode za inštrumente s čitalci za avtomatsko prepozna priklopljenega instrumenta.
Generatorji naj so vodeni z mikroprocesorji, ki avtomatično prilagajajo moč električnega toka in napetosti glede na upornost tkiva, katero meri vsaj 400.000 krat v sekundi.
Ad 1. Modul za monopolarno elektro kirurško rezanje in koagulacijo
· Možni vsaj trije načini monopol. rezanja - čisto rezanje, rezanje z hkratno koagulacijo in preparacijski način.
· Možni vsaj trije načini monopolarne koagulacije – standardna, spray in soft.
· Aparat naj ima samoadaptivni varnostni sistem za monitoring deljenih povratnih elektrod, ki deluje individualno glede na prevodnost pacienta.
· Delovanje v območju merjenja prevodnosti povratne elektrode vsaj med 5 do 135 ohmov, z avtomatskim izklopom delovanje pri spremembi vrednosti za 40%, ki ga spremlja vizualni in zvočni signal.
· Deljene povratne elektrode velikosti vsaj 130 cm2 za enkratno uporabo s hidrofilnim polihezivnim gelom.
· Možnost priključitve ročnika za enkratno uporabo z gumbi za 3 načine delovanja ( rezanje, koagulacija, preparacija ) in drsnikom za uravnavanje moči na ročniku.
· Možnost priključitve tridelne nožne stopalke s funkcijami rezanja, koagulacije in preparacije.
Ad 2. Modul za bipolarno koagulacijo
· Vsaj tri hitre nastavitve generatorja: nizka, srednja, visoka.
· Možnost nožne aktivacije in ročne avtobipolarne aktivacije z nastavitvijo pričetka, z avtomatsko prekinitvijo delovanja glede na prevodnost tkiva.
Ad 3. Modul za bipolarno lepljenje žil vsaj do 7 mm
· Avtomatska nastavitev izhodne energije na osnovi merjenja prevodnosti tkiva.
· Avtomatsko prenehanje delovanja spremlja zvočni signal, ko je žila zlepljena.
· Lepljenje arterij in ven, žilnih pletežev, limfnih vodov, pljučnega parenhima ( priloženo potrdilo ).
Možnost priključitve kombiniranega laparoskopskega inštrumenta z monopolarnim preparirnim načinom in načinom za lepljenje žil.
Dodatne lastnosti:
· Oprema Class I Tip CF(IEC 601-1) / varna za defibrilator.
· CE certifikat.
Zahtevana dodatna oprema:
· dvodelna monopolarna nožna stopalka
· bipolarna nožna stopalka
· kabel za povratno elektrodo
· kabel za povratno elektrodo
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.8.3 | Instrument za spajanje in rezanje pri odprtih operacijah | 10 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Instrument dolžine 21 cm se uporablja za spajanje in rezanje pri odprtih operacijah.
Napredna tehnologija generatorja omogoča, da instrument natančno in kontinuirano prilagaja izhodno moč energije, s čimer omogoča enakomeren učinek skozi različno gosto in prevodno tkivo in prekine dovajanje energije, ko je tkivo spojeno. Uspešnost lepljenja konča z zvočnim signalom.
Najnovejša tehnologija LigaSure ™ v kombinaciji z nano-tehnologijo premaza čeljusti instrumenta zagotavlja varnejši operativni postopek in večjo zanesljivost spojenega.
Prednosti instrumenta so:
- tanjša zakrivljena čeljust, ki omogoča izboljšan dostop zaradi optimizirane oblike in ukrivljenega profila čeljusti in natančno disekcijo,
- izboljšana vidljivost konice čeljusti,
- izboljšana oblika simetrične čeljusti omogoča topo disekcijo, ki prenaša enako silo na nasprotne ravnine tkiva,
- hitrejše delo, hitrejša disekcija:
* čas spajanja 1-4 sekunde,
* daljša zakrivljena čeljust za natančno delo,
* rokovanje z manj koraki pri spajanju in rezanju tkiva,
- lahko se uporablja kot atravmatska prijemalka, tudi kot inštrument za hladen rez, kar omogoča manj menjav inštrumentov in hitrejše delo,
- zagotavlja učinkovito spajanje žil, pletežev in limfnih vodov do vključno debeline 7mm,
- keramična čeljust omogoča delovanje pri nižjih temperaturah, kar zagotavlja večjo varnost delovanja ob kritičnih strukturah,
- omogočeno delo z nižjo nastavitvijo moči tkivo manj karbonizira, ostane bolj rožnato in elastično in posledično prihaja do hitrejšega zdravljenja,
- nano-tehnologija obdelave čeljusti zagotavlja, da je postopek bolj tekoč in učinkovitejši, zaradi manj čiščenja čeljusti, ker je manj lepljenja in kopičenja tkiva na čeljusti,
- prednost manj menjav instrumentov omogoča:
· boljši fokus na operativno delo,
· varnejše delo z manj možnosti ne-željenih visceralnih poškodb,
- manjša termalna širitev, večja moč spojenega in nižja temperatura čeljusti so prednosti primerljive z tradicionalnimi LigaSure inštrumenti in ostalimi inštrumenti na trgu,
- povečana zanesljivost dela z instrumentom zagotavlja manj krvavitev in manjšo izgubo krvi.
Kompatibilno in polno povezljivo z 18.8.2. Elektro kirurško enoto.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.9.2 | Operacijski stol za operaterja mikrokirurgije | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
1. – stol za operaterja vpet na 5krako podnožje, izdelano iz nerjavečega materiala,
2. – nastavitev višine stola z nogo, preko obroča nameščenega na 5krakim podnožjem,
3. – centralni zavorni sistem, aktiviranje z nogo, 5 dvojnih antistatičnih koles,
4. – 3 dimenzionalno nastavljiva naslona za roki, prav tako longitudinalno pomikanje naslona in višinsko nastavljiva naslona za roki,
5. – Nastavitev višine stola vsaj med 600 – 790mm,
6. – nastavljiva hrbtna opora z podporo lordose,
7. – ergonomsko oblikovano sedišče dimenzije: 460x420mm +/-5%, ne okroglo
8. – možno nastavljati kot sedišča +5/-8°, s pomočjo ročice.
9. – nosilnost stola do 120kg
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.10 | Aspirator vlek 55 L, mobilni | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Opis:
Močna kirurška sukcijska naprava /aspirator
Hitrost pretoka zraka vsaj 55 litrov na minuto ki vedno zagotavlja prost pogled v operacijskem polju.
Delovanje skoraj brez hrupa; nizek šum delovanja ne vpliva na koncentracijo v OP (max 39 dB).
Enostavno rokovanje, z neomejeno stopenj prilagodljivosti moči vakuuma.
Podpirati mora sisteme posod in vrečk za enkratno uporabo.
Zanesljiv: visoka tehnologija, brez nevarnosti okvare.
Priključki morajo biti prilagojeni določeni namembnosti, kar izključuje možnost priklopa napačnih priključkov.
Enostavna, hitra in temeljita ponovna obdelava ter čiščenje.
Hiter zagon naprave.
Naprava mora biti mobilna; vsaj 4 kolesa, vsaj 2 kolesi morata imeti zavore.
Naprava certificirana za uporabo v medicinske namene.
Tehnične zahteve:
Sukcijska kapaciteta: vsaj 55 l/minuto
Moč vakuuma: 98 kPA oziroma 980 mbar
Razpon kontrle vakuuma: 0 do 980 mbar
Način nadzora: kontinuiran
Voltaža: 230 V, 50/60 Hz
Maksimalne dimenzije aparata (višina x širina x dolžina): 950 x 500 x 400
Teža: do 25 kilogramov
Maksimalna glasnost med delovanjem: 39 dB(A)
Set vključuje:
- Močna kirurška sukcijska naprava/aspirator z vgrajeno tirnico
- Varnostna posoda z 250 ml volumna z integiranim antibakterijskim filtrom, varnostno hidrofobno zaporo, ki preprečuje prelivanje in adapterje za različne posege.
- Dve posodi za večkratno uporabo Medela, volumna 2,5 litra, za uporabo z aspiracijskimi vrečami za enkratno uporabo. Vsebuje vse potrebno za montažo na tirnico.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.11 | ASPIRATOR NA CENTR. VAKUUM Z ASPIRACIJSKIMI VREČKAMI ZA ENKRATNO UPORABO 2,5L X 2 na anast. stativu | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Aspirator na centralni vakuum
Vakuumski regulator za neprekinjeno sesanje je primeren za vse medicinske sesalne aplikacije v bolnišnicah.
Naprava je izdelana iz močnega tehnopolimernega ohišja, s hitrim preklopnim gumbom I/0, gumbom za nastavitev sesanja, gumbi za enostavno rokovanje s pozicijskim sistemom “Pritisni in zakleni” in merilnikom vakuuma.
Tehnične zahteve:
Dimenzije (DxŠxV): 91x106x185 mm
Teža: 0,37 kg
Največji sesalni pretok: 115 L/min.±5 L/min.pri -950 mbar
Največji razpoložljivi negativ: -950 mbar
Vakuumski merilnik: 0 ÷ -1000 mbar
Sistem za nastavitev vrednosti sesanja: z membrano
Standardna dovodna povezava: DIN vakuum konekt
Izhodni priključek: sistem za hitro sprostitev za povezavo varnostnega kozarca
I-O stikalo: gumb za hitro stikalo
Ločljivost branja: 1 mbar/hPa (1 mmHg)
2x posoda za aspiracijske vrečke za enkratno uporabo; volumen 2,5 l. graduirane z volumnom posode
Aspiracijske vrečke za enkratno uporabo volumen 2,5 L, z gelom, z integriranim protipolivnim mehanizmom.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.12 | LASER | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
1. Diodni laser z valovno dolžino 445nm (Blue), moči 10W.
Modalitete dela: Continus wave, Pulse, Repetition pulse (1-10ms)
Vodilni žarek: zelene barve , <3mw, prilagodljive svetilnosti in načina
Laser ima video asistenta, kjer so animirano predstavljene procedure
Prednastavljene nastavitve moči za posamezne procedure
Uporaba z fibrom Bare fibri različnih premerov( 400 in 600 um)
Integriran program za brezžično simultano upravljanje s sesalcem dima (smoke evakuatorjem)
Zaščitna očala za operaterja in osebje - 4 kos
2. Set za čiščenje in set za popravilo fibrov različnih premerov ( 300, 400 in 600 um) - vsak po 1 kos
3. Sesalec dima - Smoke Evacuator, brezžični nadzor neposredno iz laserja - 1 kom
4. Aspiracijska cev velika,2m za sesalec dima (smoke evakuatorjem). - 3,00 kom
5. Aspiracijska cev mala 10 kom v paketu za sesalec dima (smoke evakuatorjem). - 2,00 pkg
6. adapterji za aspiracijske 10 kom v paketu za sesalec dima (smoke evakuatorjem). - 2,00 pkg
7. Set treh ročnikov s konico premera 1,5mmza ORL operacije z Bare fibrom. - 2,00 kom
Vključuje:
Handpiece Curved Long - - 140mm (2 kos)
Handpiece Curved Short- - 60mm (2 kos)
Handpiece Offset Long - - 240mm (2 kos)
8. Guiding handpiece Long Curved 180mm - 2 kos
Ročnik s konico premera 1,5mmza ORL operacije z Bare fibrom - ukrivljen na vrhu konice dolžine 180mm.
9. Guiding handpiece Long straight 180mm - 2,00 kos
Ročnik s konico premera 1,5mmza ORL operacije z Bare fibrom - raven
10. Guiding handpiece s-shape 120mm - 2,00 kos
Ročnik s konico premera 1,1 mm za ORL operacije z Bare fibrom - s-shape
11. Guiding handpiece Short Straight 60mm, 1,1mm dia. - 3,00 kos
Kratek Ročnik s konico premera 1,1 mm za ORL operacije z Bare fibrom - raven
12. Guiding handpiece Long curved with Suction 1,5mm dia, 140mm long - 2,00 kos
Ročnik s konico premera 1,5 mm za ORL operacije z Bare fibrom - ukrivljen in s kanalom za sukcijo. 140 mm dolg.
13. Bare Fiber 400 µm, reusable - za večkratno uporabo, - 6,00 kom
14. Bare Fiber 600 µm, reusable - za večkratno uporabo - 6,00 kom
15. Bare Fiber 300 µ, reusable - za večkratno uporabo - 6,00 kom
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.13 | Respirator HFJV | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
1. Splošno
1.1 Ventilator je opremljen z barvnim zaslonom na dotik velikosti 26,4 mm, z resolucijo najmanj 640X480
1.2 Zaščita minimalno IP21
1.3 Omogoča naj mikroprocesorsko kontrolirano S-HFJV ventilacijo
1.4 Teža ventilatorja naj ne presega 25,5 kg brez vozička oz. 65 kg z vozičkom.
1.5 Ventilator ustreza standardu ISO 13485
1.6 Temperaturno območje delovanja zajema interval od +10 do +30° C.
1.7 Omogoča naj uporabo jet endoskopov.
1.8 Med posegi naj omogoča meritve FiO2 v dihalnih poteh.
1.9 Med posegi naj omogoča meritve EtCO2 v dihalnih poteh.
1.10 Omogoča naj varno delovanje med uporabo laserja. (t.i. Laser Safe Mode)
2. Električni in plinski viri
2.1 Električni vir: 100-240 VAC, 50/60 Hz priključek
2.2 Vir zraka: Ventilator naj ima DISS visokotlačni omrežni priključek.
2.3 Vir kisika: Koncentracija kisika preko visoko tlačnega omrežnega priključka naj bo nastavljiva v intervalu od 21 do 100 %.
3. Ventilacija
3.1 Ventilator naj omogoča t.i. BRO način (za bronhoskope) in LAR način (za Laringoskope)
3.2 Omogoča naj Infraglotične načine ventilacije z eno, dvo, tri in štiri lumenskimi katetri.
3.3 Frekvenca ventilacije od 1 – 1500 f/min, z I:E razmerjem minimalno 3:1 – 1:5.
3.4 Alarmi naj bodo minimalno za visok/nizek tlak v dihalnih poteh, visok tlak med pavzo.
3.5 Ventilator naj omogoča pretoke med 5 – 200 L/min
3.6 Med uporabo laseja naj bo ciljni FiO2 v obsegu 21 – 40 %
3.7 Med uporabo laserja naj bo možnost spremljanja FiO2AW in etCO2
3.8 Omogoča naj spremljanje tlačne pavze (PP), PIP, PEEP, MAP
3.9 Vgrajene naj ima komunikacijske vhode za RS232, RJ4S, USB min. 2x.
3.10 Kompatibilen naj bo z PDMS sistemi GE, Centricity Philips, IntelliSpace Capsule, Smartlinx
CTNS-150-000 Carl Reiner, TwinStream Jet
ventilator
Poleg standardne konfiguracije dodatno še:
- FIO2 AW Gas-Analysis-Module
- etCO2 Gas-Analysis-Module
- LAR Mode Software
- 1 Lumen Mode Software
- 2 Lumen Mode Software
- 4 Lumen Mode Software
CTNS-310-K41 Carl Reiner, Jet Laryngoscope, size A1,00 KOS
CTNS-330-K41 Carl Reiner, Jet Laryngoscope, size C 1,00 KOS
CTNS-3-8587-AA Carl Reiner, Jet Laryngoscope, size 8587 AA 1,00 KOss
CTFS-220-SU1 Carl Reiner, Tubin Set for Jet Endoscopes and Jet Converter, 200 cm 100,00 KOS
CTFS-526-011 Carl Reiner, Jet Catheter, 2Lumen, length 65 cm, laser resistant 20,00 KOS
CTFS-546-010 Carl Reiner, Jet Catheter, 4Lumen, not laser resistant, adult, 65 cm 20,00 Kos
Dodaj adapterje za priklop jet ventilatorja na obstoječe bronhoskope 3 kom za vsako velikost
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.14 | Evakuator dima | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava.
1. prenosljiva enota
2. maksimalna teža vključno s filtrom 12,9 kg 3. ULPA (Ultra low particle air ) filter z 99.9995% učinkovitostjo filtracije najmanjših (0,12m) delcev, ki so v kirurškem dimu.
4. sistem preprečuje kontaminacijo generatorja.
3. odstranjevanje dima pri klasičnih in endoskopskih posegih.
5. odsesavanje dima čim bližje izvoru, skozi odprtino v ročniku.
6. ročnik z odprtino za odsesavanje dima in kirurški električni nož/ročnik v isti osi
7. aktivacija ročno, preko stopalke in preko sistema za avtomatski vklop in izklop odsesavanja pri pričetku oz. koncu uporabe električnega noža
8. sečstopenjska nastavljiva moč odsesavanja, vsaj tri stopnje jakosti.
9. aparat ima lahko vertikalno ali horizontalno postavitev
10. indikator za prikaz izrabljenosti filtra
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.15.1 | OP stol 1 | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Nastavitev višine od 560 do 790 mm.
Nastavitev višine preko nožnega obroča.
Pet krako podnožje z odbojnim obročem in antistatičnimi dvojnimi kolesi fi 50 mm.
Avtomatska blokada koles, kadar stol ni obtežen.
Sedalni del sedlaste oblike z antistatičnim črnim oblazinjenjem debeline 80 mm.
Širina sedeža 400 mm.
Hrbtni naslon z antistatičnim črnim oblazinjenjem.
Varna delovna obremenitev 135 kg.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.15.2 | OP stol 2 | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Nastavitev višine od 560 do 790 mm.
Nastavitev višine preko nožnega obroča.
Pet krako podnožje z odbojnim obročem in antistatičnimi dvojnimi kolesi fi 50 mm.
Avtomatska blokada koles, kadar stol ni obtežen.
Sedalni del okrogle oblike fi 360 mm z antistatičnim črnim oblazinjenjem debeline 80 mm.
Hrbtni naslon v loku z antistatičnim črnim oblazinjenjem.
Varna delovna obremenitev 135 kg.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.15.3 | Stol za operaterja s hrbtnim naslonom, brez naslona za roke | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Ogrodje stola izdelano iz kvalitetnega, nerjavečega materiala, kar omogoča
enostavno čiščenje z razkužili. Pet-krako podnožje postavljeno na 5 dvojnih koles iz
PU premera med 60-70mm. Kolesa opremljena s centralno zavoro, ki se upravlja z
nogo. Nastavitev višine stola je teleskopsko in se upravlja z nogo, nastavitev višine
vsaj med 480 – 680mm. Možna nastavitev hrbtišča (pomik gor/dol) vsaj 100mm,
podpora lordoze. Sedišče ergonomsko oblikovano, dimenzij 460x420mm, komfortno
oblazinjeno debeline vsaj 60mm. Nosilnost 120kg +/-10%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ OPREMA: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.5 Med. napr. - 3N.OP-21
H.5 | MEDICINSKE NAPRAVE 3N.OP-21 | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €.
21.4.6 | IZVOR SVETLOBE LED 300 | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
OPIS:
življenjska doba LED žarnice vsaj 30.000 ur
tiho delovanje
barvna temperatura: vsaj 6000 K
jakost svetlobe: vsaj 2.000 lm (lumnov)
upravljanje preko zaslona na dotik
omogoča naj avtomatsko nastavitev oz. prilagoditev jakosti svetlobe ob približanju tkivu
s hitro tipko za vklop stanja pripravljenosti (zmanjšano delovanje jakosti svetlobe na minimalno)
nastavitev jakosti svetlobe je mogoče upravljati v sterilnem polju in izven sterilnega polja
vgrajen barvni zaslon na dotik za enostavno in intuitivno upravljanje prek funkcij vira svetlobe
okolju prijazno, saj LED diode ne vsebujejo svinca in živega srebra. Skladno z RoHS 2
zagotavlja naj priklop različnih svetlobnih kablov
zaščitni razred CF defib za svetlobne kable
Certificiran za medicinske namene.
Komplet mora vsebovati:
- izvor svetlobe
- komunikacijski kabel za povezavo med ostalimi enotami endoskopskega stolpa
- svetlobni kabel, premera 3.5 mm, dolžine 300 cm (5 KOS)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.4.7 | ENOTA SHAVERJA, VRTALNIK, ŽAGA | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
OPIS:
Multidisciplinarni motorni sistem - enota za uporabo z elektro mehanskim motorjem, žago, s svedri, z mikro ušesnimi svedri, shaverji; s črpalko z barvnim zaslonom na dotik (1 kos)
- Z avtomatskim prepoznavanjem priključenega motorja/ročnika
- Z barvnim zaslonom na dotik
- S stekleno sprednjo stranjo za lažje čiščenje in vzdrževanje
- Z dvema priključkoma, za sočasen priklop dveh motorjev/ročnikov
- Z možnostjo priključitve motorja/ročnika z do 80.000 vrtljajev/minuto
- Vse nastavitve naj bo možno upravljati oz. nadzorovati preko integriranega zaslona na dotik
- S spremenljivim razponom hitrosti
- Z možnostjo vnaprej nastavljive maksimalne hitrosti
- S konstantno visoko močjo delovanja motorja v celotnem območju vrtljajev
- Z modularno črpalko za hlajenje in izpiranje (2 kos)
- Omogočena naj bo avtomatska irigacija ob aktiviranju motorne enote
- S črpalko, nadzorovano preko stopalke
- Z dvojno stopalko, ki omogoča spreminjanje smeri vrtenja in spreminjanje hitrosti vrtenja in nastavitve irigacije
- S kontinuirano nastavljivo hitrostjo vrtenja
- Omogoča naj integrirano komunikacijo enote preko ethernet vmesnika
- Omogoča naj priklop/uporabo ročnikov z visokimi vrtljaji, shaver ročnikov, mikro ušesnih svedrov (12.000 vrtljajev/minuto)
- Z dvema priključkoma za stopalko, z enim spredaj in z enim z zadnje strani
- Z USB vhodom
- Z ethernet vhodom
- Z brezžično stopalko ter z možnostjo priključitve klasične stopalke
- Brezžična stopalka:
- z delovanjem baterije do 32 ur
- z LED osvetlitvijo
- s funkcijo »stop« za pozicioniranje odprtine shaverja
- s proti zdrsno zarezo
- z varnostno funkcijo upravljanja stopalke le, ko je ta na tleh
- z gladko površino, ki omogoča dezinfekcijo z brisanjem
- z vključenim napajalnikom
- Moč: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Stopnja zaščite proti električnemu udaru: vsaj tip BF
- Vrsta zaščite proti električnemu udaru: class I
- Z dokazilo o IPX11 testu vodotesnosti
- Certifikati: IEC 60601-1, UL 60601-1, CE, MDR
- Medicinska naprava class IIa
Komplet naj vsebuje:
- Motorno enoto
- Črpalko, povezljivo s komunikacijksim protokolom "HIVE", modularno-za hlajenje in izpiranje,s homogeno zmogljivostjo izpiranja v celotnem območju izpiranja, z ekranom na dotik
- Dvojno stopalko – brezžično
- Osnovni set sterilnih cevi za črpalko
- Priključitvene kable
- Omrežni kabel
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.4.8 | VIDEOLARINGOSKOP Z VSEMI VELIKOSTMI ŽLIC | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
OPIS:
Komplet LCD monitor z videoprocesorjem, LED izvorom svetlobe, s kompletom video-laringoskopskih žlic ter s fleksibilnim video bronhoskopom na prevoznem stojalu.
LCD monitor:
- LCD širokokotni monitor, občutljiv na dotik, velikosti vsaj 8"
- resolucija vsaj 1920 x 1200 točk (Full HD)
- prikaz slike v formatu 16:9
- funkcija slike v sliki ter slike ob sliki
- integriran izvor svetlobe LED tehnologije
- 2x video vhod za sočasno priključitev 2 inštrumentov
- interni spomin za potrebe dokumentiranja vsaj 16 GB
- omogoča naj snemanje 2 video izvorov hkrati
- omogoča naj zajem videa in zvoka hkrati (integriran mikrofon)
- prenos podatkov preko USB izhoda
- HDMI video izhod za priključitev večjega monitorja
- integrirana Li-Ion baterija z avtonomijo vsaj do 120 min
- teža monitorja naj ne presega 1300 g
- primeren za dezinfekcijo z brisanjem.
*Monitor naj bo kompatibilen z vsemi videolaringoskopi, videolaringoskopi za enkratno uporabo, fleksibilnimi intubacijskimi endoskopi, bronhoskopi ter s fleksibilnimi intubacijskimi endoskopi za enkratno uporabo proizvajalca
Namestitev:
namestitev monitorja za videloaringoskop mora biti izvedena na anestezijskem stativu
komplet mora vsebovati tudi nosilec za fleksibilni endoskop ter tulce za shranjevanje in transport čistega endoskopa
Videolaringoskopske žlice za težko intubacijo
- integrirana CMOS tehnologija
- odpornost žlic za sterilizacijo do 93 ͦC
- z integriranim gumbom za izvajanje dokumentiranja
- velikost priloženih žlic: Macintosh 0, 2, 3, 4 in D-blade žlica za posebne primere (namenjena težki intubaciji odraslih) ter
- Miller 0, 1, 2 in D-blade pediatrična žlica za posebne primere (namenjena težki intubaciji otrok);
priložen povezovalni kabel za priključitev videolaringoskopa na monitor (2 kos)
priložen vmesnik za uporabo žlic za enkratno uporabo (odrasli in pediatrični vmesnik) za paciente z visoko verjetnostjo okužbe
v kompletu dobaviti tudi 1 pakiranje (10 kos) intubacijskih žlic za enkratno uporabo velikosti: MAC velikost 3, 4 in D (za težko intubacijo); Miller velikost 0 in 1
SKLADNOST S STANDARDI:
- vsa oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene 93/42;
- zaščita monitorja pred prašnimi delci in pred vdorom vode - standard IP54
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.4.8.1 | HD FLEKSIBILNI VIDEO RINO-LARINGOSKOP 3.7MM | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
OPIS:
- HD Fleksibilni Video rino-laringoskop, s širokim vidnim kotom in upogljivim distalnim delom
- CMOS tehnologija
- Enostavno upravljanje s pomočjo vzvoda za nastavitev distalnega dela
- S funkcijskimi gumbi na glavi endoskopa
- Dimenzije: 3.7mm x 30cm
- Angulacija oz. upogibanje distalnega dela gor/dol: vsaj 140⁰/140⁰
- Vidni kot: 100⁰
- Kot gledanja: 0⁰
- Zunanji premer distalnega dela: 3.7mm
- Delovna dolžina endoskopa: max. 30cm
Vodoodporen – z možnostjo potapljanja (čiščenje/dezinfekcija)
Omogoča izvajanje stroboskopije s pomočjo dodatnega seta za stroboskopijo
- Namenjen čiščenju v plasma sterilizaciji (Sterrad), kemijski sterilizaciji kot je Steris ter razkuževanju z razkužilnimi sredstvi.
- Kaseta za sterilizacijo in hrambo endoskopa.
V setu s testerjem tesnosti in s pokrovčkom za izravnavo tlaka.
Omogočen mora biti priklop na monitor, ki je opisan pod točko 18.4.8.
Nosilec za video rionolaringoskop mora biti pritrjen na anestezijski stativ oziroma
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.4.9 | KIRURŠKI NOŽ 300W | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
VISOKOFREKVENČNA ELEKTROKIRURŠKA ENOTA
Univerzalen aparat za rezanje in koagulacijo pri klasičnih in endoskopskih posegih
Minimalne zahteve:
Naprava mora imeti vsaj 9 inčen barvni zaslon na dotik, ki omogoča preprosto uporabo. Zaslon mora biti zaščiten z varnostnim steklom.
Zaslon se zaradi varnostih razlogov samodejno zaklene. Uporabnik lahko nastavitev preprosto uredi/odklene.
Imeti mora priklop za vsaj: 1 unipolarno in 1 bipolarno napravo; 1 nevtralna elektroda; 2 nožni stopalki.
Naprava mora imeti možnost istočasnega priključitve dveh instrumentov za operacije. Možna mora biti hkratna uporaba dveh instrumentov (1 unipolaren, 1 bipolaren) ter dveh stopalk.
Omogočati mora, da uporabnik shrani vsaj 300 procedur; shrani se ime in parametri procedure.
Vsaj 20 prednastavljenih procedur.
USB - servisni port, ki omogoča posodobitve ter nadgradnje programske opreme in dodatne funkcionalnosti.
CF vtičnica za priklop; za največjo varnost pacientov in uporabnika.
Stalna kontrola kontaktne površine nevtralne elektrode med unipolarno uporabo.
Možnost zamenjave aktivne vtičnice z ohranitivijo sterlinosti (s stopalko).
Možnost spremembe načina dela in nastavitev z ohranitivijo sterilnosti (s stopalko).
Aktivacija naprave mogoča preko stopalke ali ročnika z integriranimi tipkami.
Samotestiranje vseh relevantnih parametrov in funkcionalnosti za maksimalno varnost pacienta in uporabnika.
Tehnični podatki:
Napajanje: 220-240 V, 50/60 Hz
Dimenzije (š,v,g) (max): 447x177x457 mm
Maksimalna poraba energije: 1150Va/ 700 W
Maksimalna teža naprave: 12,5 kg
Tip: IEC 60601-1, CE acc. to MDD.
Razred zaščite: I/CF, medical device of class IIb.
Dodatne zahtevane lastnosti:
Implementirane varnostne kontrole voltaže in loka.
Artro VAP način delovanja
Resekcijski C- rez (C-Cut) in suhi rez (Dry Cut) - intermitentni programi za rezanje-koagulacijo
Vsaj 14 unipolarnih programov za rezanje: Standard, Micro, Suhi (Dry), Resekcijski C-Cut, Argon, Resekcija, SupraLoop, Laparoskopija, Gastro zanke (Gastro Loop počasen, Gastro Loop srednji, Gastro Loop hiter), Gastro nož (Gastro Knife počasen, Gastro Knife srednji, Gastro Knife hiter).
Vsaj 11 unipolarnih koagulacijskih programov: Srednje (Moderate), Prisiljena koagulacija, Prisiljena mešana (Forced mixed), Prisiljeno rezanje (Forced cutting), Sprej (Spray), Argon odrpta, Argon Flex, Argon Flex Pulse, Resekcija, GastroCUT koagulacija, Laparoskopija.
Vsaj 3 bipolarni programi za rezanje: Standard, Artro VAP rezanje, Bipolarni rez s škarjami.
Vsaj 8 bipolarnih koagulacijskih programov: Prijemalke Standard, Prijemalke Standard AUTO, Prijemalke Mikro, Prijemalke prisiljeno (Forceps Forced), Artro VAP koagulacija, Bipolarne škarje - koagulacija, Laparoskopija, RoBi.
Naprava mora vsebovati naslednje varnostne sisteme: avtomatski samotest naprave, nadzor nad delovanjem nevtralne elektrode, EASY sistem ali enakovredno (dinamičen in dvojni, eno in dvo površinski NE), neonatalni način delovanja (z omejitvijo delovanja do 50 vatov pri unipolarnem delovanju), nadzor nad LF/HF pretokom moči, aktivacijski čas, možnost prekinitve delovanja po oziroma med aktivacijo HF.
Unipolarni generator, ki omogoča vsaj 400 vatov visokofrekvenčne napetosti
Omogočati mora natančno nastavitev moči, v razmakih po 1 vat.
Vsaj 9 nastavitev efektov hemostaze pri unipolarnem delovanju.
Bipolarni generator, ki omogoča vsaj 200 vatov visokofrekvenčne napetosti
Bipolarna funkcija avtomatskega zagona.
Komplet mora vsebovati:
HF elektrokirurška naprava
Napajalni kabel
Trinožna stopaika za monopolarno in bipolarno delo
Kabel za nevtralno elektrodo
Nevtralna elektroda za enkrato uporabo (150 kom)
Mono kabel z ročnikom; 3 kos
Bipolarni kabel; 3 kos
Set nastavkov za odprto kirurgijo
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.4.10 | NAGLAVNA OP SVETILKA S KABLOM | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
- naglavna OP svetilka, z odstranljivim dvojnim “Y” svetlobnim kablom za priključitev na izvor svetlobe
- dolžina svetlobnega kabla 290 cm
- minimalne kapacitete 175.000 luxov
- z nastavljivim fokusom osvetljenega polja od 20 – 80 mm na delovni razdalji 40 cm
- naglavna krona z nastavljivim obsegom in nosilcem preko glave za idealno pozicioniranje
- svetilka nastavljiva v vseh smereh x-y-z, z ročajem za nastavitev pozicije svetilke tudi v sterilnih pogojih (avtoklaviren)
- MDD certifikat
- V setu z naglavnim trakom in Y-fiber optičnim kablom.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.5 | Radiofrekvenčna naprava za rezanje in koagulacijo v ORL kirurgiji | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Štirje načini delovanja: rezanje, koagulacija in rezanje, monopolarna koagulacija (neprekinjen in pulzirajoči način), bipolarna koagulacija (neprekinjeni, pulzirajoč in avtomatski način).
Nadzor in spreminjanje nastavitev delovanja na ročniku.
Naprava si zapomni zadnje nastavljene vrednosti.
Največja moč koagulacije 90 W pri 1 kOhm.
Največja moč rezanja 100 W pri 1 kOhm.
Delovna frekvenca 2,2 MHz.
Z monopolarnim kompletom, po specifikaciji:
Rezalni ročnik za elektrode 1,6 mm.
Koagulacijski ročnik za elektrode 1,6 mm.
Rezalna igličasta elektroda dolga 100 mm, fleksibilna, fina žica za rezanje.
Koagulacijska elektroda, krogličasta, dodatna dolžina 100 mm, fleksibilno vodilo, premer konice 2,3 mm.
Rezalna elektroda, tip zanke, dolžine 128 mm, fleksibilna ovojnica zanke, premer zanke 9 mm, izredno fina rezalna žica.
Nevtralna elektroda za večkratno uporabo.
Kabel za nevtralne elektrode.
Bipolarna pinceta, kratka, ravna, dolga 110 mm, konica 0,5 mm.
Nožno stikalo z 2,5 m kabla.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.6 | Mikroskop za ORL, mobilni | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava.
· Vsaj 5 stopenjski menjalec povečav s 1:6
· Apokromatska optika
· Mikroskop mora omogočati naraven prikaz barv po celotnem vidnem polju
· 12,5x okularji primerni za delo z očali in ametropično korekcijo
· Vsaj 180°nagibni tubus
· Varioskopski fokus ( brez potrebe po premikanju mikroskopa) vsaj v območju med 200 in 430mm
· LED osvetlitev s tremi indvidualnimi LED diodami (RGB), za simulacijo dnevne svetlobe.
· Funkcija povečanja intenzitete, za doseganje intenzitete 180W ksenonove žarnice
· LED osvetlitev mora biti popolnoma brez potrebnega vzdrževanja z življenjsko dobo vsaj 8 let
· Avtomatski izklop osvetlitev, ko se mikroskop premakne v parkirno pozicijo
· Točkovna osvetlitev z motorizirano nastavljivo velikostjo premera osvetlitve
· Popolnoma integrirana barvna kamera polne HD ločljivosti (1080p) s pametnim snemanjem ( 30 sekund
pred pričetkom snemanja se mora sekvenca že zajeti) snemanje na USB medije. Video izhod za prikaz žive slike na monitorju v operacijski dvorani.
· Sistem mehanskih zavor z enostavnim pozicioniranje mikroskopa
· Uravnoteženje mikroskopa mora biti intuitivno in največ v treh korakih
· Vse motorizirane funkcije mikroskopa morajo biti v neposredni bližini kirurga in upravljane preko samo enega več-funkcijskega gumba
· Mikroskop mora omogočati priklop vsaj dveh različnih tipov kirurških laserskih manipulatorjev
· Šolanje naročnikovega kadra
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.7 | Navigacija za najzahtevnejše posege na bazi lobanje | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Navigacijski aparat (navigacija) za uporabo pri transnazalnih in otokirurških posegih na sprednji in lateralni bazi lobanje, združljiv s posegi, ki segajo v intrakranialno področje (resekcija intrakranialnih tumorjev).
Navigacijski sistemno elektromagnetni, z monitorjem z visoko resolucijo in diagonalo 27 palcev s funkcijo upravljanja na dotik (večkontaktno- »Multitouch«) za upravljanje navigacije in prikaz slik.
Integrirano napajanje z UPS enoto za neprekinjeno napajanje.
Vgrajen računalnik z 16 GB RAM in 1 TB diskovnega prostora s tehnologijo SSD.
Generator elektromagnetnega polja, postavljen pod glavo bolnika. Polje generirano v velikosti 50x50x50 cm.
Dodaten stranski, neodvisen generator elektromagnetnega polja. Z enakimi tehničnimi specifikacijami generiranega polja.
Sistem omogoča varno brezžično povezavo WiFi za vključitev v bolnišnični PACS ali povezavo s planirno postajo, vključno z ustrezno programsko opremo. Omogoča tudi prenos podatkov preko DVD-ROM, CD-ROM in USB spominskega ključa, kartice, trdega diska.
Sistem vsebuje vse elemente integracije v PACS sistem (interni prenos DICOM) za izvoz in uvoz podatkov v navigacijo.
Sistem omogoča enostavno in uporabniku prijazno planiranje in prikaz anatomije ter patologije v področju obnosnih votlin in intrakranialno s samodejno in polsamodejno segmentacijo patoloških in anatomskih struktur.
Sistem omogoča fuzijo različnih slikovnih diagnostik: CT, MR, fMRI, PET, CBCT in fuzijo z intraoperativnimi podatki. Fuzija deluje samodejno z dodatno potrditvijo upravljalca navigacije, da je ustvarjeno prekrivanje ustrezno.
Sistem posreduje oceno natančnosti navigacije v milimetrih in prikazuje polje natančnosti, ki vsebuje anatomske podatke bolnika (na sliki bolnika).
Sistem dovoljuje tako registracijo preko kontur bolnika, dodajanje registracijskih točk.
Sistem omogoča modelirano 3D modelov mehkih tkiv, tumorjev, struktur kot so žile in živci.
Sistem vsebuje set navigacijskih inštrumentov za večkratno uporabo v predelu sprednje baze lobanje in lateralne baze lobanje. Ukrivljeni aspirator 70-stopinj, ukrivljeni aspirator 90-stopinj, raven aspirator, registracijska sonda, disektor za ostij sinusa, ravna sonda. - 3 kos
Aspirator za EM navigacijo z možnostjo krivljenja naj bo vnaprej registriran inštrument – samodejno verificiran inštrument brez potrebe po dodatni verifikaciji. - 3 kos
Neinvazivni okvir za registracijo za postavitev na bolnika brez omejitev lokacije (anatomskega mesta) za večkratno uporabo. - 3 kos
Neinvazivni okvir (element) za registracijo za enkratno uporabo – samolepljivi na kožo bolnika. - 100 kos
Invazivni okvir za pritrditev na lobanjo. Set mora vsebovati vse elemente za fiksacijo, vključno z vijaki in pritrdilnim materialno (izvijač). - 3 kos
Sistem omogoča snemanje videa med posegom, samodejno shranjevanje podatkov in izvoz podatkov (posnetkov). Obenem omogoča prikaz endoskopske slike na monitorju navigacije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.8.2 | Operacijski stol za operaterja mikrokirurgije | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
1. – stol za operaterja vpet na 5krako podnožje, izdelano iz nerjavečega materiala,
2. – nastavitev višine stola z nogo, preko obroča nameščenega na 5krakim podnožjem,
3. – centralni zavorni sistem, aktiviranje z nogo, 5 dvojnih antistatičnih koles,
4. – 3 dimenzionalno nastavljiva naslona za roki, prav tako longitudinalno pomikanje naslona in višinsko nastavljiva naslona za roki,
5. – Nastavitev višine stola vsaj med 600 – 790mm,
6. – nastavljiva hrbtna opora z podporo lordose,
7. – ergonomsko oblikovano sedišče dimenzije: 460x420mm +/-5%, ne okroglo
8. – možno nastavljati kot sedišča +5/-8°, s pomočjo ročice.
9. – nosilnost stola do 120kg
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.9 | Aspirator vlek 55 L, mobilni | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
Opis:
Močna kirurška sukcijska naprava /aspirator
Hitrost pretoka zraka vsaj 55 litrov na minuto ki vedno zagotavlja prost pogled v operacijskem polju.
Delovanje skoraj brez hrupa; nizek šum delovanja ne vpliva na koncentracijo v OP (max 39 dB).
Enostavno rokovanje, z neomejeno stopenj prilagodljivosti moči vakuuma.
Podpirati mora sisteme posod in vrečk za enkratno uporabo.
Zanesljiv: visoka tehnologija, brez nevarnosti okvare.
Priključki morajo biti prilagojeni določeni namembnosti, kar izključuje možnost priklopa napačnih priključkov.
Enostavna, hitra in temeljita ponovna obdelava ter čiščenje.
Hiter zagon naprave.
Naprava mora biti mobilna; vsaj 4 kolesa, vsaj 2 kolesi morata imeti zavore.
Naprava certificirana za uporabo v medicinske namene.
Tehnične zahteve:
Sukcijska kapaciteta: vsaj 55 l/minuto
Moč vakuuma: 98 kPA oziroma 980 mbar
Razpon kontrle vakuuma: 0 do 980 mbar
Način nadzora: kontinuiran
Voltaža: 230 V, 50/60 Hz
Maksimalne dimenzije aparata (višina x širina x dolžina): 950 x 500 x 400
Teža: do 25 kilogramov
Maksimalna glasnost med delovanjem: 39 dB(A)
Set vključuje:
- Močna kirurška sukcijska naprava/aspirator z vgrajeno tirnico
- Varnostna posoda z 250 ml volumna z integiranim antibakterijskim filtrom, varnostno hidrofobno zaporo, ki preprečuje prelivanje in adapterje za različne posege.
- Dve posodi za večkratno uporabo Medela, volumna 2,5 litra, za uporabo z aspiracijskimi vrečami za enkratno uporabo. Vsebuje vse potrebno za montažo na tirnico.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.10 | ASPIRATOR NA CENTR. VAKUUM Z ASPIRACIJSKIMI VREČKAMI ZA ENKRATNO UPORABO 2,5L X 2 na anast. stativu | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Aspirator na centralni vakuum
Vakuumski regulator za neprekinjeno sesanje je primeren za vse medicinske sesalne aplikacije v bolnišnicah.
Naprava je izdelana iz močnega tehnopolimernega ohišja, s hitrim preklopnim gumbom I/0, gumbom za nastavitev sesanja, gumbi za enostavno rokovanje s pozicijskim sistemom “Pritisni in zakleni” in merilnikom vakuuma.
Tehnične zahteve:
Dimenzije (DxŠxV): 91x106x185 mm
Teža: 0,37 kg
Največji sesalni pretok: 115 L/min.±5 L/min.pri -950 mbar
Največji razpoložljivi negativ: -950 mbar
Vakuumski merilnik: 0 ÷ -1000 mbar
Sistem za nastavitev vrednosti sesanja: z membrano
Standardna dovodna povezava: DIN vakuum konekt
Izhodni priključek: sistem za hitro sprostitev za povezavo varnostnega kozarca
I-O stikalo: gumb za hitro stikalo
Ločljivost branja: 1 mbar/hPa (1 mmHg)
2x posoda za aspiracijske vrečke za enkratno uporabo; volumen 2,5 l. graduirane z volumnom posode
Aspiracijske vrečke za enkratno uporabo volumen 2,5 L, z gelom, z integriranim protipolivnim mehanizmom.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.11 | Evakuator dima | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
1. prenosljiva enota
2. maksimalna teža vključno s filtrom 12,9 kg 3. ULPA (Ultra low particle air ) filter z 99.9995% učinkovitostjo filtracije najmanjših (0,12m) delcev, ki so v kirurškem dimu.
4. sistem preprečuje kontaminacijo generatorja.
3. odstranjevanje dima pri klasičnih in endoskopskih posegih.
5. odsesavanje dima čim bližje izvoru, skozi odprtino v ročniku.
6. ročnik z odprtino za odsesavanje dima in kirurški električni nož/ročnik v isti osi
7. aktivacija ročno, preko stopalke in preko sistema za avtomatski vklop in izklop odsesavanja pri pričetku oz. koncu uporabe električnega noža
8. sečstopenjska nastavljiva moč odsesavanja, vsaj tri stopnje jakosti.
9. aparat ima lahko vertikalno ali horizontalno postavitev
10. indikator za prikaz izrabljenosti filtra
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.12.1 | OP stol - 1 | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Nastavitev višine od 560 do 790 mm.
Nastavitev višine preko nožnega obroča.
Pet krako podnožje z odbojnim obročem in antistatičnimi dvojnimi kolesi fi 50 mm.
Avtomatska blokada koles, kadar stol ni obtežen.
Sedalni del sedlaste oblike z antistatičnim črnim oblazinjenjem debeline 80 mm.
Širina sedeža 400 mm.
Hrbtni naslon z antistatičnim črnim oblazinjenjem.
Varna delovna obremenitev 135 kg.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.12.2 | OP stol - 2 | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Nastavitev višine od 560 do 790 mm.
Nastavitev višine preko nožnega obroča.
Pet krako podnožje z odbojnim obročem in antistatičnimi dvojnimi kolesi fi 50 mm.
Avtomatska blokada koles, kadar stol ni obtežen.
Sedalni del okrogle oblike fi 360 mm z antistatičnim črnim oblazinjenjem debeline 80 mm.
Hrbtni naslon v loku z antistatičnim črnim oblazinjenjem.
Varna delovna obremenitev 135 kg.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.12.3 | Stol za operaterja s hrbtnim naslonom, brez naslona za roke | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Ogrodje stola izdelano iz kvalitetnega, nerjavečega materiala, kar omogoča
enostavno čiščenje z razkužili. Pet-krako podnožje postavljeno na 5 dvojnih koles iz
PU premera med 60-70mm. Kolesa opremljena s centralno zavoro, ki se upravlja z
nogo. Nastavitev višine stola je teleskopsko in se upravlja z nogo, nastavitev višine
vsaj med 480 – 680mm. Možna nastavitev hrbtišča (pomik gor/dol) vsaj 100mm,
podpora lordoze. Sedišče ergonomsko oblikovano, dimenzij 460x420mm, komfortno
oblazinjeno debeline vsaj 60mm. Nosilnost 120kg +/-10%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ OPREMA: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.6 - Razna ORL amb. med. opr.
H.6 | RAZNA ORL AMBULANTNA MEDICINSKA OPREMA | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom.
Opis-strokovne tehnične zahteve (Največje dovoljeno odstopanje v stroki dela je 3%, Navedeno upoštevajte za dolžino, ukrivljenost, širino vrha)
H6.1 | Otroški Bronhoskop v sestavi, kot sledi v nadaljevanju: | 1 | KPL | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| DOESEL-HUZLY bronhoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
velikost 6,dolžina 30cm
| DOESEL-HUZLY bronhoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
velikost 4.5,dolžina 30cm
| DOESEL-HUZLY bronhoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
velikost 3.5,dolžina 30cm
| Usmerjevalnik luči | 1 | kom
Kompletna dobava.
prizmatični, avtoklaviren,z priključkom na svetlobni kabel
| FLUVOG vmesnik | 1 | kom
Kompletna dobava.
z drsnim okencem,tesnilom, zareznim objektivom in gumbičnim odpiranjem,pomičen
| Kanila | 1 | kom
Kompletna dobava.
LUER nastavek,za prezračevanje,zunanji premer 3.5mm
| Vodilo za inštrument | 1 | kom
Kompletna dobava.
za sukcijski kateter,kratek,za otroške bronhoskope
| Priključek za respirator | 1 | kom
Kompletna dobava.
za respirator
| Košara za tujke | 1 | kom
Kompletna dobava.
z okroglim ročajem,delovna dolžina 35cm
| Citološka ščetka | 1 | kom
Kompletna dobava.
z okroglim ročajem,delovna dolžina 35cm
| Aspirator | 1 | kom
Kompletna dobava.
z gumijastim zaključkom,raven,premer 2mm,delovna dolžina 35cm
| Aspirator | 1 | kom
Kompletna dobava.
z gumijastim zaključkom,ukrivljen,premer 2mm, delovna dolžina 35cm
| Aspirator | 1 | kom
Kompletna dobava.
za zbiranje tekočine,možen priklop na sukcijske cevi ali sukcijske katetre
| Rezervna steklenička | 2 | kom
Kompletna dobava.
za aspirator
| Aplikator | 2 | kom
Kompletna dobava.
delovna dolžina 35cm
| Držalo za zloženec | 1 | kom
Kompletna dobava.
z vzmetnim ročajem,delovna dolžina 35cm
| Prijemalka | 1 | kom
Kompletna dobava.
aligator,za trde tujke,dvojne,premer 1.5mm,delovna dolžina 35 cm
| Prijemalka | 1 | kom
Kompletna dobava.
koničasta,nazobčana,za ploske tujke,premer 2mm,delovna dolžina 35cm
| Prijemalka | 1 | kom
Kompletna dobava.
za mehke tujke,razpon čeljusti 7mm,premer 2mm,delovna dolžina 35cm
| Prijemalka | 1 | kom
Kompletna dobava.
z okroglimi koritastimi čeljustmi,za biopsijo,premer 2mm,delovna dolžina 35cm
| Optika 0° | 1 | kom
Kompletna dobava.
Rigidni endoskop za bronhoskopijo, kot HOPKINS, s kotom gledanja 0°, premera največ 2.9 mm, dolžine 36 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| Optične prijemalke za bronhoskopijo | 1 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke az prijemanje ravnih predmetov, tujkov, z vzmetnim ročajem, 2x2 zobca, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko in z zgoraj navedenimi ter z obstoječimi bronhoskopi
| Optične prijemalke za bronhoskopijo | 1 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke s čeljustmi po KILLIANU, za prijemanje mehkih tujkov,z vzmetnim ročajem, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko in z zgoraj navedenimi ter z obstoječimi bronhoskopi
| Optične prijemalke za bronhoskopijo | 1 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke "alligator", za prijemanje trdih tujkov, z vzmetnim ročajem, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko in z zgoraj navedenimi ter z obstoječimi bronhoskopi
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 | 2 | kom
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
| Mreža | 2 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 1/1 dolg, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, s PTFE nogicami, dimenzije 540x253x56 mm
| Pokrov kontejnerja | 2 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/1, zelen, dva vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 588x281x36 mm
| Silikonska podlaga | 2 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 1/1dolge, perforirana, dimenzije 517x242 mm
| KOŠARICA ZA ŽAR. | 2 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, s pokrovom, nerjavno jeklo, perforacija 2,0 mm, dimenzije 135x120x47 mm
| Oznake | 8 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
H6.2 | Otroški set EZOFAGOSKOP v sestavi, kot sledi v nadaljevanju: | 1 | KPL | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Optika 0° za otroke | 1 | kom
Kompletna dobava.
Rigidni endoskop za ezofagoskopijo, kot HOPKINS, s kotom gledanja 0°, premera največ 2.9 mm, dolžine 36 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| Optične prijemalke za ezofagoskopijo | 1 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke "alligator", za prijemanje trdih tujkov, z vzmetnim ročajem, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko 10324 AA
| Optične prijemalke za ezofagoskopijo | 1 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke s čeljustmi po KILLIANU, za prijemanje mehkih tujkov, z vzmetnim ročajem, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko 10324 AA
H6.3 | ODRASLI SET ZA EZOFAGOSKOPIJO v sestavi, kot sledi v nadaljevanju: | 1 | kpl | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Optika 0° za odrasle | 2 | kom
Kompletna dobava.
Rigidni endoskop za ezofagoskopijo, kot HOPKINS, s kotom gledanja 0°, premera največ 5.5 mm, dolžine 53 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| Optične prijemalke za ezofagoskopijo | 2 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke "alligator", za prijemanje trdih tujkov, z velikimi čeljustmi, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko
| Optične prijemalke za ezofagoskopijo | 2 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke, žličaste, okrogle, za biopsijo, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko
H6.4 | Ezofagoskop - odrasli set v sestavi, kot sledi v nadaljevanju: | 1 | kpl | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
ROBERTS-JESBERG ezofagoskop
Kompletna dobava.
ovalni,velikost 10x14,dolžina 50cm
| Fiber optični svetlobni vodnik | 1 | kom
Kompletna dobava.
za uporabo z ezofagoskopi,dolžina 50cm
| ROBERTS-JESBERG ezofagoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
ovalni,velikost 10x14,dolžina 30cm
| Fiber optični svetlobni vodnik | 1 | kom
Kompletna dobava.
za uporabo z ezofagoskopi,dolžina 30cm
| ROBERTS-JESBERG hipofaringoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
ovalni,velikost 10x14,dožina 20cm
| Fiber optični svetlobni vodnik | 1 | kom
Kompletna dobava.
za uporabo za hipoparingoskopi, dolžina 20cm
| Aspirator | 2 | kom
Kompletna dobava.
z gumijastim zaključkom,raven,preme 4mm,delovna dolžina 55cm
| Aplikator | 3 | kom
Kompletna dobava.
delovna dolžina 55cm
| Držalo za zloženec | 1 | kom
Kompletna dobava.
z vzmetnim ročajem,delovna dolžina 35cm
| Aspirator | 1 | kom
Kompletna dobava.
z gumijastim zaključkom,raven,premer 2mm,delovna dolžina 35cm
| Aplikator | 3 | kom
Kompletna dobava.
delovna dolžina 35cm
| Aspirator | 1 | kom
Kompletna dobava.
z gumijastim zaključkom,ukrivljen,premer 2mm, delovna dolžina 35cm
| Držalo za zloženec | 1 | kom
Kompletna dobava.
z vzmetnim ročajem,delovna dolžina 35cm
| Prijemalke | 1 | kom
Kompletna dobava.
aligator,za trde tujke,enojne čeljusti,premer 2.5mm,širina 3.5mm,delovna dolžina 55cm
| Prijemalke | 1 | kom
Kompletna dobava.
za mehke tujke,širina 5mm,premer 2.5mm,delovna dolžina 55cm
| Prijemalke | 1 | kom
Kompletna dobava.
z okroglimi koritastimi čeljustmi,za biopsijo,premer 2.5mm,delovna dolžina 55cm
| Prijemalke | 1 | kom
Kompletna dobava.
univerzalne,za biopsijo in tujke
| Optika 0° za ezofagoskopijo | 1 | kom
Kompletna dobava.
Rigidni endoskop za ezofagoskopijo, kot HOPKINS, s kotom gledanja 0°, premera največ 5.5 mm, dolžine 53 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| Optične prijemalke za ezofagoskopijo | 1 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke "alligator", za prijemanje trdih tujkov, z velikimi čeljustmi, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko
| Optične prijemalke za ezofagoskopijo | 1 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke, žličaste, okrogle, za biopsijo, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 | 1 | kom
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
| Mreža | 2 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 1/1 dolg, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, s PTFE nogicami, dimenzije 540x253x56 mm
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/1, zelen, dva vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 588x281x36 mm
| Silikonska podlaga | 2 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 1/1dolge, perforirana, dimenzije 517x242 mm
| Oznake | 4 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
H6.5 | Set za otroški bronhoskop v sestavi, kot sledi v nadaljevanju: | 1 | kpl | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Optika 0° za otroke | 1 | kom
Kompletna dobava.
Rigidni endoskop za bronhoskopijo, kot HOPKINS, s kotom gledanja 0°, premera največ 2.9 mm, dolžine 36 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| Optične prijemalke za bronhoskopijo | 1 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke az prijemanje ravnih predmetov, tujkov, z vzmetnim ročajem, 2x2 zobca, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko in z zgoraj navedenimi ter z obstoječimi bronhoskopi
| Optične prijemalke za bronhoskopijo | 1 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke s čeljustmi po KILLIANU, za prijemanje mehkih tujkov, z vzmetnim ročajem, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko in z zgoraj navedenimi ter z obstoječimi bronhoskopi
| Optične prijemalke za bronhoskopijo | 1 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke "alligator", za prijemanje trdih tujkov, z vzmetnim ročajem, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko in z zgoraj navedenimi ter z obstoječimi bronhoskopi
H6.6 | Set za bronhoskop - odrasli v sestavi, kot sledi v nadaljevanju: | 1 | kpl | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Optika 0° za odrasle | 2 | kom
Kompletna dobava.
Rigidni endoskop za bronhoskopijo, kot HOPKINS, s kotom gledanja 0°, premera največ 5.5 mm, dolžine 50 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| Optika 30° za odrasle | 2 | kom
Kompletna dobava.
Rigidni endoskop za bronhoskopijo, kot HOPKINS, s kotom gledanja 30°, premera največ 5.5 mm, dolžine 50 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| Optične prijemalke za bronhoskopijo | 2 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke "alligator", za prijemanje trdih tujkov, z velikimi čeljustmi, z vzmetnim ročajem, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko
| Optične prijemalke za bronhoskopijo | 2 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke, za prijemanje mehkih tujkov, z vzmetnim ročajem, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko
| Optične prijemalke za bronhoskopijo | 2 | kom
Kompletna dobava.
Optične biopsijske prijemalke, žličaste, okrogle, za biopsijo, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 | 2 | kom
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
| Mreža | 4 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 1/1 dolg, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, s PTFE nogicami, dimenzije 540x253x56 mm
| Pokrov kontejnerja | 2 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/1, zelen, dva vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 588x281x36 mm
| Silikonska podlaga | 2 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 1/1dolge, perforirana, dimenzije 517x242 mm
| Oznake | 8 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
H6.7 | BRONHOSKOP ODRASLI v sestavi, kot sledi v nadaljevanju: | 1 | kpl | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Univerzalni bronhoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
velikosti 8.5, dolžine 43 cm
| Univerzalni bronhoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
velikosti 7.5, dolžine 43 cm
| Univerzalni bronhoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
velikosti 6.5, dolžine 43 cm
| Čep | 3 | kom
Kompletna dobava.
Čep za univerzalni bronhoskop in FLUVOG vmesnik
| FLUVOG vmesnik | 1 | kom
Kompletna dobava.
z drsnim okencem,tesnilom, zareznim objektivom in gumbičnim odpiranjem,pomičen
| Vmesnik | 1 | kom
Kompletna dobava.
na respirator
| Vodilo za inštrument | 1 | kom
Kompletna dobava.
za sukcijski kateter
| Kanila za univerzalni bronhoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
LUER nastavek,za prezračevanje,zunanji premer 3.5mm,za uporabo z univerzalnim bronhoskopom 10318B/C/D
| Aplikator | 3 | kom
Kompletna dobava.
delovna dolžina 50cm
| Držalo za zloženec | 1 | kom
Kompletna dobava.
z vzmetnim ročajem,delovna dolžina 50cm
| Aspirator | 1 | kom
Kompletna dobava.
z gumijastim zaključkom,raven,premer 4mm,delovna dolžina 50cm
| Aspirator | 1 | kom
Kompletna dobava.
z gumijastim zaključkom,ukrivljen,premer 4mm, delovna dolžina 50cm
| Prijemalka | 1 | kom
Kompletna dobava.
aligator,za trde tujke,dvojne,premer 2.5mm,delovna dolžina 50cm
| Prijemalka | 1 | kom
Kompletna dobava.
koničasta,nazobčana,za ploske tujke,premer 2.5mm,delovna dolžina 50cm
| Prijemalka | 1 | kom
Kompletna dobava.
za mehke tujke,razpon čeljusti 7mm,premer 2.5mm,delovna dolžina 50cm
| Prijemalka | 1 | kom
Kompletna dobava.
z okroglimi koritastimi čeljustmi,za biopsijo,premer 2.5mm,delovna dolžina 50cm
| Aplikator | 1 | kom
Kompletna dobava.
HUZLY aplikator za tampone
| Optika 0° za odrasle | 1 | kom
Kompletna dobava.
Rigidni endoskop za bronhoskopijo, kot HOPKINS, s kotom gledanja 0°, premera največ 5.5 mm, dolžine 50 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| Optika 30° za odrasle | 1 | kom
Kompletna dobava.
Rigidni endoskop za bronhoskopijo, kot HOPKINS, s kotom gledanja 30°, premera največ 5.5 mm, dolžine 50 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| Optične prijemalke za bronhoskopijo | 1 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke "alligator", za prijemanje trdih tujkov, z velikimi čeljustmi, z vzmetnim ročajem, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko
| Optične prijemalke za bronhoskopijo | 1 | kom
Kompletna dobava.
Optične prijemalke, za prijemanje mehkih tujkov, z vzmetnim ročajem, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko
| Optične prijemalke za bronhoskopijo | 1 | kom
Kompletna dobava.
Optične biopsijske prijemalke, žličaste, okrogle, za biopsijo, za uporabo z zgoraj navedeno HOPKINS optiko
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 | 2 | kom
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
| Mreža | 4 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 1/1 dolg, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, s PTFE nogicami, dimenzije 540x253x56 mm
| Pokrov kontejnerja | 2 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/1, zlat, dva vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 588x281x36 mm
| Silikonska podlaga | 4 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 1/1dolge, perforirana, dimenzije 517x242 mm
| Oznake | 4 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
H6.8 | Set za delovne postaje: | 1 | kpl | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| UŠESNI LIV SET1 | 20 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN UŠESNI SPEK., ZUNAN. PREM.3mm,DOLŽ. 3.6 CM
| UŠESNI LIV SET2 | 15 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN UŠESNI SPEK., ZUNAN. PREM.4mm,DOLŽ. 3.6 CM
| UŠESNI LIV SET3 | 15 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN UŠESNI SPEK. ZUN. PREM.5mm,DOLŽ. 3.6 CM
| NOSNI SPEKUL OTR | 20 | kom
Kompletna dobava.
NOSNI SPEKUL HARTMANN OTROŠKI, DOL.13cm
| NOSNI SPEKUL | 40 | kom
Kompletna dobava.
NOSNI SPEKUL HARTMANN ODR., DOLŽINE13 CM
| NOSNI SPEKUL DALJŠI- TRAHEO | 2 | kom
Kompletna dobava.
KILLIAN-STRUYCKEN, standardni model, dolžina rezila 90 mm, dolžine 13.5 cm
| LOPARČEK ZA USTA | 40 | kom
Kompletna dobava.
BRÜNINGS, dolžine 19 cm
| UŠESNA PINCETA | 20 | kom
Kompletna dobava.
UŠESNA PINCETA TROLTSCH, DEL.DOLŽINA 7.5cm, nazobčana, standardni model
| NOSNA PINCETA | 20 | kom
Kompletna dobava.
GRÜNWALD, bajonetne oblike, dolžine 20cm
Opomba: Gre za anatomsko nosno pinceto.
| OGLEDALO ZA GRLO F2 | 30 | kom
Kompletna dobava.
S sprednjo površino iz rodija, z odvrtljivim ročajem, VEL. 0
| OGLEDALO ZA GRLO F4 | 30 | kom
Kompletna dobava.
S sprednjo površino iz rodija, z odvrtljivim ročajem, VEL. 2
| OGLEDALO ZA GRLO F5 | 30 | kom
Kompletna dobava.
S sprednjo površino iz rodija, z odvrtljivim ročajem, VEL. 3
| OGLEDALO ZA GRLO F6 | 20 | kom
Kompletna dobava.
S sprednjo površino iz rodija, z odvrtljivim ročajem, VEL. 4
| BARANY ROPOTULJA | 2 | kom
Kompletna dobava.
x
| GLASBENE VILICE | 2 | kom
Kompletna dobava.
C-128, z utežmi
| FRENZLOVA OČALA | 1 | kom
Kompletna dobava.
FRENZEL Nystagmus, s črnim okvirjem, s priloženim nastavljivim ročajem, baterijo in s prezračevalnimi režami; vključno z 2 svetilkama, z auporabo s 3 baterijami 121306
| SET ZA PREPIH. EUS. TUB | 1 | kom
Kompletna dobava.
x
| NASTAVEK | 2 | kom
Kompletna dobava.
NASTAVEK oliva ZA BALON 18mm
| NASTAVEK | 2 | kom
Kompletna dobava.
NASTAVEK oliva ZA BALON 20mm
| NASTAVEK | 2 | kom
Kompletna dobava.
NASTAVEK oliva ZA BALON 22 mm
| PEAN RAVNI | 6 | kom
Kompletna dobava.
KELLY, ravni, dolžine 14 cm
| PEAN UKRIVLJEN MOSKQUIT | 6 | kom
Kompletna dobava.
HALSTEAD Mosquito, ukrivljen, dolžine 12.5 cm
Opomba: Delovna površina anatomska
| PEAN UKRIVLJEN | 4 | kom
Kompletna dobava.
KELLY, ukrivljen, dolžine 14 cm
| PEAN UKRIVLJEN ZA DILAT | 4 | kom
Kompletna dobava.
fin, PROVIDENCE, ukrivljen, dolžine 14 cm
| ANATOMSKA PINCETA-ŠIVI | 2 | kom
Kompletna dobava.
srednje širine, dolžine 13 cm
Opomba: ravna
| ŠKARJE FINE ZA ŠIVE | 2 | kom
Kompletna dobava.
SPENCER, dolžine 9m cm
Opomba: ravne
| ŠKARJE INŠT. | 8 | kom
Kompletna dobava.
ostre/tope, dolžine 13 cm
Opomba: ravne
| ŠKARJE PREPARIRNE | 4 | kom
Kompletna dobava.
METZENBAUM, robustnem ukrivljene, iz tungsten karbida,dolžine 18 cm
Opomba: škarje morajo biti tope/tope
| PINCETA ANATOMSKA | 8 | kom
Kompletna dobava.
srednje širine, dolžine 16 cm
Opomba: ravna
| NOSNI ZA ASPIRATOR | 6 | kom
Kompletna dobava.
Kanila, sukcijska,Fergusson, izolirana, s sukcijskim stikalom in mandrenom,priklop 6,0-9,0 mm, diameter 4,0 mm, 180 mm
| NOSNI ZA ASPIRATOR | 6 | kom
Kompletna dobava.
Kanila, sukcijska, Frazier, s sukcijskim stikalom in mandrenom,priklop 6,0-9,0 mm, diameter 3,0 mm, 180 mm
| NOSNI ZA ASPIRATOR | 6 | kom
Kompletna dobava.
Kanila, sukcijska, Frazier, s sukcijskim stikalom in mandrenom,priklop 6,0-9,0 mm, diameter 5,0 mm, 180 mm
| NOSNI ZA ASPIRATOR | 6 | kom
Kompletna dobava.
Kanila, sukcijska, Barron, s sukcijskim stikalom in mandrenom,priklop/oliva 8,0 mm, diameter 2,0 mm, 160 mm
| ASPIRATOR ZA SIN | 2 | kom
Kompletna dobava.
EICKEN, LUER-lock, dolgo ukrivljen, zunanjega premera 3 mm, dolžine 12.5 cm
| PRIJEMALKA ZA DILAT. ABSC | 2 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN, nosna, standardne dimenzije,delovne dolžine 11cm
| PRIJEMALKA ZA TONZILE | 2 | kom
Kompletna dobava.
BLOHMKE, dolžine 20 cm
| UŠESNA MIKRO PRIJ.1 | 4 | kom
Kompletna dobava.
UŠESNA MIKRO PRIJEMALKA HARTMANN, delovne dolžine 8 cm, ekstra fina, nazobčana, 1x4.5 mm
| UŠESNA MIKRO PRIJ.2 | 6 | kom
Kompletna dobava.
ušesna MIKRO PRIJEMALKA HARTMANN, delovne dolžine 8 cm,nazobčana
| PRIJEM. ZA SIN. BLAKESLEY | 2 | kom
Kompletna dobava.
BLAKESLEY nosna prijemalka, ravna, velikost 2, del.dolžine 11cm
| PRIJEM. HARTMAN | 2 | kom
Kompletna dobava.
Prijemalka HARTMANN, okrogla, za rezanje,vel.2, delovne dolžine 11 cm
| SONDE SET BOW | 6 | kom
Kompletna dobava.
Sonda BOWMAN, ravna, 130 mm, premera 0.70/0.80 mm, dvostranska, Fig.00/0
| SONDE SET BOW | 6 | kom
Kompletna dobava.
Sonda BOWMAN, ravna, 130 mm, premera 0.90/1.10 mm, dvostranska, Fig.1, Fig.2
| SET DILATATOR TRAHEOST. | 2 | kom
Kompletna dobava.
LABORDE, dvorezni, dolžine 15 cm
| DILATATOR TRAHEOST. | 1 | kom
Kompletna dobava.
BRUNINGS LIFE-SAVING cevka, zunanjega premera 5 mm, dolžine 20 cm
| DILATATOR TRAHEOST. | 1 | kom
Kompletna dobava.
BRUNINGS LIFE-SAVING cevka, zunanjega premera 7 mm, dolžine 20 cm
| DILATATOR TRAHEOST. | 1 | kom
Kompletna dobava.
BRUNINGS LIFE-SAVING cevka, zunanjega premera 9 mm, dolžine 20 cm
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 | 1 | kom
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
| KONTEJNER POLOVIČNI kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 | 1 | kom
Kompletna dobava.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/2, dimenzije
| Mreža | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente,1/2, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 243x253x64 mm
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/2, zelen, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 298x281x36 mm
| Oznake | 4 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
H6.9 | RIGIDNI ENDOSKOP v sestavi, kot sledi v nadaljevanju: | 1 | kpl | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Optika 0° | 5 | kom
Kompletna dobava.
Rigidni endoskop, kot HOPKINS, s kotom gledanja 0°, premera največ 4 mm, dolžine 18 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| Optika 30° | 4 | kom
Kompletna dobava.
Rigidni endoskop, kot HOPKINS, s kotom gledanja 30°, premera največ 4 mm, dolžine 18 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| Optika 30° | 4 | kom
Kompletna dobava.
Rigidni endoskop, kot HOPKINS, s kotom gledanja 30°, premera največ 2.7 mm, dolžine 18 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| Optika 0° | 2 | kom
Kompletna dobava.
Rigidni endoskop, kot HOPKINS, s kotom gledanja 0°, premera največ 2.7 mm, dolžine 18 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| Optika s spremenljivim kotom | 2 | kom
Kompletna dobava.
Rigidni endoskop s spremenljivim kotom gledanja od 15° do 90°, kot HOPKINS, premera največ 4 mm, dolžine 18 cm; z enostavno nastavitvijo poljubnega kota gledanja z obročkom, lahke konstrukcije, s standardnim okularjem; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| Srajčka za irigacijo za optiko s sprem.kotom | 2 | kom
Kompletna dobava.
Srajčka za irigacijo za optiko s spremenljivim kotom; zunanjega premera 4.8 x 6 mm, delovne dolžine 14 cm
| Srajčka za irigacijo za optiko 0° 4mm | 4 | kom
Kompletna dobava.
Srajčka za irigacijo za optiko s kotom gledanja 0°, premera 4 mm in dolžine 18 cm; zunanjega premera 4.8 x 6 mm in delovne dolžine 14 cm
| Srajčka za irigacijo za optiko 30° 4mm | 3 | kom
Kompletna dobava.
Srajčka za irigacijo za optiko s kotom gledanja 30°,premera 4 mm in dolžine 18 cm; zunanjega premera 4.8 x 6 mm in delovne dolžine 14 cm
| Srajčka za irigacijo za optiko 0° 2.7 mm | 2 | kom
Kompletna dobava.
Srajčka za irigacijo za optiko s kotom gledanja 0°, premera 2.7 mm in dolžine 18 cm; zunanjega premera 3.5 x 4.7 mm in delovne dolžine 14 cm
| Srajčka za irigacijo za optiko 30° 2.7 mm | 2 | kom
Kompletna dobava.
Srajčka za irigacijo za optiko s kotom gledanja 30°, premera 2.7 mm in dolžine 18 cm; zunanjega premera 3.5 x 4.7 mm in delovne dolžine 14 cm
| Sterilizacijske kasete za optike | 17 | kom
Kompletna dobava.
Plastična sterilizacijska kaseta, primerna za avtoklav, plazma in plinsko sterilizacijo, perforirana, s pokrovom; zunanje dimenzije (dxšxv): 321 x 90 x 45 mm
| POSODICA | 3 | kom
Kompletna dobava.
300 cm3, premera 95 mm, višine 65 mm
| prijemalka za umivanje | 1 | kom
Kompletna dobava.
Prijemalka, Gross, kriva, brez zaklepa, 200 mm
| NOSNI SPEKUL | 2 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN, odrasli, dolžine 13 cm
| NOSNI SPEKUL | 1 | kom
Kompletna dobava.
COTTLE, dolžina rezila 55 mm, dolžine 13 cm
| NOSNI SPEKUL | 1 | kom
Kompletna dobava.
KILLIAN-STRUYCKEN, standardni model, dolžina rezila 90 mm, dolžine 13.5 cm
| PINCETA AN. | 1 | kom
Kompletna dobava.
mikro, premera 0.8 mm,dolžine 12 cm
| PINCETA KIR. | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pinceta, kirurška, medium, 1x2 zoba, ravna, 160 mm
| NOSNA PINCETA | 1 | kom
Kompletna dobava.
GRÜNWALD, bajonetne oblike, dolžine 20 cm
| FRER (razpa) | 1 | kom
Kompletna dobava.
FREER-YASARGIL, dvostranski, dolžine 18.5 cm
| FRER (razpa) | 1 | kom
Kompletna dobava.
FREER-JOSEPH, dvostranski, poloster-oster, dolžine 20 cm
| ASPIRATOR ZA SIN | 1 | kom
Kompletna dobava.
EICKEN, LUER-lock, dolgo ukrivljen, zunanjega premera 3 mm, dolžine 12.5 cm
| ASPIRATOR ZA SIN | 2 | kom
Kompletna dobava.
TROKAR, LICHTWITZ, LUER-lock, s stranskimi luknjami, z zunanjim premerom 2 mm, delovne dolžine 10 cm
| ASPIRATOR ZA SIN | 2 | kom
Kompletna dobava.
EICKEN, LUER-lock, kratko ukrivljen, zunanjega premera 3 mm,dolžine 12.5 cm
| ASPIRATOR ZA SIN | 1 | kom
Kompletna dobava.
FRANK-PASQUINI, kotni, s konico naravnost, z držalom za boljši prijem, premera 3 mm, delovne dolžine 12 cm
| ASPIRATOR ZA SIN | 2 | kom
Kompletna dobava.
EICKEN, LUER-lock, dolgo ukrivljen, upogljiv, z narebranim držalom za boljši prijem, zunanjega premera 3 mm, dolžine 12.5 cm
| SINUS SEEKER | 2 | kom
Kompletna dobava.
SINUS SEEKER -za frontalni sinus, KUHN, dvostranski, št.3, ena stran ukrivljena za 77°, druga stran ukrivljena za 90°, obe konici ukrivljeni naprej, dolžine 22 cm
| NOSNI ZA ASPIRATOR | 1 | kom
Kompletna dobava.
Kanila, sukcijska,Fergusson, izolirana, s sukcijskim stikalom in mandrenom,priklop 6,0-9,0 mm, diameter 4,0 mm, 180 mm
| NOSNI ZA ASPIRATOR | 1 | kom
Kompletna dobava.
Kanila, sukcijska, Frazier, s sukcijskim stikalom in mandrenom,priklop 6,0-9,0 mm, diameter 5,0 mm, 180 mm
| ŠIVALNIK | 2 | kom
Kompletna dobava.
De Bakey, dolžine 15 cm, premer konice 0.3 mm
| ŠKARJE INŠ. | 1 | kom
Kompletna dobava.
ukrivljene, ostre/tope, dolžine 13 cm
| ŠKARJE PREP | 3 | kom
Kompletna dobava.
Škarje, preparirne, TC, Metzenbaum, krive, karbidna trdina mora biti vakuumsko pritrjena, 180 mm
| NOSNE ŠKARJE | 1 | kom
Kompletna dobava.
HEYMANN, srednje, standardni model, del.dolžine 9.5cm
| ŠKARJE ENDOS. | 1 | kom
Kompletna dobava.
RHINOFORCE nosne škarje, ravne, s priključkom za čiščenje, delovne dolžine 13 cm
| ŠKARJE KOLOM | 1 | kom
Kompletna dobava.
FOMON, močno ukrivljene, dolžine 12 cm
| NOSNA PRIJ. | 2 | kom
Kompletna dobava.
LUBET-BARBON, nazobčana, delovne dolžine 10.5 cm
| PRIJ. GRUN. 45 ST | 2 | kom
Kompletna dobava.
GRÜNWALD-HENKE RHINOFORCE, prijemalke za rezanje, 45° navzgor, "through-cutting", BLAKESLEY oblike, vel.1, širine 3.5mm, delovne dolžine 13 cm, s priključkom za čiščenje
| PRIJ. GRUN. RAV. | 2 | kom
Kompletna dobava.
GRÜNWALD-HENKE RHINOFORCE, prijemalke za rezanje, ravna, "through-cutting", BLAKESLEY oblike, vel.1, širine 3.5mm, delovne dolžine 13 cm, s priključkom za čiščenje
| PRIJ. SIN. 45 | 1 | kom
Kompletna dobava.
BLAKESLEY-WILDE prijemalka za etmoid.sinus, 45°navzgor, vel.0, delovne dolžine 16 cm, s priključkom za čiščenje
| PRIJ. SIN. 90 | 1 | kom
Kompletna dobava.
BLAKESLEY-WILDE prijemalka za sinus, 90° navzgor, vel.1, delovne dolžine 11 cm
| PRIJEM. BRUNIN | 1 | kom
Kompletna dobava.
Prijemalka za septum, BRÜNINGS-LUC, vel.2, delovne dolžine 11 cm
| PRIJEM. ZA SIN. BLAKESLEY | 1 | kom
Kompletna dobava.
Prijemalka za sinus BLAKESLEY, ravna, vel.2, delovne dolžine 13 cm, s priključkom za čiščenje
| PRIJEM. ZA SIN. BLAKESLEY | 1 | kom
Kompletna dobava.
Nosna prijemalka BLAKESLEY, ravna, vel. 3, delovne dolžine 11 cm
| PRIJEMALKA HEUW. | 1 | kom
Kompletna dobava.
Prijemalka HEUWIESER, z ukrivljenim prijemalnim delom navzgor, fiksen prijemalni del ukrivljen za 90°, premični prijemalni del z odpiranjem do 120°, z odpiranjem nazaj, delovne dolžine 10 cm, s priključkom za čiščenje
| PRIJEM. OSTRE. | 1 | kom
Kompletna dobava.
OSTRUM "punch", rezanje nazaj, z rotirajočim "šaftom" za 360°, z nast.vijakom, s "šaftom" prijemalke rahlo ukrivljenim navzdol, s priključkom za čiščenje, delovne dolžine 10 cm
| ANTRUM PUNCH | 1 | kom
Kompletna dobava.
STAMMBERGER punch, stransko rezanje, rezanje leva stran navzdol in naprej, delovne dolžine 10 cm
| ANTRUM PUNCH | 1 | kom
Kompletna dobava.
STAMMBERGER punch, stransko rezanje, rezanje desna stran navzdol in naprej, delovne dolžine 10 cm
| KOHLEA UKRIVLJ. | 1 | kom
Kompletna dobava.
Kireta za frontalni sinus, KUHN-BOLGER, ukrivljena za 90°,ovalna, rezanje naprej, dolžine 19 cm
| KOHLEA | 1 | kom
Kompletna dobava.
Kireta antrum, okrogla, dolžine 19 cm
| DLETO DCR | 1 | kom
Kompletna dobava.
Dleto, ploščato, ravno, širine 6 mm, dolžine 18.5 cm
| DLETO RSN | 1 | kom
Kompletna dobava.
Dleto (osteotom)WALTER, ploščato, z dvorobnim brušenjem, širine 9 mm, dolžine 19 cm
| KLADIVO | 1 | kom
Kompletna dobava.
BERGMANN, dolžine 24 cm, premera 45 mm, 380g
| DVOZOBA KLJUKA | 3 | kom
Kompletna dobava.
JOSEPH, ostra, širine 5 mm, dolžine 15 cm
| NOŽ | 1 | kom
Kompletna dobava.
Srpasti nož PLESTER, z dvojnim robom, standardni model, rahlo ukrivljen, dolžine 16 cm
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 | 1 | kom
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
| Mreža | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente,1/2, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 243x253x64 mm
| Mreža | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 1/1 dolg, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 540x253x64 mm
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/1, srebrn, dva vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 588x281x36 mm
| SILIKONSKA PODLOGA | 1 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 1/1dolge, perforirana, dimenzije 517x242 mm
| Oznake | 4 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
H6.11 | LARINGOSKOP v sestavi, kot sledi v nadaljevanju: | 1 | kpl | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| KLEINSASSER operativni laringoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
veliki, dolžine 17 cm, z notranjim premerom 15 mm
| KLEINSASSER operativni laringoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
srednji, dolžine 17 cm, z notranjim premerom 13.5 mm
| KLEINSASSER operativni laringoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
malii, dolžine 18 cm, z notranjim premerom 11.5 mm, za uporabo pri težki anatomiji
| Nosilec svetlobe (žarnica) | 3 | kom
Kompletna dobava.
za distalno osvetlitev, za uporabo z zgoraj naštetimi operacijskimi laringoskopi;delovne dolžine 14 cm
| Držalo laringoskopa, direktoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
model GÖTTINGEN, premičen, s kovinskim obročem, premera 9 cm, dolžine 34 cm, z nastavljivim koleščkom
| Zaščita za zobe | 5 | kom
Kompletna dobava.
silikonska, avtoklavirna
| KLEINSASSER šivalnik | 1 | kom
Kompletna dobava.
raven fin, z nazobčanimi čeljustmi, velikosti 1.8 x 3.5 mm, z ročajem z zaklepom, s priključkom za čiščenje,delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER biopsijske kleščice | 1 | kom
Kompletna dobava.
laringealne biopsijske kleščice, z ovalnimi čeljustmi, velikosti 3 x 4 mm, enojne čeljusti, s priključkom za čiščenje, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER škarjice | 1 | kom
Kompletna dobava.
ravne, s priključkom za čiščenje, premera2 mm, delovne dolžine 23 cm; s tanjšim distalnim delom za boljšo vizualizacijo
| KLEINSASSER prijemalke | 1 | kom
Kompletna dobava.
ravne, nazobčane, s priključkom za čiščenje, z ročajem brez zaklepa, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER škarjice | 1 | kom
Kompletna dobava.
čeljusti pod kotom 45°, s priključkom za čiščenje, premera 2mm, delovne dolžine 23 cm; s tanjšim distalnim delom za boljšo vizualizacijo; delovni del inštrumenta od distalnega dela do proksimalnega dela stožčasto ojačan
| KLEINSASSER škarjice | 1 | kom
Kompletna dobava.
ukrivljene v desno, s priključkom za čiščenje, premera 2 mm, delovne dolžine 23 cm; s tanjšim dostalnim delom za boljšo vizualizacijo; delovni del inštrumenta od distalnega dela do proksimalnega dela stožčasto ojačan
| KLEINSASSER škarjice | 1 | kom
Kompletna dobava.
ukrivljene v levo, s priključkom za čiščenje, premera 2mm, delovne dolžine 23 cm; s tanjšim dostalnim delom za boljšo vizualizacijo;delovni del inštrumenta od distalnega dela do proksimalnega dela stožčasto ojačan
| KLEINSASSER prijemalke | 1 | kom
Kompletna dobava.
ravne, z 2 mm zaobljenimi čeljustmi, s priključkom za čiščenje, delovne dolžine 23 cm,s tanjšim distalnim delom za boljšo vizualizacijo;delovni del inštrumenta od distalnega dela do proksimalnega dela stožčasto ojačan
| KLEINSASSER prijemalke | 1 | kom
Kompletna dobava.
ravne, z 2 mm zaobljenimi čeljustmi, ukrivljene navzgor, s priključkom za čiščenje, delovne dolžine 23 cm, s tanjšim distalnim delom za boljšo vizualizacijo
| KLEINSASSER prijemalke | 1 | kom
Kompletna dobava.
ravne, z 2 mm zaobljenimi čeljustmi, ukrivljene v desno, s priključkom za čiščenje, delovne dolžine 23 cm, s tanjšim distalnim delom za boljšo vizualizacijo
| KLEINSASSER prijemalke | 1 | kom
Kompletna dobava.
ravne, z 2 mm zaobljenimi čeljustmi, ukrivljene v levo, s priključkom za čiščenje, delovne dolžine 23 cm, s tanjšim distalnim delom za boljšo vizualizacijo
| KLEINSASSER ročaj | 1 | kom
Kompletna dobava.
ročaj,kompatibilen z inštrumenti: kljukica, igla ipd.
| KLEINSASSER kljukica | 1 | kom
Kompletna dobava.
topa, s sondo na distalnem delu, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER kljukica | 1 | kom
Kompletna dobava.
ostra, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER Knot Tier | 1 | kom
Kompletna dobava.
inštrument za vozle, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER igla | 1 | kom
Kompletna dobava.
ukrivljena v levo, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER igla | 1 | kom
Kompletna dobava.
ukrivljena v desno, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER laringealni nož | 1 | kom
Kompletna dobava.
srpasti nož, ukrivljen, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER laringealni nož | 1 | kom
Kompletna dobava.
nož, ukrivljen, okrogel, "golf club" oblike, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER laringealni nož | 1 | kom
Kompletna dobava.
nož, ovalen, raven, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER sukcijski elevator | 1 | kom
Kompletna dobava.
delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER aspirator | 1 | kom
Kompletna dobava.
zunanjega premera 2.5 mm, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER igla za injiciranje | 1 | kom
Kompletna dobava.
LUER, ravna, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER izolirana kanila | 1 | kom
Kompletna dobava.
za sukcijo in koagulacijo, z zunanjim premerom 3 mm, delovne dolžine 26 cm, komp.z ustreznimi monopolarnimi kabli,
| Monopolarni visokofrekvenčni kabel | 1 | kom
Kompletna dobava.
s 5mm priključkom, dolžine 300 cm, za uporabo z obstoječimi aparati
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 | 1 | kom
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
| Mreža | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente,1/1 kratek, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic,dimenzije 485x253x64 mm
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/1, zelen, dva vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 588x281x36 mm
| SILIKONSKA PODLOGA | 1 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 1/1dolge, perforirana, dimenzije 517x242 mm
| Oznake | 4 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
H6.12 | Laringoskop v sestavi, kot sledi v nadaljevanju: | 1 | kpl | 0 | 0
| KLEINSASSER operativni laringoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
veliki, dolžine 17 cm, z notranjim premerom 15 mm
| KLEINSASSER operativni laringoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
srednji, dolžine 17 cm, z notranjim premerom 13.5 mm
| KLEINSASSER operativni laringoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
malii, dolžine 18 cm, z notranjim premerom 11.5 mm, za uporabo pri težki anatomiji
| Nosilec svetlobe (žarnica) | 3 | kom
Kompletna dobava.
za distalno osvetlitev, za uporabo z zgoraj naštetimi operacijskimi laringoskopi;delovne dolžine 14 cm
| Držalo laringoskopa, direktoskop | 1 | kom
Kompletna dobava.
model GÖTTINGEN, premičen, s kovinskim obročem, premera 9 cm, dolžine 34 cm, z nastavljivim koleščkom
| Zaščita za zobe | 5 | kom
Kompletna dobava.
silikonska, avtoklavirna
| KLEINSASSER škarjice | 1 | kom
Kompletna dobava.
ravne, miniaturne, s priključkom za čiščenje, premera 1 mm, delovne dolžine 23 cm; s tanjšim distalnim delom za boljšo vizualizacijo; delovni del inštrumenta od distalnega dela do proksimalnega dela stožčasto ojačan
| KLEINSASSER prijemalke | 1 | kom
Kompletna dobava.
ravne, nazobčane, miniaturne, s priključkom za čiščenje, z ročajem brez zaklepa, delovne dolžine 23 cm; delovni del inštrumenta od distalnega dela do proksimalnega dela stožčasto ojačan
| KLEINSASSER škarjice | 1 | kom
Kompletna dobava.
miniaturne, s čeljustmi pod kotom 45°, s priključkom za čiščenje, premera 1 mm, delovne dolžine 23 cm; s tanjšim distalnim delom za boljšo vizualizacijo; delovni del inštrumenta od distalnega dela do proksimalnega dela stožčasto ojačan
| KLEINSASSER škarjice | 1 | kom
Kompletna dobava.
miniaturne, ukrivljene v desno, s priključkom za čiščenje, premera 1 mm, delovne dolžine 23 cm; s tanjšim dostalnim delom za boljšo vizualizacijo;delovni del inštrumenta od distalnega dela do proksimalnega dela stožčasto ojačan
| KLEINSASSER škarjice | 1 | kom
Kompletna dobava.
miniaturne, ukrivljene v levo, s priključkom za čiščenje, premera 1 mm, delovne dolžine 23 cm; s tanjšim dostalnim delom za boljšo vizualizacijo;delovni del inštrumenta od distalnega dela do proksimalnega dela stožčasto ojačan
| KLEINSASSER prijemalke | 1 | kom
Kompletna dobava.
ravne, z 1 mm zaobljenimi čeljustmi, s priključkom za čiščenje, delovne dolžine 23 cm,s tanjšim distalnim delom za boljšo vizualizacijo;delovni del inštrumenta od distalnega dela do proksimalnega dela stožčasto ojačan
| KLEINSASSER prijemalke | 1 | kom
Kompletna dobava.
ravne, miniaturne z 1 mm zaobljenimi čeljustmi, ukrivljene navzgor, s priključkom za čiščenje, delovne dolžine 23 cm, s tanjšim distalnim delom za boljšo vizualizacijo
| KLEINSASSER prijemalke | 1 | kom
Kompletna dobava.
ravne, z 1 mm zaobljenimi čeljustmi, ukrivljene v desno, s priključkom za čiščenje, delovne dolžine 23 cm, s tanjšim distalnim delom za boljšo vizualizacijo
| KLEINSASSER prijemalke | 1 | kom
Kompletna dobava.
ravne, z 1 mm zaobljenimi čeljustmi, ukrivljene v levo, s priključkom za čiščenje, delovne dolžine 23 cm, s tanjšim distalnim delom za boljšo vizualizacijo
| KLEINSASSER ročaj | 1 | kom
Kompletna dobava.
ročaj,kompatibilen z inštrumenti: kljukica, igla ipd.
| KLEINSASSER kljukica | 1 | kom
Kompletna dobava.
topa, s sondo na distalnem delu, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER kljukica | 1 | kom
Kompletna dobava.
ostra, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER Knot Tier | 1 | kom
Kompletna dobava.
inštrument za vozle, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER igla | 1 | kom
Kompletna dobava.
ukrivljena v levo, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER igla | 1 | kom
Kompletna dobava.
ukrivljena v desno, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER laringealni nož | 1 | kom
Kompletna dobava.
srpasti nož, ukrivljen, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER laringealni nož | 1 | kom
Kompletna dobava.
nož, ukrivljen, okrogel, "golf club" oblike, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER laringealni nož | 1 | kom
Kompletna dobava.
nož, ovalen, raven, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER sukcijski elevator | 1 | kom
Kompletna dobava.
delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER aspirator | 1 | kom
Kompletna dobava.
zunanjega premera 2.5 mm, delovne dolžine 23 cm
| KLEINSASSER igla za injiciranje | 1 | kom
Kompletna dobava.
LUER, ravna, delovne dolžine 23 cm
| Monopolarni visokofrekvenčni kabel | 1 | kom
Kompletna dobava.
s 5mm priključkom, dolžine 300 cm, za uporabo z obstoječimi aparati
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 | 1 | kom
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
| Mreža | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente,1/1 kratek, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic,dimenzije 485x253x64 mm
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/1, zelen, dva vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 588x281x36 mm
| SILIKONSKA PODLOGA | 1 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 1/1dolge, perforirana, dimenzije 517x242 mm
| Oznake | 4 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
H6.14 | Set za otološko delovno postajo (18.16.2) v sestavi, kot sledi: | 1 | kpl | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| UŠESNI LIV SET1 | 20 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN UŠESNI SPEK., ZUNAN. PREM.3mm,DOLŽ. 3.6 CM
| UŠESNI LIV SET2 | 15 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN UŠESNI SPEK., ZUNAN. PREM.4mm,DOLŽ. 3.6 CM
| UŠESNI LIV SET3 | 15 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN UŠESNI SPEK. ZUN. PREM.5mm,DOLŽ. 3.6 CM
| NOSNI SPEKUL OTR | 30 | kom
Kompletna dobava.
NOSNI SPEKUL HARTMANN OTROŠKI, DOL.13cm
| NOSNI SPEKUL | 60 | kom
Kompletna dobava.
NOSNI SPEKUL HARTMANN ODR., DOLŽINE13 CM
| NOSNI SPEKUL DALJŠI- TRAHEO | 2 | kom
Kompletna dobava.
NOSNI SPEKUL, DALJŠI. KILLIAN-STRUYCKEN, z nastavljivim držalom, dolžina rezila 40mm, dolžine 15 cm
| LOPARČEK ZA USTA | 40 | kom
Kompletna dobava.
BRÜNINGS, dolžine 19 cm
| UŠESNA PINCETA | 30 | kom
Kompletna dobava.
UŠESNA PINCETA TROLTSCH, DEL.DOLŽINA 7,5cm
| NOSNA PINCETA | 30 | kom
Kompletna dobava.
NOSNA PINCETA GRÜNWALD, bajonetne oblike, dolžine 20 cm
| OGLEDALO ZA GRLO F2 | 30 | kom
Kompletna dobava.
S sprednjo površino iz rodija, z odvrtljivim ročajem, VEL. 0, PREMER
| OGLEDALO ZA GRLO F4 | 30 | kom
Kompletna dobava.
S sprednjo površino iz rodija, z odvrtljivim ročajem, VEL. 2
| OGLEDALO ZA GRLO F5 | 30 | kom
Kompletna dobava.
S sprednjo površino iz rodija, z odvrtljivim ročajem, VEL. 3
| OGLEDALO ZA GRLO F6 | 20 | kom
Kompletna dobava.
S sprednjo površino iz rodija, z odvrtljivim ročajem, VEL. 4
| BARANY ROPOTULJA | 1 | kom
Kompletna dobava.
x
| GLASBENE VILICE | 1 | kom
Kompletna dobava.
C-128, z utežmi
| NASTAVEK | 2 | kom
Kompletna dobava.
NASTAVEK ZA BAL. , kovinski, 18mm
| NASTAVEK | 2 | kom
Kompletna dobava.
NASTAVEK ZA BAL.,kovinski, 20mm
| NASTAVEK | 2 | kom
Kompletna dobava.
NASTAVEK ZA BAL., kovinski, 22 mm
| PEAN UKRIVLJEN MOSKQUIT | 6 | kom
Kompletna dobava.
HALSTEAD Mosquito, ukrivljen, dolžine 12.5 cm
| PEAN UKRIVLJEN | 4 | kom
Kompletna dobava.
KELLY, ukrivljen, dolžine 14 cm
| PEAN UKRIVLJEN ZA DILAT | 4 | kom
Kompletna dobava.
fin, PROVIDENCE, ukrivljen, dolžine 14 cm
| ANATOMSKA PINCETA-ŠIVI | 6 | kom
Kompletna dobava.
srednje širine, dolžine 13 cm
| ŠKARJE FINE ZA ŠIVE | 6 | kom
Kompletna dobava.
SPENCER, dolžine 9m cm
| ŠKARJE INŠT. | 10 | kom
Kompletna dobava.
ostre/tope, dolžine 13 cm
| ŠKARJE PREPARIRNE | 4 | kom
Kompletna dobava.
METZENBAUM, robustnem ukrivljene, iz tungsten karbida,dolžine 18 cm
| PINCETA ANATOMSKA | 12 | kom
Kompletna dobava.
srednje širine, dolžine 16 cm
| NOSNI ZA ASPIRATOR | 3 | kom
Kompletna dobava.
Kanila, sukcijska,Fergusson, izolirana, s sukcijskim stikalom in mandrenom,priklop 6,0-9,0 mm, diameter 4,0 mm, 180 mm
| NOSNI ZA ASPIRATOR | 3 | kom
Kompletna dobava.
Kanila, sukcijska, Frazier, s sukcijskim stikalom in mandrenom, priklop 6,0-9,0 mm, diameter 3,0 mm, 180 mm
| NOSNI ZA ASPIRATOR | 3 | kom
Kompletna dobava.
Kanila, sukcijska, Frazier, s sukcijskim stikalom in mandrenom, priklop 6,0-9,0 mm, diameter 5,0 mm, 180 mm
| NOSNI ZA ASPIRATOR | 6 | kom
Kompletna dobava.
Kanila, sukcijska, Barron, s sukcijskim stikalom in mandrenom, priklop/oliva 8,0 mm, diameter 2,0 mm, 160 mm
| ASPIRATOR ZA SIN | 4 | kom
Kompletna dobava.
EICKEN, LUER-lock, dolgo ukrivljen, zunanjega premera 3 mm, dolžine 12.5 cm
| PRIJEMALKA ZA DILAT. | 4 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN, nosna, standardne dimenzije, delovne dolžine 11cm
| PRIJEMALKA ZA TONZILE | 4 | kom
Kompletna dobava.
PRIJEMALKA BLOHMKE, dolžine 20 cm
| UŠESNA MIKRO PRIJ.1 | 8 | kom
Kompletna dobava.
UŠESNA MIKRO PRIJEMALKA HARTMANN,nazobčana, DEL. DOLŽ. 8 cm, 1x4.5 mm
| UŠESNA MIKRO PRIJ.2 | 8 | kom
Kompletna dobava.
STRÜMPEL ušesna prijemalka, delovne dolžine 8 cm
| PRIJEM. ZA SIN. BLAKESLEY | 4 | kom
Kompletna dobava.
BLAKESLEY nosna prijemalka, ravna, velikost 2, del.dolžine 11cm
| PRIJEM. HARTMAN | 2 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN prijemalka za rezanje, okrogla, velikost 3, del. dolžine 11 cm
| SONDE SET BOW | 8 | kom
Kompletna dobava.
Sonda BOWMAN, ravna, 130 mm, premera 0.70/0.80 mm, dvostranska, Fig.00/0
| SONDE SET BOW | 8 | kom
Kompletna dobava.
Sonda BOWMAN, ravna, 130 mm, premera 0.90/1.10 mm, dvostranska, Fig.1, Fig.2
| DILATATOR TRAHEOST. | 3 | kom
Kompletna dobava.
BRUNINGS LIFE-SAVING cevka, zunanjega premera 5 mm, dolžine 20 cm
| DILATATOR TRAHEOST. | 3 | kom
Kompletna dobava.
BRUNINGS LIFE-SAVING cevka, zunanjega premera 7 mm, dolžine 20 cm
| DILATATOR TRAHEOST. | 3 | kom
Kompletna dobava.
BRUNINGS LIFE-SAVING cevka, zunanjega premera 9 mm, dolžine 20 cm
| NAGLAV. SVETIL. | 6 | kom
Kompletna dobava.
x
| KONTEJNER POLOVIČNI kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 | 3 | kom
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/2, dimenzije
| MREŽA ZA INŠT. | 3 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente,1/2, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 243x253x64 mm
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/2, moder, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 298x281x36 mm
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/2, zlat, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 298x281x36 mm
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/2, rdeč, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 298x281x36 mm
| Oznake | 4 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
H6.18 | Operativni direktoskop v sestavi, kot sledi v nadaljevanju: | 1 | kpl | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| OPERATIVNI DIREKTOSKOP | 1 | kom
Kompletna dobava.
HINNI, z desno in levo stranskim krilom, dolžine 15 cm, uporaben s sukcijsko cevjo za evakuiranje dima
| OPERATIVNI DIREKTOSKOP | 1 | kom
Kompletna dobava.
HINNI, z desno in levo stranskim krilom, dolžine 11 cm, uporaben s sukcijsko cevjo za evakuiranje dima
| ŽARNICA | 3 | kom
Kompletna dobava.
Nosilec svetlobe za op.laringoskop HINNI
H6.21 | Mreža uho | 1 | kpl | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| POSODICA | 3 | kom
Kompletna dobava.
300 cm3, premera 95 mm, višine 65 mm
| PRIJ. UMIVANJE | 1 | kom
Kompletna dobava.
Prijemalka, Gross, kriva, brez zaklepa, 200 mm
| NOSNI SPEKUL | 1 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN, odrasli, dolžine 13 cm
| PINCETA | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pinceta ALLIS, s finimi zobci, dolžine 20 cm
| UŠESNA PINCETA | 1 | kom
Kompletna dobava.
TRÖLTSCH, nazobčana, standardni model, delovne dolžine 7.5 cm
| RAZP. PLESTER | 1 | kom
Kompletna dobava.
Razpatorij PLESTER, širine 8 mm, dolžine 18 cm
| RAZP. LEMPERT | 1 | kom
Kompletna dobava.
Razpatorij LEMPERT, širine 3 mm, dolžine 19 cm
| ŠKARJE | 1 | kom
Kompletna dobava.
ukrivljene, ostre/tope, dolžine 12 cm
| ŠKARJE INŠT. | 2 | kom
Kompletna dobava.
ostre/tope, dolžine 13 cm
| ŠKARJE | 1 | kom
Kompletna dobava.
ukrivljene, ostre/tope, dolžine 14.5 cm
| RETRAKTOR | 1 | kom
Kompletna dobava.
WEITLANER, 3x4 zobci, ostri, dolžine 13 cm
| RETRAKT. PLES. | 1 | kom
Kompletna dobava.
PLESTER, z 2 zobcema na desni in s polnim rezilom na levi, dolžine 11 cm
| RETRAKT. PLES. | 1 | kom
Kompletna dobava.
PLESTER, z 2 zobcema na levi in s polnim rezilom na desni, dolžine 11 cm
| PEAN | 1 | kom
Kompletna dobava.
ROCHESTER, raven, dolžine 14 cm
| PEAN MOS. | 4 | kom
Kompletna dobava.
HALSTEAD Mosquito, raven, dolžine 12.5 cm
| ŠKARJE ŠIVI | 1 | kom
Kompletna dobava.
Škarje za šive, nazobčane, dolžine 10 cm
| UŠESNI LIVI HARTMAN | 2 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN, zunanjega premera 5 mm, dolžine 3.6 cm
| UŠESNI LIVI HARTMAN | 2 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN, zunanjega premera 6 mm, dolžine 3.6 cm
| UŠESNI LIVI HARTMAN | 2 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN, zunanjega premera 7.5 mm, dolžine 3.6 cm
| PINCETA AN. | 2 | kom
Kompletna dobava.
ADSON mikro, premera 0.8 mm, dolžine 12 cm
| PINCETA KIR. | 2 | kom
Kompletna dobava.
pinceta kirur. Ravna, 160 mm, srednja1x2 zobca
| FRER (razpa) | 1 | kom
Kompletna dobava.
FREER-YASARGIL, dvostranski, dolžine 18.5 cm
| ŠIVALNIK | 2 | kom
Kompletna dobava.
iz tungsten karbida, z zlatim ročajem, dolžine 13 cm
| UŠES MIK PRIJ | 3 | kom
Kompletna dobava.
UŠESNA MIKRO PRIJEMALKA HARTMANN,nazobčana, DEL. DOLŽ. 8 cm, 1x4.5 mm
| UŠES MIK PRIJ | 2 | kom
Kompletna dobava.
FISCH, ekstra fine, nazobčane, 1x4.5 mm, delovne dolžine 8 cm
| UŠES MIK PRIJ | 1 | kom
Kompletna dobava.
HARTMANN, nazobčane, delovne dolžine 8 cm
| UŠES MIK PRIJ | 1 | kom
Kompletna dobava.
WULSTEIN, ekstra fine, z ovalnimi čeljustmi, 0.9 mm, delovne dolžine 8 cm
| UŠES MIK PRIJ | 2 | kom
Kompletna dobava.
ekstra fine, nazobčane, ukrivljene v levo, delovne dolžine 8 cm
| UŠES MIK PRIJ | 2 | kom
Kompletna dobava.
ekstra fine, nazobčane, ukrivljene v desno, delovne dolžine 8 cm
| UŠES MIK PRIJ | 3 | kom
Kompletna dobava.
ekstra fine, nazobčane, ukrivljene navzgor, delovne dolžine 8 cm
| INŠT. ZANKA | 2 | kom
Kompletna dobava.
Ušesna zanka, brez okrogle konice, vel.1, dolžine 15.5 cm
| OTIKA HOPKINS 0° | 4 | kom
Kompletna dobava.
HOPKINS II optika,s povečanim pogledom,0° premera 3 mm, dolžine 14 cm; omogoča naj sterilizacijo s paro
| OTIKA HOPKINS 30° | 2 | kom
Kompletna dobava.
HOPKINS II optika,s povečanim pogledom,30° premera 3 mm, dolžine 14 cm; omogoča naj sterilizacijo s paro
| STERILIZACIJSKE KASETE ZA OPTIKE | 6 | kom
Kompletna dobava.
Plastična sterilizacijska kaseta, primerna za avtoklav, plazma in plinsko sterilizacijo, perforirana, s pokrovom; zunanje dimenzije (dxšxv): 321 x 90 x 45 mm
| PRIJ.MIKRO | 3 | kom
Kompletna dobava.
Ušesna prijemalka-klešče,HOUSE-DIETER ščipanje navzgor, delovne dolžine 8 cm
| INŠT. ZA ŽICO | 1 | kom
Kompletna dobava.
McGEE, prijemalke, ravne, delovne dolžine 8 cm
| ASPIRATOR | 3 | kom
Kompletna dobava.
pod kotom, LEUR-lock, zunanjega premera 0.7 mm, delovne dolžine 6 cm
| ASPIRATOR | 2 | kom
Kompletna dobava.
pod kotom, LEUR-lock, zunanjega premera 1 mm, delovne dolžine 6 cm
| ASPIRATOR | 3 | kom
Kompletna dobava.
PLESTER, z držalom, LUER, 7 Fr.,dolžine 20 cm
| ASPIRATOR | 3 | kom
Kompletna dobava.
PLESTER, z držalom, LUER, 9 Fr.,dolžine 20 cm
| ASPIRATOR | 3 | kom
Kompletna dobava.
PLESTER, z držalom, LUER, 9 Fr.,dolžine 20 cm
| ASPIRATOR | 2 | kom
Kompletna dobava.
PLESTER, z držalom, LUER, 9 Fr.,dolžine 20 cm
| ASPIRATOR | 3 | kom
Kompletna dobava.
PLESTER, z držalom, LUER, 9 Fr.,dolžine 20 cm
| ASPIRAT DVOCEV | 4 | kom
Kompletna dobava.
FISCH, za sukcijo in irigacijo, cilindrični, sukcijska cevka zunanjega premera 3 mm, irigacijska cevka zunanjega premera 2 mm, delovne dolžine 9.5 cm
| ASPIRAT DVOCEV | 4 | kom
Kompletna dobava.
FISCH, za sukcijo in irigacijo, cilindrični, sukcijska cevka zunanjega premera 2.5 mm, irigacijska cevka zunanjega premera 2 mm, delovne dolžine 9.5 cm
| ASPIRAT DVOCEV | 4 | kom
Kompletna dobava.
FISCH, za sukcijo in irigacijo, cilindrični, sukcijska cevka zunanjega premera 1.5 mm, irigacijska cevka zunanjega premera 1.5 mm, delovne dolžine 9.5 cm
| ASPIRAT DVOCEV | 4 | kom
Kompletna dobava.
FISCH, za sukcijo in irigacijo, cilindrični, sukcijska cevka zunanjega premera 1 mm, irigacijska cevka zunanjega premera 1 mm, delovne dolžine 9.5 cm
| UŠESNE MIK ŠKAR | 4 | kom
Kompletna dobava.
BELLUCCI, fine, standardni model, delovne dolžine 8 cm
| UŠESNE MIK ŠKAR | 3 | kom
Kompletna dobava.
WULLSTEIN, fine, ukrivljene v levo, delovne dolžine 9 cm
| UŠESNE MIK ŠKAR | 3 | kom
Kompletna dobava.
WULLSTEIN, fine, ukrivljene v desno, delovne dolžine 9 cm
| UŠESNE MIK ŠKAR | 3 | kom
Kompletna dobava.
FISCH-BELLUCCI, ekstra fine, dolžina rezalnega dela 7 mm, delovne dolžine 8cm
| UŠESNE MIK ŠKAR | 3 | kom
Kompletna dobava.
BELLUCCI, fine,standardni model, delovne dolžine 8 cm
| PRIJEMALKA | 4 | kom
Kompletna dobava.
Ušesna prijemalka, dolžine 10 cm
| PRIJEMALKA NAVZ | 4 | kom
Kompletna dobava.
Prijemalke, mikro ušesne, upognjene 45 stopinj navzdol, velikost čeljusti 0,8x3,5 mm, delovna dolžina 80,0 mm
| IGLA | 3 | kom
Kompletna dobava.
s kroglico na koncu, ukrivljena za 45°,vel.3, dolžine 15.5 cm
| IGLA | 3 | kom
Kompletna dobava.
Ušesna kireta BUCK, ostra, vel.00, dolžine 14.5 cm
| IGLA | 3 | kom
Kompletna dobava.
Ušesna kireta BUCK, ostra, vel. 0, dolžine 14.5 cm
| IGLA | 3 | kom
Kompletna dobava.
PLESTER, retrospektivna, za bobnič, 2 mm, dolžine 15.5 cm
| IGLA | 3 | kom
Kompletna dobava.
Mikro raspatorij, FISCH, enojno ukrivljen v desno, dolžine 16 cm
| IGLA | 3 | kom
Kompletna dobava.
Mikro raspatorij, FISCH, enojno ukrivljen v levo, dolžine 16 cm
| IGLA | 3 | kom
Kompletna dobava.
WULLSTEIN, močno dolgo ukrivljena, dolžine 16.5 cm
| IGLA | 3 | kom
Kompletna dobava.
WULLSTEIN, srednje ukrivljena, dolžine 16.5 cm
| IGLA | 3 | kom
Kompletna dobava.
WULLSTEIN, rahlo ukrivljena, dolžine 16.5 cm
| IGLA | 3 | kom
Kompletna dobava.
WULLSTEIN, ravna, dolžine 16.5 cm
| IGLA | 3 | kom
Kompletna dobava.
HEERMANN, retrospektivna, 45°, 0.5 mm, dolžine 16 cm
| IGLA - NOŽ | 3 | kom
Kompletna dobava.
KLEY, dolžine 16 cm
| IGLA | 3 | kom
Kompletna dobava.
Igla s kavljem, 0.2 mm, dolžine 16 cm
| IGLA | 3 | kom
Kompletna dobava.
Igla s kavljem, PLESTER, 0.6 mm, dolžine 16 cm
| IGLA - PERFORATOR | 3 | kom
Kompletna dobava.
Perforator FISCH, premera 0.3 mm, dolžine 16 cm
| IGLA - NOŽ | 3 | kom
Kompletna dobava.
Nož PLESTER, okrogle oblike, vertikalen, standardne vel. 3.5x2.5 mm, dolžine 16 cm
| IGLA - NOŽ | 3 | kom
Kompletna dobava.
Nož, okrogle oblike, 45°, premera 2mm, dolžine 16 cm
| IGLA - SRPASTI NOŽ | 3 | kom
Kompletna dobava.
Srpasti nož, PLESTER, z dvojnim robom, standardni model, rahlo ukrivljen, dolžine 16 cm
| DRŽALO | 2 | kom
Kompletna dobava.
Roka, fiksacijska, Yasargil, mobilna v vseh smereh
| NOŽ POD KOT 90 | 4 | kom
Kompletna dobava.
Nož, okrogle oblike, 90°, premera 2mm, dolžine 16 cm
| DESEK. | 3 | kom
Kompletna dobava.
Nož, okrogle oblike, 45°, premera 2mm, dolžine 16 cm
| DESEK. | 2 | kom
Kompletna dobava.
Nož, okrogle oblike, 45°, premera 2.5 mm, dolžine 16 cm
| DESEK. | 2 | kom
Kompletna dobava.
Nož, okrogle oblike, 45°, premera 3 mm, dolžine 16 cm
| MERILNI INŠTRUMENT | 4 | kom
Kompletna dobava.
raven, z markerji na 3.5, 4 in 4.5 mm, dolžine 17 cm
| PRIJEMALKA | 4 | kom
Kompletna dobava.
Ušesne prijemalke, ravne, gladke, 4 mm, delovne dolžine 8 cm
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 (uho) | 1 | kom
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
| MREŽA | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente,1/2, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 243x253x64 mm
| MREŽA | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 1/1 dolg, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 540x253x64 mm
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/1, zlat, dva vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 588x281x36 mm
| Silikonska podloga | 1 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 1/1dolge, perforirana, dimenzije 517x242 mm
| KOŠARICA ZA MIKRO PRIJ. | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, s pokrovom, nerjavno jeklo, tri vpenjališča za inštrumente iz silikona, dimenzije 273x176x41 mm
| KOŠARICA ZA SVEDRE | 8 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za male predmete s pokrovom, zunanja dimenzija 85 x 44 x 25, notranja dimenzija 80 x 39 x 18
| OZNAKE | 4 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
H6.22 | Sistem za diagnostično in terapevtsko sialoendoskopijo | 1 | kpl | 0 | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| "ALL-IN-ONE" TERAPEVTSKI SIALENDOSKOP- SET, PREMERA 1.6MM, SEMI-FLEKSIBILEN | 1 | kom
Kompletna dobava.
premera 1.6mm, delovne dolžine 10cm, semi fleksibilen, avtoklaviren, z vgrajenim lečnim sistemom,
z delovnim kanalom 0.8 mm,
s kanalom za irigacijo premera 0.25 mm,
celotne dolžine 140 cm,
omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu,
z okularjem za priklop na endoskopsko kamero,
z zaščito delovnega dela
V setu s sterilizacijsko kaseto kaseto
| STERILIZACIJSKA KASETA | 1 | kom
Kompletna dobava.
žična kaseta za sterilizacijo in hranjenje sialendoskopa, perforirana,
z nastavkom za irigacijo,
zunanje dimenzije: 275 x 175 x 37mm
| SVETLOBNI KABEL | 1 | kom
Kompletna dobava.
fiber optični kabel, namenjen priklopu sialendoskopa, premera 2.5 mm, dolžine 230cm ; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| KONIČNI DILATATOR | 1 | kom
Kompletna dobava.
dilatator za izvodilo žlez slinavk, dolžine 14 cm
| KONIČNI DILATATOR | 1 | kom
Kompletna dobava.
dilatator za izvodilo žlez slinavk, močno ošiljen
| SONDE ZA IZVODILO ŽLEZ SLINAVK, v setu s sterilizacijsko kaseto | 4 | kom
Kompletna dobava.
Sonda velikost št. 0000
| SONDE ZA IZVODILO ŽLEZ SLINAVK, v setu s sterilizacijsko kaseto | 4 | kom
Kompletna dobava.
Sonda velikost št. 000
| SONDE ZA IZVODILO ŽLEZ SLINAVK, v setu s sterilizacijsko kaseto | 4 | kom
Kompletna dobava.
Sonda velikost št. 00
| SONDE ZA IZVODILO ŽLEZ SLINAVK, v setu s sterilizacijsko kaseto | 4 | kom
Kompletna dobava.
Sonda velikost št. 0
| SONDE ZA IZVODILO ŽLEZ SLINAVK, v setu s sterilizacijsko kaseto | 4 | kom
Kompletna dobava.
Sonda velikost št. 1
| SONDE ZA IZVODILO ŽLEZ SLINAVK, v setu s sterilizacijsko kaseto | 4 | kom
Kompletna dobava.
Sonda velikost št. 2
| SONDE ZA IZVODILO ŽLEZ SLINAVK, v setu s sterilizacijsko kaseto | 4 | kom
Kompletna dobava.
Sonda velikost št. 3
| SONDE ZA IZVODILO ŽLEZ SLINAVK, v setu s sterilizacijsko kaseto | 4 | kom
Kompletna dobava.
Sonda velikost št. 4
| SONDE ZA IZVODILO ŽLEZ SLINAVK, v setu s sterilizacijsko kaseto | 4 | kom
Kompletna dobava.
Sonda velikost št. 5
| SONDE ZA IZVODILO ŽLEZ SLINAVK, v setu s sterilizacijsko kaseto | 4 | kom
Kompletna dobava.
Sonda velikost št. 6
| STERILIZACIJSKA KASETA ZA SET SOND | 4 | kom
Kompletna dobava.
žična kaseta za sterilizacijo in hranjenje sond za izvodila žlez slinavk ter dilatatorja, perforirana, zunanje dimenzije: 178 x 135 x 37 mm
| KOŠARICA ZA LOVLJENJE KAMNOV | 1 | kom
Kompletna dobava.
premera 0.4 mm, 4-žična, sterilna, za enkratno uporabo
| KOŠARICA ZA LOVLJENJE KAMNOV | 1 | kom
Kompletna dobava.
premera 0.6mm, 4-žična, brez konice, z ročajem za fiksacijo na endoskop
| MIKRO SVEDER za kamne izvodil žlez slinavk | 1 | kom
Kompletna dobava.
premera 0.8 mm, za uporabo z zgoraj ponujenim sialendoskopom
| PRIJEMALKE ZA LOVLJENJE TUJKOV | 1 | kom
Kompletna dobava.
fleksibilne, čeljust z dvojnim delovanjem "double action jaws", premera 0.8 mm, delovne dolžine 30 cm, za uporabo z zgoraj ponujenim sialendoskopom
| BIOPSIJSKE PRIJEMALKE | 1 | kom
Kompletna dobava.
fleksibilne, čeljust z dvojnim delovanjem "double action jaws", premera 0.8 mm, delovne dolžine 30 cm, za uporabo z zgoraj ponujenim sialendoskopom
| VODILNA ŽICA | 1 | pak
Kompletna dobava.
premera 0.6 mm, za uporabo z zgoraj navedenim sialendoskopom, sterilne, za enkratno uporabo, pakirane v škatli po 10 kos
| "BOUGIE" | 1 | kom
Kompletna dobava.
premera 3.5 mm, za uporabo z zgoraj navedeno vodilno žico
| BALONSKI KATETER | 1 | pak
Kompletna dobava.
premera 0.75 mm, dolžine 42.5 cm, sterilen, za enkratno uporabo, za uporabo z zgoraj navedenim sialendoskopom, pakiran v škatli po 10 kos
| ŠČETKE ZA ČIŠČENJE delovnega kanala | 1 | pak
Kompletna dobava.
fleksibilne, za delovni kanal premera 0.6 - 0.8 mm, dolžine 40 cm, za enkratno uporabo, pakirane v škatli po 10 kos
SET OSNOVNIH INŠTRUMENTOV ZA SIALENDOSKOPIJO
| ANATOMSKA PINCETA, POD KOTOM | 1 | kom
Kompletna dobava.
dolžine 15 cm
| KIRURŠKA PINCETA, POD KOTOM | 1 | kom
Kompletna dobava.
1x2 zoba, dolžine 15 cm
| KOTNE PAPILOTOMIJSKE ŠKARJE, ZA IZVODILA ŽLEZ SLINAVK | 1 | kom
Kompletna dobava.
z okroglasto konico, dolžine 14 cm
| STERILIZACIJSKA KASETA ZA SET OSNOVNIH INŠTRUMENTOV | 1 | kom
Kompletna dobava.
žična kaseta za sterilizacijo in hranjenje inštrumentov, zunanje dimenzije: 275 x 175 x 36 mm
| MODULARNI SIALENDOSKOP ZA DIAGNOSTIKO IN TERAPIJO - SET, PREMERA 0.75MM, SEMI-RIGIDEN | 1 | kom
Kompletna dobava.
endoskop 0°, premera 0.75mm, delovne dolžine 16cm, semirigiden, z vgrajenim lečnim sistemom,
dolžine 145 cm,
z okularjem za priklop na endoskopsko kamero in priključkom za svetlobo,
z LUER-lock adapterjem,
omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu,
z zaščito delovnega dela
V setu s sterilizacijsko kaseto
| STERILIZACIJSKA KASETA | 1 | kom
Kompletna dobava.
žična kaseta za sterilizacijo in hranjenje 0° sialendoskopa in inštrumentov, perforirana,
zunanje dimenzije: 373 x 178 x 35 mm
| SVETLOBNI KABEL | 1 | kom
Kompletna dobava.
fiber optični kabel, namenjen priklopu sialendoskopa, premera 2.5 mm, dolžine 230 cm; omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu
| DIAGNOSTIČNA SRAJČKA | 1 | kom
Kompletna dobava.
premera 1.1 mm, delovne dolžine 16 cm, s topim obturatorjem,
z lateralnim LUER-lock adapterjem za irigacijo,
za uporabo z zgoraj navedenim sialendoskopom
| DELOVNA - TERAPEVTSKA SRAJČKA | 1 | kom
Kompletna dobava.
ovalna, premera 1.1 mm in 1.3 mm, delovne dolžine 16 cm,
kanal endoskopa premera 0.9 mm, delovni kanal premera 1.15 mm,
z 2 obturatorjema,
z lateralnim LUER-lock adapterjem za irigacijo,
za uporabo z zgoraj navedenim sialendoskopom
| KOŠARICA ZA LOVLJENJE KAMNOV | 1 | kom
Kompletna dobava.
premera 0.6 mm, 3-žična, sterilna, za enkratno uporabo
| KOŠARICA ZA LOVLJENJE KAMNOV | 1 | kom
Kompletna dobava.
premera 0.6 mm, 6-žična, sterilna, za enkratno uporabo
| VODILNA ŽICA | 1 | pak
Kompletna dobava.
premera 0.6 mm, za uporabo z zgoraj navedenim sialendoskopom, sterilne, za enkratno uporabo, pakirane v škatli po 10 kos
| BALONSKI KATETER | 1 | pak
Kompletna dobava.
premera 0.9 mm, celotne dolžine 42.5 cm, sterilen, za enkratno uporabo, za uporabo z zgoraj navedeno delovno srajčko, pakiran v škatli po 10 kos
| PRIJEMALKE ZA LOVLJENJE TUJKOV | 1 | kom
Kompletna dobava.
fleksibilne, čeljust z dvojnim delovanjem "double action jaws", premera 1 mm, delovne dolžine 19 cm, za uporabo z zgoraj navedeno delovno srajčko
| BIOPSIJSKE PRIJEMALKE | 1 | kom
Kompletna dobava.
fleksibilne, čeljust z dvojnim delovanjem "double action jaws", premera 1 mm, delovne dolžine 19 cm, za uporabo z zgoraj navedeno delovno srajčko
| ŠČETKE ZA ČIŠČENJE delovnega kanala | 1 | pak
Kompletna dobava.
fleksibilne, za delovni kanal premera 0.6 - 0.8 mm, dolžine 40 cm,
za enkratno uporabo, pakirane v škatli po 10 kos
H6.24 | MEDICINSKA OPREMA ZA SHRANJEVANJE OPREME
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 T+S | 8 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 3/4, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža | 8 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 3/4, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, s PTFE nogicami, dimenzije 406x253x56 mm
| Pokrov kontejnerja | 8 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 3/4, zlat, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 465x281x36 mm
| SILIKONSKA PODLOGA | 8 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 3/4, perforirana, dimenzije 394x242 mm
| Oznake | 32 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 - VRAT | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente,1/2, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 243x253x64 mm
| Mreža | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 1/1 dolg, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 540x253x64 mm
| Pokrov kontejnerja | 3 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/1, rdeč, dva vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 588x281x36 mm
| Oznake | 4 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 - RSN | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente,1/1 kratek, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic,dimenzije 485x253x64 mm
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/1, moder, dva vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 588x281x36 mm
| Oznake | 4 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 - VEG. ADEN | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 3/4, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža za inš | 5 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 3/4, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, s PTFE nogicami, dimenzije 406x253x56 mm
| Pokrov kontejnerja | 5 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 3/4, srebrn, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 465x281x36 mm
| Silikonska podloga | 5 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 3/4, perforirana, dimenzije 394x242 mm
| Oznake | 20 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 - Paracenteza | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 3/4, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža za inš | 6 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 3/4, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, s PTFE nogicami, dimenzije 406x253x56 mm
| Pokrov kontejnerja | 6 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 3/4, rdeč, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 465x281x36 mm
| Silikonska podloga | 6 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 3/4, perforirana, dimenzije 394x242 mm
| Oznake | 24 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 - osn4 | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente,1/1 kratek, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic,dimenzije 485x253x64 mm
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/1, rdeč, dva vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 588x281x36 mm
| Oznake | 4 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 - uho | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža | 2 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente,1/2, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 243x253x64 mm
| Mreža | 2 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 1/1 dolg, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 540x253x64 mm
| Pokrov kontejnerja | 2 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/1, zlat, dva vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 588x281x36 mm
| Oznake | 8 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| Silikonska podloga | 2 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 1/1dolge, perforirana, dimenzije 517x242 mm
| KOŠARICA ZA MIKRO PRIJ. | 2 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, s pokrovom, nerjavno jeklo, tri vpenjališča za inštrumente iz silikona, dimenzije 273x176x41 mm
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 - rep | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 3/4, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža | 2 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 3/4, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, s PTFE nogicami, dimenzije 406x253x56 mm
| Pokrov kontejnerja | 2 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 3/4, moder, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 465x281x36 mm
| Oznake | 8 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| Silikonska podloga | 2 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 3/4, perforirana, dimenzije 394x242 mm
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 - MLS OTROCI | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 1/1 dolg, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, s PTFE nogicami, dimenzije 540x253x56 mm
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/1, zelen, dva vpenjališča za filtre za 1000 ster. ciklusov oz. filtrov za enkratno uporabo, filtri niso priloženi, dimenzije 588x281x36 mm
| Oznake | 8 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| Silikonska podloga | 1 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 1/1dolge, perforirana, dimenzije 517x242 mm
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 - AESC. KRVAV. | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 3/4, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža | 3 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 3/4, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, s PTFE nogicami, dimenzije 406x253x56 mm
| Pokrov kontejnerja | 3 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 3/4, zelen, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 465x281x36 mm
| Oznake | 12 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| Silikonska podloga | 3 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 3/4, perforirana, dimenzije 394x242 mm
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 - AESC. INCIZIJ | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 3/4, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 3/4, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, s PTFE nogicami, dimenzije 406x253x56 mm
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 3/4, moder, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 465x281x36 mm
| Oznake | 4 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| Silikonska podloga | 1 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 3/4, perforirana, dimenzije 394x242 mm
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 - POLOVIČNI KOST. | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/2, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža | 2 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente,1/2, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 243x253x64 mm
| Pokrov kontejnerja | 2 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/2, moder, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 298x281x36 mm
| Oznake | 8 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 - AESC. UŠESNI TUJKI | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 3/4, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/2, srebrn, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, za zabojnik JK339, dimenzije 298x281x36 mm
| Oznake | 4 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| Silikonska podloga | 1 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 1/2, perforirana, dimenzije 248x237 mm
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 - AESC. TON. LOK | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 3/4, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža | 2 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 3/4, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, s PTFE nogicami, dimenzije 406x253x56 mm
| Pokrov kontejnerja | 2 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 3/4, moder, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 298x281x36 mm
| Oznake | 8 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| Silikonska podloga | 2 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 3/4, perforirana, dimenzije 394x242 mm
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 - AESC. POŠK. SEP. | 15 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/2, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža | 15 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente,1/2, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 243x253x64 mm
| Pokrov kontejnerja | 15 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/2, moder, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 298x281x36 mm
| Oznake | 60 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/2, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža | 5 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente,1/2, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 243x253x64 mm
| Pokrov kontejnerja | 5 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/2, moder, eno vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 298x281x36 mm
| Oznake | 20 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| KONTEJNER kompatibilen z odprtim regalom z izvlečnimi policami G1.OM24 | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava.
Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje filtrov, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov po EN 868-8, aneks H (v vsakodnevni uporabi v bolnišnicah) in se po potrebi lahko zamenjajo. Pokrov mora imeti možnost izbire različnih barv. Dno kontejnerja mora imeti oznake vsebine v slovenskem jeziku (do 13 znakov) z možnostjo izbire vsaj sedmih (7) barvnih odtenkov. Prav tako mora zabojnik imeti vpetje, kjer se lahko vpne samolepilna plomba, ki je hkrati tudi indikator poteka parne sterilizacije z možnostjo zapisa sarže, skadence in datuma.
Dno sterilizacijskega zabojnika, iz aluminija, 1/1, dimenzije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| Mreža | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente,1/2, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 243x253x64 mm
| Mreža | 1 | kom
Kompletna dobava.
Mreža za inštrumente, 1/1 dolg, nerjavno jeklo, perforacije dna/strani 4,0/2,0 mm, brez nogic, dimenzije 540x253x64 mm
| Pokrov kontejnerja | 1 | kom
Kompletna dobava.
Pokrov ster. zabojnika, 1/1, zelen, dva vpenjališča za filtre za 5000 ster. ciklusov, dimenzije 588x281x36 mm
| Oznake | 4 | kom
Kompletna dobava.
Oznake vsebine zabojnika, vijolične, do 13 znakov, z možnostjo v slovenskem jeziku, 4 kos na zabojnik
| Silikonska podloga | 1 | kom
Kompletna dobava.
Podloga, silikonska, za mreže 1/1dolge, perforirana, dimenzije 517x242 mm
INVESTICIJA
| SKUPAJ OPREMA: |  |  |  | 0