## REKAPITULACIJA
POPIS ZA OPREMO OPERACIJSKIH SOB
PONUDBENA REKAPITULACIJA
1. | OPREMA OP SOB | 0
2. | SKUPAJ | 0
3. | DDV 22% | 0
4. | SKUPAJ Z DDV | 0

## OPREMA OP SOB
|  | POPIS ZA OPREMO OPERACIJSKIH SOB |  | SKUPAJ | 0
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
OPERACIJSKA DVORANA 1 in 2
| opm-01 | Premična operacijska miza | 2 |  | 0
Univerzalna premična multifunkcionalna operacijska miza za simulacije izvajanj OP posegov na lutkah
> miza mora omogočati fleksibilno postavitev pacienta/lutke (običajni in obratni položaj)
> nosilnost mize do 450 kg (±5%)
> stabilno podnožje s 4 dvojnimi kolesi z zaklepanjem preko krmilne enote; podnožje s plastičnim pokrovom odpornim na udarce, lom in odporno na dezinfekcijska sredstva.
Upravljanje mize je omogočeno na vsaj tri načine: 1. preko električnega napajalnega kabla 2. preko dvojnih ločenih akumulatorjev 3. preko samostojnega hidravličnega sistema
> vsi motorji morajo imeti sistem mehkega zagona s stopenjskim pospeševanjem premikov.
> kovinski deli iz elektropoliranega nerjavečega jekla in visokokakovostmega aluminija
> miza opremljena z modularnimi nastavki za različne operativne posege opremljeni s sistemom za zaklepanje v določeni poziciji
Seznam modularnih nastavkov poleg osnovne plošče mize, ki so predmet ponudbe:
- 1x kratka hrbtna plošča - 1x dolga hrbtna plošča - 1x nastevek z ločenimi nožnimi ploščami - 1x nožna plošča (skupna) - 1x ginekološko-urološki izrez/odprtina na sedalnem delu plošče - 1x podložna plošča za glavo - 1 univerzalni adapter za dodajanje nastavkov
Seznam osnovne opreme in dodatkov, ki jo mora imeti OP miza:
- kontrolna enota s predprogramiranimi položaji mize in nadzorom stanja (žična ali Bluetooth povezava). Kontrolna enota naj bo opremljena z LCD ekranom s prikazom izbranih funkcij upravljanja in aktivacijo s premikom omenjene enote
- vsaj 8 spominskih položajev - krmilna enota naj bo opremljena z vizualnim opozorilom trka preko senzorjev in vibracijskim alarmom krmilne enote
> v primeru ne odziva na alarme trka, se operacijska miza avtomatsko ustavi > miza naj bo opremljena s senzorjem, ki zazna oviro pod operacijsko mizo med spuščanjem in mizo vstavi, ter prepreči poškodbe
- prikaz stanja baterije na dalinskem upravljalniku in na podstavku mize
- pomožna komandna plošča na stebru naj bo odstranljiva in omogoča poljubno mesto upravljanja
> podporne blazine debeline ca. 80 mm oblazinjene s za pacienta prijaznim blagom, ki omogoča standardne postopke čiščenja in sterilizacije po končanih posegih; jedro blazin iz mehke spominske pene (antidecubitus).
> blazine morajo zagotavljati odličen prenos obtežbe, stabilno pozicijo pacienta/lutke, zaščito pred dotikom pacienta s kovinskimi deli mize, enostavno mehansko in strojno čiščenje; mora zagotavljati elektroprevodnost po mednarodnem standardu IEC 60601-1; mora biti brez vsebnosti Latexa, kompatibilna z X žarki in skladna z EU direktivo MDR (EU) 2017/745
> pritrditev blazin s pomočjo samolepljivih gel blazinic, ki omogočajo enostavno čiščenje. Ježki in podobni pritrdilni elementi niso dovoljeni
> celotna plošča mize brez prečk/ovir, da je možno izvajati intraoperativno fluoroskopijo
> elektronski premik sredinske plošče za optimalni dostop s C roko
> ročna nastavitev nožnih plošč s plinskimi vzmetmi - simultano ali individualno elektronsko nadzorovanim varovalom proti nekontrolirani koliziji podpor.
> spodnja hrbtna podpora z izrezom za ginekološke posege (litonomija)
Opis premikov/rotacij posameznih plošč ali celotne mize (dopustna odstopanja (±5%); elektro pogon plošč in dvižnega stebra mora omogočati:
> nastavitev višine mize/plošče (brez blazin): 680 - 1.180 mm
> horizontalni premik osnovne plošče: 300 mm (min.)
> trendelenburg položaj: ±30° (min.)
> bočni nagib: 20° (min.)
> naklon spodnje hrbtne plošče: +70° do -40°
> naklon nožnih podpor (individualno ali sinhrono): +70° do -90°
> kot razširitve nožnih plošč: 120°
> naklon ledvenega dela (prelom na hrbtni plošči): DA
> naklon vzglavne plošče: 25°
> funkcija obratne uporabe premikov
> funkcija 0
> teža mize ca. 320 kg
Dimenzije brez dodatne opreme (dopustna odstopanja (±5%):
> dolžina s hrbtno podporo): 960 mm
> širina (brez stranskih vodil): 550 mm
> širina s stranskimi vodili: 610 mm
> višina (brez ležiščnih blazin): 680 - 1.180 mm
Pogon in krmiljenje:
> elektrohidravličen pogon plošč in dvižnega stebra
> polnilne baterije z avtonomijo delovanja min. 1 tedna
> elektronski nadzor stanja in delovanja baterije
> polnjenje baterij preko mrežne vtičnice 230 V; 50-60 Hz s polnilnim kablom
> varnostna klasa II, tip B po EN 60601-1
| ops-01 | Operacijska svetilka z nosilcem za monitor - stropna izvedba | 2 |  | 0
2x operacijska svetilka z nosilicem za monitor v stropni izvedbi s satelitom, v kvaliteti, kot npr. Simeon Medical Sim.LED 8000 ali enkovredno (glavna svetilka in satelit v enaki izvedbi!)
Svetilka (dopustna odstopanja (±5%):
> LED reflektorska tehnologija: 30 reflektorjev s 90 LED žarnicami najnovejše tehnologije Aktivno upravljanje senc z uporabo programsko nadzorovane ToF (Time-of-Flight) senzorske tehnologije Elektronska nastavitev polja 170-320 mm Zatemnitveni endoskopski način 3.000 – 48.000 Lux Večbarvna nastavitev s 5-imi stopnjami od 3.500 – 5.500K Visok indeks barvne reprodukcije CRI = 98 Nizka poraba energije (100 W) 60.000 ur življenjske dobe LED žarnic kamera v svetilki
> upravljanje s funkcijami preko taouch screen panela na svetilki: - 99 prednastavljenih nastavitev/uporabnika, - endo mode, - intenzivnost svetlobe, - nastavljanje polja, - barva svetlobe, - kontrola kamere
> Centralna svetilnost koncentriranega snopa najmanj: 160.000lx na razdalji 1m
> Stopenjska nastavitev osvetlitve (dimming range): najmanj od 2% do 100%,
> Horizontalna rotacija najmanj 360°
> Vertikalna nastavljivost najmanj 1.300mm
> Premer koncentriranega svetlobnega snopa na razdalji 1m: minimalno 170-320 mm
> Zvezna nastavitev barvne temperature najmanj v območju od 3.500K do 5.500K
> Upravljanje temprature barve - multicolor
> Vrednost barvnega indeksa Ra, > 98
> Povišanje temperature pri glavi kirurga naj bo [°C] <1 Povišanje temperature na operacijskem območju naj bo [°C] <10
> Globinska ostrina po SIST EN 60601-2-41 L1+ L2 (620% Ec) 2.100 mm
> Globinska ostrina po SIST EN 60601-2-41 L1+ L2 (60% Ec) ≥ 920 mm
> Življenjska doba vira svetlobe, najmanj 60.000 ur
> Funkcija Endo-light
> Sterilni ročaj 2x (1x za rezevo v času sterilizacije)
> material: antibakteriolško prašno barvan aluminij in varnostno steklo
> zaščita proti vodi in prahu IP54
> upravljanje z nastavitvami preko ročaja: intenzivnost, polje, barva svetlobe
> Upravljanje svetilk brez dotika gumba s senzorsko tehnologijo z uporabo programsko nadzorovane ToF (Time-of-Flight) senzorske tehnologije
Nosilec za monitorje (dopustna odstopanja (±5%):
> 1x vrtljiv dvosegmetni nosilec za LCD monitor skupne dolžine najmanj 1630mm, z vesa standardom 75/100.
> 1x nosilnost roke najmanj 18 kg
> Vertikalna nastavljivost najmanj 800 mm
> Horizontalna rotacija najmanj 310°
> Video kabelska povezava z stativov od LCD monitorja
> monitor ni predmet ponudbe!
Skladnost s standardi:
> SIST EN 60601-1
> CE - Uredba EU 2017/745 o medicinskih pripomočkih (classe II b) in Uredba (EU) 2020/561 o datumih začetka uporabe in stara Direktiva sveta 93/42/EGS
| ks-01 | Kirurški stativ - stropna izvedba | 2 |  | 0
Kirurški stativ v kvaliteti kot npr. Simeon Medical Sim.Carry Surgical ali enakovredno
> Dvojna roka za endoskopski stativ
> Horizotalna rotacija najmanj 330°
> Horizotalni radij: ( skupaj 1600mm ± 5%)
> Elektromagnetni ali pnevmatski zavorni sistem na dveh oseh za premikanje pozicije stativa
> Nosilnost najmanj 150 kg
> Korpus višine 1.500 - 1.800 mm (±5%), s paneli za priključke (medicinskih plinov, elektro vtičnice, šibki tok, računal.mrežo,…)
Komplet mora vsebovati:
Priključki:
> 6x šuko vtičnica 230V mrežno napajanje - standard bela
> 6x šuko vtičnica 230V agregatsko napajanje - standard rdeča
> 12x izenačitev potenciala
> 4x podatkovna vtičnica RJ45 cat.6a
> Medicinski plini: 1x Kz, 1x CO₂, 2x O₂, 1x Vac
Dodatna oprema:
> 1x stranski nosilec za nameščanje fleksibilnega endoskopa
> 1x stranski nosilec z odcejevalnikom
> 4x polica dimenzije 550 x 450 mm, s stranskimi šinami nosilnosti vsaj 50 kg
> 6 x polica dimenzije 600 mm x 500 mm (±10 %) s stranskimi šinami nosilnosti vsaj 80kg
> Ročka s tipkami za upravljanje zavornega sistema na stativu z led ponazoritvijo sprostitve posameznega segmenta
> Video kabelska povezava z stativov od LCD monitorja
> Kabelska povezava s stativom za scopeguide.
Skladnost s standardi:
- SIST EN 60601-1
- CE - Uredba EU 2017/745 o medicinskih pripomočkih (classe II b) in Uredba (EU) 2020/561 o datumih začetka uporabe
| as-01 | Anestezijski stativ z enojno ročico - stropna izvedba | 2 |  | 0
Anestezijski stativ z enojno ročico z motoriziranim vertikalnim pomikom
Splošne zahteve (dopustna odstopanja (±5%):
> horizontalna rotacija vsaj 357° v vseh zglobih
> horizontalni radij ca. 1.800 mm (1.000+750 mm)
> vertikalno območje pozicioniranja ca 400 mm +/- 20 mm s hitrostjo vsaj 20 mm/s
> Elektromagnetni zavorni sistem, ki je v stalnem stanju pripravljenosti med neuporabo
> nosilnost min. 325 kg
> korpus višine ca. 800 mm z možnostjo do 42 priključkov
> stativ naj bo opremljen z navigacijsko LED osvetlitvijo v strop
> mehko in tiho ustavljanje v vsaki poziciji (shock absorbtion)
> dizajn stativa mora omogočati enostavno čiščenje in razkuževanje (brez izpostavljenih vijakov) in hrambo napajalnih kablov v zato namenjenih režah na korpusu
> sistem za fiksacijo in dvig/spust anestezijskega aparata
> priložen morajo biti certifikati IEC 60601-1-2, MDR (EU) 2017/745:2021, EN ISO 11197
> dobava in montaža z vsemi potrebni pritrdilnimi in pomožnimi elementi vključno s kovinsko podkonstrukcijo v medstropovju. Jeklena podkonstrukcija v medstropovju mora biti očiščena do sijaja, 2x barvana z osnovno barvo in 2x z prekrivno barvo za kovino.
> stativ mora biti izdelan iz materialov skladnimi z ROHS in zaščiten z protimikrobnim premazom
> vsaj IP20 zaščita pred prahom in vodo
> zaščitna oprema za zaznavanje previsoke koncentracije kisika v stativu
Seznam priključkov:
> 12x šuko vtičnica 230V
> 12x vtičnica za izenačitev potenciala
> 6x LAN podatkovni priključek (RJ45)
> 2x O2 (medicinski O2)
> 2x Kz5 (komprimiran zrak 5 bar)
> 1x Kz 10 (komprimiran zrak 10 bar)
> 2x VAC (vakuum)
> 2x N2O
> odsesavanje medicinskih plinov
Dodatna oprema (dopustna odstopanja (±5%):
> 1x polica nosilnosti > 60kg s stranskimi tirnicami v dimenziji min. 550 x 500 mm.
> 1x polica nosilnosti > 60 kg s stranskimi tirnicami v dimenziji min. 550 x 500 mm
> 1x dvojna vrtljiva in nagibna roka s fiksacijo na šino v korpusu za LCD ekran dolžine 750 mm, nosilnost do vsaj 10 kg
| opm-01 | OP miza inštrumente (Mayo) | 4 |  | 0
> dvižna miza na elektroprevodnih kolesh iz nerjevačega jekla za inštrumente; dim. 700x500x900-1.350 mm
> gladka površina mizne ploskve z dvignjenimi robovi; vsi robovi v radiju za lažje čiščenje; rotacija mizne plošče 360° (stabilna v vseh pozicija pod max. obremenitvijo 30 kg); možnost fiksacije v vsakem položaju
> mizna ploskev snemljiva, dimenzije mize 700x500 mm
> podporni steber s hidravliko za dvig/spust mize; steber sloni na T podnožju s kolesi
> nastavljiva višina ploskve mize 90 - 135 cm, dvig/spust s hidravliko na nožni pogon
> 3 oz.4 dvojna elektroprevodna kolesa vrtljiva 360° (dve z zavoro); premer koles vsaj 75 mm; kolesa ne smejo puščati sledi na tlaku
> vsi deli mize morajo biti odporni na čistilna in razkuževalna sreddstva, ki se uporabljajo v OP sobah
> zagotovljen mora biti servis in rezervni deli
| opm-02 | OP miza za inštrumente | 4 |  | 0
> dvižna miza na elektroprevodnih kolesh iz nerjevačega jekla za inštrumente; dim. 600x400x870 mm
> gladka površina mizne ploskve z dvignjenimi robovi; vsi robovi v radiju za lažje čiščenje;
> 4 elektroprevodna kolesa vrtljiva 360° (dve z zavoro); premer koles vsaj 75 mm; kolesa ne smejo puščati sledi na tlaku
> vsi deli mize morajo biti odporni na čistilna in razkuževalna sreddstva, ki se uporabljajo v OP sobah
> zagotovljen mora biti servis in rezervni deli
| opst-01 | OP stoli | 6 |  | 0
> višinsko nastavljiv vrtljiv stol za OP sobe premera 500 mm
> višinsko nastavljiv vrtljiv stol 560-790 mm z okroglo nožno oporo, plinska vzmet z nožno sprotitveno ročico
> 5 krako podnožje s kolesi iz prašno barvanega aluminija v rabvi RAL 9007
> 5 dvojnih koles premera min. 50 mm z avtomatsko zavoro pod obremenitvijo
> vsi deli stolov morajo biti odporni na čistilna in razkuževalna sreddstva, ki se uporabljajo v OP sobah
> zagotovljen mora biti servis in rezervni deli
> sedalni del iz antistatične polyuretanske pene s površino odporno na čistila in razkužila
> maksimalna obremenitev 135 kg
| ku-01 | Korito za kirurško umivanje | 1 |  | 0
Korito za kirurško umivanje za 4 kirurge, dim. 2.950x900x1.200 mm
> izdelano iz nerjaveče pločevine v kvaliteti AISI 304
> montaža na steno
> vse površine gladke in enostavne za čiščenje, vsi robovi zaokroženi; zvari elektropolirani
> snemljiva maska korita za dostop do napeljav
> 4x avtomatska mešalna baterija z električnim napajanje 220/24 V
> termostatski ventil
> 4x dispenzer za milo in razkužilo
> posodice za umazane ščetke
> dispenzer za sterilne ščetke