OSNOVNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA SISTEM ZA DOLOČEVANJE MOSH/MOAH

- Sistem temelji na HPLC-GC/FID, ki je sklopljen z avtomatiziranim vzorčevalnikom in pripravljalcem vzorcev,

- sistem mora omogočati avtomatsko ločbo dveh frakcij MOSH in MOAH na HPLC koloni, ki je ogrevana,

- sistem mora omogočati avtomatsko odparevanje odvečnega topila iz frakcij MOSH in MOAH,

- sistem mora omogočati avtomatizirano in ročno injiciranje frakcij na GC-FID instrument, brez potrebe po posegu v instrument,

- sistem mora omogočati vzporedno avtomatizirano analizo dveh frakcij MOSH in MOAH na plinskem kromatografu (GC) z detektorjem FID (dvokanalno),

- sistem mora omogočati avtomatsko čiščenje frakcij z ALOX, kar omogoča znaten prihranek pri porabi topil,

- GC kolone in predkolone morajo biti v pečici postavljene vzporedno ter pravokotno na odprtino peči, kar omogoča menjavo posamezne kolone brez odstranitve vseh ostalih.

Zahteve za tekočinski kromatograf

- Sistem mora vsebovati eno binarno črpalko, ki služi za ločevanje MOSH/MOAH frakcij na HPLC koloni. Črpalka mora zagotavljati zanesljivo in ponovljivo (< 0.2 % RSD RT) mešanje mobilnih faz pri visokem tlaku (v celotnem območju od 0 % do 100 %), ki mora biti zagotovljeno z dvema črpalnima glavama, z mrtvim volumnom hidravličnih komponent ≤ 900 µL. Sistem mora aktivno kompenzirati kompresibilnosti uporabljene mobilne faze, tudi tekom spreminjanja sestave med gradientno elucijo. Vgrajena mora biti dodatna črpalka z možnostjo programiranja režima aktivnega odstranjevanja nehlapnih pufrov iz tesnil batov črpalke z izbranim topilom. Omogočati mora delo pri tlakih do vsaj 600 bar pri pretokih od vsaj 0,05 ml/min do 5 mL/min (± 1 %) pri ponovljivosti retencijskih časov ≤ 0.07 %. Zagotovljeno mora biti razplinjevanje vsaj štirih (4) mobilnih faz v internem volumnu ≤ 1,5 ml na posamezni kanal (vsaj 2 kanala).

- Sistem mora vsebovati eno kvarterno črpalko, ki služi za avtomatizirano čiščenje frakcij (ALOX). Črpalka mora zagotavljati zanesljivo in ponovljivo (< 0.2 % RSD RT) mešanje mobilnih faz pri nizkem tlaku (v celotnem območju od 0 % do 100 %), ki mora biti zagotovljeno z mešalnim ventilom in črpalno glavo, z mrtvim volumnom hidravličnih komponent ≤ 900 µL. Sistem mora aktivno kompenzirati kompresibilnost uporabljene mobilne faze. Vgrajena mora biti dodatna črpalka z možnostjo programiranja režima aktivnega odstranjevanja nehlapnih pufrov iz tesnil batov visokotlačne črpalke z izbranim topilom ter aktivni ventil za kontrolo dovajanja mešanice mobilne faze v visokotlačno črpalko. Omogočati mora delovanje pri tlakih do vsaj 400 bar pri pretokih od vsaj 0,05 ml/min do 5 mL/min (± 1 %) ob stabilnosti retencijskih časov (RT) ≤ 0.07 % oziroma pri tlakih do 200 bar pri pretokih od 5 ml/min do 10 ml/min. Zagotovljeno mora biti razplinjevanje vsaj štirih (4) mobilnih faz v internem volumnu ≤ 1,5 ml na posamezni kanal.

- Sistem mora vsebovati en UV detektor. Detektor mora omogočati zajemanje 1 ali 2 signalov v UV območju vsaj 190 nm – 600 nm ±1 nm pri ≥ 120 Hz za en oz. > 2 Hz za dva signala. Pot UV žarka skozi < 10 µL vzorca mora biti vsaj 6 mm. Inštrument mora zagotavljati delo pri kratkotrajnem šumu po ASTM < ±3 x 10–6 AU za en UV signal (pri okoli 230 nm) oziroma < ±1 x 10–5 AU za dva UV signala (pri okoli 230 nm in 250 nm) ter lezenju bazne linije (angl. drift) ≤ 1 x 10–4 AU/uro pri valovnih dolžinah pod 250 nm. HPLC sistem mora omogočati zajem UV-Vis spektra pri ustavljenem pretoku.

- Vsi posamezni deli HPLC instrumenta morajo imeti sistem za detekcijo puščanja (ang. leak detection) in omogočati delo v pH območju od pH 2,5 do pH 12.

Zahteve za plinski kromatograf:

Peč:

- Delovna temperatura od 4oC nad temperaturo okolice do 450 oC, opcija nižje temperature z hlajenjem kot npr. z CO2, N2,

- natančnost nastavitve temperature na 0,1 oC,

- hitrost dviga temperature 120oC/minute,

- programiranje vsaj 20 dvigov temperature,

- hitrost ohlajanja s 450  oC na 50oC (pri zunanji temperaturi 22 oC) ne več kot 4 minute,

- opcijsko vgrajen sistem za povratni tok nosilnega plina (spiranje težko hlapnih komponent vzorca iz kromatografske kolone v nasprotni smeri pretoka plina med analizo,

- omogoča postavitev GC kolon vzporedno ter pravokotno na odprtino peči.

Elektronska kontrola tlakov/pretokov:

- Avtomatska kompenzacija sprememb zunanje temperature in tlaka,

- nastavitev tlaka na 0,001 psi natančno,

- nastavitve možne za različne nosilne pline (vodik, helij, dušik),

- možnost dela pri konstantnem tlaku ali pretoku.

FID detektor (Flame Ionization Detector) 2x

- Delovna temperatura vsaj 450 oC,

- linearno dinamično območje vsaj do 107,

- občutljivost (za tridekan) boljša kot 1,2 pg C/s,

- hitrost zajemanja signala do 1000 Hz,

- zaznava ugašenega plamena in ponovni vžig.

Zahteve za računalniško opremo:

- Programska oprema za nadgradnjo obsotoječe programske opreme v najnovejšo verzijo,

- programska oprema za zagotavljanje ponovljivih zadrževalnih časov ločenih komponent ob krajšanju kromatografske kolone, menjavi kromatografske kolone z novo, prenos kromatografske metode na drugi instrument ali tip detektorja,

- sistem mora omogočati nadzor avtomatskega vzorčevalnika, HPLC in GC sistema z eno programsko opremo,

- programska oprema mora omogočati odštevanje referenčnega vzorca od aktualnih vrednosti vzorca,

- programska oprema za analizo podatkov omogoča učinkovito in ponovljivo avtomatizirano integracijo in reintegracijo serij nerazrešenih kompleksnih mešanic (UCM), vključno z posameznimi c-frakcijami.

Ostale zahteve za ponudnika:

- Ponudnik mora poskrbeti za prevoz, vnos v objekt, priklop,

- ponudnik mora poskrbeti za instalacijo in kvalifikacijo instalacije - vestno, strokovno, kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter pravili stroke in v skladu z zahtevami naročnika,

- ponujeni sistem mora vključevati ves material za uspešen začetek analiz, torej GC kolone in predkolone, LC kolone, ALOX kolone, viale, pasti za pline, siringe in ostalo potrebno za nemoteno delo z instrumentom,

- ponudnik ima lokalno na voljo s strani proizvajalca izobražena in certificirana vsaj dva servisna inženirja za ponujeni tip/model instrumenta (instalacija, validacija, servis),

- napredno izobraževanje naročnika za delo z opremo, dostavljeno in instalirano na lokaciji naročnika. Izobraževanje mora biti za vsaj 5 ljudi v trajanju najmanj tri delovne dni. Zajemati mora pomoč pri razvoju metode za določevanje MOSH/ MOAH v oljčnem olju, teoretični in praktični del priprave vzorcev za analizo, delo s programsko opremo in obdelava rezultatov vključno z interpretacijo,

- ponujeni sistem omogoča kasnejšo nadgradnjo, ki omogoča popolnoma avtomatizirano pripravo vzorcev vključno z epoksidacijo in saponifikacijo vzorcev,

- ponudnik mora predložiti informacijo o instalirani bazi (znotraj EU) vsaj za 5 instrumentov, ki se uporabljajo za MOSH/MOAH analizo oljčnih olj in so bili instalirani v zadnjih dveh letih.

- garancija vsaj 12 mesecev od primopredaje instrumenta. Pogoj za primopredajo je uspešna inštalacija, opravljeno izobraževanje uporabnikov in postavitev metode,

- primopredaja instrumenta mora biti opravljena najkasneje do 31. 10. 2025.