TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Predmet naročila/opis predmeta naročila: Implantati za kirurgijo spinalnih deformacij

- Sklop 41: Spinalni implantati tip 6

- STROKOVNE ZAHTEVE

Sklop 41: Spinalni implantati tip 6

1. MEDVRETENČNE STABILIZACIJSKE KOŠARICE ZA ANTERIORNI PRISTOP NA LEDVENO HRBTENICO

Medvretenčna košarica, namenjena za vstavitev po metodi sprednjega pristopa – ALIF. Košarica se lahko uporabi kot samostoječa, oziroma v kombinaciji s posteriorno fiksacijo. Samostoječa košarica se naj fiksira z minimalno 3 vijaki. Na voljo naj bodo vijaki različnih debelin in dolžin. Vijaki naj bodo tako fiksni kot variabilni. Za čim boljše prilagajanje anatomiji  pacientov mora biti košarica na voljo v 3 različnih velikostih (ploščina) in v več različnih višinah. Omogočati mora najmanj 4 različne opcije lordoze vključno s 30 stopinjsko verzijo. Material iz katerega naj bo kletka sestavljena naj bo iz titana ali 3D poroznega titana.

Sistem se mora uporabljati v Eurospine center of excellence.

Sistem mora vsebovati retraktor za anteriorni pristop in pripadajoč inštrumentarij.

2. MEDVRETENČNE STABILIZACIJSKE KOŠARICE ZA LATERALNI PRISTOP NA LEDVENO HRBTENICO

Medvretenčna košarica, namenjena za vstavitev po metodi sprednjega pristopa – XLIF. Košarica se lahko vstavi samostojno ali v kombinaciji s ploščo in vijaki. Za čim boljše prilagajanje anatomiji  pacientov mora biti košarica na voljo v več velikostih, omogočati mora izbiro med ravno površino in lordozo. Material iz katerega naj bo kletka sestavljena naj bo iz 3D poroznega titana. V ceno košarice mora biti všteta brezplačna uporaba neuromonitoringa s potrošnim materialom

Sistem se mora uporabljati v Eurospine center of excellence.

Sistem mora vsebovati retraktor za lateralni pristop in pripadajoč inštrumentarij.

- SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE

- Ponudnik mora za vsak ponujeni izdelek navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

- Ponudnik mora priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je nedvoumno razvidna kataloška številka izdelka z nazivom in pripadajočim opisom za vse ponujene izdelke.

- Priložiti CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke.

- Priložiti seznam UDI v elektronski obliki, za vse ponujene medicinske pripomočke, skladno z zahtevo MDR. => Ponudnik mora skladno z MDR, 26/28. člen, v elektronski dobavnici poleg kataloške št., serijske št. in roka uporabe zagotavljati še UDI-DI kodo za ponujene medicinske pripomočke za vsaditev razreda III.

- Ponudnik mora predložiti dokazilo v obliki certifikata ali tehnične specifikacije, iz katere je nedvoumno razvidno, kateremu standardu ustreza uporabljeni material, iz katerega je implantat narejen ter dokazilo o metodi sterilizacije, uporabljene za posamezen implantat.

- Ponudnik mora predložiti izjavo proizvajalca o kompatibilnosti  ponujenih implantatov s slikanjem z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja do najmanj 3,0 Tesla.

Izjava mora vsebovati seznam implantatov na katere se nanaša, z njihovimi zaščitenimi imeni in za katero območje velja. Izjava, ki bo vsebovala le seznam materialov, primernih za MRI preiskave, brez zaščitenega imena implantata, se bo smatrala kot neustrezna. Izjava mora biti potrjena s strani proizvajalca implantatov. Implantat iz ponudbe, ki na seznamu kompatibilnih implantatov  z MRI preiskavo ne bo naveden, se smatra kot neprimeren za tovrstno preiskavo.

- Vsi ponujeni izdelki po posameznih skupinah morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika.

- Ponudnik mora  zaradi nemotenega poteka dela zagotoviti  primerno zalogo  implantatov  pri naročniku  in jo  promptno obnavljati.  V primeru neizpolnjevanja te zahteve lahko naročnik prekine okvirni sporazum. Kriterij za nepromptno obnovo zalog je nezmožnost dobavitelja, da zahtevan implantat zagotovi v roku 7 dni od naročila le-te.

- Do porabe so implantati last dobavitelja.

- Dostavljeni sterilni implantati morajo imeti rok uporabe še najmanj 24 mesecev od datuma dostave. Dobavitelj je dolžan zamenjati implantate s krajšim rokom uporabe iz skladišča naročnika v skladu z svojo interno politiko vodenja zalog, pri čemer prevzema odgovornost za morebitne primere pretečenih rokov. V nobenem primeru naročnik ni dolžan kriti stroškov implantatov s pretečenim rokom uporabe.

- Deli implantatov iz visokomolekularnega polietilena morajo biti sterilizirani z naslednjimi načini sterilizacije: z etilen-oksidom ali »gas plazma« sterilizacijo ali z gamma žarki v žlahtnem plinu oz. vakuumu. Ne sme biti uporabljena sterilizacija z gama žarki v zraku.

- Ponudnik mora na prenosnici in dobavnici, ki morata biti napisani v slovenskem jeziku, zagotavljati, da je poleg predpisanih podatkov, ob nazivu in kataloški številki implantata tudi njegova serijska številka in rok uporabe. Prenosnica in dobavnica morata vsebovati tudi vse finančne podatke (cena, rabat, davek). Ponudnik je dolžan zagotoviti dokumente prejema (prenosnica, dobavnica) tudi v elektronski obliki.

- Vsi implantati morajo biti na zunanji embalaži ter notranjih nalepkah poleg predpisanih oznak označeni s črtno kodo.

- Ponudnik mora zagotoviti vse navedene implantate iz posameznega sklopa od istega proizvajalca.

- Pripadajoči inštrumentarij in kontejnerje za sterilizacijo za posamezno vrsto implantata mora dobavitelj nuditi v brezplačno uporabo in ga promptno vzdrževati in obnavljati v bolnišnici. Deli, ki so podvrženi obrabi se naj vzdržujejo (brusijo) ali menjajo vsaj na vsakih 50 vstavljenih protez. Dobavitelj je dolžan ob vsakem inštrumentariju priložiti navodila o čiščenju, sterilizaciji in vzdrževanju inštrumentarija. Ves inštrumentarij (tudi za rekonstrukcijske obroče) naj vsebuje tudi poizkusne komponente.

- Inštrumenti za eksplantacijo implantatov postanejo trajna last naročnika takoj, ko se implantira prvi implantat.

- Ponudnik mora predložiti navodila o sterilizaciji za vse implantate, ki so pakirani nesterilno.

- Navedene količine so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu navedenih količin. Količine lahko variirajo  glede na spreminjajočo se patologijo bolnikov ter se lahko prilagajajo možnostim finančnega načrta. Naročnik si pridržuje pravico spreminjati oz. dopolnjevati ali umakniti seznam razpisanih vrst blaga znotraj sklopov, v kolikor nastane potreba po novih vrstah blaga oz. pride na trg kakšna druga vrsta blaga.

- Ponudniki morajo predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo, ki zadoščajo za najmanj dve testni vgradnji. Vzorci morajo biti dostavljeni v roku 5 dni od zahtevka, biti morajo originalno zapakirani. V primeru, da kandidat ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po ocenjevanju bo naročnik odločil, ali ponujeni implantati izpolnjujejo strokovne zahteve naročnika.

- Način in rok dobave: sukcesivne dobave v roku 24 ur od poročila naročnika o porabi oziroma glede na dogovor z naročnikom, FCO Ortopedska bolnišnica Valdoltra – lekarna, razloženo.

- Cena: pogodbena cena ne sme biti višja kot je navedena v ponudbenem predračunu.

- Račun bo dobavitelj izstavil v roku treh delovnih dni po prejemu predhodnega mesečnega poročila naročnika o porabljenem materialu za pretekli mesec.

- Rok plačila: do 30 dni od prejema računa.

- Trajanje okvirnega sporazuma: 2 leti (do 30.11.2026).

- Ponudnik je dolžan seznanjati naročnika s strokovnimi novostmi in organizirati brezplačno usposabljanje.