OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

(javno naročilo za dobavo monitorjev za nadzor življenjskih funkcij in druge medicinske opreme, št.:2025/460-4

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava monitorjev za nadzor življenjskih funkcij in druge medicinske opreme (v nadaljevanju: blago).

Ta dokument je priloga navodil za izdelavo ponudbe za oddajo blaga po odprtem postopku za dobavo monitorjev, št. 2025/460-4).

Predmet naročila so naslednji artikli/storitve:

1A – TAKOJŠNJA DOBAVA

| št. | šifra | Opis blaga | KoI. | Em | Cena/em v EUR | Pop % | DDV % | Cena brez DDV/EM EUR | Cena skupaj brez DDV EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Centralna postaja | 1 | kpl |  |  | 22 |  |  |
| 2 |  | Monitor življenjskih funkcij s prenosnim monitorjem življenjskih funkcij | 8 | kpl |  |  | 22 |  |  |
| 3 |  | Defibrilator | 1 | kos |  |  | 22 |  |  |
| 4 |  | Organizator za 12 črpalk | 3 | kpl |  |  | 22 |  |  |
| 5 |  | Organizator za 4 črpalke | 5 | kpl |  |  | 22 |  |  |
| 6 |  | Perfuzor | 16 | kos |  |  | 22 |  |  |
| 7 |  | Infuzijska črpalka | 8 | kos |  |  | 22 |  |  |
| 8 |  | Prevozno stojalo za organizator infuzijskih črpalk - dovolj velika nosilnost za stabilno premeščanje do 12 črpalk. | 8 | kos |  |  | 22 |  |  |
| 9 |  | Transportni ventilator | 1 | kpl |  |  | 22 |  |  |
| 10 |  | CO2 modul z osnovnim potrošnim materialom (vgrajen v osnovo monitorja ali kot dodaten modul)Vključena garancija - veljavnost garancije: 2 leti, za vso opremo. | 4 | kpl |  |  | 22 |  |  |
| 11 |  | Dodatni modul: - Z ustreznimi povezovalnimi kabli - primerni za uporabo z monitorji življenjskih funkcij | 4 | kos |  |  | 22 |  |  |
| 12 |  | Vključena garancija - veljavnost garancije: 2 leti, za vso opremo. | 1 | kpl |  |  | 22 |  |  |
| 13 |  | Vrednost vzdrževalne pogodbe za 5 let | 1 | kpl |  |  | 22 |  |  |

1B – OPCIJSKA DOBAVA

| Št. | šifra | Opis blaga | kol. | Em | Cena/em v EUR | Pop % | DDV % | Cena brez DDV/em v EUR | Cena skupaj brez DDV EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Monitor življenjskih funkcij: s prenosnim monitorjem življenjskih funkcij | 4 | kpl |  |  | 22 |  |  |
| 2 |  | Organizator za 12 črpalk | 1 | kpl |  |  | 22 |  |  |
| 3 |  | Organizator za 4 črpalke | 3 | kpl |  |  | 22 |  |  |
| 4 |  | Perfuzor | 8 | kos |  |  | 22 |  |  |
| 5 |  | Infuzijska črpalka | 4 | kos |  |  | 22 |  |  |
| 6 |  | Prevozno stojalo za organizator infuzijskih črpalk: - dovolj velika nosilnost za stabilno premeščanje črpalk | 4 | kos |  |  | 22 |  |  |
| 7 |  | CO2 modul z osnovnim potrošnim materialom (vgrajen v osnovo monitorja ali kot dodaten modul)Vključena garancija: - veljavnost garancije: 2 leti, za vso opremo. | 1 | kpl |  |  | 22 |  |  |
| 8 |  | Vključena garancija: - veljavnost garancije: 2 leti, za vso opremo. | 1 | kpl |  |  | 22 |  |  |
| 9 |  | Vrednost vzdrževalne pogodbe za 5 let. | 1 | kpl |  |  | 22 |  |  |

- ZAHTEVANA KAKOVOST BLAGA

Ponujeno blago mora ustrezati vsem naročnikovim zahtevam iz predmetne razpisne dokumentacije ter mora imeti ES izjavo o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR).  Vsa ponujena oprema mora biti nova in nikoli uporabljena, niti za klinične niti za demonstracijske namene. Zahteva se upošteva smiselno glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenega blaga mora ponudnik v ponudbi predložiti izjavo, da blago, ki ga ponuja v svoji ponudbi, ustreza vsem naročnikovim zahtevam iz predmetne razpisne dokumentacije, kar ponudnik poda na obrazcu št. 1.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- PREDVIDEN OBSEG JAVNEGA NAROČILA, KRAJ IN ROK DOBAVE BLAGA

3.1	Predviden obseg javnega naročila

Obseg javnega naročila je razviden iz tega dokumenta in iz Ponudbenega predračuna.

Naročnik bo, v kolikor bo prejel ustrezno ponudbo, ki ne bo presegala razpoložljivih sredstev takoj naročil blago iz tabele 1A – TAKOJŠNJA DOBAVA. Naročnik bo v nadaljevanju (v obdobju dveh let, šteto od poteka roka za oddajo ponudbe), naročil še blago iz tabele 1B – OPCIJSKA DOBAVA. Naročnik ni zavezan naročiti opcijskega blaga in lahko naroči le del tega blaga, ali pa tega blaga sploh ne naroči.

Ponudniki morajo v svoji ponudbi ponuditi vso blago, po katerem povprašuje naročnik.

3.2	Kraj dobave blaga

Kraj dobave blaga, ki je predmet javnega naročila, je skladišče lekarne Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje. Blago mora biti ob dobavi dostavljeno in razloženo v prostore bolnišnične lekarne.

3.3	Rok dobave blaga

Izbrani ponudnik – dobavitelj mora dobavo naročenega blaga izvesti:

- za blago iz tabele 1A – TAKOJŠNJA DOBAVA najkasneje v roku 75 dni od podpisa pogodbe,

- za blago iz tabele 1B – OPCIJSKA DOBAVA najkasneje v roku 75 dni od naročila.

V primeru, da naročenega blaga ne bo mogel dostaviti v rokih iz prejšnjega odstavka, mora  dobavitelj o tem obvestiti naročnika, in sicer na e-naslov info@sb-trbovlje in e-naslov kupčevega skrbnika pogodbe.

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA

    - Centralna postaja

Centralna postaja mora omogočati spremljanje do vsaj 30 bolnikov, kjer je mogoče prikazati tudi parametre iz ostale opreme, ki se jo kupuje (defibrilatorja, infuzijskih črpalk, ventilatorja, itd.). naprava mora povezovati in zbirati podatke iz monitorjev in ostalih naprav preko žičnega (LAN) oz. brezžičnega (WiFi) omrežja. Omogočati mora podporo oddaljenemu uporabniku, da si ogleda podatke o pacientih preko osebnega računalnika, pametnega telefona ali tablice (Android), v kolikor je to dovoljeno s strani bolnišnice.

Strojna oprema

- AIO računalnik, najmanj 26-palčni zaslon "widescreen", z ločljivostjo 1920x1080 in podporo upravljanja na dotik, ki lahko spremlja do vsaj 30 bolnikov

- Minimalne strojne zahteve za osnovno AIO postajo (vse v enem): procesor i5 zadnje generacije, 256 GB SSD, 8 GB RAM, WIN 10PRO.

- Ena centralna postaja podpira razširitev do 4 razširjene zaslone

- En nabor miške/tipkovnice

Programska oprema

- Možnost spremljanja parametrov kot so: EKG, SpO2, HR / PR, Resp, NIBP, Temp, IBP, C.O., , PiCCO, ScvO2, EtCO2, AG, BIS, BISx4, NMT, rSO2, ….

- Možnost integracije podatkov iz drugih naprav, kot so respiratorji, anestezijski aparati, infuzijske črpalke, …

- Vnašanje in urejanje podatkov o pacientih, komentarjev in nadzor parametrov na enem mestu, podpira uporabo čitalca črtne kode ter izpis na barvni laserski tiskalnik

- Omogočati mora s predpisi in standardi dovoljene posege na monitorjih (vsaj upravljanje z alarmi, aktiviranje ne-invazivne meritve krvnega tlaka pri izbranem pacientu, potrditev nekritičnih alarmov).

- Alarmne limite naj bo mogoče nastaviti hkrati za vse bolnike in ločeno za vsakega posameznega bolnika.

- Samodejni sprejem pacienta in takojšnje spremljanje, ko je monitor življenjskih funkcij priključen v omrežje

- Popoln pregled trenutnega dogajanja, pregled shranjenih podatkov, ki naj vključuje: krivulje, parametre, alarme, detekcije aritmij, ST segmenta, dogodkov in trendov za vsaj zadnjih 240 ur za vse nadzorovane parametre in krivulje, s prikazom dogodkov (alarmi in ročno vnešeni dogodki) - „Full disclosure“.

- Možnost različnih poročil (QT analiza, ST poročilo, analiza aritmij, …)

- Možnost ustvarjanja PDF poročil

- En sektor pacienta lahko prikazuje vsaj 4 krivulje

- Možnost razporeditve krivulj in parametrov (številčnih vrednosti) v sektorju, glede na želje uporabnika

Centralna postaja naj podpira standardne komunikacijske protokole (HL7 ali enakovreden). HL7 server mora biti vključen v ponudbi. V kolikor ponudnik še nima HL7 serverja v bolnišnici, ga mora vključiti v ponudbo in zagotoviti povezljivost vseh monitorjev, centralne postaje in opreme ponujene v tem javnem naročilu.

Dodatne zahteve naročnika:

Zagotovljena mora biti skladnost z vsaj naslednjimi standardi:

- stopnja električne zaščite po normativih IEC;

- direktiva sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)

- V ponujeno ceno centralne postaje AIO mora biti vključena brezžična tipkovnica in miška, ter vsi potrebni priključni kabli.

- Dobava in montaža aparata v/na sestrski pult mora zajeti vsa potrebna dela pri vgradnji za delovanje sistema.

    - Monitor življenjskih funkcij – obposteljni monitor s transportnim monitorjem

Obposteljni monitor mora biti kompatibilen za pošiljanje podatkov s ponujeno centralno postajo in ostalo opremo iz tega razpisa.

- Barvni TFT LCD kapacitivni zaslon, z diagonalo vsaj 18", ki podpira upravljanje na dotik oz. več prstno upravljanje

- Delovanje na omrežno napetost, hlajenje naj bo izvedeno pasivno, brez aktivnih elementov (npr. ventilatorja) in akumulatorska baterija z avtonomijo delovanja za vsaj 2 uri

- Samodejno polnjenje vgrajenih baterij, ko je aparat priključen v električno omrežje

- Teža monitorja naj ne presega 7,5 kg

- Hkratni prikaz vseh parametrov in vsaj 12 krivulj

- Omogočiti mora nadzor parametrov za odrasle, otroke in novorojenčke

- Pribor in aparat morata omogočiti varno uporabo defibrilatorja

Dodatne zahteve naročnika:

Monitor mora omogočiti še:

- možnost nastavitve aparata v stanje pripravljenosti »stand by«

- Prikaz vsaj 120 urnih trendov (korak 1 minuta) za vse uporabljene parametre in vsaj 48 urno shranjevanje vseh krivulj »full disclosure«

- Nastavitev in prikaz alarmov za vse nadzorovane parametre

- Vizualno in zvočno alarmiranje ter možnost nastavitve jakosti zvoka glede na pomembnost alarma (različni nivoji prioritete)

- Monitor mora omogočiti priključitev na centralno nadzorno postajo z LAN in WiFi povezavo.

- Monitor mora imeti možnost nadgradnje za povezavo z bolnišničnim računalniškim sistemom

- Aparat mora omogočati možnost naknadne uporabe čitalnika črtne kode (1D in 2D)

- Monitor mora imeti ES izjavo o skladnosti v skladu z direktivo 93/42/EEC

- Monitor mora biti konstrukcijsko izveden tako, da omogoča samostoječo namestitev, namestitev z roko in mehanizmom za namestitev monitorja na obstoječe stative, z možnostjo prilagoditve višine (mehanizem mora omogočiti hitro snemanje monitorja)

- Možnost uporabe z različnimi dodatnimi moduli, v kolikor bi naročnik le-te potreboval naknadno: BISx4, ICP, AG, PiCCO, rSO2 (iNVOS - meritev somatske in cerebralne oksigenacije), sistem za merjenje globine mišične relaksacije, dodatni IBP moduli.

Ponudnik mora v ponudbo vključiti nosilne roke s hitrim sistemom zaklepa na stensko šino, za vsak ponujen monitor.

    - Prenosni monitor

- Barvni TFT LCD kapacitivni zaslon, z diagonalo med 5-6'' ki podpira upravljanje na dotik oz. več prstno upravljanje

- Hkratni prikaz vseh parametrov in vsaj 5-tih krivulj

- Delovanje na omrežno napetost, hlajenje naj bo izvedeno pasivno, brez aktivnih elementov (npr. ventilatorja) in akumulatorska baterija z avtonomijo delovanja za vsaj 8 ur, z merjenjem CO2 vsaj 3h

- Samodejno polnjenje vgrajenih baterij, ko je aparat priključen v električno omrežje oz. ko se nahaja v ob posteljnem monitorju

- Teža monitorja skupaj z baterijo naj ne presega 1,5 kg

- Odporen na padce (vsaj z višine 1,2 m)

- Zaščita proti vdoru vlage in praha (vsaj IP44)

- Monitor podpira in mora omogočati prevoze v urgentnem vozilu, helikopterju oz. civilnem letalstvu, kar je potrjeno s standardi EN1789, EN13718-1, IEC60601-1-12.

- Omogoča nadzor parametrov za odrasle, otroke in novorojenčke

- Pribor in aparat morata omogočiti varno uporabo defibrilatorja

Dodatne zahteve naročnika:

Monitor mora omogočati še:

- Možnost nastavitve aparata v stanje pripravljenosti »stand by«

- Prikaz vsaj 120 urnih trendov (korak 1 minuta) za vse uporabljene parametre in vsaj 48 urno shranjevanje vseh krivulj »full disclosure«

- Nastavitev in prikaz alarmov za vse nadzorovane parametre

- Vizualno in zvočno alarmiranje ter možnost nastavitve jakosti zvoka in prioriteto alarma (različni nivoji alarmiranja)

- Monitor mora omogočiti priključitev na centralno nadzorno postajo z LAN in WiFi povezavo.

- Monitor mora imeti ES izjavo o skladnosti v skladu z direktivo 93/42/EEC

- Monitor mora imeti prenosni nosilec izveden tako, da omogoča samostojno namestitev - namestitev z roko in mehanizmom za namestitev monitorja na stensko tirnico ali infuzijsko stojalo, (mehanizem mora omogočiti hitro snemanje monitorja).

Parametri, ki morajo biti vgrajeni v monitor:

- EKG krivuljo standardnih ( I, II, III z možnostjo uporabe trižilnega kabla) in prekordialnih odvodov z vgrajenim algoritmom za razpoznavanje srčnega spodbujevalnika in življenje ogrožujočih vsaj 20 aritmij, vključno z ST in QT analizo

- Merjenje respiracije iz EKG (impedančna metoda)

- Merjenje saturacije (SpO2) vsaj v območju 0 do 100% z resolucijo 1%, dovoljeno odstopanje +/- 3% ali manj v območju 70% - 100%

- Merjenje telesne temperature (TEMP)

- Neinvazivnega merjenje tlaka (NIBP) z možnostjo aktiviranja in nastavitve samodejnega merjenja v časovnih intervalih

- Invazivno merjenje tlaka 2x IBP

- Merjenje CO2 v izdihanem zraku že v transportnem monitorju ali kot dodatni modul

Ponudnik mora v ponudbo vključiti tudi ves pribor – potrošni material (kabli, senzorji,…), ki je potreben za nemoten začetek dela z opremo in sicer za večkratno uporabo za odrasle za vse monitorje. Prav tako mora biti v ponudbo vključen nosilec transportnega monitorja, namenjen transportu.

    - Defibrilator

Mora biti kompatibilen za pošiljanje podatkov s ponujeno centralno postajo in ostalo opremo iz tega razpisa.

Aparat mora omogočati merjenje naslednjih parametrov, EKG, SpO2, EtCO2, ne-invazivno merjenje krvnega tlaka(NIBP) in invazivno merjenje krvnega tlaka (IBP) s priklopom na Edwards senzor.

- Imeti mora barvni TFT LCD zaslon z upravljanjem na dotik, diagonala najmanj 22 cm, ki mora omogočati prikaz vsaj treh (3) krivulj.

- Zaslon mora avtomatsko prilagajati svetlost zaslona za optimalen pogled na zaslon.

- Vgrajen mora imeti termo-tiskalnik z velikostjo izpisa vsaj 100 mm

- Tehnologija defibriliranja –bifazična

- Omogoča možnost sinhrone in asihrone defibrilacije z možnostjo izbire energije

- Možnost AED-polavtomatskega načina defibriliranja za otroke in odrasle

- Delovanje na 220 V oziroma na Li-lon baterijo, ki mora omogočati najmanj 6,5 ure spremljanje pacienta (kontinuirano EKG in SpO2, NIPB na vsakih 15 minut) oziroma najmanj 200 defibrilacij.

- Omogočati mora natančno nastavitev izbrane energije na 1J pri energijah od 1-10J

- Imeti mora nastavitev alarmnih mej in alarmov za merjene parametre

- Možnost shranjevanja podatkov vsaj 6 ur zapisa EKG krivulj in dogodkov v interni spomin.

- Možnost 12-kanalnega EKG posnetek

- Osnovna detekcija aritmij

- Zaradi transporta naj teža defibrilatorja (z baterijo) ne presega 4,5 kg

- Zagotavljati mora prenos podatkov preko USB in brezžično na ustrezno centralno postajo

- Avtomatska samokontrola aparata –indikator pripravljenosti za uporabo

- V primeru manualne kontrole aparate mora aparat poslati poročilo na centralno postajo za arhiv

- Omogoča naj opcijo zunanjega spodbujevalnika (pacemakerja) z opcijami »fixed« in »demand«

- Možnost defibrilacije z ročkami in s samolepilnimi elektrodami

- Aparat mora prikazovati indikator za ustrezno povezavo ročk ali samolepilnih elektrod z bolnikom

Parametri, ki morajo biti vgrajeni v defibrilator:

- EKG z možnostjo spremljanja standardnih 3/5/12-kanalnih odvodov.

- Merjenje respiracije iz EKG (impedančna metoda)

- Merjenje saturacije (SpO2) vsaj v območju 0 do 100% z resolucijo 1%

- Merjenje telesne temperature (TEMP)

- Neinvazivnega merjenje tlaka (NIBP) z možnostjo aktiviranja in nastavitve samodejnega merjenja v časovnih intervalih

- Invazivno merjenje tlaka 2x IBP

- Merjenje etCO2 - analizator se mora nahajati v aparatu in ne sme imeti senzorjev direktno ob tubusu oz. dihalni poti.

Dodatne zahteve naročnika:

Defibrilator mora omogočati še:

- Raven zaščite pred zunanjimi dejavniki (trdni delci, voda) vsaj IP55

- Zaščita pred padci iz višine vsaj 1,5 m

- Aparat mora omogočati (naknadno) priključitev UZ sonde za hiter pregled pacienta.

Ponudnik mora v ponudbo vključiti tudi prenosno torbo in ves pribor – potrošni material (kabli, senzorji, vsaj 1 kos elektrode …), ki je potreben za nemoten začetek dela z opremo in sicer za večkratno uporabo za odrasle za defibrilator.

    - Črpalka na brizgo

Mora biti kompatibilna za pošiljanje podatkov s ponujeno centralno postajo in ostalo opremo iz tega razpisa.

- napajanje 220V,

- zaščita pred nihanjem električne napetosti,

- odpornost proti defibrilaciji,

- pretok v razponu 0,01 do 2300 ml/h (0,01-99,99ml/h v koraku po 0,01ml; od 100,0-999,9ml/h v koraku po 0,1ml; od 1000-2300 ml/h v koraku po 1 ml/h)

- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/-1,8 % pri kontinuiranem pretoku

- vnos parametrov preko barvnega zaslona občutljivega na dotik

- velikost barvnega kapacitivnega zaslona vsaj 7''

- stopnja zaščite pred trdnimi delci in vodo vsaj IP33

- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije

- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine

- nastavitev VTBI

- funkcija KVO

- možnost nastavitve okluzijskega pritiska v 15 stopnjah (prikaz tudi v mmHg)

- shranitev zadnje nastavljene funkcije (”Stand by”)

- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (knjižica zdravil) glede na želje uporabnika

- na zaslonu mora biti viden prikazovalnik delovanja infuzije, trenutne hitrosti pretoka, VTBI in volumen že infudirane tekočine, tlak v sistemu (grafično in številsko), povezave z omrežjem, stanja napolnjenosti baterije v %, sporočilo o alarmih.

- možnost spremembe hitrosti pretoka infuzije med samim delovanjem, brez potrebe po ustavljanju infuzije.

- uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije in povrnitev v prvotno stanje

- uporaba bolusov z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo pred nastavitve količine bolusa in povrnitev v prvotno stanje

- hitrost bolusa nastavljiva med 0,01-2300ml/h

- možnost dovajanja bolusa avtomatsko in ročno

- uporaba brizgalk od 1-60ml (različnih proizvajalcev), ki jih perfuzor samodejno prepozna.

- zvočni in vizualni alarm, ki se glede na stopnjo alarma razlikujejo po barvi/frekvenci

- poljubna možnost pritrditve perfuzorja na infuzijsko stojalo, tirnico ali v organizator črpalk

- delovanje na vgrajeno baterijo vsaj 11 ur pri pretoku 5 ml/h

- možnost različnih načinov dovajanja: TCI mode, TIVA mode, Rate mode, Dose mode, Dose Time Mode, Time mode, Sequential Mode, Intermittent Mode, Loading Dose Mode, Ramp Up/Down Mode, Micro-infusion Mode.

Dodatne zahteve naročnika:

Črpalka na brizgo mora omogočati še:

- možnost pošiljanja podatkov o delovanju naprav na centralno postajo preko žičnega (LAN) ali brezžičnega (Wifi) omrežja.

- možnost povezovanja črpalk med seboj, ko so le-te vstavljene v organizator, brez vpliva na pozicijo črpalke v organizatorju. Ko konča infundiranje 1. črpalka, začne z delovanjem 2, z možnostjo povezovanja črpalk, ki dovajajo različna zdravila, oziroma enako zdravilo v različnih koncentracijah in možnostjo medsebojnega »povezovanja« infuzijskih črpalk ter črpalk na brizgo.

Knjižica zdravil z barvnim kodiranjem zdravil po željah uporabnika mora biti vključena v ceno ob oddaji ponudbe.

    - Infuzijska črpalka

Mora biti kompatibilna za pošiljanje podatkov s ponujeno centralno postajo in ostalo opremo iz tega razpisa.

- napajanje 220V,

- zaščita pred nihanjem električne napetosti,

- odpornost proti defibrilaciji,

- pretok v razponu 0,1 do 2300 ml/h (0,1-99,99ml/h v koraku po 0,01ml; od 100,0-999,9ml/h v koraku po 0,1ml; od 1000-2300 ml/h v koraku po 1 ml/h)

- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/-4,5% kontinuiran pretok

- vnos parametrov preko barvnega zaslona občutljivega na dotik

- velikost barvnega kapacitivnega zaslona vsaj 7''

- stopnja zaščite pred trdnimi delci in vodo vsaj IP33

- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije

- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in

- koncentracije učinkovine

- nastavitev VTBI

- funkcija KVO

- možnost nastavitve okluzijskega pritiska v 15 stopnjah (prikaz tudi v mmHg)

- shranitev zadnje nastavljene funkcije (”Stand by”)

- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (knjižica zdravil) glede na želje uporabnika

- prikazovalnik delovanja infuzije, trenutne hitrosti pretoka, VTBI, volumen že infudirane tekočine, tlaka v sistemu (grafično in številsko), povezave z omrežjem, stanja napolnjenosti baterije v %, sporočilo o alarmih.

- možnost spremembe hitrosti pretoka infuzije med samim delovanjem, brez potrebe po ustavljanju infuzije.

- uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije in povrnitev v prvotno stanje

- uporaba bolusov z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo pred nastavitve količine bolusa in povrnitev v prvotno stanje

- hitrost bolusa nastavljiva med 0,1-2300ml/h

- možnost dovajanja bolusa avtomatsko in ročno

- podpira uporabo različnih infuzijskih sistemov, ki jih uporabnik potrebuje (npr. sistem za svetlobno občutljiva zdravila, za transfuzijo, brez PVC-ja, …)

- zvočni in vizualni alarm, ki se glede na stopnjo alarma razlikujejo po barvi/frekvenci

- poljubna možnost pritrditve infuzijske črpalke na infuzijsko stojalo, tirnico ali v organizator črpalk

- delovanje na vgrajeno baterijo vsaj 11 ur pri pretoku 25 ml/h

- možnost različnih načinov dovajanja: Rate mode, Dose mode, Dose Time Mode, Time mode, Sequential Mode, Intermittent Mode, Loading Dose Mode, Ramp Up/Down Mode, Microinfusion Mode.

Dodatne zahteve naročnika:

Infuzijska črpalka mora omogočati še:

- možnost pošiljanja podatkov o delovanju naprav na centralno postajo preko žičnega (LAN) ali brezžičnega (Wifi) omrežja.

- možnost povezovanja črpalk med seboj, ko so le-te vstavljene v organizator, brez vpliva na pozicijo črpalke v organizatorju. Ko konča infundiranje 1. črpalka, začne z delovanjem 2, z možnostjo povezovanja črpalk, ki dovajajo različna zdravila, oziroma enako zdravilo v različnih koncentracijah in možnostjo medsebojnega »povezovanja« infuzijskih črpalk ter črpalk na brizgo.

Knjižica zdravil z barvnim kodiranjem zdravil po željah uporabnika mora biti vključena v ceno ob oddaji ponudbe.

    - Organizator infuzijskih črpalk

Mora biti kompatibilen za pošiljanje podatkov s ponujeno centralno postajo in ostalo opremo iz tega razpisa.

- napajanje 220V,

- zaščita pred nihanjem električne napetosti,

- odpornost proti defibrilaciji,

- stopnja zaščite pred trdnimi delci in vodo vsaj IP33

- zaradi lažjega prenašanja naj ena enota (za 4 črpalke) ne presega teže 4,0 kg

- možnost razširitve organizatorja od 2-24 črpalk, brez uporabe orodja

- delovanje na vgrajene baterije z avtonomijo vsaj 2 uri

- možnost polnjenja vseh črpalk, ki so vstavljene v organizator preko enega napajalnega kabla

- opremljen z zaslonom, na katerem se prikazujejo podatki pacienta, številka postelje, stanje baterije, stanje omrežja ter skupen volumen, ki se je pacientu dovedel iz črpalk v zadnjih 24h

- opremljen z alarmno lučko, ki je vidna tudi iz večje razdalje

- enota mora podpirati samodejno »proženje« črpalk po protokolu, ki ga je nastavil uporabnik, brez vpliva na pozicijo črpalke v organizatorju.

- možnost namestitve na mobilno stojalo, infuzijsko stojalo, medicinsko šino…

Dodatne zahteve naročnika:

Organizator mora omogočati še:

- vgrajen WiFi vmesnik za pošiljanje podatkov na centralno postajo ter vmesniki RJ45 za izvoz podatkov preko omrežje in USB za izvoz/uvoz podatkov preko USB ključka

Zraven organizatorjev morajo biti v ceno ob oddaji ponudbe vključeni tudi ustrezni mobilni vozički z robustnim stojalom, ki preprečuje, da bi se lahko infuzijski stolp ob polni obtežitvi (skupno s težo vseh tekočin) prevrnil.

    - Transportni ventilator

Mora biti kompatibilen za pošiljanje podatkov s ponujeno centralno postajo in ostalo opremo iz tega razpisa.

- Barvni TFT kapacitivni zaslon visoke resolucije (vsaj 1280 x 800 pik), z diagonalo vsaj 10", ki podpira upravljanje na dotik

- Delovanje na omrežno napetost in akumulatorsko baterijo z avtonomijo delovanja vsaj 5 ur (1 baterija), oziroma do 11 ur, kadar naprava deluje na dve bateriji.

- Naprava omogoča delovanje tudi brez priklopa na kisik (turbinsko delovanje) s pretokom vsaj 260 L/min.

- HPO in LPO priklop kisika

- Stanje napolnjenosti baterije je mogoče spremljati tudi kadar je aparat ugasnjen

- Samodejno polnjenje vgrajenih baterij, ko je aparat priključen v električno omrežje

- Zaradi transporta naj teža monitorja ne presega 6,5 kg

- Stopnja zaščite pred vodo in trdnimi delci vsaj IP34

- Iz vseh 6 strani, odporen na udarce z višine vsaj 0,75 m

- Ustreza standardu EN1789 in ISO 80601-2-84 za uporabo v reševalnih vozilih in v helikopterju, kar je potrjeno s standardi RTCA/DO-160G in EN 13718-1

- Primeren za nadzor parametrov in ventilacijo pri odraslih, otrocih in novorojenčkih z dihalnimi volumni od vsaj 2 ml do 3500 ml

- Nastavljiv PEEP od 0 do vsaj 50 cmH20

- Pretočni in tlačni sprožilec za spontano ventilacijo

Načini ventilacije:

- Podpira invazivne načine ventilacije – vsaj nadzor volumna, nadzor časa, dvo-nivojska tlačna ventilacija, CPAP, avtomatsko prilagodljiva minutna ventilacija – enakovredno kot ASV, volumska podpora, tlačna podpora, APRV, CPR ventilacija …

- Podpira ne-invazivne načine ventilacije – vsaj nCPAP, tlačna podpora, volumska podpora …

- Vgrajena mora biti programska oprema za avtomatsko prilagajanje sinhronizacije s pacientom (enakovredno kot IntelliSync)

- Terapija s kisikom – vsaj HFO2, HFNC ali enakovredno

Dodatne zahteve naročnika:

Transportni ventilator mora omogočati še:

- Naprava naj omogoča orodja za odpiralne manevre (»recruitment tools«) in lažje odvajanje od ventilatorja (»weaning«).

- Prikaz vsaj 120 urnih trendov za grafične in tabularne trende.

- Vizualno in zvočno alarmiranje. Alarmi se glede na pomembnost alarma med seboj razlikujejo po barvi in frekvenci.

- Omogoča uporabo transportnega monitorja za nadzor življenjskih parametrov pacienta (EKG, SpO2, CO2, temperature), ki je kompatibilen tudi z ostalo opremo iz tega razpisa, pri čemer kablov iz pacienta ni potrebno odklopiti in ponovno priklopiti. Uporabnik lahko transportni monitor preprosto prestavlja med ob posteljnim monitorjem življenjskih funkcij, transportnim ventilatorjem in ločenim nosilcem transportnega monitorja …

- Transportni ventilator mora omogočati priključitev na centralno nadzorno postajo preko žičnega (LAN) ali brezžičnega (Wifi) omrežja.

Zraven transportnega ventilatorja mora biti v ceno ob oddaji ponudbe vključeno tudi ustrezno mobilno stojalo, na katerega je mogoče za potrebe transportna namestiti tudi organizator infuzijskih črpalk.

Konfiguracija ponujenega naj vključuje obe bateriji (2 kos).

Izbrani ponudnik – dobavitelj lahko iz objektivnih razlogov (ukinitev oz. zamenjava blaga na trgu ...), v soglasju z naročnikom – kupcem, določeno blago zamenja z drugim blagom, pod pogojem, da bo le-to ustrezalo zahtevani kakovosti za predmetno blago iz razpisne dokumentacije (bo enakovredno in zamenljivo) in da cena zamenjanega blaga ostane enaka ceni blaga, ki ga izbrani ponudnik – dobavitelj želi zamenjati. V takšnih primerih mora izbrani ponudnik – dobavitelj naročniku – kupcu v soglasje posredovati obrazložitev za menjavo blaga ter vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da blago ustreza zahtevam glede kakovosti iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

V kolikor izbrani ponudnik – dobavitelj ne bo sposoben zagotoviti posameznih dobav ali dobave določenega blaga, predmetno blago pa bo dobavljivo na trgu pri drugih dobaviteljih, si naročnik – kupec pridržuje pravico, da to ali enakovredno blago kupi pri drugih dobaviteljih, izbrani ponudnik – dobavitelj pa se zavezuje, da bo morebitno razliko v ceni povrnil naročniku – kupcu, na podlagi izdanega računa, kateremu bo priloženo dokazilo o nakupu predmetnega blaga po višji ceni (npr. račun).

Naročnik – kupec si pridržuj pravico, da v primeru spremembe bolnišnične doktrine, brez predhodne najave iz ponudbenega predračuna umakne določene posamezne vrste blaga, ki jih ne bo več potreboval oziroma le-teh ne bo več kupoval.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

mag. Marjan Podgoršek

direktor

V osnutku pogodbe o dobavi monitorjev za nadzor življenjskih funkcij in druge medicinske opreme označeno kot »naročeno blago«.

V osnutku pogodbe o dobavi monitorjev za nadzor življenjskih funkcij in druge medicinske opreme označeno kot »opcijsko blago«.