NAROČNIK:

Kemijski Inštitut

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Razpisna dokumentacija za javno naročilo:

Visokoločljivostni rentgenski praškovni difraktometer

JN9/2025

po odprtem postopku javnega naročanja

Ljubljana, april 2025

KAZALO

1.	Predmet in podatki o javnem naročilu	3

2.	Oddaja in odpiranje ponudb	3

3.	Pridobitev in pojasnila razpisne dokumentacije	4

4.	Ponudba	4

4.1	Oblika, jezik in stroški ponudbe	4

4.2	ESPD	5

4.3	Ponudbena cena	6

4.4	Veljavnost ponudbe	6

5.	Skupna ponudba	7

6.	Ponudba s podizvajalci	7

7.	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	9

8.	Pogodba	9

9.	Tehnične specifikacije	10

10.	Ostali pogoji in storitve	11

11.	Dobavni rok, obdobje garancije ter servisiranje opreme	11

12.	Merila za izbor	11

13.	Razlogi za izključitev	12

13.1 Predhodna nekaznovanost	12

13.2 Neplačilo davkov in drugih obveznih dajatev	12

13.3 Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja	13

13.4 Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo	13

14.	Pogoji za priznanje sposobnosti	14

14.1	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	14

15.	Finančna zavarovanja	14

15.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	14

15.2 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	14

16.	Protikorupcijsko določilo	15

17.	Odstop od izvedbe javnega naročila	15

18.	Pravna podlaga	15

19.	Odločitev o oddaji in pravno sredstvo	15

Priloge	17

1.	Podatki o ponudniku	18

2.	Predračun	19

3.	Tehnične specifikacije	20

4.	ESPD	24

5.	Izjava o izpolnjevanju pogojev	25

6.	Izjava o izpolnjevanju meril	27

7.	Izjava v primeru uveljavljanja popravnega mehanizma	30

8.	Izjava o nastopu s podizvajalci	31

9.	Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce	32

10.	Izjava podizvajalca	33

11.	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec	34

12.	Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi - vzorec	35

13.	Izjava o lastniških deležih	36

14.	Pogodba - vzorec	37

NAVODILA PONUDNIKOM

- Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Univerze v Ljubljani in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, Ljubljana, vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo.

| Predmet | Dobava in montaža: Visokoločljivostnega rentgenskega praškovnega difraktometra |
| --- | --- |
| Oznaka | JN9/2025 |
| Vrsta postopka | Odprti postopek v skladu s 40. čl. ZJN-3 |
| Variante ponudbe | Niso dopustne |
| Dobavni rok | 3. 11. 2025 in je nepodaljšljiv |
| Rok za vprašanja | 13.5.2025 do 12:00 |
| Rok za odgovore naročnika | 6 dni pred rokom za oddajo ponudb |
| Rok za oddajo ponudb | 21.5.2025 do 9:00 |
| Odpiranje ponudb | 21.5.2025 ob 10:00 |
| Čas veljavnosti ponudbe | Najmanj do 21.8.2025 |

- Oddaja in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem eJN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ (v nadaljevanju: sistem eJN) v skladu s 4. točko dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo eJN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na prej omenjenem spletnem naslovu.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati v sistem eJN, v skladu z Navodili za uporabo eJN. V kolikor je ponudnik že registriran v sistemu eJN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Ponudnik pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem ponudnik, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Sistem eJN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Ur. l. RS, št. 97/07 s sprem.). Z oddajo ponudbe je ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema eJN najkasneje do datuma in ure, ki sta navedena v 1. točki teh navodil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu eJN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu eJN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu eJN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu eJN spremeni je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v objavi na Portalu javnih naročil.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ni več mogoče oddati.

Če sistem eJN ne deluje na način, ki omogoča oddajo ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje ponudb za najmanj 2 delovna dneva, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- sistem eJN  ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka za oddajo ponudb;

- ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudb;

- upravitelj sistema eJN nedelovanje potrdi naročniku;

- ponudniku ni uspelo oddati ponudbe;

- odpiranje prejetih ponudb se še ni izvedlo.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu eJN, na dan in uro, ki sta navedena v 1. točki teh navodil. Odpiranje poteka tako, da sistem eJN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem eJN pod zavihek »Predračun«.

- Pridobitev in pojasnila razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je na voljo na Portalu javnih naročil na povezavi www.enarocanje.si.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe vsebine razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.

- Ponudba

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz te razpisne dokumentacije. V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog te razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Odsotnost navedenih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve ne štejejo kot original.

Kadar ni izrecno zahtevano, ni treba predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje (stanje v trenutku oddaje ponudbe), razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oz. dokument določene starosti. Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če ni drugače določeno, tuj ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež oz., ki je matična država osebe. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača. Stroške nosi ponudnik.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je treba ponudbo dopolniti, bo postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3. Vse dopolnitve bodo potekale prek sistema eJN.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba se odda v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku, v kolikor ni v razpisni dokumentaciji izrecno določeno drugače. Ponudniki lahko predložijo v angleškem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki pa jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v določenem roku, uradno prevesti v slovenski jezik. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oz. uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oz. z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oz. če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oz. izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavna.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Ponudbena cena

Končna ponudbena cena v EUR z DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

V končno ponudbeno ceno mora biti vključeno tudi: stroški montaže (namestitve), stroški izvedbe začetnih nastavitev, preverjanja in potrditve ključnih specifikacij ter praktično izobraževanje in usposabljanje uporabnikov na lokaciji naročnika.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene - navedeno primeroma, a ne izključno: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz morebitnega popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh morebitnih pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih obveznosti, stroškov meritev, preiskav in testov, stroškov povezanih z montažo in zagonom opreme, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje.

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški Delivered duty paid (DDP) na naslov naročnika: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana (Incoterms 2020).

Ponudnik mora v obdobju garancije zagotavljati nemoteno delovanje opreme. Vsi stroški garancije (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz naslova garancije ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Ponudnik mora navesti ponudbeno ceno v ponudbenem predračunu in navedene cene predstavljajo končno ceno. Ponudnik izpolni obrazec Predračun in ga vloži v pdf. obliki v zavihek »Predračun« na eJN.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do datuma, navedenega v 1. točki te razpisne dokumentacije. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nepopolna izloči. Prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti po roku za predložitev ponudb.

Naročnik lahko v primeru nepredvidenih ali izjemnih okoliščin zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje, pri čemer lahko naročnik skupaj z zahtevo za podaljšanje ponudbe zahteva tudi podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe, če je to zahtevano.

- Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V razpisni dokumentaciji je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v tem primeru mora vsak ponudnik v skupni ponudbi podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. Razpisna dokumentacija določa tudi, katere pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji skupaj (kumulativno), v tem primeru mora dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje pogojev, podati katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani nosilca posla). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbeni dokumentaciji (obrazec Ponudba) navesti vse, ki bodo sodelovali v ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo v ponudbi navesti nosilca posla.

V primeru, da bo skupna ponudba izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, morajo ponudniki, na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe mora biti izhajati sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis pogodbe ter morebitnih aneksov k pogodbi;

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni ter se strinjajo s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla;

- natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila;

- navedba, da vsi partnerji naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 s sprem.). Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla, lahko pa tudi zoper kateregakoli partnerja. Partnerji za obveznosti naročniku odgovarjajo solidarno.

- Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (obrazca Ponudba in Izjava o nastopu s podizvajalci);

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (obrazec Izjava o nastopu s podizvajalci);

- predložiti izpolnjene obrazce Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce za vsakega podizvajalca;

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (obrazec Izjava podizvajalca);

- za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer razpisna dokumentacija tega ne predvideva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom obrazca Izjava potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, mora glavni izvajalec predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Glavni izvajalec mora, po pridobljenem soglasju, naročniku v roku 5-ih dni, posredovati tudi posodobljen obrazec Izjava o nastopu s podizvajalci, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjen obrazec Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva oz. obrazec Izjava podizvajalca.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v 10-ih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžan upoštevati naročnik in glavni izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji predložiti računa ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

- Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oz. izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oz. poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti.

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Skladno z določili zakona, ki ureja poslovno skrivnost, poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve: je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij; ima tržno vrednost; imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo kot taki opredeljeni v sklepu ali na drug način v pisni obliki, tako da bo jasno, da ponudnik takšno informacijo šteje za poslovno skrivnost.

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost, skladno z določili ZJN-3, ni mogoče označiti tudi podatkov o specifikacijah ponujenega blaga ter storitev in količine iz te specifikacije, cene na enoto, vrednosti posamezne postavke in skupne vrednost iz ponudbe ter vseh tistih podatkov, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem stavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako, ki označuje zaupnost, umakne sam.

- Pogodba

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim ponudnikom sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo praviloma v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe. Če se ponudnik v 5-ih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo za vso morebitno nastalo škodo zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika pred sklenitvijo pogodbe zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj predložiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. Ponudnik lahko izjavo priloži k ponudbi že sam.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

- če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;

- za dodatne dobave blaga, ki jih izvede prvotni dobavitelj, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava dobavitelja:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

- če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;

- če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:

- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s 1. točko;

- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

- če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz 2. in 3. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 % vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz 2. ali 3. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz 2. ali 3. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;

- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;

- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;

- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. točki.

Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S podpisom obrazca Izjava ponudnika ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v tej točki ter potrdi, da v celoti sprejema vsebino vzorca pogodbe, pri čemer se bo pogodba lahko naknadno smiselno spreminjala le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, glede na morebitne zahteve sofinanciranja iz sredstev Evropske Unije, ipd.

- Tehnične specifikacije

Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vključuje opremo s karakteristikami ter novo strojno in programsko opremo (v nadaljevanju oprema), ki dosega vsaj opisane tehnične zahteve navedene v prilogah (priloga št. 3) in vključuje izvedbo drugih obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila – brošure oz. tehnične liste opreme s specifikacijo opreme, iz katerih je jasno razvidno, da oprema dosega v tej razpisni dokumentaciji navedene karakteristike. Tu navedene brošure in tehnični listi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- Ostali pogoji in storitve

Ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in storitve, ki jih mora ponudnik vključiti v ponudbeno ceno:

- Dobavljena oprema mora biti nova (originalno zapakirana) in se odpira šele ob inštalaciji pri naročniku.

- Ponudba mora vsebovati praktično izobraževanje in usposabljanje uporabnika na lokaciji naročnika v obsegu najmanj 12 ur, ki mora biti izvedeno v 30 dneh od podpisa primopredajnega zapisnika. Izobraževanje morajo voditi izkušeni strokovnjaki s predmetnega področja.

- Ponudba mora vključevati dobavo opreme ob upoštevanju Incoterms 2020 klavzula DDP in montažo v prostor naročnika na naslov: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.

- Dobavni rok, obdobje garancije ter servisiranje opreme

Rok za končanje obveznosti glede dobave in montaže ter drugih obveznosti, ki jih pred podpisom primopredajnega zapisnika zahteva ta razpisna dokumentacija, je 3. 11. 2025 in je nepodaljšljiv.

Količinski in kakovostni prevzem opreme se opravi s primopredajnim zapisnikom za dobavljeno in testirano ter funkcionalno ustrezno opremo. Prevzemni zapisnik podpišeta naročnik in ponudnik.

Ponudnik mora za opremo, ki je predmet dobave, nuditi garancijo najmanj 12 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika, sicer se njegova ponudba izloči kot nedopustna.

V garancijskem obdobju se garancija razteza na vse karakteristike, kot izhajajo iz tehničnih zahtev. V okviru garancijske dobe mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljene opreme ter odpravo posledic, nastalih zaradi nepravilnega delovanja ali vgradnje opreme. Tako mora ponudnik v obdobju garancije brezplačno odpravljati vse napake v delovanju opreme ter zagotoviti brezplačno servisiranje opreme in njenih sestavnih delov, zagotavljati morebitno potrebno nadgradnjo opreme ter nuditi tehnično podporo pri uporabi opreme.

Ponudnik mora v času garancijske dobe zagotavljati brezplačno servisiranje in popravilo opreme ter morebitno potrebno nadgradnjo opreme. Izbrani ponudnik se mora na obvestilo o napaki (posredovano po e-pošti ali telefonu) odzvati najkasneje v roku 1 delovnega dneva od posredovanja obvestila ter pričeti z deli, ki so potrebna za odpravo napak, najkasneje 5. delovni dan ter dela kontinuirano opravljati do odprave napak.

Diagnosticiranje napake je mogoče tudi on-line. V kolikor on-line diagnostika ne da odgovora za razlog za nepravilno ali pomanjkljivo delovanje ali v kolikor je po on-line diagnostiki zahtevan obisk na lokaciji, mora priti pooblaščeni serviser na lokacijo naročnika.

Dokazilo: Ponudnik potrdi soglašanje s pogojem s podpisom obrazca Izjava ponudnika.

- Merila za izbor

Naročnik bo izbral najugodnejšo dopustno ponudbo določeno na podlagi meril, ki so navedena v prilogi 6. Izbrana bo ponudba, ki bo zbrala največje število točk.

Posamezne tehnične karakteristike ponujene opreme, ki se točkujejo v okviru meril, morajo izhajati iz predloženih dokazil (brošur oz. tehničnih listov s specifikacijo opreme).

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V primeru dveh ali več dopustnih ponudb z enako skupno vrednostjo, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela največ točk (seštevek) v okviru meril B do H. Če bosta še vedno dopustni dve ali več ponudb z enakim številom točk, bo izbrana prej oddana ponudba.

- Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev.

- 13.1 Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, v primerih, ko je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD. V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma še obrazec Izjava – popravni mehanizem.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence oz. izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, priloži sam, pri čemer izpis ne sme biti starejši od 4-ih mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb. Če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

- 13.2 Neplačilo davkov in drugih obveznih dajatev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe gospodarski subjekt ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD.

- 13.3 Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja ((a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD.

- 13.4 Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD. V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma še obrazec Izjava – popravni mehanizem.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta ponudnik glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke.

- Pogoji za priznanje sposobnosti

  - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD in priloži dokazilo o vpisu.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi podizvajalci.

- Finančna zavarovanja

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila (EUR). Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

- 15.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici), ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). Finančno zavarovanje mora biti skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije (priloga št 10).

Finančno zavarovanje mora biti veljavno vsaj še 30 dni po izteku roka za dobavo in montažo. Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oz. podaljšati njeno veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti v naslednjih primerih:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

## 15.2 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najpozneje v roku 8-ih dni po podpisu primopredajnega zapisnika izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici), ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti (z DDV). Finančno zavarovanje mora biti skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije (priloga št. 11).

Finančno zavarovanje mora biti veljavno 14 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

- Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oz. ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- Odstop od izvedbe javnega naročila

Na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- Pravna podlaga

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- Odločitev o oddaji in pravno sredstvo

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Pravno sredstvo:

Skladno s 25. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s spremembami, v nadaljevanju ZPVPJN) se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v 10-ih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v 10-ih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si .

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v 3-h delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo 4.000,00 EUR, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Priloge

Ponudnik naloži obrazec Predračun v zavihek »Predračun«, ESPD obrazec v zavihek »ESPD«, ostalo dokumentacijo pa naloži v zavihek »Druge priloge«.

- Podatki o ponudniku

| Ime firme |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| ID za DDV |  |
| Pristojni finančni urad |  |
| Matična št. |  |
| Kontaktna oseba |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Tel. št. kontaktne osebe |  |
| Št. transakcijskih računov in nazivi bank, pri katerih so odprti |  |
| Razvrstitev družbe po ZGD (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe |  |
| Pooblaščena oseba za izvajanje pogodbe |  |
| Člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ter njihove EMŠO št. (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.) |  |
| Pooblaščenci za zastopanje, odločanje ali nadzor in njihove EMŠO št. (npr. prokuristi) |  |
| Pooblaščena oseba za vročanje Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Predračun

Ponudnik (nosilec posla) ____________________________________________________________, v postopku oddaje javnega naročila »Visokoločljivostni rentgenski praškovni difraktometer«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________, ponudbo oddajam (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): _____________________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): __________________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): ____________________________

Ponudbena cena za predmet javnega naročila znaša:

| Ponudbena cena brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena cena z DDV |
| --- | --- | --- |

Vse cene so v EUR.

Končna ponudbena cena v EUR z DDV mora vključevati vse elemente iz katerih je sestavljena, vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Ponudba velja do ______________ (najmanj do 21.8.2025). Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Tehnične specifikacije

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila za »Visokoločljivostni rentgenski praškovni difraktometer«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______, ponujam opremo:

______________________________________________________________________________

(podatki o proizvajalcu, modelu, tipu opreme)

Ponudnik izpolni spodnjo razpredelnico, ki izkazuje tehnične lastnosti ponujene opreme z navedbo vira, ki je lahko dokument, katalog, standard, licenca ali tehnični list, kjer je navedena posamezna tehnična zahteva iz katerega jasno izhaja, da ponujena oprema zadošča posamezni specifikaciji. Ponudnik dopiše tudi številko strani, kjer se izpolnjevanje zahteve nahaja, če takšna številka obstaja. Vir je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. V kolikor dokument ne obstaja, lahko ponudnik dopiše: možnost ogleda na primerljivi opremi. Ponudnik mora preveritev naročniku omogočiti v roku 10-ih dni od naročnikovega poziva.

Ponudnik mora dobaviti in montirati opremo v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami:

| Zap. št. | Zahtevane lastnosti | Lastnosti ponujene opreme (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | Navedeno v (ime dokumenta) na strani št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Visokoločljivostni rentgenski praškovni difraktometer | - | - |  |
| 1 | Sistem: Rentgenski praškovni difraktometer, ki omogoča snemanje v refleksijski in transmisijski geometriji s čisto CuKalfa1 radiacijo | DA | NE |  |
| 2 | Ohišje naprave: Opremljeno z vso potrebno elektroniko, kabli, dodatki in podpornimi sistemi, ki izpolnjujejo vse v Sloveniji veljavne zakonske predpise o varnosti izvorov ionizirajočega sevanja. | DA | NE |  |
| 3 | Visokonapetostni generator z močjo najmanj 3 kW in največjo napetostjo vsaj 50 kV. | DA | NE |  |
| 4 | Goniometer: vertikalni theta/2theta ali theta/theta goniometer z mehanizmom za hitro zamenjavo vseh optičnih modulov in snemalne mizice brez potrebe po ponovni poravnavi po zamenjavi. Kotno območje vsaj: -10 < 2theta<160; | DA | NE |  |
| 5 | Rentgenski vir: Rentgenska cev z Cu valovno dolžino z dolgim tankim fokusom (ang. Long Fine Focus). Rentgenska cev in njeno ohišje omogočata enostavno spremembo iz linijskega v točkovni fokus in nazaj | DA | NE |  |
| 6 | Mizica (»spinner«) s programabilno hitrostjo vrtenja in programabilnim kotnim položajem, ki omogoča delovanje v refleksijskem in transmisijskem načinu, primerna za naslednje vrste vzorcev: standardna refleksija (polnjenje od zadaj ali spredaj); Si monokristal (ničelno ozadje) za majhne količine vzorca. | DA | NE |  |
| 7 | Platforma za merjenje vzorcev v rotirajoči kapilari s transmisijsko geometrijo | DA | NE |  |
| 8 | Avtomatski menjalec vzorcev (za vrteče se vzorce) z minimalno kapaciteto 36 vzorcev in minimalno 36 nosilcev za vzorce, od tega vsaj 8 za meritve v transmisiji in vsaj 25 za meritve v refleksiji, po možnosti za različne količine vzorca (različni premeri in globine utora). Vsaj dva nosilca morata biti brez ozadja (Si monokristal). | DA | NE |  |
| 9 | Divergenčne reže na primarni strani: Programabilni sistem rež, ki omogoča meritve pri konstantnem divergenčnem kotu (1/16 ali manj do 2°) in konstantni obsevani dolžini (vsaj od 1-20 mm). Modul mora biti zamenljiv z drugimi moduli brez potrebe po kakršnikoli poravnavi. | DA | NE |  |
| 10 | Fokusirni rentgenski zrcalni modul: Fokusirno zrcalo z minimalno dolžino kristala 50 mm, s fokusom v ravnini detektorja. Modul mora biti zamenljiv z drugimi moduli brez potrebe po kakršnikoli poravnavi. | DA | NE |  |
| 11 | Monokromator na primarni strani: Monokromator za Kalfa1 radiacijo (Johansson type), ki omogoča meritve v refleksiji in transmisiji (s fokusom v ravnini detektorja). | DA | NE |  |
| 12 | Detektor, ki omogoča skeniranje in statične meritve v točkovnem načinu (OD) in linearnem načinu (1D). Velikost kanala (traku): 90 mikronov ali manj. Število kanalov (trakov): 100 ali več. | DA | NE |  |
| 13 | Optika difraktiranega žarka / sekundarna stran: Modul s programabilno napravo za preprečevanje sipanja, ki omogoča meritve pri konstantnem divergenčnem kotu (1/16 ali manj do 2°) in konstantni obsevani dolžini (vsaj od 1-20 mm). Modul mora biti zamenljiv z drugimi moduli brez potrebe po kakršnikoli poravnavi. | DA | NE |  |
| 14 | Hlajenje sistema mora biti izvedeno po sistemu voda-voda | DA | NE |  |
| 15 | Priložen mora biti ves pribor in vzorci za testiranje in umerjanje aparata ter visoko zmogljiv PC računalnik in monitor za kalibracijo aparata in merjenje | DA | NE |  |
| 16 | Priloženi morajo biti računalniški programi za vsaj 30 uporabnikov: - Splošna obdelava podatkov: manipulacija s splošnimi grafičnimi podatki, iskanje vrhov s prilagajanjem profila, uvoz/izvoz podatkov, itd. - Kvalitativna in semikvantitativna analiza: modul identifikacije faz in semikvantitativne analize (vmesnik do ICDD PDF-2 in PDF-5). - Kristalografska analiza: določitev osnovne celice, LeBail profil, Rietveldova analiza (kvantitativna in strukturna), itd. | DA | NE |  |

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila – brošure oz. tehnične liste opreme s specifikacijo opreme, iz katerih je jasno razvidno, da oprema dosega v tej razpisni dokumentaciji navedene karakteristike. Tu navedene brošure in tehnični listi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

| No. | Required features | Features of the equipment offered (bidder must circle the option) |  | Cited in (name of document) on page no. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | High-resolution X-ray powder diffractometer | - | - |  |
| 1 | System: X-ray powder diffractometer, which allows data collection in reflection and transmission geometry with pure CuKalfa1 radiation | YES | NO |  |
| 2 | System enclosure: Equipped with all necessary electronics, cables, accessories and support systems that meet all legal regulations in force in Slovenia on the safety of sources of ionizing radiation. | YES | NO |  |
| 3 | High voltage generator with a power of at least 3 kW and a maximum voltage of at least 50 kV. | YES | NO |  |
| 4 | Goniometer: vertical theta/2theta or theta/theta goniometer with a mechanism for fast exchange of all optical modules and sample stage without the need for any realignment after exchange. Angular range at least: -10 < 2theta<160 degrees; | YES | NO |  |
| 5 | X-ray source: Long Fine Focus X-ray tube with Cu wavelength. X-ray tube and its housing allow for easy change from line focus to point focus and back. | YES | NO |  |
| 6 | Rotational sample stage (sample »spinner«) with programmable rotation speed and programmable angular position, allowing operation in reflection and transmission mode, suitable for the following sample types: standard reflection (back or front loading); Si single crystal (zero background) for small sample quantities. | YES | NO |  |
| 7 | Sample platform for measurement in rotating capillary in transmission geometry. | YES | NO |  |
| 8 | Automatic sample changer (for rotating samples) with a minimum capacity of 36 samples and a minimum of 36 sample holders, of which at least 8 for transmission measurements and at least 25 for reflection measurements, preferably for different sample amounts (different diameters and depths). At least two of the holders must be background-free (Si single crystal). | YES | NO |  |
| 9 | Incident divergence slits: A programmable slit system that allows measurements at a constant divergence angle (1/16 or less up to 2°) and a constant irradiated length (at least from 1-20 mm). The module must be interchangeable with other modules without the need for any alignment. | YES | NO |  |
| 10 | Focusing X-ray mirror module: Focusing mirror with minimum length of the crystal of 50 mm, with focusing point at the detector plane. The module must be interchangeable with other modules without the need for any alignment. | YES | NO |  |
| 11 | Incident beam monochromator: Monochromator for Kalfa1 radiation (Johansson type) allowing measurements in both reflection and transmission geometry (beam focussing on the detector plane). | YES | NO |  |
| 12 | Detector that allows scanning and static measurements in point detector mode (OD) and linear mode (1D). Channel (strip) size: 90 microns or less. Number of channels (strips): 100 or more. | YES | NO |  |
| 13 | Diffracted beam optics / secondary side: Module with programmable anti-scatter device, allowing measurements in constant divergence angle (1/16 or less up to 2°) and a constant irradiated length (at least from 1-20 mm). The module must be interchangeable with other modules without the need for any alignment. | YES | NO |  |
| 14 | Cooling of the system must be carried out using the water-water system. | YES | NO |  |
| 15 | All accessories and samples for testing and calibrating the device must be included, as well as a high-performance PC computer and monitor for calibrating the device and data collection. | YES | NO |  |
| 16 | Computer programs for at least 30 users must be included: 1. General data processing: general graphic data manipulation, profile fitting, peak search, data import/export, etc. 2. Qualitative and semi-quantitative analysis: phase identification and semi-quantitative analysis module (interface to ICDD PDF-2 and PDF-5). 3. Crystallographic analysis: determination of the unit cell, LeBail profile, Rietveld analysis (quantitative and structural), etc. | YES | NO |  |

The Tenderer must attach documentation - brochures or technical data sheets of the equipment specifying its characteristics, clearly demonstrating that the equipment meets the specifications stated in this tender documentation. The provided brochures and technical data sheets may be submitted in Slovenian or English. The offer must fully comply with the requirements stated in the tender documentation.

Kraj in datum:							Podpis in žig:

- ESPD

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd  in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

- Izjava o izpolnjevanju pogojev

Ponudnik ___________________________________________________________ (navedite naziv in naslov), ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Visokoločljivostni rentgenski praškovni difraktometer«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN___________izjavljam, da:

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3);

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- imamo na dan oddaje ponudbe izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, oz. vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50,00 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;

- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti javno naročilo;

- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oz. kadrom;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oz. najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za predmet javnega naročila ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

- razumemo in soglašamo z navedenim v vzorcu pogodbe ter v celoti sprejemamo vsebino vzorca pogodbe;

- razumemo in v celoti izpolnjujemo zahtevane tehnične specifikacije razpisne dokumentacije ter ostale pogoje in storitve.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Če ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, izjavo podpiše, obvezno pa ji priloži obrazložitev, v kateri navede kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Izjava o izpolnjevanju meril

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Visokoločljivostni rentgenski praškovni difraktometer«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN________ izjavljam, da pri posameznem merilu dosegam naslednje število točk (Obkrožite št. točk, ki jih dosegate pri posameznem merilu. Pri merilu A in pri merilu C ne obkrožite ničesar):

| Merilo A - ponudbena cena EUR z DDV | Število točk |
| --- | --- |
| Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV iz ponudbenega predračuna. Cenovno najugodnejša ponudba – Pmin prejme največje število točk, vse ostale prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna: Število točk = Pmin/Px*60 kjer je: Pmin – vrednost ponudbe, ki je najnižja od vseh in je zadovoljila minimalne tehnične zahteve Px – vrednost ponudbe, ki se točkuje 60 – utežni faktor finančnega kriterija | do 60 |

| Merilo B | Izpolnjevanje merila | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Uporabnik lahko določi in izvede mikrodifrakcijsko meritev z uporabo sevanja CuKalfa1 z velikostjo žarka na vzorcu, ki jo zvezno določi v programu za zbiranje podatkov (območje med 1.5 x 1.5 ali manj in 6 x 6 mm). | DA | 6 |
|  | NE | 0 |

| Merilo C | Izpolnjevanje merila | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Energijska ločljivost detektorja (v eV) za CuKalfa radiacijo | Najnižja vrednost | 6 |
|  | Druga najnižja vrednost | 3 |
|  | Višje vrednosti | 0 |

| Merilo D | Izpolnjevanje merila | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Možnost snemanja v transmisijski in refleksijski geometriji z uporabo avtomatskega menjalnika vzorcev tudi v istem merilnem paketu | DA | 6 |
|  | NE | 0 |

| Merilo E | Izpolnjevanje merila | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Uporabnik lahko zvezno spreminja horizontalno širino žarka (maska) | DA | 6 |
|  | NE | 0 |

| Merilo F | Izpolnjevanje merila | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Uporabnik lahko določi in izvede meritev v refleksijski geometriji z uporabo sevanja CuKalfa1 s konstantnim kotom divergence ali konstantno obsevano dolžino | DA | 6 |
|  | NE | 0 |

| Merilo G | Izpolnjevanje merila | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Uporabnik lahko določi in izvede meritev v transmisijski geometriji, bodisi z vzorcem na ravni foliji ali v kapilari, z uporabo sevanja CuKalfa1 s fokusiranjem žarka na ravnino detektorja | DA | 5 |
|  | NE | 0 |

| Merilo H | Izpolnjevanje merila | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Moč generatorja | nad 3.5 kW | 5 |
|  | do 3.5 kW | 0 |

| Evaluation parameter A – offer price EUR including VAT | Number of points |
| --- | --- |
| The total offer value in EUR including VAT from the offer estimate is evaluated. The most affordable offer – Pmin receives the highest number of points, all others receive a proportionally lower number of points compared to the lowest offer based on the calculation shown: Number of points = Pmin/Px*60 where: Pmin – the value of the offer that is the lowest of all and has met the minimum technical requirements Px – the value of the offer being scored 60 – financial criterion weighting factor | up to 60 |

| Evaluation parameter B | Meeting the criterion | Number of points |
| --- | --- | --- |
| User can define and perform microdiffraction measurement using CuKalfa1 radiation with the beam size on the sample continuously defined by data collection program (range between 1.5 x 1.5 or less and 6 x 6 mm). | YES | 6 |
|  | NO | 0 |

| Evaluation parameter C | Meeting the criterion | Number of points |
| --- | --- | --- |
| Energy resolution of detector (in eV) for CuKalfa radiation | Lowest value | 6 |
|  | Second lowest value | 3 |
|  | Higher values | 0 |

| Evaluation parameter D | Meeting the criterion | Number of points |
| --- | --- | --- |
| Possibility of data collection in transmission and reflection geometry using an automatic sample changer even in the same measurement batch | YES | 6 |
|  | NO | 0 |

| Evaluation parameter E | Meeting the criterion | Number of points |
| --- | --- | --- |
| User can continuously change the horizontal beam width (mask) | YES | 6 |
|  | NO | 0 |

| Evaluation parameter F | Meeting the criterion | Number of points |
| --- | --- | --- |
| User can define and perform measurement in reflection geometry using CuKalfa1 radiation with a constant divergence angle or constant irradiated length | YES | 6 |
|  | NO | 0 |

| Evaluation parameter G | Meeting the criterion | Number of points |
| --- | --- | --- |
| User can define and perform measurement in transmission geometry, either with a sample on a flat foil or in a capillary, using CuKalfa1 radiation with the beam focusing on detector plane | YES | 5 |
|  | NO | 0 |

| Evaluation parameter H | Meeting the criterion | Number of points |
| --- | --- | --- |
| Generator power | above 3.5 kW | 5 |
|  | up to 3.5 kW | 0 |

Kraj in datum:							Podpis in žig:

- Izjava v primeru uveljavljanja popravnega mehanizma

Ponudnik/partner/podizvajalec _________________________________________ (navedite naziv in naslov), ki sodelujem v postopku oddaje javnega naročila »Visokoločljivostni rentgenski praškovni difraktometer«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN ________, uveljavljam popravni mehanizem za:

Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1).

Obrazložitev (navedite kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Obrazložitev (navedite kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Kraj in datum:						Podpis in žig:

- Izjava o nastopu s podizvajalci

V zvezi z javnim naročilom »Visokoločljivostni rentgenski praškovni difraktometer«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________ izjavljamo, da (ustrezno označite in izpolnite):

NE nastopamo s podizvajalci

DA nastopamo s podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov, zakoniti zastopnik): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov, zakoniti zastopnik): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: - priložena izpolnjena Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, ______________ (navedite firmo), _________________ (navedite naslov), matična številka: _______________ ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa naše družbe ali ki ima pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oz. ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50,00 EUR ali več,

- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe ali prijave,

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj,

- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

Kraj in datum:						Podpis in žig:

- Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom za »Visokoločljivostni rentgenski praškovni difraktometer«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________ izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

DA, zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za plačan avans, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je dobava in montaža »Visokoločljivostnega rentgenskega praškovnega difraktometra«

ZNESEK V EUR:        (vpiše se znesek višini avansnega plačila)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (30 dni po predvidenem plačilu končnega računa za predmet javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant												(žig in podpis)

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi - vzorec

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je dobava in montaža »Visokoločljivostnega rentgenskega praškovnega difraktometra«

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, 5% pogodbene vrednosti z DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (14 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant												(žig in podpis)

- Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta izjavljam, da so:

- družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom:

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oz. v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

- Pogodba – vzorec

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična št.: 5051592000

ID za DDV: SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

ponudnik __________________________________________________________________

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična št.: _________________

ID za DDV: ___________________

Transakcijski račun (TRR): _______________________ odprt pri ___________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

Pogodbo o dobavi in montaži

Visokoločljivostnega rentgenskega praškovnega difraktometra,

JN9/2025

- člen – Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po odprtem postopku za »Visokoločljivostni rentgenski praškovni difraktometer«, objavljenim na Portalu javnih naročil dne _________, pod št. objave JN___________ ter v Uradnem listu EU pod št. objave ___________;

- sta ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija sestavna dela te pogodbe.

- člen –  Predmet pogodbe

Naročnik kupuje, izvajalec pa se zavezuje, da bo opravil vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz javnega naročila za dobavo in montažo predmeta pogodbe »Visokoločljivostni rentgenski praškovni difraktometer«.

Izvajalec mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema skladna z razpisno dokumentacijo javnega naročila ter z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami in dobavljena v prostor na naslov naročnika skladno s 6. členom te pogodbe.

- člen – Pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost javnega naročila za predmet te pogodbe znaša ____________ EUR brez DDV oz.  ____________ EUR z DDV.

Končna cena v EUR z DDV vključuje napravo z vso opremo, ki je navedena v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije ter vse stroške (zavarovanje, dostave,...), davke ter morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški povezani s predmetom javnega naročila.

V ceno so vključeni tudi stroški montaže (namestitve), stroški izvedbe začetnih nastavitev, preverjanja in potrditve ključnih specifikacij, stroški praktičnega izobraževanja in usposabljanja uporabnikov na lokaciji naročnika, stroški DDP naročnik na naslov Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana (Incoterms 2020), stroški pridobivanja CE certifikatov, v kolikor so potrebni ter stroški garancije.

Cena po tej pogodbi je nespremenljiva, ne glede na spremembe drugi kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

- člen – Obveznosti naročnika

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izpolnitev obveznosti po pogodbi;

- spremljal in nadziral izvajanje dobave;

- izpolnil svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

- člen – Obveznosti izvajalca

Izvajalec je dobavo predmeta te pogodbe dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji ponudbi.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izpolnitev obveznosti, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev obveznosti. Izvajalec se obvezuje, da bo opremo dostavi skladno z navodili naročnika.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s popisom del, po katerih bo opremo dobavil in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za dobavo opreme.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Izvajalec je zlasti dolžan:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti novo opremo ter opraviti druge obveznosti, ki so predmet te pogodbe;

naročniku izročiti potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme;

- popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri dobavi opreme, po splošnih pravilih odškodninskega prava;

  - prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo naročnika, strokovno pravilno, vestno in visoke kakovosti, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti, da bo:

- naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti;

- izvedel druge obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije;

- zagotavljal originalne rezervne dele v obdobju vsaj 7 let od sklenitve pogodbe;

- vse obveznosti izvajati v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in z dobrimi običaji v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo;

- vse obveznosti izvajati v skladu z navodili in pravili naročnika;

- za opremo predati naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti;

- hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvedbo javnega naročila na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta;

- izvesti praktično izobraževanje in usposabljanje uporabnika na lokaciji naročnika v obsegu 12 ur, ki mora biti izvedeno pred podpisom primopredajnega zapisnika. Izobraževanje morajo voditi izkušeni strokovnjaki s predmetnega področja

- člen – Dobavni rok

Rok za končanje obveznosti glede dobave ter drugih obveznosti, ki jih pred podpisom primopredajnega zapisnika zahteva ta razpisna dokumentacija, je 3. 11. 2025 in je nepodalšljiv.

Za dobavo opreme se upošteva Incoterms 2020 klavzula DDP na naslov naročnika: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Izvajalec mora do datuma iz prvega odstavka tega člena opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo (namestitvijo) in kvalifikacijo naprave oz. izvedbo začetnih nastavitev ter preverjanjem in potrjevanjem vseh specifikacij.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca, lahko naročnik zahteva poplačilo odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

- člen – Primopredajni zapisnik

Količinski in kakovostni prevzem predmeta javnega naročila se opravi s primopredajnim zapisnikom za dobavljeno opremo.

Primopredajni zapisnik po kakovostnem pregledu podpišeta naročnik in izvajalec.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v prevzemnem zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca, pri čemer stroške tovrstne odprave napak nosi izvajalec.

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

- člen – Način plačila

Račun bo izvajalec, v obliki e-računa, predložil v 3-h dneh po podpisu primopredajnega zapisnika s strani naročnika, ob pogoju, da je odpravil vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob podpisu primopredajnega zapisnika.

Izvajalec bo izstavil 2 ločena računa, katerih naslovnika bosta naročnik in sofinancer nakupa predmeta pogodbe, in sicer:

- sofinancerju: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana (UL FKKT), bo izvajalec izstavil račun v višini 110.000,00 EUR z DDV ;

- naročniku: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana (KI), bo izvajalec izstavil račun v višini razlike do polne pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Izvajalec mora na računu navesti:

- ID-številko za DDV svojega podjetja in

- ID številko za DDV sofinancerja SI65565754 za UL FKKT,

- ID številko za DDV naročnika  SI33840890 za KI.

Račun dobavitelja se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja. Številka pogodbe mora biti navedena tudi na vseh drugih dokumentih, ki so priloženi računu.

Zavezanci za plačilo bodo račun poravnali v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega e-računa neposredno izvajalcu.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prosti dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo skladno z navodili ponudnikom, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, izvajalec s podpisom te pogodbe podaja soglasje k neposrednemu plačevanju podizvajalcem.

- člen – Garancija in servisiranje opreme

Izvajalec mora najmanj 12 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika brezplačno odpravljati vse napake v delovanju opreme ter zagotoviti brezplačno servisiranje opreme in njenih sestavnih delov, zagotavljati morebitno potrebno nadgradnjo opreme ter nuditi tehnično podporo pri uporabi opreme.

Izvajalec se mora na obvestilo o napaki (posredovano po e-pošti ali telefonu) odzvati najkasneje v roku 1 delovnega dneva od posredovanja obvestila ter pričeti z deli, ki so potrebna za odpravo napak, najkasneje 5. delovni dan ter dela kontinuirano opravljati do odprave napak.

Servisiranje mora izvajati usposobljen serviser z aktivnim znanjem slovenskega ali angleškega jezika.

Po zaključenem posegu je potrebno naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški in stroški za povrnitev nastale škode, v celoti nosi izvajalec. Če je oprema v garancijskem roku bistveno popravljena oz. zamenjana, garancijski rok ne začne teči znova. Izvajalec je v tem primeru naročniku dolžen predložiti nov garancijski list.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo.

Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oz., če oprema po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za plačilo stroškov odprave napak in vseh drugih, s tem povezanih stroškov, sme naročnik unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev izvajalca, ki niso skladni z zgoraj navedenim.

- člen – Posegi na opremi

Izvajanje kakršnih koli posegov na opremi brez ustreznega naloga naročnika, se šteje za samovoljno dejanje izvajalca in predstavlja hujšo kršitev te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bodo vso opremo strokovno in kvalitetno vzdrževali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca ponujene opreme. V opremo bo vgrajeval le originalne rezervne dele in potrošni material.

V kolikor izvajalec tekom izvajanja pogodbenega razmerja krši zahteve v zvezi z odzivnim časom, časom popravila, ali če popravila ne izvaja s pooblaščenim serviserjem, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen, naročiti popravilo pri drugem izvajalcu in celotno vrednost popravila zaračunati izvajalcu, oz. zahtevati odškodnino po pravilih civilnega prava.

- člen – Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ob podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menična izjava z bianco menico) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje mora biti veljavno še 30 dni po izteku roka za dobavo in montažo.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oz. podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči, če:

- se bo izkazalo, da izvajalec ne opravlja obveznosti v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami (npr. v dogovorjeni kakovosti, obsegu, rokih,…),

- svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika,

- bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, najkasneje v roku 8-ih delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (menična izjava z bianco menico) v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV oz. vrednosti iz aneksa, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno odpravo napak v garancijski dobi.

Zavarovanje mora biti veljavno 14 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v primeru, da izvajalec svojih obveznosti v garancijski dobi ne bo izvajal skladno s pogodbenimi določili ter skladno z določili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- člen – Razdrtje pogodbe

Če izvajalec ne izvaja obveznosti v skladu s to pogodbo in razpisno dokumentacijo ter pri izvajanju obveznosti ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode. Odstop začne učinkovati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi.

V primeru izvajalčeve zamude je pogodba razvezana z dnem, ko zamuda nastopi.

- člen – Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v 10-ih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen – Protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen – Odgovorne osebe

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je _________________, e-mail ____________________.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je ____________, e-mail __________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

- člen – Končne določbe

Za vsa vprašanja, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se uporablja slovensko pravo.

Vse spremembe te pogodbe stranki urejata sporazumno s pisnimi dodatki.

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. Za razlago posameznih določb te Pogodbe se uporabljajo predpisi Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do poteka obdobja, v katerem je določena obveznost zagotavljanja rezervnih delov. Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba je napisana v 4-ih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po 2 izvoda. / Ta pogodba je podpisana elektronsko.

Datum:_______________________                               Datum:_______________________

| IzvaIzvajalec: | Naročnik: |
| --- | --- |

Prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

- Contract – Template

NATIONAL INSTITUTE OF CHEMISTRY, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

represented by Prof. Dr Gregor Anderluh, Director

Company Registration No.: 5051592000

VAT ID: SI33840890

(hereinafter: “Contracting Authority”)

and

Tenderer ______________________________________

represented by ___________________________________

Company Registration No: _________________

VAT ID: ___________________

Transaction account (TRR): _______________________ opened at ___________________________

(hereinafter: “Contractor”)

hereby enter into the following

Contract for the Supply and Installation of

the High-resolution X-ray powder diffractometer

JN9/2025

Article 1 – Introductory Provisions

The Contracting Parties find at the outset that:

- The Contractor was selected as the most economically advantageous tenderer based on the public procurement procedure for the project “High-resolution X-ray powder diffractometer”, published on the Public Procurement Portal on _________, under publication No. JN__________ and in the Official Journal of the EU under publication No. ____________;

- The tender documents and procurement documents constitute an integral part of this Contract.

Article 2 – Subject of the Contract

The Contracting Authority orders, and the Contractor undertakes to perform all obligations arising from the public procurement contract for the supply and installation of the “High-resolution X-ray powder diffractometer”.

The Contractor must ensure that the supplied equipment complies with the tender documentation for the public contract and with applicable regulations and technical specifications and is delivered to the premises at the Client's address in accordance with Article 6 of this contract.

Article 3 – Contract Value

The contract value for the subject of this Contract amounts to ____________ EUR (excluding VAT), ____________ EUR (including VAT).

The final price in EUR including VAT includes the device with all the equipment listed in the technical specifications of the tender documentation and all costs (insurance, delivery, ...), taxes and any discounts, ensuring that the Contracting Authority does not incur any additional costs related to the subject of the public procurement.

The price also includes the costs of assembly (installation), the costs of performing initial settings, checking and confirming key specifications, the costs of practical training and user instruction at the Contracting Authority’s location, DDP delivery to Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana (Incoterms 2020), costs for obtaining CE certifications (if required), and warranty costs.

The contract price is fixed and unchangeable, regardless of fluctuations in other price-determining factors. The Contractor shall not be entitled to any additional payments.

Article 4 – Obligations of the Contracting Authority

The Contracting Authority shall:

- Enable the Contractor to fulfil its contractual obligations;

- Monitor and supervise the implementation of the supply;

- Fulfil all obligations stipulated in the procurement documents.

Article 5 – Obligations of the Contractor

The Contractor shall be obliged to deliver the subject matter of this Contract in the scope, manner, and conditions specified in the procurement documents and in accordance with the offer submitted in its tender.

The Contractor declares that it is fully aware of the subject of the Contract and all risks associated with fulfilling its obligations, that it is acquainted with the procurement requirements, and that it understands and acknowledges the conditions necessary for the proper performance of its obligations. The Contractor undertakes to deliver the equipment in compliance with the instructions of the Contracting Authority.

Should the Contractor fail to meet its contractual obligations in the manner prescribed in this Contract and the procurement documents, the Contracting Authority may initiate appropriate procedures for contract termination.

The Contractor shall be specifically required to:

- Deliver new equipment to the Contracting Authority within the agreed deadlines and fulfil all obligations under this Contract;

-    Deliver to the Contracting Authority all necessary documentation required for the use of the facilities;

- Rectify or compensate for any damage resulting from execution errors in accordance with the general rules of liability law;

  - Execute the assumed obligations in compliance with the procurement documents, ensuring professional, diligent, and high-quality execution in accordance with applicable technical regulations, standards, and industry norms while cooperating with the Contracting Authority and adhering to its economic and technical requirements, in particular:

- Inform the Contracting Authority promptly about any issues affecting the performance of obligations;

- Perform other obligations arising from the procurement documents;

- Ensure the availability of original spare parts for at least seven years from the conclusion of the contract;

- Execute all obligations in compliance with technical regulations, standards, industry rules, and best practices following the principles of a good expert and in accordance with this Contract;

- Adhere to the Contracting Authority’s instructions and regulations;

- Provide the Contracting Authority with documentation proving the prescribed quality of the supplied equipment;

- Maintain all documentation related to the execution of the public contract to ensure audit traceability;

- Conduct practical training and user instruction at the Contracting Authority’s premises for 12 hours, which must be completed before signing the handover protocol. The training must be conducted by experienced professionals in the relevant field.

Article 6 – Completion Deadline

The deadline for completing the delivery obligations and other obligations required by this tender documentation before signing the handover record is 3 November 2025 and is non-extendable.

For the supply of equipment, the Incoterms 2020 clause DDP is applied to the client's address: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Slovenia.

The Contractor must, by the date referred to in the first paragraph of this Article, perform all contractual obligations, including assembly (installation) and qualification of the device or the execution of initial settings and verification and confirmation of all specifications.

In the event of damage suffered by the Contracting Authority due to non-performance, improper performance or delay by the Contractor, the Contracting Authority may demand compensation for all damage suffered due to the Contractor's delay, improper performance or failure to perform the Contractor's contractual obligations.

The Contractor must, if requested to do so by the Client, cooperate with the Client as a party in any disputes initiated by third parties that may arise as a result of the Contractor's delay, improper performance or failure to perform.

Article 7 – Handover Protocol

The quantitative and qualitative acceptance of the subject of the public procurement shall be conducted through the handover protocol for the supplied equipment.

The handover protocol shall be signed after the quality inspection by both the Contracting Authority and the Contractor.

Any defects shall be recorded in the handover protocol, and a mutually agreed deadline for their rectification shall be established in the handover protocol. If the Contractor fails to rectify the defects within the agreed deadline, the Contracting Authority shall be entitled, under the principle of good management, to remedy the defects at the Contractor’s expense. The Contractor shall bear all costs associated with the rectification of defects.

In such cases, the Contracting Authority shall charge the Contractor an additional 5% of the service value to cover administrative expenses.

Article 8 – Payment Terms

The contractor will submit the invoice, in the form of an e-invoice, within 3 days after the Contracting Authority signs the handover report, provided that all deficiencies identified upon signing the handover report have been eliminated.

The Contractor will issue 2 separate invoices, the addresses of which will be the Contracting Authority and the co-financier of the purchase of the subject of the contract, namely:

- To the cofinancier: University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Večna pot 113, 1000 Ljubljana (UL FKKT), the contractor will issue an invoice in the amount of EUR 110.000,00 including VAT;

- To the Contracting Authority: Institute of Chemistry, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana (KI), the contractor will issue an invoice in the amount of the difference up to the full contract value in EUR including VAT.

The Contractor must state on the invoice:

- The VAT ID number of its company and

- The VAT ID number of the co-financier SI65565754 for UL FKKT,

- The Contracting Authority's VAT ID number SI33840890 for KI.

The contractor's invoice must refer to the contract number on the basis of which it is issued. The contract number must also be stated on all other documents attached to the invoice.

Those liable to pay will settle the invoice within 30 days of receiving a correctly issued e-invoice directly to the contractor.

The payment period begins on the day following receipt of the document that is the basis for payment. If the last day of the period coincides with a day that is a public holiday under the Labor Act, the next business day will be considered the last day of the period.

In the event of a delay in payment by the Contracting Authority or the co-financier, the contractor may charge statutory default interest.

If a subcontractor requests direct payment in accordance with instructions to tenderers, the Contractor’s invoice shall be accompanied by subcontractors’ invoices or statements, which must have been previously approved by the Contractor. The payment deadlines for direct payments to subcontractors shall be the same as those for the Contractor. If a subcontractor does not request direct payment from the Contracting Authority, the Contractor shall, within 60 days from the final payment by the Contracting Authority, submit a written statement from both the Contractor and the subcontractor, confirming that the subcontractor has received payment for the services provided under this public procurement contract. If the statement is not provided, the Contracting Authority shall initiate minor offence proceedings in accordance with the provisions of ZJN-3.

If a subcontractor requests direct payments, the Contractor hereby gives its consent to such direct payments to subcontractors by signing this Contract.

Article 9 – Warranty and Equipment Servicing

The Contractor shall repair all malfunctions of the equipment free of charge for a minimum period of 12 months from the date of signing the handover protocol. Additionally, the Contractor shall provide free servicing of the equipment and its components, ensure any necessary upgrades, and offer technical support for the use of the equipment.

The Contractor shall respond to a fault notification (submitted via email or telephone) within 1 working day from receiving the notification and commence repair works no later than the 5th working day after the notification. The repair works must continue without interruption until the defect is rectified.

The servicing must be performed by a qualified technician with active proficiency in Slovenian or English.

Upon completion of the repair, the Contractor shall provide the Contracting Authority with a handover protocol, specifying the description of the defect, the date of repair, and other observations. The Contractor shall bear all costs of warranty repairs, including transportation costs and costs for any damage compensation. If the equipment undergoes significant repairs during the warranty period, the warranty period restarts. In this case, the contractor is obliged to submit a new warranty certificate to the client.

The Contractor undertakes to replace the equipment with equivalent new equipment if the same fault occurs on an individual piece of equipment at least three times.

If the Contractor fails to rectify defects within the mutually agreed technical timeframe, or if the equipment does not meet the guaranteed technical quality after the agreed deadline, the Contracting Authority may, under the principle of a good manager, assign the repair works to another contractor at the Contractor’s expense. To cover the costs of defect rectification, the Contracting Authority shall be entitled to enforce the financial guarantee for the rectification of defects during the warranty period.

If defects are identified within the warranty period and are not rectified before its expiry, the Contractor shall be obliged to extend the validity of the financial guarantee for the rectification of defects during the warranty period.

The Contracting Authority shall not accept any general terms and conditions from the Contractor that are not in compliance with the provisions above.

Article 10 – Interventions on the Subject of the Contract

Any intervention on the equipment without an official order from the Contracting Authority shall be considered an unauthorised action by the Contractor and shall constitute a severe breach of this Contract. The Contractor undertakes to ensure that the equipment is professionally and properly maintained exclusively by qualified technicians who meet the manufacturer’s requirements for the offered equipment. Only original spare parts and consumables shall be used in the subject of the Contract.

If the Contractor violates the agreed response time, repair time, or fails to conduct repairs with an authorised technician, the Contracting Authority reserves the right to commission the repair from another contractor and charge the full repair cost to the Contractor, or claim compensation under the rules of civil law.

Article 11 – Financial Guarantee for Proper Performance of Contractual Obligations

The Contractor shall provide the Contracting Authority with a financial guarantee for proper performance of contractual obligations (a bill of exchange statement with a blank bill of exchange) in the amount of 10% of the contract value, including VAT, upon signing the Contract.

The guarantee must remain valid for an additional 30 days beyond the contractual deadline for delivery and installation.

If deadlines, type of goods or services, quality, or quantity change during the contract execution, the Contractor shall adjust or extend the validity of the financial guarantee accordingly.

The Contracting Authority shall be entitled to enforce the financial guarantee for proper performance if:

- The Contractor fails to fulfil obligations in accordance with the Contract, procurement requirements, or specifications (e.g. regarding agreed quality, scope, deadlines);

- The Contractor fails to fully settle obligations to subcontractors involved in executing the public procurement contract, and subcontractors request direct payment from the Contracting Authority;

- The Contractor breaches confidentiality obligations.

Article 12 – Financial Guarantee for Rectification of Defects During the Warranty Period

The Contractor shall submit a financial guarantee for the rectification of defects during the warranty period (a bill of exchange statement with a blank bill of exchange) to the Contracting Authority no later than 8 days after signing the handover protocol. This guarantee must be 5% of the contract value including VAT or the value specified in an annex, as a guarantee for the timely and proper rectification of defects during the warranty period.

The financial guarantee must remain valid for at least 14 months from the date of signing the handover protocol.

The Contracting Authority shall enforce the financial guarantee for the rectification of defects if the Contractor fails to fulfil its obligations under the warranty period as per the contractual provisions and the procurement documents.

Article 14 – Termination of the Contract

If the Contractor fails to perform obligations in accordance with this Contract and the procurement documents, fails to comply with applicable laws or the instructions of the Contracting Authority, or delivers equipment without legally required certificates and documentation, the Contracting Authority may terminate the Contract and claim compensation for incurred damages. The termination shall take effect from the date the Contractor receives written notice of termination.

In the event of a delay caused by the Contractor, the Contract shall be automatically terminated on the date the delay occurs.

Article 15 – Resolutory Condition

This Contract is concluded under a resolutory condition, which shall be fulfilled in the event of the occurrence of any of the following circumstances:

- If the Contracting Authority is informed that a court has issued a final decision establishing a violation of labour, environmental, or social legislation by the Contractor or a subcontractor; or

- If the Contracting Authority is informed that a competent national authority has established at least two violations by the Contractor or a subcontractor during the execution of the contract, related to:

  - Payment of wages,

  - Working hours,

  - Rest periods,

  - Performance of work based on civil law contracts despite the existence of elements of an employment relationship, or

  - Illegal employment,

and has imposed a fine for an offence with one or more final decisions.

If the Contracting Authority becomes aware of such a violation, it shall inform the Contractor within 10 days.

The Contractor may submit evidence within a deadline set by the Contracting Authority (not exceeding 15 days) to demonstrate that sufficient measures have been taken to prove reliability despite the violations. If the violation concerns a subcontractor, the Contractor may submit evidence within the same deadline proving that the subcontractor has taken sufficient corrective measures. If the Contractor fails to submit evidence for the subcontractor, or if the Contracting Authority determines that the corrective measures are insufficient, the Contractor may replace the subcontractor within the deadline set by the Contracting Authority, not exceeding 15 days, in accordance with Article 94 of ZJN-3, or take over the subcontracted work itself, provided that such replacement or takeover does not constitute a material modification of the Contract. If the Contractor does not submit evidence for itself or for the subcontractor, or if the Contracting Authority deems the corrective measures inadequate, or if the Contractor does not assume the subcontracted work itself or propose a new subcontractor, or if the Contracting Authority rejects the proposed new subcontractor under Article 94 of ZJN-3, the resolutory condition shall be fulfilled provided that at least six months remain until the Contract’s expiry from the date the Contracting Authority was informed of the violation.

If the resolutory condition is fulfilled, the Contract shall be considered terminated for the Contractor on the date of conclusion of a new public procurement contract for the subject of this Contract. The Contracting Authority shall notify the Contractor of the date of conclusion of the new contract.

If the Contracting Authority does not initiate a new public procurement procedure within 60 days from becoming aware of the violation, the Contract shall be considered terminated on the 60th day from the date of notification of the violation.

Article 16 – Anti-Corruption Clause

This Contract shall be deemed null and void if it is established that, in accordance with Article 14 of the Integrity and Prevention of Corruption Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 69/11 – Official Consolidated Version, as amended), the Contractor itself, or any other person acting on its behalf in this Contract, promised, offered or provided any undue advantage to a representative or agent of a public sector body or organisation for the purpose of obtaining business, concluding business under more favourable terms and conditions, omitting due supervision over the implementation of contractual obligations, or any other act or omission which causes a public sector body or organisation damage or by which the representative or the agent of the public sector body or organisation or the other contracting party or its representative, agent or intermediary are put in a position to obtain an undue advantage.

Article 17 – Responsible Persons

The authorised representative of the Contracting Authority for the execution of this Contract is _____________, email: __________________.

The authorised representative of the Contractor for the execution of this Contract is _____________, email: __________________.

Each Contracting Party shall notify the other Party of any changes in the above-mentioned representatives within three (3) working days of the change.

Article 18 – Final Provisions

For all matters not expressly regulated in this Contract, Slovenian law shall apply.

Any amendments to this Contract shall be made by mutual agreement and in writing.

The Contracting Parties shall endeavour to settle any disputes amicably. If an agreement cannot be reached, either Contracting Party may initiate a legal dispute before the competent court in Ljubljana.

This Contract is concluded and shall remain valid until the end of the period in which the Contractor is required to provide spare parts, provided that the Contractor has submitted a financial guarantee for the proper performance of contractual obligations.

This Contract is drawn up in four identical copies, with each Contracting Party receiving two copies. /

This Contract is signed electronically.

| Date: _____________ |  |  | Date: _____________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contractor: |  |  | Contracting Authority: |  |
|  |  |  | NATIONAL INSTITUTE OF CHEMISTRY |  |
|  |  |  | Prof. Dr Gregor Anderluh, Director |  |

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v obrazcu Izjava – popravni mehanizem, ki jo priložite ponudbi.

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«.

v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«.

v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v obrazcu Izjava – popravni mehanizem, ki jo priložite ponudbi.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.