## REKAPITULACIJA
POPIS BOLNIŠKIH KANALOV
PONUDBENA REKAPITULACIJA
1. | BOLNIŠKI KANALI | 0
2. | SKUPAJ | 0
3. | DDV 22% | 0
4. | SKUPAJ Z DDV | 0

## BOLNIŠKI KANALI
|  |  | POPIS BOLNIŠKIH KANALOV |  | SKUPAJ | 0
PROSTOR | PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
|  | bk-01 | Stenski bolniški kanal - horizontalna postavitev | 16 |  | 0
> Ohišje izdelano iz prašno barvanega ekstrudiranega aluminija 6063 (AlMg0.7Si) dim. 230x65x1.500 mm; masa 3,8 kg/m'
> upoštevati izdelavo, montažo, ves pritrdilni material in priklope na hišne inštalacije
> vse inštalacije znotraj kanala delavniško predpripravljene in montirane v kanalu
> Dvojni kanal za ločitev medicinskh plinov od električnih inštalacij
> dve liniji tirnic za nameščanje medicinskih pripomočkov in opreme (spodaj/zgoraj)
> varnosti razred: Class I, IP 20
> el. zaščita: B
> Klasifikacija: razred Ila po MDD93/42/EWG
> izdelani v skladu s standardom ISO EN 11197 in IEC EN 60601/1
> barvo kanaov določi projektant
el. priključki:
> 3x mreža 230V
> 1x DEA 230V
> 1x UPS 230V
> 2x ozemljitvena vtičnica
podatkovni priključki:
1x2 LAN
priključki medicinskih plinov, komprimiranega zraka, vakuuma:
> 1x O2 (kisik medicinski); pretok 40±3 L/min
> 1x N2O (dušikov oksidul) pretok 40±3 L/min
> 1X vakuum (-0,9 bar)
> 1x komprimiran zrak (5 bar)
osvetlitev:
> 395 lux (58W indirektna + 18W direktna)
> Bolniški kanal v kvaliteti kot npr. MEDICOP Medicopact ali enakovredno
CUKVSP1 | CUKVSP1 | bk-01 | 14
CUKVSP3 | CUKVSP3 | bk-01 | 2
skupaj |  | bk-01 | 16
|  | bk-2 | Stenski bolniški kanal - vertikalna postavitev | 3 |  | 0
> Ohišje izdelano iz prašno barvanega ekstrudiranega aluminija 6063 (AlMg0.7Si) dim. 230x65x2.000 mm; masa 3,8 kg/m'
> upoštevati izdelavo, montažo, ves pritrdilni material in priklope na hišne inštalacije
> vse inštalacije znotraj kanala delavniško predpripravljene in montirane v kanalu
> vrh kanala sega nad nivo tehničnega stropa ca 20-30 cm; vstop napeljav v bolniški kanal se izvede nad nivojem tehničnega stopa!
> Dvojni kanal za ločitev medicinskh plinov od električnih inštalacij
> dve liniji tirnic za nameščanje medicinskih pripomočkov in opreme (levo/desno)
> varnosti razred: Class I, IP 20
> el. zaščita: B
> Klasifikacija: razred Ila po MDD93/42/EWG
> izdelani v skladu s standardom ISO EN 11197 in IEC EN 60601/1
> barvo kanaov določi projektant
el. priključki:
> 4x mreža 230V
> 1x DEA 230V
> 1x UPS 230V
> 2x ozemljitvena vtičnica
podatkovni priključki:
1x2 LAN
priključki medicinskih plinov, komprimiranega zraka, vakuuma:
> 1x O2 (kisik medicinski); pretok 40±3 L/min
> 1x N2O (dušikov oksidul) pretok 40±3 L/min
> 1X vakuum (-0,9 bar)
> 1x komprimiran zrak (5 bar)
osvetlitev:
> 395 lux (58W indirektna + 18W direktna)
Bolniški kanal v kvaliteti kot npr. MEDICOP Medicopact ali enakovredno
| CUKVSP3 | bk-02 | 1
CUKVSP2 | CUKVSP2 | bk-02 | 2
skupaj |  | bk-02 | 3
|  | bk-03 | Stropni dvostranski bolniški kanal | 2 |  | 0
> Ohišje izdelano iz prašno barvanega ekstrudiranega aluminija 6063 (AlMg0.7Si) dim. 370x220x3.000 mm; masa 20 kg/m'
> obešanje na AB ploščo; spodnji rob kanala na višini ca 2.000 mm od tal (točno višino določi uporabnik glede na specifiko uporabe (vajalnica!)), razdalja med spodnjim robom kanala in tehničnim stropom ca. 750 mm; višina medstropovja 1.000 mm.
> upoštevati izdelavo, montažo, ves pritrdilni material, ev. dodatno podkonstrukcijo v medstropovju in priklope na hišne inštalacije
> vse inštalacije znotraj kanala delavniško predpripravljene in montirane v kanalu
> pri prehodu vertikalne konstrukcije skozi strop upoštevati rozete za prekritje preboja (prehoda)
> dvojni kanal za ločitev medicinskh plinov od električnih inštalacij
> sredinska tirnica za nameščanje medicinskih pripomočkov in opreme
> varnosti razred: Class I, IP 20
> el. zaščita: B
> Klasifikacija: razred Ila po MDD93/42/EWG
> izdelani v skladu s standardom ISO EN 11197 in IEC EN 60601/1
> barvo kanaov določi projektant
el. priključki:
> 12x mreža 230V (po 6x na vsaki strani kanala)
> 4x DEA 230V (po 2x na vsaki strani kanala)
> 4x UPS 230V (po 2x na vsaki strani kanala)
> 8x ozemljitvena vtičnica (po 4x na vsaki strani kanala)
podatkovni priključki:
4x2 LAN (po 2x na vsaki strani kanala)
priključki medicinskih plinov, komprimiranega zraka, vakuuma:
> 2x O2 (kisik medicinski); pretok 40±3 L/min (po 1x na vsaki strani kanala)
> 2x N2O (dušikov oksidul) pretok 40±3 L/min (po 1x na vsaki strani kanala
> 2x vakuum (-0,9 bar) (po 1x na vsaki strani kanala
> 2x komprimiran zrak (5 bar) (po 1x na vsaki strani kanala
Bolniški kanal v kvaliteti kot npr. MEDICOP Medintensive ali enakovredno
CUKVSP2 | CUKVSP2 | bk-03 | 2
skupaj |  | bk-03 | 2