## skl.1 Med.oprema
(pod)sklop 1 |  | MEDICINSKA OPREMA
PONUDNIK MORA IZPOLNITI RUMENA POLJA S PODATKI O PONUJENI OPREMI!
zap.št. | šifra opreme | opis opreme (zahteve naročnika) | kosi | navedba proizvajalca, modela in kat.št. ponujene opreme | opis - tehnične karakteristike ponujene opreme | navedba dokumentacije in stran v dokumentaciji, kjer je vidna posamezna teh.karakteristika ponujene opreme in s tem izpolnitev naročnikove zahtteve
3.1. | TMONIT | TRANSPORTNI MONITOR | 4
Lokacija:
2. Nadstropje: 2x2N.30
3. Nadstropje: 2x3N.28
Opis:
Monitor ima zmogljivost spremljanje bolnika med transportom v bolnišnici, in sicer:
- Mora biti opremljen z barvnim večtočkovnim zaslonom s upravljanjem na dotik velikosti vsaj 6'',
nosilno ročko
- Med transportom naj naslednje parametre: EKG, HR, RR, SpO2, NIBP, IBP, Temperaturo, CO2
- Možnost prikaza 5 krivulj in vseh numeričnih vrednosti za nadzorovane parametre.
- Za delovanje naj ima integrirano baterijo, ki zagotavlja neprekinjeno spremljanje med
transportom za najmanj 5 ur. Baterija se polni na priključni postaji nameščena na stenski šini.
- Teža naj bo manj kot 2 kg (+/- 5%)
- Zagotovlja naj shranjevanje podatkov bolnika za vsaj 4 ure
- Multiparametrični modul mora biti opremljen s specifično programsko opremo za prevoz
za intenzivno nego, ki vključuje:
· Popolna analiza aritmije.
· Možnost prilagajanja zaslona.
· Ogled aktivnih in zgodovine alarmov.
· Časovnike.
- Priložen naj bo nosilec za na posteljo, kamor se vstavi monitor
- Med transportom se spremljajo:
A. EKG
- Spremljanje EKG z elektrodami in kabli s 3 in 5 žicami
- Odkrivanje in analiza aritmij
- Generiranje alarmov, vključno z asistolijo, bradikardijo in fibrilacijo
- Dodatna oprema in potrošni pribor: EKG kabel s 3 žicami
B. Srčni utrip
- Možnost izbire iz SpO2 ali kateregakoli arterijskega tlaka
- Merilno območje: 15-300 utripov/minuto za odrasle.
C. Frekvenca dihanja:
- Obseg: 0-170 vdihov/minuto.
D. Nasičenost arterijske krvi s kisikom (SPO2)
- Pulzni oksimeter uporablja algoritem za obdelavo signala, neobčutljiv na premike
- Obseg: 0-100%.
- Prikaz krivulje pletismografije.
- Frekvenca pulza (na podlagi pletizmografskega vala)
- Indikator pretoka krvi
- Dodatna oprema in potrošni pribor SPO2: senzor za odrasle za večkratno uporabo
E. Neinvazivno spremljanje krvnega tlaka (NIBP)
- Merjenje krvnega tlaka je mogoče opraviti ročno ali samodejno.
- Čas merjenja krvnega tlaka mora biti vsaj 30 sekund za odrasle pri srčnem utripu 60 bpm
(utripi/minuto)
- Čas napihovanja manšete naj je vsaj 10 sekund
- V samodejnem načinu naj bo čas ponavljanja meriteve krvnega tlaka izbrano med najmanj
10 različnih vrednosti
- Razponi merjenja:
· 30 – 260 mmHg za sistolčni tlak
· 10 – 230 mmHg za diastolični tlak
· 20-245 mmHg za srednji tlak
- Dodatna oprema in potrošni pribor:
- 4 manšete različnih velikosti (1 komplet) za večkratno uporabo za odrasle bolnike,
dimenzije 42–54 cm, 34–43 cm, 27–35 cm, 20–28 cm
- Priključna cev za pritrditev manšete na monitor, dolžina 3 m – 1 cev /monitor
F. Spremljanje temperature (TEMP)
- Minimalno merilno območje temperature: 0⁰C – 45⁰C.
- Resolucija: 0,1⁰C.
- Dodatna oprema in potrošni pribor: temeraturna sonda s pritrdilno površino za na površino
kože, 1 kos/monitor
G. Merjenje invazivnega krvnega tlaka (IBP) – 1 kanal
- Razpon merjenja: od -30 do 350 mmHg
- Točnost: +/- 4 mmHg
- Srčni utrip: 30 – 350 bpm
- Dodatna oprema in potrošni pribor: priključni kabel za siteme, kateri se uporabljajo v bolnišnici
H. Merjenje CO2 po Microstream metodi
- Razpon merjenja: od 0 - 150mmHg
Dodatna oprema in potrošni pribor: za neintubirane bolnike
Monitor mora biti namenjen za bolnišnični in izvenbolnišnični transport in naj izpolnjuje dodatne
mehanske in okoljske zahteve kot so:
· IEC60601
· EN1789
· Vsi deli v stiku s pacientom so odporni proti defibrilaciji.
· Odporen proti vibracijam, padcu, zaščita ohišja pred vdorom vode IP 33
· Če zaslon na dotik zazna težavo pri upravljanju, kot je tekočina na zaslonu ali nepričakovana
vrsta stika, se samodejno zaklene, da prepreči nenamerno upravljanje
3.2. | BP | BOLNIŠKA POSTELJA ELEKTRIČNA | 68
Lokacija:
Pritličje: 1xP.10a; 1xP.07; 1xP.06; 1xP.04; 2xP.01
1.Nadstropje: 4x1N.01; 1x1N.04; 4x1N.06; 2x1N.08; 2x1N.11; 1x1N.13; 2x1N.23; 2x1N.26;
4x1N.28
2.Nadstropje: 3x2N.01; 1x2N.04; 4x2N.06; 2x2N.08; 2x2N.11; 1x2N.13; 2x2N.23; 2x2N.26;
4x2N.28; 2x2N.32
3.Nadstropje: 1x3N.04; 3x3N.07; 2x3N.09; 2x3N.12; 2x3N.21; 2x3N.24; 3x3N.26; 2x3N.30
Opis:
Električna negovalna postelja s štiridelnim ležiščem in tremi nastavljivimi pregibi ležalne ploskve in
možnostjo regulacije višine.
dimenzija ležišča: dolžina od 195 do 200 cm; širina od 85 do 90 cm
- regulacija višine s pomočjo elektromotorja vsaj od 42 do 80 cm (razpon je lahko tudi večji).
- ležišče postelje je sestavljeno iz štirih sekcij od katerih je možna regulacija:
- vzglavnega dela ležišča vsaj od 0° do 70° (razpon je lahko tudi večji)
- srednjega dela ležišča vsaj od 0° do 30° (razpon je lahko tudi večji)
- vznožnega dela vsaj od 0° do +20°(razpon je lahko tudi večji)
- regulacija vzglavnega dela in srednjega dela ležišča se vrši s pomočjo elektromotorja,
regulacija vznožnega dela ležišča se vrši mehansko,
- vse regulacije ležišča se vršijo preko daljinskega upravljalca,
- konstrukcija bolniške postelje (ogrodje) je izdelano iz jeklenih cevi, pobarvanih s PVC prahom (prašno barvano),
- vzglavna in vznožna stranica izdelani iz masivnega lesa in iverala zaščitenega z
dvokomponentnim poliuretanskim lakom, ali iz umetne mase kar omogoča vlažno čiščenje.
- vsi leseni deli postelje so zaokroženi,
- postelja je opremljena s štirimi kolesi Ø100-125 mm, centralni zavorni sistem na vsa štiri kolesa.
Na vogalih postelje so vgrajena odbojna kolesa.
Oprema postelje:
- posteljni vložek z utori, izdelan iz kvalitetne spominske pene
- osnovna prevleka vložka izdelana iz materiala, katerega se lahko pere pri 95°C.
varovalna ograjica, par po celotni dolžini ležišča,
- konzola z trapezom
- celotna postelja mora biti izdelana iz materialov, ki omogočajo vlažno čiščenje in razkuževanje (s sredstvi kot npr. 1% Incidin Pro od Ecolaba).
3.3. | NO | BOLNIŠKA NOČNA OMARICA Z INTEGRIRANO MIZICO | 68
Lokacija:
Pritličje: 1xP.10a; 1xP.07; 1xP.06; 1xP.04; 2xP.01
1.Nadstropje: 4x1N.01; 1x1N.04; 4x1N.06; 2x1N.08; 2x1N.11; 1x1N.13; 2x1N.23; 2x1N.26;
4x1N.28
2.Nadstropje: 3x2N.01; 1x2N.04; 4x2N.06; 2x2N.08; 2x2N.11; 1x2N.13; 2x2N.23; 2x2N.26;
4x2N.28; 2x2N.32
3.Nadstropje: 1x3N.04; 3x3N.07; 2x3N.09; 2x3N.12; 2x3N.21; 2x3N.24; 3x3N.26; 2x3N.30
Opis:
Bolniška nočna omarica z integrirano servirno mizico,
Bolniška nočna omarica in servirna mizica sta dva ločena izdelka, ki pa se morata združiti v
celoto. Naročnik dopušča tudi varianto s popolnoma integrirano servirno mizico v nočno omarico (kjer se izdelka ne da ločiti) ali pa varianto kjer ponudnik ponudi dva ločena proizvoda nočno omarico in servirno mizico.
- velikost omarice: 50-55x 40-51 x72-85 cm
- omarica opremljena s predalom, pod predalom omarica z vrati, v omarici polica.
- možnost obojestranske uporabe nočne omarice,
- 4 dvojna kolesa, lahko z odbojniki ali brez odbojnikov,
Servirna konzolna mizica, na podnožju s kolesi, 4 x dvojna kolesa, od tega dve z zavoro.
- nastavljiva po višini, mehanizem za nastavitev višine mora biti enostaven,
varen, gladko tekoč, višina mizice vsaj od 88 - 110 cm (razpon je lahko tudi večji)
- mizna plošča z nastavljivim naklonom,
- mizna plošča z nizkim robom,
Narejena iz enakega materiala in barve kot vzglavna in vznožna polica postelje ali v barvi konstrukcije bolniške
postelje.
3.5. | PM01 | PREGLEDNA MIZA - ELEKTRIČNA | 3
Lokacija:
Pritličje: 1xP.22
1.Nadstropje: 1N.18
2.Nadstropje; 1x2N.18
Opis:
- pregledna miza, dvodelno ležišče, električna,
- dolžina mize 210 cm (±5%), širina najmanj 70 cm
- dimenzija vzglavnega dela najmanj 45 cm, dolžina nožnega dela najmanj 150 cm
- regulacija višine ležišča s pomočjo elektromotorja od 460 do najmanj 850 mm,
- regulacija vzglavnega dela ležišča od - 45° do 45°,
- miza nstavljiva po višini s pomočjo elektromotorja
- kolesa Ø75 mm s centralnim zavornim sistemom
- nožni krožni pedal za regulacijo višine, dostopen z obeh strani mize
- ležišče brezšivno tapecirano, prekrito z ognjeodpornim in vodoodpornim, antibakterijsko
zaščiteno medicinskim umetnim usnjem, debelina pene vsaj 4cm
- ogrodje mize izdelano iz prašno barvanih jeklenih profilov
- nosilnost mize vsaj do 200 kg
- omogočeno mora biti preprosto čiščenje in dezinfekcija
- miza mora trdno stati na nogicah, katere je možno fino nastaviti za izravnavanje s tlemi
- kolesa ne puščajo sledi
- podnožje mize naj bo prekrito z visokoodpornim pokrovom, odpornim na praske in
udarce
Dodatno:
- nosilec za rolo papirja montiran pod vzglavjem mize
3.6. | STZ | STOL ZA ZDRAVNIKA | 3
Lokacija: 1xP.22; 1x1N.18; 1x2N.18
Opis:
Okrogli stolček, nastavljiv po višini, z naslonom
- sedež, vrtljiv, nastavljiv po višini,
- nastavljiva višina sedeža vsaj od 46 - 58 cm (±5%)
- premer sedeža Ø36 cm (±6%)
- oblazinjen sedež oblečen v umetno usnje, ki omogoča pogosto čiščenje in razkuževanje
- zvezdasto podnožje izdelano iz jeklenih kormiranih cevi ali iz umetne mase črne barve
- pet koles, antistatična kolesa, dva kolesa z zavoro
3.7. | VOZ01 | VOZIČEK ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV | 9
Lokacija:
Pritličje: 1xP.22
1.Nadstropje: 2x1N.16: 1x1N.18;
2.Nadstropje: 2x2N.16; 1x2N.18
3.Nadstropje: 2x3N.15
Opis:
- voziček s štirimi vrečami za zbiranje odpadkov,
- 4 okvirji za 4 vreče,
- 4 pokrovi - odpiranje na pedal,
- velikost vreče (v rabi v SB NM),
- okvir za namestitev in pritrditev vreče, ki ne trga vreče
- spodaj (nad kolesi) polica ali mreža za oporo vreči,
- 4 kolesa, 2 z zavoro, odbojniki,
material: ogrodje iz nerjavnih cevi,
Material: ogrodje nerjavne jeklene cevi;
3.8. | VOZ02 | VOZIČEK Z VREČO ZA ODPADKE S POKROVOM | 7
Lokacija:
Pritličje: 1xP.13
1.Nadstropje: 2x1N.14
2.Nadstropje: 2x2N.14
3.Nadstropje: 2x3N.13
Opis:
- voziček za vrečo za zbiranje odpadkov,
- s pokrovi na pedal,
- velikost vreče (v rabi v SB NM),
- okvir za namestitev in pritrditev vreče, ki ne trga vreče
- spodaj (nad kolesi) polica ali mreža za oporo vreči,
- 4 kolesa, 2 z zavoro, odbojniki,
material: ogrodje iz nerjavnih cevi,
3.9. | VOZ03 | VOZIČEK Z VREČO ZA NEČISTO PERILO | 11
Lokacija:
Klet: 1xK1.12; 2xK1.17; 4xK1.21; 1xK1.24
1. Nadstropje: 1x1N.21
2. Nadstropje: 1x2N.21
3.Nadstropje: 1x3N.19
Opis:
- voziček za dve vreči za zbiranje nečistega perila,
- velikost vreče (v rabi v SB NM) 70x100 cm, 70x50 cm
- okvir za namestitev in pritrditev vreče, ki ne trga vreče
- spodaj (nad kolesi) polica ali mreža za oporo vreči,
- 4 kolesa, 2 z zavoro, odbojniki,
material: ogrodje iz nerjavnih cevi,
3.10. | VOZ04 | VOZIČEK INSTRUMENTARNI | 4
Lokacija:
Pritličje: 1xP.22
1. Nadstropje: 1x1N.18
2.Nadstropje: 1x2N.18
3.Nadstropje: 1x3N.28
Opis:
- voziček za instrumente, z dvema policama, polici z dvignenim
robom,
- na eni stani ročaj za vodenje vozička,
- velikost: 650x450x800 mm (±5%),
- brez ostrih robov
- 4 elektroprevodna kolesa Ø80-100 mm, 2 z zavoro,
- guma na kolesih ne sme puščati sledov,
Material: nosilno ogrodje in police iz krom nikljevih jeklenih profilov
in pločevine.
3.11. | VOZ05 | VOZIČEK ZA POSEGE | 4
Lokacija:
Pritličje: 1xP.22
1. Nadstropje: 1x1N.18
2. Nadstropje: 1x2N.18
3. Nadstropje: 1x3N.28
Opis:
Dimenzija vozička: 765x580x1015 mm (±5%)
- delovna površina vozička ergonomsko oblikovana iz ABS materiala, zadaj in ob straneh
dvignjena in omogoča varno rokovanje z zdravili ter onemogoča prevračanje in polivanje
tekočin pri transportu vozička,
- na levi strani nastavek za infuzijsko stojalo z vključenim infuzijskim stojalom,
- na levi bočni strani nameščen:
- nosilec (konzola) za mrežasto košaro za zbiralnik za igle
- nosilec (konzola) za mrežasto košaro za vrečko za odpadke
- na desni bočni strani nameščen nosilec (konzola) za mrežasto košaro za aspiracijske
katetre
- voziček vsebuje:
- dva predala višine cca. 130 mm (vsaj 128mm)
- pod drugim predalom je izvlečna polica za invazivne posege
- tretji predal višine cca 100 mm (do max. 192 mm),
- četrti predal višine cca 250 mm, s pregradami za plastenke 500 ml.
- predali opremljeni s posebnim varovalnim mehanizmom odpiranja, ki omogoča, da lahko
ob odprtju predala odpremo le sosednjega.
- voziče je opremljen z odbijačem (zaščita pred poškodbami), varovano je ogrodje vozička,
predali in ročaji.
- voziče je opremljen s štirimi antistatičnimi kolesi , Ø125 mm, dva kolesa z zavorami.
Materiali: aluminij, plastika,ABS, omogoča lahko in učinkovito čiščenje in razkuževanje.
3.12. | VOZ06 | VOZIČEK ZA POSTILJANJE | 4
Lokacija:
Pritličje: 1xP.31
1. Nadstropje: 1x1N.29
2. Nadstropje: 1x2N.29
3. Nadstropje: 1x3N.02
Opis:
Postiljalni voziček s policami za čisto perilo in nosilci za vreče za nečisto
perilo s pokrovi, čisti in nečisti del ločena,
velikost:najmanj 105x63x104 cm
- 3 police za čisto perilo zaprte, zgornja polica s tri-stransko ograjico,
- na nečisti strani dva nosilca za vreči za zbiranje nečistega perila in nosilcem vreče za odpadke,
- spodnja polica (nad kolesi) tudi pod vrečami za perilo in odpadke
- 4 antistatična kolesa, 2 z zavoro, z odbojniki;
Material: nerjavno jeklo, vsi robovi gladki, zvari nevidni,
Dodatna oprema:
- nosilec za razkužilo
- nosilec podajalnika rokavic
3.13. | VOZ07 | VOZIČEK ZA PREVOZ ČISTEGA PERILA | 4
Lokacija:
Pritličje: 1xP.31
1. Nadstrpje: 1x1N.29
2. Nadstropje: 1x2N.29
3. Nadstropje: 1x3N.02
Opis:
Voziček za prevoz čistega perila,
dim: 1000x700x1700 mm
- izdelan iz inox nerjaveče pločevine,
- s sklopljivimi policami,
- vreča za voziček
3.14. | VOZ08 | VOZIČEK ZA ZDRAVILA | 4
Lokacija:
Pritličje: 1xP.22
1.Nadstropje: 1x1N.29
2. Nadstropje: 1x2N.29
3.Nadstropje: 1x3N.16
Opis:
- ravna delovna površina iz ABS (Acryinitril-Butadien-Styrol) materiala,
z dvignjenim robom zadaj in ob straneh,
- 4x nižji predal, 2 z vložnimi razdelilniki za zdravila,
- 1x predal za infuzijske steklenice z vložnim razdelilnikom steklenic predal višine najmanj 276 mm,
- na desni strani dodaten izvlečen predal za računalnik, nosilnosti vsaj 15 kg ali enakovredna funkcionalna rešitev: ob strani dodatna, zložljiva polica za računalnik, nosilnosti vsaj 15 kg
- vodila predalov integrirana v stranici predala,, predali se med prevozom ne smejo samodejno
odpirati,
- možnost snetja front predalov za enostavno čiščenje,
- sistemska ključavnica za vse predale
- ob strani vozička nosilec za razkužilo,
- ob strani nastavek za infuzijsko stojalo vključno z infuzijskim stojalom,
- ob strani konzola za nosilec kontejnerja za igle,
- ob strani koš z vrečko za odpadke,
- nadgradni okvir z dvema vrstama kontejnerjev (zgornja vrsta 5 manjših in spodnja vrsta
3 večji kontejnerji),
- odbijač za zaščito pred poškodbami na vseh straneh,
- štiri antistatična kolesa Ø125 mm, dva z zavorami
velikost: širina vozička brez odbijačev 60-76,5 cm, globina 56-60 cm, višina vozička cca. 100 - 160 cm,
material: aluminij ali elektrolitsko galvanizirane jeklene pločevine, dvostenska prašno barvana
in ABS,
Dodatna oprema:
- vložni razdelilniki za zdravila v predalih po zahtevah uporabnika
omogočeno mora biti enostavno in učinkovito čiščenje in razkuževanje,
barva: po izbiri oz. potrditvi projektanta
3.15. | VOZ09 | SERVIRNI VOZIČEK | 8
Lokacija:
Pritličje: 2x1P.31
1.Nadstropje: 2x1N.29
2. Nadstropje: 2x2N.29
3.Nadstropje: 2x3N.16
Opis:
velikost: (dxšxv) 80x50x80-90 cm
- voziček s 3 policami z ograjicami,
- na eni strani ročaj za vodenje vozička, ABS ročaj,
- 4 kolesa z odbojniki, 2 z zavoro,
material: ogrodje vozička izdelano iz nerjavnega jekla, police iz HPL - mehansko
in kemično odpornega materiala,
Barva HPL plošč po dogovoru z uporabnikom!
3.16. | VOZ11 | VOZIČEK ZA ČISTILA | 4
Lokacija: 4xK1.04
Opis:
Voziček za čistila mora biti močan, kompakten, ergonomičen, lahek za vzdrževanje in čiščenje.
- okvir iz nerjavnevnega jekla, s kolesi premera 100-125 mm in 120 literskim nosilcem vreč.
Sestavni deli:
- ogrodje, osnova na kolesih
- 4xvedro 4 litre, modro, rdeče, zeleno, rumeno
- 2x vedro 20 litrov, modro in rdeče, s hermetičnimi pokrovi
- drsni predal
- 2x nosilec za vreče 120 litrov ali 1x40 litrov in 1x 80 litrov
- sredinska omarica na zaklepanje
- dimenzije: 118x58x114 cm (šxvxg)
3.17. | VOZ12 | VOZIČEK ZA NOČNE POSODE | 4
Lokacija:
Pritličje: 1xP.13
1.Nadstropje: 1x1N.14
2.Nadstropje: 1x2N.14
3.Nadstropje: 1x3.N.13
Opis:
Voziček za prevoz nočnih posod izdelan iz inox nerjaveče pločevine,
- s šestimi nastavki,
- 4 kolesa Ø 75 mm
3.18. | VOZ13 | VOZIČEK ZA TRANSPORT POKOJNIKA | 1
Lokacija: 1xP.09
Opis:
Voziček za prevoz umrlih hidravlični,
- podvozje izdelano iz jeklenih cevi pobarvanih z epoxi prahom,
- ležošče vozička izdelano iz inox pločevine, z blagim robom,
- voziček opremljen:
- z odbojnimi kolesi,
- z ročaji za prevoz,
- bočnimi zložljivimi ograjicami
- s štirimi kolesi Ø125 cm s centralnim zavornim sistemom.
Možnost pranja in dezinfekcije na 85°C.
3.19. | VOZ14 | TRANSPORTNI VOZIČEK | 2
Lokacija: 1x3N.05; 1x3N.27
Opis:
velikost: 65x95x95 cm (širinaxglobina ±5%)
- voziček s 3 policami z dvignjenim robom,
- police na višini 22 cm, 54 cm in 86 cm,
- nosilnost police cca. 50-60 kg,
- dva ročaja za vodenje vozička,
- 4 kolesa Ø 125 mm, z odbojniki, dve kolesi z zavoro,
material: voziček v celoti izdelan iz nerjavnega jekla
3.20. | TIR01 | STENSKA TIRNICA | 0
Lokacija:
Pritličje: 2xP.01; 1xP.04; 1xP.06; 1xP.07; 1xP10a;
1.Nadstropje: 2x1N.01; 1x1N.04; 4x1N.06; 2x1N.08; 2x1N.11; 1x1N.13; 2x1N.23; 2x1N.26;
4x1N.28
2.Nadstropje: 2x2N.01; 1x2N.04; 4x2N.06; 2x2N.08; 2x2N.11; 1x2N.13; 2x2N.23; 2x2N.26;
4X2N.28; 2x2N.32
3.Nadstropje: 1x3N.04; 3x3N.07; 2x3N.09; 2x3N.12; 2x3N.21; 2x3N.24; 3x3N.26; 2x3N.30
Opis:
- stenska tirnica, enojna, pritrjena na ojačitve v steni,
- pritrjevanje na +130 cm od gotovih tal,
- pritrjevanje 20 cm od začetka/konca tirnice in na cca. 60 cm
- pritrjevalni elementi, distančniki,
- ozemljitev tirnice
- material: nerjavni jekleni pravokotni profil dim. 10/25/1 mm
- dolžina tirnice 1,80 m
3.21. | TIR02 | STENSKA TIRNICA | 0
Lokacija:
1.Nadstropje: 2x1N.01;
2.Nadstropje: 1x2N..01
Opis:
- stenska tirnica, enojna, pritrjena na ojačitve v steni,
- pritrjevanje na +130 cm od gotovih tal,
- pritrjevanje 20 cm od začetka/konca tirnice in na cca. 60 cm
- pritrjevalni elementi, distančniki,
- ozemljitev tirnice
- material: nerjavni jekleni pravokotni profil dim. 10/25/1 mm
- dolžina tirnice 1,60 m
3.24. | AMBU | AMBU DVIGALO | 4
Lokacija:
Pritličje: 1x1P.31
1. Nadstropje: 1x1N.21
2. Nadstropje: 1x2N.21
3. Nadstropje: 1x3N.19
Opis:
Dvigalo nemenjeno za dvigovanje pacientov iz postelje, invalidskega vozička, dvižne kadi iz/in
v dvižno kad in mobilne kadi iz/ in v mobilno kad.
Dvigalo mora omogočati uporabo vreč za dvigovanje, vreče za kopanje in dvigovanje, vreče za
uporabo na WC-ju, vreče za enkratno uporabo. Vreče morajo zadovoljiti velikosti: S,M,L,XL.
Ponudnik mora v ponudbi ponuditi vrečo za dvigovanje in vrečo za kopanje in dvigovanje. ponudnik za vsa 4 dvigala skupaj ponudi: • 3x M vrečo za kopanje in dvigovanje • 3xL vrečo za kopanje in dvigovanje • 1xM vrečo za dvigovanje z naslonom za glavo • 2xL vrečo za dvigovanje z naslonom
- električno pozicioniranje pacienta v sedeč ali ležeč položaj,
- vpetje vreče štiritočkovno na nosilni drog,
- sistem vzvoda za dvigovanje pacienta naj ima velik hod in omogoča rotacijo pacienta za 360°,
- nosilni drog ne sme nihati naprej in nazaj,
- minimalna varna delovna teža 165 kg,
- dve izmenljivi bateriji z dodatnim polnilcem; baterija 24 V
- električni dvižni vzvod,
- električno nastavljivo podvozje - pomik nog ohišja vstran,
- lahek ročni upravljalec s "touch" stikali,
- zaustavljanje v sili,
- stikalo za resetiranje,
- sistem za spuščanje v sili,
- sistem cut-out stikala,
- vizualno in slišno opozorilo nizke napetosti baterije,
- ročico za upravljanje dvigala,
- maksimalna višina dviga 2000 mm,
- minimalna višina dvigovanja - s tal,
- višina podvozja cca. 110 mm,
- minimalna kompletna višina za shranjevanje do 1400 mm,
- zunanja širina nog podvozja če so zaprta maksimalno 80 mm,
- notranja širina nog podvozja odprta >1100 mm,
- avtomatsko zaustavljanje v kolikor zadene dvigalo na oviro,
- nizko nasajena kolesa, zadnji dve kolesi z zavoro,
- higiensko ohišje,
- higiensko ohišje,
- stopnja zaščite IP24
- testiran po EN 10535 standardu za dvigala za prestavljanje invalidnih oseb
- deklaracijo o ustreznosti v skladu z MDD 93/42/EGS
- CE oznako na dvigalu
3.25. | TRT01 | TERMOMETER (TIMPANIČNI) | 11
Lokacija:
Pritličje: 2xP.22
1. Nadstropje: 3x1N.18
2. Nadstropje: 3x2N.18
3. Nadstropje: 3x3N.05
Opis:
Timpanični termometer, elektronski,
- temperaturno območje meritev: od 33°C do vsaj 42°C z natančnostjo 0,1°C,
- z LCD zaslonom za prikaz meritve,
- z ekvivalenčnim prikazom temperature ušesnega kanala bolnika v drug
sistem (kot oralno, akslarno, rektalno, temperaturo notranjosti telesa),
- s sondo z nastavki za enkratno uporabo za meritve temperature pri odraslih
in otrocih,
- baterijsko napajanje,
V setu dobaviti: termometer z nosilcem, z baterijami in nastavke za sondo
min. 5 kompletov, pri čemer kpl pomeni 1 škatlo z 80-100 kosov nastavkov
Podobno kot: COVIDIEN GENIUS 2
3.26. | MKTT | MERILEC KRVNEGA TLAKA | 0
Lokacija:
Pritličje: 2xP.22
1. Nadstropje: 3x1N.18
2. Nadstropje: 3x2N.18
3. Nadstropje: 3x3N.05
Opis:
Merilnik krvnega tlaka z možnostjo pritrditve na šino, s prižemo
- okrogla skala velikosti premera 147 mm, velika preglednost
- košara za cev in manšeto
- spiralna cev se lahko razširi do 3 m
- izpustni ventil s fino nastavljivostjo
- napihovanje manšete do 600 mm Hg
- največja dopustna napaka +/- 2 mm Hg
-baker – berilijeva membrana, odporna proti staranju
- prižema za pritrditev na šino
Podobno kot: RIESTER BigBen
3.27. | STS02 | STETOSKOP | 5
Lokacija:
Pritličje: 1xP.22
1. Nadstropje: 1x1N.18
2. Nadstropje: 1x2N.18
3. Nadstropje: 2x3N.05
Opis:
Elektronski stetoskop z:
- hladno zaščitno membrano,
- LCD zaslonom z osvetljitvijo ozadja,
- funkcijo samodejnega vklopa (brez čakanja, da se začne z naslednjo auskultacijo),
- lahek
Podobno kot: 3M™
3.28. | IST | INFUZIJSKO STOJALO | 12
Lokacija:
Pritličje: 3xP.22
1. Nadstropje: 3x1N.18
2. Nadstropje: 3x2N.30
3.Nadstropje: 3x3N.28
Opis:
- infuzijsko stojalo, prevozno, teleskopsko izvlečni nosilec, s štirimi kljukicami z
varovalno krivino,
- na stabilnem petkrakem podnožju z antistatičnimi kolesi
- višina - izvlek najmanj do 200 cm
- pri spustu ne sme povzročati poškodb
- ogrodje izdelano in nerjavečega jekla
3.31. | NOČP | NOČNA POSODA | 11
Lokacija:
Pritličje: 2xP.13
1.Nadstropje: 3x1N.14
2.Nadstropje: 3x2N.14
3.Nadstropje: 3x3.N.13
Opis:
Nočna posoda izdelana iz nerjaveče pločevine, kompatibilna z
flusher desinfector-jem (FD).
3.32. | US | URINSKA STEKLENICA | 18
Lokacija:
Pritličje: 3xP.13
1.Nadstropje: 5x1N.14
2.Nadstropje: 5x2N.14
3.Nadstropje: 5x3.N.13
Opis:
Urinska posoda iz PVC materiala s pokrovom in ročajem za zbiranje urina.
Prostornina od 1000 ml do 1200 ml.
3.33. | NS | NOČNO STRANIŠČE | 11
Lokacija:
Pritličje: 2xP.13
1.Nadstropje: 3x1N.14
2.Nadstropje: 3x2N.14
3.Nadstropje: 3x3.N.13
Opis:
Stol na kolesih, z dvižnim pokrovom in posodo za odvajanje
3.34. | HLMED | HLADILNIK ZA ZDRAVILA | 4
Lokacija:
Pritličje: 1xP.21
1.Nadstropje: 1x1N.17
2.Nadstropje: 1x2N.17
3.Nadstropje: 1x3N.16
Opis:
- medicinski hladilnik za zdravila,
- volumen cca. 95 litrov,
- nastavitev temperature v območju od + 2°C do + 12°C,
- digitalno kazalo temperature,
- optično in akustično opozorilo pri izpadu el.energije, napačni nastavitvi
temperature, ali pod.
- vrata steklena opremljena s ključavnico
- notranja oprema: 3 predali za zdravila z delilniki, 1 polica - rešetka,
- zaščita pred temperaturo minus,
- avtomatsko odtajevanje,
- avtomatsko izparevanje,
- priključek na računalnik (integrirani R 485 interface)
Podobno kot: Kirsch, MED-100
3.35. | SEF | SEF ZA NARKOTIKE | 4
Lokacija:
Pritličje: 1xP.22
1.Nadstropje: 1x1N.17
2.Nadstropje: 1x2N.17
3.Nadstropje: 1x3N.16
Opis:
Sef za narkotike, za vgradnjo v omaro ali visečo omarico, enakovredno kot npr. sef proizvajalca HARTMANN, tip F 103-01
dim. 400x250x340 mm (šxgxv) ±5%
- pritivlomna zaščita EN 1143-1
- ognjeodporen po DIN 4102
- pripadajoči montažni elementi in material.
3.36. | OMGR | OMARA GRELNA ZA PERILO | 4
Lokacija:
Pritličje: 1xP.22
1.Nadstropje: 1x1N.21
2.Nadstropje: 1x2N.21
3.Nadstropje: 1x3N.19
Opis:
- grelna omara za ogrevanje perila na koleških, koleška z zavoro.
- enokrilna vrata, v vratih stekleno okno,
- LED zaslon,
- zvočni alarm,
- kapaciteta 20-25 brisač
- dvostenska konstrukcija s termično izolacijo,
- z elektronskim regulatorjem temperature,
- velikost 500-610x580-654x810-1100 mm ( ±5%)
- temperaturno območje - nastavljivo: vsaj med 35˚C do 45 °C, razpon je lahko tudi večji.
- 1x polica - ogrevana ali perforirana, ki omogoča enakomerno ogrevanje omare,
Podobno kot: ENTHERMICS
3.37. | TEH | TEHTNICA Z VIŠINOMEROM | 3
Lokacija: 1xP.22; 1x1N.18.; 1x2N.18;
Opis:
Elektronska tehtnica namenjena tehtanju in merjenju višine,
- obremenitev: vsaj do 250kg
- natančnost: 100g
- zadržanje teže ob tehtanju za lažje branje
- nedrsljiva tehtalna plošča, velikost tehtalne plošče 360x360 mm (±10%)
- višinomer: vsaj 100 - 205 cm (razpon je lahko tudi večji)
- BMI funkcija za določanje indeksa telesne mase
- omogoča prenos podatkov na računalnik
- certifikat za uporabo v medicini, skladno z direktivo 93/42/EEC
Podobno kot: KERN, tip MPE 250K100HM
3.38. | STTEH | STOL Z VGRAJENO TEHTNICO | 4
Lokacija:
Pritličje: 1xP.22
1.Nadstropje: 1x1N.21
2. Nadstropje: 1x2N.30
3.Nadstropje: 1x3N.28
Opis:
Stol z vgrajeno tehtnico za tehtanje ljudi z naslonom za noge in štirimi kolesi.
- kapaciteta tehtanja: 250 kg
- natančnost: 100 g
- delovanje s priklopom v električno omrežje ali z vgrajenim akumulatorjem
- dinamična funkcija tehtanja
- vgrajen RS-232 serijski vmesnik
- eksterna kalibracija
V skladu z 93/42/EGS
Podobno kot: KERN, MCC250K100M
3.39. | INVOZ | INVALIDSKI VOZIČEK | 26
Lokacija:
Pritličje: 2xP.31
1.Nadstropje: 8x1N.35
2. Nadstropje: 8x2N.30
3.Nadstropje: 8x3N.28
Opis:
Voziček invalidski, za odrasle, zložljiv, standarden - za prevoz bolnika s
spremstvom, nosilnost vsaj od 120 do 150 kg,
- širina sedeža, ne manj kot 45 cm,
- višina sedeža odnajmanj 49 - 54 cm od tal (merjeno na sprednjem robu sedeža)
- globina sedeža ne manj kot 42 cm,
- material sedišča in naslona ojačen za dolgotrajno nosilnost teže od 120 do 150 kg,
- standardni naslonjali za roki odstranljivi ali dvižni do kota vsaj 90 stopinj,
opremljeni s prekrivnima ploščama in zgoraj oblazinjeni,
- podnožnika ločena, stopenjsko nastavljiva po višini
- ročaji za potiskanje nameščenimi na hrbtišču, manevriranje z vozičkom
enostavno in brez uporabe dodatne moči,
- ogrodje vozička v celoti proti korozivno zaščiteno (lahko jeklena konstrukcija prašno barvana). Celoten voziček se lahko čisti in razkužuje z običajnimi čistili in razkužili, kot zahtevajo higienski standardi v zdravstvenem okolju
- kolesa trdote, ki ustrezajo standardom za medicinsko opremo in so primerna tako za notranjo kot zunanjo uporabo (npr. poliuretan)
- lahko vrtljiva sprednja kolesa vležajena po horizontalnih in vertikalnih oseh,
- zadnja kolesa opremljena opremljena s pogonskimi obroči,
- pri vožnji se morajo kolesa vrteti tekoče v želeni smeri,
- zanesljivi parkirni zavori z zaskočnim sistemom v aktivnem položaju, parkirni zavori
nameščeni na obeh straneh vozička,
- izdelan v celoti iz materialov, ki omogočajo čiščenje z vročo vodo pod pritiskom in
razkuževanje,
- voziček hitro in enostavno zložljiv,
- ogrodje, barvano v barvi po izbiri uporabnika
DODATNA OPREMA
- varnostni pas,
- izvlečno infuzijsko stojalo za pritrditev na voziček, vključno pritrdila
3.40. | TP | TERAPEVTSKA MIZA - BOBATH | 1
Lokacija: 1xP.23
Opis:
Električna terapevtska miza BOBATH z nastavljivo višino,
- dim: 200x120 cm
- električno nastavljiva višina od 50 do 96 cm (±10%),
- nožni upravljalnik za upravljanje mize
- 4 koleščka
- teža obremenitve: 200 kg
- ležišče brezšivno tapecirano, prekrito z ognjeodpornim in vodoodpornim, antibakterijsko
zaščiteno medicinskim umetnim usnjem, debelina oblazinjenja minimalno 4cm
3.41. | ŠKR | ŠKRIPEC ZA TERAPIJO RAMEN IN ŠKRIPEC ZA RAZGIBAVANJE NOG | 1
Lokacija: 1x P.23
Opis:
1x Škripec z vrvjo za ramena
Set vsebuje:
- vratni škripec
- barvno označena vrv
- oblazinjena ročaja
- vratni zatič
Navodila za uporabo v slovenskem jeziku
Podobno kot :TheraBand vratni škripec
1x Trak za za razgibavanje nog
- trak z zankami
- dimenzija: 147x2,5 cm
Podobno kot :TheraBand trak
3.42. | BRAD | BRADLJA ZA HOJO | 4
Lokacija: 1xP.23; 1x1N.36, 1x2N.34, 1x3N.31
Opis:
- dolžina: 4 m
- višina stranice nastavljiva od 66 - 108 cm
- razdalja med stranicama 60 cm
- dimenzija nosilnih plošč 2,5x90x36 cm (vxšxd)
- razdalja med nosilnima ploščama 350 cm
- maksimalna obremenitev bradlje 135 kg
- kovinsko podnožje bradlje gibljivo, zato da se lahko po zaključeni terapiji
bradlja zloži
- nosilne plošče in stranice prašno barvane
Podobno kot: Enraf Nonius Parallel bars
3.43. | STOP01 | VADBENE STOPNICE | 1
Lokacija: 1xP.23
Opis:
- lesene stopnice v obliki pravega kota,
- ena stran štiri stopnice višine 15 cm, globine 30 cm,
- druga stran tri stopnice , višina stopnice 20 cm, globina 30 cm,
- stopnice in podest prekriva nedrsna obloga, ki mora biti trpežna,
- stranska držala (ograja) nastavljiva po višini,
Dimenzija: 138x123x127 cm
3.44. | MOVI | MO-VI AKTIVACIJSKA MIZA | 1
Lokacija: 1xP.23
Opis:
Uporablja se kot ocenjevalno orodje in kot medij za kontrolirano gibanje oziroma uporabo roke
v procesu rehabilitacije.
Test MoVi ( 15 nalog, izvedenih na aktivacijski mizi) spada med ocenjevajne instrumente.
Meri se časovna meritev izvedbe naloge, izvedene po predpisanem protokolu. Test sestavlja
15 nalog, ki se lahko merijo posamično ali v celoti.
Aktivacijska miza s pripadajočimi tablami .
- sestavljena iz ogrodja, osrednje namenske enote, premične lesene konstrukcije, pomičnih
kavljev in šestih funkcijskih tabel.
3.45. | DESKA | DESKE ZA RAVNOTEŽJE | 1
Lokacija: 1xP.23
Opis:
Terapevtska gibalna deska je pripomoček za vaje ravnotežja in krepitev sklepov.
- izdelane iz kvalitetnega lesa,
- oblazinjene s ppeno ter oblečene v odporen material iz umetnega usnja.
dim: 38x60x8 cm - 1kom
dim: 38x60x10 cm - 1 kom
dim: 55x120x10 cm - 1 kom
3.46. | STEP | STOPNIČKA STEP (REEBOK) | 1
Lokacija: 1xP.23
Opis:
Pripomoček za kardiovaskularno vadbo, za krepitev spodnjega dela telesa in porabo
kalorij.
- dim: 90-102x35-38,5 cm (dxš)
- enodelna
- omogoča 3 različne nastavitve višine ( 15 cm, 20 cm, 25 cm)
- nedrseča podlaga (
3.47. | STEPER | STEPER | 1
Lokacija: 1xP.23
Opis:
Terapevtski steper. Namen uporabe: za okrepitev mišic spodnjega dela nog, povečanje
gibljivosti v gležnjih, raztezanje mišic v mečih, koordinacijo, zmanjšanje možnosti nastanka
tromboze in izboljšanju prekrvavitve.
Dimenzija: 42x36x14 cm (dxšxv)
Podobno kot: Terapevtski steper FlexoStep
3.48. | KLOPI | DELOVNE KLOPI | 1
Lokacija: 1xP.23
Opis:
Delovne klopi so namenjene varni stoji in sedenju. Izdelane iz kvalitetnega lesa
dim: 43x86/45 cm
dim: 33x66/35 cm
dim: 24x56/23 cm
3.49. | VALJI | TERAPEVTSKI VALJI - KOMPLET | 1
Lokacija: 1xP.23
Opis:
Terapevstki valj,
- v notranjosti na lesene ojačitve pritrjen trd kartonski votel vložek,
zunaj oblazinjen, da zagotavlja optimalno mehkobo
- pri obremenitvah se oblika valja ne sme spreminjati
V kompletu morajo bit ponujeni valji naslednjih dimenzij:
- 15x60 cm ( premer 15 cm; dolžina 60 cm) - 1 kom
- 15x95 cm ( premer 15 cm; dolžina 95 cm) - 1 kom
- 20x95 cm ( premer 20 cm; dolžina 95 cm) - 1kom
- 30x95 cm ( premer 30 cm; dolžina 95 cm) - 1kom
- 42x95 cm ( premer 42 cm; dolžina 95 cm) - 1kom
Terapevtski valji morajo biti registrirani kot medicinsko tehnični pripomoček.
3.50. | ŽOGE | TERAPEUTSKE ŽOGE - komplet | 1
Lokacija: 1xP.23
Opis:
- 10x pilates žogica premer od 23-30 cm, žogice različnih barv
- 10x krepilna žogica; različnih težavnostnih stopenj; različnih barv (podobno kot Thera-Band)
- 1x žoga premera 65 cm; terapevtski pripomoček (podobno kot Gymnic PLUS žoge)
- 1x ravnotežna okrogla igralna blazina, premer 55 cm; multifunkcionalni pripomoček za
ravnotežje; max.obremenitev 200 kg (podobno kot Ledraplastic-Gymnic)
3.51. | PHN | PRENOSNI HRBTNI NASLON | 1
Lokacija: 1x2N.30;
Opis:
Hrbtni naslon je namenjen podpori vzglavja in omogoča pet različnih nagibov naslona.
- izdelan iz kromiranega kovinskega ogrodja, naslon platno
Podobno kot: SOČA OPREMA, Prenosni hrbtni naslon
3.52. | LSK | LEŽEČE SOBNO KOLO | 4
Lokacija: 1xP.23; 1x1N.36, 1x2N.34, 1x3N.31
Opis:
Ležeče sobno kolo z ročno nastavitvijo želenega upora,
- upori vadbe: 8 stopenj,
- vztrajnik: 7 kg,
- LCD zaslon
- prikaz: čas, hitrost, razdalja, kalorije, srčni utrip, odomer, scan
- zavorni sistem: magnetni
- nastavitev sedeža horizontalno
- max.teža uporabnika do 100 kg
Podobno kot: TOORX R65
3.53. | MOTOMED | NAPRAVA ZA RAZGIBAVANJE ROK/NOG V LEŽEČEM POLOŽAJU | 1
Lokacija: 1xP.23
Opis:
Naprava za pasivno, asistirano, aktivno razgibavanje rok/nog v ležečem položaju.
Možnosti terapije:
- motorizirano gibanje nog (pasivna vadba),
- motorizirano gibanje rok (pasivna vadba),
- servo kolesarjenje - aktivna vadba s pomočjo motorja
- aktivno gibanje z lastno mišično močjo na podlagi natančno prilagojenih ravni težavnosti
(stopnja od 0 do 20)
- Ločena tipka za Servo kolesarjenje - vizualni opazen prehod iz pasivne v aktivno vadbo.
Naprava zazna vsak uporabnikov aktivni impulz in na zaslonu se pojavi ikona kolesa.
- povratne informacije aktivno/pasivno /samodejno,
- uravnavanje pasivne hitrosti od 1 do 60 obratov na minuto,
- motivacijski program,
- 13 terapevtskih programov (omogočeno posamično urejanje),
- funkcija pavze,
- analiza vadbe s pomočjo čip kartice
- nadzor srčnega utripa
- kombinacija s funkcionalno električno stimulacijo (FES)
- Movement Protector (zaščita gibanja) za odkrivanje krčev
- sistem za gladko gibanje - za nemoteno vrtenje
- SpasmControl ( nadzor spastičnosti) s samodejno spremembo smeri kolesarjenja,
- elektronski pripomoček za lažje vstavljanje stopal vključno z varnostnim izklopom,
- veliki zaslon z visoko ločljivostjo (11,5x8,5 cm),
- nadzorna plošča z 8 velikimi otipljivimi gumbi in samodejnim vodnikom za uporabnika,
- SymmetryTraining (vadba za simetričnost) - zaslon izvajanja aktivnosti je razdeljen na desno in
levo poloblo,
- SimmetryTraining s preglednim diagramom z dvema stolpcema in prikazom analize v
odstotkih,
- SimmetryTraining za vadbo rok in nog/zgornjega dela telesa,
- merjenje mišičnega tonusa,
- rezultati pasivne in aktivne vadbe so prikazani ločeno (razdalja, trajanje),
- mobilnost zagotavljata dve veliki transportni kolesi
Dodatki:
- vodila za noge
- razširjeno podnožje
- vrtljiva roka za upravljanje nadzorne plošče
Podobno kot: RECK Medizintechnik, MOTOmed letto2 noge/roke
3.54. | TST | TEKALNA STEZA | 0
Lokacija: 1xP.23
Opis:
Tekoča preproga s uporabniškim vmesnikom s tipkovnico z zaslonom,
- hitrost 0d 0-22 km/h, v korakih po 0,1 km/h,
- naklon od 0-25%, v korakih po 0,1%,
- pospešek: 7 nivojev (v 3 do 131 sek. Od 0 do maksimalne hitrosti),
- tekalna površina dimenzije: 150x50 cm
- RS232 vmesnik za vodenje traku preko PC,
- omogoča samostojno delovanje traku voden preko vgrajenega uporabniškega vmesnika,
- varnostno stikalo
- za paciente z maso do 200 kg
- motor 2,2 kW (10 let garancije, brez vzrževanja),
- ograja na sprednji strani,
- nosilec plastenke,
- barva traku bela/črna,
3.55. | LETVENIK | LETVENIK | 2
Lokacija: 2xP.23
Opis:
Letvenik namenjen za izvajanje didaktičnih in gimnastičnih vaj.
Dimenzije: 80x200 cm (šxv)
- premer prečk: 40 mm
- število prečk: 11
- material: stojala in prečke iz bukovega lesa
- razmik med palicami: 215 mm
Letvenik je pritrjen na steno.
Kovinska konzola letvenika mora biti statično testirana in omogočati montažo več
letvenikov v nizu.
3.56. | RH | RECIPROČNA HODULJA | 4
Lokacija: 1x P.31, 1x1N.35, 1x2N.30; 1x3N.28
Opis:
Rečipročna hodulja iz aluminija, z oblazinjenimi ročaji in nedrsečimi natiki.
- nastavljiva višina vsaj od 79 - 93 cm /razpon je lahko tudi večji)
- nosilnost: vsaj 100 kg
- zložljiva z pritiskom na gumb
3.57. | HK | HODULJA S KOLESI | 17
Lokacija: 2xP.31, 5x1N.35, 5x2N.30; 5x3N.28
Opis:
Hodulja s kolesi iz aluminija z oblazinjenimi ročaji in ročno zavoro.
- nastavljiva višina vsaj od 83 -100 cm (razpon je lahko tudi večji)
- nosilnost: vsaj 100 kg
- zložljiva z pritiskom na gumb
3.58. | KB | KOMOLČNE BERGLE | 3
Lokacija: 3x2N.30
Opis:
Komolčne bergle - par
- 10 stopenjska nastavitev višine ročaja bergel - od 75 cm do 98 cm (±5%)
- trdni prožni gumirani natiki z velikim premerom, da je hoja z uporabo bergel varna
- čvrsta podlaketna opora
- nosilnost 100 kg
Podobno kot: Bergla ECO 100
3.59. | SP | SPREHAJALNA PALICA | 4
Lokacija: 1xP.31, 1x1N.35, 1x2N.30; 1x3N.28
Opis:
Nastavljiva sprehajalna palica iz aluminija,
- nastavitve v 10 pozicijah od višine 75 do 98 cm,
- z gumijastim natikom, ki ne pušča sledi
- ročaj palice ima varnostno vrvico
- maksimalna nosilnost 110 kg
3.60. | DOOT | DOZATOR KISIKA | 55
Lokacija:
Pritličje: 2xP.01; 1xP.04; 1xP.06; 1xP.07; 1xP.10a;
1.Nadstropje: 2x1N.01; 1x1N.04; 2x1N.06; 2x1N.08; 2x1N.11; 1x2N.13; 2x1N.23; 2x1N.26;
2x1N.28
2.Nadstropje: 2x2N.01; 1x2N.04; 2x2N.06; 2x2N.08; 2x2N.11; 1x2N.13; 2x2N.23; 2x2N.26;
2x2N.28; 2x"N.32
3.Nadstropje: 1x3N.04; 2x3N.07; 2x3N.09; 2x3N.12; 2x3N.21; 2x3N.24; 2x3N.26; 2x3N.30
Opis:
Regulator za aplikacijo kisika:
- merilnik pretoka kisika z regulacijo v območju 0 do15 lit / min odstopanje od točne
vrednosti do največ 10%, z regulacijskim gumbom, z direktnim priključkom na
DIN sklopko za kisik,
- priključek za vlažilec
- vlažilnec 0,25lit iz APEC plastike odporne za sterilizacijo (do 134ºC),
- možnost uporabe potrošnega vlažilca,
- z nosilcem za pritrditev na stensko tirnico (zanesljiv sistem),
- povezovalna cev in obrazna maska za aplikacijo kisika
3.61. | AST | ASPIRATOR NA KOMPRIMIRAN ZRAK | 33
Lokacija:
Pritličje: 2xP.01; 1xP.04; 1xP.06; 1xP.07; 1xP.10a;
1.Nadstropje: 1x1N.01; 1x1N.04; 1x1N.06; 1x1N.08; 1x1N.11: 1x1N.13; 1x1N.23; 1x1N.26;
1x1N.28
2.Nadstropje: 1x2N.01; 1x2N.04; 1x2N.06; 1x2N.08; 1x2N.11; 1x2N.13; 1x2N.23; 1x2N.26;
1x2N.28; 1x2N.32
3.Nadstropje: 1x3N.04; 1x3N.07; 1x3N.09; 1x3N.12; 1x3N.21; 1x3N.24; 1x3N.26; 1x3N.30
Opis:
Aspirator z ejektorjem, na komprimiran zrak, na zidni tirnici
- zaprt sistem, z ejektorjem, vrečke oz. posode za enkratno
uporabo, s prozorno varnostno (zbirno) posodo,
- vrečke oz.posode za enkratno uporabo velikosti cca. 1000-1500ml,
- direktni priključek na komprimiran zrak/kisik na razvodnem kanalu
- z regulatorjem z manometrom,
- z nosilcem za na stensko tirnico,
- nosilni element za aspiracijsko cev na stenski tirnici,
- aspirator opremljen z zapornim ventilom , ki v slučaju prenapolnjenja posode
zapre pretok.
3.62. | SPTAL | PRALNO SESALNI STROJ | 1
Lokacija:
Opis:
Industrijski pralno sesalni stroj.
- s pogonom,
- primeren za čiščenje tal v bolnišnicah
- zvočno izoliran sesalni motor in izpuh maksimalno 61 dB
- nizka glava ščetke omogoči čiščenje med policami
- delovna širina stroja: 510 mm
- širina sesanja: 860 mm
- teoretična zmogljivost: 2000 m2
- pretok zraka. 115 m3/h
- število ščetk: 1
- hitrost ščetk: 210 obr/min
- premer ščetk: 43/51 cm
- delovna hitrost: 4 km/h
- rezervoar čiste/umazane vode: 42
- širina brez/z sesalno šobo: 76/86
|  | HLADILNA OMARA ZA UMRLE S SAMOSTOJNIMI VRATI ZA VSAKO CELICO | 1
Opis:
Hladilna omara izdelana iz stabilne, samostoječe konstrukcije. Sendvič konstrukcija/paneli
izdelani iz 80 mm debele in trde poliuretanske pene, ne vsebujejo CFC (chlorofluorocarbon).
V omari so nameščena vodila s kolesnim mehanizmom, ki omogoča enostavno rokovanje
pri shranjevanju pladnjev v komoro in iz nje.
Površina panelov zunaj, znotraj in vrata iz nerjavečega jekla, kvalitete vsaj 1.4301.
Ponudba mora zajemati eno hladilno enoto s predalniki za 6 trupel (2x3).
Vsako truplo ima svoja vrata.
Vratna krila naj imajo dimenzije širine vsaj 68 cm in višine 48 cm in morajo omogočati enostavno izvajanje
čiščenja.
Vsako vratno krilo opremljeno s kljuko in ključavnico.
Zunanje dimenzije celotne enote/omare so 1910x2260x2260cm (širina x globina x višina), brez hladilnega
agregata.
Zunanja dimenzija celotne enote/omare z hladilnim agregatom je 1910x2260x2860 mm.
Omare morajo biti v celoti izdelane iz nerjavnega jekla, primernega za uporabo v zahtevnih pogojih
zdravstvene dejavnosti, ki brez poškodb v strukturi materialov in spojev omogoča čiščenje z vsemi čistilnimi
in dezinfekcijskimi sredstvi, ki se uporabljajo za čiščenje površin in prostorov v dejavnosti patologije.
Omara ima lasten hladilni agregat, ki naj bo nameščen na zgornji strani enote.
Namestitev hladilnih agregatov in vse povezave morajo biti zajete v ponudbi.
Hladilni agregat mora zagotavljati nastavljeno želeno temperaturo komore pri temperaturi okolice do 32°C.
Temperatura v komori nastavljiva med +3 do + 5°C ± 1,5°C.
Omara mora imeti vgrajen prikazovalnik temperature v komorah. V primeru odstopanja temperature od
nastavljenih vrednosti se mora sprožiti zvočni in vidni alarm.
V omari mor biti nameščeno tudi osvetlitev, vodoodporna.
Omare morajo omogočati čiščenje zunanjih površin in notranjosti komor s tekočo vodo, čistili in dezinfekcijskimi
sredstvi. Omare morajo imeti vgrajen sistem odtokov tekočine, ki mora biti nameščen na najnižji točki omare.
Sistem odtoka v omari mora biti izveden tako, da bo vsa tekočina odtekla v odtok.
Ponudba mora zajemati 6 kadi/pladnjev za umrle, ki se na ustreznih kolesnih mehanizmih hranijo v
zamrzovalnih komorah. Kadi se morajo uvesti in izvleči iz omar gladko in brez zatikanja.
Dimenzije kadi naj bodo vsaj 2060 x 620 x 50mm
Kadi morajo biti izdelane iz nerjavnega jekla, primernega za uporabo v zahtevnih pogojih zdravstvenih
dejavnosti, ki brez poškodb v strukturi materialov in spojev omogoča čiščenje z vsemi čistilnimi in
dezinfekcijskimi sredstvi, ki se uporabljajo za čiščenje površin in prostorov v dejavnosti patologije.
Kadi ne smejo imeti ostrih robov in morajo imeti na vsaki strani ročaj za prenašanje.
Nosilnost kadi mora biti vsaj 200 kg.
|  | HIDRAVLIČNI VOZIČEK ZA VLAGANJE TRUPEL V KOMORO | 1
OPIS:
Hidravlični voziček izdelan iz nerjavečega jekla, kvalitete 1.4301
- ojačana konstrukcija, ki preprečuje torzijo vozička
- vgrajena hidravlika, ki omogoča ergonomičen, brezstopenjski dvig vozička
s pomočjo pedala
- zgornji del vozička opremljen s kolesnim mehanizmom, ki omogoča sprejem pladnjev
- kolesni mehanizem je možno fiksirati (security lock).
- varnostni zatič za pladnje, da se pladenj med transportom ne sname
- opremljen z ročajem
- opremljen s kolesi Ø125 mm
- dim: 2270x730 mm, višinsko nastavljiv od 315 do 1800 mm
- nosilnost: minimalno 200 kg

## skl.2 Med.aparati
(pod)sklop 2 |  | MEDICINSKI APARATI
PONUDNIK MORA IZPOLNITI RUMENA POLJA S PODATKI O PONUJENI OPREMI!
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | kosi | navedba proizvajalca, modela in kat.št. ponujene opreme | opis - tehnične karakteristike ponujene opreme | navedba dokumentacije in stran v dokumentaciji, kjer je vidna posamezna teh.karakteristika ponujene opreme in s tem izpolnitev naročnikove zahtteve
4.1. | RVDEFI | REANIMACIJSKI VOZIČEK Z DEFIBRILATOR/MONITOR | 4
Lokacija:
Pritličje 1xP.31
1.Nadstropje: 1x1N.18
2. Nadstropje: 1x2N.30
3.Nadstropje: 1x3N.28
Opis:
Reanimacijski voziček naj ima kovinsko prašno barvano ali INOX konstrukcijo, s kovinsko
prašno barvanimi ali ABS stranicami in predalniki. Dimenizije 800x600mm (±10%).
Delovna površina je ergonomsko oblikovana iz ABS materiala, zadaj in ob straneh
naraščajoče dvignjena.
Kolesa dimenzije fi 125 (±10%), vsaj 2x z zavoro.
Voziček naj vsebuje šest predalov, en predal s pregradami za ampule. Na sprednji strani,
ob predalih naj bo nastavek za centralno zaklepanje vozička s ključem. Dimenzije predalov
izbrani ponudnik uskladi z naročnikom. Želene dimenzije predalov naročnika so: 2x75mm,
1x100mm, 1x150mm, 2x200mm.
Predali vozička naj bodo opremljeni z lahkim vakuumskim mehanizmom, ki omogoča
samostojno zapiranje predalov.
Na hrbtni strani vozička vsaj tri vtičnice. Nameščeno držalo (konzola) za infuzijsko stojalo
z vključenim infuzijskim stojalom in vrtljivo polico za defibrilator s pripadajočo opremo.
Na levi dočni strani nameščena deska za reanimacijo.
Na desni bočni strani naj bo nameščen električni aspirator z močjo vleka vsaj 30L/min
in baterijo za vsaj 1 uro.
Na desni bočni ali zadnji strani vozička naj bo nameščeno ležišče za kisikovo jeklenko
in vsaj 3L kisikova jeklenka z reducirnim ventilom in dozatorjem za kisik (od 0 do 25l/min).
Na bočni strani vozička naj bo kompakten ročaj za varno in lahko pomikanje vozička.
Na bočni strani vozička naj bo nameščen nosilec (konzola) z mrežasto košaro in mrežasta
košara oziroma druga posoda za ostre predmete in koš za odpadke.
Voziček naj vsebuje odbijač za zaščito pred poškodbami po dolžini in širini vozička in naj
bo v celoti obdan z zaščito pred poškodbami. Varovano naj bo ogrodje vozička, predali in
Nad delovno površino naj bo nameščen nosilec z vsaj dvema tirnicama dimenzij 10x25mm,
za namestitev raznih košar, nosilcev za rokavice in podobno.
Dodatna oprema:
- dihalni balon za odrasle (maska velikosti 4, 5)
- baterijski laringoskop (LED svetilnost) z F.O. žlicami Miller (velikost 1,2) in Macintosh
velikosti (3,4,5).
Defibrilator/monitor
Defibrilator/monitor z bifazično krivuljo do 360J.
Sinhrona in asinhrona defibrilacija z možnostjo izbire energije.
Omogočati mora natančno nastavitev izbrane energije na 1J pri energijah od 1-10J.
Možnost AED - polavtomatskega načina defibrilatorja za otroke in odrasle.
Zunanji spodbujevalnik (PACING).
Monitor mora omogočati merjenje naslednjih parametrov: EKG, SpO2, NIBP, CO2.
Osnovna detekcija aritmij.
Barvni TFT LCD zaslon, diagonala najmanj 17cm, ki mora omogočati prikaz vsaj treh (3)
krivulj.
Vgrajen mora imeti termo tiskalnik vsaj 50mm.
Delovanje na omrežno napetost oziroma na Li-Ion baterijo, ki omogoča vsaj do 6 ur
spremljanje pacienta (kontinuirano EKG in SpO2, NIBP v intervalu 15 minut) oziroma
najmanj 200 defibrialcij pri maksimalni energiji.
Stopnja zaščite pred vdori trdih delcev in tekočin: IP44.
Imeti mora nastavitev alarmnih mej in alarmov za merjene parametre.
Možnost shranjevanja podatkov v interni spomin (vsaj 50 ur).
Zagotavljati mora prenos podatkov preko USB.
Teža defibrialtorja skupaj z baterijo, zaradi možnosti transporta, naj ne presega 6kg.
Avtomatska samokontrola aparata - indikator pripravljenosti za uporabo.
Možnost defibrialcije z ročakmi in s samolepilnimi elektrodami (priloženo 1x odrasla in
1x otroška defibrilacijska elektroda).
Priložen potrošni material za odraslega - EKG kabel, cev in manšeta za NIBP ter SpO2
senzor; prenosna torba.
4.2. | ASPIR | ASPIRATOR | 7
Lokacija:
Pritličje 1xP.31
1.Nadstropje: 2x1N.18
2. Nadstropje: 2x2N.30
3.Nadstropje: 2x3N.28
Opis:
Električni aspirator na prevoznem stojalu s kolesi z zavoro,
- kapaciteta pretoka minimalno 30l/minuto,
- vakuum najmanj 90 kPA oziroma 0,9 bar,
- tiho delovanje maksimalno 42 dB,
- 2x 2-2,5 l litrska posoda za sistem vrečk z enkratno uporabo oprema mora omogočati uporabo potrošnega materiala – vrečk za enkratno uporabo od različnih proizvajalcev
- 1x posoda ali košara za fiziološke raztopine,
- 1x posoda ali košara za aspiracijske katetre,
- garancijska doba vsaj 3 leta
Podobno kot: ARDO Senator
4.3. | AKTUZ | APARAT ZA KOMBINIRANO TERAPIJO | 1
Lokacija: 1xP.23
Opis:
Aparat za 2-kanalno elektroterapijo, 2-kanalni ultrazvok, kombinirano terapijo elektroterapije
in ultrazvoka z vozičkom.
- 4 - kanalni časovno neodvisni aparat za 2 - kanalni ultrazvok (kontinuiran in pulzirajoč) in
2 - kanalno elektroterapijo z možnostjo kombinirane terapije,
- vsi kanali časovno neodvisni,
- ima prednastavljene protokole za terapije,
- pred-nastavljeni protokoli z anatomskim prikazom namestitve elektrod oz.mesta uporabe
ultrazvoka,
- pred-nastavljeni protokoli z navodili v slovenskem jeziku,
- možnost ročne nastavitve parametrov,
- možnost shranjevanja lastnih protokolov,
- možnost shranjevanja zaporedja terapij,
- meniji v slovenskem jeziku,
- upravljanje preko preglednega barvnega zaslona na dotik in centralnega gumba za hitro
nastavitev parametrov in jakosti.
Lastnosti ultrazvoka: 2 neodvisna ultrazvočna kanala velika 1 in 3 MHz terapevtska glava
ERA 5 cm2, kontinuiran in pulzirajoč ultrazvok, intenzivnost: 0 - 2 W/cm2 pri kontinuiranem in
0 - 3 W/cm2 pri pulzirajočem, pulzne frekvence: 16, 48 in 100 Hz, cikel produktivnosti 5, 10, 20,
33, 50, 80%, prednastavljivi protokoli v slovenskem jeziku, stransko sevanje: max. 10mW/cm2,
Lastnosti elektroterapije: 2 neodvisna kanala, konstantni tok (C) ali konstantna napetost (CV),
tokovne oblike za terapijo bolečine in mišično stimulacijo (program valovanja "Surge",
Interferenca - 4 polarna, Izoplanarni vektor, Dipolni vektor, samodejno, Dipolni vektor, ročno,
Asimetrično, Asimetrično izmenično, Burst asimetrično, Burst asimetrično izmenično, Simetrično,
Burst simetrično, Predprilagojeno "Premodulated", Ruska stimulacija, Visoka napetost (dvojni
pulz),Visoka izmenična napetost (dvojni pulz), Mikro tok, Mikro izmenični tok, Diadinamični tok,
MF prekinjen galvanski tok, Enosmerni galvanski tok, Faradski pravokotni pulzni tok, Fardani
trikotni pulzni tok, Träbert 2 - 5 (pravokotni pulzni tok), prednastavljeni protokoli v slovenskem
jeziku.
Standardna oprema:
- velika ultrazvočna glava 1 in 3 MHz (ERA 5 cm2)
- gumijaste elektrode 6x8 in ustrezne gobice,
- voziček s predalom in nosilcem za elektrode
Možnost kasnejše nadgraditve z baterijskim polnjenjem in modulom za vakuumsko
elektroterapijo in statičnim samostoječim ultrazvokom, malo ultrazvočno glavo, točkovno
elektrodo, vakuumskimi elektrodami fi 30mm in fi 90 mm, gumijastimi elektrodami 4x6 cm in
8x12 cm.
Zagotovljen servis v Sloveniji
Podobno kot: Enfar Nonius, Sonopuls 492
4.4. | AEST | APARAT ZA ELEKTROSTIMULACIJO | 1
Lokacija: 1xP.23
Opis:
Aparat za obravnavo kroničnih in kompleksnih nevropatskih bolečin, športnih in
drugih akutnih poškodb. Namenjen terapevtom, ki obravnavajo paciente s kroničnimi težavami,
kot so sklepni osteoartritis, bolečine v vratu in hrbtu "zamrznjena rama", išijas ipd.
- zagotavlja interaktivno nevrostimulacijo,
- je učinkovit pri lajšanju tako imenovanih nevropatskih bolečin, kot so trigeminalna nevralgija,
fibromialgija, nevropatije in kompleksni regionalni bolečinski sindrom.
- uporablja se tudi za obravnavo akutnih bolečin (svežih poškodb in zlomih kosti), zmanjšuje
oteklino in vnetje, spošča zakrčenost mišic.
- velikost: 220x60x45 mm
- teža: maksimalno 320 g
- trajanje impulza: 10 - 500µs
- frekvenca impulzov: 15 - 350 Hz
- izhodna nepetost: 20 - 450 V
- izhodni tok: 2 - 90 mA
- valovna oblika: impulzna, dušena, dvofazna sinusna
Aparat mora biti dobavljen s standardno opremo in dodatnimi elektrodami:
- mala klasična elektroda
- elektroda glavnik
- kroglasta elektroda
- prožna elektroda 4x4
- dvojna prožna elektroda
Podobno kot: InterX 5002
Naročnik dopušča alternativno tudi opremo z lastnostmi: Naprava v načinih »Bioregulacija« in »Diagnostika« temelji na metodi električne neinvazivne stimulacije živcev s stikom elektrode s kožo. Aparat generira elektrostimulativni impulzni signal, ki posnema signal živčnega sistema. Meritve odzivnega časa se izvajajo v mikrosekundah, signal pa se v realnem času prilagaja odzivnosti telesa. Naprava komunicira s telesom tako, da terapevtu pomaga prepoznati optimalno točko za izvajanje terapije – zaznavno s pomočjo zvoka, občutka lepljivosti na koži ter vidne rdečice (asimetrije). Ker aparat stalno prilagaja signal, telo nanj ne razvije tolerance, kar omogoča stalno terapevtsko učinkovitost. Različni programi omogočajo terapevtu hitro in enostavno prilagajanje terapije glede na odzivnost pacienta, kar bistveno prispeva k hitrejšemu okrevanju in izboljšanju počutja. Aparat deluje v povezavi s tabličnim računalnikom, na katerem so na voljo protokoli in potek tretmajev. Ob uporabi povezovalne glave sistem v realnem času meri odzivnost in terapevtu prikaže najprimernejše mesto za terapijo, kar skrajša čas obravnave in povečuje uspešnost zdravljenja. Uporaba aparata je primerna za terapevte, ki obravnavajo paciente s kroničnimi težavami, kot so: sklepni osteoartritis, bolečine v vratu in hrbtu, "zamrznjena rama", išias, fibromialgija, nevropatije, kompleksni regionalni bolečinski sindrom (CRPS). Aparat zmanjšuje oteklino in vnetje, sprošča mišično zakrčenost, omogoča uporabo brez stalnega električnega napajanja – baterija se polni brezžično na priloženi postaji, omogoča frekvenčni razpon impulzov med 5 in 460 Hz. Dimenzije: 19,5 x 5,5 x 3,8 cm (D x Š x V), Teža: cca 220 g, Delovno okolje: 0 °C do 30 °C, relativna vlažnost do 93 % (brez kondenzacije), Napajanje: Li-ion baterija 3,7 V / 1400 mAh, čas polnjenja 210 min, avtonomija cca 6 ur, min. 500 polnilnih ciklov, IP zaščita: IP44, Valovna oblika: impulzna, dušena, dvofazna sinusna. Izhodna moč: Impulzno delovanje: &lt;10 mA (rms) pri 10 kOhm, energija impulza &lt;1 mJ/impulz, 100 stopenj jakosti, DC delovanje (ionoforeza): 0–10 mA, nastavljivo v 100 korakih. Aparat je dobavljen s standardno opremo: Senzorsko elektrodo, viličasto elektrodo, matrix, glavnikom, priključnim kablom za lepilne in tekstilne elektrode, lepilnimi elektrodami, tekstilnimi elektrodami (za komolec, koleno, rokavico, nogavico), Fascijsko elektrodo, tablico, polnilno postajo, vse skupaj v kovčku
4.5. | AET | APARAT ZA ELEKTROTERAPIJO | 1
Lokacija: 1xP.23
Opis:
4 - kanalni stimulator za zdravljenje vseh indikacij elektroterapije: standardne (TEMS/NMES),
celotno stimulacijo mišic (nevrologija, ACL) in denervirane mišice, iontoforeza, hiperhidroza,
urologija ali preprečevanje edema.
- programi za nevrostimulacijo
- kanali: štiri ločeni in prilagodljivi kanali
- oblika pulza: neprekinjen, pravokoten tok pulza
- maksimalna pulzna jakost: 120mA
- nastavljivost jakosti: ročno nastavljiva jakost od 0 do 999 z minimalno razliko 0,25 mA
- pulzna širina: 30 do 400µs
- maksimalni električni tok na pulz: 96 micro coulombs (2x48µC, nadomesten)
- standardni pulz (ramp-up čas): 3µs (20% - 80% maksimalne vrednosti)
- pulzna frekvenca: 1 do 150Hz
- denervirane mišice
- oblika pulza: pravokotni, trikotni
- maksimalna pulzna jakost: 30 mA
- minimalna pulzna nastavljivost jakosti 0,25 mA
- pulzna širina: 10 ms - 1000 ms
- pulzna frekvenca: 1/30Hz - 10 Hz
-Iontoforeza, hiperhidroza
- oblika pulza: neprekinjen način delovanja
- maksimalna jakost: 20 mA
- minimalna pulzna nastavljivost jakosti: 0,125 mA
- Edem: pravokotni, nekompenziran tok
- pulzna širina: 150µS
- maksimalna jakost: 120 mA
- minimalna pulzna nastavljivost jakosti: 1 mA
- pulzna frekvenca: 100 Hz
dim: 138x95x33 mm (±5%)
Teža maksimalno 300 g
V ponudbi mora biti ponujen:
- Elektrostimulator
- 4xpovezovalni kabli s priklopom na žičko
- 4x mi - senzor kabli
- 1x gel
- 8x malih elektrod 5x5 cm
- 4x velikih elektrod 5x10 cm
- 1x komplet ultra-fleksibilnih elektrode za denervirane mišice
- 1x komplet elektrod za ionoforezo
- 1x pretvornik priklopa gumb
- prenosna torba
- polnilec za baterijo elektrostimulatorja
- silikonski ovitek
- sponka za pas
- 1x motorični svinčnik
- navodila v slovenskem jeziku
V skladu z varnostnimi testi: IEC 60601-1; IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10
IP razred: IP22
Podobno kot: COMPEX CHATTANOOGA PHYSIO
4.6. | EKG | EKG | 4
Lokacija:
Pritličje: 1xP.22
1.Nadstropje: 1x1N.18
2.Nadstropje: 1x2N.18
3.Nadstropje: 1x3N.28
Opis:
- Barvni LCD zaslon, diagonala zaslona 8 inčev, z resolucijo 1024x768 točk. Na zaslonu je
mogoč prikaz 6 in/ali 12 odvodov hkrati. Na zaslonu so Touch polja za upravljanje z
aparatom.
- na zaslonu prikaz merjenje frekvence pulza, ime in priimek pacienta, številka pacienta, čas,
označbe krivulj, krivulje, hitrost, ojačenje, nastavitev filtrov in opozorila,
- alfanumerična tipkovnica za vnos bolnikovih podatkov, tipkovnica mora biti zaščitena pred
prahom, odporna na škropljenje s tekočino in enostavna za čiščenje,
- simultano snemanje 12 odvodov in manualno snemanje 12 odvodov hkrati,
dolgotrajno snemanje (do 10 minut) EKG-ja (vseh 12 odvodov) in shranjevanje (”full disclosure”).
- program za meritve na EKG in interpretacijo EKG za odrasle in otroke,
- možnost priklopa senzorja za spirometrijo,
- vgrajeni filtri proti motnjam v zapisu,
- za mišične motnje 25Hz, 40Hz, 150Hz ali 250Hz,
- motnje omrežja AC 50Hz.
- vgrajen ternični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir,
- različni izpisni formati,
- izpis snemanja ritma v realnem času (6in/ali 12 odvodov hkrati) na termoaktivni papir,
- delovanje na omrežno napetost 100-240V in iz lastnega akumulatorja za avtonomno
delovanje aparata (akumulator omogoča 8 ur delovanja z izpisi EKG posnetkov vsakih 15 minut),
- opozarja na pravilnost nameščenih elektrod (kvaliteta kontakta koža-elektroda in pravolnosti
položaja elektrod),
- z internim pomnilnikom, ki omogoča hrambo 350 EKG posnetkov in 100 posnetkov ritma v
mirovanju,
- omogoča predogled posnetka in pregled posnetka iz internega spomina,
- omogoča naslednje konfiguracije odvodov; standardni 12 odvodov, desni prekordialni,
standardni C4r, levi posteriorni, Nehb,
- omogoča korekcijo QT (Qtc): Bazett, Fredericia, Framingham ali Hodges
- uporabniški vmesni (zaslon, izpis, tipkovnica) v slovenskem jeziku z možnostjo vnosa in
prikaza tudi slovenskih znakov (č, š, ž),
- omogoča prenos podatkov (posnetkov EKG) na PC in mrežo,
- omogoča izvoz in izpis podatkov v PDF (PDF / A-1a ali b preko USB na tiskalnik in ključ),
- z vmesniki:
- 2x USB,
- LAN (Ethernet 1 Gbit),
- Wifi 802.11a, b, g, n z varnostnimi protokoli WPA2 Enterprise / ieee802.1, WPA2-PSK,
WEP64/128-PSK in enkripcijo AES in TKIP.
Vsebuje:
- napajalni kabel
- 10 žilni EKG pacient kabel
- zavitek papirja za vgrajen tiskalnik
- set elektrod (4 ekstremitete in 6 prekordianih)
- Plasteka EKG gela
- navodilo za uporabo v slovenskem jeziku
Vakuumske elektrode
Nastavitev jakosti vakuuma s 4 stopnjami jakosti in sicer od 60 do 200 mbar.
Možna menjava posamezne elektrode v primeru, da se posamezna pokvari.
Glava vakuumskih elektrod je nameščena na teleskopski roki, ki ima zatiče za zaklepanje na
položaja.
Pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi.
Barvne oznake za priklop posameznih elektrod.
Pomik ( teleskopske roke) v radiusu 150˚ v navpični smeri in v radiusu 360˚ v vodoravni smeri
in se nastavlja od 84 cm do vsaj 130 cm.
Poleg teleskopske roke je v kompletu še:
- vakuumska črpalka z upravljalcem za nastavitev različnih nivojev vakuuma;
- 4 dolge ekstermitetne elektrode z barvnimi in številčnimi oznakami (dolžine 1,3 m);
- 6 krajših prekordialnih elektrod z barvnimi in številčnimi oznakami (dolžine 1 m)
Napajalna napetost vakuumskega sistema je 230V pri 50 Hz.
Vakuumski sistem je zaščitnega razreda I.
Elektrode so prevlečene s srebrovim kloridom, ki omogoča čim boljšo prevodnost.
Voziček za EKG aparat:
Posebej prirejen, kovinski, prašno barvan
- z zavorami na vseh kolesih
- s polico za EKG aparat
- s košaro za pribor
- z nosilcem za vakuumske elektrode
4.7. | OXIM01 | OKSIMETER | 11
Lokacija:
Pritličje 2xP.31
1.Nadstropje: 3x1N.18
2. Nadstropje: 3x2N.30
3.Nadstropje: 3x3N.28
Opis:
Pulzni oksimeter
- prenosni oksimeter z meritvijo SpO₂ in pulza
- merjenje SpO₂ od 0 -100% z natančnostjo med transportom ±3%,
- prikaz stopnje prekrvavitve za izbor najboljšega merilnega mesta,
- nastavljiv čas povprečenja rezultatov čim krajši (npr.od 2 do 16 sek),
- vsaj 3 stopnje nastavljivosti občutljivosti,
- vključen naprstni senzor za odrasle in zaščitno gumijasto stojalo,
- delovanje na zamenljive alkalne baterije,
velikost 16-18x7,5-8x3,5-4 cm (v x š x g)
- možnost naknadne nadgraditve z meritvijo SpMet in SpHb
- alarm zvočni in vidni za previsoko in prenizko saturacijo in pulz
- na displeju prikaz poleg meritev prikaz jakosti signala, status alarma,
status utišanega alarma, polnost baterij
Skladnost s standardom SIST EN 60601-1-2 klasa B, SIST IEC 60601-1-1
4.8. | GLUKO | NAPRAVA ZA MERJENJE GLUKOZE V KRVI | 4
Lokacija:
Pritličje 1xP.31
1.Nadstropje: 1x1N.17
2.Nadstropje: 1x2N.17
3.Nadstropje: 1x3N.28
Opis:
Analizator glukoze v polni krvi, elektronski, s kompletom pribora:
- majhen ročni - prenosni aparat za določanje celotne vrednosti glukoze v krvi,
- hitro določanje glukoze iz vzorca kapilarne, venozne ali arterijske krvi,
- prikaz meritve na zaslonu,
- shranjevanje podatkov meritev, možnost prenosa podatkov na računalnik
za nadaljno obdelavo in izpis,
- omogočena mora biti kontrola kvalitete s samoumerjanjem
- komplet pribora s kivetami za enkratno uporabo;
Podobno kot: HemoCue, Glucose 201