###### JN25-B/6/24

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

###### PO ODPRTEM POSTOPKU

ČISTOPIS POPRAVEK

MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

###### Poslano na portal javnih naročil: 16. 4. 2025 25. 4. 2025

###### V S E B I N A

I.   	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI  IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

III.1. Obrazec:    PONUDBA

III.2. Obrazec:    PODATKI O PONUDNIKU

III.3. Obrazec:    PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

III.4. Obrazec:    IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

III.5. Obrazec:    VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE

III.5.A Obrazec: VZOREV POGODBE ZA VZDRŽEVANJE ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

III.6. Obrazec:    PREDRAČUN

III.7. Obrazec:    IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

III.8. Obrazec:    IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

III.9. Obrazec:    IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA

III.10. Obrazec:  STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

III.11. Obrazec:  OGLED PROSTOROV IN POTRDILO O OGLEDU
III.12. Vzorec:    BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

III.13. Vzorec:    MENICA Z MENIČNO IZJAVO ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

III.14. Vzorec:    MENICA Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENE OBVEZNOSTI

III.15. Obrazec:  POSEBNA PRILOGA PONUDBE

III.16. Obrazec:  PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH SUBJEKTOV

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: javna.narocila@zd-mb.si

3. Spletna stran: www.zd-mb.si

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Blago: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku. Sklenjeni bosta dve pogodbi z enim gospodarskim subjektom, in sicer:

- kupoprodajna pogodba o dobavi opreme in

- pogodba za vzdrževanje in servisiranje opreme (redno, izredno in intervencijsko)

»all inclusive« za pogarancijsko dobo 7 let.

DOBAVA BLAGA

Rok dobave blaga: najkasneje v 240 dneh od izdaje naročilnice.

## POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik

###### II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDPISI

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, na portalu javnih naročil (EU obrazec), objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za dobavo blaga:

MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku. Sklenjeni  bosta dve pogodbi z enim gospodarskim subjektom, in sicer:

- kupoprodajna pogodba o dobavi opreme in

- pogodba za vzdrževanje in servisiranje opreme (redno, izredno in intervencijsko)

»all inclusive« za pogarancijsko dobo 7 let.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti »Končna ponudbena vrednost v EUR (z DDV in popustom)«. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih minimalnih zahtevah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

- ponudbo - priloga 1;

- podatke o ponudniku - priloga 2;

- podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;

- izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;

- vzorec kupoprodajne pogodbe - priloga 5 in

5A vzorec pogodbe o 5-letnem vzdrževanju in servisiranju po izteku garancijske dobe - priloga

5A;

- predračun  - priloga 6;

- izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;

- izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika- priloga 8;

- izjava ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga – priloga 9;

- strokovna priporočila (reference) – priloga 10;

- ogled prostorov in potrdilo o ogledu – priloga 11;

- bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- menica z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku

- menica z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti

- posebna priloga ponudbe – priloga 15;

- podatki ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov – priloga 16.

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1);

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1);

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1);

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1);

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1);

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1);

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1);

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1);

- goljufija (211. člen KZ-1);

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1);

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1);

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1);

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1);

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1);

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1);

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1);

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1);

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1);

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1);

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1);

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1);

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1);

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1);

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1);

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1);

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1);

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1);

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1);

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1);

- pranje denarja (245. člen KZ-1);

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1);

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1);

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1);

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1);

- tihotapstvo (250. člen KZ-1);

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1);

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1);

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1);

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1);

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1);

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1);

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1);

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo ESPD obrazec

(gospodarski subjekt izpolni priloženi obrazec, v katerega vpiše podatke z navedbo oseb in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega in nadzornega organa, na podlagi katerih bo naročnik lahko pridobil podatke iz kazenske evidence v e-Dosjeju.

(velja za ponudnika/podizvajalca/partnerja/druge subjekte) oz. v ESPD vpiše EMŠO.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz 1. odstavka 1.1., lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je odgovor v tem primeru DA, ponudnik v navedena polja vpiše podatke, ki jih zahteva ESPD. V primeru, da gre za uveljavljanje pravnega mehanizma, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« ponudnik napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je odgovor v tem primeru DA in gre za uveljavljanje popravnega mehanizma, kršitve in ukrepe, s katerimi gospodarski subjekt lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev in le-to n navede v obrazcu ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«).

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti do roka za oddajo ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če do roka do oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni

razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dvo kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je odgovor v tem primeru DA in gre za uveljavljanje popravnega mehanizma, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko gospodarski subjekt dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev in le-to navede v obrazcu ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«).

- Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarski

subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na

storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega

odstavka tega člena.

- Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega odstavka

tega člena, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku

predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo

zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali

zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo,

aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin

ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za

preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme

gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja

ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt,

zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točke četrtega in šesti odstavek

tega člena ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne

zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. Ta odstavek se

glede presoje ukrepov smiselno uporablja tudi v primerih iz 67. in 67.a člena tega

zakona.

- Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih

za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku,

ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe

možnosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

1.8   Kadar pravnomočna sodba za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena ne določa

trajanja izključitve iz postopkov javnega naročanja in naročnik oceni, da ukrepi, ki jih je

gospodarski subjekt sprejel v skladu z devetim odstavkom tega člena, niso zadostni,

naročnik gospodarski subjekt izloči iz postopka javnega naročanja, če od datuma izreka

pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena še ni preteklo pet

let.

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

  - Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od dneva pridobitve potrdila ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb).

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za izvajanje javnega naročila v zvezi s tehničnimi in/ali strokovnimi sposobnostmi

Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev in ESPD, Izjava ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga, Strokovna priporočila (reference), Posebna priloga ponudbe.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost.

#### GARANCIJE:

- Ponudnik bo moral za MR z RF kletko in pripadajočo opremo ob podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV – vzorec 12.

- Ponudnik bo moral za MR z RF kletko in pripadajočo opremo ob uspešni končni primopredaji predložiti menico z menično izjavo ali bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za  odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV – vzorec 13 in 13/1.

- Ponudnik bo moral za vzdrževanje »all enclusive« za pogarancijsko dobo 7 let ob uspešni končni primopredaji predložiti menico z menično izjavo ali bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV – vzorec 14 in 14/1.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani eJN/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno   25. 4. 2025, do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe

je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun

»Končna ponudbena vrednost v EUR (z DDV in popustom)«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Zaradi sledljivosti naj bodo dokumenti naloženi posamezno, po poimenovanju obrazca, in sicer:

PRILOGA 1 – PONUDBA

PRILOGA 2 – PODATKI O PONUDNIKU

PRILOGA 3 – PODATKI O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

PRILOGA 4 – IZJAVO PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

PRILOGA 5 – VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE IN

PRILOGA 5A VZOREC POGODBE O 5-LETNEM VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU PO IZTEKU

GARANCIJSKE DOBE

PRILOGA 6 – PREDRAČUN

– SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA

PRILOGA 7 – IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

– ESPD (tudi v pdf)

– BON oz. potrdilo

PRILOGA 8 – IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

PRILOGA 9 – IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA

PRILOGA 10 – STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

-  POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA

PRILOGA 11 - POTRDILO O OGLEDU

PRILOGA 12 – BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PRILOGA 13 – MENICA Z MENIČNO IZJAVO ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

PRILOGA 14 – MENICA Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENE OBVEZNOSTI

PRILOGA 15 – POSEBNA PRILOGA PONUDBE

- ZAHTEVANE PRILOGE

PRILOGA 16 – PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH SUBJEKTOV

V primeru razhajanj med podatki naloženimi v razdelku »Končna ponudbena vrednost v EUR (z DDV in popustom)«, del »Predračun«, in naloženim v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 20. 5. 2025, do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

# VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 20. 5. 2025 in se bo začelo ob 13.00. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, končni ponudbeni vrednost v EUR (z DDV in popustom).

VII. VRSTA, OPIS  IN OBSEG

Vrsta blaga:

MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

Z enim gospodarskim subjektom bosta sklenjeni dve pogodbi, in sicer:

- kupoprodajna pogodba o dobavi opreme in

- pogodba za vzdrževanje in servisiranje opreme (redno, izredno in intervencijsko)

»all inclusive« za pogarancijsko dobo 7 let.

Opis blaga:

TEHNIČNE ZAHTEVE:

SUPERPREVODNI MAGNET JAKOSTI 1,5T

- Široka odprtina za pacienta (minimalno 70 cm).

- Maksimalno polje zajema (FOV) minimalno 50 x 50 x 50 cm.

- Sistem mora omogočati hlajenje brez izgube helija ("Helium Zero Boil Off") z nizko verjetnostjo spontane izgube magnetnega polja.

- Zajemanje podatkov (scan range) najmanj 200 cm.

- Dolgoročna stabilnost magnetnega polja je lahko največ 0,1 ppm/h oziroma 2,4 ppm v 24 urah

- Magnet mora uporabljati tehnologijo aktivnega ščitenja pred sipanjem magnetnega polja v prostor in zunanjimi motnjami.

- Dolžina gantry-a skupaj s pokrovi največ 170 cm

GRADIENTI

- Maksimalna jakost gradienta  med vključno 33 in vključno 45 mT/m za vsako os (X, Y, Z). Ponudnik mora navesti dejanske fizikalne vrednosti. T.i. efektivnih ali performančnih ali podobnih izpeljanih vrednosti preko drugih parametrov, se ne sme navajati in niso sprejemljive kot odgovor na zahtevane specifikacije.

- Hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) med vključno 125 in vključno 200 T/m/s.

- Omogočena mora biti uporaba vsote gradientov po vseh oseh najmanj jakosti 57 mT/m.

RF SISTEM

- Število neodvisnih sprejemnih kanalov minimalno 32, oz. brezkanalni sistem. Ponujena konfiguracija aparata in tuljav mora omogočati, da se pri zajemu podatkov za sliko v enem vidnem polju hkrati uporabi do 32 tuljavnih elementov/kanalov.

TULJAVE

- Ponudnik naj za vsako tuljavo (sistem tuljav) navede število kanalov, ki se doseže pri enem slikanju.

- Sistem mora omogočiti avtomatsko zaznavanje in izbor posameznih tuljav in tuljavnih elementov v vidnem polju preiskave (FOV) ter kombiniranje tuljav tudi za različna anatomska področja brez dodatnega repozicioniranja pacienta ali tuljav.

- Tuljave morajo omogočati tudi slikanje s paralelno tehniko (z vsaj 1 paralelno tehniko).

- Zaželeno je, da je vključen sistem za samodejno prilagajanje homogenosti magnetnega polja pri difuzijskem slikanju. Homogenost polja se prilagaja od rezine do rezine zajema in omogoča zmanjšanje artefaktov susceptibilnosti, ki nastanejo pri prehodih med postajami preiskave ali pri stiku tkiv z različnimi susceptibilnostmi. (MERILO B)

- Poleg osnovne integrirane oddajno sprejemne tuljave in posteriorne integrirane tuljave za slikanje hrbtenice v mizi mora ponudba vključevati še navedene tuljave:

- Namenska nefleksibilna tuljava za glavo in vrat z minimalno 16 kanali, omogočati mora tudi slikanje vratnega žilja brez dodatnega repozicioniranja. Tuljava za glavo in vrat mora vključevati opcijo nagiba.

- Zaželeno je, da ima tuljava za glavo in vrat vključuje integrirane dodatne elemente, ki so namenjeni dodatnemu shimmingu magnetnega polja, po namestitvi pacienta za slikanje, za izboljšanje homogenosti v zahtevnih predelih z namenom izboljšanja kvalitete slike ter v izogib ponavljanja preiskav. Shimming poteka samodejno in se prilagaja slikanemu območju ter vsakemu pacientu posebej. (MERILO C)

- Ena velika telesna tuljava z minimalno 12 kanali ustrezne velikosti kot jo ima na razpolago ponujeni MR aparat.

- Zaželeno je, da ima namenska velika telesna tuljava z minimalno 12 kanali vgrajen senzor za zaznavanje pacientovega srčnega utripa, za sinhronizacijo MR sekvenc s pacientovim srčnim utripom brez nameščanja dodatne opreme. (MERILO D)

- Zaželeno je, da ima namenska velika telesna tuljava z več kot 12 kanali velikost tuljave enaka ali večja od 45 x 45 cm (MERILO E)

- Namenska tuljava za slikanje rame z minimalno 6 kanali.

- Namenska nefleksibilna oddajno sprejemna tuljava za slikanje kolena z minimalno 16 kanali.

- Sistem podpor za kolena in stopala.

- Velika in mala fleksibilna tuljava, vsaka vsaj 16 kanalov.

- Namenska prejemna tuljava za angiografijo spodnjih okončin ali sistem integriranih tuljav z vsaj 32 tuljavnimi elementi. Pokritost pacienta vzdolž mize mora biti vsaj 85 cm.

- Tuljava ali kombinacija tuljav za multiparametrično slikanje prostate (transabdominalno), vsaj 30 kanalov skupaj.

- Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje dojke z minimalno 8 tuljavnimi elementi.

- Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov brez nameščanja dodatne opreme, za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave ali sistem z namestitvijo opreme.

- Senzorski sistem za zaznavanje pacientovega srčnega utripa za sinhronizacijo s slikovnim protokolom.

- Enostavno priklapljanje slikovnih RF tuljav neposredno v mizo (brez kablov) ali s kabli preko enostavnih vklopov.

SEKVENCE IN PROGRAMSKA OPREMA

- Ponujene morajo biti najnovejše verzije programske opreme.

- Ponudnik naj navede lastno ime ponujenih sekvenc in programske opreme (ime, s katerim jo imenuje proizvajalec) in paket, v katero so vključene. Poleg zahtevanih sekvenc mora ponudnik ponuditi tudi programsko opremo za obdelavo in prikaz vključenih sekvenc (vsaj osnovne opcije, če niso zahtevane napredne opcije).

- Zahtevani so paketi sekvenc in programske opreme, ki omogočajo slikanje na anatomskih področjih: glava/vrat, hrbtenica, sklepi, srce, žilje, trebušni organi, medenica, prostata.

- SE 2D in 3D sekvence za vsa anatomska področja:

- Osnovne SE

- Hitre (npr. TSE, FSE)

- Single shot

- 3D hitre SE z različnimi odklonilnimi koti (FA)

- GRE 2D in 3D sekvence:

- Osnovne za vsa anatomska področja

- Spoiled in steady state sekvence, na področju srca, žilja, toraksa in trebuha

- Koherentne (refokusiranje FID, Echo, Balanced FID/Echo, Dual excitation,...), na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno

- Ultrafast za na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno

- Ehoplanarne

- "Inversion recovery" 2D in 3D sekvence ("short tau", "long tau", "Double IR")

- Hibridne hitre SE / GRE sekvence

- Dodatno so poleg osnovnih sekvenc in pripadajoče programske opreme zahtevane  sekvence in programska oprema, ki omogočajo:

- Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov premikanja

- Omogočeno naj bo avtomatsko kreiranje ADC map že med preiskavo (inline)

- Zahtevana je možnost visokoločljivostnega difuzijskega slikanja, tudi v predelu temporalne kosti in prostate (visokoresolucijske DWI sekvence kot so PROPELLER DWI, FASE DWI, DWIBS)

- Multishot EPI sekvenca, s segmentacijo v smeri bralnega gradienta s korekcijo faze z drugim odmevom za zmanjšanje popačitev ter izboljšanje resolucije difuzijskih slik

- Napredne opcije za izključitev signala maščevja v eni in več ravninah (FS – chemical shift, IR sekvence, Dixon) za vsa anatomska področja:

- Osnovne in napredne rešitve za zmanjševanje učinka pacientovih, fizioloških in elastičnih premikov tkiva za vsa anatomska področja brez povečanja časa zajema

- Sekvence, neobčutljive za premikanje, z radialnim zajemom signala v k-prostoru za hitro 3D slikanje abdomna, glave, vratu, hrbtenice, prsnega koša in medeničnega predela v free-breathing načinu (npr. BLADE)

- Sekvence za 3D slikanje z visoko ločljivostjo in močno T2 obtežitvijo za natančen prikaz struktur notranjega ušesa ter živcev v glavi in vratu z možnostjo reformatiranja podatkov v treh oseh

- Perfuzijsko slikanje z uporabo KS (T2* in T1):

- Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov premikanja

- Omogočeno naj bo kreiranje in izračun perfuzijskih map že med preiskavo (inline)

- MR mielografijo in MRCP

- Dinamično (večfazno) 2D in izotropno 3D slikanje mehkih organov (npr. prostata, jetra in ostali trebušni organi, hipofiza):

- Omogoča naj korekcijo artefaktov premikanja

- Omogoča naj možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja, "Breathold" in "Freebreathing" zajem

- Omogočene naj bodo rekonstrukcije 3D sekvenc (MPR) in substrakcija (kjer se uporablja) že med preiskavo (inline)

- MR angiografija z uporabo KS (slikanje, programsko obdelavo in prikaz žilja) za vsa anatomska področja:

- Slikovna zaporedja za angiografsko slikanje abdominalnega in perifernega žilja brez uporabe kontrastnega sredstva, z možnostjo ločenega prikaza arterij in ven.

- Omogočajo naj možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja

- Ponujene naj bodo tudi sekvence z visoko temporalno resolucijo (4D sekvence)

- Susceptibilno obteženo slikanje (SWI) in možnost prikaza fazne slike. Ponudnik lahko ponudi tudi več.

- Slikanje, programska obdelava in prikaz srca: željeno je avtomatsko pozicioniranje in  nastavitev rezov na srcu za osnovno kardio pozicije do 14 nastavljenih pozicij, za hitro diagnostiko (MERILO F)

- Omogočeno naj bo slikanje z “Breathold” opcijo

- Omogoča naj oceno morfoloških in funkcionalnih parametrov, CINE slikanje (CINE slikanje srca tudi na podlagi vzorčenja k-prostora compressed sensing, ki omogoča zajem CINE slik srca pri prostem dihanju pacienta), perfuzijo in karakterizacijo tkiva ter oceno poznega obarvanja tkiva; vključno s fazno občutljivim IR (PSIR).

- Zahtevane so tudi "black blood" sekvence in "steady state free precession single shot" sekvence

- Napredne rešitve pri vizualizaciji mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov ter zmanjšanje popačenj, ki jih povzročajo različni osteosintetski materiali (VAT in SEMAC/MAVRIC/MAR tehnika - zahtevani sta obe tehniki, SEMAC tudi z opcijo dodatne pospešitve za skrajšanje časa zajema. Ponudnik lahko ponudi več.

- Skrajšanje časa preiskav in slikanje s paralelno tehniko v več ravninah

- Zahtevane so sekvence za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti, brez pomembnega vpliva na čas preiskave ali kvaliteto slike.  Tihe sekvence morajo biti omogočene za – Scout, TSE, SE, GRE sekvence za T1, T2 in Dark Fluid, tihe SWI in Difuzijske sekvence ter kompatibilne z vsemi tuljavami ali sistem, ki ima gradiente v vakuumu in drastično zmanjša hrup gradientov in je neodvisen od sekvenc.

- Sistem mora omogočati vzbujanje in zajem signala iz več rezin sočasno (t.i. Multiband zajem) za difuzijsko obteženo slikanje glave.

- Sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za DTI slikanje glave in telesa (vsaj abdomen in medenica)

- Zaželeno je da sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za TSE sekvence za slikanje mišičnoskeletnega sistema, tudi z napredno opcijo izločevanja maščobnega tkiva Dixon. (MERILO G)

- Napredne pospešene slikovne tehnike za pospešitev statičnih in dinamičnih 2D in 3D preiskav, na osnovi vzorčenja k-prostora compressed sensing.

- Napredne pospešene slikovne tehnike za pospešitev preiskav za slikanje glave, telesa in mišičnoskeletnega sistema, na osnovi vzorčenja k-prostora compressed sensing.

- Napredne pospešene slikovne tehnike za slikanje glave, telesa in mišičnoskeletnega sistema s časom preleta (Time of Flight), na osnovi vzorčenja k-prostora compressed sensing ali napredne slikovne tehnike za slikanje glave, telesa in mišično skeletnega sistema s časom preleta (Time of Flight).

- Napredne pospešene slikovne tehnike za slikanje glave, telesa in mišičnoskeletnega sistema z rešitvami za zmanjševanje artefaktov v bližini vsadkov iz osteositetičnih vsadkov, tudi na osnovi vzorčenja k-prostora compressed sensing ali napredne tehnike za zmanjševanje vplivov osteosintetskih implantatov.

- Zaželeno je, da je vključena 3D sekvenca z iterativno rekonstrukcijsko metodo, ki omogoča izvajanje dinamičnih kontrastnih preiskav abdomna (4D), brez zadrževanja diha in brez proženja ter z retrospektivno izbiro in označevanjem nativne, arterijske, portalne-venske in zakasnele faze (tudi samodejno). Sekvenca temelji na tehniki GRASP in se izvaja skozi celotno preiskavo. (MERILO H)

- 3D ASL slikanje z možnostjo izračuna mape relativnega cerebralnega toka krvi

- Slikovna zaporedja, ki so neobčutljiva na premikanje, z radialnim zajemom signala v k-prostoru za hitro 3D slikanje abdomna, glave, vratu, hrbtenice, prsnega koša in medeničnega predela v free-breathing načinu.

- 3D visokoresolucijske sekvence, namenjene T2 slikanju hrustanca z možnostjo reformatiranja v vseh treh oseh.

- Omogočeno naj bo slikanje, programska obdelava in vizualna predstavitev T2 map za MSK

- Zaželeno je, da ima MR sistem na zajemalni delovni postaji sekvence in programsko opremo za izračun T1, T2 in T2* ter grafični prikaz teh parametrov za jetra. (MERILO I)

- Sistem naj omogoča avtomatsko oz. pol avtomatsko zaznavo arterijskega/venskega optimalnega bolusa (»bolus trigger« in/ali »test bolus«).

- Tiha slikovna zaporedja za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti.

- Odstranjevanje šuma in izboljšanje prostorske ločljivosti MR slik z naprednimi tehnikami (AI). Ponudnik lahko ponudi svoje tehnike za zmanjšanje šuma in izboljšanje prostorske ločljivosti MR slik na osnovi AI.

MR KONZOLA IN UPRAVLJANJE SISTEMA

- Ponujene morajo biti najnovejše verzije programske opreme. Potrebno je navesti ime in verzijo ponujenega paketa programske opreme.

- Upravljalna konzola mora biti opremljena z vsaj enim 24 palčnima monitorjema.

- Na konzoli naj bo nameščena programska oprema za izvedbo  preiskav

- MR konzola inženirja mora biti priklopljena na sistem brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki omogoča varno zaustavitev sistema in dovolj časa, da se zagotovi hramba slikovnih podatkov trenutne preiskave

- Omogočen mora biti urgenten vnos pacientov

- Programska oprema na konzoli inženirja naj omogoča:

- Izvedbo večpostajnih (multistation) preiskav (kombinacija in lepljenje različnih FOV, resolucij, geometrij in pospeševalnih faktorjev paralelnega slikanja)

- Pri vseh preiskavah, kjer je to predvideno, mora sistem omogočati proženje sekvenc glede na EKG, periferne pulz parametre ali respiracijo

- Omogočeno mora biti prosto izbiranje parametrov za anatomsko specifične protokole

- Omogočeno mora biti prosto določanje dodatnih protokolov in postopkov dela

- Omogočeno mora biti prilagajanje protokola med samo preiskavo, brez prekinitve preiskave(dodajanje ali odstranitev še ne zajetih sekvenc)

- Zahtevane so napredne funkcije, ki omogočajo optimizirano in reproducibilno načrtovanje, vodenje in avtomatizacijo izbranega slikovnega protokola v čim manj korakih (poravnava in prilagajanje števila rezin glede na anatomski predel, vodenje čez korake preiskave,...)

- Sistem omogoča samodejno poravnavo rezin v za preiskavo standardne ravnine pri področjih glave, hrbtenice in velikih sklepov (vsaj koleno in rama)

- Samodejno prilagajanje števila rezin (FOV) za popolno pokrivanje anatomije glave, hrbtenice in velikih sklepov (kolena, kolka, ramena), samodejno označevanje vretenc.

- Sistem naj omogoča direktno povezavo s svetovalnim centrom proizvajalca, za oddaljeno pomoč.

- Možnost oddaljenega dostopa do sistema preko lokalnega omrežja za načrtovanje slikovnih protokolov in obdelavo zajetih slik

INTEGRACIJA Z RIS/PACS SISTEMOM

- Povezava MR aparata in MR delovne postaje v omrežje naročnika in v sistem RIS/PACS mora biti narejena tako, da je omogočena polna funkcionalnost kot za ostale modalitete v obstoječem sistemu

- Pri izvedbi inštalacij in integracije je ponudnik dolžan sodelovati s službo za informatiko ZD Maribor in ponudnikom sistema RIS/PACS.

- Ponudnik je ob sodelovanju s pooblaščenimi osebami naročnika dolžan urediti tudi vnos RIS seznama MR preiskav na MR aparat (RIS mapping)

- Povezave z RIS/PACS sistemom naj bodo narejene na osnovi DICOM protokolov, na voljo morajo biti vsaj:

- Dicom Storage SCU, Dicom Print, Dicom Get Worklist, Dicom MPPS, Dicom Query/Retrieve, Dicom Storage Commitment

- Ponudnik nosi vse stroške integracije v sistem RIS/PACS

NADZOR IN DELO S PACIENTOM, VARNOST, KAKOVOST

- Največja dovoljena obremenitev mize (dvigovanje in premikanje plošče med preiskavo) mora biti ≥220kg.

- MRI aparat mora imeti možnost nastavljanja osvetljenosti ter prezračevanja magnetne odprtine.

- Ponudba mora vsebovati tudi set blazin, peščenih vrečk in pripomočkov za pozicioniranje in imobilizacijo pacientov in tuljav

- Grelec kontrastnih sredstev (1 kos)

- Ponudba mora vsebovati opremo za proženje preiskav s fiziološkimi parametri (EKG, periferni pulz, respiracijo).

- Ponudnik mora dobaviti naglavne slušalke za zaščito bolnika pred hrupom med MRI preiskavo, slušalke morajo omogočiti komunikacijo s pacientom ter predvajanje glasbe (npr. za otroke)

- MRI aparat mora imeti tipko za proženje alarma med preiskavo, ki jo uporablja bolnik (pumpica)

- Ponudba mora vsebovati interkom v prostoru operaterja za komunikacijo s preiskovancem

- Ponudba naj vključuje kamero za nadzor pacienta v območje MR diagnostike in monitor za nadzor v komandnem prostoru

- Ponudnik mora urediti varnostno označevanje dostopov v prostore MR diagnostike ter prostor MR ter označevanje varnostnih območij (kot npr. z napisi, talnimi oznakami), skladno s priporočili standardov kakovosti

- Ponudba mora vsebovati ustrezne fantome oziroma pripomočke, s katerimi lahko uporabnik preverja ločljivost in kakovost MRI slik

- Sistem mora omogočati samodejno pozicioniranje slikane anatomije v izocenter magneta brez uporabe ali z uporabo laserskih žarkov vsaj za glavo, vratno, torakalno in lumbarno hrbtenico, koleno, za zagotavljanje visoke stopnje kvalitete in  ponovljivosti preiskav.

- Sistem mora programsko omogočati enostavno načrtovanje slikovnega protokola iz različnih anatomskih delov telesa.

- Upravljalna zaslona občutljiva na dotik (touchscreen) ali z funkcijskimi tipkami na levi in desni strani odprtine gantrija.

- Samodejno predvajanje predhodno posnetih sporočil, ki vodijo pacienta skozi celoten potek preiskave.

- Zaželeno je, da je vključen sistem za avtomatski zagon MR aparata glede na urnik, ki ga nastavi uporabnik, za optimalen izkoristek delovnega časa (MERILO J )

AVTOMATSKI INJEKTOR KONTRASTNEGA SREDSTVA ZA MR PREISKAVE

- Troglavi avtomatski injektor (za 2 steklenici kontrasta in 1 za fiziološko raztopino). Lahko tudi dvoglavi avtomatski injektor kontrastnega sredstva, ki temelji na brizgah in visokotlačni tehnologiji

- Kapaciteta rezervoarja za kontrastno sredstvo najmanj 65 ml oz. kapaciteta brizge za kontrastno sredstvo 65 ml

- Kapaciteta rezervoarja za fiziološko raztopino najmanj 115 ml oz. kapaciteta brizge za fiziološko raztopino 115 ml

- Ponudnik mora nuditi tudi potrebni potrošni material za injektor za čas, ko se izvaja testno obratovanje in osnovno aplikacijsko šolanje, to je pred dokončno primopredajo opreme.

- Možnost nastavitve pretoka od 0,1 do 10 ml/s v korakih po 0,1 ml/s oz. nastavljiv pretok tekočin od 0,01 do 10 ml/sek

- Možnost nastavitve omejitve tlaka do 200 PSI oz. lahko možnost omejitve najvišjega tlaka od 100 do 325 psi

- Avtomatizirano polnjenje sistema in priprava na injiciranje oz. enostavna namestitev dnevnega seta z samodejno pripravo batov v položaj za polnjenje tekočin

- Možnost ročnega pavziranja injiciranja z možnostjo nadaljevanja injiciranja.

- Brezžična povezava med injektorjem v preiskovalni sobi in terminalom v kontrolni sobi oz. povezava z optičnim kablom med kontrolno sobo in injektorjem zagotavlja stabilno povezavo in nemoteno delovanje

- Kontrolna konzola na glavi injektorja s funkcijami: samodejno polnjenje, samodejno izpiranje, potrditev pravilno izvedenega izpiranja sistema, testno injiciranje (ločena funkcija, ki ni vezana na fazo protokola), aktiviranje funkcije KVO (ohranjanje odprtih ven), aktivacija sistema, ter gumba za zagon/zadržanje injiciranja ter prekinitev injiciranja

- Možnost shranjevanja protokolov injiciranja.

- Prikaz časa (čas injiciranja, pretečeni čas od začetka injiciranja).

- Število protokolov, ki jih je možno shraniti vsaj 60 oz. možnost shranjevanja do 60 protokolov s 6 fazami na protokol

- Vsebuje kalkulator za določanje odmerka kontrastnega sredstva in kalkulator OGF

- Število bolusov na en protokol injiciranja vsaj 6.

- Uvoz delovne liste in izvoz podatkov o injiciranju v PACS

- Oddaljen servisni dostop zagotavlja proaktivno spremljanje opozoril, diagnozo in odpravljanje napak na daljavo, zahtevo za servis neposredno na zaslonu in oddaljeno podporo in posodobitve programske opreme

- Potrošni material z navedenimi minimalnimi količinami, ki jih bomo ponudili za obdobje šolanja, kot npr.:

- Dnevni set registriran za 24 urno uporabo in sestoji iz 65 ml brizge za kontrastno sredstvo, 115 ml brizge za fiziološko raztopino, cevk s prebodnimi iglami ter povezovalne cevke s poglobljenim konektom. Sistem za 24 urno rabo je popolnoma odmaknjen od bolnika. Pakirano po 10 v škatli.

- Linija za bolnika za 1x uporabo, dolžine 250 cm, s poglobljeni konektom za preprečevanje nenamernih kontaminacij pri rokovanju in dvojnim nepovratnim ventilom na bolnikovi strani. Pakirano po 50 v škatli

RF KLETKA

- V ponudbi mora biti zajeta kvalitetna RF kletka z vso potrebno opremo (vtičnice, svetila in ostala oprema kletke) z instalacijo kletke.

- RF kletka mora biti pripravljena tako, da omogoča povezavo dodatne periferne opreme za fiziološke meritve iz kontrolne sobe v RF kletko.

- Pri izvedbi kletke je potrebno upoštevati zahteve glede zvočne izolacije in predvidene sprejemljive ravni hrupa v sosednjih prostorih. Raven hrupa v sosednjih prostorih, ki mejijo na prostor MR med izvajanjem preiskav (razen v tehničnem prostoru z lastnimi izvori hrupa), ne sme presegati 55 dB(A) (hrup povzročen s strani MR aparata) pri nobeni od sekvenc. Za dosego tega je potrebno upoštevati predvideno sestavo sten (v gradbenih načrtih) in izdelati kletko z ustrezno izolativnostjo. Ponudnik mora predložiti podatke o zvočni izolativnosti ponujene MR kletke.

HLADILNI SISTEM

- Hlajenje MR sistema in prostora

Zahteva glede hlajenja in vlažnosti prostora za MR sistem:

Ponudnik mora v ponudbi navesti priporočene vrednosti proizvajalca MR sistema glede hlajenja in vlažnosti prostora, ki so potrebne za pravilno delovanje naprave. Ti parametri morajo vključevati:

- Temperaturne zahteve:

  - Priporočeno temperaturno območje za prostor MR.

  - Dovoljene tolerance temperaturnih nihanj.

  - Toplotno obremenitev MR sistema v kW (za ustrezno dimenzioniranje HVAC sistema).

- Zahteve glede vlažnosti zraka:

  - Priporočena relativna vlažnost (% RH).

  - Dovoljene tolerance vlažnosti.

  - Ali je potreben dodaten sistem za nadzor vlažnosti (vlažilniki/razvlažilniki).

- Zahteve glede HVAC sistema:

  - Minimalne tehnične zahteve za HVAC sistem, ki mora zagotavljati stabilne pogoje glede temperature in vlažnosti.

  - Ali je potrebna dodatna redundantna klimatizacija za neprekinjeno delovanje MR v primeru okvare primarnega hladilnega sistema.

- Zahteve glede hlajenja:

  - Ali MR sistem uporablja zračno ali vodno hlajenje.

  - Če uporablja vodno hlajenje, mora ponudnik navesti:

    - Zahteve glede temperature, pretoka in tlaka vode.

    - Možnost priklopa na sanitarno vodo kot zasilni sistem (če je potrebno).

Ponudnik mora zagotoviti vse potrebne podatke, da bo mogoče prostor pravilno zasnovati in opremiti skladno s tehničnimi zahtevami MR naprave, kar bo uredil gradbinec.

OPREMA ZA ANALIZO DIAGNOSTIČNIH SLIK

- Sistem za obdelavo diagnostičnih slik, z uporabo različnih orodij/aplikacij. Sistem mora temeljiti na arhitekturi klient – strežnik.

- Tri delovne postaje – klienti.

- Vsaka delovna postaja (klient) v konfiguraciji strežnik/klient mora imeti barvni monitor z nativno ločljivostjo vsaj 1900 x 1200 pikslov (širina x višina) in z velikostjo ekrana od 23 do 25 palcev. Monitorji morajo biti ustrezno certificirani za pregledovanje medicinskih slik — diagnostično delo (IEC 60601-1 in/ali FDA 510 (k)) in kalibrirani po standardu DICOM 3.14.

- Pregledovanje slik in serij v različnih tehnikah prikaza slike: 2D, 3D, 4D za vse radiološke, MR, UZ in NM vire slik. Sistem mora omogočati programska orodja za rutinske preiskave s predefiniranimi delovnimi procesi pregleda, razvrščanja in prikaza slik. Sistem mora imeti specifična orodja za pregledovanje in analizo slikovnega materiala za nevrološke, onkološke, kardiotorakalne , kostnomišične indikacije s področja radiologije. Specifična orodja omogočajo hitrejšo in ciljano obdelavo slik glede na tehniko slikanja in indikacijo. Specifična orodja mora imeti prilagojene predloge.

- Primerjava slik zajetih z različnimi  tehnikami prikaza.

- Časovna primerjava slik zajetih z različnimi  tehnikami prikaza ali enakimi tehnikami druga ob drugi.

- Omogočena mora biti: manipulacije slike, evaluacija slike in postprocesiranje slike ter samodejno razpoznavanje anatomije.

- Manipulacija slike mora vključevati vsaj: povečavo, premikanje in nastavitev okna za prikaz izbrane anatomije.

- Ocenjevanje slike mora omogočati vsaj: označevanje teksta na sliki, merjenje kotov razdalj in dodajanje markerjev, sinhroniziranje listanje skozi serijo in več serij istočasno, označevanje ROI in VOI.

- Omogočene morajo biti glede na tehniko prikaza slik vsaj naslednje funkcionalnosti: 2D, prikaz multiplanarna rekonstrukcije (MPR), MPR z izbiro debeline reza, MPR fuzija, MIP, MIP z izbiro debeline reza, MiniP, volumska tehnika prikaza (VRT), cinematična tehnika prikaza (CRT). Omogočeno mora biti pregledovanje aksialnih, koronarnih in sagitalnih rezov.Omogočeno mora biti pregledovanje raztegnjene slike (CPR). Prikazane morajo biti referenčne linije v 2D in 3D pregledu. Omogočeno mora biti avtomatsko ali polavtomatsko označevanje vretenc hrbtenice in reber na CT slikah. Omogočeno mora biti avtomatsko ali polavtomatsko označevanje  vretenc hrbtenice na MR slikah.

- Omogočeno mora biti napredno dokumentiranje in vizualizacija rezultatov v tekstovni in slikovni obliki glede na posamezen sistem v: PDF, tekst, HTML, DOCX, RTF, DICOM, DICOM SC  formatu vsem uporabnikom z odobrenim dostopom. Omogočena mora biti možnost tiskanja rezultatov . Sistem mora imeti prednastavljene izvidne predloge za avtomatični zajem rezultatov in slik in možnostjo ročnega dodajanja poljubnih slik.

- Programska oprema za osnovne funkcije (primerjava 2 ali več študij, združevanje slik, filtracija slik, 2D/3D pregled, subtrakcija in generiranje difuzijskih slik, ADC mape za poljubne b-vrednosti. Omogočenih mora biti več predefiniranih tipov za pregledovanje ene/več serij od ene do vsaj slik na zaslon. Ponudnik lahko ponudi poleg zahtevanih še svoje manipulacijske rešitve.

- Omogočeno mora biti samodejno in ročno združevanje slik. Omogočena mora biti možnost prekrivajočih se anatomskih področij iz različnih preiskav, v sliko večjega formata, tudi če imajo različno resolucijo,  matriko, FOV in debelino rezine. Možnost izvajanja absolutnih meritev na sestavljeni sliki.

- Za vsaj enega sočasnega uporabnika morajo biti omogočene naslednje napredne funkcionalnosti:

- Programska oprema, ki omogoča vsaj kvantifikacijo volumnov srčnih votlin, funkcije srca, pretokov v velikih žilah in vrednotenje sprememb v srčni mišici. Potreben ustrezen program za naknadno obdelavo (»postprocesing«) MR slik.

- Omogočena mora biti semi avtomatična segmentacija in volumetrična analiza lezij (3D pogled).

- Omogočati mora prikaz MRA žilja v MPR, MIP, CPR in VRT. Omogočati mora polsamodejno prepoznavanje segmentov ožilja. Omogočena mora meritve vaskularnih lezij, npr. ocena stenoze.

- Možnost 4D izračuna parametrov farmakokinetičnega modela MR prostate iz dinamičnih MR serij (Kep, Ktrans, Ve, Wash-in, Wash-out, peak enhancement, TTP) s samodejno poravnavo in registracijo.

- Omogočati mora oceno perfuzijskih setov z možnostjo samodejne poravnave premikov. Barvno kodirani izračun in prikaz vsaj naslednjih parametrov: relativni MTT, relativni CBV, relativni CBF, TTP, z ali brez PBP in Tmax. Omogočati mora prikaz funkcionalnosti AIF. Možnost ocenjevanja perfuzija-difuzija.  Omogočati mora samodejno avtomatsko izdelavo parametričnih map iz surovih podatkov DSC MR perfuzijskega slikanja, kvantitativno analizo s pomočjo ročno oblikovanih interesnih področij (ROI),  ocenjevanje in kalkulacijo tkiva.

- Omogočen mora biti izračun in prikaz na kontralateralni strani možgan ter možnost ocenjevanja neujemanja perfuzija-difuzija.

- Možnost analize kontrastno ojačanih MR slik dojk, z vključenimi elastičnimi popravki slik, avtomatsko sinhronizacijo 2D, 3D in 4D podatkovnih setov ter izdelavo poročila glede po BI-RADS standardu.

- Naročnik že razpolaga s sistemom za obdelavo in analizo diagnostičnih slik, zato dopušča nadgradnjo obstoječega sistema z naprednimi aplikacijami za področja abdomen, kardio, dojka, skelet (s polavtomatskim označevanjem vretenc in reber na CT in MR slikovnem materialu), glava/vrat, ožilje, prostata, s prikazom vseh perfuzijskih izračunov razen PBP izračuna, z dodanimi tremi delovnimi postajami z ustreznimi monitorji.

ŠOLANJE

- Pred pričetkom šolanja mora ponudnik oz. aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve MR aparata (osnovne protokole, RIS-mapping in podobno).

- Šolanje naj bo izvedeno v treh delih (osnovno, nadaljevalno, napredno) pri čemer skupni čas šolanja “on site” ne sme biti krajši od 20 delovnih dni (delovni dan traja najmanj 7 ur šolanja dnevno)za radiološke inženirje, fizike in zdravnike za vso ponujeno opremo. Ponudba mora vsebovati podatke o dolžini predvidenega izobraževanja za posamezne sklope preiskav in skupine uporabnikov. Izbrani ponudnik krije vse stroške takega izobraževanja.

- Ponudnik mora po koncu šolanja udeležencem izdati potrdila/certifikate o usposobljenosti.

POSKUSNI ZAGON APARATA, TESTIRANJE TER PRIMOPREDAJA

Po uspešno opravljenem testu tehnične kakovosti aparata, delovni odčitovalnih postaj, povezav in integracije ter pregledu prostorov (»tehnični prevzem«) se opravi poskusno obratovanje ter izobraževanje osebja za delo z aparatom ob prisotnosti aplikatorja, kar je osnova za končno primopredajo.

Ostale zahteve naročnika:

- Aparat mora biti nov, iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene.

- Ponudnik mora podati minimalne prostorske zahteve za umestitev aparata v prostor (dolžina, višina, širina, teža, ipd.), predložiti mora načrt oziroma podati dimenzije aparata z vsemi zgoraj navedenimi parametri.

- Ponudnik mora poskrbeti za namestitev in montažo vse dobavljene opreme, pri čemer mora poskrbeti tudi za morebitne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov.

- Izbrani ponudnik mora ob prevzemu naročniku predati t.i. teste za zagotavljanje kakovosti delovanja MRI aparata in ostale opreme, s katerimi lahko uporabnik preverja pravilnost in kakovost delovanja strojne in programske opreme.

- Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre.

- Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in atestno dokumentacijo ter navodila za uporabo in vzdrževanje.

- Ponudnik mora zagotoviti, da bo vsa oprema dobavljena pod pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji in v vzorcu pogodbe.

- Ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe zagotavljati: garancijo, servisno podporo za preventivno, izredno ter interventno vzdrževanje z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s stroški dela, s transportnimi in vsemi ostalimi stroški – »all inclusive« za pogarancijsko dobo 7 let.

- Ponudnik mora podati informacije o dostopnosti servisne podpore.

- Ponudnik mora imeti na razpolago servisno službo z certificiranim serviserjem.

- Aparati ne smejo biti občutljivi na razkužilna sredstva, ki se uporabljajo v zdravstveni dejavnosti.

- Zagotavljanje rezervnih delov še 10 let od primopredaje.

- Odzivni čas na daljavo 2 uri.

- Odprava napake: v 3 delovnih dneh od prijave napake.

servis vseh aparatov se vrši na podlagi odločitve naročnika oz. skladno z dogovorom glede na priporočila proizvajalca (ponudnik priloži originalno navedbo priporočil s strani proizvajalca).

- ponudnik mora priložiti ponudbo za potrošni material in rezervne dele (naziv, opis materiala, pakiranje, količina, kataloška številka in cena, popust, DDV).

- Izbrani ponudnik bo moral ob primopredaji obvezno priložiti navodila o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku.

- Iz priložene tehnične dokumentacije, mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, s stranmi na katerih se podatek nahaja).

- Ponudnik je dolžan uporabnikom nuditi izobraževanje za delo z aparati na licu mesta in kasneje po potrebi na daljavo.

- Ponudnik mora priložiti načrt z vrisanim MR aparatom z vsemi tehničnimi podatki, potrebnimi za pripravo prostora, za uskladitev z gradbincem.

- Oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene.

- Ponujeni sistem mora ustrezati vsem standardom (CE), ki so v veljavi v Evropi in Sloveniji in obravnavajo varnost delovanja sistemov v medicinskem okolju. Ponudnik mora predložiti dokument iz katerega je razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo.

- Ponudnik (tudi uvoznik in distributer) mora pridobiti Izjave o skladnosti (v primeru pripomočka skladnega z uredbo bo naziv le-te Izjava EU o skladnosti, v primeru pripomočka skladnega z direktivami pa Izjava ES o skladnosti) in certifikat priglašenega organa za pripomoček, ki je predmet razpisa, v kolikor gre za pripomoček razreda tveganja višji od I. Ponudnik mora predložiti dokument iz katerega je razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo.

OGLED:

Ogled prostora, v katerega se namesti oprema, je za ponudnike priporočljiv, vendar ni obvezen. Ogledi se bodo izvajali v terminu, ki ga posamezen ponudnik dogovori z naročnikom. Ponudnik mora prihod na ogled predhodno najaviti preko obeh e-naslovov: jasmin.mujkic@zd-mb.si in javna.narocila@zd-mb.si, do vključno 22. 4. 2025, nakar bo ponudnik prejel termin ogleda pri naročniku.

Ponudniki bodo opravili zgolj ogled, vsa vprašanja potekajo preko portala javnih naročil.

Glede na to, da je omogočen ogled, se ponudnik v primeru neudeležbe ogleda kasneje ne bo mogel sklicevati na nepoznavanje okoliščin, ki bi mu lahko bile znane, če bi se ogleda udeležil.

Obseg 	blaga:

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti – to je 100 % razpisane vrste blaga.

Blago, ki je predmet javnega naročila se bo oddalo enemu ponudniku.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb. Očitne in nebistvene napake bo naročnik spregledal.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

- ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji

- ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi meril iz XII. točke navodil.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena in plačilni pogoji so razvidni iz obeh priloženih pogodb..

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če predložena dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, lahko naročnik tako ponudbo zavrne.

# XII.  MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI

# IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

# 1. Ocenjevanje in izbira ponudbe

Naročnik bo ponudbe ocenjeval in opravil izbiro ponudbe na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi navedenih meril.

2. Merila za ocenjevanje:

## Merila za ocenjevanje:				     			            Točke

- Cena MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO                                 80 točk

TER Z VZDRŽEVANJEM – ALL INCLUSIVE ZA POGARANCIJSKO

DOBO 7 LET

- Prilagajanje homogenosti pri DWI						 2 točki

- Dodatne shimming tuljave v tuljavi za glavo in vrat			 2 točki

- Senzor za bitje srca v telesni tuljavi						 2 točki

- Velikost tuljave večja ali enaka 45 x 45 cm				             2 točki

- Slikanje, programska obdelava in prikaz srca 				 3 točke

- TSE in TSE Dixon sekvence za sočasno vzbujanje in zajem več rezin	 2 točki

- Dinamično kontrastno slikanje abdomna					 3 točke

- Mapping relaksacijskih časov za jetra					 2 točki

- Sistem za avtomatski zagon                                                                          2 točki

# SKUPAJ:                                                                                                            100 točk

# 3. Način ocenjevanja ponudb je natančno opredeljen pri vsakem merilu: Maksimalno število točk: 100 točk.

##### A. CENA ZA MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA

##### POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

Maksimalno število točk: 80 točk

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje je Priloga 6. Predračun. Ocenjuje se končna cena z DDV iz ponudbenega predračuna – za MR z RF kletko in s pripadajočo opremo ter vzdrževanjem . »all enclusive« za pogarancijsko dobo 7 let. Ponudba z minimalno ceno dobi maksimalno število točk. Število točk se izračuna po formuli: najnižja cena predračuna z DDV x 100/cena ponudbe z DDV.

Dobljeno število točk se ponderira s faktorjem 0,80

##### B. PRILAGAJANJE HOMOGENOSTI PRI DWI

Maksimalno število točk: 2 točki

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje: Vključen je sistem za samodejno prilagajanje homogenosti magnetnega polja pri difuzijskem slikanju. Homogenost polja se prilagaja od rezine do rezine zajema in omogoča zmanjšanje artefaktov susceptibilnosti, ki nastanejo pri prehodih med postajami preiskave ali pri stiku tkiv z različnimi susceptibilnostmi.

- ne (0 točk)

- da (2 točki)

##### C. DODATNE SHIMMING TULJAVE V TULJAVI ZA GLAVO IN VRAT

Maksimalno število točk: 2 točki

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje: Tuljava za glavo in vrat vključuje integrirane dodatne elemente, ki so namenjeni dodatnemu shimmingu magnetnega polja, po namestitvi pacienta za slikanje, za izboljšanje homogenosti v zahtevnih predelih z namenom izboljšanja kvalitete slike ter v izogib ponavljanja preiskav. Shimming poteka samodejno in se prilagaja slikanemu območju ter vsakemu pacientu posebej.

- ne (0 točk)

- da (2 točki)

##### D. SENZOR ZA BITJE SRCA V TELESNI TULJAVI

Maksimalno število točk: 2 točki

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje: Namenska velika telesna tuljava z minimalno 12 kanali vgrajen senzor za zaznavanje pacientovega srčnega utripa, za sinhronizacijo MR sekvenc s pacientovim srčnim utripom brez nameščanja dodatne opreme.

- ne (0 točk)

- da (2 točke)

##### E. VELIKOST TULJAVE ENAKA ALI VEČJA OD 45 X 45 CM

Maksimalno število točk: 2 točki

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje: Zaželeno je, da ima namenska velika telesna tuljava z več kot 12  kanali velikost tuljave enaka ali večja od 45 x 45 cm.

- ne (0 točk)

- da (2 točki)

##### F. SLIKANJE, PROGRAMSKA OBDELAVA IN PRIKAZ SRCA

Maksimalno število točk: 3 točke

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje: avtomatsko pozicioniranje in  nastavitev rezov na srcu za osnovno kardio pozicije do 14 nastavljenih pozicij, za hitro diagnostiko.

- ne (0 točk)

- da (3 točke)

##### G. TSE IN TSE DIXON SEKVENCE ZA SOČASNO VZBUJANJE IN ZAJEM VEČ REZIN

Maksimalno število točk: 2 točki

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje: Sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za TSE sekvence za slikanje mišičnoskeletnega sistema, tudi z napredno opcijo izločevanja maščobnega tkiva Dixon.

- ne (0 točk)

- da (2 točki)

##### H. DINAMIČNO KONTRASTNO SLIKANJE ABDOMNA

Maksimalno število točk: 3 točke

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje: Vključena je 3D sekvenca z iterativno rekonstrukcijsko metodo, ki omogoča izvajanje dinamičnih kontrastnih preiskav abdomna (4D), brez zadrževanja diha in brez proženja ter z retrospektivno izbiro in označevanjem nativne, arterijske, portalne-venske in zakasnele faze (tudi samodejno). Sekvenca temelji na tehniki GRASP in se izvaja skozi celotno preiskavo.

- ne (0 točk)

- da (3 točke)

##### I. MAPPING RELAKSACIJSKIH ČASOV ZA JETRA

Maksimalno število točk: 2 točki

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje: MR sistem ima na zajemalni delovni postaji sekvence in programsko opremo za izračun T1, T2 in T2* ter grafični prikaz teh parametrov za jetra:

- ne (0 točk)

- da (2 točki)

##### J. SISTEM ZA AVTOMATSKI ZAGON

Maksimalno število točk: 2 točki

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje: Vključen je sistem za avtomatski zagon MR aparata glede na urnik, ki ga nastavi uporabnik, za optimalen izkoristek delovnega časa:

- ne (0 točk)

- da (2 točki)

# 2. Izbira najugodnejše ponudbe

Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva navedena merila. V primeru enakega števila točk se upošteva prednostni red meril – merilo A, nadalje B, C ....

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila. V fazi oddaje ponudbe ponudnik s sedežem izven RS obvezno predloži ESPD ter potrdila o nekaznovanosti, ki odražajo zadnje stanje.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

- če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,

- če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 5 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 20. 10. 2025.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z ZGD.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Teh podatkov naročnik ne bo obravnaval kot zaupne dokumente, tudi če bi bili označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19, v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka  ter kontaktno osebo,

- ime naročnika

- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o naročilu

- objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

- 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija, skladno s 24. členom ZPVPJN.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN25-B/24	OBRAZEC

III.1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.:………..………, z dne …………….,  za izbiro izvajalca po odprtem postopku, podajamo ponudbo, št.: …………….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

Opis blaga: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE« ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

Končna vrednost: ……………………………… € z DDV Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): …………………… v % Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev):……………………………… ………………………………………………………………………………………………….. Navedba podizvajalcev ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov: ……………………………………………………. ……………………………………………………. Veljavnost ponudbe: 20. 10. 2025

Kraj:

Datum:                                                                                        Podpis odgovorne osebe  		                     	                   Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji  JN25-B/24	OBRAZEC

III.2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE« ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Kontaktna oseba: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Skrbnik pogodbe: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži DA NE

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji  JN25-B/24	OBRAZEC

III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE« ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:                                                                                             Podpis odgovorne osebe

Datum:                                                                                                        Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji  JN25-B/24	OBRAZEC

III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

I z j a v l j a m o ,

- da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

| Naziv in sedež podizv./partn. | Vrsta, opis dela podizv./partn. | Količina (delež v %) | Rok izvedbe del | Vrednost v € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu. Ponudnik predloži pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila.

- da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

- da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:                                                                                             Podpis odgovorne osebe

Datum:                                                                                                        Žig

ZAHTEVA PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

z a h t e v a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET, namesto ponudniku:

___________________________________________________________________________

poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za plačila ponudniku)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

s o g l a š a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET, naše terjatve poravnal ponudniku:

__________________________________________________________________________

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN25-B/24	OBRAZEC

PONUDNIK IZPOLNI VSE MANJKAJOČE PODATKE V POGODBI

III.5.  VZOREC

KUPOPRODAJNA POGODBA

O DOBAVI MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO

ki  jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med., spec., svetnik, kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: …………………,  z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe (v nadaljevanju pogodbe).

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO

Predmet pogodbe je dobava in montaža oz. namestitev novega MRI sistema z novo RF kletko, z vso pripadajočo opremo - naziv ponujene opreme, tip in proizvajalec: __________________ _____________________________________________________, skladno s karakteristikami, navedenimi v zahtevah razpisne dokumentacije in v ponudbi prodajalca.

Prodajalec prevzema tudi vso vzdrževanje in servisiranje (redno, izredno in intervencijsko) »all inclusive« za pogarancijsko dobo 7 let. Pogodba o vzdrževanju in servisiranju bo sestavni del te pogodbe.

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz specifikacije predračuna in opisa blaga, ki je sestavni del te pogodbe.

Seznam vseh zahtevanih preventivnih vzdrževalnih del proizvajalca in število obveznih in priporočenih servisov, je sestavni del pogodbe.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Prodajalec mora vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opraviti kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga in predračunu.

Izvajalec se obvezuje, da bo na opremi, ki je predmet te pogodbe, izvajal vzdrževanje in popravila okvarjene opreme strokovno in pravilno po predpisih in po navodilih proizvajalca opreme.

Ob zamenjavi iztrošenih ali okvarjenih delov bo izvajalec uporabljal in vgrajeval
izključno nove originalne nadomestne dele. Okvarjene dele bo izvajalec predal nadzorni osebi
naročnika.

# IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo opravil svojo obveznost do naročnika:

- v roku …… oz. najkasneje v roku 240 dni od pisnega naročila.

Prodajalec bo dobavo izvršil na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem.

7. člen

V primeru zamude z izvedbo pogodbenih obveznosti po krivdi prodajalca, bo prodajalec naročniku plačal pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude, in sicer: za vsak dan zamude v višini 0,5 % celotne pogodbene vrednosti, vendar skupno največ 10 % skupne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

8. člen

Kontaktna oseba s strani naročnika: …………………………………..., tel.: ………………

e-naslov: …………………………..

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: ………………………………, tel.: …………………….. e-naslov: ……………………………

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca: ………………………………….., tel.: ……………….., e-naslov: ……………………………….

V. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA IN REKLAMACIJE

9. člen

Naročnik  se obvezuje naročeno blago  prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.

Predaja in prevzem blaga ter ugotovitve o tehničnem prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.

10. člen

Kvaliteto blaga mora naročniku reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

VI. CENE

11. člen

Stranki se dogovorita za ceno MR z RF kletko in s pripadajočo opremo v skupni končni vrednosti ………………………….... z DDV, ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del te kupoprodajne pogodbe.

Cena MR z RF kletko in s pripadajočo opremo je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške dobave, montaže, priključitve, zagona in preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške garancije, vzdrževanja in servisiranja v času garancije, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN.

Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Naročnik ne prizna nobenih dodatnih stroškov.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

11. člen

Naročnik se zaveže blago plačati v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa,  na račun prodajalca, št.: ………………………………..

VIII. ZAUPNOST PODATKOV

12. člen

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

Izvajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

IX. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

13. člen

- Prodajalec se obvezuje, da:

- da bo ob podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV;

- da bo ob primopredaji izročil naročniku menico z menično izjava za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV;

- da bo dobavil aparat nov, iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene;

- da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;

- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- da bo na svoje stroške opravil transport v ustrezni embalaži;

- da bo odstranil embalažo;

- da bo z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvedel vgradnjo oz. montažo, namestitev, priključitev, zagon, preizkus in funkcionalno delovanje;

- da bo na svoje stroške ščitil in zavaroval pogodbeno blago in storitev pred vremenskimi, tehničnimi, transportnimi in vsakovrstnimi škodljivimi vplivi in poškodbami ter bo zagotavljal splošno varnost do predaje blaga v funkcijo;

- da bo priučil delavce naročnika za delo z  aparati na licu mesta in na daljavo;

- da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika izročil naročniku vso tehnično dokumentacijo in navodila v slovenskem jeziku;

- da bo naročniku dostavil garancijski list in izjavo o skladnosti za dobavljeno opremo;

- da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz razpisne in ponudbene dokumentacije.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

14. člen

Naročnik se obvezuje:

- prevzeti naročeno blago,

- poravnati finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

XI. GARANCIJA IN SERVIS

15. člen

Za opremo veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Garancija za vso opremo je: ____________ mesecev oz. minimalno 12 mesecev.

Uporabnik naročnika je dolžan vse okvare in napake ter pomanjkljivosti, vezane na kvaliteto aparata, takoj, ko jo odkrije, javiti prodajalcu pisno po e-pošti.

Če je posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči nov garancijski rok.

Prodajalec mora naročniku, sam ali s pooblaščenim serviserjem, zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.

Prodajalec zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščeni servis na območju Slovenije. Pooblaščeni serviser (kontaktni podatki – e-naslov, telefon, mobilni telefon): ……………

Odzivni čas je največ 2 uri znotraj delovnega časa ob delovnikih  od ……………………... do ……………………………… (obvezno med 7.00 in 17. uro).

Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 3 delovne dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile. Prodajalec oz. njegov pooblaščeni serviser mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila.

Izvajalec se obvezuje, da bo opravljal storitve po tej pogodbi v rednem delovnem času in izven rednega delovnega časa, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, v kolikor bo to potrebno, vse v okviru pogodbene cene.

Med odpravo okvar je izvajalec dolžan ažurno in podrobno obveščati naročnika.

Po vsakokratno izvedenih delih (posegih) na opremi, posreduje izvajalec naročniku
poročilo o opravljenem delu (v nadaljevanju: poročilo). V poročilu je treba specificirati
porabljen material, rezervne dele in čas. Poročilo pregleda in potrdi oz. poda pooblaščena oseba naročnika.

XI. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,

- posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

XII. PODIZVAJALCI/PARTNERJI

16. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XIII. VELJAVNOST POGODBE

17. člen

Pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank in  velja od ……………… do ………………. oz. do medsebojne poravnave vseh obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

18. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije,  opredelita s pisnim aneksom.

XIV. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Sestavni del  te pogodbe so naslednje priloge:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

- ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

- predračun

20. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

21. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

22. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

23. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Pogodba in priloge so podpisane in žigosana s strani obeh strank.

Št.:                                                                          	Št.:

Datum:                                                                         	Datum:

PRODAJALEC:	NAROČNIK:

PRILOGA 5A - k ponudbeni dokumentaciji JN25-B/24	OBRAZEC

PONUDNIK IZPOLNI VSE MANJKAJOČE PODATKE V POGODBI

III.5A.  VZOREC

POGODBA

ZA VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME (REDNO, IZREDNO IN INTERVENCIJSKO)

»ALL INCLUSIVE« ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

ki  jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med., spec., svetnik, kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot izvajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: …………………,  z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za vzdrževanje in servisiranju blaga po preteku garancijske dobe, ki je predmet te pogodbe.

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in izvajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME (REDNO, IZREDNO IN INTERVENCIJSKO) »ALL INCLUSIVE« ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

Predmet pogodbe je izvajanje storitev rednega preventivnega, izrednega in intervencijskega vzdrževanja »all inclusive« v pogarancijski dobi 7 let, in sicer:

- PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški, kot npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava napak, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepke na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

- IZREDNO pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja, vključno z vsemi stroški. Servis se opravlja po pozivu uporabnika. Podlaga – delovni nalog s podrobnim opisom storitve.

- INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE pomeni enako kot za izredno vzdrževanje, brez omejitve števila obiskov v primeru intervencije, s takojšnjim aplikativno servisnim pristopim k opremi na sami lokaciji, vključno z vsemi stroši.

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po cenah iz ponudbe.

Servisna ura za takšna popravila je: _____________ € z DDV.

Naročnik izjavlja, da storitev naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

II. OBSEG STORITVE

4. člen

Spisek vseh predvidenih vzdrževalnih del (servisov) in ostalih po navodilih proizvajalca
potrebnih del, materiala in rezervnih delov, ki so potrebni, da se zagotovi brezhibno
delovanje opreme v času trajanja te pogodbe, je sestavni del ponudbe, s katero se je izvajalec prijavil na javno naročilo za dobavo MR aparata.

III. KVALITETA IZVEDBE STORITVE

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na opremi, ki je predmet te pogodbe, izvajal vzdrževanje in popravila okvarjene opreme strokovno in pravilno po predpisih in po navodilih proizvajalca opreme.

Ob zamenjavi iztrošenih ali okvarjenih delov bo izvajalec uporabljal in vgrajeval
izključno nove originalne nadomestne dele. Okvarjene dele bo izvajalec predal nadzorni osebi
naročnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal rezervne dele še vsaj deset (10) let od primopredaje.

# IV. ČAS IN NAČIN IZVEDBE STORITVE

6. člen

Izvajalec bo pristopil k izvajanju del po tej pogodbi po predhodnem dogovoru z
nadzorno osebo naročnika.

Izvajalec bo za vsako koledarsko leto izdelal terminski plan preventivnega vzdrževanja opreme in ga dal v potrditev naročniku. Obojestransko potrjen terminski plan je vsakoletna priloga in sestavni del pogodbe.

V primeru intervencijskih popravil okvar in podobno, se pogodbeni stranki strinjata, da se za poziv izvajalca k odpravi okvare s strani naročnika smatra: ali klic na telefon št. _____________________________ ali elektronsko sporočilo na elektronski naslov ______________________________.

Odzivni čas izvajalca je največ 3 ure po prejemu obvestila s strani uporabnika, popravilo pa mora biti izvršeno najkasneje v 3 delovnih dneh po pozivu s strani uporabnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo opravljal storitve po tej pogodbi v rednem delovnem času in izven rednega delovnega časa, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, v kolikor bo to potrebno, vse v okviru pogodbene cene.

Med odpravo okvar je izvajalec dolžan ažurno in podrobno obveščati naročnika.

Po vsakokratno izvedenih delih (posegih) na opremi, posreduje izvajalec naročniku
poročilo o opravljenem delu (v nadaljevanju: poročilo). V poročilu je treba specificirati
porabljen material, rezervne dele in čas. Poročilo pregleda in potrdi oz. poda pripombe nadzorna oseba naročnika.

Izvajalec jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

7. člen

Nadzorna oseba/skrbnik pogodbe s strani naročnika je:  ……………………….……………

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Pooblaščena oseba/skrbnik pogodbe za izvedbo storitve s strani izvajalca je: ……………………………………

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

V. ZAUPNOST PODATKOV

8. člen

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje izvajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe.

Vsi podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave. V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

VI. CENA IN PLAČILNI POGOJI

9. člen

Cena za vzdrževanje in servisiranje opreme (redno, izredno in intervencijsko)

»all inclusive« je fiksna za celotno pogarancijsko dobo 7 let in znaša: _________________ € z DDV.

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek v enakih mesečnih zneskih v obdobju 7 let.

Cena je za vzdrževanje in servisiranje opreme (redno, izredno in intervencijsko)  »all inclusive« za celotno pogarancijsko dobo 7 let mora vsebovati vse stroške (stroške potrošnega materiala, rezervnih delov, stroške dela, potne in transportne stroške, stroške telefonskih klicev, stroške prenosa podatkov, …), ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in DDV.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN.

Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Po preteku enega leta je možna valorizacija, če kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Valorizacija je možna skladno s 6. členom Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 1/2004). Vsi popusti in ostale prvotno dogovorjene ugodnosti ostajajo nespremenjene.

Povišanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog ponudnika, o čemer stranki skleneta aneks k pogodbi, na osnovi obstoječih podatkov SURS-a, ki veljajo na dan vložitve pisnega predloga.

Na podlagi 8. člena (znižanje denarnih obveznosti) se bodo določbe tega pravilnika smiselno uporabljale tudi za:

- znižanje denarnih obveznosti in

- spremljanje denarnih obveznosti v pogodbah

Znižanje denarnih obveznosti se prizna na pisni predlog naročnika, po preteku enega leta, o čemer stranki skleneta aneks k pogodbi, na osnovi obstoječih podatkov SURS-a, ki veljajo na dan vložitve pisnega predloga.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu, razen morebitnih stroškov, navedenih v zadnjem odstavku

tega 9. člena.

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po vsakokrat veljavnih tržnih cenah, s fiksnim popustom: ___________ in skladno z medsebojnim dogovorom ter potrditvijo naročnika. Servisna ura za takšna popravila je: _____________ € z DDV.

10. člen

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek v enakih mesečnih zneskih v obdobju 7 let. Storitve iz zadnjega odstavka 9. člena bo naročnik poravnal v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.

Naročnik bo račun poravnaval v roku 30 dneh od datuma prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca št……………………………………………………...

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

11. člen

Naročnik se obvezuje:

- da bo pregledal in podpisal oz. zavrnil delovne naloge;

- poravnati svojo finančno obveznost do izvajalca oz. podizvajalca.

- da bo prostor, v katerem se nahaja oprema, ki je predmet te pogodbe, redno
vzdrževal glede na higieno ter klimatske, električne in ostale pogoje, ki so določeni
s tehnično dokumentacijo proizvajalca;

- da brez predhodnega dogovora z izvajalcem ne bo sam ali po tretji osebi posegal v
opremo, ki je predmet te pogodbe.

VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

12. člen

Izvajalec se obvezuje:

- da bo podpisu pogodbe izročil naročniku menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV;

- bo opravil storitev, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;

- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- bo pri opravljanju storitev ravnal kot dober strokovnjak;

- bo naročniku povrnil škodo, ki bo nastala na opremi, ki je predmet te pogodbe,
zaradi njegovega malomarnega ali nestrokovnega ravnanja oz. zaradi vgradnje
neustreznega materiala;

- bo naročniku povrnil odškodnino, ki bi jo moral naročnik poravnati bolnikom, ki bi
bila posledica ravnanja iz predhodne alinee tega člena oz. opustitve ali zamude s
popravilom;

- bo naročniku povrnil vso škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja te pogodbe;

- ne bo nikomur sporočal zdravstvenih in ostalih podatkov o bolnikih, s katerimi se
bo seznanil pri opravljanju storitev po tej pogodbi in bo pri tem ravnal v skladu z
določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov;

- da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz dokumentacije za oddajo javnega naročila.

IX. POGODBENA KAZEN

13. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti in v primeru kršitve odzivnih časov, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) pogodbene vrednosti,

- vendar skupno največ v višini 10 % (odstotkov) pogodbene vrednosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima
pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

X. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

XI. PARTNERJI/PODIZVAJALCI

15. člen

Izvajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izvajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XII. VELJAVNOST POGODBE

16. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja za pogarancijsko dobo 7 let (predvidoma od ...... do ........)

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

17. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije,  opredelita s pisnim aneksom.

XIII. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Sestavni del  te pogodbe so naslednje priloge:

- dokumentacija za oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

- ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

- predračun

19. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

20. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

21. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

22. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.:                                                                          	Št.:

Datum:                                                                         	Datum:

PRODAJALEC:	                                                              NAROČNIK:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN25-B/24	OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA, MERIL

- Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna vpisati: ceno na enoto mere (EM) v € (brez DDV in popusta), % popusta, % DDV, in končno vrednost (z DDV in popustom).

- Ponudnik je dolžan vpisati skupno neto vrednost, skupno vrednost popustov/rabatov in skupno vrednost DDV (ki so upoštevani pri izračunu končne vrednosti predračuna) ter končno vrednost predračuna.

- Ponudnik v specifikacijo predračuna vpiše vse zahtevane podatke (naziv ponujenega blaga, tip in proizvajalca) in priloži vse zahtevane dokumente.

- OPOZORILO: Ponudnik predračuna in specifikacije predračuna ne sme spreminjati niti po obliki, niti po vsebini (ne sme dodajati kolon, spreminjati besedila, …..)

- V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika.

- V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.

- Ponudnik za merila od B do J ustrezno obkroži odgovor.

- Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« obvezno naloži Excel tabelo specifikacije predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

- Ponudnik v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun

##### MERILO A: CENA ZA MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA  POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

| MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE« ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET | KONČNA VREDNOST v € z DDV |
| --- | --- |
| MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO |  |
| VZDRŽEVANJE – »ALL INCLUSIVE« ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET |  |
| SKUPAJ: |  |

##### MERILO B: PRILAGAJANJE HOMOGENOSTI PRI DWI

# Vključen je sistem za samodejno prilagajanje homogenosti magnetnega polja pri difuzijskem slikanju. Homogenost polja se prilagaja od rezine do rezine zajema in omogoča zmanjšanje artefaktov susceptibilnosti, ki nastanejo pri prehodih med postajami preiskave ali pri stiku tkiv z različnimi susceptibilnostmi.

- NE

- DA

##### MERILO C: DODATNE SHIMMING TULJAVE V TULJAVI ZA GLAVO IN VRAT

Tuljava za glavo in vrat vključuje integrirane dodatne elemente, ki so namenjeni dodatnemu shimmingu magnetnega polja, po namestitvi pacienta za slikanje, za izboljšanje homogenosti v zahtevnih predelih z namenom izboljšanja kvalitete slike ter v izogib ponavljanja preiskav. Shimming poteka samodejno in se prilagaja slikanemu območju ter vsakemu pacientu posebej.

- NE

- DA

##### MERILO D: SENZOR ZA BITJE SRCA V TELESNI TULJAVI

Namenska velika telesna tuljava z minimalno 12 kanali vgrajen senzor za zaznavanje pacientovega srčnega utripa, za sinhronizacijo MR sekvenc s pacientovim srčnim utripom brez nameščanja dodatne opreme.

- NE

- DA

##### MERILO E: VELIKOST TULJAVE ENAKA ALI VEČJA OD 45 X 45 CM

Zaželeno je, da ima namenska velika telesna tuljava z več kot 12  kanali velikost tuljave enaka ali večja od 45 x 45 cm.

- NE

- DA

##### MERILO F: SLIKANJE, PROGRAMSKA OBDELAVA IN PRIKAZ SRCA

Avtomatsko pozicioniranje in  nastavitev rezov na srcu za osnovno kardio pozicije do 14 nastavljenih pozicij, za hitro diagnostiko.

- NE

- DA

##### MERILO G: TSE IN TSE DIXON SEKVENCE ZA SOČASNO VZBUJANJE IN ZAJEM VEČ REZIN

Sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za TSE sekvence za slikanje mišičnoskeletnega sistema, tudi z napredno opcijo izločevanja maščobnega tkiva Dixon.

- NE

- DA

##### MERILO H: DINAMIČNO KONTRASTNO SLIKANJE ABDOMNA

Vključena je 3D sekvenca z iterativno rekonstrukcijsko metodo, ki omogoča izvajanje dinamičnih kontrastnih preiskav abdomna (4D), brez zadrževanja diha in brez proženja ter z retrospektivno izbiro in označevanjem nativne, arterijske, portalne-venske in zakasnele faze (tudi samodejno). Sekvenca temelji na tehniki GRASP in se izvaja skozi celotno preiskavo.

- NE

- DA

##### MERILO I: MAPPING RELAKSACIJSKIH ČASOV ZA JETRA

MR sistem ima na zajemalni delovni postaji sekvence in programsko opremo za izračun T1, T2 in T2* ter grafični prikaz teh parametrov za jetra:

- NE

- DA

##### MERILO J: SISTEM ZA AVTOMATSKI ZAGON

Vključen je sistem za avtomatski zagon MR aparata glede na urnik, ki ga nastavi uporabnik, za optimalen izkoristek delovnega časa:

- NE

- DA

Kraj: 	Podpis odgovorne osebe

Datum		    žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji  JN25-B/24	OBRAZEC

III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

I z j a v l j a m o ,  d a

- izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- zagotavljamo dobavo za najmanj 100 %  razpisane vrste blaga;

- bomo vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opravili kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- bomo v primeru, da bomo izbrani, naročniku ob primopredaji dostavili garancijski list, tovarniške ateste in certifikate, ki dokazujejo kakovost opreme in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature ter priporočila proizvajalca o servisiranju opreme;

- zagotavljamo, da lastnosti opreme ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo;

- bomo ob primopredaji obvezno priložili navodila o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku;

- da bomo naročilo izvedli v zahtevanem roku;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

- da bomo, v primeru izbora, naročniku predložili:

- garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV;

- menico z menično izjava za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV;

- menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV

i n   p r i l a g a m o

- obrazec ESPD (enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. in v elektronski obliki podpisan xml;

- potrdilo Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet (kot npr. BON, BON2, S.BON). Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od pridobitve potrdila niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb;

Kraj:

Datum:                                                                                             Podpis odgovorne osebe

Žig

Priloge:

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji  JN25-B/24	BRAZEC

III.8. IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odstavek 14. člena  ZIntPK, UL RS, št. 69/2011)

pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Zap. št. | Naziv | Sedež |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- da so z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv | Sedež | Matična štev. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Kraj:		 Podpis odgovorne osebe

Datum: 				Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji  JN25-B/24	OBRAZEC

III.9. IZJAVA PONUDNIKA  O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU

BLAGA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

I z j a v l j a m o ,

- da lahko v zvezi s servisiranjem in vzdrževanjem aparature zagotovimo:

- odpravo napak, rezervne dele in servis v Sloveniji v času garancije in pogarancijski dobi – 7 let all inclusive

- Naslov servisa: ………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….

Dosegljivost: vsak delovni dan: od ……………………... do ……………………………… (obvezno med 7.00 in 17. uro)

- Navedba. serviserjev, ki so na razpolago za izvedbo storitev z vsemi kontaktnimi podatki in priloženim certifikatom proizvajalca :

ime in priimek serviserja: …………………………………………………………………..

tel. št.: GMS in e-naslov serviserja: ……………………………………………………….

delovni čas: od ponedeljka do petka:………………………………………….…………….

sobota, nedelja, prazniki:………………..……………………….…………….

certifikat:    DA – priloga; navedba certifikata:……………………………………………

- Odzivni čas: …………ur oz. maksimalno 2 uri od naročnikovega obvestila o napaki.

5.  Čas servisiranja:

- minimalno (manjše popravilo): …………. ur.

-  maksimalno (večja, obsežnejša popravila) …………………., vendar ne več kot 3 delovne

dni od  prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile, v

kolikor odprava napake ni možna v zahtevanem roku.

6. Brezplačen dostop do telefonskih inštrukcij, ki bodo naročnikovemu osebju na voljo v

zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na delovanje aparata.

7. Zagotovitev rezervnih delov najmanj 10 let od primopredaje.

8. Ob namestitvi opreme bomo predstavili način uporabe in vzdrževanja opreme ter priučili

naročnikovo osebje za delo.

Kraj:		Podpis odgovorne osebe

Datum:	                                		              Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji  JN25-B/24	OBRAZEC

III.10. STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

PONUDNIK: ______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

- da smo sami ali proizvajalec v preteklih petih letih dobavili in montirali tehnično primerljivo medicinsko opremo in si (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – pri vsaj enem poslovnem partnerju

## Referenčni naročnik

## z navedbo kontaktne osebe						         Poslovno sodelovanje

## tel. št. in e-naslova                             Predmet posl. sodelovanja                         (od – do)

in prilagamo

potrjene reference s strani zgoraj navedenih poslovnih partnerjev ali potrjeno referenčno listo proizvajalca z navedbo poslovnega partnerja s podatki kontaktne osebe, tipom in nazivom aparata in leto dobave

Kraj:

Datum: 	                                Podpis odgovorne osebe

Žig

Priloga:

- potrdilo referenčnega naročnika

- referenčna lista proizvajalca

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

Potrdilo referenčnega naročnika

Naziv:______________________________________________________________________

Naslov:_____________________________________________________________________

Kontaktna oseba: ___________________________________________________________

Telefon:____________________________________________________________________

Elektronska pošta:___________________________________________________________

Predmet poslovnega sodelovanja: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

__________________________________________________________________________________________

(navedba predmeta pogodbe)

Številka pogodbe/ponudbe: __________________________________________________

Pogodbena/ponudbena vrednost: _____________________________________________

Datum izvedbe: _____________________________________________________________

Izjavljamo, da je ponudnik _____________________________________________________ dobavil blago po pogodbi/ponudbi pravočasno in kvalitetno ter ga ocenjujemo kot (ustrezno obkroži):

a) odličnega poslovnega partnerja

b) dobrega poslovnega partnerja

c) _________________________

Lastna ocena zadovoljstva o ponudniku vključno s poprodajnimi storitvami (reševanje reklamacij,..):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraj:

Datum: 	                                 Podpis odgovorne osebe

referenčnega naročnika

Žig

PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji  JN25-S/24	          OBRAZEC

III.11.  OGLED PROSTOROV IN POTRDILO O OGLEDU

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

#### I z j a v l j a m o :

da smo v pripravi ponudbe javnega naročila MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET, dne …………………………………….., opravili ogled prostorov z naročnikom, za sklop …. in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev.

Ogleda so se udeležili:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………………………, kot izhaja iz priloženega potrdila o ogledu, ki smo ga prejeli ob samem ogledu.

Glede na to, da je naročnik omogočil ogled, se zavedamo, da se v primeru neudeležbe ogleda kasneje ne bomo mogli sklicevati na nepoznavanje okoliščin, ki nam bi lahko bile znane, če bi se ugleda udeležili.

Priloga:

- potrdilo o ogledu

Kraj:	                                                                                                 Podpis odgovorne osebe                                                                                                                                    Datum	              				        Žig

POTRDILO O OGLEDU

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

Ogled lokacije je bil opravljen za sklop …. s potencialnim ponudnikom:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., dne …………………….. med ……… in …….. uro.

Udeleženci ogleda so bili:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Potencialni ponudnik:                                                                    Predstavnik naročnika:

………………………                                                                   ……………………………..

………………………                                                                   ……………………………..

PRILOGA 12 - k ponudbeni dokumentaciji  JN25-B/24	VZOREC

BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(velja za MR z RF kletko in pripadajočo opremo)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu (podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka) na naslov

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov - podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (datum zapadlosti zavarovanja še 30 dni po dobro izvedeni pogodbeni obveznosti)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

PRILOGA 13 - k ponudbeni dokumentaciji  JN25-B/24	VZOREC

III.13. MENIČNA IZJAVA IN MENICA ZA ODPRAVO NAPAK V

GARANCIJSKEM ROKU

(velja za MR z RF kletko in pripadajočo opremo)

PONUDNIK: _____________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

Naročniku: …………………………………………………………………………… izročamo v skladu z …….. točko javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: ……………., z dne  …………, menico za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, na kateri je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje menic:

……………………………                 kot  ………………………                ………………….

(ime in priimek)                                         (dela in naloge)                                      (podpis)

Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjenega javnega naročila in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo v višini …………… € (z besedo …………………….……….. ………………………………€) in pooblaščamo naročnika, da predloži menico na unovčenje.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno dovoljujemo in pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek v vrednosti ………………………. € z DDV in menični znesek nakaže na račun naročnika.

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.

Veljavnost menične izjave z menico je še najkasneje do ……………………………….

(30 dni po izteku garancijske dobe)

Priloga:

- menica

Datum in podpis prejema menice:

VZOREC 13/1 - k ponudbeni dokumentaciji  JN25-B/24	                       	VZOREC

III.13/1. BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA

ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

(velja za MR z RF kletko in pripadajočo opremo)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu (podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka) na naslov

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov - podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (datum zapadlosti zavarovanja še 30 dni po izteku garancijske dobe)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

PRILOGA 14  - k ponudbeni dokumentaciji  JN25-B/24		                         VZOREC

III.14. MENIČNA IZJAVA IN MENICA ZA DOBRO IZVEDBO

POGODBENIH OBVEZNOSTI

(velja za vzdrževanje »all enclusive« za pogarancijsko dobo 7 let)

PONUDNIK: _____________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

Naročniku: …………………………………………………………………………… izročamo v skladu z …….. točko javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: ……………., z dne  …………, menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, na kateri je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje menic:

……………………………                 kot  ………………………                ………………….

(ime in priimek)                                         (dela in naloge)                                      (podpis)

Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjenega javnega naročila in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo v višini …………… € (z besedo …………………….……….. ………………………………€) in pooblaščamo naročnika, da predloži menico na unovčenje.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno dovoljujemo in pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek v vrednosti ………………………. € z DDV in menični znesek nakaže na račun naročnika.

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.

Veljavnost menične izjave z menico je še najkasneje do ……………………………….

(30 dni po izteku pogodbe)

Priloga:

- menica

Datum in podpis prejema menice:

VZOREC  14/1 - k ponudbeni dokumentaciji  JN25-B/24	           VZOREC

III.14/1. BANČNA GARANCIJA OZ. KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(velja za vzdrževanje »all enclusive« za pogarancijsko dobo 7 let)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu (podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka) na naslov

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov - podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (datum zapadlosti zavarovanja še 30 dni po dobro izvedeni pogodbeni obveznosti)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant					                                                                           (žig in podpis)

PRILOGA 15 - k ponudbeni dokumentaciji JN25-B/24	OBRAZEC

III.15.  POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

#### P r i l a g a m o

- tehnične podatke in slike/skice s podrobnim opisom ponujene opreme – njene funkcionalne lastnosti, z natančno označbo podatkov iz zaporedja v tabeli posebne priloge. Tehnični podatki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku;

- dokazilo, da ima oprema certifikat za varno uporabo v medicinske namene;

- dokazilo, da ponujena oprem ustreza vsem standardom (CE), ki so v veljavi v Evropi in Sloveniji in obravnavajo varnost delovanja sistemov v medicinskem okolju;

- izjave o skladnosti (v primeru pripomočka skladnega z uredbo bo naziv le-te Izjava EU o skladnosti, v primeru pripomočka skladnega z direktivami pa Izjava ES o skladnosti) in

- certifikat priglašenega organa za pripomoček, ki je predmet razpisa, v kolikor gre za pripomoček razreda tveganja višji od I.

i z j a v l j a m o

- da je iz tabele posebne priloge in tehnične dokumentacije ter prilog jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh zahtev naročnika (natančno označena dokazila vseh tehničnih karakteristik, po vrstnem redu v tabeli – sledljivost) za ponujeno opremo

Priloge:

Kraj:

Datum: 	                                Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 16 - k ponudbeni dokumentaciji JN25-B/24	OBRAZEC

III.16. PODATKI

PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH

SUBJEKTOV

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC/DRUGI

SUBJEKT: ____________________________________

_________________________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: MR Z RF KLETKO IN S PRIPADAJOČO OPREMO TER Z VZDRŽEVANJEM – »ALL INCLUSIVE«  ZA POGARANCIJSKO DOBO 7 LET

PODATKI ZA DOSTOP DO KAZENSKE EVIDENCE

Naročnik potrebuje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (e-Dosje) navedbo osebe in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov, in sicer:

| IME PRIIMEK | EMŠO | SOGLASJE - PODPIS |
| --- | --- | --- |

V kolikor so zahtevani podatki navedeni v ESPD te priloge ni potrebno izpolniti!

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig