TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- STROKOVNE ZAHTEVE:

- izdelki morajo ustrezati zahtevam EN13795, - navedene so minimalne dimenzije, dovoljena so odstopanja navzgor

- izdelki morajo biti narejeni iz materialov, ki je zračen in ohranja trdnost v suhem in mokrem stanju,

- izdelki so sterilni in za enkratno uporabo,

- izdelki so nevtralnega vonja in barv,

- izdelki so voljni za oblikovanje in se pri prekrivanju lepo prilegajo ("nimajo spomina"),

- navedena je minimalna sestava seta; ponudnik lahko ponudi set tudi po posameznih komponentah, vendar ne več kot dve dodatni komponenti

- izdelki zagotavljajo vpijanje in zbiranje krvi ter tekočin na kritičnih mestih operativnega polja

- vse op rjuhe morajo biti izdelane iz netkanega materiala, ki zagotavlja min odpuščanje delcev (po ISO 9073-10 maks.1,8 log(10) delcev)

- vse op rjuhe morajo biti na kritičnih mestih popolnoma nepropustne za kri in ostale tekočine (dokazila po ASTM F1670, ASTM F1671 ali EN ISO 811:2018)

- vse op rjuhe morajo biti na kritičnih mestih popolnoma nepropustne za mikroorganizme (dokazila po EN ISO 22612 in EN ISO 22610),

- ojačitve na op rjuhah morajo zagotavljati dodatno kapaciteto vpojnosti (dokazila po EN ISO 9073-6) in trdnost (dokazila po ISO 13938-1), - ekstremitetna rjuha mora biti primerna za artroskopske posege z veliko tekočinsko obremenitvijo,

- izdelki so pakirani v primarnih sterilnih zavojih, ki omogoča aseptično odpiranje.

- SPLOŠNE ZAHTEVE

- Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra.

- Trajanje naročila:  do 30.09.2027.

- Posamezni artikli, količine in zahteve so navedene v obrazcu predračuna. Količine, navedene v obrazcu  predračuna  so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

- Roki: dobave v roku 24 ur od naročila naročnika.

- Vsi ponujeni proizvodi po posameznih sklopih morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika

- Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe še najmanj 24 mesecev od dneva dobave.

- Za vsak ponujeni proizvod je potrebno navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

- Ponudniki morajo priložiti ustrezne dokumente za dokazovanje skladnosti z Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 - CE certifikat in Izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke.

- Priložiti seznam UDI v elektronski obliki, za vse ponujene medicinske pripomočke, skladno z zahtevo MDR. => Ponudnik mora skladno z MDR, 26/28. člen, v elektronski dobavnici poleg kataloške št., serijske št. in roka uporabe zagotavljati še UDI-DI kodo za ponujene medicinske pripomočke za vsaditev razreda III.

- Priložiti katalog proizvajalca ali ostalo dokumentacijo, iz katere je razvidna kataloška številka izdelka, z nazivom in pripadajočim opisom za vse ponujene proizvode in proizvajalec ter ustreznost zahtevanim strokovnim kriterijem.

- Ponudniki morajo predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov v originalni sterilni embalaži tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Ponudniki morajo dostaviti vzorce na dan, ki ga bo določil naročnik, vendar ne prej kot v roku 5 dni od naročnikove zahteve. V primeru, da kandidat ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po ocenjevanju bo naročnik odločil, ali ponujeni artikli izpolnjujejo strokovne zahteve naročnika.

- Cena: pogodbena cena ne sme biti višja kot je navedena v ponudbenem predračunu.

- Rok plačila: do 30 dni od prejema računa.

- Ponudnik bo naročniku  zagotovil poleg klasične dobavnice tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

- Ponudnik je dolžan seznanjati naročnika s strokovnimi novostmi in organizirati brezplačno usposabljanje.