## Rekapitulacija
objekt: |  | Tipska oprema za kliniko Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME | December 2024
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  | v EUR | v EUR
| 03 | OP svetilke | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ z DDV | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[9 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[5 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo stropnih stativov:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujenega stropnega stativa:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Varnost in bistveno delovanje medicinske električne opreme | EN 60601-1
3. | Medicinske naprave | MDD 93/42/EEC
oziroma
MDR (EU) 2017/745
3. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), CE oznaka
4. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov. Izbrani ponudnik mora zagotavljati rezervne dele vsaj 8 let po izteku garancijske dobe (skupno 10 let po primopredaji).
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme.
3. Izbrani ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije oz. vseh relevantnih podatkov/dokumentov potrebnih za transport opreme skozi objekt, montažo na lokaciji, predpripravo inštalacij ipd., ki je pravočasno mora predati projektantu, nadzorniku in izvajalcu GOI del v pregled in potrditev.
5. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
6. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklop na hišne instalacijske sisteme, zagon in nastavitve delovanja ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
7. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 1 dan.
8. Čas popravila napak in okvar opreme je 5 dni.
9. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.
10. Dovoljena dimenzijska odstopanja opreme: dovoljene so tolerance v mejah ±5% od navedenih dimenzij v popisih zaradi omejenega razpoložljivega prostora na mestu montaže sterilizatorja ter zaredi ev. naknadne dobave dodatnega prehodnega nizkotemperaturnega sterilizatorja.
11. Vsi načrti morajo biti izdelani v 3D programski opremi z obvezno omogočeno integracijo v BIM model stavbe z atributi, ki so določeni v BEP-u, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

## OP svetilke
objekt: |  | Veterinarska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  | junij 2025
| 1.4.3. | OPISI OPREME
TIPSKA OPREMA ZA KLINIKO
Zap. | Koda | Opis | Kos | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
[5 empty] | v EUR | v EUR
OP SVETILKE, PREISKOVALNE SVETILKE
OPOZORILO:
Ponudnik opreme mora zagotoviti izdelavo in montažo nosilne podkonstrukcije v medstropovju, upoštevati mora vse dodatne obremenitve, ki so vezane na ponujeno opremo (dodatne aparature, dodatne ročice za monitorje in pod.). Visina spuščenega stropa je 300cm od gotovih tal, od spodnje ploskve spuščenega stropa do stropne AB plosce je 300cm. Višino mestropovja je potrebno preveriti pred dobavo in montažo svetilk;
Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse stroške za montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi preddeli, montažo in finalnimi deli (event. demontaža in ponovna montaža že izvedenih spuščenih stropov, event. izrezi v stenah za potrebe vgradnje in montaže opreme, event. dodatni razvodi instalacij, dodatne ojačitve in pod.).
Pri vseh OP lučeh zagotoviti rezervno napajanje - modul za neprekinjeno napajanje moči ustrezne OP lučem.
Roke svetilk morajo omogočati neovirano namestitev položaja svetilke. Dimenzije rok morajo zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo (približevanje in oddaljevanje od pacienta) z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru - površina prostora, višina stropa, dispozicija OP mize, preglednih miz, stropnih stativov, upihovalcev zraka itd.
Izbrani ponudnik opreme mora v okviru ponudbene cene izvesti šolanje osebja o varnem in pravilnem ravnanju z opremo na lokaciji uporabe in predložiti vsa navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
| NV.SVE.02 | OP svetilka s kamero in roko za monitor | 3 |  |  | 0
- OP svetilka in satelit, pritrjena na podkonstrukcijo v tehničnem stropu
- nosilna konstrukcija v medstropovju
- roke vseh komponent montirane na troosni cevni sistem, z eno podkonstrukcijo v medstropovju - možnost nadgradnje z dodatnimi komponentami (dodaten satelit, roka za monitor ali roka za kamero)
- LED tehnologija
- distribucija svetlobe na mizo brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov
- barvna temperatura: 3900 K
- barvna temperatura nastavljiva v treh stopnjah: 3900 - 4500 - 5100
- vrednost barvnega indeksa 95
- zagotovljena mora biti stabilna osvetlitev ne glede na eventuelno nihanje napetosti
- avtomatski preklop napajanja na pomožno napajanje, ob izpadu glavnega mrežnega napajanja - baterijski akumulator
- sistemsko pripravljena za HD kamero
- pridobljen certifikat IEC 60601, EN 60601-2-41,
Regulativa (EU) 2017/745 o medicinskih napravah
Op svetilka - glavna
- premer koncentriranega svetlobnega snopa: nastavljiv 200-250 mm
- elektronska nastavitev premera svetlobnega polja (sistem fokusiranja) s 5 stopnjami preko panela na svetilki ali/in s sterilnim ročnikom na kupoli
- centralna svetilnost koncentriranega snopa: 130 000 lux, možnost povečanja na 160.000 luxov (boost) preko panela na svetilki
- nastavitev osvetlitve: 20-100% na kontrolnem panelu na svetilki in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja
- možnost upravljanja komand na kontrolnem panelu na OP svetilki in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja
- osvetljenost se adaptira na prisotnost kirurga pod svetilko s popolno svobodo gibanja - senzorsko vodeno upravljanje: v senci iznad kirurgove glave se mora osvetljitev in temperatura zmanjšati, preostali del svetlobnih teles pa mora pojačati osvetlitev, ki mora ostati vedno iste zahtevane vrednosti osvetlitve opreracijskega poja
- življenska doba žarnice min. 60.000 ur
- vgrajen dodaten vir ambientne osvetlitve < 500 lux
Op svetilka - satelit
- premer koncentriranega svetlobnega snopa: nastavljiv 200-250 mm
- elektronska nastavitev premera svetlobnega polja (sistem fokusiranja) s 5 stopnjami preko panela na svetilki ali/in s sterilnim ročnikom na kupoli
- centralna svetilnost koncentriranega snopa: 130 000 lux, možnost povečanja na 160.000 luxov (boost) preko panela na svetilki
- nastavitev osvetlitve: 20-100% na kontrolnem panelu na svetilki in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja
- možnost upravljanja komand na kontrolnem panelu na OP svetilki in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja
- življenska doba žarnice min. 60.000 ur
- vgrajen dodaten vir ambientne osvetlitve < 500 lux
Roka za 1 monitor
- Nosilna roka (dvodelna), nameščena na isto os kot OP svetilka na isto komponento trosnega cevnega sistema zgoraj opisane OP svetilke
- Vesa standardni adapter za montažo monitorja do velikost max 32"
- horizontalni radij: najmanj 210 cm
- rotacija: min 270º
monitor 27"
Full HD Kamera
- Full HD kamera - vgrajena v kupolo glavne OP svetilke ali stelitske svetilke
- Prenosna full HD kamera, z možnostjo integracije v kupolo glavne OP svetilke in v kupolo satelitske svetilke
- Namščanje kamere mora biti lahko in enostavno z hitrim sistemom, ki omogoča premeščanje kamere iz kupole na kupolo, katera ima sistemsko predpripravo za vgradnjo kamere.
- Kamero se lahko premešča med kupolami znotraj iste OP dvorane ali med enakimi kupolami (enakimi svetilkami s spredpripravo za HD kamero) v drugih OP dvoranah
- Sprejemnik z HDMI ali 2x3G - SDI izhodom
- Signalni sistem: 1080p
- Število slikovnih pik (v milijonih slikovnih pik): 2,12
- Razpon povečave (zoom range): Povečajte 42x
- Izhodi video signala: HDMI 1.3 na HDMI konektor
kot npr.: VOLISTA STANDOP, VST 600 IN VST 400 + VST 64 DF TK AIM
| NV.SVE.02.1 | OP svetilka s kamero in dvema rokama za monitorje | 5 |  |  | 0
- OP svetilka in satelit, pritrjena na podkonstrukcijo v tehničnem stropu
- nosilna konstrukcija v medstropovju
- roke vseh komponent montirane na troosni cevni sistem, z eno podkonstrukcijo v medstropovju - možnost nadgradnje z dodatnimi komponentami (dodaten satelit, roka za monitor ali roka za kamero)
- LED tehnologija
- distribucija svetlobe na mizo brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov
- barvna temperatura: 3900 K
- barvna temperatura nastavljiva v treh stopnjah: 3900 - 4500 - 5100
- vrednost barvnega indeksa 95
- zagotovljena mora biti stabilna osvetlitev ne glede na eventuelno nihanje napetosti
- avtomatski preklop napajanja na pomožno napajanje, ob izpadu glavnega mrežnega napajanja - baterijski akumulator
- sistemsko pripravljena za HD kamero
- pridobljen certifikat IEC 60601, EN 60601-2-41,
Regulativa (EU) 2017/745 o medicinskih napravah
Op svetilka - glavna
- premer koncentriranega svetlobnega snopa: nastavljiv 200-250 mm
- elektronska nastavitev premera svetlobnega polja (sistem fokusiranja) s 5 stopnjami preko panela na svetilki ali/in s sterilnim ročnikom na kupoli
- centralna svetilnost koncentriranega snopa: 130 000 lux, možnost povečanja na 160.000 luxov (boost) preko panela na svetilki
- nastavitev osvetlitve: 20-100% na kontrolnem panelu na svetilki in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja
- možnost upravljanja komand na kontrolnem panelu na OP svetilki in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja
- osvetljenost se adaptira na prisotnost kirurga pod svetilko s popolno svobodo gibanja - senzorsko vodeno upravljanje: v senci iznad kirurgove glave se mora osvetljitev in temperatura zmanjšati, preostali del svetlobnih teles pa mora pojačati osvetlitev, ki mora ostati vedno iste zahtevane vrednosti osvetlitve opreracijskega poja
- življenska doba žarnice min. 60.000 ur
- vgrajen dodaten vir ambientne osvetlitve < 500 lux
Op svetilka - satelit
- premer koncentriranega svetlobnega snopa: nastavljiv 200-250 mm
- elektronska nastavitev premera svetlobnega polja (sistem fokusiranja) s 5 stopnjami preko panela na svetilki ali/in s sterilnim ročnikom na kupoli
- centralna svetilnost koncentriranega snopa: 130 000 lux, možnost povečanja na 160.000 luxov (boost) preko panela na svetilki
- nastavitev osvetlitve: 20-100% na kontrolnem panelu na svetilki in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja
- možnost upravljanja komand na kontrolnem panelu na OP svetilki in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja
- življenska doba žarnice min. 60.000 ur
- vgrajen dodaten vir ambientne osvetlitve < 500 lux
2 roki za 1 monitor
- Obe nosilni roki (dvodelni), nameščeni na isto os kot OP svetilka na isto komponento trosnega cevnega sistema zgoraj opisane OP svetilke
- Vesa standardni adapter za montažo monitorja do velikost max 32"
- horizontalni radij: najmanj 210 cm
- rotacija: min 270º
monitor 27"
Full HD Kamera
- Full HD kamera - vgrajena v kupolo glavne OP svetilke ali stelitske svetilke
- Prenosna full HD kamera, z možnostjo integracije v kupolo glavne OP svetilke in v kupolo satelitske svetilke
- Namščanje kamere mora biti lahko in enostavno z hitrim sistemom, ki omogoča premeščanje kamere iz kupole na kupolo, katera ima sistemsko predpripravo za vgradnjo kamere.
- Kamero se lahko premešča med kupolami znotraj iste OP dvorane ali med enakimi kupolami (enakimi svetilkami s spredpripravo za HD kamero) v drugih OP dvoranah
- Sprejemnik z HDMI ali 2x3G - SDI izhodom
- Signalni sistem: 1080p
- Število slikovnih pik (v milijonih slikovnih pik): 2,12
- Razpon povečave (zoom range): Povečajte 42x
- Izhodi video signala: HDMI 1.3 na HDMI konektor
kot npr.: VOLISTA STANDOP, VST 600 IN VST 400 + VST 64 DF TK AIM
| NV.SVE.03 | svetilka s povečevalnim steklom | 4 |  |  | 0
- LED tehnologija
- močna, površinska in enakomerna osvetlitev
- Povečevalno steklo, popolnoma odporno na praske
- Neodvisna nastavitev glave svetilke in lupe
- Povečava 1,75X
- Poraba energije 12W
- Barvna temperatura 4000 K
- Material leč: steklo, fi 160mm
- Dioptrija leč: 3
- Stopnja zaščite IP20; razred zaščite I
- z vsem materialom za pritrjevanje na steno
- osvetlitev: 1200 Lm
- dvojni zgib nosilca
| STR.KONST. | Stropna konstrukcija za nameščanje stativov | 25 |  |  | 0
| 1 | V prostorih pritličja, ki so visoki 6m, je predvidena stropna tipska modularna konstrukcija iz jeklenih profilov s policami. Predvideti je potrebno tudi vse vezne elemente. Stropna konstrukcija iz jeklenih profilov mora omogočati namestitev svetilk iz tega popisa. Sistem mora omogočati enostavno sestavljanje in prilagajanje sestava brez varjenja. Vsi elementi morajo biti vzdržljivi in odporni proti koroziji. Posamezna stropna konstrukcija mora zagotavljati nosilnost vsaj 200 kg.
| 2 | dimenzija osnovnega modula nosilne konstrukcije: 100x100x320 cm
0
[11 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[7 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;