## 2_Sklop specialni papir
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 08 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL
SKLOP: 0804 specialni papir
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 080278 | PAPIR ZA EKG -MS-2015 | ZAV | zavoj | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 080391 | PAPIR ZA EKG MS-2010 | ZAV | zavoj | 250 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 081159 | PAPIR ZA EKG APARAT AT-1 | ZAV | zavoj | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 080456 | PAPIR REG.TERMO SONY 110X18 UZ | KOS | 5 kos/sc | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 080462 | Papir za ekg za Corpuls 3, Pakiranje npr. 10 rolic v škatli, mere 106 mm x 22m | SC | 10 kos/sc | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0804 specialni papir | [14 empty] | 0 | 0

## 3_Sklop Brizge, igle, kanile
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 08 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL
SKLOP: 0805 Brizge, igle, kanile
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 080004 | TRODELNE BRIZGALKE ZA EKNRATNO UPORABO LUER LOCK NASTAVKOM 5 ML. NE SMEJO VSEBOVAT LATEKSA IN PVC-JA. TULEC MORA BITI IZ POLIPROPILENA, BAT IZ POLIPROPILENA, GUMICA NA BATU BRIZGALKE MORA BITI NAREJENA IZ SINTETIČNEGA MATERIALA, KI MORA USTREZATI STANDARDU ISO 10993, DIN EN 30993. GUMICA NA BATU BRIZGALKE MORA IMETI DVA OBROČKA, KAR ZAGOTAVLJA SIGURNO TESNJENJE. Pakiranje npr. 100 kosov/sc. | SC | A100 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 080005 | TRODELNE BRIZGALKE ZA EKNRATNO UPORABO LUER LOCK NASTAVKOM 10 ML. NE SMEJO VSEBOVAT LATEKSA IN PVC-JA. TULEC MORA BITI IZ POLIPROPILENA, BAT IZ POLIPROPILENA, GUMICA NA BATU BRIZGALKE MORA BITI NAREJENA IZ SINTETIČNEGA MATERIALA, KI MORA USTREZATI STANDARDU ISO 10993, DIN EN 30993. GUMICA NA BATU BRIZGALKE MORA IMETI DVA OBROČKA, KAR ZAGOTAVLJA SIGURNO TESNJENJE. Pakiranje npr. 100 kosov/sc. | SC | A100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 080006 | BRIZGALKA 1ML, TUBERKULINSKA , 40 I.U., ZA 1 X UP, DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS PROTI ETANOLU IN RAZKUŽILOM, BREZ LATEKSA, DEPH FREE, PVC FREE, STERILNA. Pakiranje npr. 100 kosov/sc. | SC | A100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 080008 | BRIZGALKA 2ML,ZA 1 X UP, DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS PROTI ETANOLU IN RAZKUŽILOM, BREZ LATEKSA, DEPH FREE, PVC FREE, STERILNA. Pakiranje npr. 100 kosov/sc. | SC | A100 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 080009 | TRODELNA 10 ML BRIZGA Z NACL (PRED-NAPOLNJENE S FIZIOLOŠKO RAZTOPINO), POSEBNO OBLIKOVANA ZA PREBRIZGAVANJE IV KATETROV.NASTAVEK BRIZGALK MORA BITI LUER-LOCK ZA VAREN PRIKLOP NA KATETRE. IMETI MORA POSEBNO OBLIKOVAN BAT, KI PREPREČUJE VENSKI REFLUKS. Pakiranje npr. 30 kosov/sc. | SC | A30 | 18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 080011 | BRIZGA ZA IZPIRANJE, SESTAVLJENA IZ KOVINSKEGA OHIŠJA TER STEKLENEGA GRADURIRANEGA CILINDRA IN DVEMA KOVINSKIMA NASTAVKOMA, 150 ML | KOS | KOS | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 080012 | BRIZGALKA S KATETERSKIM NASTAVKOM- 50/60ML, ZA 1 X UP, DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS | SC | A60 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 080013 | BRIZGALKA S KATETERSKIM NASTAVKOM-50/60ML IN DODANIM LUER ADAPTERJEM, ZA 1 X UP, DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS. Pakiranje npr. 20 kosov/sc. | SC | A20 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 080015 | BRIZGALKA 5ML,ZA 1 X UP, DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS PROTI ETANOLU IN RAZKUŽILOM, BREZ LATEKSA, DEPH FREE, PVC FREE, STERILNA. Pakiranje npr. 100 kosov/sc. | SC | A100 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 080017 | BRIZGALKA 20ML,ZA 1 X UP, DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS PROTI ETANOLU IN RAZKUŽILOM, BREZ LATEKSA, DEPH FREE, PVC FREE, STERILNA. Pakiranje npr. 40 kosov/sc. | SC | A120 | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 080027 | INJEKCIJSKE IGLE IZ NERJAVEČEGA JEKLA, PREVLEČENE S SILIKONSKIM OLJEM, OSTRA KONICA, KOMPATIBILNE Z LUER IN LUER LOCK NASTAVKI, STERILNE, DIMENZIJE: 0,9 X 40 MM. Pakiranje npr. 100 kosov/sc. | SC | A100 | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 080029 | INJEKCIJSKE IGLE IZ NERJAVEČEGA JEKLA, PREVLEČENE S SILIKONSKIM OLJEM, OSTRA KONICA, KOMPATIBILNE Z LUER IN LUER LOCK NASTAVKI, STERILNE, DIMENZIJE: 0,6 X 25 MM. Pakiranje npr. 100 kosov/sc. | SC | A100 | 15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 080039 | INTRAVENSKA KANILA Z DVEMA VHODOMA IN KRILCI, FEP VENSKI KATETER, ATRAVMATSKO OBLIKOVANA KONICA KATETRA Z OPTIMALNO RAZDALJO MED VRHOM KATETRA IN KONICO KANILE. TANKOSTENSKI VENSKI KATETER S TREMI RADIOPAČNIMI ČRTAMI. TRANSPARENTEN NASTAVEK IGLE OMOGOČA HITRO INDIKACIJO REFLUKSA KRVI. LL ZAMAŠEK. G18 1,30X45MM. Pakiranje npr. 50 kosov/sc. | SC | A50 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 080309 | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 1,2 X 50MM. Pakiranje npr. 100 kosov/sc. | SC | A100 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 080314 | PERIFERALNI IV INTEGRIRAN KATETER (KANILA) ENO-VHODEN; NA VHODU IMA ŽE NASTAVLJEN ZAMAŠEK Z MEMBRANO KATEREGA PREBODEMO Z IGLO; LAHKO PA GA TUDI ODSTRANIMO, ČE GA NE POTREBUJEMO. KATETER JE PRIMEREN TUDI ZA SUBKUTANO INJICIRANJE, NA TELESNI TEMPERATURI SE ZMEHČA IN JE ODPOREN NA PREGIB, ZELO OSTRA IGLA – MANJŠA BOLEČINA PRI UVAJANJU, KRILCA (METULJČEK) - ENOSTAVNA PRITRDITEV, VGRAJENA EKSTENZIJSKA CEV NA KATERI JE STIŠČEK S KATERIM LAHKO REGULIRAMO PRETOK, VARNOSTNI MEHANIZEM, KI SE SPROŽI, KO IZVLEČEMO IGLO IZ KANILE: PREPREČUJE NEŽELENE VBODE. RADIONEPREPUSTEN, BREZ LATEXA, CE OZNAKA, STERILNO PAKIRAN, ZA ENKRATNO UPORABO, LUER LOK™ KOMPATIBILEN (ENAKOVREDNO SAFETY INTIMA). Pakiranje npr. 25 kosov/sc. | SC | A25 | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 080325 | TRODELNE BRIZGALKE ZA EKNRATNO UPORABO LUER LOCK NASTAVKOM 2 ML. NE SMEJO VSEBOVAT LATEKSA IN PVC-JA. TULEC MORA BITI IZ POLIPROPILENA, BAT IZ POLIPROPILENA, GUMICA NA BATU BRIZGALKE MORA BITI NAREJENA IZ SINTETIČNEGA MATERIALA, KI MORA USTREZATI STANDARDU ISO 10993, DIN EN 30993. GUMICA NA BATU BRIZGALKE MORA IMETI DVA OBROČKA, KAR ZAGOTAVLJA SIGURNO TESNJENJE. Pakiranje npr. 200 kosov/sc. | SC | A200 | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 080329 | TRODELNE BRIZGALKE ZA EKNRATNO UPORABO LUER LOCK NASTAVKOM 20 ML. NE SMEJO VSEBOVAT LATEKSA IN PVC-JA. TULEC MORA BITI IZ POLIPROPILENA, BAT IZ POLIPROPILENA, GUMICA NA BATU BRIZGALKE MORA BITI NAREJENA IZ SINTETIČNEGA MATERIALA, KI MORA USTREZATI STANDARDU ISO 10993, DIN EN 30993. GUMICA NA BATU BRIZGALKE MORA IMETI DVA OBROČKA, KAR ZAGOTAVLJA SIGURNO TESNJENJE. Pakiranje npr. 100 kosov/sc. | SC | A120 | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 080332 | BRIZGALKA 10ML,ZA 1 X UP, DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS PROTI ETANOLU IN RAZKUŽILOM, BREZ LATEKSA, DEPH FREE, PVC FREE, STERILNA. Pakiranje npr. 100 kosov/sc. | SC | A100 | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 080333 | IGLA PRETOČNA-OBOJESTRANSKA- MALA,DOLŽINA 62,5MM,ZA STEKLENICE DO 100 ML,STERILNA. | SC | A100 | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 080347 | KANILA ZA VZPOSTAVITEV ODPRTEGA VENSKEGA SISTEMA, DVOVHODNA, LUER LOCK PRIKLJUČEK, TANKOSTENSKI TEFLON KATETER S KOEKSTRUDIRANIMI RADIOPAČIMI ČRTAMI, TRANSPARENTNI NASTAVEK KOVINSKE KANILE KI OMOGOČA NADZOR REFLUKSA KRVI, MIKROPOROZNI HIDROFOBIČNI FILTER KI OMOGOČA HITER REFLUKS IN PREPREČUJE NEVARNOST KONTAMINACIJE, Z ATRAUMATIČNO OBLIKOVANIM VRHOM TEFLON KATETRA. DIMENZIJA 0,80 X 25 G22. Pakiranje npr. 50 kosov/sc. | SC | A50 | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 080348 | INJEKCIJSKE IGLE IZ NERJAVEČEGA JEKLA, PREVLEČENE S SILIKONSKIM OLJEM, OSTRA KONICA, KOMPATIBILNE Z LUER IN LUER LOCK NASTAVKI, STERILNE, DIMENZIJE: 0,4 X 12 MM. Pakiranje npr. 100 kosov/sc. | SC | A100 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 080493 | MAD Nasal: set za intranaz.aplik.zdravil s 3ml brizgo | SET | SET | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 080532 | Brizga BD plastip.LL 50/60ml a60-za perfuzor. Brizga omogoča odmerjanje volumnov do 50 ali 60 mL. Ima dobro čitljivo skalo za odmerjanje z graduacijo na 1ml. Brizga ima kateter konico, ki omogoča pritrditev sonde ali drugih cevk. Omogoča enostavno injiciranje v primeru intubacije ter uporabo tudi, kadar so igle prevelike za druge standardne brizge. Zelo pogosto se tudi uporabljajo v primeru čiščenja katetrov in gastrostome. Pakiranje npr. 60 kosov/sc. | SC | A60 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 080545 | PERIFERNI IV KATETRI ( IV KANILE), DVO-VHODNI, KATETRI MORAJO BITI NAREJENI IZ TEFLONA PTFE, IMETI MORAJO ZELO OSTRO IGLO – MANJŠA BOLEČINA PRI UVAJANJU. IMETI MORAJO ZELO VELIKA KRILCA (METULJČEK) ZA ENOSTAVNEJŠO PRITRDITEV, BREZ LATEXA, CE OZNAKA, STERILNO PAKIRANE, ZA ENKRATNO UPORABO, LUER LOCK KOMPATIBILNE, DIMENZIJA: G24 OZ. 0,7X 19 MM (ENAKOVREDNO VENFLON, BD). Kot npr.Kanila neoflon pro 0,7x19mm 24G rum a50; BD | SC | A50 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 081099 | INTRAVENSKA KANILA Z DVEMA VHODOMA IN KRILCI, FEP VENSKI KATETER, ATRAVMATSKO OBLIKOVANA KONICA KATETRA Z OPTIMALNO RAZDALJO MED VRHOM KATETRA IN KONICO KANILE. TANKOSTENSKI VENSKI KATETER S TREMI RADIOPAČNIMI ČRTAMI. TRANSPARENTEN NASTAVEK IGLE OMOGOČA HITRO INDIKACIJO REFLUKSA KRVI. LL ZAMAŠEK. G20 1,00X32MM. Pakiranje npr. 50 kosov/sc. | SC | A50 | 9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 081100 | INJEKCIJSKE IGLE IZ NERJAVEČEGA JEKLA, PREVLEČENE S SILIKONSKIM OLJEM, OSTRA KONICA, KOMPATIBILNE Z LUER IN LUER LOCK NASTAVKI, STERILNE, DIMENZIJE: 0,45 X 12-13 MM. Pakiranje npr. 100 kosov/sc. | SC | A100 | 35 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 081107 | PRETOČNA KANILA – ZA PRETAKANJE STERILNIH TEKOČIN V ZAPRTIH SISTEMIH, OZKA MIKROGLADKA VBODNA IGLA Z ZAŠČITNO KAPICO, GLOBOKO RAZPOTEGNJENE LUKNJE ZA TEKOČINE, MINIMALNI REZIDUALNI VOLUMEN, PRIROČNO OBLIKOVANO PRIJEMALO ZA LAŽJE ROKOVANJE, PRODUKT IN PAKIRANJE BREZ PVC, BREZ LATEKSA, BREZ DEHP, SC A 50 | SC | A50 | 23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 081116 | Dvovhodna IV kanila z varnostnim mehanizmom, ki se aktivira ob izvleku igle iz katetra, varnostni mehanizem narejen iz plastike, ki zaščiti konico igle na tak način, da se je ne vidi, ni možnosti vboda ter kapljične razpršenosti, preostali del igle zaščiten s posebno plastično prevleko, ki preprečuje direkten stik z uporabljeno iglo, kanila iz materiala Vialon, ki se v veni še dodatno zmehča in zmanjša možnost nastanka tromboflebitisa, radioneprepustna, brez lateksa, CE oznaka, sterilno pakiranje, kompatibilna z Luer Lok nastavki, dimenzija 20G 1,1x32mm, min. pretok 67 ml/min. Pakiranje npr. 50 kosov/sc. | SC | A50 | 22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 081117 | Dvovhodna IV kanila z varnostnim mehanizmom, ki se aktivira ob izvleku igle iz katetra, varnostni mehanizem narejen iz plastike, ki zaščiti konico igle na tak način, da se je ne vidi, ni možnosti vboda ter kapljične razpršenosti, preostali del igle zaščiten s posebno plastično prevleko, ki preprečuje direkten stik z uporabljeno iglo, kanila iz materiala Vialon, ki se v veni še dodatno zmehča in zmanjša možnost nastanka tromboflebitisa, radioneprepustna, brez lateksa, CE oznaka, sterilno pakiranje, kompatibilna z Luer Lok nastavki, dimenzija 22G 0,9x25mm, min. pretok H2O 42ml/min. Pakiranje npr. 50 kosov/sc. | SC | A50 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 081118 | Dvovhodna IV kanila z varnostnim mehanizmom, ki se aktivira ob izvleku igle iz katetra, varnostni mehanizem narejen iz plastike, ki zaščiti konico igle na tak način, da se je ne vidi, ni možnosti vboda ter kapljične razpršenosti, preostali del igle zaščiten s posebno plastično prevleko, ki preprečuje direkten stik z uporabljeno iglo, kanila iz materiala Vialon, ki se v veni še dodatno zmehča in zmanjša možnost nastanka tromboflebitisa, radioneprepustna, brez lateksa, CE oznaka, sterilno pakiranje, kompatibilna z Luer Lok nastavki, dimenzija 18G 1,3x45mm, min. pretok H2O 103ml/min. Pakiranje npr. 50 kosov/sc. | SC | A50 | 9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 081119 | Dvovhodna IV kanila z varnostnim mehanizmom, ki se aktivira ob izvleku igle iz katetra, varnostni mehanizem narejen iz plastike, ki zaščiti konico igle na tak način, da se je ne vidi, ni možnosti vboda ter kapljične razpršenosti, preostali del igle zaščiten s posebno plastično prevleko, ki preprečuje direkten stik z uporabljeno iglo, kanila iz materiala Vialon, ki se v veni še dodatno zmehča in zmanjša možnost nastanka tromboflebitisa, radioneprepustna, brez lateksa, CE oznaka, sterilno pakiranje, kompatibilna z Luer Lok nastavki, dimenzija 17G 1,5x45mm, min. pretok H2O 133 ml/min. Pakiranje npr. 50 kosov/sc. | SC | A50 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 081120 | Dvovhodna IV kanila z varnostnim mehanizmom, ki se aktivira ob izvleku igle iz katetra, varnostni mehanizem narejen iz plastike, ki zaščiti konico igle na tak način, da se je ne vidi, ni možnosti vboda ter kapljične razpršenosti, preostali del igle zaščiten s posebno plastično prevleko, ki preprečuje direkten stik z uporabljeno iglo, kanila iz materiala Vialon, ki se v veni še dodatno zmehča in zmanjša možnost nastanka tromboflebitisa, radioneprepustna, brez lateksa, CE oznaka, sterilno pakiranje, kompatibilna z Luer Lok nastavki, dimenzija 16G 1,8x45mm, min. pretok H2O 236ml/min. Pakiranje npr. 50 kosov/sc. | SC | A50 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 081121 | Dvovhodna IV kanila z varnostnim mehanizmom, ki se aktivira ob izvleku igle iz katetra, varnostni mehanizem narejen iz plastike, ki zaščiti konico igle na tak način, da se je ne vidi, ni možnosti vboda ter kapljične razpršenosti, preostali del igle zaščiten s posebno plastično prevleko, ki preprečuje direkten stik z uporabljeno iglo, kanila iz materiala Vialon, ki se v veni še dodatno zmehča in zmanjša možnost nastanka tromboflebitisa, radioneprepustna, brez lateksa, CE oznaka, sterilno pakiranje, kompatibilna z Luer Lok nastavki, dimenzija 14G 2x45mm, min. pretok H2O 270 ml/min. Pakiranje npr. 50 kosov/sc. | SC | A50 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 081151 | Sterilna igla za enkratno uporabo za vakuumski sistem Flashback - z identifikacijskim krvnim vizirjem, 0,8x25 mm, 21G. Kot npr. Igla flashback 0,8x25 mm 21G, a50 zelena | SC | A50 | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 081157 | Igla metulj, ki omogoča sterilen sistem za zbiranje venske krvi. Mehanizem Safety Lok ščiti pred nenamernimi vbodi – po odvzemu krvi in odstranitvi igle pokrovček (integriran z metuljem) zdrsne čez rezilo in ga popolnoma prekrije. Kot npr.: BD METULJČEK SAFETY-LOCK 21G 0,8mm X19mm, pakiranje 50 kosov/sc. | SC | A50 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 081154 | INJEKCIJSKE IGLE IZ NERJAVEČEGA JEKLA, PREVLEČENE S SILIKONSKIM OLJEM, OSTRA KONICA, KOMPATIBILNE Z LUER IN LUER LOCK NASTAVKI, STERILNE, DIMENZIJE 23G, 0,6 X 40 MM. Pakiranje npr. 100 kosov/sc. | SC | A100 | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0805 Brizge, igle, kanile | [14 empty] | 0 | 0

## 4_Sklop Katetri, tubusi
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 08 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL
SKLOP: 0806 Katetri, tubusi
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 080077 | SET ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI PRI REANIMACIJI, SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI MORA BITI ZA ENKRATNO UPORABO, BREZ LATEKSA, ANATOMSKO OBLIKOVAN V MASKO TAKO, DA, KO JE VSTAVLJEN V LARINKS, KONIČASTI DEL MASKE, SEDE V EZOFAGUS IN PREPREČUJE NEŽELJENO ZAPIRANJE EPIGLOTISA V SMER SAPNIKA, IZ TERMOPLASTIČNEGA ELASTOMERA IN NE SME BITI NAPIHLJIV, DIHALNA CEV MORA BITI NA MESTU, KJER SE DOTIKA ZOB, OJAČANA PROTI PREGRIZU, PO ZUNANJOSTI ELIPTIČNE OBLIKE, KAR ONEMOGOČA OBRAČANJE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA V DIHALNI POTI PACIENTA, NA STRANI SPOJKE, NA ZUNANJI STRANI, MORA BITI KONEKT ZA DODAJANJE KISIKA, OD SPOJKE DO KONICE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA MORA POTEKATI KANAL ZA MOŽNOST ASPIRACIJE, SET MORA VSEBOVATI DRŽALO ZA SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, CEV ZA ASPIRACIJO IN LUBRIKANT NA VODNI OSNOVI, VELIKOST ŠT. 4. | KOS | KOS | 13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 080081 | SET ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI PRI REANIMACIJI, SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI MORA BITI ZA ENKRATNO UPORABO, BREZ LATEKSA, ANATOMSKO OBLIKOVAN V MASKO TAKO, DA, KO JE VSTAVLJEN V LARINKS, KONIČASTI DEL MASKE, SEDE V EZOFAGUS IN PREPREČUJE NEŽELJENO ZAPIRANJE EPIGLOTISA V SMER SAPNIKA, IZ TERMOPLASTIČNEGA ELASTOMERA IN NE SME BITI NAPIHLJIV, DIHALNA CEV MORA BITI NA MESTU, KJER SE DOTIKA ZOB, OJAČANA PROTI PREGRIZU, PO ZUNANJOSTI ELIPTIČNE OBLIKE, KAR ONEMOGOČA OBRAČANJE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA V DIHALNI POTI PACIENTA, NA STRANI SPOJKE, NA ZUNANJI STRANI, MORA BITI KONEKT ZA DODAJANJE KISIKA, OD SPOJKE DO KONICE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA MORA POTEKATI KANAL ZA MOŽNOST ASPIRACIJE, SET MORA VSEBOVATI DRŽALO ZA SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, CEV ZA ASPIRACIJO IN LUBRIKANT NA VODNI OSNOVI, VELIKOST ŠT. 3. | KOS | KOS | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 080082 | 2-LUMENSKI URINSKI KATETER IZ SILIKONA, CH 16, DOLŽINE 40 CM, Z NELATON KONICO IN 2 OČESOMA, KI STA VZPOREDNI, NA VSAKI LATERALNI STRANI KONICE, Z BALONČKOM 5-15ML, S PLASTIČNIM SAMOTESNIM VENTILOM NA KANALU ZA PONJENJE BALONČKA. NA KATETRU MORAJO BITI NATISNJENI PODATKI: VELIKOST V CH, KAPACITETA BALONA, BARVNA LESTVICA NA VENTILU ZA PREPOZNAVANJE DEBELINE URINSKEGA KATETRA, PAKIRANJE V DVOJNI STERILNI OMOT, RADIOPAČEN. | KOS | KOS | 130 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 080083 | 2-LUMENSKI URINSKI KATETER IZ SILIKONA, CH 18, DOLŽINE 40 CM, Z NELATON KONICO IN 2 OČESOMA, KI STA VZPOREDNI, NA VSAKI LATERALNI STRANI KONICE, Z BALONČKOM 5-15ML, S PLASTIČNIM SAMOTESNIM VENTILOM NA KANALU ZA PONJENJE BALONČKA. NA KATETRU MORAJO BITI NATISNJENI PODATKI: VELIKOST V CH, KAPACITETA BALONA, BARVNA LESTVICA NA VENTILU ZA PREPOZNAVANJE DEBELINE URINSKEGA KATETRA, PAKIRANJE V DVOJNI STERILNI OMOT, RADIOPAČEN. | KOS | KOS | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 080084 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 8 | KOS | KOS | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 080086 | OROPHARINGEALNI TUBUS ZA VZDRŽEVANJE PROSTE DIHALNE POTI. MATERIAL PE, PP. ŠT. 5, 110 MM | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 080091 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM M IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 7,5 | KOS | KOS | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 080115 | 2-LUMENSKI URINSKI KATETER IZ SILIKONA, CH 14, DOLŽINE 40 CM, Z NELATON KONICO IN 2 OČESOMA, KI STA VZPOREDNI, NA VSAKI LATERALNI STRANI KONICE, Z BALONČKOM 5-15ML, S PLASTIČNIM SAMOTESNIM VENTILOM NA KANALU ZA PONJENJE BALONČKA. NA KATETRU MORAJO BITI NATISNJENI PODATKI: VELIKOST V CH, KAPACITETA BALONA, BARVNA LESTVICA NA VENTILU ZA PREPOZNAVANJE DEBELINE URINSKEGA KATETRA, PAKIRANJE V DVOJNI STERILNI OMOT, RADIOPAČEN. | KOS | KOS | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 080116 | KATETER ASPIRACIJSKI CH10, DOLŽINA 500 - 530CM IZ PVC-JA ZA MEDICINSKO UPORABO. MEHAK, ZAOKROŽEN VRH, BREZ OSTRIH ROBOV OMOGOČA ATRAVMATSKO UVAJANJE. NE SME VSEBOVATI FTALATOV (DEHP). PVC CEVI MORAJO BITI MAKSIMALNO FLEKSIBILNE, SO LAHKO UPOGLJIVE IN PRIJETNE ZA ROKOVANJE. MATIRANA – NEPOLIRANA POVRŠINA CEVI OMOGOČA MINIMALNO UPORABO MAZIV. KATETER MORA IMETI DVE STRANSKI ODPRTINI POSTAVLJENI DIAGONALNO. STRANSKI ODPRTINI STA DIMENZIONIRANI NA DIMENZIJO CEVI, STA BREZ OSTRIH ROBOV IN OBLIKOVANI TAKO, DA OMOGOČATA ATRAVMATSKO UVAJANJE IN ASPIRACIJO BREZ ZASTOJEV. | KOS | KOS | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 080118 | KATETER ASPIRACIJSKI CH14, DOLŽINA 500 - 530CM IZ PVC-JA ZA MEDICINSKO UPORABO. MEHAK, ZAOKROŽEN VRH, BREZ OSTRIH ROBOV OMOGOČA ATRAVMATSKO UVAJANJE. NE SME VSEBOVATI FTALATOV (DEHP). PVC CEVI MORAJO BITI MAKSIMALNO FLEKSIBILNE, SO LAHKO UPOGLJIVE IN PRIJETNE ZA ROKOVANJE. MATIRANA – NEPOLIRANA POVRŠINA CEVI OMOGOČA MINIMALNO UPORABO MAZIV. KATETER MORA IMETI DVE STRANSKI ODPRTINI POSTAVLJENI DIAGONALNO. STRANSKI ODPRTINI STA DIMENZIONIRANI NA DIMENZIJO CEVI, STA BREZ OSTRIH ROBOV IN OBLIKOVANI TAKO, DA OMOGOČATA ATRAVMATSKO UVAJANJE IN ASPIRACIJO BREZ ZASTOJEV. | KOS | KOS | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 080119 | KATETER ASPIRACIJSKI CH16, DOLŽINA 500 - 530CM IZ PVC-JA ZA MEDICINSKO UPORABO. MEHAK, ZAOKROŽEN VRH, BREZ OSTRIH ROBOV OMOGOČA ATRAVMATSKO UVAJANJE. NE SME VSEBOVATI FTALATOV (DEHP). PVC CEVI MORAJO BITI MAKSIMALNO FLEKSIBILNE, SO LAHKO UPOGLJIVE IN PRIJETNE ZA ROKOVANJE. MATIRANA – NEPOLIRANA POVRŠINA CEVI OMOGOČA MINIMALNO UPORABO MAZIV. KATETER MORA IMETI DVE STRANSKI ODPRTINI POSTAVLJENI DIAGONALNO. STRANSKI ODPRTINI STA DIMENZIONIRANI NA DIMENZIJO CEVI, STA BREZ OSTRIH ROBOV IN OBLIKOVANI TAKO, DA OMOGOČATA ATRAVMATSKO UVAJANJE IN ASPIRACIJO BREZ ZASTOJEV. | KOS | KOS | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 080120 | KATETER FOLEY SILIKONSKI Z MEHKO , ZAOBLJENO IN OJAČANO KONICO.PROŽEN BALON JE STABILIZIRAN S PREČNIMI BRAZDAMI, PREHODI V ŠIVU SO GLADKI, ZBRAZDAN LIJAKST NASTAVEK SKRBI ZA NEPROPUSTNO POVEZAVO, CH 18 | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 080123 | KATETER ASPIRACIJSKI CH6, DOLŽINA 500 - 530CM IZ PVC-JA ZA MEDICINSKO UPORABO. MEHAK, ZAOKROŽEN VRH, BREZ OSTRIH ROBOV OMOGOČA ATRAVMATSKO UVAJANJE. NE SME VSEBOVATI FTALATOV (DEHP). PVC CEVI MORAJO BITI MAKSIMALNO FLEKSIBILNE, SO LAHKO UPOGLJIVE IN PRIJETNE ZA ROKOVANJE. MATIRANA – NEPOLIRANA POVRŠINA CEVI OMOGOČA MINIMALNO UPORABO MAZIV. KATETER MORA IMETI DVE STRANSKI ODPRTINI POSTAVLJENI DIAGONALNO. STRANSKI ODPRTINI STA DIMENZIONIRANI NA DIMENZIJO CEVI, STA BREZ OSTRIH ROBOV IN OBLIKOVANI TAKO, DA OMOGOČATA ATRAVMATSKO UVAJANJE IN ASPIRACIJO BREZ ZASTOJEV. | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 080124 | KATETER ASPIRACIJSKI CH8, DOLŽINA 500 - 530CM IZ PVC-JA ZA MEDICINSKO UPORABO. MEHAK, ZAOKROŽEN VRH, BREZ OSTRIH ROBOV OMOGOČA ATRAVMATSKO UVAJANJE. NE SME VSEBOVATI FTALATOV (DEHP). PVC CEVI MORAJO BITI MAKSIMALNO FLEKSIBILNE, SO LAHKO UPOGLJIVE IN PRIJETNE ZA ROKOVANJE. MATIRANA – NEPOLIRANA POVRŠINA CEVI OMOGOČA MINIMALNO UPORABO MAZIV. KATETER MORA IMETI DVE STRANSKI ODPRTINI POSTAVLJENI DIAGONALNO. STRANSKI ODPRTINI STA DIMENZIONIRANI NA DIMENZIJO CEVI, STA BREZ OSTRIH ROBOV IN OBLIKOVANI TAKO, DA OMOGOČATA ATRAVMATSKO UVAJANJE IN ASPIRACIJO BREZ ZASTOJEV. | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 080147 | SET ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI PRI REANIMACIJI, SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI MORA BITI ZA ENKRATNO UPORABO, BREZ LATEKSA, ANATOMSKO OBLIKOVAN V MASKO TAKO, DA, KO JE VSTAVLJEN V LARINKS, KONIČASTI DEL MASKE, SEDE V EZOFAGUS IN PREPREČUJE NEŽELJENO ZAPIRANJE EPIGLOTISA V SMER SAPNIKA, IZ TERMOPLASTIČNEGA ELASTOMERA IN NE SME BITI NAPIHLJIV, DIHALNA CEV MORA BITI NA MESTU, KJER SE DOTIKA ZOB, OJAČANA PROTI PREGRIZU, PO ZUNANJOSTI ELIPTIČNE OBLIKE, KAR ONEMOGOČA OBRAČANJE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA V DIHALNI POTI PACIENTA, NA STRANI SPOJKE, NA ZUNANJI STRANI, MORA BITI KONEKT ZA DODAJANJE KISIKA, OD SPOJKE DO KONICE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA MORA POTEKATI KANAL ZA MOŽNOST ASPIRACIJE, SET MORA VSEBOVATI DRŽALO ZA SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, CEV ZA ASPIRACIJO IN LUBRIKANT NA VODNI OSNOVI, VELIKOST ŠT. 2. | KOS | KOS | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 080149 | SET ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI PRI REANIMACIJI, SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI MORA BITI ZA ENKRATNO UPORABO, BREZ LATEKSA, ANATOMSKO OBLIKOVAN V MASKO TAKO, DA, KO JE VSTAVLJEN V LARINKS, KONIČASTI DEL MASKE, SEDE V EZOFAGUS IN PREPREČUJE NEŽELJENO ZAPIRANJE EPIGLOTISA V SMER SAPNIKA, IZ TERMOPLASTIČNEGA ELASTOMERA IN NE SME BITI NAPIHLJIV, DIHALNA CEV MORA BITI NA MESTU, KJER SE DOTIKA ZOB, OJAČANA PROTI PREGRIZU, PO ZUNANJOSTI ELIPTIČNE OBLIKE, KAR ONEMOGOČA OBRAČANJE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA V DIHALNI POTI PACIENTA, NA STRANI SPOJKE, NA ZUNANJI STRANI, MORA BITI KONEKT ZA DODAJANJE KISIKA, OD SPOJKE DO KONICE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA MORA POTEKATI KANAL ZA MOŽNOST ASPIRACIJE, SET MORA VSEBOVATI DRŽALO ZA SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, CEV ZA ASPIRACIJO IN LUBRIKANT NA VODNI OSNOVI, VELIKOST ŠT. 1. | KOS | KOS | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 080151 | URINSKI ENOPOTNI KATETER NELATON-ŽENSKI IZ PVC-JA, KI NE VSEBUJE FTALATOV, VELIKOST CH 12, DOLŽINE 18 CM Z DVEMA STRANSKIMA ATRAVMATSKIMA ODPRTINAMA, KI OMOGOČATA UČINKOVITO DRENAŽO BREZ ZASTOJEV.MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE Z MINIMALNO UPORABO LUBRIKANTOV. BARVNI STANDARDI ZA DOLOČITEV VELIKOSTI URINSKEGA KATETRA SO UPOŠTEVANI. PAKIRANJE JE RAVNO. ENOSTAVNO ODPIRANJE Z OZNAČENO SMERJO ODPIRANJA, OMOGOČA STERILNO ROKOVANJE OZ. JEMANJE KATETRA IZ OVOJNINE. | KOS | KOS | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 080235 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM M IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 3,0 | KOS | KOS | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 080238 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 5,0 | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 080239 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 9,0 | KOS | KOS | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 080280 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM M IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 7,0 | KOS | KOS | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 080293 | 2-LUMENSKI URINSKI KATETER IZ SILIKONA, CH 20, DOLŽINE 40 CM, Z NELATON KONICO IN 2 OČESOMA, KI STA VZPOREDNI, NA VSAKI LATERALNI STRANI KONICE, Z BALONČKOM 5-15ML, S PLASTIČNIM SAMOTESNIM VENTILOM NA KANALU ZA PONJENJE BALONČKA. NA KATETRU MORAJO BITI NATISNJENI PODATKI: VELIKOST V CH, KAPACITETA BALONA, BARVNA LESTVICA NA VENTILU ZA PREPOZNAVANJE DEBELINE URINSKEGA KATETRA, PAKIRANJE V DVOJNI STERILNI OMOT, RADIOPAČEN. | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 080295 | 2-LUMENSKI URINSKI KATETER IZ SILIKONA, CH 22, DOLŽINE 40 CM, Z NELATON KONICO IN 2 OČESOMA, KI STA VZPOREDNI, NA VSAKI LATERALNI STRANI KONICE, Z BALONČKOM 5-15ML, S PLASTIČNIM SAMOTESNIM VENTILOM NA KANALU ZA PONJENJE BALONČKA. NA KATETRU MORAJO BITI NATISNJENI PODATKI: VELIKOST V CH, KAPACITETA BALONA, BARVNA LESTVICA NA VENTILU ZA PREPOZNAVANJE DEBELINE URINSKEGA KATETRA, PAKIRANJE V DVOJNI STERILNI OMOT, RADIOPAČEN. | KOS | KOS | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 080310 | URINSKI ENOPOTNI KATETER NELATON-ŽENSKI IZ PVC-JA, KI NE VSEBUJE FTALATOV, VELIKOST CH 14, DOLŽINE 18 CM Z DVEMA STRANSKIMA ATRAVMATSKIMA ODPRTINAMA, KI OMOGOČATA UČINKOVITO DRENAŽO BREZ ZASTOJEV.MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE Z MINIMALNO UPORABO LUBRIKANTOV. BARVNI STANDARDI ZA DOLOČITEV VELIKOSTI URINSKEGA KATETRA SO UPOŠTEVANI. PAKIRANJE JE RAVNO. ENOSTAVNO ODPIRANJE Z OZNAČENO SMERJO ODPIRANJA, OMOGOČA STERILNO ROKOVANJE OZ. JEMANJE KATETRA IZ OVOJNINE. | KOS | KOS | 33 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 080317 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 8,5 | KOS | KOS | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 080386 | KATETER ASPIRACIJSKI CH18, DOLŽINA 500 - 530CM IZ PVC-JA ZA MEDICINSKO UPORABO. MEHAK, ZAOKROŽEN VRH, BREZ OSTRIH ROBOV OMOGOČA ATRAVMATSKO UVAJANJE. NE SME VSEBOVATI FTALATOV (DEHP). PVC CEVI MORAJO BITI MAKSIMALNO FLEKSIBILNE, SO LAHKO UPOGLJIVE IN PRIJETNE ZA ROKOVANJE. MATIRANA - NEPOLIRANA POVRŠINA CEVI OMOGOČA MINIMALNO UPORABO MAZIV. KATETER MORA IMETI DVE STRANSKI ODPRTINI POSTAVLJENI DIAGONALNO. STRANSKI ODPRTINI STA DIMENZIONIRANI NA DIMENZIJO CEVI, STA BREZ OSTRIH ROBOV IN OBLIKOVANI TAKO, DA OMOGOČATA ATRAVMATSKO UVAJANJE IN ASPIRACIJO BREZ ZASTOJEV. | KOS | KOS | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 080406 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 4,0 | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 080407 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 4,5 | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 080409 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 2,5 | KOS | KOS | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 080410 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 3,5 | KOS | KOS | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 080411 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM M IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 5,5 | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 080412 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 6,0 | KOS | KOS | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 080413 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 6,5 | KOS | KOS | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 080414 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993- 1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 2,0 | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 080415 | OROPHARINGEALNI TUBUS ZA VZDRŽEVANJE PROSTE DIHALNE POTI. MATERIAL PE, PP. ŠT. 2, 80 MM | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 080416 | OROPHARINGEALNI TUBUS ZA VZDRŽEVANJE PROSTE DIHALNE POTI. MATERIAL PE, PP. ŠT. 3, 90 MM | KOS | KOS | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
37 | 080429 | SET ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI PRI REANIMACIJI, SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI MORA BITI ZA ENKRATNO UPORABO, BREZ LATEKSA, ANATOMSKO OBLIKOVAN V MASKO TAKO, DA, KO JE VSTAVLJEN V LARINKS, KONIČASTI DEL MASKE, SEDE V EZOFAGUS IN PREPREČUJE NEŽELJENO ZAPIRANJE EPIGLOTISA V SMER SAPNIKA, IZ TERMOPLASTIČNEGA ELASTOMERA IN NE SME BITI NAPIHLJIV, DIHALNA CEV MORA BITI NA MESTU, KJER SE DOTIKA ZOB, OJAČANA PROTI PREGRIZU, PO ZUNANJOSTI ELIPTIČNE OBLIKE, KAR ONEMOGOČA OBRAČANJE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA V DIHALNI POTI PACIENTA, NA STRANI SPOJKE, NA ZUNANJI STRANI, MORA BITI KONEKT ZA DODAJANJE KISIKA, OD SPOJKE DO KONICE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA MORA POTEKATI KANAL ZA MOŽNOST ASPIRACIJE, SET MORA VSEBOVATI DRŽALO ZA SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, CEV ZA ASPIRACIJO IN LUBRIKANT NA VODNI OSNOVI, VELIKOST ŠT. 5. | KOS | KOS | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 080463 | OROPHARINGEALNI TUBUS ZA VZDRŽEVANJE PROSTE DIHALNE POTI. MATERIAL PE, PP. ŠT. 0, 60 MM | KOS | KOS | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 080472 | KATETER ASPIRACIJSKI CH6, DOLŽINA 300CM IZ PVC-JA ZA MEDICINSKO UPORABO Z REGULATORJEM VLEKA IN OZNAKAMI NA KATETRU | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 080490 | URINSKI ENOPOTNI KATETER NELATON-ŽENSKI IZ PVC-JA, KI NE VSEBUJE FTALATOV, VELIKOST CH 16, DOLŽINE 18 CM Z DVEMA STRANSKIMA ATRAVMATSKIMA ODPRTINAMA, KI OMOGOČATA UČINKOVITO DRENAŽO BREZ ZASTOJEV.MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE Z MINIMALNO UPORABO LUBRIKANTOV. BARVNI STANDARDI ZA DOLOČITEV VELIKOSTI URINSKEGA KATETRA SO UPOŠTEVANI. PAKIRANJE JE RAVNO. ENOSTAVNO ODPIRANJE Z OZNAČENO SMERJO ODPIRANJA, OMOGOČA STERILNO ROKOVANJE OZ. JEMANJE KATETRA IZ OVOJNINE. | KOS | KOS | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 080513 | OROPHARINGEALNI TUBUS ZA VZDRŽEVANJE PROSTE DIHALNE POTI. MATERIAL PE, PP. ŠT. 00; 50 MM | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 081124 | KATETER ASPIRACIJSKI CH12, DOLŽINA 500 - 530CM IZ PVC-JA ZA MEDICINSKO UPORABO. MEHAK, ZAOKROŽEN VRH, BREZ OSTRIH ROBOV OMOGOČA ATRAVMATSKO UVAJANJE. NE SME VSEBOVATI FTALATOV (DEHP). PVC CEVI MORAJO BITI MAKSIMALNO FLEKSIBILNE, SO LAHKO UPOGLJIVE IN PRIJETNE ZA ROKOVANJE. MATIRANA – NEPOLIRANA POVRŠINA CEVI OMOGOČA MINIMALNO UPORABO MAZIV. KATETER MORA IMETI DVE STRANSKI ODPRTINI POSTAVLJENI DIAGONALNO. STRANSKI ODPRTINI STA DIMENZIONIRANI NA DIMENZIJO CEVI, STA BREZ OSTRIH ROBOV IN OBLIKOVANI TAKO, DA OMOGOČATA ATRAVMATSKO UVAJANJE IN ASPIRACIJO BREZ ZASTOJEV. | KOS | KOS | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0806 Katetri, tubusi | [14 empty] | 0 | 0

## 5_Sklop Ostali zdravstveni mate
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 08 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL
SKLOP: 0807 Ostali zdravstveni material
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 080489 | DIHALNI BALON Z VARNOSTNO VALVULO. ROČNI DIHALNI BALON S PROSTORNINO 550 ML ZA OTROKE. NOBEN DEL NE SME VSEBOVATI LATEKSA. KOLENČASTA SPOJKA MED MASKO IN DIHALNIM BALONOM VSEBUJE VARNOSTNO VALVULO, KI SE ODPIRA PRI PRITISKU 40 CM H2O. IMETI MORA REZERVOAR ZA KISIK IN OBRAZNO MASKO, VELIKOST ŠT. 3. ZA ENKRATNO UPORABO, SC A 5 KOS | SC | A5 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 080488 | DIHALNI BALON Z VARNOSTNO VALVULO. ROČNI DIHALNI BALON S PROSTORNINO 550 ML ZA OTROKE. NOBEN DEL NE SME VSEBOVATI LATEKSA. KOLENČASTA SPOJKA MED MASKO IN DIHALNIM BALONOM VSEBUJE VARNOSTNO VALVULO, KI SE ODPIRA PRI PRITISKU 40 CM H2O. IMETI MORA REZERVOAR ZA KISIK IN OBRAZNO MASKO, VELIKOST ŠT. 5. ZA ENKRATNO UPORABO, SC A 6 KOS | SC | A6 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 080370 | BATERIJA HEINE X02.99.382 3,5V | KOS | KOS | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 080555 | BATERIJA KAWE 3,5V | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 081101 | ELEKTRODA NA PENI FI 32MM - OTR.ZA DEFIBR. | ZAV | A25 | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 080390 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR FREDEASY, ZA ODRASLE, PAR | SC | SC=1 par | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 080478 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR FREDEASY, ZA OTROKE, PAR | SC | SC=1 par | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 080458 | ELEKTRODE ZA DEFIBRILACIJO IN ZUNANJI SRČNI SPODBUJEVALNIK, KOMPATIBILNO Z MONITORJEM MEDTRONIC LIFEPAK 12, ZA ODRASLE, ZA ENKRATNO UPORABO, SAMOLEPLJIVE S KONTAKTNO-PREVODNO POVRŠINO Z VTIČEM ZA POVEZOVALNI KABEL (KOT SKINTACT ALI ENAKOVREDNE) SC=1PAR (SET 2 ELEKTROD S KONTAKTI ZA KABEL) | SC | SC=1 par | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 080260 | ELEKTRODE ZA DEFIBRILACIJO IN ZUNANJI SRČNI SPODBUJEVALNIK, KOMPATIBILNO Z MONITORJEM MEDTRONIC LIFEPAK 12, ZA OTROKE, ZA ENKRATNO UPORABO, SAMOLEPLJIVE S KONTAKTNO PREVODNO POVRŠINO, Z VTIČEM ZA POVEZOVALNI KABEL (KOT QUICK-COMBO ALI ENAKOVREDNE) A=1PAR (SET 2 ELEKTROD) | SC | SC=1 par | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 080257 | ELEKTRODE ZA FIZIOTERAPIJO - SAMOLEPILNE 5X5CM, ZAVITEK A 4. PAKIRANJE NPR. 4 KOS/SC. | SC | A4 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 080113 | ESMARCH TRAK, ELASTIČNI OBJEMALEC, LABORATORIJSKI , Z MOŽNOSTJO RAZKUŽEVANJA | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 080452 | FIKSATOR ZA ET TUBUS ZA ODRASLE IN OTROKE, INTEGRIRANA ZAŠČITA PRED UGRIZOM, VODILO ZA UVAJANJE TRAKU, PRILAGAJANJE OBSEGA,STERILEN, ZA ENKRATNO UPORABO. | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 081110 | FILTER VIRALNO-BAKTERIOLOŠKI, ZA ODRASLE, VLAŽILNI. MORA BITI ZA DIHALNE VOLUMNE OD 200ML DO VKLJUČNO 1500ML. VOLUMEN FILTRA SME BITI NAJVEČ 70 ML, PADEC PRITISKA PRI NEUPORABLJENEM FILTRU IN PRETOKU 30 L/MIN NE SME BITI VEČJI OD 125 PA. POVEČANJE PADCA PRITISKA PO UPORABI TREH UR NE SME BITI VEČJE OD 14 PA. LUER-LOCK SPOJKA, TEŽA FILTRA NAJVEČ 45 G, BITI MORA ELEKTROSTATIČEN. ZAMAŠEK SPOJKE LUER ZA MERITEV ETCO2 NE SME BITI LOČLJIV OD FILTRA. PREIZKUŠEN MORA BITI GLEDE UČINKOVITOSTI FILTRACIJE | KOS | KOS | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 081143 | FILTER ZA SPIROMETRIJO A250 ORANŽ - tulec, kot npr. filter za spirometrijo Mada | SC | A250 | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  | Fiziološka raztopina za izpiranje, 1000 ml na zamašek, kot npr. Nacl 9% | KOS | 1 L | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 080141 | FOLIJA ZAŠČITNA 160X210 SREBRNO/ZLATA | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 080447 | FOTOBANJICA DIMENZIJ: 180 X 240 X 50 X 3MM, RAVNO DNO | KOS | KOS | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 080446 | FOTOBANJICA DIMENZIJ: 200 X 300 X 45 X 3MM, RAVNO DNO | KOS | KOS | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 080511 | FOTOBANJICA DIMENZIJ: 300 X 400 X 45 X 3MM, RAVNO DNO | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 080443 | GEL ZA ULTRAZVOK, HIPOALERGIJSKI, VODOTOPEN A 250-260 ML | KOS | KOS | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 080367 | INDIKATOR TRAK ZA KONTROLO SUHE STERILIZACIJE 19 MM X 50 M | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 080221 | INFUZIJSKI SISTEM JE NAMENJEN DAJANJU INFUZIJSKI RAZTOPIN S PRITISKOM ALI GRAVITACIJO, SKLADNO S STANDARDOM ISO8536-8. IMETI MORA TRANSPARENTNO KOMORO IN IGLO. VSEBUJE TRANSPARENTNO MIKROGLADKO IGLO, 15 MIKRONSKI FILTER ZA TEKOČINE, NATANČEN STIŠČEK, FLEKSIBILNO CEV, NATAVEK LUER LOCK. VSEBUJE POKROVČEK ZA PREZRAČEVANJE S HIDROFOBNIM BAKTERIJSKIM FILTROM. IZDELEK NE SME VSOBOVATI PVC-JA, LATEKSA TER DEHP-JA. DOLŽINA SISTEMA JE 180CM, SC A 100 KOS. | SC | A100 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 080215 | INFUZIJSKI SISTEM ZA DAJANJE INFUZIJSKIH RAZTOPIN S PRITISKOM ALI GRAVITACIJO, SKLADNO S STANDARDOM ISO8536-8, S TRANSPARENTNO KOMORO IN TRANSPARENTNO MIKROGLADKO IGLO, 15 MIKRONSKI FILTER ZA TEKOČINE, NATANČEN STIŠČEK, FLEKSIBILNO CEV, NASTAVEK LUER LOCK, POKROVČEK ZA PREZRAČEVANJE S HIDROFOBNIM BAKTERIJSKIM FILTROM, DOLŽINA SISTEMA JE 150CM. | KOS | KOS | 1700 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 080133 | IRIGATOR PVC 2 L POTOVALNI | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 080127 | KANILA NOSNA ZA KISIK S PRIKLJUČNO CEVJO DOLŽINE 160 DO 210 CM, ZANKA Z NOSNIMA KANILAMA DO 80CM, BREZ DEHP, ZA ODRASLE. | KOS | KOS | 110 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 080448 | KAPA, OPERACIJSKA, BARETA, ZELENA, ŽENSKA, ZAŠČITNA | SC | A100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 080093 | KARTONSKI USTNIK ZA SPIROMETRIJO 28/30 X 65. PAKIRANJE NPR. 500 KOS/SC. | SC | A500 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 080366 | Kirurški šivalni material, neresorbtivni, svila, pletena, 5/0, 45 cm; igla 3/8 kroga, reverzno trikotna 19mm; kos=nit a36 | SC | A36 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 080377 | KOMBINEZON ZAŠČITNI, IZ TYVEKA, ŠČITI UPORABNIKA PRED KEMIKALIJAMI V TEKOČI ALI PRAŠNATI OBLIKI, DELCI, PRAHOM, VLAKNI OZ. ŠČITI IZDELEK PRED KONTAMINACIJO - V LABORATORIJIH, ČISTIH PROSTORIH, FARMACEVTSKI, KEMIČNI IN PREHRAMBENI INDUSTRIJI, Z INTEGRIRANO KAPUCO, ZAŠČITA: KATEGORIJA III. | SC | A10 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 081140 | Kondomi-preservativi natural | SC | A144 | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 080544 | Konekt brezigelni micro clave prozoren Icu medical | SC | A100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 080157 | KONEKT ZA DOSTOP BREZ IGLE Z FLUORA BARVNO OZNAKO ZA ZAPIRANJE VENSKIH DOSTOPOV ZA INTERMITENTNE PRETOKE, ZA ZAPIRANJE NEAKTIVNIH LUMNOV CVK, NPR. KJER SE MERI CVP, PRETOK: KONEKT MORA OMOGOČATI PRETOK MINIMALNO 165 ML/MIN., MRTVI PROSTOR JE LAHKO NAJVEČ 0.06 ML. IMETI MORA NEVTRALNI PREMIK OZ. JE LAHKO PREMIK NEGATIVEN NAJVEČ 0.02 ML; OMOGOČATI MORA STERILNOST DO 7 DNI. PAKIRANJE 100 KOSOV/SC. | SC | A100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 080444 | KONTAKTNI GEL 5 L ZA UZ APARATE (PROZOREN OZ. MODER), V KANISTRU, KI OMOGOČA NEOVIRANO IZTISKANJE GELA. POLEG OBVEZNO PRILOŽENI 2 PRAZNI PLASTENKI PO 250-260 ML TER NASTAVEK ZA LAŽJE PRELIVANJE. | KOS | 5 L | 16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 081112 | KONTAKTNI SPRAY ZA EKG, NPR. 230ML | KOS | KOS | 70 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 080500 | KREMA ZA ROKE 200 ML S PANTENOLOM, MANDLJEVIM OLJEM IN KREATINOM ZA ZELO SUHE IN RAZPOKANE ROKE | KOS | KOS | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 080266 | KREMA ZA ROKE V TUBI, VLAŽILNO- ZAŠČITNA, Z ALOE VERO IN GLICERINOM, 100 ML. DERMATOLOŠKO TESTIRANA. KREMA OHRANJA RAVNOVESJE VLAGE V KOŽI, JO NEGUJE, ŠČITI IN JI VRAČA MEHKOBO. JE LEPO MAZLJIVA, HITRO SE VPIJE IN NE PUŠČA MASTNIH SLEDI. | KOS | KOS | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
37 | 080433 | KRPICA ZA ENKRATNO UPORABO, IZ NETKANEGA MATERIALA, BELE BARVE, PRIMERNA ZA UMIVANJE CELEGA TELESA IN OBRAZA. NE SME DRAŽITI KOŽE IN SLUZNIC. KRPA NAJ BO MEHKA, VPOJNA IN ODPORNA NA TRGANJE TUDI V MOKREM STANJU. GRAMATURA MATERIALA 50G/M2 (+/- 10). DELEŽ VISKOZNIH VLAKEN 60-70%, DELEŽ OSTALIH VLAKEN 30-40%. EMBALAŽA Z NAKAZANIM DELOM ZA ODPIRANJE (ODPIRANJE PO PERFORACIJI), KI OMOGOČA ENOSTAVNO IZVLAČENJE SAMO ENE KRPE. VELIKOST: 30 X 30 CM (+/- 3 CM), PAKIRANJE NPR. 50 KOS/SC. | SC | A50 | 130 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 080535 | Ledvička papirnata za 1xuporabo, kot npr. eco maimed | KOS | KOS | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
39 |  | Ledvička rofstrei | KOS | KOS | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 080436 | LEPILO, TKIVNO ZA BREZ ŠIVNO ZAPIRANJE RAN, 0,5ML. PAKIRANJE NPR. 5 KOSOV/SC. | SC | A5 | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 080558 | Lij za otoskop 3,5 mm za beta 100 heine | KOS | KOS | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 080559 | Lij za otoskop 5,5 mm za beta 100 heine | KOS | KOS | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
43 | 080563 | Lij za otoskop F.O. 2,5 mm, Kawe, a100 - SKL. | SC | A100 | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
44 | 080564 | Lij za otoskop F.O. 4 mm, Kawe, a100 - SKL. | SC | A100 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
45 | 080371 | LIJ ZA OTOSKOP HEINE BETA 100 ZA ENKRATNO UPORABO, 4MM. PAKIRANJE NPR. 50 KOSOV/SC. | SC | A50 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
46 | 080432 | LIJ ZA OTOSKOP HEINE BETA 100 ZA ENKRATNO UPORABO, 2,5MM. PAKIRANJE NPR. 50 KOSOV/SC. | SC | A50 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
47 | 080320 | LIJ ZA OTOSKOP HEINE BETA 200 ZA ENKRATNO UPORABO, 2,5MM. PAKIRANJE NPR. 250 KOSOV/SC. | SC | A250 | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
48 | 080431 | LIJ ZA OTOSKOP HEINE BETA 200 ZA ENKRATNO UPORABO, 4MM. PAKIRANJE NPR. 50 KOSOV/SC. | SC | A50 | 40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
49 | 080160 | LOPATICA ZA ECTO-VRATNIH VELIC VZORČEVALNIKA IZ MATERNICE, POSEBNA OBLIKA KONCA ZA LAŽJE VRTENJE, IZ BREZOVEGA LESA, SATIN ZAKLJUČEK, BREZ ROBOV, STERILNO POSAMIČNO PAKIRANJE, A100. | SC | A100 | 13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
50 | 080131 | LOPATICA ZA JEZIK LESENA, GLADKO BRUŠENA, DOLŽINA 15 CM, NESTERILNA. PAKIRANJE NPR. 100 KOSOV/ZAV. | SC | A100 | 40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
51 | 080474 | MANŠETA ENOD.FLEX. 10-MALA ODR.,20-26CM, 10X41CM WA | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
52 | 080473 | MANŠETA ENOD.FLEX. 9 OTR.,15- 21CM,9X39 CM WA | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
53 | 080369 | MANŠETA ENODELNA ZA ENKRATNO UPORABO, EN IZVOD, ZA ODRASLE 14x52 CM, ZA OBSEG NADLAHTI 25 - 34 CM, S KONEKTOM. KOT NPR.: WELCHALLYN ADULT 11. PAKIRANJE NPR. 20 KOS/SC. | SC | A20 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
54 | 080323 | MANŠETA ENODELNA ZA ENKRATNO UPORABO, EN IZVOD, ZA ODRASLE 14x54 cm | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
55 | 080549 | Maska modra odrasli - aerochamber | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
56 | 080550 | Maska otroška rumena - aerochamber | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 081097 | MASKA OTROŠKA Z ELASTIKO POTISKANA TIP I. PAKIRANJE NPR. 75 KOS/SC. | SC | A75 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
58 |  | MASKE KIRURŠKE Z ELASTIKO 3 SLOJNE, TIP IIR EN14683, MDD RAZRED I, IZDELANA SKLADNO EN14683 - TIP IIR, EU UREDBA 2017/745, NESTERILEN IZDELEK, ZA ENKRATNO UPORABO, DOBRO SE MORA PRILEGATI RAZLIČNIM OBLIKAM OBRAZA TER POKRITI NOS, USTA IN BRADO; NOSNA ZAPONKA/ŽIČKA MORA BITI IZ KOVINSKEGA MATERIALA PREVLEČENA S PLASTIČNO MASO, BITI MORA UČINKOVITA, USTREZNO VELIKA IN VOLJNA ZA OBLIKOVANJE – OB NAMESTITVI NA NOS MORA OSTAT FIKSIRANA, ZUNANJI DEL MASKE MORA BITI DRUGE BARVE KOT NOTRANJI DEL, MATERIAL MORA BITI MEHAK – NEŽEN, KOŽI PRIJAZEN, NE POVZROČA ALERGIJSKIH REAKCIJ, SRBENJA, NE PUŠČA DELCEV. OBLIKA MASKE PO NAMESTITVI IN DIHANJU OSTANE NESPREMENJENE OBLIKE - SE NE PRILEPI NA USTA, ZAGOTAVLJA ČIM MANJŠI PROST PREHODA ZRAKA OB STRANEH, NE OTEŽUJE OZIROMA OVIRA DIHANJA. MASKA SE MORA PRITRDITI Z ELASTIKO. ELASTIKA MORA BITI MEHKA, KI NE SME POVZROČATI OSTREGA ZATEGOVANJA IN TIŠČANJA, SC A 50 KOS | SC | A50 | 35 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
59 | 080486 | MASKA RESPIRATOR FFP2 TIP IIR NA ELASTIKO | SC | A20 | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
60 | 080379 | MASKA RESPIRATOR FFP3 TIP IIR NA ELASTIKO. PAKIRANJE NPR. 20 KOS/SC. | SC | A20 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
61 | 080164 | MASKA ZA DOVAJANJE KISIKA S PRIKLJ. CEVJO 2.1M ZA ODRASLE. | KOS | KOS | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 080359 | MASKA ZA INHAL.S6ML RAZPRŠILCEM ZA OTROKE S CEVJO 2,1M | KOS | KOS | 110 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
63 | 080384 | MASKA ZA INHAL.Z RAZPRŠILCEM ZA ODRASLE IN PRIKL.CEV.2,1 M | KOS | KOS | 160 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
64 | 080175 | MASKA ZA KISIK Z BALONOM (OHIO) ZA ODRASLE S PRIKLJUČNO CEVJO 2,1M | KOS | KOS | 70 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
65 | 081126 | MASKA ZA KISIK Z BALONOM OHIO OTROŠKA S PRIKLJ.CEV. 2,1 M | KOS | KOS | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
66 | 080167 | MASKA ZA ODRASLE V KOMPLETU Z VENTURI VENTILI ZA 24, 28, 31, 35, 40, IN 60 % KISIKA. MASKA MORA BITI BREZ PVC-JA IN DI (2ETHYLHEXIL)PHTALHATA. SPOJKA NA MASKI ZA VENTILE IMA ZUNANJI PREMER 22 MM. KONCENTRACIJA KISIKA NA VENTILU JE OZNAČENA NUMERIČNO. V KOMPLETU JE CEVKA ZA KISIK Z NOTRANJO STENO ZVEZDASTE OBLIKE PROTI KOLENČENJU, DOLŽINA MED 1,8 IN 2,1 M. | KOS | KOS | 25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
67 | 080551 | Maska-komora modra+ustnik za odrasle - aerochamber | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
68 | 080166 | MASKE ZA KISIK ZA ENKRATNO UPORABO, UPOGLJIV MATERIAL, STOŽČASTE OBLIKE S KOVINSKIM STIŠČKOM NA NOSNEM DELU, OB STRANEH ODPRTINE ZA IZDIHAN ZRAK, S PRIKLJUČNO CEVJO 2,1M, OTROŠKA | KOS | KOS | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
69 | 080140 | INTRAUTERIN VLOŽEK ZA KONTRACEPCIJO, POLIETILEN, POMEŠAN Z BARIJEVIM SULFATOM ZA VIDNOST NA RENTGENU, DOLŽINA PLASTIČNEGA DELA 28 MM, ŠIRINA PREČNEGA KRAKA 23 MM, BAKRENA ŽICA NAJVIŠJE ČISTOSTI (99,9%), Z DVEMA BAKRENIMA TULCEMA NA PREČNEM KRAKU, POVRŠINA BAKRA 300 MM². MATERNIČNI VLOŽEK STERILEN, (KOT NPR. FLEXI T 300) | KOS | KOS | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
70 | 080434 | MINI KLISTIR ZA TAKOJŠNO UPORABO, VELIKOST 120 ML. UPORABA: REKTALNA KONSTIPACIJA. PRIPRAVE ZA PROKTOSKOPIJO. PRAZNJENJE ČREVESJA PRED OPERACIJAMI, PORODOM IN GINEKOLOŠKIMI POSEGI. 120 ML RAZTOPINA MORA VSEBOVATI: NATRIJEV DIHIDROGEN FOSFAT 2H2O 14,8 G, NATRIJEV HIDROGEN FOSFAT 12H2O 2,82 G, METILESTER P- HIDROKSIBENZOJSKE KISLINE 0,12 G, PROPILESTER P- HIDROKSIBENZOJSKE KISLINE 0,012 G. PAKIRANJE NPR.10 KOSOV/SC. Kot npr. klistir freka clyss, 120ml. | SC | A100 | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
71 |  | Naprstni pulzni oksimeter | KOS | KOS | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
72 | 080216 | ODVZEMNA KANILA ZA VEČKRATNE ODVZEME IZ INFUZIJSKIH STEKLENIC, PLASTENK,.. IMA KRATKO, VITKO VBODNO IGLO ZA ENOSTAVNEJŠE VBADANJE TUDI V MOČNE POKROVČKE. ENOSTAVNO ODPIRANJE IN ZAPIRANJE PREKO INTEGRIRANEGA NEPREPUSTNEGA BARVNEGA POKROVČKA, PRIROČNO ROKOVANJE, LUER LOCK PRIKLJUČEK. ZANESLJIVA ZAŠČITA PRED MIKROBI PREKO INTEGRIRANE ZRAČNE MEMBRANE - 0.45 MIKRONSKI FILTER. SC A 25 KOS | SC | A25 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
73 | 080387 | NASTAVEK ZA ASPIRACIJO Z REGULATORJEM VLEKA ZA 1XUPORABO, STERILEN | SC | A100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
74 | 080403 | NEPOVRATNI VENTIL, ENOSMERNI INFUZIJSKI VENTIL ZA VZPOREDNE INFUZIJE, LUER-LOCK POZITIVEN/LUER-LOCK NEGATIVEN, Z ZAŠČITNO KAPICO, BREZ LATEXA, BREZ DEHP, BREZ PVC. PAKIRANJE NPR. 50 KOSOV/SC. | SC | A50 | 35 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
75 | 040088 | OBLIŽ NESTERILEN ZA FIKSIRANJE NOSNIH KATETROV IN DUODENALNIH SOND. MATERIAL IZ TKANINE OMOGOČA DIHANJE KOŽE IN NE POVZROČA ALERGIJ. NE VSEBUJE LATEKSA IN JE SESTAVLJEN IZ 30% SINTETIČNIH VLAKEN TER 70% MEDICINSKEGA LEPILA. DIMENZIJE 60 X 82 MM | SC | A150 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
76 | 081163 | Obroček iz umetne mase ginekološki, kot npr. pesar gumi 100 mm | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
77 | 081134 | Obroček iz umetne mase ginekološki, kot npr. pesar gumi 60 mm | KOS | KOS | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 080519 | Obroček iz umetne mase ginekološki, kot npr. pesar gumi 65 mm | KOS | KOS | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
79 | 080183 | Obroček iz umetne mase ginekološki, kot npr. pesar gumi 70 mm | KOS | KOS | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 080523 | Obroček iz umetne mase ginekološki, kot npr. pesar gumi 75 mm | KOS | KOS | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
81 | 081137 | Obroček iz umetne mase ginekološki, kot npr. pesar gumi 80 mm | KOS | KOS | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
82 | 081138 | Obroček iz umetne mase ginekološki, kot npr. pesar gumi 85 mm | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
83 | 081139 | Obroček iz umetne mase ginekološki, kot npr. pesar gumi 90 mm | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
84 | 081135 | Obroček iz umetne mase ginekološki, kot npr. pesar gumi 95 mm | KOS | KOS | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
85 | 081152 | ODEJA SEGMENTNA FULL BODY READY-HEAT 86X152 | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
86 | 080561 | Ogrevalna odeja -segmentna 86x152 cm | KOS | KOS | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
87 | 080401 | OLIVE ZA STETOSKOP LITMANN, PAR | PA | PAR | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
88 | 080180 | OPORNICA ZA IMOBILIZACIJO NOGE NEPOSREDNO PO POŠKODBI ALI OPERACIJI, KI JE MED RTG SLIKANJEM NI POTREBNO SNETI, MEHKA, DIMENZIJE 90X800 MM. | KOS | KOS | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
89 | 081125 | OPORNICA ZA IMOBILIZACIJO PRSTA NEPOSREDNO PO POŠKODBI ALI OPERACIJI, KI JE MED RTG SLIKANJEM NI POTREBNO SNETI, MEHKA, DIMENZIJE 30X300 MM | KOS | KOS | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
90 | 080105 | OPORNICA ZA IMOBILIZACIJO PRSTA NEPOSREDNO PO POŠKODBI ALI OPERACIJI, KI JE MED RTG SLIKANJEM NI POTREBNO SNETI, MEHKA, T OBLIKA, DIMENZIJE 17X200 MM | KOS | KOS | 11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
91 | 080099 | OPORNICA ZA IMOBILIZACIJO PRSTA NEPOSREDNO PO POŠKODBI ALI OPERACIJI, KI JE MED RTG SLIKANJEM NI POTREBNO SNETI, MEHKA, T OBLIKA, DIMENZIJE 30X200 MM | KOS | KOS | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
92 | 080396 | OPORNICA ZA IMOBILIZACIJO ROKE NEPOSREDNO PO POŠKODBI ALI OPERACIJI, KI JE MED RTG SLIKANJEM NI POTREBNO SNETI, MEHKA, DIMENZIJE 45X270X1 MM. | KOS | KOS | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
93 | 080179 | OPORNICA ZA IMOBILIZACIJO ROKE NEPOSREDNO PO POŠKODBI ALI OPERACIJI, KI JE MED RTG SLIKANJEM NI POTREBNO SNETI, MEHKA, DIMENZIJE 75X350X1 MM. | KOS | KOS | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
94 | 080107 | OPORNICA ZA IMOBILIZACIJO ROKE NEPOSREDNO PO POŠKODBI ALI OPERACIJI, KI JE MED RTG SLIKANJEM NI POTREBNO SNETI, MEHKA, DIMENZIJE 75X400X1 MM. | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
95 | 080531 | OVRATNICA ZA FIKSACIJO VRATNE HRBTENICE PRI IMOBILIZACIJI IN EKSTRIKACIJI Z MOŽNOSTJO TIPANJA PULZA NA KAROTIDNI ARTERIJI IN BREZ MOŽNOSTI NASTAVITVE VIŠINE VRATU - ZA ODRASLEGA. Kot npr. stifneck no- neck. | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
96 | 080104 | OVRATNICA ZA FIKSACIJO VRATNE HRBTENICE PRI IMOBILIZACIJI IN EKSTRIKACIJI Z MOŽNOSTJO TIPANJA PULZA NA KAROTIDNI ARTERIJI IN MOŽNOSTJO NASTAVITVE VIŠINE VRATU - ZA ODRASLEGA | KOS | KOS | 25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
97 | 080100 | OVRATNICA ZA FIKSACIJO VRATNE HRBTENICE PRI IMOBILIZACIJI IN EKSTRIKACIJI Z MOŽNOSTJO TIPANJA PULZA NA KAROTIDNI ARTERIJI IN MOŽNOSTJO NASTAVITVE VIŠINE VRATU - ZA OTROKA | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
98 | 080184 | PALČKE ZA UŠESA, BIORAZGRADLJIVE, VATIRANE, NPR. SC A 200 KOS. | SC | A200 | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
99 | 080187 | PAPIR ROLA ZA PR.MIZO 39CMX50M, PLASTIFICIRANA | KOS | KOS | 15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
100 | 080189 | PAPIR ROLA ZA PREGLEDNE MIZE, ŠIRINA 50 CM, DOLŽINA 50 M, PLASTIFICIRANA, PERFORIRANA NA 38 CM. | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
101 | 080186 | PAPIR ROLA ZA PREGLEDNE MIZE, 2 SLOJNA, PLASTIFICIRNA, ŠIRINA 39 CM, DOLŽINA 50 M | KOS | KOS | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
102 | 080445 | PAPIR ZA MONITOR ZA LIFEPACK 12 (108 X 20) | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
103 | 080376 | PETELINČEK TRIPOTNI S 7 CM PODALJŠKOM. BREZ PVC-JA IN LATEXA, DEHP FREE. | KOS | KOS | 15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
104 | 080470 | PLENICE HLAČNE VELIKE (LARGE). PLENICE MORAJO IMETI NASLEDNJE LASTNOSTI: HIDROFOBNO ZGORNJO PLAST, VEČPLASTNO VPOJNO JEDRO S SUPER VPOJNIMI DELCI IN SISTEMOM ZA PREPREČEVANJE NEPRIJETNIH VONJAV, ZUNANJA PLAST NEPREPUSTNA ZA TEKOČINE; DODATNI ZAVIHKI OB STRANEH (PREPREČUJEJO IZTEKANJE URINA), TRAKOVI ZA VEČKRATNO PRITRJEVANJE, INDIKATOR VLAGE, VPOJNOST PO ISO NAJMANJ 2700 ML. OBSEG PASU 110-150 CM. (DOVOLJENO ODSTOPANJE +/- 5%). PAKIRANJE NPR. 20 KOS/ZAVOJ. | ZAV | A20 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
105 | 080298 | PLENICE HLAČNE VELIKEKOST (M). PLENICE MORAJO IMETI NASLEDNJE LASTNOSTI: HIDROFOBNO ZGORNJO PLAST, VEČPLASTNO VPOJNO JEDRO S SUPER VPOJNIMI DELCI IN SISTEMOM ZA PREPREČEVANJE NEPRIJETNIH VONJAV, ZUNANJA PLAST NEPREPUSTNA ZA TEKOČINE; DODATNI ZAVIHKI OB STRANEH (PREPREČUJEJO IZTEKANJE URINA), TRAKOVI ZA VEČKRATNO PRITRJEVANJE, INDIKATOR VLAGE, VPOJNOST PO ISO NAJMANJ 2700 ML. OBSEG PASU 80-125 CM. (DOVOLJENO ODSTOPANJE +/- 5%). PAKIRANJE NPR. 20 KOS/ZAVOJ. | ZAV | A20 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
106 | 080471 | PLENICE HLAČNE VELIKOST (XL). PLENICE MORAJO IMETI NASLEDNJE LASTNOSTI: HIDROFOBNO ZGORNJO PLAST, VEČPLASTNO VPOJNO JEDRO S SUPER VPOJNIMI DELCI IN SISTEMOM ZA PREPREČEVANJE NEPRIJETNIH VONJAV, ZUNANJA PLAST NEPREPUSTNA ZA TEKOČINE; DODATNI ZAVIHKI OB STRANEH (PREPREČUJEJO IZTEKANJE URINA), TRAKOVI ZA VEČKRATNO PRITRJEVANJE, INDIKATOR VLAGE, VPOJNOST PO ISO NAJMANJ 2800 ML. OBSEG PASU 135-170 CM. PAKIRANJE NPR. 20 KOS/ZAVOJ. | ZAV | A20 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
107 | 080565 | UMETNI NOS - NASTAVEK ZA TUBUS Z GIBLJIVIM PRIKLJUČKOM S CEVJO ZA APLIKACIJO KISIKA, DOLŽINE MED 1,8 IN 2 M, BREZ LATEKSA, IZMENJEVALNIK TOPLOTE IN VLAGE ZA TUBUS IN KANILO, VAROVALNI MEHANIZEM PROTI ZADUŠITVI, PRI KAŠLJU PROPUSTEN | KOS | KOS | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
108 | 080533 | Podaljšek za perfuzor 1,5mm 150 cm za povezavo med brizgalko in intravensko kanilo. Narejen iz prozorne biokompaktne plastike, upogljiv materil, ki se ne lomi, brez lateksa, CE oznaka, oba konca zaščitena, luer lock nastavki na vhodnem in izhodnem delu, sterilen, posamično pakiran. | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
109 | 080408 | PODLOGA ZA DEFIBR. 11,4X15,2 cm PAKIRANJE: PAR NPR. A10/SC. | SC | A10 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
110 | 080110 | POSODA PVC ZA BLATO Z ŽLIČKO. PAKIRANJE NPR. 100 KOS/ZAVOJ. | ZAV | A100 | 23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
111 | 080512 | Posoda za vato 150x150 mm | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
112 | 080388 | POVEZOVALNA CEV ZA KISIK, 2 LIJAKASTA NASTAVKA, CH 18 X 2,1 M. | SC | A100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
113 | 080111 | PREDPASNIK PE 80X125 CM A100, 1X UP. PAKIRANJE NPR. 100 KOS/SC. | SC | A100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
114 | 080520 | Predpasnik z rokavi a10 za 1x upor.nesterilni;zapisat vel. L, XL | SC | A10 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
115 | 080173 | PREVLEKA ZA ČEVLJE IZ NETKANE ZRAČNE VLAKNOVINE, DIMENZIJA 40X17CM, GRAMATURA 40 GRM2, V BELI BARVI. PAKIRANJE NPR. 100 KOS/ZAVOJ. | ZAV | A100 | 40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
116 | 081146 | PRIPOMOČEK PROTI ZADUŠITVI ZA ODRASLE | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
117 | 081147 | PRIPOMOČEK PROTI ZADUŠITVI ZA OTROKE 1-3 LET | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
118 | 081148 | PRIPOMOČEK PROTI ZADUŠITVI ZA OTROKE 3-12 LET | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
119 | 080368 | PUHALO ZA RR S KOVINSKIM VENTILOM | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
120 | 080154 | PVC KOZAREC ZA ENKRATNO UPORABO, 1,6 DCL. PAKIRANJE NPR. 100 KOSOV/ZAV. | ZAV | A100 | 400 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
121 | 080158 | PVC KOZAREC ZA ENKRATNO UPORABO, 2 DCL. PAKIRANJE NPR. 100 KOSOV/ZAV. | ZAV | A100 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
122 | 080518 | Rektalna sonda iz medicinskega PVC- ja, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo maziv, velikosti CH 28X400 mm. Kot npr. sonda črevesna- rekt.CH 28x400mm TIK | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
123 | 080195 | ROKAV ZA PARNO, EO, FO STERILIZACIJO, PAPIR - FOLIJA, MORA IMETI PREKLOP. IZ VISOKO KAKOVOSTNEGA MEDICINSKEGA PAPIRJA IZ ČISTE CELULOZE TER 9 SLOJNEGA BOPET /PP FILMA 12/40MICR, DIMENZIJE: 10 CM X 100 M, GRAMATURA PAPIRJA 60- 70 G/M2. MATERIAL MORA OMOGOČATI VARJENJE Z VARILNIM APARATOM. ROKAV MORA BITI OPREMLJEN Z USTREZNIM PROCESNIM KEMIČNIM INDIKATORJEM IN DOLOČILOM O SPREMEMBI BARVE PO USPEŠNI STERILIZACIJI, Z NAPISI IN KEMIČNI INDIKATORJI, KI MORAJO BITI IZVEN LINIJE VARA - NA ROBU (DA NE PRIDEJO V KONTAKT Z ZAPAKIRANIM MATERIALOM), ZAGOTAVLJATI TRDNOST VARA, HKRATI PA MORA OMOGOČATI ASEPTIČNO ODPIRANJE BREZ ZATRGANJA ROKAVA. PRI ODPIRANJU PO STERILIZACIJI SE FOLIJA NE SME ZVITI NAVZNOTER, DA NE PRIDE DO KONTAMINACIJE VSEBINE, ŠTEVILKA LOTA MORA BITI NA VSAKEM ROKAVU NA RAZDALJI NAJMANJ 15 CM. USTREZATI MORA ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 IN ISO 13485. | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
124 | 080200 | ROKAV ZA STERILIZACIJO Z VROČIM, SUHIM ZRAKOM, KI JE NAREJEN IZ MATERIALA POSEBEJ ODPORNEGA NA VISOKE TEMPERATURE. IZDELAN JE IZ PROZORNEGA MATERIALA POLIAMIDA 6 (PA 6) (30 MIKRONOV). PRIPOROČENA TEMPERATURA VARJENJA ZA KONČNO ZAPIRANJE JE 200-220 ° C. ROKAV IMA CE CERTIFIKAT/IZJAVO O SKLADNOSTI Z MDR 2017/745 , TER JE SKLADEN S STANDARDI ISO 11607-1, ISO 11607-2, ISO 9001 IN ISO 13485. DIMENZIJA:15CMX200M | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
125 | 080321 | ROKAV ZA STERILIZACIJO Z VROČIM, SUHIM ZRAKOM, KI JE NAREJEN IZ MATERIALA POSEBEJ ODPORNEGA NA VISOKE TEMPERATURE. IZDELAN JE IZ PROZORNEGA MATERIALA POLIAMIDA 6 (PA 6) (30 MIKRONOV). PRIPOROČENA TEMPERATURA VARJENJA ZA KONČNO ZAPIRANJE JE 200-220 ° C. ROKAV IMA CE CERTIFIKAT/IZJAVO O SKLADNOSTI Z MDR 2017/745 , TER JE SKLADEN S STANDARDI ISO 11607-1, ISO 11607-2, ISO 9001 IN ISO 13485. DIMENZIJA:10CM X 200M | KOS | KOS | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
126 | 080194 | ROKAV ZA STERILIZACIJO Z VROČIM, SUHIM ZRAKOM, KI JE NAREJEN IZ MATERIALA POSEBEJ ODPORNEGA NA VISOKE TEMPERATURE. IZDELAN JE IZ PROZORNEGA MATERIALA POLIAMIDA 6 (PA 6) (30 MIKRONOV). PRIPOROČENA TEMPERATURA VARJENJA ZA KONČNO ZAPIRANJE JE 200-220 ° C. ROKAV IMA CE CERTIFIKAT/IZJAVO O SKLADNOSTI Z MDR 2017/745 , TER JE SKLADEN S STANDARDI ISO 11607-1, ISO 11607-2, ISO 9001 IN ISO 13485. DIMENZIJA:25CMX200M | KOS | KOS | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
127 | 080185 | ROLA ZA PREGLEDNO MIZO, ŠIRINA 59 CM , DOLŽINA 50M, 2SLOJNA, PLASTIFICIRANA, PERFORIRANA, MODRE BARVE | KOS | KOS | 1020 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
128 | 080459 | SENZOR ZA PUL.OKS.SPECTRO 1XUP | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
129 | 080226 | SET ZA KATETERIZACIJO IZ NETKANE VLAKNOVINE STERILEN : PP LEDVIČKA, PODLOGA NEPREMOČLJIVA, TAMPON NTK ŠT. 3 A 4 KOS, PP POSODICA 250ML, KOMPRESA NTK 6 SLOJEV 7,5X7,7CM A 2 KOS, PRIJEMALKA. PAKIRANJE NPR 12 KOSOV/SC. | SC | A12 | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
130 | 080249 | SILIKONSKO VODILO ZA ENDOTRAHEALNE TUBUSE OTROŠKE, 2-5 MM | KOS | KOS | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
131 | 080247 | SILIKONSKO VODILO ZA ENDOTRAHEALNE TUBUSE ZA ODRASLE (5-11MM) | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
132 | 080248 | SILIKONSKO VODILO ZA ENDOTRAHEALNE TUBUSE, 4-6,5 MM | KOS | KOS | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
133 | 080203 | SKALPEL Z ROČAJEM ZA 1X UPORABO FIG. 10. PAKIRANJE NPR 10 KOS/SC. | SC | A100 | 15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
134 | 080206 | SKALPEL Z ROČAJEM ZA 1X UPORABO FIG. 20. PAKIRANJE NPR. 10 KOS/SC. | SC | A100 | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
135 | 080514 | Sonda za hranjenje s priključkom enfit pur CH 14x120 cm | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
136 | 080218 | SONDA ŽELOČNA ZA HRANJENJE IN IZPIRANJE ŽELODCA, DOLŽINE 80 CM. JE IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA. IMA ZAPRTI VRH IN DVE STRANSKI LUKNJICI. 80 CM SONDE IMAJO OZNAKE V INTERVALIH PO 10 CM IN SICER 45, 55 IN 65 CM OD VRHA, IZDELEK JE STERILEN IN POSAMIČNO PAKIRAN, CH 18 | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
137 | 080477 | ŽELODČNA SONDA ZA HRANJENJE IN IZPIRANJE ŽELODCA, CH16, DOLŽINE 80 CM. MEHAK, ZAOKROŽEN VRH SONDE, JE ZAPRT. SONDA MORA IMETI CM OZNAKE, KI SE ZAČNEJO 5 CM OD VRHA SONDE, KAR NAM OMOGOČA KONTROLO GLOBINE UVAJANJA. IZ MEDICINSKEGA PVC, SO LAHKO UPOGLJIVE IN PRIJETNE ZA ROKOVANJE. NE VSEBUJE FTALATOV (DEHP). LUER LOCK NASTAVEK, MATIRANA POVRŠINA CEVI, DVE STRANSKI ODPRTINI, KI STA POSTAVLJENI DIAGONALNO. PRIKLJUČKI MORAJO BITI V SKLADU S STANDARDI BARVNO KODIRANI TER OMOGOČAJO HITRO IN ENOSTAVNO IDENTIFIKACIJO CH-JA. | KOS | KOS | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
138 | 080465 | SPONKA ZA POPEK, STERILNA | KOS | KOS | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
139 | 080297 | SPREJ ZA FIKSACIJO BRISEV, 1 L. ENAKE KVALITETE KOT: MERCKOFIX SPRAY FIXATIVE 1L | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
140 | 080255 | SPREJ ZA FIKSACIJO BRISEV, 100 ML. ENAKE KVALITETE KOT: MERCKOFIX SPREJ ZA FIXATIVE 100ML | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
141 | 090050 | STENSKI DOZIRNIK ZA NAMESTITEV 500 ML PLASTENK (MILO, RAZKUŽILO, NEGOVALNO SREDSTVO). Z ENKRATNIM PRITISKOM NA ROČICO LAHKO ODMERIMO 0,5 ML, 1,0 ML ALI 1,5 ML SREDSTVA (TOVARNIŠKA NASTAVITEV JE 1 ML). | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
142 | 080455 | Sterilni aspiracijski kateter, trda aspiracijska cevka, dimenzije 6/4 mm s povezov.cevjo CH 25x3,5 m. Kot npr. Yankauer kateter set 6/4 mm s povezovalno cevjo CH 25x3,5 m. | KOS | KOS | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
143 | 080233 | ŠČETKA STERILNA ZA ODVZEM BRISA IZ MATERNIČNEGA VRATU, VSAKA ŠČETKA IMA ZAŠČITO ZA ŠČETINE V OBLIKI STOŽCA, KAR PREPREČUJE NJIHOVO DEFORMACIJO. PAKIRANJE NPR. 100 KOS/SC. | SC | A100 | 15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
144 | 080236 | TERMOMETER UŠESNI ZA NATANČNO, VARNO IN HITRO MERJENJE TEMPERATURE. | KOS | KOS | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
145 | 080311 | TERMOMETER ZA MERJENJE TELESNE TEMPERATURE BREZ ŽIVEGA SREBRA | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
146 | 080174 | UŠESNI NASTAVEK ZA TERMOMETER THERMOSCAN PRO 3000/4000, PAKIRANJE NPR. 200 KOSOV/SC. | SC | A200 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
147 | 080094 | VLOŽKI HIGIENSKI, VATIRANI,100% BOMBAŽ, OVITI V BOMBAŽNI MATERIAL, BREZ FOLIJE, ZAVITEK NPR. A 700 | SC | A700 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
148 | 080250 | VREČKA ZA BRUHANJE Z OBROČEM ZA 1X UPORABO. GLOBINA VREČKE 37 CM. VREČKE MORAJO BITI ZLOŽENE V OBLIKI TULCA, DA ZAVZAMEJO MALO PROSTORA IN DA JE OMOGOČEN IZVLEK ENE SAME VREČKE. PAKIRANJE NPR. 50 KOS/ZAVOJ. | SC | A50 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
149 | 080372 | VREČKA ZA LEDENE OBKLADKE | KOS | KOS | 160 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
150 | 080243 | VREČKA ZA STERILIZACIJO, SAMOLEPILNA, PAPIR-FOLIJA IZ VISOKO KAKOVOSTNEGA MEDICINSKEGA PAPIRJA IZ ČISTE CELULOZE TER 9 SLOJNEGA BOPET /PP FILMA 12/40MICR. GRAMATURA: 70GR/M2, DIMENZIJE: 13 X 27 CM. VREČKA MORA IMETI ŽE IZDELAN PREGIB, ZA VARNO ZAPIRANJE VREČKE. VREČKA MORA BITI OPREMLJENA Z USTREZNIM PROCESNIM KEMIČNIM INDIKATORJEM IN DOLOČILOM O SPREMEMBI BARVE PO USPEŠNI STERILIZACIJI, Z NAPISI IN KEMIČNI INDIKATORJI, KI MORAJO BITI IZVEN LINIJE VARA - NA ROBU (DA NE PRIDEJO V KONTAKT Z ZAPAKIRANIM MATERIALOM), ZAGOTAVLJATI TRDNOST VARA, HKRATI PA MORA OMOGOČATI ASEPTIČNO ODPIRANJE BREZ ZATRGANJA VREČKE. PRI ODPIRANJU PO STERILIZACIJI SE FOLIJA NE SME ZVITI NAVZNOTER, DA NE PRIDE DO KONTAMINACIJE VSEBINE, ŠTEVILKA LOTA MORA BITI NA VSAKI VREČKI. USTREZATI MORA ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 IN ISO 13485, SC A 100 KOS | ZAV | A100 | 17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
151 | 080241 | VREČKA ZA STERILIZACIJO, SAMOLEPILNA, PAPIR-FOLIJA IZ VISOKO KAKOVOSTNEGA MEDICINSKEGA PAPIRJA IZ ČISTE CELULOZE TER 9 SLOJNEGA BOPET /PP FILMA 12/40MICR. GRAMATURA: 70GR/M2, DIMENZIJE: 20 X 35 CM. VREČKA MORA IMETI ŽE IZDELAN PREGIB, ZA VARNO ZAPIRANJE VREČKE. VREČKA MORA BITI OPREMLJENA Z USTREZNIM PROCESNIM KEMIČNIM INDIKATORJEM IN DOLOČILOM O SPREMEMBI BARVE PO USPEŠNI STERILIZACIJI, Z NAPISI IN KEMIČNI INDIKATORJI, KI MORAJO BITI IZVEN LINIJE VARA - NA ROBU (DA NE PRIDEJO V KONTAKT Z ZAPAKIRANIM MATERIALOM), ZAGOTAVLJATI TRDNOST VARA, HKRATI PA MORA OMOGOČATI ASEPTIČNO ODPIRANJE BREZ ZATRGANJA VREČKE. PRI ODPIRANJU PO STERILIZACIJI SE FOLIJA NE SME ZVITI NAVZNOTER, DA NE PRIDE DO KONTAMINACIJE VSEBINE, ŠTEVILKA LOTA MORA BITI NA VSAKI VREČKI. USTREZATI MORA ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 IN ISO 13485, , SC A 100 KOS | ZAV | A100 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
152 | 080114 | VREČKA ZA STERILIZACIJO, SAMOLEPILNA, PAPIR-FOLIJA IZ VISOKO KAKOVOSTNEGA MEDICINSKEGA PAPIRJA IZ ČISTE CELULOZE TER 9 SLOJNEGA BOPET /PP FILMA 12/40MICR. GRAMATURA: 70GR/M2, DIMENZIJE: 30 X 45 CM. VREČKA MORA IMETI ŽE IZDELAN PREGIB, ZA VARNO ZAPIRANJE VREČKE. VREČKA MORA BITI OPREMLJENA Z USTREZNIM PROCESNIM KEMIČNIM INDIKATORJEM IN DOLOČILOM O SPREMEMBI BARVE PO USPEŠNI STERILIZACIJI, Z NAPISI IN KEMIČNI INDIKATORJI, KI MORAJO BITI IZVEN LINIJE VARA - NA ROBU (DA NE PRIDEJO V KONTAKT Z ZAPAKIRANIM MATERIALOM), ZAGOTAVLJATI TRDNOST VARA, HKRATI PA MORA OMOGOČATI ASEPTIČNO ODPIRANJE BREZ ZATRGANJA VREČKE. PRI ODPIRANJU PO STERILIZACIJI SE FOLIJA NE SME ZVITI NAVZNOTER, DA NE PRIDE DO KONTAMINACIJE VSEBINE, ŠTEVILKA LOTA MORA BITI NA VSAKI VREČKI. USTREZATI MORA ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 IN ISO 13485, SC A 100 KOS | ZAV | A100 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
153 | 080197 | VREČKA ZA STERILIZACIJO, SAMOLEPILNA, PAPIR-FOLIJA IZ VISOKO KAKOVOSTNEGA MEDICINSKEGA PAPIRJA IZ ČISTE CELULOZE TER 9 SLOJNEGA BOPET /PP FILMA 12/40MICR. GRAMATURA: 70GR/M2, DIMENZIJE: 9 X 20 CM. VREČKA MORA IMETI ŽE IZDELAN PREGIB, ZA VARNO ZAPIRANJE VREČKE. VREČKA MORA BITI OPREMLJENA Z USTREZNIM PROCESNIM KEMIČNIM INDIKATORJEM IN DOLOČILOM O SPREMEMBI BARVE PO USPEŠNI STERILIZACIJI, Z NAPISI IN KEMIČNI INDIKATORJI, KI MORAJO BITI IZVEN LINIJE VARA - NA ROBU (DA NE PRIDEJO V KONTAKT Z ZAPAKIRANIM MATERIALOM), ZAGOTAVLJATI TRDNOST VARA, HKRATI PA MORA OMOGOČATI ASEPTIČNO ODPIRANJE BREZ ZATRGANJA VREČKE. PRI ODPIRANJU PO STERILIZACIJI SE FOLIJA NE SME ZVITI NAVZNOTER, DA NE PRIDE DO KONTAMINACIJE VSEBINE, ŠTEVILKA LOTA MORA BITI NA VSAKI VREČKI. USTREZATI MORA ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 IN ISO 13485, SC A 100 KOS | ZAV | A100 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
154 | 080442 | VREČKA ZA STERILIZACIJO, SAMOLEPILNA, PAPIR-FOLIJA IZ VISOKO KAKOVOSTNEGA MEDICINSKEGA PAPIRJA IZ ČISTE CELULOZE TER 9 SLOJNEGA BOPET /PP FILMA 12/40MICR. GRAMATURA: 70GR/M2, DIMENZIJE: 25 X 40 CM. VREČKA MORA IMETI ŽE IZDELAN PREGIB, ZA VARNO ZAPIRANJE VREČKE. VREČKA MORA BITI OPREMLJENA Z USTREZNIM PROCESNIM KEMIČNIM INDIKATORJEM IN DOLOČILOM O SPREMEMBI BARVE PO USPEŠNI STERILIZACIJI, Z NAPISI IN KEMIČNI INDIKATORJI, KI MORAJO BITI IZVEN LINIJE VARA - NA ROBU (DA NE PRIDEJO V KONTAKT Z ZAPAKIRANIM MATERIALOM), ZAGOTAVLJATI TRDNOST VARA, HKRATI PA MORA OMOGOČATI ASEPTIČNO ODPIRANJE BREZ ZATRGANJA VREČKE. PRI ODPIRANJU PO STERILIZACIJI SE FOLIJA NE SME ZVITI NAVZNOTER, DA NE PRIDE DO KONTAMINACIJE VSEBINE, ŠTEVILKA LOTA MORA BITI NA VSAKI VREČKI. USTREZATI MORA ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 IN ISO 13485, SC A 100 KOS | ZAV | A100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
155 | 080252 | VREČKA ZA URIN OTROŠKA STERILNA,VOLUMEN VREČKE 150ML,PROZORNA,CEVASTE OBLIKE ,IMA PRIMERNO VELIKO ODPRTINO ZA NAMEŠČANJE VREČKE,KI ZAJAME SPOLOVILO V CELOTI,VREČKA JE GRADUIRANA PO 50ML,POSAMIČNO STERILNO PAKIRANA IN OPREMLJENA Z VSEMI PODATKI,VREČKA. PAKIRANJE NPR. 50 KOS/SC. | SC | A50 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
156 | 080375 | VREČKA ZA URIN, 2 L, Z IZPUSTOM, DOLŽINA CEVI 90 CM, GRADUIRANA, BREZ DRŽALA, S PORTOM ZA IGELNI ODVZEM VZORCA URINA, STERILNA, Z NEPOVRATNO VALVULO. | KOS | KOS | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
157 | 080251 | VREČKE DIŠAVNE ŠT. 1,5 6X9, a100 | SC | A100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
158 | 080305 | VREČKE DIŠAVNE ŠT.4 9X12cm A100. PAKIRANJE NPR. 100 KOS/ZAVOJ. | SC | A100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
159 | 080245 | VREČKE DIŠAVNE ŠT.7 12X18cm, a100. PAKIRANJE NPR. 100 KOS/ZAVOJ. | SC | A100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
160 | 080292 | ZAŠČITNI PLAŠČ ZA OBISKOVALCE ZA ENKRATNO UPORABO, Z BELO PLETENO MANŠETO, IZREZ ZAROBLJEN, VELIKOST 115 X137 CM, DEBELINA PLAŠČA JE 30G/M2. | SC | A10 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
161 | 070178 | ZAŠČITNO POKRIVALO ZA ENKRATNO UPORABO IZ MEHKEGA, GOSTEGA STANIČEVINSKEGA PAPIRJA, UDOBNO NOŠENJE, ZELENE, NESTERILNE, V OBLIKI BARETKE LAHKO UPORABLJAJO TAKO BOLNIKI KOT TUDI ZAPOSLENI V ZDRAVSTVENIH USTANOVAH, KJER JE POTREBNA ZAŠČITA. KAPA JE IZDELANA IZ ENEGA DELA, OBŠIV JE NAREJEN Z GUMI NITJO IN POLIAMIDNO PREJO. KAPA SE DOBRO PRILEGA GLAVI,KOT NPR. KAPA OP BARRIER ZELENA TIP ANNIE. PAKIRANJE NPR. 100-150 KOS/ZAVOJ. | ZAV | A100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
162 | 080300 | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO, OKROGEL, KAPACITETA 1,5L | KOS | KOS | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
163 | 080508 | ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE. VOLUMEN 2 L, OKROGLE OBLIKE. DIMENZIJE: PREMERA 143MM, VIŠINA 17 CM. RUMEN ZBIRALNIK Z RDEČIM POKROVOM. POLYPROPILEN IN KOPOLIMER (OBARVAN Z BARVILI, KI NE VSEBUJE KADMIJA ALI DRUGIH TEŽKIH KOVIN; IZ UPEPELITVENEGA PROCESA NE IZHAJAJO ŠKODLJIVE SNOVI, KAR JE V SKLADU Z OKOLJSKIMI MERILI). ODPORN NA TOPILA IN TEKOČINE. | KOS | KOS | 40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
164 | 080306 | ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE, 0,2 L, PLOŠČATE OBLIKE, SPODNJI DEL RUMEN, POKROV BELE BARVE, VELIKOST 3,7 X 7,9 X 14,6 CM. | KOS | KOS | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
165 | 080515 | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO, RUMEN ZBIRALNIK Z RDEČIM POKROVOM, KVADRATNE OBLIKE, KAPACITETA 4L. | KOS | KOS | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
166 | 080516 | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO, RUMEN ZBIRALNIK Z RDEČIM POKROVOM, KVADRATNE OBLIKE, KAPACITETA 7L. | KOS | KOS | 25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
167 | 081108 | ŽARNICA ZA OTOSKOP HALOG HEINE 3,5V ZA HEINE BETA 100 IN BETA 200 | KOS | KOS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0807 Ostali zdravstveni material | [14 empty] | 0 | 0

## 6_Sklop Rokavice
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 08 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL
SKLOP: 0808 Rokavice
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 080044 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBARVANE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,09 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0. REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC, STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3. EN420. TEST NEPREPUSTNOSTI ZA VIRUSE ASTM F1671. VELIKOST L. | SC | A100 | 80 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 080046 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBARVANE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,09 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0. REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC, STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3. EN420. TEST NEPREPUSTNOSTI ZA VIRUSE ASTM F1671. VELIKOST M. | SC | A100 | 500 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 080047 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBARVANE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,09 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0. REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC, STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3. EN420. TEST NEPREPUSTNOSTI ZA VIRUSE ASTM F1671. VELIKOST S. | SC | A100 | 35 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 080058 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBARVANE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,09 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE 89/686/EEC KAT. 3. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1,2,4, EN16523-1. EN ISO 374-5. VELIKOST M. | SC | A100 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 080072 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, SIVE, HRAPAVE KONICE PRSTOV. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,09MM, DLAN: 0,08MM, ZAPESTJE: 0,06 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MEHANSKE LASTNOSTI: PRED STARANJEM: NATEZNA MOČ 42 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 650%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N, PO STARANJU: NATEZNA MOČ 38 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 550%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N. MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE 89/686/EEC KAT. 3. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1,2,4, EN16523-1. EN ISO 374-5. TEST ZA STIK S HRANO 1935/2004 IN 10/2011. TEST SKLADNO Z ASTM F739 ZA NEPROPUSTNOST NA FORMALIN - 10% > 480 MIN, HYDROGEN PEROXID - 3% > 480MIN. TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D 6978. TEST NA SISTEMSKO TOKSIČNOST SKLADNO Z ISO 10993-11 TER IRITACIJO IN SENZITIZACIJO SKLADNO Z ISO 10993-10.. TEST NA HPLC. VELIKOST S. | SC | A200 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 080374 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, SIVE, HRAPAVE KONICE PRSTOV. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,09MM, DLAN: 0,08MM, ZAPESTJE: 0,06 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MEHANSKE LASTNOSTI: PRED STARANJEM: NATEZNA MOČ 42 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 650%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N, PO STARANJU: NATEZNA MOČ 38 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 550%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N. MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE 89/686/EEC KAT. 3. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1,2,4, EN16523-1. EN ISO 374-5. TEST ZA STIK S HRANO 1935/2004 IN 10/2011. TEST SKLADNO Z ASTM F739 ZA NEPROPUSTNOST NA FORMALIN - 10% > 480 MIN, HYDROGEN PEROXID - 3% > 480MIN. TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D 6978. TEST NA SISTEMSKO TOKSIČNOST SKLADNO Z ISO 10993-11 TER IRITACIJO IN SENZITIZACIJO SKLADNO Z ISO 10993-10.. TEST NA HPLC. VELIKOST M. | SC | A200 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 080425 | ROKAVICE PREGLEDNE, IZ LATEKSA, HRAPAVE, NEPUDRANE, ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,14 MM, DLAN: 0,11 MM, ZAPESTJE: 0,09 MM; DOLŽINA MIN. 240MM, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I, IMAJO OPRAVLJEN TEST NEPROPUSTNOSTI NA MIKROOKRGANIZME V SKLADU Z NORMO EN374-2:1994 (AQL <=1.5 G1), VSEBUJEJO <10 µG PROTEINOV /GRAM ROKAVICE (UPORABA TESTNE METODE MODIFIED LOWRY SKLADNO Z EN 455-3), ODSOTNOST PUDRA SKLADNO Z ISO 21171:2006, IZDELANE SKLADNO Z ISO 9001:2008 IN ISO 13485:2003. VELIKOST M. | SC | A100 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 080426 | ROKAVICE PREGLEDNE, IZ LATEKSA, HRAPAVE, NEPUDRANE, ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,14 MM, DLAN: 0,11 MM, ZAPESTJE: 0,09 MM; DOLŽINA MIN. 240MM, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I, IMAJO OPRAVLJEN TEST NEPROPUSTNOSTI NA MIKROOKRGANIZME V SKLADU Z NORMO EN374-2:1994 (AQL <=1.5 G1), VSEBUJEJO <10 µG PROTEINOV /GRAM ROKAVICE (UPORABA TESTNE METODE MODIFIED LOWRY SKLADNO Z EN 455-3), ODSOTNOST PUDRA SKLADNO Z ISO 21171:2006, IZDELANE SKLADNO Z ISO 9001:2008 IN ISO 13485:2003. VELIKOST S. | SC | A100 | 40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 080427 | ROKAVICE PREGLEDNE, IZ LATEKSA, HRAPAVE, NEPUDRANE, ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,14 MM, DLAN: 0,11 MM, ZAPESTJE: 0,09 MM; DOLŽINA MIN. 240MM, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I, IMAJO OPRAVLJEN TEST NEPROPUSTNOSTI NA MIKROOKRGANIZME V SKLADU Z NORMO EN374-2:1994 (AQL <=1.5 G1), VSEBUJEJO <10 µG PROTEINOV /GRAM ROKAVICE (UPORABA TESTNE METODE MODIFIED LOWRY SKLADNO Z EN 455-3), ODSOTNOST PUDRA SKLADNO Z ISO 21171:2006, IZDELANE SKLADNO Z ISO 9001:2008 IN ISO 13485:2003. VELIKOST L. | SC | A100 | 35 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 080482 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBARVANE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,09 MM. DOLŽINA: 305 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE 89/686/EEC KAT. 3. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1,2,4, EN16523-1. EN ISO 374-5. VELIKOST M. | SC | A50 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 080483 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBARVANE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,09 MM. DOLŽINA: 305 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE 89/686/EEC KAT. 3. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1,2,4, EN16523-1. EN ISO 374-5. VELIKOST L. | SC | A50 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 080484 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBARVANE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,09 MM. DOLŽINA: 305 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE 89/686/EEC KAT. 3. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1,2,4, EN16523-1. EN ISO 374-5. VELIKOST S. | SC | A50 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 080485 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBARVANE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,09 MM. DOLŽINA: 305 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE 89/686/EEC KAT. 3. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1,2,4, EN16523-1. EN ISO 374-5. VELIKOST XL. | SC | A50 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 080538 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBARVANE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,09 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0. REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC, STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3. EN420. TEST NEPREPUSTNOSTI ZA VIRUSE ASTM F1671. VELIKOST XS. | SC | A100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 080542 | Kirurške rokavice iz naravnega lateksa za enkratno uporabo, brez pudra, sterilne, dolžina 300 mm. Gladka enotna površina brez varov in robov in mikroteksturirana zunanja površina z ojačanim robom proti navijanju. Anatomska oblika (desna/leva) s popolnimi prsti. Ponujeni artikli morajo imeti oznako CE, izpolnjevati standarde EN 455- 1, EN 455-2, EN 374-1, EN-374-4, EN 374-5, EN 420:2003+A1:2009. Kot npr. rokavice ster.Sensiflex kir. razl.vel.(6;6,5;7;7,5;8;8,5)-par | SC | 50 par/sc | 300 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 080543 | Sintetične kirurške rokavice iz neoprena za enkratno uporabo, brez pudra, sterilne, kožnate neprosojne barve, dolžina 300 mm. Gladka enotna površina brez varov in robov in mikroteksturirana zunanja površina z ojačanim robom proti navijanju. anatomska oblika (desna/leva) s popolnimi prsti. Ponujeni artikli morajo imeti oznako CE, izpolnjevati standarde EN 455- 1, EN 455-2, EN 374-1, EN 374-4, EN 374-5, EN 420:2003+A1:2009. Rokavice ster.Nuzone brez lateksa kir. razl.vel.(6,5;7;7,5;8;8,5) | SC | 50 par/sc | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 081122 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBARVANE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,09 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE 89/686/EEC KAT. 3. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1,2,4, EN16523-1. EN ISO 374-5. VELIKOST L. | SC | A100 | 35 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 081123 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBARVANE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,09 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE 89/686/EEC KAT. 3. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1,2,4, EN16523-1. EN ISO 374-5. VELIKOST S. | SC | A100 | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 081130 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, SIVE, HRAPAVE KONICE PRSTOV. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,09MM, DLAN: 0,08MM, ZAPESTJE: 0,06 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MEHANSKE LASTNOSTI: PRED STARANJEM: NATEZNA MOČ 42 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 650%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N, PO STARANJU: NATEZNA MOČ 38 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 550%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N. MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE 89/686/EEC KAT. 3. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1,2,4, EN16523-1. EN ISO 374-5. TEST ZA STIK S HRANO 1935/2004 IN 10/2011. TEST SKLADNO Z ASTM F739 ZA NEPROPUSTNOST NA FORMALIN - 10% > 480 MIN, HYDROGEN PEROXID - 3% > 480MIN. TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D 6978. TEST NA SISTEMSKO TOKSIČNOST SKLADNO Z ISO 10993-11 TER IRITACIJO IN SENZITIZACIJO SKLADNO Z ISO 10993-10.. TEST NA HPLC. VELIKOST L. | SC | A200 | 40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 081131 | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, SIVE, HRAPAVE KONICE PRSTOV. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,09MM, DLAN: 0,08MM, ZAPESTJE: 0,06 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MEHANSKE LASTNOSTI: PRED STARANJEM: NATEZNA MOČ 42 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 650%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N, PO STARANJU: NATEZNA MOČ 38 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 550%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N. MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE 89/686/EEC KAT. 3. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1,2,4, EN16523-1. EN ISO 374-5. TEST ZA STIK S HRANO 1935/2004 IN 10/2011. TEST SKLADNO Z ASTM F739 ZA NEPROPUSTNOST NA FORMALIN - 10% > 480 MIN, HYDROGEN PEROXID - 3% > 480MIN. TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D 6978. TEST NA SISTEMSKO TOKSIČNOST SKLADNO Z ISO 10993-11 TER IRITACIJO IN SENZITIZACIJO SKLADNO Z ISO 10993-10.. TEST NA HPLC. VELIKOST XS. | SC | A200 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0808 Rokavice | [14 empty] | 0 | 0

## Rekapitulacija po sklopih
REKAPITULACIJA PONUDBE PO SKLOPIH
| Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
Sklop 0804 specialni papir | 0 | 0
Sklop 0805 Brizge, igle, kanile | 0 | 0
Sklop 0806 Katetri, tubusi | 0 | 0
Sklop 0807 Ostali zdravstveni material | 0 | 0
Sklop 0808 Rokavice | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE | 0 | 0

## Merske enote
Seznam merskih enot
Šifra ME | Naziv ME
AMP | AMPULA
BLK | BLOK
DOZ | DOZA
GAR | GARNITURA
GRA | GRAM
IZV | IZVOD
KRT | KARTON
KG | KILOGRAM
KM | KILOMETER
KO | KOMAD
KPL | KOMPLET
KOS | KOS
L | LITER
MW | MEGA WATNE URE
M | METER
M3 | METER KUBIČNI
M2 | METER KVADRATNI
PAK | PAKET
PA | PAR
PM | PARKIRNA MESTA
PN | PARKIRNE NALEPKE
ROL | ROLA
SET | SET
SK | SKLOP
ST | STORITEV
SC | ŠKATLA
T | TONA
H | URA
ZAV | ZAVOJ