TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: 2 hematološka analizatorja

Opredelitev predmeta razpisa in strokovne zahteve oziroma zahtev naročnika

Strokovne osnove

Nabavljamo 2 analizatorja visokega kakovostnega razreda s pripadajočo opremo (1 z večjo zmogljivostjo in možnostjo analize telesnih tekočin in 1 z manjšo zmogljivostjo in dimenzijami kot pomožni analizator). Sistem mora omogočati dvosmerno povezavo z LIS. Analizatorja morata imeti tako analitično tehnologijo, ki omogoča natančne in ponovljive meritve z večjo linearnostjo, s posebnimi in inovativnimi rešitvami za naše potrebe, brez dnevnega in z minimalnim periodičnim vzdrževanjem, hitrim zagonom sistema po mirovanju in enostavnim rokovanjem.

Programska oprema mora biti sodobna in uporabniku prijazna, sposobna hitre in kakovostne obdelave podatkov. Omogočati mora ustrezen in kakovosten prikaz parametrov na ekranu in  pregleden meni notranje kontrole kakovosti. Omogočati mora tiskanje rezultatov z vsemi opombami in opozorili, tiskanje rezultatov kontrolnih vzorcev in statistike kontrol ter nastavitev.

Ponudnik mora zagotavljati strokovno podporo in dobro organizirano servisno službo, ki nudi kakovostne servisne storitve v čim krajšem času.

Splošni kriteriji

- Certifikati: dobavitelj mora predložiti certifikate kakovosti: CE in EC deklaracija o ustreznosti (ECdeclaration of conformity), IVD/IVDR certifikate, atest oziroma poročilo o kontrolnem pregledu  aparata s strani proizvajalca oziroma dobavitelja pred dobavo.

- Prostor za analizator in programsko opremo: dobavitelj mora navesti podatke o dimenzijah analizatorjev in dodatnem prostoru za računalnik, reagente, odpad, kompresor. Analizatorja želimo postavili na obstoječi pult dolžine 250 cm in širine 90 cm. Delovna postaja bo postavljena levo od analizatorjev. V času verifikacije analizatorjev, morajo biti istočasno postavljeni in delujoči vsi analizatorji.

- Prostor za posodo z odpadom: Pod pultom je prazen prostor višine 66 cm in dolžine 112 cm, kamor se lahko postavi posoda z odpadom in kompresor.

- Podajanje vzorcev – dve možnosti:  1- avtomatski sistem z vgrajenim podajalcem zaprtih primarnih epruvet (autoloader za vzorčna stojala) in 2- ročno podajanje odprtih ali zaprtih epruvet z vzorci. Manjši analizator le z ročnim podajanjem odprtih epruvet.

- Avtomatsko sodobno mešanje vzorcev v aparatu.

- Analiza krvne slike: venozna in kapilarna kri, analiza celic v drugih telesnih tekočinah (PTV, sinovijska tekočina).

- Možnost analize nujnih vzorcev.

- Selektivna izbira preiskav: sistem mora omogočati izklop analize najmanj 6-parameterske DKS v primeru, ko DKS ni naročena. Omogočati mora možnost izbire dodatnega določanja eritroblastov in natančnejšega določanja trombocitov.

- Reagenti: analizatorja naj imata čim več skupnih reagentov in čim manj reagentov, potrebnih za samo analizo vzorcev. Ponudnik mora zagotoviti brezplačno količino reagentov, kontrolne krvi in kalibrator za zagon analizatorja in za dvomesečno obratovanje.

- Ponudnik  mora podati ceno reagentov in kontrolnega materiala (hemogram + DKS 3 nivoji, telesne tekočine 2 nivoja) za 1 letno obratovanje glede na število preiskav. Podatki za število preiskav (za leto 2024): število preiskav 31.087 letno, od tega je 19.662 hemogramov in 10.984 kompletnih krvnih slik ter 441 punktatov sinovijske tekočine. Dnevno (7 dni v tednu) v povprečju  naredimo 54 hemogramov + 30 kompletnih krvnih slik.

- Ponudnik mora predložiti porabo reagentov za hemogram in kompletno krvno sliko, dodatno določanje trombocitov ter telesne tekočine.

- Ponudnik  mora zagotoviti varnostne liste reagentov.

- Sistem mora imeti sposobnost alarmiranja ob nizkem nivoju reagentov.

- Dvosmerna povezava z LIS, vgrajen čitalec 2D črtnih kod za identifikacijo preiskovanca na sami točki aspiracije vzorca ter samodejno in hitro pošiljanje rezultatov v LIS.

- Hitra priprava za merjenje po zagonu analizatorja, ki je krajši od 10 min.

Specialni strokovni kriteriji

- Ponudnik mora ponuditi večji in zmogljivejši popolnoma avtomatski analizator, ki omogoča merjenje hematoloških parametrov s pretočno citometrijo, impedanco in optičnim odbojem, alternativno metodo za merjenje nizkega števila trombocitov (optično, barvanje ali označevanje trombocitov) ter analizo vzorcev telesnih tekočin. Manjši avtomatski analizator mora omogočati merjenje hemograma z diferencialno krvno sliko s pretočno citometrijo, impedanco in optičnim odbojem.

- Določanje osnovne krvne slike: številčna koncentracija eritrocitov, levkocitov in trombocitov, koncentracija hemoglobina, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW in MPV ter dodatnih trombocitnih indeksov.

- Merjeni parametri: št. E, L, TR, koncentracija HB, MCV.

- Linearnost parametrov: Metoda merjenja mora omogočati merjenje vseh krvnih celic v širšem linearnem območju, z visoko natančnostjo, zlasti na spodnji meji linearnosti. Zahteve po večji linearnosti: levkociti: 0 – 300 x 109/L, eritrociti: 0 – 8,0 x 1012/L, trombociti: 0 – 2500 x 109/L. Izboljšane rešitve za določanje nizkih koncentracij levkocitov, eritrocitov in trombocitov z možnostjo določanja lastnih pražnih (cut-off) nizkih vrednosti.

- Štetje  eritroblastov iz istega vzorca krvi in brez dodatnih reagentov.

- Avto korekcija števila levkocitov ob prisotnosti eritroblastov.

- Analiza celic v specialnih telesnih tekočinah: metoda mora imeti IVDR certifikat. Dobavitelj mora posredovati protokol za pripravo vzorca in analizo sinovijske tekočine na avtomatskem analizatorju.

- Diferencialna krvna slika z direktnim merjenjem posameznih podvrst levkocitov mora vsebovati absolutno in relativno število posameznih vrst levkocitov (nevtrofilci%,#, limfociti%,#, monociti%,#, eozinofilci%,#, bazofilci%,#). Metoda merjenja mora natančno razločevati in opredeliti posamezne vrste levkocitov ter zgodnje oblike posameznih podvrst in opozarjati na njihovo prisotnost.

- Aspiracija vzorcev na večjem analizatorju: ena aspiracijska igla za avtomatsko in ročno aspiracijo enakega volumna vzorca, v izogib stroškom povezanih z  dvojno kalibracijo.

- Možnost analize iz epruvet različnih dimenzij.

- Volumen vzorca: majhna količina vzorca in možnost analize pediatričnih vzorcev, lahko s pred razredčenjem vzorca.

- Samodejno ponavljanje analize določenih vzorcev glede na definirane kriterije v nastavitvah, možnost nastavitve lastnih kriterijev.

- Metoda za merjenje koncentracije hemoglobina primerljiva s standardno Cianmethemoglobinsko metodo, v kolikor se uporabljajo reagenti brez cianida.

- QC meni: mora imeti grafični prikaz vrednosti, omogočati mora urejanje in statistično obdelavo vzorcev kontrole kakovosti.

- Ločene kontrolne krvi v treh nivojih za hemogram +  DKS in v dveh nivojih za telesne tekočine.

- Nastavitve: možnost programiranja internih kriterijev za izpis opomb in opozoril ter avtomatskega ponavljanja analize na določenem vzorcu.

- Podatkovna baza na večjem analizatorju: za najmanj 40.000 rezultatov z grafičnim prikazom.

- Izpis rezultata mora vsebovati poleg omenjenih parametrov še pripadajoče histograme,  korigirane vrednosti, graf za diferencialno krvno sliko (scatter plot), referenčne vrednosti

- Izpis iz aparata  mora vsebovati opombe, opozorila in/ali komentar pri določeni patologiji ali oznake/opozorila pri neustreznem vzorcu.

- Zvočno ali svetlobno alarmiranje napak na sistemu.

Vzdrževanje analizatorja

- Ponudnik mora ponuditi analizatorje brez dnevnega vzdrževanja, z minimalnim in avtomatskim periodičnim vzdrževanjem ter čiščenjem aparata s strani laboratorijskega osebja.

- Ponudnik mora zagotavljati redni letni vzdrževalni servis aparatov s strani pooblaščenega serviserja.

- Ponudnik  mora zagotavljati servisiranje aparatov v primeru okvare kot organizirano 24h dežurstvo s časovno zagotovljenim čim krajšim odzivnim časom serviserja, tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ob vikendih in praznikih). Zahtevan odzivni čas je 2 uri od klica pooblaščene osebe naročnika.

- Ob izpadu analizatorja za daljši čas mora servisna služba zagotoviti  nadomestni aparat.

- Postavitev analizatorja in šolanje morata biti vključena v ceno analizatorja. Želimo kratka navodila o rokovanju in delovanju aparata  v slovenskem jeziku.

- Garancijski rok mora biti najmanj 12 mesecev.

- Ponudnik mora podati izjavo, da aparat ne potrebuje dnevnega vzdrževanja, izjavo o pogostosti rednega vzdrževanja in izjavo o času, potrebnem da se aparat po zagonu pripravi za merjenje.