## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – OBR-3 Predračun s specifikacijami
1. Ponudnik mora dokument OBR-3 Predračun s specifikacijami (zavihek REKAPITULACIJA in Predračun) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi obvezno predloži tudi elektronsko verzijo OBR-3 Predračun s specifikacijami v formatu xls. datoteke med "Druge priloge"
3. Ponudnik v OBR-3 Predračun s specifikacijami izpolnjuje sivo obarvane celice na zavihku Predračun. Podatke na zavihku REKAPITULACIJA preveri in podpiše. REKAPITULACIJO priloži na Portal med dokumente "Predračun".
4. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke OBR-3 Predračun s specifikacijami
5. Za artikle, pri katerih je v stolpcu F (Konsignacijsko blago) zapisano "DA", je predviden konsignacijski način nabave.
6. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu OBR-3 v stolpcu »opombe« za vsak ponujeni izdelek Sklopa I navesti tudi štirimestno številko, ki je navedena na medicinskem pripomočku skupaj z oznako CE in ki enoumno določa priglašeni organ, ki je certifikat izdal. Pri medicinskih pripomočkih razreda I, ki so brez merilne funkcije in niso sterilni, je na pripomočkih CE oznaka brez štirimestnega števila. Za te artikle ponudnik v stolpec opombe navede oznako »/«.
7. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.
8. Podatki o EAN kodi (stolpec N) se lahko vpišejo šele po morebitnem podpisu pogodbe.
V skladu z Uredbo (EU) 2017/745 so pripomočki razvrščeni v različne stopnje tveganja za uporabnika;
Za najnižji razred tveganja, razred I, se priloži Izjavo o skladnosti, za ostale razrede tveganja pripomočka (razred I – sterilno, I – z merilno funkcijo, IIa, IIb in III) mora biti priložen certifikat EU. Tak pripomoček mora imeti poleg CE oznake tudi štirimestno številko priglašenega organa, ki je ocenjevanje opravil.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA JN13/2025 - Material za interventno kardiologijo-ponovitev
NAZIV | Vrednost brez DDV (za obdobje 1 leta) | Vrednost z DDV (za obdobje 1 leta)
SKLOP I. KORONARNI STENTI | 0 | 0
Skupaj: | 0 | 0
Kraj in Datum: | Žig in podpis:

## Predračun
Zap. št. | Šifra naročnika | PODSKLOP | Naziv blaga | Tehnična specifikacija | Konsignacijsko blago | EM | Okvirne letne količine | Opomba | Dobavitelj | Dobaviteljev naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka | EAN (lahko se sporoči ob podpisu pogodbe) | Cena za EM brez DDV | Stopnja DDV (v %), vpišite npr. 22 ali 9,5 | Cena za EM z DDV | Število EM v pakiranju | Cena pakiranja brez DDV | Cena pakiranja z DDV | Skupna vrednost brez DDV glede na planirano 1-letno količino | Skupna vrednost z DDV glede na planirano 1-letno količino
SKLOP I. KORONARNI STENTI | [19 empty] | 0 | 0
1 |  | ODPRT PODSKLOP 5: Diagnostična žica Amplatz | Žica za BAV/TAVI | Posebno predukrivljena zelo čvrsta žica za pasažo stenotične aortne zaklopke, s posebno triconsko tehnologijo ki zagotavlja tri neodvisne cone trdote in ki ohranja krivino zanke ter se popolnoma prilagodi anatomiji aortnega loka in ščiti miokard pred perforacijo. Debelina žiče 0.89 mm, dolžina žice 270 ali 275 cm z 25 in 35 mm ali 29 in 32 mm velikosti zanke. |  | kos | 20 | [12 empty] | 0 | 0
2 |  | ODPRT PODSKLOP 9: Vodilni katetri brez uvajala | Vodilni kateter za uporabo brez žilnega uvajala | Vse standardne oblike katetrov Judkins, Back-up, Amplatz, Multipurpose, kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko zaokroženo konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back-up support). Vključen dilatator. Notranji lumen katetra mora biti za 6,5F vsaj 0.070” in za 7.5Fr vsaj 0.081” |  | kos | 50 | [12 empty] | 0 | 0
3 |  | ODPRT PODSKLOP 11: Set za inflacijo z manometrom | Manifold za ročno vbrizgavanje kontrasta | Manifold za ročno vbrizgavanje kontrasta. 3-potni. Vsebuje: Visokotlačno podaljševalno cev, brizgo za vbrizgavanje s protitlačnim mehanizmom, 2 infuzijska seta |  | kos | 50 | [12 empty] | 0 | 0
4 |  | ODPRT PODSKLOP 12: PTCA vodilne žice, razno | PTCA vodilna žica za retrogradne posege | Jedro iz Nitinola, zasnova "Core to tip" in varnostna mreža ("Safe Net"), ki omogoča superiorno torkabilnost in ohranjanje oblike. Konica brez prevleke, trdota konice 0,3g. Distalna hidrofilna prevleka v dolžini 55cm. Lahko je tudi prekrita s polimerom po konici naprej v dolžini 49cm, lahko brez polimera. Radiopačna v 3 cm. |  | kos | 25 | [12 empty] | 0 | 0
5 |  | ODPRT PODSKLOP 12: PTCA vodilne žice, razno | PTCA vodilna žica kronične totalne okluzije s polimerom | Jedro iz Nitinola, zasnova "Core to tip" in varnostna mreža ("Safe Net"), ki omogoča superiorno torkabilnost in ohranjanje oblike. Trdota konice 1,5g, 3,0g in 6,0g. Distalni del v celoti prevlečen s hidrofilnim premazom v dolžini 40cm in s polimerom v dolžini 28cm. Radiopačna v 3 cm. |  | kos | 25 | [12 empty] | 0 | 0
6 |  | ODPRT PODSKLOP 12: PTCA vodilne žice, razno | Vodilna žica za visoko kalcificirane lezije | s proksimalno PTFE prevleko, konica trdote 20 g in 40 g, distalno 17 cm radiopačna, vrh neprekrit nato distalno hidrofilna, dolžine 200 cm in 300 cm, ravne, debeline 0,014", distalno ošiljena na 0,008" in 0,009". |  | kos | 20 | [12 empty] | 0 | 0
7 |  | ODPRT PODSKLOP 14: Vodilne koronarne žice za CTO | Namenska penetracijska žica | Vodilna žica namenjena za prehod iz subintimalnega v intraluminalni prostor, premera 0,014'', distalno zožena na 0,009'', dolžine 185 in 300 cm ali 185 cm. Distalnih 20cm žice je hidrofilnih, shaft prevlečen s PTFE. Konica žice ima mikro kaveljček premera 0,0035", trdote 12 g, konica je v dolžini 1,5mm predukrivljena za 28°. Radiopačna v dolžini 20 cm. |  | kos | 20 | [12 empty] | 0 | 0
8 |  | ODPRT PODSKLOP 16: Balonski katetri za koronarne posege | Koronarni dilatacijski katetri-baloni za dilatacijo aortne zaklopke | Balonski kateter za dilatacijo aortne zaklopke, dolžine od 5.0-7.0mm premera na OTW sistem, premera od 18-23mm, priporočena velikost žilnega uvajala do največ 8F. |  | kos | 25 | [12 empty] | 0 | 0
9 |  | ODPRT PODSKLOP 18: Mikrokateter | Mikrokateter za modifikacijo plaka | Za napredovanje z rotacijo preko koronarne žice 0,014, konična radiopačna konica za katero so najlonski zunanji navoji v dolžini 3 cm. Distalni in proksimalni shaft 2,9F, konica 1,6F, dolžine 135 in 150cm. | DA | kos | 20 | [12 empty] | 0 | 0
10 |  | ODPRT PODSKLOP 18: Mikrokateter | Dvolumenski mikrokateter z dvojnim izhodom | Za 2 OTW žici z izhodoma usmerjenima 180° vsaksebi. Hidrofilna prevleka. Efektivna uporabna dolžina 140 ali 145 cm. Ima 2 lumna za žico 0,014” za izvajanje kompleksih posegov in dostopa do stranske veje, 1 OTW žica ima dva izhoda, na konici ali ob strani nasproti 2. OTW izhoda. | DA | kos | 15 | [12 empty] | 0 | 0
11 |  | ODPRT PODSKLOP 18: Mikrokateter | Podaljšek vodilnega katetra s stranskimi luknjicami | Podaljšek vodilnega katetra, ki omogoča perfuzijo koronarne arterije, preko stranskih luknjic. Velikost vsaj 6F. | DA | kos | 20 | [12 empty] | 0 | 0
12 |  | ODPRT PODSKLOP 18: Mikrokateter | Namenski balon za ponoven vstop v lumen žile | Namenski ploščati balon za pozicioniranje v subintimalni prostor, kompatibilen z 0,014" in 0,018" žico. En OTW port se konča na konici, drugi OTW port ima dva izhoda na mestu balona in sta usmerjena 180° vsaksebi. Dva radiopačna markerja, ki omogočata pravilno pozicioniranje balona. Hidrofilni premaz distalnega dela. Premer distalnega shafta 2,7F. RBP 6ATM. Dolžina balona 10mm, premer 2,5x1,0mm. |  | kos | 20 | [12 empty] | 0 | 0
13 |  | ODPRT PODSKLOP 18: Mikrokateter | Mikrokateter za dostavo spiral | Mikrokateter, ki omogoča dostavo spiral velikosti do vključno 0.018". Distalni zunanji premer 1.8Fr ali 2.5Fr, notranji premer vsaj 0.018". | DA | kos | 10 | [12 empty] | 0 | 0
14 |  | ODPRT PODSKLOP 26: Sistemi za pomoč pri PCI in za nadzor zapletov | Embolizacijske zanke | Mehansko snemljive s pomočjo priklopa mehanizma za spuščanje. Možnost repozicije pred snetjem. Premer zanke maksimalno 0.0115", premer zanke od 1 do 6 mm, dolžina 1-20 cm, kompatibilen z vsemi CTO mikrokatetri. |  | kos | 10 | [12 empty] | 0 | 0
15 |  | ODPRT PODSKLOP 26: Sistemi za pomoč pri PCI in za nadzor zapletov | Kleščice za pacing čez koronarno ali diagnostično žico | Žice z možnostjo pripetja na enem koncu na koronarno/diagnostično žico ali iglo ter na drugem koncu v zunanji srčni spodbujevalnik. Sistem naj bo kompatibilen z obstoječimi zunanjimi srčnimi spodbujevalniki, ki jih naročnik že uporablja, Biotronik. |  | kos | 20 | [12 empty] | 0 | 0
16 |  | ODPRT PODSKLOP 33: Mehanska podpora cirkulaciji | Mehanska podpora cirkulaciji - perkutana | namenjena kratkotrajni hemodinamski podpori; transfemoralna vstavitev; pretoki krvi do 2L/min; v diastoli vrača kri v ascendentno aorto; združljiva s konzolo IABP proizvajalca Maquet | DA | kos | 3 | [12 empty] | 0 | 0