| UZ aparat |  | Izpolni ponudnik Ponujena oprema: __________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Tehnične zahteve naročnika | Opis izpolnitve zahteve - lastnosti ponujene opreme | Navedba tehnične dokumentacije/prospekta/… in str. na kateri je razvidno, da oprema izpolnjuje naročnikovo zahtevo |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Osnovne karakteristike in uporabnost: - Večnamenska visoko zmogljiva mobilna digitalna ultrazvočna naprava. - Uporabna na številnih področjih medicine. - Oblikovan tudi za delo v kirurškem okolju. - Vsaj 3 aktivne priključke za ultrazvočno sondo. |  |  |
| 2 | Tipi sond, ki se lahko uporabljajo: - Linearne in konveksne sonde razpona 2-18 Mhz - 360 stopinjske sonde razpona 3-20 Mhz - Sektorske sonde razpona 1-5 Mhz |  |  |
| 3 | Dimenzije in konfiguracija - Širina naprave na nivoju nadzorne plošče in stojala s kolesi naj ne bo več kot 55 cm. - Dimenzije stojala, ki omogočajo lažje premikanje naprave v kirurškem okolju. - Nastavljiva višina naprave najmanj 140 do 170 cm. - Nastavljiva višina tipkovnice najmanj 80 do 100 cm. Nastavitev višine tipkovnice primerne za delo stoje. - Naprava, vključno z zaslonom je konfigurirana na pomičnem stojalu, ki vključuje premični nosilec tipkovnice. - Naprava je konfigurirana tako, da omogoča lahko premikanje z eno roko v sterilnem okolju operacijske dvorane. - Skupna teža ne več kot 75 kg. |  |  |
| 4 | Zaslon in slika: - 19 inčni barvni LCD zaslon z nastavljivo višino, nagibom in rotacijo. - Nastavljiva lega zaslona ( pokončen in ležeč ) na fleksibilni ročici. - Resolucija UZ slike 1024x1280 točk. - Oznake na sliki: punkcijske linije. - Možnost osebnih nastavitev za različne uporabnike. - Optimizacija slike s pritiskom na en gumb - Možnosti prikaza: - B način - M način - barvni prikaz hitrosti toka ( Color Doppler ) in spektralni prikaz hitrosti toka ( Pulsed Wave Doppler in Continued Wave Doppler ) - Trapezoidni prikaz ( Virtual Convex ) - Harmonski prikaz - Trojni ( Triplex ) prikaz - 3D ( opcija ) - Strain elastografija ( opcija ) - VFI ( Vector Flow Imaging ) ( opcija ) - Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz ( Compound ) - Programska oprema za redukcijo šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (Speckle Reduction ) - Zrcalna preslikava slike v 2 oseh ( U/D, L/R) - Prikaz dveh različnih načinov pregledovanja (npr. barvni Doppler poleg osnovnega načina) istočasno na dveh ločenih oknih na zaslonu. - Povečevanje delov zamrznjene slike ob majhni izgubi kvalitete. - Post-procesiranje zajetih slik ( prilagoditev sive in barvne skale, znižanje šuma, povečava...). - Pregledovanje 2D slik v »sivi skali" v realnem času - Zajem 2D zamrznjenih slik in 2D video posnetkov |  |  |
| 5 | Lastnosti tipkovnice: - Specifične tipke za aplikacije - Bližnjice za funkcije - Funkcionalno grupirane tipke - 8 TGC drsnikov - Osvetlitev ozadja tipk - Vrtljiva tipkovnica z LCD zaslonom na dotik in z naslonom za zapestje - Vodotesna steklena tipkovnica za enostavno čiščenje in brisanje z dezinfekcijskimi sredstvi. |  |  |
| 6 | Električni pogon: - Napetost: 100-230 V; izmenični tok - Frekvenca 50-60Hz - Možnost (opcija) dodatne namestitve baterijskega pogona s štirimi baterijami, ki jih je možno polniti. Čas neprekinjenega dela z baterijskim napajanjem vsaj 1 uro. |  |  |
| 7 | Hrup: manj kot 35 dB. |  |  |
| 8 | Nadzor funkcij: - Preko osnovne konzole naprave/tipkovnice. |  |  |
| 9 | Povezljivost z računalniško opremo in prenos podatkov: - Naprava temelji na PC tehnologiji in Windows programski opremi. - Možnost digitalnega izvoza in prenosa slik v formatu DICOM med ultrazvočno napravo in PC računalnikom (DICOM licenca). - Vgrajeno brezžično ( wi-fi ) povezovanje. |  |  |
| 10 | Komunikacijski priključki: - 2 USB priključka 2.0 in 4 USB priključki 3.0. |  |  |
| 11 | Shranjevanje podatkov: - Shranjevanje slik in video posnetkov - Trdi disk ultrazvočne naprave, kapacitete 256 GB z možnostjo povečanja kapacitete z priključitvijo zunanjega diska HDD 500 GB. - Možnost tiskanja na digitalni ČB ali barvni tiskalnik. - Možnost tiskanja na Office printer. - Shranjevanja na USB pomnilnik - Brskalnik za pregledovanje posnetkov - Shranjevanje 2D slik ( do 50.000 ) in možnost shranjevanja 3D volumnov - Shranjevanje komentarjev, podatkov o bolniku in preiskavi. |  |  |
| 12 | Ostale karakteristike: - Visoko resolucijski zaslon ima možnost preklopa za lažje premikanje in transport, ter - shranjevanje aparata v prostoru.. - Sistemski operacijski sistem najmanj Windows 8. |  |  |
| 13 | Specifična programska oprema sistema: - Aplikacijski paket za izvajanje diagnostike medeničnega dna - 3D profesionalna licenca - 3D Viewer licenca - DICOM licenca |  |  |
| 14 | Dodatna strojna oprema sistema: - Digitalni črno beli video tiskalnik - Odprt predal za shranjevanje vsebnika z UZ gelom - Pokrivalo za ultrazvočni aparat |  |  |
| 15 | ULTRAZVOČNA SONDA (razponi frekvenc so lahko večji, ne pa manjši) - anorektalna multifrekvenčna visokoresolucijska sonda nominalnega razpona vsaj 4-14 MHZ z 360 stopinjskim vidnim poljem in vgrajenim 3D premikalnim pripomočkom, z gumbom za vklop, zamrznitev in zajem slike na sondi. - Konveksna multifrekvenčna sonda nominalnega razpona vsaj 2-9MHz s kontaktno zvočno površino 52x8 mm. Omogočati mora barvni Doppler prikaz slike i tkivni harmonski prikaz, z gumbom za vklop, zamrznitev in zajem slike na sondi. Omogočati mora namestitev vodila za punkcije oz. vodenja igel na sondi - Čiščenje in dezinfekcija s potapljanjem v dezinfekcijsko sredstvo in možnost sterilizacije sonde v plazma sterilizaciji. - Nastavek za vodenje igle za večkratno uporabo za konveksno sondo |  |  |