## Navodila
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE REKAPITULACIJE, MERIL IN PREDRAČUNA
Ponudnik izpolnjuje zahtevane podatke v sivo obarvane celice v zavihkih Mamograf in Izpolnjevanje meril za aparat.
Ponudnik s podpisom na zavihku Rekapitulacija zagotovi, da je opravil kontrolo podatkov in so avtomatično izračunani podatki pravilni, prav tako s tem podpisom jamči za pravilne podatke poračunane iz zavihkov Mamograf in Izpolnjevanje meril za aparat.
Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji predložiti podpisan dokument Rekapitulacija in ga naložiti v razdelek "Predračun" v sistemu e-JN.
Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji predložiti celoten dokument v .xlsx in .pdf obliki in ga naložiti v razdelek "Druge priloge" v sistemu e-JN.
Ponudnik zagotavlja, da so ponujene cene brez in z DDV v € končne cene in vključujejo vse morebitne rabate in popuste ter stroške transporta in montaže.
Zavihek Izpolnjevanje meril za aparat vsebuje nabor meril, ki jih bo naročnik glede na dosežene točke upošteval pri izračunu in izbiri najugodnejšega ponudnika. Dodatna navodila za izpolnjevanje dotičnega zavihka se nahajajo pod tabelo meril.

## Rekapitulacija
Zap. št. | Mamograf | Skupna vrednost brez DDV (v €) | Skupna vrednost z DDV (v €)
1 | Mamograf | 0 | 0
| SKUPAJ: | 0 | 0
| Naziv ponudnika: | Kraj in datum: | Podpis in žig:

## Mamograf
PREDRAČUN ZA MAMOGRAF IN VZDRŽEVANJE
Naziv aparata in model
Cena aparata brez DDV (v €)
Cena aparata z DDV (v €)
Cena "All inclusive" 6-letnega pogarancijskega vzdrževanja brez DDV (v €)
Cena "All inclusive" 6-letnega pogarancijskega vzdrževanja z DDV (v €)
Cena demontaže in odvoza stare opreme brez DDV (v €)
Cena demontaže in odvoza stare opreme z DDV (v €)
Cena šolanja kadra uporabnika brez DDV (v €)
Cena šolanja kadra uporabnika z DDV (v €)
| SKUPAJ brez DDV (v €): | 0
| SKUPAJ z DDV (v €): | 0
Zap.št | TEHNIČNE SPECIFIKACIJE MAMOGRAFA
1. | RENTGENSKI GENERATOR
Visokofrekvenčni generator moči najmanj 5 kW.
Območje kV najmanj: 22 – 39 kV, koraki po 1 kV.
Območje mAs najmanj: 3 – 500 mAs.
Rentgenski generator vgrajen v ohišje mamografskega aparata.
Ročni in samodejni izbor ekspozicije (AEC).
2. | RENTGENSKA CEV IN KOLIMATOR
Rotacijska anoda.
Hitrost vrtenja najmanj 8500 vrtljajev/min.
Vsaj dva fokusa.
Toplotna kapaciteta cevi vsaj 1300000 HU.
Vsaj dva tipa filtracije RTG žarkov.
Avtomatična kolimacija glede na izbrano kompresijsko ploščo.
3. | STATIV IN C-LOK
Razdalja fokus-detektor najmanj 65 cm.
Motoriziran pomik po višini vsaj 75 - 140 cm.
Motorizirana rotacija C-loka z numeričnim prikazom kota.
Kot rotacije C-loka v obsegu najmanj 350°.
Avtomatska in ročna kompresija z numeričnim prikazom sile.
Možnost izbire avtomatske ali ročne dekompresije po ekspoziciji.
Nožna stikala za vertikalni pomik in kompresijo.
Motoriziran pomik kompresijske plošče mora dosegati silo do 200 N.
MERILO 2: Sistem, ki pri vsakem pacientu zazna optimalno kompresijo in samodejno ustavi premik kompresijske plošče.
Izbor kompresijskih plošč:
- standardni kompresijski plošči velikosti 18 x 24 cm in 24 x 30 cm (+/- 1 cm)
- kompresorij za spot – 6 x 6 cm + kompresijska plošča 9 x 9 cm,
- kompresorij za povečave – komplet: plošča s fakt.povečave + kompresijska plošča 9 x 9 cm in 16 x 20 cm.
Fleksibilna kompresijska plošča
Platforma za povečavo z minimalnim faktorjem povečave 1,8x.
Aparat mora omogočati izračun gostote dojke po BIRADS klasifikaciji, izračun mora biti na voljo v DICOM header-ju in operaterju mamografa takoj po rekonstrukciji slike.
Omara za shranjevanje kompresorjev.
4. | DIGITALNI DETEKTOR
"Flat panel" digitalni detektor.
Velikost aktivne površine detektorja najmanj 24 x 29 cm.
Velikost pikslov mora biti v najdaljši stranici manjša ali enaka 85 mikronov.
Tehnologija direktne konverzije RTG žarkov v el.signal.
5. | NADZORNA KONZOLA
Upravljanje generatorja in detektorja integrirano v isto konzolo.
LCD monitor za upravljanje aparata vsaj 17".
Dodatni slikovni LCD monitor vsaj 3 MP.
Prijava posameznih uporabnikov vsaj z uporabno osebnega gesla.
Tipkovnica in miška za vnos podatkov.
Ročno in nožno stikalno za ekspozicijo.
Sistem za zaščito podatkov ob izpadu električne energije UPS.
6. | UPRAVLJANJE SISTEMA
Sistem mora omogočati registracijo pacientov z računalniškega sistema bolnišnice (DICOM Get Worklist).
Sistem mora omogočati ročen oz. urgenten vnos preiskovancev.
Sistem mora podpirati dvojno delovno listo.
Sistem mora omogočati pošiljanje DICOM slik v vsaj 2 različna PACS sistema.
Sistem mora omogočati povezovanje v računalniško mrežo s sistemi drugih proizvajalcev na osnovi DICOM standardov in sicer najmanj:
- DICOM Storage (Send/Recive)
- DICOM Query/Retrive
- DICOM StorageCommitmentClass
- DICOM Print
- DICOM Getworklist (HIS/RIS)
Sistem mora vključevati vsa potrebna orodja za izvajanje testov kakovosti in torbico za shranjevanje.
7. | ZAŠČITA PRED SEVANJEM
Stacionarna, nepremična zaščita obraza za preiskovanca med 2D, 3D.
Zaščitno steklo za operaterja.
8. | TOMOSINTEZA
Izvedba posamezne projekcije tomosinteze mora trajati ≤10 s.
MERILO 3: Možnost izvedbe posamezne projekcije tomosinteze v ≤ 5 s.
Kot zajemanja vsaj +/- 7,5 stopinj
MERILO 4: Kot zajemanja vsaj +/- 25 stopinj
Možnost izvedbe tomosinteze pri debelini dojk vsaj 10 cm (stisnjena dojka).
Rekonstrukcija sintetičnega 2D posnetka iz tomosinteze.
Možnost izvedbe 2D in tomosinteze v isti kompresiji dojke.
Zajem tomosinteze brez združevanja pixlov (ANG "pixel binning").
AGD/MGD pri tomosintezi v vseh načinih zajema mora ustrezati EUREF smernicam za tomosintezo
Stacionaren obrazni ščit med zajemom tomosinteze.
9. | GARANCIJSKA DOBA
Najmanj 24 mesecev od uspešnega zagona in primopredaje

## Izpolnjevanje meril za aparat
MERILO zap.št. | TEHNIČNI OPISI MERIL IN MERILA ZA MAMOGRAF: (navesti proizvajalca, tip/model, mesec/leto izdelave ponujene opreme) | MERILO je izpolnjeno |  | Dokumentacija in stran v dokumentaciji, ki dokazuje izpolnjevanje zahtev
|  | DA | NE
2 | STATIV IN C-LOK
Samodejno zaznavanje optimalne kompresije
Da 10 točk, Ne 0 točk
3 | TOMOSINTEZA
Možnost izvedbe posamezne projekcije tomosinteze v ≤ 5 s. (navesti vrednosti)
Da: 10 točk, Ne: 0 točk
4 | TOMOSINTEZA
Kot zajemanja vsaj +/- 25 stopinj (navesti vrednosti)
Da: 10 točk, Ne: 0 točk
OPOMBE:
V polje B1 ponudnik vpiše (nadomesti besedilo v zelenem): proizvajalec, tip/model, mesec/leto izdelave ponujene opreme
Ponudnik mora v stolpec E, v sivo obarvana polja, za vsako tehnično zahtevo navesti, v katerem priloženem dokumentu ponudbene dokumentacije in na kateri strani se nahaja dokaz izpolnjevanja zahteve.
Enako mora ponudnik v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika.
Pri vsakem tehničnem kriteriju, kjer je zapisano (navesti vrednosti) je zaželeno, da ponudnik navede vrednost.
Dokumenti proizvajalca (prospekti, tehnična in druga relevantna dokumentacija) morajo biti priloženi v ponudbeni dokumentaciji- v ločenem *pdf dokumentu.