TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA DELNI NAKUP SPECIALNE OPREME II ZA PROJEKT »ŠIRITEV IN OBNOVA OBJEKTA UNIVERZE V MARIBORU FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE Z NAKUPOM OPREME V DVEH FAZAH« PO SKLOPIH.

Rok dobave za vse sklope je 10. 11. 2025.

SKLOP 1. INKUBATOR

- Kombinirani inkubator in topla posteljica s sevalnim grelnikom za zdravljenje in nego prezgodaj rojenih otrok. Aparat mora imeti tri sinhronizirane vire toplote (ogrevanje notranjosti inkubatorja, ogrevano ležišče in ogrevalni sevalnik) za ogrevanje pacientov v načinu inkubator ali topla posteljica, brez prekinitve ogrevanja med prehodi. Preklopi med viri ogrevanja morajo biti samodejni glede na način uporabe (inkubator ali topla posteljica).

- Aparat naj zagotavlja:

- Brezstopenjsko električno nastavljiva višina aparata od 700 mm do 1.100 mm, merjeno od ležišča do tal. Nastavitev mora biti mogoča z obeh strani aparata.

- Brezstopenjsko električna nastavljivost višine ležišča najmanj 90 mm, neodvisno od višine aparata. Nastavitev mora biti mogoča z obeh strani aparata.

- Brezstopenjska električna nastavljivost nagiba ležišča obojestransko najmanj +/- 13°. Nastavitev mora biti mogoča z obeh strani aparata.

- Integrirana tehtnica za merjenje teže pacienta od 200 g do 10 kg po korakih 1 g.

- Regulacija temperature zraka v inkubatorju od 20° do 39°.

- Regulacija temperature ležišča mora biti izključljiva, samodejno nastavljiva v odvisnosti od temperature zraka in ročno nastavljiva med 35° in 39°.

- Regulacija moči sevalnega grelca mora biti izključljiva, s samodejnim delovanjem glede na druga vira toplote in ročno nastavljiva med 10% in 100%.

- Kožno temperaturna regulacija temperature zraka, ležišča in moči sevalnega grelca, nastavljiva od 34° do 38°. Merjenje dveh kožnih temperatur od 13° do 43°.

- Vlaženje z vodno paro vrele destilirane ali demineralizirane vode za preprečevanje bakterijske kontaminacije. Regulacija vlage mora biti izključljiva, samodejno nastavljiva v odvisnosti od temperature zraka in nastavljiva med 30% in 99% v korakih po 1% relativne vlage. Voda za vlaženje se mora dovajati iz zaprtih sistemov za enkratno uporabo.

- Regulacija koncentracije kisika v inkubatorju mora biti izključljiva in nastavljiva od 18 vol. % do 99 vol. %. Dovod kisika iz stenskega priključka.

- Centralna alarmna luč mora biti vidna iz vseh smeri  in opozarjati v različnih barvah glede na prioriteto. Slišni alarmi morajo biti nastavljivi po jakosti zvoka od 50 do 70 db (A).

- Štoparica in APGAR- timer z alarmom po 1 minuti, 5 in 10 minutah.

- Nočna lučka za kontrolo, če je inkubator pokrit s pokrivalom.

- Čas ogrevanja ne sme biti daljši kot 20 minut, če je bil aparat izključen in ohlajen na temperaturo okolice.

- Hrup v notranjosti inkubatorja med delovanjem ne sme presegati 40 db (A).

- Merjenje nivoja glasnosti v pacientnem prostoru z opozorilom prekoračitve nastavljene meje.

- Merjenje jakosti svetlobe v pacientnem prostoru z opozorilom prekoračitve nastavljene meje.

- Dvig in spust pokrova inkubatorja mora biti omogočen tudi pri izključenem aparatu in brez električnega napajanja (npr. v primeru izpada električnega napajanja).

- Najmanj en predal za shranjevanje s ključavnico.

- Vgrajeni zvočniki za predvajanje MP3 datotek (npr. glasba, posnet glas staršev ipd.) z omejitvijo najvišje glasnosti.

- Izvoz in uvoz podatkov preko USB, serijski vmesnik COM s protokolom Medibus.x, priključek za sestrski klic in vmesnik RJ45.

- Vse nastavitve, meritve, pacientni podatki in dogodki morajo biti prikazani na najmanj 10 inčnem ekranu z upravljanjem na dotik. Monitor mora prikazovati grafične in tabelarne trende od 2 ur do 7 dni za temperaturo zraka in ležišča, moč sevalnega grelnika, težo pacienta, nivo glasnosti, jakost svetlobe in dogodke.

- Uporabniški vmesnik, programska oprema in originalna (tovarniška) navodila za uporabo morajo biti v slovenščini.

- Prigrajen, višinsko nastavljiv nosilec infuzijskih črpalk in vrečk.

- Prigrajena polica nosilnosti najmanj 10 kg in nosilec dihalnih cevi v inkubatorju.

- Potreben pribor za uporabo (priključne cevi, kabli, senzorji, pokrivalo ipd.) ter potrošni material za 5 pacientov.

Vključeno naj bo usposabljanje učiteljev za delo v simulacijskem okolju.

Servisno in garancijsko vzdrževanje vsaj 10 let.

Dobava rezervnih, nadomestnih delov

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 2. INFUZIJSKO STOJALO

Material in konstrukcija:

- Infuzijsko stojalo naj bo izdelano iz nerjavečega jekla s cevjo premera 38 mm.

- Naj ima stabilno in robustno konstrukcijo, primerno za klinično uporabo.

Obešalnik:

- Na vrhu naj ima kovinski obešalnik s šestimi kljukicami, ki preprečujejo nenamerno snemanje infuzijskih steklenic ali vrečk.

- Vsaka kljukica naj omogoča obremenitev vsaj 2 kg.

Nastavitev višine

- Stojalo naj omogoča nastavitev (izvlek) višine do najmanj 220 cm z varnostnim mehanizmom za zaklepanje.

Nosilnost

- Skupna nosilnost stojala (vključno z lastno težo in dodatno opremo) naj znaša vsaj 80 kg.

Nosilec z vtičnicami

- Naj ima nosilec z najmanj tremi vtičnicami, ki ga je mogoče prosto premikati po višini stojala s pomočjo pritrdilnih objemk.

Podnožje in kolesa

- Naj ima stabilno podnožje s petimi kraki, dolgimi najmanj 25 cm.

- Kolesa naj bodo antistatična, elektroprevodna, vrtljiva v vse smeri in opremljena z zavorami na vseh kolesih.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 19 kom

SKLOP 3. OMARA ZA SHRANJEVAJE JEKLENK Z MEDICINSKIMI PLINI

Omara naj ima enokrilna vrata, nosilce za jeklenke s pasovi za pritrditev, prilagoditveno podnožje za kompenzacijo neravne talne površine, notranja višina naj bo vsaj 1900mm in širina vsaj 600 mm ( za 2 50 kg jeklenki), naj ima odprtine na zgornji ali hrbtni ali stranskem delu za povezavo jeklenk z zunanjim delom

Servisno vzdrževanje vsaj 10 let.

Dobava rezervnih, nadomestnih delov.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 2 KOM.

SKLOP 4. BOLNIŠKA-NOČNA OMARICA

Nočna omarica z integrirano servirno mizico

- nočna omarica s predalom in spodnjo omarico s polico in vrati,

- z ročajem za obešanje brisače, z dvema nosilcema za steklenice,

- 4 x dvojna kolesa fi 50 mm z zavorami.

- podvozje iz plastificiranih jeklenih profilov,

- korpus omarice, fronta predala in vrata omarice iz ABS umetnega

- materiala odpornega na čiščenje.

- kot npr. Stiegelmeyer, Vitano ali enakovredno

Servisno in garancijsko vzdrževanje.

Dobava rezervnih, nadomestnih delov.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 16 KOM

SKLOP 5. OTROŠKE BOLNIŠKE POSTELJE

Otroška bolniška postelja, postelja za večjega otroka z ograjicami- kot npr. Villard ali enakovredno

Postelja naj bo:

- Iz kakovostnega, nerjavečega jekla

- Protikorozijsko, prašno barvana kovina (epoksi premaz)

- Nastavljiva višina posteljice (ročno) od 76 cm do 96 cm

- Nastavitev naklona ležišča od 0° do 12°

- 3-stopenjska nastavitev stranskih ograjic-

- Odstranljive stranice (pri glavi in nogah)

- Gumirana, vrtljiva kolesa z vgrajenimi zavorami, ki ne puščajo sledi

Servisno in garancijsko vzdrževanje.

Dobava rezervnih, nadomestnih delov.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 6. BOLNIŠKE POSTELJE

Splošne zahteve

- Postelja naj bo mehanizirana, s trikratno lomljenim ležiščem ali z nastavljivo celotno površino.

- Naj omogoča brezstopenjsko elektromotorno nastavitev višine v razponu od 400 mm do 800 mm.

- Ležišče naj bo dimenzij od 2000 × 900 mm, površinsko zaščiteno s prašnim lakiranjem.

- Končnici (vzglavna in vznožna stranica) naj bosta hitro snemljivi.

- Naj vključuje osrednji zavorni sistem z možnostjo aksialne blokade posameznega kolesa.

- Vsi strukturni in gibljivi deli naj bodo vgrajeni tako, da zagotavljajo popolno varnost in so skladni z veljavnimi mednarodnimi standardi in atesti.

Ležišče postelje

- Dolžina ležišča (brez končnih stranic) naj bo v razponu od 200 cm ± 5 % do 220 cm ± 5 %.

- Širina ležišča naj znaša od 83 do 90 cm.

- Naj omogoča podaljšanje za najmanj 15 cm, z dodatnim delom, vključenim v osnovno konstrukcijo.

- podaljšanje naj bo možno pri vseh višinah in naklonih.

- Ležišče naj bo sestavljeno iz štirih delov, pri čemer naj bodo vsaj trije gibljivi.

- Naj ima sistem, ki preprečuje drsenje posteljnega vložka (npr. integriran vložek ali nastavljiva držala vzmetnice).

Posteljne ograjice

- Postelja naj bo opremljena z obposteljnimi ograjicami.

- Ograjice naj omogočajo stalno ali občasno pritrditev, naj se nameščajo neodvisno in vključujejo varnostno zaščito v vseh položajih.

- Mehanizem za dvig/spust naj preprečuje stisnjene prstov.

- V spuščenem položaju naj bodo pod ravnijo ležišča in se ne smejo dotikati tal, tudi ko je ležišče v najnižjem položaju.

Posteljni vložek

- Naj bo primeren za stalno uporabo v bolnišničnem okolju.

- Naj bo prilagojen velikosti in obliki ležišča ter združljiv s preprečevalci zdrsa ali držali.

Dodatna oprema

Postelja naj vključuje:

- Konzolo s trapeznim ročajem.

- Vznožno izvlečno polico za odlaganje posteljnine.

- Nosilec za urinsko ali drenažno vrečko, nameščen pod ravnijo ležišča.

- Standardi in skladnost

- Postelja naj bo izdelana skladno z naslednjimi standardi in direktivo: EN 60601-1 (1996), EN 60601-1-2 (2001), EN 60601-2-38 (1999), IEC 60601-2-38 Amd. 1 (1999), Direktiva EC 93/42/EEC, Class I

Servis, vzdrževanje in garancija

Naj bo zagotovljeno:

- Servisiranje, nadgradnje programske opreme in dobava rezervnih delov za obdobje najmanj 10 let.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 8 KOM

SKLOP 7. PORODNA POSTELJA

Splošna zasnova in funkcionalnost

- Postelja naj bo zasnovana za vse faze poroda: predporodno, porodno in poporodno obdobje.

- Naj omogoča prosto izbiro položaja porodnice med porodom.

- Naj bo primerna tudi za izvajanje vaj med porodom, s funkcijo nizke nastavitve višine za varen dostop.

- Naj omogoča nastavitev višine v razponu od najmanj 600 mm do največ 1050 mm, pri čemer naj najvišji položaj omogoča optimalno varovanje perineja.

Standardna oprema

- Porodna postelja naj vključuje naslednjo standardno opremo:

- Naslona za noge (par) z varnostnimi trakovi za stabilizacijo.

- Ročaje (par) za podporo porodnici med porodom.

- Drsni nožni del, opremljen z oblazinjenjem, ki omogoča prilagodljivo podporo ali odstranitev.

- Brezšivno vzmetnico, prevlečeno z bakteriostatičnim usnjem, ki omogoča enostavno čiščenje in visoko stopnjo higiene.

- Nosilce za infuzijsko stojalo na obeh straneh postelje.

- Stranske ograje, opremljene s krmilnimi elementi, ki omogočajo prilagoditev položaja znotraj dosega porodnice ali osebja.

- Fiksno upravljalno ploščo za zdravstveno osebje.

- Električno nastavitev Trendelenburg položaja.

- Ročno nastavitev CPR položaja.

- Kolesa s premerom 150 mm, smerna in vrtljiva.

- Centralni zavorni sistem, ki omogoča zaklep vseh koles hkrati.

- Izenačitev potencialov za varno uporabo v bolnišničnem okolju.

- Omrežni napajalni kabel.

- Rezervno baterijsko napajanje za delovanje v primeru izpada električne energije.

- Možnost izbire barve oblazinjenja ali ohišja.

Poporodna uporaba

- Postelja naj vključuje dodatke ali konfiguracijo, ki omogoča njeno uporabo tudi v poporodnem obdobju, s prilagojenim udobjem in dostopom za mater in novorojenčka.

Servis, vzdrževanje in garancija

Naj bo zagotovljeno:

- Servisiranje, nadgradnje programske opreme in dobava rezervnih delov za obdobje najmanj 10 let.

Garancija vsaj 2 leti.

Servisno in garancijsko vzdrževanje vsaj 10 let.

Dobava rezervnih, nadomestnih delov.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 8. PREGLEDNA MIZA

Pregledna miza S – hidravlična, kot npr. Novak M ali enakovredno

- 3-delna hidravlično (ročno) nastavljiva miza

- Dimenzije površine mize cca 201 x 67 cm (d x š).

- Dimenzije sekcij (š x d v cm):  1. sekcija: cca 67 x 50, 2. sekcija: cca 67 x 52, 3. sekcija: cca 67 x 99

- Možnost dviga in spusta 1. sekcije za vsaj 47˚ in možnost dviga 3. sekcije za vsaj 78˚.

- centralno vodeni dvižni sistem koles premera vsaj 75 mm, ki so povlečena in lahko gibljiva v vseh smereh

- možnost kasnejšega dodatnega dviga mize za cca 3 cm za lažji dostop s transportnim vozičkom.

- Največja obremenitev mize pri dvigovanju: min 150 kg

- Prevleka ležišča je odporna na dezinfekcijska sredstva in proti staranju.

- blazinjenje ležišča debeline  cca 4 cm

- barva po izboru projektanta

- MDD, 93/42/EEC, razred I

Garancija: vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025

KOLIČINA: 2 KOM

SKLOP 9. PREVIJALNE MIZE S PREVIJALNIMI BLAZINAMI

- Previjalna miza, 4x izvlečni predalnik, 2x izvlečni mrežni predalnik, previjalna blazina po celotni mizi 120x80x5 cm

- Previjalna miza, izdelana po meri, pod mizo 4x izvlečni predalnik na eni strani in 2x izvlečni mrežni predalnik, kovinsko podnožje iz škatlastih profilov, barvano v belo barvo

- Premična, na kolescih, možnost zaklepanja

- Medicinsko stojalo za obešenje stvari, pričvrsteno na previjalni mizi.

- Lastnosti materialov:

- Prevleka iz umetnega usnja: 8196 PVC, 17% Polyester, 2% Polyurethane.

- Ne vsebuje Azo barvil.

- Je antialergijska, vsebnost barvil ne povzroča alergij.

- Polnilo iz kakovostne 10096 poliuretanske pene."

- Previjalna blazina 120x80x5 cm

- Previjalna blazina izdelana po meri,  s polnilom iz gostejše, obstojne poliuretanske pene in prevleke iz zelo kakovostnega umetnega usnja, ki ne vpija tekočine in umazanije.

- Lastnosti materialov:

- Prevleka iz umetnega usnja: 8196 PVC, 17% Polyester, 2% Polyurethane.

- Ne vsebuje Azo barvil.

- Je antialergijska, vsebnost barvil ne povzroča alergij.

- Polnilo iz kakovostne 10096 poliuretanske pene.

Garancija: vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 4 KOM PREVIJALNA MIZA in 4 KOM PREVIJALNA BLAZINA

SKLOP 10. STENSKE TIRNICE IN ZAVESE

Stenska tirnica na dveh višinah – 21 kom

- sistem zidnih tirnic

- pritrjevanje na +120 cm od gotovih tal (ojacitve v stenah),

- pritrjevanje 20 cm od zacetka/konca tirnice,

- pritrjevalni elementi, distancniki,

- Material: nerjavni jekleni pravokotni profil dim. 10/25/1 mm

- dolžina tirnice: L=120 cm,-5 kom

- dolžina tirnice: L=140 cm,-1 kom

- dolžina tirnice: L=190 cm,-1 kom

- dolžina tirnice: L=200 cm,-3 kom

- dolžina tirnice: L=220 cm, 11 kom

Stenska tirnica na eni višini -6 kom

- sistem zidnih tirnic

- pritrjevanje na +120 cm od gotovih tal (ojacitve v stenah),

- pritrjevanje 20 cm od zacetka/konca tirnice,

- pritrjevalni elementi, distancniki,

- Material: nerjavni jekleni pravokotni profil dim. 10/25/1 mm

- dolžina tirnice: L=160 cm,- 3 kom,

- dolžina tirnice: L=200 cm, - 3 kom

Stropna zavese

Splošne zahteve

- Stropno vodilo zaslona med posteljami (ročna zavesa)

- Dimenzije: l = do _ cm, montaža na sp. stropu, zavesa se konča 50 cm nad tlakom

- Material: alu-vodilo, pralna zavesa, 100% PES, 190-300g/m2, neprosojna, bela

- Stropno vodilo zaslona med posteljami z zaveso do viš. 200 cm, z alu

- Kaseto z navojnico vgrajeno v tehnični strop, zaslon iz nevnetljivega materiala pralnega materiala, z mehanizmom za spuščanje, pritrdilni material.

- Ročno upravljanje

Zavesa je deljena na ustrezne dele, kadar je predolga, da bi jo izvedli v enem kosu

Zavesa stropna I oblike 02.26- 5 kom

- dimenzija 260x200 cm

Zavesa stropna I oblike 02.31 – 1 kom

- dimenzija 310x200 cm

Zavesa stropna L oblike 02.47 – 10 kom

- dimenzija 470x200 cm

Zavesa stropna U oblike 02.75 – 5 kom

- dimenzija 750x200 cm

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

SKLOP 11. TOPLA POSTELJICA ZA NOVOROJENČKE Z OGREVALNO VZMETNICO

Topla posteljica za novorojenčke, kot npr. Stigelmeyer Jovie  ali enakovredno – 1 kom

- Otroška posteljica za novorojenčke naj omogoča odpiranje na obeh straneh, odvisno od njenega položaja. Posteljico naj omogoča enoročno nastaviti po višini (50 - 75 cm) prek plinske zračne vzmeti .

- Opremljena naj bo z udobno vzmetnico in odstranljivo košaro za shranjevanje.

- Posteljica ustreza vsem veljavnim standardom za pediatrične postelje.

Ogrevalno vzmetnica, kot npr. Mediprema Calibed ali enakovredno-1 kom

- Prenosna grelna vzmetnica naj bo zasnovana za uporabo na kateri koli vrsti posteljice (neonatalne posteljice, posteljice za nego, previjalne mize itd.).

- Naj bo izdelana iz poliuretana, dojenčku naj bo zagotovljeno stalno in enakomerno toploto. Priložena  naj bo otroška blazina, ki dojenčka drži v položaju brez pritiska in ustvarja udobno ter varno okolje.

- Sistem za spremljanje temperature kože s pomočjo temperaturne sonde naj bo nameščene na koži. Krmilna enota z LCD-zaslonom naj omogoča dober pregled podatkov in alarmov.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

SKLOP 12. POSTELJICA ZA NOVOROJENČKE

Posteljica za novorojenčke. Namensko zasnovana posebej za novorojenčke in dojenčke do 5 mesecev starosti, kot npr.  BC-107/108 ali enakovredno

Posteljica naj bo:

- prilagodljiva po višini, da omogoča različne negovalne intervencije,

- omogočen naj bo ročni naklon posteljice (0–12°),

- stranice naj bodo prozorne, da omogočajo jasen pogled na otroka,

- material posteljice naj bo iz ABS plastike, ki je vodoodporen, zračen in varen za dojenčkovo kožo;

- konstrukcija naj bo iz kakovostnega jekla zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zanesljivost,

- omogoča naj premikanje z kolesi, ki imajo zavore,

- naj vsebuje vzmetnico z vodoodpornim premazom,

- dimenzije posteljice naj bodo: 860 × 510 × 260 mm (+/-10 %)

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2024.

KOLIČINA: 3 KOM.

SKLOP 13. VOZIČEK ZA TERAPIJO

Dimenzije in zasnova

- Voziček naj bo dimenzij približno 60 × 50 × 100–160 cm.

- Naj ima delovno površino z dvignjenim robom na treh straneh, ki preprečuje zdrs pripomočkov.

- Naj omogoča prilagoditev višine ali vsaj ergonomsko dostopnost z vidika osebja.

Shranjevalni elementi

- Frontalno naj ima vsaj en predal višine 10 cm za shranjevanje medicinskih pripomočkov.

- Naj vključuje tri odprte ali zaprte police, primerne za medicinski material.

Mobilnost in kolesa

- Voziček naj ima štiri kolesa premera približno 125 mm.

- Dve kolesi naj bosta opremljeni z zavoro, za varen postanek in stabilnost pri uporabi.

Dodatna oprema

Voziček naj vključuje naslednjo dodatno opremo:

- 1× stransko izvlečno infuzijsko stojalo, ki naj bo opremljeno s pritrdilnim materialom.

- Držalo za vrečko za odpadke, nameščeno ob strani.

- Držalo za posodo z razkužilom (dozirnik ni nujen, le nosilec).

- Posoda za infektivne odpadke, pritrjena ali integrirana.

Materiali in odpornost

Ogrodje in konstrukcija naj bodo izdelani iz:

- nerjavnih jeklenih profilov

- nerjavne jeklene pločevine

- visokokakovostnega ABS plastičnega materiala

Vsi materiali naj bodo:

- negorljivi

- odporni na razkužila in dezinfekcijska sredstva

- odporni na praske in vsakodnevno obrabo

Servis, vzdrževanje in garancija

Naj bo zagotovljeno:

- Servisiranje, nadgradnje programske opreme in dobava rezervnih delov za obdobje najmanj 10 let.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 5 KOM

SKLOP 14. VEČNAMENSKI VOZIČEK

Zasnova in dimenzije

- Voziček naj bo opremljen s tremi policami za odlaganje in transport medicinskih pripomočkov.

- Naj bo visok približno 90 cm, kar omogoča ergonomsko uporabo v bolnišničnem okolju.

- Uporabna površina posamezne police naj meri najmanj 49 × 48 cm.

Materiali

- Ogrodje vozička naj bo v celoti izdelano iz nerjavnega jekla za zagotovitev trajnosti in higiene.

- Police naj bodo izdelane iz inoxa (nerjavno jeklo), odpornega na mehanske obremenitve ter čiščenje in razkuževanje.

Kolesa in mobilnost

Voziček naj ima štiri kolesa s premerom 100 mm, opremljena z:

- mehko tekalno površino, ki omogoča tiho in gladko premikanje,

- odbojniki, ki ščitijo okolico in opremo,

- dvema zavorama za varno fiksacijo na mestu.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2024.

KOLIČINA: 9 KOM

SKLOP 15. REANIMACIJSKI VOZIČEK

Splošna zasnova in dimenzije

- Reanimacijski voziček naj bo dimenzij približno 750 × 480 × 930 mm.

- Naj bo izdelan iz visokokakovostne ABS plastike z integriranim kovinskim ogrodjem, zaščitenim s protiprašnim premazom.

- Naj zagotavlja robustnost, enostavno čiščenje in dolgo življenjsko dobo.

Shranjevalni prostor

- Voziček naj ima 5 izvlečnih predalov, različnih velikosti za organizacijo reanimacijske opreme.

- Predali naj omogočajo enostavno označevanje in tiho odpiranje/zapiranje.

- Naj ima sistem centralnega zaklepanja, ki omogoča varnostno blokado vseh predalov hkrati.

Dodatna funkcionalna oprema

Voziček naj vključuje naslednjo dodatno opremo:

- Stransko izvlečno polico, ki omogoča dodatno delovno površino.

- Infuzijsko držalo, nastavljivo po višini.

- Koš za odpadke, nameščen ob strani.

- Trdo hrbtno podlogo za izvajanje oživljanja (CPR).

- Nosilec za kisikovo jeklenko, ki omogoča varno pritrditev in dostopnost.

Kolesa in mobilnost

- Voziček naj ima štiri kolesa, ki omogočajo tiho in gladko premikanje.

- Kolesa naj bodo brezsledna (guma ne pušča sledi).

- Najmanj dve kolesi naj imata zavoro, za varno fiksacijo med uporabo.

Dodatna oprema naj zajema:

- Konzolo s trapeznim ročajem.

- Vznožno izvlečeno polico za odlaganje posteljnine.

- Možnost obešanja urinske in drenažne vrečke pod ravnijo ležišča.

Servis, vzdrževanje in garancija

Naj bo zagotovljeno:

- Servisiranje, nadgradnje programske opreme in dobava rezervnih delov za obdobje najmanj 10 let.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 2 KOM

SKLOP 16. TEHTNICA ZA DOJENČKE Z MERILCEM DOLŽINE

- Tehtnica za dojenčke z merilcem dolžine, kot npr. ADE MEDICAL M118000-Ol ali enakovredno

- Samodejna nastavitev ničle

- Funkcija tara, “Tare”

- Funkcija zadržanja rezultata, “Hold”

- Indikator nizke baterije

- Samodejni izklop

- Zaslon z osvetljenim ozadjem

- Tehta do 20kg, meritev do 80 cm

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 3 KOM

SKLOP 17. LUČKA ZA FOTOTERAPIJO

Lučka za fototerapijo na stojalu z zaščito za novorojenčka, kot npr. LEEX BL 70 ali enakovredno

- Visokozmogljiva fototerapija, ki pomaga zmanjšati raven bilirubina v krvi novorojenčka. Zagotavlja enakomerno porazdelitev obsevanja.

- Valovna dolžina spektra 449–461 nm

- Ne oddaja valovnih dolžin blizu UV-žarkov, ki so škodljive za kožo.

Garancija: vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 18. SIMULACIJSKA LUTKA NEDONOŠENČKA

Lutka nedonošenčka naj omogoča večnamensko rabo, ki zajema aktivnosti, kot so kopanje, opazovanje in oceno zdravstvenega stanja in prehranjenosti, izvajanje antropometričnih meritev, menjava plenic, hranjenje po steklenički in sondi, oskrba popka, merjenje telesne temperature pod pazduho in rektalno ter lažje telesne vadbe. Nedonošenček naj ima dolžino približno od 34 do 36 cm, telesno maso približno od 1400 do 1600 g, obseg glave od 28 cm do 30 cm, Nedonošenček naj ima poudarjene gube na telesu (npr. noge, roke in vrat), s tem naj bo omogočeno bolj realen videz ter prikaz dobrega prehranskega stanja. Naj bo narejen iz silikonske gume, ki zagotavlja videz in teksturo prave kože kar daje občutek pravega otroka.

Koža lutke naj bo brezšivna in vodoodporna (da se izognemo nabiranju vode v lutki ter nastajanju plesni v sami notranjosti), saj v kabinetu izvajamo kopanje v banjici, kopanje v posteljici ter mlačno kopel. Kakovost silikonske kože naj bo takšna, da se ob večkratnem kopanju kvaliteta kože ne bo poslabšala.

Pomembno je, da omogoča gibljivo glavo, ki naj ne bo pritrjena. Glava naj ima opazne naslednje strukture: prednja in zadnja mečava oz. fontanela, sutura koronalis in sutura sagitalis. Tako bo imel študent možnost otipati lobanjske mečave ter z opazovanjem napetosti ali vdrtosti fontanele oceniti hidriranost novorojenčka.

Ušesa naj bodo gibljiva oz. prožna zaradi razlik v merjenju telesne temperature v ušesu novorojenčka in dojenčka.

Vidna naj bo hrbtenica, klavikula in sternum, ki omogočajo merjenje, preverjanje fraktur in pregled prehranskega stanja.

Ustna odprtina naj ponuja celotno prebavno pot od ustne votline do želodca ter dihalno pot od nosne odprtine od nosnic, grla, sapnika, itd. da bo omogočeno izvesti intervencije, kot so vstavitev orogastrične in nazogastrične sonde, aspiracijo zgornjih dihalnih poti, inhalacije, aplikacija kisika (preko nosnih očal), ipd.

Roke in noge naj zagotavljajo prosto gibljivost (se upognejo in iztegnejo v kateri koli položaj, kar je nujno potrebno za izvajanje handlinga).

Zdrav popek naj zagotavlja možnost odstranitve ter zamenjave s popkom, ki ima še krn od popkovnice ter sponko. To bo omogočilo študentom prikaz in učenje zdravstvene nege zdravega ter rizičnega in bolnega popka pri novorojenčku.

Lutka naj omogoča menjavo moškega in ženskega zunanjega spolovila.

Skrotum naj vključuje testise, ki omogoča prikaz, da so se testisi spustili.(1 kom)

Žensko spolovilo – vidne naj bodo sramne ustne. (1 kom)

Analni kanal naj bo globok, saj ga potrebujemo za merjenje temperature rektalno ter prikaz aplikacije terapije rektalno.

Na nedonošenčku naj bo omogočeno praktično izvajanje naslednjih negovalnih intervencij:

- Odvzem urina s sterilno urinsko vrečko;

- Kopanje v banjici, posteljici ter izvedba mlačne kopeli za kar je pomembna gibljivost vratu, rok in nog;

- Opazovanje splošnega zdravstvenega stanja in izvajanje antropometričnih meritev;

- Izvajanje nezapletenih fizičnih vaj, ki omogočajo spodbuditev peristaltike za lažje odvajanje ter izvajanje handlinga;

- Previjanje;

- Merjenje temperature rektalno in pod pazduho;

- Aplikacijo klistirja;

- Opazovanje in izvajanje zdravstvene nege zdravega ter rizičnega oz. bolnega popka pri novorojenčku;

- Aspiracijo zgornjih dihalnih poti;

- Aplikacijo kisika;

- Vstavitev nazogastrične in orogastrične sonde.

- Vrečka ali kovček za shranjevanje simulacijske lutke.

Garancija: vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 19. SIMULACIJSKA LUTKA – DOJENČEK

Lutka za nego dojenčka (dojenčki za kopanje, previjanje, nega, oblačenje (mehki za v vodo)

4x moški in 4x ženski model

Lutka dojenčka naj omogoča večnamensko rabo, ki zajema aktivnosti, kot so kopanje, opazovanje zdravstvenega stanja in prehranjenosti, izvajanje antropometričnih meritev, menjava plenic, hranjenje po steklenički ter prikaz sesanja med dojenjem, oskrba popka, merjenje telesne temperature pod pazduhi in rektalno ter lažje telesne vadbe. Dojenček naj ima dolžino približno od 46 cm do 48 cm, telesno maso približno od 2700 g do 3000 g in obseg glavice približno od 32 cm do 34 cm. Lutka  naj ima poudarjene gube na telesu (npr. noge in roke in vrat), s tem omogoča bolj realen videz ter prikaz dobrega prehranskega stanja.

Pomembno je, da naj bo narejen iz silikonske gume, ki omogoča videz in teksturo prave kože kar daje občutek pravega dojenčka. Koža lutke naj bo brezšivna in vodoodporna, da se izognemo nabiranju vode v lutki ter nastajanju plesni v sami notranjosti), saj naj zagotavlja izvedbo kopanja v banjici, kopanje v posteljici ter ohlajevalno kopel. Kakovost silikonske kože naj bo takšna, da se ob večkratnem kopanju koža ne bo poslabšala.

Glava naj zagotavlja gibljivost, naj bo ne pritrjena in na njej naj bodo opazne naslednje strukture: prednja in zadnja mečava oz. fontanela, sutura koronalis in sutura sagitalis. Tako bo študentu omogočala otipati lobanjske mečave ter z opazovanjem napetosti ali vdrtosti fontanele oceniti hidriranost novorojenčka.

Ušesa naj omogočajo gibljivost oz. prožnost zaradi razlik v merjenju telesne temperature v ušesu novorojenčka in dojenčka.

Vidna naj bo hrbtenica, klavikula in sternum, ki omogočajo merjenje, preverjanje fraktur in pregled prehranskega stanja.

Ustna odprtina naj omogoča pot od ustne votline do želodca z dolžino 15 cm ter nosna odprtina od nosnic do grla z dolžino 5 cm, da je mogoče izvesti intervencije, kot so vstavitev orogastrične in nazogastrične sonde, aspiracijo zgornjih dihalnih poti, inhalacije, aplikacija kisika (preko nosnih očal), ipd.

Roke in noge naj omogočajo prosto gibljivost (upogib in izteg v kateri koli položaj), kar je nujno potrebno za izvajanje handlinga.

Zdrav popek mora imeti možnost odstranitve ter zamenjave s popkom, ki ima še krn od popkovnice ter sponko. To omogoča študentom prikaz in učenje zdravstvene nege zdravega, rizičnega in bolnega popka pri novorojenčku.

Spolovilo naj bo žensko z vidnimi malimi in zunanjimi sramnimi ustnicam - 4x in moško - 4x

Analni kanal naj bo globok 5 cm, za merjenje temperature rektalno ter prikaz aplikacije terapije rektalno.

Na dojenčku naj bo omogočeno praktično izvajanje naslednjih negovalnih intervencij:

- Odvzem urina s sterilno urinsko vrečko;

- Kopanje v banjici, posteljici ter izvedba ohlajevalno kopeli za kar je pomembna gibljivost vratu, rok in nog;

- Opazovanje splošnega zdravstvenega stanja in izvajanje antropometričnih meritev;

- Izvajanje nezapletenih fizičnih vaj, ki omogočajo spodbuditev peristaltike za lažje odvajanje ter izvajanje handlinga;

- Previjanje;

- Merjenje temperature rektalno in pod pazduho;

- Aplikacijo klistirja;

- Opazovanje in izvajanje zdravstvene nege zdravega ter rizičnega oz. bolnega popka pri novorojenčku;

- Aspiracijo zgornjih dihalnih poti;

- Aplikacijo kisika;

- Vstavitev nazogastrične in orogastrične sonde.

- Vrečka ali kovček za shranjevanje simulacijskega dojenčka.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 4 KOM moški in 4 KOM ženski model

SKLOP 20. SIMULACIJSKA ROKA ZA OTROKA IN SIMULACIJSKA GLAVA

Lutka za nastavitev IV kanile - pediatrčna roka; roka za injiciranje, kot npr. Laerdal Pediatric Multi-Venous IV Training Arm Kit, 375-70001 ali enakovredno

Simulator naj omogoča usposabljanje, vajo in demonstracijo intravenske terapije pri dojenčku. Naj bo iz silikonske gume, z videzom in teksturo prave kože kar daje občutek pravega otroka. Prav tako naj pod tanko kožo omogoča žile, ki se napolnijo z umetno krvjo in so tipne. Omenjene žile/cevke morajo omogočati venopunkcije in jih je možno zamenjati.

Koža naj bo tanka in silikonska, ki se jo lahko sname in zamenja z novo.

Komplet naj vsebuje:

- reprodukcijo roke,

- nadomestni sistem za kožo in več žil,

- stekleničko simulirane rdeče krvi,

- vrečko za kri s cevko in priključkom,

- objemko in kavelj,

- komplet pritrdilnih elementov za ramo in navodila za uporabo.

Lutka za nastavitev IV kanile - glava, model za vbrizgavanje obraza, kot npr. Nasco Life/form Paediatric Head LF00999 ali enakovredno

Simulator glave naj omogoča usposabljanje, vajo in demonstracijo intravenske terapije ali venepunkcijo pri dojenčku. Simulator glave naj bo narejen iz silikonske gume, z videzom in teksturo prave kože kar daje občutek pravega otroka. Prav tako naj pod tanko kožo omogoča žile/cevke, ki se napolnijo z umetno krvjo in so tipne. Omenjene žile/cevke naj omogočajo IV terapijo in venopunkcijo . Naj omogoča zamenjavo žil in kože.

Koža naj bo tanka in silikonska, ki se jo lahko sname in zamenja z novo.

Komplet naj vsebuje:

- Otroško glavo,

- Vrečko oz. posodo za vensko kri,

- žile/cevke,

Na glavi naj bo omogočeno praktično izvajanje naslednjih negovalnih intervencij:

- Odvzem krvi;

- Aplikacija intravenske terapije;

  - Nastavitev intravenske kanile;

Vrečka ali kovček za shranjevanje simulacijske glave.

Garancija: vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025

KOLIČINA: 4 KOM roka in 1 KOM glava

SKLOP 21. SIMULACIJSKA ROKA ZA ODRASLO OSEBO

Splošne zahteve

  - Trenažer naj predstavlja realistično reprodukcijo roke odrasle osebe, namenjeno učenju in vadbi perifernega intravenskega pristopa.

  - Naj bo izdelan iz trpežnega silikonskega materiala, brez lateksa, ki simulira videz, elastičnost in otip človeške kože.

  - Naj omogoča večkratno uporabo, z možnostjo zamenjave kože in žilnega sistema.

  - Roka naj bo anatomsko natančna, s pravilnim potekom ven, ki jih je mogoče tipati (palpacija).

Funkcionalnosti simulatorja

Simulator naj omogoča naslednje funkcionalnosti:

  - Izvajanje intravenskih punkcij in vstavljanje intravenskih katetrov v več različnih perifernih venah.

  - Palpacijo ven pred punkcijo in občutek prodiranja skozi kožo in steno vene.

  - Povratni tok simulirane krvi pri uspešno izvedeni punkciji.

  - Dostop do ven na dorzalni strani dlani, podlahti in v predelu komolčnega pregiba.

  - Zamenjavo silikonske kože in venskega sistema, kar omogoča daljšo življenjsko dobo simulatorja.

  - Možnost priklopa sistema za kroženje simulirane krvi, z možnostjo nastavitve pretoka.

Zahtevana oprema (vključen komplet)

Komplet naj vključuje:

  - Simulator roke odrasle osebe iz silikonske gume.

  - Nadomestni komplet za kožo in žile (ali možnost dodatnega naročila).

  - Vrečko za umetno kri s cevko in priključki.

  - Stekleničko simulirane krvi (rdeča tekočina).

  - Objemko in kavelj za obešanje vrečke s krvjo.

  - Komplet za pritrditev simulatorja (pritrditev na mizo ali podstavek).

  - Navodila za uporabo in osnovna sredstva za čiščenje in vzdrževanje.

Dodatne zahteve

  - Materiali naj bodo varni za uporabo, brez lateksa in enostavni za čiščenje.

  - Simulator naj bo prenosljiv, primeren za uporabo v učilnicah, simulacijskih centrih in mobilnih enotah.

Servis, vzdrževanje in garancija

Naj bo zagotovljeno:

  - Servisiranje, nadgradnje programske opreme in dobava rezervnih delov za obdobje najmanj 10 let.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

Količina: 10 KOM

SKLOP 22. SIMULACIJSKA LUTKA ZA OTROKA ZA NGS

Lutka za NGS, aspiracijo, TH rektalno, z dodatnimi blazinicami za: IM, SC, ID, IV, kot npr. Laerdal Nursing Baby SimPad Capable ali enakovredni

Simulator naj omogoča hranjenje po NGS in aspiracijo otroka. Naj ima sapnik, požiralnik, pljuča in želodec za izvajanje postopkov, kot so aspiracija in hranjenje. Naj ponuja tudi možnost vstavitve IV katetra, dajanja zdravil in oskrbe mest. Prav tako naj zagotavlja tipanje fontanele (normalna, izbočena in vdrta fontanela). Spolovilo naj bo moško in žensko. Omogoča naj merjenje rektalne temperature in dajanje supozitorijev.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 8 KOM.

SKLOP 23. SIMULACIJSKA PETA ZA ODVZEM KRVI

Lutka za kapilarni odvzem krvi (stopalo), kot npr. Medicor Infant Foot For Heel Prick Screening Test ali enakovredni

Simulator naj omogoča učenje in vajo tehnike za izvajanje krvnih presejalnih testov pri novorojenčkih, kar je ključnega pomena za odkrivanje redkih, vendar resnih motenj, ki lahko vplivajo na zdravje novorojenčka. Prav tako naj realistično posnema mehkobo in strukturo novorojenčkove pete, notranji rezervoar naj zagotavlja, da se bo ob uporabi lahkega pritiska na peto sprostila kapljica krvi, kar ponuja možnost simulacije intervencije odvzema krvi iz pete.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 3 KOM

SKLOP 24. SIMULACIJSKI MODEL ZA BABIŠTVO, CTG IN SIMULATOR EPIZIOTOMIJE

  - Simulacijska lutka za babištvo, kot npr. Gaumard® Zoe® Gynecologic Simulator – Medium ali enakovredno- 1 KOM

Splošne zahteve

- Simulator naj predstavlja spodnji del telesa odrasle ženske v naravni velikosti.

- Naj bo izdelan iz trpežnih, na tekočine odpornih materialov, primernih za večkratno uporabo.

- Površina kože naj bo realistična na dotik, notranji anatomski elementi pa anatomsko pravilni in jasno prepoznavni.

- Vse anatomske komponente naj bodo zamenljive, brez potrebe po posebnih orodjih.

Funkcionalnosti simulatorja

Simulator naj omogoča usposabljanje in preverjanje naslednjih kliničnih veščin:

- Izvajanje bimanualnega ginekološkega pregleda.

- Palpacijo različnih oblik maternice, vključno s simulacijo nosečnosti in poporodnih stanj.

- Vstavljanje vaginalnega spekuluma in vizualni pregled materničnega vratu.

- Prepoznavo različnih kliničnih stanj materničnega vratu.

- Merjenje globine maternice (uterine sounding).

- Vstavljanje in odstranjevanje intrauterinih kontracepcijskih pripomočkov.

- Usposabljanje z različnimi mehanskimi kontracepcijskimi sredstvi.

- Osnovno simulacijo laparoskopije medeničnih organov.

- Simulacijo osnovnih kirurških postopkov v spodnjem delu trebuha.

- Uporabo zamenljivih maternic in materničnih vratov za različne scenarije.

- Vključitev jajcevodov, jajčnikov in drugih ključnih anatomsko pomembnih struktur.

Ostale zahteve

- Simulator naj bo prenosljiv in primeren za učilnice, simulacijske centre in praktične delavnice.

- Vsi anatomski deli naj bodo trpežni in večkrat uporabni.

- Sistem naj omogoča enostavno pripravo, čiščenje in vzdrževanje.

- Usposabljanje učiteljev za delo s simulatorjem

Komplet naj vključuje:

- Simulator

- Osnovne pripomočke za izvajanje vaj

- Navodila za uporabo

Servis, vzdrževanje in garancija

Naj bo zagotovljeno:

- Servisiranje, nadgradnje programske opreme in dobava rezervnih delov za obdobje najmanj 10 let.

Garancija vsaj 2 leti.

  - Simulacijska lutka za babištvo,  kot npr. Gaumard® Advanced OB Susie® Birthing Torso – Medium ali enakovredno -1 KOM

Splošne zahteve

Simulator naj predstavlja trup noseče ženske v naravni velikosti, namenjen usposabljanju za celoten proces poroda.

Naj bo izdelan iz trpežnih, realističnih in na tekočine odpornih materialov, primernih za večkratno uporabo v izobraževalnih okoljih.

Sistem naj omogoča enostavno pripravo, čiščenje in ponovni zagon za ponavljajoče simulacije.

Funkcionalnosti simulatorja

Simulator naj omogoča usposabljanje in preverjanje naslednjih veščin ter postopkov:

- Celostno simulacijo poroda, vključno z vsemi fazami – od začetka popadkov do rojstva in poroda posteljice.

- Simulacijo zvokov:

- Materinega in fetalnega srčnega utripa, z možnostjo nastavitve frekvence.

- Zvokov novorojenčka (jok, dihanje, kruljenje).

- Palpacijo ploda skozi trebušno steno (npr. Leopoldovi prijemi).

- Vaginalni porod v različnih prezentacijah ploda, vključno z medenično vstavo.

- Uporabo porodnih pripomočkov (npr. vakuumski ekstraktor, porodne klešče).

- Simulacijo vstave urinskega katetra in nadzorovanega pretoka urina.

- Različna cervikalna stanja (širine in konsistence).

- Porod posteljice in nastavitev kompleksnih porodnih scenarijev, vključno z zapleti (npr. placenta previa).

- Simulacijo poporodne krvavitve in uterično masažo.

- Porod v različnih prezentacijah (npr. glavna, medenična).

Zahtevana oprema

Komplet simulatorja naj vključuje:

- Simulator ženskega trupa v naravni velikosti.

- Novorojenčka z možnostjo osnovne neonatalne simulacije:

- Simulirano pulziranje popkovnice.

- Vstavljanje popkovnega katetra.

- Pripomočke za simulacijo porodnih poti in porodnih zapletov.

- Sistem za nastavljivo simulacijo krvavitve in izločanja urina.

- Popkovino, posteljico in osnovno porodno opremo.

- Oprema za osnovno neonatalno oskrbo.

- Torbo za shranjevanje in transport celotnega sistema.

Dodatne zahteve

- Vse komponente naj bodo trpežne, večkratno uporabne in enostavne za vzdrževanje.

- Simulator naj bo prenosljiv in primeren za učilnice in simulacijske centre.

- Usposabljanje učiteljev za delo s simulatorjem

Servis, vzdrževanje in garancija

Naj bo zagotovljeno:

- Servisiranje, nadgradnje programske opreme in dobava rezervnih delov za obdobje najmanj 10 let.

Garancija vsaj 2 leti.

  - Aparat za CTG z vozičkom, 1 KOM

Splošne tehnične zahteve

- CTG aparat naj omogoča sočasno spremljanje srčnega utripa dveh plodov (dvojčkov) in materinega srčnega utripa, ter kontrakcij maternice.

- Naj bo primeren za uporabo v porodnišnicah, ginekoloških ambulantah ali urgentnih oddelkih, z možnostjo mobilne uporabe na stojalu.

Zaslon in uporabniški vmesnik

  - Naj ima barvni TFT zaslon na dotik z diagonalo vsaj 16 cm.

  - Naj prikazuje vse ključne parametre:

  - Srčna utripa plodov (FHR1, FHR2),

  - Srčni utrip matere (MHR),

  - TOCO (kontrakcije),

  - Fetalne premike (FMP),

  - Čas, datum, osebni podatki pacientke.

  - Naj omogoča vnos osebnih podatkov pacientke in položajev snemanja.

Pretvorniki in merilni sistem

- Naj vključuje TOCO pretvornik, vodotesen, ki naj poleg kontrakcij meri tudi materin srčni utrip ter Ultrazvočna (UZ) pretvornika, vodotesna, za spremljanje dvojčkov.

  - Naj omogoča detekcijo in primerjavo srčnih frekvenc plodov in matere ter ustrezno alarmiranje v primeru prekrivanja ali nevarnosti.

Funkcionalnosti in alarmi

- Naj omogoča spremljanje premikov ploda (FMP), nastavitev alarmov za vsak srčni utrip (zgornja/spodnja meja), nastavitev časa snemanja, z zapisom ure in datuma ter primerjavo srčnih frekvenc in samodejno zaznavanje anomalij.

Shranjevanje in beleženje

- Naj ima interni spomin, ki shrani podatke zadnje vsaj ene ure snemanja.

- Naj omogoča tiskanje na CTG papir, s podporo standardnemu formatu.

Dodatna oprema in potrošni material

- Komplet naj vključuje zavitek papirja za CTG napravo, abdominalne trakove, stojalo na kolesih s košarico za pretvornike in trakove.

Servis, vzdrževanje in garancija

Naj bo zagotovljeno:

- Servisiranje, nadgradnje programske opreme in dobava rezervnih delov za obdobje najmanj 10 let.

- Usposabljanje učiteljev za delo s simulatorjem

Garancija vsaj 2 leti.

  - Simulator z upodobitvijo ženske vulve s klitorisom, sramnimi ustnicami, uretralno odprtino, vaginalno odprtino, anusom, perinejem in mišicami naj bo izdelana iz ojačanega materiala in naj omogoča, za realistično vadbo šivanja porodnih poškodb – 1 KOM

Splošne zahteve

- Simulator naj bo namenjen praktičnemu usposabljanju in demonstraciji oskrbe porodnih poškodb po vaginalnem porodu.

- Uporablja naj se za izobraževanje babic, ginekologov in porodničarjev.

- Naj bo izdelan iz realističnega materiala, ki posnema tkivne strukture presredka, je enostaven za čiščenje in primeren za večkratno uporabo.

Funkcionalnosti simulatorja

Simulator naj omogoča:

- Vadbo oskrbe in šivanja naslednjih porodnih poškodb: epiziotomije različnih vrst (sredinska, mediolateralna, lateralna), vaginalne raztrganine, raztrganine sramnih ustnic in presredka.

- Palpacijo mišičnih struktur presredka.

- Ločeno šivanje mišične in kožne plasti.

- Večkratno uporabo vložkov, primernih za ponavljanje vaj.

- Možnost odstranitve šivov in ponovitve vaje na istem vložku.

- Stabilno pritrditev simulatorja na delovno površino.

- Uporabo vložka tudi izven nosilca, za prikaz ali individualno delo.

Zahtevana oprema

Komplet simulatorja naj vključuje:

- Realističen tkivni vložek za vadbo šivanja epiziotomije in raztrganin.

- Podstavek za pritrditev simulatorja na mizo.

- Nastavljivo držalo za simulacijski vložek.

Dodatne zahteve

Vsi materiali naj bodo:

- Varni za uporabo (brez lateksa),

- Odporni na obrabo in čiščenje.

- Vložki naj bodo zamenljivi in na voljo za samostojen nakup.

Simulator naj bo kompakten, enostaven za shranjevanje in transport.

Servis, vzdrževanje in garancija

- Usposabljanje učiteljev za delo s simulatorjem

Naj bo zagotovljeno:

- Servisiranje, nadgradnje programske opreme in dobava rezervnih delov za obdobje najmanj 10 let.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

SKLOP 25. PULZNI OKSIMETER

Pulzni oksimeter in otroški naprstni senzor - oksimeter, kot npr. OxyTrue S ali enakovredno

Kompaktna naprava naj zagotavlja merjenje nasičenosti krvi s kisikom (SpO₂) in srčnega utripa pri novorojenčkih, otrocih in odraslih v non-alarmnih okoljih, kjer ni potrebno shranjevanje podatkov ali opozarjanje

Merilno območje naj ima SpO₂: 0–100%, natančnost ±2% (pri vrednostih 70–100%) ter Srčni utrip: 20–300utripov/min, natančnost ±1 utrip do 100/min, sicer ±1%

Naj vsebuje zaslonom OLED in barvno grafiko ter plethysmogramom

Funkcionalnosti

- Izpis vrednosti SpO₂, srčnega utripa, grafični prikaz pulza.

- Indikator jakosti signala in nivoja baterije.

- Trajna in vodoodporna zasnova (IPX2), higienična ohišja (lahko se razkužuje), brez mehanskih vzmeti — manjša občutljivost na gibe

Uporabniški vidik

- Naprava je lahka (~49g z baterijami), kompaktna (57×35×27 mm), deluje s 2×AAA baterijami (približno 3000 meritve)

- Deluje pri temperaturah –20°C do +50°C, relativni vlažnosti 15–95 .

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 2 KOM

SKLOP 26. INFUZIJSKA IN DOZIRNA ČRPALKA

Ambulantna infuzijska črpalka – 1 KOM

Splošne zahteve

- Infuzijska črpalka naj omogoča varno in natančno dajanje tekočin, zdravil, krvi in krvnih derivatov, neposredno iz steklenice ali infuzijske vrečke.

- Naj bo zasnovana za klinično uporabo v bolnišničnem okolju, z intuitivnim vmesnikom in varnostnimi funkcijami.

Tehnične značilnosti

- Hitrost infundiranja: nastavljiva v razponu od 1 do 1200 ml/h.

- Možnost doziranja na podlagi telesne mase pacienta, pri čemer naj sistem omogoča:

- Izračun doze glede na težo in koncentracijo zdravila.

Črpalka naj vključuje naslednje funkcije:

- Bolus (hitro dajanje zdravila),

- VTBI (Volume To Be Infused),

- VTBI/t (časovno vodeno infundiranje),

- KVO (Keep Vein Open oz. vzdrževanje odprtosti vene),

- Alarmne funkcije za zaznavanje okluzije, prazne vrečke, konca infundiranja ipd.

Zaslon in uporabniški vmesnik

- Črpalka naj ima pregleden, osvetljen zaslon, ki prikazuje ključne parametre infundiranja.

- Meniji in informacije naj bodo prikazani v slovenskem jeziku.

Napajanje in mobilnost

- Naj bo opremljena z vgrajeno baterijo, ki omogoča:

- Delovanje vsaj 6 ur pri 20 ml/h (ali več, odvisno od pogojev).

- Naj omogoča delovanje v mobilnih enotah brez stalne električne povezave.

Združljivost in povezljivost

- Črpalka naj omogoča priklop na delovno postajo za centralno upravljanje.

- Naj podpira standardne infuzijske sete in naj bo kompatibilna z dodatki proizvajalca.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

Dozirna črpalka, kompatibilna z 5, 10, 20, 30, 50 (60) mL brizgami različnih proizvajalcev, kot npr. Perfuzor ALARIS GH PLUS Aali enakvredno, za točenje iz brizge – 1 KOM

Splošne zahteve

- Perfuzor naj omogoča natančno infundiranje tekočin in zdravil neposredno iz brizge.

- Naj omogoča klinično varno uporabo, vključno z infundiranjem zdravil, ki zahtevajo natančno doziranje v intenzivni, anesteziološki in pediatrični praksi.

Tehnične značilnosti

- Hitrost infundiranja naj bo nastavljiva v razponu od 0,1 do 1200 ml/h.

- Naj omogoča doziranje na podlagi telesne teže pacienta in koncentracije zdravila, s samodejnim izračunom (doze v mg/kg/min, µg/kg/h ipd.=

- Naj omogoča nastavitve za bolus doziranje (ročno ali programsko), VTBI (Volume To Be Infused), VTBI skozi čas (natančno časovno določeno infundiranje).

- Naj vključuje več stopenj nastavljivega okluzijskega tlaka, s samodejnimi alarmi v primeru oviranega pretoka.

Zaslon in upravljanje

- Perfuzor naj ima pregleden osvetljen zaslon, ki prikazuje: hitrost pretoka, dozo, preostali čas infundiranja ter alarme.

- Uporabniški vmesnik naj bo v slovenskem jeziku, z jasno strukturiranimi meniji in opozorili.

Napajanje in baterija

- Naj bo opremljen z vgrajeno baterijo, ki omogoča delovanje vsaj 6 ur pri hitrosti 5 ml/h.

- Naj omogoča varno mobilno uporabo, tudi med transportom pacienta.

Združljivost in povezljivost

- Naj omogoča priklop na delovno postajo ali organizator črpalk, za centralizirano upravljanje.

- Naj bo kompatibilen s standardnimi brizgami različnih velikosti (20 ml, 50 ml ipd.), z avtomatskim prepoznavanjem ali ročno nastavitvijo.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

SKLOP 27. ENTEROPORT ČRPALKA ZA HRANJENJE

Črpalka za enteralno prehrano za nadzorovano dajanje diete preko sonde v želodec in črevesje. Za bolnišnično in ambulantno uporabo.

Splošne zahteve

- Enteralna črpalka naj bo namenjena neprekinjenemu ali intermitentnemu dovajanju enteralne prehrane.

- Naj omogoča uporabo pri bolnikih, ki prejemajo prehrano preko nazogastrične, orogastrične ali gastrostomske poti (npr. PEG).

- Sistem naj zagotavlja varno, natančno in prilagodljivo aplikacijo različnih hranilnih raztopin, ne glede na viskoznost pripravka.

Tehnične značilnosti in funkcionalnosti

- Črpalka naj bo kompaktna in lahka, primerna za prenašanje in montažo na stojalo.

- Naj ima osvetljen zaslon, ki omogoča jasno preglednost vseh nastavitev, pregled nad volumnom, hitrostjo in preostalim časom aplikacije.

- Naj omogoča nastavitev različnih pretokov in volumnov ter spremljanje osnovnih podatkov o poteku hranjenja.

- Sistem naj vključuje varnostne funkcije, vključno z vizualnimi in zvočnimi alarmi: Pri tem naj opozarja na prisotnost zraka v sistemu, prazno vrečko ali steklenico, okluzijo ali nepravilno povezavo.

Združljivost in povezljivost

  - Črpalka naj omogoča delovanje z enteralnimi seti različnih volumnov (npr. 500 ml, 1000 ml, 2500 ml).

  - Naj omogoča priklop na standardne infuzijske vrečke ali steklenice ter prek univerzalnih adapterjev.

  - Naj podpira uporabo standardnih enteralnih priključkov, kot je ENFit ali drugi kompatibilni varnostni standardi.

Servis, vzdrževanje in garancija

Naj bo zagotovljeno:

  - Servisiranje, nadgradnje programske opreme in dobava rezervnih delov za obdobje najmanj 10 let.

Garancija vsaj 2 leti.

Črpalka mora omogočati uporabo standardnih enteralnih priključkov (ENFit ali druge ustrezne standarde).

Servisno in garancijsko vzdrževanje.

Dobava rezervnih, nadomestnih delov

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 7 KOM

SKLOP 28. NAPRAVA ZA PRIKAZ VENSKEGA OŽILJA

Naprava za vizualizacijo vene, kot npr.Veinlite PEDI2 ali enakovredno

To je medicinski pripomoček za vizualizacijo ven, posebej prilagojen za uporabo pri otrocih. Pripomoček naj zagotavlja uporabo posebne tehnike osvetlitve, ki naj omogoči zdravniku/medicinski sestri lažje videti vene pod kožo – kar je še posebej koristno pri odvzemu krvi, aplikaciji IV terapije, itd. Naprava naj bo neinvazivna, prenosna in naj omogoči uporabo na različnih delih telesa. Komplet naj vsebuje:

- napajalne baterije

- nadomestne plastične pokrovčke

- škatlo za shranjevanje

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 29. SIMULATOR AVSKULTACIJE SRČNIH RITMOV

Simulator avskultacije, kot npr. NASCO Auscultation Simulator R10001 ali enakovredni

Pripomoček za preučevanje bolezni srca, zlasti tistih, ki jih študenti ali zdravniki med praktičnim delom ne slišijo pogosto. Model naj simulira značilne spremembe srčnih zvokov in šumov, povezanih z neobičajnimi boleznimi srca. Simulator reproducira 20 različnih srčnih zvokov v 4 položajih (aortna, pulmonalna, trikuspidalna in mitralna zaklopka) ter 10 različnih dihalnih zvokov v 3 položajih. Vse zvoke je mogoče slišati z uporabo stetoskopa. Srčni utrip mora biti možno prilagoditi. Naj bo iz mehke kože. Vključuje naj smartscope in digitalni daljinsk upravljalnik.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 30. ERGONOMSKI PRIPOMOČKI

Komplet ergonomskih pripomočkov, ki naj zajema naslednje:

- Napihljiva polkrožna blazina za lažje obračanje pacienta z uporabo dveh stranskih ročajev – 1 KOM;

- Deska za presedanje - ukrivljena, namenjena kakršnemkoli presedanju, kot je to naprimer iz invalidskega vozička na posteljo ter obratno, iz invalidskega vozička v avto ter obratno – 1 KOM;

- Pas za premeščanje z ročaji (pripomoček za premeščanje, obračanje, dvigovanje in pomoč pri hoji pacienta.)- 2 KOM;

- Drseča podloga/platno, namenjena lažjemu obračanju in premeščanju. – 6 KOM;

- Vrtljiv sedežni in talni krožnik - vsak po 1 KOM;

- Prelagalna deska, zložljiva, - 1 KOM kot npr. Samarit Hightec ROLLBOARD Standard 178x50 cm ali enakovredno

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

SKLOP 31. NAPRAVA ZA ZMANJŠEVANJE BOLEČINE

Naprava za zmanjševanje bolečine in hlajenje kože pri punkciji 2 kompleta, 1x pro in 1x osebni

vene otroka; kot npr. 1x Buzzy Pro - Dialysis & Blood Draws ali enakovredno in 1x Buzzy Personal Kit ali enakovredno

Profesionalna različica napravice Buzzy za zmanjševanje bolečine pri daljših postopkih, kot so dializa, odvzem krvi, transfuzije itd. Oblika in velikost je prilagojena za pokrivanje večjih območij. Uporablja kombinacijo vibracije in hlajenja (»M Stim® tehnika«) za stimulacijo a beta nevronskih spon in sprožitev sprostitvenih aktivnosti (gate control + DNIC)

Vsebuje naj 1 M Stim občutljiv motor za neprekinjeno visoko frekvenco vibracije, 5 večjih ledenih blazinic, 2 elastična trakova.

Komplet Vaccine Pain and Anxiety Relief Kit je namenjen blaženju bolečine in tesnobe pri cepljenju tako pri otrocih kot odraslih. Vključuje naj:

- Buzzy Personal – ročna naprava, ki deluje z vibriranjem in hlajenjem (patent M-Stim™), ki sproži gate-control mehanizem za blokiranje bolečinskih signalov. Velikost Buzzy Personal: približno 8,4 × 5,3 × 2,9 cm.

Deluje z ene nastavitev kontinuirane vibracije, napaja pa 2× AAA bateriji (v kompletu).Cold2Go instant hladilni obliž – za dodatno hlajenje.

- Honor Roll & nalepke, knjižico “Needle Fear” in DistrACTION Card – pripomočki za ustvarjanje prijetne izkušnje in odvračanje pozornosti med postopkom.

SKLOP 32. NAMIZNI SUHI STERILIZATOR

Namizni suhi sterilizator za suho sterilizacijo pripomočkov za mikrobiološki laboratorij. Možnost prikaza in nastavitve temperature. Možnost prikaza in nastavitve časa.

Tehnične specifikacije:

- kapaciteta: od 40 do 55 litrov

- dimenzije: do 60 cm dolžine in širine

- maksimalna temperatura: do 250 °C

- napetost: 230 V

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 33. MIKROBIOLOŠKI INKUBATOR

Namizni inkubator za mikrobiološki laboratorij. Možnost nastavitve in prikaza temperature. Možnost nastavitve programov.

Tehnične specifikacije:

- kapaciteta: od 40 do 55 litrov

- dimenzije: do 60 cm dolžine in širine

- maksimalna temperatura: do 100 °C

- napetost: 230 V

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 34. PRENOSNA BREZŽIČNA ULTRAZVOČNA SONDA

Linearni in fazni (sprejemljiv je tudi samo fazni) način delovanja z minimalno 192 piezoelektričnimi elementi in minimalno 8 oblikovalniki žarkov

Frekvenčno področje: 1 MHz (sprejemljivo tudi 2 MHz) do minimalno 5 MHz (do maksimalno 15 MHz)

Največja globina slikanja: večja od 30 cm

Načini slikanja:

- B-način

- M-način

- Pulzni doppler

- Barvni doppler

Najdaljši čas skeniranja/slikanja: večji od 45 minut

Deljeni zaslon

Možnost snemanja slik in videa

Možnost izvoza slik in videa

DICOM

Izvoz poročil v pdf

Minimalno 3 leta garancije

Podpora izdelku

Združljivost z iOS in Android

Vodoodpornost po standardu IP67 z možnostjo dezinfekcije sonde

Vključena programska oprema, ki omogoča abdominalne in vaskularne preiskave ter slikanje dojk in srca in je združljiva s tabličnim računalnikom ter njegovim operacijskim sistemom

TABLIČNI RAČUNALNIK:

- KAPACITETA POMNILNIKA: min. 512 GB

- PROCESORJI: min. 8-jedrni delovni procesor, min. 10-jedrna grafika, min. 8 GB pomnilnika

- ZASLON: diagonale min. 32,7 cm oz. min. 12,9'' z ločljivostjo min. 264 pik/palec, antirefleksni premaz, odporen na prstne odtise

- POVEZLJIVOST: Wi-Fi 6E, mobilni telefon 5G in LTE preko eSIM in nanoSIM ter Bluetooth 5.3

- TIPALA: čitalnik prstnih odtisov

- KAMERA: na sprednji in zadnji strani z min. 12 MP, 4K video, kinematična stabilizacija slike

- DODATKI: združljivo elektronsko pisalo s polnjenjem na USB-C, polnilni transformator min. 20 W z USB-C priključkom.

GARANCIJA vsaj 2 leti.

Rok dobave je 10. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM.