DOKUMENTACIJA

V ZVEZI

Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| Naročnik: |  | Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- | --- |
| Vrsta dokumentacije: Predmet javnega naročila: |  | OBRAZCI Nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem |
| Oznaka javnega naročila: 401-26/2025 |  |  |
| Datum: 4. 8. 2025 |  |  |

KAZALO

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA	3

OBR - 1 PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU	3

OBR - 1a PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU	4

OBR - 1b PODATKI  O ČLANIH UPRAVNIH, VODSTVENIH ALI NADZORNIH ORGANOV IN OSEBAH, KI IMAJO POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V PONUDNIKU (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. PODIZVAJALCIH	5

OBR – 2 SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH	6

OBR - 3 IZJAVA PODIZVAJALCA	7

OBR - 4 PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA	8

OBR - 5 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA	9

OBR - 6 PONUDBA	10

OBR - 7 PONUDBENI PREDRAČUN PODUK	11

OBR - 8 TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE	12

OBR - 9 POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA	17

OBR - 10 VZOREC PREDMETNE POGODBE JAVNEGA NAROČILA	18

OBR - 11 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	29

OBR- 12.1 VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	31

OBR - 12. 2 VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	33

OBR - 13. 1 VZOREC - OBRAZEC  ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU	35

OBR - 13. 2 VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU	37

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA

OBR – 1

PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |
| ID za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| Št. TRR: |  |
| Bic banke: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis dokumentov: |  |
| Odgovorna oseba za pogodbo: | Ime in priimek: , tel. št.: , e-mail: |
| Odgovorna oseba za izmenjavo informacij s predmetom pogodbe: | Ime in priimek: , tel. št.: , e-mail: |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti ponudnika.

OBR – 1a

PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

| Naziv ponudnika (partnerja): |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika (partnerja): |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |
| ID. številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |
| Bic banke: |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali: |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR brez DDV: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe: |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti ponudnika v skupnem nastopu.

OBR 1 b

PODATKI  O ČLANIH UPRAVNIH, VODSTVENIH ALI NADZORNIH ORGANOV IN OSEBAH, KI IMAJO POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V PONUDNIKU (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. PODIZVAJALCIH

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica in hišna številka, pošta in pošta številka: |  |
| Državljanstvo: |  |

S podpisom pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje ali v informacijskem sistemu e-Dosje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe, ki ne bo starejše od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti članov upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku, ponudniku v skupnem nastopu in podizvajalcu.

OBR - 2

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. Obrazec se v primeru večjega števila podizvajalcev prilagodi oz. kopira in priloži v večjem številu izvodov)

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI

Podizvajalec:

| Naziv, naslov: |  |
| --- | --- |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe: |  |
| Matična številka podjetja: |  |
| Davčna številka podjetja: |  |
| Transakcijski račun podjetja: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E pošta: |  |
| Obseg in vrsta del: |  |
| Količina in vrednost izvedbe del v EUR: |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo (se obkroži) | DA / NE |

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti podizvajalca.

OBR - 3

IZJAVA PODIZVAJALCA

PODIZVAJALEC

Naziv:

Naslov:

Spodaj podpisani podizvajalec izjavljam, da:

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- bomo naročniku v petih dneh od prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru tega javnega naročila;

- v primeru, da zahtevamo neposredno plačilo, naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila.

.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 4

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

Ponudnik (partner, podizvajalec):

na javnem razpisu: »Nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem«

Določba 1. odst. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri) določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je ponudnik v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri).

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

| Kraj in datum: | Žig: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis zakonitega zastopnika) |

OBR - 5

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT

_________________________________________________________________________

Spodaj podpisani gospodarski subjekt za javno naročilo »Nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………..… 2025 pod številko objave JN ……................

i z j a v l j a m o ,

pod materialno in kazensko odgovornostjo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a), ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b),

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Kraj in datum:                                                                                      Podpis:

____________________

OBR - 6

PONUDBA

Ponudnik (naziv in sedež)

V skladu z razpisnimi pogoji  po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.       za izvedbo javnega naročila za »Nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem«

| Predmet javnega naročila | Vrednost brez DDV v EUR | Vrednost DDV v EUR | Vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem |  |  |  |

Ponudnik izpolnjen obrazec PONUDBA (rekapitulacija predračuna) - v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

PONUDBENA IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- so ponujeno blago in storitve v celoti skladne s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, določenimi v obrazcu Tehnične zahteve in specifikacije (OBR 8);

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oz. kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavnem na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnih koli omejitev, smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in smo sposobni dobaviti predmet naročila v skladu s tehničnimi specifikacijami iz obrazca Tehnične zahteve in specifikacije, in v roku, kot ga zahteva naročnik;

- zagotavljamo strokovno usposobljenega serviserja za servisiranje in vzdrževanja ponujene opreme;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- z oddajo ponudbe potrjujemo, da smo seznanjeni z vzorcem pogodbe in soglašamo z njegovo vsebino;

- naša ponudba je veljavna 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

- smo podali samo resnične oz. verodostojne izjave.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 7

PONUDBENI PREDRAČUN PODUK

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »PONUDBA« v .pdf obliki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V razdelek »Drugi dokumenti« ponudnik naloži tudi obrazec podpisan in žigosan obrazec Predračun OBR 7 v .pdf obliki.

Ponudnik poleg predračuna OBR 7 predloži tudi Lastni predračun z natančno tehnično specifikacijo ponujenega aparata.

Ponudnik v predračunu izpolni naslednja polja: »Cena na enoto brez DDV v EUR« in stopnja DDV v %«.

V predračunu ponudnik izpolni s cenami vse postavke. Cene oz. vrednosti posamezne postavke in skupna vrednost, mora biti zaokrožena na dve (2) decimalki. V kolikor ponudnik cene/EM in vrednosti ne bo zaokrožil na dve (2) decimalni mesti, bo ponudba zavrnjena kot nedopustna.

V primeru, da ponudnik ne izpolni s cenami vseh postavk, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudba mora biti veljavna 4 mesece od datuma za prejem ponudb,  z možnostjo podaljšanja na podlagi morebitnega naročnikovega poziva.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna, razen v delu, kjer je to izrecno dovoljeno.

OBR - 8

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

Ponudnik (naziv in sedež)

JAVNO NAROČILO: »Nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem«

V tehničnih in drugih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči. Ponudnik mora izpolniti spodnjo tabelo in dokazati da ponujeno blago izpolnjuje minimalne naročnikove zahteve. Obrazec (OBR 8) mora  podpisati in žigosati, tako zagotavlja, da bo dobavil blago z vso skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma gospodarstvenika, po pravilih stroke in veljavni zakonodaji, po specifikacijah razpisne dokumentacije ter navodilih naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav.

Obrazec Tehnične zahteve in specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku.

V stolpcu »Dokazila za izpolnjevanje zahtev*« je potrebno natančno navesti vrsto dokazila (npr. tehnična dokumentacija, prospekt, priloga) in kje v priloženi dokumentaciji so podatki zabeleženi (stran priložene dokumentacije). Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati ali obkrožiti ali markirati).

Predmet javnega naročila je nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vključenim vzdrževanjem. Za namen serološke diagnostike v laboratoriju za virusne infekcije Inštituta za mikrobioogijo in imunologijo (VIN IMI), potrebujemo instrument za serološko diagnostiko, ki deluje na osnovi kemiluminiscence (CLIA) in omogoča direktno povezavo z laboratorijskim informacijskim sistemom (MBL), s prenosom podatkov o naročenih preiskavah iz MBL-a v instrument in direktnim prenosom rezultatov nazaj v informacijski sistem.

|  | Nakup instrumenta za serološko diagnostiko |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minimalne tehnične specifikacije in zahteve opreme | Dokazila za izpolnjevanje zahtev |
|  | Sistem mora imeti STAT upravljanje, ki omogoča prednostno obravnavo vzorcev z visoko prioriteto. |  |
|  | Sistem mora biti primeren za vzorce: serum, plazma, urin, likvor in blato. |  |
|  | Sistem mora imeti pnevmatičen sistem senzorja za nivo vzorca, oz. volumen vzorca in avtomatičen sistem opozarjanja ob premajhnem volumnu. Zaznavanje strdkov in opozarjanje s senzorjem tlak. |  |
|  | Sistem mora omogočati branje črtnih in 2D-bar kod. |  |
|  | Sistem mora omogočati hlajenje reagentov 13°C ± 2°C. |  |
|  | Sistem mora omogočati radio frekvenčno identifikacijo (RFID) kod na reagentih. |  |
|  | Sistem mora sam beležiti oz. voditi inventuro ter posodabljanje z reagent-ovo RFID oznako. |  |
|  | Sistem mora slediti veljavnosti kalibracij ter slediti stabilnost reagentov po odprtju. |  |
|  | Sistem mora zaradi velikega nabora zahtevanih preiskav vsebovati 25-pozicijski hlajen prostor za reagent. |  |
|  | Sistem mora imeti tudi orodje za ponovno suspenzijo magnetnih delcev. |  |
|  | Sistem mora imeti rezervoar za kivete in tipse za enkratno uporabo. |  |
|  | Sistem mora imeti tudi rezervoar za »Wash buffer« in destilirano vodo. |  |
|  | Sistem mora dovoljevati delovanje brez prekinitve ob menjavi reagentov, dodajanjem in odstranjevanje vzorcev in kontrol iz sistema. |  |
|  | Sistem mora vsebovati operacijski sistem Microsoft Windows z LCD zaslonom na dotik, brez uporabe miške in tipkovnice. |  |
|  | Sistem mora beležiti vse dogodke tudi vse morebitne napake, ter sistemsko vodeno vzdrževanje, tedensko-mesečno. |  |
|  | Rezultati morajo biti ves čas dosegljivi. |  |
|  | Sistem mora omogočati časovno filtracijo in filtracijo po preiskavi. |  |
|  | Sistem mora omogočati ročno in avtomatsko shranjevanje rezultatov. |  |
|  | Sistem mora biti stabilen v temperaturnem območju med 15°C in 30°C ter pri 10% do 85% vlažnosti (brez kondenza). |  |
|  | Instrument mora omogočati izvedbo vseh potrebnih oz. zahtevanih preiskav, ki se izvajajo na obstoječem inštrumentu, v okviru redne diagnostike. Zahteva naročnika je tudi, da je proizvajalec vseh testov eno podjetje. Instrument mora omogočati izvedbo sledečih preiskav v okviru rutinske laboratorijske diagnostike: - Določitev specifičnih protiteles IgG in IgM protiteles proti Citomegalovirusu, - Določitev CMV IgG avidnost. - Določitev specifičnih protiteles VCA-IgG in VCA-IgM, EBNA-IgG, EAV-IgG proti Epstein-Barr virusu - Določitev specifičnih protiteles IgG in IgM proti Parvovirusu B19 - Določitev specifičnih protiteles IgG in IgM proti virusu Varicella Zoster - Določitev specifičnih protiteles IgG in IgM proti virusu Herpes simplex virusu 1/2 - Določitev specifičnih protiteles IgG proti Herpes simplexu 2 - Določitev specifičnih protiteles IgG in IgM proti virusu Rdečk (Rubella) - Določitev specifičnih protiteles IgG in IgM za Toxoplasmo gondii - Določitev specifičnih Toxoplasma gondii IgG avidnost - Določitev specifičnih protiteles IgG in IgM proti Borrelia - Določitev celokupnih protiteles proti virusu Hepatitisa D - Določitev specifičnih protiteles IgG in IgM proti virusu hepatitisa E - Določitev Legionella antigena iz urina Določitev antigena Streptococcus pneumoniae iz urina |  |
|  | Testne kartuše morajo vsebovati vse reagente, ki so potrebni za izvedbo testa (magnetki, kalibratorji, konjugat, dilucijski pufer in reagent) ter biti označeni z RFID kodo. |  |
|  | Sistem mora zagotavljati izvedbo do 180 testov na uro. S časom do prvega rezultata 17 minut odvisno od testa. Kapaciteta 120 vzorcev na enkrat. |  |
|  | Aparatura mora zagotavljati povezavo z laboratorijskim informacijskim sistemom LIS – MBL. Vsi stroški vzpostavitve in izvedbe povezave z LIS – MBL bremenijo ponudnika. |  |
|  | Sistem mora omogočati nastavitev oddaljene pomoči. |  |

- Ponudba mora vključevati:

- Ponudbena cena je fiksna in mora vključevati vse stroške, davke, takse in ostale dajatve ter popuste.

- V končno ponudbeno ceno aparata mora biti všteto:

  - dobava, montaža, zagon, test delovanja, prikaz delovanja;

- vzpostavitev delovanja: Ponudnik mora instrument dostaviti v laboratorij naročnika in vzpostavit njegovo delovanje tako, da je omogočena rutinska uporaba, skladno z zahtevanimi specifikacijami. Ves potrošni material in reagenti, ki so potrebni za vzpostavitev delovanja (rutinske uporabe), so strošek ponudnika.

  - osnovno šolanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s ponujeno opremo;

  - vzdrževanje v času garancijske dobe;

- Zajemati mora tudi vso morebitno strojno ali programsko posodobitev, v kolikor je le ta nujno potrebna za zagotavljanje nemotenega delovanja oziroma izvajanja pogodbe.

Uvodno šolanje naročnikovega strokovnega kadra mora zajemati:

- pregled vseh delov inštrumenta,

- zagon,

- predstavitev vzdrževanja aparata.

Vzdrževanje aparata za čas garancijske dobe (2 leti) in pogarancijske dobe (5 let) po sistemu »all inclusive« vključuje:

- preventivne letne vzdrževalne preglede, izvedene v skladu s priporočili proizvajalca, delo in potne stroške, v zvezi z izvedbo vzdrževalnih pregledov, morebitne rezervne dele in potrošni material, potreben za izvedbo vzdrževalnih pregledov,

- druge servisne posege na opremi, vključno z delom, potnimi stroški, morebitnimi rezervnimi deli in potrošnim materialom,

- intervencijske servisne posege in odpravo napak, vključno z delom, potnimi stroški, morebitnimi rezervnimi deli in potrošnim materialom,

- vzpostavljena mora biti pomoč uporabnikom na daljavo.

- Ponudnik mora zagotavljati:

- s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis;

  - odzivni čas servisa:

  - KRITIČNA NAPAKA: odzivni čas: 30 minut,

- NUJNA NAPAKA: odzivni čas: 1 ura

  - čas za odpravo napak:

  - popravilo in zaključek v čim krajšem času, vendar najkasneje v roku 24 ur.

  - tehnično pomoč, ki mora biti naročniku na voljo vse dni v let.

            - Dobavni rok:

- 3 tedne od podpisa pogodbe.

- ponudnik bo opremo, ki je predmet javnega razpisa dobavil DDP (Delivered Duty Paid; Incoterms 2020) sedež naročnika končnega uporabnika razloženo in montirano, z izvedbo zagona, testom delovanja in prikazom delovanja ter začetnim uvajanjem naročnikovega strokovnega kadra.

            - Garancijski rok:

Garancija mora znašati 24 mesecev. Garancijska doba začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

            - Rok zagotavljanja nadomestnih delov:

- 10 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

            - Lokacija dobave in izvajanja storitev:

- Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana.

            - Dodaten opis in zahteve:

- Ponujena oprema mora imeti veljaven CE – Declaration of Conformity - certifikat proizvajalca o skladnosti  proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo certifikata).

- V primeru selitev aparata znotraj laboratorija mora ponudnik brezplačno zagotoviti vzpostavitev delovanja aparata na novem mestu (morebitne kalibracije itd).

- Ponudnik se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o posodobitvah programske ali strojne opreme.

- Ponudnik mora zagotavljati brezplačne nadgradnje programske opreme za čas življenjske dobe.

- V primeru nadgradnje programske ali strojne opreme je ponudnik dolžan izvesti krajše usposabljanje osebja uporabnikov naročnika.

- Ponudnik zagotavlja, da je ponudil predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahteve tehnične specifikacije naročnika ter ustreza predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU.

- Ponudnik ponudi zadnjo verzijo opreme. Vsa ponujena oprema mora biti nova, iz redne proizvodnje. Ponujena oprema mora biti ob prevzemu tovarniško zapečatena.

- Ponudnik bo po končani montaži pred primopredajo predal naročniku tudi naslednjo  dokumentacijo:

- Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku;

- Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku (»User manual«)

- Kompletno dokumentacijo, ki vsebuje navodila za uporabo in vzdrževanje opreme, iz katere bo razviden servisni interval (»TSC-Tehnično varnostni pregled«), tehnične specifikacije, kode napak z opisom (»Error codes«), ki bodo v pomoč naročnikovemu vzdrževalcu pri odpravi le teh. dokumentacija mora biti v pisni in računalniški obliki. Vsebuje podatke o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo;

- Certifikat CE  in Izjavo skladnosti ponujenega tipa opreme skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in EU.

- Zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo;

- Garancijske izjave z dnevom začetka garancije;

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

- Ponudnik v ponudbi predloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, iz katere je razviden proizvajalec, model, oznaka in tehnične karakteristike ponujenega blaga, navodila za uporabo in vzdrževanje opreme v angleškem ali slovenskem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva prevod, če bo to potrebno.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig

OBR-9

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA

| Referenčni naročnik: |  |
| --- | --- |
| (izdajatelj reference) |  |
|  | (ime in naslov) |
| Kontaktna oseba: |  |
|  | (ime in priimek, telefon, e-naslov) |

Na prošnjo gospodarskega subjekta:

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je navedeni gospodarski subjekt po pogodbi št.       (št. pogodbe/naročilnice) z dne      , sklenjeni z nami kot naročnikom, uspešno dobavil instrument za serološko diagnostiko:

(navesti vrsto, model ter proizvajalca  instrumenta).

v skupni vrednosti                 EUR brez DDV,

primopredaja instrumenta je bila izvedena dne                .

Potrjujemo, da so je bila dobava instrumenta izvedena pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z določili pogodbe.

Opomba:

Naročnik– izdajatelj reference mora izpolniti vse zahtevane podatke.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj: Datum: | žig | Podpisnik: _________________ Podpis pooblaščene osebe naročnika – izdajatelja reference |
| --- | --- | --- |

OBR - 10

VZOREC PREDMETNE POGODBE JAVNEGA NAROČILA

Opomba: Ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno s podpisom potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, slednja objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

| NAROČNIK: | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa dekan prof. dr. Igor Švab, dr. med. matična številka: 1627066000 ID za DDV: SI44752385 (v nadaljevanju: naročnik) |
| --- | --- |
|  | in |
| IZVAJALEC: | ki ga zastopa direktor(ica) matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri (v nadaljevanju: izvajalec ali prodajalec) (oba skupaj v nadaljevanju: pogodbeni stranki) |

skleneta naslednjo

Pogodbo za dobavo instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem št.

    - UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »Nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem« po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju: ZJN-3);

- javno naročilo je bilo objavljeno na portalu e-naročanje, dne      , pod številko objave       ter v Uradnem listu EU dne       pod številko objave      .

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila na podlagi naročnikove odločitve o oddaji naročila št.      , z dne       .

Sestavni del pogodbe je celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno s tehničnimi specifikacijami, popravki in pojasnili dokumentacije, odgovori na vprašanja, zastavljena na portalu javnih naročil in celotna ponudba izvajalca.

    - PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da za dogovorjeno kupnino naročniku dobavi in izroči v last in posest instrument za serološko diagnostiko ter da zagotovi njegovo vzdrževanje v garancijskem roku (2 leti) in pogarancijsko vzdrževanje (5 let). Obveznosti prodajalca v okviru te pogodbe zajemajo:

- dobavo opreme, kot je zahtevana v razpisu, montažo, zagon, test delovanja;

- predajo dokumentacije,  potrebne za pravilno uporabo in vzdrževanje dobavljene opreme;

- izvedbo osnovnega šolanja naročnikovega strokovnega kadra za delo z opremo;

- vzdrževanje instrumenta v garancijskem in pogarancijskem obdobju po principu »all inclusive«;

- morebitne ostale stroške, ki bi se izkazali z delovanjem opreme, pa niso zajeti v razpisu, ponudnik pa tudi naročnika pred oddajo ponudbe ni opozoril, da so na delovanje opreme vezani tudi drugi stroški, čeprav bi kot dober gospodarstvenik vedel in mogel vedeti, da bodo nastali ti stroški.

Prodajalec zagotavlja, da bo dobavljena oprema nova in bo delovala brezhibno.

Blago, ki je predmet te pogodbe, v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika glede blaga iz predmetne razpisne dokumentacije, ki je objavljena preko Portala JN, skupaj z vsemi spremembami in dopolnitvami.

Predmet pogodbe je tudi obveznost prodajalca, da zagotovi primerno embalažo in transport na naslov, naveden v 3. členu pogodbe, ter da na lastne stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, mehanskimi, termičnimi, transportnimi in drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

    - POGODBENA CENA  IN IZVEDBENI POGOJI

- člen

Pogodbena cena je fiksna, vključuje vse elemente cene, takse, carino in vse druge stroške za izpolnitev pogodbe, ter je ni možno povečati. Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s primopredajo.

| Zap. št. | Opis | Količina | Enota mere | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena za celotno količino v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrument za serološko diagnostiko z vključeno 2-letno garancijo z vzdrževanjem | 1 | kos |  |  |
| 2. | Pogarancijsko vzdrževanje instrumenta za serološko diagnostiko | 5 | leto |  |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |
| Vrednost DDV |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |  |  |  |

| Lokacija dobave | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana |  |
| --- | --- | --- |
| Način realizacije | Dobava | Sprememba cen |
|  | DDP lokacija realizacije (Incoterms 2020). Izvajalec se zavezuje dobaviti blago in izvajati vse storitve na način in v obsegu, kot sta opredeljena v obrazcu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika in v tej pogodbi. | Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe |
| Plačilni rok | 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa |  |
| Rok dobave | 21 od podpisa pogodbe |  |
| Garancijski rok | 24 mesecev |  |
| Odzivni čas (čas za pristop k odpravi napake) in čas odprave napake | Odzivni čas servisa: - KRITIČNA NAPAKA: odzivni čas: 30 minut, - NUJNA NAPAKA: odzivni čas: 1 ura - čas za odpravo napak: - popravilo in zaključek v čim krajšem času, vendar najkasneje v roku 24 ur. - tehnična pomoči mora biti naročniku na voljo vse dni v letu; Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake. |  |
| Rok zagotavljanja nadomestnih delov | - let po dobavi |  |

IV. DOBAVA IN IZROČITEV

- člen

S to pogodbo prodajalec proda ter izroči naročniku v last in posest, naročnik pa kupi blago, ki je predmet pogodbe.

Ob dobavi mora prodajalec hkrati z blagom naročniku izročiti tudi:

      - vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja;

      - predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;

  - pravilno izpolnjeno dobavnico;

  - tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;

  - podpisane in žigosane garancijske dokumente;

  - druge potrebne dokumente.

Prodajalec mora naročnika, o nameravani dobavi preko e-pošte ali pisno obvestiti vsaj 5 delovnih dni pred nameravano dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino blaga.

Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 2 delovnih dneh po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Prodajalec je v primeru zamude pri dobavi blaga ali nepravilne dobave, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, kakor je določena v 13. členu te pogodbe. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je izvajalec z njeno dobavo zamujal. V primeru, da prodajalec zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

Prodajalec lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo, ali če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve bančne garancije oz. menice.

V. PREVZEM

- člen

Prevzem blaga, ki je predmet razpisa, se opravi na podlagi dobavnice, ki jo na podlagi pravilno dobavljenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank.

Prodajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitnih odstopanj pri kontroli kakovosti blaga o tem v najkrajšem možnem času obvestil naročnika na telefonsko številko      , ter naknadno to potrdil tudi v pisni obliki.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo ali pa bo dobava šteta za nepravilno. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik po uspešno opravljeni montaži, zagonu, prikazu delovanja in izobraževanju.

VI. NAČIN PLAČILA

- člen

Prodajalec izda račun po opravljeni primopredaji opreme / izvedbi storitve predmeta javnega naročila.

Naročnik se obveže plačati kupnino za opremo v 30 dneh po prevzemu predmeta javnega naročila in  prejemu pravilno izstavljenega izvajalčevega e-računa. Prevzem (primopredaja) je izvršen ob podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščene osebe naročnika in prodajalca. Kopija primopredajnega zapisnika mora biti priloga računa.

Izvajalec bo za storitve pogarancijskega vzdrževanja po opravljenem letnem preventivnem pregledu za vsako posamezno koledarsko leto izstavil ločen račun. Naročnik se zavezuje, da bo račun za opravljene storitve pogarancijskega vzdrževanja poravnal v roku 30 dni od dneva prejema e-računa, izdanega s strani izvajalca.

Prodajalec je dolžan izstaviti e-račun (prek spletne aplikacije UJPnet). E-račun mora vsebovati opredeljeno ceno dobavljenega blaga/izvedene storitve in višino davka na dodano vrednost (DDV), ki mora biti izražen v znesku in v odstotku od vrednosti blaga/storitve ter z vključenimi vsemi stroški in drugimi dajatvami v zvezi z dobavo blaga/izvedbo storitve. Vsebovati mora tudi navedbo matične in davčne številke izvajalca ter naziv in številko pogodbe.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: Dekanat@mf.uni-lj.si.

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

VII. GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PRODAJALCA

- člen

Prodajalec naročniku jamči:

      - da je kupljeno blago novo in deluje brezhibno, nima stvarnih napak in izvajalec ni storil pravnih napak pri svoji izvršitvi;

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije  in so sestavni del te pogodbe;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, prodajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti iz pogodbe, razpisne dokumentacije in ponudbe;

- za opremo, ki je predmet te pogodbe daje prodajalec 24 mesečno  garancijo za brezhibno tehnično delovanje (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je prodajalec dolžan izdati nov garancijski list. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode;

- delo in potni stroški, morebitni  rezervni deli in potrošni material v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca;

- v času trajanja garancije bo dobavitelj vse napake oziroma okvare, ki bodo nastale na blagu, odpravil, zamenjal oz. popravil v roku, navedenem v 9. členu te pogodbe.

VIII. VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK IN NADOMESTNI DELI

- člen

Vzdrževanje aparata v garancijski dobi (2 leti) in v pogarancijski dobi (5 let) vključuje preventivne letne vzdrževalne preglede, izvedene v skladu s priporočili proizvajalca, delo in potne stroške v zvezi z izvedbo vzdrževalnih pregledov, morebitne rezervne dele in potrošni material, potreben za izvedbo vzdrževalnih pregledov, druge servisne posege na opremi, vključno z delom, potnimi stroški, morebitnimi rezervnimi deli in potrošnim materialom, intervencijske servisne posege in odpravo napak, vključno z delom, potnimi stroški, morebitnimi rezervnimi deli in potrošnim materialom.

- člen

Izvajalec mora zagotoviti odzivni čas in odpravo napake v skladu s sledečo opredelitvijo:

Odzivni čas servisa v primeru kritične napake znaša največ 30 minut od prejema obvestila. Odzivni čas servisa v primeru nujne napake znaša največ 1 uro od prejema obvestila. Odprava napake mora biti izvedena v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku 24 ur od prejema obvestila.

Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Izvajalec mora zagotavljati tehnično pomoč naročniku, ki mora biti na voljo vse dni v letu.

V primeru selitev aparata znotraj laboratorija mora ponudnik brezplačno zagotoviti postavitev delovanja aparata na novem mestu (morebitne kalibracije itd).

Prodajalec je v primeru zamude pri odpravi okvar dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine in z naročnikom skupaj pisno uskladiti sprejemljivi rok za odpravo napake.

Če okvara ni odpravljena v pisno usklajenem sprejemljivem roku, mora prodajalec v nadaljnjih 24 urah pokvarjeno opremo brezplačno nadomestiti z nadomestno opremo enake funkcionalnosti in kvalitete. V primeru, da okvarjena oprema ne bi bila popravljena v 45 dneh od dneva prevzema v servis, se prodajalec zavezuje pokvarjeno opremo brezplačno zamenjati z novo opremo, ki izpolnjuje vse razpisne karakteristike.

V primeru, da ponudnik ne odpravi napake v pogodbenem roku, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati tudi pogodbeno kazen.

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo:

      - dobavil blago po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v pogodbenih rokih;

      - storitve, ki so predmet te pogodbe, izvedel kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

      - aktivno sodeloval z naročnikom pri morebitnem razreševanju odprtih vprašanj v zvezi s predmetom pogodbe;

      - takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno dobavo oziroma izvedbo storitev;

- opremo strokovno in kvalitetno vzdrževal le strokovno usposobljen serviser;

- v opremo vgrajeval le originalne rezervne  dele in potrošne materiale;

- zagotavljal nadomestne dele 10 let po dobavi opreme;

- redno obveščal naročnika o možnih tehničnih izboljšavah in potrebnih dograditvah in zamenjavah opreme;

- med izvajanjem del skrbel za varnost pri delu in za varnostne ukrepe v skladu s predpisi o zdravju in varnosti pri delu;

- upošteval vsa navodila in protokole naročnika.

V primeru neizpolnitve navedenih obveznosti je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti in plačila v dogovorjenih rokih in na predviden način;

      - zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

- redno prijavljal ugotovljene napake in pomanjkljivosti po odgovorni osebi naročnika, ki je določena v 12. členu pogodbe;

- izvajalcu omogočil dostop do lokacije, na kateri se izvajajo storitve in do prostorov in naprav, ki so predmet te pogodbe ter mu omogočil vpogled v vso spremljajočo razpoložljivo dokumentacijo, če je to potrebno;

      - plačal dobavljeno blago v dogovorjenem roku.

X. POROČANJE

- člen

Naročnik bo izvedbo servisnih opravil pisno overil s potrditvijo poročila v obliki  delovnega naloga oz. zapisnika serviserja, ki bo podlaga za izstavitev računa za opravljeno delo.

Delovni nalog oz. zapisnik mora vsebovati:

- število opravljenih ur za opravljeno delo;

- količina in vrsta vgrajenega potrošnega materiala ali rezervnih delov;

- natančni opis izvedenega dela;

- navedbo, da je oprema brezhibna in varna za uporabo. V kolikor ta dva pogoja nista izpolnjena je potrebno v poročilo zapisati kdaj bo okvara odpravljena.

XI. ODGOVORNE OSEBE

- člen

Odgovorne osebe, skrbniki na strani naročnika,

- ki je pristojna za komuniciranje z izvajalcem, javljanje napak, naročanje tehnične podpore:

  - , tel.:           , e-pošta:

- ki je odgovorna za pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

Odgovorne osebe na strani prodajalca,

- ki je po tej pogodbi odgovoren za izmenjavo informacij in vsa tehnična vprašanja v zvezi s to pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

- ki je odgovorna za pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

XII. ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec zamuja z dobavo blaga oziroma z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo iz razloga višje sile, je dolžan plačati pogodbeno kazen.

Pogodbena kazen znaša 0,5%  od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti, vendar največ 10% pogodbene vrednosti.

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev obveznosti, s katero je bil izvajalec v zamudi.

Če izvajalec zamuja z dobavo blaga/izvedbo storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da

bi dobava/izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago/storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno blago/storitev se obračuna pri plačilu pogodbene cene.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na največ skupno pogodbeno vrednost brez DDV, razen za naklepno povzročeno škodo.

XIII. VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, kot jih priznava sodna praksa, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prodajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

XIV. FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 (deset)% od pogodbene vrednosti (z DDV), ter z veljavnostjo vsaj še 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša, bo moral ponudnik podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- izvajalec v roku, določenem v tej razpisni dokumentaciji in pogodbi, ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi,

      - če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

      - če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

      - če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

      - če izvajalec krši zaupnost podatkov;

      - če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani;

      - v drugih primerih, kot to določa pogodba.

- člen

Izvajalec bo moral predložiti naročniku najkasneje v roku 5 delovnih dni po končni primopredaji predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 (pet)% od pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo z veljavnostjo do poteka garancijskega obdobja in 30 dni.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- v kolikor  prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi.

V primeru, da se v garancijskem roku pojavijo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku.

XV. ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

(Opomba: Določbe navedene v tem členu bodo vključene v to pogodbo le v primeru, če bo ponudnik nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se del vzorca pogodbe iz tega člena, ki se nanaša na izvajanje storitev s podizvajalci, črta.)

- člen

Prodajalec bo pogodbeno naročilo izvajal s podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Dobavitelj se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Dobavitelj lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili te pogodbe in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe (kot npr. nastavitve opreme, namen uporabe, podatki na pomnilniških medijih ipd.), predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku garancijskega vzdrževanja blaga, zato se izvajalec zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Prodajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki in jih zavezati, da varujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, sicer bodo odškodninsko in kazensko odgovorni.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če naročnik izkaže, da je delavec ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

      - VELJAVNOSTI POGODBE

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in preneha veljati z iztekom pogarancijskega vzdrževanja po tej pogodbi (5 let). Sklenjena je pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

      - KONČNE DOLOČBE

- člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naročnika, ponudba izvajalca, na podlagi katere je bil izbran in določila veljavnih predpisov.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Predčasno razdrtje pogodbe je možno:

- zaradi uveljavljenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, odpoved velja z dnem unovčenja finančnega zavarovanja;

- zaradi neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljene dobave oz. storitev; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- zaradi zamude izvajalca ali napake v izvedbi, ki bistveno zmanjša pomen posla; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- iz krivdnih razlogov na strani izvajalca (kršenje pogodbenih določil), odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- zaradi dosežka maksimalne višine pogodbene kazni; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- v primerih določenih v 96. členu ZJN-3, odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo iz istovrstnega področja, pri čemer pogodba preneha veljati z dnem začetka veljavnosti pogodbe z novo izbranim izvajalcem na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji novega naročila;

- če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti, odpoved velja po preteku 30 dni od obvestila naročniku;

- zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. Odpoved velja z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- naročnik lahko odstopi od te pogodbe (vzdrževanje) tudi v primeru, da instrument predčasno izloči iz uporabe.

Pogodbeni stranki si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbena stranka. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve.

- člen

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bosta stranki spore reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

- člen

Pogodba je podpisana elektronsko. /V primeru, da bo pogodba podpisana v fizični obliki, se besedilo tega člena spremeni tako, da se glasi: Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) in dobavitelj en (1) izvod./

NAROČNIK:                                                                            IZVAJALEC:

Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Vrazov trg 002

1000 Ljubljana

V/na                      , dne                                                             V/na                      , dne

Ime in priimek:                                                                           Ime in priimek:

prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan

Priloge, ki so sestavni del te pogodbe (nahajajo se v arhivu naročnika):

- Priloga 1: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. 401-26/2025

Priloge, ki so priložene pogodbi:

- Priloga 2: Predračun št.            .

Priloge, ki jih izvajalec izpolni in priloži podpisani pogodbi:

- Priloga 3: Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

OBR - 11

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

- Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov/sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV |  |

- Lastniška struktura ponudnika:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe), vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov stalnega bivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva v % | EMŠO/ Matična št. | ID. za DDV. (za pravno os.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da

so povezane družbe s ponudnikom

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v% | Matična št. | ID. za DDV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 12.1

VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako 401-26/2025) za Nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem v vrednosti  …………. EUR (z DDV)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek (10% pogodbene vrednosti z DDV) s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja (najmanj 30 dni po končnem roku za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti))

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

OBR - 12.2

VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Podpisani       (v nadaljevanju: izdajatelj)

(naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

na podlagi dogovorjenih obveznosti določenih v pogodbi št.      ,  z dne       , katere predmet je »Nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem« izročam eno bianco menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti. Pooblastitelj pooblaščam dekana Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete, da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Poblaščenec je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

- Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

- Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

- Menični znesek na menici bo vpisan v višini                                                             EUR in vsebuje glavnico brez stroškov in provizije.

- Dospelost plačila bo vpisana: vista.

- Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

- Vpisane bodo menične klavzule:

| - Brez protesta. | - Brez obvestila. |
| --- | --- |

- Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula »ne po nalogu«.

- Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana zadevna menica.

- Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom »plačamo«.

- Menica je domicilirana:

Fin. institucija:                                                             TRR

- Veljavnost pooblastila za izpolnitev bianco menice: do izteka pogodbene obveznosti.

Pooblaščenca pooblaščam, da predloži menico na unovčenje in finančni instituciji izrecno dovoljujem izplačilo menice. Nalog za plačilo oz. pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam. V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.

Kraj in datum

|  | (podpis zakonitega zastopnika, žig) |
| --- | --- |

NAVODILO:

Ponudnikov zakoniti zastopnik na meničnem obrazcu kot izdajatelja (trasanta) navede ime pravne osebe, sedež, ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcijo, žigosa ter se podpiše.

Priloga: menica

OBR 13.1

VZOREC - OBRAZEC  ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila sklenjene na podlagi postopka z oznako 401-26/2025) Nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem v vrednosti ……….. EUR (z DDV)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek (5% pogodbene vrednosti) s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja (najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka določenega v pogodbi))

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

OBR 13.2

VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Podpisani                      (v nadaljevanju: pooblastitelj)

(naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

na podlagi dogovorjenih obveznosti določenih v Pogodbi št.      , z dne za »Nakup instrumenta za serološko diagnostiko z vzdrževanjem« za odpravo napak v garancijskem roku izročam eno bianco menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti. Pooblastitelj pooblaščam dekana Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Pooblaščenec je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

            - Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

- Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

- Menični znesek na menici bo vpisan v višini                                                             EUR in vsebuje glavnico brez stroškov in provizije.

- Dospelost plačila bo vpisana: vista.

- Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

- Vpisane bodo menične klavzule:

| - Brez protesta. | - Brez obvestila. |
| --- | --- |

- Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula »ne po nalogu«.

- Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana zadevna menica.

- Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom »plačamo«.

- Menica je domicilirana:

Fin. institucija:                                                             TRR

- Veljavnost pooblastila za izpolnitev bianco menice: do izteka pogodbene obveznosti.

Pooblaščenca pooblaščam, da predloži menico na unovčenje in finančni instituciji izrecno dovoljujem izplačilo menice. Nalog za plačilo oz. pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam. V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.

Kraj in datum                                                                   Žig in podpis zakonitega zastopnik

NAVODILO:

Ponudnikov zakoniti zastopnik na meničnem obrazcu kot izdajatelja (trasanta) navede ime pravne osebe, sedež, ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcijo, žigosa ter se podpiše.

Priloga: menica

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji v skupni ponudbi. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število partnerjev v skupnem nastopu.

Obrazec fotokopirajte za potrebno število članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem