## OBR_10 Predračun
[6 empty] | INTERVENTNA RADIOLOGIJA | [14 empty] | PREDRAČUN | OBR-10
[24 empty] | *ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek ) | *ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja) | *TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.
(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)
SKLOP |  |  |  |  | Šifra | Artikel | OBDOBNA KOLIČINA- 2 letna količina | 4 letna količina | EM | Pakiranje/EM | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV | Cena na EM z DDV | Cena pakiranja brez DDV | Cena pakiranja z DDV | Vrednost brez DDV 4 LETNA | Vrednost z DDV 4 LETNA | Naziv artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Ponudnik | VRSTA ZALOGE lastna/konsignacija | OPOMBE | 28717648176689 | 8717648176685 | GTIN
1 | 12- Material za interventno radiologijo | 12.01- Drenaže | 12.01.01-Drenaže | 12.01.01.01-Drenaže | 12.01.01.01.001 | LOOP NEFROSTOMSKI DRENAŽNI KATETER - po Seldinger metodi - večstopenjsko perkutano vstavljanje (pod kontrolo uz in diaskopije) - premer 5-14 Fr, dolžine 15 – 45 cm - pig-tail konica (končna luknja in več stranskih lukenj), s sistemom za zaklep konice – integriran šiv - pacientu prijazen material, npr Ultrathane - sistem za izravnavo katetra na kovinskem nosilcu - sistem za perkutano fiksacijo | 400 | 800 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
1 | [5 empty] | VREDNOST 1. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
2 |  |  |  |  | 12.01.01.01.002 | ZUNANJE-NOTRANJI BILIARNI DRENAŽNI KATETER - po Seldinger metodi - večstopenjsko perkutano vstavljanje (pod kontrolo uz in diaskopije) - premer 10-14 Fr, dolžina 40 cm, - mehka konica prilagojena biliarni drenaži: končna in več stranskih lukenj, radiopačni marker za označbo dela konice z luknjami, hidrofilni premaz konice, s sistemom za zaklep konice – integriran šiv - sistem za izravnavo katetra na kovinskem nosilcu - sistem za perkutano fiksacijo | 50 | 100 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
2 | [5 empty] | VREDNOST 2. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
3 |  |  |  |  | 12.01.01.01.003 | DRENAŽNI KATETER ZA NAMENE ABSCESOV, one-step - večnamenski drenažni kateter za dolgotrajno drenažo, v setu skanilo - enostopenjsko uvajanje, naložen na priloženi večdelni punkcijski igli, ojačan - se ne kolenči - premer 8-12 Fr, dolžine 30 - 40 cm - ošiljena (tapered) konica, oblika konice pig-tail in J-konica, velike drenažne luknje - primerne za gostejše kolekcije in velike pretoke, s sistemom za zaklep konice – integriran šiv (locking kateter) - sistem za perkutano fiksacijo | 170 | 340 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
3 | [5 empty] | VREDNOST 3. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
4 |  |  |  |  | 12.01.01.01.004 | DRENAŽNI KATETER ZA NAMENE GOSTEJŠIH ABSCESOV, transparentni - set za drenažo abscesov (za gostejše kolekcije), v setu z ehogeno troakar iglo 18G/15 cm, 0,038" heavy duty žico dolžine 80 cm, 3 dilatatorji različnih dimenzij, večnamenski adapter in koaksialno uvajalo - za vstavljanje po Seldinger metodi z možnostjo direktne vstavitve pod kontrolo UZ in diaskopije - transparenten PVC kateter, cm graduiran, z radiopačnim trakom, - zakrivljena konica katetra, s končno in 9 stranskih večjih ovalno bolikovanih lukenj za doseg večjih pretokov in drenažo gostejših vsebin, - dimenzije katetra: premer 12 in 14 Fr, dolžine 30 – 45 cm | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
4 | [5 empty] | VREDNOST 4. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
5 |  |  |  |  | 12.01.01.01.005 | SPLINT KATETER/URETERALNI STENT - ureteralni stent debeline 8 CH, dolžine 28 cm, za kratko trajno in dolgotrajno uporabo - dvojna pigtail konica, oba konca odprta, na eni strani ošiljen za uvajanje preko kože, z integriranim odstranljivim šivom za kontrolo pri manipulaciji, - posebno mehak (optisoft material) - set s čvrstim 'pusherjem', ki se ne deformira ob močnejših potiskih ter ne deformira splinta, zagotavlja pa učinkovit potisk | 40 | 80 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
5 | [5 empty] | VREDNOST 5. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
6 | 12.02- Igle in ostalo | 12.02- Igle in ostalo | 12.02.01-Igle in ostalo | 12.02.01.01- Igle in ostalo | 12.02.01.01.001 | PUNKCIJSKA IGLA BREZ MANDRENA, kratka - Brezmandrenska punkcijska igla, debeline 18G, dolžine med 7 in 10 cm - za GW 0,035 ali 0,038 - poševno odrezana konica, prilagojena boljši vidljivosti pod ultrazvokom - s fiksnim (nesnemljivim) metuljčkom (udobnim za držanje) | 300 | 600 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
6 | [5 empty] | VREDNOST 6. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
7 |  |  |  |  | 12.02.01.01.002 | PUNKCIJSKA IGLA BREZ MANDRENA, dolga - Brezmandrenska punkcijska igla, debeline 18G, dolžine med 12 in 15 cm - za GW 0,035 ali 0,038 - poševno odrezana konica, prilagojena boljši vidljivosti pod ultrazvokom | 200 | 400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
7 | [5 empty] | VREDNOST 7. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
8 |  |  |  |  | 12.02.01.01.003 | PUNKCIJSKA IGLA Z MANDRENOM, kratka - Punkcijska igla z mandrenom, debeline 18G ali 19G, dolžine med 7 in 10 cm - s fiksnim (nesnemljivim) metuljčkom (udobnim za držanje) - za GW 0,035 - dobra vidljivost pod ultrazvokom | 100 | 200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
8 | [5 empty] | VREDNOST 8. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
9 |  |  |  |  | 12.02.01.01.004 | PUNKCIJSKA IGLA Z MANDRENOM, dolga - Punkcijska igla z mandrenom, debeline 18G ali 19G, dolžine med 12 in 15 cm - s fiksnim (nesnemljivim) metuljčkom (udobnim za držanje) - za GW 0,035 - dobra vidljivost pod ultrazvokom | 100 | 200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
9 | [5 empty] | VREDNOST 9. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
10 |  |  |  |  | 12.02.01.01.005 | DOLGA PUNKCIJSKA IGLA Z MANDRENOM - UZ konica - ehogena dolga punkcijska igla s 360 stopinjskimi "cornerstone" reflektorji na prvih 20 mm igle za izjemno dobro vidljivost igle pod UZ pod vsakim kotom - s snemljivimi plastičnimi krilci - z globinskimi markerji po 1 cm - debelina 18 G, dolžina 150 mm | 350 | 700 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
10 | [5 empty] | VREDNOST 10. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
11 |  |  |  |  | 12.02.01.01.006 | POL-AVTOMATSKI BIOPSIJSKI SET za CT/UZ vodeno biopsijo mehkih tkiv za histološko analizo, za enkratno uporabo - lahek ergonomski inštrument, sestavljen iz biopsijske igle pakirane na plastičnem držalu s sprožilcem (odprt ergonomski ročaj) - odvzem vzorca s pokritjem vodilnega dela igle (NE izstrelitvijo) - barvne oznake glede na velikost igle - igla cm graduirana, možnost penetracijske globine 10 mm in 20 mm, dimenzije igle: 14 – 20 G, več različnih dolžin od 10 do 25 cm - priložen trokar za iglo, oziroma t.i. koaksialna igla, velikost kompatibilna z biopsijskim inštrumentom za enkratno uporabo, z barvnimi označevalci globine. | 600 | 1200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
11 | [5 empty] | VREDNOST 11. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
12 |  |  |  |  | 12.02.01.01.007 | AVTOMATSKI BIOPSIJSKI SET ZA ENKRATNO UPORABO za CT/UZ voden odvzem vzorca tkiva ali kolekcije za analizo, set za enkratno uporabo - Set za enkratno uporabo, lahek, enoročni, z ergonomsko oblikovanim ročajem za lažje rokovanje in nadzor med posegom. Možnost proženja na proksimalnem ali lateralnem delu inštrumenta. - Lastnosti igle: penetracijska globina 22 mm, igla po dolžini cm - graduirana, barvne oznake za različne debeline igel. - Dimenzije igle: 14 - 20 G, več različnih dolžin znotraj 10 cm do 25 cm | 40 | 80 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
12 | [5 empty] | VREDNOST 12. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
13 |  |  |  |  | 12.02.01.01.008 | IGLA ZA BIOPSIJO MEHKIH TKIV - za UZ voden odvzem vzorca tkiva za analizo. - lastnosti igle: ostra, z veliko zarezo 19 mm za vzorec, cm graduirana, barvna oznaka velikosti, velikosti od 12 G do 20 G, dolžine 10, 13, 16 in 20 cm; igle debeline 18 G morajo biti tudi dolžine 25 cm in 30 cm. Igle morajo biti kompatibilne z ponujenim avtomatičnmi biopsijskim inštrumentom za večkratno uporabo. možnost prenetracijske globine 15 mm in 22 mm za igle od 12 G do 20 G. | 200 | 400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
13 |  |  |  |  | 12.02.01.01.009 | AVTOMATIČNI BIOPSIJSKI INŠTRUMENT ZA VEČKRATNO UPORABO - možnost prenetracijske globine 15 mm in 22 mm za igle od 12 G do 20 G .Brezplačna uporaba in servis. | 1 | 1 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
13 | [5 empty] | VREDNOST 13. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 12.02.01.01.010 | KOSTNA BIOPSIJA, elektrosveder Set za biopsijo in aspiracijo kostnega mozga, kompatibilen s svedrom z večkratno uporabo. - set naj vsebuje: sterilno kompreso za pokritje vbodnega mesta, sterilno prevleko za sveder, uvajalo z mandrenom za biopsijo kosti, biopsijsko iglo, mandren za odstranitev vzorca, premični marker za označitev pristopne točke na kosti. - set omogoča možnost štirih različnih dimenzij setov uvajal in biposijskih igel za biopsijo in aspiracijo kostnega mozga (npr. 11GX15cm in 13GX19cm; 11GX10cm in 13GX14cm; 11GX6cm in 13GX10cm; 10GX10cm in 12GX14cm). Oncontrol set ali podobno | 8 | 16 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
14 | [5 empty] | VREDNOST 14. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
15 |  |  |  |  | 12.02.01.01.011 | KOSTNA BIOPSIJA, igla Set za biopsijo kosti in kostnega mozga, igla dimenzije 8G x 100 mm, ostra in neupogljiva, z originalnim trap rezilnim sistemom, vsebuje zunanjo ostro rezilno konico v obliki grebena in notranjo iglo z ostro piramidno brušeno konico, ergonomično oblikovan ročaj. V setu tudi igla s topo konico za potisk vzorca iz kanile in pripadajoče vodilo, obroček za označevanje globine z navojem in luer lock priključek. | 8 | 16 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
15 | [5 empty] | VREDNOST 15. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
16 |  |  |  |  | 12.02.01.01.012 | VODILO ZA PUNKCIJSKO IGLO ULTRA PRO II., STERILNI SET Set zajema: - Ultra Pro vodilo za iglo - inserti za vodil za injekcijsko iglo od 8,5F, 14g, 15G, 16G, 17G, 18G, 20G, 21G, 22G, 23G - CIV-FLEX prevleka 14x 91,5cm 3D - sterilni gel - Elastika 2 kosa | 360 | 720 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
16 | [5 empty] | VREDNOST 16. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
17 |  |  |  |  | 12.02.01.01.013 | TKIVNI MARKERJI ZA OZNAČEVANJE LEZIJ DOJK - spiralni radiopačni nitinolski marker za markiranje lezij dojke in pod pazdušnih bezgavk, dobro vidljiv - za UZ vodene biopsije dojk, omogoča kontrolirano sproščanje z aplikatorjem z zaklepnim batom - marker velikosti 4 mm, sproščanje preko 17 G igle, dolžine 10 cm, markirana na 1 cm. | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
17 | [5 empty] | VREDNOST 17. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
18 |  |  |  |  | 12.02.01.01.014 | DILATATOR - žilni dilatator, za GW 0'035 - dimenzije: premer 4-10 Fr | 60 | 120 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
18 | [5 empty] | VREDNOST 18. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
19 |  |  |  |  | 12.02.01.01.015 | NASTAVEK ZA ROTACIJO VODILNE ŽICE - za GW različnih dimenzij od 0,014'' do 0.035'' | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
19 | [5 empty] | VREDNOST 19. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
20 |  |  |  |  | 12.02.01.01.016 | HEMOSTATSKA VALVULA Hemostatska valvula Y rotacijska, z zaklepnim mehanizmom, z dodatno fiksno valvulo za zmanjšanje izgube krvi. Primerna za enoročno rokovanje, v setu torkar in inserter. Dimenzije: I.D. 3,33 mm oz. 10F. | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
20 | [5 empty] | VREDNOST 20. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LASTNA
21 |  | 12.03-Žilna uvajala in hemostaza | 12.03.01-Žilna uvajala in hemostaza | 12.03.01.01 -Žilna uvajala in hemostaza | 12.03.01.01.001 | ŽILNO UVAJALO ZA FEMORALNI PRISTOP - Dimenzije 4-9 Fr, dolžine 6, 10, 25 cm - skladen z žico 0,035" in 0,038" - Lastnosti: tanek, ne kinka, radiopačen, radiopačna oznaka konice, hidrofilni premaz, hemostatska valvula - Dilatator: daljši od uvajala, se zatakne z uvajalom, popolnoma gladek prehod z uvajalom – atravmatski | 1700 | 3400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
21 | [5 empty] | VREDNOST 21. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
22 |  |  |  |  | 12.03.01.01.002 | ŽILNO UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP - Dimenzije 5, 6, 7 Fr, dolžine 10 - 16 cm, najmanj 2 različni dolžini (krajša in daljša) - skladen z žico 0,021" in 0,025" - Lastnosti: tankih sten, redukcija zunanjega lumna za 1 Fr (glede na notranjega), atravmatska penetracija, radiopačen, hidrofilni premaz (npr. M coating), silikonska hemostatska valvula - Dilatator: se zatakne z uvajalom (na klik), gladek prehod z uvajalom – atravmatski - možnost 2 različnih uvajalnih žic (npr. plastična ali vzmetna) z atravmatsko konico (ravna, angulirana), dolžine 45 ali 80 cm - možnost 2 uvajalnih igel (npr. plastična ali metalna), velikosti 20-22 G, dolžine 25-55 mm | 40 | 80 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
22 | [5 empty] | VREDNOST 22. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
23 |  |  |  |  | 12.03.01.01.003 | SET ZA TRANSPEDALNI PRISTOP - mikropunkcijski set, zagotavlja atravmatično penetracijo - brez prehoda med dilatatorjem in uvajalom, - uvajalna igla 21G, - vodilna žica 0,018 iz nitinola, - dilatator 4 in 5 Fr, opcijsko z žilnim uvajalom 4 Fr | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
23 | [5 empty] | VREDNOST 23. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
24 |  |  |  |  | 12.03.01.01.004 | DOLGO ŽILNO UVAJALO - Dimenzije: GW 0'038'', 5-8 Fr, dolžine 45/65/90 cm - Lastnosti: žičnato pletena ojačitev (ojačana gred z npr. nerjavečim jeklom), ojačana potisnost in odpornost proti kolenčenju (npr. SS coil), notranji del PTFE, zunanja plast najlon, - hidrofilni premaz končnega dela za boljši prehod čez tkiva Dolžina premaza je daljša pri daljših dolžinah), konica atravmatska, zaobljena - radiopačni marker konice - hemostatska valvula - več različnih oblik konic (ravna in ukrivljene: multipurpose, hockeystick, RDC, LIMA) | 40 | 80 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
24 | [5 empty] | VREDNOST 24. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
25 |  |  |  |  | 12.03.01.01.005 | DODATNO OJAČANO ŽILNO UVAJALO, KRATKO - ojačano uvajalo odporno na knikanje (deformiranja lumna) za lažje vstavljanje preko rigidnih tkiv ter z ohranjeno fleksibilnostjo uvajala - premaz katetra za lažjo manipulacijo (hidrofilni ali silikonski) - radiopačno uvajalo - hemostatska valvula, stranski podaljšek - barvna oznaka glede na velikosti - Dimenzije: premer 5-10 Fr, dolžina 11 cm - Dilatator, ki se zatakne z uvajalom (na klik, »snap-lock« sistem) | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
25 | [5 empty] | VREDNOST 25. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
26 |  |  |  |  | 12.03.01.01.006 | DODATNO OJAČANO ŽILNO UVAJALO, DOLGO ojačano uvajalo odporno na knikanje (deformiranja lumna) za lažje vstavljanje preko rigidnih tkiv ter z ohranjeno fleksibilnostjo uvajala - premaz katetra za lažjo manipulacijo (hidrofilni ali silikonski) - radiopačno uvajalo - hemostatska valvula, stranski podaljšek - barvna oznaka glede na velikosti - dimenzije: 5-10 Fr, dolžine 23 – 100 cm, najmanj 3 različne dolžine, npr. 45 cm, 65 cm, 100 cm. - Dilatator, ki se zatakne z uvajalom (na klik, »snap-lock« sistem) | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
26 | [5 empty] | VREDNOST 26. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
27 |  |  |  |  | 12.03.01.01.007 | DODATNO OJAČANO DOLGO ŽILNO UVAJALO 4FR - dodatno ojačano dolgo žilno uvajalo - iz polimera ojačanega s kovinsko žico, ne kninka, ošiljena konica, radiopačna oznaka konice, ravna in ukrivljena izvedba za bifurkacijo aorte, distalno hidrofoben, PTFE premaz lumna, hemostatska valvula. - Dimenzije: premer 4-6 Fr, dolžina 45/65/90 cm, možnost snemljive valvule pri dimenzijah 5 in 6 fr - Dilatator | 80 | 160 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
27 | [5 empty] | VREDNOST 27. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
28 |  |  |  |  | 12.03.01.01.008 | ŽILNA UVAJALA VELIKIH DIMENZIJ (ZA EVAR) - Lastnosti: radiopačno, radiopačna oznaka konice, hidrofilna prevleka, hemostatska valvula, ki omogoča ustrezno hemostazo pri uvajanju več/večjih inštrumentih - Dimenzije: premer 12-16 Fr, dolžina 30-45 cm, za GW 0,035" - konično oblikovan dilatator na dveh mestih - za lažje uvajanje | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
28 |  |  |  |  | 12.03.01.01.009 | ŽILNA UVAJALA VELIKIH DIMENZIJ (ZA EVAR) - Lastnosti: radiopačno, radiopačna oznaka konice, hidrofilna prevleka, hemostatska valvula, ki omogoča ustrezno hemostazo pri uvajanju več/večjih inštrumentih - Dimenzije: premer 18-20 Fr, dolžina 30-45 cm, za GW 0,035" - konično oblikovan dilatator na dveh mestih - za lažje uvajanje | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
28 | [5 empty] | VREDNOST 28. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
29 |  |  |  |  | 12.03.01.01.010 | ŽILNA UVAJALA VELIKIH DIMENZIJ (ZA EVAR), večja od 20 F (extra large) - žilna uvajala velikih dimenzij, velikosti večjih od 20 Fr (npr. 20, 22, 24 Fr), za GW 0,035", različnih dolžin (npr. 25 cm, 40 cm, 65 cm) - Lastnosti: radiopačno, radiopačna oznaka konice, hidrofilna prevleka, hemostatska valvula, ki omogoča ustrezno hemostazo pri uvajanju več/večjih inštrumentih, stranski port, dilatator | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
29 | [5 empty] | VREDNOST 29. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
30 |  |  |  |  | 12.03.01.01.011 | PERKUTANO ZAPIRANJE VBODNEGA MESTA – DVOROČNO - za perkutano zapiranje vbodnega mesta velikosti 6 in 8 Fr na arteriji po diagnostičnem in/ali intervencijskem posegu - zapiralo sestavljeno iz vodilne žice, uvajala, biorazgradljivega sidra za notranjost arterije in kolagena za kanal ob arteriji - popolna resorbcija v 60-90 dneh - skladnost žice 0,038" | 1100 | 2200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
30 | [5 empty] | VREDNOST 30. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
31 |  |  |  |  | 12.03.01.01.012 | PERKUTANO ZAPIRANJE VBODNEGA MESTA - ENOROČNO - za perkutano zapiranje vbodnega mesta velikosti 7 Fr na arteriji po diagnostičnem in/ali intervencijskem posegu, avtomatski mehanizem - enoročni - zapiralo sestavljeno iz dveh bioabsorbnih polimernih diskov - popolna resorbcija v 60-90 dneh - skladnost žice 0,038" | 200 | 400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
31 | [5 empty] | VREDNOST 31. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
32 |  |  |  |  | 12.03.01.01.013 | SISTEM ZA HEMOSTAZO PO RADIALNI PUNKCIJI - prozorne strukture za vizualni nadzor - možnost selektivne kompresije (npr. dvojni kompresijski balon) - set vključuje inflator (brizgo) dveh velikosti in marker za nastavitev na vbodno mesto - nastavitev pritiska je natančno nastavljiva v skladu z Barbeu testom | 40 | 80 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
32 | [5 empty] | VREDNOST 32. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
33 |  |  |  |  | 12.03.01.01.014 | PERKUTANO ZAPIRANJE VBODNEGA MESTA, zunanji čep - žilno zapiralo na osnovi tesnilne mase, ki ustvari ekstravaskularni čep ter tesni kanal skozi mehka tkiva - razgradljivo v 30 dneh - namenjen posegom z uvajali 5, 6, 7 Fr | 100 | 200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
33 | [5 empty] | VREDNOST 33. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
34 |  |  |  |  | 12.03.01.01.015 | PERKUTANA SUTURA VBODNEGA MESTA – VEČJE DIMENZIJE (EVAR) - za perkutano šivanje vbodnega mesta večjih dimenzij endovaskularnega pristopa, do 24 Fr, - za arterije in vene, - predpripravljen poliprolilenski monofilamentni šiv | 50 | 100 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
34 | [5 empty] | VREDNOST 34. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
35 |  | 12.04- Diagnostični katetri | 12.04.01 - Diagnostični katetri | 12.04.01.01 - Diagnostični katetri | 12.04.01.01.001 | DIAGNOSTIČNI PERIFERNI KATETRI SREDNJE TRDOTE - Diagnostični angiografski katetri, debeline 4 - 6 Fr, - za GW 0,035'' in 0,038" - različnih dolžin (vsaj 3 različne dolžine - npr. 65-125 cm), - srednje trdote katetra (dvojno žično pletivo) - mehka atravmatska in distalno fleksibilna konica, ki je ustrezno radiopačna, - več različnih oblik konic za visceralne in vratne arterije (kot npr. Straight, Pig-tail, Bernstein, Hockey Stick, Vertebral, Newton, Bentson, Simons, Sidewinder, Headhunter, Cobra, Renal, Shepard Hook, Mani,…) - možnost različice z končno luknjo in stranskimi luknjami (flush izvedba) – pri posameznih konicah (ne nujno vseh) - maksimalni injekcijski tlak (psi) 750 pri 4 Fr, 1000 pri 5 in 6 Fr | 3600 | 7200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
35 | [5 empty] | VREDNOST 35. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
36 |  |  |  |  | 12.04.01.01.002 | DIAGNOSTIČNI KATETRI S HIDROFILNIM PREMAZOM ZA PREHOD ČEZ STENOZE/OKLUZIJE 4 Fr Ravni kateter s končno odprtino, debeline 4 Fr in 5 Fr, za GW 0,035'' in 0,038'', različnih dolžin (65/80/100/120 cm, možnost dolžine 150 cm), ojačan z žičnim pletivom, omogoča dovajanje embolizacijskega materiala. Hidrofilni premaz konice na različnih dolžinah (15/25/40 cm), ravna konica (možnost dodatno oblikovanih konic za selektivne pristope). | 100 | 200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
36 | [5 empty] | VREDNOST 36. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
37 |  |  |  |  | 12.04.01.01.003 | SKUPINA ANATOMSKO PRILAGOJENIH IN RAZLIČNO MODIFICIRANIH DIAGNOSTIČNIH DSA KATETROV - Skupina diagnostičnih katetrov iz poliuretana in tudi naylona različnih oblik in PSI - dimenzije: 4/5/6 Fr, kompatibilen z žico debeline 0,035” in 0,038” - različnih dolžin 65 – 125 cm, različnih PSI glede na obliko konice in uporabo 1000-1200 - različnih oblik konice (prilagojene različni anatomiji in uporabi): ravna, pigtail, universal flush in straight, selective multipurpose, renal double curve, cobra, shepherd hook, celiak trunk, j-curve, sidewinder, simmons, headhunter, newton, bernstein, benston, vertebral, mani - možnost flush izvedbe (stranske luknje) za slikanje arterij velikih kalibrov - možnost dodatnega ojačanja (pleteno ogrodje – najlon in poliuretan) za boljšo vodljivost katetra - možnost prevleke za lažji prehod katetra čez lezije | 300 | 600 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
37 | [5 empty] | VREDNOST 37. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
38 |  |  |  |  | 12.04.01.01.004 | DIAGNOSTIČNI ANGIOGRAFSKI KATETRI – VELIKE DIMENZIJE - Diagnostični angiografski katetri večjih dimenzij 6-9 Fr, za GW 0,035", več različnih dolžin (npr. 55 cm, 90 cm, 95 cm, 125 cm) - iz najlona z jeklenim žičnim pletivom (hibridno pletivo), notranja PTFE prevleka - Več možnosti oblike konice: Straight, Multipurpose, Hockey stick, Renal curve I, II, J-curve, contralateral I, II, Vertebral, Modified Cerebral Burke, Headhunter, Judkins Right, Internal Mammary | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
38 | [5 empty] | VREDNOST 38. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
39 |  |  |  |  | 12.04.01.01.005 | KATETER ZA TROMBOLIZO Lastnosti: kateter za dovajanje trombolitikov, ravna konica z distalno valvulo, končna in stranske luknje, z radiopačnimi markerji označeno področje konice s stranskimi luknjami Dimenzije: za GW 0'038'' in 0'035'', 4 in 5 Fr, dolžina 40/65/100/135 cm, dolžina infuzijske konice 5/10/20 cm | 32 | 64 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
39 | [5 empty] | VREDNOST 39. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
40 |  |  |  |  | 12.04.01.01.006 | CTO KATETER ZA REKANALIZACIJO SUBINTIMALNE PREMOSTITVE - Re-entry kateter - sistem za vračanje v pravi lumen žile pri subintimalnem prehodu zapore, hidrofilna ovojnica za lažji prehod, radiopačna markerja za pravilno pozicioniranje - za GW 0,014'' in 6 Fr uvajalko - v krajši in daljši izvedbi, npr. 80 in 120 cm | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
40 | [5 empty] | VREDNOST 40. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
41 |  |  |  |  | 12.04.01.01.007 | ASPIRACIJSKI KATETER Dvolumenski aspiracijski kateter za aspiracijo svežih trombov, hidrofilni premaz distalnega dela katetra, radiopačni marker na konici, ojačan kateter odporen na deformacijo lumna (ne 'kinka'), za GW 0'014'', velikosti 6 in 7 Fr, dolžine najmanj 140 cm, kompatibilni z 6 Fr uvajalko | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
41 | [5 empty] | VREDNOST 41. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
42 |  |  |  |  | 12.04.01.01.008 | MERILNI ANGIOGRAFSKI KATETRI - Angiografski merilni katetri, - za GW 0,035'', velikosti 5 Fr, - pigtail konica v flush izvedbi (stranske luknje, 6-8 lukenj) - v krajši in daljši različici (dolžine 65-125 cm) z merilnim delom in markerji razmika 1 cm (natančnost razporeditve markerjev +/-1mm) na dolžini 22 cm ali več - različnih dolžin, npr. 65/110/125 cm | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
42 | [5 empty] | VREDNOST 42. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
43 |  |  |  |  | 12.04.01.01.009 | PODPORNI PODALJŠEK VODILNEGA KATETRA Kateter na RX sistemu za podaljšanje in koaksialno postavitev vodilnega katetra, kateter ojačan s kovinsko spiralo, omogoča selektivno injiciranje kontrastnega sredstva in dostavo stentov preko tortuoznih zavojev in kalcifikacij. Dimenzije katetra 5-8 Fr, delavna dolžina katetra 150 cm s 25 cm RX dolžino | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
43 | [5 empty] | VREDNOST 43. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
44 |  |  |  |  | 12.04.01.01.010 | PODPORNI KATETER – večji od 2 Fr Podporni nizkoprofilni kateter za prehod čez kompleksne lezije, za GW 0'035'' (4 Fr), za GW 0'018'' (2,6 Fr), različne dolžine 65-150 cm, najmanj 3 različne dolžine, ojačan z dvojnim pletenjem, konično zašiljeno konico, vsaj 3 radiopačni markerji, hidrofilna prevleka distalnega dela (najmanj 40 cm), možnost ravne in ukrivljene konice, npr. 30 stopinj. | 370 | 740 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
44 | [5 empty] | VREDNOST 44. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
45 |  |  |  |  | 12.04.01.01.011 | PODPORNI KATETER – manjši od 2 Fr Podporni nizkoprofilni kateter za prehod čez kompleksne lezije, za GW 0'014'' (distalna konica < 2 Fr), različnih dolžin (npr. 60-150 cm), graduiranega profila (distalno manjši) katetra, iz PTFE in ojačan z volfram pletenjem (boljša vidljivost – graduirana glede na profil), hidrofilna prevleka distalnega dela (najmanj 40 cm), konusna ravna konica, označena z radiopačni marker (iz platine) na konici (npr. iz platine). | 300 | 600 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
45 | [5 empty] | VREDNOST 45. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
46 |  |  |  |  | 12.04.01.01.012 | MIKROKATETER Z ŽICO – EMBOLIZACIJA - Mikrokateter za doseganje težko dostopnih žil, žilnih malformacij in/ali natančno in zanesljivo dovajanje embolizacijskih sredstev, - kateter je odporen na deformacije (»kinkanje«) – ojačan z volframovo spiralo, - notranja plast iz PTFE, zunanji del hidrofilni M premaz, - distalno fleksibilen, Pt-iridij radiopačni marker na konici katetra, ravna konica, možne različne oblike konice, npr. ravna, ukrivljena, J konica - nitinolova žica, hidrofilni M premaz žice, radiopačno markiranje konice v dolžini 3 cm (zlata spirala), ravna ali ukrivljena konica Dimenzije: - Kateter: zunanji premer 2,4 - 2,8 Fr, dolžina 110 - 150 cm, več dolžin - Žica: 0,018"- 0'021'', dolžine 10 cm daljša od katetra | 40 | 80 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
46 | [5 empty] | VREDNOST 46. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
47 |  |  |  |  | 12.04.01.01.013 | MIKROKATETER VISOKEGA PRETOKA - Mikrokateter visokega pretoka, max. tlak 1000 psi - O.D. dist./proks. 1.7/2.8 F in 1.9/2.8 F - dimenzije: dolžina katetra: 112, 132 in 157 cm - distalno 65 in 100 cm hidrofilen - ojačan s kompozitnim pletivom, z izjemno stabilno ravno in ukrivljeno konico - distalni radiopačni marker - kompatibilen z žico 0.016'' | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
47 | [5 empty] | VREDNOST 47. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
48 |  | 12.05-Žice | 12.05.01-Žice | 12.05.01.01-Žice | 12.05.01.01.001 | VODILNA DIAGNOSTIČNA ŽICA 0,035'' 150 cm - začetna vodilna/menjalna žica ustrezne trdote - velikosti GW 0,035'' - dolžine 150 cm - z 1,5 mm J-tip konico, t.i. double enaped, možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna - s PTFE premazom | 700 | 1400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
48 | [5 empty] | VREDNOST 48. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
49 |  |  |  |  | 12.05.01.01.002 | VODILNA DIAGNOSTIČNA ŽICA 0,035'' 180 CM - začetna vodilna/menjalna žica ustrezne trdote - velikosti GW 0,035'' - dolžine 180 cm - z 3 mm J-tip konico, možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna - s PTFE premazom | 3000 | 6000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
49 | [5 empty] | VREDNOST 49. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
50 |  |  |  |  | 12.05.01.01.003 | VODILNA DIAGNOSTIČNA ŽICA 0,035'' 260 CM - začetna vodilna/menjalna žica ustrezne trdote - velikosti GW 0,035'' - dolžine 260 cm - z 1,5 mm J-tip konico, t.i. double enaped, možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna - s PTFE premazom | 200 | 400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
50 | [5 empty] | VREDNOST 50. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
51 |  |  |  |  | 12.05.01.01.004 | OJAČANA VODILNA ŽICA ZA ŽILNE IN NEŽILNE INTERVENCIJE - Posebno trda (t.i. extra stiff) jeklena žica, ojačana z zunanjo spiralo, PTFE premaz, atravmatska konica ravne in 3 mm J ukrivljene oblike, možnost različnih dolžin atravmatske konice (krajša in daljša) - Dimenzije: GW 0'035'', v krajši in daljši različici, npr. 90 in 260 cm | 660 | 1320 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
51 | [5 empty] | VREDNOST 51. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
52 |  |  |  |  | 12.05.01.01.005 | VODILNA HIDROFILNA ŽICA, STANDARDNE TRDOTE, do 180 CM - izmenjevalna ali vodilna hidrofilna žica standardne trdote za diagnostične in intervencijske posege - dimenzije GW 0,018"-0,038", dolžine 50-180 cm, na voljo najmanj 3 dolžine - zgradba: elastično nitinolovo jedro, hidrofilna M prevleka in radiopačni volfram polimer - zagotavlja minimalno frikcijo in lažji prehod tesnih, stenotičnih in tortuoznih žil - atravmatska (zaobljena), hidrofilna in fleksibilna konica, različne oblike konice: ravna, ukrivljena, J krivina, s fleksibilno konico (fleksibilni del različnih dolžin, npr. 1, 3, 5, 8 cm) brez markerja na konici | 600 | 1200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
52 | [5 empty] | VREDNOST 52. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
53 |  |  |  |  | 12.05.01.01.006 | VODILNA HIDROFILNA ŽICA, RAZLIČNE TRDOTE, 180-450 CM - izmenjevalna ali vodilna hidrofilna žica različnih trdot za diagnostične in intervencijske posege - dimenzije: GW 0'018''-0,038'', dolžine 180-450 cm, na voljo najmanj 3 različne dolžine - zgradba: elastično nitinolovo jedro, možnost ojačanega jedra – v »stiff« izvedbi, prevleka z radiopačnim volfram polimer ovojem in hidrofilno M prevleko (za minimalno frikcijo in zagotovljen lažji prehod tesnih, stenotičnih in tortuoznih žil), - različne trdote (standardna, poltrda, trda - 2 x trša od standardne) - atravmatska (zaobljena), hidrofilna in fleksibilna konica (možnost različnih dolžin fleksibilnega dela), brez markerja na konici | 100 | 200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
53 | [5 empty] | VREDNOST 53. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
54 |  |  |  |  | 12.05.01.01.007 | HIBRIDNA HIDROFILNA, EKSTRA TRDA - Hibridna dvojedrna nitinolova žica v izvedbi »extra stiff« (proksimalna gred) - Dimenzije: GW 0'014'' in 0'018'', dolžine 180 in 300 cm; 0'035'', dolžine 180 in 260 cm - zgradba: nitinolska sredica, distalno 25 cm hidrofilni M premaz, proksimalno PTFE (spiralni rebrasti plašč), fleksibilen vrh (npr. 1 cm pri 0,014" in 0,018" ter 5 cm pri 0,035") - oblika konice ravna in ukrivljena 45 stopinj, zlati markerna konici 0,014" in 0,018" | 30 | 60 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
54 | [5 empty] | VREDNOST 54. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
55 |  |  |  |  | 12.05.01.01.008 | HIBRIDNA HIDROFILNA, EKSTRA TRDA za BTK - Hibridna dvojedrna nitinolova žica v izvedbi »extra stiff« - distalno 25 cm hidrofilni M premaz, proksimalno PTFE (spiralni rebrasti plašč), fleksibilen vrh (npr. 1 cm) - Dimenzije: GW 0'014''/0'018'', dolžine 180/300 cm - oblika konice ravna in ukrivljena 35 stopinj | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
55 | [5 empty] | VREDNOST 55. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
56 |  |  |  |  | 12.05.01.01.009 | DELOVNA VODILNA ŽICA 0’018'' Angiografska vodilna žica z jedrom iz nerjavečega jekla, distalni del žice s hidrofilno prevleko (dolga in kratka različica - 12 in 8 cm) , atravmatska konica, možnost oblikovanja distalnega dela konice v dolžini 2 cm Dimenzije: GW 0,018'', dolžina 110/150/200/300 cm | 600 | 1200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
56 |  |  |  |  | 12.05.01.01.010 | DELOVNA VODILNA ŽICA 0’014'' Angiografska vodilna žica z jedrom iz nerjavečega jekla, distalni del žice prekrit z radiopačnim polimerom in hidrofilno prevleko, različna gramaža konice (3 ali 6 g), atravmatska konica, možnost oblikovanja radiopačnega vrha konice v dolžini 2 cm Dimenzije: GW 0,014'', dolžina 182/300 cm | 30 | 60 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
56 | [5 empty] | VREDNOST 56. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
57 |  |  |  |  | 12.05.01.01.011 | HIBRIDNA DELOVNA ŽICA 0'018'' in 0'014'' Hibridna delovna žica, jedro iz nerjavečega jekla, ravna nitinolska konica, polimerna prevleka in hidrofilni premaz. Različnih trdot konice 2,8/3,5/4 gr. Z dvema nivojema podpore za prečenje različnih tipov anatomije in patologije. Dimenzije: GW 0'014'' in 0'018', dolžine 190/210/300 cm | 60 | 120 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
57 | [5 empty] | VREDNOST 57. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
58 |  |  |  |  | 12.05.01.01.012 | CTO ŽICE (OBTEŽENA, OŠILJENA, ZA MALE IN VISOKO KALCIFICIRANE ŽILE, do 30gr) - Vodilne žice iz nerjavečega jekla in enojdelnega jedra, za male in visokokalcificirane žile - dimenzije 0.014" in 0.018", - Dolžine: 180 in 300 cm - distalno hidrofilna preko polimer ovoja in vzmetne spirale dolžine 15 in 17 cm. - Radiopačen vrh, izražen v utežnih merah 20.0g in 30.0g in ošiljen iz 0.014" na 0.008" in iz 0.018" na 0.013". | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
58 | [5 empty] | VREDNOST 58. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
59 |  |  |  |  | 12.05.01.01.013 | CTO ŽICE (OBTEŽENA, OŠILJENA, ZA MALE IN VISOKO KALCIFICIRANE ŽILE, >30gr) - Vodilne žice iz nerjavečega jekla in enodelnega jedra, za visokokalcificirane, kompleksne lezije ter delovne žice - dimenzije 0.014", 0.016" in 0.018" - Dolžine (lahko različne pri različnih debelinah): 190, 200, 235 in 300 cm; 0,016" 165 cm, 180 cm - konica ravne in predukrivljene, distalno hidrofilne preko polimer ovoja in vzmetne spirale, radiopačen vrh, izražen v utežnih merah 3.0g, 4.0g, 7.5g, 12g in 40.0g. Tudi z ošiljenim vrhom iz 0.018" na 0.014" in iz 0.014" na 0.009" | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
59 | [5 empty] | VREDNOST 59. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
60 |  |  |  |  | 12.05.01.01.014 | CTO ŽICE (KOMBINIRANE) CTO vodilne delovne žice iz nerjavečega jekla, GW 0'014'' in 0'018'', dolžine 145/190/195/300 cm, tri stopnje trdote konice, najtrša konično zašiljena (večja moč penetracije), polimerna prevleka in hidrofilni premaz. Različica CTO brez premaza (5 mm distalno) – za boljši taktilni obcutek operaterja. | 70 | 140 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
60 | [5 empty] | VREDNOST 60. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
61 |  |  |  |  | 12.05.01.01.015 | VODILNA ŽICA ZA EMBOLIZACIJE Vodilna žica za oddaljen dostop preko mikrokatetra, GW 0,012'', 0,014'' in 0,016", dolžina 180 in 200cm, poliuretanski premaz s tungstenom in M hidrofilni premaz, fleksibilni distalni del 25 in 35cm, različno angulirana konica: 45°, 90°in 90-150°dvojna krivina za subselektivni embolizacijski dostop, spiralni zlati marker | 40 | 80 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
61 | [5 empty] | VREDNOST 61. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
62 |  |  |  |  | 12.05.01.01.016 | DELOVNA ŽICA ZA CAS 1 Žica GW 0'014'', dolžine 182 cm, ravna, konica iz polimera, 35 cm radiopačen vrh, jedro iz nerjavečega jekla, hidrofilna prevleka | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
62 | [5 empty] | VREDNOST 62. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
63 |  |  |  |  | 12.05.01.01.017 | DELOVNA ŽICA ZA CAS 2 - vodilna žica 0,014", dolžine 190 cm in 300 cm - iz ojačanega jekla (npr. 'durasteel' ali podobno), z atravmatsko konico (npr. 'core-to-tip') trdote 1,2 g, ravna ali J, 3 cm radiopačna - oblečena v polimer od distalnega dela 27 cm - zmanjšanje trenja, prekrita s hidrofilnim premazom - lažje uvajanje - parabolična zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno proti konici (brez prehodov) - močna opora žice - 14,3 g | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
63 | [5 empty] | VREDNOST 63. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
64 |  |  |  |  | 12.05.01.01.018 | DELOVNA ŽICA ZA CAS 3 - vodilna žica 0,014", dolžine 190 cm in 300 cm - iz ojačanega jekla (npr. 'durasteel' ali podobno), z atravmatsko konico (npr. 'core-to-tip') trdote 0,8-1,0 g, ravna ali J, 3 cm radiopačna - V CELOTI oblečena v polimer - zmanjšanje trenja, prekrita s hidrofilnim premazom - lažje uvajanje - parabolična zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno proti konici (brez prehodov) - opora žice - 3,2-5 g | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
64 | [5 empty] | VREDNOST 64. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
65 |  |  |  |  | 12.05.01.01.019 | VODILNA/DELOVNA ŽICA ZA CAS, MOČNA OPORA - vodilna žica 0,014", dolžine 190 cm in 300 cm - iz nerjavečega jekla, atravmatska konica, ravna in J, trdota konice 1,0 g, 3 cm radiopačna s platinastimi coili - izrazito močna opora (več kot 60 g v proksimalnem delu) - prekrita z microglide hidrofobno prevleko za zmanjšanje trenja | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
65 | [5 empty] | VREDNOST 65. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
66 |  |  |  |  | 12.05.01.01.020 | THRUWAY – VODILNA ŽICA ZA NAMEN ATEREKTOMIJE, kompatibilna s sistemom Jet Stream Žica angiografska vodilna, vodilna, z brahialnimi in femoralnimi proksimalnimi markerji. Silikonska prevleka, Namenjena predvsem razvejani vaskulaturi. Indikacija uporabe tudi za renalne arterije. Na voljo mora bit z ravno konico in J, kratko (short tapered) in dolgo (long tapered). Radiopačni platinast vrh v dolžini 5 cm in 3 radiopačni platinasti markerji v razmaku 5 milimetrov. Na voljo morajo biti dolžine 130cm, 190cm in 300 cm in 0,014 in 0,018 inča. | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
66 | [5 empty] | VREDNOST 66. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
67 |  | 12.06- Balonski katetri | 12.06.01- Balonski katetri | 12.06.01.01- Balonski katetri | 12.06.01.01.001 | PTA OTW SEMIKOMPLIANTNI BALONSKI KATETER ZA GW 0'035'' (5, 6, 7 FR) – ILIAKE, AFS, VISCERALNE Kontrolirano-komplianten OTW PTA balon kateter iz semi-kristalnega Co-Polimerja na žici 0,035”, prevlečen s hidrofobno prevleko, - premeri balonov 3-12 mm in dolžine 20-250 mm, nominalni tlak 9 atm, RBP 21 atm. - več dolžin hidrofobnega katetra npr. 90, 130 in 170 cm - za 5,6 in 7 Fr - omogoča ponovno zlaganje in večkratno uporabo med istim postopkom | 300 | 600 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
67 | [5 empty] | VREDNOST 67. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
68 |  |  |  |  | 12.06.01.01.002 | PTA OTW SEMIKOMPLIANTNI BALONSKI KATETER ZA GW 0'035'' (5, 6, 7 FR) – ILIAKE, VISCERALNE, PERIFERNE ARTERIJE, daljše dimenzije - PTA kateter za dilatacijo lezij v renalnih, iliakalnih, femoralnih, poplitealnih, tibialnih in peronealnih arterij. - na sistemu OTW, skladen z žico 0,035" in uvajalom 5 Fr- 7 Fr - Dimenzije balona: dolžine 20-300 mm - Dolžine katetra: v krajši in daljši različici, npr. 80 in 135 cm - Lastnosti katetra in balona, ki zagotavljajo hitro inflacijo in deflacijo ter ohranjajo nizek profil balona - olajšano uvajanje in odstranjevanje (se ne zatika), visoka odpornost na upogibanje, odlična fleksibilnost, hidrofobna prevleka balona. | 100 | 200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
68 | [5 empty] | VREDNOST 68. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
69 |  |  |  |  | 12.06.01.01.003 | PTA OTW SEMIKOMPLIANTNI BALONSKI KATETER ZA GW 0,018'' (4 FR) - 1 - PTA balonski kateter, minimalno komplianten, izjemno tanke stene, z D-lumnom za hitro inflacijo in deflacijo - za GW 0.018" - dolžina katetra 80cm, 135cm in 150cm - premer balona je od 2mm do 10mm, dolžina od 2cm do 20cm | 100 | 200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
69 | [5 empty] | VREDNOST 69. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
70 |  |  |  |  | 12.06.01.01.004 | PTA OTW SEMIKOMPLIANTNI BALONSKI KATETER ZA GW 0,018'' (4 FR) - 2 - Kontrolirano komplianten nizkoprofilni OTW PTA balonski kateter iz semikristalnega Co-polimerja, prevlečen s patchwork hidrofobno prevleko - za GW 0,018'' (3,8 FR), za uvajalko 4 in 5F - Notranja gred balona izdelana iz močnega PEEK materijala za dokazano boljšo porivnost balona. - Karakteristike balona: premer 2 – 7 mm, dolžina 20 –200 mm, nom. tlak 6 atm, RBP 14-15 atm. - Dolžine katetra npr. 90/130/150 cm. | 500 | 1000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
70 | [5 empty] | VREDNOST 70. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
71 |  |  |  |  | 12.06.01.01.005 | PTA OTW SEMIKOMPLIANTNI BALONSKI KATETER, GW 0,014'' (4 FR) Nizkoprofilni (3,7 Fr) balonski kateter iz polimerja, kontrolirano-komplianten, distalno prevlečen s hidrofilno prevleko in dodatno ojačan z žico, kateter distalno hidrofilen, proksimalno hidrofoben. Zahtevane dimenzije balona: premer 1,2-4 mm, dolžine od 20 - 220 mm, možnost katetra različnih dolžin - vsaj 2 dolžini, najdaljša najmanj 150 cm. | 50 | 100 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
71 | [5 empty] | VREDNOST 71. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
72 |  |  |  |  | 12.06.01.01.006 | PTA RX SEMIKOMPLIANTNI BALONSKI KATETER Nizkoprofilen kateter za sistem hitre izmenjave RX, konusno oblikovana konica, radiopačna markerja na balonu, omogoča hitre inflacije in deflacije, odporen na deformacije ('kinkanje'), zahtevane dimenzije balona: premer 1,25 - 4 mm, dolžine od 20 - 210 mm, možnost krajše in daljše izvedbe katetra, najdaljša minimalno 150 cm. | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
72 | [5 empty] | VREDNOST 72. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
73 |  |  |  |  | 12.06.01.01.007 | BALONSKI KATETER ZA POSTDILATACIJO, v RX in OTW izvedbi Kateter balonski, 0,018 incha za postdilatacijo, indikacija tudi za karotide. - Lastnosti: vhodni profil 0,020 incha, deflacijski čas 10 sekund. Balon iz pebaxa, hidrofilna prevleka na balonu. - Na voljo mora biti balon v monorail (RX) in OTW izvedbi. - Dimenzije balona: premer 2 - 10 mm, dolžina 10-220 mm - Dimenzije katetra: 40cm, 80cm, 90 cm, 135 cm in 150 cm, za GW 0,014”-0'018'', kompatibilnost z uvajalom od 4F- 6F, RBP 10-14 atm. | 30 | 60 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
73 | [5 empty] | VREDNOST 73. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
74 |  |  |  |  | 12.06.01.01.008 | BALONSKI KATETER Z ZDRAVILOM OTW ZA GW 0'035'' (5, 6 FR) Semikomplianten balonski kateter z zdravilom Paclitaksel dizajna OTW, za uvajalo 5-7 Fr in vodilno žico 0,035'', zdravilo na urea nosilcu, npr. freepac premaz, hiter prenos zdravila v žilo - lastnosti balona: premer 4-12 mm, dolžine 40-150 mm - dolžine katetra: npr. 40, 80, 130 cm - nominalni tlak 8 atm, maksimalni 9-14 atm | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
74 | [5 empty] | VREDNOST 74. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
75 |  |  |  |  | 12.06.01.01.009 | BALONSKI KATETER Z ZDRAVILOM OTW ZA GW 0'035'' (5, 6 FR), daljše dimenzije Semikomplianten balonski kateter z zdravilom Paclitaksel dizajna OTW, za uvajalo 5 in 6 Fr in vodilno žico 0,035'', zdravilo na urea nosilcu, npr. freepac premaz, hiter prenos zdravila v žilo - lastnosti balona: premer 4-6 mm, dolžine 200-250 mm - dolžine katetra: npr. 80, 130 cm - nominalni tlak 8 atm, maksimalni 11 atm | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
75 | [5 empty] | VREDNOST 75. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
76 |  |  |  |  | 12.06.01.01.010 | BALONSKI KATETER Z ZDRAVILOM OTW ZA GW 0'018'' (4, 5 FR) - Kontrolirano-kompliantni nizkoprofilni OTW 3,8F PTA balon kateter iz polimerja, z zdravilom Paclitaxel v koncentraciji 3.0μg/mm2 na citratni matrici, katere uspešnost in učinkovitost je podprta z vsaj sedmimi študijami. - uvajalni sistem, ki zaščiti zdravilo med rokovanjem in začetkom uvajanja balona z zdravilom. - Karakteristike balona: premera 2-7 mm, dolžine 40-120 mm, nominalni tlak 6 atm, RBP 15 atm (premer 2 - 5 mm) oz. 12 atm (premer 6 in 7 mm). - Dimenzije katetra: za GW 0,018”, več dolžin, npr. 90, 130,150 cm - za uvajalko 4 in 5 F | 150 | 300 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
76 | [5 empty] | VREDNOST 76. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
77 |  |  |  |  | 12.06.01.01.011 | BALONSKI KATETER Z ZDRAVILOM OTW ZA GW 0'018'' (4, 5 FR) - DOLGI Semikomplianten balonski kateter z zdravilom Paclitaksel 3µg/mm2, razmerje zdravilo/nosilec 80/20, nosilec zdravila lipofilen organski ester, biokompatibilen in biorazgradljiv, večplasten nanos premaza, 2 radiopačna markerja, ne potrebuje fizične zaščite pri uvajanju katetra, hiter prenos zdravila v žilno steno (30-60 sek), zahtevane dimenzije balona: premer 2 - 8 mm, dolžina 20 - 200 mm, možnost različnih dolžin katetra, npr. 100/140/150 cm, vrh profila 0,019'', prečni profil 0,035''-0,063''. (ali balonski kateter z zdravilom Paclitaksel 2µg/mm2 in nosilcem zdravila polisorbat sorbitolom. 2 radiopačna markerja, hiter prenos zdravila v žilno steno (30 sek), dimenzije balona: premer 4 - 7 mm, dolžina 40 - 220 mm, kateter dolžine 100 cm in 130 cm). | 140 | 280 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
77 | [5 empty] | VREDNOST 77. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
78 |  |  |  |  | 12.06.01.01.012 | BALONSKI KATETER Z ZDRAVILOM OTW ZA GW 0'014'' (4 FR) Semikomplianten balonski kateter z zdravilom Paclitaksel 3µg/mm2, razmerje zdravilo/nosilec 80/20, nosilec zdravila lipofilen organski ester, biokompatibilen in biorazgradljiv, večplasten nanos premaza, 2 radiopačna markerja, ne potrebuje fizične zaščite pri uvajanju katetra, hiter prenos zdravila v žilno steno (30-60 sek), zahtevane dimenzije balona: premer 1,5 - 4 mm, dolžina 40 - 200 mm, krajša in daljša izvedba katetra - dolžine npr. 100 in 150 cm, vrh profila 0,017'', prečni profil 0,026''-0,042''. ( ali balonski kateter z zdravilom Paclitaksel 2µg/mm2 in nosilcem zdravila polisorbat sorbitolom. 2 radiopačna markerja, hiter prenos zdravila v žilno steno (30 sek), dimenzije balona: premer 2 - 4 mm, dolžina 40 - 150 mm, kateter dolžine 150 cm). | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
78 | [5 empty] | VREDNOST 78. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
79 |  |  |  |  | 12.06.01.01.013 | SCORING BALONSKI KATETER, RX sistem - Balonski kateter s tremi ali štirimi rezili, RX sistem, - Lastnosti balona, katetra: premer balona od 2 - 4 mm, dolžina balona 15 mm, dolžina katetra 140 cm, kateter kompatibilen z žico 0,014", pritiska 10 in 12 atm, npr. Boston Flextome ali enak | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
79 | [5 empty] | VREDNOST 79. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
80 |  |  |  |  | 12.06.01.01.014 | SCORING BALONSKI KATETER, OTW sistem - Balonski kateter s štirimi rezili, OTW - Lastnosti balona, katetra: premer balona 2 - 8 mm, dolžina balona 10-20 mm, dolžina katetra 50 in 140 cm, kompat. z žico 0,014" in 0,018", za uvajalo 5-7F, RBP 10 atm, npr. Boston Flextome ali enak - Lastnosti balona, katetra: premer balona 5 - 8 mm, dolžina balona 20 mm, dolžina katetra 50, 90 in 135 cm, kompat. z žico 0.018, uvajalo 7F | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
80 | [5 empty] | VREDNOST 80. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
81 |  |  |  |  | 12.06.01.01.015 | BALON Z NITINOLSKO KONSTRUKCIJO Balon za PTA, semikomplianten, z nitinolsko konstrukcijo, za kontrolirano dilatacijo in minimiziranje traume žile, zmanjšuje pojav disekcije in neplanirano stentiranje. Za uporabo nad in pod kolenom. Kompatibilen z vodilno žico (GW) 0,014" 0,018", premer balonov 2,5-6 mm, dolžine balonov 40 - 120 mm, delovna dolžina katetra 120, 135 in 150 cm | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
81 | [5 empty] | VREDNOST 81. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
82 |  |  |  |  | 12.06.01.01.016 | NEKOMPLIANTNI OTW PTA BALONSKI KATETER ZA GW 0,035'' (5, 6, 7 Fr) - Nekompliantni PTA balon za žico 0.035” prevlečen z hidrofilno prevleko ki zagotavlja boljšo porivnost in prečkanje tesnih in teških lezij in z silikonsko prevleko znotraj lumna vodilne žice za gladki prenos žic med posegom, - premeri balonov 3-12 mm in dolžine 20-200mm, nominalni tlak 10-12atm, RBP 24atm in ABP do 32atm - več dolžin hidrofilnega katetra npr. 40, 75, 120 in 135 cm - za 5,6 in 7FR | 8 | 16 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
82 | [5 empty] | VREDNOST 82. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
83 |  |  |  |  | 12.06.01.01.017 | ULTRANEKOMPLIANTNI OTW PTA BALONSKI KATETER, GW 0,035 (7-12 Fr) - Balonski kateter, ultra ne-komplianten, visokega pritiska, - RBP do 40atm, nom. tlak 8atm, - dimenzije katetra: OTW kat. sistem 50 in 75cm, za uvajalo 6F - 8F, za žico 0,035" - dimezije balona: premera 4–12mm, dolžine 2–10cm | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
83 | [5 empty] | VREDNOST 83. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
84 |  |  |  |  | 12.06.01.01.018 | ULTRANEKOMPLIANTNI OTW PTA BALONSKI KATETER, GW 0,035 (7-12 Fr) - velike dimenzije - Balonski kateter velikih dimenzij za post-dilatacijo stentov in stent graftov, ultra nekomplianten, balon kratkih ramen - dimenzije balona: premera 12-26 mm, dolžine 2 – 6 cm - dimenzije katetra: npr. dolžine 80 in 120cm - za uvajalko 7-12 Fr, za žico 0,035" - nom.tlak 4 in 6 atm., RBP do 18 atm | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
84 | [5 empty] | VREDNOST 84. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
85 |  |  |  |  | 12.06.01.01.019 | AORTNI OKLUZIJSKI OTW PTA BALONSKI KATETER, POLNO KOMPLIANTNI - Polno kompliantni balon večjih dimenzij na PTA katetru, namenjen začasni okluziji velikih žil (aorte/iliakalnih arterij) in/ali pričvrstitvi znotrajžilne proteze. - Šaft velikosti 8 Fr, za uvajalko 12 Fr. - Zahtevane karakteristike balona: širok razpon premera 10-46 mm, kateter dolžine 100 cm. | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
85 | [5 empty] | VREDNOST 85. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
86 |  |  |  |  | 12.06.01.01.020 | IN-/DEFLATOR Sistem za polnjenje balona na PTA katetru, do 30atm, zagotavlja hitro in natančno in-/deflacijo | 750 | 1500 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
86 | [5 empty] | VREDNOST 86. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
87 |  |  |  |  | 12.06.01.01.021 | IN-/DEFLATOR, VISOKOTLAČNI Sistem za polnjenje nekompliantnih balonov na PTA katetru, do 40atm, zagotavlja hitro in natančno in-/deflacijo | 450 | 900 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
87 | [5 empty] | VREDNOST 87. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
88 |  | 12.07- Žilne opornice | 12.07.01- Žilne opornice | 12.07.01.01- Žilne opornice | 12.07.01.01.001 | SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE na katetru za GW 0,035'' (6 FR), CLOSED CELL – ILIAKE, AFS - Samoraztezna opornica iz nitinola, OTW, kompatibilna z žico 0,035" in 6 Fr uvajalom - Dimenzije: premer opornice 5 – 14 mm, dolžina opornice 20 – 120 mm, dolžina katetra v krajši in daljši izvedbi, npr. 75 in 120 cm - Lastnosti opornice, katetra: dobra vidljivost in omogočeno natančno pozicioniranje, npr. z distalnimi in proksimalnimi markerji na opornici, markerjem na katetru; zagotovljena integriteta površine opornice (trdnost, nižja stopnja lomov), npr. tandem arhitektura, elektropoliranje | 100 | 200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
88 | [5 empty] | VREDNOST 88. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
89 |  |  |  |  | 12.07.01.01.002 | SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE na katetru za GW 0,035'' (6 FR) – ILIAKE, AFS Nitinolove žilne opornice iz nitinola, dizajna odprtih celic, čimvečja in vdolžno homogena radialna sila, čimboljša fleksibilnost, odporna na deformacije lumna (ne 'kinka'), radiopačni markerji na obeh koncih (najmanj 4 na vsaki strani), dobra vidljivost (radiopačnost) opornice pod diaskopijo, dovodni sistem, ki zagotavlja sproščanje v »anti-jump« tehniki, natančno pozicioniranje robov z zaprtimi celicami, primeren tudi za »cross-over« tehniko. Zahtevane dimenzije opornice: premer 6 -12 mm, dolžine 30 – 150 mm, krajša in daljša izvedba katetra – npr. 75 in 120 cm. (lahko tudi z multisegmentno konstrukcijo in posebnim "micromesh" dizajnom ki opornici ob dobri fleksibilnosti zagotavljata hkrati tudi visoko radialno silo in optimalno prileganje žilni steni? Žilna opornica, ki ustreza ostalim tehničnim zahtevam se nahaja na katetru dolžine 80 ali 120 cm ki omogoča natačno in kontrolirano sproščanje brez odskakovanja.) (dolžine 20 mm-120 mm, dolžina katetra 80 cm in 135 cm). | 5 | 10 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
89 | [5 empty] | VREDNOST 89. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
90 |  |  |  |  | 12.07.01.01.003 | SAMORAZTEZNE PERIFERNE NITINOLSKE ŽILNE OPORNICE Samoraztezni periferni nitinolski stent, triaksialni dizajn katetra za manjše trenje ki omogoča natančnost in predvidljiv izhod. Kompatibilsn z uvajalom 5F i žico 0.035", dolžine katetra 80, 120 in 150 cm, premera 5-8 mm, dolžine stenta 20-150 mm | 120 | 240 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
90 |  |  |  |  | 12.07.01.01.004 | SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE Stenti samoraztezni: nitinol material, kompatibilen z uvajalom 6 F, dolžine katetra 80 in 120 cm, za žicu 0.035", brez krajšanja stenta, premeri od 9 do 12 mm, dolžine od 20 do 80 mm, tantalski markerji za boljšo vidljivost in natančnost pri pozicioniranju | 60 | 120 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
90 | [5 empty] | VREDNOST 90. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
91 |  |  |  |  | 12.07.01.01.005 | SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE na katetru za GW 0,035'' (6 FR), DOLGE - ILIAKE, AFS Samoraztezne žilne opornice iz nitinola, dizajna odprtih celic, čimvečja in vdolžno homogena radialna sila, čimboljša fleksibilnost, odporna na deformacije lumna (ne 'kinka'), radiopačni markerji na obeh koncih (najmanj 4 na vsaki strani), dovodni katetrski sistem preko koaksialno vezanih treh katetrov, ki zagotavlja natančno pozicioniranje. Zahtevane dimenzije opornice: premer 5 -10 mm, dolžine 40 – 200 mm, na katetru v krajši in daljši izvedbi, npr. 80 in 140 cm ( ali na katetru 80 cm, 130 cm in 135 cm). (samoraztezno žilno opornico iz nitinola, dizajna odprtih celic, fleksibilna, z osmimi zlatimi označevalci, brez krčenja, skladna z žilnim uvajalom 6F in žico 0.035''. Na dovodnem sistemu, ki se ne kolenči, dolžine 80 in 125cm. Premer opornice od 5 do 10mm, dolžine 20 do 200mm). | 5 | 10 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
91 | [5 empty] | VREDNOST 91. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
92 |  |  |  |  | 12.07.01.01.006 | SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE na katetru za GW 0,035'' (5, 6 FR) - več premerov, več dolžin Opornice iz nitinola, dizajna odprtih celic, čimvečja in vdolžno homogena radialna sila, čimboljša fleksibilnost, odporna na deformacije lumna (ne 'kinka'), radiopačni markerji na obeh koncih, dobra vidljivost (radiopačnost) opornice pod diaskopijo, zahtevane dimenzije opornice: premer 5 -14 mm, dolžine 20 – 200 mm, najmanj krajša in daljša izvedba katetra | 110 | 220 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
92 | [5 empty] | VREDNOST 92. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
93 |  |  |  |  | 12.07.01.01.007 | SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE na katetru za GW 0,018'' (4 Fr) – AIE, AFS, AP Samoraztezne žilne opornice, dizajna odprtih celic, čimvečja in vdolžno homogena radialna sila, čimboljša fleksibilnost, odporna na deformacije lumna (ne 'kinka'), radiopačni markerji na obeh koncih (najmanj 4 na vsaki strani), dobra vidljivost (radiopačnost) opornice pod diaskopijo, dovodni sistem omogoča natančno in stabilno postavitev z »anti-jump« tehniko, dimenzije opornice: premer 3 -8 mm, dolžine 30 – 200 mm, kateter v krajši in daljši izvedbi. | 50 | 100 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
93 | [5 empty] | VREDNOST 93. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
94 |  |  |  |  | 12.07.01.01.008 | SAMORAZTEZNE ŽILNA OPORNICA na katetru za GW 0,018'' - AIE, AFS, AP (4 FR) - Samoraztezna žilna opornica iz nitinola prekrita z amorfnim silicij-karbidom, - premer stenta 4-7 mm, dolžine stenta 20-200 mm. - na triosnem OTW sistemu, v krajši in daljši različici katetra, dolžine npr. 90 cm in 135 cm, možnost sproščanja z eno roko - na žici 0,018'' za 4F uvajalo za vse dimenzije. - Debelina stratov stenta max do 141µm. - Uspešnost stenta podprta minimalno z petimi kliničnimi študijami. | 120 | 240 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
94 | [5 empty] | VREDNOST 94. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
95 |  |  |  |  | 12.07.01.01.009 | SAMORAZTEZNA AORTNA OPORNICA na katetru za GW 0,035'' (10 Fr) Samoraztezna aortna žilna opornica iz nitinola, dizajn zaprtih celic, visoke radialne sile, indicirana za stenoze in disekcije aorte/venae cavae ter endoleaka tipa 1a in 1b, radiopačni markerji integrirani na obeh koncih opornice, dobra vidljivost (radiopačnost) opornice pod diaskopijo, dovodni sistem zagotavlja postavitev v »anti-jump« tehniki, zahtevane dimenzije opornice: premer 16 -36 mm, dolžine 30 – 100 mm, na katetru dolžine 100 cm. | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
95 | [5 empty] | VREDNOST 95. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
96 |  |  |  |  | 12.07.01.01.010 | PLETENE SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE – poseben dizajn za pregibe - Pleteni samoraztezni nitinolski stent na OTW sistemu za uvajanje po žici 0.014''/0.018'', kompatibilni z uvajalom 6F - Dimenzije stenta: premer 4,5 - 7,5 mm, dolžina 20 - 200mm - Lastnosti stenta: sestavljen iz 6 parov prepletenih nitinolskih žic z optimalno kombinacijo moci in fleksibilnosti, diameter žic 0.006''- 0.008'', dizajn stenta odporen na knikanje ter se prilagaja obliki in gibanju žile - Lastnosti katetra: uvajalni kateter ima hidrofilni premaz, s tungsten-platinastimi markerji, precni profil 2 mm ter dolžni 80 cm in 120 cm. | 8 | 16 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
96 | [5 empty] | VREDNOST 96. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
97 |  |  |  |  | 12.07.01.01.011 | PLETENE SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE – poseben dizajn za pregibe - Pleteni samoraztezni nitinolski stent na OTW sistemu za uvajanje po žici 0.014''/0.018'', kompatibilni z uvajalom 6F - Dimenzije stenta: premer 4,5 - 7,5 mm, dolžina 20 - 200mm - Lastnosti stenta: sestavljen iz 6 parov prepletenih nitinolskih žic z optimalno kombinacijo moci in fleksibilnosti, diameter žic 0.006''- 0.008'', dizajn stenta odporen na knikanje ter se prilagaja obliki in gibanju žile - Lastnosti katetra: uvajalni kateter ima hidrofilni premaz, s tungsten-platinastimi markerji, precni profil 2 mm ter dolžni 80 cm in 120 cm. | 8 | 16 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
97 | [5 empty] | VREDNOST 97. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
98 |  |  |  |  | 12.07.01.01.012 | ŽILNE OPORNICE NA BALONU na katetru za GW 0,035'' (6 Fr) - Žilna opornica na balonu iz Cobalt Chromium materijala, s hidrofobnim premazom, zagotavlja minimalno krčenje stenta. - za za žico 0,035'' in žilno uvajalo 6 Fr za vse dimenzije - premer balona 5-10mm, dolžine stenta 18-78 mm - več delovnih dolžin katetra, npr. 90, 130 in 170 cm | 100 | 200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
98 | [5 empty] | VREDNOST 98. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
99 |  |  |  |  | 12.07.01.01.013 | SAMORAZTEZNA VENSKA ŽILNA OPORNICA na katetru za GW 0,035'' (10 Fr) Opornica iz nitinola, izjemno visoke radialne sile z hibridnim dizajnom (robovi čvsti, sredina fleksibilna), enostransko poševno rezana, radiopačni markerji na obeh koncih opornice, dovodni sistem zagotavlja sproščanje v »anti-jump« tehniki in možnost repozicije. Zahtevane dimenzije opornice: premer 14- 16 mm, dolžine 80 – 150 mm, na katetru dolžine 100 cm. | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
99 | [5 empty] | VREDNOST 99. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
100 |  |  |  |  | 12.07.01.01.014 | SAMORAZTEZNA VENSKA OPORNICA na katetru za GW 0,035'' (8-10 Fr) Opornica iz nitinola za zdravljenje ileo-femoralne obstrukcije, ustrezno fleksibilna, hkrati zagotavlja ustrezno radialno silo, premera 10-20 mm, dolžine 40-160 mm, kateter v krajši in daljši izvedbi (npr. dolžine 80 cm in 120 cm), šest markerjev na vsaki strani od tega trije radiopačni tantalovi ter trije iz nitinola, dovodni sistem zagotavlja natančno postavitev. | 1 | 2 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
100 | [5 empty] | VREDNOST 100. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
101 |  |  |  |  | 12.07.01.01.015 | SAMORAZTEZNA ŽILNA OPORNICA Z ZDRAVILOM, OTW za GW 0,035'' (6 Fr) – večji premeri Opornica dizajna linearnih celic brez krčenja, prekrita s paclitaxelom, brez polimera, 4 radiopačni markerji na vsaki strani opornice, zahtevane dimenzije opornice: premer 5 -8 mm, dolžine 40 – 120 mm, na katetru dolžine 125 cm, ki omogoča enoročno sproščanje. | 8 | 16 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
101 | [5 empty] | VREDNOST 101. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
102 |  |  |  |  | 12.07.01.01.016 | SAMORAZTEZNA ŽILNA OPORNICA Z ZDRAVILOM, RX SISTEM za GW 0,014'' (5 Fr) – manjši premeri Opornica prekrita s trojnim premazom zdravila Sirolimus in biostabilnim polimerom, ne potrebuje fizične zaščite, postopno in podaljšano sproščanje, opornica dizajna odprtih celic, brez krčenja, 2 radiopačna markerja, zahtevane dimenzije opornice: premer 2 - 4,5 mm, dolžine 9 – 39 mm, na katetru ustrezne dolžine – npr. 142 cm. | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
102 | [5 empty] | VREDNOST 102. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
103 |  |  |  |  | 12.07.01.01.017 | SAMORAZTEZNA ŽILNA OPORNICA Z ZDRAVILOM, OTW ZA GW 0,035'' (6 in 7 Fr) – antitrombotik Opornica iz dveh komponent – nitinol okvir + polimer + bioaktivna površina (heparinizirana), konstrukcija nima spomina, maksimalna fleksibilnost (primerna za pregibe), nizko tveganje zloma opornice, zahtevane dimenzije opornice: premer 6 in 7 mm, dolžine 40 – 120 mm, na katetru ustrezne dolžine – npr. 130 cm. | 8 | 16 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
103 | [5 empty] | VREDNOST 103. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
104 |  | 12.08- Žilne proteze | 12.08.01- Žilne proteze | 12.08.01.01-Žilne proteze | 12.08.01.01.001 | AORTNI STENTGRAFT - trunk + ipsilateralni krak (EVAR I) Dvokračna pokrita žilna endoproteza za zdravljenje anevrizmatskih obolenj trebušne aorte in medeničnh arterij (EVAR), sestavljena t.i. 'main body graft' in ipsilateralnega iliakalnega podaljška z možnostjo podaljšanja ipsilateralno in dodajanja kontralateralnega podaljška po meri. - Izbira velikosti posameznih segmentov po meri operaterja glede na zahteve anatomije pacienta in možnost potrditve meritev s strani proizvajalca. - Za zdravljenje notranjega diametra aorte od 19 mm do 32 mm, za notranji diameter iliake 10-13,5 mm, dolžine endoproteze od 12 cm do 18 cm. - samoekspanzijska nitinolska opornica pokrita s ePTFE (expanded polytetrafluorethylene) ter FEP (fluorinated ethylene propylene) - Pritrjevanje pod ledvičnima arterijama, ekspanzivno in s kljukicami. - Endoproteza mora biti na sistemu za uvajanje, ki omogoča dodatno dvakratno repozicioniranje proteze s čimer omogoča natančno postavitev. - Dovodni sistem 16 in 18 F. - Delovna dolžina katetra od 61 cm do 63 cm. | 8 | 16 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
104 |  |  |  |  | 12.08.01.01.002 | KONTRALATERALNI KRAK (EVAR I) Kontralateralna endoproteza za zdravljenje bolezni trebušne aorte in medeničnih arterij, kompatibilna s "trunk" endoprotezo - Za zdravljenje notranjega diametra iliake od 10 mm do 25mm, dolžina endoproteze 9,5 cm do 14 cm. Delovna dolžina katetra od 58 cm do 61 cm. - zgrajena iz ePTFE (expanded polytetrafluorethylene) ter FEP (fluorinated ethylene propylene) in ojačana s fino pletenim nitinolom. - Dovodni sistem od 12 F do 15 F. | 8 | 16 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
104 |  |  |  |  | 12.08.01.01.003 | ILIAKALNI PODALJŠEK (EVAR) Iliakalni podaljšek endoproteze, kompratibilen z ipsilateralnim ali kontralateralnim krakom dvokračne EVAR proteze za zahtevne pato-anatomske pogoje. - Za zdravljenje notranjenga diamatra iliake od 8 mm do 13,5 mm, dolžina podaljška 7 cm. - zgrajena iz ePTFE (expanded polytetrafluorethylene) ter FEP (fluorinated ethylene propylene) in ojačan s fino pletenim nitinolom. - Dovodni sistem 12F. Delovna dolžina katetra 55 cm. | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
104 |  |  |  |  | 12.08.01.01.004 | AORTNI PODALJŠEK (EVAR I) - Dodatni aortni podaljšek za proksimalno podaljšanje 'trunk' proteze v primeru zahtevnejših pato-anatomskih pogojev. - Proteza zgrajena iz ePTFE (expanded polytetrafluorethylene) ter FEP (fluorinated ethylene propylene) in ojačana s fino pletenim nitinolom. - Za notranje premere aorte od 19mm do 32 mm. - Dolžine podaljška 3,3 cm in 4,5 cm. - Dovodni sistem 16-18F. - Delovna dolžina katetra 61 cm in 63 cm. | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
104 | [5 empty] | VREDNOST 104. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
105 |  |  |  |  | 12.08.01.01.005 | AORTNI STENTGRAFT (EVAR II) Nitinolska pokrita proteza za abdominalno aorto in zdravljenje bolezni aorte. Zahteva nadgradnjo z dvema iliakalnima krakoma. - Pokritje iz poliestra, stent asimetrične oblike, tesnilno stent W, ki omogoča do 75% angulacije aktivnega ujemanja s kavlji in 12 radialnimi označevalci iz zlata in tantala z oznako v obliki črke E. - Velikosti 10-19 mm v distalnem in 23-36mm v proksimalnem delu, v dolžini 130-150-170 mm. - Implantacijski sistem z regulatorjem s tremi pozicijami za sprostitev na principu pritiska na ročaj. - Implantacijski sistem 18-20F, delovna dolžina 550 mm. | 5 | 10 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
105 |  |  |  |  | 12.08.01.01.006 | ILIAKALNI PODALJŠEK (EVAR II) Pokrita endoproteza - iliakalni podaljšek kompatibilen z abdominalnim stentgraftom. - na nitinolovem stentu, pokritje iz poliestra - Velikosti proksimalnih 13-27 mm in distalnih 10-27mm, dolžine 50 mm. - Sistem za nadzor vsadkov z ročico za sprostitev ročice, velikost 16-18 F. | 5 | 10 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
105 |  |  |  |  | 12.08.01.01.007 | CONTRALATERAL LEG (EVAR II) Podaljšek za abdominalni stent graft za kontralateralno nogo iz nitinola in poliestra. - Proksimalne velikosti 15 mm in distalno 10-25 mm, dolžina 50-105 mm. - Implantacijski sistem z regulatorjem s tremi položaji za sprostitev tlaka na ročaju, velikost 16F. | 5 | 10 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
105 |  |  |  |  | 12.08.01.01.008 | AORTNI PODALJŠEK (EVAR II) Aortni podaljšek za abdominalni stent graft iz nitinola in poliestra. - Velikosti 26-38 mm in dolžina 50 mm. - Implantacijski sistem z regulatorjem s tremi pozicijami za sprostitev na principu pritiska na ročaj. Sistem implantata 18-20F. | 5 | 10 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
105 | [5 empty] | VREDNOST 105. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
106 |  |  |  |  | 12.08.01.01.009 | PERIFERNA ŽILNA PROTEZA - AVF Samoraztezna nitinolova pokrita žilna opornica (PTFE prekritje, notranji karbonski premaz), - indikacije uporabe: za iztočne AV stenoze pri hemodializnih pacientih in aterosklerotičnih lezijah medeničnih in stegenskih arterij. - Izjemno fleksibilna, označena z markerji (lahko tantalum), dovodni sistem omogoča natančno pozicioniranje. - na voljo ravna in razširjena različica, - Dimenzije stentgrafta: premer 6 - 10 mm, dolžine 30 – 100 mm, - na katetru za GW 0'035'', krajša in daljša različica katetra - npr. 80 in 120 cm. | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
106 | [5 empty] | VREDNOST 106. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
107 |  |  |  |  | 12.08.01.01.010 | SAMORAZTEZNA PERIFERNA ŽILNA ENDOPROTEZA na katetru za GW 0'035'' (8-10 Fr) Nitinolska samoraztezna opornica pokrita z dvema ultratankima PTFE slojema in karbonsko impregnacijo lumna, 2 mm razširjeni robovi brez prevleke, označeni z markerji (lahko tantal). - Dimenzije stentgrafta: premera 5 – 13,5 mm, dolžine 20 – 120 mm, krajša in daljša različica katetra - npr. 80 in 120 cm. - Dovodni sistem 8 – 10F - S.A.F.E. tehnologije sproščanja | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
107 | [5 empty] | VREDNOST 107. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
108 |  |  |  |  | 12.08.01.01.011 | ŽILNA ENDOPROTEZA s antitrombotično prevleko Endoproteza s propaten bioaktivno površino in štirimi zlatimi radiopačnimi markerji, proteza nameščena na vodilnem katetru v krajši in daljši izvedbi - npr. 75 in 120 mm, kompatibilnem z žico 0,035 incha, profil 7-10 F. - dimenzije proteze: premer: 5 - 13 mm, dolžina 2.5 - 25 cm. Na voljo morajo biti tudi endoproteze kompatibilne z žico 0,014 ali 0,018 incha. Dimenzija uvajala za kompatibilnost z žico 0,014 ali 0,018 incha je 6-7F. | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
108 | [5 empty] | VREDNOST 108. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
109 |  |  |  |  | 12.08.01.01.012 | ŽILNA ENDOPROTEZA s heparinsko prevleko Pokrita endoproteza prenaložena na semi-kompliantnem balonu, kritje endo in eksoluminalno z materialom ekspandiran politetrafluoroetilen (ePTFE) in flor etilen propilen (FEP). - Celotna površina endoproteze prekrita s CBAS heparin površino. - Zagotovljena fleksibilnost in visoka radialna moč, npr. s posamezno pletenimi prstani iz nerjavečega jekla. - Dimenzije: premer proteze 5- 11 mm, ki se lahko razširi od 8-16 mm, dolžina sistema 135cm. - Kompatibilen z žico 0,035 incha. | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
109 | [5 empty] | VREDNOST 109. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
110 |  |  |  |  | 12.08.01.01.013 | PERIFERNA ŽILNA PROTEZA NA NEKOMPLIANTNEM BALONU, OTW za GW 0,035'' (6-8 Fr) Nizkoprofilna pokrita žilna opornica iz nerjavečega jekla, pokrita zunaj in znotraj s PTFE slojem poroznosti 10-40 µm, prednastavljena na ne-kompliantnem balonu. - zagotovljeno natančno pozicioniranje in minimalno krčenje, možnost postdilatacije, - indicirana za visokokalcificirane lezije iliakalnih in perifernih arterij, - Dimenzije stentgrafta: premer 5 – 12 mm, dolžine 16 – 58 mm, - na dovodnem katetru sistemu dolžine 80 in 135 cm, za žico 0,035", za uvajalo 6-8F | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
110 | [5 empty] | VREDNOST 110. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
111 |  |  |  |  | 12.08.01.01.014 | PERIFERNA ŽILNA PROTEZA NA SEMIKOMPLIANTNEM BALONU, OTW za GW 0,035'' (6 in 7 Fr) Opornica odprtih celic, iz CoCr zlitine, prekrita zunaj in znotraj z ePTFE slojem, 3 tantalum markerji na vsakem koncu opornice, 2 radiopačna markerja na balonu. Zahtevane dimenzije stentgrafta: premer 5 - 10 mm, z možnostjo post-ekspanzije do 10 - 12 mm, dolžine 17 do 57 mm, na katetru dolžine 80 in 140 cm. Kateter prekrit s silikonskim premazom in je dvojnega lumna. | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
111 | [5 empty] | VREDNOST 111. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
112 |  |  |  |  | 12.08.01.01.015 | MAIN body ( EVAR III ) Abdominalni stent graft iz nitinola in poliestra z asimetrično obliko stenta in tesnilno stent W, ki omogoča do 75% angulacije aktivnega ujemanja s kavlji in 12 radialnimi označevalci iz zlata in tantala z oznako v obliki črke E. Velikosti 10-19 mm v distalnem in 23-36mm v proksimalnem delu, v dolžini 130-150-170 mm. Implantacijski sistem z regulatorjem s tremi pozicijami za sprostitev na principu pritiska na ročaj. Implantacijski sistem 18-20F, delovna dolžina 550 mm. | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
112 |  |  |  |  | 12.08.01.01.016 | AORTIC EXTENSION ( EVAR III ) Aortni podaljšek za abdominalni stent graft iz nitinola in poliestra. Velikosti 26-38 mm in dolžina 50 mm. Implantacijski sistem z regulatorjem s tremi pozicijami za sprostitev na principu pritiska na ročaj. Sistem implantata 18-20F. | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
112 |  |  |  |  | 12.08.01.01.017 | CONTRALATERAL LEG ( EVAR III ) Podaljšek za abdominalni stent graft za kontralateralno nogo iz nitinola in poliestra. Proksimalne velikosti 15 mm in distalno 10-25 mm, dolžina 50-105 mm. Implantacijski sistem z regulatorjem s tremi položaji za sprostitev tlaka na ročaju, velikost 16F. | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
112 |  |  |  |  | 12.08.01.01.018 | ILIAC EXTENSION ( EVAR III) Podaljšek za abdominalno stent graft za Ilijaku iz nitinola in poliestra. Velikosti proksimalnih 13-27 mm in distalnih 10-27mm, dolžine 50 mm. Sistem za nadzor vsadkov z ročico za sprostitev ročice, velikost 16-18 F. | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
112 |  |  |  |  | 12.08.01.01.019 | E-LIAC- ( EVAR III ) Stent-graft indiciran za zdravljenje izolirane anevrizme medenične arterije in anevrizme medenične aorte. Stent-graft mora biti sestavljen iz samoraztegljivega zik-zak nitinolskega stenta in tkanega polyestra, z radiopačnimi markerji, ki omogočajo natančno pozicioniranje in vidljivost stent-grafta. Dostavni sistem mora biti zelo fleksibilen, da omogoča bolj varno uvajanje in priročno uvajanje stenta-grafta z nizkim profilom 18 F za premere stenta v aortnem vrhu od 14 do 18 mm, v femoralnem vrhu od 10 do 14 mm in dolžine od 85 do 121 mm. | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
112 | [5 empty] | VREDNOST 112. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
113 |  | 12.09-Karotidna angioplastika | 12.09.01-Karotidna angioplastika | 12.09.01.01-Karotidna angioplastika | 12.09.01.01.001 | MOŽGANSKA PROTEKCIJA 1 Filter pleten iz nitinola, volfram-zlat rob, z mikrokatetrom (mikrokatetrska tehnika postavitve Dimenzije: na voljo več dimenzij, zaželjene: 4,0/190, 5,0/190, 6,0/190 | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
113 | [5 empty] | VREDNOST 113. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
114 |  |  |  |  | 12.09.01.01.002 | MOŽGANSKA PROTEKCIJA 2 Lastnosti in dimenzije: Filter za premer žile 4-7mm/190 (npr. 5 in 7.2 mm), BareWire sistem, z uvajalom, torkerjem, katerom za odstranjevanje | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
114 | [5 empty] | VREDNOST 114. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
115 |  |  |  |  | 12.09.01.01.003 | MOŽGANSKA PROTEKCIJA 3 Lastnosti in dimenzije: Fleksibilen filter iz nitinola, 110 mikronski, radiopačen rob, za premer žile 3.5-5.5 mm/190, 3.2 F profil, s katetrom za odstranjevanje | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
115 | [5 empty] | VREDNOST 115. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
116 |  |  |  |  | 12.09.01.01.004 | FILTER ZA EMBOLIČNO ZAŠČITO Zaščitni filter zgrajen iz nitinola, hibridnega pletenja, s tantalum radiopačnimi markerji, filter koncentričnega dizajna, pore velikosti <170µm, na integrirani uvajalni žici 0,014'', 190 cm, kompatibilen s katerokoli 0,014'' žico, simultano zapiranje filtra ob izvlačenju, RX dovodni sistem 3.5F, 165 cm, peel-away, atraumatski vrh, 4.5F, 150 cm izvlečni kateter. Na voljo filter za žile premera 4,5 - 6,5 mm, prečnega profila 7,2 mm pri odprtem filtru in filter za žile premera 3,0 do 4,5 mm, prečnega profila 5,2 mm pri odprtem filtru. ( ali enakovreden nitinolni filter za embolično zaščito s poliuretansko membrano dizajna "dežnika" ki omogoča samocentriranje in tesno prileganje žilni steni, namšečen na 0.014" uvajalni žici dolžine 180 cm? Dimenzije filtra: 4.5 - 5.5 mm (prečnega profila 6mm), 5.5. - 6.5 mm (prečnega profila 7 mm) in 3.5. - 4.5 mm (prečnega profila 5 mm). | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
116 | [5 empty] | VREDNOST 116. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
117 |  |  |  |  | 12.09.01.01.005 | SAMORAZTEZNA ŽILNA OPORNICA ZA KAROTIDE 1, RX Opornica iz krom-kobalta, zelo fleksibilna, na delovnem katetru dolžine 135 cm, RX sistem, za žilno uvajalko 6F, zahtevane dimenzije opornice: premera 5-10 mm (najpomembnejša premera sta 7 in 9 mm), zaprte celice , dolžine 30 in 40 cm. ( ali samoraztezna žilna opornica iz nitinola za karotide posebnega "micromesh" dizajna (dizajna odprtih celic) z multisegmentno konstrukcijo, ki ustreza ustalim tehničnim zahtevam) | 8 | 16 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
117 | [5 empty] | VREDNOST 117. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
118 |  |  |  |  | 12.09.01.01.006 | SAMORAZTEZNA ŽILNA OPORNICA ZA KAROTIDE 2, RX Opornica iz nitinola, na delovnem katetru dolžine vsaj 135 cm, RX sistem, za žilno uvajalko 6F, zahtevane dimenzije opornice: premera 7 mm x 30 mm (ravna) oz. 8-6 mm x 40 mm, 9-7 mm, 10-8 mm x 40 mm (tapered). | 5 | 10 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
118 | [5 empty] | VREDNOST 118. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
119 |  |  |  |  | 12.09.01.01.007 | KAROTIDNI STENT Z ZAŠČITNO MIKROMREŽICO Samoekspanzijska karotidna žilna opornica iz nitinola z mikromrežico pleteno iz PET materiala na zunanji strani opornice, - strut debeline 240µ, PET debeline 20µ, velikosti odprtin 150-180µ, - RX sistem za GW 0,014'', za žilno uvajalko 6 Fr, na dolžini katetra 145 cm. - Dimenzije opornice: 6-10 mm, dolžin 20, 30, 40, 60 mm. | 23 | 46 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
119 | [5 empty] | VREDNOST 119. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
120 |  |  |  |  | 12.09.01.01.008 | KAROTIDNI STENT ZAPRTIH CELIC Opornica iz nitinola, zaprtih celic dizajna dvoplastne mikromrežice, notranja mrežica z izjemno majhnimi celicami (375 - 700 µm), možen izvlek in repozicija pri do 50% razprtju, fleksibilen, oblikuje se po anatomiji krvne žile, tako da ni potrebe po zožani verziji. Nizkoprofilen Rx uvajalni sistem, fleksibilen, za uvajalo 5F in žico 0,014''. Zahtevane dimenzije opornice: premer 5 - 10 mm, celotna dolžina 22 - 47 mm, dolžina dvoplastne mrežice 16 - 40 mm. | 5 | 10 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
120 | [5 empty] | VREDNOST 120. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
121 |  |  |  |  | 12.09.01.01.009 | PRIBOR ZA URGENTNO TROMBEKTOMIJO Lastnosti in dimenzije: Stent-retriever za mehanično trombektomijo možganskih arterij, 4 x 20 mm, v kompletu z 18 mikrokatetrom | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
121 | [5 empty] | VREDNOST 121. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
122 |  |  |  |  | 12.09.01.01.010 | ŽICA ZA URGENTNO TROMBEKTOMIJO Lastnosti in dimenzije: Hidrofilna mikrožica za možganske arterije, distalni premer 0.010", proksimalni premer 0.010", 200 cm, suportilna ( dimenzije 0,010" na obeh premerih). | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
122 | [5 empty] | VREDNOST 122. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
123 |  |  |  |  | 12.09.01.01.011 | KATETRI ZA DISTALNI DOSTOP & ASPIRACIJO Katetri za nevro in periferno vaskulaturo, nizkoprofilen, hibridnega ojačanja, mehak distalni del, se ne kolenči, hidrofilen, velikega lumna, z ravnim oblikovalnim vrhom, z radiopačnim markerjem, kompatibilen s sistemom za mehansko rekanalizacijo in preusmerjevalcem pretoka. V različnih izvedbah omogočajo širšo uporabo: - Katetri za distalni dostop, debeline 5F in 6F, dolžine 115 cm, distalno mehak 17 in 19 cm, I.D. 0,055'' in 0,070'' - Katetri z ekstra podporo, debeline 5F, dolžine 105 in 115 cm, distalno mehak 9 cm, I.D. 0,058'' - Katetri z možnostjo aspiracije, debeline 5F in 6F, 125 cm in 131 cm, distalno mehak 17 in 19 cm, I.D. 0,055'' in 0,070'' | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
123 |  |  |  |  | 12.09.01.01.012 | NEVRO VODILNA ŽICA Hibridna vodilna žica, distalno nitinol s hidrofilno prevleko, debeline 0,012'', proksimalno nerjavno jeklo s PTFE slojem debeline 0,014''. Brez prehoda na spoju, se ne kolenči, celotne dolžine 200 cm, oblikovalen vrh 1,4 cm, torkabilna, z možnostjo podaljšanja. Na voljo mehka žica s 3 cm radiopačnim vrhom in žica z večjo podporo s 6 cm radiopačnim vrhom. | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
123 | [5 empty] | VREDNOST 123. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
124 |  |  |  |  | 12.09.01.01.013 | PODALJŠEK ZA NEVRO VODILNO ŽICO Podaljšek za hibridno žico iz nerjavečega jekla s PTFE prevleko debeline 0,014'' in dolžine 115 cm | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
124 | [5 empty] | VREDNOST 124. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
125 |  |  |  |  | 12.09.01.01.014 | NEVROMIKROKATETER 1 Mikrokateter, ojačan, 7 segmentni kompozit, hidrofilen, tapered PTFE premaz lumna, oblikovalen atraumatski vrh, 2 radiopačna markerje, za postavljanje mikrostenta in DMSO kompatibilen, I.D. 0,017'', O.D. prok./dist. 2.4/1.7F, dolžine 150 cm, na voljo katetri z ravnim vrhom v dveh različnih podporah in pred-oblikovan vrh 45°, 90° in J oblike | 2 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
125 | [5 empty] | VREDNOST 125. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
126 |  |  |  |  | 12.09.01.01.015 | NEVROMIKROKATETER 2 Mikrokateter za postavljanje flow diverterja, 8 segmentni kompozit, hibridnega ojačanja, hidrofilen, raven mehak oblikovalen vrh, 1:1 push/pull kontrola, se ne kolenči in suka, lumen premazan s PTFE. Na voljo mikrokateter I.D. 0,021'', O.D. prok./dist. 2.5F/2.0F in mikrokateter I.D. 0,027", O.D. prox./dist. 3.1F/2.6F, dolžine 156 cm z distalno fleksibilno tranzicijo. | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
126 | [5 empty] | VREDNOST 126. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
127 |  |  |  |  | 12.09.01.01.016 | NEVROMIKROKATETER 3 Mikrokateter hibridnega ojačanja, hidrofilen, 1:1 push/pull kontrola, kompatibilen s spiralami in tekočim emboličnim sredstvom, za žico 0,014'' in manj, distalno progresivno mehak 30 cm, raven vrh, primeren za 'dual' kateter tehniko. Na voljo kateter z dvema markerjema, dolžine 156 cm, I.D. 0,0165'', O.D. prox./dist. 2.1F/1.6F, in kateter z enim markerjem, dolžine 167 cm, I.D. prox./dist. 0,0165''/0,013'', O.D. prox./dist. 2.1F/1.3F in ošiljeno konico. | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
127 | [5 empty] | VREDNOST 127. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
128 |  |  |  |  | 12.09.01.01.017 | SISTEM ZA DIREKTNO ATEREKTOMIJO Sistem za direktno aterektomijo, za pridobivanje maksimalnega lumna pri PAB bolnikih, idealen za ekscentrične lezije in za vse morfološke vrste lezij. Premer krvne žile 2-7,0 mm, uvajala 6 in 7F, delovna dolžina od 114 do 151 cm, maksimalna dolžina rezanja 40-75mm | 5 | 10 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
128 | [5 empty] | VREDNOST 128. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
129 |  | 12.10- Embolizacijska sredstva | 12.10.01- Embolizacijska sredstva | 12.10.01.01- Embolizacijska sredstva | 12.10.01.01.001 | PARTIKLI Sferični delci za embolizacijo hipervaskularnih tumorjev in arteriovenskih malformacij, PVA, dimenzije: 90 – 1400 mikronov | 30 | 60 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
129 | [5 empty] | VREDNOST 129. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
130 |  |  |  |  | 12.10.01.01.002 | MIKROSFERE - superselektivni Mikrosfere - delci za embolizacijo hipervaskularnih tumorjev in arteriovenskih malformacij, hidrogelno jedro z zunanjo prevleko, možnost superselektivne embolizacije, barvno kodiranje velikosti, pakiranje v 2 ml brizgalkah, širok nabor dimenzij: 40 – 1300 mikronov | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
130 | [5 empty] | VREDNOST 130. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
131 |  |  |  |  | 12.10.01.01.003 | SPIRALE – male žile Okluzijska spirala za zapiranje žil malih premerov, kompleksna cyclon konfiguracija, iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, spirala konusne oblike (t.i. »tornado oblika«, za male žile, MRI kompatibilne. Dimenzije: - debeline 0.018'', premer spiral prok./dist. 3/2 mm do 10/5 mm; - debeline 0.035'', premer spiral prok./dist. 4/3 mm do 10/5 mm | 170 | 340 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
131 | [5 empty] | VREDNOST 131. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
132 |  |  |  |  | 12.10.01.01.004 | REPONIBILNE SPIRALE – srednje/velike žile Okluzijske spirale za zapiranje žil srednjih/velikih premerov, iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, okrogla spirala, vidne pod rentgenom, pred-naložene na sistemu za sproščanje, z možnostjo popolne repozicije, MRI kompatibilne. Dimenzije: debeline 0.035'', premer spiral 6 do 20 mm, dolžine 7 in 14 cm. | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
132 | [5 empty] | VREDNOST 132. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
133 |  |  |  |  | 12.10.01.01.005 | MIKROSPIRALE RAZLIČNIH OBLIK (AVM) Mikrospirale iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, raznličnih oblik, kompatibilna z MRI. Dimenzije: debeline 0.018'', premer spiral od 2 do 12 mm, dolžine od 12 do 52 mm. | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
133 | [5 empty] | VREDNOST 133. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
134 |  |  |  |  | 12.10.01.01.006 | SPIRALE 0'035'' – velike žile Spirale iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, kompatibilne z MRI, okrogla spirala, za daljši segment žile, funkcija 'gnezda' – za lažje vgnezdenje manjših spiral Dimenzije: debeline 0.018'', premer spiral 2 do 10 mm, dolžine 3 do 14 cm; debeline 0.035'', premer spiral 3 do 20 mm, dolžine 7 do 20 cm. | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
134 | [5 empty] | VREDNOST 134. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
135 |  |  |  |  | 12.10.01.01.007 | SPIRALE 0'035'' – visoki pretoki Okluzijske spirale za embolizacijo visokih pretokov, iz inconel zlitine s sintetičnimi nitkami daljše, MRI kompatibilne. Dimenzije: debeline 0.035'', premer spiral 3 do 20 mm, dolžine 2 do 20 cm. | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
135 | [5 empty] | VREDNOST 135. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
136 |  |  |  |  | 12.10.01.01.008 | OKLUZIJSKI ČEP Mikrovaskularni sistem za zaporo/redukcijo pretoka krvi v periferni vaskulaturi, omogoča superselektivno okluzijo krvne žile,zunanjega premera 5.3, 6.5, 9.2 in 13 mm, implementacija preko mikrokatetra velikosti 0,021 in 0,027", 4 ali 5F, odvisno od velikosti čepa. | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
136 | [5 empty] | VREDNOST 136. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
137 |  |  |  |  | 12.10.01.01.009 | OKLUZIJSKE SPIRALE na sistemu GW 0,035'' – MEHANIČNO SPROŠČANJE (t.i. »DETACHABLE COILS«) Spirale iz platine za zapiranje žil, z dacron-polimerskimi fibri, različnih oblik in dolžin: - 2D oblika: premer 3 – 18 mm, dolžine 4cm - 40cm, - cube konfiguracija: premera 4 – 20 mm, dolžine 6 – 40 cm, - diamond konfiguracija, premer 4/6/8 mm, dolžine 4,5 cm/9/14cm. Embolizacijske zanke iz platine, diamant oblike velikost 0,018˝ in 0,035˝. Dolžine v katetru pri 0,018˝ od 23-80 mm. Dolžina v katetru pri 0,035˝ od 30-67mm. ˝Coil pusher˝ celotna dolžina 177 mm, zunanji premer 0,016˝, distalni premer 0,018˝.Kompatibilen z zgoraj omenjenimi zankami. ( "detachable" - z mehaničnim sproščanjem.) | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
137 | [5 empty] | VREDNOST 137. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
138 |  |  |  |  | 12.10.01.01.010 | OKLUZIJSKE SPIRALE na sistemu GW 0,018'' – MEHANIČNO SPROŠČANJE (t.i. »DETACHABLE COILS«) Spirale iz platine za zapiranje žil, z dacron-polimerskimi fibri, dolžine 4 – 60 cm, premeri 2 – 22 mm, različnih oblik (2D in diamond konfiguracije); dolžine 2,3cm, 4,1cm, 5,8cm in 8 cm, diamond oblike, diameter 2/3mm, 2/4mm, 2/5mm in 2/6 mm. | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
138 | [5 empty] | VREDNOST 138. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
139 |  |  |  |  | 12.10.01.01.011 | Spirala (coil) za embolizacijo, z možnostjo repozicije, premera od 2 do 20 mm, dolžine 4-50 cm, oblike - helični in 3D, z najlonskimi in PGLA vlakni za boljšo trombotično reakcijo, kompatibilen z mikrokatetrom 0,0165" in 0,021" | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
139 |  |  |  |  | 12.10.01.01.012 | TEKOČE EMBOLIZACIJSKO SREDSTVO 1,5 ml, za popolno okluzijo pri kontrolirani embolizaciji perifernih žil, viskoznosti 18 in 34, mešanica etilen vinil alkoholniega polimera (EVOH), suspenzije dimetil sulfoksida (DMSO) in tantalovega prah, ki omogoča vidljivost. | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
139 | [5 empty] | VREDNOST 139. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
140 |  | 12.11- Reševalni seti | 12.11.01- Reševalni seti | 12.11.01.01- Reševalni seti | 12.11.01.01.001 | VENA CAVA FILTER Odstranljiv ali trajen vena cava filter iz nerjavečega jekla, MR kompatibilen, koničasto oblikovan, konice ravne v spodnjem delu in ukrivljene za boljše vsidranje v zgornjem delu. Na voljo mora biti filter z zanko in brez. Postavitev jugularno, brahialno, femoralno, in poplitealno. Največji premer vene cave 32 mm. (funkcionalno enakovrden odstranljiv oziroma trajen vena cava filter iz enega dela lasersko rezanega nitinola v obliki dvojne košare »Self Centering« dizajna ki zagotavlja zanesljivo namestitev in preprečuje nagibanje filtra in omogoča dvostopenjsko filtracijo za učinovitejše lovljenje strdkov, namenjen za trajno vstavitev hkrati pa dvojni (»dvozobi«) kavdalni kavelj omogoča njegovo enostavno ujetje s katerokoli endovaskularno zanko in odstranitev znotraj 12 dneh po njegovi vstavitvi. Filter je primeren za velikosti vene kave do 30 mm, za: femoralno, jugularno oziroma antekubitalno / jugularno vstavitev z nizkoprofilnim uvajalnim sistemom.) (filter iz nitinola z opcijo odstranitve, za femoralno in jugularno vstavitev MRI kompatibilen, za velikosti vene cava do 28 mm). (Vena cava filter iz materiala conichrome, z možnostjo izvleka do 1 leta, štiri platinum markerji za takojšnje preverjanje postavitve, posebna fiksacijska sidra na nogicah omogočajo varno cavalno namestitev, pred-naložen na 7F koaksialni uvajalni sistem, 10F hidrofilni predilatator, MRI kompatibilen, filter maks. premera 30mm, dolžine 49mm, na voljo univerzalni set za jugularno in femoralno namestitev). | 20 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
140 |  |  |  |  | 12.11.01.01.002 | SET ZA ODSTRANITEV - odstranjevalec vena cava filtra za jugularni pristop, raven z 90° radiopačno nitinol zanko. | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
140 | [5 empty] | VREDNOST 140. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
141 |  |  |  |  | 12.11.01.01.003 | MIKRO ZANKA Mikro zanka za pridobivanje tujkov – vsebuje majhno zanko z malim katetrom, premera zanke 2-7 mm, dolžina zanke 175-200 cm, distalni-proksimalni premer katetra ≤3 F, dolžina katetra 150 in 175cm | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
141 | [5 empty] | VREDNOST 141. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
142 |  |  |  |  | 12.11.01.01.004 | ZANKA OKROGLA sistem za odstranjevanje tujkov nitinolska zanka ukrivljena pod kotom, radiopačna, za vodilni kateter 4F - 5F, premera 5 - 35 mm, dolžine 65, 125 in 150 cm. | 15 | 30 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
142 | [5 empty] | VREDNOST 142. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
143 |  |  |  |  | 12.11.01.01.005 | ZANKA HELIČNA Lastnosti: sistem za odstranjevanje tujkov - CoCr zanka, helične oblike in enodelne konstrukcije, radiopačna Dimenzije: profil 0.014'', premer 2 mm, 4 mm in 7 mm, dolžina katetra 180 cm | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
143 | [5 empty] | VREDNOST 143. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
144 |  |  |  |  | 12.11.01.01.006 | KOŠARICA Lastnosti: košarica za odstranjevanje tujkov v žilah, oziroma cevastih organih Dimenzije: za uvajalko 8 Fr, premer 3 cm, dolžina 7 cm, dolžina katetra med 90 in 100 cm (Odstranjevalec tujkov s štirimi zankami v obliki cvetnega lista, iz nitinola z dodanim tantalom za boljšo vidljivost, debeline 6F dolžine 90cm, v kompletu z zunanjim in notranjim koaksialnim tulcem dolžine 80 in 85cm ter hemostatsko valvulo na notranjem tulcu, ki regulira pretok) | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
144 | [5 empty] | VREDNOST 144. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
145 |  |  |  |  | 12.11.01.01.007 | ZAKLEPNA BRIZGA (zaklepna brizga za ročno aspiracijo trombov, zaklep bata, navojni priklop na kateter) | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
145 | [5 empty] | VREDNOST 145. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
146 |  |  |  |  | 12.11.01.01.008 | BRIZGA »PIŠTOLA« + VREČKA (aspiracijska brizga za ročno aspiracijo trombov, navojni priklop na kateter, mehanizem za večkratno ustvarjanje podtlaka (zunanja ročka/sprožilec/stikalo) in direktna vezava (odtok trombov) na drenažno vrečko z nepovratnim ventilom | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
146 | [5 empty] | VREDNOST 146. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
147 |  | 12.12- Set PTA za pripravo pacienta | 12.12.01- Set PTA za pripravo pacienta | 12.12.01.01-- Set PTA za pripravo pacienta | 12.12.01.01.001 | SET PTA -- Gobice na palčki za kirurško umivanje vbodnega mesta – 6 kom - Posodica 250 ml modra - 1 kom - pokrivalo za rtg ojačevalec 120 cm - 1 kom (premer popolnoma raztegnjenega prekrivala bi bil 120 cm, vanj je vpeta npr elastika, tako da prekrivalo 'objame' detektor velikosti 30 x 40 cm, debeline 12 cm - ga zadostno pokrije in hkrati ni preveliko in ne ovira operaterja pri posegu). - sterilno prozorno pregrinjalo za visečo zaščito pred sevanjem, 80 x 100 cm, na eni strani elastika, na drugi strani diagonalno odrezana – 1 kom - pokrivalo za mizo/pacienta 200x330 cm, supervpojna, dve luknji v vpojnem delu za žilni pristop, premera 14 cm, s samolepilnim robom - 1kom - dvoslojna kompresa 200x250cm - 1kom - kompresa vpojna za inštrumentarsko mizo 150x180 cm - 1kom - kirurški plašč, velikost XXL, dolžine 145 cm - 2 kom - posoda za varno odlaganje vodilnih žic 2500ml - 1 kom - Posodica 120 ml rumena - 1 kom - Posodica 500 ml modra - 2 kom - Skalpel št. 11 (z ročajem) - 1 kom, - brizga 20ml LL (zaklepna) - 2 kom - brizga 5 ml LL (zaklepna) – 1 kom - brizga 10 ml LL (zaklepna) - 2 kom - brizga 10 ml LL (zaklepna), za KS, obarvan bat – 2 kom - zloženci iz gaze 10x20 cm, 16 slojni - 20 kom - tamponi iz gaze, visokovpojni, premera 7 cm - 20kom - triplastna supervpojna kompresa 100x100 cm - 1kom - trebušna kompresa 50x50 bela - 4 kom - brisača bombažna 40x40cm zložena - 4 kom - Angiografska igla z mandrenom 18G, dolžine 70 mm, s krilci - 1 kom - Punkcijska igla 18G x 50 mm - Punkcijska igla 20G x 50 mm - raven kovinski pean, 16 cm - 1 kom - škatlica za varno odlaganje igel, adhezivna podlaga – 1 kom - plastična sponka - 2 kom - visokotlačni ventilček tripotni (konekt tripotni visokotlačni npr. Merit H3SNC)- 1 kom, pokrivalo za mizo/pacienta 200 x 330 cm, ter sterilno prozorno pregrinjalo za visečo zaščito pred sevanjem, 80 x 100 cm, na eni strani elastika, drugim pokrivalo za mizo/pacienta 200 x 330 cm, dve luknji s spremerom 12cm v femoralnem delu in prekriti s transparentno inzijsko folijo, diameter 6 cm notranja luknja ter sterilno prozorno pregrinjalo za visečo zaščito pred sevanjem, 80 x 100 cm, na eni strani elastika | 1500 | 3000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
147 | [5 empty] | VREDNOST 147. SKLOPA: | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | KONSIGNACIJA
Datum:
Podpis ponudnika:
* Izbrani ponudnik bo pozvan, da predloži črtne kode v zahtevani obliki ob predložitvi okvirnega sporazuma.

## Specifikacija z vsemi kat. št.
INTERVENTNA RADIOLOGIJA | [13 empty] | Specifikacija
V posameznem sklopu, kjer je zahtevan razpon dimenzij vpišite : Pakirenje /EM, ceno na EM, stopnjo DDV, ceno pakiranja na EM brez DDV, ceno na EM z DDV, caziv artikla, kataloško številko, proizvajalca in ponudnika ,
za vsako kataloško številko v svojo vrstico. V vsakem sklopu je predvideno sedem dodatnih vrstic, ki jih po potrebi dodajte.
SKLOP | Šifra | Artikel | OBDOBNA KOLIČINA- 2 letna količina | 4 letna količina | EM | Pakiranje/EM | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV | Cena na EM z DDV | Cena pakiranja brez DDV | Cena pakiranja z DDV | Naziv artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Ponudnik | VRSTA ZALOGE lastna/konsignacija | OPOMBE
1 | 12.01.01.01.001 | LOOP NEFROSTOMSKI DRENAŽNI KATETER - po Seldinger metodi - večstopenjsko perkutano vstavljanje (pod kontrolo uz in diaskopije) - premer 5-14 Fr, dolžine 15 – 45 cm - pig-tail konica (končna luknja in več stranskih lukenj), s sistemom za zaklep konice – integriran šiv - pacientu prijazen material, npr Ultrathane - sistem za izravnavo katetra na kovinskem nosilcu - sistem za perkutano fiksacijo | 400 | 800 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
2 | 12.01.01.01.002 | ZUNANJE-NOTRANJI BILIARNI DRENAŽNI KATETER - po Seldinger metodi - večstopenjsko perkutano vstavljanje (pod kontrolo uz in diaskopije) - premer 10-14 Fr, dolžina 40 cm, - mehka konica prilagojena biliarni drenaži: končna in več stranskih lukenj, radiopačni marker za označbo dela konice z luknjami, hidrofilni premaz konice, s sistemom za zaklep konice – integriran šiv - sistem za izravnavo katetra na kovinskem nosilcu - sistem za perkutano fiksacijo | 50 | 100 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
3 | 12.01.01.01.003 | DRENAŽNI KATETER ZA NAMENE ABSCESOV, one-step - večnamenski drenažni kateter za dolgotrajno drenažo, v setu skanilo - enostopenjsko uvajanje, naložen na priloženi večdelni punkcijski igli, ojačan - se ne kolenči - premer 8-12 Fr, dolžine 30 - 40 cm - ošiljena (tapered) konica, oblika konice pig-tail in J-konica, velike drenažne luknje - primerne za gostejše kolekcije in velike pretoke, s sistemom za zaklep konice – integriran šiv (locking kateter) - sistem za perkutano fiksacijo | 170 | 340 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
4 | 12.01.01.01.004 | DRENAŽNI KATETER ZA NAMENE GOSTEJŠIH ABSCESOV, transparentni - set za drenažo abscesov (za gostejše kolekcije), v setu z ehogeno troakar iglo 18G/15 cm, 0,038" heavy duty žico dolžine 80 cm, 3 dilatatorji različnih dimenzij, večnamenski adapter in koaksialno uvajalo - za vstavljanje po Seldinger metodi z možnostjo direktne vstavitve pod kontrolo UZ in diaskopije - transparenten PVC kateter, cm graduiran, z radiopačnim trakom, - zakrivljena konica katetra, s končno in 9 stranskih večjih ovalno bolikovanih lukenj za doseg večjih pretokov in drenažo gostejših vsebin, - dimenzije katetra: premer 12 in 14 Fr, dolžine 30 – 45 cm | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
5 | 12.01.01.01.005 | SPLINT KATETER/URETERALNI STENT - ureteralni stent debeline 8 CH, dolžine 28 cm, za kratko trajno in dolgotrajno uporabo - dvojna pigtail konica, oba konca odprta, na eni strani ošiljen za uvajanje preko kože, z integriranim odstranljivim šivom za kontrolo pri manipulaciji, - posebno mehak (optisoft material) - set s čvrstim 'pusherjem', ki se ne deformira ob močnejših potiskih ter ne deformira splinta, zagotavlja pa učinkovit potisk | 40 | 80 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
6 | 12.02.01.01.001 | PUNKCIJSKA IGLA BREZ MANDRENA, kratka - Brezmandrenska punkcijska igla, debeline 18G, dolžine med 7 in 10 cm - za GW 0,035 ali 0,038 - poševno odrezana konica, prilagojena boljši vidljivosti pod ultrazvokom - s fiksnim (nesnemljivim) metuljčkom (udobnim za držanje) | 300 | 600 | KOS | [10 empty] | LASTNA
7 | 12.02.01.01.002 | PUNKCIJSKA IGLA BREZ MANDRENA, dolga - Brezmandrenska punkcijska igla, debeline 18G, dolžine med 12 in 15 cm - za GW 0,035 ali 0,038 - poševno odrezana konica, prilagojena boljši vidljivosti pod ultrazvokom | 200 | 400 | KOS | [10 empty] | LASTNA
8 | 12.02.01.01.003 | PUNKCIJSKA IGLA Z MANDRENOM, kratka - Punkcijska igla z mandrenom, debeline 18G ali 19G, dolžine med 7 in 10 cm - s fiksnim (nesnemljivim) metuljčkom (udobnim za držanje) - za GW 0,035 - dobra vidljivost pod ultrazvokom | 100 | 200 | KOS | [10 empty] | LASTNA
9 | 12.02.01.01.004 | PUNKCIJSKA IGLA Z MANDRENOM, dolga - Punkcijska igla z mandrenom, debeline 18G ali 19G, dolžine med 12 in 15 cm - s fiksnim (nesnemljivim) metuljčkom (udobnim za držanje) - za GW 0,035 - dobra vidljivost pod ultrazvokom | 100 | 200 | KOS | [10 empty] | LASTNA
10 | 12.02.01.01.005 | DOLGA PUNKCIJSKA IGLA Z MANDRENOM - UZ konica - ehogena dolga punkcijska igla s 360 stopinjskimi "cornerstone" reflektorji na prvih 20 mm igle za izjemno dobro vidljivost igle pod UZ pod vsakim kotom - s snemljivimi plastičnimi krilci - z globinskimi markerji po 1 cm - debelina 18 G, dolžina 150 mm | 350 | 700 | KOS | [10 empty] | LASTNA
11 | 12.02.01.01.006 | POL-AVTOMATSKI BIOPSIJSKI SET za CT/UZ vodeno biopsijo mehkih tkiv za histološko analizo, za enkratno uporabo - lahek ergonomski inštrument, sestavljen iz biopsijske igle pakirane na plastičnem držalu s sprožilcem (odprt ergonomski ročaj) - odvzem vzorca s pokritjem vodilnega dela igle (NE izstrelitvijo) - barvne oznake glede na velikost igle - igla cm graduirana, možnost penetracijske globine 10 mm in 20 mm, dimenzije igle: 14 – 20 G, več različnih dolžin od 10 do 25 cm - priložen trokar za iglo, oziroma t.i. koaksialna igla, velikost kompatibilna z biopsijskim inštrumentom za enkratno uporabo, z barvnimi označevalci globine. | 600 | 1200 | KOS | [10 empty] | LASTNA
12 | 12.02.01.01.007 | AVTOMATSKI BIOPSIJSKI SET ZA ENKRATNO UPORABO za CT/UZ voden odvzem vzorca tkiva ali kolekcije za analizo, set za enkratno uporabo - Set za enkratno uporabo, lahek, enoročni, z ergonomsko oblikovanim ročajem za lažje rokovanje in nadzor med posegom. Možnost proženja na proksimalnem ali lateralnem delu inštrumenta. - Lastnosti igle: penetracijska globina 22 mm, igla po dolžini cm - graduirana, barvne oznake za različne debeline igel. - Dimenzije igle: 14 - 20 G, več različnih dolžin znotraj 10 cm do 25 cm | 40 | 80 | KOS | [10 empty] | LASTNA
13 | 12.02.01.01.008 | IGLA ZA BIOPSIJO MEHKIH TKIV - za UZ voden odvzem vzorca tkiva za analizo. - lastnosti igle: ostra, z veliko zarezo 19 mm za vzorec, cm graduirana, barvna oznaka velikosti, velikosti od 12 G do 20 G, dolžine 10, 13, 16 in 20 cm; igle debeline 18 G morajo biti tudi dolžine 25 cm in 30 cm. Igle morajo biti kompatibilne z ponujenim avtomatičnmi biopsijskim inštrumentom za večkratno uporabo. možnost prenetracijske globine 15 mm in 22 mm za igle od 12 G do 20 G. | 200 | 400 | KOS | [10 empty] | LASTNA
13 | 12.02.01.01.009 | AVTOMATIČNI BIOPSIJSKI INŠTRUMENT ZA VEČKRATNO UPORABO - možnost prenetracijske globine 15 mm in 22 mm za igle od 12 G do 20 G .Brezplačna uporaba in servis. | 1 | 1 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
14 | 12.02.01.01.010 | KOSTNA BIOPSIJA, elektrosveder Set za biopsijo in aspiracijo kostnega mozga, kompatibilen s svedrom z večkratno uporabo. - set naj vsebuje: sterilno kompreso za pokritje vbodnega mesta, sterilno prevleko za sveder, uvajalo z mandrenom za biopsijo kosti, biopsijsko iglo, mandren za odstranitev vzorca, premični marker za označitev pristopne točke na kosti. - set omogoča možnost štirih različnih dimenzij setov uvajal in biposijskih igel za biopsijo in aspiracijo kostnega mozga (npr. 11GX15cm in 13GX19cm; 11GX10cm in 13GX14cm; 11GX6cm in 13GX10cm; 10GX10cm in 12GX14cm). Oncontrol set ali podobno | 8 | 16 | KOS | [10 empty] | LASTNA
15 | 12.02.01.01.011 | KOSTNA BIOPSIJA, igla Set za biopsijo kosti in kostnega mozga, igla dimenzije 8G x 100 mm, ostra in neupogljiva, z originalnim trap rezilnim sistemom, vsebuje zunanjo ostro rezilno konico v obliki grebena in notranjo iglo z ostro piramidno brušeno konico, ergonomično oblikovan ročaj. V setu tudi igla s topo konico za potisk vzorca iz kanile in pripadajoče vodilo, obroček za označevanje globine z navojem in luer lock priključek. | 8 | 16 | KOS | [10 empty] | LASTNA
16 | 12.02.01.01.012 | VODILO ZA PUNKCIJSKO IGLO ULTRA PRO II., STERILNI SET Set zajema: - Ultra Pro vodilo za iglo - inserti za vodil za injekcijsko iglo od 8,5F, 14g, 15G, 16G, 17G, 18G, 20G, 21G, 22G, 23G - CIV-FLEX prevleka 14x 91,5cm 3D - sterilni gel - Elastika 2 kosa | 360 | 720 | KOS | [10 empty] | LASTNA
17 | 12.02.01.01.013 | TKIVNI MARKERJI ZA OZNAČEVANJE LEZIJ DOJK - spiralni radiopačni nitinolski marker za markiranje lezij dojke in pod pazdušnih bezgavk, dobro vidljiv - za UZ vodene biopsije dojk, omogoča kontrolirano sproščanje z aplikatorjem z zaklepnim batom - marker velikosti 4 mm, sproščanje preko 17 G igle, dolžine 10 cm, markirana na 1 cm. | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | LASTNA
18 | 12.02.01.01.014 | DILATATOR - žilni dilatator, za GW 0'035 - dimenzije: premer 4-10 Fr | 60 | 120 | KOS | [10 empty] | LASTNA
19 | 12.02.01.01.015 | NASTAVEK ZA ROTACIJO VODILNE ŽICE - za GW različnih dimenzij od 0,014'' do 0.035'' | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | LASTNA
20 | 12.02.01.01.016 | HEMOSTATSKA VALVULA Hemostatska valvula Y rotacijska, z zaklepnim mehanizmom, z dodatno fiksno valvulo za zmanjšanje izgube krvi. Primerna za enoročno rokovanje, v setu torkar in inserter. Dimenzije: I.D. 3,33 mm oz. 10F. | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | LASTNA
21 | 12.03.01.01.001 | ŽILNO UVAJALO ZA FEMORALNI PRISTOP - Dimenzije 4-9 Fr, dolžine 6, 10, 25 cm - skladen z žico 0,035" in 0,038" - Lastnosti: tanek, ne kinka, radiopačen, radiopačna oznaka konice, hidrofilni premaz, hemostatska valvula - Dilatator: daljši od uvajala, se zatakne z uvajalom, popolnoma gladek prehod z uvajalom – atravmatski | 1700 | 3400 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
22 | 12.03.01.01.002 | ŽILNO UVAJALO ZA RADIALNI PRISTOP - Dimenzije 5, 6, 7 Fr, dolžine 10 - 16 cm, najmanj 2 različni dolžini (krajša in daljša) - skladen z žico 0,021" in 0,025" - Lastnosti: tankih sten, redukcija zunanjega lumna za 1 Fr (glede na notranjega), atravmatska penetracija, radiopačen, hidrofilni premaz (npr. M coating), silikonska hemostatska valvula - Dilatator: se zatakne z uvajalom (na klik), gladek prehod z uvajalom – atravmatski - možnost 2 različnih uvajalnih žic (npr. plastična ali vzmetna) z atravmatsko konico (ravna, angulirana), dolžine 45 ali 80 cm - možnost 2 uvajalnih igel (npr. plastična ali metalna), velikosti 20-22 G, dolžine 25-55 mm | 40 | 80 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
23 | 12.03.01.01.003 | SET ZA TRANSPEDALNI PRISTOP - mikropunkcijski set, zagotavlja atravmatično penetracijo - brez prehoda med dilatatorjem in uvajalom, - uvajalna igla 21G, - vodilna žica 0,018 iz nitinola, - dilatator 4 in 5 Fr, opcijsko z žilnim uvajalom 4 Fr | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
24 | 12.03.01.01.004 | DOLGO ŽILNO UVAJALO - Dimenzije: GW 0'038'', 5-8 Fr, dolžine 45/65/90 cm - Lastnosti: žičnato pletena ojačitev (ojačana gred z npr. nerjavečim jeklom), ojačana potisnost in odpornost proti kolenčenju (npr. SS coil), notranji del PTFE, zunanja plast najlon, - hidrofilni premaz končnega dela za boljši prehod čez tkiva Dolžina premaza je daljša pri daljših dolžinah), konica atravmatska, zaobljena - radiopačni marker konice - hemostatska valvula - več različnih oblik konic (ravna in ukrivljene: multipurpose, hockeystick, RDC, LIMA) | 40 | 80 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
25 | 12.03.01.01.005 | DODATNO OJAČANO ŽILNO UVAJALO, KRATKO - ojačano uvajalo odporno na knikanje (deformiranja lumna) za lažje vstavljanje preko rigidnih tkiv ter z ohranjeno fleksibilnostjo uvajala - premaz katetra za lažjo manipulacijo (hidrofilni ali silikonski) - radiopačno uvajalo - hemostatska valvula, stranski podaljšek - barvna oznaka glede na velikosti - Dimenzije: premer 5-10 Fr, dolžina 11 cm - Dilatator, ki se zatakne z uvajalom (na klik, »snap-lock« sistem) | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
26 | 12.03.01.01.006 | DODATNO OJAČANO ŽILNO UVAJALO, DOLGO ojačano uvajalo odporno na knikanje (deformiranja lumna) za lažje vstavljanje preko rigidnih tkiv ter z ohranjeno fleksibilnostjo uvajala - premaz katetra za lažjo manipulacijo (hidrofilni ali silikonski) - radiopačno uvajalo - hemostatska valvula, stranski podaljšek - barvna oznaka glede na velikosti - dimenzije: 5-10 Fr, dolžine 23 – 100 cm, najmanj 3 različne dolžine, npr. 45 cm, 65 cm, 100 cm. - Dilatator, ki se zatakne z uvajalom (na klik, »snap-lock« sistem) | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
27 | 12.03.01.01.007 | DODATNO OJAČANO DOLGO ŽILNO UVAJALO 4FR - dodatno ojačano dolgo žilno uvajalo - iz polimera ojačanega s kovinsko žico, ne kninka, ošiljena konica, radiopačna oznaka konice, ravna in ukrivljena izvedba za bifurkacijo aorte, distalno hidrofoben, PTFE premaz lumna, hemostatska valvula. - Dimenzije: premer 4-6 Fr, dolžina 45/65/90 cm, možnost snemljive valvule pri dimenzijah 5 in 6 fr - Dilatator | 80 | 160 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
28 | 12.03.01.01.008 | ŽILNA UVAJALA VELIKIH DIMENZIJ (ZA EVAR) - Lastnosti: radiopačno, radiopačna oznaka konice, hidrofilna prevleka, hemostatska valvula, ki omogoča ustrezno hemostazo pri uvajanju več/večjih inštrumentih - Dimenzije: premer 12-16 Fr, dolžina 30-45 cm, za GW 0,035" - konično oblikovan dilatator na dveh mestih - za lažje uvajanje | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
28 | 12.03.01.01.009 | ŽILNA UVAJALA VELIKIH DIMENZIJ (ZA EVAR) - Lastnosti: radiopačno, radiopačna oznaka konice, hidrofilna prevleka, hemostatska valvula, ki omogoča ustrezno hemostazo pri uvajanju več/večjih inštrumentih - Dimenzije: premer 18-20 Fr, dolžina 30-45 cm, za GW 0,035" - konično oblikovan dilatator na dveh mestih - za lažje uvajanje | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
29 | 12.03.01.01.010 | ŽILNA UVAJALA VELIKIH DIMENZIJ (ZA EVAR), večja od 20 F (extra large) - žilna uvajala velikih dimenzij, velikosti večjih od 20 Fr (npr. 20, 22, 24 Fr), za GW 0,035", različnih dolžin (npr. 25 cm, 40 cm, 65 cm) - Lastnosti: radiopačno, radiopačna oznaka konice, hidrofilna prevleka, hemostatska valvula, ki omogoča ustrezno hemostazo pri uvajanju več/večjih inštrumentih, stranski port, dilatator | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
30 | 12.03.01.01.011 | PERKUTANO ZAPIRANJE VBODNEGA MESTA – DVOROČNO - za perkutano zapiranje vbodnega mesta velikosti 6 in 8 Fr na arteriji po diagnostičnem in/ali intervencijskem posegu - zapiralo sestavljeno iz vodilne žice, uvajala, biorazgradljivega sidra za notranjost arterije in kolagena za kanal ob arteriji - popolna resorbcija v 60-90 dneh - skladnost žice 0,038" | 1100 | 2200 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
31 | 12.03.01.01.012 | PERKUTANO ZAPIRANJE VBODNEGA MESTA - ENOROČNO - za perkutano zapiranje vbodnega mesta velikosti 7 Fr na arteriji po diagnostičnem in/ali intervencijskem posegu, avtomatski mehanizem - enoročni - zapiralo sestavljeno iz dveh bioabsorbnih polimernih diskov - popolna resorbcija v 60-90 dneh - skladnost žice 0,038" | 200 | 400 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
32 | 12.03.01.01.013 | SISTEM ZA HEMOSTAZO PO RADIALNI PUNKCIJI - prozorne strukture za vizualni nadzor - možnost selektivne kompresije (npr. dvojni kompresijski balon) - set vključuje inflator (brizgo) dveh velikosti in marker za nastavitev na vbodno mesto - nastavitev pritiska je natančno nastavljiva v skladu z Barbeu testom | 40 | 80 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
33 | 12.03.01.01.014 | PERKUTANO ZAPIRANJE VBODNEGA MESTA, zunanji čep - žilno zapiralo na osnovi tesnilne mase, ki ustvari ekstravaskularni čep ter tesni kanal skozi mehka tkiva - razgradljivo v 30 dneh - namenjen posegom z uvajali 5, 6, 7 Fr | 100 | 200 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
34 | 12.03.01.01.015 | PERKUTANA SUTURA VBODNEGA MESTA – VEČJE DIMENZIJE (EVAR) - za perkutano šivanje vbodnega mesta večjih dimenzij endovaskularnega pristopa, do 24 Fr, - za arterije in vene, - predpripravljen poliprolilenski monofilamentni šiv | 50 | 100 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
35 | 12.04.01.01.001 | DIAGNOSTIČNI PERIFERNI KATETRI SREDNJE TRDOTE - Diagnostični angiografski katetri, debeline 4 - 6 Fr, - za GW 0,035'' in 0,038" - različnih dolžin (vsaj 3 različne dolžine - npr. 65-125 cm), - srednje trdote katetra (dvojno žično pletivo) - mehka atravmatska in distalno fleksibilna konica, ki je ustrezno radiopačna, - več različnih oblik konic za visceralne in vratne arterije (kot npr. Straight, Pig-tail, Bernstein, Hockey Stick, Vertebral, Newton, Bentson, Simons, Sidewinder, Headhunter, Cobra, Renal, Shepard Hook, Mani,…) - možnost različice z končno luknjo in stranskimi luknjami (flush izvedba) – pri posameznih konicah (ne nujno vseh) - maksimalni injekcijski tlak (psi) 750 pri 4 Fr, 1000 pri 5 in 6 Fr | 3600 | 7200 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
36 | 12.04.01.01.002 | DIAGNOSTIČNI KATETRI S HIDROFILNIM PREMAZOM ZA PREHOD ČEZ STENOZE/OKLUZIJE 4 Fr Ravni kateter s končno odprtino, debeline 4 Fr in 5 Fr, za GW 0,035'' in 0,038'', različnih dolžin (65/80/100/120 cm, možnost dolžine 150 cm), ojačan z žičnim pletivom, omogoča dovajanje embolizacijskega materiala. Hidrofilni premaz konice na različnih dolžinah (15/25/40 cm), ravna konica (možnost dodatno oblikovanih konic za selektivne pristope). | 100 | 200 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
37 | 12.04.01.01.003 | SKUPINA ANATOMSKO PRILAGOJENIH IN RAZLIČNO MODIFICIRANIH DIAGNOSTIČNIH DSA KATETROV - Skupina diagnostičnih katetrov iz poliuretana in tudi naylona različnih oblik in PSI - dimenzije: 4/5/6 Fr, kompatibilen z žico debeline 0,035” in 0,038” - različnih dolžin 65 – 125 cm, različnih PSI glede na obliko konice in uporabo 1000-1200 - različnih oblik konice (prilagojene različni anatomiji in uporabi): ravna, pigtail, universal flush in straight, selective multipurpose, renal double curve, cobra, shepherd hook, celiak trunk, j-curve, sidewinder, simmons, headhunter, newton, bernstein, benston, vertebral, mani - možnost flush izvedbe (stranske luknje) za slikanje arterij velikih kalibrov - možnost dodatnega ojačanja (pleteno ogrodje – najlon in poliuretan) za boljšo vodljivost katetra - možnost prevleke za lažji prehod katetra čez lezije | 300 | 600 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
38 | 12.04.01.01.004 | DIAGNOSTIČNI ANGIOGRAFSKI KATETRI – VELIKE DIMENZIJE - Diagnostični angiografski katetri večjih dimenzij 6-9 Fr, za GW 0,035", več različnih dolžin (npr. 55 cm, 90 cm, 95 cm, 125 cm) - iz najlona z jeklenim žičnim pletivom (hibridno pletivo), notranja PTFE prevleka - Več možnosti oblike konice: Straight, Multipurpose, Hockey stick, Renal curve I, II, J-curve, contralateral I, II, Vertebral, Modified Cerebral Burke, Headhunter, Judkins Right, Internal Mammary | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
39 | 12.04.01.01.005 | KATETER ZA TROMBOLIZO Lastnosti: kateter za dovajanje trombolitikov, ravna konica z distalno valvulo, končna in stranske luknje, z radiopačnimi markerji označeno področje konice s stranskimi luknjami Dimenzije: za GW 0'038'' in 0'035'', 4 in 5 Fr, dolžina 40/65/100/135 cm, dolžina infuzijske konice 5/10/20 cm | 32 | 64 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
40 | 12.04.01.01.006 | CTO KATETER ZA REKANALIZACIJO SUBINTIMALNE PREMOSTITVE - Re-entry kateter - sistem za vračanje v pravi lumen žile pri subintimalnem prehodu zapore, hidrofilna ovojnica za lažji prehod, radiopačna markerja za pravilno pozicioniranje - za GW 0,014'' in 6 Fr uvajalko - v krajši in daljši izvedbi, npr. 80 in 120 cm | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
41 | 12.04.01.01.007 | ASPIRACIJSKI KATETER Dvolumenski aspiracijski kateter za aspiracijo svežih trombov, hidrofilni premaz distalnega dela katetra, radiopačni marker na konici, ojačan kateter odporen na deformacijo lumna (ne 'kinka'), za GW 0'014'', velikosti 6 in 7 Fr, dolžine najmanj 140 cm, kompatibilni z 6 Fr uvajalko | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
42 | 12.04.01.01.008 | MERILNI ANGIOGRAFSKI KATETRI - Angiografski merilni katetri, - za GW 0,035'', velikosti 5 Fr, - pigtail konica v flush izvedbi (stranske luknje, 6-8 lukenj) - v krajši in daljši različici (dolžine 65-125 cm) z merilnim delom in markerji razmika 1 cm (natančnost razporeditve markerjev +/-1mm) na dolžini 22 cm ali več - različnih dolžin, npr. 65/110/125 cm | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
43 | 12.04.01.01.009 | PODPORNI PODALJŠEK VODILNEGA KATETRA Kateter na RX sistemu za podaljšanje in koaksialno postavitev vodilnega katetra, kateter ojačan s kovinsko spiralo, omogoča selektivno injiciranje kontrastnega sredstva in dostavo stentov preko tortuoznih zavojev in kalcifikacij. Dimenzije katetra 5-8 Fr, delavna dolžina katetra 150 cm s 25 cm RX dolžino | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
44 | 12.04.01.01.010 | PODPORNI KATETER – večji od 2 Fr Podporni nizkoprofilni kateter za prehod čez kompleksne lezije, za GW 0'035'' (4 Fr), za GW 0'018'' (2,6 Fr), različne dolžine 65-150 cm, najmanj 3 različne dolžine, ojačan z dvojnim pletenjem, konično zašiljeno konico, vsaj 3 radiopačni markerji, hidrofilna prevleka distalnega dela (najmanj 40 cm), možnost ravne in ukrivljene konice, npr. 30 stopinj. | 370 | 740 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
45 | 12.04.01.01.011 | PODPORNI KATETER – manjši od 2 Fr Podporni nizkoprofilni kateter za prehod čez kompleksne lezije, za GW 0'014'' (distalna konica < 2 Fr), različnih dolžin (npr. 60-150 cm), graduiranega profila (distalno manjši) katetra, iz PTFE in ojačan z volfram pletenjem (boljša vidljivost – graduirana glede na profil), hidrofilna prevleka distalnega dela (najmanj 40 cm), konusna ravna konica, označena z radiopačni marker (iz platine) na konici (npr. iz platine). | 300 | 600 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
46 | 12.04.01.01.012 | MIKROKATETER Z ŽICO – EMBOLIZACIJA - Mikrokateter za doseganje težko dostopnih žil, žilnih malformacij in/ali natančno in zanesljivo dovajanje embolizacijskih sredstev, - kateter je odporen na deformacije (»kinkanje«) – ojačan z volframovo spiralo, - notranja plast iz PTFE, zunanji del hidrofilni M premaz, - distalno fleksibilen, Pt-iridij radiopačni marker na konici katetra, ravna konica, možne različne oblike konice, npr. ravna, ukrivljena, J konica - nitinolova žica, hidrofilni M premaz žice, radiopačno markiranje konice v dolžini 3 cm (zlata spirala), ravna ali ukrivljena konica Dimenzije: - Kateter: zunanji premer 2,4 - 2,8 Fr, dolžina 110 - 150 cm, več dolžin - Žica: 0,018"- 0'021'', dolžine 10 cm daljša od katetra | 40 | 80 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
47 | 12.04.01.01.013 | MIKROKATETER VISOKEGA PRETOKA - Mikrokateter visokega pretoka, max. tlak 1000 psi - O.D. dist./proks. 1.7/2.8 F in 1.9/2.8 F - dimenzije: dolžina katetra: 112, 132 in 157 cm - distalno 65 in 100 cm hidrofilen - ojačan s kompozitnim pletivom, z izjemno stabilno ravno in ukrivljeno konico - distalni radiopačni marker - kompatibilen z žico 0.016'' | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
48 | 12.05.01.01.001 | VODILNA DIAGNOSTIČNA ŽICA 0,035'' 150 cm - začetna vodilna/menjalna žica ustrezne trdote - velikosti GW 0,035'' - dolžine 150 cm - z 1,5 mm J-tip konico, t.i. double enaped, možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna - s PTFE premazom | 700 | 1400 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
49 | 12.05.01.01.002 | VODILNA DIAGNOSTIČNA ŽICA 0,035'' 180 CM - začetna vodilna/menjalna žica ustrezne trdote - velikosti GW 0,035'' - dolžine 180 cm - z 3 mm J-tip konico, možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna - s PTFE premazom | 3000 | 6000 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
50 | 12.05.01.01.003 | VODILNA DIAGNOSTIČNA ŽICA 0,035'' 260 CM - začetna vodilna/menjalna žica ustrezne trdote - velikosti GW 0,035'' - dolžine 260 cm - z 1,5 mm J-tip konico, t.i. double enaped, možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna - s PTFE premazom | 200 | 400 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
51 | 12.05.01.01.004 | OJAČANA VODILNA ŽICA ZA ŽILNE IN NEŽILNE INTERVENCIJE - Posebno trda (t.i. extra stiff) jeklena žica, ojačana z zunanjo spiralo, PTFE premaz, atravmatska konica ravne in 3 mm J ukrivljene oblike, možnost različnih dolžin atravmatske konice (krajša in daljša) - Dimenzije: GW 0'035'', v krajši in daljši različici, npr. 90 in 260 cm | 660 | 1320 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
52 | 12.05.01.01.005 | VODILNA HIDROFILNA ŽICA, STANDARDNE TRDOTE, do 180 CM - izmenjevalna ali vodilna hidrofilna žica standardne trdote za diagnostične in intervencijske posege - dimenzije GW 0,018"-0,038", dolžine 50-180 cm, na voljo najmanj 3 dolžine - zgradba: elastično nitinolovo jedro, hidrofilna M prevleka in radiopačni volfram polimer - zagotavlja minimalno frikcijo in lažji prehod tesnih, stenotičnih in tortuoznih žil - atravmatska (zaobljena), hidrofilna in fleksibilna konica, različne oblike konice: ravna, ukrivljena, J krivina, s fleksibilno konico (fleksibilni del različnih dolžin, npr. 1, 3, 5, 8 cm) brez markerja na konici | 600 | 1200 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
53 | 12.05.01.01.006 | VODILNA HIDROFILNA ŽICA, RAZLIČNE TRDOTE, 180-450 CM - izmenjevalna ali vodilna hidrofilna žica različnih trdot za diagnostične in intervencijske posege - dimenzije: GW 0'018''-0,038'', dolžine 180-450 cm, na voljo najmanj 3 različne dolžine - zgradba: elastično nitinolovo jedro, možnost ojačanega jedra – v »stiff« izvedbi, prevleka z radiopačnim volfram polimer ovojem in hidrofilno M prevleko (za minimalno frikcijo in zagotovljen lažji prehod tesnih, stenotičnih in tortuoznih žil), - različne trdote (standardna, poltrda, trda - 2 x trša od standardne) - atravmatska (zaobljena), hidrofilna in fleksibilna konica (možnost različnih dolžin fleksibilnega dela), brez markerja na konici | 100 | 200 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
54 | 12.05.01.01.007 | HIBRIDNA HIDROFILNA, EKSTRA TRDA - Hibridna dvojedrna nitinolova žica v izvedbi »extra stiff« (proksimalna gred) - Dimenzije: GW 0'014'' in 0'018'', dolžine 180 in 300 cm; 0'035'', dolžine 180 in 260 cm - zgradba: nitinolska sredica, distalno 25 cm hidrofilni M premaz, proksimalno PTFE (spiralni rebrasti plašč), fleksibilen vrh (npr. 1 cm pri 0,014" in 0,018" ter 5 cm pri 0,035") - oblika konice ravna in ukrivljena 45 stopinj, zlati markerna konici 0,014" in 0,018" | 30 | 60 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
55 | 12.05.01.01.008 | HIBRIDNA HIDROFILNA, EKSTRA TRDA za BTK - Hibridna dvojedrna nitinolova žica v izvedbi »extra stiff« - distalno 25 cm hidrofilni M premaz, proksimalno PTFE (spiralni rebrasti plašč), fleksibilen vrh (npr. 1 cm) - Dimenzije: GW 0'014''/0'018'', dolžine 180/300 cm - oblika konice ravna in ukrivljena 35 stopinj | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
56 | 12.05.01.01.009 | DELOVNA VODILNA ŽICA 0’018'' Angiografska vodilna žica z jedrom iz nerjavečega jekla, distalni del žice s hidrofilno prevleko (dolga in kratka različica - 12 in 8 cm) , atravmatska konica, možnost oblikovanja distalnega dela konice v dolžini 2 cm Dimenzije: GW 0,018'', dolžina 110/150/200/300 cm | 600 | 1200 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
56 | 12.05.01.01.010 | DELOVNA VODILNA ŽICA 0’014'' Angiografska vodilna žica z jedrom iz nerjavečega jekla, distalni del žice prekrit z radiopačnim polimerom in hidrofilno prevleko, različna gramaža konice (3 ali 6 g), atravmatska konica, možnost oblikovanja radiopačnega vrha konice v dolžini 2 cm Dimenzije: GW 0,014'', dolžina 182/300 cm | 30 | 60 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
57 | 12.05.01.01.011 | HIBRIDNA DELOVNA ŽICA 0'018'' in 0'014'' Hibridna delovna žica, jedro iz nerjavečega jekla, ravna nitinolska konica, polimerna prevleka in hidrofilni premaz. Različnih trdot konice 2,8/3,5/4 gr. Z dvema nivojema podpore za prečenje različnih tipov anatomije in patologije. Dimenzije: GW 0'014'' in 0'018', dolžine 190/210/300 cm | 60 | 120 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
58 | 12.05.01.01.012 | CTO ŽICE (OBTEŽENA, OŠILJENA, ZA MALE IN VISOKO KALCIFICIRANE ŽILE, do 30gr) - Vodilne žice iz nerjavečega jekla in enojdelnega jedra, za male in visokokalcificirane žile - dimenzije 0.014" in 0.018", - Dolžine: 180 in 300 cm - distalno hidrofilna preko polimer ovoja in vzmetne spirale dolžine 15 in 17 cm. - Radiopačen vrh, izražen v utežnih merah 20.0g in 30.0g in ošiljen iz 0.014" na 0.008" in iz 0.018" na 0.013". | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
59 | 12.05.01.01.013 | CTO ŽICE (OBTEŽENA, OŠILJENA, ZA MALE IN VISOKO KALCIFICIRANE ŽILE, >30gr) - Vodilne žice iz nerjavečega jekla in enodelnega jedra, za visokokalcificirane, kompleksne lezije ter delovne žice - dimenzije 0.014", 0.016" in 0.018" - Dolžine (lahko različne pri različnih debelinah): 190, 200, 235 in 300 cm; 0,016" 165 cm, 180 cm - konica ravne in predukrivljene, distalno hidrofilne preko polimer ovoja in vzmetne spirale, radiopačen vrh, izražen v utežnih merah 3.0g, 4.0g, 7.5g, 12g in 40.0g. Tudi z ošiljenim vrhom iz 0.018" na 0.014" in iz 0.014" na 0.009" | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
60 | 12.05.01.01.014 | CTO ŽICE (KOMBINIRANE) CTO vodilne delovne žice iz nerjavečega jekla, GW 0'014'' in 0'018'', dolžine 145/190/195/300 cm, tri stopnje trdote konice, najtrša konično zašiljena (večja moč penetracije), polimerna prevleka in hidrofilni premaz. Različica CTO brez premaza (5 mm distalno) – za boljši taktilni obcutek operaterja. | 70 | 140 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
61 | 12.05.01.01.015 | VODILNA ŽICA ZA EMBOLIZACIJE Vodilna žica za oddaljen dostop preko mikrokatetra, GW 0,012'', 0,014'' in 0,016", dolžina 180 in 200cm, poliuretanski premaz s tungstenom in M hidrofilni premaz, fleksibilni distalni del 25 in 35cm, različno angulirana konica: 45°, 90°in 90-150°dvojna krivina za subselektivni embolizacijski dostop, spiralni zlati marker | 40 | 80 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
62 | 12.05.01.01.016 | DELOVNA ŽICA ZA CAS 1 Žica GW 0'014'', dolžine 182 cm, ravna, konica iz polimera, 35 cm radiopačen vrh, jedro iz nerjavečega jekla, hidrofilna prevleka | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
63 | 12.05.01.01.017 | DELOVNA ŽICA ZA CAS 2 - vodilna žica 0,014", dolžine 190 cm in 300 cm - iz ojačanega jekla (npr. 'durasteel' ali podobno), z atravmatsko konico (npr. 'core-to-tip') trdote 1,2 g, ravna ali J, 3 cm radiopačna - oblečena v polimer od distalnega dela 27 cm - zmanjšanje trenja, prekrita s hidrofilnim premazom - lažje uvajanje - parabolična zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno proti konici (brez prehodov) - močna opora žice - 14,3 g | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
64 | 12.05.01.01.018 | DELOVNA ŽICA ZA CAS 3 - vodilna žica 0,014", dolžine 190 cm in 300 cm - iz ojačanega jekla (npr. 'durasteel' ali podobno), z atravmatsko konico (npr. 'core-to-tip') trdote 0,8-1,0 g, ravna ali J, 3 cm radiopačna - V CELOTI oblečena v polimer - zmanjšanje trenja, prekrita s hidrofilnim premazom - lažje uvajanje - parabolična zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno proti konici (brez prehodov) - opora žice - 3,2-5 g | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
65 | 12.05.01.01.019 | VODILNA/DELOVNA ŽICA ZA CAS, MOČNA OPORA - vodilna žica 0,014", dolžine 190 cm in 300 cm - iz nerjavečega jekla, atravmatska konica, ravna in J, trdota konice 1,0 g, 3 cm radiopačna s platinastimi coili - izrazito močna opora (več kot 60 g v proksimalnem delu) - prekrita z microglide hidrofobno prevleko za zmanjšanje trenja | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
66 | 12.05.01.01.020 | THRUWAY – VODILNA ŽICA ZA NAMEN ATEREKTOMIJE, kompatibilna s sistemom Jet Stream Žica angiografska vodilna, vodilna, z brahialnimi in femoralnimi proksimalnimi markerji. Silikonska prevleka, Namenjena predvsem razvejani vaskulaturi. Indikacija uporabe tudi za renalne arterije. Na voljo mora bit z ravno konico in J, kratko (short tapered) in dolgo (long tapered). Radiopačni platinast vrh v dolžini 5 cm in 3 radiopačni platinasti markerji v razmaku 5 milimetrov. Na voljo morajo biti dolžine 130cm, 190cm in 300 cm in 0,014 in 0,018 inča. | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
67 | 12.06.01.01.001 | PTA OTW SEMIKOMPLIANTNI BALONSKI KATETER ZA GW 0'035'' (5, 6, 7 FR) – ILIAKE, AFS, VISCERALNE Kontrolirano-komplianten OTW PTA balon kateter iz semi-kristalnega Co-Polimerja na žici 0,035”, prevlečen s hidrofobno prevleko, - premeri balonov 3-12 mm in dolžine 20-250 mm, nominalni tlak 9 atm, RBP 21 atm. - več dolžin hidrofobnega katetra npr. 90, 130 in 170 cm - za 5,6 in 7 Fr - omogoča ponovno zlaganje in večkratno uporabo med istim postopkom | 300 | 600 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
68 | 12.06.01.01.002 | PTA OTW SEMIKOMPLIANTNI BALONSKI KATETER ZA GW 0'035'' (5, 6, 7 FR) – ILIAKE, VISCERALNE, PERIFERNE ARTERIJE, daljše dimenzije - PTA kateter za dilatacijo lezij v renalnih, iliakalnih, femoralnih, poplitealnih, tibialnih in peronealnih arterij. - na sistemu OTW, skladen z žico 0,035" in uvajalom 5 Fr- 7 Fr - Dimenzije balona: dolžine 20-300 mm - Dolžine katetra: v krajši in daljši različici, npr. 80 in 135 cm - Lastnosti katetra in balona, ki zagotavljajo hitro inflacijo in deflacijo ter ohranjajo nizek profil balona - olajšano uvajanje in odstranjevanje (se ne zatika), visoka odpornost na upogibanje, odlična fleksibilnost, hidrofobna prevleka balona. | 100 | 200 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
69 | 12.06.01.01.003 | PTA OTW SEMIKOMPLIANTNI BALONSKI KATETER ZA GW 0,018'' (4 FR) - 1 - PTA balonski kateter, minimalno komplianten, izjemno tanke stene, z D-lumnom za hitro inflacijo in deflacijo - za GW 0.018" - dolžina katetra 80cm, 135cm in 150cm - premer balona je od 2mm do 10mm, dolžina od 2cm do 20cm | 100 | 200 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
70 | 12.06.01.01.004 | PTA OTW SEMIKOMPLIANTNI BALONSKI KATETER ZA GW 0,018'' (4 FR) - 2 - Kontrolirano komplianten nizkoprofilni OTW PTA balonski kateter iz semikristalnega Co-polimerja, prevlečen s patchwork hidrofobno prevleko - za GW 0,018'' (3,8 FR), za uvajalko 4 in 5F - Notranja gred balona izdelana iz močnega PEEK materijala za dokazano boljšo porivnost balona. - Karakteristike balona: premer 2 – 7 mm, dolžina 20 –200 mm, nom. tlak 6 atm, RBP 14-15 atm. - Dolžine katetra npr. 90/130/150 cm. | 500 | 1000 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
71 | 12.06.01.01.005 | PTA OTW SEMIKOMPLIANTNI BALONSKI KATETER, GW 0,014'' (4 FR) Nizkoprofilni (3,7 Fr) balonski kateter iz polimerja, kontrolirano-komplianten, distalno prevlečen s hidrofilno prevleko in dodatno ojačan z žico, kateter distalno hidrofilen, proksimalno hidrofoben. Zahtevane dimenzije balona: premer 1,2-4 mm, dolžine od 20 - 220 mm, možnost katetra različnih dolžin - vsaj 2 dolžini, najdaljša najmanj 150 cm. | 50 | 100 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
72 | 12.06.01.01.006 | PTA RX SEMIKOMPLIANTNI BALONSKI KATETER Nizkoprofilen kateter za sistem hitre izmenjave RX, konusno oblikovana konica, radiopačna markerja na balonu, omogoča hitre inflacije in deflacije, odporen na deformacije ('kinkanje'), zahtevane dimenzije balona: premer 1,25 - 4 mm, dolžine od 20 - 210 mm, možnost krajše in daljše izvedbe katetra, najdaljša minimalno 150 cm. | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
73 | 12.06.01.01.007 | BALONSKI KATETER ZA POSTDILATACIJO, v RX in OTW izvedbi Kateter balonski, 0,018 incha za postdilatacijo, indikacija tudi za karotide. - Lastnosti: vhodni profil 0,020 incha, deflacijski čas 10 sekund. Balon iz pebaxa, hidrofilna prevleka na balonu. - Na voljo mora biti balon v monorail (RX) in OTW izvedbi. - Dimenzije balona: premer 2 - 10 mm, dolžina 10-220 mm - Dimenzije katetra: 40cm, 80cm, 90 cm, 135 cm in 150 cm, za GW 0,014”-0'018'', kompatibilnost z uvajalom od 4F- 6F, RBP 10-14 atm. | 30 | 60 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
74 | 12.06.01.01.008 | BALONSKI KATETER Z ZDRAVILOM OTW ZA GW 0'035'' (5, 6 FR) Semikomplianten balonski kateter z zdravilom Paclitaksel dizajna OTW, za uvajalo 5-7 Fr in vodilno žico 0,035'', zdravilo na urea nosilcu, npr. freepac premaz, hiter prenos zdravila v žilo - lastnosti balona: premer 4-12 mm, dolžine 40-150 mm - dolžine katetra: npr. 40, 80, 130 cm - nominalni tlak 8 atm, maksimalni 9-14 atm | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
75 | 12.06.01.01.009 | BALONSKI KATETER Z ZDRAVILOM OTW ZA GW 0'035'' (5, 6 FR), daljše dimenzije Semikomplianten balonski kateter z zdravilom Paclitaksel dizajna OTW, za uvajalo 5 in 6 Fr in vodilno žico 0,035'', zdravilo na urea nosilcu, npr. freepac premaz, hiter prenos zdravila v žilo - lastnosti balona: premer 4-6 mm, dolžine 200-250 mm - dolžine katetra: npr. 80, 130 cm - nominalni tlak 8 atm, maksimalni 11 atm | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
76 | 12.06.01.01.010 | BALONSKI KATETER Z ZDRAVILOM OTW ZA GW 0'018'' (4, 5 FR) - Kontrolirano-kompliantni nizkoprofilni OTW 3,8F PTA balon kateter iz polimerja, z zdravilom Paclitaxel v koncentraciji 3.0μg/mm2 na citratni matrici, katere uspešnost in učinkovitost je podprta z vsaj sedmimi študijami. - uvajalni sistem, ki zaščiti zdravilo med rokovanjem in začetkom uvajanja balona z zdravilom. - Karakteristike balona: premera 2-7 mm, dolžine 40-120 mm, nominalni tlak 6 atm, RBP 15 atm (premer 2 - 5 mm) oz. 12 atm (premer 6 in 7 mm). - Dimenzije katetra: za GW 0,018”, več dolžin, npr. 90, 130,150 cm - za uvajalko 4 in 5 F | 150 | 300 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
77 | 12.06.01.01.011 | BALONSKI KATETER Z ZDRAVILOM OTW ZA GW 0'018'' (4, 5 FR) - DOLGI Semikomplianten balonski kateter z zdravilom Paclitaksel 3µg/mm2, razmerje zdravilo/nosilec 80/20, nosilec zdravila lipofilen organski ester, biokompatibilen in biorazgradljiv, večplasten nanos premaza, 2 radiopačna markerja, ne potrebuje fizične zaščite pri uvajanju katetra, hiter prenos zdravila v žilno steno (30-60 sek), zahtevane dimenzije balona: premer 2 - 8 mm, dolžina 20 - 200 mm, možnost različnih dolžin katetra, npr. 100/140/150 cm, vrh profila 0,019'', prečni profil 0,035''-0,063''. (ali balonski kateter z zdravilom Paclitaksel 2µg/mm2 in nosilcem zdravila polisorbat sorbitolom. 2 radiopačna markerja, hiter prenos zdravila v žilno steno (30 sek), dimenzije balona: premer 4 - 7 mm, dolžina 40 - 220 mm, kateter dolžine 100 cm in 130 cm). | 140 | 280 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
78 | 12.06.01.01.012 | BALONSKI KATETER Z ZDRAVILOM OTW ZA GW 0'014'' (4 FR) Semikomplianten balonski kateter z zdravilom Paclitaksel 3µg/mm2, razmerje zdravilo/nosilec 80/20, nosilec zdravila lipofilen organski ester, biokompatibilen in biorazgradljiv, večplasten nanos premaza, 2 radiopačna markerja, ne potrebuje fizične zaščite pri uvajanju katetra, hiter prenos zdravila v žilno steno (30-60 sek), zahtevane dimenzije balona: premer 1,5 - 4 mm, dolžina 40 - 200 mm, krajša in daljša izvedba katetra - dolžine npr. 100 in 150 cm, vrh profila 0,017'', prečni profil 0,026''-0,042''. ( ali balonski kateter z zdravilom Paclitaksel 2µg/mm2 in nosilcem zdravila polisorbat sorbitolom. 2 radiopačna markerja, hiter prenos zdravila v žilno steno (30 sek), dimenzije balona: premer 2 - 4 mm, dolžina 40 - 150 mm, kateter dolžine 150 cm). | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
79 | 12.06.01.01.013 | SCORING BALONSKI KATETER, RX sistem - Balonski kateter s tremi ali štirimi rezili, RX sistem, - Lastnosti balona, katetra: premer balona od 2 - 4 mm, dolžina balona 15 mm, dolžina katetra 140 cm, kateter kompatibilen z žico 0,014", pritiska 10 in 12 atm, npr. Boston Flextome ali enak | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
80 | 12.06.01.01.014 | SCORING BALONSKI KATETER, OTW sistem - Balonski kateter s štirimi rezili, OTW - Lastnosti balona, katetra: premer balona 2 - 8 mm, dolžina balona 10-20 mm, dolžina katetra 50 in 140 cm, kompat. z žico 0,014" in 0,018", za uvajalo 5-7F, RBP 10 atm, npr. Boston Flextome ali enak - Lastnosti balona, katetra: premer balona 5 - 8 mm, dolžina balona 20 mm, dolžina katetra 50, 90 in 135 cm, kompat. z žico 0.018, uvajalo 7F | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
81 | 12.06.01.01.015 | BALON Z NITINOLSKO KONSTRUKCIJO Balon za PTA, semikomplianten, z nitinolsko konstrukcijo, za kontrolirano dilatacijo in minimiziranje traume žile, zmanjšuje pojav disekcije in neplanirano stentiranje. Za uporabo nad in pod kolenom. Kompatibilen z vodilno žico (GW) 0,014" 0,018", premer balonov 2,5-6 mm, dolžine balonov 40 - 120 mm, delovna dolžina katetra 120, 135 in 150 cm | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
82 | 12.06.01.01.016 | NEKOMPLIANTNI OTW PTA BALONSKI KATETER ZA GW 0,035'' (5, 6, 7 Fr) - Nekompliantni PTA balon za žico 0.035” prevlečen z hidrofilno prevleko ki zagotavlja boljšo porivnost in prečkanje tesnih in teških lezij in z silikonsko prevleko znotraj lumna vodilne žice za gladki prenos žic med posegom, - premeri balonov 3-12 mm in dolžine 20-200mm, nominalni tlak 10-12atm, RBP 24atm in ABP do 32atm - več dolžin hidrofilnega katetra npr. 40, 75, 120 in 135 cm - za 5,6 in 7FR | 8 | 16 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
83 | 12.06.01.01.017 | ULTRANEKOMPLIANTNI OTW PTA BALONSKI KATETER, GW 0,035 (7-12 Fr) - Balonski kateter, ultra ne-komplianten, visokega pritiska, - RBP do 40atm, nom. tlak 8atm, - dimenzije katetra: OTW kat. sistem 50 in 75cm, za uvajalo 6F - 8F, za žico 0,035" - dimezije balona: premera 4–12mm, dolžine 2–10cm | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
84 | 12.06.01.01.018 | ULTRANEKOMPLIANTNI OTW PTA BALONSKI KATETER, GW 0,035 (7-12 Fr) - velike dimenzije - Balonski kateter velikih dimenzij za post-dilatacijo stentov in stent graftov, ultra nekomplianten, balon kratkih ramen - dimenzije balona: premera 12-26 mm, dolžine 2 – 6 cm - dimenzije katetra: npr. dolžine 80 in 120cm - za uvajalko 7-12 Fr, za žico 0,035" - nom.tlak 4 in 6 atm., RBP do 18 atm | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
85 | 12.06.01.01.019 | AORTNI OKLUZIJSKI OTW PTA BALONSKI KATETER, POLNO KOMPLIANTNI - Polno kompliantni balon večjih dimenzij na PTA katetru, namenjen začasni okluziji velikih žil (aorte/iliakalnih arterij) in/ali pričvrstitvi znotrajžilne proteze. - Šaft velikosti 8 Fr, za uvajalko 12 Fr. - Zahtevane karakteristike balona: širok razpon premera 10-46 mm, kateter dolžine 100 cm. | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
86 | 12.06.01.01.020 | IN-/DEFLATOR Sistem za polnjenje balona na PTA katetru, do 30atm, zagotavlja hitro in natančno in-/deflacijo | 750 | 1500 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
87 | 12.06.01.01.021 | IN-/DEFLATOR, VISOKOTLAČNI Sistem za polnjenje nekompliantnih balonov na PTA katetru, do 40atm, zagotavlja hitro in natančno in-/deflacijo | 450 | 900 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
88 | 12.07.01.01.001 | SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE na katetru za GW 0,035'' (6 FR), CLOSED CELL – ILIAKE, AFS - Samoraztezna opornica iz nitinola, OTW, kompatibilna z žico 0,035" in 6 Fr uvajalom - Dimenzije: premer opornice 5 – 14 mm, dolžina opornice 20 – 120 mm, dolžina katetra v krajši in daljši izvedbi, npr. 75 in 120 cm - Lastnosti opornice, katetra: dobra vidljivost in omogočeno natančno pozicioniranje, npr. z distalnimi in proksimalnimi markerji na opornici, markerjem na katetru; zagotovljena integriteta površine opornice (trdnost, nižja stopnja lomov), npr. tandem arhitektura, elektropoliranje | 100 | 200 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
89 | 12.07.01.01.002 | SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE na katetru za GW 0,035'' (6 FR) – ILIAKE, AFS Nitinolove žilne opornice iz nitinola, dizajna odprtih celic, čimvečja in vdolžno homogena radialna sila, čimboljša fleksibilnost, odporna na deformacije lumna (ne 'kinka'), radiopačni markerji na obeh koncih (najmanj 4 na vsaki strani), dobra vidljivost (radiopačnost) opornice pod diaskopijo, dovodni sistem, ki zagotavlja sproščanje v »anti-jump« tehniki, natančno pozicioniranje robov z zaprtimi celicami, primeren tudi za »cross-over« tehniko. Zahtevane dimenzije opornice: premer 6 -12 mm, dolžine 30 – 150 mm, krajša in daljša izvedba katetra – npr. 75 in 120 cm. (lahko tudi z multisegmentno konstrukcijo in posebnim "micromesh" dizajnom ki opornici ob dobri fleksibilnosti zagotavljata hkrati tudi visoko radialno silo in optimalno prileganje žilni steni? Žilna opornica, ki ustreza ostalim tehničnim zahtevam se nahaja na katetru dolžine 80 ali 120 cm ki omogoča natačno in kontrolirano sproščanje brez odskakovanja.) (dolžine 20 mm-120 mm, dolžina katetra 80 cm in 135 cm). | 5 | 10 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
90 | 12.07.01.01.003 | SAMORAZTEZNE PERIFERNE NITINOLSKE ŽILNE OPORNICE Samoraztezni periferni nitinolski stent, triaksialni dizajn katetra za manjše trenje ki omogoča natančnost in predvidljiv izhod. Kompatibilsn z uvajalom 5F i žico 0.035", dolžine katetra 80, 120 in 150 cm, premera 5-8 mm, dolžine stenta 20-150 mm | 120 | 240 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
90 | 12.07.01.01.004 | SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE Stenti samoraztezni: nitinol material, kompatibilen z uvajalom 6 F, dolžine katetra 80 in 120 cm, za žicu 0.035", brez krajšanja stenta, premeri od 9 do 12 mm, dolžine od 20 do 80 mm, tantalski markerji za boljšo vidljivost in natančnost pri pozicioniranju | 60 | 120 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
91 | 12.07.01.01.005 | SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE na katetru za GW 0,035'' (6 FR), DOLGE - ILIAKE, AFS Samoraztezne žilne opornice iz nitinola, dizajna odprtih celic, čimvečja in vdolžno homogena radialna sila, čimboljša fleksibilnost, odporna na deformacije lumna (ne 'kinka'), radiopačni markerji na obeh koncih (najmanj 4 na vsaki strani), dovodni katetrski sistem preko koaksialno vezanih treh katetrov, ki zagotavlja natančno pozicioniranje. Zahtevane dimenzije opornice: premer 5 -10 mm, dolžine 40 – 200 mm, na katetru v krajši in daljši izvedbi, npr. 80 in 140 cm ( ali na katetru 80 cm, 130 cm in 135 cm). (samoraztezno žilno opornico iz nitinola, dizajna odprtih celic, fleksibilna, z osmimi zlatimi označevalci, brez krčenja, skladna z žilnim uvajalom 6F in žico 0.035''. Na dovodnem sistemu, ki se ne kolenči, dolžine 80 in 125cm. Premer opornice od 5 do 10mm, dolžine 20 do 200mm). | 5 | 10 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
92 | 12.07.01.01.006 | SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE na katetru za GW 0,035'' (5, 6 FR) - več premerov, več dolžin Opornice iz nitinola, dizajna odprtih celic, čimvečja in vdolžno homogena radialna sila, čimboljša fleksibilnost, odporna na deformacije lumna (ne 'kinka'), radiopačni markerji na obeh koncih, dobra vidljivost (radiopačnost) opornice pod diaskopijo, zahtevane dimenzije opornice: premer 5 -14 mm, dolžine 20 – 200 mm, najmanj krajša in daljša izvedba katetra | 110 | 220 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
93 | 12.07.01.01.007 | SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE na katetru za GW 0,018'' (4 Fr) – AIE, AFS, AP Samoraztezne žilne opornice, dizajna odprtih celic, čimvečja in vdolžno homogena radialna sila, čimboljša fleksibilnost, odporna na deformacije lumna (ne 'kinka'), radiopačni markerji na obeh koncih (najmanj 4 na vsaki strani), dobra vidljivost (radiopačnost) opornice pod diaskopijo, dovodni sistem omogoča natančno in stabilno postavitev z »anti-jump« tehniko, dimenzije opornice: premer 3 -8 mm, dolžine 30 – 200 mm, kateter v krajši in daljši izvedbi. | 50 | 100 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
94 | 12.07.01.01.008 | SAMORAZTEZNE ŽILNA OPORNICA na katetru za GW 0,018'' - AIE, AFS, AP (4 FR) - Samoraztezna žilna opornica iz nitinola prekrita z amorfnim silicij-karbidom, - premer stenta 4-7 mm, dolžine stenta 20-200 mm. - na triosnem OTW sistemu, v krajši in daljši različici katetra, dolžine npr. 90 cm in 135 cm, možnost sproščanja z eno roko - na žici 0,018'' za 4F uvajalo za vse dimenzije. - Debelina stratov stenta max do 141µm. - Uspešnost stenta podprta minimalno z petimi kliničnimi študijami. | 120 | 240 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
95 | 12.07.01.01.009 | SAMORAZTEZNA AORTNA OPORNICA na katetru za GW 0,035'' (10 Fr) Samoraztezna aortna žilna opornica iz nitinola, dizajn zaprtih celic, visoke radialne sile, indicirana za stenoze in disekcije aorte/venae cavae ter endoleaka tipa 1a in 1b, radiopačni markerji integrirani na obeh koncih opornice, dobra vidljivost (radiopačnost) opornice pod diaskopijo, dovodni sistem zagotavlja postavitev v »anti-jump« tehniki, zahtevane dimenzije opornice: premer 16 -36 mm, dolžine 30 – 100 mm, na katetru dolžine 100 cm. | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
96 | 12.07.01.01.010 | PLETENE SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE – poseben dizajn za pregibe - Pleteni samoraztezni nitinolski stent na OTW sistemu za uvajanje po žici 0.014''/0.018'', kompatibilni z uvajalom 6F - Dimenzije stenta: premer 4,5 - 7,5 mm, dolžina 20 - 200mm - Lastnosti stenta: sestavljen iz 6 parov prepletenih nitinolskih žic z optimalno kombinacijo moci in fleksibilnosti, diameter žic 0.006''- 0.008'', dizajn stenta odporen na knikanje ter se prilagaja obliki in gibanju žile - Lastnosti katetra: uvajalni kateter ima hidrofilni premaz, s tungsten-platinastimi markerji, precni profil 2 mm ter dolžni 80 cm in 120 cm. | 8 | 16 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
97 | 12.07.01.01.011 | PLETENE SAMORAZTEZNE ŽILNE OPORNICE – poseben dizajn za pregibe - Pleteni samoraztezni nitinolski stent na OTW sistemu za uvajanje po žici 0.014''/0.018'', kompatibilni z uvajalom 6F - Dimenzije stenta: premer 4,5 - 7,5 mm, dolžina 20 - 200mm - Lastnosti stenta: sestavljen iz 6 parov prepletenih nitinolskih žic z optimalno kombinacijo moci in fleksibilnosti, diameter žic 0.006''- 0.008'', dizajn stenta odporen na knikanje ter se prilagaja obliki in gibanju žile - Lastnosti katetra: uvajalni kateter ima hidrofilni premaz, s tungsten-platinastimi markerji, precni profil 2 mm ter dolžni 80 cm in 120 cm. | 8 | 16 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
98 | 12.07.01.01.012 | ŽILNE OPORNICE NA BALONU na katetru za GW 0,035'' (6 Fr) - Žilna opornica na balonu iz Cobalt Chromium materijala, s hidrofobnim premazom, zagotavlja minimalno krčenje stenta. - za za žico 0,035'' in žilno uvajalo 6 Fr za vse dimenzije - premer balona 5-10mm, dolžine stenta 18-78 mm - več delovnih dolžin katetra, npr. 90, 130 in 170 cm | 100 | 200 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
99 | 12.07.01.01.013 | SAMORAZTEZNA VENSKA ŽILNA OPORNICA na katetru za GW 0,035'' (10 Fr) Opornica iz nitinola, izjemno visoke radialne sile z hibridnim dizajnom (robovi čvsti, sredina fleksibilna), enostransko poševno rezana, radiopačni markerji na obeh koncih opornice, dovodni sistem zagotavlja sproščanje v »anti-jump« tehniki in možnost repozicije. Zahtevane dimenzije opornice: premer 14- 16 mm, dolžine 80 – 150 mm, na katetru dolžine 100 cm. | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
100 | 12.07.01.01.014 | SAMORAZTEZNA VENSKA OPORNICA na katetru za GW 0,035'' (8-10 Fr) Opornica iz nitinola za zdravljenje ileo-femoralne obstrukcije, ustrezno fleksibilna, hkrati zagotavlja ustrezno radialno silo, premera 10-20 mm, dolžine 40-160 mm, kateter v krajši in daljši izvedbi (npr. dolžine 80 cm in 120 cm), šest markerjev na vsaki strani od tega trije radiopačni tantalovi ter trije iz nitinola, dovodni sistem zagotavlja natančno postavitev. | 1 | 2 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
101 | 12.07.01.01.015 | SAMORAZTEZNA ŽILNA OPORNICA Z ZDRAVILOM, OTW za GW 0,035'' (6 Fr) – večji premeri Opornica dizajna linearnih celic brez krčenja, prekrita s paclitaxelom, brez polimera, 4 radiopačni markerji na vsaki strani opornice, zahtevane dimenzije opornice: premer 5 -8 mm, dolžine 40 – 120 mm, na katetru dolžine 125 cm, ki omogoča enoročno sproščanje. | 8 | 16 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
102 | 12.07.01.01.016 | SAMORAZTEZNA ŽILNA OPORNICA Z ZDRAVILOM, RX SISTEM za GW 0,014'' (5 Fr) – manjši premeri Opornica prekrita s trojnim premazom zdravila Sirolimus in biostabilnim polimerom, ne potrebuje fizične zaščite, postopno in podaljšano sproščanje, opornica dizajna odprtih celic, brez krčenja, 2 radiopačna markerja, zahtevane dimenzije opornice: premer 2 - 4,5 mm, dolžine 9 – 39 mm, na katetru ustrezne dolžine – npr. 142 cm. | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
103 | 12.07.01.01.017 | SAMORAZTEZNA ŽILNA OPORNICA Z ZDRAVILOM, OTW ZA GW 0,035'' (6 in 7 Fr) – antitrombotik Opornica iz dveh komponent – nitinol okvir + polimer + bioaktivna površina (heparinizirana), konstrukcija nima spomina, maksimalna fleksibilnost (primerna za pregibe), nizko tveganje zloma opornice, zahtevane dimenzije opornice: premer 6 in 7 mm, dolžine 40 – 120 mm, na katetru ustrezne dolžine – npr. 130 cm. | 8 | 16 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
104 | 12.08.01.01.001 | AORTNI STENTGRAFT - trunk + ipsilateralni krak (EVAR I) Dvokračna pokrita žilna endoproteza za zdravljenje anevrizmatskih obolenj trebušne aorte in medeničnh arterij (EVAR), sestavljena t.i. 'main body graft' in ipsilateralnega iliakalnega podaljška z možnostjo podaljšanja ipsilateralno in dodajanja kontralateralnega podaljška po meri. - Izbira velikosti posameznih segmentov po meri operaterja glede na zahteve anatomije pacienta in možnost potrditve meritev s strani proizvajalca. - Za zdravljenje notranjega diametra aorte od 19 mm do 32 mm, za notranji diameter iliake 10-13,5 mm, dolžine endoproteze od 12 cm do 18 cm. - samoekspanzijska nitinolska opornica pokrita s ePTFE (expanded polytetrafluorethylene) ter FEP (fluorinated ethylene propylene) - Pritrjevanje pod ledvičnima arterijama, ekspanzivno in s kljukicami. - Endoproteza mora biti na sistemu za uvajanje, ki omogoča dodatno dvakratno repozicioniranje proteze s čimer omogoča natančno postavitev. - Dovodni sistem 16 in 18 F. - Delovna dolžina katetra od 61 cm do 63 cm. | 8 | 16 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
104 | 12.08.01.01.002 | KONTRALATERALNI KRAK (EVAR I) Kontralateralna endoproteza za zdravljenje bolezni trebušne aorte in medeničnih arterij, kompatibilna s "trunk" endoprotezo - Za zdravljenje notranjega diametra iliake od 10 mm do 25mm, dolžina endoproteze 9,5 cm do 14 cm. Delovna dolžina katetra od 58 cm do 61 cm. - zgrajena iz ePTFE (expanded polytetrafluorethylene) ter FEP (fluorinated ethylene propylene) in ojačana s fino pletenim nitinolom. - Dovodni sistem od 12 F do 15 F. | 8 | 16 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
104 | 12.08.01.01.003 | ILIAKALNI PODALJŠEK (EVAR) Iliakalni podaljšek endoproteze, kompratibilen z ipsilateralnim ali kontralateralnim krakom dvokračne EVAR proteze za zahtevne pato-anatomske pogoje. - Za zdravljenje notranjenga diamatra iliake od 8 mm do 13,5 mm, dolžina podaljška 7 cm. - zgrajena iz ePTFE (expanded polytetrafluorethylene) ter FEP (fluorinated ethylene propylene) in ojačan s fino pletenim nitinolom. - Dovodni sistem 12F. Delovna dolžina katetra 55 cm. | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
104 | 12.08.01.01.004 | AORTNI PODALJŠEK (EVAR I) - Dodatni aortni podaljšek za proksimalno podaljšanje 'trunk' proteze v primeru zahtevnejših pato-anatomskih pogojev. - Proteza zgrajena iz ePTFE (expanded polytetrafluorethylene) ter FEP (fluorinated ethylene propylene) in ojačana s fino pletenim nitinolom. - Za notranje premere aorte od 19mm do 32 mm. - Dolžine podaljška 3,3 cm in 4,5 cm. - Dovodni sistem 16-18F. - Delovna dolžina katetra 61 cm in 63 cm. | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
105 | 12.08.01.01.005 | AORTNI STENTGRAFT (EVAR II) Nitinolska pokrita proteza za abdominalno aorto in zdravljenje bolezni aorte. Zahteva nadgradnjo z dvema iliakalnima krakoma. - Pokritje iz poliestra, stent asimetrične oblike, tesnilno stent W, ki omogoča do 75% angulacije aktivnega ujemanja s kavlji in 12 radialnimi označevalci iz zlata in tantala z oznako v obliki črke E. - Velikosti 10-19 mm v distalnem in 23-36mm v proksimalnem delu, v dolžini 130-150-170 mm. - Implantacijski sistem z regulatorjem s tremi pozicijami za sprostitev na principu pritiska na ročaj. - Implantacijski sistem 18-20F, delovna dolžina 550 mm. | 5 | 10 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
105 | 12.08.01.01.006 | ILIAKALNI PODALJŠEK (EVAR II) Pokrita endoproteza - iliakalni podaljšek kompatibilen z abdominalnim stentgraftom. - na nitinolovem stentu, pokritje iz poliestra - Velikosti proksimalnih 13-27 mm in distalnih 10-27mm, dolžine 50 mm. - Sistem za nadzor vsadkov z ročico za sprostitev ročice, velikost 16-18 F. | 5 | 10 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
105 | 12.08.01.01.007 | CONTRALATERAL LEG (EVAR II) Podaljšek za abdominalni stent graft za kontralateralno nogo iz nitinola in poliestra. - Proksimalne velikosti 15 mm in distalno 10-25 mm, dolžina 50-105 mm. - Implantacijski sistem z regulatorjem s tremi položaji za sprostitev tlaka na ročaju, velikost 16F. | 5 | 10 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
105 | 12.08.01.01.008 | AORTNI PODALJŠEK (EVAR II) Aortni podaljšek za abdominalni stent graft iz nitinola in poliestra. - Velikosti 26-38 mm in dolžina 50 mm. - Implantacijski sistem z regulatorjem s tremi pozicijami za sprostitev na principu pritiska na ročaj. Sistem implantata 18-20F. | 5 | 10 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
106 | 12.08.01.01.009 | PERIFERNA ŽILNA PROTEZA - AVF Samoraztezna nitinolova pokrita žilna opornica (PTFE prekritje, notranji karbonski premaz), - indikacije uporabe: za iztočne AV stenoze pri hemodializnih pacientih in aterosklerotičnih lezijah medeničnih in stegenskih arterij. - Izjemno fleksibilna, označena z markerji (lahko tantalum), dovodni sistem omogoča natančno pozicioniranje. - na voljo ravna in razširjena različica, - Dimenzije stentgrafta: premer 6 - 10 mm, dolžine 30 – 100 mm, - na katetru za GW 0'035'', krajša in daljša različica katetra - npr. 80 in 120 cm. | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
107 | 12.08.01.01.010 | SAMORAZTEZNA PERIFERNA ŽILNA ENDOPROTEZA na katetru za GW 0'035'' (8-10 Fr) Nitinolska samoraztezna opornica pokrita z dvema ultratankima PTFE slojema in karbonsko impregnacijo lumna, 2 mm razširjeni robovi brez prevleke, označeni z markerji (lahko tantal). - Dimenzije stentgrafta: premera 5 – 13,5 mm, dolžine 20 – 120 mm, krajša in daljša različica katetra - npr. 80 in 120 cm. - Dovodni sistem 8 – 10F - S.A.F.E. tehnologije sproščanja | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
108 | 12.08.01.01.011 | ŽILNA ENDOPROTEZA s antitrombotično prevleko Endoproteza s propaten bioaktivno površino in štirimi zlatimi radiopačnimi markerji, proteza nameščena na vodilnem katetru v krajši in daljši izvedbi - npr. 75 in 120 mm, kompatibilnem z žico 0,035 incha, profil 7-10 F. - dimenzije proteze: premer: 5 - 13 mm, dolžina 2.5 - 25 cm. Na voljo morajo biti tudi endoproteze kompatibilne z žico 0,014 ali 0,018 incha. Dimenzija uvajala za kompatibilnost z žico 0,014 ali 0,018 incha je 6-7F. | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
109 | 12.08.01.01.012 | ŽILNA ENDOPROTEZA s heparinsko prevleko Pokrita endoproteza prenaložena na semi-kompliantnem balonu, kritje endo in eksoluminalno z materialom ekspandiran politetrafluoroetilen (ePTFE) in flor etilen propilen (FEP). - Celotna površina endoproteze prekrita s CBAS heparin površino. - Zagotovljena fleksibilnost in visoka radialna moč, npr. s posamezno pletenimi prstani iz nerjavečega jekla. - Dimenzije: premer proteze 5- 11 mm, ki se lahko razširi od 8-16 mm, dolžina sistema 135cm. - Kompatibilen z žico 0,035 incha. | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
110 | 12.08.01.01.013 | PERIFERNA ŽILNA PROTEZA NA NEKOMPLIANTNEM BALONU, OTW za GW 0,035'' (6-8 Fr) Nizkoprofilna pokrita žilna opornica iz nerjavečega jekla, pokrita zunaj in znotraj s PTFE slojem poroznosti 10-40 µm, prednastavljena na ne-kompliantnem balonu. - zagotovljeno natančno pozicioniranje in minimalno krčenje, možnost postdilatacije, - indicirana za visokokalcificirane lezije iliakalnih in perifernih arterij, - Dimenzije stentgrafta: premer 5 – 12 mm, dolžine 16 – 58 mm, - na dovodnem katetru sistemu dolžine 80 in 135 cm, za žico 0,035", za uvajalo 6-8F | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
111 | 12.08.01.01.014 | PERIFERNA ŽILNA PROTEZA NA SEMIKOMPLIANTNEM BALONU, OTW za GW 0,035'' (6 in 7 Fr) Opornica odprtih celic, iz CoCr zlitine, prekrita zunaj in znotraj z ePTFE slojem, 3 tantalum markerji na vsakem koncu opornice, 2 radiopačna markerja na balonu. Zahtevane dimenzije stentgrafta: premer 5 - 10 mm, z možnostjo post-ekspanzije do 10 - 12 mm, dolžine 17 do 57 mm, na katetru dolžine 80 in 140 cm. Kateter prekrit s silikonskim premazom in je dvojnega lumna. | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
112 | 12.08.01.01.015 | MAIN body ( EVAR III ) Abdominalni stent graft iz nitinola in poliestra z asimetrično obliko stenta in tesnilno stent W, ki omogoča do 75% angulacije aktivnega ujemanja s kavlji in 12 radialnimi označevalci iz zlata in tantala z oznako v obliki črke E. Velikosti 10-19 mm v distalnem in 23-36mm v proksimalnem delu, v dolžini 130-150-170 mm. Implantacijski sistem z regulatorjem s tremi pozicijami za sprostitev na principu pritiska na ročaj. Implantacijski sistem 18-20F, delovna dolžina 550 mm. | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
112 | 12.08.01.01.016 | AORTIC EXTENSION ( EVAR III ) Aortni podaljšek za abdominalni stent graft iz nitinola in poliestra. Velikosti 26-38 mm in dolžina 50 mm. Implantacijski sistem z regulatorjem s tremi pozicijami za sprostitev na principu pritiska na ročaj. Sistem implantata 18-20F. | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
112 | 12.08.01.01.017 | CONTRALATERAL LEG ( EVAR III ) Podaljšek za abdominalni stent graft za kontralateralno nogo iz nitinola in poliestra. Proksimalne velikosti 15 mm in distalno 10-25 mm, dolžina 50-105 mm. Implantacijski sistem z regulatorjem s tremi položaji za sprostitev tlaka na ročaju, velikost 16F. | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
112 | 12.08.01.01.018 | ILIAC EXTENSION ( EVAR III) Podaljšek za abdominalno stent graft za Ilijaku iz nitinola in poliestra. Velikosti proksimalnih 13-27 mm in distalnih 10-27mm, dolžine 50 mm. Sistem za nadzor vsadkov z ročico za sprostitev ročice, velikost 16-18 F. | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
112 | 12.08.01.01.019 | E-LIAC- ( EVAR III ) Stent-graft indiciran za zdravljenje izolirane anevrizme medenične arterije in anevrizme medenične aorte. Stent-graft mora biti sestavljen iz samoraztegljivega zik-zak nitinolskega stenta in tkanega polyestra, z radiopačnimi markerji, ki omogočajo natančno pozicioniranje in vidljivost stent-grafta. Dostavni sistem mora biti zelo fleksibilen, da omogoča bolj varno uvajanje in priročno uvajanje stenta-grafta z nizkim profilom 18 F za premere stenta v aortnem vrhu od 14 do 18 mm, v femoralnem vrhu od 10 do 14 mm in dolžine od 85 do 121 mm. | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
113 | 12.09.01.01.001 | MOŽGANSKA PROTEKCIJA 1 Filter pleten iz nitinola, volfram-zlat rob, z mikrokatetrom (mikrokatetrska tehnika postavitve Dimenzije: na voljo več dimenzij, zaželjene: 4,0/190, 5,0/190, 6,0/190 | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
114 | 12.09.01.01.002 | MOŽGANSKA PROTEKCIJA 2 Lastnosti in dimenzije: Filter za premer žile 4-7mm/190 (npr. 5 in 7.2 mm), BareWire sistem, z uvajalom, torkerjem, katerom za odstranjevanje | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
115 | 12.09.01.01.003 | MOŽGANSKA PROTEKCIJA 3 Lastnosti in dimenzije: Fleksibilen filter iz nitinola, 110 mikronski, radiopačen rob, za premer žile 3.5-5.5 mm/190, 3.2 F profil, s katetrom za odstranjevanje | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
116 | 12.09.01.01.004 | FILTER ZA EMBOLIČNO ZAŠČITO Zaščitni filter zgrajen iz nitinola, hibridnega pletenja, s tantalum radiopačnimi markerji, filter koncentričnega dizajna, pore velikosti <170µm, na integrirani uvajalni žici 0,014'', 190 cm, kompatibilen s katerokoli 0,014'' žico, simultano zapiranje filtra ob izvlačenju, RX dovodni sistem 3.5F, 165 cm, peel-away, atraumatski vrh, 4.5F, 150 cm izvlečni kateter. Na voljo filter za žile premera 4,5 - 6,5 mm, prečnega profila 7,2 mm pri odprtem filtru in filter za žile premera 3,0 do 4,5 mm, prečnega profila 5,2 mm pri odprtem filtru. ( ali enakovreden nitinolni filter za embolično zaščito s poliuretansko membrano dizajna "dežnika" ki omogoča samocentriranje in tesno prileganje žilni steni, namšečen na 0.014" uvajalni žici dolžine 180 cm? Dimenzije filtra: 4.5 - 5.5 mm (prečnega profila 6mm), 5.5. - 6.5 mm (prečnega profila 7 mm) in 3.5. - 4.5 mm (prečnega profila 5 mm). | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
117 | 12.09.01.01.005 | SAMORAZTEZNA ŽILNA OPORNICA ZA KAROTIDE 1, RX Opornica iz krom-kobalta, zelo fleksibilna, na delovnem katetru dolžine 135 cm, RX sistem, za žilno uvajalko 6F, zahtevane dimenzije opornice: premera 5-10 mm (najpomembnejša premera sta 7 in 9 mm), zaprte celice , dolžine 30 in 40 cm. ( ali samoraztezna žilna opornica iz nitinola za karotide posebnega "micromesh" dizajna (dizajna odprtih celic) z multisegmentno konstrukcijo, ki ustreza ustalim tehničnim zahtevam) | 8 | 16 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
118 | 12.09.01.01.006 | SAMORAZTEZNA ŽILNA OPORNICA ZA KAROTIDE 2, RX Opornica iz nitinola, na delovnem katetru dolžine vsaj 135 cm, RX sistem, za žilno uvajalko 6F, zahtevane dimenzije opornice: premera 7 mm x 30 mm (ravna) oz. 8-6 mm x 40 mm, 9-7 mm, 10-8 mm x 40 mm (tapered). | 5 | 10 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
119 | 12.09.01.01.007 | KAROTIDNI STENT Z ZAŠČITNO MIKROMREŽICO Samoekspanzijska karotidna žilna opornica iz nitinola z mikromrežico pleteno iz PET materiala na zunanji strani opornice, - strut debeline 240µ, PET debeline 20µ, velikosti odprtin 150-180µ, - RX sistem za GW 0,014'', za žilno uvajalko 6 Fr, na dolžini katetra 145 cm. - Dimenzije opornice: 6-10 mm, dolžin 20, 30, 40, 60 mm. | 23 | 46 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
120 | 12.09.01.01.008 | KAROTIDNI STENT ZAPRTIH CELIC Opornica iz nitinola, zaprtih celic dizajna dvoplastne mikromrežice, notranja mrežica z izjemno majhnimi celicami (375 - 700 µm), možen izvlek in repozicija pri do 50% razprtju, fleksibilen, oblikuje se po anatomiji krvne žile, tako da ni potrebe po zožani verziji. Nizkoprofilen Rx uvajalni sistem, fleksibilen, za uvajalo 5F in žico 0,014''. Zahtevane dimenzije opornice: premer 5 - 10 mm, celotna dolžina 22 - 47 mm, dolžina dvoplastne mrežice 16 - 40 mm. | 5 | 10 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
121 | 12.09.01.01.009 | PRIBOR ZA URGENTNO TROMBEKTOMIJO Lastnosti in dimenzije: Stent-retriever za mehanično trombektomijo možganskih arterij, 4 x 20 mm, v kompletu z 18 mikrokatetrom | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
122 | 12.09.01.01.010 | ŽICA ZA URGENTNO TROMBEKTOMIJO Lastnosti in dimenzije: Hidrofilna mikrožica za možganske arterije, distalni premer 0.010", proksimalni premer 0.010", 200 cm, suportilna ( dimenzije 0,010" na obeh premerih). | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
123 | 12.09.01.01.011 | KATETRI ZA DISTALNI DOSTOP & ASPIRACIJO Katetri za nevro in periferno vaskulaturo, nizkoprofilen, hibridnega ojačanja, mehak distalni del, se ne kolenči, hidrofilen, velikega lumna, z ravnim oblikovalnim vrhom, z radiopačnim markerjem, kompatibilen s sistemom za mehansko rekanalizacijo in preusmerjevalcem pretoka. V različnih izvedbah omogočajo širšo uporabo: - Katetri za distalni dostop, debeline 5F in 6F, dolžine 115 cm, distalno mehak 17 in 19 cm, I.D. 0,055'' in 0,070'' - Katetri z ekstra podporo, debeline 5F, dolžine 105 in 115 cm, distalno mehak 9 cm, I.D. 0,058'' - Katetri z možnostjo aspiracije, debeline 5F in 6F, 125 cm in 131 cm, distalno mehak 17 in 19 cm, I.D. 0,055'' in 0,070'' | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
123 | 12.09.01.01.012 | NEVRO VODILNA ŽICA Hibridna vodilna žica, distalno nitinol s hidrofilno prevleko, debeline 0,012'', proksimalno nerjavno jeklo s PTFE slojem debeline 0,014''. Brez prehoda na spoju, se ne kolenči, celotne dolžine 200 cm, oblikovalen vrh 1,4 cm, torkabilna, z možnostjo podaljšanja. Na voljo mehka žica s 3 cm radiopačnim vrhom in žica z večjo podporo s 6 cm radiopačnim vrhom. | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
124 | 12.09.01.01.013 | PODALJŠEK ZA NEVRO VODILNO ŽICO Podaljšek za hibridno žico iz nerjavečega jekla s PTFE prevleko debeline 0,014'' in dolžine 115 cm | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
125 | 12.09.01.01.014 | NEVROMIKROKATETER 1 Mikrokateter, ojačan, 7 segmentni kompozit, hidrofilen, tapered PTFE premaz lumna, oblikovalen atraumatski vrh, 2 radiopačna markerje, za postavljanje mikrostenta in DMSO kompatibilen, I.D. 0,017'', O.D. prok./dist. 2.4/1.7F, dolžine 150 cm, na voljo katetri z ravnim vrhom v dveh različnih podporah in pred-oblikovan vrh 45°, 90° in J oblike | 2 | 4 | [11 empty] | KONSIGNACIJA
126 | 12.09.01.01.015 | NEVROMIKROKATETER 2 Mikrokateter za postavljanje flow diverterja, 8 segmentni kompozit, hibridnega ojačanja, hidrofilen, raven mehak oblikovalen vrh, 1:1 push/pull kontrola, se ne kolenči in suka, lumen premazan s PTFE. Na voljo mikrokateter I.D. 0,021'', O.D. prok./dist. 2.5F/2.0F in mikrokateter I.D. 0,027", O.D. prox./dist. 3.1F/2.6F, dolžine 156 cm z distalno fleksibilno tranzicijo. | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
127 | 12.09.01.01.016 | NEVROMIKROKATETER 3 Mikrokateter hibridnega ojačanja, hidrofilen, 1:1 push/pull kontrola, kompatibilen s spiralami in tekočim emboličnim sredstvom, za žico 0,014'' in manj, distalno progresivno mehak 30 cm, raven vrh, primeren za 'dual' kateter tehniko. Na voljo kateter z dvema markerjema, dolžine 156 cm, I.D. 0,0165'', O.D. prox./dist. 2.1F/1.6F, in kateter z enim markerjem, dolžine 167 cm, I.D. prox./dist. 0,0165''/0,013'', O.D. prox./dist. 2.1F/1.3F in ošiljeno konico. | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
128 | 12.09.01.01.017 | SISTEM ZA DIREKTNO ATEREKTOMIJO Sistem za direktno aterektomijo, za pridobivanje maksimalnega lumna pri PAB bolnikih, idealen za ekscentrične lezije in za vse morfološke vrste lezij. Premer krvne žile 2-7,0 mm, uvajala 6 in 7F, delovna dolžina od 114 do 151 cm, maksimalna dolžina rezanja 40-75mm | 5 | 10 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
129 | 12.10.01.01.001 | PARTIKLI Sferični delci za embolizacijo hipervaskularnih tumorjev in arteriovenskih malformacij, PVA, dimenzije: 90 – 1400 mikronov | 30 | 60 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
130 | 12.10.01.01.002 | MIKROSFERE - superselektivni Mikrosfere - delci za embolizacijo hipervaskularnih tumorjev in arteriovenskih malformacij, hidrogelno jedro z zunanjo prevleko, možnost superselektivne embolizacije, barvno kodiranje velikosti, pakiranje v 2 ml brizgalkah, širok nabor dimenzij: 40 – 1300 mikronov | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
131 | 12.10.01.01.003 | SPIRALE – male žile Okluzijska spirala za zapiranje žil malih premerov, kompleksna cyclon konfiguracija, iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, spirala konusne oblike (t.i. »tornado oblika«, za male žile, MRI kompatibilne. Dimenzije: - debeline 0.018'', premer spiral prok./dist. 3/2 mm do 10/5 mm; - debeline 0.035'', premer spiral prok./dist. 4/3 mm do 10/5 mm | 170 | 340 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
132 | 12.10.01.01.004 | REPONIBILNE SPIRALE – srednje/velike žile Okluzijske spirale za zapiranje žil srednjih/velikih premerov, iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, okrogla spirala, vidne pod rentgenom, pred-naložene na sistemu za sproščanje, z možnostjo popolne repozicije, MRI kompatibilne. Dimenzije: debeline 0.035'', premer spiral 6 do 20 mm, dolžine 7 in 14 cm. | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
133 | 12.10.01.01.005 | MIKROSPIRALE RAZLIČNIH OBLIK (AVM) Mikrospirale iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, raznličnih oblik, kompatibilna z MRI. Dimenzije: debeline 0.018'', premer spiral od 2 do 12 mm, dolžine od 12 do 52 mm. | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
134 | 12.10.01.01.006 | SPIRALE 0'035'' – velike žile Spirale iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, kompatibilne z MRI, okrogla spirala, za daljši segment žile, funkcija 'gnezda' – za lažje vgnezdenje manjših spiral Dimenzije: debeline 0.018'', premer spiral 2 do 10 mm, dolžine 3 do 14 cm; debeline 0.035'', premer spiral 3 do 20 mm, dolžine 7 do 20 cm. | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
135 | 12.10.01.01.007 | SPIRALE 0'035'' – visoki pretoki Okluzijske spirale za embolizacijo visokih pretokov, iz inconel zlitine s sintetičnimi nitkami daljše, MRI kompatibilne. Dimenzije: debeline 0.035'', premer spiral 3 do 20 mm, dolžine 2 do 20 cm. | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
136 | 12.10.01.01.008 | OKLUZIJSKI ČEP Mikrovaskularni sistem za zaporo/redukcijo pretoka krvi v periferni vaskulaturi, omogoča superselektivno okluzijo krvne žile,zunanjega premera 5.3, 6.5, 9.2 in 13 mm, implementacija preko mikrokatetra velikosti 0,021 in 0,027", 4 ali 5F, odvisno od velikosti čepa. | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
137 | 12.10.01.01.009 | OKLUZIJSKE SPIRALE na sistemu GW 0,035'' – MEHANIČNO SPROŠČANJE (t.i. »DETACHABLE COILS«) Spirale iz platine za zapiranje žil, z dacron-polimerskimi fibri, različnih oblik in dolžin: - 2D oblika: premer 3 – 18 mm, dolžine 4cm - 40cm, - cube konfiguracija: premera 4 – 20 mm, dolžine 6 – 40 cm, - diamond konfiguracija, premer 4/6/8 mm, dolžine 4,5 cm/9/14cm. Embolizacijske zanke iz platine, diamant oblike velikost 0,018˝ in 0,035˝. Dolžine v katetru pri 0,018˝ od 23-80 mm. Dolžina v katetru pri 0,035˝ od 30-67mm. ˝Coil pusher˝ celotna dolžina 177 mm, zunanji premer 0,016˝, distalni premer 0,018˝.Kompatibilen z zgoraj omenjenimi zankami. ( "detachable" - z mehaničnim sproščanjem.) | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
138 | 12.10.01.01.010 | OKLUZIJSKE SPIRALE na sistemu GW 0,018'' – MEHANIČNO SPROŠČANJE (t.i. »DETACHABLE COILS«) Spirale iz platine za zapiranje žil, z dacron-polimerskimi fibri, dolžine 4 – 60 cm, premeri 2 – 22 mm, različnih oblik (2D in diamond konfiguracije); dolžine 2,3cm, 4,1cm, 5,8cm in 8 cm, diamond oblike, diameter 2/3mm, 2/4mm, 2/5mm in 2/6 mm. | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
139 | 12.10.01.01.011 | Spirala (coil) za embolizacijo, z možnostjo repozicije, premera od 2 do 20 mm, dolžine 4-50 cm, oblike - helični in 3D, z najlonskimi in PGLA vlakni za boljšo trombotično reakcijo, kompatibilen z mikrokatetrom 0,0165" in 0,021" | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
139 | 12.10.01.01.012 | TEKOČE EMBOLIZACIJSKO SREDSTVO 1,5 ml, za popolno okluzijo pri kontrolirani embolizaciji perifernih žil, viskoznosti 18 in 34, mešanica etilen vinil alkoholniega polimera (EVOH), suspenzije dimetil sulfoksida (DMSO) in tantalovega prah, ki omogoča vidljivost. | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
140 | 12.11.01.01.001 | VENA CAVA FILTER Odstranljiv ali trajen vena cava filter iz nerjavečega jekla, MR kompatibilen, koničasto oblikovan, konice ravne v spodnjem delu in ukrivljene za boljše vsidranje v zgornjem delu. Na voljo mora biti filter z zanko in brez. Postavitev jugularno, brahialno, femoralno, in poplitealno. Največji premer vene cave 32 mm. (funkcionalno enakovrden odstranljiv oziroma trajen vena cava filter iz enega dela lasersko rezanega nitinola v obliki dvojne košare »Self Centering« dizajna ki zagotavlja zanesljivo namestitev in preprečuje nagibanje filtra in omogoča dvostopenjsko filtracijo za učinovitejše lovljenje strdkov, namenjen za trajno vstavitev hkrati pa dvojni (»dvozobi«) kavdalni kavelj omogoča njegovo enostavno ujetje s katerokoli endovaskularno zanko in odstranitev znotraj 12 dneh po njegovi vstavitvi. Filter je primeren za velikosti vene kave do 30 mm, za: femoralno, jugularno oziroma antekubitalno / jugularno vstavitev z nizkoprofilnim uvajalnim sistemom.) (filter iz nitinola z opcijo odstranitve, za femoralno in jugularno vstavitev MRI kompatibilen, za velikosti vene cava do 28 mm). (Vena cava filter iz materiala conichrome, z možnostjo izvleka do 1 leta, štiri platinum markerji za takojšnje preverjanje postavitve, posebna fiksacijska sidra na nogicah omogočajo varno cavalno namestitev, pred-naložen na 7F koaksialni uvajalni sistem, 10F hidrofilni predilatator, MRI kompatibilen, filter maks. premera 30mm, dolžine 49mm, na voljo univerzalni set za jugularno in femoralno namestitev). | 20 | 40 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
140 | 12.11.01.01.002 | SET ZA ODSTRANITEV - odstranjevalec vena cava filtra za jugularni pristop, raven z 90° radiopačno nitinol zanko. | 10 | 20 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
141 | 12.11.01.01.003 | MIKRO ZANKA Mikro zanka za pridobivanje tujkov – vsebuje majhno zanko z malim katetrom, premera zanke 2-7 mm, dolžina zanke 175-200 cm, distalni-proksimalni premer katetra ≤3 F, dolžina katetra 150 in 175cm | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
142 | 12.11.01.01.004 | ZANKA OKROGLA sistem za odstranjevanje tujkov nitinolska zanka ukrivljena pod kotom, radiopačna, za vodilni kateter 4F - 5F, premera 5 - 35 mm, dolžine 65, 125 in 150 cm. | 15 | 30 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
143 | 12.11.01.01.005 | ZANKA HELIČNA Lastnosti: sistem za odstranjevanje tujkov - CoCr zanka, helične oblike in enodelne konstrukcije, radiopačna Dimenzije: profil 0.014'', premer 2 mm, 4 mm in 7 mm, dolžina katetra 180 cm | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
144 | 12.11.01.01.006 | KOŠARICA Lastnosti: košarica za odstranjevanje tujkov v žilah, oziroma cevastih organih Dimenzije: za uvajalko 8 Fr, premer 3 cm, dolžina 7 cm, dolžina katetra med 90 in 100 cm (Odstranjevalec tujkov s štirimi zankami v obliki cvetnega lista, iz nitinola z dodanim tantalom za boljšo vidljivost, debeline 6F dolžine 90cm, v kompletu z zunanjim in notranjim koaksialnim tulcem dolžine 80 in 85cm ter hemostatsko valvulo na notranjem tulcu, ki regulira pretok) | 2 | 4 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
145 | 12.11.01.01.007 | ZAKLEPNA BRIZGA (zaklepna brizga za ročno aspiracijo trombov, zaklep bata, navojni priklop na kateter) | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
146 | 12.11.01.01.008 | BRIZGA »PIŠTOLA« + VREČKA (aspiracijska brizga za ročno aspiracijo trombov, navojni priklop na kateter, mehanizem za večkratno ustvarjanje podtlaka (zunanja ročka/sprožilec/stikalo) in direktna vezava (odtok trombov) na drenažno vrečko z nepovratnim ventilom | 4 | 8 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
147 | 12.12.01.01.001 | SET PTA -- Gobice na palčki za kirurško umivanje vbodnega mesta – 6 kom - Posodica 250 ml modra - 1 kom - pokrivalo za rtg ojačevalec 120 cm - 1 kom (premer popolnoma raztegnjenega prekrivala bi bil 120 cm, vanj je vpeta npr elastika, tako da prekrivalo 'objame' detektor velikosti 30 x 40 cm, debeline 12 cm - ga zadostno pokrije in hkrati ni preveliko in ne ovira operaterja pri posegu). - sterilno prozorno pregrinjalo za visečo zaščito pred sevanjem, 80 x 100 cm, na eni strani elastika, na drugi strani diagonalno odrezana – 1 kom - pokrivalo za mizo/pacienta 200x330 cm, supervpojna, dve luknji v vpojnem delu za žilni pristop, premera 14 cm, s samolepilnim robom - 1kom - dvoslojna kompresa 200x250cm - 1kom - kompresa vpojna za inštrumentarsko mizo 150x180 cm - 1kom - kirurški plašč, velikost XXL, dolžine 145 cm - 2 kom - posoda za varno odlaganje vodilnih žic 2500ml - 1 kom - Posodica 120 ml rumena - 1 kom - Posodica 500 ml modra - 2 kom - Skalpel št. 11 (z ročajem) - 1 kom, - brizga 20ml LL (zaklepna) - 2 kom - brizga 5 ml LL (zaklepna) – 1 kom - brizga 10 ml LL (zaklepna) - 2 kom - brizga 10 ml LL (zaklepna), za KS, obarvan bat – 2 kom - zloženci iz gaze 10x20 cm, 16 slojni - 20 kom - tamponi iz gaze, visokovpojni, premera 7 cm - 20kom - triplastna supervpojna kompresa 100x100 cm - 1kom - trebušna kompresa 50x50 bela - 4 kom - brisača bombažna 40x40cm zložena - 4 kom - Angiografska igla z mandrenom 18G, dolžine 70 mm, s krilci - 1 kom - Punkcijska igla 18G x 50 mm - Punkcijska igla 20G x 50 mm - raven kovinski pean, 16 cm - 1 kom - škatlica za varno odlaganje igel, adhezivna podlaga – 1 kom - plastična sponka - 2 kom - visokotlačni ventilček tripotni (konekt tripotni visokotlačni npr. Merit H3SNC)- 1 kom, pokrivalo za mizo/pacienta 200 x 330 cm, ter sterilno prozorno pregrinjalo za visečo zaščito pred sevanjem, 80 x 100 cm, na eni strani elastika, drugim pokrivalo za mizo/pacienta 200 x 330 cm, dve luknji s spremerom 12cm v femoralnem delu in prekriti s transparentno inzijsko folijo, diameter 6 cm notranja luknja ter sterilno prozorno pregrinjalo za visečo zaščito pred sevanjem, 80 x 100 cm, na eni strani elastika | 1500 | 3000 | KOS | [10 empty] | KONSIGNACIJA
Datum:
Podpis ponudnika: