## List1
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA artiklov za medicinsko potrošni material
ponudnik:__________________________________________________________________
datum:____________________________________________________________________
Vsako spreminjanje podatkov v stolpcih od 1 do vključno 8 pomeni izločitev ponudnika iz ocenjevanja.
Ponudnik zahtevane vrednosti vpisuje v stolpce od 9 do 19 (če se vrednost ne izpolni sama (formula)), pri čemer je kontrola računske formule v pristojnosti ponudnika.
ZP | sklop | skupina | sklop_naziv | ŠIFRA_arikla_naročnika | opis artikla | AEM_EM ZA razpis | razpisana količina AEM_EM | ponudbena cena za AEM_EM za razpis v EUR brez DDV | ponudbena vrednost za razpisano količino AEM_EM v eur brez DDV | stopnja DDV (%) | ponudbena vrednost za razpisano ARM_EM v EUR z DDV | nedeljiva enota mere, ki jo bo ponudnik uporabljal na dokumentih | število AEM_EM v nedeljivi enoti pakiranja | cena nedeljivega pakiranja v EUR brez DDV | naziv artikla, kot ga bo ponudnik uporabljal na dokumentih | ponudnikova šifra | proizvajalec | kataloška številka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10= 8 x 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 = 9 x 14 | 16 | 17 | 18 | 19
| 1 |  |  | SKLOP 1 - Splošni potrošni SANITETNI material
1 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000003 | urinski kateter tip foley dvopotni z balonom 10ml, sterilen, 100 % silikon,s kontrastno črto po vsej dolžini za rtg kontrolo , z zaprtim vrhom in 2 stranskima odprtinama. oznaka debeline katetra in velikost balona na samem katetru, ch18 | KOS | 70 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000004 | urinski kateter tip foley dvopotni z balonom 10ml, sterilen, 100 % silikon,s kontrastno črto po vsej dolžini za rtg kontrolo , z zaprtim vrhom in 2 stranskima odprtinama. oznaka debeline katetra in velikost balona na samem katetru, ch16 | KOS | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000005 | urinski kateter tip foley dvopotni z balonom 10ml, sterilen, 100 % silikon,s kontrastno črto po vsej dolžini za rtg kontrolo , z zaprtim vrhom in 2 stranskima odprtinama. oznaka debeline katetra in velikost balona na samem katetru, ch14 | KOS | 64 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000006 | set yankauer 6/4 mm povez. cev ch 25 x 3,5 m ster. | KOS | 44 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
5 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000007 | zamašek za zapiranje standardnih priključkov na katetrih in sondah, iz polietilena in ne vsebuje lateksa. | kos | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
6 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000008 | kateter urinski, iz lateksa in prevlečen z mehkim hidrogelom, kar omogoča večje udobje, zmanjša iritacijo sečevoda, ANTIBAKTERIJSKA OBLOGA in HIDROFILNI NANOS, velikost CH 18 | kos | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
7 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000009 | kanila za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski teflon kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom teflon katetra. dimenzija 1.0 x 32 G20 | kos | 7800 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
8 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000010 | kanila G20, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetra. transparentni dovod venskega sistema po odstranitvi igle mora biti izdelan iz kakovostnega materiala, ki preprečuje lomljenje sistema v žili ob vstavitvi. kot npr. braun vasofix safety | kos | 1700 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
9 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000010-1 | kanila G14, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetra. transparentni dovod venskega sistema po odstranitvi igle mora biti izdelan iz kakovostnega materiala, ki preprečuje lomljenje sistema v žili ob vstavitvi. kot npr. braun vasofix safety | kos | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000010-2 | kanila g17, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetra. transparentni dovod venskega sistema po odstranitvi igle mora biti izdelan iz kakovostnega materiala, ki preprečuje lomljenje sistema v žili ob vstavitvi. kot npr. braun vasofix safety | kos | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
11 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000011 | kanila za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski teflon kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom teflon katetra. dimenzija 0,9 X 25 G22 podaljšana | kos | 2700 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
12 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000012 | kanila 0,90x19mm, 37 ml/min, G22, za vzpostavitev intravenozne in subcutane poti kot npr. Deltaven REF 3824222 | kos | 700 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
13 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000014 | kanila za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski teflon kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom teflon katetra. dimenzija 0,7 X 19 G24 | kos | 500 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
14 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000015 | kanila G22 - dolga za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetra. transparentni dovod venskega sistema po odstranitvi igle mora biti izdelan iz kakovostnega materiala, ki preprečuje lomljenje sistema v žili ob vstavitvi. kot npr. braun vasofix safety | kos | 1200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
15 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000017 | brizgalka insulin 1ml 100 i.u., dobro čitljiva skala, črna graduacija- 0,01 ml, tridelna- brez lateksa, oznaka čitljiva, odporna na izbris proti etanolu in razkužilom, brez lateksa, dehp free, pvc free. natančno doziranje. | kos | 1600 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
16 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000019 | brizgalka 1ml,za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris proti etanolu in razkužilom, brez lateksa, deph free, pvc free | kos | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000020 | brizgalka 2ml,za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris proti etanolu in razkužilom, brez lateksa, deph free, pvc free | kos | 19200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000021 | brizgalka 5ml,za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris proti etanolu in razkužilom, brez lateksa, deph free, pvc free | kos | 17600 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
19 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000022 | brizgalka 10ml,za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris proti etanolu in razkužilom, brez lateksa, deph free, pvc free | kos | 7600 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
20 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000023 | brizgalka 20ml,za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris proti etanolu in razkužilom, brez lateksa, deph free, pvc free | kos | 1900 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
21 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000024 | brizgalka 50 ml,za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris proti etanolu in razkužilom, brez lateksa, deph free, pvc free | kos | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
22 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000025 | brizgalka 50ml/60ml,za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris proti etanolu in razkužilom, brez lateksa, deph free, pvc free | kos | 840 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
23 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000028 | brizgalka 2/3ml,za 1 x up, luer lock, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris | kos | 5000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
24 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000029 | brizgalka 5ml,za 1 x up, luer lock, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris | kos | 1200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
25 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000031 | cilinder steklen 150 ml za brizgo JANET - naročnik želi cilinder in ne cele brizge | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
26 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000032 | injekcijske igle iz nerjavečega jekla, prevlečene s silikonskim oljem, ostra konica, kompatibilne z luer in luer lock nastavki, sterilne, dimenzije: 0,5 x 16 mm pakiranje sc 100 | SC | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
27 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000033 | injekcijske igle iz nerjavečega jekla, prevlečene s silikonskim oljem, ostra konica, kompatibilne z luer in luer lock nastavki, sterilne, dimenzije: 0,5 x 25 mmb pakiranje sc 100 | SC | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
28 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000034 | injekcijske igle iz nerjavečega jekla, prevlečene s silikonskim oljem, ostra konica, kompatibilne z luer in luer lock nastavki, sterilne, dimenzije: 0,6 x 25 mm pakiranje sc 100 | SC | 44 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
29 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000035 | injekcijske igle iz nerjavečega jekla, prevlečene s silikonskim oljem, ostra konica, kompatibilne z luer in luer lock nastavki, sterilne, dimenzije: 0,7 x 40 mm pakiranje sc 100 | SC | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
30 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000036 | injekcijske igle iz nerjavečega jekla, prevlečene s silikonskim oljem, ostra konica, kompatibilne z luer in luer lock nastavki, sterilne, dimenzije: 0,8 x 40 mm pakiranje sc 100 | SC | 164 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
31 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000037 | VARNOSTNA igla Gripper plus brez Y mesta, 19 G x32 mm, pakiranje v sc 12 | SC | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
32 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000039 | opornica za imobilizacijo roke neposredno po poškodbi ali operaciji, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, mehka, dimenzije 75x350 mm. | KOS | 178 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
33 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000040 | opornica za imobilizacijo roke neposredno po poškodbi ali operaciji, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, mehka, dimenzije 45x350 mm. | KOS | 46 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
34 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000041 | opornica za imobilizacijo roke neposredno po poškodbi ali operaciji, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, mehka, dimenzije 45x400 mm. | KOS | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
35 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000042 | opornica za imobilizacijo roke neposredno po poškodbi ali operaciji, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, mehka, dimenzije 90x350x1 mm. | KOS | 36 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
36 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000043 | opornica za imobilizacijo noge neposredno po poškodbi ali operaciji, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, mehka, dimenzije cca 900x90mm. | KOS | 28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
37 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000044 | ovratnica za fiksacijo vratne hrbtenice pri imobilizaciji in ekstrikaciji z možnostjo tipanja pulza na karotidni arteriji in možnostjo nastavitve višine vratu - za otroka | KOS | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
38 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000045 | ovratnica za fiksacijo vratne hrbtenice pri imobilizaciji in ekstrikaciji z možnostjo tipanja pulza na karotidni arteriji in možnostjo nastavitve višine vratu - za odraslega | KOS | 146 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
39 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000046 | mehka križna opornica za imobilizacijo srednje in distalne falange, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, mala. | KOS | 52 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
40 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000047 | mehka križna opornica za imobilizacijo srednje in distalne falange, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, velika. | KOS | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
41 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000048 | zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. odporni na topila. barvila s katerimi so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. lahko se upepelijo, kapaciteta 0,2l. dimenzija cca. 11,5 x 10,2 cm | KOS | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
42 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000049 | zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. odporni na topila. barvila s katerimi so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. lahko se upepelijo. okrogle oblike, 10 x14,5 cm, kapaciteta 0,6l. | KOS | 144 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
43 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000050 | zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. odporni na topila. barvila s katerimi so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. lahko se upepelijo. kvadratnih oblik dimenzije 120x120 mm. kapaciteta 1.5l | KOS | 102 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
44 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000051 | zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. odporni morajo biti na topila in tekočino. barvila s katerim so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. lahko se upepelijo,rdeče barve pravokoten kapaciteta 4 l. | KOS | 344 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
45 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000052 | rokav za parno sterilizacijo s preklopom, material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze 70gr. opremljen mora biti z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji s paro( v slovenskem ali angleškem jeziku).ovojnina mora ustrezati standardu iso 11607-1 in en11607-2,en868-5, dimezija 7,5mm/100m | KOS | 86 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
46 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000053 | rokav za parno sterilizacijo s preklopom, material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze 70gr. opremljen mora biti z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji s paro( v slovenskem ali angleškem jeziku).ovojnina mora ustrezati standardu iso 11607-1 in en11607-2,en868-5, dimezija 100mm/100m | KOS | 36 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
47 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000054 | rokav za parno sterilizacijo s preklopom, material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze 70gr. opremljen mora biti z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji s paro( v slovenskem ali angleškem jeziku).ovojnina mora ustrezati standardu iso 11607-1 in en11607-2,en868-5, dimezija 150mm/100m | KOS | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
48 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000055 | rokav za parno sterilizacijo s preklopom, material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze 70gr. opremljen mora biti z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji s paro( v slovenskem ali angleškem jeziku).ovojnina mora ustrezati standardu iso 11607-1 in en11607-2,en868-5, dimezija 200mm/100m | KOS | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
49 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000056 | Indikator trak za kontrolo parne sterilizacije, dim. 19mm x 50 m, v celoti enakotredno Wipak št. ITS19gL | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
50 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000059 | I-GEL, supraglotični pripomoček za vzdrževanje in vzpostavljanje proste dihalne poti, za težo pacienta od 2 - 5 kg, za enkratno uporabo, zapora za epiglotisa, gladka površina, nenapihljiv mešiček, gastrični kanal, konkavna cen za sterilno, mat. | kos | 38 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000059-1 | set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji, supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti mora biti za enkratno uporabo, brez lateksa, anatomsko oblikovan v masko tako, da, ko je vstavljen v larinks, koničasti del maske, sede v ezofagus in preprečuje neželjeno zapiranje epiglotisa v smer sapnika, iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv, dihalna cev mora biti na mestu, kjer se dotika zob, ojačana proti pregrizu, po zunanjosti eliptične oblike, kar onemogoča obračanje supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta, na strani spojke, na zunanji strani, mora biti konekt za dodajanje kisika, od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije, set mora vsebovati držalo za supraglotični pripomoček, cev za aspiracijo in lubrikant na vodni osnovi, velikost št. 1,5. | KOS | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
52 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000060 | I-GEL, supraglotični pripomoček brez napiljivega mešička z gastričnim kanalom, z zaporo za epiglotis in integralno zaporo ugriza, za 1x uporabo, velikost 1.5 (5-12kg) | KOS | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
53 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000060-1 | set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji, supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti mora biti za enkratno uporabo, brez lateksa, anatomsko oblikovan v masko tako, da, ko je vstavljen v larinks, koničasti del maske, sede v ezofagus in preprečuje neželjeno zapiranje epiglotisa v smer sapnika, iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv, dihalna cev mora biti na mestu, kjer se dotika zob, ojačana proti pregrizu, po zunanjosti eliptične oblike, kar onemogoča obračanje supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta, na strani spojke, na zunanji strani, mora biti konekt za dodajanje kisika, od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije, set mora vsebovati držalo za supraglotični pripomoček, cev za aspiracijo in lubrikant na vodni osnovi, velikost št. 2,5. | KOS | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
54 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000061 | I-GEL, supraglotični pripomoček brez napiljivega mešička z gastričnim kanalom, z zaporo za epiglotis in integralno zaporo ugriza, za 1x uporabo, velikost 2 (10-25kg) | kos | 32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
55 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000062 | I-GEL, supraglotični pripomoček brez napiljivega mešička z gastričnim kanalom, z zaporo za epiglotis in integralno zaporo ugriza, za 1x uporabo, velikost 4 (50-90kg) | KOS | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
56 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000063 | I-GEL, supraglotični pripomoček brez napiljivega mešička z gastričnim kanalom, z zaporo za epiglotis in integralno zaporo ugriza, za 1x uporabo, velikost 5 (nad 90 kg) | KOS | 28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
57 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000064 | I-GEL, supraglotični pripomoček brez napiljivega mešička z gastričnim kanalom, z zaporo za epiglotis in integralno zaporo ugriza, za 1x uporabo, velikost 3 (30-60kg) | KOS | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
58 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000065 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1)pvc- ja z atraumatsko zaobljenimi zaključki.z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko, ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa, nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja., ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa premerom in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št.2,0 | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
59 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000065-1 | Tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega PVC (ISO 10993-1), z atraumatsko zaobljenimi zaključki, Murphyjevim očesom, radiopačno nitko za RTG kontrolo lege tubusa, z vgravirano dimenzijo in premerom tubusa, konektorjem kompatibilnim s sistemi ISO 5358-1 ter črno markacijo 3 cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v sapnik, primeren za ustno in nosno intubacijo, št. 2,0, brez mešička." - dopolnitev opisa | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
60 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000066 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1)pvc- ja z atraumatsko zaobljenimi zaključki.z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko, ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa, nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja., ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa premerom in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št.2,5 | KOS | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
61 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000067 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1)pvc- ja z atraumatsko zaobljenimi zaključki.z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko, ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa, nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja., ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa premerom in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št.3,0 | KOS | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
62 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000068 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1)pvc- ja z atraumatsko zaobljenimi zaključki.z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko, ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa, nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja., ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa premerom in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št.3,5 | KOS | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
63 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000069 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1)pvc- ja z atraumatsko zaobljenimi zaključki.z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko, ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa, nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja., ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa premerom in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št.4,0 | KOS | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
64 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000069-1 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1)pvc- ja z atraumatsko zaobljenimi zaključki.z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko, ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa, nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja., ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa premerom in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št.4,5 | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
65 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000070 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1)pvc- ja z atraumatsko zaobljenimi zaključki.z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko, ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa, nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja., ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa premerom in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št.5,0 | KOS | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
66 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000070-1 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1)pvc- ja z atraumatsko zaobljenimi zaključki.z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko, ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa, nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja., ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa premerom in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št.5,5 | KOS | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
67 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000071 | tubus za anestezijo in urgentne primere z naslednjimi lastnostmi:iz prozornega ,termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1)pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa.nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja ,ki omogoča mehko tesnenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička,s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5356-1), s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo. dimenzija št. 6,0 | KOS | 22 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
68 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000071-1 | tubus za anestezijo in urgentne primere z naslednjimi lastnostmi:iz prozornega ,termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1)pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa.nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja ,ki omogoča mehko tesnenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička,s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5356-1), s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo. dimenzija št. 6,5 | KOS | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
69 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000071-2 | tubus za anestezijo in urgentne primere z naslednjimi lastnostmi:iz prozornega ,termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1)pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa.nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja ,ki omogoča mehko tesnenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička,s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5356-1), s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo. dimenzija št. 7,0 | KOS | 16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
70 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000071-3 | tubus za anestezijo in urgentne primere z naslednjimi lastnostmi:iz prozornega ,termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1)pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa.nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja ,ki omogoča mehko tesnenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička,s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5356-1), s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo. dimenzija št. 7,5 | KOS | 28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
71 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000072 | oropharingealni tubus za vzdrževanje proste dihalne poti. material pe, pp. št. 1, 70 mm | KOS | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
72 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000073 | oropharingealni tubus za vzdrževanje proste dihalne poti. material pe, pp. št. 2, 80 mm | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
73 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000074 | oropharingealni tubus za vzdrževanje proste dihalne poti. material pe, pp. št. 3, 90 mm | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
74 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000075 | oropharingealni tubus za vzdrževanje proste dihalne poti. material pe, pp. št. 4, 100 mm | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
75 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000078 | oropharingealni tubus za vzdrževanje proste dihalne poti. material pe, pp. št. 000, 40 mm | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
76 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000081 | set sterilen za koniotomio za otroke, 2,0 mm | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
77 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000081-1 | set sterilen za koniotomio za otroke, 4,0 mm | KOS | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
78 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000084 | aspiracijska vrečka mora imeti samo en priključek na cev, ki je namenjena za aspiracijo. vrečka ne sme vsebovati pvc-ja in mora imeti ročaj. največja dovoljena teža prazne vrečke je 55g in največja dovoljena višina prazne vrečke je do 7 cm. omogočena mora biti serijska vezava, vsaj 10 vrečk na enem izvoru vakuuma. v vsaki vrečki mora biti hidrofobni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% učinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. učinkovitost filtracije mora biti testirana v neodvisnem laboratoriju. sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 kpa. vrečka mora imeti možnost polnitve vsaj 15% več volumna od označenega. pripomočke (posode), ki se uporabljajo pri aspiraciji za večkratno uporabo, je možno sterilizirati na 121 stopinj celzija. | KOS | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
79 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000087 | komora za aplikacijo aerosolnih zdravil, z masko in indikatorjem hitrosti dihanja, za otroke. | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
80 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000088 | maska za ambu, silikonska, za dojenčke, številka 1. | KOS | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
81 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000089 | maska za ambu, silikonska, za dojenčke, številka 2. | KOS | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
82 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000090 | maska, otroška, za ambu, silikonska, številka 3-4. | KOS | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
83 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000091 | maska za inhalacije s 6ml razprišilcem za ODRASLE in priključnim kablom | KOS | 1710 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
84 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000093 | set za pneumotorax z 10 cm iglo, z varovalom, 20 ml brizgo in skalpelom. | KOS | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
85 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000094 | lij za otoskop ri-scope fi 2,0 mm a100 | SC | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
86 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000095 | lij za otoskop ri-scope fi 4,0 mm a100 | SC | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
87 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000097 | lij za otoskop ri-scope fi 2,5 mm a100 | SC | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
88 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000098 | konekt za dostop brez igle z fluora barvno oznako za zapiranje venskih dostopov za intermitentne pretoke, za zapiranje neaktivnih lumnov cvk, npr. kjer se meri cvp, pretok: konekt mora omogočati pretok minimalno 165 ml/min., mrtvi prostor je lahko največ 0.06 ml. imeti mora nevtralni premik oz. je lahko premik negativen največ 0.02 ml; omogočati mora sterilnost do 7 dni. | kos | 10200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
89 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000099 | pretočna kanila – za pretakanje sterilnih tekočin v zaprtih sistemih, ozka mikrogladka vbodna igla z zaščitno kapico, globoko razpotegnjene luknje za tekočine, minimalni rezidualni volumen, priročno oblikovano prijemalo za lažje rokovanje, produkt in pakiranje brez pvc, brez lateksa, brez dehp. | kos | 5100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
90 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000100 | infuzijski sistem za dajanje infuzijskih raztopin s pritiskom ali gravitacijo, skladno s standardom iso8536-8. imeti mora dvodelno transparentno komoro z obročkom in iglo. vsebuje transparentno mikrogladko iglo, 15 mikronski filter za tekočine, natančen stišček, fleksibilno cev, natavek luer lock. vsebuje pokrovček za prezračevanje s hidrofobnim bakterijskim filtrom ter poseben zatiček pri regulatorju vleka za iglo infuzijskega sistema. dolžina sistema je 150cm. | KOS | 13726 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
91 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000101 | univerzalno uporaben kombiniran infuzijski zamašek. konusni zamašek z dvojno funkcijo: luer lock pozitiven znotraj, luer lock negativen zunaj. zaščita kontaminacije preko nepovratnega luer konusa. obstojen na pritisk do 2 bara. zamašek mora biti posamično sterilno pakiran. | kos | 400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
92 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000102 | igla pretočna obojestranska, mala , dolžina od 60-65 mm za steklenice do 100 ml, sterilna , naročnik želi dostavo po kosih, če to ni možno pa najmanjše možne nedeljivo pakiranje | kos | 700 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
93 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000103 | nastavek (odvzemna kanila) za aspiracijo tekočin oz. zdravil iz steklenice ali plastenk preko bakterijskega filtra, vrh zaščiten s pokrovom, ki preprečuje kontaminacijo, vsebuje mikrofobni zračni filter 0.45, ne sme vsebovati lateksa, pvc-ja in dehp | kos | 1800 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
94 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000104 | vrečka otroška urinska samolepilna, sterilna, vol.150ml,graduirana od 50 do 150ml,lepilo nealergeno, odprtina mora biti dovolj velika za nameščanje vrečke pri deklicah in dečkih. | kos | 1600 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
95 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000105 | vrečka za urin, 2 l, z izpustom, dolžina cevi130 cm, graduirana, brez držala, z nepovratno valvulo. | kos | 70 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
96 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000106 | vrečka za urin, 2 l, z izpustom, dolžina cevi 90 cm, graduirana, brez držala, s portom za igelni odvzem vzorca urina, sterilna, z nepovratno valvulo. | kos | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
97 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000107 | vrečka pvc z obročem za bruhanje, lijakaste oblike, za 1x uporabo. vrečke so v obliki tulca zložene ena na drugo, kar omogoča enostavno izvlečenje ene same vrečke. | kos | 4250 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
98 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000108 | dafilon 3/0 45 cm ds24 c0932353 a36 | SC | 16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
99 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000108-1 | dafilon 2/0 45 cm ds24 c0932361 a36 | SC | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
100 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000109 | svila, pletena, 4/0, 45 cm, igla 3/8 kroga, reverzno trikotna 16mm, a 36 | SC | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
101 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000110 | dafilon 4/0 45 cm ds19 c0932205 a36 | SC | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
102 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000110-1 | MONOLAC NAT. 5/0 45 CM DSM a24 | SC | 144 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
103 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000111 | lopatica za jezik iz brezovega lesa, gladko brušena, konci gladko zaokroženi, dolžina 15 cm, širina 17 mm, nesterilna | kos | 11200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
104 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000115 | testni lističi za glukozo freestyle (proizvajalca abbott) sc a 50 kos | SC | 210 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
105 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000116 | digitalni telesni termometer s fleksibilno konico | KOS | 116 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
106 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000117 | avtomatski intraosalni sterilni sistem, ki omogoča hitro, varno in enostavno vzpostavitev venske poti preko kosti in kostnega mozga. za odrasle , vel. 15g | KOS | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
107 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000119 | stapler -pripomoček za spenjanje ran s 35 sterilnimi sponkami , namenjen za hitro zapiranje ran po kirurških incizijah, oblika sponk zagotavlja dobre rezultate tudi v estetskem smislu, stapler je sterilen in za enkratno uporabo | kos | 276 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
108 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000120 | skalpel z ročajem za 1x uporabo fig. 10 | kos | 920 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
109 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000121 | skalpel z ročajem za 1x uporabo fig. 11 | kos | 1300 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
110 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000121-1 | skalpel z ročajem za 1x uporabo fig. 12 | kos | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
111 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000122 | vrečka za ledene obkladke 20x30 | KOS | 568 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
112 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000123 | kartonski ustnik za spirometrijo 28/30 x 65 | kos | 9000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
113 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000125 | kozarec PP 2dl, prozoren za enkratno uporabo, | kos | 63200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
114 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000125-1 | kozarec PVC 180 ml, barvni, limeta | kos | 62400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
115 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000125-2 | kozarec PS 3 dl bel ali prozoren za enkratno uporabo | kos | 2000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
116 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000126 | gel za ultrazvoke ECO 260 ml | KOS | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
117 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000129 | pršilo za lažje odstranjevanje lepila ki ostane od pritrdilnih materialov, enakovredno Niltac, pakiranje kos z 50 ml | KOS | 86 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
118 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000130 | pregrinjalo za pregledno mizo, širine 50 cm x 50 m, plastificirano, perforirano na 38 cm | KOS | 124 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
119 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000131 | ušesne palčke vatirane, pakirane po 200 kos v sc | SC | 82 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
120 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000132 | pladenj iz polipropilena dimenzije 30x40x10cm | KOS | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
121 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000133 | ledvička iz polipropilena za enkratno uporabo, volumen 700 ml | KOS | 674 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
122 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000321 | Sonda črevesna rektalna ch 18x400 mm A50 | KOS | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
123 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000321-1 | Sonda črevesna rektalna ch 28x400 mm A50 | KOS | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
124 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000325 | Visoko vpojna obloga s hidratacijskim odzivom, s sredico iz mehansko spremenjenih celuloznih vlaken in želatini podobnih agensov, obdana z vrečko iz polipropilenskih vlaken, z varjenimi šivi. Za rane z zmernim do močnim izločanjem, uravnava MMP, odstrani odmrlo tkivo in toksine, zmanjša neprijetne vonjave, dimenzije 30x20 cm, v kvaliteti Sorbion sachet | kos | 560 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
125 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000327 | Kateter aspiracijski ch 6x300mm z regulatorjem vleka | KOS | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
126 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000328 | Kateter aspiracijski z regulatorjem vleka ch 16x550mm | KOS | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
127 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000332 | injekcijske igle iz nerjavečega jekla, prevlečene s silikonskim oljem, ostra konica, kompatibilne z luer in luer lock nastavki, sterilne, dimenzije: 1,2 x 40 mm | kos | 45600 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
128 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000333 | Set z razpršilcem za zdravila z masko za odrasle, ki mora biti brez PVC-ja in Di(2 ethylhexil)phtalhatov, ki se privije na razpršilnik; razpršilnik, ki mora vsebovati navoj za pritrditev cevke in spojko z navojem, Pri pretoku 8l/minuto mora biti zagotovljeno vsaj 85% delcev manjših kot 5 mikronov. | KOS | 1000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
129 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000333-1 | maska za inhalacije s 6ml razprišilcem za OTROKE in priključnim kablom | KOS | 1780 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
130 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000334 | Cev povezovalna ch 25 x 2m za aspirator sterilna | KOS | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
131 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000339 | Nosni kateter- odrasli z priključno cevjo | KOS | 492 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
132 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000340 | Nosni kateter- otroški z priključno cevjo | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
133 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000342 | fiksator za tubus, univerzalni za odrasle in otroke | KOS | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
134 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000345 | rokav za parno sterilizacijo s preklopom, material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze 70gr. opremljen mora biti z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji s paro( v slovenskem ali angleškem jeziku).ovojnina mora ustrezati standardu iso 11607-1 in en11607-2,en868-5, dimezija 250mm/100m | KOS | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
135 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000348 | rokav za parno sterilizacijo brez preklopa, material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze 70gr. na ovojnini mora biti številka lota in sicer na vsakem rokavu na razdalji 15cm ter širina in dolžina rokava.šiv na rokavu mora biti trden, da prenese parno sterilizacijo, hkrati pa mora omogočati enostavno odpiranje brez trganja vlaken.ovojnina mora ustrezati standardu iso 11607-1 in en11607-2,en868-5, dimenzija 50mm/200m | KOS | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
136 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000349 | rokav za parno sterilizacijo brez preklopa, material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze 70gr. na ovojnini mora biti številka lota in sicer na vsakem rokavu na razdalji 15cm ter širina in dolžina rokava.šiv na rokavu mora biti trden, da prenese parno sterilizacijo, hkrati pa mora omogočati enostavno odpiranje brez trganja vlaken.ovojnina mora ustrezati standardu iso 11607-1 in en11607-2,en868-5, dimenzija 75mm/200m | KOS | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
137 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000350 | IGLA VBODNA enakovredna CLAVE Z ZATIČKI A50 ICU MEDICAL | SC | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
138 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000354 | urinski kateter tip foley dvopotni z balonom 10ml, sterilen, 100 % silikon,s kontrastno črto po vsej dolžini za rtg kontrolo , z zaprtim vrhom in 2 stranskima odprtinama. oznaka debeline katetra in velikost balona na samem katetru, ch20 | KOS | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
139 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000360 | Krema za roke vlažilna, kot naprimer Amai vlažilna krema za roke in nohte A100 ml | KOS | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
140 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000361 | Krema za roke vlažilna, kot naprimer Amai hranilna krema za roke in nohte A100 ml | KOS | 76 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
141 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000362 | Britvice PVC za enkratno uporabo, dvojno rezilo A100 | SC | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
142 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000363 | HISTOFREEZER v kompletu 60 aplikatorjev 2mm in 2x aerosolni steklenički 7 80 ml ponudbena cena za komplet = sc | SC | 46 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
143 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000367-1 | Posoda za razkuževanje - razkuževalnik 300x200x125 6l | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
144 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000368 | dezinfekcijska posoda 3L, možna odstranitev notranjega pokrova, 13x32,5x12cm, barva pokrova modra | KOS | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
145 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000376 | obloga 100% čista obljična krpa, netoksična, za zdavljenje kroničnih ran, dim 10x10cm, enakovredno Zorflex | kos | 160 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
146 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000376-1 | Obloga za rane, izdelana iz tkanine z aktivnim ogljem (ACC), za boj proti neprijetnemu vonju po ranah. Kot. npr. Zorflex 10x20 cm A10 | SC | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
147 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000376-2 | obloga 100% čista obljična krpa, netoksična, za zdavljenje kroničnih ran, dim 15x25cm, enakovredno Zorflex | kos | 700 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
148 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000381 | tubus za anestezijo in urgentne primere z naslednjimi lastnostmi:iz prozornega ,termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1)pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa.nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja ,ki omogoča mehko tesnenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička,s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5356-1), s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo. dimenzija št. 8,0 | KOS | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
149 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000381-1 | tubus za anestezijo in urgentne primere z naslednjimi lastnostmi:iz prozornega ,termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1)pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa.nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja ,ki omogoča mehko tesnenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička,s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5356-1), s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo. dimenzija št. 8,5 | KOS | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
150 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000382 | Maska za kisik, ohio za odrasle z priklj. cevjo 2,1 m | KOS | 70 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
151 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000382-1 | Maska za kisik otroška, ohio za otroke z priklj. cevjo 2,1 m | KOS | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
152 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000385 | Kit 3 rezervnih igel za monofilament | kos | 1600 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
153 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000385-1 | Monofilament A2 set 1 svinčnik + 3 cevke | sc | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
154 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000386 | Inr coaguchek poct labq. pakiranje na kos | KOS | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
155 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000391 | plastenka brizgalna za etanol A250ml | KOS | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
156 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000391-1 | plastenka brizgalna za etanol A500ml | KOS | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
157 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000394 | Blazinica gel za samostoječi UZ pakiranje A240 | PAK | 22 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
158 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000397 | I-GEL, supraglotični pripomoček brez napiljivega mešička z gastričnim kanalom, z zaporo za epiglotis in integralno zaporo ugriza, za 1x uporabo, velikost 2,5 (25-35kg) | kos | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
159 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000399 | kanila za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski teflon kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom teflon katetra. dimenzija 1,3 X 45 G18 | kos | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
160 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000400 | kanila G18- DOLGA, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetra. transparentni dovod venskega sistema po odstranitvi igle mora biti izdelan iz kakovostnega materiala, ki preprečuje lomljenje sistema v žili ob vstavitvi. kot npr. braun vasofix safety | kos | 600 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
161 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000401 | kanila G20, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetra. transparentni dovod venskega sistema po odstranitvi igle mora biti izdelan iz kakovostnega materiala, ki preprečuje lomljenje sistema v žili ob vstavitvi. kot npr. braun vasofix safety 10x12cm | kos | 500 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
162 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000402 | kateter urinski, iz lateksa in prevlečen z mehkim hidrogelom, kar omogoča večje udobje, zmanjša iritacijo sečevoda, ANTIBAKTERIJSKA OBLOGA in HIDROFILNI NANOS, velikost CH 16 | kos | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
163 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000403 | kozarec PVC 180 ml, barvni, vijolični | kos | 9400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
164 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000404 | zamašek za zapiranje standardnih priključkov na katetrih in sondarh, iz polietilena in ne vsebuje lateksa., STERILEN | kos | 880 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
165 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000407 | Kateter aspiracijski ch 14x530mm z regulatorjem vleka | KOS | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
166 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000411 | I-GEL, supraglotični pripomoček brez napiljivega mešička z gastričnim kanalom, z zaporo za epiglotis in integralno zaporo ugriza, za 1x uporabo, velikost 2,5 (25-35kg) | kos | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
167 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000412 | kanila za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski teflon kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom teflon katetra. dimenzija 1,7 X 45 G16 | kos | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
168 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000413 | kanila za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski teflon kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom teflon katetra. dimenzija 1,3 X 45 G18 | kos | 400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
169 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000414 | kanila G24- DOLGA, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetra. transparentni dovod venskega sistema po odstranitvi igle mora biti izdelan iz kakovostnega materiala, ki preprečuje lomljenje sistema v žili ob vstavitvi. kot npr. braun vasofix safety | kos | 400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
170 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000415 | kanila G20, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetra. transparentni dovod venskega sistema po odstranitvi igle mora biti izdelan iz kakovostnega materiala, ki preprečuje lomljenje sistema v žili ob vstavitvi. kot npr. braun vasofix safety 10x12cm | kos | 800 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
171 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000416 | kateter urinski, iz lateksa in prevlečen z mehkim hidrogelom, kar omogoča večje udobje, zmanjša iritacijo sečevoda, ANTIBAKTERIJSKA OBLOGA in HIDROFILNI NANOS, velikost CH 16 | kos | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
172 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000417 | kozarec PVC 180 ml, barvni, vijolični | kos | 5000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
173 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000424 | MASKA ZA KISIK ZA ODRASLE S PRIKLJUČNO CEVJO 2,1M | KOS | 70 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
174 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000428 | Gobice za vakumske elektrode, 60mm . Pakirano v set A4 gobice. | KOS | 104 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
175 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000433 | Kateter aspir. ch 8x300mm z reg. in ozn. TIK | KOS | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
176 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000434 | OPORNICA MAH 17X200X1,5 ZA PRST TRDA | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
177 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000434-1 | OPORNICA MAH 17X200X1,5T ZA PRST TRDA | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
178 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000435 | OPORNICA MAH 17X300X1,5 ZA PRST TRDA | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
179 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000435-1 | OPORNICA MAH 17X300X1,5T ZA PRST TRDA | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
180 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000436 | OPORNICA MAH 30X200X1,5 ZA PRST TRDA | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
181 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000436-1 | OPORNICA MAH 30X200X1,5T ZA PRST TRDA | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
182 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000437 | OPORNICA MAH 30X300X1,5T ZA PRST TRDA | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
183 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000438 | OPORNICA MAH 75X600X1,5 ZA ROKO TRDA | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
184 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000439 | OPORNICA MAH 75X400X1,5 ZA ROKO TRDA | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
185 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000440 | zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. odporni na topila. barvila s katerimi so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. lahko se upepelijo. kvadratnih oblik,kapaciteta 3l | KOS | 94 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
186 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000441 | opornica za imobilizacijo noge neposredno po poškodbi ali operaciji, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, trda, dimenzije cca 1000x100mm. | KOS | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
187 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000450 | URINSKI ZBIRALNIK ZA MAJHNE OTROKE KOS | KOS | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
188 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000451 | VRČ PP 2000ML GRAD. IZLIV ROČ | KOS | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
189 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000452 | MASKA ZA KISIK ZA OTROKE S PRIKLJUČNO CEVJO 2,1M | KOS | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
190 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000461 | PLENICE HLAČNE L10 A20 | sc | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
191 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000462 | PENA NEGOVALNA 400ML ZA POSTELJNO NEGO | kos | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
192 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M01000898 | POSODA ZA VATO 120X120MM S POKROVOM | KOS | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
214 | 1 | SKUPNA VREDNOST SKLOP 1 - Splošni potrošni SANITETNI mat. za obdobje 4 let - vrednost, ki jo ponudnik vpiše v predračun | [6 empty] | 0 |  | 0
215
216 | 2 |  |  | SKLOP 2- SANITETNI in obvezilni mat.
217 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000093-1 | obliž za pnevmothorax z valvulo safeguard h-vent | KOS | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
218 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000134 | sterilni obliži za pričvrstitev intravenozne kanile iz samolepilnega, mehkega, netkanega materiala z vpojno blazinico ,z ločeno odlepljivimi krilci, okvirnih dimenzij cca 6 x 8cm, dopustno odstopanje do 1cm | kos | 12000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
219 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000135 | obliž i.v. netkan, z blazinico dim 8x6 cm, sterilen, pakiranje v posameznem zavitku in v nedeljivi škatli A1/50 | kos | 4200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
220 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000136 | samolepilni sterilni obliž za primarno in sekundarno prekrivanje kirurških in traumatskih ran, ran z malo ali zmernim izcedkom, vpojna blazinica se ne lepi na rano, obliž je mehek, prilagodljiv in zračen, 5 cm x 7 cm dopustno odstopanje do 1cm | kos | 33900 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
221 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000137 | samolepilni sterilni obliž za primarno in sekundarno prekrivanje kirurških in traumatskih ran, ran z malo ali zmernim izcedkom, vpojna blazinica se ne lepi na rano, obliž je mehek, prilagodljiv in zračen, 10 cm x8cm | kos | 11850 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
222 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000138 | samolepilni sterilni obliž za primarno in sekundarno prekrivanje kirurških in traumatskih ran, ran z malo ali zmernim izcedkom, vpojna blazinica se ne lepi na rano, obliž je mehek, prilagodljiv in zračen, 15 cm x 8cm dopustno odstopanje do 1cm | kos | 7550 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
223 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000139 | samolepilni sterilni obliž za primarno in sekundarno prekrivanje kirurških in traumatskih ran, ran z malo ali zmernim izcedkom, vpojna blazinica se ne lepi na rano, obliž je mehek, prilagodljiv in zračen, 20 cm x 10cm dopustno odstopanje do 1cm | kos | 4800 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
224 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000140 | samolepilni sterilni obliž za primarno in sekundarno prekrivanje kirurških in traumatskih ran, ran z malo ali zmernim izcedkom, vpojna blazinica se ne lepi na rano, obliž je mehek, prilagodljiv in zračen, 25 cm x 10cm dopustno odstopanje do 1cm | kos | 1250 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
225 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000140-1 | samolepilni sterilni obliž za primarno in sekundarno prekrivanje kirurških in traumatskih ran, ran z malo ali zmernim izcedkom, vpojna blazinica se ne lepi na rano, obliž je mehek, prilagodljiv in zračen, 30 cm x 10cm dopustno odstopanje do 1cm | kos | 1150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
226 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000141 | polprepusten poliuretanski film v roli za fiksiranje obližev, oblog, nesterilen, 10cm x 10m | kos | 26 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
227 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000142 | polprepusten poliuretanski film v roli za fiksiranje obližev, oblog, nesterilen, 15cm x 10m | kos | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
228 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000143 | samolepilni trak iz netkanega blaga za fiksacijo obvezilnega materiala, zaščitni papir je na sredini prerezan, za enostavno nameščanje, prilagodljiv, prožen, navit na kolutu, tudi za sklepe 10cmx10m | KOS | 32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
229 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000144 | samosprijemljiv povoj iz poroznega netkanega poliesterskega materiala z vlakni poliesterskega uretana, prekrit z vezivno snovjo, se lepi sam nase in ne na kožo ali dlake, 5 cm x 4,5-4,6 m,kožne barve, lateks free | KOS | 3928 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
230 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000145 | samosprijemljiv povoj iz poroznega netkanega poliesterskega materiala z vlakni poliesterskega uretana, prekrit z vezivno snovjo, se lepi sam nase in ne na kožo ali dlake, 10 cm x 4,5-4,6 m, kožne barve, lateks free | KOS | 428 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
231 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000146 | povoj mul elastični iz mešanice viskoza: poliamid:bombaž v razmerju 29: 29: 42%, 120-odstotno raztegljiv, mehak, zračen, možnost sterilizacije, dolžine 4 m. vsak povoj posebej zapakiran v polipropilensko folijo, dimenzija 4 x 4m | KOS | 490 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
232 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000147 | povoj mul elastični iz mešanice viskoza: poliamid:bombaž v razmerju 29: 29: 42%, 120-odstotno raztegljiv, mehak, zračen, možnost sterilizacije, dolžine 4 m. vsak povoj posebej zapakiran v polipropilensko folijo, dimenzija 6 x 4m | KOS | 2338 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
233 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000148 | povoj mul elastični iz mešanice viskoza: poliamid:bombaž v razmerju 29: 29: 42%, 120-odstotno raztegljiv, mehak, zračen, možnost sterilizacije, dolžine 4 m. vsak povoj posebej zapakiran v polipropilensko folijo, dimenzija 8 x 4m | KOS | 2552 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
234 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000149 | povoj mul elastični iz mešanice viskoza: poliamid:bombaž v razmerju 29: 29: 42%, 120-odstotno raztegljiv, mehak, zračen, možnost sterilizacije, dolžine 4 m. vsak povoj posebej zapakiran v polipropilensko folijo, dimenzija 10 x 4m | KOS | 3296 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
235 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000150 | povoj bombažni krep, 100% bombaž z dodatkom elastinado 3%, 130% elastičnost,v barvi kože, posamično pakiran v folijo, mehki in prijetni za kožo, 6cm x 4,5 m, premer zvitega povoja ne sme presegati 43 mm, gramatura 48g/m2 | KOS | 1920 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
236 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000151 | povoj bombažni krep, 100% bombaž z dodatkom elastina do 3%, 130% elastičnost,v barvi kože, posamično pakiran v folijo, mehki in prijetni za kožo, 8cmx 4,5m, premer zvitega povoja ne sme presegati 43 mm gramatura 48g/m2 | KOS | 3582 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
237 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000152 | povoj bombažni krep, 100% bombaž z dodatkom elastina do 3%, 130% elastičnost,v barvi kože, posamično pakiran v folijo, mehki in prijetni za kožo, 10 cm x 4,5m, premer zvitega povoja ne sme presegati 43 mm gramatura 48g/m2 | KOS | 6786 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
238 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000153 | povoj bombažni krep, 100% bombaž z dodatkom elastina do 3%, 130% elastičnost,v barvi kože, posamično pakiran v folijo, mehki in prijetni za kožo, 15 cm x 10m, gramatura 48g/m2 | KOS | 6338 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
239 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000154 | papirnat lepilni trak iz vlaknovine in viskoze s hipoalergenim lepilom za uporabo pri nepoškodovani koži in za pritrditev sanitetnega materiala, trak je na navijalcu, 2,5cm x 9,1m (obvezno kvalitete 3m mikropore) | kos | 4536 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
240 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000155 | papirnat lepilni trak iz vlaknovine in viskoze s hipoalergenim lepilom za uporabo pri nepoškodovani koži in za pritrditev sanitetnega materiala, trak je na navijalcu, 5 cm x 9,1m (obvezno kvalitete 3m mikropore) | kos | 1800 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
241 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000156 | papirnat lepilni trak iz vlaknovine in viskoze s hipoalergenim lepilom za uporabo pri nepoškodovani koži in za pritrditev sanitetnega materiala, trak je na navijalcu, 1,5cm x 9,1m ((obvezno kvalitete 3m mikropore) | kos | 480 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
242 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000157 | trak za brezšivno zaporo ran, enakovredno steri strip 3x75 mm 5x trak a50 | SC | 16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
243 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000158 | trak za brezšivno zaporo ran, enakovredno steri strip 6x75 mm 3x trak a50 | SC | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
244 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000159 | trak za brezšivno zaporo ran, enakovredno steri strip 12x100 mm 6x trak a50 | SC | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
245 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000160 | gaza, 20 nitna hidofilna beljena bombažna tkanina,sterilna, posamično pakirana, 0,4 m2 | KOS | 9000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
246 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000161 | gaza, 20 nitna hidofilna beljena bombažna tkanina,sterilna, posamično pakirana, 0,8 m2 | KOS | 10382 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
247 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000162 | vata sanitetna bombažna, beljena cikcak a 100g | KOS | 44 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
248 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000163 | trikotna ruta iz mehke 100 % bombažne tkanine za imobilizacijo, 100x100x140 (+/-5%) cm, posamično pakirana | KOS | 536 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
249 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000168 | mrežica fiksirna-pletena, poliuretan 30%, poliamid 70% niti, v obliki rokava, dolžina 25 m, št. 6 LATEKS FREE , enakovreden Virfix | KOS | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
250 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000169 | mrežica fiksirna-pletena, poliuretan 30%, poliamid 70% niti, v obliki rokava, dolžina 2 m, št. 2 LATEKS FREE , enakovreden Virfix | KOS | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
251 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000170 | mrežica fiksirna-pletena, poliuretan 30%, poliamid 70% niti, v obliki rokava, dolžina 2 m, št. 3 LATEKS FREE , enakovreden Virfix | KOS | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
252 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000171 | mrežica fiksirna-pletena, poliuretan 30%, poliamid 70% niti, v obliki rokava, dolžina 2 m, št. 4 LATEKS FREE , enakovreden Virfix | KOS | 22 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
253 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000172 | mrežica fiksirna-pletena, poliuretan 30%, poliamid 70% niti, v obliki rokava, dolžina 2 m, št. 5 LATEKS FREE , enakovreden Virfix | KOS | 26 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
254 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000173 | obveza za glavo v obliki mrežaste kapice, ki ne vsebuje lateksa, pri aplikaciji komprese za rane ne potrebuje dodatnih pripomočkov za pritrditev obliža na glavi, ušesu, velikost M, | kos | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
255 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000174 | obveza za glavo v obliki mrežaste kapice, ki ne vsebuje lateksa, pri aplikaciji komprese za rane ne potrebuje dodatnih pripomočkov za pritrditev obliža na glavi, ušesu, velikost l | kos | 360 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
256 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000175 | set za nego popkovne rane v sestavi kompresa 5x5cm 1 kos, tampon št. 1- 4 kos, palčka kobacaj 2 kos, prijemalka 1 kos v pakirni enoti iz prozorne folije in medicinskega papirja, sterilen | SET | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
257 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000176 | komprese/zloženci iz netkanega materiala, debeline 30g/m2, 6-slojne, brez kontrastne nitke, nesterilne, 7,5 cm x 7,5 cm, 70 % viskoze,30%poliester, gramatura 30gm2, nesterilna, pakiranje v sc kjer je od 95 do 105 zložencev | SC | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
258 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000177 | kompresa/zloženec iz NM, debeline 30g/m2, 6-slojne, brez kontrastne nitke, 70 % viskoze,30%poliester, dim 10 cm x 10 cm, NESTERILNA, pakiranje A100 | SC | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
259 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000178 | Obloga mehka, bombažno jedro, tekočinsko zaporo, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine mešanice viskoze in poliestra, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge, STERILNA, dim 10x10cm, pakiranje en kos v setu | SC | 480 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
260 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000179 | Obloga mehka, bombažno jedro, tekočinsko zaporo, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine mešanice viskoze in poliestra, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge, STERILNA, dim 20x25cm, pakiranje en kos v setu | SC | 420 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
261 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000180 | gaza beljena, 20 nitna, hidrofilna, iz 100 % bombaža, 80 cm x 10 m, nesterilna, v roli | KOS | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
262 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000181 | Obloga mehka, bombažno jedro, tekočinsko zaporo, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine mešanice viskoze in poliestra, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge, STERILNA, dim 20x10cm, pakiranje en kos v setu in v sc z 35 seti | SC | 420 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
263 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000183 | kompresa iz netkane vlaknovine, 7,5 x 7,5 cm, 6 slojna, vpojna, mehka, nežna, ne draži kože, v sestavi 70% viskoza in 30% poliester (+/- 5%), 2 kos v setu, sterilna | SC | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
264 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000184 | tampon iz netkanega materiala, brez kontrastne nitke, s silikonsko gumico, brez lateksa, nesterilen, št 3, 70 % viskoze,30%poliester, 30g/m3, enakovedno Tosama | kos | 217000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
265 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000185 | tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in brez kontrastne nitke, št. 4 ali velikost 25x26 cm. | kos | 88000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
266 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000186 | sterilna postoperativna nosna tamponada iz oksidirane celuloze za zaustavljanje krvitev, brez cevke, brez vrvnice, dolžine 8CM, pakiranje v sc z 20 tamponi | SC | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
267 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000187 | sterilna postoperativna nosna tamponada iz oksidirane celuloze za zaustavljanje krvitev, brez cevke, z vrvnico, dolžine 4,5 CM, pakiranje v sc z 20 tamponi | SC | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
268 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000188 | sterilna postoperativna nosna tamponada iz oksidirane celuloze za zaustavljanje krvitev, brez cevke, z vrvnico, dolžine 8CM, pakiranje v sc z 20 tamponi | SC | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
269 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000189 | Vatiranec kot visoko vpojna vata, obšita s tkano gazo, za enkratno uporabo za rane z obilnim izločanjem. Jedro je izdelano iz 100 % beljene bombažne vate, ovojna plast pa iz beljene gaze. NESTERILNO, dim 25x15 cm, pakiranje sc 50 | sc | 26 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
270 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000190 | Posebna obloga - sterilni obkladki za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2., in 3. st, Sestava 96 % vode, melaleuca, 1,03 % izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi (enakovredno Burnshieldn) dim 20x20 cm | KOS | 82 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
271 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000191 | sterilni obkladki za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2., in 3. st, sestava 96 % vode, melaleuca, 1,03 % izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi; 10cm x 10 cm | KOS | 332 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
272 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000192 | Posebna obloga - sterilni obkladki za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2., in 3. st, Sestava 96 % vode, melaleuca, 1,03 % izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi (enakovredno Burnshieldn) dim 20x45 cm | KOS | 24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
273 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000194 | kompresa operacijska 3 slojna, 75 x 90 iz netkane vlaknovine z vpojno funkcijo na zgornji strani prevlečeno na spodnji strani s polietilenskim filmom in dodatnim slojem iz celuloze, ki zagotavlja, da se kompresa med sterilizacijo s paro ne zleplja, posamično zapakirana v set papir/folija, sterilna | set | 320 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
274 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000195 | set preveza številka 1 netkani, steril : pinceta 1 kos, ntk kompresa 5x5cm 2 kos, ntk kompresa 7,5x7,5cm 3 kos, ntk tampon štev. 3 s silikonsko gumico (18 x 21cm) 3 kos, pakiranje v setu papir/folija, sestava vlaknovine: 70% viskoza, 30 % poliester, gramatura 30g/m2 | SET | 14560 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
275 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000196 | set preveza številka 2, netkani, steril : pinceta -1 kos, ntk kompresa 5x5cm 2 kos, ntk kompresa 7,5x7,5cm 2 kos, ntk kompresa 10x10cm 2 kos, ntk tampon štev. 3 4 kos, set a 1 | set | 58920 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
276 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000197 | set preveza številka 3, netkani, steril: pinceta -1 kos, ntk kompresa 7,5x7,5cm 2 kos, ntk kompresa 10x10cm 2 kos, visoko vpojni netkani vatiranec s tekočinsko zaporo 25x15 cm 1 kos, ntk tampon štev. 3 ( 18x21cm) 5 kos, pakirano set a1 | set | 3420 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
277 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000198 | kompresa operacijska 2 slojna, zg. plast iz zelene netkane vlaknovine, spodnja plast prevlečena s pe filmom za zagotavljanje nepropustnosti, odprtina okrogla v sredini komprese. vsaka kompresa posamično pakirana v set papir/folija, sterilna, dimenzije 75 x 90 | set | 420 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
278 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000199 | posteljne podloge 60x90cm , bele barve podloga posteljna, izdelana iz 3 plasti prožne vlaknovine, več plastne staničevine in pe folije 60x90, vpojnost od 1700 do 1900ml, dopustno pakiranje do 35 podlog | kos | 3040 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
279 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000200 | rjuha bela, lahko z napisom zdravstvo, dim. 150x250cm, ožja je lahko za največ 5 cm | KOS | 240 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
280 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000201 | kompresa bela 50x50 cm , kos | KOS | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
281 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000202 | hidrokoloidne obloge s kalcijevim alginatom in karboksimetil celulozo, z lepljivim stanjšanim robom iz tankega hidrokoloida, prevlečene s pol prepustnim filmom in z vgrajenim sistemom spreminjanja barv, ki označuje čas za zamenjavo obloge, na rani lahko ostane do 7 dni, obvladovanje izločka najmanj 0,33 g/cm2 v 24h (smtl 2005), 10x10cm | kos | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
282 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000204 | nelepljive obloge iz tridimenzionalne pene (3-d), prevlečene s pol prepustnim filmom. obloga izločke zadržuje lokalno, ima zavarjene robove. na rani lahko ostane do 7 dni, obvladovanje izločka najmanj 2,14g/cm2/24h, pod kompresijskim povojem 0,86g/cm2, 15x15cm | kos | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
283 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000205 | nelepljive obloge iz tridimenzionalne pene (3-d) z dodatkom hidroaktivnega srebra, ki se sprošča v dno rane, ko pride v stik z izločkom in učinkuje ves čas namestitve. hidroaktivno srebro v oblogi ne povzroča odpornosti bakterij in je učinkovito tudi proti bakterijam, odpornim na antibiotike, kot so mrsa, obloga je prevlečena s pol prepustnim filmom, ima zavarjene robove. zahtevana visoka vpojnost in permeabilnost: 24h obvladovanje izločka 2,32g/cm2, pod kompresijskim povojem 0,76g/cm2, 15x15cm | kos | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
284 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000207 | Nelepljiva visoko vpojna hidrokapilarna obloga s sredico iz celuloznih in sodium poliakrilatnih superabsorberjev, obdane z vrečko iz polipropilenskih vlaken. Stična površina iz mikroperforiranega polietilenskega filma za preprečitev zlepljenja, z rano. Zgornji zaščitni sloj modre barve lahko tudi zelene. Obloga zadrži vso vpito tekočino in bakterije. Na rani je lahko nameščena do 7dni. Dimenzije 20x30cm, (+/-1cm), izjemoma maksimalno do max 22,5x32,5cm | kos | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
285 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000208 | Nelepljiva visoko vpojna hidrokapilarna obloga s sredico iz celuloznih in sodium poliakrilatnih superabsorberjev, obdane z vrečko iz polipropilenskih vlaken. Stična površina iz mikroperforiranega polietilenskega filma za preprečitev zlepljenja, z rano. Zgornji zaščitni sloj modre barve lahko tudi zelene. Obloga zadrži vso vpito tekočino in bakterije. Na rani je lahko nameščena do 7dni. Dimenzije 10x20cm, (+/-1cm), izjemoma maksimalno do max 12,5x22,5cm | kos | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
286 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000210 | nelepljiva sterilna vazelinska mrežica iz monofilamentnih viskoznih vlaken impregniranih z 10% raztopino povidon jodida,9,5x9,5m | KOS | 10350 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
287 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000211 | sterilna parafinska obloga v obliki gaze (100% bombaž), namenjena za oskrbo secernirajočih ran, ker preprečuje sprijemanje izločka s sekundarno oblogo, vel. 10x10cm | kos | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
288 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000211-1 | sterilna parafinska obloga v obliki gaze (100% bombaž), namenjena za oskrbo secernirajočih ran, ker preprečuje sprijemanje izločka s sekundarno oblogo, vel. 10x40cm | kos | 160 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
289 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000212 | Posebna obloga iz netkanega materiala, iz bombaža ali viskoze, na obeh straneh prevlečena z s filmom iz 100% PE, oblogo lahko režemo Dimenzija: 10cmx10cm Sterilna (+/- 0,5cm) enakovredno eurodressing | kos | 1100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
290 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000215 | poliuretanska elastična prosojna mrežica odprte strukture, prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon) na stični strani z rano, ki se ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino ob prevezi in je selektivno lepljiva, na rani ostane lahko do 14 dni, dim.: 7,5x10cm | kos | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
291 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000217 | sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, antimikrobne obloge sestavljene iz 100% na cmc - hidrofiber v obliki obloge ali polnila z dodatkom ionskega srebra. za različne akutne in kronične rane z zmernim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja. za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih ran, tudi pri okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami. 10x10 cm. | kos | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
292 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000218 | Obloga/polnilo iz 100% celuloze, obdelane s hidrofiber tehnologijo , ki je mehka, netkana, visoko vpojna, hipoalergena obloga, prešita s celuloznimi nitkami v obliki obloge ali polnila. Z dodatkom 1,2 % ionskega srebra. Za različne akutne in kronične rane z zmernim do močnim izločanjem, za vse faze celjenja, tudi za kontaminirane rane do stopnje kritične kolonizacije, tudi pri okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami. Potrebuje pritrdiev. Dim. 15 x 15 cm. Sterilna. (odstopanje +-5%). enakovredno aquacel ag | kos | 870 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
293 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000220 | Obloga/polnilo iz 100% celuloze, obdelane s hidrofiber tehnologijo , ki je mehka, netkana, visoko vpojna, hipoalergena obloga, prešita s celuloznimi nitkami v obliki obloge ali polnila. Za različne akutne in kronične rane z zmernim do močnim izločanjem, vpija izločke in jih pretvarja v mehki gel, vzdržuje vlažno okolje rane in pospešuje celjenje. Dimenzija: 15cmx15cm Sterilna ( +/- 1cm) enakovredno aquacel ag+extra | kos | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
294 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000222 | Elektrolizirana H2O, NaCl; enakovredno hidrogel microdacyn60 250g | KOS | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
295 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000224 | sprej za površinske rane, sestava Hialuronska kislina, aluminijev oktenilsukcinat škroba, heksametildisiloksan, mandljevo olje,vitamin E acetat, ksimeninska kislina, eterično olje limone, eterično olje kajeputa, 125 ml enakovredno Cicatridina | KOS | 84 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
296 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000227 | nelepljiva sterilna vazelinska mrežica iz monofilamentnih viskoznih vlaken impregniranih z 10% raztopino povidon jodida, 5cm x 5 cm | kos | 1800 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
297 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000229 | antimikrobna mrežica s kombinacijo 0,5 % klorheksidin acetata in parafina na bombažni mrežici: za oskrbo površinskih ran, kot so opekline, odrgnine, oparine, kožni odvzemi, itd., zaščita pred pojavom bolečine in poškodbe pri menjavi sekundarne obloge, dopušča kroženje zraka in prehod izločka, oblogo lahko oblikujete z rezanjem. 5x5 cm. | kos | 11700 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
298 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000230 | antimikrobna mrežica z 0,5 % klorheksidinom, za oskrbo površinskih ran, kot so opekline, odrgnine, oparine, kožni odvzemi, itd., zaščita pred pojavom bolečine in poškodbe pri menjavi sekundarne obloge, dopušča kroženje zraka in prehod izločka, oblogo lahko oblikujete z rezanjem. 10x10 cm. | kos | 2200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
299 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000231 | antimikrobna mrežica z 0,5 % klorheksidinom, za oskrbo površinskih ran, kot so opekline, odrgnine, oparine, kožni odvzemi, itd., zaščita pred pojavom bolečine in poškodbe pri menjavi sekundarne obloge, dopušča kroženje zraka in prehod izločka, oblogo lahko oblikujete z rezanjem. 15x20 cm. | kos | 3240 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
300 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000233 | acetatna mrežica oz. sterilna gaza (mrežica) za saniranje raznih površinskih poškodb kože (opekline, površinske abrazije, rane) dimenzija 7,5 x 20 cm | kos | 1000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
301 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000235 | alginatna, primarna, mehka, visokovpojne obloga/polnilo iz 100 % ca alginatnih vlaken, z dodatkom cmc vlaken in elementarnega srebra dimenzije 11x11 cm. Dopustno tudi 10x10 cm | kos | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
302 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000236 | poliuretanska pena s kontaktno plastjo mehkega silikona z dodatkom srebra, ki vpija izloček in ohranja vlažno okolje rane, dimenzija 12,5 x 12,5cm | kos | 560 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
303 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000236-1 | poliuretanska obloga za rane, vsebuje stično plast Safetac, ki zatesni robove rane in preprečuje izločku prehod na okolno kožo, zmanjšuje tveganje nastanka maceracije, omogoča menjavo obloge brez poškodovanja okolne kože in izpostavljanje pacienta dodatnim bolečinam. | kos | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
304 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000238 | Kadermin dermalno pršilo v prahu,spray kot npr. Kadermin 125ml pršilo v prahu 125 ml SCX-T | KOS | 38 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
305 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000241 | Alginatna obloga iz 100% kalcijevih vlaken, brez CMC ali drugih povezovalnih elementov, sestavljena iz kalcijevih alginatnih vlaken tipa 1, prepojenih s srebrom . Alginatna vlakna vsebujejo 60% manuronske in 40% guluronske kisline. Na rani lahko ostane do 7dni. Obloga je shranjena v ovoju iz celuloze in poliestra ter etilen vinil acetatnega laminat filma. Dimenzije 10x10cm, (+/-0,5cm), enakovredno suprasorb a+ag | kos | 440 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
306 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000323 | obloga hidrocoloid, ,ki absorbira izločke, ščiti rano in oskrbuje vlaženo okolje rane, dim 20x20 cm, enakovredno Renocare hydrocoloid, | kos | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
307 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000330 | obloga oz. hidrofilna pena , ki je namenjena za zaščito visoke izločujoče rane, je nelepljiva, sestavljena iz polprehodnega poliuretanskega filma in poliuretane pene, dim. 20x20cm. Enakovredno Renofoam | kos | 440 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
308 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000330-1 | OBLOGA RENOCARE HYDROCOLOID 0,35 20X20 CM A10 | kos | 460 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
309 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000331 | poliuretanska pena s kontaktno plastjo mehkega silikona, ki vpija izloček in ohranja vlažno okolje rane, dimenzija 17,5 x 17,5cm | kos | 300 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
310 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000343 | trak ntk za fiksacijo 4-fix 15 cm x 10 m bv | KOS | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
311 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000344 | trak ntk za fiksacijo 4-fix 5 cm x 10 m bv | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
312 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000346 | mrežica fiksirna-pletena, poliuretan 30%, poliamid 70% niti, v obliki rokava, dolžina 25 m, št. 9 LATEKS FREE , enakovreden Virfix | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
313 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000351 | obveza za glavo v obliki mrežaste kapice, ki ne vsebuje lateksa, pri aplikaciji komprese za rane ne potrebuje dodatnih pripomočkov za pritrditev obliža na glavi, ušesu, velikost s | kos | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
314 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000356 | kompresa/zloženec iz NM, debeline 30g/m2, 6-slojne, brez kontrastne nitke, 70 % viskoze,30%poliester, dim 7,5 cm x 7,5 cm, Y prerez, STERILNA, pakiranje v sterilne zavitke po 2 kompresi skupaj in v škatli s 25 zvitki sterilnih kompres A2/25 | SC | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
315 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000356-1 | komprese/zloženci sterilni iz netkanega materiala, debeline 30g/m2, 6-slojne, brez kontrastne nitke, sterilne, 5 cm x 5 cm,70 % viskoze,30%poliester, gramatura 30gm2 a 25 kos 2/1 | set | 400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
316 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000357 | dermalna raztopina za izpiranje, čiščenje in vlaženje ran. Sestavine: voda, natrijev klorid, hipoklorova kislina, natrijev hipoklorit. Kot npr. Veriforte med 500 ml | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
317 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000359 | Elastičen, hipoalergen obliž,namenjen uporabi po odvzemu krvi. Izredno vpojna blazinica obliža se v kontaktu s krvjo ali drugo tekočino razširi kar ustvari manjši pritisk in posledično prepreči iztok krvi. iz netkanega materiala primeren tudi za občutljivo kožo.Pakiranje vsebuje 1.000 obližev dimenzije 38 x 38mm | SC | 108 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
318 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000365 | Alginat - Primarna mehka, visoko vpojna obloga/polnilo iz Ca Na alginatnih vlaken in presežkom guluronske kisline. Za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, za odstranjevanje fibrinskih in nekrotičnih naslag ter za zaustavljanje kapilarnih krv.. Na rani lahko ostanejo do 7 dni oz. jih zamenjamo, ko se v celoti pretvorijo v gel Sterilna Dimenzija: 7.5cmx12cm, odstopanje (+/- 0,5cm) , | SC | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
319 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000377 | Posebna obloga z dodatkom v obliki "čajne vrečke" s plastjo aktivnega oglja v katerega so vpeti srebrovi ioni. Ima neadherentno viskozno zunanno plast, obe strani enaki. Zavarjeni robovi in je ne smemo rezati Dimenzija: 19,5cmx10,5cm Sterilna ( +/- 5%,) enakovredno Actisorb plus | kos | 2160 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
320 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000377-1 | Obloga za celjenje ran, predvsem kroničnih, narejena iz fino uprašenega aktivnega oglja impregniranega z srebrovim nitratom (25 g/cm^2).Kot. npr. Actisorb Plus 25 10,5x10,5 cm A10 | SC | 32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
321 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000377-2 | Posebna obloga z dodatkom v obliki "čajne vrečke" s plastjo aktivnega oglja v katerega so vpeti srebrovi ioni. Ima neadherentno viskozno zunanno plast, obe strani enaki. Zavarjeni robovi in je ne smemo rezati Dimenzija: 6,5cmx9,5cm Sterilna ( +/- 5%,) enakovredno Actisorb plus | SC | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
322 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000378 | Hydrocolloidni gel, ki pospešuje odluščenje mrtvine in fibrinskih oblog ter vzdržuje optimalno okolje za celjenje ran, kot npr. Granugel 10x15g A10 | SC | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
323 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000379 | Tegaderm I.V. film s CHG blazinico, ki dokazano zmanjšujew kolonizacije CRBSI in vaskularnega katetra, takojšnjo in neprekinjeno protimikrobno zaščito z integriranim gel nanosom z dodatkom klorheksidin glukonata (CHG) dim 1. x 12 cmPakiranje sc A25. | kos | 500 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
324 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000383 | KLEŠČE za odstranjevanje sponk za enkratno uporabo, | kos | 144 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
325 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000384 | Folija zaščitna 160 x 210 srebrno /zlata pakiranje je kos | KOS | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
326 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000387 | Krpa kuhinjska 50 x 70 cm lan, bombaž | KOS | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
327 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000388 | vazelinska gaza impregnirana z nevtralnim mazilom, ki se ne izpere niti pri izredno močnem izločanju iz rane. Preprečuje neposreden stik z vpojno sekundarno oblogo in se po potrebi lahko reže na primerne velikosti. Tudi po daljši uporabi ne povzroča občutljivih reakcij ali alergije. Mazilo na kontaktni mrežici vsebuje: beli vazelin, diglicerolester mono in dikarboksilnih kislin, sintetični vosek, dimenzije cca 10x10 cm. SC A10 | kos | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
328 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000389 | tampon iz gaze št. 2 BREZ GUMICE a 500 tsm | kos | 21000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
329 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000390 | kompresa očesna, posamezno pakiranje, sterilna A15 tsm | kos | 360 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
330 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000393 | Obliž grip - lok za brezšivni PICC in CVC kateter kot npr. REF 3601CVC pakiranje sc A100 | kos | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
331 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000405 | kompresa/zloženec iz NM, debeline 30g/m2, 6-slojne, brez kontrastne nitke, 70 % viskoze,30%poliester, dim 5 cm x 5 cm, STERILNA, pakiranje v sterilne zavitke po 2 kompresi skupaj in v škatli s 25 zvitki sterilnih kompres A2/25 | SC | 24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
332 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000406 | kompresa/zloženec iz NM, debeline 30g/m2, 6-slojne, brez kontrastne nitke, 70 % viskoze,30%poliester, dim 10 cm x 10 cm, STERILNA, pakiranje v sterilne zavitke po 2 kompresi skupaj in v škatli s 25 zvitki sterilnih kompres A2/25 | SC | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
333 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000421 | MOBIDERM OBVEZA 3M X 10 CM | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
334 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000423 | Vrečka za sterilizacijo,13X27 cm samolepilna pak a100 | PAK | 76 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
335 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000423-1 | Vrečka za sterilizacijo,9X25 cm samolepilna pak a100 | PAK | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
336 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000427 | Kompresa obrazna za opekline 20 x 45 cm | KOS | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
337 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000431 | Burnshield kompresa za opekline 60 x 40 cm | KOS | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
338 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000442 | OBLIŽ I.V. OPSITE IV3000 10x12 CM A50 | sc | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
339 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000443 | IODOSORB 20G A2 | PAK | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
340 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000444 | BRISAČA BELA 90 X 46 cm | KOS | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
341 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000445 | Medicinsko kožno lepilo za manjše rane kot npr. Dermabond 0,35 ml | kos | 96 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
342 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000446 | VIVASORB 25X15 CM A50 TSM | kos | 700 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
343 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000447 | Cevasti povoj za fizioterapijo Velikost 9, 20 m, bel | kos | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
344 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000456 | acetatna mrežica oz. sterilna gaza (mrežica) za saniranje raznih površinskih poškodb kože (opekline, površinske abrazije, rane) dimenzija 20 x 40 cm | kos | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
345 | 2 | 0302 | SANITETNI in obvezilni mat. | M03000457 | Vatiranec kot visoko vpojna vata, obšita s tkano gazo, za enkratno uporabo za rane z obilnim izločanjem. Jedro je izdelano iz 100 % beljene bombažne vate, ovojna plast pa iz beljene gaze. NESTERILNO, dim 45x15 cm, pakiranje sc 50 | sc | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
346 | 2 | SKUPNA VREDNOST SKLOP 2 - SANITETNI in obvezilni mat. za obdobje 4 let - vrednost, ki jo ponudnik vpiše v predračun | [6 empty] | 0 |  | 0
345 | 2
351 | 3 |  |  | SKLOP 3 - Sredstva za zaščito in dezinfekcijo
352 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000246 | maske kirurške z elastiko 3 slojne, tip iir en14683, mdd razred i, izdelana skladno en14683 - tip iir, eu uredba 2017/745, nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado; nosna zaponka/žička mora biti iz kovinskega materiala prevlečena s plastično maso, biti mora učinkovita, ustrezno velika in voljna za oblikovanje – ob namestitvi na nos mora ostat fiksirana, zunanji del maske mora biti druge barve kot notranji del, material mora biti mehak – nežen, koži prijazen, ne povzroča alergijskih reakcij, srbenja, ne pušča delcev. oblika maske po namestitvi in dihanju ostane nespremenjene oblike - se ne prilepi na usta, zagotavlja čim manjši prost prehoda zraka ob straneh, ne otežuje oziroma ovira dihanja. maska se mora pritrditi z elastiko. elastika mora biti mehka, ki ne sme povzročati ostrega zategovanja in tiščanja, sc a 50 kos | sc | 708 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
353 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000247 | maska v kvaliteti FFP2, polobrazna za varovanje dihal, za zaščito pred delci, CE certifikat, ustreznost SIST EN 149:2001+A1:2009 EN14683:2005, z naglavnimi trakovi ali zaušesnimi zankami -trakovi | kos | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
354 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000252 | predpasnik pe 80x132 cm bel a100 | sc | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
355 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000256 | rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. enojna debelina: prst 0,11 mm, dlan 0,10 mm, zapestje 0,08 mm; dolžina 240 mm. registrirane mdd 93/42/eec razred i, en 455-1, 2, 3, 4. in ppe reg. (ec) 2016/425 kat. iii, 374-1/typ b, 374-4, 374-5, en420. aql 1.5. test neprepustnosti na viruse iso 16604-b. testirane na stik s hrano reg. (ec) 1935/2004. velikosti S | kos | 141200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
356 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000257 | rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. enojna debelina: prst 0,11 mm, dlan 0,10 mm, zapestje 0,08 mm; dolžina 240 mm. registrirane mdd 93/42/eec razred i, en 455-1, 2, 3, 4. in ppe reg. (ec) 2016/425 kat. iii, 374-1/typ b, 374-4, 374-5, en420. aql 1.5. test neprepustnosti na viruse iso 16604-b. testirane na stik s hrano reg. (ec) 1935/2004. velikosti M | kos | 140000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
357 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000258 | rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. enojna debelina: prst 0,11 mm, dlan 0,10 mm, zapestje 0,08 mm; dolžina 240 mm. registrirane mdd 93/42/eec razred i, en 455-1, 2, 3, 4. in ppe reg. (ec) 2016/425 kat. iii, 374-1/typ b, 374-4, 374-5, en420. aql 1.5. test neprepustnosti na viruse iso 16604-b. testirane na stik s hrano reg. (ec) 1935/2004. velikosti L | kos | 17000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
358 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000259 | rokavice zaščitne iz lateksa, hrapave, nepudrane, enojna debelina sredinec (+-0,03mm): 0,18 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,12 mm; dolžina 242 mm, mdd 93/42/eec razred i, eu mdd norme: en455-1,2,3,4; ppe reg. (eu) 2016/425 kategorija iii, eu ppe norme: en420:2003+a1:2009, iso 374-1:2016+a1:2018 - type b (k, p, t), en374-2:2014, iso 374-4:2013, iso 374-5:2016, en 16523-1:2015+a1:2018, aql 1.5 (en 455-1:2000 in en 374-2:2014, iso 2859-1:1999), test nepropustnosti na viruse iso 16604:2004 b in iso 374-5:2016. sila pri pretrganju pred staranjem 12 n, po staranju 11 n. vsebujejo ≤ 30 µg proteinov /gram rokavice (uporaba testne metode modified lowry). odsotnost pudra skladno z iso 21171:2006. brez tiazolov in tiuramov. biokompatibilnost in senzitizacija po iso 10993-10:2010. izdelane skladno z iso 9001 in 13485. velikost XS | kos | 38200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
359 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000260 | rokavice zaščitne iz lateksa, hrapave, nepudrane, enojna debelina sredinec (+-0,03mm): 0,18 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,12 mm; dolžina 242 mm, mdd 93/42/eec razred i, eu mdd norme: en455-1,2,3,4; ppe reg. (eu) 2016/425 kategorija iii, eu ppe norme: en420:2003+a1:2009, iso 374-1:2016+a1:2018 - type b (k, p, t), en374-2:2014, iso 374-4:2013, iso 374-5:2016, en 16523-1:2015+a1:2018, aql 1.5 (en 455-1:2000 in en 374-2:2014, iso 2859-1:1999), test nepropustnosti na viruse iso 16604:2004 b in iso 374-5:2016. sila pri pretrganju pred staranjem 12 n, po staranju 11 n. vsebujejo ≤ 30 µg proteinov /gram rokavice (uporaba testne metode modified lowry). odsotnost pudra skladno z iso 21171:2006. brez tiazolov in tiuramov. biokompatibilnost in senzitizacija po iso 10993-10:2010. izdelane skladno z iso 9001 in 13485. velikost S | kos | 92000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
360 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000261 | rokavice zaščitne iz lateksa, hrapave, nepudrane, enojna debelina sredinec (+-0,03mm): 0,18 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,12 mm; dolžina 242 mm, mdd 93/42/eec razred i, eu mdd norme: en455-1,2,3,4; ppe reg. (eu) 2016/425 kategorija iii, eu ppe norme: en420:2003+a1:2009, iso 374-1:2016+a1:2018 - type b (k, p, t), en374-2:2014, iso 374-4:2013, iso 374-5:2016, en 16523-1:2015+a1:2018, aql 1.5 (en 455-1:2000 in en 374-2:2014, iso 2859-1:1999), test nepropustnosti na viruse iso 16604:2004 b in iso 374-5:2016. sila pri pretrganju pred staranjem 12 n, po staranju 11 n. vsebujejo ≤ 30 µg proteinov /gram rokavice (uporaba testne metode modified lowry). odsotnost pudra skladno z iso 21171:2006. brez tiazolov in tiuramov. biokompatibilnost in senzitizacija po iso 10993-10:2010. izdelane skladno z iso 9001 in 13485. velikost M | kos | 27600 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
361 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000262 | rokavice zaščitne iz lateksa, hrapave, nepudrane, enojna debelina sredinec (+-0,03mm): 0,18 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,12 mm; dolžina 242 mm, mdd 93/42/eec razred i, eu mdd norme: en455-1,2,3,4; ppe reg. (eu) 2016/425 kategorija iii, eu ppe norme: en420:2003+a1:2009, iso 374-1:2016+a1:2018 - type b (k, p, t), en374-2:2014, iso 374-4:2013, iso 374-5:2016, en 16523-1:2015+a1:2018, aql 1.5 (en 455-1:2000 in en 374-2:2014, iso 2859-1:1999), test nepropustnosti na viruse iso 16604:2004 b in iso 374-5:2016. sila pri pretrganju pred staranjem 12 n, po staranju 11 n. vsebujejo ≤ 30 µg proteinov /gram rokavice (uporaba testne metode modified lowry). odsotnost pudra skladno z iso 21171:2006. brez tiazolov in tiuramov. biokompatibilnost in senzitizacija po iso 10993-10:2010. izdelane skladno z iso 9001 in 13485. velikost L | kos | 9400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
362 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000263 | rokavice, pregledne, nitrilne, sive, hrapave konice prstov. enojna debelina sredinec: 0,09mm, dlan: 0,08mm, zapestje: 0,06 mm. dolžina: 240 mm. aql 1.0 (en455-1). mehanske lastnosti: pred staranjem: natezna moč 42 mpa, skrajni raztezek 650%, natezna sila pri pretrganju 8n, po staranju: natezna moč 38 mpa, skrajni raztezek 550%, natezna sila pri pretrganju 8n. mdd 93/42/eec razred i. in ppe reg. (ec) 2016/425 kat. iii. standardi en455-1,2,3,4; en420, en iso 374-1, en 374-2,4, en16523-1 type c, en iso 374-5. test neprepustnosti na viruse astm f1671-13 (phi-x174). test za stik s hrano 1935/2004 in 10/2011. test skladno z astm f739 za nepropustnost na formalin -10% > 480 min, hydrogen peroxid - 3% > 480min. test en 16523-1:2015 sodium hiroxide 40% (k) stopnja 6. test za neprepustnost citostatikov astm d 6978. test na sistemsko toksičnost skladno z iso 10993-11 ter iritacijo in senzitizacijo skladno z iso 10993-10. test na hplc. velikost M | kos | 42400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
363 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000264 | rokavice, pregledne, nitrilne, sive, hrapave konice prstov. enojna debelina sredinec: 0,09mm, dlan: 0,08mm, zapestje: 0,06 mm. dolžina: 240 mm. aql 1.0 (en455-1). mehanske lastnosti: pred staranjem: natezna moč 42 mpa, skrajni raztezek 650%, natezna sila pri pretrganju 8n, po staranju: natezna moč 38 mpa, skrajni raztezek 550%, natezna sila pri pretrganju 8n. mdd 93/42/eec razred i. in ppe reg. (ec) 2016/425 kat. iii. standardi en455-1,2,3,4; en420, en iso 374-1, en 374-2,4, en16523-1 type c, en iso 374-5. test neprepustnosti na viruse astm f1671-13 (phi-x174). test za stik s hrano 1935/2004 in 10/2011. test skladno z astm f739 za nepropustnost na formalin -10% > 480 min, hydrogen peroxid - 3% > 480min. test en 16523-1:2015 sodium hiroxide 40% (k) stopnja 6. test za neprepustnost citostatikov astm d 6978. test na sistemsko toksičnost skladno z iso 10993-11 ter iritacijo in senzitizacijo skladno z iso 10993-10. test na hplc. velikost M | kos | 20000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
364 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000265 | rokavice, pregledne, nitrilne, močnejše, hrapave konice prstov, obarvane. enojna debelina sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,09 mm. dolžina: 240 mm. aql 1.0 (en455-1). mdd 93/42/eec razred i. in ppe reg. (ec) 2016/425 kat. iii. standardi en455-1,2,3,4; en420, en iso 374-1, en 374-2,4, en16523-1 type c, en iso 374-5. test neprepustnosti na viruse astm f1671-13 (phi-x174). test za neprepustnost citostatikov astm d6978, astm f739. natezna sila pri pretrganju: 11n pred staranjem, 9.0 n po staranju.velikost s, | kos | 10400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
365 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000266 | rokavice, pregledne, nitrilne, močnejše, hrapave konice prstov, obarvane. enojna debelina sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,09 mm. dolžina: 240 mm. aql 1.0 (en455-1). mdd 93/42/eec razred i. in ppe reg. (ec) 2016/425 kat. iii. standardi en455-1,2,3,4; en420, en iso 374-1, en 374-2,4, en16523-1 type c, en iso 374-5. test neprepustnosti na viruse astm f1671-13 (phi-x174). test za neprepustnost citostatikov astm d6978, astm f739. natezna sila pri pretrganju: 11n pred staranjem, 9.0 n po staranju.velikost m, | kos | 46400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
366 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000267 | rokavice, pregledne, nitrilne, močnejše, hrapave konice prstov, obarvane. enojna debelina sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,09 mm. dolžina: 240 mm. aql 1.0 (en455-1). mdd 93/42/eec razred i. in ppe reg. (ec) 2016/425 kat. iii. standardi en455-1,2,3,4; en420, en iso 374-1, en 374-2,4, en16523-1 type c, en iso 374-5. test neprepustnosti na viruse astm f1671-13 (phi-x174). test za neprepustnost citostatikov astm d6978, astm f739. natezna sila pri pretrganju: 11n pred staranjem, 9.0 n po staranju.velikost l, | kos | 14000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
367 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000268 | rokavice nitrilne, kot medicinski pripomoček, močnejše, enakovredno twintone orange, velikost M | kos | 2700 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
368 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000271 | rokavice, pregledne, nitrilne, močnejše, hrapave konice prstov, obojeročne. enojna debelina sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,11 mm. dolžina: 310mm. aql 1.0 (en455-1). mdd 93/42/eec razred i. in ppe reg. (ec) 2016/425 kat. iii. standardi en455-1,2,3,4; en420, en iso 374-1, en 374-2,4, en16523-1 type c, en iso 374-5. test neprepustnosti na viruse astm f1671-13 (phi-x174). test za neprepustnost citostatikov astm d6978, astm f739. natezna sila pri pretrganju: 11n pred staranjem, 9.0 n po staranju. velikost S | kos | 400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
369 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000273 | rokavice, pregledne, nitrilne, močnejše, hrapave konice prstov, obojeročne. enojna debelina sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,11 mm. dolžina: 310mm. aql 1.0 (en455-1). mdd 93/42/eec razred i. in ppe reg. (ec) 2016/425 kat. iii. standardi en455-1,2,3,4; en420, en iso 374-1, en 374-2,4, en16523-1 type c, en iso 374-5. test neprepustnosti na viruse astm f1671-13 (phi-x174). test za neprepustnost citostatikov astm d6978, astm f739. natezna sila pri pretrganju: 11n pred staranjem, 9.0 n po staranju. velikost l | kos | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
370 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000275 | rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov. enojna debelina: prst 0,09 mm, dlan 0,08 mm, zapestje 0,06 mm; dolžina 240 mm. registrirane mdd 93/42/eec razred i, en 455-1, 2, 3, 4. in ppe reg. (ec) 2016/425 kat. iii, 374-1/typ b, 374-4, 374-5, en420. aql 1.5. test neprepustnosti na viruse iso 16604-b. testirane na stik s hrano reg. (ec) 1935/2004. velikost M | kos | 29600 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
371 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000275-1 | rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov. enojna debelina: prst 0,09 mm, dlan 0,08 mm, zapestje 0,06 mm; dolžina 240 mm. registrirane mdd 93/42/eec razred i, en 455-1, 2, 3, 4. in ppe reg. (ec) 2016/425 kat. iii, 374-1/typ b, 374-4, 374-5, en420. aql 1.5. test neprepustnosti na viruse iso 16604-b. testirane na stik s hrano reg. (ec) 1935/2004. velikost xs, | kos | 4000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
372 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000276 | rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov. enojna debelina: prst 0,09 mm, dlan 0,08 mm, zapestje 0,06 mm; dolžina 240 mm. registrirane mdd 93/42/eec razred i, en 455-1, 2, 3, 4. in ppe reg. (ec) 2016/425 kat. iii, 374-1/typ b, 374-4, 374-5, en420. aql 1.5. test neprepustnosti na viruse iso 16604-b. testirane na stik s hrano reg. (ec) 1935/2004. velikost S | kos | 76000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
373 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000277 | rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. enojna debelina: prst 0,11 mm, dlan 0,10 mm, zapestje 0,08 mm; dolžina 240 mm. registrirane mdd 93/42/eec razred i, en 455-1, 2, 3, 4. in ppe reg. (ec) 2016/425 kat. iii, 374-1/typ b, 374-4, 374-5, en420. aql 1.5. test neprepustnosti na viruse iso 16604-b. testirane na stik s hrano reg. (ec) 1935/2004. velikosti XS | kos | 2000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
374 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000278 | rokavice, kirurške, iz lateksa, pudrane, sterilne. debelina: min. 0,23mm+-0,02; dolžina min. 280 mm. aql 0,65. mdd 93/42/eec - razred iia, en 455-1, 2, 3, 4, ppe (eu) 2016/425 - kat. iii en374-1-type b, en374-4, en 374-5, en420, astm d3577, iso 10282. velikost 7,0, par | kos | 500 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
375 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000279 | krpice čistilne iz čiste celuloze perforirane v navitku, se ne muckajo, ne spuščajo prahu, ne poškodujejo občutljivih površin, so čvrste, pri uporabi čistil , razkužil ter negovalnih sredstev, ne razpadejo, dimenzije 4 x 5 cm, rola a 1000 | ROL | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
376 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000280 | sterilna voda za izpiranje ran, vsebuje 0,1% betaina in 0,1% poliheksanida. zniža površinsko napetost med vodno raztopino in površino rane ter s tem omogoča uničenje biofilma 350ml ( kot recimo prontosan) | KOS | 232 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
377 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000281 | losjon za nego kože z izbrano kombinacijo negovalnih olj in čebeljega voska z nevtralnim ph. emulzija olja v vodi uravnava vlažnost kože, jo ščiti in neguje ter deluje hladilno in osvežujoče. pakiranje 500 ml. sestava: voda, tekoči parafin, propilen glikol, stearinska kislina, negovalna olja, čebelji vosek. brez barve in parfuma! obvezen toksikološki in dermatološki atest | KOS | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
378 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000282 | Negovalna krema za nego in obnovo poškodovane kože z vlažilnim glicerinom ter vitaminom E za zaščito kože. Emulzija vode v olju izboljšuje elastičnost kože, dodani antioksidanti pa krepijo njeno fiziološko funkcijo odpornosti. Krema se mora dobro porazdeli po površini kože in se hitro vpiti v kožo. Sestava:voda, tekoči parafin, etil-heksil-palmitat, glicerin, sorbitan-izostearat, poliglicerol-3-poliricinoleat, mlečna kislina, magnezijev sulfat, tokoferol, citrat hidrogeniranih palmovih gliceridov,.... Izdelek mora biti brez parabenov! Izdelek mora imeti dermatološki in toksikološki atest. Embalaža: tuba 100ml. | KOS | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
379 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000283 | nevtralno, dermatološko testirano in učinkovito milo za roke, telo in lasišče z negovalnim učinkom. imeti mora neutralni ph 5 (+/-10%). sestava: aqua, sodium laureth sulfate, cocamide dea, sodium chloride, cocamidopropil betain, glycerin, coco glucoside, styrene/acrylates copolymer, ethanol, lactic acid, citric. plastenka euro 500 ml, skladna z milniki. (eu standardizirana kvadratna oblika milnika za 500 ml razkužila) | KOS | 652 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
380 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000284 | Raztopina za razkuževanje kože na osnovi alkohola, pripravljena za takojšnjo uporabo. Sestava na 100 g sredstva: 70 g etanola in 2% klorheksidina ter glicerina, brez barvila. Deluje na EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563. Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Izdelek mora imeti dokazilo o netoksičnost, nealergogenost. Pakiranje 500 ml z ozkim izlivom. | KOS | 34 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
382 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000286 | pripravljena raztopina z vrednostjo ph 5,5 za higiensko in kirurško razkuževanje rok s širokim spektrom delovanja, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, dodane sestavine, ki tudi ob pogosti uporabi kožo ščitijo, jo ne izsušijo in ji dajo prijeten občutek, 100g sredstva vsebuje: 79 g 2-propanol in fenoskietanol ter glicerin in kamilico. vah certifikat ter dokazila skladna z en normami: en1500, en 12791, en 13727, en 13624, en 14476 (noro, rota in adeno virus) ter z en 14348. izdelek mora imeti toksikološko in dermatološko oceno, plastenka 500ml. | KOS | 878 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
384 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000288 | robčki, prepojeni z 2% chlorhexidinom in 70 % alkoholom. izdelek je namenjen razkuževanju medicinskih pripomočkov, tudi injekcijskih vbodov(port) ter vstopišč katetra. velikost krpice: 127mmx178mm +/- 3%. teža krpice: 50g/m2, sc a 100 | SC | 96 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
385 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000289 | robčki za čiščenje in razkuževanje medic. inventarja ter ostalih malih površin na osnovi 50g 1-propanola in 0,075g didecildimetilamonijevejga klorida, površinsko aktivne snovi, rahlo odišavljeni, brez aldehidov. delujejo baktericidno (vključno z mrsa), tbc, na viruse z ovojnico in brez (hbv,hcv,hiv, noro, adeno virus, vaccicnia, influenca a, polio, polyomavirus sv40, rota, mikobakterije (tbb) delujejo že v 30sek. velikost robčka: 15,2 x 20 cm. embalaža: refil s 100 robčki. registrirani kot md. | SC | 1686 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
386 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000289 | robčki za čiščenje in razkuževanje medic. inventarja ter ostalih malih površin na osnovi 50g 1-propanola in 0,075g didecildimetilamonijevejga klorida, površinsko aktivne snovi, rahlo odišavljeni, brez aldehidov. delujejo baktericidno (vključno z mrsa), tbc, na viruse z ovojnico in brez (hbv,hcv,hiv, noro, adeno virus, vaccicnia, influenca a, polio, polyomavirus sv40, rota, mikobakterije (tbb) delujejo že v 30sek. velikost robčka: 15,2 x 20 cm. embalaža: refil s 100 robčki. registrirani kot md. | KOS | 548 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
388 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000291 | pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom na osnovi mono alkohola. dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z norovirusi v 15 sekundah. sredstvo mora imeti učinkovito kombinacijo dodatkov za takojšnjo in podaljšano zaščito kože, ki tudi ob pogosti uporabi zagotavlja zdravje kože. sestava: 89g etanola, glicerin, pantenol in vitamin e. dokazana učinkovitost po en1500, en 12791, en 13727, en 13624, en 14476 - noro virus (mnv), en 14476, en 14348 . izdelek ne sme sušiti rok, dražiti dihal in ne smrdeti. ima vah certifikat. pakiranje: 500 ml plastenka skladna z podajalniki, ki jih imamo montirane v ustanovi. | KOS | 700 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
390 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000298 | Koncentrat brez barve za pripravo raztopine za čiščenje in razkuževanju površin in opreme, med. inventarja na osnovi aminov in benzalkonijevega klorida. Učinkovitost mora biti dokazana po EN13727, EN13624, EN13697, EN14348, EN14476 (Adeno, Rota, Noro, Hiv, HbV, HcV, Corona,...). Izdelek mora biti registriran kot biocid in medicinski pripomoček, da se z njim lahko čisti in dezinficira med. pripomočke ter vso ožjo in širšo okolico varovancev/bolnikov in tudi tla. Imeti mora teste za kompatibilnost materialov: kovine, linolej, pvc, keramika, guma, plastika ter toksikološka oceno in ekološki atest. Učinkovina: več kot 9,2 g 2-fenoksietanol, 8 g n,n-bis-(3-aminopropil) dodecilamin, več kot 7 g benzalkonijev klorid. Registracija kot biocid in med. pripomoček,VAH certifikat. Pakiranje: 2 L z vgrajeno dozirno bučko. | KOS | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
391 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000299 | robčki za razkuževanje z alkoholom, 100 g tekočine vsebuje aktivno učinkovino: 35g 2-propanola, 25g 1-propanola, velikost 15-17 x 17 cm. Imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije; EN 14348, EN13727, EN16615, (Tbc), glive in viruse (Rota, Polio, HBV, HIV, HBV, Adeno, ..) ter na MRSA in učinkovitost skadno z EN 13624. Registracija kot biocid in med. pripomoček. za takojšnjo uporabo enakovredno Incidin , v ovitku z 90 robčki za naknadno polnjene v doze | sc | 1408 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
392 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000300 | Impregnirane krpice brez alkohola na osnovi kvarternih amonijevih spojin za čiščenje in razkuževanje površin, občutljivih na alkohol. Za tuberkulocidno, baktericidno, fungicidno, virucidno dezinfekcijo površin (MRSA, E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Corona…). Za dekontaminacijo površin in medicinskih pripomočkov. Dimenzija krpice 267 x 210 mm. Pakiranje v mehki embalaži po 200 kosov. | sc | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
393 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000301 | Robčki za razkuževanje z 70 % alkohola, dimenzija robčka 185 x 133 mm. Ima širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota-, HBV, HIV). Velikost robčka 130mmx185mm, teža: 23g/m2. Tekočina s katero so robčki prepojeni vsebuje: Propan-2-ol 70%. Pakiranja: doza 125 robčkov. pakiranje v dozi z 125 robčki | SC | 316 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
394 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000302 | Tekočina za razkuževanje in čiščenje inštrumentov, predmetov in površin na osnovi encimov (proteaza, amilaza, mananaza), amfoterne in neionogene površinsko aktivne snovi. Standardi v umazanih pogojih; EN 13727 ter EN 14561 (0,5% = 5 minut), EN13624 ter EN 14562 (0,5% = 5 minut), EN 14348 (2,0% = 15 minut), EN 14563 (1,0% = 30 minut), EN14476 (PRV, HSV, BVDV, HCV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpesvirus = (0,5% = 5 minut), EN17111, EN 14885 . Testiranja na kompatibilnost materialov; ekološka in toksikološka ocena. Pakiranje: 1-2 listra z vgrajeno dozirno merico. | KOS | 72 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
395 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000304 | Raztopina za razkuževanje kože na osnovi alkohola, pripravljena za takojšnjo uporabo. Sestava na 100 g sredstva: 70 g etanola in 2% klorheksidina ter glicerina, brez barvila. Deluje na EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563. Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Izdelek mora imeti dokazilo o netoksičnost, nealergogenost. Pakiranje 250 ml s pršilko. | KOS | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
397 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000306 | pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito razkuževanje in čiščenje medicinskega inventarja ter ostalih površin, ki omogoča nanos z brisanjem ali pršenjem. imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), tbc, glive in viruse (rota-, hbv, hiv, vaccinia, adeno-, papova, sv40-). sredstvo mora biti brez dodanih barvil in dišav! dokazana učinkovitost po en 13624, en 13727, en 14348, toksikološka ocena in ekološki atest. učinkovina -35g 2-propanol, 25g 1-propanol, obvezna dvojna registracija: kot biocid in med. pripomoček. neodišavljen. plastenka 1000ml. | KOS | 138 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
398 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000307 | dozator za incidin liquid 1 l razprš. gl. ecolab | KOS | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
399 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000308 | dozator hh 1 ml za 500 ml fi 25 mm za razkužilo | KOS | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
400 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000309 | robčki za razkuževanje z alkoholom, 100 g tekočine vsebuje aktivno učinkovino: 35g 2-propanola, 25g 1-propanola, velikost 15-17 x 17 cm. Imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije; EN 14348, EN13727, EN16615, (Tbc), glive in viruse (Rota, Polio, HBV, HIV, HBV, Adeno, ..) ter na MRSA in učinkovitost skadno z EN 13624. Registracija kot biocid in med. pripomoček. za takojšnjo uporabo enakovredno Incidin , v dozi z 90 robčki | sc | 382 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
401 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000310 | Bel, stenski dozirnik za 500 ml plastenke, z možnostjo komolčnega aktiviranja, z možnostjo menjave originalne plastenke, dozirnik iz plastične mase, ki se dobro čisti in razkužuje, velikost za 500 ml, bele barve, z vidnim poljem (okencem). Z enkratnim pritiskom na ročico lahko odmerimo 0,5 ml, 1,0 ml ali 1,5 ml sredstva (tovarniška nastavitev je 1 ml). Možnost namestitve podstavka za lovljenje odvečne tekočine. | KOS | 28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
402 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000311 | etanolo 96 % a 1 L z vključeno trošarino | KOS | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
403 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000312 | etanol 70 % a 1 l z vključeno trošarino | KOS | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
404 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000313 | robčki SAMO DOZA - posoda, v katero se vstavijo robčki suhi in doda razlužilo. Barva pokrova - zelena. Dimenzija vedra: 27cm x 18 - 20 cm (višina x premer). Doza mora biti zgrajena tako, da je pokrov za večkratno, dolgotrajno uporabo in se ne menja z vsakim novim polnilom. Na dozi mora biti slikovni prikaz priprave krp, prostor za nalepko kamor se beleži, kdaj se robčki prelijejo. | KOS | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
405 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000314 | robčki suhi, ki se vstavijo v dozo za pripravo čistilnih ali razkužilnih delovnih raztopin. zagotavljati mora preverjeno mikrobiološko učinkovitost razkuževanja in optimalno uporabo sredstev. robčki morajo biti izdelani iz mikrobiološko testiranega in netkanega 100% polietilena, ki se ne mucka. velikost robčka : 37-38cm x 20-25 cm, gramatura robčka: 60-70g/m2; spoji med posamezni robčki morajo biti perforirani; zagotovljen mora biti rok uporabe prepojenih robčkov 4 tedne. pakiranje: zavitki a 99 robčkov. | SC | 52 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
406 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000316 | Robčki za razkuževanje, velikost cca. 20x20 cm, v 100 g aktivne sestavine vključujejo 1-2 g vodikovega peroksida, (v kvaliteti Oxywipe). dokazano učinkoviti po EN13727, EN16615, EN13624, EN14348,EN14476 (tudi na rota adeno, noro). pakiranje v mehkem ovitku z vodotesnim pokrovom od 100 do 110 robčkov | sc | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
407 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000317 | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok v sestavi več kot 88g etanola na 100 g sredstva ter z dodatkom vsaj 4 premaščevalcev za nego rok: mlečna kislina, glicerin, pantenol in vitamin E,... Dokazana učinkovitost potrjena z VAH certifikatom ter s skladnostjo EN: 1500, 12791, 13727, 13624, EN 14476 (pokitje tudi vseh virusov brez ovojnice: Polio, Adeno, Noro), 14348. 100 ml plastenka za v žep. | KOS | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
408 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000318 | robčki za razkuževanje z alkoholom, 100 g tekočine vsebuje aktivno učinkovino: 35g 2-propanola, 25g 1-propanola, velikost 20 x 20 cm. Imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije; EN 14348, EN13727, EN16615, (Tbc), glive in viruse (Rota, Polio, HBV, HIV, HBV, Adeno, ..) ter na MRSA in učinkovitost skadno z EN 13624. Registracija kot biocid in med. pripomoček. za takojšnjo uporabo enakovredno Incidin , v mehkem pakiranju z 100 robčki | sc | 302 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
409 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000320 | Antiseptično hidroalkoholno razkužilo za higiensko in kirurško razkuževanje rok s Ph 5,5. Izdelek mora biti brez barvil in dodatnih dišav. Izdelek mora biti tiskotropna tekočina. Sestava: 80% etanola, 2,5% 2-Propanola, Gliceridi in estri maščobnih kislin in polietilen glikola ter Alfa-bisabolol na 100 g sredstva. Mikrobiološke lastnosti: ustreza standardom EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 (Corona, Rota, Nora, Adeno, H1N1, HIV, Herpes virusu, Polio virusu in drugim). Plastenka 500 ml z dozirno pumpico. Dozirna pumpica je integriran del embalaže, dolžina cevke dozatorja: vsaj 4 cm. | KOS | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
410 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000322 | Razkužilo za površine,hitro delujoče alkoholno sredstvo za hitro in učinkovito dezinfekcijo površin, kjer obstaja povečano tveganje za okužbe. Aktivna snov: Etalnol 70 g na 100 g. Poleg plastenke mora biti pršilka. | KOS | 382 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
411 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000325-1 | Obloga Sorbion sachet S 20x10 cm A10 | SC | 16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
412 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000353 | rokavice kirurške, lateks, pudrane, sterilne, par, velikost 6.5 | par | 300 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
413 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000355 | rokavice kirurške, lateks, pudrane, sterilne, par, velikost 7.5 | par | 500 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
414 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000355-1 | rokavice kirurške, lateks, pudrane, sterilne, par, velikost 8 | par | 300 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
415 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000375 | Vizir pvc za zaščito obraza | KOS | 16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
416 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000380 | Robčki - kompresa, alkoholna iz mikrovlaken, prepojen s 70% izopropilnim alkoholom, pakiran posamezno, enakovredno Alkotip , pakiranje v sc od 100 do 105 robčkov dim. 60 - 65x30 mm | SC | 44 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
417 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000395 | M+W očala zaščitna lahka | KOS | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
418 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000409 | rokavice kirurške, lateks, NEpudrane, sterilne, par, velikost 6 | par | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
419 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000467 | Izdelek za razkuževanje in čiščenje inštrumentov na osnovi didecil dimetil amonijevega klorida 6-7 % in neionskih površinsko aktivnih snovi. Izdelek mora biti testiran v umazanih pogojih in skladen z normami: EN 14561 (0,5% = 5 minut), EN 14562 (0,5% = 15 minut), 14563 (2,0% = 60 minut), EN17111, EN 14476 (Noro, Adeno). 1000 ml plastenka litrska plastenka z vgrajenim dozirnim lončkom za pravilno odmerjanje sredstva. | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
420 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000468 | Brezalkoholni čistilno in dezinfekcijski robčki iz 100% viskoze za površine, tudi občutljive (polikarbonat, pleksi,...) ter za med. pripomočke in instrumente ter opremo, ki je ni mogoče potopiti v raztopino (ginekološke sonde za ultrazvok, glukometri, elektronski termometri, monitorji, telefoni,...) ter za brisanje cevi endoskopa med preliminarno uporabo. Dimenzije 180 x 200 mm, gramatura: 45g/m2. Sestava: Didecildimetilamonijev klorid 3 mg/g in neionsko površinsko aktivnih snovi. Robčki morajo biti 100% biorazgradljivi. Delovanje skladno s fazo testiranja 2/2 v umazanih pogojih: EN 13727, EN 16615, EN 13624, EN 14348, EN14476. Robčki morajo biti registrirani kot biocid in med. pripomoček hkrati. Pakiranje v zavitek s trdim pokrovom. | SC | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
421 | 3 | 0303 | Sredstva za zaščito in dezinfekcijo | M03000469 | Pripravljeno sredstvo za ročno in ultrazvočno čiščenje in razkuževanje vrtljivih preciznih instrumentov, rotirajočih in koreninskih instrumentov pred sterilizacijo v zobozdravstvu. Ima širok spekter delovanja na: bakterije (skladno z EN 13727+A1, EN 14561 - 5 minut), glive (skladno z EN 13624, EN 14562 - 5 minut), TBC (skladno z EN 14348, EN 14563 - 60 minut) in viruse z ovojnico (skladno z EN 14476/EN 17111 - 15 minut). Testiranja opravljena v umazanih pogojih. Združljiv s številnimi materiali, vključno z nikljem, titanom, volframovim karbidom, aluminijem,... pH nerazredčenega proizvoda: 8,1-9. Sestava: N,N-didecil-N, N-dimetilamonijev karbonat, neionsko površinsko aktivne snovi, sekvestratorji,...Proizvod ne sme imeti znakov za nevarnost (CLP). Izdelek mora biti registriran kot med. pripomoček. Pakiranje 2 litra. | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
422 | 3 | SKLOP 3 - Sredstva za zaščito in dezinfekcijo, za obdobje 4 let; vrednost, ki jo ponudnik vpiše v predračun | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
3
424 | 4 |  |  | SKLOP 4 - Sanitetni material POSAMEZNI artikli
425 | 4 | 0309 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000335 | EKG papir za aparat Schiller 210x280 mm | PAK | 376 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
426 | 4 | 0310 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000341 | Samolepilne elektrode za nevrostimulacijo; patentirane, prevodne, tkane, elektrode dim 5x9 cm,set A4 | SET | 292 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
427 | 4 | 0311 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000341-1 | Samolepilne elektrode za nevrostimulacijo; patentirane, prevodne, tkane, elektrode dim 5x5 cm, set A4 | SET | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
428 | 4 | 0312 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000364 | ŽARNICA HEINE REF000X00188056 2,5V velika | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
429 | 4 | 0313 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000366 | Membrana za stetoskop litman Classic A1 | KOS | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
430 | 4 | 0314 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000392 | Manšeta za Omron velika M6. | KOS | 24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
431 | 4 | 0315 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000425 | FILTER VIRALNO-BAKTER. ODR. 944003 INTS | KOS | 62 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
432 | 4 | 0316 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000426 | Trak kineziološki 5 x 5 cm | KOS | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
433 | 4 | 0317 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000430 | Alkohol testni lističi A15 ALBIO DA02016 | SC | 240 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
434 | 4 | 0318 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000448 | VODILO ZA TUBUS OTROŠKO | KOS | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
435 | 4 | 0319 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000448-1 | VODILO ZA TUBUS ODRASLO | KOS | 26 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
436 | 4 | 0320 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000454 | MICROSTEAM Advance oral/nasal filter line ODRASLI | KOS | 250 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
437 | 4 | 0321 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000455 | MICROSTEAM Advance intubated filter line ODR/PED | KOS | 250 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
438 | 4 | 0322 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000458 | SILVERIN PALČKE 75%115mmflex100x BANO | KOS | 800 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
439 | 4 | 0323 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000460 | Combur testni lističi za urin kot npr COMBUR | SC | 800 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
440 | 4 | 0324 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M07000229 | Sterilna voda za inhalacijo, CPAP in kisikovo terapijo, sc 6 x 500 ml, neposredna povezava za kisikove naprave in adapter vlažilnika, kot npr Respiflo steril water REF 2500 + 2545 | SC | 38 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
441 | 4 | 0309 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000112 | elektrode za defibrilacijo in zunanji srčni spodbujevalnik, kompatibilno z monitorjem medtronic lifepak 12, za otroke, za enkratno uporabo, samolepljive s kontaktno prevodno površino, z vtičem za povezovalni kabel (kot quick-combo ali enakovredne) a=1par (set 2 elektrod) | PAR | 28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
442 | 4 | 0309 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000113 | elektrode za defibrilacijo in zunanji srčni spodbujevalnik, kompatibilno z monitorjem medtronic lifepak 12, za odrasle, za enkratno uporabo, samolepljive s kontaktno prevodno površino, z vtičem za povezovalni kabel (kot quick-combo ali enakovredne) a=1par (set 2 elektrod) | PAR | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
443 | 4 | 0309 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000113-1 | elektrode za defibrilacijo in zunanji srčni spodbujevalnik, kompatibilno z monitorjem medtronic lifepak 12, za otroke, za enkratno uporabo, samolepljive s kontaktno-prevodno površino z vtičem za povezovalni kabel (kot npr. skintact ali enakovredne) a=1par (set 2 elektod s kontakti za kabel) | PAR | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
444 | 4 | 0309 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000114 | elektroda za ekg na peni, pravokotne oblike, lahko se uporabljajo 3 dni, 3,3x4 cm, diaforetične, zavitek a 50 kos | sc | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
445 | 4 | 0309 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000449 | Papir v roli za EKG LIFE PACK 100mmx22m pakiranje sc kjer sta dve 2 roli | sc | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
446 | 4 | 0309 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000336 | Ekg kontaktni spray kot npr Conti spray A250 ml | KOS | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
447 | 4 | 0309 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000396 | elektode za defibrilator Lifepak redy-pak S, par | par | 38 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
448 | 4 | 0309 | Sanitetni material POSAMEZNI artikli | M03000410 | elektode za defibrilator Lifepak redy-pak S, par | PAR | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
449 | 1 | 0301 | Splošni potrošni SANITETNI material | M03000124 | papir za monitor za lifepack 12 (108 x 20) artikel premaknjen v sklop 4 | SC | 18 |  | 0 |  | 0
441 | 4 | SKLOP 4 - Sanitetni material POSAMEZNI artikli, za obdobje 4 let; vrednost, ki jo ponudnik vpiše v predračun | [6 empty] | 0 |  | 0