Naročnik namerava nabaviti laboratorijske instrumente in pripadajočo opremo za raziskave, analizo tal in spremljanje okolja. Zahtevane naprave morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične in funkcionalne zahteve. Sprejemljivi so vsi enakovredni sistemi, ki v celoti izpolnjujejo opisane specifikacije in predvidene funkcije.

SKLOP 1

1. Specifikacije laboratorijske opreme ter senzorjev in sistemov za spremljanje okolja

1.1 Merilnik vodnega potenciala

Funkcionalni opis

Instrument za laboratorijsko merjenje vodnega potenciala z metodo rosišča ohlajenega zrcala, primeren za rastlinske raziskave in raziskave v agronomiji.

Minimalne tehnične zahteve

- Metoda merjenja: Tehnika rosišča s hladilnim zrcalnim sistemom

- Merilno območje: 0 do –300 MPa

- Natančnost merjenja:

- ±0,05 MPa za območje od 0 do –5 MPa

- ±1 % odčitka za območje od –5 do –300 MPa

- Delovno temperaturno območje: 15–40 °C

- Merjenje temperature:

- Natančnost: ±0,2 °C

- Ločljivost: do 0,1 °C

- Čas odčitavanja vzorca:

- Vzorci tal: 5–15 minut

- Vzorci rastlin: do 20 minut

- Vrste senzorjev: Senzor rosišča s hladilnim zrcalnim sistemom in infrardeči temperaturni senzor

- Prostornina vzorčne posodice: do 15 mL

- Komunikacija podatkov: Serijski vmesnik RS-232A z vključenim pretvornikom USB

- Delovni pogoji okolja: 5–40 °C

Zahteve za dostavo

- Količina: 2 enoti, dobavljeni s potrebnimi posodicami, standardi, kabli, programsko opremo in uporabniško dokumentacijo

1.2 Sistem za merjenje krivulje zadrževanja vode v tleh in nenasičene hidravlične prevodnosti (Metoda izhlapevanja)

Funkcionalni opis

Sistem, zasnovan za določanje krivulj zadrževanja vode v tleh in nenasičene hidravlične prevodnosti tal z uporabo metode izhlapevanja, ki temelji na DIN 11274 in teoriji Wind/Schindlerjeve teorije.

Minimalne tehnične zahteve

- Merjenje napetosti vode v tleh na dveh globinah s tenziometrom

- Neprekinjeno merjenje teže vzorca

- Območje tlačnega pretvornika: +0,3 do –100 kPa (opcijsko razširljivo do –400 kPa)

- Natančnost tlaka: ±0,1 kPa (funkcija samodejne ničelne nastavitve)

- Ločljivost tlaka: do 0,001 kPa

- Območje temperaturnega senzorja: –20 do +60 °C

- Natančnost merjenja temperature: ±0,2 K; Ločljivost: do 0,01 °C

- Podprte količine vzorcev: do 100 mL in do 250 mL

- Privzeti interval beleženja podatkov: do 10 minut

- Senzorska enota: Izdelana iz POM, vodoodporna (IP65), odporna na kemikalije s pH 3–10

- Konstrukcija tenziometra: Keramična konica, steblo iz akrilnega stekla, možnosti dolžine do 24 mm in do 49 mm

- Podpora za več senzorjev: Delovanje do 20 senzorskih enot na USB vmesnik

- Specifikacije tehtnice: Kapaciteta do 2200 g, odčitek do 0,01 g, interna kalibracija

Zahteve za dostavo

- 8 kompletnih sistemov, vsak vključuje:

- Senzorsko enoto

- Tehtnico z zahtevanimi specifikacijami

Dodatni pribor/deli

- Oprema za polnjenje:

- 2 kompleta za polnjenje, vsak vključuje vakuumsko črpalko (dosegljiv vakuum do 8 mbar, do 20 L/min), stojalo iz nerjavečega jekla s približno 1000 mL vakuumsko steklenico, vakuummeter in adapterji za sočasno polnjenje do 4 tenziometrov in 1 senzorske enote

- 4 stojala iz nerjavečega jekla za nameščanje čaš z adapterji za polnjenje za do 16 tenziometrskih stebel in do 4 senzorske enote

- Orodja za vzorčenje tal:

- 3 nastavki (adapterji) za kladivo za 250 ml obroče (dolžina približno 300 mm, teža približno 0,9 kg, z zaščito za roke)

- 2 kladiva antivibracijska (teža približno 2 kg, do Ø 70 mm)

- 1 nastavki (adapterji) za kladivo za 100 ml obroče (dolžina približno 300 mm, z zaščito za roke)

- 1 univerzalni komplet adapterjev za združljivost z 250 ml držali za obroče

- Cilindri za vzorčenje tal:

- 71 obročev iz nerjavečega jekla (250 ml) s polirano površino za nizko trenje, gravirano identifikacijsko številko in težo tare, plus 2 pokrovčka na obroč, Približne dimenzije: zunanji Ø: 84 mm; notranji Ø: 80 mm; Višina: 50 mm

- 50 obročev iz nerjavečega jekla (100 mL) s polirano površino za nizko trenje, gravirano identifikacijsko številko in težo tare, plus 2 pokrovčka na obroč, Približne dimenzije: zunanji Ø: 53 mm; notranji Ø: 50 mm; višina: 51 mm

1.3 Avtomatiziran sistem za merjenje nasičene hidravlične prevodnosti

Funkcionalni opis

Avtomatiziran laboratorijski sistem za merjenje nasičene hidravlične prevodnosti tal (Ksat) z natančnim nadzorom pretoka vode in visokoločljivostnim zaznavanjem tlaka.

Minimalne tehnične zahteve

- Merilno območje Ksat: 0,01 – 5000 cm/dan

- Prevodnost porozne plošče: ≥ 14.000 cm/dan

- Natančnost tlačnega senzorja: ±1 Pa

- Natančnost temperaturnega senzorja: ±0,2 °C

- Dimenzije cilindra za vzorčenje: Prostornina 250 mL, pribl. višina 50 mm, notranji premer pribl. 80 mm (opcijska združljivost s 100 mL obročki)

- Natančnost merjenja: do 2 % pri konstantnih pogojih

- USB prenos podatkov, združljiv z Windows 10 ali novejšim

- Napajanje: 110–240 V AC, 50/60 Hz

Zahteve za dostavo

- 2 kompletna sistema z vso potrebno opremo in programsko opremo

1.4 Laboratorijska naprava za merjenje toplotne prevodnosti

Funkcionalni opis

Naprava, ki temelji na metodi prehodnega linijskega vira toplote (ASTM D5334) za avtomatizirane meritve toplotne prevodnosti tal.

Minimalne tehnične zahteve

- Merilno območje: 1,3–10,3 W/m·K

- Natančnost merjenja: ±5 %

- Delovno temperaturno območje: od –40 °C do +85 °C

- Merjenje temperature:

- Natančnost: ±0,1 °C

- Ločljivost: do 0,01 °C

- Območje toka grelnika: 20–200 mA z ločljivostjo 10 µA

- Izhodna moč grelnika: 0,5–20 W/m z ločljivostjo 20 mW/m

- Napajanje: 12 V / 1 A

- Podatkovni vmesnik USB; združljiv z operacijskim sistemom Windows 10 ali novejšim

Zahteve za dobavo

- 1 sistem z iglo senzorja toplotne prevodnosti, predhodno izvrtanimi vzorčnimi obroči in potrebno dodatno opremo

1.5 Avtomatiziran analizator porazdelitve velikosti delcev tal

Funkcionalni opis

Avtomatski analizator za porazdelitev velikosti delcev tal na podlagi načel sedimentacije, skladen z DIN 18123 in ISO 11277.

Minimalne tehnične zahteve

- Območje zaznavanja velikosti delcev: 2–63 µm

- Napaka merjenja: ±1 % masnega deleža

- Merjenje tlaka:

- Natančnost: ±1 Pa

- Ločljivost: ±0,1 Pa

- Interval beleženja podatkov: do 10 sekund

- Tipična masa vzorca: 25–50 g na 1-litrsko suspenzijo

- Napajanje prek USB-ja; združljiv z operacijskim sistemom Windows 10 ali novejšim

- Natančnost meritev ni odvisna od temperaturnih nihanj znotraj ±1,5 °C

Zahteve za dostavo

- 4 sistemi s sedimentacijskimi cilindri, cilindri za uravnavanje temperature in dodatki

1.6 Prenosni infiltrometer z dvema glavama

Funkcionalni opis

Prenosni sistem za nenadzorovano merjenje nasičene hidravlične prevodnosti (Kfs) na terenu z uporabo metode infiltracije z dvema glavama.

Minimalne tehnične zahteve

- Območje regulacije tlačne glave: 0–40 cm

- Vzdrževana gladina vode: do 5 cm nad površino tal med meritvijo

- Območje hitrosti infiltracije: 0,0038–115 cm/h

- Natančnost meritve: ±5 % odčitka

- Območje delovne temperature: 0 – 50 °C

- Polnilni napajalnik z možnostjo obdelave in polnjenja podatkov prek USB-ja

Zahteve za dostavo

- 1 celoten sistem z vstavnimi obroči, zložljivimi rezervoarji za vodo, orodjem in dodatki

1.7 Volumetrični senzor vsebnosti vode

Funkcionalni opis

Senzor za natančno merjenje volumetrične vsebnosti vode (VWC) v tleh in breztalnih substratih, z možnostjo združljivosti za namestitev v izvrtine z nizkimi motnjami.

Minimalne tehnične zahteve

- Območje VWC:

- Mineralna tla: 0,00–0,64 m³/m³

- Breztalni mediji: 0,00–0,70 m³/m³

- Območje dielektrične permitivnosti: 1–80

- Ločljivost: do 0,0010 m³/m³

- Natančnost:

- Mineralna tla: ±0,03 m³/m³ (EC raztopine < 8 dS/m)

- Breztalni mediji: ±0,05 m³/m³ (EC raztopine < 8 dS/m)

- Kalibracija, specifična za medij: ±0,01–0,02 m³/m³

- Frekvenca merjenja dielektrične permitivnosti: približno 70 MHz

- Merilna prostornina: približno 430 mL

- Delovna temperatura: –40 do +60 °C

- Združljivo z orodjem za namestitev v vrtino do globine 2 m

Zahteve za dostavo

- 34 enot

1.8 Senzor za volumetrično vsebnost vode, temperaturo in električno prevodnost

Funkcionalni opis

Kombiniran senzor za sočasno merjenje volumetrične vsebnosti vode (VVC), temperature in električne prevodnosti, z možnostjo namestitve v izvrtino.

Minimalne tehnične zahteve

- Območje VWC:

- Mineralna tla: 0,00–0,70 m³/m³

- Breztalni mediji: 0,00–1,00 m³/m³

- Območje dielektrične permitivnosti: 1–80

- Ločljivost: do 0,0010 m³/m³

- Natančnost:

o Generična kalibracija: ±0,03 m³/m³ (EC raztopine < 8.000 μS/cm)

o Kalibracija, specifična za medij: ±0,01–0,02 m³/m³

- Merjenje temperature:

- Območje: –40 do +60 °C

- Ločljivost: pribl. 0,1 °C

- Natančnost: ±0,5 °C (–40 do 0 °C), ±0,3 °C (0 do +60 °C)

- Dielektrična merilna frekvenca: približno 70 MHz

- Območje EC v razsutem stanju: 0–20.000 μS/cm; Ločljivost: do 1 μS/cm; Natančnost: ±(5 % + 10 μS/cm) do ±8 %

- Merilna prostornina: približno 1010 mL

- Združljivo z orodjem za namestitev v vrtino do globine 2 m

Zahteve za dostavo

- 16 enot

1.9 Senzor matričnega potenciala in temperature

Funkcionalni opis

Senzor za merjenje matričnega potenciala in temperature tal z uporabo poroznega substrata in dielektričnega zaznavanja vlage z integriranimi zmogljivostmi prenosa podatkov.

Minimalne tehnične zahteve

- Območje matričnega potenciala: od 0 do –100.000 kPa

- Ločljivost: do 0,1 kPa

- Natančnost: ±(10 % odčitka + 2 kPa) od –100 do –5 kPa

- Merjenje temperature:

- Območje: od –40 do +60 °C

- Ločljivost: približno 0,1 °C

- Natančnost: ±1,0 °C

- Frekvenca merjenja dielektričnega naboja: približno 70 MHz

- Izhodni protokoli: serijski DDI, SDI-12

- Združljivost zapisovalnika podatkov: sistemi z napajanjem 3,6–15 VDC s serijsko ali SDI-12 komunikacijo

- Delovna temperatura: –40 do +60 °C

- Združljivo z orodjem za namestitev v izvrtine do globine 2 m

Zahteve za dostavo

- 16 enot

1.10 Orodje za namestitev v izvrtino

Funkcionalni opis

Orodje za namestitev talnih senzorjev z minimalnimi motnjami do globine 2 m z uporabo ročno vrtane vrtine, primerno za uporabo na terenu.

Minimalne tehnične zahteve

- Združljivo z volumetričnimi senzorji vsebnosti vode, temperature, elektrokondenzacije in matričnega potenciala

- Globina namestitve: do 2 m (razširljivo z dodatnimi 1 m podaljški)

- Vključuje:

- Približno 10 cm polž

- Nosilce senzorjev

- Prirobnico za površino tal

- Sponko za izbiro globine

Zahteve za dostavo

- 1 enota

1.11 Terenski tenziometer z integriranim temperaturnim senzorjem

Funkcionalni opis

Terenski tenziometer za neposredno merjenje vodnega potenciala in temperature tal, zasnovan za delovanje »plug-and-play« s terenskimi zapisovalniki podatkov, polnjenje brez ekstrakcije.

Minimalne tehnične zahteve

- Območje vodnega potenciala: –85 do +50 kPa

- Ločljivost: do 0,0012 kPa

- Natančnost: ±0,15 kPa

- Merjenje temperature:

- Območje: –30 do +60 °C

- Ločljivost: pribl. 0,01 °C

- Natančnost: ±0,3 °C (–0 do +40 °C)

- Komunikacijski protokoli: serijski DDI, SDI-12, RS-485 (4-žični)

- Dimenzije:

- Premer: približno 2,5 cm

- Možnosti dolžine: 40, 80 cm

- Območje kota namestitve: 10°–80° (navzdol ali navzgor)

- Materiali: keramika Al2O3, steblo PMMA, ohišje POM GF, polnilne cevi iz nerjavečega jekla

- Delovna temperatura: –30 do +50 °C

- Vključuje:

- Brizgo s prostornino približno 60 ml s polnilno pipo

- Namestitveni sveder s kladivom in merilnikom globine (premer približno 25 mm, dolžina približno 125 cm, rezilo približno 50 cm)

Zahteve za dostavo

- 7 enot (3 enote dolžine 80 cm, 4 enote dolžine 40 cm) z vsem potrebnim dodatnim materialom

1.12 Sonda za profil vsebnosti vode in temperature tal

Funkcionalni opis

Večglobinska sonda za vlažnost in temperaturo tal z integriranimi senzorji na več globinah, nameščena z namenskim orodjem za natančno namestitev.

Minimalne tehnične zahteve

- Območje VWC:

- Mineralna tla: 0,00–0,70 m³/m³

- Breztalni mediji: 0,00–1,00 m³/m³

- Ločljivost: do 0,001 m³/m³

- Natančnost:

- Generična kalibracija: ±0,05 m³/m³ (EC raztopine < 8 dS/m)

- Kalibracija, specifična za medij: ±0,02–0,03 m³/m³

- Merjenje temperature:

- Območje: –20 do +60 °C

- Ločljivost: približno 0,03 °C

- Natančnost: ±0,5 °C (–20 do 0 °C), ±0,25 °C (0 do +60 °C)

- Frekvenca meritev dielektričnosti: približno 70 MHz

- Globine merjenja: približno 15, 30, 45 in 60 cm

- Združljivo z orodji za namestitev in odstranitev

Zahteve za dostavo

- 7 kosov

1.13 Orodje za namestitev in odstranitev sond za profil tal

Funkcionalni opis

Komplet orodij za namestitev in odstranitev sond za profil vlažnosti tal z minimalnimi motnjami.

Minimalne tehnične zahteve

- Vključuje:

- Drsno kladivo

- Sveder

- Vijak z očesom

- Vponka

- Napenjalni trak

- Ročica (vlečni mehanizem za pilote)

- Podstavek

Zahteve za dostavo

- 1 kos

1.14 Kompaktna večnamenska vremenska postaja

Funkcionalni opis

Kompaktna vremenska postaja, ki meri 12 meteoroloških spremenljivk z integriranim niveliranjem, delovanjem »plug-and-play« in možnostjo komunikacije MODBUS.

Minimalne tehnične zahteve

- Meritve: sončno sevanje, padavine, relativna vlažnost, temperatura zraka, temperatura senzorja vlažnosti, parni tlak, zračni tlak, hitrost vetra, sunki vetra, smer vetra, nagib, število udarcev strele in povprečna razdalja

- Integriran senzor sončnega sevanja: 0–1750 W/m², natančnost ±5 %

- Območje padavin: 0–1500 mm/h, natančnost ±5 %

- Območje hitrosti vetra: 0–60 m/s, natančnost ±0,3 m/s ali do 6 %

- Temperaturno območje: od –50 do +60 °C, natančnost ±0,2 °C

- Z vso potrebno montažno opremo, vključno s ptičjimi konicami in drogovi

- Komunikacija: možnost MODBUS, integriran nivelirni nosilec

Zahteve za dostavo

- 10 enot

1.15 Bluetooth naprava za odčitavanje podatkov senzorjev

Funkcionalni opis

Ročni vmesnik Bluetooth za naključno preverjanje in konfiguracijo terenskih senzorjev.

Minimalne tehnične zahteve

- Združljiv z analognimi, pulznimi in digitalnimi senzorji

- Podpira povezovanje z mobilnimi napravami (iOS/Android) prek Bluetootha

- Prikazuje odčitke senzorjev in metapodatke

- Podpora za posodobitev vdelane programske opreme

- Ne beleži ali shranjuje podatkov

Zahteve za dostavo

- 2 enoti

1.16 Snemalnik podatkov v oblaku z oddaljenim upravljanjem

Funkcionalni opis

Terenski snemalnik podatkov z GPS-om, nastavitvijo Bluetootha, sončno energijo in oddaljenim upravljanjem v oblaku z integriranimi funkcijami metapodatkov.

Minimalne tehnične zahteve

- Interval beleženja: od 5 min do 12 ur

- Interval poročanja: od 1 ure do 24 ur

- Povezljivost: USB, Bluetooth 5.2, 3G/4G mobilno omrežje, GPS

- Shranjevanje podatkov: približno 8 MB bliskovnega pomnilnika (40.000+ zapisov)

- Možnosti baterij: 6 AA NiMH ali alkalne, s sončnim polnjenjem

- Delovna temperatura: od –40 do +60 °C

- Ohišje: najmanj IP56, odporno na udarce in vremenske vplive

- Vrata senzorjev: približno 6 univerzalnih vhodnih vrat (analognih, digitalnih, impulznih)

- Funkcije oblaka:

- Upravljanje naprav na daljavo

- Dostava podatkov v skoraj realnem času

- Posodobitve vdelane programske opreme prek omrežja

- Modelne aplikacije (npr. GDD, ET, hladilne ure…)

- Upravljanje kalibracije, specifične za tla

- Obvestila in opozorila

- Neomejena skupna raba z uporabniki

- Dostop do API-ja za integracijo podatkov

Zahteve za dostavo

- 16 celotnih enot

- 120-mesečna naročnina na oblak na 1 enoto

SPLOŠNE ZAHTEVE

Splošne zahteve glede garancije in poprodajne podpore/usposabljanja za vse naprave:

- Minimalna garancija 12 mesecev

- Tehnična podpora na voljo v angleščini ali slovenščini

- Zagotovljeni so popolni uporabniški priročniki in navodila za namestitev ter izjava EU o skladnosti (izjava CE) za vso relevantno opremo

- Razpoložljivost rezervnih delov in posodobitev programske opreme najmanj 5 let

- Dobavitelj mora zagotavljati tehnično podporo za vso dobavljeno opremo

- Tehnična podpora mora zajemati: Pravilno delovanje in ravnanje z opremo, Varnostne postopke in zahteve glede vzdrževanja, Osnovno odpravljanje težav in kalibracijo (kjer je primerno), Uporabo morebitne povezane programske opreme ali podatkovnih vmesnikov, Obdelavo podatkov, izvoz in integracijo (kjer je primerno)

- Odzivni čas za tehnično podporo ne sme presegati 48 ur od prejema obvestila. Tehnična podpora se mora zagotavljati po potrebi, bodisi na lokaciji uporabnika bodisi na daljavo. Dobavitelj mora zagotavljati neprekinjeno tehnično podporo, vključno s pomočjo po telefonu in elektronski pošti, najmanj 5 let po dobavi opreme

SKLOP 2

2. Fizikalne lastnosti tal, vzorčenje in oprema za senzorske sisteme

Naročnik namerava nabaviti laboratorijske instrumente in pripadajočo opremo za raziskave in analizo tal ter spremljanje okolja. Zahtevane naprave morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične in funkcionalne zahteve. Sprejemljivi so vsi enakovredni sistemi, ki v celoti izpolnjujejo opisane specifikacije in predvidene funkcije.

2.1 Pipetni aparat (namizni model)

Funkcionalni opis

Laboratorijska naprava za določanje vsebnosti finih frakcij v vzorcih tal s sedimentacijo v skladu z NEN 5753 in ISO/DIS 11277. Omogoča sočasno analizo vsaj 6 vzorcev in vključuje ogrevano stekleno posodo z mešalom.

Minimalne tehnične zahteve

- Namizna enota z okvirjem in graduiranim tekačem

- Grelni element s termostatom in mešalom

- Steklena posoda, prostornina 100–110 L

- Stekleni valji za vzorce (1000 mL) z zamaški in utežnimi obroči

- Največja globina potopitve pipete: do 350 mm

- Vključuje zgornji/spodnji del pipete, balon pipete, natrijev heksametafosfat

Potrebna količina

- 2 kompleta z vso dodatno opremo

2.2 Komplet za testiranje zrnavosti tal/zemljine

Funkcionalni opis

Elektromagnetni stresalnik s siti iz nerjavečega jekla za porazdelitev velikosti delcev vzorcev tal, primeren za suho in mokro sejanje.

Minimalne tehnične zahteve

- Elektromagnetni stresalnik za do 8 sit (približno Ø 200 mm, približno 50 mm višine)

- Časovnik: 1–99 min; nastavljiva vibracija: 0,20–3 mm

- Vključuje do 8 sit z odprtinami: 0,063–8,00 mm

- Vključuje pokrove in sprejemnike za suho/mokro sejanje

Potrebna količina

- 1 komplet z vso dodatno opremo

2.3 Aparatura za mokro sejanje

Funkcionalni opis

Oprema za analizo stabilnosti agregatov z metodo mokrega sejanja.

Minimalne tehnične zahteve

- Stresalnik, primeren za do 8 sit

- Napajanje: adapter 100–240 V AC

- Posode iz nerjavečega jekla (do Ø 64 × 45 mm): do 16 kosov

- Posode s siti (do Ø 39 × 39 mm, približno 0,250 mm odprtin): do 8 kosov

Potrebna količina

- 1 komplet z vso dodatno opremo

2.4 Merjenje infiltracije s pritiskom

Funkcionalni opis

Naprava za merjenje nenasičenih hidravličnih lastnosti v poljskih tleh z uporabo infiltracijske plošče z nadzorom napetosti.

Minimalne tehnične zahteve:

- Premer infiltracijske plošče: do 20 cm

- Nastavljive nastavitve napetosti; membranski tlak: približno 30 cm H₂O

- Disk, ki se lahko namesti pod vodni stolp ali ločeno od njega

- Premer rezervoarja ≥ 5 cm; dolžina ≥ 80 cm; mehurčkasti stolp ≥ 2,5 cm

- Natančnost: do 1 mm

Potrebna količina

- 1 komplet z vso dodatno opremo

2.5 Edelmanov sveder

Funkcionalni opis

Enodelni sveder za peščena/glinasta tla, kovano visoko natezno jeklo

Potrebna količina

- 1 kos

2.6 Ročaj za sveder

Funkcionalni opis

T-ročaj, dolžine do 60 cm, z bajonetnim priključkom in spojno pušo

Potrebna količina

- 1 kos

2.7 Spodnji del bajonetnega priključka za Edelmanov sveder

Funkcionalni opis

Spodnji del iz kovanega jekla, pribl. Ø 5 cm, s hitro spojko

Potrebna količina

- 1 kos

2.8 Digitalno orodje za določanje barve tal

Funkcionalni opis

Prenosna naprava omogoča natančno in hitro ocenjevanje barve tal na terenu. Uporablja sistem klasifikacije tal na osnovi Munsellovega barvnega sistema, ki je že več kot 55 let uveljavljen in sprejet v praksi za upravljanje naravnih virov. Naprava vključuje vse barve iz Munsellove knjige barv tal in omogoča beleženje glasovnih opomb ter avtomatsko posodabljanje knjižnice barv preko aplikacije. Naprava je namenjena za pedologom, geologom in okoljskim strokovnjakom za natančno klasifikacijo tal. Primerna je za uporabo na terenu v različnih vremenskih pogojih.

Minimalne tehnične zahteve

- Vir svetlobe: približno 25 LED (8 vidnih valovnih dolžin, 1 UV)

- Življenjska doba LED: >10 milijonov bliskov

- Zaslon: Barvni TFT, približno 45 mm

- Čas meritve:  do 1,8 s

- Kalibracija: Integriran drsnik za belo kalibracijo

- Obratovalna temperatura: 0 °C do 40 °C

- Temperatura shranjevanja: -20 °C do 60 °C

- Baterija: Minimalno 3,7 V litij-ionska, polnilna ali boljša

- Avtonomija baterije: minimalno 5 ur neprekinjene uporabe, 100 ur pripravljenosti, ali boljše

Dodatne značilnosti

- Zmožnost beleženja glasovnih opomb

- USB povezljivost za posodobitve programske opreme

- Kompaktna in robustna zasnova za terensko uporabo

- Programska oprema za sinhronizacijo knjižnice barv

Zahtevana količina

- 1 enota z vsemi potrebnimi dodatki

2.9 Senzor

Funkcionalni opis

Robusten senzor SDI-12 za fiksno namestitev in dolgoročno merjenje vlažnosti in temperature tal v vseh vrstah tal.

Minimalne tehnične zahteve

- Načelo merjenja: Koaksialna impedančna dielektrična reflektometrija

- Natančnost vlažnosti: ±0,01 WFV (območje 0–100 %)

- Natančnost temperature: ±0,3 °C (–10 do +60 °C)

- Dolžina pina: približno 57 mm

- Komunikacija: SDI-12 v1.2; 3-žična, 1200 baud

- Napajanje: 9–20 VDC; tok: <1 mA v mirovanju / 10 mA v aktivnosti

Potrebna količina

- 4 senzorji s približno 7,5 m kabla

- 4 senzorji s približno 15 m kabla

2.10 Modem

Funkcionalni opis

Brezžični terenski modem s povezavo z oblakom (Cloud), ki podpira senzorje SDI-12 in je opremljen z vgrajenim barometrom, podatkovnim priključkom USB in 6 priključki za senzorje.

Minimalne tehnične zahteve

- Prenos podatkov: prek spletnega portala/e-pošte/SMS-a

- Do 4 priključki za senzorje SDI-12

- Napajanje z baterijami z zunanjo možnostjo enosmernega toka (5,5–18 V)

- Vrste alarmov: visoka-nizka temperatura, nihanje, nizka baterija

- Stopnja zaščite pred okoljem do IP67

- Funkcije oblaka: Dostop do podatkov v realnem času, orodja za modeliranje, API, deljenje z več uporabniki

- Vsaj 5 let naročnine na vizualizacijo podatkov v oblaku

- SIM kartica priložena

- Dodatki: Nadzemno ohišje, komplet za sončno energijo, komplet za montažo, rezervna baterija,

- Podpora za usposabljanje in namestitev

Potrebna količina

- 2 celotna sistema z vso dodatno opremo

SPLOŠNE ZAHTEVE

Splošne zahteve glede garancije in poprodajne podpore/usposabljanja za vse naprave:

- Minimalna garancija 12 mesecev

- Tehnična podpora na voljo v angleščini ali slovenščini

- Zagotovljeni so popolni uporabniški priročniki in navodila za namestitev ter izjava EU o skladnosti (izjava CE)

- Razpoložljivost rezervnih delov in posodobitev programske opreme najmanj 5 let

- Dobavitelj mora zagotavljati tehnično podporo za vso dobavljeno opremo

- Tehnična podpora mora zajemati: Pravilno delovanje in ravnanje z opremo, Varnostne postopke in zahteve glede vzdrževanja, Osnovno odpravljanje težav in kalibracijo (kjer je primerno), Uporabo morebitne povezane programske opreme ali podatkovnih vmesnikov, Obdelavo podatkov, izvoz in integracijo (kjer je primerno)

- Odzivni čas za tehnično podporo ne sme presegati 48 ur od prejema obvestila. Tehnična podpora se mora zagotavljati po potrebi, bodisi na lokaciji uporabnika bodisi na daljavo. Dobavitelj mora zagotavljati neprekinjeno tehnično podporo, vključno s pomočjo po telefonu in elektronski pošti, najmanj 5 let po dobavi opreme

SKLOP 3

3. Sistemi za izmenjavo plinov in spremljanje okolja

3.1 Integrirana komora za spremljanje CO₂ v tleh

Funkcionalni opis

Komora za dihanje tal, zasnovana za integracijo s sistemom za izmenjavo plinov in nadzor okolja za natančno merjenje pretoka CO₂ s površine tal na terenu in v laboratoriju.

Minimalne tehnične zahteve

- Popolna integracija s senzorsko glavo prenosnega sistema za fotosintezo in fluorescenco

- Zasnovana za neposredno merjenje pretoka CO₂ z analizatorji sistema in nadzorom okolja

- Vključuje tesnilno opremo in upravljanje pretoka zraka za natančno merjenje pretoka tal

- Termistor za temperaturo zraka: Delovno območje: -20 do 45 °C; Natančnost: ±0,5 °C v območju od 0 °C do 70 °C

- Komora za pretok CO2 v tleh 20 cm

- Izhodne podatke je mogoče formatirati za programsko opremo SoilFluxPro™

Potrebna količina

- 1 enota

3.2 Senzor za spremljanje evapotranspiracije in energijske bilance na terenu

Funkcionalni opis

Kompakten integriran sistem za neposredno merjenje evapotranspiracije (ET), latentne toplote (LE) in občutne toplote (H) na terenu z uporabo vrtinčne kovariance, z vgrajeno analizo podatkov, napajalnim sistemom in mobilno podatkovno povezljivostjo.

Minimalne tehnične zahteve

- Meri ET, LE, H, VPD, Ta, RH, Pa, AH, SVP, Td z izhodnimi podatki o pretoku približno vsakih 30 minut

- Uporablja visokofrekvenčno metodo vrtinčne kovariance vetra/vodne pare pri približno 10 Hz

- Poraba energije ≤1,5 W (≤26 W ob zagonu), združljivo s sončno energijo in baterijami

- Komunikacija SDI-12 z mobilno povezljivostjo LTE CAT1; Združljivo z regijo EU

- Delovno območje: od –20 °C do +50 °C

- Kompaktna zasnova senzorja ET: približno 58 × 17,5 × 7,6 cm, ~1,4 kg, do stopnje zaščite IP54

- Nastavljiv teleskopski drog do višine 5 m

- Platforma v oblaku, ki podpira čiščenje podatkov, zapolnjevanje vrzeli in analitiko

- Z integracijo s sistemom Internet of Environment, vključno s sončnimi celicami, baterijo, mobilnim modemom, GPS-om, vrati SDI-12

- Naročnina na storitev podatkov v oblaku za napredno analitiko in shranjevanje podatkov za 2–5 let (4 leta).

Potrebna količina

- 1 celotna enota

SPLOŠNE ZAHTEVE

Splošne zahteve glede garancije in poprodajne podpore/usposabljanja za vse naprave:

- Minimalna garancija 12 mesecev

- Tehnična podpora na voljo v angleščini ali slovenščini

- Zagotovljeni so popolni uporabniški priročniki in navodila za namestitev ter izjava EU o skladnosti (izjava CE)

- Razpoložljivost rezervnih delov in posodobitev programske opreme najmanj 5 let

- Dobavitelj mora zagotavljati tehnično podporo za vso dobavljeno opremo

- Tehnična podpora mora zajemati: Pravilno delovanje in ravnanje z opremo, Varnostne postopke in zahteve glede vzdrževanja, Osnovno odpravljanje težav in kalibracijo (kjer je primerno), Uporabo morebitne povezane programske opreme ali podatkovnih vmesnikov, Obdelavo podatkov, izvoz in integracijo (kjer je primerno)

- Odzivni čas za tehnično podporo ne sme presegati 48 ur od prejema obvestila. Tehnična podpora se mora zagotavljati po potrebi, bodisi na lokaciji uporabnika bodisi na daljavo. Dobavitelj mora zagotavljati neprekinjeno tehnično podporo, vključno s pomočjo po telefonu in elektronski pošti, najmanj 5 let po dobavi opreme

SKLOP 4

4. Oprema za merjenje gostote tal

4.1 Merilnik gostote tal

Funkcionalni opis

Terenski instrument za merjenje gostote tal na terenu z uporabo tehnologije povratnega sipanja gama žarkov z integriranim GPS-om, senzorjem vlage in vgrajenim beleženjem podatkov. Zasnovan za neposredno uporabo na terenu brez potrebe po izkopu tal ali laboratorijskih analizah.

Minimalne tehnične zahteve

- Globina merjenja: Do 80 cm, z uporabo vrtine premera 30 mm

- Natančnost merjenja: do 0,01 g/cm³

- Delovna temperatura: od –20 °C do +85 °C

- Stopnja zaščite pred prahom in vodo: do IP68

- Integrirani senzorji: gostota tal, vlaga, GPS

- Notranji pomnilnik: približno 16 GB pomnilnika

- Baterija: Polnilna litij-ionska, najmanj 8 ur delovanja na polnjenje

- Vmesniki: RS-232, Ethernet (do 100 Mbps), Wi-Fi (2,4/5 GHz), Bluetooth

- Formati podatkov: JSON, NMEA, CSV

- Priložena programska oprema: Namenska programska oprema za obdelavo in izvoz podatkov

- Konstrukcija: Ohišje iz titana, aluminija in visoko trdne plastike

- Dodatki: Merilni sveder, kladivo, kabli, mobilna naprava za beleženje na krovu

Dodatne zahteve

- Merilna tehnika mora omogočati delovanje brez posebnih dovoljenj (vir gama z nizko aktivnostjo je izvzet iz predpisov ali enakovredna metoda)

- Vgrajen senzor vlage za pretvorbo gostote v suho gostoto

- Vgrajen GPS za geolokacijo meritev

Potrebna količina

- 1 enota z vso dodatno opremo

SPLOŠNE ZAHTEVE

Splošne zahteve glede garancije in poprodajne podpore/usposabljanja za vse naprave:

- Minimalna garancija 12 mesecev

- Tehnična podpora na voljo v angleščini ali slovenščini

- Zagotovljeni so popolni uporabniški priročniki in navodila za namestitev ter izjava EU o skladnosti (izjava CE)

- Razpoložljivost rezervnih delov in posodobitev programske opreme najmanj 5 let

- Dobavitelj mora zagotavljati tehnično podporo za vso dobavljeno opremo

- Tehnična podpora mora zajemati: Pravilno delovanje in ravnanje z opremo, Varnostne postopke in zahteve glede vzdrževanja, Osnovno odpravljanje težav in kalibracijo (kjer je primerno), Uporabo morebitne povezane programske opreme ali podatkovnih vmesnikov, Obdelavo podatkov, izvoz in integracijo (kjer je primerno)

- Odzivni čas za tehnično podporo ne sme presegati 48 ur od prejema obvestila. Tehnična podpora se mora zagotavljati po potrebi, bodisi na lokaciji uporabnika bodisi na daljavo. Dobavitelj mora zagotavljati neprekinjeno tehnično podporo, vključno s pomočjo po telefonu in elektronski pošti, najmanj 5 let po dobavi opreme

SKLOP 5

5. Osnovne laboratorijske naprave za natančno tehtanje in mešanje

5.1 Precizne laboratorijske tehtnice

Funkcionalni opis

Visoko precizne laboratorijske tehtnice, zasnovane za analitična in rutinska laboratorijska opravila. Primerne za laboratorije za fiziko tal in sorodne raziskovalne ustanove, pa tudi za laboratorije, ki potrebujejo visoko precizno analitično opremo. Opremljene so z napredno tehnologijo tehtanja, ki združuje natančnost monolitnih tehtalnih celic z modularnostjo in možnostjo popravila tradicionalnih senzorskih sistemov, kar zagotavlja visoko natančnost, hkrati pa omogoča zamenjavo ali servisiranje posameznih komponent v primeru poškodbe.

Minimalne tehnične zahteve

- Prostornina: Modela z najmanj 2 kg in 6 kg

- Razločnost: do 0,01 g za oba modela

- Ponovljivost:

- model 2200 g: ≤0,01 g

- model 6200 g: ≤0,01 g

- Najmanjša teža:

- model 2200 g: do 2 g

- model 6200 g: do 2 g

- Linearnost:

- model 2200 g: ±10 mg

- model 6200 g: ±15 mg

- Velikost posode/plošče: pribl. 186 × 186 mm

- Odzivni čas: do 1,5 s

- Samodejna samokalibracija z možnostjo zunanje kalibracije z uporabo standardnih uteži

- Vmesniki: RS232 in USB Host za povezavo z računalnikom/tiskalnikom

- Funkcija HID za neposreden prenos z računalnikom

- Vgrajena ura za označevanje datuma/časa meritev in kalibracije

- Vgrajene statistične, odstotne, števne in gostotne aplikacije

- Kontrolno tehtanje (primerjava zgornjih/spodnjih meja)

- Indikator stabilnosti in samodejni test ponovljivosti

- Večjezična podpora z osvetljenim LCD-zaslonom

- Zaščita pred krajo: mehanska in PIN-koda

- Uporabniško določeni pretvorbeni faktorji enot

- Pripravljeno za skladnost s podporo za kvalifikacijo IQ/OQ/PQ

Potrebna količina

- 1 enota s kapaciteto 2200 g

- 1 enota s kapaciteto 6200 g

5.2 Kompaktni laboratorijski stresalnik

Funkcionalni opis

Programabilni orbitalni stresalnik, zasnovan za ponovljive naloge stresanja v laboratorijih, primeren za uporabo z bučkami, lijaki in različne posode. Ima robustno zasnovo z nastavljivo hitrostjo in hodom ter opcijskimi sistemi regalov za prilagodljivo uporabo.

Minimalne tehnične zahteve

- Gibanje tresenja: Orbitalno

- Velikost platforme: približno 400 × 300 mm

- Največja nosilnost: približno 15 kg

- Območje hitrosti: 30–420 vrt/min, nastavljivo

- Hod: približno 17 mm

- Čas delovanja: Programabilno ali neprekinjeno delovanje

- Zaslon na dotik s programirljivim upravljanjem

- Za prostornine posode:

- 100 ml bučke: 20 kosov

- 250 ml bučke: 12 kosov

- 500 ml bučke: 6 kosov

- 1000 ml bučke: 4 kosi

- Ločilni lijaki (250 ml): 1 kos

- Temperatura okolice: od 5 °C do 50 °C

- Relativna vlažnost: do 85 %

- Stopnja zaščite: približno IP21

- Oddajanje toplote: približno 7 W

- Električno napajanje: 230 V ali 115 V, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Sistem stojala: Platforma približno 400 × 275 mm z vsaj 3 vpenjalnimi trakovi in gumijasto podlogo, primerna za pokončne posode.

Potrebna količina

- 1 celoten sistem, vključno s stresalnikom in opremo

SPLOŠNE ZAHTEVE

Splošne zahteve glede garancije in poprodajne podpore/usposabljanja za vse naprave:

- Minimalna garancija 12 mesecev

- Tehnična podpora na voljo v angleščini ali slovenščini

- Zagotovljeni so popolni uporabniški priročniki in navodila za namestitev ter izjava EU o skladnosti (izjava CE)

- Razpoložljivost rezervnih delov in posodobitev programske opreme najmanj 5 let

- Dobavitelj mora zagotavljati tehnično podporo za vso dobavljeno opremo

- Tehnična podpora mora zajemati: Pravilno delovanje in ravnanje z opremo, Varnostne postopke in zahteve glede vzdrževanja, Osnovno odpravljanje težav in kalibracijo (kjer je primerno), Uporabo morebitne povezane programske opreme ali podatkovnih vmesnikov, Obdelavo podatkov, izvoz in integracijo (kjer je primerno)

- Odzivni čas za tehnično podporo ne sme presegati 48 ur od prejema obvestila. Tehnična podpora se mora zagotavljati po potrebi, bodisi na lokaciji uporabnika bodisi na daljavo. Dobavitelj mora zagotavljati neprekinjeno tehnično podporo, vključno s pomočjo po telefonu in elektronski pošti, najmanj 5 let po dobavi opreme

SKLOP 6

6. Računalniška oprema

6.1 Prenosni računalniki (prenosniki)

Funkcionalni opis

Visokozmogljivi poslovni prenosniki, zasnovani za profesionalno uporabo v laboratorijih in pisarnah, z izboljšano zmogljivostjo umetne inteligence, robustno varnostjo in funkcijami za sodelovanje. Optimizirani za združljivost z IT-okoli in oddaljenim upravljanjem.

Minimalne tehnične zahteve

- Procesor: Enakovredno Intel Core Ultra 5-125H (0,7–4,5 GHz, 14 jeder/18 niti) ali boljši

- Operacijski sistem: Windows 11 Pro (64-bitni, EN/SLO) ali boljši

- Pomnilnik: Vsaj 16 GB DDR5 5600 MHz ali boljši

- Pomnilnik: Vsaj 1 TB NVMe SSD (Gen4) ali boljši

- Grafika: Enakovredno NVIDIA GeForce RTX 2050 ali boljša

- Zaslon: Enakovredno 16-palčnemu WUXGA (1920 × 1200), brez bleščanja, 300 niti, 45 % NTSC ali boljši

- Povezljivost: Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet

- Vrata: 2 × USB-C, 2 × USB-A, HDMI, RJ-45, kombinirani avdio priključek

- Bralnik pametnih kartic

- Varnost: Enakovredno TPM 2.0, bralnik prstnih odtisov

- Kamera: Enakovredno 5MP IR kamera

- Zvok: Enakovredno dvojnim stereo zvočnikom Poly Studio, dvojnim mikrofonom ali boljšim

- Tipkovnica: Odporna na razlitje, osvetljena od zadaj s številsko tipkovnico (slovenska postavitev)

- Baterija: Enakovredno 3-celični 56 Wh Li-ion ali boljša

Dodatne zahteve

- ESET Security Antivirus (4-letna licenca)

- Microsoft 365 Business Basic (4-letna licenca)

Potrebna količina

- 5 enot

6.2 Monitorji

Funkcionalni opis

Profesionalni monitorji visoke ločljivosti, primerni za delo v laboratoriju in pisarni, ki zagotavljajo ostro sliko, ergonomske nastavitve in široko povezljivost.

Minimalne tehnične zahteve

- Velikost zaslona: Vsaj 27" (68,58 cm) ali več

- Ločljivost: Enakovredno QHD 2560 × 1440 (16:9) ali boljša

- Zaslon: Enakovredno IPS, proti bleščanju ali boljši

- Hitrost osveževanja: Vsaj 100 Hz ali boljša

- Svetlost: pribl. 350 cd/m²

- Kontrastno razmerje: približno 1500:1

- Barva: približno 16,7 milijona barv, 99 % sRGB

- Odzivni čas: 2–5 ms

- Kot gledanja: približno 178° (H/V)

- Povezljivost: USB-C, HDMI, USB-B, USB-A, DisplayPort

- Ergonomija: Nastavljiva višina, nagib, vrtenje, vrtenje

- Nosilec VESA: približno 100 × 100 mm

- Energetska učinkovitost: Razred A – E

Potrebna količina

- 3 enote

SPLOŠNE ZAHTEVE

Splošne zahteve glede garancije in poprodajne podpore/usposabljanja za vse naprave:

- Minimalna garancija 12 mesecev

- Tehnična podpora na voljo v angleščini ali slovenščini

- Priloženi so celotni uporabniški priročniki in navodila za namestitev ter izjava EU o skladnosti (izjava CE)

- Razpoložljivost rezervnih delov in posodobitev programske opreme najmanj 3 leta

SKLOP 7

7. Specifikacije laboratorijske opreme

7.1 Parni sterilizator (avtoklav)

Funkcionalni opis

Vertikalni parni sterilizator, zasnovan za sterilizacijo laboratorijskih instrumentov, steklovine, poroznih materialov, kužnih odpadkov in tekočih medijev. Enota mora vključevati napredne funkcije upravljanja, možnost uporabniškega programiranja, integrirane varnostne sisteme in mora biti skladna z ustreznimi standardi EU.

Minimalne tehnične zahteve

- Nosilni okvir iz nerjavečega jekla

- Tlačna komora iz nerjavečega jekla

- Vertikalna konfiguracija

- Delovna prostornina komore: približno 95 l

- Največja poraba energije: do 9 kW; 400 VAC/16 A

- Vgrajen generator pare z avtomatskim polnjenjem demineralizirane vode

- Možnost ustvarjanja in shranjevanja vsaj 50 uporabniško določenih programov

- Nastavljiva temperatura sterilizacije do 140 ºC

- Nastavljiv čas sterilizacije

- Nastavljiv čas sušenja

- Večstopenjsko programiranje parametrov, zaščiteno z geslom

- Možnost samodejnega odpiranja vrat na koncu cikla

- Samodejno zaklepanje in tesnjenje vrat brez ročnega privijanja

- Varnostni mehanizem, ki preprečuje odpiranje vrat v primeru okvare

- Varnostni mehanizem, ki preprečuje odpiranje vrat, če temperatura v komori preseže 80 ºC

- Varnostni sistem pred nadtlakom, ki preprečuje odpiranje vrat pod pritiskom

- Premična temperaturna sonda v komori

- Hitro vodno hlajenje komore za programe sterilizacije s tekočino

- Ogrevanje komore, primerno za sterilizacijo steklovine, instrumentov in poroznih materialov

- Radialni ventilator v komori zagotavlja enakomerno porazdelitev temperature med sterilizacijo in hitrejše hlajenje med fazo hlajenja medija

- Večkratno predvakuumsko in vakuumsko sušenje z dodatnim ogrevanjem komore

- Sistem za vakuumsko odstranjevanje zraka z motorno črpalko z vodnim obročastim tesnilom

- Uporabniku prijazno upravljanje prek barvnega zaslona na dotik (HMI), minimalna velikost 5,7”

- Mobilna aplikacija (iOS in/ali Android) za spremljanje stanja avtoklava in zaporedja programa v realnem času

- Vgrajen infekcijski filter za sterilizacijo infekcijskih odpadkov z avtomatsko sterilizacijo med ciklom, ki jo nadzira temperaturna sonda

- Sterilizacija kondenzata med cikli avtoklaviranja infekcijskih odpadkov

- Notranje shranjevanje podatkov vsaj 10 let

- Prenos podatkov USB za poročila PDF in/ali CSV

- Ethernet povezljivost

- Vgrajen tiskalnik za poročanje o parametrih cikla in fazah programa

- Možnost načrtovanega začetka programa po datumu/uri

- Vgrajen hladilnik kondenzata (največ 70 ºC)

- Dve (2) mrežasti košari iz nerjavečega jekla

- Ena (1) polna posoda iz nerjavečega jekla s perforacijami na zgornjem robu

- Dobavljeno z združljivim tihim kompresorjem za dovod stisnjenega zraka

- CE certifikat

Potrebna količina

- 1 enota, dobavljena z vso navedeno opremo in pripravljena za namestitev.

SPLOŠNE ZAHTEVE

Splošne zahteve glede garancije in poprodajne podpore/usposabljanja za vse naprave:

- Minimalna garancija 12 mesecev

- Tehnična podpora na voljo v angleščini ali slovenščini

- Zagotovljeni so popolni uporabniški priročniki in navodila za namestitev ter izjava EU o skladnosti (izjava CE)

- Razpoložljivost rezervnih delov in posodobitev programske opreme najmanj 5 let

- Dobavitelj mora zagotavljati tehnično podporo za vso dobavljeno opremo

- Tehnična podpora mora zajemati: Pravilno delovanje in ravnanje z opremo, Varnostne postopke in zahteve glede vzdrževanja, Osnovno odpravljanje težav in kalibracijo (kjer je primerno), Uporabo morebitne povezane programske opreme ali podatkovnih vmesnikov, Obdelavo podatkov, izvoz in integracijo (kjer je primerno)

- Odzivni čas za tehnično podporo ne sme presegati 48 ur od prejema obvestila. Tehnična podpora se mora zagotavljati po potrebi, bodisi na lokaciji uporabnika bodisi na daljavo. Dobavitelj mora zagotavljati neprekinjeno tehnično podporo, vključno s pomočjo po telefonu in elektronski pošti, najmanj 5 let po dobavi opreme

SKLOP 8

8. Vzorčevalnik za biološko spremljanje na terenu

8.1 Ciklonski vzorčevalnik z vialami

Funkcionalni opis

Naprava za vzorčenje zraka, ki jo je mogoče namestiti na teren, je zasnovana za sočasno zbiranje delcev v zraku v več vialic za nadaljnje analize DNK in ELISA. Primerna za neprekinjeno spremljanje na terenu in integracijo z vremenskimi postajami.

Minimalne tehnične zahteve

- Zmožnost zbiranja vzorcev iz zraka neposredno v približno 1,5 ml vialice, primerne za molekularno (DNK) in imunološko (ELISA) analizo

- Sistem za zbiranje z več vialicami, ki podpira najmanj 8 vialic na sejo vzorčenja

- Nastavljivi intervali vzorčenja in programabilne funkcije časovnika

- Hitrost dovoda zraka: najmanj 10 l/min

- Napajanje z baterijami za uporabo na terenu z zadostnim časom delovanja za daljše kampanje vzorčenja

- Vodoodporna zasnova za zanesljivo delovanje na prostem v različnih pogojih

- Enostavna zamenjava vialic brez orodja

- Zasnova z nizkimi vzdrževalnimi potrebami z minimalnimi potrebami po potrošnem materialu

Potrebna količina

- 1 enota z vso dodatno opremo za takojšnjo uporabo na terenu

SPLOŠNE ZAHTEVE

Splošne zahteve glede garancije in poprodajne podpore/usposabljanja za vse naprave:

- Minimalna garancija 12 mesecev

- Tehnična podpora na voljo v angleščini ali slovenščini

- Zagotovljeni so popolni uporabniški priročniki in navodila za namestitev ter izjava EU o skladnosti (izjava CE)

- Razpoložljivost rezervnih delov in posodobitev programske opreme najmanj 5 let

- Dobavitelj mora zagotavljati tehnično podporo za vso dobavljeno opremo

- Tehnična podpora mora zajemati: Pravilno delovanje in ravnanje z opremo, Varnostne postopke in zahteve glede vzdrževanja, Osnovno odpravljanje težav in kalibracijo (kjer je primerno), Uporabo morebitne povezane programske opreme ali podatkovnih vmesnikov, Obdelavo podatkov, izvoz in integracijo (kjer je primerno)

- Odzivni čas za tehnično podporo ne sme presegati 48 ur od prejema obvestila. Tehnična podpora se mora zagotavljati po potrebi, bodisi na lokaciji uporabnika bodisi na daljavo. Dobavitelj mora zagotavljati neprekinjeno tehnično podporo, vključno s pomočjo po telefonu in elektronski pošti, najmanj 5 let po dobavi opreme

SKLOP 9

9. Oprema za analizo tal in monitoring

9.1 Sistem laboratorijskih lizimetrov

Opis delovanja

Sistem laboratorijskih lizimetrov, zasnovan za raziskovanje procesov transporta hranil, delcev in sledil v nadzorovanih pogojih, ki simulirajo različne scenarije vlažnosti tal in padavin. Sistem omogoča preučevanje vplivov poplavnih sedimentov (nanesenih na površino ali vdelanih v tla) na fizikalne, kemijske in hidravlične lastnosti tal, z nastavljivimi režimi padavin in dolgoročnim spremljanjem transporta vode, onesnaževal in sledil.

Minimalne tehnične zahteve (za posamezen lizimeter):

- Lizimetrski valj:

- Premer: približno 80 cm (zmanjšanje robnih učinkov, realistični vzorci infiltracije)

- Višina: približno 60 cm

- Material: Nerjaveče jeklo (enakovredno kakovosti 1.4301, hladno valjano ali boljše)

- Spodnja plošča: približno premer 0,88 m, debelina 6 mm, nerjaveče jeklo

- Vodotesno spodnje tesnilo z vijačnim montažnim kompletom

- Do 10 odprtin za senzorje (približno Ø 75 mm) z vodotesnimi prirobnicami in celotnim montažnim kompletom za sonde

- Tehtalni sistem:

- 3 tehtalne celice na lizimeter, nazivna obremenitev do 300 kg na celico, razred natančnosti do C6

- Natančnost: ≤ 50 g (kar ustreza ≤ 0,1 mm padavin/ET za približno 800 mm premera)

- Interval beleženja: do 1 minute

- Priložen tehtalni pretvornik in celoten montažni komplet

- Merjenje izcedne vode:

- Zaprt nagibni števec, ločljivost: do 100 ml na preliv

- Vzorčna steklenica: pribl. Prostornina 50 ml

- Senzorji:

- 3 senzorji matričnega potenciala + temperature tal:

•	Območje: –5 do –100.000 kPa

•	Natančnost: ±(10 % odčitka + 2 kPa) od –100 do –5 kPa

•	Ločljivost: do 0,1 kPa; Frekvenca: približno 70 MHz

•	Temperatura: Območje –40 do +60 °C; Natančnost ±1 K; Ločljivost do 0,1 K

- 3 senzorji vsebnosti vode + celokupne električne prevodnosti (EC) + temperature tal:

•	Vsebnost vode: razpon 0–100 %, Natančnost ±3 % FS, Ločljivost do 0,1 %

•	Celokupna EC: razpon 0–3.000 µS/cm; EC v porah: 0–55.000 µS/cm

•	Natančnost: ±25 µS/cm (0–1.000 µS/cm); ±2,5 % (1.000–2.500 µS/cm); ±5 % (2.500–3.000 µS/cm)

•	Temperatura: Območje od –30 do +55 °C; Natančnost ±0,25 K (5–35 °C), ±0,5 K (–15 do +55 °C)

Zahteve opreme objekta za namestitev lizimetrov

- Krmilna omarica in dokumentacija o napeljavi

- Zapisovalnik podatkov/avtomatski pomnilnik: enakovreden Campbell Scientific CR6 (programiran za celoten nadzor sistema) ali boljši

- COM-strežnik za oddaljeno upravljanje in podporo

- Napajanje: sistem 12/24 V (z vgrajenim vhodom 220 V)

- Ethernet povezava za oddaljeni dostop

- Vključena namestitev, ožičenje, testni zagon in predaja v obratovanje

Zahteve za odvzem neporušenih talnih jeder (monolitov) – t.j. polnilo lizimetrov

- Pridobitev neporušenih talnih jeder (monolitov) iz B-horizonta

- Možnost kasnejše namestitve plasti ornice (20–30 cm Ap-horizont) in do 5 cm plasti sedimentov (površinskih ali pomešanih)

Zahteve za namestitev

- Namestitev senzorjev in tehtalnih komponent

- Namestitev lizimetrskega sistema v laboratoriju

- Celotno ožičenje, integracija in testno delovanje

- Usposabljanje uporabnikov za upravljanje, vzdrževanje, pridobivanje podatkov in odpravljanje težav

Možnosti spremljanja in vzorčenja:

- Neprekinjeno spremljanje vlažnosti tal, matričnega potenciala, električne prevodnosti (EC) in temperature na več globinah (10, 30, 50 cm)

- Avtomatizirano tehtanje in beleženje vodne bilance

- Vzorčenje izcedne vode za kemijsko in fizikalno analizo (kovine, hranila, EC, pH, suspendirani delci)

Zahteve za dostavo

- Potrebna količina: 6 lizimetrov z 1 centralno krmilno omarico

- Vključuje celotno montažo, testno delovanje, usposabljanje uporabnikov in predajo v obratovanje.

SPLOŠNE ZAHTEVE

Splošne zahteve glede garancije in poprodajne podpore/usposabljanja za vse naprave:

- Minimalna garancija 12 mesecev

- Tehnična podpora na voljo v angleščini ali slovenščini

- Zagotovljeni so popolni uporabniški priročniki in navodila za namestitev ter izjava EU o skladnosti (izjava CE)

- Razpoložljivost rezervnih delov in posodobitev programske opreme najmanj 5 let

- Dobavitelj mora zagotavljati tehnično podporo za vso dobavljeno opremo

- Tehnična podpora mora zajemati: Pravilno delovanje in ravnanje z opremo, Varnostne postopke in zahteve glede vzdrževanja, Osnovno odpravljanje težav in kalibracijo (kjer je primerno), Uporabo morebitne povezane programske opreme ali podatkovnih vmesnikov, Obdelavo podatkov, izvoz in integracijo (kjer je primerno)

- Odzivni čas za tehnično podporo ne sme presegati 48 ur od prejema obvestila. Tehnična podpora se mora zagotavljati po potrebi, bodisi na lokaciji uporabnika bodisi na daljavo. Dobavitelj mora zagotavljati neprekinjeno tehnično podporo, vključno s pomočjo po telefonu in elektronski pošti, najmanj 5 let po dobavi opreme

SKLOP 10

10. Sistem za karakterizacijo sorpcije vlage

10.1 Analizator sorpcije vlage (metodi DVS in DDI)

Funkcionalni opis

Avtomatski analizator za določanje značilnosti sorpcije vlage v talnih vzorcih z uporabo metod dinamične sorpcije pare (DVS) in dinamične izoterme rosišča (DDI). Sistem mora omogočati merjenje vsaj:

• zadrževanja in sproščanja vlage v tleh,

• sorpcijske histereze (količinsko opredeljene s krivuljami adsorpcije in desorpcije),

• površine, specifične za tla,

• statičnih in dinamičnih izotermnih krivulj.

Minimalne tehnične zahteve

- Merilno območje: od –10 MPa do –475 MPa

- Natančnost merjenja vodnega potenciala: ±1 MPa ali ±1 % odčitka

- Prostornina vzorca: 500–5000 mg

- Natančnost merjenja teže: ±0,1 mg

- Območje nadzora temperature: 15–60 °C

- Delovni pogoji: 15–40 °C

- Prostornina vzorčne posode: do 10 ccm

- Prostornina rezervoarja za vodo: do 20 mL

- Univerzalno napajanje: 110–220 V AC, 50/60 Hz

- Vmesnik USB; Združljivo z operacijskim sistemom Windows 10 ali novejšim

Zahteve za dobavo

- 1 sistem s kalibracijskimi utežmi, sušilnimi cevmi, vzorčnimi posodicami, filtri, kompletom za čiščenje in standardi za preverjanje

SPLOŠNE ZAHTEVE

Splošne zahteve glede garancije in poprodajne podpore/usposabljanja za vse naprave:

- Minimalna garancija 12 mesecev

- Tehnična podpora na voljo v angleščini ali slovenščini

- Zagotovljeni so popolni uporabniški priročniki in navodila za namestitev ter izjava EU o skladnosti (izjava CE) kjer je to primerno

- Razpoložljivost rezervnih delov in posodobitev programske opreme najmanj 5 let

- Dobavitelj mora zagotavljati tehnično podporo za vso dobavljeno opremo

- Tehnična podpora mora zajemati: Pravilno delovanje in ravnanje z opremo, Varnostne postopke in zahteve glede vzdrževanja, Osnovno odpravljanje težav in kalibracijo (kjer je primerno), Uporabo morebitne povezane programske opreme ali podatkovnih vmesnikov, Obdelavo podatkov, izvoz in integracijo (kjer je primerno)

- Odzivni čas za tehnično podporo ne sme presegati 48 ur od prejema obvestila. Tehnična podpora se mora zagotavljati po potrebi, bodisi na lokaciji uporabnika bodisi na daljavo. Dobavitelj mora zagotavljati neprekinjeno tehnično podporo, vključno s pomočjo po telefonu in elektronski pošti, najmanj 5 let po dobavi opreme.

SKLOP 11

11. Analitični merilni sistem (AMS)

11.1 Analitični merilni sistem (AMS)

Funkcionalni opis

V prvi vrsti bomo sistem uporabljali za izvajanje raziskav na področju depozita (nanosa) FFS v hmeljiščih in jablanah kasneje pa tudi na ostalih kmetijskih rastlinah.

V zadnjem času se zaradi vse ostrejših okolijskih zahtev kakor tudi pomankanja fitofarmacevtskih sredstev srečujem z vse večjimi problemi pri pridelavi kmetijskih rastlin. Aplikacija oz. nanos FFS je izrednega pomena saj lahko s študijami depozita enakomerno nanesemo FFS po celi rastlini z minimalnimi negativnimi posledicami. Sistem Optomax Image Analyser nam omogoča ugotavljati depozit z vidika štetja kapljičnih slik in merjenja njihove velikosti ter ugotavljanja odstotka pokritosti površine. S vrednotenjem teh parametrov bomo lahko svetovali optimalne parametre škropljenja, kakor tudi ovrednotili nove tipe šob in izdelali optimalne šobne sheme, ki jih bomo priporočili uporabnikom. S tem bomo lahko zmanjšali porabo vode za škropljenje kakor tudi porabo FFS.

- Možnost uporaba pri ugotavljanju od bolezni in škodljivcev poškodovanih rastlinskih delov (objedenost,..) za štetje škodljivcev, spor na listnih površinah

- Na področju žlahtnjenja - merjenje in obdelovanje asimilacijsko površino rastlin. Merjenje listnih rež, peloda

### Minimalne tehnične zahteve

- Nova kamera (kamera Basler z vmesnikom GigE ali podobna), popolnoma združljiva z operacijskim sistemom Windows 10 (64-bitni)

- Dobava, konfiguracija in testiranje nove kamere (kamera Basler GigE ali podobna)

- Priloženi dodatki: napajalnik, kabli, ethernet kabel, mrežna kartica

- Združljivost s C-mount objektivom

- Razvoj in testiranje programske vmesnika za novo kamero, združljivega z Windows 10

- Vzpostavitev testnega okolja in validacija zmogljivosti ter zanesljivosti sistema

- Programska oprema APA za združljivost z novo kamero ali podobno

- Specifikacije za namizni računalnik:

  - procesor: Intel i5 ali zmogljivejši

  - pomnilnik (RAM): najmanj 16 GB

  - shranjevanje: SSD disk z najmanj 512 GB

  - priloženi monitor, tipkovnica in miška

- Priložena tehnična dokumentacija

Zahteve za dobavo

- 1 popolna enota z vso strojno in programsko opremo, dodatki in dokumentacijo

SPLOŠNE ZAHTEVE

Splošne zahteve glede garancije, prodajne podpore in usposabljanja za vse naprave:

- Minimalna garancija 6 mesecev (če ni drugače navedeno)

- Certificirani servisni tehniki, dostopni v Sloveniji

- Tehnična podpora v angleškem ali slovenskem jeziku

- Priložena popolna uporabniška dokumentacija in navodila za namestitev

- Razpoložljivost rezervnih delov in posodobitev programske opreme vsaj 5 let

- Dobavitelj mora zagotoviti usposabljanje uporabnikov za vso dostavljeno opremo

- Usposabljanje mora zajemati:

  - Pravilno uporabo in rokovanje z opremo

  - Varnostne postopke in vzdrževalne zahteve

  - Osnovno odpravljanje napak in kalibracijo (kjer je to primerno)

  - Uporabo pripadajoče programske opreme ali podatkovnih vmesnikov

  - Ravnanje s podatki, izvoz in integracijo (kjer je to primerno)

- Usposabljanje se lahko izvede na lokaciji naročnika ali na daljavo. Poleg tega mora dobavitelj zagotoviti tehnično podporo (npr. po telefonu ali e-pošti) vsaj 2 leti po dobavi.

Opomba glede referenčnih naprav:

Naprave morajo izpolnjevati vse tehnične in funkcionalne zahteve, navedene v tem dokumentu. Sprejemljiv je vsak komercialno dostopen sistem, ki ustreza tem specifikacijam. Primeri znanih naprav, ki izpolnjujejo te specifikacije, so navedeni samo kot referenca in ne pomenijo prednosti ali izključnosti.