## REKAPITULACIJA
POPIS ENDOSKOPSKE OPREME
PONUDBENA REKAPITULACIJA
1. | ENDOSKOPSKA OPREMA | 0
2. | SKUPAJ | 0
3. | DDV 22% | 0
4. | SKUPAJ Z DDV | 0

## ENDOSKOPSKA OPREMA
|  | POPIS ENDOSKOPSKE OPREME |  | SKUPAJ | 0
PROSTOR | POZICIJA | OPIS | KOS | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
|  | Oprema za Laparoskopski stolp z naslednjo opremo: | 1 |  | 0
| A/ | Procesor kamere
| B/ | Izvor svetlobe
| C/ | Glava kamere
| D/ | HD glava kamere
| E/ | Teleskop "IR", 10 mm, 30°
| F/ | Teleskop "IR", 10 mm, 0°
| G/ | Posoda za shranjevanje 2 teleskopov
| H/ | Svetlobni kabel, 4.25 mm, 3 m
| I/ | Monitor
| J/ | Insuflator + potrošni material
| K/ | ESG-410 visokofrekventni elektrokir. generator
| A | Procesor kamere, kot npr. Olympus OTV-S700 PAL Visera Elite III ali enakovredno:
> Videoprocesor omogoča 3D4K resolucijo (3840 x 2160 pikslov) z možnostjo nadgradnje prek USB ključa (3D, ICG ali pa PDD)
> Omogoča delo 3D4K glavo kamere, Full HD glavo kamere, 2D/3D videolaparoskopi (vse v enem), urološkimi glavami kamere (padajoča L-oblika), video-ureterorenoskopi in video-cistoskopi
> Digitalni izhodi, minimalno: 12G-SDI, 3G-SDI ter HD-SDI
> Omogoča 6 stopenjsko povečavo v 4K (1.0x, 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x in 2.0x)
> Omogoča vsaj 3 stopenjsko povečavo v FULL HD (1.0x, 1.2x in 1.5x)
> Procesor omogoča delo s posebnimi filtri kot npr. NBI (za lažjo zaznavo kapilarnih strukturnih sprememb), PDD (Photo Dynamic Diagnostic za potrebe uroloških posegov) in pa ICG (za potrebe abdominalnih in ginekoloških posegov). Nadgradnja možna preko USB ključa
> Omogoča zajem slik, minimalno 120 slik v JPEG kvaliteti
> Omogoča avtomatično in ročno nastavljanje svetilnosti
> Uporabniški vmesnik na dotik (touch-screen), barven
> Možnosti nastavitve menija v slovenskem jeziku
> Class Type CF zaščita
| B | Izvor svetlobe, kot npr. Olympus Visera Elite CLL-S700 220-240V ali enakovredno:
> LED izvor svetlobe z zračnim hlajenjem
> Omogoča normalno in močno jakost svetlobe
> Omogoča mora delo z ICG overlay (ICG bela svetloba), NBI in YE (yellow enhancement) - možnost nadgradnje
> Možna nadgradnja in delo s PDD filtrom
| C | Glava kamere , kot npr. Olympus CH-S700-XZ-EA ali enakovredno:
> Omogoča reprodukcijo slike v 4K kakovosti
> S kontinuiranim automatskim fokusom (C-AF), ki avtomatsko spremlja fokusirani objekt brez potrebe za ročnim fokusiranjem
> EDOF (Extended Depth Of Field) tehnologjia za razširjanje področja fokusa
> Omogoča delo s posebnimi filtri kot je NBI
> Minimalno 4 tipke integrirane v glavi kamere
> Možnost IR pogleda
> Funkcija elektronskega povečevanja
> Čiščenje/dezinfekcija: Lahko se potopi v dezinfekcijsko raztopino
> Kompatibilne tehnike sterilizacije: Autoklav/V-Pro/ETO/Sterrad
> Teža maksimalno 281g
| D | HD glava kamere , kot npr. Olympus CH-S200-08-LB ali enkovredno:
> Omogoča reprodukcijo endoskopske slike v HD - High Definition kakovosti
> Integriram videoadapter za optike z okularjem
> Popolna vrtljivost okularja za 360°. Video kabel je vedno v položaju 18 ure. Zagotovljena je fiksacija zaklepa glave kamere.
> Upravljanje videoprocesorja preko najmanj treh (3) komandnih tipk, ki so integrirane na videokablu glave kamere (npr. proženje slikanja, aktiviranje snemanja filmov, nastavitev beline,…)
> Z BF varnostnim certifikatom, zaščita proti električnemu udaru
> Teža glave kamere brez kabla in upravljalne enote največ 90g
| E | Teleskop "IR", 10 mm, 30°:
> Zunanji premer maksimalno 10,2 mm, kot gledanja 30°
> Širina polja gledanja: min. 88°
> delovna dolžina 316-319 mm
> možnost avtoklaviranja
> IR kompatibilen
| F | Teleskop "IR", 10 mm, 0°:
> Zunanji premer maksimalno 10,2 mm, kot gledanja 30°
> Širina polja gledanja: min. 88°
> delovna dolžina 316-317 mm
> možnost avtoklaviranja
> IR kompatibilen
| G | Posoda za shranjevanje 2 teleskopov
| H | Svetlobni kabel, 4.25 mm, 3 m:
> Možnost avtoklaviranja, dolžina 3m
| I | Monitor, kot npr. 32" LMD-XH320ST Sony ali enakovredno
> Visokokvalitetni LED 4K, 3D in 2D 32″ medicinski monitor
> 4K resolucija (3840 x 2160 pikslov)
> Visoka svetilnost in visok kontrast
> HDR kompatibilno, za prikaz bolj realne kakovosti slike
> Anti-odsevna plošča za doseganje visokokontrastnih slik in vidljivosti
> Prikaz slike v 3D obliki v HD ter 4K: slika za sliko, vrstica ob vrstici, gor in dol
> A.I.M.E. Tehnologija - The Advanced Image Multiple Ehancer - proizvaja ostro in jasno sliko z izboljšanjem struktur in barv za bolj podrobno obravnavo
> Clone out funkcionalnost - omogoča prenos slike 4K/HD, vključujoč PIP/POP na drugi monitor ali snemalnik
> Uporabniku prijazen dizajn - sprednja stran je enostavna za čiščenje, zaradi ravne površine in možnosti skritih gumbov.
> Format slike: 16:9
> Kontrast: 1.000.000:1
Vhodi, min.:
> HDMI, DVI-D, SDI (BNC), Display port
Izhodi, min.:
> SDI (BNC), CLONE
> Osvetlitev, min.: 650 cd/m2, peak je 1750 cd/m2
> Teža, max.: 10,5 kg, 100 x 100 mm VESA, kompatibilen z obstoječo roko
|  | Oprema za Endoskopski stolp z naslednjo opremo: | 1 |  | 0
| A/ | Endoskopski processor HDTV in 4K z LED virom svetlobe
| B/ | Video gastroskop
| C/ | Video kolonoskop
| D/ | Irigacijska črpalka
| E/ | Elektrokirurška enota
| F/ | Aspiracijska črpalka
| G/ | Sistem za vodenje kolonoskopov
| A/ | Endoskopski procesor HDTV in 4K z LED virom svetlobe
Funkcionalne in tehnične zahteve:
> Procesor mora zagotavljati uporabo vsaj HDTV tehnologije prikaza slike, priporečena je možnost v nadgradnjo slike 4 K
> resolucija prikaza na monitorju vsaj HDTV – 1920x1080 pik
> biti mora kompatibilen s ponujenimi videoendoskopi
> Kompatibilnost z endoskopi s tehologijo optične povečave, t.i. ZOOM endoskopi
>opremljen mora biti z digitalnimi in analognimi video izhodi, mrežnim priključkom
> Omogočati mora vnos podatkov in aktivacijo raznih funkcij preko velikega vgrajenega zaslona na dotik
> Omogočati mora uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku
> vnos podatkov preko priložene tipkovnice ali touch-screena,
> zagotavljati mora zajem slike, zamrznitev slike,
> zagotavljati mora zajem video zapisa preiskave, če ne direktno pa preko dodatnega snemalnika
> zagotavljati mora nastavitve spomina za večje število preiskovancev, preiskovalcev in kliničnih aplikacij,
> zagotavljati mora zapis na spominsko kartico, lahko tudi na USB, vgrajen trdi tisk ali SSD disk
> zagotavljati mora nastavitve funkcije gumbov na endoskopu,
> omogočati mora prikaz slike s spremenjenimi valovnimi dolžinami za potrebe boljše detekcije in karakterizacije polipov (kot npr. BLI, NBI oz. podobno)
- vgrajena tehnologija za lažjo prepoznavo mesta krvavitve oz.krna žile po posegih, spontanih krvavitvah sluznice in detekcije žil v globjih plasteh sluznice
> vgrajena tehnologija za možnost zamenjave na bližnji fokus-povečavo slike
> zagotavljati mora nastavitev ravnotežja beline, jakosti svetlobe (ročno in avtomatsko)
> možnost osvetlitve temnejših odtenkov endoskopske slike, s posebnimi funkcijami
> zračno - vodna črpalka mora biti vgrajena v izvor svetlobe.
> Moč črpanja oziroma vpihovanja zraka in vode skozi endoskop v črevo mora biti večstopenjsko nastavljiva, upravlja se z gumbom na endoskopu,
> priložiti čašo kot vodni rezervoar ter ustrezno povezovalno cev s konektorji
> z gumbom na endoskopu naj se izpiranje/sukcija/insuflacija le aktivirajo
> vse nastavitve se izvajajo na izvoru svetlobe
> priloženi vsi kabli, potrebni za delovanje sistema (mrežni, video, napajanje, medsebojne povezave) ter cevi (zrak/voda)
>c enostavni vkop / izklop z enim gumbom na procesorju
Izvor svetlobe:
> LED izvor svetlobe z vgrajenimi najmanj tremi LED sijalkami
> pričakovana življenjska doba sijalk najmanj 10.000 ur
> avtomatsko prilagajanje osvetlitve (možnost osvetlitve temnejših odtenkov) in spektra svetlobe za potrebe boljše detekcije in karakterizacije polipov (kot npr. BLI, NBI oz. podobno) ter prilagoditev osvetlitve z valovnimi dolžinami, ki omogočajo prikaz v sluznici globje ležečih žil in določitve natančnega mesta krvavitve, npr. po polipektomijah(kot npr RDI)
> kompatibilen mora biti z vso ponujeno opremo
| B/ | Videogastroskop s funkcijo optične povečave, (1kpl)
> V distalnem delu naj bo vgrajen CMOS čip, ki omogoča HDTV digitalno tehnologijo. Zagotovljena ločljivost 1920 x 1080 videlolinij,
> V kombinaciji s ponujenim procesorjem naj bo omogočena nadgradnja t.i.¨upscalling¨ ločljivosti na višje od Full HD
> V kombinaciji s ponujenim videoprocesorjem in izvorom svetlobe naj preko gumbov omogoča upravljanje svetlobnega spektra za lažje prepoznavanje patoloških sprememb na sluznici (detekcija in karakterizacija opazovanega tkiva) ter detekcijo mesta večje koncentracije hemoglobina v primeru krvavitev na zahtevane načine (vsi načini so zahtevani pri specifikaciji videoprocesorja). S tem naj je omogočena izboljšana diagnoza patologije oziroma prepoznavanje patoloških sprememb. Lažje prepoznavanje kapilarne in žilne strukture v sluznici in globjih plasteh.
> Vgrajeno naj ima tehnologijo, ki naj omogoča hkratno zajemanje slike v dveh fokalnih točkah in združitev slednjih v enotno sliko, posledično naj bo celotno vidno polje popolnoma izostreno
> vgrajen kanal za izpiranje, med endoskopskim posegom, istočasno ko je v delovnem kanalu endoterapevtski instrument,
> na priklopu za izvor svetlobe, morajo biti vgrajeni priklopi za povezavo z videoprocesorjem
> endoskop brez testne kape
> v povezavi z video procesorjem mora biti zagotovljeno povečanje slike na ekranu
> na ročaju mora imeti integrirane gumbe za upravljanje videoprocesorja, irigacijske črpalke, CO2 insuflatorja in dokumentacijskega sistema
> v povezavi z videoprocesorjem mora biti omogočena identifikacija endoskopa in s tem omogočeno štetje števila preiskav, za nadzor nad obremenjenostjo endoskopa in posledično planiranje servisa endoskopa,
> biti mora primeren za enostavno čiščenje in dezinfekcijo,
> kompatibilen s ponujenim endoskopskim videoprocesorjem ter izvorom svetlobe
Tehnične zahteve (Dovoljeno odstopanje +/- 10%):
> kot vidnega polja: bližnji način najmanj 140°/ normalni način najmanj 140°
> globina vidnega polja –normalni način; najmanj 3-100mm
> globina vidnega polja –bližnji način; najmanj 1,5-5mm
> premer distalnega dela tubusa: največ 9,9 mm
> premer uvajalnega dela tubusa: največ 9,7mm
> premer delovnega kanala: najmanj 2,8 mm
> upogibanje naj bo najmanj :
gor/dol: 210° navzgor in 90° navzdol
desno/levo: 100° desno in 100° levo
> delovna dolžina endoskopa: največ 1.030 mm
| C/ | Videokolonskop s funkcijo optične povečave in tehnologijo polne slike (1kpl)
> V distalnem delu naj bo vgrajen CMOS čip, ki omogoča HDTV digitalno tehnologijo. Zagotovljena ločljivost 1920 x 1080 videlolinij,
> V kombinaciji z obstoječim procesorjem naj bo omogočena nadgradnja t.i.¨upscalling¨ ločljivosti na višje od Full HD
> V kombinaciji s ponujenim videoprocesorjem in izvorom svetlobe naj preko gumbov omogoča upravljanje svetlobnega spektra za lažje prepoznavanje patoloških sprememb na sluznici (detekcija in karakterizacija opazovanega tkiva) ter detekcijo mesta večje koncentracije hemoglobina v primeru krvavitev na zahtevane načine (vsi načini so zahtevani pri specifikaciji videoprocesorja). S tem naj je omogočena izboljšana diagnoza patologije oziroma prepoznavanje patoloških sprememb. Lažje prepoznavanje kapilarne in žilne strukture v sluznici in globjih plasteh.
> Vgrajeno naj ima tehnologijo, ki naj omogoča hkratno zajemanje slike v dveh fokalnih točkah in združitev slednjih v enotno sliko, posledično naj bo celotno vidno polje popolnoma izostreno
> vgrajen kanal za izpiranje, med endoskopskim posegom, istočasno ko je v delovnem kanalu endoterapevtski instrument,
> z vgrajenim sistemom za vodenje endoskopa
< na priklopu za izvor svetlobe, morajo biti vgrajeni priklopi za povezavo z videoprocesorjem
> endoskop brez testne kape
> vgrajena tehnologija zagotavlja zvezne prilagoditve zatrditve uvajalnega dela endoskopa med kolonoskopijo, za lažje uvajanje endoskopa in manj bolečin pacienta kolonoskopa pri obstrukcijah oziroma težje prehodnih anatomijah debelega črevesja.
> vgrajeni najmanj trije vodniki svetlobe.
> v povezavi z video procesorjem mora biti zagotovljeno povečanje slike na ekranu
< na ročaju mora imeti integrirane najmanj 5 gumbov za upravljanje videoprocesorja, irigacijske črpalke, CO2 insuflatorja in ostalih funkcij procesorja
> v povezavi z videoprocesorjem mora biti omogočena identifikacija endoskopa in s tem omogočeno štetje števila preiskav, za nadzor nad obremenjenostjo endoskopa in posledično planiranje servisa endoskopa,
> biti mora primeren za enostavno čiščenje in dezinfekcijo,
> kompatibilen s ponujenim endoskopskim videoprocesorjem in izvorom svetlobe
Tehnične zahteve (Dovoljeno odstopanje +/- 10%):
> kot vidnega polja: bližnji način najmanj 160°/ normalni način najmanj 170°
> globina vidnega polja –normalni način; najmanj 3-100mm
> globina vidnega polja –bližnji način; najmanj 1,5-5mm
> premer distalnega dela tubusa: največ 13,2mm
> premer uvajalnega dela tubusa: največ 12,8mm
> premer delovnega kanala: najmanj 3,7mm
> upogibanje naj bo najmanj :
- gor/dol: 180° navzgor in 180° navzdol
- desno/levo: 160° desno in 160° levo
> delovna dolžina endoskopa: največ 1.330 mm
| D/ | Irigacijska črpalka
Funkcionalne zahteve:
> Črpalka naj zagotavlja izpiranje med endoskopskimi posegi in posledično boljšo vidljivost med endoskopskim posegom
Tehnične zahteve:
> zagotovljeno upravljanje črpalke preko gumba na endoskopu in preko stopalke oziroma zagotovljena kompatibilnost s ponujenim in obstoječimi videoprocesorji za endoskopske posege.
> konstruirana tako, da preprečuje poškodbe endoskopov s previsokim tlakom
> mikroprocesorska kontrola naj zagotavlja stabilen in trajen pretok irigacijske tekočine
> v kolikor se med delovanjem črpalke posega v njeno delovanje, glava črpalke, se v izogib poškodbam uporabnika, črpalka ustavi
> ima naj funkcijo avtomatske varnostne prekinitve dela po 20 sekundah delovanja irigacije
> steklenička za vodo mora imeti prostornino za najmanj 2 l tekočine
> steklenička za vodo mora biti avtoklavirna
> omogoča naj večstopenjsko nastavitev pretoka od najmanj 750 ml/min, v delovnem kanalu endoskopa in najmanj 230 ml/min v dodatnem kanalu za izpiranje
> ob nekontroliranem vklopu črpalke naj se vklopi opozorilni alarm
Komplet mora vsebovati:
1. Črpalka (1kos)
2. Kabel za upravljanje črpalke preko gumbov na endoskopu (1kos)
3. Nožna stopalka za aktivacijo (1kos)
4. Cev za izpiranje, sterilna, za endoskope brez kanala za izpiranje, (gastrokopi) (10kos/1kpl)
| G/ | Elektrokirurška enota
Funkcionalne zahteve:
Elektrokirurška enota za monopolarno in bipolarno rezanje in koagualcijo.
TEHNIČNE ZAHTEVE:
> Elektrokirurška enota za monopolarno in bipolarno rezanje in koagualcijo
> Celoten portfolio potrošnega materiala kompatibilen z enoto:
1. deljene nevtralne plošče z / brez integriranega kabla ,
2. aktivni kabel dolžine 2 m – 4m za instrumente EndoTherapy z vtičem dolžine 8 mm ,
> Upravljanje preko ekrana na dotik
> Namenski sistem za opravljanje osnovnih elektrokirurških posegov v Gastroenterologiji
> Možnost izbire dveh stopenj načina uporabe enote (Easy Select) :
A/ napredne nastavitve: možnost nastavitve moči in efekta na programih :
- Monopolarni način
- min tri do pet možnih stopenj nastavitve efektov rezenja/koagulacije in možnost nastavitve moči od 6W do 120W
- programi: PureCut, PulseCut Slow/Fast, SoftCoag, ForcedCoag
§ bipolarni način:
§ min tri možne stopenje nastavitve efektov rezenja/koagulacije in možnost nastavitve moči od 6W do 120W
§ Programi : BipolarCut, BiSoftCoag
B/ osnovne nastavitve : 5 prednastavljenih programov za rezanje in koagulacijo z avtomatsko prilagoditvijo moči in efekta
- Monopolarni način programi: PureCut, PulseCut Slow/Fast, SoftCoag, ForcedCoag
- Bipolarni način Programi : BipolarCut, BiSoftCoag
> Možnost shranitve oz. prednastavitve željenih programov
> Možnost nastavitve uporabniškega vmesnika enote v 29 različnih jezikov, tudi v slovenščino
> Enostavna sporočila o morebitni napaki in navodilo za takojšnjo razrešitev težave v slovenskem jeziku
> Majhna stopalka s kablom
> Varnostne funkcije :
> Vizualni in zvočni signal za napake v delovanju, s prekinitvijo delovanja
> Merjenje intenzivnosti iskrenja (kot FSM)
> Omogoča takojšnje rezanje z visoko močjo, s čimer se aktivira takojšnje rezanje brez zakasnitve ( kot HPCS)
> Analizira pravilno / ustrezno namestitev nevtralne elektrode na pacienta in v primeru premajhne kontaktne površine opozori na potrebno korekcijo ( kot CQM)
> Monitoring plazečih tokov
> Prikaz uspešnega/neuspešnega priklopa stopalke
> Možnost zvočnih nastavitev upravljanja z elektrokirurško enosto
> Možnost nastavitve stopnje osvetlitve ekrana na dotik
> Max moč 120 W
> Možnost več načinov delovanja, osnovno ali napredno, npr v osnovni nastavitvi naj bo možno omejiti moč delovanja med 30 in 70 W, za večjo varnost pacienta
> Teža 6,6 kg
> Velikost : 295 x 400 x 115 mm
> Napajanje: AC 100 V to 120 V/AC – 220 V to 240 V, 50/60 Hz, 650 VA
> Frekvenca: 356 kHz ±20%
> Komplet mora vsebovati:
> elektrokirurško enoto 1 kos
> Stopalka 1 kos
> Deljene electrode s kablom za enkratno uporabo 1 pck ( 15 kos )
> Aktivni kabel 1 kos
> Napajalni kabel 1 kos
| F/ | Aspiracijska črpalka
Funkcionalne zahteve:
Črpalka naj zagotavlja aspiracijo med endoskopskimi posegi. Primerna za terapevtske posege oziroma z dovolj močno aspiracijo.
Tehnične zahteve:
> minimalna pretočnost 60l/min. Razdeljena v treh stopnjah
- 60 l/min, največji pretok
- 50 l/min, nominalni pretok
- 40 l/min, tihi način
> mimalni podtlak 95kPa/713mmHg
> omogoča naj zvezno nastavitev jakosti aspiracije
> vgrajen prikazovalnik podtlaka
> kapaciteta posode za zbiranje naj bo omogočena za 1,5 litra ali 2,5 litra
> črpalka mora uporabljati mikrobiološki filter z ogljem
> črpalka mora imeti 0.25l varnostno posodo s pokrovom, za preprečevanje prelitja
Komplet mora vsebovati:
1. Črpalka (1kos)
2. Lovilna posoda, kapaciteta 2,5l, 1kos
3. Vrečke za enkratno uporabo, s praškom za želiranje, 1kpl=40kos
4. Nosilec za pritrditev posode za zbiranje, na endoskopski voziček,
- Cevka do mikrobiološkega filtra (1set=10kos)
- Cevka do endoskopa (1set=10kosov)
| G/ | Sistem za vodenje kolonoskopov, 1kpl
Funkcionalne zahteve:
> Nadzirano vodenje videokolonoskopa pri kolonoskopiji
> Zagotavlja tridimenzionalni pogled in pozicijo videokonoskopa znotraj debelega črevesja. Posledično mora tako omogočati endoskopistu lažje in hitrejše uvajanje kolonoskopa v debelo črevo.
> Endoskopistu vsak trenutek zagotavlja kontrolo nad kolonoskopom in njegovo trenutno pozicijo.
> Zagotavljati mora manj travmatično kolonoskopijo od klasične
> Z uporabo sistema mora biti posledično zmanjšana izpostavljenost osebja in pacientov rentgenskim žarkom med floroskopijo
> Sistem mora zagotavlja pogled tridimenzionalne slike na obstoječem endoskopskem monitorju, ki je del endoskopske videolinije, po tehnologija »slika v sliki«.
> Programska oprema mora biti uporabniku prijazna in zagotavljati enostavno rokovanje.
> Procesor mora biti majhnih dimenzij, tako, da ga je možno namestiti na endoskopski stativ
> Kompatibilen z obstoječim endoskopskim videoprocesorjem in endoskopskim monitorjem
Tehnične zahteve:
1. Procesor za vodenje kolonoskopa, 1kos
- zagotavljati mora prenos informacij najmanj 15 slik na sekundo
- mora biti majhnih dimenzij in tako omogočati mamestitev na endoskopski videoliniji
2. Sprejemni krožnik z nosilcem, 1kpl
- Sprejemni krožnik mora biti majhnih dimenzij, največ 256 x 256 mm
- Nosilec mora biti mobilen, na koleščkih
3. Ročni magnetni kazalnik pozicije kolonoskopa za endoskopsko sestro, 1kos
Komplet mora vsebovati:
1. procesor za vodenje kolonoskopa, 1kos
2. sprejemni krožnik z nosilcem, 1kpl
3. stropni nosilec za sprejemni krožnik, 1kos
4. ročni magnetni kazalnik pozicije kolonoskopa za sestro, 1kos