DOKUMENTACIJA

V ZVEZI

Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| Naročnik: |  | Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- | --- |
| Vrsta dokumentacije: Predmet javnega naročila: |  | OBRAZCI »Napredni sistem za oddaljeni zajem in analizo dinamičnih indikatorjev kognitivnega upada (ponovitev sklopa 2)« |
| Oznaka javnega naročila: 401-30/2025 |  |  |
| Datum: 14. 8. 2025 |  |  |

KAZALO

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA	3

OBR – 1PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIK	3

OBR – 1a PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU	4

OBR - 2 IZJAVA O PODIZVAJALCIH,  KI SODELUJEJO V PONUDBI	5

OBR - 3 IZJAVA PODIZVAJALCA	7

OBR – 3a SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA	8

OBR - 4 PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA	9

OBR - 5 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA	10

OBR - 6 PONUDBA	11

OBR - 7 PREDRAČUN	12

OBR - 8 TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE	13

OBR - 9 VZOREC PREDMETNE POGODBE JAVNEGA NAROČILA	17

OBR - 10 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	27

OBR-11 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE, DOLOČENE V 75. ČLENU ZJN-3	29

OBR-12 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE, DOLOČENE V 75. ČLENU ZJN-3	30

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA

OBR - 1

PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |
| ID za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| Št. TRR: |  |
| Bic banke: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis dokumentov: |  |
| Odgovorna oseba za izmenjavo informacij s predmetom pogodbe: | Ime in priimek: , tel. št.: , e-mail: |
| Odgovorna oseba za pogodbo: | Ime in priimek: , tel. št.: , e-mail: |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 1a

PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

| Naziv ponudnika (partnerja): |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika (partnerja): |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |
| ID. številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |
| Bic banke: |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali: |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR brez DDV: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe: |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 2

IZJAVA O PODIZVAJALCIH,  KI SODELUJEJO V PONUDBI

V zvezi z javnim naročilom »Napredni sistem za oddaljeni zajem in analizo dinamičnih indikatorjev kognitivnega upada (ponovitev sklopa 2)«

- izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

- izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem(-i) v obsegu in vrednosti del kot sledi

(Ustrezno označite.)

Podizvajalec:

| Naziv, naslov: |  |
| --- | --- |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| TRR.: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E pošta: |  |
| Obseg in vrsta del: |  |
| Količina in vrednost izvedbe del v EUR: |  |
| Vrednost del v %: |  |
| Kraj in rok izvedbe del: |  |

Izjavljamo (samo če podizvajalec zahteva neposredna plačila):

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem;

- da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa priložili tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili;

- da smo pridobili soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- se strinjamo z neposrednimi plačili podizvajalcu in vsem drugim podizvajalcem v verigi.

Seznanjeni smo z dejstvom in se strinjamo, da če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni priglasil v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 3

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Napredni sistem za oddaljeni zajem in analizo dinamičnih indikatorjev kognitivnega upada (ponovitev sklopa 2) izjavljamo, da:

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli       v skladu z razpisnimi pogoji;

- izjavljamo,  da zahtevamo /  ne zahtevamo (ustrezno označite) neposredno plačilo;

- nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti;

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo,

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- bomo naročniku v petih dneh od prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru tega javnega naročila.

.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec predloži za vsakega podizvajalca.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 3a

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

V zvezi z javnim naročilom »Napredni sistem za oddaljeni zajem in analizo dinamičnih indikatorjev kognitivnega upada (ponovitev sklopa 2)« spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku (glavnemu izvajalcu) poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec predloži za vsakega podizvajalca.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 4

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

Ponudnik (partner, podizvajalec):

na javnem razpisu: »Napredni sistem za oddaljeni zajem in analizo dinamičnih indikatorjev kognitivnega upada (ponovitev sklopa 2)«

Določba 1. odst. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri) določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je ponudnik v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri).

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

| Kraj in datum: | Žig: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis zakonitega zastopnika) |

OBR - 5

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT

_________________________________________________________________________

Spodaj podpisani gospodarski subjekt za javno naročilo »Napredni sistem za oddaljeni zajem in analizo dinamičnih indikatorjev kognitivnega upada (ponovitev sklopa 2) «, objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………..… 2025 pod številko objave JN ……................

i z j a v l j a m o ,

pod materialno in kazensko odgovornostjo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a), ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b),

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Kraj in datum:                                                                                      Podpis:

____________________

OBR - 6

PONUDBA

Ponudnik (naziv in sedež)

V skladu z razpisnimi pogoji  po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.       za izvedbo javnega naročila za »Napredni sistem za oddaljeni zajem in analizo dinamičnih indikatorjev kognitivnega upada (ponovitev sklopa 2)«

| Predmet javnega naročila | Vrednost brez DDV v EUR | Vrednost DDV v EUR | Vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Napredni sistem za oddaljeni zajem in analizo dinamičnih indikatorjev kognitivnega upada (ponovitev sklopa 2 - Sistem za zajem podatkov EEG, fNIRS in premikanje oči) |  |  |  |

Ponudnik izpolnjen obrazec PONUDBA (rekapitulacija predračuna) - v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

PONUDBENA IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- so ponujeno blago in storitve v celoti skladne s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, določenimi v obrazcu Tehnične zahteve in specifikacije (OBR 8);

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oz. kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavnem na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnih koli omejitev, smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in smo sposobni dobaviti predmet naročila v skladu s tehničnimi specifikacijami iz obrazca Tehnične zahteve in specifikacije, in v roku, kot ga zahteva naročnik;

- zagotavljamo strokovno usposobljenega serviserja za servisiranje in vzdrževanja ponujene opreme;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- z oddajo ponudbe potrjujemo, da smo seznanjeni z vzorcem pogodbe in soglašamo z njegovo vsebino;

- smo podali samo resnične oz. verodostojne izjave.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 7

PREDRAČUN

Ponudnik (naziv in sedež)

Predmet javnega naročila: Napredni sistem za oddaljeni zajem in analizo dinamičnih indikatorjev kognitivnega upada (ponovitev sklopa 2)

| Opis | EM | Količina | Cena/EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV v EUR | Znesek DDV V EUR | Vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem za zajem podatkov EEG, fNIRS in premikanje oči | kos | 1 |  |  |  |  |  |

Ponudbena cena mora vključevati vse stroške, davke, takse in ostale dajatve ter popuste. V končno ponudbeno ceno mora biti všteto: dobava, montaža na mikrolokaciji naročnika (vključno z vsemi potrebnim materialom za priključitev oz. vzpostavitev delovanja sistema, zagon, prikaz delovanja in test delovanja opreme, osnovno šolanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s ponujeno opremo, vzdrževanje v času garancijske dobe v skladu s priporočili proizvajalca.

Ponudnik naj na lastnem predračunu, ki je obvezen, predloži natančen popis z natančno tehnično specifikacijo ponujenega sistema.

Ponudbena cena je nespremenljiva.

Veljavnost ponudbe: 4 mesece od datuma za prejem ponudb

| Kraj in datum : | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 8

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

Ponudnik (naziv in sedež)

JAVNO NAROČILO: »Napredni sistem za oddaljeni zajem in analizo dinamičnih indikatorjev kognitivnega upada (ponovitev sklopa 2)«

V tehničnih in drugih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči. Ponudnik mora izpolniti spodnjo tabelo in dokazati da ponujeno blago izpolnjuje minimalne naročnikove zahteve. Obrazec (OBR 8) mora  podpisati in žigosati, tako zagotavlja, da bo dobavil blago z vso skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma gospodarstvenika, po pravilih stroke in veljavni zakonodaji, po specifikacijah razpisne dokumentacije ter navodilih naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav.

Obrazec Tehnične zahteve in specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku.

V stolpcu »Dokazila za izpolnjevanje zahtev*« je potrebno natančno navesti vrsto dokazila (npr. tehnična dokumentacija, prospekt, priloga) in kje v priloženi dokumentaciji so podatki zabeleženi (stran priložene dokumentacije). Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati ali obkrožiti ali markirati).

|  | Napredni sistem za oddaljeni zajem in analizo dinamičnih indikatorjev kognitivnega upada (ponovitev sklopa 2 Sistem za zajem podatkov EEG, fNIRS in premikanje oči |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimalne tehnične specifikacije in zahteve |  |  |
| Zap. št. | Postavka | Zahteva | Dokazila za izpolnjevanje zahtev |
|  | Brezžični EEG sistem | 32 kanalov; 24-bitna ločljivost; vzorčenje pri 250 Hz ali 500 Hz; vgrajen triosni pospeškomer; litij-ionske baterije, skladne s PI967 (enostavno polnjenje, podpora za Qi); brezžični prenos podatkov; medicinska odobritev za ZDA (FDA), EU certifikat ISO 13485; sprožilni kabel (8 vhodov, DSUB-26 na DSUB-25); transportni kovček; polnilna postaja. |  |
|  | Kabelski sveženj z elektrodami | Elektrode z Ag/AgCl prevleko in držali; vključeni pripomočki za čiščenje, dozirna brizga, visokoprevodni gel. |  |
|  | Kabelski sveženj s hibridnimi elektrodami | Kabelski sveženj za uporabo z elektrodami iz posebnega prevodnega polimera; možna enkratna uporaba. |  |
|  | Hibridne elektrode za EEG sistem | Mehke elektrode za suho ali mokro snemanje; material: biokompatibilni prevodni polimer; 8 kontaktnih pinov (dolžina 7 mm); premer 20 mm; zgornji priključek za priklop kabla; črna barva; patentirana zasnova. |  |
|  | EEG kapa | Kapa z 74 položaji za elektrode; razširjen 10/20 sistem z 86 vmesnimi položaji; velikost M (54–58 cm); pašček za brado; oblazinjen zadnji del; luknje premera 5 mm. |  |
|  | Sestava EEG sistema | Montaža elektrod na kapo; urejanje in fiksacija žic s spenjačem; označevanje elektrod in žic (če je primerno); priklop na krmilno enoto (če je primerno). |  |
|  | Enkratne mastoidne elektrode | Premer 24 mm; pakiranje 50 kosov; združljive z različnimi vrstami sponk in referenčnih elektrod; po uporabi na koži ne ostane gela. |  |
|  | EEG/fNIRS kapa | Kapa z 74 položaji elektrod, razširjen 10/20 sistem in 86 vmesnih položajev; velikost M (54–58 cm); pašček za brado; oblazinjen zatilni del z ježkom; 2 mm luknje; vključuje 10 držal za fNIRS senzorje na temenskem in 10 na frontalnem področju; 4 magnetna držala za razdelilnike; 2 držali za kable. |  |
|  | Sestava EEG/fNIRS sistema | Montaža elektrod na kapo za sočasno EEG in fNIRS snemanje; urejanje in fiksacija žic; označevanje (če je primerno); priklop na krmilno enoto (če je primerno); vključuje zaščitni rokav za kable. |  |
|  | fNIRS sistem (8 kanalov) | 8-kanalni sistem (2x4); vzorčenje pri 10 Hz; nizko in visoko energijski oddajniki za čelo in 10/20 položaje; 2 sprejemnika; 2 litij-ionski bateriji (skladne z PI966); polnilec z napajalnikom in kablom; magnetna in zaščitna držala za namestitev na EEG kapo in druge module; prenos podatkov preko vmesnika. |  |
|  | Visoko prevodni gel | 5-litrsko pakiranje viskoznega gela; visoko prevoden, vodotopen, neabraziven, nemasten, ne draži kože, ni koroziven; CE razred 1; primeren za aktivne elektrode. |  |
|  | Sistem za sledenje očem | Osnovni komplet za sledenje očem z zajemom pri 60 Hz; vključuje programsko opremo za analizo. |  |
|  | Programska oprema za zajem in analizo | Programska oprema z zmožnostjo povezovanja z okolji z dostopom do vmesnikov (.NET, Matlab), modul za zajem in analizo EEG podatkov, programi za električno stimulacijo, knjižnice in orodja za nastavitev sistemov ter osnovni API za zajem podatkov. |  |
|  | Profesionalna programska rešitev | Programska oprema za zajem in prikaz podatkov iz različnih vrst ojačevalnikov; vključuje orodja, modele, knjižnice in licenco za eno delovno mesto. |  |

            - Ponudba mora vključevati:

- Ponudbena cena je fiksna in mora vključevati vse stroške, davke, takse in ostale dajatve ter popuste.

- V končno ponudbeno ceno aparata mora biti všteto:

  - dobava, montaža na mikrolokaciji naročnika (vključno z vsemi potrebnim materialom za priključitev oz. vzpostavitev delovanja sistema, zagon, prikaz delovanja in test delovanja opreme,

  - osnovno šolanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s ponujeno opremo;

  - vzdrževanje v času garancijske dobe;

- Vključena je tudi podpora uporabniku preko telefona in elektronske pošte, tehnična diagnostika ter pomoč pri reševanju težav preko telefona.

- Ponudnik se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o posodobitvah programske ali strojne opreme.

- Zajemati mora tudi vso morebitno strojno ali programsko posodobitev za zagotavljanje nemotenega delovanja oziroma izvajanja pogodbe.

- V primeru nadgradnje programske ali strojne opreme je ponudnik dolžan izvesti krajše usposabljanje osebja uporabnikov naročnika.

            - Uvodno šolanje naročnikovega strokovnega kadra mora zajemati:

- pregled vseh delov opreme,

- zagon,

- predstavitev vzdrževanja opreme.

            - Ponudnik mora zagotavljati:

  - s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis;

  - odzivni čas servisa: 48 ur;

  - čas za odpravo napak: 20 delovnih dni za vrnitev opreme s popravila.

  - v primeru dolgotrajnejšega izpada mora biti predvidena možnost brezplačne uporabe primerljive nadomestne opreme.

            - Dobavni rok:

- največ 30 dni po podpisu pogodbe.

            - Garancijski rok:

- garancija mora znašati 24 mesecev. Garancijska doba začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. V garancijski dobi mora ponudnik zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje v skladu s priporočili proizvajalca. V tem času mora na lastne stroške opraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi opreme (v stroške pa spadajo tudi rezervni deli, potrošni material, vse storitve in kilometrina servisne službe). V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti, jo mora ponudnik zamenjati z novo.

            - Rok zagotavljanja nadomestnih delov:

- 10 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

            - Lokacija dobave in izvajanja storitev:

- Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Korytkova 2, 1000 Ljubljana.

            - Dodaten opis in zahteve:

- Ponujena oprema mora imeti veljaven CE – Declaration of Conformity - certifikat proizvajalca o skladnosti  proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo certifikata).

- Ponudnik zagotavlja, da je ponudil predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahteve tehnične specifikacije naročnika ter ustreza predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU.

- Vsa ponujena oprema mora biti nova, neuporabljena, v originalni embalaži proizvajalca. Ponujena oprema mora biti ob prevzemu tovarniško zapečatena.

- Ponudnik bo po končani montaži pred primopredajo predal naročniku tudi naslednjo  dokumentacijo:

- Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem ali angleškem jeziku;

- Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku (»User manual«)

- Certifikat CE  in Izjavo skladnosti ponujenega tipa opreme skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in EU.

- Zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo;

- Garancijske izjave z dnevom začetka garancije;

- Ponudnik v ponudbi predloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, iz katere je razviden proizvajalec, model, oznaka in tehnične karakteristike ponujenega blaga, navodila za uporabo in vzdrževanje opreme v angleškem ali slovenskem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva prevod, če bo to potrebno.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig

OBR - 9

VZOREC PREDMETNE POGODBE JAVNEGA NAROČILA

Opomba: Ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno s podpisom potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, slednja objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

| NAROČNIK: | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa dekan prof. dr. Igor Švab, dr. med. matična številka: 1627066000 ID za DDV: SI44752385 (v nadaljevanju: naročnik) |
| --- | --- |
|  | in |
| IZVAJALEC: | ki ga zastopa direktor(ica) matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri (v nadaljevanju: izvajalec ali prodajalec) (oba skupaj v nadaljevanju: pogodbeni stranki) |

skleneta naslednjo

Pogodbo za dobavo sistema za zajem podatkov EEG, fNIRS in premikanje oči št.

    - UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »Napredni sistem za oddaljeni zajem in analizo dinamičnih indikatorjev kognitivnega upada (ponovitev sklopa 2)« po odprtem postopku po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju: ZJN-3);

- javno naročilo je bilo objavljeno na portalu e-naročanje, dne      , pod številko objave       ter v Uradnem listu EU dne       pod številko objave      .

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila na podlagi naročnikove odločitve o oddaji naročila št.      , z dne       .

Sestavni del pogodbe je celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno s tehničnimi specifikacijami, popravki in pojasnili dokumentacije, odgovori na vprašanja, zastavljena na portalu javnih naročil in celotna ponudba izvajalca.

    - PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da naročniku za določeno kupnino dobavi in izroči v last in posest sistem za zajem podatkov EEG, fNIRS in premikanje oči, ki zajema:

  - dobavo opreme, kot je zahtevana v razpisu, montažo na mikrolokaciji naročnika (vključno z vsemi potrebnim materialom za priključitev oz. vzpostavitev delovanja sistema, zagon, prikaz delovanja in test delovanja opreme,

- predajo dokumentacije za uporabo in vzdrževanje izročene opreme v elektronski obliki (format PDF) na USB ključku;

- osnovno šolanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s ponujeno opremo;

- brezplačno vzdrževanje v garancijskem roku 24 mesecev od datuma uspešne zapisniške primopredaje opreme;

- morebitne ostale stroške, ki bi se izkazali z delovanjem opreme, pa niso zajeti v razpisu, ponudnik pa tudi naročnika pred oddajo ponudbe ni opozoril, da so na delovanje opreme vezani tudi drugi stroški, čeprav bi kot dober gospodarstvenik vedel in mogel vedeti, da bodo nastali ti stroški.

Prodajalec zagotavlja, da bo dobavljena oprema nova in bo delovala brezhibno.

Blago, ki je predmet te pogodbe, v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika glede blaga iz predmetne razpisne dokumentacije, ki je objavljena preko Portala JN, skupaj z vsemi spremembami in dopolnitvami.

Predmet pogodbe je tudi obveznost prodajalca, da priskrbi primerno embalažo in transport na naslov, naveden v 3. členu pogodbe, ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

    - POGODBENA CENA  IN IZVEDBENI POGOJI

- člen

Pogodbena cena je fiksna, vključuje vse elemente cene, takse, carino in vse druge stroške za izpolnitev pogodbe, ter je ni možno povečati. Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s primopredajo.

| Opis | Vrednost v EUR brez DDV | Znesek DDV v EUR | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem za zajem podatkov EEG, fNIRS in premikanje oči |  |  |  |

| Lokacija dobave | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Korytkova 2, 1000 Ljubljana |  |
| --- | --- | --- |
| Način realizacije | Izvedba | Sprememba cen |
|  | Ponudnik se zavezuje dobaviti blago in izvajati vse storitve na način in v obsegu, kot sta opredeljena v obrazcu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika in v tej pogodbi. | Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe |
| Rok dobave | Največ 30 dni od podpisa pogodbe |  |
| Garancijski rok | 24 mesecev |  |
| Odzivni čas (čas za pristop k odpravi napake) in čas odprave napake | Odzivni čas servisa: 48 ur. Čas za odpravo napak: 20 delovnih dni za vrnitev opreme s popravila. V primeru dolgotrajnejšega izpada mora biti predvidena možnost brezplačne uporabe primerljive nadomestne opreme. Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake. |  |
| Rok zagotavljanja nadomestnih delov | 10 let po dobavi |  |

    - DOBAVA IN IZROČITEV

- člen

S to pogodbo prodajalec proda ter izroči naročniku v last in posest, naročnik pa kupi blago, ki je predmet pogodbe.

Ob dobavi mora prodajalec hkrati z blagom naročniku izročiti tudi:

      - vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja;

      - predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;

  - pravilno izpolnjeno dobavnico;

  - tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;

  - podpisane in žigosane garancijske dokumente;

  - druge potrebne dokumente.

Prodajalec mora naročnika, o nameravani dobavi preko e-pošte ali pisno obvestiti vsaj 5 delovnih dni pred nameravano dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino blaga.

Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 2 delovnih dneh po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Prodajalec je v primeru zamude pri dobavi blaga ali nepravilne dobave, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, kakor je določena v 11. členu te pogodbe. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je izvajalec z njeno dobavo zamujal. V primeru, da prodajalec zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

Prodajalec lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo, ali če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo.

    - PREVZEM

- člen

Prevzem blaga, ki je predmet razpisa, se opravi na podlagi dobavnice, ki jo na podlagi pravilno dobavljenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank.

Prodajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitnih odstopanj pri kontroli kakovosti blaga o tem v najkrajšem možnem času obvestil naročnika na telefonsko številko      , ter naknadno to potrdil tudi v pisni obliki.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo ali pa bo dobava šteta za nepravilno. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik po uspešno opravljeni montaži, zagonu in izobraževanju.

    - NAČIN PLAČILA

- člen

Prodajalec izda račun po opravljeni primopredaji opreme.Naročnik se obveže plačati kupnino za opremo v 30 dneh po prevzemu predmeta javnega naročila in  prejemu pravilno izstavljenega izvajalčevega e-računa. Prevzem (primopredaja) je izvršen ob podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščene osebe kupca in prodajalca. Kopija primopredajnega zapisnika mora biti priloga računa.

Prodajalec je dolžan izstaviti e-račun (prek spletne aplikacije UJPnet). E-račun mora vsebovati opredeljeno ceno dobavljenega blaga/izvedene storitve in višino davka na dodano vrednost (DDV), ki mora biti izražen v znesku in v odstotku od vrednosti blaga/storitve ter z vključenimi vsemi stroški in drugimi dajatvami v zvezi z dobavo blaga/izvedbo storitve. Vsebovati mora tudi navedbo matične in davčne številke izvajalca ter naziv in številko pogodbe.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: Dekanat@mf.uni-lj.si.

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

    - GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PRODAJALCA

- člen

Prodajalec naročniku jamči:

      - da je kupljeno blago novo in deluje brezhibno, nima stvarnih napak in izvajalec ni storil pravnih napak pri svoji izvršitvi;

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije in so sestavni del te pogodbe;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, prodajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti iz pogodbe, razpisne dokumentacije in ponudbe;

- za blago, ki je predmet te pogodbe daje prodajalec 24 mesečno garancijo za brezhibno tehnično delovanje (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je prodajalec dolžan izdati nov garancijski list. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode;

- delo in potni stroški, morebitni rezervni deli in potrošni material v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca;

- v času trajanja garancije bo dobavitelj vse napake oziroma okvare, ki bodo nastale na blagu, odpravil, zamenjal oz. popravil v roku, navedenem v 8. členu te pogodbe.

    - ODPRAVA NAPAK IN NADOMESTNI DELI

- člen

Dobavitelj mora v okviru garancijske dobe odpravljati napake dobavljene opreme ter zagotoviti nadomestno ali novo opremo v primeru nezmožnosti popravila dobavljene opreme in zagotavljati servisiranje.

Odzivni čas servisa je 48 ur od prijave napake. Čas za odpravo napak je 20 delovnih dni za vrnitev opreme s popravila.

V primeru dolgotrajnejšega izpada mora biti predvidena možnost uporabe primerljive nadomestne opreme.

V primeru, da ponudnik ne odpravi napake v pogodbenem roku in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve napake, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati tudi pogodbeno kazen.

Ponudnik se zavezuje, da bo zagotavljal servis in rezervne dele tudi v pogarancijskem obdobju (min. 8 let). V nasprotnem primeru je naročniku odgovoren za nastalo škodo.

    - OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo:

      - dobavil blago po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v pogodbenih rokih;

      - storitve, ki so predmet te pogodbe, izvedel kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

      - aktivno sodeloval z naročnikom pri morebitnem razreševanju odprtih vprašanj v zvezi s predmetom pogodbe;

      - takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno dobavo oziroma izvedbo storitev;

- opremo strokovno in kvalitetno vzdrževal le strokovno usposobljen serviser;

- v opremo vgrajeval le originalne rezervne dele in potrošne materiale;

- redno obveščal naročnika o možnih tehničnih izboljšavah in potrebnih dograditvah in zamenjavah opreme;

- med izvajanjem del skrbel za varnost pri delu in za varnostne ukrepe v skladu s predpisi o zdravju in varnosti pri delu;

- upošteval vsa navodila in protokole naročnika.

V primeru neizpolnitve navedenih obveznosti je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti in plačila v dogovorjenih rokih in na predviden način;

      - zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

- redno prijavljal ugotovljene napake in pomanjkljivosti po odgovorni osebi naročnika, ki je določena v 10. členu pogodbe;

- izvajalcu omogočil dostop do lokacije, na kateri se izvajajo storitve in do prostorov in naprav, ki so predmet te pogodbe ter mu omogočil vpogled v vso spremljajočo razpoložljivo dokumentacijo, če je to potrebno;

      - plačal dobavljeno blago v dogovorjenem roku.

    - ODGOVORNE OSEBE

- člen

Odgovorne osebe, skrbniki na strani naročnika,

- ki je pristojna za komuniciranje z izvajalcem, javljanje napak, naročanje tehnične podpore:

  - , tel.:           , e-pošta:

- ki je odgovorna za pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

Odgovorne osebe na strani prodajalca,

- ki je po tej pogodbi odgovoren za izmenjavo informacij in vsa tehnična vprašanja v zvezi s to pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

- ki je odgovorna za pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

    - ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec zamuja z dobavo blaga oziroma z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo iz razloga višje sile, je dolžan plačati pogodbeno kazen.

Pogodbena kazen znaša 0,5%  od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti, vendar največ 10% pogodbene vrednosti.

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev obveznosti, s katero je bil izvajalec v zamudi.

Če izvajalec zamuja z dobavo blaga/izvedbo storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da

bi dobava/izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago/storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno blago/storitev se obračuna pri plačilu pogodbene cene.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na največ skupno pogodbeno vrednost brez DDV, razen za naklepno povzročeno škodo.

    - VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, kot jih priznava sodna praksa, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prodajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

    - ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

(Opomba: Določbe navedene v tem členu bodo vključene v to pogodbo le v primeru, če bo ponudnik nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se del vzorca pogodbe iz tega člena, ki se nanaša na izvajanje storitev s podizvajalci, črta.)

- člen

Prodajalec bo pogodbeno naročilo izvajal s podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Dobavitelj se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Dobavitelj lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

    - PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

    - POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili te pogodbe in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe (kot npr. nastavitve opreme, namen uporabe, podatki na pomnilniških medijih ipd.), predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku garancijskega vzdrževanja blaga, zato se izvajalec zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Prodajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki in jih zavezati, da varujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, sicer bodo odškodninsko in kazensko odgovorni.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če naročnik izkaže, da je delavec ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

    - VELJAVNOSTI POGODBE

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih.

    - KONČNE DOLOČBE

- člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naročnika, ponudba izvajalca, na podlagi katere je bil izbran in določila veljavnih predpisov.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Predčasno razdrtje pogodbe je možno:

- zaradi neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljene dobave oz. storitev; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- zaradi zamude izvajalca ali napake v izvedbi, ki bistveno zmanjša pomen posla; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- iz krivdnih razlogov na strani izvajalca (kršenje pogodbenih določil), odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- zaradi dosežka maksimalne višine pogodbene kazni; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- v primerih določenih v 96. členu ZJN-3, odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo iz istovrstnega področja, pri čemer pogodba preneha veljati z dnem začetka veljavnosti pogodbe z novo izbranim izvajalcem na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji novega naročila;

- če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti, odpoved velja po preteku 30 dni od obvestila naročniku;

- zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. Odpoved velja z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

Pogodbeni stranki si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbena stranka. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve.

- člen

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bosta stranki spore reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

- člen

Pogodba je podpisana elektronsko. /V primeru, da bo pogodba podpisana v fizični obliki, se besedilo tega člena spremeni tako, da se glasi: Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) in dobavitelj en (1) izvod./

NAROČNIK:                                                                            IZVAJALEC:

Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Vrazov trg 002

1000 Ljubljana

V/na                      , dne                                                             V/na                      , dne

Ime in priimek:                                                                           Ime in priimek:

prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan

Priloge, ki so sestavni del te pogodbe (nahajajo se v arhivu naročnika):

- Priloga 1: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. 401-30/2025

Priloge, ki so priložene pogodbi:

- Priloga 2: Predračun št.            .

OBR - 10

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

- Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov/sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV |  |

- Lastniška struktura ponudnika:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe), vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov stalnega bivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva v % | EMŠO/ Matična št. | ID. za DDV. (za pravno os.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da

so povezane družbe s ponudnikom

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v% | Matična št. | ID. za DDV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 11

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE, DOLOČENE V 75. ČLENU ZJN-3

Spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, Medicinska fakulteta, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila »Napredni sistem za oddaljeni zajem in analizo dinamičnih indikatorjev kognitivnega upada (ponovitev sklopa 2)«, pridobi potrdilo iz kazenske evidence od Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.

Moj osebni podatki so naslednji:

| IME IN PRIIMEK: |  |
| --- | --- |
| DATUM ROJSTVA: |  |
| KRAJ ROJSTVA: |  |
| DRŽAVLJANSTVO: |  |

| Kraj: Datum: |  | Podpisnik: _________________ Podpis |
| --- | --- | --- |

OPOMBA:

Ta obrazec morajo izpolniti vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta (ponudnik, partner v skupnem nastopu podizvajalec in subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje v ponudbi), ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem in niso slovenski državljani ter nimajo EMŠO.

OBR - 12

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE, DOLOČENE V 75. ČLENU ZJN-3

Spodaj podpisani zastopnik_________________________________________ (naziv podjetja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, Medicinska fakulteta, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila »Napredni sistem za oddaljeni zajem in analizo dinamičnih indikatorjev kognitivnega upada (ponovitev sklopa 2)«, pridobi potrdilo iz kazenske evidence od Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.

FIRMA oziroma NAZIV PRAVNE OSEBE: _____________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA (obvezen podatek): ______________________________________________

SEDEŽ OZIROMA NASLOV PRAVNE OSEBE:

________________________________________________________________________________

Kraj:

Datum:                                                                                _______________________________

(lastnoročni podpis zastopnika ali pooblaščene osebe)

OPOMBA:

Ta obrazec morajo izpolniti vse pravne osebe, (ponudnik, partner v skupnem nastopu podizvajalec in subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje v ponudbi), ki nimajo sedeža oziroma naslova v Republiki Sloveniji in nimajo slovenske davčne številke.

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji v skupni ponudbi. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število partnerjev v skupnem nastopu.

4Podizvajalec je skladno z ZJN-3 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če ima ponudnik več podizvajalcev, naj obrazec ustrezno kopira.