# Mobilni nadzor kvalitete zraka na področju MOK

Kranj, avgust 2025

Funkcijske zahteve sistema

OPOMBA: ta dokument je namenjen samo za tehnično oceno ponudbe. Finančne ponudbe se vključijo samo v dodatke in priloge, kjer se izrecno zahtevajo, in ne drugje, da se ohranita tehnična in finančna ocena ločena. Če tega ne storite, lahko ponudbe ne upoštevamo.

Vsebina:

1	Uvodne opredelitve in izhodišča za projektno nalogo	3

2	Sistem nadzora kvalitete zraka	5

2.1	Arhitektura sistema	5

2.2	Tehnične zahteve za napravo	5

2.3	Tehnične zahteve za vgrajene senzorje:	7

2.4	Kalibracije senzorjev	10

2.5	Povezljivost naprav in upravljanje	10

2.6	Varnostne zahteve	10

2.7	Vzorčenje podatkov	11

2.8	Struktura podatkov	11

2.9	Posredovanje podatkov	11

3	Obveznosti naročnika	12

3.1	Predpriprava vozil	12

3.2	Dostopnost vozil	12

3.3	API	12

4	Časovnica in količine	13

4.1	Nabava	13

4.2	Nabava z odložnim pogojem	13

# Uvodne opredelitve in izhodišča za projektno nalogo

Mestna občina Kranj (MOK) se v skladu s svojo Trajnostno urbano strategijo in vizijo postati podnebno nevtralno in pametno mesto do leta 2030 aktivno vključuje v razvoj inovativnih rešitev za spremljanje in izboljšanje kakovosti življenja v urbanem okolju. MOK je ena izmed 100 evropskih mest, izbranih v okviru pobude Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, katere cilj je do konca leta 2030 oz. do konca desetletja doseči ogljično nevtralnost in s tem prispevati k evropskemu zelenemu dogovoru.

Eden ključnih izzivov, ki vpliva na zdravje in dobrobit prebivalcev, je kakovost zraka. Urbanizacija, promet in podnebne spremembe zahtevajo natančno in lokalno specifično zbiranje in analiziranje podatkov o okoljskih vplivih, kar je osnova za učinkovito ukrepanje. V ta namen MOK načrtuje nakup okoljske senzorike, ki se bo namestila na vozila mestnega lokalnega avtobusnega prometa. S tem se bodo pridobili dinamični podatki o kakovosti zraka in drugih okoljskih parametrih na večini področja Mestne občine Kranj realnem času.

Projekt je skladen tudi z načeli evropskega projekta DS4SSCC (Data Spaces for Smart and Sustainable Cities and Communities), v okviru katerega MOK sodeluje pri razvoju podatkovnih prostorov za podporo pametnemu upravljanju mest. Poleg tega se projekt navezuje na cilje in ukrepe, opredeljene v Celostni prometni strategiji MOK, Strategiji digitalnega razvoja Kranja in drugih občinskih načrtih ter strategijah, ki poudarjajo pomen podatkovno podprtega odločanja, trajnostne mobilnosti in vključujočega urbanega razvoja.

Namen te projektne naloge je opredeliti tehnične, funkcionalne in izvedbene zahteve za izvedbo javnega naročila, za nabavo in vzpostavitev sistema mobilne senzorske platforme za spremljanje okoljskih podatkov v Mestni občini Kranj.

Glavni cilj projektne naloge je vzpostavitev mobilnega sistema za spremljanje okoljskih parametrov na območju Mestne občine Kranj z namestitvijo ustrezne senzorske opreme na vozila mestnega avtobusnega prometa. Projekt predstavlja pomemben korak v smeri digitalne in zelene preobrazbe mesta ter podpira cilje evropskih in lokalnih strategij na področju podnebne nevtralnosti, trajnostne mobilnosti in pametnega upravljanja prostora.

Specifični cilji so:

- Nabava in montaža mobilnih senzorjev za merjenje kakovosti zraka in drugih relevantnih okoljskih parametrov (CO, NO, CO2, NO2, temperatura, relativna vlažnost, pritisk in PM delcev 1, 2,5 in 10) na izbrana vozila mestnega avtobusnega prometa v Kranju.

- Vzpostavitev integriranega podatkovnega sistema, ki omogoča zbiranje, shranjevanje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v realnem času, z možnostjo dostopa za zainteresirano javnost in strokovne službe.

- Podpora odločanju z uporabo podatkov, z namenom oblikovanja učinkovitih ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, urbanističnega načrtovanja, prometa in javnega zdravja.

- Skladnost z evropskimi pobudami in projekti, kot sta DS4SSCC in Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, ter zagotavljanje tehnične interoperabilnosti s prihodnjimi urbanimi podatkovnimi platformami.

- Povečanje ozaveščenosti javnosti o kakovosti zraka in vplivih na zdravje, s pomočjo dostopnih vizualizacij in informacijskih kampanj.

- Podpora izvajanju lokalnih strateških dokumentov, kot so Trajnostna urbana strategija MOK, Celostna prometna strategija in Strategija digitalnega razvoja.

Z izvedbo tega projekta bo Mestna občina Kranj pridobila sodoben in prilagodljiv sistem za spremljanje okoljskih razmer, ki bo dolgoročno prispeval k bolj zdravemu, varnemu in trajnostno upravljanemu urbanemu okolju.

# Sistem nadzora kvalitete zraka

## Arhitektura sistema

1) Meritve se bodo izvajale z napravami nameščenimi na avtobusih MOK

2) Podatki se bodo prenašali na platformo Mestne občine Kranj in sicer

a. numerične vrednosti odčitkov

b. barvna skala EU standardi kakovosti zraka kjer jih opredeljuje

3) Analiza in prikaz zbranih podatkov se bo izvajal na digitalnih kanalih MOK

## Tehnične zahteve za napravo

| Kategorija | Specifikacija |
| --- | --- |
| Teža | < 10 kg |
| Dimenzije | < 400 x 400 x 200 mm |
| Namembnost | Za zunanjo uporab0 |
| Namestitev | Na vozilo (avtobus, tramvaj, avtomobil) |
| Napajanje | V odvisnosti od vozila: 12 / 24 / 48 V DC |
| Komunikacija | LTE-M, |
| GNSS | GPS |
| Čas vzorčenja | < 10 s |
| Metoda vzorčenja | Vzorčenje glede na GPS lokacijo (metoda zajema in zadržanja – sample and hold) |
| Kondicioniranje vzorcev zraka | Ogrevan vhod za vzorčenje |
| Tip ohišja in material | Robustno, IP65 skladno, kovinsko ohišje |
| Samodejna validacija merilnih podatkov | Označevanje neveljavnih podatkov (npr. izven temperaturnega območja, izven območja senzorjev ipd.) |
| Zajem podatkov | Zmožnost pošiljanja podatkov na oddaljeni strežnik |
| Varnost | Varni, redundantni datotečni sistem |
| OTA posodobitve | Podprto |
| Alarmi | Nastavljivi |
| Varna povezava | Šifrirana |
| Oddaljena konfiguracija | Podprta |
| Lokalna konfiguracija | Podprta |

## Tehnične zahteve za vgrajene senzorje:

1) Specifikacije plinskih senzorjev:

- CO – Ogljikov monoksid

Merilno območje: do 10.000 ppb

Tip senzorja: elektrokemični

Meja zaznave: 50 ppb

Ločljivost: 0,1 ppb

Natančnost: 3 ppb

Življenjska doba: > 24 mesecev

Temperaturno območje delovanja: -30 do +50 °C

Vlažnostno območje delovanja: 15 – 90 % relativne vlažnosti

- NO – Dušikov oksid

Merilno območje: do 6.800 ppb

Tip senzorja: elektrokemični

Meja zaznave: 20 ppb

Ločljivost: 0,1 ppb

Natančnost: 5 ppb

Življenjska doba: > 24 mesecev

Temperaturno območje delovanja: -30 do +40 °C

Vlažnostno območje delovanja: 15 – 85 % relativne vlažnosti

- NO₂ – Dušikov dioksid

Merilno območje: do 16.000 ppb

Tip senzorja: elektrokemični

Meja zaznave: 20 ppb

Ločljivost: 0,1 ppb

Natančnost: 5 ppb

Življenjska doba: > 24 mesecev

Temperaturno območje delovanja: -30 do +40 °C

Vlažnostno območje delovanja: 15 – 85 % relativne vlažnosti

- CO₂ – Ogljikov dioksid

Merilno območje: 400 – 2000 ppm

Tip senzorja: NDIR (ne-disperzivna infrardeča metoda)

Meja zaznave: 400 ppm

Ločljivost: 1 ppm

Natančnost: 30 ppm ± 3 %

Življenjska doba: > 5 let

Temperaturno območje delovanja: -25 do +50 °C

Vlažnostno območje delovanja: 0 – 95 % relativne vlažnosti

2) Specifikacije senzorjev za delce

- PM₁ – Delci premera do 1 µm

Merilno območje: 0 – 500 µg/m³

Meja zaznave: 1 µg/m³

Ločljivost: 0,1 µg/m³

Koeficient korelacije: > 0,9

Velikost delcev: 0,35 – 40 µm

Temperaturno območje delovanja: -10 do +50 °C

Vlažnostno območje delovanja: 0 – 90 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Število kanalov (bins): 24b

- PM₂.₅ – Delci premera do 2,5 µm

Merilno območje: 0 – 2000 µg/m³

Meja zaznave: 1 µg/m³

Ločljivost: 0,1 µg/m³

Koeficient korelacije: > 0,9

Velikost delcev: 0,35 – 40 µm

Temperaturno območje delovanja: -10 do +50 °C

Vlažnostno območje delovanja: 0 – 90 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Število kanalov (bins): 24

- PM₁₀ – Delci premera do 10 µm

Merilno območje: 0 – 5000 µg/m³

Meja zaznave: 1 µg/m³

Ločljivost: 0,1 µg/m³

Koeficient korelacije: > 0,9

Velikost delcev: 0,35 – 40 µm

Temperaturno območje delovanja: -10 do +50 °C

Vlažnostno območje delovanja: 0 – 90 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Število kanalov (bins): 24

3) Specifikacije meteoroloških senzorjev

- Temperatura

Merilno območje: -25 °C do +85 °C

Točnost: ± 0,3 °C

Ločljivost: ± 0,1 °C

Tip: Zunanji senzor z zaščito proti soncu (solarni ščit)

- Relativna vlažnost

Merilno območje: 0 % RH do 100 % RH

Točnost: ± 4 % RH

Ločljivost: ± 1 % RH

Tip: Zunanji senzor z zaščito proti soncu (solarni ščit)

- Zračni tlak

Merilno območje: 50 kPa do 115 kPa

Točnost: ± 1 kPa

Ločljivost: 0,5 kPa

Tip: Zunanji senzor z zaščito proti soncu (solarni ščit)

## Kalibracije senzorjev

- Vsak senzor mora biti kalibriran, certifikat mora biti naročniku predan v digitalni obliki
Vzorec certifikata akreditiranega laboratorija na področju EU, ki bo izvajal kalibracije, ponudnik priloži ponudbi

- Vsakokratna kalibracija in senzorji:
Redna letna kalibracija z rokom veljavnosti 12 mesecev

- Kalibracija temperature v točkah -10, 20 in 40°C skladno z ISO/IEC 17025

- Kalibracija vlažnosti v točkah 35, 50, 75 % RH skladno z ISO/IEC 17025

- Kalibracija tlaka v točki okoliškega tlaka skladno z ISO/IEC 17025

- Kalibracija NO v točki okoliškega stanja

- Kalibracija NO2 v točki okoliškega stanja

- Kalibracija CO v točki okoliškega stanja

- Kalibracija CO2 v točki okoliškega stanja

- Opcijska (posebej - ločeno naročena) kalibracija in senzorji:
Opcijska kalibracija posameznega senzorja na zahtevo naročnika (do 10 kalibracij)

- Kalibracija merilnika PM 1 v eni kalibracijski točki znotraj merilnega območja

- Kalibracija merilnika PM 2,5 v eni kalibracijski točki znotraj merilnega območja

- Kalibracija merilnika PM 10 v eni kalibracijski točki znotraj merilnega območja

- Kalibracije in trajanje veljavnosti kalibracij

- Senzorji se dobavijo in namestijo že kalibrirani in z rokom veljavnosti 12 mesecev

- Redna letna kalibracija mora biti izvedena enkrat letno po preteku prvih 12 mesecev in z rokom veljavnosti 12 mesecev

## Povezljivost naprav in upravljanje

- Senzorji morajo biti povezani v omrežje z uporabo LTE-M (Long-Term Evolution for Machines) tehnologije

- Naprave morajo biti povezane v privatni APN samo za te naprave

- Pokritost in delovanje LTE-M omrežja je odgovornost ponudnika in se zahteva pokritost celotnega geografskega področja MOK ter delovanje z 99,9% razpoložljivostjo

- Upravljanje naprav je v domeni ponudnika in jo zagotavlja neprekinjeno. Eventualne prenastavitve bo MOK sporočil dobavitelju, ki jih nato izvede.

## Varnostne zahteve

- Naprave morajo omogočati enkripcijo podatkov

- Naprave morajo omogočati varno komunikacijo (TLS kriptiranje povezave)

- Naprave morajo omogočati oddaljeni nadzor in upravljanje

- Naprave in sistem morajo imeti izveden sistem alarmiranja za slučaj napak ali okvar

## Vzorčenje podatkov

- Naprava mora omogočati vzorčenje v odvisnosti od:

- Točne GPS lokacije

- Prevožene poti

- Časa (pretečenega in dejanskega)

## Struktura podatkov

- Dejanske (RAW) numerične vrednosti podatkov za temperaturo, vlago, pritisk, CO, CO2, NO, NO2, PM1, PM2.5, PM10

- Točno GPS lokacijo in časovni žig odčitka

- Barvni index skladen z EU standardi (EAQI) kakovosti zraka, kjer jih le ta opredeljuje

## Posredovanje podatkov

- Podatki morajo naročniku (MOK) biti ves čas hipno dostopni v strojno berljivi obliki preko javno priznanih odprtih standardov v primernem formatu (npr. open API v obliki .json).

- Podatki se morajo prenašati na platformo MOK v realnem času (ang. real-time data transmission) kar pomeni, da se podatki s senzorjev ali naprav takoj, ko so zajeti, prenesejo do centralnega sistema brez opazne zakasnitve

- Za primere izpada omrežja, se podatki shranjujejo lokalno na napravi

# Obveznosti naročnika

## Predpriprava vozil

MOK bo zagotovil, da bodo na avtobusih pripravljena mesta velikosti 400 x 400 mm z dovodom napajanja iz električnega sistema avtobusa.

Na namestitvenem mestu bodo pripravljena pritrdišča, kamor bo dobavitelj namestil/pritrdil napravo. Končno montažo na avtobuse izvede izbrani ponudnik.

Električni dovod bo imel zaključen tokokrog z spojko, ki bo varna pred okolijskimi vplivi.

## Dostopnost vozil

Za potrebe namestitve, vzdrževanja ali odprave napak, bo MOK poskrbel z izvajalcem koncesijske storitve javnega potniškega prometa dostopnost avtobusnih

## API

Naročnik bo omogočil dostop za izmenjavo podatkov z platformo MOK prek API vmesnika

# Časovnica in količine

Projekt se načrtuje izvajati enotno in se opremi 10 obstoječih vozil. V sklopu projekta se predvideva tudi do 10 kalibracij trdih delcev, če in ko se izkaže potreba po umerjenih podatkih in se izvaja na posameznih napravah po zahtevah MOK.

## Nabava

- 10 x Naprava (že kalibrirana) z montažo na pripravljeno vozilo s pripadajočo garancijo, povezljivostjo (LTE-M), zagonom in vzdrževanjem za prvo leto

## Nabava glede na potrebe naročnika

- 10 x kalibracija posameznih naprav za merjenje PM 1. 2.5 in 10 delcev – če se izkaže potreba po kalibriranih meritvah delcev na posameznem delu Kranja.