SPLOŠNE IN STROKOVNE  ZAHTEVE NAROČNIKA

ZA 11. SKLOP

Kontrola opreme pod tlakom v UKCL

SPLOŠNE ZAHTEVE:

- Izbrani ponudnik mora biti pooblaščeni organ za periodične preglede v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Uradni list RS, št. 92/08 in 17/11 – ZTZPUS-1):

Izredni pregled opreme pod tlakom se opravlja izven rokov za periodične preglede na način in po postopkih, kot to velja za periodični pregled. Izredni pregled obsega zunanji in notranji pregled opreme pod tlakom in po potrebi tudi trdnostni preskus oziroma druge potrebne preskuse. Izredni pregled je potrebno opraviti:

-        če obstaja utemeljen sum, da je bila oprema pod tlakom poškodovana,

-        če so na površini opreme pod tlakom opažena raztezanja, razpoke, zareze ali druge deformacije,

-        če rezultati periodičnega pregleda niso ustrezni,

- če je rok za periodični pregled potekel,

- če oprema pod tlakom ni obratovala več kot eno leto,

- če je opremi pod tlakom poteklo obratovalno dovoljenje,

- če je za opremo pod tlakom spremenjen program pregledov,

- če je bila oprema pod tlakom prestavljena na novo lokacijo,

- v primeru dajanja v uporabo nove opreme pod tlakom, ki ni bila izdelana po predpisih iz 2. člena zgoraj navedenega pravilnika,

- v primeru dajanja v uporabo opreme pod tlakom, ki je bila izdelana pred uveljavitvijo predpisov iz 2. člena zgoraj navedenega pravilnika in nima obratovalnega dovoljenja ali potrdila o pregledu konstrukcije in prvem tlačnem preskusu, izdanega po takrat veljavnih predpisih,

- v primeru popravil in/ali rekonstrukcij opreme pod tlakom.

STROKOVNE ZAHTEVE:

| Obseg opreme: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - parni sterilizatorji, parne posode, parni kotli, tlačne posode za komprimiran zrak, neogrevana tlačna oprema, cevovodi, uparjalniki, ipd* … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(obseg tlačne opreme se ustrezno dopolnjuje in zmanjšuje glede na dinamiko bolnišnične in tehnološke dejavnosti) Okviren seznam opreme pod tlakom za katere se opravljajo pregledi je p razviden iz predračuna za predmetni sklop te razpisne dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obseg pregledov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | uvodni pregled |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | periodični pregled (zunanji, notranji, trdnostni preskus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | izredni pregled |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - funkcionalni preskus varnostnih ventilov, ki se mora izvajati v rokih, ki jih določi proizvajalec opreme pod tlakom, sicer pa v predpisanih rokih za zunanji pregled. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaradi zagotavljanja ustreznega nivoja varnosti se funkcionalni preskus lahko izvaja tudi bolj pogosto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vsak posamezni pregled mora vsebovati tudi zamenjavo varnostnih ventilov v koliko je to potrebno.