OKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

NAKUP ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA

Projekt je sofinanciran v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, iz proračunske postavke 221156 C4K14IC Digitalna preobrazba zdravstva-NOO-MZ in postavki 231110 Plačilo DDV za NOO v okviru projekta 2711-24-0021 – Robotizacija zdravil.

Murska Sobota, september 2025

VSEBINA

- Povabilo k predložitvi ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe Specifikacija zahtev uporabnika

- Specifikacija zahtev naročnika

- Podatki o ponudniku (OBR-1)

- Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1)

- Predračun – rekapitulacija (OBR-2)

- Predračun za opremo in vzdrževanje (OBR-2.1)

- Predračun za opremo (OBR-2.1.1)

- Predračun za vzdrževanje (OBR-2.1.2)

- Osnutek pogodbe za dobavo opreme (OBR-3)

- Osnutek pogodbe za vzdrževanje in servisiranje opreme po izteku garancijske dobe (OBR-4)

- Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za tehnično in kadrovsko sposobnost (OBR-5);

- Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6)

- Obrazec Izjava po 35. členu ZIntPK (OBR-7);

- Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju 14.členu ZIntPK (OBR-8).

- Obrazec ESPD (OBR-9)

- Zavarovanje resnosti ponudbe (OBR-10)

- Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (OBR-11)

- Zavarovanje za odpravo napak (OBR-12)

- Referenčna tabela (OBR-13)

- Priloga k referenčni tabeli OBR-13 (OBR-13.1)

|  |  | Štefanova ulica 5 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01 F: 01 478 60 58 E: gp.mz@gov.si I: www.mz.gov.si |
| --- | --- | --- |

Številka povabila: JN23/2025

Datum: 11.9.2025

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo:

NAKUP ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA

LEKARNO SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA

Projekt se sofinancira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, iz proračunske postavke 221156 C4K14IC Digitalna preobrazba zdravstva-NOO-MZ in postavki 231110 Plačilo DDV za NOO v okviru projekta 2711-24-0021 – Robotizacija zdravil.

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

|  |  | Štefanova ulica 5 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01 F: 01 478 60 58 E: gp.mz@gov.si I: www.mz.gov.si |
| --- | --- | --- |

B) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Javno naročilo

NAKUP ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA

LEKARNO SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA

Projekt se sofinancira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, iz proračunske postavke 221156 C4K14IC Digitalna preobrazba zdravstva-NOO-MZ in postavki 231110 Plačilo DDV za NOO v okviru projekta 2711-24-0021 – Robotizacija zdravil.

Murska Sobota, avgust 2025

- SPLOŠNI DEL

1.1 Osnovni podatki o javnem naročilu

| Predmet javnega naročila: | Nakup robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno Splošne bolnišnice Murska Sobota. Predmet naročila je tudi vzdrževanje opreme za obdobje osmih let od poteka garancijskega roka, dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in integracija sistema na informacijski sistem Splošne bolnišnice Murska Sobota Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v Specifikaciji zahtev uporabnika. Ponudnik mora ponuditi predmetno javno naročilo v celoti in ne more ponuditi posameznih postavk ali dela naročila. |
| --- | --- |
| Vrsta postopka: | Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3). |
| Trajanje javnega naročila: | Rok dobave in integracijo opreme na obstoječ bolnišnični sistem je 6 mesecev od pričetka veljavnosti pogodbe, a najkasneje do 15. maja 2026. Vzdrževanje (preventivno in korektivno) opreme in tehnična podpora za obdobje 8 let od poteka garancijskega roka. |
| Rok za oddajo ponudb: | Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ do 21.10.2025 do 12:00 ure (Glej točko 2.5 teh navodil). |
| Javno odpiranje ponudb: | Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21.10.2025 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/Glej točko 2.6 teh navodil). |

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Specifikaciji zahtev uporabnika. Ponudnik mora ponuditi vso razpisano opremo in vzdrževalne storitve v okviru predmeta javnega naročila.

Izvedba javnega naročila in priprava ponudbe mora biti v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in tehnične dokumentacije.

Definicije preventivnega, korektivnega vzdrževanja in vzdrževanja v garancijskem roku:

Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški (npr. kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, umerjanje in izvedba potrebnih meritev, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda). Preventivno vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji (protokolom), z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Preventivno vzdrževanje se izvaja v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so usklajeni z naročnikom.

Korektivno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu Splošne bolnišnice Murska Sobota z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

Vzdrževanje v garancijskem roku: v času trajanja garancijskega roka mora ponudnik brezplačno zagotavljati preventivno in korektivno vzdrževanje opreme. S pojmom »vzdrževanje« je zajeto tako preventivno kot tudi korektivno vzdrževanje.

1.2 Podatki o naročniku, uporabniku, financiranju in operaciji

Naročnik:

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

Uporabnik in pooblaščeni naročnik:

Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota.

Ministrstvo za zdravje je s Sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila in pooblastilom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, št. 3821-3/2023-2711-88  z dne 13. 11. 2024, pooblastilo Splošno bolnišnico Murska Sobota za pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, objavo javnega naročila, izvedbo postopka javnega naročanja, vključno s pripravo predloga odločitve o oddaji naročila ter v primeru morebitnega postopka pravnega varstva v katerikoli fazi postopka tudi za obravnavo revizijskega zahtevka in pripravo predloga odločitve o zahtevku za revizijo. Odločitev o  oddaji javnega naročila in v primeru morebitnega postopka pravnega varstva odločitev o zahtevku za revizijo sprejme Ministrstvo za zdravje.

Ministrstvo za zdravje nastopa kot naročnik v delu, ki se nanaša na nakup robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Splošna bolnišnica Murska Sobota nastopa kot naročnik v delu, ki se nanaša na integracijo na bolnišnični informacijski sistem ter vzdrževanje opreme za obdobje 8 (osmih) let po izteku garancijske dobe, ki znaša  24 mesecev.

Način financiranja, podatki o operaciji, odložni pogoj

Javno naročilo za dobavo opreme se bo financirano iz Sklada za okrevanje in odpornost, iz proračunske postavke 221156 C4K14IC Digitalna preobrazba zdravstva – NOO-MZ, DDV v projektu pa bo financiran iz proračuna Republike Slovenije, iz proračunske postavke 231110 Plačilo DDV za NOO Digitalna preobrazba zdravstva.

Naročnik Ministrstvo za zdravje  ima pravico, da prilagodi dinamiko plačila za nakup opreme in sicer glede na potrditev Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2025 in 2026

Splošna bolnišnica Murska Sobota bo zagotovila sredstva za integracijo in vzdrževanje opreme po izteku garancijske dobe.

1.3 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila ter izpolnjuje razpisne pogoje za sodelovanje in pri nem ne obstajajo razlogi za izključitev.

1.3.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov iz točke 2.9 teh navodil, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali ti ne zajemajo vseh primerov iz točke 2.9 teh navodil, lahko te dokumente nadomesti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

1.3.2 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa del javnega naročila odda v podizvajanje. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo),

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)1,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)1,

- priložiti izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD);

- priložiti izpolnjen OBR-5 v kolikor je predložitev tega obrazca zahtevana skladno s tč. 1 poglavja 2.9.3 teh navodili in OBR-6 Izjava omejevalni ukrepi, če prevzema več kot 10% vrednosti javnega naročila

Izbrani ponudnik (glavni izvajalec) mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka tega poglavja in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo za vsakega podizvajalca posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.9 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev (poglavje 2.9.1),

- izpolnjevanje točke 1 poglavja 2.9.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti,

- izpolnjevanje točke 1 poglavja 2.9.3 Druge zahteve naročnika.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed podizvajalcev podani razlogi za izključitev iz poglavja 2.9.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev oz. če zanj obstajajo v navodilih določeni razlogi za izključitev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila: izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

1.3.3 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen ESPD obrazec in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V primeru skupne ponudbe ponudnik v obrazcu ESPD navede vse partnerje, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, naj navedejo enega od partnerjev, s katerim bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik za vsakega ponudnika iz skupine ponudnikov posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.9. teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev (poglavje 2.9.1), izpolnjevanje točke 1 poglavja 2.9.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti,

- izpolnjevanje točke 1 poglavja 2.9.3 Druge zahteve naočnika.

Pogoj iz poglavja 2.9.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokazilo iz točke 2 poglavja 2.9.3 lahko predloži zgolj eden izmed partnerjev skupne ponudbe.

Finančno zavarovanje predloži eden izmed partnerjev v skupni ponudbi, morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, itd.), ki so določene v teh navodilih.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed partnerjev v skupni ponudbi podani razlogi za izključitev iz poglavja 2.9.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine lahko zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

1.3.4 Zmogljivosti drugih subjektov

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, bo naročnik preveril, ali zanje obstajajo razlogi za izključitev (poglavje 2.9.1 teh navodil), ter ali izpolnjuje pogoje oz. zahteve iz točke 1 poglavja 2.9.2.1 in 1. točke poglavja 2.9.3 teh navodil. V ta namen mora ponudnik za te subjekte v ponudbi predložiti vsa dokazila, kot so zahtevana za gospodarski subjekt v poglavju 2.9. teh navodil.

1.4 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo izključno preko portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana preko portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oz. najkasneje do 8. 10. 2025 do 12:00 ure. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno preko portala javnih naročil.

Ogled lokacije

Organiziran bo neobvezen ogled lokacije izvedbe predmeta javnega naročila. Ogled lokacije izvedbe bo omogočen dne 30. 9. 2025  ob 10:00 po predhodni pisni najavi, ki prispe na e-naslov kontaktnih oseb: mojca.brescak@sb-ms.si ali tamara.gradinski@sb-ms.si najmanj 2 delovna dneva pred datumom ogleda.

1.5 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

2. PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudba, ki jo pripravi ponudnik ter vsa korespondenca in vsi dokumenti, ki se nanašajo na ponudbo, morajo biti v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne bo presegala zagotovljenih sredstev naročnika.

2.3 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Oseba ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščena za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Oseba z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo oseba ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

  - Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o ponudniku (OBR-1);

  - Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o podizvajalcu (v primeru sodelovanja s podizvajalci) (OBR-1.1);

  - Izpolnjen in podpisan obrazec predračuna – rekapitulacija (OBR-2);

  - Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o podizvajalcu (v primeru sodelovanja s podizvajalci) (OBR-1.1);

  - Izpolnjen in podpisan obrazec predračuna za opremo (OBR-2.1.1), vključno z vso dokumentacijo, v skladu z navodili na obrazcu;

  - Izpolnjen in podpisan obrazec predračuna za vzdrževanje (OBR-2.1.2);

  - Izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe za dobavo opreme (OBR-3);

  - Izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe za vzdrževanje in servisiranje opreme po izteku garancijske dobe (OBR-4);

  - Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za tehnično in kadrovsko sposobnost (OBR-5);

  - izpolnjen in podpisan obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6) v skladu s točko 2.9.3 teh navodil – velja za vse gospodarske subjekte, razen tiste podizvajalce, dobavitelje ali subjekte, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, ki ne predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila;

  - Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava po 35. členu ZIntPK (OBR-7);

  - Izjavo o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju 14.členu ZIntPK (OBR-8);

  - Izpolnjen obrazec ESPD (OBR-9) za vse gospodarske subjekte v ponudbi;

  - Izpolnjen in podpisan obrazec Zavarovanje resnosti ponudbe (OBR-10);

  - Izdano veljavno zavarovanje za resnost ponudbe

  - ES izjavo o skladnosti

  - CE certifikat za ponujeno opremo;

  - Potrdilo proizvajalca opreme o pooblaščenem in usposobljenem servisu za vzdrževanje ponujene opreme

  - Izpolnjeno in podpisano Referenčno tabelo (OBR-13);

  - Izpolnjeno in podpisano Prilogo k referenčni tabeli OBR-13 (OBR-13.1);

Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (OBR-11) in OBR-12- Zavarovanje za odpravo napak bo predložil izbrani ponudnik.

Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev uporabnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev uporabnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše še zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev uporabnika.

V primeru, da oprema določeno zahtevo iz specifikacije zahtev uporabnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve izjemoma tudi lastna izjava ponudnika in proizvajalca, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki je  potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.

Iz prejete ponudbe, predložene ter v skladu z navodili označene tehnične dokumentacije ter lastnih izjav podanih pod kazensko in materialno odgovornostjo - potrjenih s strani proizvajalca opreme, ki se nanašajo na izpolnjevanje zahtev, ki niso razvidne iz tehnične dokumentacije, jih pa oprema izpolnjuje, mora biti torej nedvoumno razvidno:

- da je ponujena vsa zahtevana oprema iz specifikacije zahtev uporabnika v ustrezni oz. zahtevani količini ter

- da ponujena oprema v celoti izpolnjuje tehnične zahteve uporabnika.

Ponudnik naj pri pripravi in oddaji ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

Obrazci iz točk 1 do 13.1  so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca, predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1);

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-1.1);

- izpolnjen ESPD obrazec,

- izpolnjen obrazec OBR-5 Izjava o izpolnjevanju pogojev

- izpolnjen OBR-6 v kolikor je predložitev tega obrazca zahtevana skladno s tč. 1 poglavja 2.9.3 teh navodili.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1);

- izpolnjen ESPD obrazec,

- izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6);

- OBR-7 Izjava po 35. členu ZIntPK.

Ponudnik mora v elektronski obliki v informacijskem sistemu eJN naložiti naslednjo dokumentacijo v razdelku »Dokumenti«:

- v del »Druge priloge« naloži celotno ponudbo,

- v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Predračun - rekapitulacija (OBR-2) v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,

- v del »ESPD – ponudnik« naloži izpolnjen obrazec ESPD (OBR-9) v XML obliki datoteke.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR.

Ponudnik mora v obrazcu Ponudba - ponudbeni predračun izpolniti in ponuditi vse postavke, pri čemer morajo biti cene zaokrožene na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik ne vpiše posamezne cene ali uporabi znak »/« ali podobno, se šteje, da je cena za tako postavko nič (0) EUR, torej, da ponuja postavko, kjer ni vpisane cene, brezplačno oziroma, da je cena zanjo vključena v druge postavke ponudbenega predračuna.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki Word, Excel ali PDF. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml.

2.4 Izpolnitev obrazcev v ponudbi

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti izpolnjena elektronsko ali s čitljivo pisavo. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom). Na obrazcih je treba izpolniti polja, ki so na dokumentih označena. Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba. V kolikor obrazci niso podpisani, se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

V primeru, da pri posamezni postavki na obrazcih predračunov ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da ponudniki ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej opozorijo naročnika preko portala javnih naročil.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

ESPD obrazec (OBR-9)

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev (poglavje 2.9.1 teh navodil) in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje (poglavje 2.9.2.1 teh navodil), hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnik v ESPD obrazcu (velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi) v razdelku »B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« v polju »Po potrebi navedite podrobne informacije o predstavništvu (njegove oblike, obseg, namen, EMŠO ….)« navedejo tudi podatek o številki EMŠO za vse predstavnike (zakonite zastopnike in/ali člane nadzornega odbora) posameznega gospodarskega subjekta, za katere se izkazuje predhodna nekaznovanost. .

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

2.5 Rok za predložitev ponudbe

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik, prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 21. 10. 2025, do 12:00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

2.6 Datum in ura odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21. 10. 2025 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.7 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.8 Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški tehnične dokumentacije (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …).

2.9 Ugotavljanje sposobnosti

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 2.9.1 in 2.9.2.1.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

2.9.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

1. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 –popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24 – odl. US v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: Izpolnjen ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi in v ESPD vpiše EMŠO podatke oseb, za katere se izkazuje predhodna nekaznovanost.

Opomba:

Gospodarski subjekt lahko potrdila iz kazenske evidence predloži tudi sam, če odražajo zadnje stanje in če niso starejša od štirih mesecev, šteto od dneva roka za oddajo ponudb, in sicer za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

2. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: Izpolnjen ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: Izpolnjen ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo

ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: Izpolnjen ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Popravni mehanizem za točki 1 in 4 iz poglavja 2.9.1 Razlogi za izključitev:

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz točke 1 in 4 poglavja 2.9.1 Razlogi za izključitev, lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz navedenih točk.  Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na točki 1 in 4 poglavja 2.9.1 Razlogi za izključitev ne izključi iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz točke 1 ali 4 poglavja 2.9.1 Razlogi za izključitev in uveljavlja popravni mehanizem, pri izpolnjevanju obrazca ESPD v predmetnem polju poda odgovor »DA«, ter v zato predvideno polje (»Opišite jih«) navede kršitve in ukrepe za samoočiščenje ali predloži lastno izjavo z navedbo kršitev in ukrepov za samoočiščenje, ter predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz točke 1 in 4 poglavja 2.9.1 teh navodil.

2.9.2 Pogoji za sodelovanje

2.9.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo gospodarski subjekti izpolnjevati ta pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del, sicer bodo izključeni.

Dokazilo: Izpolnjen ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba:

V prvo polje morajo ponudniki vpisati Registracijsko številko pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. Pri navedbi: »Ali so te informacije brezplačno na voljo organom iz zbirke podatkov držav članic EU?«, odgovorijo z DA in v prvo vrstico vpišejo povezavo na AJPES, pod »Referenca/Koda« vpišejo ponovno številko, ki so jo navedli pod Registracijska številka, v polje »Izdajatelj« vpišejo Ajpes oziroma v kolikor izpolnjuje ESPD tuj ponudnik navede javni register države sedeža

2.9.2.2 Tehnična, strokovna in ekonomska sposobnost:

1. Gospodarski subjekt (ponudnik) mora zagotavljati s strani proizvajalca ponujene opreme pooblaščen in usposobljen servis za vzdrževanje ponujene opreme, montirane pri uporabniku Splošna bolnišnica Murska Sobota.

Dokazilo:

- Izpolnjena izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za tehnično in kadrovsko sposobnost (OBR-5);

V primeru, da bo ponudnik zagotavljal ta pogoj z drugim gospodarskim subjektom, mora tak gospodarski subjekt vključiti v svojo ponudbo kot partnerja skupne ponudbe ali podizvajalca, v nasprotnem primeru bo ponudba nedopustna in kot taka izločena.

Ponudnik bo moral ob oddaji ponudbe kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja naročniku predložiti potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik sam ali njegov partner v skupni ponudbi ali njegov podizvajalec pooblaščen in usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme ki se nahaja na sedežu naročnika.

2.9.3 Druge zahteve naročnika

1. V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb

- ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

- pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

- fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Za dokazovanje morajo vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložiti izpolnjeno Izjavo v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6), razen tisti podizvajalci, dobavitelji ali  subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, ki ne predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazilo: izpolnjena izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6)

2. Ponudnik mora izkazati, da je robotiziran sistem za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil, ki je predmet dobave in vzdrževanja že bil dobavljen in v uporabi vsaj šest mesecev v vsaj 3 bolnišnicah v EU  (šteto od primopredaje opreme).

Dokazilo:

Ponudnik mora v ponudbi na obrazcih (OBR-13 in OBR-13.1) predložiti seznam vsaj 3 bolnišnic v EU, ki že vsaj 6 mesecev (šteto od primopredaje opreme) uporabljajo robotiziran sistem za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil istega proizvajalca, kot ga ponudnik ponuja v okviru tega javnega naročila ter je zanje zagotavljen servis in so uporabniki njim zadovoljni. Reference se morajo glasiti na enak sistem (vključno z dokazano redundanco), kot ga ponudnik v ponudbi ponuja.

Na obrazcu mora biti za vsako od 3 bolnišnic navedeno:

-             Dobavitelj opreme

-	Naziv bolnišnice in naslov

-	Podatki o dveh kontaktnih osebah za preveritev reference (Ime in priimek, e-mail);

-	Tip oziroma model sistem za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil, ki je v posamezni

bolnišnici v uporabi.

Obrazec mora biti potrjen s strani odgovorne osebe investitorja ali uporabnika robotiziranega sistema (OBR 13 in OBR-13.1).

2.10 Tehnične zahteve

Tehnične zahteve predmeta javnega naročila so opredeljene v dokumentu C) Specifikacija zahtev uporabnika.

Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela in opremo v okviru predmeta javnega naročila.

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam, ki so opredeljene v Specifikaciji zahtev uporabnika.

2.11 Ponudbena vrednost

Cene morajo biti podane v evrih (EUR) in zaokrožene na dve decimalni mesti.

Ponudbena cena vsebuje vse sestavine oziroma elemente cene in krije vse stroške za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno z davki, prispevki oziroma dajatvami. V ponudbeni ceni so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja oprema.

Cene in skupna ponudbena vrednost so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti razen tistega dela pogodbene vrednosti, ki se nanaša na vzdrževanje opreme, kjer so korekcije možne skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Pogoji in način usklajevanja pogodbene cene so opredeljeni v osnutku pogodbe za vzdrževanje (OBR-4).

2.12 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- najnižja skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV.

Naročnik bo navedeno merilo pri ocenjevanju ponudb uporabil na naslednji način:

  - Vrednost ponudbe za dobavo opreme v EUR brez DDV;

  - Vrednost za integracijo v EUR brez DDV;

  - Vrednost vzdrževanja za obdobje 8-ih (osmih) let po poteku garancijske dobe v EUR brez DDV;

= skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV (1+2+3)

Skupna ponudbena vrednost je seštevek ponudbene vrednosti za opremo in  vzdrževanje, ter integracijo v bolnišnični informacijski sistem.

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost. O datumu, uri in kraju žrebanja bo uporabnik te ponudnike pisno obvestil. Naročilo bo oddano tistemu gospodarskemu subjektu, ki bo izžreban prvi.

2.13 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

-	predložil dopustno ponudbo ter bo

-	ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20,  3/22 – ZDeb, 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju: ZInPK) mora gospodarski subjekt (ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in podizvajalci, katerih vrednost podizvajalskega dela brez DDV znaša več kot 10.000,00 EUR in bodo poplačani neposredno s strani naročnika) mora pred podpisom pogodbe posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Skladno s petim odstavkom 35. člena ZInPK mora gospodarski subjekt (ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in podizvajalci, katerih vrednost podizvajalskega dela brez DDV znaša več kot 10.000,00 EUR in bodo poplačani neposredno s strani naročnika) mora posredovati pisno izjavo o tem, da gospodarski subjekt ni povezan s funkcionarjem naročnika in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Če bo ponudnik predložil lažni izjavi oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Ponudnik mora predložiti ob oddaji ponudbe OBR-7 - Izjava po 35. členu ZIntPK in OBR-8 Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju 14. člen ZIntPK.

2.14 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati osem mesecev od datuma od objave obvestila o javnem naročilu.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

Ponudnik lahko odkloni tako zahtevo. V primeru, da ponudnik ne podaljša roka veljavnosti ponudbe, bo naročnik takšno ponudbo po izteku njene veljavnosti izključil iz nadaljnjega postopka.

2.15 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

3. FINANČNA ZAVAROVANJA

Dokumenti finančnih zavarovanj morajo biti izdani po Enotnih pravilih za garancije na  poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Ponudniki lahko predložijo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

Naročnik zahteva naslednja finančna zavarovanja:

- finančno zavarovanje za resnost ponudbe,

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter izdana v Republiki Sloveniji ali v EU.

  - Zavarovanje za resnost ponudbe

Zavarovanje za resnost ponudbe se predloži v ponudbi v elektronski obliki, skladno z vzorcem OBR-10 Zavarovanje za resnost ponudbe.

Višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe znaša vsaj 1 % skupne ponudbene vrednosti (brez DDV). Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe mora veljati še vsaj 8 mesecev od dne objave tega javnega naročila na portalu javnih naročil.

Prijavitelj priloži z oddajo vloge v sistem e-JN bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje skladno z OBR-10 .

  - Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izbrani ponudnik predloži skladno s pogoji, opredeljenimi v osnutku pogodbe za dobavo opreme (OBR-3).

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v višini in trajanju, kot je to opredeljeno v osnutku pogodbe za dobavo opreme (OBR-3).

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje nadomestiti z ustrezno novo.

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v 10 (desetih) dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne vrednosti pogodbe za dobavo opreme (OBR-3) za celotno obdobje trajanja naročila z DDV, z veljavnostjo 30 dni dlje od poteka roka izvedbe vseh pogodbenih obveznosti.

Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku (kritje pravočasnosti izvedbe) ali če izvajalec ne poravna svojih obveznosti do podizvajalcev ali če izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja ob podaljšanju roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna.

Prodajalec mora naročniku, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti v EUR z DDV iz 4. člena te pogodbe, ki ga lahko naročnik vnovči v naslednjih primerih, če prodajalec:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 30 (trideset) dni po poteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma do predložitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem opreme oz. podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika, uporabnika in prodajalca.

Prodajalec mora predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10-ih delovnih dni od sklenitve pogodbe.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da ponudnik potrjuje vsebino vzorca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz OBR-11

  - Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku izbrani ponudnik predloži skladno s pogoji, opredeljenimi v osnutku pogodbe za dobavo opreme (OBR-3).

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdano v višini in trajanju, kot je to opredeljeno v osnutku pogodbe za dobavo opreme (OBR-3).

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje nadomestiti z ustrezno novo.

Izbrani ponudnik je dolžan pred iztekom finančnega zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku skladno s pogodbo za dobavo opreme izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno oz. dokončen prevzem del po pogodbi ni izvršen, naročnik pa bo unovčil polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Veljavnost tega finančnega zavarovanja mora biti 30 dni daljša od garancijskega roka.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če ponudnik:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah ali napak na opremi

- če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku.

3.4. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – pogarancijsko vzdrževanje

Izvajalec glede na pogodbo za vzdrževanje (OBR-4) opreme po izteku garancijske dobe mora najkasneje v 10 dneh pred potekom zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po pogodbi o dobavi opreme z vključenim osem letnim po-garancijskim vzdrževanjem, izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti v EUR z DDV (za obdobje veljavnosti 8 let + 30 dni), ki jo bo naročnik vnovčil v naslednjih primerih:

- če se bo izkazalo, da izvajalec storitev ne opravlja v skladu s pogodbo (vključno s kršitvijo odzivnih časov);

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev s strani izvajalca;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da ponudnik potrjuje vsebino vzorca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje v sklopu pogodbe za vzdrževanje se predloži najkasneje 10 dni pred potekom garancijske dobe.

4. SKLENITEV POGODB

Ministrstvo za zdravje in Splošna bolnišnica Murska Sobota bosta po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z izbranim ponudnikom sklenila pogodbo, po določilih osnutka pogodbe za dobavo opreme (OBR-3).

Splošna bolnišnica Murska Sobota bo z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklenil pogodbo za vzdrževanje opreme, po določilih osnutka pogodbe (OBR-4).

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbi v roku 10 dni od poziva k podpisu pogodbe.

Pogodbi se bosta pred podpisom vsebinsko prilagodili glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

5. KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz celotne dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

6. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o  pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1, 60/2017 in 72/19) po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

  - ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

  - ime naročnika,

  - oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

  - predmet javnega naročila,

  - pooblastilo za zastopanje v pred revizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

  - potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa znaša 4.000,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290- XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila na portalu javnih naročil, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

|  |  | Štefanova ulica 5 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01 F: 01 478 60 58 E: gp.mz@gov.si I: www.mz.gov.si |
| --- | --- | --- |

Predmet javnega naročila:

C) Nakup robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno Splošne bolnišnice Murska Sobota

Projekt se sofinancira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, iz proračunske postavke 221156 C4K14IC Digitalna preobrazba zdravstva-NOO-MZ in postavki 231110 Plačilo DDV za NOO v okviru projekta 2711-24-0021 – Robotizacija zdravil.

Specifikacija zahtev naročnika

Splošne zahteve:

  - Vsa ponujena oprema mora biti nova iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena.

  - Ponujena oprema mora imeti ES (EU) izjavo o skladnosti

  - Povsod, kjer so v zahtevah navedeni standardi velja, da lahko ponudnik ponudi tudi opremo, ki ustreza standardom, ki so enakovredni navedenim, pri čemer je na ponudniku dokazno breme, da gre dejansko za enakovredni standard z razpisanim.

I. OPREMA

ROBOTIZIRAN SISTEM ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO JE PODROBNEJE OPREDELJEN V NADALJEVANJU.

Tehnične specifikacije za avtomatizirano skladišče (shranjevanje in iznos zdravil) na sobni temperaturi

1. Zunanje dimenzije sestava z vključenimi vsemi dopolnilnimi moduli (modri je označena pozicija sestava na tlorisu prostora, kamor bo umeščen robot)

1.1. dolžina sestava največ 8300 mm

1.2. širina sestava največ 3800 mm

1.3. višina sestava: sestav je lahko visok največ do 3100 mm

Dodatno se lahko doda avtomatiziran vnos izven tega območja in izrisani transportni sistem. Upoštevati je potrebno normalne delovne procese oz. nemoteno delovanje ljudi v bolnišnični lekarni in razpoložljivi prostor za namestitev sistema v bolnišnični lekarni, v skladu z dostavljeno tlorisno dokumentacijo iz razpisne dokumentacije.

2. kapaciteta skladišča (izračun na osnovi povprečne velikosti škatlice v bolnišničnem okolju; dimenzije 120 x 60 x 30 mm): minimalno 21.000 pakiranj.

3. Avtomatiziran sistem za skladiščenje zdravil s skupno kapaciteto skladiščenja z minimalno 21.000 pakiranji zdravil različnih dimenzij od vključno 40 mm x 15 mm x 15 mm ali manjše (globina/širina/višina) do vključno 230 mm x 140 mm x 120 mm ali večje (globina/širina /višina) in upravljanje z omenjenimi dimenzijami škatlic v celotnem sistemu.

- Popoln neodvisen redundančni sistem, ki ob katerikoli okvari enega, drugi del prevzame polno funkcionalnost celotnega avtomatiziranega skladišča. Sistem vsebuje dve robotizirani regalni skladišči s policami za shranjevanje pakiranj velikosti škatlic zdravil, znotraj katerega v vsakem deluje vsaj po ena robotska roka (ali druga vrsta »strojne opreme«, če ta dosega enak učinek), ki vnaša, iznaša in prelaga pakiranja. Vsako izmed skladišč ima tudi lasten ročni vnos.

- Sistem je načrtovan in izdelan po meri tako, da natančno ustreza prostorskim, kapacitetvenim zahtevam naročnika in vsebuje preizkušen lasten programski vmesnik za virtualno povezovanje in sinhrono delovanje dveh neodvisnih sistemov hkrati: količinsko enakomeren vnos zdravil v vsako posamezno avtomatizirano skladišče preko popolnoma avtomatiziranega vnosa ter ob iznosih hkratno delovanje obeh robotskih rok (ali druga vrsta »strojne opreme«, če ta dosega enak učinek) v posameznih avtomatiziranih skladiščih za isto naročilo.

- Sposobnost upravljanja pakiranj s težo od vključno 10 g ali manj do vključno 800 g ali več.

4. Police so razporejene tako, da omogočajo shranjevanje škatel različnih dimenzij ter morajo imeti možnost prilagajanja višine polic in dodajanja novih polic tudi v primeru, če pride do morebitne spremembe v porazdelitvi velikosti škatlic.

5. Hitrost delovanja

5.1. popolnoma avtomatiziran vnos mora omogočati minimalno hitrost (ob upoštevanju povprečne velikosti škatlice 120 x 60 x 30 mm): vsaj 250 raznovrstnih pakiranj v eni uri

5.2. popolnoma avtomatiziran iznos mora omogočati minimalno hitrost (ob upoštevanju povprečne velikosti škatlice 120 x 60 x 30 mm): vsaj 500 raznovrstnih pakiranj v eni uri, čas iz skladiščenja se šteje od trenutka, ko je naročilo avtomatiziranemu skladišču potrjeno v lekarniškem informacijskem sistemu do trenutka, ko avtomatizirano skladišče sporoči, da je izdelek dostavljen

5.3. sistem mora omogočati za v naprej določeno zdravilo (določi naročnik) prilagajanje hitrosti avtomatskega iznosa (npr. zelo krha zdravila, zdravila, ki so občutljiva na tresljaje) oz. ustrezna prilagoditev hitrosti izdaje (ustrezna hitrost traku in višina do zbirnega kontejnerja), da se zdravila v obliki ampul ne lomijo.

5.4 Ponastavljanje razmika med policami in dodajanje novih polic z namenom optimizacije kapacitete. Ročni vnos pakiranj z modulom za hitri ročni vnos: sposobnost ročnega vnosa enega pakiranja v času do 5 sekund.

5.5 Sposobnost izskladiščenja ene robotske roke (ali druge vrste enakovredne strojne opreme, ki dosega enak učinek): vsaj 2 raznovrstni pakiranji v času do 10 sekund na eno direktno izdajno mesto (čas izskladiščenja se šteje od trenutka, ko se v informacijski sistem naročnika iz ene delovne postaje pošlje zahteva za izdajo 2 pakiranj, do iznosa 2 pakiranj iz avtomatiziranega skladiščnega sistema), zahtevan čas izskladiščenja je zmožna zagotoviti vsaka od robotskih rok (ali druga vrsta »strojne opreme«, če ta dosega enak učinek) za izskladiščevanje tudi v primeru nedelovanja ene izmed rok (ponudnik mora predložiti dokazni posnetek).

6. Sestavni elementi

6.1. Vsaj 2 elektronsko vodeni robotski roki (ali druga vrsta »strojne opreme«, če ta dosega enak učinek) za iznos in pospravljanje zdravil na police, ki sta vsaka v svojem robotiziranem regalnem skladišču. Dodatna robotska roka je potrebna za vnos zdravil. Namesto »robotske roke« se lahko uporabi tudi druga vrsta »strojne opreme«, če ta dosega enak učinek.

  - Zunanji zbirni vnosni trak v katerega se vsujejo pakiranja dolžine minimalno 2,0 m

  - Pripravljen sistem skladiščenja in izdaje zdravil po FEFO metodi (First Expired – First Out): izskladišči se najprej pakiranja z najkrajšim rokom uporabnosti.

  - Vsaj 1 modul za hitri ročni vnos zdravil opremljen s čitalcem 2D črtnih kod.

  - 1 vhodna vrata za osebje in serviserje na krajši stranici, kjer se sistem upravlja

  - Sistem mora imeti popolnoma avtomatiziran vhodni modul, tako da uporabnik položi prispele embalaže na transportni trak, nato pa sistem samodejno identificira embalaže (samodejno branje črtne kode in dimenzij embalaže) in jih pospravi na police.

  - Police so razporejene tako, da omogočajo shranjevanje škatel različnih dimenzij ter morajo imeti možnost prilagajanja višine polic in dodajanja novih polic tudi v primeru, če pride do morebitne spremembe v porazdelitvi velikosti škatlic.

  - Avtomatizirano skladišče mora imeti vgrajen programski vmesnik za branje in dekodiranje naslednjih vrst črtnih kod: PZN, PZN8, EAN in 2D kode (Datamatrix), možnost branja zagotavljanja avtentičnosti in varnosti zdravil v skladu z nacionalnim informacijskim sistemom za preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil. Računalniška enota z integriranim upravljalnim programom (programsko opremo), ki omogoča nadzor nad upravljanjem zalog,  in vsebuje različne poročevalne module, vključno z evidenco roka trajanja posameznega zdravila in ter stanjem zaloge zdravil v avtomatiziranem skladišču spremljanje minimalne zaloge. Sistem mora biti združljiv z lekarniškim programom, ki ga uporablja naročnik.

  - Integracija in samodejna izmenjava podatkov (o skladiščenih artiklih) med programom, ki ga uporablja naročnik, in avtomatiziranim skladiščem zdravil.

  - Možnost ročnega vnosa pakiranj zdravil ob upoštevanju razpoložljivega prostora za avtomatizirano skladišče, tako da ne moti drugih poslovnih procesov v lekarni. Na skici, ki jo ponudnik priloži mora biti označeno, kje se nahaja ročni vnos, avtomatiziran vnos in kje je točka pobiranja zbirnih škatel.

  - Samodejni podajalnik zabojnikov: sistem omogoča upravljanje več zabojnikov, zloženih en v drugega in jih pošilja naprej po tekočem traku enega za drugim do točke polnjenja, omogočati mora vnaprejšnje nalaganje vsaj 20 zabojnikov (npr. 2x po 10 zabojnikov)

  - Avtomatizirani iznos s sistemom zabojnikov na tekočem traku: zabojniki samodejno potujejo do mesta polnjenja ter naprej do mesta prevzema (sočasno mora biti dovolj prostora na tekočem traku za najmanj 6 polnih zabojnikov), tekoči trak manipulira z napolnjenimi zabojniki in jih dostavlja do končne načrtovane točke prevzema.

  - Printer s pripadajočim stojalom za tiskanje seznamov vsebine vsake zbirne posode

  - Uporabniški modul in navodila v slovenščini

  - Možnost direktnega izskladiščenja na vsaj dve stranici avtomatiziranega sistema brez uporabe transportnih trakov, drč in spiral (možno naknadno dodajanje direktnih izhodnih mest na drugih stranicah).

  - Vsaj 1 izdajno mesto za hitri iznos zdravila v manjših količinah.

Splošne zahteve:

7. Možnost upravljanja uporabniških pravic (izdaja in vnos zdravil, vstop v robota, konfiguriranje sistema, odpravljanje napak.

8. Možnost dodatnih omejitev in avtorizacij za posebne skupine zdravil (npr. narkotiki, posebej draga zdravila, zdravila iz liste A in B, zdravila s slabim rokom uporabnosti…) s strani posebej določenih oz. pooblaščenih oseb (npr. magister farmacije)

9. Možnost večstopenjske avtorizacije preko elektronskega podpisa ali PIN številke izskladiščenja določenih zdravil

10. Omogočanje konfiguracije in spreminjanje zgoraj navedenih omejitev na podlagi potreb bolnišnice brez potrebe po dodatnem razvoju

11. Spremljanje temperature in vlage v notranjosti avtomatiziranih skladišč, ki jih lahko izvede tudi hišni izvajalec naročnika

12. Hlajenje glavnih sistemov s priklopi na klimatske sisteme lekarn (ki jih lahko izvede tudi hišni izvajalec naročnika, vendar ponudnik mora omogočiti nameščanje senzorjev ter priklop klima naprav bolnišnice na sistem), s katerim se zagotavlja ustrezna temperatura v skladiščih (od 15 do 25 stopinj C) oziroma sistem samostojno omogoča konstantno temperaturo v območju od 15 do 25 stopinj C in redno evidenčne izpise in nadzor temperature.

13. Sistem ima možnost prekinitve procesov in hitre prioritetne izdaje zdravil

14. Sistem omogoča princip skladiščenja, da so pakiranja razporejena na police na optimalen način glede na obstoječi skladiščni prostor.

15. Možnost naknadne nadgraditve sistema z dodatno robotsko roko za izskladiščenje pakiranj

16. Možnost kasnejše nadgradnje in posodobitve sistema

17. Funkcionalnost hkratnega in sočasnega delovanja ročnega vnosa (polaganje pakiranj na mesto za ročni vnos zdravil) ter izdaje z izskladiščenjem zdravil

18. Možnost povezave s pametnimi omaricami na oddelku

19. Varčen sistem z nizko porabo energije v celotnem času obratovanja. Poraba električne energije v fazi delovanja za avtomatiziran vnos in avtomatizirano skladišče skupno ne presega 1,5 kWh.

20. Glasnost avtomatiziranega skladišča/skladišč in avtomatiziranega vnosa skupno ne presega 55 dB. Ponudnik mora predložiti tehnične specifikacije glasnosti vsakega posameznega sistema ter izračun skupne glasnosti.

21. Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku.

22. V ceno so vključene vse morebitne potrebne licence brez časovnih omejitev za normalno delovanje avtomatiziranega skladišča.

23. Sistem mora zagotavljati brezprekinitveno (brez vmesnega izklapljanja) električno napajanje (UPS) z zagotavljanjem delovanja brez električne energije za minimalno 60 min. Vnos in iznos pakiranj poteka tudi v primerih izpada energije ali lekarniškega informacijskega sistema.

24. Stalno dodatno varovanje podatkov »back-up« (dodatno hranjenje podatkov in mobilni nosilec podatkov).

25. Avtomatizirano skladišče mora imeti vgrajen programski vmesnik za odčitavanje in dekodiranje edinstvene znake v obliki 2D črtne kode zdravil v sistemu zagotavljanja avtentičnosti in varnosti zdravil, skladen z nacionalnim informacijskim sistemom za preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil Zavoda za preverjanje avtentičnosti zdravil. Sistem omogoča preverjanje avtentičnosti zdravila in odjavo le-tega iz ustreznega informacijskega sistema ob izdaji.

26. Maksimalna obremenitev  robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil ob maksimalni napolnjenosti z zdravili je 330kg / m2. Dopustna koristna obtežba tal 600 kg/m2 (oz. 6kN/m2) in da ta obtežba zajema celotno koristno obtežbo tal v fazi postavitve, obratovanja in vzdrževanja, ne samo težo robota.

27. Naročnik uporablja lekarniški skladiščni informacijski sistemi (ProLIS). Ponudnik mora biti na razpolago podjetju za programsko integracijo in izmenjavo podatkov avtomatiziranega skladišča in opredeliti stroške integracije.

28. Elektronske meritve vsakega posameznega pakiranja in avtomatska primerjava izmerjene dimenzije z dimenzijami shranjeni v podatkovni bazi z enako črtno kodo (dvojna kontrola), elektronski varnostni nadzor, kar pomeni konstantni videonadzor delovanja robotske roke, ki skupaj s sistemom elektronsko nadzira delovanje naprave tako, da sam avtomatsko zaznava napake in s tem še dodatno zmanjšuje število prekinitev sistema.

Avtomatiziran vnos pakiranj:

29. Sistem mora imeti popolnoma avtomatiziran vhodni modul, tako da uporabnik vsuje pakiranja na transportni zbirni vnosni trak, nato pa sistem samodejno identificira embalaže (samodejno branje črtne kode in dimenzij embalaže). Vnosni trak mora biti minimalne dolžine vsaj 1,5 2 m, imeti mora minimalno kapaciteto zalogovnika vsaj 360 450 pakiranj zdravil.

30. Vhodni modul mora imeti najmanj 1 robotsko roko, ki omogoča prijem artikla, ki lahko ob vstopu prihaja v različnih položajih. Namesto »robotske roke« se lahko uporabi tudi druga vrsta »strojne opreme«, če ta dosega enak učinek.

31. Širina avtomatiziranega zunanjega ali notranjega sistema vnosa je skupaj z vnosnim trakom maksimalno 0,65 m, dolžina maksimalno 3,80 m, višina maksimalno do 1,50 m,

32. Sposobnost avtomatskega vskladiščenja enega pakiranja v času do največ 15 sekund

33. Pakiranja zdravil morajo biti takoj po vnosu v glavne sisteme že dosegljiva za izdajo

34. Možnost hkratnega delovanja ročnega vnosa in avtomatiziranega vnosa pakiranj.

Transportni sistem:

35. Avtomatizirani sistem prinosa zdravil od robota do polnilne točke avtomatiziranega polnjenja zbirnih transportnih posod.

36. S sistemom transportnih trakov in drč se omogoči, da sistem streže vse delovne postaje. Avtomatski podajalnik mora preko sistema trakov in drč streči delovne postaje.  Ponudnik sam pripravi predlog delovnih postaj. Ponudniki naj sledijo navodilom, da na transportnem traku zbirnih zabojnikov zabojniki samodejno potujejo do mesta polnjenja ter naprej do mesta prevzema (sočasno mora biti dovolj prostora na tekočem traku za najmanj 6 polnih zabojnikov), tekoči trak manipulira z napolnjenimi zabojniki in jih dostavlja do končne načrtovane točke prevzema.

37. Sistem zagotavlja:

37.1 Avtomatizirano dostavo praznih zbirnih posod po valjčnih transportnih trakovih do polnilne točke

37.2 Avtomatiziran prehod do delovnih postaj, kjer se zbirne posode lahko dopolnijo z ročno zbranimi zdravili. V vrsti na dopolnjevanje lahko čaka 6 ali več predhodno s strani avtomatiziranega skladiščnega sistema napolnjenih zbirnih transportnih posod.

37.3 Zbirna posoda, ki se polni, se avtomatsko premika na točko izdaje zdravil in se po izdaji avtomatsko premakne naprej do naslednjega delovišča

37.4 Transport pakiranj do vsaj 1 polnilne točke avtomatiziranega polnjenja zbirnih transportnih posod

II. VZDRŽEVANJE

Ponudnik mora ponuditi polno vzdrževanje opreme za obdobje osmih (8) let po poteku garancijskega roka. Garancijski rok je 24 mesecev.

V času trajanja garancijskega roka mora ponudnik brezplačno zagotavljati preventivno in korektivno vzdrževanje opreme, kar vključuje vse zamenjave oziroma rezervne dele in vse servisne ure, vključno z obiski in drugimi morebitnimi dodatnimi stroški.

Ponudnik zagotavlja pomoč vsaj enega kvalificiranega serviserja oz. več njih, če je to potrebno. Pomoč s strani serviserjev zagotovljena v delovnem času lekarne in izven, če je to nujno. Zagotovljena je neprekinjena 24 urna telefonska pomoč in 24 urni odziv na lokaciji avtomatiziranega skladišča.

Tedenski nadzori vseh parametrov avtomatiziranega skladišča na daljavo. Najmanj dva en preventivnia obiska na leto, glede na priporočila proizvajalca in skladno z veljavno zakonodajo. Posodobitve programske opreme, ki so na voljo s strani proizvajalca so brezplačne v času garancije. Tehnične izboljšave, ki so običajne pri dobavi novih sistemov. Možnost kasnejše nadgradnje z opremo istega ali drugega proizvajalca

Vse zahtevane storitve vzdrževanja so podrobneje opredeljene v osnutku pogodbe za vzdrževanje opreme.

III USPOSABLJANJE IN VARNOSTNI ELEMENTI

Ponudnik bo zagotovil brezplačno usposabljanje lekarniškega osebja ob dobavi robotiziranega skladiščnega sistema v takšnem obsegu, kot je to potrebno za nemoteno uporabo sistema na vseh izdajnih mestih. Usposabljanje poteka na lokaciji naročnika v slovenskem jeziku na stroške izvajalca pred primopredajo.

Varnostni certifikati uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, s katerim potrdi skladnost avtomatiziranega skladiščnega sistema s standardom EN 60204-1 (podrobneje IEC 60204-1): Električna varnost strojev (Iz potrdila ali certifikata, ki ga predloži ponudnik, mora biti jasno razvidno, da vsaj ponujeni sistem ustreza standardu EN 60204-1:2006 ali novejši verziji standarda EN 60204-1).

Ponudnik lahko predloži tudi katerikoli drugi certifikat ali potrdilo oz. dokazilo neodvisne uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, ki se nanaša na varnost ponujenega proizvoda in s katerim razpolaga bodisi proizvajalec bodisi ponudnik ter je primerljiv z opisanimi zahtevami.

Zahtevan varnostni certifikat ali drug enakovreden certifikat bo moral predložiti izbran ponudnik.

Ponudnik mora ob oddaji vloge predložiti CE certifikat in izjavo o skladnosti ob oddaji ponudbe.

IV. PRETEKLA UPORABA ROBOTOIZRANEGA SISTEMA

2. Ponudnik mora izkazati, da je robotiziran sistem za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil, ki je predmet dobave in vzdrževanja, istega proizvajalca,  kot ga ponudnik ponuja v okviru tega javnega naročila ter je zanje zagotovljen servis in so uporabniki njim zadovoljni, že bil dobavljen in v uporabi vsaj šest mesecev (šteto od primopredaje opreme) pri čemer je primopredaja opreme morala biti izvedena v obdobju 4 let od objave obvestila o naročilu. Dobavljen je moral biti istovreden sistem, kot ga ponudnik ponuja v svoji ponudbi (vključno z dokazano  redundanco). Oprema je morala biti dobavljena vsaj 3 bolnišnicam v EU ali EGP.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec (OBR-13).

IV SEZNAM OBVEZNIH PRILOG

  - Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o ponudniku (OBR-1);

  - Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o podizvajalcu (v primeru sodelovanja s podizvajalci) (OBR-1.1);

  - Izpolnjen in podpisan obrazec predračuna – rekapitulacija (OBR-2);

  - Izpolnjen in podpisan obrazec predračuna za opremo in vzdrževanje (OBR-2.1);

  - Izpolnjen in podpisan obrazec predračuna za opremo (OBR-2.1.1), vključno z vso dokumentacijo, v skladu z navodili na obrazcu;

  - Izpolnjen in podpisan obrazec predračuna za vzdrževanje (OBR-2.1.2);

  - Izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe za dobavo opreme (OBR-3);

  - Izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe za vzdrževanje in servisiranje opreme po izteku garancijske dobe (OBR-4);

  - Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za tehnično in kadrovsko sposobnost (OBR-5);

  - Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6);

  - Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava po 35. členu ZIntPK (OBR-7);

  - Izjavo o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju 14.členu ZIntPK (OBR-8);

  - Izpolnjen obrazec ESPD (OBR-9) za vse gospodarske subjekte v ponudbi;

  - Izpolnjen in podpisan obrazec Zavarovanje resnosti ponudbe (OBR-10);

  - Izdano veljavno zavarovanje za resnost ponudbe

  - Izpolnjeno in podpisano Referenčno tabelo (OBR-13);

  - Izpolnjeno in podpisano Prilogo k referenčni tabeli OBR-13 (OBR-13.1);

  - EU izjavo o skladnosti za ponujeno opremo;

  - CE certifikat za ponujeno opremo;

  - Potrdilo proizvajalca opreme o pooblaščenem in usposobljenem servisu za vzdrževanje ponujene opreme.

V primeru, da posamezen podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v ta namen izpolniti točko 3. obrazca OBR-1.1 – Soglasje podizvajalca. Če ponudnik na obrazcu OBR-1.1 ne izpolni zahteve in ne predloži podpisanega soglasja podizvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja zahteva za neposredno plačilo, bo naročnik štel, da soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu ni podano.

http://www.enarocanje.si

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

V kolikor ponudnik v ponudbi priloži izjavo, da posluje brez žiga mu ni potrebno žigosati navedenih obrazcev.