Naziv projekta: Paket 23 »Žarkovna linija za ozkokotno sipanje rentgenskih žarkov (SAXS) na sinhrotronu Elettra-Sincrotrone Trieste«

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava vakuumskega undulatorja za integracijo v sinhrotronsko žarkovno linijo

Oznaka javnega naročila: 302/18 – VU-ŽL-P/25

| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| --- | --- | --- |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika. Ponudnik mora v stolpcu »DOKAZILO« navesti ime priloženega dokazila. Ponudnik lahko navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v PDF obliki oz. tudi v Word obliki, v kolikor obrazec vsebuje aktivne spletne povezave do dokazil, v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Nabava vakuumskega undulatorja za integracijo v sinhrotronsko žarkovno linijo« in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 | Glavni parametri, značilnosti magnetnega polja in tolerance |  |  |  |
|  | Glavni parametri undulatorja so povzeti v tabeli 1. Tabela 1: Glavni parametri undulatorja Ime naprave; spektralna črta; l0 (mm); KMAX; gmin (mm); gmax (mm); NPER; LMAG (mm); LTOT (mm). IVU17; mXRD; 17.2; 1.55; 5.2; > 30; 116; ~2000; 2800.00. Delovne krivulje undulatorja temeljijo na parametrih iz tabele 1 in so prikazane na sliki 1. Slika 1: Angl. angular flux density za IVU17 Bistveni pogoj je, da je energija angl. third harmonic photons pri minimalni reži in energiji elektronov 2,4 GeV enaka ali manjša od 4400 eV (črtkana črta). | - DA | - NE |  |
|  | Struktura magneta |  |  |  |
|  | Sistem mora vključevati popolno magnetno strukturo, sestavljeno iz trajnih magnetov, izdelanih iz sintranih prahov NdFeB, z dovolj visokim permanentnim magnetnim poljem za dosego predpisanih parametrov odklona. Magneti morajo imeti angl. intrinsic coercivity (Hcj), ki ni nižja od 2400 kA/m (30 kOe). Dovoljeni so postopki izboljšanja angl. coercivity, kot je difuzija vzdolž zrn. Vsi magneti morajo biti prevlečeni z zaščitno prevleko, ki je združljiv s pogoji ultravisokega vakuuma in odporen na močno sevanje; zahtevana je prevleka iz titanovega nitrida (TiN). Struktura mora vključevati feromagnetne pole in nosilce, ki zagotavljajo visoko mehansko stabilnost in zmogljivost. Permanentni magneti morajo biti toplotno stabilizirani (žarjeni) pri temperaturi 110 °C oziroma pri največji temperaturi, ki jo zahteva postopek angl. bake-out vakuumskega sistema, da se prepreči nepopravljiva razmagnetitev. Končna toplotna obdelava mora biti določena med pregledom zasnove na podlagi potrjenega načrta doseganja vakuuma. | - DA | - NE |  |
|  | Kovinska folija za angl. eddy current shielding |  |  |  |
|  | Magnetna struktura mora biti v celoti prekrita z bakrovo-nikljevo (Cu-Ni) folijo, zasnovano tako, da zagotavlja učinkovito pot z nizko električno impedanco za angl. image currents, ki jih inducira elektronski žarek. Te folije morajo biti napete preko magnetnih sklopov tako, da tvorijo gladko površino obrnjeno proti žarku, brez prask, vdolbin ali drugih površinskih nepravilnosti. Zagotovljen mora biti stalen stik med zadnjo stranjo folije in podložnimi magnetnimi komponentami za ohranjanje optimalne električne prevodnosti. Zaščita mora izpolnjevati obratovalne zahteve undulatorja v pogojih ultravisokega vakuma in visoke obremenitve sevanja. | - DA | - NE |  |
|  | Fleksibilni prehodi in priključne prirobnice za zunanjo vakuumsko komoro |  |  |  |
|  | Sistem mora vključevati fleksibilne prehode, nameščene na vhodu in izhodu naprave v angl. in-vacuum device. Ti prehodi morajo zagotavljati neprekinjeno električno prevodnost za angl. image currents, ki jih generira elektronski žarek, ki kroži. Prav tako morajo zmanjševati variacije impedance na stiku med undulatorjem in sosednjimi vakuumskimi komorami. Vsak prehod mora biti opremljen s priključnimi prirobnicami, združljivimi z zunanjim vakuumskim sistemom. Zasnova mora upoštevati mehanske tolerance ob hkratnem ohranjanju tesnosti v pogojih ultravisokega vakuuma in poravnanosti z žarkovno linijo. Vsi sestavni deli morajo biti primerni za delovanje v pogojih ultravisokega vakuuma. | - DA | - NE |  |
|  | Absorber fotonov |  |  |  |
|  | Sistem mora vključevati absorber fotonov, posebej zasnovan za zaščito izhodne prirobnice naprave v angl. in-vacuum izvedbi in vseh komponent po njej. Absorber mora biti nameščen za fleksibilnim prehodom in neposredno povezan s fiksnim delom izhodne prirobnice. Ponudnik mora načrtovati ustrezen hladilni krog za absorber ob upoštevanju naslednjih parametrov žarka in magnetnega polja: - Tok elektronskega žarka: 400 mA - Energija elektronskega žarka: 2,4 GeV - Magnetno polje upogibnega magneta: 0,7856 T Absorber mora učinkovito odvajati sinhrotronsko sevanje, ki nastaja pri teh obratovalnih pogojih, in mora biti združljiv s pogoji ultravisokega vakuuma. Zasnova absorberja mora preprečevati toplotne poškodbe ali mehanske zamike sosednjih struktur med neprekinjenim obratovanjem. | - DA | - NE |  |
|  | Vakuumski sistem, črpalke, ventili in tlačni senzorji |  |  |  |
|  | Vakuumski sistem mora zagotavljati pogoje ultravisokega vakuuma, primernih za delovanje angl. in-vacuum undulatorja. V standardnih obratovalnih pogojih tlak v vakuumski komori undulatorja ne sme biti višji od 2·10-10 mbar, hitrost uhajanja helija pa mora biti enaka ali manjša od 1·10-10 mbar·L/s. Sistem mora vključevati: • vse potrebne vakuumske črpalke, vključno s tistimi, integriranimi v ohišje undulatorja, • ventile, potrebne za nazdor vakuuma in varnost, • tlačne senzorje za neprekinjeno spremljanje vakuumskih pogojev. Vse komponente morajo biti v celoti združljive z zahtevanimi nivoji vakuuma in integrirane tako, da zagotavljajo stabilno in zanesljivo delovanje vakuuma skozi celotno življenjsko dobo naprave. Sistem mora vključevati vse kable v angl. in-vacuum izvedbi, krmilnike in merilne instrumente, potrebne za popolno funkcionalnost in nadzor. Materiali in površinske obdelave notranjih vakuumskih komponent morajo biti primerni za angl. bake-out in brez onesnaževal. Vakuumski sistem mora vsebovati naslednje specifične komponente in izpolnjevati pripadajoče zahteve glede zmogljivosti: • Ionske črpalke v triodni konfiguraciji z negativno polariteto, odporne na ≥ 1·109 rad sevanja in temperaturo ≥ 200 °C; opremljene z visokonapetostnimi konektorji, združljivimi z vakuumom (npr. Fischer ali enakovreden). • NEG črpalke s sintranimi elementi, nameščene na CF-prirobnice (npr. serija SAES CapaciTorr Z ali enakovredna), za delovanje v sinergiji z ionskimi črpalkami. • Dva tlačna senzorja tipa Penning (npr. Pfeiffer IKR 070 ali enakovreden) z ustreznimi krmilniki (npr. TPG500), odporna na sevanje (≥ 1·109 rad) in toploto (≥ 200 °C), z oddaljeno elektroniko in 30-metrskimi kabli, odpornimi na sevanje. • Visokonapetostni kabli, dolgi 30 metrov, s konektorji Fischer na obeh koncih, odporni na ≥ 1·109 rad in ≥ 200 °C. • Ena prirobnica DN63CF, opremljena s popolnoma kovinskim kotnim vakuumskim ventilom (npr. VAT serija 57 ali enakovreden), primerna za angl. bake-out pri ≥ 200 °C in ≥ 10.000 ciklov. | - DA | - NE |  |
|  | Poravnalna konstrukcija |  |  |  |
|  | Sistem mora vključevati podporno in poravnalno konstrukcijo, zasnovano za varno pritrditev naprave v angl. in-vacuum izvedbi med namestitvijo, obratovanjem in vzdrževanjem. Konstrukcija mora: • Biti opremljena z odstranljivimi ali dvižnimi kolesi za lažji transport in eksaktno postavitev. • Zagotavljati stabilno mehansko podporo z zadostno strukturno togostjo med delovanjem v vakuumu in pri magnetnih obremenitvah. • Omogočati poravnavo undulatorja na nazivno višino žarka, ki je določena kot 1,3 metra nad nivojem tal. • Biti združljiva z določenim prostorskim ovojem in mejami obremenitve: o maksimalna dolžina (Z): 2800 mm, o maksimalna širina (X): 1500 mm, o maksimalna višina (Y): 2800 mm, o maksimalna masa: 7500 kg. Konstrukcija mora biti izdelana z visoko mehansko eksaktnostjo in omogočati točno ter ponovljivo postavitev v okolju pospeševalnika ali žarkovne linije. Prav tako mora biti združljiva s postopki dvigovanja in ravnanja, predvidenimi za težko in občutljivo znanstveno opremo. Skupna višina popolnoma sestavljene naprave, vključno z morebitnimi dvižnimi trakovi ali prečko, ne sme presegati 2,8 metra. Če se uporabljajo trakovi, kot med njima ne sme presegati 90°. Če se uporablja dvižna prečka, mora zagotavljati najmanjšo navpično razdaljo 0,5 metra od kavlja do angl. lifting eyes. Če teh omejitev ni mogoče izpolniti, lahko ponudnik predlaga modularno ali delno razstavljivo zasnovo pod pogojem, da vsak modul: • Izpolnjuje posamezne omejitve višine in teže (≤ 2800 mm višine, ≤ 7500 kg skupne teže). • Je samostoječ in varen za začasno postavitev brez dodatne podpore. • Ga je mogoče varno dvigniti, prestaviti in sestaviti na lokaciji. Angl. lifting eyes morajo biti postavljena tako, da zagotavljajo ustrezno ravnotežje bremena med dvigovanjem. Če so potrebna posebna dvižna orodja (npr. dvižne prečke), jih je treba priložiti opremi. | - DA | - NE |  |
|  | Dvigalno razpenjalo |  |  |  |
|  | Namensko dvigalno razpenjalo (ang. lifting spreader) mora biti zagotovljeno, če je potrebno za varno ravnanje z napravo v angl. in-vacuum izvedbi in njeno namestitev. Dvižna oprema mora biti dimenzionirana in tehnično zasnovana posebej za maso in geometrijo sklopa undulatorja, ob upoštevanju skupne mase do 7500 kg in maksimalnih dimenzij 2800 mm × 1500 mm × 2800 mm (D × Š × V). Dvigalno razpenjalo mora omogočati varno in uravnoteženo dvigovanje brez mehanskih deformacij ali zamikov občutljivih komponent. Skladna mora biti z veljavnimi varnostnimi predpisi za dvižno opremo in združljiva s standardnimi sistemi za dvigovanje in žerjavnimi sistemi, ki so na voljo na mestu namestitve. | - DA | - NE |  |
|  | Elektromehanski sistem za nastavitev reže, zožitve in odmika |  |  |  |
|  | Naprava mora biti opremljena s popolnoma integriranim elektromehanskim pozicionirnim sistemom, ki omogoča ponovljivo nastavitev magnetne reže, zožitve in odmika. Zahtevane specifikacije so: Nastavitev reže: - Ponovljivost: boljša od 1 μm - Korak nastavitve: < 0,5 μm - Nastavljiv razpon hitrosti: 1 μm/s do 1 mm/s Na obeh mejah delovnega območja morajo biti vgrajene mehanske končne omejitve. Nastavitev zožitve (angl. taper): - Razpon nastavitve: ±50 μrad - Korak: 1 μrad - Ponovljivost: boljša od 2 μrad Nastavitev odmika (angl. offset): - Razpon nastavitve: ±1 mm - Korak: 1 μm - Ponovljivost: boljša od 5 μm Sistem mora vključevati absolutne angl. encoders. Ti morajo biti nameščeni tako, da so zaščiteni pred poškodbami zaradi sevanja in motenj, ki jih povzroča žarek. Na obeh magnetnih nosilcih morajo biti nameščeni nagibomeri (angl. inclinometers) za zaznavanje in zaščito pred izgubo paralelizma. Celoten pozicionirni sistem mora delovati preko industrijske avtomatizacijske platforme v realnem času, ki omogoča krmiljenje gibanja na submikrometrski ravni, z uporabo vodila EtherCAT ali enakovrednega protokola za prenos v realnem času. | - DA | - NE |  |
|  | Krmilna omara in povezovalni kabli |  |  |  |
|  | Sistem mora vključevati popolno krmilno omaro, ki vsebuje vso potrebno elektroniko za upravljanje in nadzor mehanskih ter vakuumskih sistemov naprave v angl. in-vacuum izvedbi. Omara mora vključevati: • Krmilnike in napajalnike za vse osi gibanja (reža, naklon, zamik). • Vmesnike za vse senzorje in aktuatorje, vključno z nadzorom temperature in povratnimi informacijami o poravnavi. • Integracijo sistema za krmiljenje gibanja na osnovi TwinCAT 3 in vodila EtherCAT ali enakovredne visokozmogljive industrijske avtomatizacijske platforme. • Vso potrebno napeljavo, kable in priključno omarico, dostavljeno kot popolna in funkcionalna enota. Omara mora biti predhodno sestavljena, tovarniško preizkušena in označena za integracijo na lokaciji. Vsi kabli morajo biti združljivi z zahtevami angl. in-vacuum izvedbe ali okolji z visoko sevalno obremenitvijo (kjer je potrebno) ter morajo imeti zadostno dolžino in mehansko zaščito za vgradnjo. Električne sheme in načrti napeljave morajo biti priloženi kot del dokumentacije. | - DA | - NE |  |
|  | Tuljave za korekcijo angl. field integral correction coils |  |  |  |
|  | Sistem mora vključevati tuljave za korekcijo angl. field integral correction coilsl, zasnovane za nastavljanje in lokalno korekcijo integrirane jakosti magnetnega polja vzdolž poti žarka. Te tuljave morajo biti združljive s krmilnim sistemom in v celoti integrirane v magnetno strukturo naprave. Njihova funkcija je kompenziranje nepravilnosti magnetnega polja, ki so posledica proizvodnih toleranc, mehanskih deformacij ali nehomogenosti materiala. Korekcijski sistem mora omogočati nastavitve za doseganje zahtevane kakovosti polja glede na dinamiko žarka in spektralno zmogljivost. Vsa strojna oprema in električni vmesniki, potrebni za delovanje in nastavitve, morajo biti vključeni, prav tako tudi povezave za integracijo v krmilno omaro in programski sistem. | - DA | - NE |  |
|  | Senzorji za spremljanje temperature magnetov in fleksibilnih prehodov |  |  |  |
|  | Sistem mora biti opremljen s senzorji za spremljanje temperature, nameščenimi posebej na: • magnetnih strukturah (permanentni magneti), • fleksibilnih prehodih. Ti senzorji morajo zagotavljati podatke o temperaturi v realnem času za zagotavljanje stabilnih toplotnih pogojev med obratovanjem. Sistem mora vzdrževati delovno temperaturo magnetov pri (23 ± 1) °C, pri čemer največje toplotno odvajanje zaradi angl. image currents na zgornji in spodnji strani folij ne sme presegati 10 W/m. Senzorji morajo biti v celoti integrirani v krmilni sistem za neprekinjeno spremljanje, z alarmi ali varnostnimi blokadami v primeru prekoračitve dopustnih odstopanj. Podatki o temperaturi morajo biti dostopni lokalno in na daljavo preko uporabniškega vmesnika. Parametri hladilnega kroga za ustrezno toplotno upravljanje: • temperatura vode: 23 °C ± 1 °C, • prevodnost: 5 μS/cm ± 3 μS/cm, • vstopni tlak: 3,5 bara, • maksimalni padec tlaka: 2,5 bara. Vse cevi za hladilni sistem morajo biti v skladu z metričnimi standardi, spoji cevi pa ne smejo biti nameščeni znotraj območja ultravisokega vakuuma (ang. ultra-high vacuum – UHV). Materiali, ki pridejo v stik s hladilno vodo, morajo biti združljivi z lastnostmi demineralizirane vode, kot so določene spodaj. Spoji za hladilne in vakuumske sklope morajo biti tipa Swagelok s stiskalnimi priključki ali tehnično enakovredni. Uporaba PTFE (Teflon) traku ali katerega koli podobnega tesnilnega materiala je v vseh vakuumsko povezanih sklopih nedovoljena. | - DA | - NE |  |
|  | Lokalna programska oprema in programska oprema za oddaljen dostop ter uporabniški vmesnik |  |  |  |
|  | Sistem mora vključevati popolnoma razvito programsko opremo za krmiljenje, ki omogoča upravljanje vseh mehanskih, vakuumskih in diagnostičnih funkcij naprave v angl. in-vacuum izvedbi. Programska oprema mora: • Biti dostopna prek lokalnega uporabniškega vmesnika in podpirati oddaljen dostop ter diagnostiko. • Omogočati nadzor in spremljanje položaja reže, zožitve in odmika (ang. gap, taper, offset), z vključevanjem naslednjih strojnih zmogljivosti: o ponovljivost reže (ang. gap): boljša od 1 μm, o ponovljivost zožitve (ang. taper): boljša od 2 μrad, o ponovljivost odmika (ang. offset): boljša od 5 μm, o velikosti korakov nastavitve: < 0,5 μm (reža, gap), 1 μrad (zožitev, taper), 1 μm (odmik, offset), o uporaba absolutnih kodirnikov (ang.absolute encoders) za visokonatančne povratne informacije o položaju in nagibomerov (angl. inclinometers) na obeh magnetnih nosilcih za zaznavanje izgube vzporednosti, o nastavljive mehanske končne omejitve morajo biti prisotne na obeh skrajnih mejah delovnega območja. • Imeti vmesnik s temperaturnimi senzorji, korekcijskimi tuljavami magnetnega polja, nadzorom vakuuma in dajalniki gibanja. • Biti združljiva z nameščeno krmilno strojno opremo (npr. Beckhoff TwinCAT 3 ali enakovredno), temelječo na vodilu EtherCAT ali enakovrednem protokolu za prenos v realnem času. • Vključevati grafični uporabniški vmesnik (GUI), ki omogoča intuitivno uporabo, prikaz stanja sistema in beleženje parametrov. Programska oprema za krmiljenje mora biti dostavljena z vsemi potrebnimi licencami in dokumentacijo ter mora podpirati zajem podatkov, beleženje in alarmne funkcije. Programska oprema za oddaljen dostop mora omogočati popolno diagnostično podporo v času garancijskega obdobja, vključno z nadzorom zmogljivosti in preverjanjem konfiguracije. Sistem za krmiljenje gibanja mora vključevati naslednje varnostne in komunikacijske funkcije: • Digitalni izhod PLC za signalizacijo stanja »reža je odprta« pri prekoračitvi nastavljive mejne vrednosti. • Digitalni vhod PLC za sprožitev varnostnega odpiranja reže na varno vrednost. • Digitalni izhod PLC za signalizacijo prekoračitve temperature nad nastavljeno mejo. • Upravljanje na daljavo preko Ethernet povezave z uporabo protokolov DHCP in TCP/IP. • Združljivost z arhitekturo krmilnega sistema TANGO, ki se uporablja v Elettra 2.0. • Visokohitrostni podatkovni vmesnik (npr. UDP/IP ali enakovreden) za sinhronizacijo v realnem času z zunanjim monokromatorjem. • Možnost preklopa med standardnim in hitrim načinom sinhronizacije. | - DA | - NE |  |
|  | Podatki o meritvah magnetnega polja |  |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti celotne podatke o meritvah magnetnega polja za napravo v angl. in-vacuum izvedbi, vključno s povzetkom v obliki preglednice z vsemi ustreznimi magnetnimi parametri. Podatki morajo potrjevati skladnost z zahtevanimi magnetnimi zmogljivostmi, vključno z naslednjim: • Undulator mora biti zasnovan tako, da pri minimalni reži in energiji elektronskega žarka 2,4 GeV energija fotonov tretjega harmonika (angl. third harmonic photon energy) ne presega 4400 eV. • Odstopanja magnetnega polja zaradi nepravilnosti (npr. nehomogenosti materialov, tolerance, deformacije) ne smejo presegati določenih mej v delovnem območju reže. Odstopanja magnetnega polja, ki jih povzročajo različne nepravilnosti (ne-homogenost materialov, tolerance obdelave, deformacije itd.), ne smejo presegati dovoljenih vrednosti v območju rež, navedenih v tabeli 2: Tabela 2: Tolerance napak magnetnega polja Fizikalna količina; Enota; Limitna vrednost; Območje reže, znotraj katerega te vrednosti ne smejo biti presežene. First Integrals (IX and IY); G×m; 0.1; gmin ÷ gmax. Integral seconds (I2X and I2Y); G×m2; 0.2; gmin ÷ gmax. Integrated quadrupole (normal and "skew"); G; 50; gmin ÷ gmax. Integrated sextuple (normal and "skew"); G/cm; 50; gmin ÷ gmax. Integrated octupole (normal and "skew"); G/cm2; 100; gmin ÷ gmax. Phase Error (rms); °; 2; gmin ÷ 15 mm. Ustrezne korekcijske tuljave bodo del dobave, integrirane v strukturo, in bodo omogočale zmanjšanje prvega in drugega integrala v okviru prej navedenih specifikacij, če teh rezultatov ni mogoče doseči izključno s pasivnimi metodami. Vse meritve morajo biti izvedene z umerjeno merilno opremo, rezultati pa morajo biti jasno dokumentirani v digitalni obliki. Povzetek mora vključevati angl. magnetic field maps, angl. integral values in vse uporabljene podatke o korekciji polja. Podatki morajo biti predani pred odpremo in vključeni v končni paket dokumentacije. | - DA | - NE |  |
|  | Dobava načrtov za izdelavo |  |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti popolne načrte za izdelavo naprave v angl. in-vacuum izvedbi in vseh pripadajočih podsistemov v CAD-formatu. Ti načrti morajo vključevati: • Celotne mehanske postavitve magnetne strukture, vakuumske komore in podpornega ogrodja. • Sestavne risbe elektromehanskega pozicionirnega sistema, absorberja fotonov in vakuumskih priključkov. • Sheme za potek kablov, hladilnih cevi in postavitev senzorjev. • Dimenzijske tolerance, uporabljene materiale in sklice na posamezne dele. Vsi načrti morajo biti predloženi v standardnih CAD-formatih (npr. .dwg, .dxf ali .step) in primerni za inženirski pregled, načrtovanje vzdrževanja ter morebitne prihodnje spremembe. Načrti morajo odražati dejansko izdelano stanje dostavljene opreme. Načrti morajo biti vključeni v končni paket dokumentacije ob dobavi undulatorja. | - DA | - NE |  |
|  | Navodila za uporabo in vzdrževanje, električne sheme, seznam komercialnih komponent, CE-certifikat za vse zgoraj navedene sisteme |  |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti popoln dokumentacijski paket, ki mora vključevati: • Navodila za uporabo, ki podrobno opisujejo zagon, standardno uporabo, varnostna navodila in postopke zaustavitve. • Navodila za vzdrževanje z določenimi intervali rednega servisiranja, življenjsko dobo komponent, preventivnimi ukrepi in navodili za odpravljanje napak. • Električne sheme, ki prikazujejo celotne napeljave za vse podsisteme, vključno z razdelitvijo električne energije, krmilnimi vezji, integracijo senzorjev in varnostnimi zaporami. • Seznam komercialnih komponent, vključno s kataloškimi številkami, referencami proizvajalca in informacijami o dobavi vseh nestandardnih delov. • Veljavno in popolno izjavo o skladnosti CE, ki potrjuje, da so vse komponente in podsistemi naprave skladni z veljavno zakonodajo EU o varnosti, zdravju in varstvu okolja. Vsa dokumentacija mora biti predložena v angleškem jeziku, v tiskani in digitalni obliki. Dokumentacija mora ustrezati končni konfiguraciji dostavljenega sistema in odražati njegovo dejansko stanje po izdelavi in preizkusu. Dokumentacija mora biti vključena v končni paket dokumentacije ob dobavi undulatorja. | - DA | - NE |  |
|  | Postopek angl. bake-out naprave |  |  |  |
|  | Ponudnik mora ob dobavi opreme zagotoviti podroben postopek toplotnega razplinjevanja (angl. bake-out) za napravo v in-vacuum izvedbi, s katerim se zagotovi ustrezno razplinjevanje in priprava notranjih površin pred delovanjem v pogojih ultravisokega vakuuma. Postopek mora vključevati: • Navodila po korakih za začetek in izvedbo postopka bake-out. • Maksimalno dopustne temperature za posamezne komponente (npr. stene vakuumske komore, folije, senzorji). • Priporočene hitrosti segrevanja in ohlajanja. • Čas zadrževanja na najvišji temperaturi za dosego popolnega razplinjevanja. • Navodila za spremljanje, s katerimi se zagotovi celovitost sistema med postopkom bake-out (npr. spremljanje tlaka, toplotne stabilnosti). Postopek mora vključevati tudi varnostne ukrepe, združljive metode ogrevanja in okoljske pogoje, ki so potrebni med izvedbo. Vse komponente sistema morajo biti zasnovane in izbrane tako, da prenesejo predpisane pogoje bake-out brez degradacije ali poslabšanja vakuumskih zmogljivosti. | - DA | - NE |  |
|  | Rezervni permanentni magneti |  |  |  |
|  | Ponudnik mora dobaviti komplet rezervnih permanentnih magnetov, ki so enaki po materialu, dimenzijah, magnetnem razredu in prevleki, kot so tisti, ki so uporabljeni v magnetni strukturi naprave v angl. in-vacuum izvedbi. Magneti morajo biti izdelani iz sintranega NdFeB z angl. intrinsic coercivity, ki ni nižja od 2400 kA/m (30 kOe), in morajo biti prevlečeni s titanovim nitridom (TiN), da se zagotovi združljivost s pogoji ultravisokega vakuuma in odpornost na sevanje. Količina in konfiguracija rezervnih magnetov morata zadoščati za zamenjavo posameznih poškodovanih ali degradiranih magnetov v strukturi undulatorja. Ponudnik mora priložiti navodila za ravnanje in shranjevanje, s katerimi se ohrani magnetna zmogljivost ter prepreči onesnaženje ali korozija. Potrdilo o magnetnih lastnostih rezervnih enot mora biti vključeno v dobavno dokumentacijo. | - DA | - NE |  |
|  | Garancija: 2 leti ali več in mora zajemati: |  |  |  |
|  | - Stroške zamenjave okvarjenih delov, - Ustrezne stroške dela skupaj s potnimi in nastanitvenimi stroški osebja ponudnika. Vsi deli in storitve, potrebni za ohranjanje optimalnega stanja in intenzivne uporabe instrumenta, morajo biti zagotovljeni. Vse, kar je potrebno za učinkovito delovanje, mora biti zajeto v celoti brez dodatnih stroškov v celotnem garancijskem obdobju. To vključuje: - Vse potrebne rezervne dele, - Vse potrebne potrošne materiale, vključno z njihovo zamenjavo na lokaciji, ki jo izvede strokovnjak ponudnika , - Neomejeno število servisnih obiskov, - Brezplačne posodobitve programske opreme. | - DA | - NE |  |
|  | Dostava na lokacijo, ki jo je določil naročnik (INCOTERMS 2020 DDP) |  |  |  |
|  | Pogoji za uspešno izvedbo te postavke in podpis zapisnika o prevzemu: - Dobava opreme s strani ponudnika, na lokaciji, ki jo je določil naročnik, - Predstavitev opreme, navedene v postavkah od 1.1 do 1.17, - Predaja navodil za uporabo in druge tehnične dokumentacije, - Vse zmogljivostne specifikacije (postavke od 1.1 do 1.17) morajo biti prikazane na lokaciji, ki jo je določil naročnik pred podpisom dokumentov o tehničnem prevzemu, - Certifikat CE je pogoj za prevzem. | - DA | - NE |  |
|  | Časovnica projekta in kontrolne točke pregleda |  |  |  |
|  | Upoštevani morajo biti naslednji mejniki projekta: - Uvodni sestanek najkasneje v 1 mesecu po podpisu pogodbe. - Preliminarni pregled zasnove (angl. Preliminary Design Review – PDR) najkasneje v 3 mesecih. - Končni pregled zasnove (angl. Final Design Review – FDR) najkasneje v 6 mesecih. - Pisna poročila o napredku vsaka 2 meseca v času trajanja pogodbe. Na PDR mora ponudnik predstaviti predloge zasnove in postopke za zagotavljanje kakovosti. Na FDR mora ponudnik predložiti potrjene simulacije, 3D modele in podrobne načrte, ki zajemajo mehanske, toplotne, magnetne in vakuumske vidike. | - DA | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Projekt št. P23-79 z naslovom »Žarkovna linija za ozkokotno sipanje rentgenskih žarkov (SAXS) na sinhrotronu Elettra-Sincrotrone Trieste«, ki je pridobljen v okviru Javnega razpisa za (so) financiranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 23, št. 6316-9/2024-4), sofinancira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega dokazila. Ponudnik lahko navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije.