## POPIS SKUPNO
Naziv investicije: | COVID19 – UREDITEV PROSTOROV ZA NAMEN NEGOVALNE BOLNIŠNICE UKC MARIBOR – DOBAVA IN MONTAŽA OPREME
Naročnik: | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ul. Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

## 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Enotna cena mora vsebovati:
- izdelavo, dobavo in vgradnjo ter vsa ostala v posamezni postavki popisa opisana dela,
- nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa,
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vse potrebne predizmere, merjenja, posnetke, ipd.,
- pregled in upoštevanje vse dokumentacije: razpisnih pogojev, projektne dokumentacije, gradbenimega dovoljenja, ...,
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,
- vsa potrebna skladiščenja materiala,
- vse potrebna delovne stroje,
- vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot sodrobno orodje, lestve, odri, dvižne košare, dvižne naprave, …,
- zagotavljanje pogojev za izdelavo in montažo izdelka ter pogojev in zaščite izdelka do končne primopredaje objekta,
- izdelava načrta zagotavljanja kakovosti, usklajevanje z osnovnim načrtom, posvetovanje s projektantom, izdelava in potrditev delavniških načrtov, izračunov, izdelava vzorcev, izbira materialov, …,
- vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete lastnosti vgrajenih materialov in proizvodov,
- popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem,
- sprotno čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo,
- ravnanje z odpadki v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki vključno s plačilom komunalnih prispevkov za stalno deponijo,
- koordinacijo z ostalimi izvajalci na gradbišču,
- upoštevanje vseh zahtev zakonodaje, standardov in pravil stroke,
- neprestano zagotavljanje varstva in zdravja pri delu,
- vse potrebno delo za dokončanje izdelka.
- povsod, kjer so v zahtevah navedeni standardi velja, da lahko ponudnik ponudi tudi opremo, ki ustreza standardom, ki so enakovredni navedenim, pri čemer je na ponudniku dokazno breme, da gre dejansko za enakovredni standard z razpisanim
OPOZORILA:
Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu!
Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in uskladiti s projektantom.
Izvajalec mora skladno z zakonom o graditvi objektov ter zakonom o gradbenih proizvodih vgrajevati ustrezne gradbene proizvode.

## REKAPITULACIJA
OBR - 2
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbenega predračuna:
REKAPITULACIJA DEL
COVID19 – UREDITEV PROSTOROV ZA NAMEN NEGOVALNE BOLNIŠNICE UKC MARIBOR – DOBAVA IN MONTAŽA OPREME
ZŠ | Opis | Vrednost v EUR brez DDV:
1. | SKLOP 1: Medicinska oprema | 0
2. | SKLOP 2: Pohištvena oprema | 0
3. | SKLOP 3: Informacijska tehnologija | 0
4. | SKLOP 4: Telefonija | 0
Opomba:
- | Ponudnik mora izpolniti z rjavo barvo osenčena polja
- | V polju vrednost v EUR brez DDV je vrednost posameznega sklopa iz obrazca »PREDRAČUN za opremo (SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV)«, ki se samodejno prepiše iz OBR - 2.1. (za sklop 1) oz. OBR - 2.2. (za sklop 2) oz. OBR - 2.3. (za sklop 3) oz. OBR - 2.4. (za sklop 4)
- | Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

## SKLOP 1-Medicinska oprema
OBR - 2.1
SKLOP 1: MEDICINSKA OPREMA
Z.š. | Opis | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
1 | stol za tuširanje |  | kos | 31 | 0 | 0
Prostori: 1x vse kopalnice ob bolniških sobah
OPIS:
Higienski stol za postavitev v tuš kabino:
1. stol z nastavljivo višino in kotom sedeža
2. ročaji / naslonjala za roke fiksni
3. sedež in naslonjalo oblazinjena
4. noge opremljene s proti-zdrasnimi nastavki
5. možnost uporabe stola tudi za paciente po totalni endoprotezi kolčnega sklepa
6. izdelan iz vodo nepropustnih in vodo odpornih materialov
2 | dozirnik za razkužilo - stenski |  | kos | 31 | 0 | 0
Prostori: 1x vse bolniške sobe
OPIS:
Nosilec za plastenko z razkužilom z možnostjo pritrditve na steno ali obešanja na stensko
tirnico
1. nosilec opremljen s plastenko z možnostjo polnjenja, s pumpico za doziranje tekočine -
razkužila in razkužilom za prvo polnjenje.
2. priložen ves potreben pritrdilni material
3 | voziček za prevoz bolnika, stretcher |  | kom | 5 | 0 | 0
Prostori: 1x BK 03b, A0 16, A1 12, A2 12, AM 14
OPIS:
Voziček za prevoz bolnika:
1. hidravlično nastavljiva višina ležišča
2. širina ležišča med 65 in 75 cm
3. dolžina ležišča vsaj 195 cm
4. regulacija vzglavja od 0 do najmanj 60°
5. možnost postavitve v trendelenburg položaj
6. ročaji za vodenje (pri vzglavju in vznožju)
7. nosilnost najmanj 200 kg
8. kolesa premera vsaj 200 mm s centralnim zavornim sistemom
9. obojestransko nameščene zaščitne ograjice
10. na vseh štirih vogalih vrtljivi odbojniki,
11. debelina blazine: najmanj 5 cm
12. prostor za osebne predmete
13. možnost namestitve jeklenke za kisik (dodaten nosilec ali možnost namestitve na dno
vozička),
14. stojalo za infuzijo
15. nosilec za rolo papir
16. omogočeno enostavno in učinkovito čiščenje in razkuževanje, tako suho kot mokro
4 | voziček za prevoz sedečega pacienta |  | kom | 8 | 0 | 0
Prostori; 2x A0 16, A1 12, A2 12, AM 14
OPIS:
Voziček za prevoz gibalno oviranih ljudi s spremstvom, za uporabo v objektu in zunaj:
1. širina sedeža: 50 cm (+/- 3%)
2. polna zadnja kolesa premera med 58- 62 cm
3. polna sprednja kolesa premera 18-22 cm
4. žep na hrbtišču (za dokumente.)
5. pas proti zdrsu pete na podnožnikih
6. podnožniki nastavljivi po višini
7. stranice so odstranljive
8. teža: največ 26 kg
9. nosilnost: najmanj 180 kg
10. dvojni križ in dodatno ojačeno ogrodje
5 | voziček za preveze bolnika |  | kom | 5 | 0 | 0
Prostori: 1x B0 19, B1 19, B2 21, B2 30, BM 15
OPIS:
Material vozička:
1. ALU konstrukcija in ABS plastika (Acryinitril-Butadien-Styrol), ki naj omogoča enostavno
in učinkovito čiščenje in razkuževanje
2. delovna površina in vsi vogali vozička (po celi dolžini in širini vozička) morajo biti
zaobljeni, da je onemogočeno nalaganje prahu in umazanije hkrati pa zaščita pred udarci
Velikost vozička:
3. širina 76 cm z zaščito pred poškodbami; širina delovne plošče 68 cm, globina 58 cm,
z zaščito pred poškodbami, višina s kolesi 110 cm - odstopanje dimenzij '±5%
4. delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana iz ABS materiala, zadaj in ob straneh
naraščajoče dvignjena in mora omogočati varno rokovanje s pripomočki in onemogočati
prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička
5. voziček je z odbijačem za zaščito pred poškodbami in je v celoti obdan z zaščito pred
poškodbami. Varovano je ogrodje vozička, predali in ročaji. V primeru trka je onemogočena
poškodba ogrodja ali odstranitev barve
6. voziček opremljen z dvojnimi antistatičnimi kolesi premera 110 mm odstopanje ±15%,
pomična v vse smeri in ne smejo puščati sledi; dve kolesi z zavoro
Oprema vozička:
7. Predali: 4 predali višine vsaj 16 cm, v prvih dveh predalih pregrade
8. leva stran vozička: ročaj za pomikanje vozička
9. desna stran vozička: dve alumnijasti konzoli, za dve vreči za ločeno zbiranje odpadkov
10. barva: ogrodje vozička je svetlo sivo, stranice in ročaji barve po izbiri projektanta in
uporabnika
6 | voziček za zdravila
| Prostora: 2x B2 02, 1x B2 03 |  | kom | 3 | 0 | 0
OPIS:
Material vozička:
1. ALU konstrukcija in ABS plastika (Acryinitril-Butadien-Styrol), ki naj omogoča enostavno
in učinkovito čiščenje in razkuževanje
2. delovna površina in vsi vogali vozička (po celi dolžini in širini vozička) morajo biti
zaobljeni, da je onemogočeno nalaganje prahu in umazanije hkrati pa zaščita pred udarci
Velikost vozička:
3. širina 76 cm, z zaščito pred poškodbami; globina 58 cm z zaščito pred poškodbami,
višina s kolesi 100 cm - odstopanje dimenzij ± 5%
4. delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana iz ABS materiala, zadaj in ob straneh
naraščajoče dvignjena in mora omogočati varno rokovanje z zdravili in onemogočati
prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička
5. voziček je z odbijačem za zaščito pred poškodbami in je v celoti obdan z zaščito pred
poškodbami. Varovano je ogrodje vozička, predali in ročaji. V primeru trka je onemogočena
poškodba ogrodja ali odstranitev barve
6. voziček opremljen z dvojnimi antistatičnimi kolesi premera 110 mm odstopanje ±15%,
pomična v vse smeri in ne smejo puščati sledi; dve kolesi z zavoro
Oprema vozička:
7. Predali: 5 predalov, zgornji predal višine 16 cm s pregradami za ampule, srednji predali
(3) višine 12,8 cm, spodnji predal 22,4 cm s pregradami za steklenice 12,8 cm, spodnji
predal 22,4 cm s pregradami za steklenice - odstopanje dimenzij ± 5%
8. na sprednji strani nastavek za centralno zaklepanje vozička
9. predali vozička opremljeni z vakumskim mehanizmom, ki omogoča samostojno zapiranje
predalov; onemogočeno mora biti prevračanje vozička ob odptem in polnem predalu,
10. leva stran vozička: aluminijasta konzola za držalo za kontejner za iglice, držalo vključeno
11. koš za odpadke s pokrovom, volumen 23l (± 5%)
12. desna stran vozička: dodatna dvižna delovna mizica z zatičem
Nadgradnja vozička:
13. aluminijasto ogrodje (kot n.pr. HAEBERLE TIPPER), ki vsebuje plastične kontejnerje
14. zgornja vrsta 5 majhnih in spodnja vrsta 3 velikih kontejnerjev
15. ogrodje pritrjeno nad delovno površino vozička.
16. Barva: ogrodje vozička je svetlo sivo, stranice in ročaji barve po izbiri projektanta in
uporabnika
7 | voziček za nego bolnika
| Prostori: 1x B0 19, B1 19, B2 21, B2 30, BM 15 |  | kom | 5 | 0 | 0
OPIS:
Postiljalni voziček s policami za čisto perilo in nosilci za 2 vreči za nečisto perilo, čisti in
nečisti del ločena
1. Velikost vozička: cca.100x65x105 cm ± 10%
2. 3 police za čisto perilo odprte, zgornja polica s tri-stransko ograjico
3. na nečisti strani dva nosilca za vreči za zbiranje nečistega perila
4. spodnja polica (nad kolesi), tudi v predelu pod vrečami za nečisto perilo,
5. med nečistim in čistim delom vertikalna polna stena
6. 4 antistatična kolesa, 2 z zavoro, z odbojniki
Dodatna oprema:
7. nosilec za razkužilo
8. nosilec podajalnika rokavic
9. material: nerjavno jeklo, vsi robovi gladki, zaobljeni, zvari nevidni
8 | voziček večnamenski |  | kom | 15 | 0 | 0
Prostori: 1x A0 12, A0 14, B0 19, A1 08, A1 10, B1 19, A2 08, A2 10, B2 19
1x B2 21, B2 32, AM 06, BM 09, BM 15
OPIS:
Voziček z 2 policama, za prevoz materiala
1. ročaj za vodenje vozička na dveh straneh
2. velikost: cca. 60x80x84 cm
3. 4 antistatična kolesa cca.Ø 75 mm, 2 z zavoro, odbojniki
4. material: nosilno ogrodje in polive iz krom nikljevih nerjavnih jeklenih profilov in pločevine
brez ostrih robov in vidnih zvarov
5. nosilnost najmanj 49 kg
9 | voziček za čisto perilo |  | kom | 3 | 0 | 0
Prostori: 1x B0 22, B1 22, B2 33
OPIS
1. Material vozička: ALU konstrukcija in ABS plastika (Acryinitril-Butadien-Styrol) ali
iz nerjavne jeklene pločevine inoxa
2. omogočeno mora biti enostavno in učinkovito čiščenje in razkuževanje
3. delovna površina in vsi vogali vozička (po celi dolžini in širini vozička) morajo biti
zaobljeni, da je onemogočeno nalaganje prahu in umazanije hkrati pa zaščita pred udarci
4. Dimenzije vozička: širina 94 cm, z zaščito pred poškodbami; globina 58 cm z zaščito
pred poškodbami, višina s kolesi cca. 100 cm - odstopanje dimenzij ± 5%
5. delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana iz ABS materiala ali iz nerjavne
jeklene pločevine inoxa
6. voziček je z odbijačem za zaščito pred poškodbami in je v celoti obdan z zaščito pred
poškodbami. Varovano je ogrodje vozičkai in ročaji. V primeru trka je onemogočena
poškodba ogrodja
7. voziček opremljen z dvojnimi antistatičnimi kolesi premera 110 mm odstopanje ±15%,
pomična v vse smeri in ne smejo puščati sledi; dve kolesi z zavoro
8. voziček - omarica z dvojnimi vrati ob strani; v notranjosti 2 polici
10 | voziček z vrečo za nečisto perilo |  | kom | 7 | 0 | 0
1x BK 01, BK 04a, A0 12, A1 08, A2 08, B2 32, AM 06
OPIS:
1. pokrov
2. za namestitev ene vreče
3. obroč za pritrditev vreče
4. velikost obroča: 36x45 cm ( +/- 10 %)
5. s kolesi najmanj Ø 70 mm, dve kolesi z zavoro, kolesa ne puščajo sledov
7. dimenzija podnožja na kolesih: 39x39 cm - odstopanje dimenzij ± 5%
8. Konstrukcija iz materiala, ki omogoča učinkovito mokro čiščenje in razkuževanje
9. višina: do 95 cm
10. vključno vreča
11 | voziček z vrečami za odpadke, sortiranje |  | kom | 30 | 0 | 0
Izdelan iz materiala odpornega na čiščenje, cevasta konstrukcija tri držala iz brizgane toge plastike za vrečke opremljen s tremi ABS pokrovi na pedala z vgrajenimi ročaji, pritrjenimi na palico iz nerjavečega jekla, odpiranje in zapiranje pokrovov s pritiski na pedal pokrovi morajo imeti sistem mehkega zapiranja pokrovi so lahko v različnih barvah (bel/rumen/rdeč/moder) pedala iz iz materiala odpornega na čiščenje z gumijasto površino proti zdrsu spodaj prečne cevi iz materiala odpornega na čiščenje, ki služijo kot opora vreči podonožje na 4 vrtljivih kolesih premera  80 mm, ki ne puščajo sledi na vseh 4 kolesih so gumijasti odbijači dimenzije vozička 1070xx490x1010 (d/š/v)
12 | bolniška postelja, standardna, s trapezom |  | kom | 60 | 0 | 0
Prostori: 3x A0 01a, A0 10a, A1 01a, A1 02a, A1 03a, A1 04a, A1 05a,
3x A1 06a, A2 01a, A2 02a, A2 03a, A2 04a, A2 05a, A2 06a,
2x AM 07a
1x A0 02a, A0 03a, A0 04a, A0 05a, A0 06a, A0 07a, A0 08a, A0 09a
1x AM 01a, AM 02a, AM 03a, AM 04a, AM 05a,, AM 08a, AM 09a, AM 10a
OPIS:
1. Konstrukcija in ležišče postelje estetsko in funkcionalno oblikovano, vpeto v dva teleskopska stebra (ni škarjastih ali vzvodnih mehanizmov), stebra tesno zaprta.
Konstrukcija, naj omogoča enostavno čiščenje in ne dopušča nabiranja nečistoč (gladko in trdno spojena), iz materiala, ki omogoča učinkovito mokro čiščenje in razkuževanje. Morebitni utori, luknje zaščiteni s čepi.
2. Fiksna vzglavna končnica neodvisno od nastavitve vzglavja ali naklona postelje.
3. Posteljno dno – ležišče naj bo sestavljeno iz več ravnih odstranljivih perforiranih plošč (tri krat pregibno), ki jih je mogoče mokro čistiti in razkuževati. Plošče posteljnega dna morajo omogočati enostavno odstranitev in ponovno namestitev.
Posteljno dno mora omogočati enostavno ročno čiščenje vseh delov fiksnega ali snemljivega posteljnega dna (zgoraj, spodaj in od strani). Posteljno dno ne sme biti izvedeno v obliki mreže.
4. Dolžina ležišča 200-205 cm.
5. Širina ležišča od 86 do 90 cm.
6. Možnost gibanja po klančini, zgornja površina podvozja naj bo zaprta in omogoča mokro čiščenje in razkuževanje.
7. Zunanje dimenzije postelje največ 224 x 100 cm.
8. Nastavitev vseh položajev / funkcij je električna:
- nastavitev vzglavja vsaj 60°
- nastavitev hrbtne plošče in kolenskega dela istočasno auto-contour,
- nastavitev kolenskega dela vsaj 30°
- avtomatska postavitev vzglavja na 30° z eno tipko (dvig vzglavja se pri doseženih stopinjah samodejno ustavi)
- nastavitev višine v območju med 40 do vsaj 75 cm. Ustreza tudi postelja z nastavitvijo višine v območju 45 – 85 cm.
- pol sedeč (kardio) položaj
- nastavitev trendelenburg/antitrendelenburg vsaj 15°,
- CPR položaj,
- pregledovalni položaj
-. zaklepanje vseh funkcij.
9. Nastavitve vseh položajev se izvajajo s pomočjo centralne komandne plošče ob vznožju postelje, komande na notranji in zunanji strani ograj.
10. Delovna obremenitev znaša vsaj 250 kg.
11. Mehanske CPR ročice na obeh straneh postelje za hitro izravnavo vzglavja.
12. Postelja opremljena s štiridelnimi ograjami po celotni dolžini postelje. Za manipulacijo služi varnostno položajno stikalo. Kadar so spuščene, ne povečajo širine postelje, ne ovirajo dostopa do pacienta, ter se ne dotikajo tal. Spuščanje poteka enakomerno in nadzorovano, s pomočjo plinskih cilindrov.
- razmik med vzglavno končnico in ograjico največ 6 cm
- sredinski razmik med ograjicama največ 6 cm
- razmik med nožno končnico in ograjico največ 6 cm
13. Indikator naklona na obeh straneh postelje, ločeni indikatorji za prikaz naklona vzglavja in celotnega ležišča.
14. Pri dvigovanju hrbtnega dela se izvaja avtoregresija za vsaj 10 cm
15. Posteljni končnici pri vzglavju in vznožju morata biti snemljivi, v osnovnem položaju morata biti trdno fiksirani
16. Snetje posteljnih končnic mora biti omogočeno le ob sprostitvi mehanizma, ki omogoča snetje posteljnih končnic
17. Mehanizem 4-ih koles premera vsaj 150 mm s centralnim zavornim sistemom je zanesljiv in lahko dostopen na vseh štirih vogalih. Funkcije so:
- kolesa se prosto vrtijo, omogočajo vodenje postelje v željeni smeri,
- blokada v smeri vožnje,
- centralni zavorni sistem (vseh štirih koles),
- na vseh štirih vogalih vrtljivi odbojniki, v stiku z drugim materialom ne puščajo sledi
18. Odprtine za namestitev infuzijskega stojala (pri vznožju in vzglavju), trapez in stranska držala za pritrditev pacienta (2 nožni del, 2 medenični del, 2 višina rok).
19. Stransko držalo za namestitev urinske ali drenažne vrečke ob postelji.
20. Postelja je opremljena z vznožno izvlečeno polico za posteljnino nosilnosti najmanj 15 kg
Vgrajeno elektronsko varovalo pred preobremenitvijo, v primeru preobremenitve postelje več kot je dovoljena največja delovna obremenitev, se postelja ustavi in prepreči poškodbe motorjev in ostalih delov postelje.
21. Postelja z zaščito po standardu IP X4, vsi pogonski sklopi motorjev ustrezajo zaščiti IP 66.
22. Trapez z zanko nastavljivo po višini.
23. Po višini nastavljivo transportno inf. stojalo, ki preprečujejo nekontrolirano snemanje inf. steklenic, z min. možnostjo obešanja 4 steklenic.
24. Zložljiva polica za pisanje in mapa/tablica za shranjevanje dokumentacije (zagotavljanje zasebnosti) ob vznožju.
Posteljni vložek – preventiva dekubitusa
1. Dimenzije posteljnega vložka skladne z dimenzijami ležišča postelje, višina najmanj 14 cm.
2. Sestavljen iz dveh pen različnih trdot in gostote, nosilnost najmanj 200 kg. Vsi šivi varjeni. Vzmetnice morajo biti iz nepremočljivega materiala, ki omogoča enostavno mokro čiščenje in razkuževanje oz. zaščitene z zaščitnimi prevlekami, ki so pralne.
3. Zračen, preprečuje nastanek razjed zaradi pritiska.
4. Zgornji sloj pene ima trdoto med 40 in 50 kg/m3 in je narezan, oziroma ima prečne kanale na vzglavnem, ledvenem in petnem delu.
5. Prevleka je nepremočljiva in paroprepustna, pralna.
6. Opremljen s skrito 360° zadrgo na prevleki.
Dodatna zahteva:
Vse ponujene bolniške postelje morajo imeti ES izjave o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR).
13 | bolniška postelja - intenzivna nega |  | kom | 2 | 0 | 0
Prostora: 1x B2 29, B2 31
OPIS:
Zahteve za bolniške postelje:
1. Konstrukcija in ležišče postelje estetsko in funkcionalno oblikovano, vpeto v dva teleskopska stebra (ni škarjastih ali vzvodnih mehanizmov), stebra tesno zaprta. Konstrukcija, naj omogoča enostavno čiščenje in ne dopušča nabiranja nečistoč (gladko in trdno spojena), iz materiala, ki omogoča učinkovito mokro čiščenje in razkuževanje. Morebitni utori, luknje zaščiteni s čepi.
2. Delovna obremenitev oz. nosilnost vsaj 250 kg.
3. Mehanizem 4 koles premera vsaj 150 mm s centralnim zavornim sistemom je zanesljiv in lahko dostopen na vseh štirih vogalih. Funkcije so:
- kolesa se prosto vrtijo, omogočajo vodenje postelje v željeni smeri,
- blokada v smeri vožnje,
- centralni zavorni sistem (vseh štirih koles),
- dodatno peto (5) kolo za lažje manevriranje po ozkih prostorih,
- na vseh štirih vogalih vrtljivi gumijasti odbojniki, v stiku z drugim materialom ne puščajo sledi
4. Možna namestitev infuzijskega stojala na vseh štirih straneh.
5. Možnost gibanja po klančini, zgornja površina podvozja naj bo zaprta in omogoča mokro čiščenje in razkuževanje.
6. Zunanje dimenzije postelje največ 224 x 100 cm
Ležišče:
1. Ležišče je 4 delno tri-krat pregibno, narejeno iz odstranljivih perforiranih plastičnih plošč, ki omogočajo čiščenje in razkuževanje.
2. Dolžina ležišča 200-208 cm.
3. Širina ležišča od 86 do 90 cm.
4. Nastavljiva po višini najmanj v območju 42–78 cm in spreminjanje naklona s pomočjo električnega komandnega pilota. Ustreza tudi postelja z nastavitvijo višine v območju 45–85cm.
5. Možnost podaljšanja ležišča za vsaj 20 cm
6. Nastavitev ležišča je električna: v sedeč, polsedeč položaj, kardialni, trendelenburg, antitrendelenburgov položaj, CPR, nastavitev hrbtne plošče, nastavitev hrbtne plošče in kolenskega dela istočasno, nastavitev kolenskega dela.
7. Komandne tipke na zunanji in notranji strani varnostnih ograjic ter komandni pilot pri vznožju.
8. V primeru prekinitve električne napetosti prevzem električne funkcije – pogona akumolatorska baterija. Na centralni komandni plošči indikator polnosti baterije.
9. Mehanske CPR ročice se nahajajo na obeh straneh postelje za izravnavo vzglavja.
10. Konstrukcija postelje je radiotransparentna in omogoča dostop in RTG slikanje (opremljena z nosilcem RTG kasete z U profiloma od naslonom).
Ograjice:
1. Postelja opremljena s štiridelnimi ograjami. Za manipulacijo služi varnostno položajno stikalo. Kadar so spuščene, ne povečajo širine postelje, ne ovirajo dostopa do pacienta, ter se ne dotikajo tal. Spuščanje poteka enakomerno in nadzorovano, s pomočjo plinskih cilindrov. Razmik med ograjicami je lahko največ 6 cm.
Posteljni vložek:
1. Skladno z dimenzijami postelje (dve paraprepustni prevleki – osnovna in dodatna zaščitna, omogočeno čiščenje).
2. Vložek z antidekubitusnimi lastnostmi, debeline najmanj 14 cm, nosilnosti vsaj 250 kg
3. Sestavljen iz dveh pen različnih trdot. Gornji sloj pene ima trdoto med 40 in 50 kg/m3 in je narezan, oziroma ima prečne kanale na vzglavnem, ledvenem in petnem delu.
4. Vsi šivi so varjeni
5. Opremljen s skrito 360° zadrgo na prevleki. Zadrge na zaščitnih prevlekah naj bodo izvedene na način, ki onemogoča zadrževanje umazanije (pokrite).
6. Vzmetnice morajo biti iz nepremočljivega materiala, ki omogoča enostavno mokro čiščenje in razkuževanje oz. zaščitene z zaščitnimi prevlekami, ki so nepremočjive in pralne.
Dodatna oprema:
1. Trapez: lahek, trden, snemljiv, z zanko nastavljivo po višini
2. Vznožna polica cca 15 kg nosilnosti in več
3. Postelja omogoča namestitev jeklenke za kisik
4. Po višini nastavljivo transportno infuzijsko stojalo, ki preprečuje nekontrolirano snemanje infuzijskih steklenic, možnost obešanja najmanj 4 steklenic
5. Vgrajena tehtnica z monitorjem, ki omogoča stalni in enostavni nadzor pacientove teže do 250 kg
6. Zložljiva polica za pisanje in mapa/tablica za shranjevanje dokumentacije (zagotavljanje zasebnosti) ob vznožju.
Skladnost s standardi:
Ponujene bolniške postelje morajo imeti ES izjave o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR).
14 | nočna omarica z izvlečno mizico |  | kom | 62 | 0 | 0
Prostori: 3x A0 01a, A0 10a, A1 01a, A1 02a, A1 03a, A1 04a, A1 05a, A1 06a,
3x A2 01a, A2 02a, A2 03a, A2 04a, A2 05a, A2 06a
2x AM 07a
1x A0 02a, A0 03a, A0 04a, A0 05a, A0 06a, A0 07a, A0 08a, A0 09a, B2 29, B2 31
1x AM 01a, AM 02a, AM 03a, AM 04a, AM 05a, AM 07a, AM 08a, AM 09a, AM 10a
OPIS:
Nočna omarica z integrirano prekoposteljno mizico
1. dimenzije: največ 60x55 cm, višine 75 - 90 cm (do mize omarice)
2. integrirana izvlečna in nastavljiva plošča oz. servirna mizica.
3. plošča oziroma servirna mizica mora biti nastavljiva po višini vsaj v območju 80-105cm
4. dimenzija plošče cca. 60 x 35 cm ± 10 %.
5. plošča nastavljiva po naklonu in opremljena z robom vsaj na dveh straneh.
6. nočna omarica je opremljena s predalom, praznim prostorom in omarico, zapiranje.
7. ogrodje iz prašnobarvane pločevine, fronte predalov in omarice iz HPL ali ABS materiala, odpornega na čiščenje in udarce.
8. 4x dvojna kolesa najmanj Ø 70mm, najmanj dve z zavoro.
15 | zaslon izvlečni med posteljama |  | kom | 14 | 0 | 0
Prostori: 1x A0 01a, A0 10a, A1 01a, A1 02a, A1 03a, A1 04a, A1 05a, A1 06a,
1x A2 01a, A2 02a, A2 03a, A2 04a, A2 05a, A2 06a
OPIS:
Izvlečni zaslon oz. predelna stena med posteljami:
1. stenski izvlečni pregibni paravan
2. najmanj 7 delni (širina posameznega pregiba/dela: največ 35 cm)
3. polnilo: pleksi steklo ali plastika (primerno za čiščenje in razkuževanje)
4. pritrditev na obstoječe stenske tirnice dim 25 x 10 mm
5. pritrditev na stenske tirnice na dveh mestih (možnost poljubne nastavitve višine pritrditve - glede na višino nameščenih stenskih tirnic)
6. najmanj 3 vrtljiva kolesa
7. dolžina: 190-220 cm
8. višina: 165 -185 cm (merjeno od tal)
16 | pručka / enostopenska stopnička ob postelji |  | kom | 48 | 0 | 0
Prostori: 2x A0 01a, A0 10a, A1 01a, A1 02a, A1 03a, A1 04a, A1 05a, A1 06a
2x A2 01a, A2 02a, A2 03a, A2 04a, A2 05a, A2 06a, AM 07a
1x A0 02a, A0 03a, A0 04a, A0 05a, A0 06a, A0 07a, A0 08a, A0 09a, B2 29, B2 31
1x AM 01a, AM 02a, AM 03a, AM 04a, AM 05a, , AM 08a, AM 09a, AM 10a
OPIS:
Enostopenjska stopnička:
1. material: INOX ali kromirano jeklo.
2. protizdrsnimi gumijastimi nogicami
3. nastopna ploskev iz gume.
4. velikost je lahko najmanj 40x 22 cm višine 21 cm do največ50x 25 višine 23 cm
17 | pregledovalna miza električna |  | kom | 5 | 0 | 0
Prostori: 1x B0 13, B1 14, B2 16, BM 10, B2 28
OPIS:
Pregledna miza električna
1. električno nastavljiva višina ležišča
2. dvodelna pregledna miza
3 regulacija vzglavnega dela ležišča v območju najmanj od -15º do +45º
4. dolžina: med 200 in 210 cm
5 širina ležišča: med 72 in 76 cm
6. vzglavni del dolžine 60 do 70 cm
7. nastavljanje višine z obeh strani ležišča (ustrezno stikalo na obeh straneh mize - npr. nožni krožni pedal ali daljinec na kablu, s pomočjo katerega je možno mizo upravljati iz obeh strani)
8. oblika podnožja mora omogočati prost bočni dostop do ležišča
9. brezšivno oblazinjenje debelinenajmanj 5 cm
10. ograjice obojestransko ob ležišču
11. nosilec za rolo papir na vzglavju
12. podnožje mize na 4 nogah
13. s kolesi z dvižnim sistemom (premer koles mora biti najmanj 70mm)
14. nosilnost mize najmanj 200kg
18 | stol, zdravniški, s kolesi, brez naslona |  | kom | 5 | 0 | 0
Prostori: 1x B0 13, B1 14, B2 16, B2 28, BM 10
OPIS:
1. stol za zdravnika, na kolesih, dvižen
2. sedež, vrtljiv, nastavljiv po višini
3. sedež Ø36 cm oblazinjen (± 5%)
4. stabilno podnožje, z elektroprevodnimi dvojnimi kolesi s centralno zavoro z obročem za nastavitev stola po višini na plinsko vzmet
5. nastavljiv po višini vsaj od 46 do 67 cm
6. kolesa iz materialov, ki ne puščajo sledi, z zaščito
7. nosilno ogrodje / podnožje iz Cr-Ni jekla, s kolesi
8. sedež in naslon oblazinjena v antistatičnem materalu, ki omogoča pogosto čiščenje in razkuževanje
19 | stol laboratorijski |  | kom | 1 | 0 | 0
Prostor: 1x B2 03
Opis:
Stoli oz.materiali iz katerih so izdelani morajo biti namensko za uporabo v laboratorijih:
1. odpornost za razkužila in kemikalije
2. odsotnost toksinov
3. umetno usnje z anti-mikrobnim učinkom
4. dvojna kolesa morajo biti prilagojena trdemu tlaku in ne smejo puščati sledi
5. podnožje poliran aluminij
6. plinski dvižni mehanizem za dvižno nastavitev sedeža,
7. višina sedeža nastavljiva cca. 45 -65 cm za pulte višine 75 cm
8. fleksibilen naslon in rob sedeža
9. barva po izbiri arhitekta
20 | svetilka preiskovalna, stenska |  | kom | 5 | 0 | 0
Prostori: 1x B0 13, B1 14, B2 16, B2 28, BM 10
Opis:
1. montaža na steno
2. LED tehnologija
3. življenska doba žarnic min 60.000 ur
4. distribucija svetlobe brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov
5. vrednost barvnega indeksa: 95
6. pozicijsko območje roke: največ do 185 cm
7. stikalo na glavi svetilke
8. svetilnost: min. 40.000 lux
9. premer najširšega snopa na razdalji 1 m: < 24 cm
10. barva svetlobe: 4500K
11. skladnost s standardi:
- pridobljen certifikat IEC/EN 60601, IEC/EN 60601-2-41
- ES izjava o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR)
21 | Monitor za nadzor življenjskih funkcij |  | kom | 6 | 0 | 0
Monitor mora vsebovati in zagotavljati:
1. LCD ekran z barvnim zaslonom velikosti vsaj 10'' z delovanjem na dotik ("touch screen") in ločljivostjo vsaj 800x600 točk.
2. Teža manj kot 4,5 kg.
3. Pasivno hlajenje vseh aktivnih komponent (brez ventilatorjev).
4. Monitor mora biti integralne oblike, napajalnik, procesorska enota, ekran in baterija naj bodo vgrajeni v ohišje monitorja.
5. Možnost transporta z avtonomijo vgrajene ali vstavljene baterije vsaj 6 ur.
6. Prikaz do 5 krivulj in vseh numeričnih podatkov.
7. Omogočati morajo nadzor vsaj sledečih parametrov:
7.1 EKG z možnostjo izbire in uporabe 3 žilnega ali 5 žilnega kabla in možnostjo prikaza poljubnega od treh (3 žilnik kabel) ali sedmih odvodov (5 žilni kabel).
7.1.1 Samodejno analizo EKG (vsaj ST-analiza)
7.2 RR - Respiracijo preko EKG kablov.
7.3 NIBP - Neinvazivno merjenje krvnega tlaka.
7.4 SpO2 - pulzno oksimetrijo z naprstno ščipalko za odrasle bolnike.
7.5 T- Temperaturo s kožnim senzorjem za večkratno uporabo,
7.6 Vsaj dveh invazivno merjenih krvnih tlakov z možnostjo izbire in samodejne postavitve prednastavljenih vrednosti vsaj za meritve venskega in arterijskega tlaka.
8. Monitor mora omogočati poljubne nastavitve alarmov za obvladovanje vseh nadzorovanih parametrov.
8.1 Omogočen mora biti pregled vseh alarmov.
8.2 Na monitorju mora biti omogočen pregled vseh dogodkov in alarmov v času 48 ur.
8.3 Slišno in z vgrajeno lučjo vidno pozivanje v primeru alarma.
9. Monitor mora imeti držalo – ročaj za transport.
10. Monitor mora biti dobavljen z mehanizmom za fiksacijo na enojno stensko tirnico.
11. Vsi senzorji, kabli in povezave za večkratno uporabo za nadzor življenjskih funkcij odraslih bolnikov.
22 | hladilnik za zdravila, visok |  | kom | 2 | 0 | 0
Prostor: 2x B2 02
OPIS:
Hladilnik za zdravila:
1. volumen: od 300 do 400 litrov
2. velikost: širina do 70 cm, višina do 195 cm
3. vrata samozapirajoča, enokrilna, zasteklena, možnost zaklepanja
4. notranjost: iz nerjavnega jekla, umetne mase ali iz aluminija, enostavna za čiščenje in razkuževanje
5. najmanj 6 predalov
6. predale naj bo možno prestavljati po višini
7 . temperaturno območje: 2°C do 8°C
8. digitalni prikaz temperature
9. avtomatsko odtaljevanje
10. hlajenje ventilatorsko - ventilator v notranjosti hladilne komore
11. avtomatsko izparevanje
12. kontrolno ploščo naj bo možnost zaklepanja z geslom ali ključem
13. alarmi zvočni in optični, v primeru odstopanja temperature in izpada električnega toka najmanj 12 ur
14. povezava v informacijsko mrežo: galvansko ločen kontakt za priključitev alarmne naprave
15. skladnost s standardi:
- v sladu z DIN 58345 ali enakovrednim standardom, veljavnim in certificiranim v EU
- ES izjava o skladnosti
23 | hladilnik za zdravila podpultni |  | kom | 7 | 0 | 0
Prostori: 1x B0 19, B1 19, B2 02, B2 03, B2 21, B2 30, BM 15
OPIS:
Hladilnik za zdravila za postavitev pod pult:
1. volumen 95 litrov ali več
2. velikost: za postavitev v prostor pod pultom širine največ 60 cm in višine največ 82 cm
3. vrata samozapirajoča, enokrilna, zasteklena, možnost zaklepanja
4. notranjost: iz nerjavnega jekla, umetne mase ali iz aluminija, enostavna za čiščenje in razkuževanje
5. najmanj 3 predali
6. predale naj bo možno prestavljati po višini
7 . temperaturno območje: 2°C do 8°C
8. digitalni prikaz temperature
9. avtomatsko odtaljevanje
10. hlajenje ventilatorsko - ventilator v notranjosti hladilne komore
11. avtomatsko izparevanje
12. kontrolno ploščo naj bo možnost zaklepanja z geslom ali ključem
13. alarmi zvočni in optični, v primeru odstopanja temperature in izpada električnega toka najmanj 12 ur
14. povezava v informacijsko mrežo: galvansko ločen kontakt za priključitev alarmne naprave
15. skladnost s standardi:
- v sladu z DIN 58345 ali enakovrednim standardom, veljavnim in certificiranim v EU
- priložena ES izjava o skladnosti
24 | stojalo infuzijsko - mobilno |  | kom | 1 | 0 | 0
Prostor: 1x B2 28
OPIS:
1. prosto stoječe infuzijsko stojalo
2. ogrodje iz nerjavnega jekla ali iz kromiranega jekla,
3. nastavljivo po višini (teleskopska nastavitev),
4. končna višina: najmanj 185 cm
5. imeti mora (4) štiri obešalne kljuke
6. podnožje s petimi kolesi, od tega najmanj dve kolesi z zavoro
25 | tehtnica osebna z višinomerom |  | kom | 4 | 0 | 0
Prostori: 1x B0 13, B1 14, B2 16, BM 10
OPIS:
Digitalna tehtnica osebna medicinska:
1. LCD zaslon,
2. nedrseča tehtalna površina
3. integriran višinomer z merilnim območjem do najmanj 200 cm
4. BMI funkcija za določanje indeksa telesne mase
5. napajanje omrežno in baterijsko
6. območje tehtanja do najmanj 150 kg.
7. razdelek : 0,1 kg ali 0,01 kg
8. skladnost s standardi:
- z direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS oz. Uredbo o medicinskih
pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR).
26 | zamrzovalnik podpultni |  | kom | 5 | 0 | 0
Prostori: 1x B0 19, B1 19, B2 21, B2 30, BM 15
Opis:
Zamrzovalnik za postavitev pod pult:
1. volumen 95 litrov ali več
2. velikost: za postavitev v prostor pod pultom širine največ 60 cm in višine največ 82 cm
3. vrata samozapirajoča, enokrilna, možnost zaklepanja
4. notranjost: iz bele odporne umetne mase, enostavna za čiščenje in razkuževanje
5. vsaj 3 predali za zdravila z razdelilniki oz. po izbiri uporabnika
6. temperaturno območje: -5°C do -25°C
7. manualno odmrzovanje, hiter zamrzovalni cikel
8. hermetično zaprt ventilacijsko hlajen kompresor, zelo tih
9. kontrolno ploščo naj bo možnost zaklepanja z geslom ali ključem
10. digitalni prikaz temperature in memoriranje mejnih vrednosti
11. alarmi zvočni in optični, v primeru odstopanja temperature in izpada električnega toka
12. povezava v informacijsko mrežo: galvansko ločen kontakt za priključitev alarmne naprave
27 | anestezijski aparat (na vozičku) |  | kom | 1 | 0 | 0
Prostor: 1x B2 28
OPIS:
Anestezijski aparat za inhalacijsko anestezijo z uporabo samodejne in ročne ventilacije ter spontanega dihanja.
Aparat mora imeti/ omogočati/ prikazovati/ meriti:
1. Dimenzije aparata na mobilnem podstavku ne smejo presegati širine 75cm globine 70cm
2. Centralna zavora, kolesa s kabelskimi odbojniki
3. Najmanj 15 palčni zaslon na dotik z nastavljivimi vsebinami zaslona
4. Samotestiranje aparata, vključno z umerjanjem vseh senzorjev in testiranjem kontrolnih ventilov, po zagonu brez potrebne interakcije uporabnika
5. Integrirani kontrolni seznam za napravo in ilustrirana navodila za pomoč pri vsakodnevni pripravi aparata, skladni z nacionalnimi smernicami, npr. DGAI (Nemčija)
6. Mehansko nadzorovan mešalnik plina z elektronskim merjenjem pretoka, numeričnimi kazalniki pretoka plina in virtualnimi merilniki pretoka
7. Namestitev enega hlapilnika
8. Roč./Spon. ventilacija z odmerjanjem O₂, ZRAKA , N₂O in anestetikov je mogoča tudi ob izključeni napravi
9. Pomožen ročni način, ki omogoča neposredno spremembo v ročni način ventilacije. Zagotovljen neprekinjen dovod O2, ZRAKA in anestetikov iz hlapilnika
10. Dodatni zaslon za prikaz vsaj tlaka dihalnih poti, stanja baterije in oskrbe s plini (centralni plinski sistem + jeklenke)
11. Mehansko ventilacijo z zrakom v prostoru v primeru popolnega izpada dovoda plinov
12. Test O₂ (dejanski) plina pri samotestiranju aparata
13. Integriran modul za merjenje koncentracije vdihanih in izdihanih plinov O2, N2O, CO2 in anestetikov, samodejna določitev izoflurana, sevoflurana, desflurana, halotana, enflurana, zaznavanje anestezijskih mešanic plinov, prikaz xMAC, starostno korigiran, vzorčni plin vrnjen v dihalni krog
14. Integrirana osvetlitev delovnih površin
15. Dihalni balon kot pokazatelj pomanjkanja dovoda in uhajanja svežega plina
16. Funkcija samodejne nastavitve za opredelitev vseh alarmnih omejitev
17. Minutni volumen (MV) in dihalni volumen (VT in ΔVT); hitrost dihanja (frekvenca); najvišji inspiratorni tlak (PIP), izhodiščni tlak (Pplat), povprečni tlak v dihalnih poteh (Pmean), PEEP;dinamična skladnost (Cdyn), upor (R), elastičnost (E)
18. Ogrevan dihalni sistem, primeren za dezinfekcijo( avtoklaviranje), zamenljivost brez uporabe orodja
19. Vgrajen absorber ogljikovega dioksida, možna menjava med delovanjem, vsebine vsaj 1,2L
20. Elektronsko krmiljen ventilator, ki mora pacienta ventilirati brez uporabe medicinskih plinov
21. Način ventilacije: ročno/spontano (Roč./Spon.), nadzor volumna: nadzor časa (VC-CMV), nadzor tlaka: nadzor časa (PC-CMV)
22. Prag sprožilca (Trigger) od 0,3 do 15 L/min
23. Dihalni volumen (VT) od 10ml do vsaj 1000 mL
24. Frekvenca dihanja (RR) od 3 do 100/min
25. Pozitivni tlak ob koncu izdiha (PEEP) izklopljen, 2 do 35
26. Izpihovanje z O2 (Flush O2) 25 do 75 L/min
27. O₂ koncentracija (sveži plin O₂) od 21 do 100 vol. %
28. Zunanji dovod kisika (delovanje neodvisno od aparata) s pretočnim merilcem 0 do najmanj 10L/min
29. Mora imeti priključek za O₂ jeklenko pin indeks
30. Ob izpadu električnega napajanja iz omrežja samodejni preklop na delovanje z vgrajeno baterijo vsaj 45 min. V tem času mora aparat pacienta tudi ventilirati
31. Aparat mora imeti vsaj štiri električne vtičnice
32. Vsaj en predal z zaklepom
33. Aspirator z nosilcem, vključno z nosilcem za dve aspiracijski posodi
34. Uporabniški vmesnik in originalna tovarniška navodila za uporabo v slovenskem jeziku
28 | aspirator |  | kom | 5 | 0 | 0
Prostori: 1x B0 13, B1 14, B2 16, B2 28, BM 10
Opis:
Aspirator na elektriko:
1. napajanje: 230V / 50Hz
2. tlak sesanja (nastavljiv): do vsaj 0,9 bar
3. pretok sesanja: omogočati mora pretok do vsaj 90 l/min
4. glasnost: največ 50 dB
5. nameščen na vozičku oz. na kolesih (vsaj 1 kolo z zavoro)
6. z dvema posodama volumna 3l
29 | dozator kisika |  | kom | 5 | 0 | 0
Prostori: 1x B0 13, B1 14, B2 16, B2 28, BM 10
OPIS:
Regulator za aplikacijo kisika:
1. merilnik pretoka kisika z regulacijo v območju 0 do15 lit / min odstopanje od točne
vrednosti do največ 10%, z regulacijskim gumbom, z direktnim priključkom na DIN sklopko
za kisik
2. priključek za vlažilec
3. vlažilnec 0,25lit iz APEC plastike odporne za sterilizacijo (do 134ºC)
4. možnost uporabe potrošnega vlažilca
5. možnost priklopa dozatorja brez vlažilca
6. z nosilcem za pritrditev na stensko tirnico ali na stativ, zanesljiv sistem
7. povezovalna cev in obrazna maska za aplikacijo kisika
8. skladnost s standardi:
- izdelan skladno z SIST EN 738-1
30 | reanimacijski voziček |  | kom | 1 | 0 | 0
Prostori: 1x B2 28
Opis:
Reanimacijski voziček
Material;
1. voziček je lahko izdelan iz aluminija, ABS plastike, nerjavne pločevine ali prašno barvane
kovine, material mora omogočati enostavno in učinkovito čiščenje in razkuževanje
2. delovna površina vozička naj bo iz ABS materiala, na zadnji strani in ob straneh dvignjen rob
Oblika:
3. ergonomsko oblikovan; vogali vozička morajo biti zaobljeni po celotni dolžini in širini vozička,
da je onemogočeno nalaganje prahu in umazanije hkrati pa zaščita pred udarci
4. opremljen z odbojniki na robovih spodnjega dela vozička za zaščito pred poškodbami,
varovano mora bit ogrodje vozička, predali in ročaji. V primeru trka naj bo onemogočena
poškodba ogrodja
Kolesa:
5. dim. Ø100 –150 mm, pomična v vse smeri, ne smejo puščati sledi; vsaj dve kolesi z zavoro
Dimenzije vozička:
6. dolžina 820 – 890 mm; širina 580 – 700 mm; višina do delovne površine 900 - 1100 mm
Predali:
7. 4 do 5 predalov, eden predalov naj bo višine najmanj 23 cm z eno vzdolžno pregrado,
vsi preostali predali, ki so lahko tudi različnih višin, opremljeni s pregradami (2 pregradi
vzdolžno / 2 pregradi prečno),
8. predali vozička morajo biti opremljeni z mehanizmom oziroma z vodili, ki omogoča
samodejno zapiranje predalov,
9. centralno vgrajeno zaklepanje vseh predalov z rezervnimi ključi
Ustreza tudi voziček, ki ima centralno zaporo predalov s plastičnimi plombami
Oprema:
10. teleskopsko infuzijsko stojalo,
11. nosilec za razkužilo ali mrežasta košarica v katero se vstavi plastenka z razkužilom
12. vrtljiva polička za defibrilator
13. na levi strani: nosilec za tri koše za odpadke s pripadajočimi koši – nad njimi ročaj za
premikanje vozička
14. na desni strani: nameščen nosilec za tri škatle rokavic (S, M, L) – zgoraj, pod njim šina (na katero je možno namestiti prenosne aparature (monitorje, kisik, oksilog,…),
- nosilec za rokavice naj bo nameščen prečno, škatle za rokavice so standardne velikosti
(d x š x v; 24x13x7).
- nosilec je lahko nameščen prečno po celotni stranici vozička
15. na zadnji strani naj ima voziček ležišče (konzolo) za eno kisikovo jeklenko, z mehanizmom
za hitro in trdno pritrditev vsake posamezne jeklenke in reanimacijsko ploščo;
ustreza tudi voziček, ki ima nameščeno desko spredaj ali pod pultom, ki se ob uporabi izvleče
Dodatna oprema:
| 1. defibrilator |  | kom | 5 | 0 | 0
Aparat:
- mora imeti možnost spreminjanja energije od 2J do 360 J
- polnjenje defibrilatorja ne sme biti daljše od 10s.
- defibrilator mora imeti modul za analizo ritma, ki je izvršena znotraj 5 s
- omogočati mora sinhrono elektrokonverzijo
- sinhrona elektrokonverzija mora pričeti znotraj 60 ms od vrha R zobca
- mora omogočati uporabo ročnih, internih in samolepljivih elektrod. Samolepljive elektrode
morajo omogočati z istimi elektrodami monitoring, defibrilacijo in zunanje spodbujanje srca
- nastavljiv metronom za hitrost zunanje masaže srca
Zunanji spodbujevalec
- mora imeti možnost spodbujanja po potrebi (demand) ali s fiksirano frekvenco (fixed rate)
- trajanje pulza ni daljše od 40 ms
- frekvenca mora biti nastavljiva vsaj do 140 utripov na minuto
- jakost električnega toka mora biti nastavljiva vsaj do 180 mA
- refraktarno obdobje ne sme biti daljše od 350 ms
Vir energije
- baterija (Li-ion ali NiCd) mora biti brez spominskega učinka
- obstajati mora možnost priklopa na zunanji vir energije 220 V in/ali 12 V
- baterija mora omogočiti vsaj 5 ur nadzorovanja bolnika ali vsaj 400 defibrilacij z
maksimalno energijo oz vsaj 5 ur delovanja zunanjega spodbujevalca.
- baterija se mora polniti tudi med delovanjem defibrilatorja, če je priklopljena na zunanji
vir energije
- mora imeti dve neodvisni bateriji z možnostjo menjave baterije brez ugašanja aparata..
Nadzor življenskih funkcij
- defibrilator mora imeti tudi možnost nadzora življenjskih funkcij
- EKG 3 odvodi,
- EKG –12 odvodov z interpretacijo glede na starost in spol bolnika
- NIBP
- IBP
- SaO₂, MetHb, CO
- EtCO₂
- temperatura
- nadzor EKG mora omogočati poleg običajnih alarmov, tudi prepoznavanje aritmij pri katerih
je bolnika potrebno defibrilirati.
- pulzni oksimeter mora razpolagati z možnostjo odpravljanja artefaktov gibanja.
- ETCO₂ mora temeljiti ali na sidestream ali na microstream tehnologiji.
Zajem podatkov
- notranji spomin mora omogočati zajem vseh podatkov o nadzorovanih življenjskih funkcijah
podatke o defibrilacijah in podatke o vnesenih dogodkih vsaj 300 minut neprekinjene
EKG krivulje
- notranji spomin mora omogočati zajem vseh podatkov o nadzorovanih življenjskih
funkcijah, podatke o defibrilacijah in podatke o vnesenih dogodkih vsaj 300 minut
neprekinjene EKG krivulje
- defibrilator mora omogočati pri zajemu podatkov časovno označevanje posameznih
dogodkov
- defibrilator mora omogočiti ali brezžični prenos podatkov do osebnega računalnika
(GPRS, Bluethoth,Wi-fi) ali pa uporabe spominskih kartic
- možnost analize reanimacijskih dogodkov na osebnem računalniku z ustrezno programsko
opremo
- defibrilator mora imeti tiskalnik
Fizične lastnosti
- teža polno opremljenega defibrilatorja skupaj z baterijami in zunanjimi ročkami ne sme
presegati 9,5 kg
- defibrilator mora delovati na temperaturah od -15 do +45°C, v vlažnosti zraka od 5% do
95%, in pa na zračnem tlaku od 760 mmHg – 429 mmHg (0 – 4527 m nadmorske višine)
- mora biti odporen na vlago (zaščita IPX4)
- omejena elektronska emisija
- odpornost na padec in vibracije standard IP
Zaslon
- zaslon mora biti barvni LCD viden tudi pod ostrim stranskim kotom
- diagonala zaslona mora biti minimalno 180 mm.
- ločljivost mora odgovarjati VGA standardu (640 x 480).
- na zaslonu se morajo videti najmanj 3 krivulje. Ostali podatki so lahko numerični.
| 2. laringoskop s polnilcem |  | kom | 5 | 0 | 0
Komplet sestoji iz naslednjih delov:
- ročnik za laringoskopsko žlico, ergonomičen, s silikonsko prevleko proti drsenju,
debelejši, z baterijskim vložkom za induktivno polnjenje
- ročnik za laringoskopsko žlico, ergonomičen, s silikonsko prevleko proti drsenju, tanjši,
z baterijskim vložkom za induktivno polnjenje
- ročnik za laringoskopsko žlico, ergonomičen, s silikonsko prevleko proti drsenju,
debelejši/kratek za uporabo pri zelo debelih pacientih, z vložkom za baterije
- ročniki naj omogočajo sterilizacijo v avtoklavu (134⁰)
- LED svetloba z vsaj 100.000 luxi
- življenjska doba žarnice vsaj 50.000 ur
- lithium-Ion baterija - z možnostjo polnjenja
- avtonomija baterije ob 100% polnjenju: 240 min
- polnilec za induktivno polnjenje z vsemi potrebnimi adapterji za varno uporabo
- polnilec naj omogoča sočasno polnjenje dveh baterijskih vložkov
- komplet žlic MACINTOSH: št. 0, 1, 2, 3, 4, 5
- komplet žlic MILLER: št. 0, 1, 2, 3, 4
- Magillova prijemalka za odrasle
Skladnost s standardi:
ISO 7376 - Anestezijska in dihalna oprema - Laringoskopi za trahealno intubacijo
31 | nizek izlivnik |  | kom | 13 | 0 | 0
Prostor: 1x BK 07, A0 12, A0 14, B0 21, A1 08, A1 10, B1 21, A2 08, A2 10
1x B2 32, B2 35, AM 06, BM 20
OPIS:
Izlivnik v celoti izdelan iz kislinsko odporne nerjavne pločevine
1. s treh strani dvignjene stranice
2. postostoječ izlivnik mora imeti rešetko za odlaganje in pokrov
3. opremljen mora biti z ventilom za izplakovanje
4. vodovodna armatura za toplo in hladno vodo, pritrjena na izlivnik (ustreza tudi vodovodna armatura, ki se namesti na steno.)
Opomba: vodovodna armatura je predmet ponudbe in dobave
5. zunanje dimenzije izlivnika:
- višina: največ 90cm, širina največ 60 cm, globina največ 65 cm
6. izlivnik mora biti montiran in priključen na inštalacije
32 | termodezinfektor nočnih posod (blateks) |  | kom | 8 | 0 | 0
Prostori: A0 12, A0 14, A1 08, A1 10, A2 08, A2 10, B2 32, AM 06
OPIS:
Termodezinfektor za nočne posode:
1. termična dezinfekcija pri temperaturi vsaj 90 ºC.
2. gretje naj omogoča vgrajen električni generator pare.
3. prostostoječ
4. ohišje termodezinfektorja mora biti izdelano iz nerjavnega jekla
5. vlaganje urinskih in nočnih posod mora biti s sprednje strani.
6. omogočati mora sočasno dezinfekcijo vsaj ene (1) nočne posode in vsaj ene (1) urinske posode. Ustreza tudi dezinfektor, ki omogoča hkratno dezinfekcijo vsaj dveh (2) urinskih posod ali vsaj ene (1) nočne posode.
7. vrata komore naj se odprejo z uporabo stopalke ali brezstično s pomočjo senzorja, zaprejo naj se prav tako s pomočjo senzorja ali z uporabo stopalke
8. v spodnjem delu termodezinfektorja mora biti čez celotno širino termodezinfektorja prostor za čistilna sredstva. Prostor mora biti zaprt z vrati in visok vsaj 30 cm
9. opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča nadzor delovanja pranja
10. sistem pranja se naj samodejno zaustavi ob pojavi napake
11. komora naj bo opremljena z več fiksnimi in vsaj eno rotacijsko šobo za učinkovito čiščenje
12. zunanje dimenzije:
- širina največ 65 cm, globina največ 65 cm
13. opremljen z avtomatsko dozirno napravo
14. dezinfekcija mora potekati po istih razvodnih poteh kot za pranje
15. avtomatsko praznjenje nočnih posod
16. vključeni nastavki za nočno posodo in vsaj eno urinsko posodo
17. ohišje termodezinfektorja (spodnji rob ohišja) naj bo od tal odmaknjeno največ 2 cm.
18. čas ciklusa naj bo največ 15 min
19. omogočati mora priklop na obstoječe talne odtoke dimenzije 110 mm.
20. aparat mora omogočati uporabo čistilnih sredstev, ki niso vezana na aparat
- ponudnik mora v ponudbi na lastnem obrazcu priložiti spisek vsaj treh (3) čistilnih sredstev različnih proizvajalcev, ki se lahko uporabljajo pri ponujeni opremi - iz spiska mora biti razviden naziv čistilnega sredstva in proizvajalec le-tega).
21. skladnost s standardi:
- izdelan po SIST EN ISO 15883-1/ -3
- ES izjava o skladnosti v skladu z MDD93/42/EEC.
- certifikat proizvajalca, da je tipsko testiran v skladu z EN ISO 15883-1/ -3
33 | kad mobilna skupaj s kompletom za pripravo vode |  | kom | 4 | 0 | 0
Prostori: 1x A0 17, A1 13, A2 13, AM 15
OPIS:
Higienski voziček namenjen za transport in tuširanje oskrbovancev
1. Velikost: nastavljiva dolžina od 185 -195cm
- širina ležišča 65cm
- skupna širina med 75 - 77cm
- dvig vozička s sredinskim hidravličnim cilindrom na nožni pogon, omogočeno
- ležišče se mora po dolžini nagniti za 90° zaradi sušenja in shranjevanja ko ni v uporabi
2. Lastnosti: dvigovanje in spuščanje vozička z obeh strani
- dolžina pomika 30 - 32cm.
- delovno območje – višina od tal do ležišča cca 57- 89cm
- sistem za nagibanje ležišča, ki omogoča:
- horizontalna nastavitev za transport
- nagnjena nastavitev za kopanje
3. Oprema vozička: stranske ograjice z avtomatskim zapiralnim mehanizmom
- blazina z iztočnim kanalom, drenaža in drenažni zasun
- nosilec za shranjevanje drenažne cevi na vozičku
- vzglavnik
- zavore na kolesih
- nosilnost najmanj 150 kg
4. Material: ohišje izdelano iz visoko kakovostnih materialov z zaščito proti rji
- ležišče iz visoko kvalitetnih materialov, polnjeno s poliestrsko peno.
Panel za tuširanje in dezinfekcijo:
1. za montažo na steno
2. omogočati mora učinkovito in enostavno tuširanje pacienta
3. omogočati mora čiščenje in dezinfekcijo opreme
4. opremljen s termostatska mešalna baterija s prikazom temperature vode
5. z zaščito pred vročo vodo
6. dezinfekcijsko sredstvo zaklenjeno
7. enota za čiščenje z regulacijskim pretočnim kazalom za razkužilo/čistilo
8. nastavljanje tlaka vode
9. nastavljanje temperature vode
10. korito s splakovanjem integrirano v panel
11. tuš ročka integrirana v panel
12. dezinfekcijska enota z nastavljivim mešalnim ventilom
13. ročka za dezinfekcijo integrirana v panel
14. splakovalni ventil z rezervoarjem splakovalne vode
16. priključek na toplo in hladno vodo z nepovratnim ventilom in filtrom z možnostjo čiščenja
17. material: pokrov panela izdelan iz vakuumsko oblikovanega polistirena v beli barvi
(kot n.pr: Shower and disinfection panel, ArjoHuntleigh ali enakovredni izdelek drugega
proizvajalca)
Skladnost s standardi:
- z direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS oz. Uredbo o medicinskih
pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR).
34 | naprava za ročno pranje posteljnega ogrodja in vozičkov, stenski |  | kom | 2 | 0 | 0
Prostora: 1x BK 18, B0 29
OPIS:
1. stenska naprava za ročno pranje ogrodja postelj ali vozičkov z dozatorjem razkužila,
z regulatorjem za pranje z dezinfekcijskim sredstvom in izpiranje s čisto vodo,
2. razkužilo se avtomatično injicira v vodni tok
3. velikost: cca. 60x20 cm
4. material: ohišje iz nerjavnega jeklena, cev - armirana guma,
5. dobaviti vključno s potrebnim pritrdilnim materialom
Priključek na objektu:
- topla voda (max. 70ºC)
35 | UVC čistilec (čiščenje posteljne vzmetnice) |  | kom | 1 | 0 | 0
Prostor: 1x BK 18
OPIS
1. Večnamenska prenosna UVC naprava za dezinfekcijo vzmetnic in trdih površin
2. Uporaba za dezinfekcijo vzmetnic in trdih površin z ročnim drsenjem po površini in za
dezinfekcijo tal z napravo na vozičku
3. Opremljena z zaslonom na dotik za upravljanje, s po meri izdelano programsko opremo,
s senzorji za diagnostiko v živo in sistemom za UV nadzor
4. Senzorji za UVC izhod in meritve temperature morajo omogočajo (programski opremi)
prilagoditev in optimiziranje časa dezinfekcije ter zagotovitev najbolj zanesljive dezinfekcije ter
za nadzor in analizo podatkov procesa dezinfekcije
5. Možnost kasnejše nadgradnje programske in strojne opreme
6. Varno delovanje za izvajalca (UVC sevanje)
7. Šolanje za uporabo naprave v slovenskem jeziku
| MEDICINSKA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
OPOMBE:
1. | Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.
2. | Cene ponudnik vpiše na največ dve decimalni mesti.
3. | V kolikor ponudnik pri posamezni postavki v stolpcu "Cena/EM (EUR/EM)" ne vpiše cene, bo naročnik smatral, da ponudnik to postavko ponuja brezplačno.
4. | Ponudnik mora za VSAKO POSTAVKO tega obrazca v RJAVO obarvana polja v stolpcu „PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)“ vpisati proizvajalca in tip ponujene opreme. Ponudnik mora za vso ponujeno opremo predložiti v ponudbi še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. V kolikor ponujena oprema, ki jo je ponudnik navedel v RJAVO obarvana polja stolpca „PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)“ posamezno tehnično zahtevo izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, bo naročnik kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje te zahteve upošteval podpisano izjavo oz. dokument proizvajalca te opreme, iz katere pa mora biti nedvoumno razvidno izpolnjevanje te posamezne zahteve.
6. | Vsa ponujena oprema mora imeti ES izjave o skladnosti, ki jih ponudnik predloži ob primopredaji.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

## SKLOP 2-Pohištvena oprema
OBR - 2.2
SKLOP 2: Pohištvena oprema
Z.š. | Opis | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
A. | PROJEKTIRANA OPREMA
OPOMBE:
1 | Vse mere je potrebno preveriti na objektu
2 | Pri zahtevnejših pozicijah se izdela prototip.
3 | Vsi korpusu, ki niso vidni so narejeni iz iverala z ABS nalimkom v isti barvi.
4 | Iverali so višjega kakovostnega razreda.
5 | Pri vseh oblogah je potrebno predvideti morebitne naknadne izreze za vtičnice, videofon, čitalce ipd.
6 | Vse materiale in barve pred vgradnjo nujno potrdi projektant.
7 | Postavke zajemajo dostavo, montažo in odvoz embalaže
8 | Ročaj poteka po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta.
9 | Visoke omare se enake višine kot okvirji vrat (cca 213 cm). Vrata izmeriti na licu mesta in po potrebi prilagoditi višino opreme.
10 | Vsi cokli so iz vodoodpornega materiala, pri mizarskih elementih so vsi robovi obdelani z ABS nalimki
KLOPI, STENSKA OGLEDALA, GARDEROBNE STENE
OGL1 | POZICIJA: Klet: BK04a,BK01 Stensko ogledalo lepljeno na podlago iz iveral plošče, robovi obdelani z ABS nalimki, dimenzija ogledala je 60x200 cm (šxv). Skupaj s pritrdilnim materialom za montažo na steno. Od tal (finalnega tlaka) dvignjeno za 10 cm. | kos | 3 | 0 | 0
ST2 | POZICIJA: Klet: BK04a,BK01 , pritlličje: B001 , 1.nadstropje: B101 in po potrebi naročnika Garderobna stena iz HPL plošče s petimi kljukicami za obešanje, dim. 80x200cm. Dekor ultrapas/iverala po izbiri projektanta. Od tal (finalnega tlaka) dvignjeno za 10 cm. Vključno s pritrdilnim materialom za montažo na steno. | kos | 10 | 0 | 0
KL1 | POZICIJA: Klet: BK04a,BK01 Klop iz UT, dimenzija klopi =60x30x45 cm (ŠXGXV). Stranice in sedišče so iz 30 mm UT , robovi zaključeni z abs nalimki. | kos | 3 | 0 | 0
KL2 | POZICIJA: PRITLIČJE: B026, Pozicija je sestavljena iz klopi z naslonom. Dimenzija klopi (Š/V/G)= 160x90x45 cm. Klop je izdelana iz UT. Barva po izboru projektanta. Vsi robovi so obdelani z ABS nalimki. Klop ima snemljivo blazino (pritrjevanje na ježke). Tekstil blazine ima zadrgo, da se lahko prevleka sname in opere. | kos | 1 | 0 | 0
DELOVNI PULTI (VKLJUČNO Z PODPULTNIMI IN STENSKIMI OMARICAMI)
DP1.1 | DP1.1 DELOVNI PULT POZICIJA: Pritličje: B013, 1. nadstropje: B114, 2. nadstropje: B216, mansarda: BM10 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultnih omar, pulta in stenskih/visečih omaric, stenske obloge, podnožja in tipske opreme (kerrock korito,armatura) SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 120x210x 60 cm STENSKE OMARICE S POLICAMI: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki , vrata krilna UT dimenzija (šxvxg): 120X165X35 cm police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive, 2x PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 120X4x60 cm barva po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv): 120X55 cm PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpus iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki , delitev 2 korpusa , predali pod pultom: sistem vodil kot npr.Blum ali enakovredno, vodila z blažilci, predal 1 x predal pod koreitom in 4x predal v predalniku, fronte UT, v omarico vgrajen vpenjalni okvir za vrečo (pod pultom). PODNOŽJE: nivelirne višinsko nastavljive nogice zapiranje podnožja: 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. OSVETLITEV: linijski led trak v alu profilu skrit v utoru v stenskih omaricah, dolžina =120 cm | kos | 4 | 0 | 0
DP1.2 | DP1.2 DELOVNI PULT POZICIJA: klet, BK07 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultne omare, pulta in stenskih/visečih omaric, stenske obloge, podnožja in tipske opreme (kerrock korito,armatura) SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 120x210x 60 cm STENSKE OMARICE Z ODPRTIMI POLICAMI: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki , vrata krilna UT dimenzija (šxvxg): 120X165X35 cm police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive, 2x PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 60X4x60 cm barva po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv): 60X60 cm PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpus iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki , maska pred koritom, UT predal pod pultom: sistem vodil kot npr.Blum ali enakovredno, vodila z blažilci, predal 1 x predal , vomarico vgrajen vpenjalni okvir za vrečo (pod pultom). PODNOŽJE: nivelirne višinsko nastavljive nogice zapiranje podnožja: 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. | kpl | 1 | 0 | 0
| DP2 DELOVNI PULT POZICIJA : Pritličje: A012, A014 1. nadstropje: A108, A110, 2. nadstropje: A208, A210, B232 , mansarda : AM06 OPIS: Pozicija je sestavljena iz pulta, podpultnih omar, stenske obloge in dveh stenskih polic. Celotna pozicija je iz nerjaveče pločevine - RF. SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 180x210x 60 cm PULT: nerjaveča RF pločevina dimenzija (šxg): 120X60 cm STENSKA OBLOGA :RF oz obloga iz nerjaveče pločevine med pultom in stenskimi policami, dimenzija (šxv): 180X60 cm STENSKE POLICE: iz nerjaveče pločevine, dimenzije 180x35 cm, 2 kosa, nevidno pritrjevanje v steno s stenskimi nosilci PODPULTNI ELEMENTI: vse iz RF nerjaveče pločevine , 2 elementa širine 60 cm skupna dimenzija (šxvxg): 120X71X60 cm 1x omarica z višinsko nastavljivo polico, 1x predal pod koritom z vpenjalnim okvirjem za vrečke tipska oprema: enojno vgradno RF korito brez odcejevalnika , stenska armatura za korito OPOZORILO :štirje pulti imajo korito na levi in štirje na desni strani, glej načrte opreme, pult v prostoru B232in AM06 je dolg smo 90 cm (zaradi blatexa ) OSVETLITEV: linijski led trak v alu profilu pod stensko polico, dolžina =180 cm |  | 8 | 0 | 0
DP3 | DP3 DELOVNI PULT POZICIJA : Pritličje, B019, 1. nadstropje: B119, 2. nadstropje: B221, mansarda: BM15 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultnih omar, pulta in stenskih/visečih omaric, stenske obloge, podnožja in tipske opreme (kerrock korito,armatura) SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 300x210x 60 cm VISEČE ZAPRTE OMARICE: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki dimenzija (šxvxg): 300X65X35 cm, niz sestavljen iz petih omaric vrata: 5 xkrilna, UT police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive , robovi zaključeni z abs nalimki PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 300X4X60 cm barva materiala po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv): 300X60 cm barva materiala -po izboru projektanta PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpusi iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki, na mestu kjer je predviden hladilnik za zdravila in zamrzovalnik se pod pultom pusti šrazen prostor (hladilnik in zamrzovalnik je prostostoječ). dimenzija (šxvxg): 300X71X60 cm predali pod pultom: sistem vodil kot npr.Blum ali enakovredno, vodila z blažilci, predali 5 kosov (4xpredalnik in 1 x predal pod koritom) tipska oprema - zajeto v popisu tipske opreme: enojno vgradno kerrock korito brez preliva,stenska armatura za korito . Medicinska oprema - zajeto v popisu medicinske opreme: 1x podpultni hladilnik in zamrzovalnik za zdravila . Okvir za vpenjanje vreč (vgrajen v podpultno omarico) pod pultom je prazen prostor za podpultni hladilnik za zdravila OSVETLITEV: linijski led trak v alu profilu skrit v utoru v stenskih omaricah oz polici, dolžina =300 cm . | kpl | 4 | 0 | 0
DP4 | DP4 DELOVNI PULT POZICIJA : Pritličje, B005 , 1.nadstropje: B105 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultnih omar, pulta in stenskih/visečih omaric, stenske obloge in podnožja SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 240x210x 60 cm VISEČE ZAPRTE OMARICE: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki dimenzija (šxvxg): 240X65X35 cm, niz sestavljen iz štirih omaric vrata: 4 xkrilna, UT police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive , robovi zaključeni z abs nalimki PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 240X4X60 cm barva materiala po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv): 240X55 cm barva materiala -po izboru projektanta PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpusi iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki, 4x korpus dimenzija (šxvxg): 240X71X60 cm predali pod pultom: sistem vodil kot npr.Blum ali enakovredno, vodila z blažilci, predali 8 kosov (2x predalnik s štirimi predali, predali imajo centralno zaklepanje) OSVETLITEV: linijski led trak v alu profilu skrit v utoru v stenskih omaricah, dolžina =240 cm . | kpl | 2 | 0 | 0
DP5 | DP5: delovni pult POZICIJA : Pritličje, B021 , 1. nadstropje: B121 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultnih omar, pulta in stenskih/visečih omaric, stenske obloge, podnožja in tipske opreme (kerrock korito,armatura) SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 180x210x 60 cm VISEČE ZAPRTE OMARICE: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki dimenzija (šxvxg): 180X65X35 cm, niz sestavljen iz treh omaric vrata: 3 xkrilna, UT police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive , robovi zaključeni z abs nalimki PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 180X4X60 cm barva materiala po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv): 180X55 cm barva materiala -po izboru projektanta PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpusi iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki, 3x korpus dimenzija (šxvxg): 180X71X60 cm predali pod pultom: sistem vodil kot npr.Blum ali enakovredno, 1 x predal pod koritom tipska oprema (posebej zajeta v popisu tipske opreme): enojno večje vgradno kerrock korito primerno za omarico širine 60 (notranja mera 56 cm) , brez preliva, vključno s pritrdilnim materialom, stenska armatura za korito OSVETLITEV: linijski led trak v alu profilu skrit v utoru v stenskih omaricah, dolžina =180 cm | kpl | 2 | 0 | 0
DP6.1 | DP6.1: delovni pult POZICIJA : 2. nadstropje: B202 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultnih omar, pulta in stenskih/visečih omaric, stenske obloge, podnožja in tipske opreme (hladilnik za zdravila) SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 255x210x 75cm PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 255X4X75 cm, višina pulta je 90 cm barva materiala po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv): 255X55 cm barva materiala -po izboru projektanta PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpusi iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki dimenzija (šxvxg): 255X71X75 cm predali pod pultom: i predali širine 60 cm kot npr. Willach, globina predalov 60 cm , skupaj predali 12 kosov (3 predalniki po 4 kom) medicinska oprema: podpultni hladilnik za zdravila - zajet v popisu medicinske opreme OSVETLITEV: linijski led trak v alu profilu skrit v utoru v stenskih omaricah, dolžina =255 cm | kos | 1 | 0 | 0
DP6.2 | DP6.2: delovni pult POZICIJA : 2. nadstropje: B202 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultnih omar, pulta in stenske obloge, podnožja SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 255x210x 60 cm PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 255X4X60 cm barva materiala po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv): 255X55 cm barva materiala -po izboru projektanta PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpusi iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki dimenzija (šxvxg): 255X71X60 cm predali pod pultom: predali širine 60 cm, globina predalov 60 cm , skupaj predali 8 kosov (2 predalniki po 4 kom), primerni za lekarno npr. Villach predali | kos | 1 | 0 | 0
DP6.4 | DP6.4: delovni pult POZICIJA : 2. nadstropje: B203 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultnih omar, pulta in stenske obloge, podnožja in tipske opreme (hladilnik za zdravila) SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 255x145x 75cm PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 255X4X75 cm, višina pulta je 90 cm barva materiala po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv): 255X55 cm barva materiala -po izboru projektanta PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpusi iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki dimenzija (šxvxg): 255X71X75 cm predali pod pultom: sistem vodil kot npr.Blum ali enakovredno, vodila z blažilci, predali 8 kosov (2 predalnika po 4 kom), zaklepanje medicinska oprema: podpultni hladilnik za zdravila - zajet v popisu medicinske opreme | kos | 1 | 0 | 0
DP6.3 | DP6.3: delovni pult POZICIJA : 2. nadstropje: B230 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultnih omar, pulta in stenskih/visečih omaric, stenske obloge, podnožja in tipske opreme (kerrock korito,armatura) SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 255x210x 60 cm VISEČE ZAPRTE OMARICE: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki dimenzija (šxvxg): 255X65X35 cm, niz sestavljen iz štirih omaric vrata: 4 xkrilna, UT police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive , robovi zaključeni z abs nalimki 4x PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 255X4X60 cm barva materiala po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv): 255X55 cm barva materiala -po izboru projektanta PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpusi iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki dimenzija (šxvxg): 255X71X60 cm predali pod pultom: predali 9 kosov (8xpredalnik in 1 x predal pod koritom), zaklepanje OSVETLITEV: linijski led trak v alu profilu skrit v utoru v stenskih omaricah, dolžina =255cm | kos | 1 | 0 | 0
DP6.5 | DP6.5: delovni pult POZICIJA : 2. nadstropje: B230 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultnih omar, pulta in stenskih/visečih omaric, stenske obloge, podnožja, medicinske(hladilnik, zamrzovalnik in tipske opreme (kerrock korito,armatura) SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 255x210x 60 cm VISEČE ZAPRTE OMARICE: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki dimenzija (šxvxg): 255X65X35 cm, niz sestavljen iz štirih omaric vrata: 4 xkrilna, UT police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive , robovi zaključeni z abs nalimki 4x PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 255X4X60 cm barva materiala po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv): 255X55 cm barva materiala -po izboru projektanta PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpusi iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki , pod pultom je prostor za podpultni hladilnik in zamrzovalnik dimenzija (šxvxg): 255X71X60 cm predali pod pultom: predali 5 kosov (4xpredalnik in 1 x predal pod koritom), zaklepanje OSVETLITEV: linijski led trak v alu profilu skrit v utoru v stenskih omaricah, dolžina =255cm | kos | 1 | 0 | 0
DP7 | DP7: delovni pult POZICIJA : 2. nadstropje: B228 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultnih omar, pulta in stenskih/visečih omaric, stenske obloge, podnožja in tipske opreme (Kerrock korito,armatura ) SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 180x210x 60 cm VISEČE ZAPRTE OMARICE: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki dimenzija (šxvxg): 180X65X35 cm, niz sestavljen iz treh omaric vrata: 3 xkrilna, UT police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive , robovi zaključeni z abs nalimki PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 180X4X60 cm barva materiala po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv): 180X60 cm barva materiala -po izboru projektanta PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpusi iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimk dimenzija (šxvxg): 180X71X60 cm predali pod pultom: sistem vodil kot npr.Blum ali enakovredno, vodila z blažilci, predali 5 kosov (4xpredalnik in 1 x predal pod koritom) tipska oprema - zajeto v popisu tipske opreme: enojno vgradno Kerrock korito , stenska armatura za korito OSVETLITEV: linijski led trak v alu profilu skrit v utoru v stenskih omaricah, dolžina =180 cm | kos | 1 | 0 | 0
DP8 | DP8: delovni pult POZICIJA: 2. nadstropje B235, mansarda:BM20 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultne omare, pulta in stenskih/visečih omaric, stenske obloge, podnožja in tipske opreme (Kerrock korito,armatura - STA ZAJETA V POPISU TIPSKE OPREME) SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 210x210x 60 cm STENSKE OMARICE S POLICAMI: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki , vrata krilna UT, 4X dimenzija (šxvxg): 210X165X35 cm police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive, 4x PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 210X4x60 cm barva po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv):210X55 cm PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpus iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki , ličnice vse UT 5X predal pod pultom (1x pod koritom, 4x v predalniku): sistem vodil kot npr.Blum ali enakovredno, vodila z blažilci, predal , 2x omarica s krilnimi vrati PODNOŽJE: nivelirne višinsko nastavljive nogice zapiranje podnožja: 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta.OSVETLITEV: linijski led trak v alu profilu skrit v utoru v stenskih omaricah, dolžina =210 cm | kos | 2 | 0 | 0
ČAJNE KUHINJE
ČK1 | Čajna kuhinja ČK1 POZICIJA : Pritličje, B015 , 1. nadstropje: B115, 2. nadstropje: B217, BM11 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultnih omar, pulta in stenskih/visečih omaric, stenske obloge, podnožja in tipske opreme (Kerrock korito,armatura, kuhalna plošča, podpultni hladilnik, pomivalni stroj, mikrovalovna pečica) SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 357x210x 60 cm VISEČE ZAPRTE OMARICE IN STENSKE POLICE:korpusi: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki dimenzija (šxvxg): 355X65X35 cm vrata: krilna, UT police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 210X4X60 cm - kuhinjski pult in 147x90x60 - pult za sedenje, noge pulta za sedenje - polne stranice iz UT barva materiala po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv): 357X60 cm barva materiala -po izboru projektanta PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpusi iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki, delitev: 1x omara za vgradni hladilnik, 1x predalnik pod koritom, 1x predalnik, 1X vrata za vgradni pomivalni stroj dimenzija (šxvxg): 195X71X60 cm predali pod pultom: sistem vodil kot npr.Blum ali enakovredno, vodila z blažilci, predali 5 kosov (4xpredalnik in 1 x predal za koš za smeti) tipska oprema (zajeta ločeno v popisu tipske opreme!): enojno vgradno Kerrock korito, stenska armatura za korito , Indukcijska kuhalna plošča z dvema kuhališčema kot npr. Gorenje IT321BCSC ali enakovredno ,1x mikrovalovna pečica, 1xvgradni pomivalni stroj širine 45 cm, 1x Integrirana vgradna napa, dim. 53,4x20,8x30, kot npr. Gorenje BHI611ES ali enakovredno, obtočno delovanje (brez odvoda zraka), 1x podpultni vgradni hladilnik OSVETLITEV: linijski led trak v alu profilu skrit v utoru v stenskih omaricah, dolžina =355 cm | kpl | 4 | 0 | 0
ČK2 | Čajna kuhinja ČK2 POZICIJA : 2. nadstropje: B206 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultnih omar, pulta in stenskih/visečih omaric, stenske obloge, podnožja in tipske opreme (Kerrock korito,armatura, kuhalna plošča, podpultni hladilnik, mikrovalovna pečica, napa) SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 210x210x 60 cm VISEČE ZAPRTE OMARICE:korpusi: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki dimenzija (šxvxg): 210X65X35 cm, delitev:4x stenska omarica vrata: krilna, UT police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 210X4X60 cm - barva materiala po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv): 210X60 cm barva materiala -po izboru projektanta PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpusi iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki, delitev: 1x omara za vgradni hladilnik, 1x predal pod koritom, 1x predalnik, 1x vgradni pomivalni stroj širine 45 cm. dimenzija (šxvxg): 210X71X60 cm predali pod pultom: sistem vodil kot npr.Blum ali enakovredno, vodila z blažilci, predali 5x, 1 x predal za koš za smeti, 4x predalnik) tipska oprema (zajeta ločeno v popisu tipske opreme!): enojno vgradno Kerrock korito primerne velikosti za element širine 45 cm!, stenska armatura za korito, Indukcijska kuhalna plošča z dvema kuhališčema kot npr. Gorenje IT321BCSC ali enakovredno ,1x mikrovalovna pečica, 1x Integrirana vgradna napa, dim. 53,4x20,8x30, kot npr. Gorenje BHI611ES ali enakovredno, obtočno delovanje (brez odvoda zraka), 1x podpultni vgradni hladilnik,1x vgradni pomivalni stroj širine 45 cm OSVETLITEV: linijski led trak v alu profilu skrit v utoru v stenskih omaricah, dolžina =210 cm | kpl | 1 | 0 | 0
ČK.3 | Čajna kuhinja ČK3 POZICIJA : 1. nadstropje: B113, 2. nadstropje: B215, mansarda: BM09 OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultnih omar, pulta in stenskih/visečih omaric, stenske obloge, podnožja in tipske opreme (korito,armatura, kuhalna plošča, hladilnik,mikrovalovna pečica, pomivalni stroj) SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 240x210x 60 cm VISEČE ZAPRTE OMARICE: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki dimenzija (šxvxg): 240X65X35 cm vrata: 2xkrilna, UT police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive, 2x PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm dimenzija (šxvxg): 240X4X60 cm barva materiala po izboru projektanta STENSKA OBLOGA :kerrock dimenzija (šxv): 240X60 cm barva materiala -po izboru projektanta PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpusi iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki, dimenzija (šxvxg): 240X71X60 cm predali pod pultom: sistem vodil kot npr.Blum ali enakovredno, vodila z blažilci, predali 5 kosov (4xpredalnik in 1 x predal pod koritom) tipska oprema (zajeta ločeno v popisu tipske opreme!): vgradno Kerrock korito , stenska armatura za korito m Indukcijska kuhalna plošča z dvema kuhališčema kot npr. Gorenje IT321BCSC ali enakovredno ,1x mikrovalovna pečica, 1xvgradni pomivalni stroj širine 45 cm, 1x Integrirana vgradna napa, dim. 53,4x20,8x30, kot npr. Gorenje BHI611ES ali enakovredno, obtočno delovanje (brez odvoda zraka), 1x podpultni vgradni hladilnik OSVETLITEV: linijski led trak v alu profilu skrit v utoru v stenskih omaricah, dolžina =240 cm . | kpl | 3 | 0 | 0
DELOVNE IN JEDILNE MIZE
M3 | M3: delovne mize POZICIJA : 1. nadstropje: B131, B132 OPIS: pozicija je sestavljena delovne mize SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 160 / 75 / 70 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 20 mm, robovi obdelani z abs opomba: mizna ploskev ima 1x izrez z vgrajeno uvodnico za kable Ø60 mm podnožje: noga - vertikalna stranica iz UT skupne debeline 20 mm, robovi obdelani z poveznik: UT 20 mm, med obema stranicama mize TIPSKA OPREMA: 1x okrogla rozeta za kable Ø60 mm, 1x predalnik na kolescih, ki je v popisu zajet ločeno | kpl | 5 | 0 | 0
M4 | M4: delovne mize POZICIJA : Pritličje: B013, 1. nadstropje: B114, 2. nadstropje: B216, mansarda BM10 OPIS: pozicija je sestavljena delovne mize SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 120 / 75 / 80 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 20 mm, robovi obdelani z abs opomba: mizna ploskev ima 1x izrez z vgrajeno uvodnico za kable Ø60 mm podnožje: noga - vertikalna stranica iz UT skupne debeline 20 mm, robovi obdelani z poveznik: UT 20 mm, med obema stranicama mize TIPSKA OPREMA: 1x okrogla rozeta za kable Ø60 mm | kpl | 4 | 0 | 0
M5 | M5: delovne mize POZICIJA : Pritličje: B003, B005, 1. nadstropje: B130, B105,B103, 2. nadstropje: B227, B205 OPIS: pozicija je sestavljena iz delovne mize SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 160 / 75 / 80 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 20 mm, robovi obdelani z abs opomba: mizna ploskev ima 1x izrez z vgrajeno uvodnico za kable Ø60 mm podnožje: noga - vertikalna stranica iz UT skupne debeline 20 mm, robovi obdelani z poveznik: UT 20 mm, med obema stranicama mize TIPSKA OPREMA: 1x okrogla rozeta za kable Ø60 mm, 1x predalnik na kolescih, ki je v popisu zajet ločeno OPOZORILO: MIZA V PROSTORU GLAVNE SESTRE: B227 JE DOLGA 140 CM! | kpl | 7 | 0 | 0
M6 | M6: delovne mize POZICIJA : pritličje: B016, 1. nadstropje: B116, 2. nadstropje: B218, mansarda: BM12 OPIS: pozicija je sestavljena iz dveh enakih delovnih miz SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 350/ 75 / 70 cm , posamezna miza 175/75/70 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 20 mm, robovi obdelani z abs opomba: mizna ploskev ima 1x izrez z vgrajeno uvodnico za kable Ø60 mm podnožje: noga - vertikalna stranica iz UT skupne debeline 20 mm, robovi obdelani z poveznik: UT 20 mm, med obema stranicama mize TIPSKA OPREMA: 2x okrogla rozeta za kable Ø60 mm, 1x predalnik na kolescih, ki je v popisu zajet ločeno | kpl | 4 | 0 | 0
M7 | M7 niz iz treh delovnih miz POZICIJA : 1. nadstropje: B128, B126 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 460/ 75 / 70 cm , posamezna miza : 2x miza dimenzije 160/75/70 cm in 1x miza dimenzije 140/75/70 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 20 mm, robovi obdelani z abs opomba: mizna ploskev ima 1x izrez z vgrajeno uvodnico za kable Ø60 mm podnožje: noga - vertikalna stranica iz UT skupne debeline 20 mm, robovi obdelani z poveznik: UT 20 mm, med obema stranicama mize TIPSKA OPREMA: 2x okrogla rozeta za kable Ø60 mm, 2x predalnik na kolescih, ki je v popisu zajet ločeno | kpl | 2 | 0 | 0
M8 | M8: delovne mize z okvirjem za računalnik POZICIJA : Pritličje: B028b , 1. nadstropje: B129a, B127a OPIS: pozicija je sestavljena delovne mize SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 120 / 75 / 60 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 20 mm, robovi obdelani z abs opomba: mizna ploskev ima 1x izrez z vgrajeno uvodnico za kable Ø60 mm podnožje: noga - vertikalna stranica iz UT skupne debeline 20 mm, robovi obdelani z poveznik: UT 20 mm, med obema stranicama mize TIPSKA OPREMA: 1x okrogla rozeta za kable Ø60 mm | kos | 3 | 0 | 0
M9 | M9 delovne mize POZICIJA : pritličje: B019, 1. nadstropje: B119, 2. nadstropje: B221 mansarda: BM15 OPIS: pozicija je sestavljena iz delovne mize SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 270/ 75 / 70 cm MIZNA PLOSKEV:iz dveh segmentov 135x70 cm, ultrapas, skupna debelina 20 mm, robovi obdelani z abs opomba: mizna ploskev ima 1x izrez z vgrajeno uvodnico za kable Ø60 mm podnožje: noge - vertikalna stranica iz UT skupne debeline 20 mm, robovi obdelani z poveznik: UT 20 mm, med obema stranicama mize TIPSKA OPREMA: 1x okrogla rozeta za kable Ø60 mm, 1x predalnik na kolescih, ki je v popisu zajet ločeno | kpl | 4 | 0 | 0
M10 | M10 delovna miza POZICIJA : 2. nadstropje: B230 OPIS: pozicija je sestavljena iz delovne mize SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 230/ 75 / 70 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 20 mm, robovi obdelani z abs opomba: mizna ploskev ima 1x izrez z vgrajeno uvodnico za kable Ø60 mm podnožje: noge - vertikalna stranica iz UT skupne debeline 20 mm, robovi obdelani z poveznik: UT 20 mm, med obema stranicama mize TIPSKA OPREMA: 1x okrogla rozeta za kable Ø60 mm, 1x predalnik na kolescih, ki je v popisu zajet ločeno | kpl | 1 | 0 | 0
M11 | M11: miza v sejni sobi POZICIJA : 1. nadstropje : B126 OPIS: pozicija je sestavljena mize za sejno sobo, ki je sestavljena iz dveh segmentov. SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): skupna dimenzija: 360 / 75 / 160 cm , posamezen segment: 180x75x160 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 20 mm, robovi obdelani z 2mm abs nalimkom opomba: mizna ploskev ima izrez z vgrajeno uvodnico za kable podnožje: nogea - vertikalne stranice iz UT skupne debeline 20 mm, robovi obdelani z abs nalimkom | kpl | 1 | 0 | 0
M12 | M12: jedilna miza POZICIJA : 2. nadstropje : B206 OPIS: pozicija je sestavljena iz jedilne mize SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): skupna dimenzija: 200 / 75 / 80 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 20 mm, robovi obdelani z 2mm abs nalimkom podnožje: noge - vertikalne stranice iz UT skupne debeline 20 mm, robovi obdelani z abs nalimkom, zamaknjene na sredino mize | kpl | 1 | 0 | 0
M13 | M13: jedilna miza POZICIJA : pritličje: B026 OPIS: pozicija je sestavljena iz jedilne mize SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): skupna dimenzija: 140 / 75 / 80 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 20 mm, robovi obdelani z 2mm abs nalimkom podnožje: noge - vertikalne stranice iz UT skupne debeline 20 mm, robovi obdelani z abs nalimkom, zamaknjene na sredino mize | kpl | 2 | 0 | 0
PR1 | PR1 - predalnik na kolescih POZICIJA : Pritličje: B001, B016,B019, B005, B003, 1. nadstropje: B116, B119, B103,B105, B126, B128, B130, B131,B132, 2. nadstropje: B218, B221, B205,B227, B230, mansarda: BM12, BM15 OPIS: pozicija je sestavljena iz premičnega predalnika s kolesci SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 40x60x50 cm PREDALNIK POD MIZO (1x) : fronte 20 mm UT, korpusi iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki predali : 2x manjši predal zgoraj, 1x večji predal spodaj, vse z zaklepanjem, dodatno: predalnik je na pohištvenih kolescih z zavoro. Dekor UT/iverala po izboru projektanta | kos | 31 | 0 | 0
POSTELJE IN STOJALO ZA VZMETNICE
L1 | L1 - postelja z vzmetnico POZICIJA : 1. nadstropje B129a, OPIS: pozicija je sestavljena iz postelje z vzmetnico SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 204 / 94 / 40 cm postelja POSTELJA: okvir UT 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki dimenzija (šxvxg): 204X40X94 cm okvir postelje: v okvir so vijačeni kovinski L kotniki v katere se položi posteljno letveno dno | kpl | 2 | 0 | 0
ST1 | ST1 - stojalo za vzmetnice POZICIJA : Klet, BK18 OPIS: pozicija je sestavljena iz stenskega okvirja za vstavljanje vzmetnice. Celotna pozicija je iz UT. Okvir ima hrbtišče in krilna vrata. SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 250 x100x 50 cm cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme | kos | 1 | 0 | 0
SPEJEMNI PULT
SP1 | SP1 - sprejemni pult POZICIJA : Pritličje: B001 OPOMBA: Na načrtu NBO-A-PZI-N-171 Oprema_Pritličje je prikazana večja dimenzija pulta. Za izvedbo je potrebno upoštevati načrta NBO-A-PZI-N-Oprema SP1_Tloris in NBO-A-PZI-N-Oprema SP1 OPIS: pozicija je sestavljena iz sprejemnega pulta. Celotna pozicija je iz krivljene vezane plošče. Pult je iz dveh segmentov, vmes pa je prehod za zaposlene. Višina delovne mize je 75cm. Višina pulta je v enem segmentu 90 cm . Pod delovno mizo sta dva predalnika na kolescih (ločeno zajeta v popisu predalnikov). Pod mizo so poleg prostora za sedenje tudi omarice s policami. SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): premer celotne pozicije =360 cm, višina =90 cm, globina posameznih segmentov = 80 cm cokel : vododoporna vezana plošča . višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme | kos | 1 | 0 | 0
ZLOŽLJIVA VRATA
PS1 | PS1- pozicija je iz složljivih vrat, vgrajenih v predelno MK steno. POZICIJA : Klet: BK18 OPIS: pozicija je sestavljena iz vrat skupne dimenzije 231/210 cm. Vrata so sestavljena iz 5 enakih segmentov dimenzije 46/210 cm (Š/V), ki se zložijo ob steni. Vrata in podboj so iz UT, barva po izboru projektanta. | kos | 1 | 0 | 0
SHRANJEVALNE IN GARDEROBNE OMARE
R1 | R1 - visoki regali z odprtimi policami POZICIJA : Klet: BK08, BK09, BK10 OPIS: pozicija je sestavljena iz visoke omare s krilnimi vrati SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 50 x210x 90 cm OMARA: korpus: iveral 20 mm,robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive, 10 kom cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme, vsi robovi obdelani z ABS nalimki | kos | 25 | 0 | 0
R3 | R3 - visoki regali z odprtimi policami POZICIJA : 1. nadstropje: B126 OPIS: pozicija je sestavljena iz visoke omare z odprtimi policami SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 60 x210x 50 cm OMARA: korpus: iveral 20 mm,robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive, 5 kom cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme, vsi robovi obdelani z ABS nalimki | kos | 3 | 0 | 0
OV1 | OV1 - stenske omare POZICIJA : Klet: BK18 OPIS: pozicija je sestavljena iz stenskih omaric za čistila SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 250x60x35 cm OMARE: 5x korpus dimenzije 50x60x35 cm: iveral 20 mm,robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive, 5 kom vrata: krilna, 5x UT, d= 20 mm, krilna, robovi obdelani z ABS nalimki Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. | kpl | 1 | 0 | 0
O1 | O1 - visoke omare POZICIJA : Klet, BK08, BK09, BK10 , pritličje: B019,B021, 1. nadstropje: B121, B122, B119, 2. nadstropje: B221, B233, B202, B206, mansarda: BM15 OPIS: pozicija je sestavljena iz visoke omare s krilnimi vrati SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 60 x210x 60 cm OMARA: korpus: iveral 20 mm,robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive, 5 kom vrata: UT, d= 20 mm, krilna, robovi obdelani z ABS nalimki cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. Po dogovoru z naročnikom se lahko na določene omare namesti ključavnice. Dodatno: V štiri omare v sestrskih delovnih prostorih bo v omaro vgrajen trezor za narkotike. Preveriti je potrebno težo sefa in pod njim po potrebi izvesti dodatno ojačitev (debelejša polica) | kpl | 59 | 0 | 0
O2.2 | O2.2- visoka omara za čistila POZICIJA : pritličje B021, 1. nadstropje:B121 OPIS: pozicija je sestavljena iz visoke omare SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 50 x210 x 60 cm OMARA:korpus iveral 20 mm,robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive, 3 kom vrata: UT krilna, 1x dimenzije 50x200 cm dodatno : inox vstavek za odlaganje mokrih stvari cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme, vsi robovi obdelani z ABS nalimki Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. | kpl | 2 | 0 | 0
O2 | O2 - visoka omara s policami POZICIJA : pritličje B005, B028b, 1. nadstropje B105, 2. nadstropje: : B223, mansarda: BM17 OPIS: pozicija je sestavljena iz visoke zaprte omare SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 50 x210 x 60 cm OMARA:korpus iveral 20 mm,robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive, 5 kom vrata: UT krilna, 1x dimenzije 50x200 cm cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme, vsi robovi obdelani z ABS nalimki Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. Zaklepanje vrat. | kpl | 20 | 0 | 0
O3 | O3 visoke zaprte omare POZICIJA : Pritličje: A017,B016, B013,, 1. nadstropje: A113,B116, B114, B126, 2. nadstropje: A213, B218, B216, B228, mansarda: AM15, BM12, BM10 OPIS: pozicija je sestavljena iz zaprte visoke omare s krilnimi vrati SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 60 x210 x 50 cm OMARA: iveral 20 mm,robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki , police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive, 8 kom vrata:UT krilna, 1x dimenzije 60x200, zaklepanje cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme, vsi robovi obdelani z ABS nalimki Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. | kpl | 28 | 0 | 0
O4 | O4 visoke omare s predali in nišo POZICIJA : Pritličje: B016, 1. nadstropje: B116, B126, 2. nadstropje: B218, mansarda: BM12 OPIS: pozicija je sestavljena iz visoke omare s predali, odprtimi policami ter zaprtega dela zgoraj SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 60 x210 x 50 cm OMARA: korpus iveral 20 mm,robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki ,delitev: 3x korpus po višini, police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive PREDALI: 3X, zaklepanje vrata:UT krilna, 1x cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme, vsi robovi obdelani z ABS nalimki Ročaji potekajo po celotni širini krilnih vrat in predalov, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. | kpl | 10 | 0 | 0
O5 | O5 visoke omare POZICIJA : Pritličje: B003, B005,1. nadstropje: B105, B103, B127a, B128, B129a, B130, B131, B132, B113. 2. nadstropje: B205, B227, B230, B215 mansarda: BM09 OPIS: pozicija je sestavljena iz zaprte visoke omare s krilnimi vrati SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 90 x210 x 40 cm OMARA: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki , police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive vrata:UT krilna, 2x dimenzije 45x200, z zaklepanjem cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme, vsi robovi obdelani z ABS nalimki Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. | kos | 34 | 0 | 0
O6 | O6 visoke omare s predali in nišo POZICIJA : Pritličje: B003, B005,1. nadstropje: B105, B103, B127a, B128, B129a, B130, B131, B132. 2. nadstropje: B205, B227, B230 OPIS: pozicija je sestavljena iz visoke omare s predali, odprtimi policami ter zaprtega dela zgoraj SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 90x210 x 40 cm OMARA: korpus iveral 20 mm,robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki ,delitev: 3x korpus po višini, police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive PREDALI: 3X, zaklepanje, ličnice UT, z zaklepanjem vrata:UT krilna, 2x cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme, vsi robovi obdelani z ABS nalimki Ročaji potekajo po celotni širini krilnih vrat in predalov, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. | kos | 15 | 0 | 0
O7 | O7 visoke zaprte omare s policami POZICIJA : Pritličje: B022, B003,B004,1. nadstropje: B122, B103, B104OPIS: pozicija je sestavljena iz zaprte visoke omare s krilnimi vrati SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 90 x210 x 60 cm OMARA: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki , police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive 10x vrata:UT krilna, 2x dimenzije 45x200 cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme, vsi robovi obdelani z ABS nalimki Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. | kos | 20 | 0 | 0
O8 | O8 visoke omare s koši za smeti POZICIJA : 1. nadstropje: B101 , 2. nadstropje: B201 OPIS: pozicija je sestavljena iz delno zaprte in delno odprte visoke omare s krilnimi in nihajnimi vrati SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 60 x210 x 45 cm OMARA: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki , police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive, odprte police za knjige in revije v sredinskem delu omarfe, spodaj prostor za koš za odpadke, ki je postavljen v omaro vrata:UT krilna, 2x, zgoraj krilna, spodaj nihajna cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme, vsi robovi obdelani z ABS nalimki Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. | kos | 2 | 0 | 0
OG1 | OG1 - garderobne omare POZICIJA : Klet BK01, garderobe OPIS: pozicija je sestavljena iz garderobnih omar s krilnimi vrati . Vse omare imajo ključavnico za zaklepanje. SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 60 x120 x 60 cm OMARA:korpus, po vertikali razdeljen na dva dela (en za obešanje in drugi s policami), hrbtišče in police: iveral 20 mm,robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki , police: 2x, vrata: iz UT, krilna , zaklepanje s ključavnico cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme, robovi obdelani z abs nalimki Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. Dodatno: V kompletu z obešalnim drogom za obešanje in pripadajoča obešalnika ter ločilna pregrada (ki se obesi na drog) za čista in nečista oblačila , zgornja in spodnja stranica omare sta 1 cm krajši, s čimer se med stranico in krilnimi vrati ustvari rega za zračenje omare | kos | 10 | 0 | 0
OG2 | OG2 - garderobne omare za tri osebe POZICIJA : Klet BK04a, garderobe OPIS: pozicija je sestavljena iz garderobnih omar s krilnimi vrati . Vse omare imajo ključavnico za zaklepanje. OPOMBA: Sredinjske omare v prostoru BK04a je treba izvesti do stropa in pri tem upoštevati rebarsto konstrukcijo stropa. SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 90 x250 x 60 cm OMARA:korpus, hrbtišče in police: iveral 20 mm,robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki , omara je razdeljena na tri dele širine 30 cm (za tri osebe) police: 6x, vrata: iz UT, krilna, dimenzije 30x200cm, 3x, ključavnica za zaklepanje 3x (na vsakih vratih po ena) cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. Dodatno: V kompletu drog za obešanje in pripadajoča obešalnika 3x (za vsak segment en drog) ter 3x ločilna pregrada (ki se obesi na drog) za čista in nečista oblačila , zgornja in spodnja stranica omare sta 1 cm krajši, s čimer se med stranico in krilnimi vrati ustvari rega za zračenje omare | kos | 14 | 0 | 0
OG2.1 | OG2.1 - garderobne omare za dve osebi POZICIJA : Klet BK04a, garderobe OPIS: pozicija je sestavljena iz garderobnih omar s krilnimi vrati . Vse omare imajo ključavnico za zaklepanje. OPOMBA: Sredinjske omare v prostoru BK04a je treba izvesti do stropa in pri tem upoštevati rebarsto konstrukcijo stropa. SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 60 x250 x 60 cm OMARA:korpus, hrbtišče in police: iveral 20 mm,robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki , omara je razdeljena na dva dela širine 30 cm (za dve osebi) police: 4x, vrata: iz UT, krilna, dimenzije 30x200cm, 2x cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. Dodatno: V kompletu drog za obešanje in pripadajoča obešalnika 2x (za vsak segment en drog) ter 2x ločilna pregrada (ki se obesi na drog) za čista in nečista oblačila , zgornja in spodnja stranica omare sta 1 cm krajši, s čimer se med stranico in krilnimi vrati ustvari rega za zračenje omare | kos | 4 | 0 | 0
OG3 | OG3 - garderobne omare POZICIJA : pritličje A010a, A009a, A008a, A007a A006a, A005a, A004a,A003a, A002a, A001a, 1. nadstropje:A106a, A105a, A104a, A103a, A102a, A101a, B129a,B128, B127a 2. nadstropje: A206a, A205a, A204a, A203a, A202a, A201a,B231, B229, mansarda - : AM10a,AM09a, AM08a, AM07a, AM05a, AM04a, AM03a, AM02a, AM01a OPIS: pozicija je sestavljena iz garderobne omare s krilnimi vrati SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 80x210x40 cm OMARA: korpus: iveral 20 mm,robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki , po višini razdeljena na dva enaka dela, eden za obešanje in eden s policami police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive vrata: iz UT, d= 2 cm,2x krilna, dimenzije 40x200 cm, robovi obdelani z ABS nalimki dodatno : kljukice za obešanje pritrjene v hrbtišče omare 2x in izvlečni drog za obešanje in pripadajoča obešalnika cokel : 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta. stranica omare sta 1 cm krajši, s čimer se med stranico in krilnimi vrati ustvari rega za zračenje omare | kpl | 128 | 0 | 0
B. | TIPSKA OPREMA
STOLI
T_S2 | Stol za paciente, v bolniških sobah in jedilnicah:Tipski stol za pacienta.Sedalo in naslon stola morata biti iz vezane lesene plošče. Ogrodje stola: kovinsko-kromirano ali leseno. Brez rokonaslonov. Barva po izbiri arhitekta. OPOMBA: V vseh bolniških sobah v južnem traktu je potrebno dodatno zaščititi vogale opreme. | kos | 138 | 0 | 0
T_S3 | Klubski fotelj kot na primer lkea Vedbo 104.241.26 v dnevnem prostoru/čakalnicah. Tapecirano sedišče in naslon. Barva po izboru projektanta. | kos | 32 | 0 | 0
T_S4 | S4_Stol pisarniški vrtljiv - Pisarniški stol mora biti višinsko nastavljiv, vrtljiv, imeti mora kovinsko kromirano ogrodje ter mora biti ergonomsko oblikovan Podnožje: petkrako kovinsko kromirano podnožje na gumijastih oz. gumiranih kolesih za trdo podlago Mehanizem: dvižni SINHRO MEHANIZEM Z DVEMA ROČICAMA: možnost nastavitve oz. fikasiranja naslona in sedeža v več pozicijah, imeti mora možnost reguliranja trdote nagiba naslona (tenzije) glede na težo uporabnika (Opis SINHRO MEHANIZMA Z DVEMA ROČICAMA: s prvo ročico se uravnava višina sedišča, z drugo ročico se stol sprosti v nihajoč položaj z možnostjo nastavitve oz. fiksiranja naslona in sedeža v več pozicijah, sedež in naslon se nagibata hkrati oz. sočasno) Naslon: visok hrbni naslon višine vsaj 50 cm, hrbtni naslon mora biti višinsko nastavljiv in ergonomske oblike, Sedalo: Osnova sedeža stola mora biti lesena vezana plošča, obložena s peno in oblazinjena Oblazinjenje: Sedež in naslon morata biti obložena s peno in oblazinjena Material oblazinjenja: umetno usnje, ki omogoča mokro čiščenje in dezinfekcijo (možnost izbora različnih barv materiala za oblazinjenje) Opirala za roke: opirala za roke morajo biti iz plastike (lahko so dodatno oblazinjena) in višinsko nastavljiva na kovinsem nosilcu Stol mora imeti ustrezno ES izjavo o skladnosti Zahtevana garancija za stole: 5 let Barva po izbiri arhitekta. | kos | 33 | 0 | 0
S1 | S5_Konferenčni stol. Tapecirani sedišče in naslonjalo, podnožje kovinsko ali leseno, fiksno podnožje. Blago oz. tapeciranje mora omogočati suho in mokro čiščenje. Brez rokonaslonov. | kos | 12 | 0 | 0
S6 | S6_Tipski stol za visoko sedenje, višina stola naj bo primerna za višino pulta 90 cm, sedišče leseno ali iz vezane plošče, podnožje kovinsko | kos | 12 | 0 | 0
DODATNA TIPSKA OPREMA ZA POSTELJE
| posteljno nastavljivo letveno dno 90x200 cm iz masivnih lesenih letev kot npr. SINGLE 21 | kos | 2 | 0 | 0
| kvalitetna vzmetnica 90x200 cm kot npr. Meblojogi Relax Dream | kos | 2 | 0 | 0
| vzglavnik 50x60 cm | kos | 2 | 0 | 0
| prešita odeja 200x140 cm k | kos | 2 | 0 | 0
| prevleka za vzglavnik in prešito odejo | kos | 2 | 0 | 0
| jogi rjuha 90x200 cm | kos | 2 | 0 | 0
MIZE - TIPSKE
T_M1 | Tipska miza , kvadratna, dimenzije 80x80x75 cm, tipsko kovinsko podnožje in ploskev mize iz compact plošče premera 80 cm , barva po izboru projektanta OPOMBA: V vseh bolniških sobah v južnem traktu je potrebno dodatno zaščititi vogale opreme. | kos | 56 | 0 | 0
T_M2 | Tipska klubska miza, dimenzije 60x60x55 cm, ploskev mize iz Compact plošče, podnožje tipsko kovinsko | kos | 8 | 0 | 0
KUHINJE , DELOVNI PULTI- BELA TEHNIKA IN APARATI
| Podpultni vgradni hladilnik, dimenzij 59x82x54,5 cm, kot npr. Gorenje RBIU6092AW ali enakovredno | kos | 8 | 0 | 0
| Integrirana vgradna napa, dim. 53,4x20,8x30, kot npr. Gorenje BHI611ES ali enakovredno, obtočno delovanje (brez odvoda zraka) | kos | 8 | 0 | 0
| Indukcijska kuhalna plošča z dvema kuhališčema kot npr. Gorenje IT321BCSC ali enakovredno , dimenzije 30x54 cm | kos | 8 | 0 | 0
| Enojno vgradno korito, brez preliva iz Kerrocka , vgradnja v kuhinjski ali delovni pult, vključno z vsem pritrdilnim materialom. Dimenzijo korit je nujno potrebno prilagoditi posamezni poziciji (delovni pulti in čajne kuhinje). Glej načrte opreme! Sifoni, pritrdilni material, ter stenske armature so zajete v popisih strojnih instalacij. | kpl | 23 | 0 | 0
| Enojno vgradno korito, brez preliva iz RF nerjaveče pločevine , vgradnja RF delovni pult, vključno z vsem pritrdilnim materialom. Dimenzija korit naj ustreza pultu dolžine 60 cm. | kpl | 8 | 0 | 0
| Sistem za ločevanje odpadkov , 3x plastičen koš, ki se vstavi v predal, skupaj z okvirjem za natikanje vrečk | kpl | 8 | 0 | 0
| Mikrovalovna pečica , vgradna kot napr. Gorenje BM201AG1BG, barva črna vgradnja v čajne kuhinje ČK1 | kos | 4 | 0 | 0
| Mikrovalovna pečica, kot npr. Gorenje MO235SYB, barva črna | kos | 4 | 0 | 0
| Vgradni pomivalni stroj širine 45 cm kot npr. Gorenje GV520E10 pomivalni stroj | kos | 5 | 0 | 0
| Vgradni pomivalni stroj širine 60 cm kot npr. Gorenje GV651D60 pomivalni stroj | kos | 3 | 0 | 0
C. | KOVINSKA OPREMA
1 | Vse mere je potrebno preveriti na objektu
2 | Pri zahtevnejših pozicijah se izdela prototip.
3 | Vsi korpusu, ki niso vidni so narejeni iz iverala z ABS nalimkom 3mm v isti barvi.
4 | Iverali so višjega kakovostnega razreda.
5 | Pri vseh oblogah je potrebno predvideti morebitne naknadne izreze za vtičnice, videofon, čitalce ipd.
6 | Vse materiale in barve pred vgradnjo nujno potrdi projektant.
7 | Postavke zajemajo dostavo, montažo in odvoz embalaže
SKLOP A - SKUPNI PROSTORI KLET
O6 | Kartotečne kovinske omare, dim. 46x60x135 cm s štirimi predali. kot naprimer Trevis 4P-A4 ali enakovredno, barvano po RAL po izboru projektanta, s štirimi predali in cilindričnim zaklepanjem | kos | 8 | 0 | 0
OK1 | OK1_visoka tipska kovinska omara s policami POZICIJA : Pritličje: A012, A014, 1. nadstropje; A108, A110, 2. nadstropje: A208, A210, mansarda AM06 OPIS: pozicija je sestavljena iz visokih zaprtih kovinskih omar SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 60 x210 x 50 cm OMARA:kovinska omara iz RF nerjaveče pločevine police: kovinske RF, višinsko nastavljive, 5 kom vrata: krilna, iz RF pločevine cokel : RF | kos | 12 | 0 | 0
OK2 | OK2 visoka tipska kovinska omara s policami POZICIJA : Pritličje: B029 OPIS: pozicija je sestavljena iz visoke zaprte kovinske omare SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 60 x210 x 60 cm OMARA:kovinska omara police: kovinske, višinsko nastavljive, 5 kom vrata: krilna, kovinska cokel : kovinski | kos | 1 | 0 | 0
R2 | R2 odprt kovinski regal iz nerjaveče RF pločevine POZICIJA : Pritličje: A012, A014, 1. nadstropje; A108, A110, 2. nadstropje: A208, A210 , B232 , mansarda: AM06 Tipski kovinski regal dimenzije 60x50x210 cm (šxgxv) v celoti iz RF (nerjaveče) pločevine, okvir z rastrom za višinsko nastavljive police, število polic minimalno 5 , material in višina regala morata biti poenotena z omaro OK1 | kos | 9 | 0 | 0
OK2 | Kovinska omarica za vsaj 50 ključev Omarica za ključe naj bo opremljena s premičnimi ploščicami za obešanje ključev. Omarica za ključe naj bo izdelana iz trpežne sivo lakirane pločevine (barva RAL7035 ali podobno). Vrata naj bodo opremljena s cilindrično ključavnico in dvema ključema, ki obenem služi kot ročaj omarice. Dimenzija omarice: Višina: 500-600mm Širina: 300 - 450 mm Maksimlana globina: 100 mm Ustreza npr. artikel SKU4092, IMS-Adit, d.o.o. ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
E1 | E1 Tipski zabojnik za embalažo POZICIJA: Klet: BK08,BK09,BK10 OPIS: Tipski zabojnik za embalažo, dimenzije 120x80x100 cm | kos | 3 | 0 | 0
O2.1 | O2.1- visoka kovinska omara za čistila POZICIJA : Klet: BK14, OPIS: pozicija je sestavljena iz visoke omare SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 50 x210 x 60 cm OMARA:korpus kovinski police: kovinske višinsko nastavljive, 2 kom vrata: kovinska ,krilna, 1x dimenzije 50x200 cm cokel : kovinski, višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme Ročaji po izboru projektanta | kpl | 1 | 0 | 0
DP2.1 | POZICIJA : Pritličje: A012, A014 1. nadstropje: A108, A110, 2. nadstropje: A208, A210, B232 , mansarda : AM06 OPIS: Pozicija je sestavljena iz pulta, podpultnih omar, stenske obloge in dveh stenskih polic. Celotna pozicija je iz nerjaveče pločevine - RF. SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 180x210x 60 cm PULT: nerjaveča RF pločevina dimenzija (šxg): 120X60 cm STENSKA OBLOGA :RF oz obloga iz nerjaveče pločevine med pultom in stenskimi policami, dimenzija (šxv): 180X60 cm STENSKE POLICE: iz nerjaveče pločevine, dimenzije 180x35 cm, 2 kosa, nevidno pritrjevanje v steno s stenskimi nosilci PODPULTNI ELEMENTI: vse iz RF nerjaveče pločevine , 2 elementa širine 60 cm skupna dimenzija (šxvxg): 120X71X60 cm 1x omarica z višinsko nastavljivo polico, 1x predal pod koritom z vpenjalnim okvirjem za vrečke tipska oprema: enojno vgradno RF korito brez odcejevalnika armatura za korito kot npr. Unitas Fresh 21, zajeto v popisu tipske opreme OPOZORILO :štirje pulti imajo korito na levi in štirje na desni strani, glej načrte opreme. | kpl | 8 | 0 | 0
O2.3 | P_O2b - visoka kovinska omara za čistila POZICIJA : Klet: BK14, OPIS: pozicija je sestavljena iz visoke omare SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 50 x210 x 60 cm OMARA:korpus kovinski police: kovinske višinsko nastavljive, 6 kom vrata: kovinska ,krilna, 1x dimenzije 50x200 cm cokel : kovinski, višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme Ročaji po izboru projektanta | kpl | 1 | 0 | 0
| Sef za narkotike vgradni v omari Prostori: 1x B0 19, B1 19, B2 21,B2 30, BM 15 OPIS: Sef za narkotike, majhen; 1. velikosti npr. dim. cca 37x31x27 cm (dxšxh) 2. za vgradnjo v omaro ali visečo omarico 3. varnostna stopnja A - po SIST EN 1300 , SIST EN 1143-1 4. vključno pripadajoči montažni elementi in material | kos | 5 | 0 | 0
D. | OZNAČEVALNA GRAFIKA
1 | Točne dimenzije , število in pozicija tabel se določijo na gradbišču, določita jih izvajalec in pooblaščena oseba naročnika , vpopisu je podano ocenjeno število, ki ga preveri in potrdi oz. prilagodi naročnik
2 | Napisi in oznake na tablah se določijo na gradbišču, določita jih izvajalec in pooblaščena oseba
3 | Vse postavke v tem obrazcu so izpolnjene s cenami in vrednostmi brez DDV. Te cene in vrednosti morajo vsebovati vse stroške (carinski, prevozni, špediterski, stroški potrebnih izmer prostorov, izdelave pohištva, vsega potrebnega materiala, ki je potreben za izvedbo predmeta pogodbe, transporta opreme do mesta postavitve, montaže opreme, zaščite tal in ostalih izdelkov, vseh pomožnih sredstev za delo, čiščenja prostorov in odstranitve odpadkov in embalaže, morebitnih popravil poškodb na objektu, povzročenih pri izvedbi predmeta pogodbe, morebitni ostali stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za dokončanje montaže opreme), popuste in rabate, razen davka na dodano vrednost.
4 | zbrani ponudnik pripravi v digitalni obliki vse napisne table na objektu po pozicijah vgradnje in jih posreduje v predogled in potrditev naročniku. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti in popraviti napise in logotipe preden gredo v izdelavo.
5 | Oblikovanje VSEH TABEL v skladu s celostno podobo UKC Maribor.
| Glavna informativna tabla zgradbe, dim. 60/100. Tabla zunaj ob vhodu v zgradbo. | kos | 2 | 0 | 0
| Glavna informativna tabla zgradbe, dim.100/125. Table v stopnišču A in B, avla | kos | 16 | 0 | 0
| Glavna informativna tabla oddelka stenska, dim. 75/125 -št. kosov je ocena, natančno št. poda naročnik | kos | 5 | 0 | 0
| zunanje usmerjevalne table: tabla 4x1 ,7 m tabla 1,1x1,7 m- 3 kos | kpl | 1 | 0 | 0
| Oznaka etaže s črko oz. številko, tabla velikosti 20/20 cm in velikostjo črk 18 cm št. kosov je ocena, natančno število poda naročnik | kos | 30 | 0 | 0
| Glavna tabla v kabinah dvigal oznakami etaž in imeni oddelkov v etažah, prilagojena razpoložljivim dimenzijam kabine dvigala. Okvirne dimenzije 40/80 cm. | kos | 4 | 0 | 0
| Tabla z opisom oddelkov po etažah na portali dvigala v vsaki etaži prilagojena razpoložljivim dimenzijam portala. Okvirna dimenzija 30/40 cm. | kos | 10 | 0 | 0
| Informativna tabla, enojna dimenzij 100 x 30 cm. | kos | 2 | 0 | 0
| Informativna tabla viseča, obojestranska, dvojna dimenzij 2 x1 (100x30 cm) | kos | 2 | 0 | 0
| Tabla hišni red dim. 56 x 82 cm v s plastično zaščitno ploščo | kos | 2 | 0 | 0
| Tablica vodstva oddelka dim. 27x24 cm s tremi utori. | kos | 5 | 0 | 0
| Tablica oddelka dim 40 x 130 cm. | kos | 25 | 0 | 0
| Tablica oddelkov nad vrati, dimenzije se prilagodijo dimanzijam vrat | kpl | 1 | 0 | 0
| Tablica oddelka dim 75 x 230 cm, viseča iz stropa obojestranska. | kos | 2 | 0 | 0
| Tablica za označitev prostora dim. 24x24 cm, z enim, dvema, tremi utori ali brez utora (podana je ocena, točno število posamznih tablic s št. utorov javi naročnik) | kpl | 1 | 0 | 0
| Tablica OBVESTILA dim. 37,6 x 25,6 cm - št.kosov je ocenjeno, točno število javi naročnik | kos | 65 | 0 | 0
| Tablica URNIK dim. 37,6 x 25,6 cm- št.kosov je ocenjeno, točno število javi naročnik | kos | 25 | 0 | 0
| Nalepke na vrata na vhodu na oddelek za prepoved kajenja,hrane,živali,rolerjev, GSM naprav, slikanja, itd., št. kosov je ocena, natančno št. poda naročnik | kos | 20 | 0 | 0
| Nalepke različni dimenzij, napisov, oznak, vizualnih oblik za potrebe dodatnih označitev oddelkov, prostorov, dvigal, sistemov, idr. | kos | 20 | 0 | 0
| Tablica z oznako bolniške sobe in tremi utori, dim. 24x24 | kos | 14 | 0 | 0
| Tablica z oznako bolniške sobe in enim utorom, dim. 24x24 | kos | 17 | 0 | 0
| Table različni dimenzij, napisov, oznak, vizualnih oblik, pritrdilnih in obešalnih načinov, ter materialov za potrebe označitve oddelkov (enota mere za to postavko je m2). Ocenjena št. Kosov, točno število poda naročnik | kos | 10 | 0 | 0
E. | OSTALA OPREMA
| Stenska zaščitna ograja z držalom za zdravstvene objekte, kot npr. Acramit Handrail Wall Guard; ojačana konstrukcija z ALU nosilno konstrukcijo z integriranim absorberjem; dim cca. V=150mm Š=35mm oddaljenost od stene 50mm ; v ceno vključeni vogalni elementi (levo/desno) in distančniki; barva po izboru projektanta | tm | 231 | 0 | 0
| Stenska zaščita za zdravstvene objekte, kot npr. Acramit Optima, samolepilni trak Š=220mm, Debelina 2,5mm; barva po izboru projektanta (OPOMBA: V popisu je upoštevana 30% rezerva; Minimalno je potrebnih 640 tekočih metrov stenske zaščite.) | tm | 828 | 0 | 0
| Stenski zaščitni kotnik za zdravstvene objekte; ALU profil 65x65mm dolžine 1500mm | kos | 70 | 0 | 0
| Magnetna tabla: Pozicija: pritličje B015, 1. nadstropje:B115, 2 nadstropje: B217, mansarda: BM11 magnetna tabla - magnetni UT, bel, v kompletu z 15 magnetki , dimenzije 120x60 cm, s pritrdilnim materialom za obešanje na steno | kos | 4 | 0 | 0
| Stenske ure (4x sekundna, 23x minutna), z minutnim ali sekundnim prikazom so krmiljene iz centralne ure, ki je daljinsko sinhronizirana; zahteva se neprekinjeno (baterijsko) napajanje | kos | 27 | 0 | 0
| Stenske kljukice za obešanje, kot npr.Rujzdesign art. 2127 | kos | 192 | 0 | 0
| Tipski koš za dežnike, mrežast, kovinski | kos | 1 | 0 | 0
| sanitarni kompleti - dodatna oprema vgradnih korit v pultih: - 1 kos držalo za tekoče milo, 1 kos držalo za dezifekcijsko sredstvo, 1 kos držalo za papirante brisače, 2 kos NiRo stensko fiksno inv. U-držalo za umivalnik, pritrdilni in tesnilni material | kpl | 33 | 0 | 0
| Tipski koš z nihajnim pokrovom volumna 25 litrov in možnostjo namestitve PVC vrečke | kos | 250 | 0 | 0
| PROJEKTIRANA OPREMA SKUPAJ : |  |  |  | 0
OPOMBE:
1. | Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.
2. | Cene ponudnik vpiše na največ dve decimalni mesti.
3. | V kolikor ponudnik pri posamezni postavki v stolpcu "Cena/EM (EUR/EM)" ne vpiše cene, bo naročnik smatral, da ponudnik to postavko ponuja brezplačno.
4. | Oprema mora imeti ES izjave o skladnosti, ki jih ponudnik predloži ob primopredaji.
Izjavljamo, da bo vsa izdelana, dobavljena in montirana oprema iz tega obrazca izpolnjevala vse navedene zahteve naročnika.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

## SKLOP 3-Informacijska teh.
OBR - 2.3
SKLOP 3: Informacijska tehnologija
Z.š. | Opis | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
1 | Računalniki z monitorji |  | kpl | 40 | 0 | 0
1.a | Računalniki
Procesor: i5 vsaj 14. gen (20MB cache, P-Core do 5,0 GHz) ali boljši
RAM: vsaj 16 GB DDR5 4800 MHz SoDIMM možnost nadgradnje do 64GB (prosta vsaj 1 reža)
DISK: vsaj 512 GB PCIe NVMe SSD s prosto režo za dodatni disk
Priključki: Vsaj 10 × USB 3.2 Type-A in 1 × USB 3.2 Type-C od tega 2 spredaj v poljubni kombinaciji dostopni direktno na ohišju, razširitveni adapterji in konverterji niso dovoljeni, vsaj 1x DisplayPort, vsaj 1x HDMI, 1x RJ45, priključek za slušalke/mikrofon
Računalnik mora omogočati prikaz na 3 neodvisnih monitorjih
LAN: integrirana 1 Gb RJ45 priključek s podporo WoL
Brezžična povezava: vsaj Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.3, M.2 Card
Integrirana zvočna kartica z zvočniki
Chipset: vsaj Intel Q670
Operacijski sistem: MS Windows 11 pro 64bit slovenski (Ponudnik pripravi osnovno sliko Windows 11 pro po naročnikovih zahtevah in namesti na vse ponujene računalnik)
Grafika: vsaj Intel UHD 770 ali boljša
Ohišje: mini PC (največ: širina 180mm x globina 183mm x višina 35mm)
Tipkovnica in miška: priloženi (tipkovnica z originalno natisnjenim slovenskim naborom znakov)
Varnost: integriran vsaj TPM 2.0
Razširitveno mesto: vsaj 1 PCIe 4.0 x8
Hrup: pri normalnem delovanju ob dostopanju do podatkov na trdem disku naj ne presega 26 dB (po standardu ISO 9296)
1.b | Monitorji
Zaslon: LED
Velikost: vsaj 24'' (23,8'')
Resolucija: vsaj 1920x1080
Svetlost: 250 cd/m2
Kontrast: vsaj 1000:1
Vidni kot: vsaj 178° vodoravno in navpično
Odzivni čas: največ 6ms
Vrsta zaslona: IPS ali boljše
Razmerje: 16:9
Nagib (naprej / nazaj): vsaj -5° / +23°
Vrtenje (levo / desno), swivel: vsaj +/- 45°
Pivot: -5° do 90°
Nastavitev po višini: vsaj 150mm
VESA: 100mm
Priključki: vsaj 1x USB 3.0, 1x Displayport, 1x HDMI, 1x USB upstream
Integrirana kamera 1080p in zvočniki (vsaj 2x 3w)
Zaščita proti bleščanju (anti-glare)
Opomba: komplet mora omogočati montažo računalnika in monitorja v eno (all-in-one). Priloženi morajo biti vsi potrebni dodatki za montažo (stojalo/nosilec, povezovalni kabel/adapter med računalnikom in monitorjem dolžine največ 0,15m). Celotna rešitev mora biti od enega proizvajalca
2. | Tiskalniki MFC |  | kos | 30 | 0 | 0
Tehnologija: Laser
Hitrost tiskanja BARVNO vsaj 30strani/min
Čas izpisa 1 strani BARVNO (sekunde) <= 12 sekund
Čas izpisa 1 kopije BARVNO (sekunde) <= 12 sekund
Ločljivost tiskanja (dpi) vsaj 1200 x1200 (vsaj 600x600)
Ločljivost kopiranja (dpi) Vsaj 600 x 600
Ločljivost skeniranja (dpi) Vsaj 600 x 600
Procesor vsaj 1 GHz
Spomin vsaj 512MB
Emulacije PCL6, Postscript
Priključki: vsaj USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), delujoč tudi na 1000Base-T
Predal (listov) vsaj 250, večnamenski podajalnik za posamezne liste
Obračalnik – duplex
Mesečna zmogljivost (strani) vsaj 50.000
Podpora mrežnemu protokolu TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6
Podprti formati BMP, JBIG, JPEG, PDF, secure PDF, TIFF
Kompatibilnost Windows 10 in 11 pro 64bit
Tiskalniki morajo vključevati možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali ročnih nastavitvah.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Tiskalnik mora biti ob dobavi pripravljen za uporabo (vsebovati mora ves potrošni material, ki je potreben za delovanje - razen papirja)
3. | Tiskalniki nalepk |  | kos | 30 | 0 | 0
Metoda izpisa direktni termalni tisk
Hitrost izpisa vsaj 127 mm/sek.
Ločljivost vsaj 200 dpi (8dot/mm)
Črtna koda Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post,PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, MicroPDF417
Širina papirja do 108 mm
Flash ROM vsaj 128MB Flash memmory
Priključki: vgrajeni morajo biti vmesniki:
o vsaj USB 2.0, integrirana mrežna kartica Ethernet
Emulacija znakov TSPL-EZ (EPL, ZPL, ZPL II)
Gonilniki windows 10
Dimenzije (ŠxGxV) največ 172 x 165 x 195 mm (dovoljeno odstopanje +/- 10 mm)
Teža do 2 kg
Certifikati: FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, CB, CCC, ENERGY STAR®
4. | Aktivna oprema
Dobava in montaža
4.a | Stikalo |  | kpl | 5 | 0 | 0
1 x HPE Aruba CX 6300M 48-port HPE SR 1/2.5/5GbE Class6 PoE and 4-port SFP56 Switch (JL659A)
2 x HPE Aruba Networking X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply (JL087A)
2 x HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC LR 10km SMF C-class Transceiver (S2P31A)
1 x HPE Aruba Networking 50G SFP56 to SFP56 3m Direct Attach Copper Cable (R0M47A)
4.b | UPS ( kot na primer: APC Smart-UPS SMC1500IC ali enakovredno) |  | kpl | 5 | 0 | 0
VA: vsaj 900
Zmogljivost: 1500W
Izhodni priključki: vsaj 6x IEC
4.c | WIFI dostopna točka |  | kpl | 15 | 0 | 0
1 x HPE Aruba AP-634 (RW) Tri-radio 2x2:2 Wi-Fi 6E External Antennas Campus AP (S1G49A)
1 x HPE Aruba AP-MNT-MP10-D Campus AP mount bracket (R3J18A)
4 x HPE Aruba AP-ANT-311 Direct-Mount RP-SMA Tri-Band 1x1 Omni Dipole Antenna (S1F79A)
1 x HPE Aruba Networking LIC-ENT Enterprise (LIC-AP LIC-PEF LIC-RFP and LIC-AW) License Bundle E-LTU (JW471AAE)
5. | OSTALA OPREMA
| TV sprejemnik kot npr. Samsung UE43TU7092UXXH 4K UHD LED velikost ekrana 43 inčev, Smart TV, LCD, skupaj s tv daljinskim upravljalnikom |  | kos | 58 | 0 | 0
| Stenski nosilec za TV sprejemnik kot npr. Stell držalo za televizijo Slim SHO 7600, izvlečno |  | kos | 2 | 0 | 0
| Stropni nosilec za TV sprejemnik kot npr. Barkan teleskopski stropni nosilec 3500 za TV do 165 cm (65") |  | kos | 48 | 0 | 0
| TV sprejemnik kot npr. Samsung UE85AU7172UXXH 4K UHD LED televizor, Smart TV ali enakovredno (za sejno sobo), skupaj s tv daljisnkim upravljalnikom, projektor v sejni sobi ni predviden, zaradi neustrezne geometrije prostora |  | kos | 1 | 0 | 0
| Konferenčni komplet (za sejno sobo) kot npr. Logitech Rally Plus, USB ali enakovredno. Komplet vsebuje kamero ,postaji Display Hub in Table Hub, dva zvočnika , dva mikrofona, daljinski upravljalnik in dodatke za povezavo |  | kpl | 1 | 0 | 0
| OPREMA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
OPOMBE:
1. | Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.
2. | Cene ponudnik vpiše na največ dve decimalni mesti.
3. | V kolikor ponudnik pri posamezni postavki v stolpcu "Cena/EM (EUR/EM)" ne vpiše cene, bo naročnik smatral, da ponudnik to postavko ponuja brezplačno.
4. | Velja za postavke 1.a, 1.b, 2 in 3: Ponudnik mora za računalniško opremo iz postavk 1.a, 1.b, 2 in 3 v RJAVO obarvana polja v stolpcu „PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)“ vpisati proizvajalca in tip opreme , ki jo ponuja. Ponudnik mora za to ponujeno opremo predložiti v ponudbi še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje navedene zahteve. V kolikor ponujena oprema, ki jo je ponudnik navedel v RJAVO obarvanih poljih stolpca „PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)“ posamezno tehnično zahtevo izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, bo naročnik kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje te zahteve štel podpisano izjavo oz. dokument proizvajalca te opreme, iz katere pa mora biti nedvoumno razvidno izpolnjevanje te posamezne zahteve.
5. | Velja za postavke 4.a, 4.b, 4.c in 5: Projektant je pri teh postavkah navedel proizvajalca in/ali tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedeni opremi.
V kolikor ponudnik ponudi drug proizvod kot je naveden v popisu določene postavke, mora proizvajalca in tip drugega ponujenega proizvoda vpisati v RJAVO obarvana polja stolpca „PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)“ ob določeni postavki iz popisa. V tem primeru mora ponudnik za ponujen tip in proizvajalca proizvoda, ki jo je navedel v RJAVO obarvano polje stolpca „PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) predložiti v ponudbi še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika. V kolikor ponujena oprema, posamezno tehnično zahtevo izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, bo naročnik kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje te zahteve štel podpisano izjavo oz. dokument proizvajalca te opreme, iz katere pa mora biti nedvoumno razvidno izpolnjevanje te posamezne zahteve.
V primeru, da ponudnik ponuja natančno ta tip proizvoda, ki je naveden v teh popisih pri postavkah 4.a, 4.b, 4.c in 5 , ponudniku ni potrebno v označena RJAVO obarvana polja vpisovati proizvajalca in tip ponujenega proizvoda. V kolikor ponudnik na predvideno mesto (v RJAVO obarvano polje) ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo torej naročnik štel, da ponuja proizvod proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno postavko. Ponudniku v tem primeru ni potrebno v ponudbi za ponujen proizvod priložiti tehnične dokumentacije.
6. | Vsa ponujena oprema mora imeti ES izjave o skladnosti, ki jih ponudnik predloži ob primopredaji.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

## SKLOP 4-Telefonija
OBR - 2.4
SKLOP 4: Telefonija
Z.š. | Opis | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
1. | STROJNA OPREMA |  | kpl | 1 | 0 | 0
Razširitveni modul OmniPCX Conect L ohišje, z sledečo konfiguracijo:
72 x digitalni UA priključek za digitalne aparate in DECT bazne postaje
16 x analogni priključek SLI za analogne aparate
4 x TO priključek za zunanje ISDN linije
1 x nosilci za vgradnjo L ohišja v 19” omaro
Montaža opreme v komunikacijsko omaro, ter montaža telefonskih aparatov, ki jih dobavi drug izvajalec (izvajalec GOI del)
Opomba: izvajalec GOI del bo skladno z pogodbo za izvedbo GOI del dobavil 50 kos tel. aparatov tipa kot npr. ALE-20-h hibridni digitalni IP telefonski aparat ter 10 kos. Aparatov tip kot npr. Siemens Gigaset S700H PRO.
2. | PROGRAMSKA OPREMA |  | kpl | 1 | 0 | 0
1 x programska oprema OmniPCX Connect Rel. 6.x
97 x programske licence za aparate (61 – digitalnih, 16 – analognih, 20 DECT aparatov)
1 x OmniPCX Connect SPS
3. | TERMINALNA OPREMA |  | kom | 2 | 0 | 0
DECT IBS bazna postaja, notranja
| OPREMA TELEFONIJE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
OPOMBE:
1. | Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.
2. | Cene ponudnik vpiše na največ dve decimalni mesti.
3. | V kolikor ponudnik pri posamezni postavki v stolpcu "Cena/EM (EUR/EM)" ne vpiše cene, bo naročnik smatral, da ponudnik to postavko ponuja brezplačno.
5. | Projektant je pri teh postavkah nnavedel proizvajalca in/ali tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedeni opremi ter popolnoma kompatibilna z navedenim proizvajalcem in tipom opreme v tem popisu.
V kolikor ponudnik ponudi drug proizvod kot je naveden v popisu določene postavke, mora proizvajalca in tip drugega ponujenega proizvoda vpisati v RJAVO obarvana polja stolpca „PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)“ ob določeni postavki iz popisa. V tem primeru mora ponudnik za ponujen tip in proizvajalca proizvoda, ki jo je navedel v RJAVO obarvano polje stolpca „PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) predložiti v ponudbi še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika. V kolikor ponujena oprema, posamezno tehnično zahtevo izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, bo naročnik kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje te zahteve štel podpisano izjavo oz. dokument proizvajalca te opreme, iz katere pa mora biti nedvoumno razvidno izpolnjevanje te posamezne zahteve. V kolikor ponudnik ponuja drugega proizvajalca in tip opreme, mora biti le-ta popolnoma kompatibilna z navedenim proizvajalcem in tipom opreme v tem popisu.
V primeru, da ponudnik ponuja natančno ta tip proizvoda, ki je naveden v teh popisih pri postavkah 4.a, 4.b, 4.c in 5 , ponudniku ni potrebno v označena RJAVO obarvana polja vpisovati proizvajalca in tip ponujenega proizvoda. V kolikor ponudnik na predvideno mesto (v RJAVO obarvano polje) ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo torej naročnik štel, da ponuja proizvod proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno postavko. Ponudniku v tem primeru ni potrebno v ponudbi za ponujen proizvod priložiti tehnične dokumentacije.
6. | Vsa ponujena oprema mora imeti ES izjave o skladnosti, ki jih ponudnik predloži ob primopredaji.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika: