Priloga št. 5

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-782/2025

Predmet naročila: nakup in dobava genetskega analizatorja, ki vključuje: nakup in dobavo dveh genetskih analizatorjev na osnovi kapilarne elektroforeze z vso potrebno strojno in programsko opremo, potrošnim materialom za inicialni zagon in kvalifikacije ter spremljajočimi storitvami (namestitev, namestitveno kvalifikacijo (IQ), operativno kvalifikacijo (OQ), podporo pri izvedbeni kvalifikaciji (PQ), izdelavo protokolov in poročil, podporo pri prilagoditvi obstoječih delovnih postopkov, tehnično pomoč in podporo na lokaciji in na daljavo, usposabljanje, servis – odpravo napak v okviru garancije).

Ponudnik mora ponuditi vse zahteve iz specifikacije, ki so navedene v nadaljevanju:

Zahtevane tehnične specifikacije za posamezni genetski analizator:

- Najmanj 8-kapilarni sistem s štirimi podstavki za ploščo z možnostjo prilagajanja preferenčnih analiz,

- 36 cm kapilara, ki omogoča elektroforetsko separacijo fluorescenčno označenih fragmentov,

- Optimizirana programska oprema za zbiranje podatkov in validirana uporaba s kompleti s petimi (5) in šestimi (6) barvami. Analizator mora podpirati tudi osem (8) barvno kemijo, ki jo bomo v prihodnosti uvedli v laboratorij,

- Povezljivost pripadajočega računalnika z lokalno mrežo,

- Krmiljenje sistemov s pomočjo zunanjega računalnika (spremljanje poteka procesiranih vzorcev (angl. run) preko zunanjega računalnika; spreminjanje vrstnega reda na plošči pred in med procesiranjem vzorcev (angl. run) preko zunanjega računalnika, možnost ponovnega zagona posameznih vzorcev preko zunanjega računalnika).

Dodatne zahteve:

- Dobava in inštalacija obeh sistemov,

- Dve delovni postaji z monitorjem, tipkovnico in miško,

- 7 uporabniških licenc za analitski program, ki omogočajo neodvisen oz. hkraten dostop do strežnika oz. skupnih projektov laboratorija,

- Možnost integracije v obstoječe IT okolje,

- Združljivost z obstoječimi podatkovnimi formami laboratorija (npr. preko standardnih izvoznih/uvoznih funkcionalnosti),

- Garancija najmanj 12 mesecev,

- Lokalna podpora (izvajanje servisov – odprave napak in verifikacij):

Verifikacije - ponudnik mora v sodelovanju z naročnikom zagotoviti podporo pri verifikaciji delovanja novih sistemov - analizatorjev v obsegu, ki omogoča rutinsko delo naročnikovega kadra. Laboratorij trenutno uporablja standardne forenzične STR protokole za kapilarno elektroforezo (GlobalFiler, Investigator 24plex, Yfiler Plus). Ponudnik mora zagotoviti podporo pri združljivosti ponujenega blaga s temi protokoli. /ponudnik mora v garancijski dobi zagotavljati najmanj enega usposobljenega (certificiranega) strokovnega delavca – servisnega inženirja v Sloveniji, ki je bil za tehnično pomoč in podporo ter odpravo napak usposobljen pri proizvajalcu blaga/,

- Odprava napak v okviru garancije,

- Če ponujena oprema ni neposredno združljiva z obstoječimi protokoli laboratorija, mora ponudnik zagotoviti:

  - Izvedbo verifikacije obeh sistemov,

  - Podporo pri prilagoditvi obstoječih delovnih postopkov,

- Ponudnik mora v garancijski dobi zagotavljati podporo pri analizi rezultatov pomnoževanja DNK s kompleti konkurenčnih proizvajalcev,

- Usposabljanje naročnikovega strokovnega kadra na lokaciji naročnika - za najmanj tri (3) naročnikove kadre. /ponudnik mora po izvedeni storitvi usposabljanja naročniku predložiti potrdilo o usposabljanju, iz katerega mora biti razvidno kdo je udeleženec usposabljanja, datum usposabljanja ter vrsto oz. tip usposabljanja./

Blago mora biti novo, originalno, avtentično in avtorizirano, morebitne licence programske opreme morajo biti registrirane na naročnika, MNZ - Policija. Vse blago mora biti med seboj povezljivo in funkcionalno. Blago mora imeti izjavo o skladnosti CE, vključno z EMC (elektromagnetna združljivost  - naprava ne sme oddajati prekomernih motenj, v prisotnosti motenj iz okolja mora delovati normalno) in LVD (električna varnost opreme v napetostnih območjih AC 50 do 1000 V in DC 75 do 1500 V).